## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.2 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.1601 | -0.2816 | 0.6628 | 24710.7137 | 0.8729 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5115 | 0.5115 | 0.5115 | [5 empty] | 0.2091 | 0.2689 | 5799.2404 | 47.2705 |  |  |  |  | 0.4758 | 0.5115 | 0.9731 | [7 empty] | -0.1623 | -0.2872 | 0.6687 | 24352.6512 | 0.8802 | 47.2705 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.1607 | -0.2817 | 0.6632 | 24774.7079 | 0.8739 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5116 | 0.5116 | 0.5117 | [5 empty] | 0.2091 | 0.2689 | 5799.9595 | 47.2797 |  |  |  |  | 0.4757 | 0.5117 | 0.9729 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2866 | 0.6686 | 24285.2856 | 0.8803 | 47.2813 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.1607 | -0.2817 | 0.6632 | 24616.786 | 0.8738 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5121 | 0.5122 | 0.5124 | [5 empty] | 0.2091 | 0.2689 | 5802.5423 | 47.3127 |  |  |  |  | 0.4756 | 0.5114 | 0.9728 | [7 empty] | -0.1626 | -0.287 | 0.6687 | 24345.0324 | 0.8803 | 47.2647 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.1603 | -0.2823 | 0.6635 | 24713.8241 | 0.8739 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5131 | 0.5132 | 0.5138 | [5 empty] | 0.2091 | 0.2688 | 5807.2857 | 47.3734 |  |  |  |  | 0.4779 | 0.5133 | 0.9753 | [7 empty] | -0.1607 | -0.287 | 0.6676 | 24102.541 | 0.8778 | 47.3803 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.1603 | -0.2815 | 0.6628 | 24434.5666 | 0.873 | 46.6249 | [5 empty] | 0.5145 | 0.5146 | 0.5159 | [5 empty] | 0.209 | 0.2688 | 5814.358 | 47.464 |  |  |  |  | 0.4811 | 0.516 | 0.9987 | [7 empty] | -0.1676 | -0.3084 | 0.6892 | 27216.5423 | 0.9069 | 47.5484 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.1602 | -0.2816 | 0.6627 | 24312.7465 | 0.8729 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5164 | 0.5166 | 0.5187 | [5 empty] | 0.209 | 0.2687 | 5823.8691 | 47.5863 |  |  |  |  | 0.4833 | 0.5184 | 0.9823 | [7 empty] | -0.1588 | -0.2872 | 0.6666 | 23635.0175 | 0.8754 | 47.6929 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.1602 | -0.2818 | 0.6628 | 24157.315 | 0.8729 | 46.8456 | [5 empty] | 0.5188 | 0.5192 | 0.5223 | [5 empty] | 0.2089 | 0.2686 | 5835.8895 | 47.7414 |  |  |  |  | 0.4878 | 0.5219 | 0.9869 | [7 empty] | -0.1553 | -0.2872 | 0.6646 | 23220.0774 | 0.8709 | 47.9108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1569 | -0.2836 | 0.6623 | 23608.4416 | 0.87 | 47.3201 | [5 empty] | 0.5217 | 0.5222 | 0.5267 | [5 empty] | 0.2089 | 0.2685 | 5850.4593 | 47.9303 |  |  |  |  | 0.4916 | 0.5254 | 0.9937 | [7 empty] | -0.1546 | -0.2895 | 0.666 | 23195.2977 | 0.872 | 48.1236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1572 | -0.2835 | 0.6622 | 23596.714 | 0.8702 | 47.3248 | [5 empty] | 0.5252 | 0.5259 | 0.5319 | [5 empty] | 0.2088 | 0.2684 | 5867.5919 | 48.1538 |  |  |  |  | 0.5006 | 0.5341 | 1.0084 | [7 empty] | -0.1533 | -0.2929 | 0.668 | 22898.316 | 0.8734 | 48.6459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.1575 | -0.2828 | 0.6616 | 23191.8279 | 0.8697 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5293 | 0.5302 | 0.5379 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2683 | 5887.2783 | 48.4122 |  |  |  |  | 0.5062 | 0.5379 | 1.011 | [7 empty] | -0.1454 | -0.2907 | 0.6617 | 22136.7779 | 0.8619 | 48.8728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.1534 | -0.2866 | 0.6624 | 23090.5756 | 0.868 | 47.9026 | [5 empty] | 0.534 | 0.5351 | 0.5448 | [5 empty] | 0.2085 | 0.2681 | 5909.4884 | 48.7061 |  |  |  |  | 0.512 | 0.5432 | 1.0688 | [7 empty] | -0.1659 | -0.3454 | 0.7188 | 30118.5044 | 0.942 | 49.1894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.1414 | -0.2851 | 0.6544 | 21661.5349 | 0.8518 | 48.6745 | [5 empty] | 0.5392 | 0.5406 | 0.5526 | [5 empty] | 0.2084 | 0.268 | 5934.1732 | 49.0355 |  |  |  |  | 0.5386 | 0.567 | 1.0344 | [7 empty] | -0.1222 | -0.2738 | 0.6347 | 18754.7853 | 0.8184 | 50.5899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.1407 | -0.2855 | 0.6542 | 21662.582 | 0.8516 | 48.6934 | [5 empty] | 0.5451 | 0.5467 | 0.5613 | [5 empty] | 0.2083 | 0.2678 | 5961.267 | 49.4006 |  |  |  |  | 0.5471 | 0.5819 | 1.1248 | [7 empty] | -0.1733 | -0.348 | 0.7245 | 26465.9674 | 0.9502 | 51.4436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.1384 | -0.275 | 0.6438 | 19986.8486 | 0.8375 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5515 | 0.5535 | 0.5709 | [5 empty] | 0.2081 | 0.2676 | 5990.6883 | 49.8012 |  |  |  |  | 0.5562 | 0.5949 | 1.14 | [7 empty] | -0.1829 | -0.344 | 0.7259 | 25246.7018 | 0.9559 | 52.181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.1373 | -0.2752 | 0.6431 | 19969.1143 | 0.8366 | 49.5171 | [5 empty] | 0.5586 | 0.561 | 0.5814 | [5 empty] | 0.208 | 0.2674 | 6022.3424 | 50.2372 |  |  |  |  | 0.5802 | 0.6124 | 1.0941 | [7 empty] | -0.1261 | -0.2694 | 0.6323 | 17217.9481 | 0.8169 | 53.159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.1347 | -0.2747 | 0.641 | 19549.3698 | 0.8328 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5664 | 0.5691 | 0.5928 | [5 empty] | 0.2078 | 0.2672 | 6056.1225 | 50.7084 |  |  |  |  | 0.5917 | 0.6265 | 1.1078 | [7 empty] | -0.1301 | -0.262 | 0.6278 | 16603.5094 | 0.8137 | 53.9366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1319 | -0.2718 | 0.6368 | 18434.4478 | 0.8257 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5747 | 0.5779 | 0.6052 | [5 empty] | 0.2076 | 0.2669 | 6091.9116 | 51.2142 |  |  |  |  | 0.5919 | 0.6266 | 1.1077 | [7 empty] | -0.1295 | -0.2618 | 0.6271 | 16586.3947 | 0.8125 | 53.9382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1335 | -0.2717 | 0.6373 | 18467.1238 | 0.8275 | 51.2726 | [5 empty] | 0.5838 | 0.5873 | 0.6186 | [5 empty] | 0.2074 | 0.2667 | 6129.5847 | 51.7544 |  |  |  |  | 0.6073 | 0.6498 | 1.2278 | [7 empty] | -0.193 | -0.3566 | 0.7408 | 23117.8534 | 0.9776 | 55.1954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.1375 | -0.271 | 0.6385 | 18027.7211 | 0.8306 | 52.1232 | [5 empty] | 0.5934 | 0.5975 | 0.633 | [5 empty] | 0.2072 | 0.2665 | 6169.0095 | 52.3282 |  |  |  |  | 0.6341 | 0.6626 | 1.1705 | [7 empty] | -0.1087 | -0.279 | 0.6303 | 16262.0202 | 0.8095 | 55.8721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.1352 | -0.2703 | 0.6364 | 17630.1396 | 0.827 | 52.7388 | [5 empty] | 0.6038 | 0.6083 | 0.6483 | [5 empty] | 0.207 | 0.2662 | 6210.0487 | 52.9352 |  |  |  |  | 0.6493 | 0.678 | 1.1896 | [7 empty] | -0.1058 | -0.2765 | 0.6264 | 15845.5231 | 0.804 | 56.6805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.1383 | -0.2688 | 0.6365 | 16909.4954 | 0.8281 | 54.2653 | [5 empty] | 0.6148 | 0.6199 | 0.6647 | [5 empty] | 0.2068 | 0.2659 | 6252.5619 | 53.5747 |  |  |  |  | 0.6482 | 0.6843 | 1.3075 | [7 empty] | -0.1808 | -0.3945 | 0.7658 | 24097.6483 | 1.0036 | 57.0058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.1434 | -0.2663 | 0.6368 | 16436.3834 | 0.8313 | 55.3649 | [5 empty] | 0.6265 | 0.6322 | 0.682 | [5 empty] | 0.2066 | 0.2657 | 6296.4061 | 54.2459 |  |  |  |  | 0.6628 | 0.6996 | 1.3255 | [7 empty] | -0.1793 | -0.3912 | 0.7619 | 22887.1909 | 0.9976 | 57.7937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.1419 | -0.2649 | 0.6345 | 16041.8414 | 0.8277 | 56.2376 | [5 empty] | 0.6389 | 0.6452 | 0.7004 | [5 empty] | 0.2064 | 0.2654 | 6341.438 | 54.948 |  |  |  |  | 0.6763 | 0.7202 | 1.3275 | [7 empty] | -0.1878 | -0.3601 | 0.7393 | 20063.5539 | 0.9722 | 58.8356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.142 | -0.2648 | 0.6341 | 16043.4437 | 0.8276 | 56.224 | [5 empty] | 0.652 | 0.659 | 0.7198 | [5 empty] | 0.2062 | 0.2651 | 6387.515 | 55.6803 |  |  |  |  | 0.7176 | 0.7467 | 1.2659 | [7 empty] | -0.0865 | -0.2552 | 0.597 | 14070.7154 | 0.7638 | 60.151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.1397 | -0.263 | 0.631 | 15681.4671 | 0.8227 | 57.0194 | [5 empty] | 0.6658 | 0.6734 | 0.7403 | [5 empty] | 0.206 | 0.2648 | 6434.4961 | 56.4419 |  |  |  |  | 0.7158 | 0.7585 | 1.3848 | [7 empty] | -0.18 | -0.3656 | 0.7392 | 19012.4535 | 0.9684 | 60.7312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.1372 | -0.2614 | 0.6279 | 15335.6506 | 0.8178 | 57.8697 | [5 empty] | 0.6803 | 0.6886 | 0.7618 | [5 empty] | 0.2057 | 0.2646 | 6482.2433 | 57.2321 |  |  |  |  | 0.7161 | 0.759 | 1.3855 | [7 empty] | -0.1803 | -0.3657 | 0.739 | 19004.984 | 0.9679 | 60.755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.133 | -0.2575 | 0.6219 | 14833.6374 | 0.8088 | 59.0939 | [5 empty] | 0.6955 | 0.7046 | 0.7843 | [5 empty] | 0.2055 | 0.2643 | 6530.6224 | 58.0497 |  |  |  |  | 0.7313 | 0.7729 | 1.4192 | [7 empty] | -0.1803 | -0.3825 | 0.7531 | 19454.1399 | 0.9851 | 61.4238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.1313 | -0.255 | 0.6186 | 14576.1454 | 0.8042 | 59.786 | [5 empty] | 0.7115 | 0.7213 | 0.8079 | [5 empty] | 0.2053 | 0.264 | 6579.5037 | 58.8941 |  |  |  |  | 0.755 | 0.7987 | 1.4436 | [7 empty] | -0.1783 | -0.3694 | 0.7405 | 18135.8678 | 0.9685 | 62.6547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.1279 | -0.2526 | 0.6144 | 14185.7677 | 0.7976 | 61.1101 | [5 empty] | 0.7281 | 0.7388 | 0.8326 | [5 empty] | 0.2051 | 0.2637 | 6628.7627 | 59.7643 |  |  |  |  | 0.8011 | 0.8308 | 1.3686 | [7 empty] | -0.0678 | -0.2387 | 0.5718 | 12894.6941 | 0.7301 | 64.1513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.126 | -0.2496 | 0.6105 | 13972.1659 | 0.7923 | 61.7185 | [5 empty] | 0.7455 | 0.7571 | 0.8584 | [5 empty] | 0.2049 | 0.2634 | 6678.2807 | 60.6594 |  |  |  |  | 0.799 | 0.8426 | 1.5191 | [7 empty] | -0.1779 | -0.3862 | 0.754 | 17855.2518 | 0.9849 | 64.6914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.1225 | -0.2461 | 0.6053 | 13625.0734 | 0.7848 | 63.003 | [5 empty] | 0.7636 | 0.7761 | 0.8853 | [5 empty] | 0.2047 | 0.2632 | 6727.9452 | 61.5784 |  |  |  |  | 0.8182 | 0.8612 | 1.5516 | [7 empty] | -0.176 | -0.3943 | 0.7597 | 17761.3366 | 0.9914 | 65.5315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.1195 | -0.2436 | 0.6012 | 13405.4308 | 0.7788 | 63.8635 | [5 empty] | 0.7825 | 0.7959 | 0.9132 | [5 empty] | 0.2045 | 0.2629 | 6777.6499 | 62.5206 |  |  |  |  | 0.9054 | 0.9356 | 1.4946 | [7 empty] | -0.0414 | -0.2155 | 0.5379 | 11861.9137 | 0.6906 | 68.7987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.1142 | -0.239 | 0.5941 | 13081.4824 | 0.7684 | 65.1453 | [5 empty] | 0.8021 | 0.8164 | 0.9423 | [5 empty] | 0.2042 | 0.2626 | 6827.2957 | 63.4849 |  |  |  |  | 0.9005 | 0.9451 | 1.6761 | [7 empty] | -0.1716 | -0.4037 | 0.7651 | 16597.9569 | 0.9988 | 69.2035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.1124 | -0.2359 | 0.5903 | 12893.8639 | 0.7632 | 66.0137 | [5 empty] | 0.8225 | 0.8378 | 0.9725 | [5 empty] | 0.204 | 0.2624 | 6876.7897 | 64.4706 |  |  |  |  | 0.9278 | 0.9714 | 1.7206 | [7 empty] | -0.1681 | -0.4134 | 0.7715 | 16468.6643 | 1.0068 | 70.3145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.1072 | -0.2299 | 0.582 | 12565.308 | 0.752 | 67.5723 | [5 empty] | 0.8436 | 0.8599 | 1.0038 | [5 empty] | 0.2038 | 0.2621 | 6926.0461 | 65.4767 |  |  |  |  | 0.9276 | 0.9715 | 1.7205 | [7 empty] | -0.1687 | -0.4131 | 0.7712 | 16466.292 | 1.005 | 70.3154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.1079 | -0.2306 | 0.5827 | 12581.5344 | 0.7527 | 67.5744 | [5 empty] | 0.8654 | 0.8829 | 1.0362 | [5 empty] | 0.2036 | 0.2618 | 6974.9862 | 66.5024 |  |  |  |  | 0.9486 | 1.0008 | 1.7231 | [7 empty] | -0.1741 | -0.3671 | 0.7337 | 15022.9392 | 0.9587 | 71.5299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.1027 | -0.2265 | 0.5761 | 12362.5344 | 0.7429 | 68.6994 | [5 empty] | 0.8881 | 0.9066 | 1.0697 | [5 empty] | 0.2034 | 0.2616 | 7023.397 | 67.5468 |  |  |  |  | 0.9779 | 1.034 | 1.7699 | [7 empty] | -0.182 | -0.3667 | 0.7371 | 14771.364 | 0.9661 | 72.8789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.0944 | -0.219 | 0.5651 | 11991.8329 | 0.7278 | 70.9811 | [5 empty] | 0.9115 | 0.9312 | 1.1044 | [5 empty] | 0.2032 | 0.2613 | 7071.2776 | 68.6092 |  |  |  |  | 1.0447 | 1.1037 | 1.8519 | [7 empty] | -0.1735 | -0.3488 | 0.7171 | 13858.0951 | 0.9435 | 75.6289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.0903 | -0.2133 | 0.5578 | 11773.7961 | 0.7186 | 72.4917 | [5 empty] | 0.9356 | 0.9566 | 1.1402 | [5 empty] | 0.2031 | 0.2611 | 7118.6476 | 69.6887 |  |  |  |  | 1.0446 | 1.1035 | 1.8507 | [7 empty] | -0.1727 | -0.3477 | 0.7154 | 13835.7897 | 0.9385 | 75.6215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.0902 | -0.2122 | 0.5565 | 11763.4656 | 0.7159 | 72.4231 | [5 empty] | 0.9606 | 0.9827 | 1.1772 | [5 empty] | 0.2029 | 0.2609 | 7165.453 | 70.7846 |  |  |  |  | 1.0773 | 1.1349 | 1.8922 | [7 empty] | -0.1621 | -0.3459 | 0.7081 | 13558.1997 | 0.9263 | 76.8257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.0845 | -0.2067 | 0.5485 | 11565.5788 | 0.7049 | 73.8713 | [5 empty] | 0.9863 | 1.0097 | 1.2154 | [5 empty] | 0.2027 | 0.2606 | 7211.6454 | 71.8961 |  |  |  |  | 1.1044 | 1.1465 | 1.9311 | [7 empty] | -0.1181 | -0.3781 | 0.7148 | 13757.748 | 0.9286 | 77.2656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.0766 | -0.2013 | 0.5395 | 11378.251 | 0.6922 | 75.3156 | [5 empty] | 1.0128 | 1.0375 | 1.2547 | [5 empty] | 0.2025 | 0.2604 | 7257.1828 | 73.0225 |  |  |  |  | 1.135 | 1.1776 | 1.972 | [7 empty] | -0.1134 | -0.3754 | 0.71 | 13514.7126 | 0.9226 | 78.4296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.0718 | -0.1943 | 0.5308 | 11199.169 | 0.6811 | 76.8005 | [5 empty] | 1.0401 | 1.0662 | 1.2951 | [5 empty] | 0.2023 | 0.2602 | 7302.0277 | 74.1631 |  |  |  |  | 1.1655 | 1.209 | 2.0124 | [7 empty] | -0.1095 | -0.3715 | 0.7045 | 13278.3223 | 0.9155 | 79.5852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.0667 | -0.1895 | 0.5237 | 11069.3822 | 0.6716 | 78.0058 | [5 empty] | 1.0682 | 1.0956 | 1.3368 | [5 empty] | 0.2022 | 0.26 | 7346.1483 | 75.3172 |  |  |  |  | 1.1971 | 1.2414 | 2.055 | [7 empty] | -0.1056 | -0.3685 | 0.6998 | 13069.5836 | 0.9098 | 80.76 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.0608 | -0.184 | 0.5157 | 10940.6701 | 0.6606 | 79.1925 | [5 empty] | 1.0971 | 1.126 | 1.3796 | [5 empty] | 0.202 | 0.2597 | 7389.5174 | 76.484 |  |  |  |  | 1.2284 | 1.273 | 2.0968 | [7 empty] | -0.1002 | -0.3659 | 0.6948 | 12879.9091 | 0.9038 | 81.8865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.0566 | -0.1788 | 0.5089 | 10826.917 | 0.6518 | 80.4324 | [5 empty] | 1.1267 | 1.1571 | 1.4236 | [5 empty] | 0.2018 | 0.2595 | 7432.1119 | 77.6631 |  |  |  |  | 1.2285 | 1.2726 | 2.0968 | [7 empty] | -0.0988 | -0.3669 | 0.6948 | 12887.4132 | 0.9012 | 81.871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.0516 | -0.1729 | 0.501 | 10713.7057 | 0.6414 | 81.6285 | [5 empty] | 1.1572 | 1.1891 | 1.4687 | [5 empty] | 0.2017 | 0.2593 | 7473.9134 | 78.8537 |  |  |  |  | 1.2615 | 1.3051 | 2.1486 | [7 empty] | -0.0949 | -0.3747 | 0.7 | 12841.0283 | 0.9097 | 83.0132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.0461 | -0.1676 | 0.4934 | 10611.3946 | 0.6311 | 82.8007 | [5 empty] | 1.1885 | 1.2219 | 1.5151 | [5 empty] | 0.2015 | 0.2591 | 7514.9069 | 80.0553 |  |  |  |  | 1.2983 | 1.349 | 2.2031 | [7 empty] | -0.1085 | -0.3645 | 0.6965 | 12618.7481 | 0.9026 | 84.5258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.0414 | -0.161 | 0.4851 | 10508.5924 | 0.6202 | 83.9615 | [5 empty] | 1.2206 | 1.2556 | 1.5627 | [5 empty] | 0.2014 | 0.259 | 7555.081 | 81.2673 |  |  |  |  | 1.3423 | 1.3891 | 2.2576 | [7 empty] | -0.0878 | -0.3645 | 0.6873 | 12409.6158 | 0.8944 | 85.8823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.0305 | -0.1303 | 0.4529 | 10208.2878 | 0.5814 | 85.6358 | [5 empty] | 1.2535 | 1.2901 | 1.6115 | [5 empty] | 0.2013 | 0.2588 | 7594.4278 | 82.4892 |  |  |  |  | 1.3754 | 1.4399 | 2.2627 | [7 empty] | -0.107 | -0.2804 | 0.621 | 11534.8788 | 0.8064 | 87.5634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.0253 | -0.116 | 0.4377 | 10069.6259 | 0.5632 | 86.984 | [5 empty] | 1.2872 | 1.3255 | 1.6615 | [5 empty] | 0.2011 | 0.2586 | 7632.9421 | 83.7204 |  |  |  |  | 1.3748 | 1.4393 | 2.2619 | [7 empty] | -0.1072 | -0.2803 | 0.6209 | 11535.9078 | 0.8023 | 87.5451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.0255 | -0.1161 | 0.4377 | 10071.231 | 0.5598 | 86.9695 | [5 empty] | 1.3218 | 1.3618 | 1.7127 | [5 empty] | 0.201 | 0.2584 | 7670.6214 | 84.9603 |  |  |  |  | 1.3751 | 1.4396 | 2.2613 | [7 empty] | -0.1068 | -0.279 | 0.6193 | 11522.4703 | 0.7975 | 87.5561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.0133 | -0.0749 | 0.396 | 9753.7349 | 0.5122 | 88.9375 | [5 empty] | 1.3571 | 1.3989 | 1.7651 | [5 empty] | 0.2008 | 0.2582 | 7707.4657 | 86.2086 |  |  |  |  | 1.3664 | 1.443 | 2.5495 | [7 empty] | -0.2865 | -0.6025 | 0.9891 | 16496.8829 | 1.2959 | 87.6665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | 0.026 | -0.0841 | 0.3843 | 9704.8507 | 0.4947 | 91.2712 | [5 empty] | 1.3933 | 1.4368 | 1.8188 | [5 empty] | 0.2007 | 0.2581 | 7743.4773 | 87.4648 |  |  |  |  | 1.4659 | 1.5153 | 2.3776 | [7 empty] | -0.0468 | -0.298 | 0.6087 | 11367.5582 | 0.7879 | 89.9948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | 0.0645 | -0.1045 | 0.3871 | 9734.5034 | 0.5125 | 92.2276 | [5 empty] | 1.4304 | 1.4757 | 1.8737 | [5 empty] | 0.2006 | 0.2579 | 7778.6603 | 88.7283 |  |  |  |  | 1.5048 | 1.544 | 2.4359 | [7 empty] | -0.0159 | -0.3238 | 0.6207 | 11439.3284 | 0.8224 | 90.899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | 0.0641 | -0.1039 | 0.3865 | 9731.9026 | 0.5065 | 92.2183 | [5 empty] | 1.4682 | 1.5154 | 1.9298 | [5 empty] | 0.2005 | 0.2578 | 7813.0208 | 89.9988 |  |  |  |  | 1.5049 | 1.5438 | 2.4361 | [7 empty] | -0.0154 | -0.3243 | 0.6208 | 11442.6616 | 0.8217 | 90.8955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | 0.0824 | -0.0861 | 0.3633 | 9578.9582 | 0.4921 | 95.2094 | [5 empty] | 1.5069 | 1.556 | 1.9871 | [5 empty] | 0.2003 | 0.2576 | 7846.5661 | 91.2758 |  |  |  |  | 1.5521 | 1.5921 | 2.4985 | [7 empty] | -0.0081 | -0.3182 | 0.6124 | 11295.5162 | 0.8134 | 92.3942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | 0.0654 | -0.0447 | 0.3309 | 9394.6399 | 0.4533 | 98.5377 | [5 empty] | 1.5464 | 1.5975 | 2.0457 | [5 empty] | 0.2002 | 0.2575 | 7879.3052 | 92.559 |  |  |  |  | 1.6495 | 1.704 | 2.6167 | [7 empty] | -0.0199 | -0.2674 | 0.5691 | 10823.8712 | 0.7427 | 95.761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | 0.0498 | -0.0107 | 0.3073 | 9265.9811 | 0.427 | 100.0627 | [5 empty] | 1.5868 | 1.6398 | 2.1056 | [5 empty] | 0.2001 | 0.2573 | 7911.2482 | 93.8479 |  |  |  |  | 1.6494 | 1.7039 | 2.6152 | [7 empty] | -0.019 | -0.2658 | 0.5672 | 10812.0145 | 0.737 | 95.7565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | 0.049 | -0.014 | 0.3104 | 9281.5076 | 0.4165 | 100.0609 | [5 empty] | 1.628 | 1.6831 | 2.1666 | [5 empty] | 0.2 | 0.2572 | 7942.4061 | 95.1423 |  |  |  |  | 1.6495 | 1.7045 | 2.6156 | [7 empty] | -0.0206 | -0.265 | 0.5668 | 10809.357 | 0.7341 | 95.7767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | 0.0575 | -0.005 | 0.2982 | 9230.718 | 0.4011 | 101.2317 | [5 empty] | 1.6701 | 1.7272 | 2.229 | [5 empty] | 0.1999 | 0.257 | 7972.7912 | 96.4417 |  |  |  |  | 1.6952 | 1.749 | 2.6681 | [7 empty] | -0.0037 | -0.254 | 0.5501 | 10659.3119 | 0.7174 | 97.075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | 0.096 | -0.0155 | 0.2915 | 9219.864 | 0.4048 | 102.5851 | [5 empty] | 1.713 | 1.7722 | 2.2926 | [5 empty] | 0.1998 | 0.2569 | 8002.4161 | 97.7458 |  |  |  |  | 1.7314 | 1.8156 | 3.0658 | [7 empty] | -0.2507 | -0.601 | 0.969 | 14015.0829 | 1.2587 | 98.9833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | 0.1443 | -0.0198 | 0.2821 | 9174.3842 | 0.4551 | 105.4099 | [5 empty] | 1.7567 | 1.8182 | 2.3575 | [5 empty] | 0.1997 | 0.2568 | 8031.2944 | 99.0543 |  |  |  |  | 1.7312 | 1.8159 | 3.0654 | [7 empty] | -0.2518 | -0.6 | 0.9685 | 14007.2813 | 1.2576 | 98.9895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | 0.1455 | -0.0211 | 0.283 | 9177.8214 | 0.4425 | 105.4363 | [5 empty] | 1.8013 | 1.865 | 2.4236 | [5 empty] | 0.1996 | 0.2566 | 8059.44 | 100.3669 |  |  |  |  | 1.8276 | 1.8859 | 2.8877 | [7 empty] | -0.0105 | -0.2868 | 0.5826 | 10746.6615 | 0.7641 | 100.9462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | 0.1569 | -0.0124 | 0.2723 | 9132.7843 | 0.4401 | 106.7229 | [5 empty] | 1.8468 | 1.9127 | 2.491 | [5 empty] | 0.1995 | 0.2565 | 8086.8674 | 101.6832 |  |  |  |  | 1.8829 | 1.9358 | 2.9501 | [7 empty] | 0.0207 | -0.2801 | 0.5656 | 10605.3038 | 0.7596 | 102.3145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | 0.1419 | 0.0374 | 0.2264 | 8980.1708 | 0.3611 | 108.5413 | [5 empty] | 1.8931 | 1.9613 | 2.5597 | [5 empty] | 0.1994 | 0.2564 | 8113.5914 | 103.0031 |  |  |  |  | 1.9294 | 1.9833 | 3.012 | [7 empty] | 0.0277 | -0.2744 | 0.5579 | 10526.5263 | 0.7529 | 103.5947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | 0.1431 | 0.0419 | 0.2216 | 8970.943 | 0.358 | 109.9215 | [5 empty] | 1.9403 | 2.0108 | 2.6297 | [5 empty] | 0.1993 | 0.2563 | 8139.627 | 104.3261 |  |  |  |  | 1.9182 | 1.9994 | 3.3689 | [7 empty] | -0.2331 | -0.658 | 1.0113 | 13833.2085 | 1.3165 | 104.0236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | 0.1267 | 0.0921 | 0.1794 | 8837.8464 | 0.3081 | 111.8305 | [5 empty] | 1.9884 | 2.0613 | 2.7009 | [5 empty] | 0.1992 | 0.2562 | 8164.9894 | 105.6522 |  |  |  |  | 2.1064 | 2.1314 | 3.1523 | [7 empty] | 0.1899 | -0.2058 | 0.462 | 9857.5314 | 0.7931 | 107.4624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | 0.1451 | 0.103 | 0.1623 | 8794.9334 | 0.3018 | 113.2388 | [5 empty] | 2.0373 | 2.1126 | 2.7734 | [5 empty] | 0.1991 | 0.256 | 8189.6939 | 106.981 |  |  |  |  | 2.1066 | 2.1316 | 3.1536 | [7 empty] | 0.1893 | -0.2069 | 0.4631 | 9863.2734 | 0.7923 | 107.4683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | 0.1406 | 0.1137 | 0.1537 | 8766.9171 | 0.2599 | 113.2514 | [5 empty] | 2.0871 | 2.1649 | 2.8473 | [5 empty] | 0.199 | 0.2559 | 8213.7561 | 108.3122 |  |  |  |  | 2.1178 | 2.1681 | 3.157 | [7 empty] | 0.1319 | -0.1384 | 0.4 | 9653.7471 | 0.5988 | 108.3949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | 0.146 | 0.0685 | 0.1947 | 8909.5613 | 0.3155 | 114.505 | [5 empty] | 2.1378 | 2.218 | 2.9224 | [5 empty] | 0.199 | 0.2558 | 8237.1911 | 109.6457 |  |  |  |  | 2.1338 | 2.2264 | 3.1628 | [7 empty] | 0.0326 | -0.0276 | 0.3286 | 9354.974 | 0.4174 | 109.8544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | 0.1611 | 0.0873 | 0.1726 | 8845.5345 | 0.2998 | 115.8103 | [5 empty] | 2.1894 | 2.2721 | 2.9988 | [5 empty] | 0.1989 | 0.2557 | 8260.0145 | 110.9812 |  |  |  |  | 2.1405 | 2.2605 | 3.1599 | [7 empty] | -0.0319 | 0.0468 | 0.3113 | 9169.7454 | 0.4829 | 110.6958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | 0.1663 | 0.0506 | 0.2076 | 8956.3465 | 0.3523 | 116.8401 | [5 empty] | 2.2418 | 2.3271 | 3.0765 | [5 empty] | 0.1988 | 0.2556 | 8282.2414 | 112.3186 |  |  |  |  | 2.1942 | 2.3069 | 3.3942 | [7 empty] | -0.0865 | -0.1662 | 0.5092 | 10045.0781 | 0.6672 | 111.8295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | 0.186 | 0.0748 | 0.1812 | 8885.946 | 0.378 | 120.0118 | [5 empty] | 2.2951 | 2.3831 | 3.1556 | [5 empty] | 0.1987 | 0.2555 | 8303.8871 | 113.6576 |  |  |  |  | 2.3111 | 2.3876 | 3.492 | [7 empty] | 0.0629 | -0.1629 | 0.4399 | 9801.206 | 0.5908 | 113.7636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | 0.2031 | 0.0954 | 0.16 | 8821.8458 | 0.3703 | 121.2691 | [5 empty] | 2.3493 | 2.44 | 3.2359 | [5 empty] | 0.1986 | 0.2554 | 8324.9665 | 114.998 |  |  |  |  | 2.3543 | 2.4373 | 3.4996 | [7 empty] | 0.0813 | -0.0841 | 0.3592 | 9484.1948 | 0.4757 | 114.9358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | 0.2123 | 0.1058 | 0.1501 | 8800.2486 | 0.3853 | 123.1451 | [5 empty] | 2.4044 | 2.4978 | 3.3176 | [5 empty] | 0.1986 | 0.2553 | 8345.4944 | 116.3396 |  |  |  |  | 2.4192 | 2.5377 | 3.7238 | [7 empty] | -0.0709 | -0.1728 | 0.5058 | 9975.813 | 0.655 | 117.2558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | 0.2171 | 0.1059 | 0.1505 | 8795.5221 | 0.3592 | 123.1266 | [5 empty] | 2.4603 | 2.5565 | 3.4005 | [5 empty] | 0.1985 | 0.2552 | 8365.4856 | 117.6824 |  |  |  |  | 2.4199 | 2.5374 | 3.7249 | [7 empty] | -0.0679 | -0.1751 | 0.5061 | 9980.6617 | 0.6532 | 117.2491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | 0.2248 | 0.121 | 0.1367 | 8760.8716 | 0.352 | 124.4669 | [5 empty] | 2.5172 | 2.6162 | 3.4848 | [5 empty] | 0.1984 | 0.2551 | 8384.9542 | 119.026 |  |  |  |  | 2.5494 | 2.6251 | 3.8314 | [7 empty] | 0.1028 | -0.1726 | 0.4383 | 9738.3287 | 0.6295 | 119.2267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | 0.2817 | 0.1382 | 0.1435 | 8682.3551 | 0.4361 | 125.9778 | [5 empty] | 2.575 | 2.6768 | 3.5704 | [5 empty] | 0.1983 | 0.255 | 8403.9146 | 120.3703 |  |  |  |  | 2.5649 | 2.6805 | 3.8362 | [7 empty] | 0.01 | -0.0667 | 0.3728 | 9491.4457 | 0.4757 | 120.4528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | 0.2918 | 0.1545 | 0.1372 | 8648.8114 | 0.4391 | 127.403 | [5 empty] | 2.6336 | 2.7383 | 3.6574 | [5 empty] | 0.1983 | 0.2549 | 8422.3804 | 121.7153 |  |  |  |  | 2.6072 | 2.7328 | 3.84 | [7 empty] | 0.0204 | 0.0235 | 0.2919 | 9205.3525 | 0.3914 | 121.5963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | 0.3498 | 0.1746 | 0.1715 | 8570.2684 | 0.5408 | 128.7905 | [5 empty] | 2.6932 | 2.8008 | 3.7457 | [5 empty] | 0.1982 | 0.2549 | 8440.3655 | 123.0606 |  |  |  |  | 2.6624 | 2.7946 | 4.0728 | [7 empty] | -0.0692 | -0.1554 | 0.4897 | 9850.0057 | 0.637 | 122.9274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | 0.3532 | 0.1863 | 0.1695 | 8556.239 | 0.5364 | 130.1292 | [5 empty] | 2.7536 | 2.8642 | 3.8353 | [5 empty] | 0.1981 | 0.2548 | 8457.883 | 124.4063 |  |  |  |  | 2.7678 | 2.8748 | 4.151 | [7 empty] | 0.0515 | -0.1241 | 0.4062 | 9605.2414 | 0.5299 | 124.6285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | 0.3321 | 0.1931 | 0.1475 | 8576.9189 | 0.4945 | 131.9175 | [5 empty] | 2.815 | 2.9286 | 3.9262 | [5 empty] | 0.1981 | 0.2547 | 8474.9462 | 125.7521 |  |  |  |  | 2.7826 | 2.9169 | 4.1551 | [7 empty] | -0.009 | -0.0451 | 0.3643 | 9432.1603 | 0.4773 | 125.5086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | 0.347 | 0.2127 | 0.1547 | 8539.1812 | 0.508 | 133.2847 | [5 empty] | 2.8772 | 2.9939 | 4.0185 | [5 empty] | 0.198 | 0.2546 | 8491.5677 | 127.098 |  |  |  |  | 2.848 | 2.9846 | 4.1603 | [7 empty] | 0.0419 | 0.0676 | 0.2436 | 9077.0393 | 0.3353 | 126.908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | 0.3247 | 0.2208 | 0.1312 | 8557.3378 | 0.4662 | 134.9905 | [5 empty] | 2.9404 | 3.0602 | 4.1121 | [5 empty] | 0.1979 | 0.2545 | 8507.76 | 128.4437 |  |  |  |  | 2.9512 | 3.0814 | 4.4396 | [7 empty] | 0.0055 | -0.1145 | 0.4162 | 9602.435 | 0.5302 | 128.8708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | 0.3331 | 0.2309 | 0.1373 | 8543.3549 | 0.4705 | 136.1352 | [5 empty] | 3.0044 | 3.1274 | 4.2071 | [5 empty] | 0.1979 | 0.2544 | 8523.5351 | 129.7892 |  |  |  |  | 3.0734 | 3.1722 | 4.5613 | [7 empty] | 0.1352 | -0.1212 | 0.3808 | 9488.0997 | 0.5731 | 130.6746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | 0.3937 | 0.2527 | 0.1959 | 8476.5489 | 0.5866 | 137.6938 | [5 empty] | 3.0694 | 3.1956 | 4.3034 | [5 empty] | 0.1978 | 0.2543 | 8538.9051 | 131.1344 |  |  |  |  | 3.0739 | 3.1706 | 4.5603 | [7 empty] | 0.1415 | -0.1237 | 0.3822 | 9488.8756 | 0.583 | 130.6426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | 0.4124 | 0.2671 | 0.215 | 8451.3438 | 0.6145 | 138.9251 | [5 empty] | 3.1353 | 3.2647 | 4.4011 | [5 empty] | 0.1977 | 0.2543 | 8553.8813 | 132.4791 |  |  |  |  | 3.1482 | 3.2577 | 4.6503 | [7 empty] | 0.1286 | -0.0792 | 0.3406 | 9381.1424 | 0.4944 | 132.3424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | 0.4667 | 0.2933 | 0.2718 | 8385.3474 | 0.7175 | 140.3283 | [5 empty] | 3.2021 | 3.3348 | 4.5001 | [5 empty] | 0.1977 | 0.2542 | 8568.4753 | 133.8233 |  |  |  |  | 3.2946 | 3.4333 | 4.8908 | [7 empty] | 0.0583 | -0.0612 | 0.3448 | 9392.8581 | 0.45 | 135.6794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | 0.4847 | 0.3103 | 0.2925 | 8358.9872 | 0.7435 | 141.5222 | [5 empty] | 3.2698 | 3.4059 | 4.6005 | [5 empty] | 0.1976 | 0.2541 | 8582.6979 | 135.1668 |  |  |  |  | 3.3694 | 3.5011 | 4.9953 | [7 empty] | 0.0893 | -0.0762 | 0.3476 | 9400.5608 | 0.4726 | 136.9381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | 0.4561 | 0.3131 | 0.2652 | 8395.0928 | 0.6916 | 143.3872 | [5 empty] | 3.3385 | 3.4779 | 4.7023 | [5 empty] | 0.1976 | 0.254 | 8596.5596 | 136.5096 |  |  |  |  | 3.4584 | 3.5858 | 5.1185 | [7 empty] | 0.1169 | -0.084 | 0.3475 | 9393.7714 | 0.5015 | 138.4862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | 0.4676 | 0.3259 | 0.2795 | 8381.6649 | 0.7076 | 144.6375 | [5 empty] | 3.408 | 3.5509 | 4.8054 | [5 empty] | 0.1975 | 0.254 | 8610.071 | 137.8515 |  |  |  |  | 3.5324 | 3.6745 | 5.2119 | [7 empty] | 0.0968 | -0.0401 | 0.3109 | 9309.0593 | 0.4264 | 140.0812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | 0.4439 | 0.3406 | 0.2613 | 8391.8773 | 0.6593 | 146.3319 | [5 empty] | 3.4785 | 3.6249 | 4.9099 | [5 empty] | 0.1975 | 0.2539 | 8623.2421 | 139.1925 |  |  |  |  | 3.6671 | 3.7732 | 5.355 | [7 empty] | 0.2385 | -0.0614 | 0.318 | 9247.1275 | 0.6299 | 141.8275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | 0.5262 | 0.3865 | 0.3546 | 8308.6693 | 0.85 | 149.2294 | [5 empty] | 3.5499 | 3.6998 | 5.0158 | [5 empty] | 0.1974 | 0.2538 | 8636.0828 | 140.5325 |  |  |  |  | 3.662 | 3.7712 | 5.3472 | [7 empty] | 0.2303 | -0.0542 | 0.3097 | 9237.9113 | 0.5926 | 141.7911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | 0.5389 | 0.3978 | 0.3707 | 8301.5492 | 0.8728 | 150.5432 | [5 empty] | 3.6223 | 3.7758 | 5.123 | [5 empty] | 0.1973 | 0.2537 | 8648.6024 | 141.8714 |  |  |  |  | 3.7729 | 3.8827 | 5.3534 | [7 empty] | 0.3281 | 0.1332 | 0.1779 | 8802.5755 | 0.4998 | 143.7271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | 0.6073 | 0.4229 | 0.4436 | 8247.9557 | 1.0102 | 152.0429 | [5 empty] | 3.6956 | 3.8526 | 5.2317 | [5 empty] | 0.1973 | 0.2537 | 8660.8105 | 143.2091 |  |  |  |  | 3.8099 | 3.9369 | 5.7267 | [7 empty] | 0.1171 | -0.2297 | 0.4899 | 9701.7 | 0.7404 | 144.6554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | 0.6358 | 0.4486 | 0.48 | 8210.6576 | 1.0524 | 153.1011 | [5 empty] | 3.7698 | 3.9305 | 5.3417 | [5 empty] | 0.1972 | 0.2536 | 8672.7157 | 144.5455 |  |  |  |  | 3.8719 | 4.011 | 5.728 | [7 empty] | 0.1415 | -0.0986 | 0.3566 | 9395.4684 | 0.5438 | 145.9085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | 0.5901 | 0.4496 | 0.4391 | 8256.6049 | 0.9726 | 154.9115 | [5 empty] | 3.8449 | 4.0093 | 5.453 | [5 empty] | 0.1972 | 0.2535 | 8684.327 | 145.8806 |  |  |  |  | 3.8847 | 4.0637 | 5.7325 | [7 empty] | 0.046 | 0.0038 | 0.2919 | 9255.9134 | 0.3765 | 146.7908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | 0.6057 | 0.469 | 0.462 | 8238.8925 | 0.9976 | 156.1919 | [5 empty] | 3.921 | 4.0892 | 5.5658 | [5 empty] | 0.1971 | 0.2535 | 8695.6527 | 147.2143 |  |  |  |  | 3.9783 | 4.1867 | 6.0852 | [7 empty] | -0.1319 | -0.2083 | 0.5669 | 9818.2347 | 0.7592 | 148.8205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | 0.5805 | 0.4846 | 0.4478 | 8254.5914 | 0.9632 | 158.0821 | [5 empty] | 3.998 | 4.17 | 5.68 | [5 empty] | 0.1971 | 0.2534 | 8706.7012 | 148.5466 |  |  |  |  | 4.1771 | 4.3412 | 6.2487 | [7 empty] | 0.0792 | -0.162 | 0.4318 | 9553.7533 | 0.6133 | 151.3126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | 0.6017 | 0.4996 | 0.4737 | 8241.7276 | 1.0018 | 159.3856 | [5 empty] | 4.0759 | 4.2518 | 5.7955 | [5 empty] | 0.197 | 0.2533 | 8717.4803 | 149.8774 |  |  |  |  | 4.2363 | 4.4142 | 6.2597 | [7 empty] | 0.0911 | -0.0434 | 0.315 | 9316.5821 | 0.4396 | 152.4694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | 0.6224 | 0.5246 | 0.5046 | 8221.4959 | 1.0481 | 161.0339 | [5 empty] | 4.1548 | 4.3345 | 5.9125 | [5 empty] | 0.197 | 0.2532 | 8727.9977 | 151.2065 |  |  |  |  | 4.2357 | 4.4153 | 6.2531 | [7 empty] | 0.09 | -0.0327 | 0.3053 | 9297.5337 | 0.4061 | 152.4862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | 0.633 | 0.5187 | 0.5106 | 8224.0014 | 1.0327 | 161.0221 | [5 empty] | 4.2346 | 4.4183 | 6.0308 | [5 empty] | 0.1969 | 0.2532 | 8738.261 | 152.534 |  |  |  |  | 4.2572 | 4.4949 | 6.2525 | [7 empty] | -0.0438 | 0.1313 | 0.2698 | 9091.0893 | 0.5363 | 153.7328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | 0.6391 | 0.5371 | 0.5256 | 8212.9302 | 1.0365 | 162.1553 | [5 empty] | 4.3154 | 4.5031 | 6.1506 | [5 empty] | 0.1968 | 0.2531 | 8748.2774 | 153.8598 |  |  |  |  | 4.3366 | 4.5755 | 6.5902 | [7 empty] | -0.1522 | -0.1488 | 0.5323 | 9669.8162 | 0.7561 | 154.979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | 0.6633 | 0.5608 | 0.5589 | 8195.1184 | 1.0907 | 163.8306 | [5 empty] | 4.3971 | 4.5888 | 6.2717 | [5 empty] | 0.1968 | 0.253 | 8758.054 | 155.1839 |  |  |  |  | 4.5399 | 4.727 | 6.7334 | [7 empty] | 0.0939 | -0.0855 | 0.3538 | 9386.6887 | 0.496 | 157.2816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | 0.6819 | 0.5817 | 0.5861 | 8178.5265 | 1.1222 | 165.0761 | [5 empty] | 4.4798 | 4.6756 | 6.3943 | [5 empty] | 0.1967 | 0.253 | 8767.5976 | 156.5062 |  |  |  |  | 4.6222 | 4.8053 | 6.8384 | [7 empty] | 0.1241 | -0.0816 | 0.3424 | 9360.2576 | 0.5068 | 158.4526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | 0.6975 | 0.5958 | 0.607 | 8173.7334 | 1.1541 | 166.453 | [5 empty] | 4.5634 | 4.7633 | 6.5182 | [5 empty] | 0.1967 | 0.2529 | 8776.9148 | 157.8266 |  |  |  |  | 4.6679 | 4.8897 | 6.9714 | [7 empty] | -0.0064 | -0.0843 | 0.3937 | 9441.9086 | 0.5183 | 159.6997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | 0.72 | 0.6077 | 0.6323 | 8167.9249 | 1.1957 | 167.7418 | [5 empty] | 4.648 | 4.8521 | 6.6436 | [5 empty] | 0.1966 | 0.2528 | 8786.0121 | 159.1451 |  |  |  |  | 4.6621 | 4.8868 | 6.9644 | [7 empty] | -0.0155 | -0.0795 | 0.3943 | 9439.2909 | 0.512 | 159.6568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | 0.7318 | 0.6336 | 0.6569 | 8149.5512 | 1.2043 | 168.9312 | [5 empty] | 4.7335 | 4.9418 | 6.7704 | [5 empty] | 0.1966 | 0.2528 | 8794.8956 | 160.4617 |  |  |  |  | 4.699 | 4.9477 | 7.0802 | [7 empty] | -0.1062 | -0.1077 | 0.4708 | 9540.4645 | 0.658 | 160.5481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | 0.7456 | 0.6497 | 0.6775 | 8141.6708 | 1.2163 | 170.0959 | [5 empty] | 4.82 | 5.0326 | 6.8986 | [5 empty] | 0.1965 | 0.2527 | 8803.5714 | 161.7763 |  |  |  |  | 4.8287 | 5.0574 | 7.1849 | [7 empty] | 0.0092 | -0.0557 | 0.3609 | 9380.8406 | 0.4646 | 162.1333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | 0.7796 | 0.6693 | 0.7166 | 8129.9769 | 1.2752 | 171.8227 | [5 empty] | 4.9075 | 5.1243 | 7.0282 | [5 empty] | 0.1965 | 0.2527 | 8812.0454 | 163.0889 |  |  |  |  | 4.928 | 5.1557 | 7.2833 | [7 empty] | 0.0509 | -0.0079 | 0.2985 | 9280.0192 | 0.3814 | 163.5335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | 0.8008 | 0.6923 | 0.7474 | 8113.0641 | 1.2971 | 173.0243 | [5 empty] | 4.9959 | 5.2171 | 7.1593 | [5 empty] | 0.1964 | 0.2526 | 8820.3231 | 164.3994 |  |  |  |  | 5.0166 | 5.2418 | 7.454 | [7 empty] | 0.048 | -0.0716 | 0.3566 | 9381.321 | 0.4575 | 164.7453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | 0.8239 | 0.7185 | 0.7816 | 8101.2801 | 1.3325 | 174.8786 | [5 empty] | 5.0852 | 5.3109 | 7.2917 | [5 empty] | 0.1964 | 0.2525 | 8828.41 | 165.7078 |  |  |  |  | 5.0506 | 5.3021 | 7.5584 | [7 empty] | -0.0453 | -0.0859 | 0.4159 | 9454.5724 | 0.5524 | 165.5859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | 0.8397 | 0.7346 | 0.804 | 8094.6356 | 1.3434 | 176.0889 | [5 empty] | 5.1755 | 5.4056 | 7.4256 | [5 empty] | 0.1963 | 0.2525 | 8836.3115 | 167.0141 |  |  |  |  | 5.2199 | 5.4507 | 7.7334 | [7 empty] | 0.0713 | -0.0539 | 0.3309 | 9338.8259 | 0.4308 | 167.6293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | 0.8658 | 0.7604 | 0.8404 | 8080.0697 | 1.3782 | 177.7082 | [5 empty] | 5.2668 | 5.5014 | 7.561 | [5 empty] | 0.1963 | 0.2524 | 8844.0328 | 168.3182 |  |  |  |  | 5.2965 | 5.5327 | 7.8269 | [7 empty] | 0.0775 | -0.0254 | 0.3021 | 9292.9341 | 0.3901 | 168.741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | 0.8851 | 0.7814 | 0.8686 | 8067.293 | 1.3945 | 178.8578 | [5 empty] | 5.3591 | 5.5982 | 7.6977 | [5 empty] | 0.1962 | 0.2523 | 8851.5788 | 169.6202 |  |  |  |  | 5.4074 | 5.6583 | 8.0113 | [7 empty] | 0.0425 | -0.0305 | 0.3219 | 9318.1149 | 0.4124 | 170.4207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | 0.9061 | 0.8094 | 0.9025 | 8052.9083 | 1.4225 | 180.4303 | [5 empty] | 5.4523 | 5.696 | 7.8359 | [5 empty] | 0.1961 | 0.2522 | 8858.9543 | 170.9199 |  |  |  |  | 5.4451 | 5.717 | 8.129 | [7 empty] | -0.0407 | -0.0662 | 0.3968 | 9411.7587 | 0.5247 | 171.1964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | 0.9232 | 0.8228 | 0.9244 | 8048.6914 | 1.4375 | 181.5689 | [5 empty] | 5.5465 | 5.7949 | 7.9755 | [5 empty] | 0.196 | 0.252 | 8866.1641 | 172.2173 |  |  |  |  | 5.602 | 5.8671 | 8.2862 | [7 empty] | 0.0374 | -0.0037 | 0.3009 | 9282.716 | 0.3839 | 173.156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | 0.9556 | 0.8485 | 0.9661 | 8035.6964 | 1.488 | 183.3197 | [5 empty] | 5.6417 | 5.8947 | 8.1166 | [5 empty] | 0.1958 | 0.2518 | 8873.2127 | 173.5124 |  |  |  |  | 5.6396 | 5.9348 | 8.4097 | [7 empty] | -0.0727 | -0.0273 | 0.3873 | 9368.9764 | 0.5497 | 174.0272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | 0.9724 | 0.8638 | 0.9891 | 8030.8736 | 1.5029 | 184.5075 | [5 empty] | 5.7378 | 5.9956 | 8.2591 | [5 empty] | 0.1956 | 0.2515 | 8880.1045 | 174.8053 |  |  |  |  | 5.7671 | 6.0612 | 8.578 | [7 empty] | -0.0424 | -0.0175 | 0.3592 | 9339.5911 | 0.4898 | 175.6372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | 0.9987 | 0.8908 | 1.0268 | 8018.2823 | 1.5406 | 186.1507 | [5 empty] | 5.8349 | 6.0975 | 8.4031 | [5 empty] | 0.1954 | 0.2512 | 8886.8437 | 176.0958 |  |  |  |  | 5.8544 | 6.1492 | 8.6963 | [7 empty] | -0.027 | -0.0114 | 0.3441 | 9323.5543 | 0.4562 | 176.7447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | 1.0221 | 0.9055 | 1.0547 | 8012.4011 | 1.5659 | 187.3515 | [5 empty] | 5.933 | 6.2004 | 8.5485 | [5 empty] | 0.1951 | 0.2509 | 8893.4345 | 177.3839 |  |  |  |  | 5.9917 | 6.2909 | 8.8679 | [7 empty] | -0.0039 | 0.0231 | 0.3025 | 9267.7173 | 0.4067 | 178.5036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | 1.0924 | 0.873 | 1.0923 | 8035.6264 | 1.6764 | 188.7523 | [5 empty] | 6.0321 | 6.3044 | 8.6953 | [5 empty] | 0.1948 | 0.2505 | 8899.8809 | 178.6696 |  |  |  |  | 6.0758 | 6.3817 | 9.0055 | [7 empty] | -0.0176 | 0.0125 | 0.319 | 9287.6828 | 0.4256 | 179.6165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | 1.1071 | 0.9066 | 1.1242 | 8016.515 | 1.6843 | 189.9791 | [5 empty] | 6.1321 | 6.4094 | 8.8436 | [5 empty] | 0.1945 | 0.2501 | 8906.1868 | 179.953 |  |  |  |  | 6.0743 | 6.3802 | 8.997 | [7 empty] | -0.0145 | 0.0205 | 0.3105 | 9276.0789 | 0.4098 | 179.5985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | 1.2065 | 0.8455 | 1.1747 | 8053.7714 | 1.8537 | 191.3155 | [5 empty] | 6.2331 | 6.5154 | 8.9934 | [5 empty] | 0.1942 | 0.2497 | 8912.3559 | 181.2339 |  |  |  |  | 6.2173 | 6.5206 | 9.1933 | [7 empty] | 0.0191 | 0.019 | 0.2896 | 9263.5526 | 0.3544 | 181.2966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 1.2443 | 0.8421 | 1.2062 | 8058.7696 | 1.907 | 192.5142 | [5 empty] | 6.3351 | 6.6224 | 9.1446 | [5 empty] | 0.1938 | 0.2492 | 8918.392 | 182.5124 |  |  |  |  | 6.3117 | 6.6195 | 9.323 | [7 empty] | 0.0249 | 0.0314 | 0.2757 | 9246.2928 | 0.3362 | 182.4783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | 1.1923 | 0.867 | 1.1747 | 8071.9386 | 1.8097 | 194.2114 | [5 empty] | 6.4381 | 6.7305 | 9.2973 | [5 empty] | 0.1934 | 0.2487 | 8924.2985 | 183.7883 |  |  |  |  | 6.4361 | 6.7356 | 9.5175 | [7 empty] | 0.0573 | -0.0121 | 0.2941 | 9285.8447 | 0.3351 | 183.8484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | 1.2168 | 0.8894 | 1.208 | 8059.2299 | 1.8333 | 195.4024 | [5 empty] | 6.5421 | 6.8396 | 9.4514 | [5 empty] | 0.193 | 0.2482 | 8930.0788 | 185.0619 |  |  |  |  | 6.5292 | 6.8185 | 9.6587 | [7 empty] | 0.0936 | -0.0474 | 0.3119 | 9313.2371 | 0.3694 | 184.8172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | 1.1657 | 0.89 | 1.166 | 8090.5782 | 1.7492 | 197.027 | [5 empty] | 6.647 | 6.9497 | 9.607 | [5 empty] | 0.1926 | 0.2476 | 8935.7363 | 186.3329 |  |  |  |  | 6.6658 | 6.9466 | 9.8565 | [7 empty] | 0.1357 | -0.074 | 0.3266 | 9326.9648 | 0.4263 | 186.2968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | 1.185 | 0.9134 | 1.1958 | 8079.2494 | 1.766 | 198.2749 | [5 empty] | 6.753 | 7.0609 | 9.7641 | [5 empty] | 0.1921 | 0.247 | 8941.2743 | 187.6014 |  |  |  |  | 6.7652 | 7.047 | 10.0003 | [7 empty] | 0.1471 | -0.0778 | 0.3279 | 9326.2537 | 0.4383 | 187.4439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | 1.284 | 0.9463 | 1.2973 | 8039.7997 | 1.9063 | 199.6232 | [5 empty] | 6.8599 | 7.1731 | 9.9226 | [5 empty] | 0.1917 | 0.2464 | 8946.6959 | 188.8673 |  |  |  |  | 6.9144 | 7.2021 | 10.2168 | [7 empty] | 0.153 | -0.075 | 0.3238 | 9320.1076 | 0.4356 | 189.1918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | 1.3076 | 0.9756 | 1.3338 | 8023.7686 | 1.9276 | 200.8743 | [5 empty] | 6.9679 | 7.2864 | 10.0826 | [5 empty] | 0.1912 | 0.2458 | 8952.004 | 190.1307 |  |  |  |  | 7.0782 | 7.3412 | 10.2199 | [7 empty] | 0.3618 | 0.1483 | 0.1965 | 8993.4073 | 0.4722 | 190.7371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 1.4179 | 0.9952 | 1.4383 | 7994.0436 | 2.0874 | 202.2759 | [5 empty] | 7.0768 | 7.4007 | 10.2441 | [5 empty] | 0.1907 | 0.2452 | 8957.2016 | 191.3916 |  |  |  |  | 7.2137 | 7.4851 | 10.7916 | [7 empty] | 0.1639 | -0.2978 | 0.5436 | 9571.316 | 0.76 | 192.314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 1.4397 | 1.0198 | 1.4705 | 7983.3646 | 2.1057 | 203.548 | [5 empty] | 7.1867 | 7.516 | 10.407 | [5 empty] | 0.1901 | 0.2445 | 8962.2917 | 192.6499 |  |  |  |  | 7.2357 | 7.5595 | 10.7957 | [7 empty] | 0.0471 | -0.1562 | 0.4255 | 9452.7195 | 0.4741 | 193.1207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | 1.388 | 1.0315 | 1.4341 | 8006.3428 | 2.0233 | 205.2918 | [5 empty] | 7.2976 | 7.6324 | 10.5714 | [5 empty] | 0.1896 | 0.2438 | 8967.2769 | 193.9056 |  |  |  |  | 7.2596 | 7.6396 | 10.8054 | [7 empty] | -0.0809 | -0.0099 | 0.3708 | 9338.0278 | 0.4764 | 193.983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | 1.405 | 1.0674 | 1.469 | 7988.9275 | 2.0339 | 206.5731 | [5 empty] | 7.4095 | 7.7498 | 10.7373 | [5 empty] | 0.1891 | 0.2431 | 8972.1599 | 195.1587 |  |  |  |  | 7.3416 | 7.7449 | 10.8133 | [7 empty] | -0.0718 | 0.1681 | 0.2715 | 9143.7724 | 0.5079 | 195.1066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | 1.3517 | 1.0975 | 1.4437 | 7996.2156 | 1.9495 | 208.0828 | [5 empty] | 7.5224 | 7.8683 | 10.9047 | [5 empty] | 0.1885 | 0.2424 | 8976.9433 | 196.4092 |  |  |  |  | 7.4565 | 7.8501 | 11.3333 | [7 empty] | -0.21 | -0.2848 | 0.6609 | 9697.0434 | 0.7333 | 196.2183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | 1.3709 | 1.1027 | 1.4632 | 7997.4718 | 1.9629 | 209.0554 | [5 empty] | 7.6364 | 7.9878 | 11.0736 | [5 empty] | 0.1879 | 0.2416 | 8981.6298 | 197.6571 |  |  |  |  | 7.7246 | 8.0364 | 11.5308 | [7 empty] | 0.1327 | -0.2416 | 0.4864 | 9505.2361 | 0.6204 | 198.1598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | 1.3965 | 1.1228 | 1.4966 | 7993.8823 | 1.9982 | 210.7583 | [5 empty] | 7.7513 | 8.1084 | 11.244 | [5 empty] | 0.1874 | 0.2409 | 8986.2217 | 198.9024 |  |  |  |  | 7.7619 | 8.1659 | 11.5376 | [7 empty] | -0.0717 | 0.0033 | 0.3515 | 9318.6942 | 0.4445 | 199.4915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | 1.4007 | 1.1271 | 1.5035 | 7990.3411 | 1.9732 | 210.8095 | [5 empty] | 7.8672 | 8.2301 | 11.4158 | [5 empty] | 0.1868 | 0.2401 | 8990.7214 | 200.145 |  |  |  |  | 7.8522 | 8.2788 | 11.5512 | [7 empty] | -0.0566 | 0.1845 | 0.2497 | 9130.0519 | 0.4702 | 200.6389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | 1.4447 | 1.1849 | 1.5742 | 7967.7157 | 2.051 | 213.6148 | [5 empty] | 7.9841 | 8.3528 | 11.5891 | [5 empty] | 0.1862 | 0.2394 | 8995.1312 | 201.385 |  |  |  |  | 7.976 | 8.4207 | 12.0422 | [7 empty] | -0.2408 | -0.157 | 0.5825 | 9547.3698 | 0.7195 | 202.0664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | 1.4381 | 1.1547 | 1.5519 | 7988.2526 | 2.0105 | 213.4655 | [5 empty] | 8.102 | 8.4765 | 11.764 | [5 empty] | 0.1855 | 0.2386 | 8999.4533 | 202.6223 |  |  |  |  | 8.2663 | 8.6161 | 12.2788 | [7 empty] | 0.1299 | -0.1508 | 0.3933 | 9401.3667 | 0.485 | 204.0023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | 1.4649 | 1.1766 | 1.5873 | 7977.8761 | 2.0355 | 214.5753 | [5 empty] | 8.221 | 8.6013 | 11.9403 | [5 empty] | 0.1849 | 0.2378 | 9003.6901 | 203.857 |  |  |  |  | 8.2639 | 8.618 | 12.2781 | [7 empty] | 0.1175 | -0.1451 | 0.3888 | 9400.0496 | 0.4563 | 204.0209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | 1.4938 | 1.2175 | 1.636 | 7960.3357 | 2.072 | 216.2794 | [5 empty] | 8.3409 | 8.7272 | 12.1181 | [5 empty] | 0.1843 | 0.237 | 9007.8435 | 205.0891 |  |  |  |  | 8.3858 | 8.7604 | 12.4144 | [7 empty] | 0.1031 | -0.063 | 0.3107 | 9322.015 | 0.3391 | 205.4124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | 1.5191 | 1.2365 | 1.6686 | 7952.3325 | 2.0943 | 217.3491 | [5 empty] | 8.4619 | 8.8541 | 12.2974 | [5 empty] | 0.1836 | 0.2361 | 9011.9157 | 206.3185 |  |  |  |  | 8.4463 | 8.8476 | 12.6371 | [7 empty] | -0.022 | -0.1708 | 0.4559 | 9473.0516 | 0.4537 | 206.2555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | 1.5483 | 1.2631 | 1.7089 | 7944.5329 | 2.132 | 219.0243 | [5 empty] | 8.5839 | 8.9821 | 12.4782 | [5 empty] | 0.183 | 0.2353 | 9015.9085 | 207.5452 |  |  |  |  | 8.5091 | 8.9789 | 12.7928 | [7 empty] | -0.2151 | -0.1111 | 0.5277 | 9479.3947 | 0.6497 | 207.5148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | 1.5659 | 1.2734 | 1.7302 | 7944.715 | 2.1455 | 220.1577 | [5 empty] | 8.7069 | 9.1111 | 12.6605 | [5 empty] | 0.1823 | 0.2345 | 9019.824 | 208.7692 |  |  |  |  | 8.7447 | 9.1478 | 13.0218 | [7 empty] | 0.0382 | -0.1285 | 0.3906 | 9406.3095 | 0.3921 | 209.1144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 1.6596 | 1.2134 | 1.7732 | 7973.7368 | 2.275 | 221.4541 | [5 empty] | 8.8308 | 9.2413 | 12.8443 | [5 empty] | 0.1817 | 0.2336 | 9023.664 | 209.9906 |  |  |  |  | 8.8785 | 9.3014 | 13.189 | [7 empty] | 0.0209 | -0.0654 | 0.3395 | 9350.5227 | 0.3343 | 210.5511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 1.6967 | 1.2338 | 1.8164 | 7963.3994 | 2.3138 | 222.6208 | [5 empty] | 8.9559 | 9.3724 | 13.0297 | [5 empty] | 0.181 | 0.2328 | 9027.4304 | 211.2092 |  |  |  |  | 9.0224 | 9.4333 | 13.4329 | [7 empty] | 0.0524 | -0.1387 | 0.3931 | 9408.6162 | 0.3989 | 211.7706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 1.7896 | 1.2076 | 1.8819 | 7970.7795 | 2.4406 | 223.894 | [5 empty] | 9.0819 | 9.5047 | 13.2165 | [5 empty] | 0.1803 | 0.2319 | 9031.1249 | 212.4252 |  |  |  |  | 9.0864 | 9.564 | 13.5998 | [7 empty] | -0.138 | -0.0946 | 0.456 | 9429.2001 | 0.5114 | 212.9669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 1.8222 | 1.2457 | 1.9306 | 7950.9771 | 2.4689 | 225.0779 | [5 empty] | 9.209 | 9.638 | 13.4049 | [5 empty] | 0.1797 | 0.231 | 9034.7492 | 213.6385 |  |  |  |  | 9.3776 | 9.7606 | 13.863 | [7 empty] | 0.2092 | -0.1174 | 0.3497 | 9335.3734 | 0.4932 | 214.7431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 1.7716 | 1.2303 | 1.8806 | 7984.7929 | 2.3992 | 226.583 | [5 empty] | 9.337 | 9.7724 | 13.5947 | [5 empty] | 0.179 | 0.2301 | 9038.3052 | 214.8491 |  |  |  |  | 9.423 | 9.8511 | 13.9789 | [7 empty] | 0.0814 | -0.0879 | 0.3327 | 9349.2221 | 0.3409 | 215.5521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 1.7749 | 1.2415 | 1.8904 | 7986.7935 | 2.3917 | 227.663 | [5 empty] | 9.4661 | 9.9079 | 13.7861 | [5 empty] | 0.1783 | 0.2293 | 9041.7943 | 216.0571 |  |  |  |  | 9.5554 | 9.9777 | 14.2402 | [7 empty] | 0.0793 | -0.1859 | 0.4268 | 9438.3959 | 0.4508 | 216.6748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 1.715 | 1.2568 | 1.8497 | 8002.9552 | 2.3058 | 229.1228 | [5 empty] | 9.5962 | 10.0444 | 13.979 | [5 empty] | 0.1776 | 0.2284 | 9045.2181 | 217.2623 |  |  |  |  | 9.6114 | 10.0754 | 14.4048 | [7 empty] | -0.0538 | -0.2015 | 0.4882 | 9494.6813 | 0.461 | 217.534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 1.7366 | 1.2592 | 1.8701 | 8006.5616 | 2.3259 | 230.2514 | [5 empty] | 9.7274 | 10.182 | 14.1734 | [5 empty] | 0.1769 | 0.2275 | 9048.5782 | 218.4648 |  |  |  |  | 9.8464 | 10.2512 | 14.6639 | [7 empty] | 0.1585 | -0.2381 | 0.4659 | 9457.4414 | 0.5718 | 219.0646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 1.7728 | 1.3738 | 1.966 | 7945.469 | 2.3575 | 231.8469 | [5 empty] | 9.8596 | 10.3207 | 14.3693 | [5 empty] | 0.1762 | 0.2266 | 9051.8761 | 219.6647 |  |  |  |  | 10.0107 | 10.4353 | 14.8262 | [7 empty] | 0.1689 | -0.123 | 0.3497 | 9350.7737 | 0.439 | 220.6473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 1.7937 | 1.3867 | 1.9916 | 7943.5037 | 2.3745 | 232.9669 | [5 empty] | 9.9927 | 10.4605 | 14.5668 | [5 empty] | 0.1755 | 0.2257 | 9055.1132 | 220.8618 |  |  |  |  | 10.0712 | 10.5308 | 15.003 | [7 empty] | 0.0507 | -0.1584 | 0.4039 | 9417.5357 | 0.3964 | 221.4594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 1.8247 | 1.4994 | 2.0848 | 7887.4852 | 2.4044 | 234.5702 | [5 empty] | 10.127 | 10.6013 | 14.7658 | [5 empty] | 0.1748 | 0.2248 | 9058.291 | 222.0563 |  |  |  |  | 10.2077 | 10.7062 | 15.1838 | [7 empty] | -0.0157 | -0.0714 | 0.3522 | 9361.2402 | 0.3372 | 222.9382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 1.8395 | 1.5202 | 2.1104 | 7882.826 | 2.413 | 235.6844 | [5 empty] | 10.2622 | 10.7432 | 14.9663 | [5 empty] | 0.1741 | 0.2239 | 9061.4108 | 223.248 |  |  |  |  | 10.3739 | 10.854 | 15.373 | [7 empty] | 0.0744 | -0.0589 | 0.2999 | 9323.1918 | 0.2938 | 224.1696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 1.9633 | 1.4651 | 2.1786 | 7900.2156 | 2.5675 | 236.9685 | [5 empty] | 10.3985 | 10.8863 | 15.1683 | [5 empty] | 0.1734 | 0.223 | 9064.474 | 224.4371 |  |  |  |  | 10.3725 | 10.8532 | 15.3704 | [7 empty] | 0.073 | -0.0569 | 0.2974 | 9321.9454 | 0.2826 | 224.1631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 1.952 | 1.4806 | 2.1794 | 7894.3432 | 2.5244 | 237.023 | [5 empty] | 10.5358 | 11.0303 | 15.3719 | [5 empty] | 0.1727 | 0.2221 | 9067.4818 | 225.6235 |  |  |  |  | 10.5121 | 11.031 | 15.5466 | [7 empty] | 0.0135 | 0.0375 | 0.2438 | 9260.9603 | 0.2447 | 225.6286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 1.9746 | 1.4872 | 2.2027 | 7895.9257 | 2.5438 | 238.1294 | [5 empty] | 10.6742 | 11.1755 | 15.577 | [5 empty] | 0.172 | 0.2212 | 9070.4357 | 226.8071 |  |  |  |  | 10.6966 | 11.1867 | 15.8138 | [7 empty] | 0.1051 | -0.0283 | 0.2583 | 9288.6294 | 0.255 | 226.8975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 2.0785 | 1.4223 | 2.2544 | 7922.3809 | 2.682 | 239.4442 | [5 empty] | 10.8136 | 11.3218 | 15.7836 | [5 empty] | 0.1713 | 0.2203 | 9073.3366 | 227.9881 |  |  |  |  | 10.848 | 11.3703 | 16.0089 | [7 empty] | 0.0605 | 0.0511 | 0.2022 | 9237.4771 | 0.1881 | 228.377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 2.1087 | 1.4522 | 2.2969 | 7910.0542 | 2.7074 | 240.5878 | [5 empty] | 10.954 | 11.4691 | 15.9918 | [5 empty] | 0.1706 | 0.2193 | 9076.1858 | 229.1664 |  |  |  |  | 11.034 | 11.5299 | 16.2927 | [7 empty] | 0.139 | -0.0252 | 0.2466 | 9276.7464 | 0.2706 | 229.6493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 2.0555 | 1.4843 | 2.2712 | 7916.1819 | 2.6337 | 242.1733 | [5 empty] | 11.0955 | 11.6176 | 16.2015 | [5 empty] | 0.1699 | 0.2184 | 9078.9847 | 230.342 |  |  |  |  | 11.1831 | 11.6766 | 16.485 | [7 empty] | 0.1741 | -0.0123 | 0.2308 | 9256.9333 | 0.2864 | 230.8065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 2.0133 | 1.53 | 2.2635 | 7921.4982 | 2.5964 | 244.7855 | [5 empty] | 11.238 | 11.7671 | 16.4127 | [5 empty] | 0.1692 | 0.2175 | 9081.7341 | 231.5149 |  |  |  |  | 11.3222 | 11.8145 | 16.7385 | [7 empty] | 0.1702 | -0.079 | 0.2965 | 9310.7554 | 0.3596 | 231.8842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 2.0365 | 1.5608 | 2.3014 | 7909.6092 | 2.6122 | 245.827 | [5 empty] | 11.3815 | 11.9177 | 16.6255 | [5 empty] | 0.1685 | 0.2166 | 9084.4354 | 232.6851 |  |  |  |  | 11.4565 | 11.9624 | 16.9224 | [7 empty] | 0.1606 | -0.0492 | 0.266 | 9290.0113 | 0.3123 | 233.0299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 2.0666 | 1.5369 | 2.3133 | 7928.2216 | 2.6513 | 247.286 | [5 empty] | 11.5261 | 12.0694 | 16.8398 | [5 empty] | 0.1677 | 0.2157 | 9087.0895 | 233.8527 |  |  |  |  | 11.6028 | 12.1075 | 17.1936 | [7 empty] | 0.1542 | -0.1231 | 0.3391 | 9349.4102 | 0.3915 | 234.1441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 2.0803 | 1.5658 | 2.3422 | 7919.4836 | 2.6562 | 248.3586 | [5 empty] | 11.6717 | 12.2222 | 17.0557 | [5 empty] | 0.167 | 0.2148 | 9089.6975 | 235.0176 |  |  |  |  | 11.7567 | 12.3057 | 17.3776 | [7 empty] | 0.0902 | -0.0073 | 0.235 | 9277.0506 | 0.2199 | 235.6489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 2.1195 | 1.5929 | 2.3909 | 7911.2673 | 2.7028 | 249.9424 | [5 empty] | 11.8184 | 12.3761 | 17.2731 | [5 empty] | 0.1663 | 0.2139 | 9092.2603 | 236.1798 |  |  |  |  | 11.9612 | 12.48 | 17.6761 | [7 empty] | 0.1829 | -0.0767 | 0.291 | 9305.0544 | 0.3663 | 236.9581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 2.1444 | 1.613 | 2.424 | 7905.2185 | 2.7221 | 251.0132 | [5 empty] | 11.9661 | 12.5311 | 17.4921 | [5 empty] | 0.1656 | 0.2129 | 9094.7791 | 237.3393 |  |  |  |  | 11.998 | 12.6213 | 17.674 | [7 empty] | -0.0237 | 0.1734 | 0.1934 | 9173.0683 | 0.3151 | 238.0089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 2.1691 | 1.6344 | 2.4577 | 7903.2148 | 2.7537 | 252.6561 | [5 empty] | 12.1148 | 12.6872 | 17.7126 | [5 empty] | 0.1649 | 0.212 | 9097.2547 | 238.4961 |  |  |  |  | 12.1463 | 12.7736 | 17.8813 | [7 empty] | -0.0107 | 0.1799 | 0.1785 | 9165.9664 | 0.2938 | 239.1317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 2.1863 | 1.6536 | 2.4839 | 7899.0185 | 2.7636 | 253.7089 | [5 empty] | 12.2646 | 12.8444 | 17.9347 | [5 empty] | 0.1642 | 0.2111 | 9099.688 | 239.6503 |  |  |  |  | 12.1447 | 12.7697 | 17.8763 | [7 empty] | -0.0042 | 0.1785 | 0.1715 | 9165.344 | 0.2793 | 239.1026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 2.2177 | 1.6626 | 2.5158 | 7901.8548 | 2.804 | 255.3318 | [5 empty] | 12.4155 | 13.0027 | 18.1583 | [5 empty] | 0.1635 | 0.2102 | 9102.0802 | 240.8018 |  |  |  |  | 12.556 | 13.0675 | 18.1504 | [7 empty] | 0.445 | 0.2873 | 0.2919 | 8979.8515 | 0.4395 | 241.2699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 2.2195 | 1.6729 | 2.5244 | 7896.0425 | 2.7724 | 255.2703 | [5 empty] | 12.5674 | 13.1621 | 18.3835 | [5 empty] | 0.1628 | 0.2093 | 9104.4319 | 241.9507 |  |  |  |  | 12.7554 | 13.224 | 19.1163 | [7 empty] | 0.2597 | -0.5105 | 0.7263 | 9612.4118 | 0.9324 | 242.394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 2.2492 | 1.6864 | 2.5575 | 7893.4438 | 2.7999 | 256.4312 | [5 empty] | 12.7204 | 13.3226 | 18.6103 | [5 empty] | 0.1621 | 0.2084 | 9106.7441 | 243.0969 |  |  |  |  | 12.8899 | 13.4198 | 19.1298 | [7 empty] | 0.2207 | -0.2178 | 0.4302 | 9398.1843 | 0.5573 | 243.7855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 2.2591 | 1.701 | 2.5751 | 7893.0202 | 2.8025 | 257.5013 | [5 empty] | 12.8744 | 13.4842 | 18.8386 | [5 empty] | 0.1613 | 0.2075 | 9109.0176 | 244.2405 |  |  |  |  | 12.9528 | 13.5272 | 19.3416 | [7 empty] | 0.0769 | -0.2659 | 0.4808 | 9470.8968 | 0.4733 | 244.5425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 2.2873 | 1.7337 | 2.6182 | 7881.2613 | 2.8251 | 258.6089 | [5 empty] | 13.0294 | 13.647 | 19.0684 | [5 empty] | 0.1606 | 0.2066 | 9111.2532 | 245.3814 |  |  |  |  | 13.071 | 13.7077 | 19.7488 | [7 empty] | -0.1486 | -0.4028 | 0.6833 | 9632.4111 | 0.5759 | 245.8047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 2.3089 | 1.7458 | 2.6439 | 7880.2738 | 2.8418 | 259.6911 | [5 empty] | 13.1856 | 13.8108 | 19.2999 | [5 empty] | 0.1599 | 0.2056 | 9113.4518 | 246.5196 |  |  |  |  | 13.3522 | 13.9168 | 19.9662 | [7 empty] | 0.126 | -0.349 | 0.5557 | 9516.1013 | 0.5999 | 247.2507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 2.3408 | 1.7725 | 2.6864 | 7870.0588 | 2.8667 | 260.6758 | [5 empty] | 13.3427 | 13.9757 | 19.5329 | [5 empty] | 0.1592 | 0.2047 | 9115.6141 | 247.6553 |  |  |  |  | 13.4 | 14.0801 | 19.974 | [7 empty] | -0.0927 | -0.0831 | 0.3825 | 9377.6872 | 0.3605 | 248.3689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 2.3524 | 1.8131 | 2.7208 | 7861.3035 | 2.8792 | 262.239 | [5 empty] | 13.501 | 14.1417 | 19.7674 | [5 empty] | 0.1585 | 0.2038 | 9117.741 | 248.7883 |  |  |  |  | 13.5511 | 14.2392 | 20.1529 | [7 empty] | -0.0739 | -0.0359 | 0.3339 | 9339.0819 | 0.3268 | 249.4484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 2.385 | 1.8298 | 2.7581 | 7856.3521 | 2.9071 | 263.2842 | [5 empty] | 13.6603 | 14.3089 | 20.0036 | [5 empty] | 0.1578 | 0.2029 | 9119.833 | 249.9186 |  |  |  |  | 13.7175 | 14.3986 | 20.4625 | [7 empty] | -0.0683 | -0.1264 | 0.3995 | 9400.9514 | 0.3461 | 250.5214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 2.4213 | 1.8462 | 2.7981 | 7854.7532 | 2.9493 | 264.822 | [5 empty] | 13.8206 | 14.4772 | 20.2413 | [5 empty] | 0.1571 | 0.202 | 9121.891 | 251.0464 |  |  |  |  | 13.7871 | 14.5253 | 20.6655 | [7 empty] | -0.226 | -0.1331 | 0.5091 | 9444.3569 | 0.5249 | 251.3673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 2.444 | 1.8779 | 2.8363 | 7845.0231 | 2.9652 | 265.9012 | [5 empty] | 13.982 | 14.6465 | 20.4806 | [5 empty] | 0.1564 | 0.2011 | 9123.9157 | 252.1715 |  |  |  |  | 14.1666 | 14.787 | 20.9753 | [7 empty] | 0.1746 | -0.1158 | 0.3174 | 9332.734 | 0.3799 | 253.0971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 2.4712 | 1.8869 | 2.8646 | 7847.661 | 2.9962 | 267.3504 | [5 empty] | 14.1445 | 14.817 | 20.7214 | [5 empty] | 0.1557 | 0.2003 | 9125.9078 | 253.294 |  |  |  |  | 14.2374 | 14.9044 | 21.1921 | [7 empty] | 0.0347 | -0.1528 | 0.3732 | 9391.7623 | 0.3232 | 253.8657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 2.4838 | 1.9111 | 2.8902 | 7843.0882 | 3.0018 | 268.4337 | [5 empty] | 14.308 | 14.9886 | 20.9639 | [5 empty] | 0.1551 | 0.1994 | 9127.8678 | 254.414 |  |  |  |  | 14.4291 | 15.1243 | 21.5164 | [7 empty] | -0.0222 | -0.1597 | 0.4004 | 9409.3045 | 0.3356 | 255.2927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 2.5267 | 1.9515 | 2.9498 | 7830.425 | 3.05 | 269.9971 | [5 empty] | 14.4726 | 15.1613 | 21.2079 | [5 empty] | 0.1544 | 0.1985 | 9129.7966 | 255.5313 |  |  |  |  | 14.4989 | 15.245 | 21.7283 | [7 empty] | -0.1681 | -0.1854 | 0.5013 | 9461.677 | 0.4502 | 256.0693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 2.5397 | 1.9486 | 2.9596 | 7836.9445 | 3.0558 | 270.968 | [5 empty] | 14.6383 | 15.3352 | 21.4534 | [5 empty] | 0.1537 | 0.1976 | 9131.6947 | 256.646 |  |  |  |  | 14.8218 | 15.5234 | 22.0556 | [7 empty] | 0.0232 | -0.1383 | 0.3603 | 9382.2529 | 0.3141 | 257.8418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 2.5615 | 1.8633 | 2.9289 | 7878.826 | 3.083 | 272.0815 | [5 empty] | 14.805 | 15.5101 | 21.7006 | [5 empty] | 0.153 | 0.1967 | 9133.5626 | 257.7581 |  |  |  |  | 14.822 | 15.527 | 22.0536 | [7 empty] | 0.017 | -0.1301 | 0.354 | 9378.2417 | 0.2918 | 257.8647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 2.5603 | 1.8585 | 2.9262 | 7881.1376 | 3.053 | 272.0821 | [5 empty] | 14.9728 | 15.6862 | 21.9494 | [5 empty] | 0.1523 | 0.1958 | 9135.4012 | 258.8677 |  |  |  |  | 15.0218 | 15.6988 | 22.271 | [7 empty] | 0.1289 | -0.1166 | 0.3133 | 9342.5117 | 0.3223 | 258.9467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 2.5859 | 1.8861 | 2.9641 | 7873.0672 | 3.0725 | 273.176 | [5 empty] | 15.1417 | 15.8634 | 22.1997 | [5 empty] | 0.1516 | 0.195 | 9137.211 | 259.9746 |  |  |  |  | 15.2226 | 15.9367 | 22.6181 | [7 empty] | 0.051 | -0.1184 | 0.3291 | 9361.2469 | 0.2821 | 260.4295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 2.5984 | 1.8124 | 2.9341 | 7911.0934 | 3.0909 | 274.3031 | [5 empty] | 15.3116 | 16.0417 | 22.4516 | [5 empty] | 0.1509 | 0.1941 | 9138.9924 | 261.079 |  |  |  |  | 15.2981 | 16.0659 | 22.8484 | [7 empty] | -0.1015 | -0.1491 | 0.426 | 9416.4925 | 0.3599 | 261.228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 2.6199 | 1.8242 | 2.9596 | 7909.9297 | 3.1067 | 275.3404 | [5 empty] | 15.4826 | 16.2212 | 22.7051 | [5 empty] | 0.1503 | 0.1932 | 9140.7462 | 262.1809 |  |  |  |  | 15.5429 | 16.3146 | 23.188 | [7 empty] | -0.0746 | -0.1395 | 0.4016 | 9402.8402 | 0.334 | 262.7506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 2.6565 | 1.9493 | 3.0613 | 7862.0568 | 3.1358 | 276.8895 | [5 empty] | 15.6547 | 16.4017 | 22.9602 | [5 empty] | 0.1496 | 0.1923 | 9142.4728 | 263.2801 |  |  |  |  | 15.7109 | 16.4824 | 23.4107 | [7 empty] | -0.0463 | -0.1276 | 0.3751 | 9387.9621 | 0.3056 | 263.7683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 2.6835 | 1.9725 | 3.0977 | 7855.5779 | 3.1559 | 277.9154 | [5 empty] | 15.8279 | 16.5834 | 23.2169 | [5 empty] | 0.1489 | 0.1915 | 9144.1728 | 264.3768 |  |  |  |  | 15.8907 | 16.657 | 23.6743 | [7 empty] | -0.0162 | -0.1478 | 0.3774 | 9393.555 | 0.3031 | 264.8183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 2.7144 | 2.0698 | 3.1807 | 7820.6679 | 3.1815 | 279.316 | [5 empty] | 16.0021 | 16.7663 | 23.4752 | [5 empty] | 0.1483 | 0.1906 | 9145.8466 | 265.471 |  |  |  |  | 16.0579 | 16.8374 | 23.8818 | [7 empty] | -0.0097 | -0.1003 | 0.3311 | 9361.208 | 0.2655 | 265.8943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 2.7606 | 2.0335 | 3.198 | 7844.622 | 3.2544 | 281.5293 | [5 empty] | 16.1774 | 16.9502 | 23.7351 | [5 empty] | 0.1476 | 0.1898 | 9147.495 | 266.5626 |  |  |  |  | 16.2301 | 17.0151 | 24.1166 | [7 empty] | 0.0047 | -0.0855 | 0.3101 | 9348.1924 | 0.2477 | 266.9453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 2.7574 | 2.0208 | 3.1891 | 7849.8861 | 3.2212 | 281.4693 | [5 empty] | 16.3538 | 17.1353 | 23.9965 | [5 empty] | 0.1469 | 0.1889 | 9149.1182 | 267.6517 |  |  |  |  | 16.3897 | 17.1824 | 24.3472 | [7 empty] | 0.0075 | -0.0798 | 0.3028 | 9343.7443 | 0.2403 | 267.9272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 2.7834 | 2.0264 | 3.2146 | 7851.0164 | 3.242 | 282.4933 | [5 empty] | 16.5312 | 17.3215 | 24.2596 | [5 empty] | 0.1463 | 0.1881 | 9150.7169 | 268.7383 |  |  |  |  | 16.6543 | 17.455 | 24.7323 | [7 empty] | 0.0203 | -0.0807 | 0.2969 | 9341.0637 | 0.2425 | 269.5119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 2.7953 | 1.9548 | 3.1852 | 7886.3261 | 3.2595 | 283.6327 | [5 empty] | 16.7098 | 17.5088 | 24.5243 | [5 empty] | 0.1456 | 0.1872 | 9152.2915 | 269.8223 |  |  |  |  | 16.8316 | 17.6399 | 24.9905 | [7 empty] | 0.0243 | -0.0781 | 0.2918 | 9338.2927 | 0.2379 | 270.5752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 2.8222 | 1.9762 | 3.2204 | 7880.9624 | 3.2804 | 284.6929 | [5 empty] | 16.8894 | 17.6973 | 24.7905 | [5 empty] | 0.1449 | 0.1864 | 9153.8423 | 270.9039 |  |  |  |  | 16.8246 | 17.6357 | 24.9745 | [7 empty] | 0.0202 | -0.0676 | 0.283 | 9332.7331 | 0.2237 | 270.5513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 2.8657 | 1.9899 | 3.2652 | 7880.1657 | 3.3321 | 286.3053 | [5 empty] | 17.0701 | 17.8869 | 25.0584 | [5 empty] | 0.1443 | 0.1855 | 9155.3701 | 271.9829 |  |  |  |  | 17.0944 | 17.9125 | 25.3629 | [7 empty] | 0.0371 | -0.0666 | 0.274 | 9328.1906 | 0.2168 | 272.1278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 2.9143 | 2.0313 | 3.3297 | 7874.316 | 3.4104 | 288.9093 | [5 empty] | 17.2519 | 18.0777 | 25.3279 | [5 empty] | 0.1436 | 0.1847 | 9156.8751 | 273.0594 |  |  |  |  | 17.269 | 18.0865 | 25.5928 | [7 empty] | 0.0665 | -0.0543 | 0.2511 | 9314.2921 | 0.206 | 273.1092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 2.9379 | 2.063 | 3.3679 | 7866.1718 | 3.4282 | 290.0448 | [5 empty] | 17.4347 | 18.2696 | 25.599 | [5 empty] | 0.143 | 0.1839 | 9158.3578 | 274.1334 |  |  |  |  | 17.5158 | 18.3006 | 25.9729 | [7 empty] | 0.1491 | -0.1395 | 0.3235 | 9347.8172 | 0.3461 | 274.3061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 2.9639 | 2.0516 | 3.3842 | 7874.0033 | 3.4516 | 291.0908 | [5 empty] | 17.6187 | 18.4626 | 25.8717 | [5 empty] | 0.1424 | 0.183 | 9159.8185 | 275.205 |  |  |  |  | 17.7062 | 18.5029 | 26.2473 | [7 empty] | 0.1464 | -0.1277 | 0.3107 | 9340.9468 | 0.3301 | 275.4278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 2.9864 | 2.0865 | 3.4232 | 7864.3129 | 3.4657 | 292.1419 | [5 empty] | 17.8037 | 18.6567 | 26.146 | [5 empty] | 0.1417 | 0.1822 | 9161.2578 | 276.274 |  |  |  |  | 17.9612 | 18.7189 | 26.6247 | [7 empty] | 0.2465 | -0.2088 | 0.4048 | 9367.8532 | 0.521 | 276.6142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 3.0184 | 2.1402 | 3.4808 | 7846.4748 | 3.4884 | 293.2263 | [5 empty] | 17.9898 | 18.852 | 26.4219 | [5 empty] | 0.1411 | 0.1814 | 9162.6761 | 277.3406 |  |  |  |  | 18.1469 | 18.9057 | 26.8998 | [7 empty] | 0.261 | -0.2205 | 0.4194 | 9371.3099 | 0.5483 | 277.6322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 3.0104 | 2.1281 | 3.4683 | 7852.097 | 3.4503 | 293.2075 | [5 empty] | 18.177 | 19.0485 | 26.6994 | [5 empty] | 0.1404 | 0.1806 | 9164.0737 | 278.4047 |  |  |  |  | 18.3367 | 19.1573 | 27.131 | [7 empty] | 0.1779 | -0.0911 | 0.2742 | 9312.2053 | 0.3237 | 278.9903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 3.0363 | 2.1565 | 3.5067 | 7844.6243 | 3.4687 | 294.242 | [5 empty] | 18.3653 | 19.2461 | 26.9785 | [5 empty] | 0.1398 | 0.1798 | 9165.451 | 279.4664 |  |  |  |  | 18.5268 | 19.3501 | 27.3984 | [7 empty] | 0.1957 | -0.0882 | 0.2737 | 9306.8329 | 0.3391 | 280.0217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 3.056 | 2.0662 | 3.4741 | 7883.7636 | 3.4973 | 295.3602 | [5 empty] | 18.5547 | 19.4448 | 27.2593 | [5 empty] | 0.1392 | 0.179 | 9166.8084 | 280.5256 |  |  |  |  | 18.7463 | 19.6164 | 27.6938 | [7 empty] | 0.1372 | -0.0043 | 0.1833 | 9270.7131 | 0.2023 | 281.4333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 3.0744 | 2.0848 | 3.5006 | 7880.9501 | 3.509 | 296.4007 | [5 empty] | 18.7452 | 19.6447 | 27.5416 | [5 empty] | 0.1386 | 0.1782 | 9168.1463 | 281.5823 |  |  |  |  | 18.8338 | 19.7734 | 27.9441 | [7 empty] | -0.0338 | -0.0115 | 0.2562 | 9309.1025 | 0.2268 | 282.2582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 3.0898 | 1.969 | 3.453 | 7929.2217 | 3.5362 | 297.3812 | [5 empty] | 18.9367 | 19.8457 | 27.8256 | [5 empty] | 0.1379 | 0.1773 | 9169.465 | 282.6366 |  |  |  |  | 19.0426 | 19.9822 | 28.3228 | [7 empty] | -0.0404 | -0.0894 | 0.3209 | 9354.6901 | 0.2567 | 283.3481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 3.1129 | 1.9957 | 3.4876 | 7922.3706 | 3.5512 | 298.4114 | [5 empty] | 19.1294 | 20.0478 | 28.1112 | [5 empty] | 0.1373 | 0.1766 | 9170.7649 | 283.6885 |  |  |  |  | 19.2432 | 20.1881 | 28.345 | [7 empty] | 0.0727 | 0.1499 | 0.0699 | 9198.3364 | 0.1054 | 284.4132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 3.153 | 2.1385 | 3.5987 | 7873.0848 | 3.5793 | 299.9441 | [5 empty] | 19.3232 | 20.2512 | 28.3984 | [5 empty] | 0.1367 | 0.1758 | 9172.0463 | 284.738 |  |  |  |  | 19.4409 | 20.3976 | 28.6259 | [7 empty] | 0.0729 | 0.1633 | 0.065 | 9191.5542 | 0.1107 | 285.489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 3.1811 | 2.162 | 3.636 | 7867.2551 | 3.6002 | 300.9733 | [5 empty] | 19.518 | 20.4556 | 28.6873 | [5 empty] | 0.1361 | 0.175 | 9173.3095 | 285.785 |  |  |  |  | 19.4363 | 20.3912 | 28.6145 | [7 empty] | 0.0777 | 0.165 | 0.0592 | 9189.6954 | 0.0885 | 285.4563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 3.2315 | 2.2817 | 3.7453 | 7826.5434 | 3.644 | 302.4736 | [5 empty] | 19.7139 | 20.6612 | 28.9777 | [5 empty] | 0.1355 | 0.1742 | 9174.5551 | 286.8296 |  |  |  |  | 19.9325 | 20.7302 | 29.0146 | [7 empty] | 0.5438 | 0.1825 | 0.4084 | 9093.523 | 0.6109 | 287.1783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 3.2462 | 2.2997 | 3.7685 | 7824.9708 | 3.6527 | 303.5246 | [5 empty] | 19.911 | 20.868 | 29.2698 | [5 empty] | 0.1349 | 0.1734 | 9175.7831 | 287.8719 |  |  |  |  | 20.1557 | 20.9112 | 30.0745 | [7 empty] | 0.3664 | -0.5397 | 0.7498 | 9527.1165 | 0.9611 | 288.0889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 3.2699 | 2.318 | 3.7993 | 7822.329 | 3.671 | 304.596 | [5 empty] | 20.1091 | 21.0759 | 29.5636 | [5 empty] | 0.1342 | 0.1726 | 9176.9938 | 288.9117 |  |  |  |  | 20.2013 | 21.0614 | 30.0951 | [7 empty] | 0.1935 | -0.3428 | 0.5188 | 9448.5668 | 0.5773 | 288.8394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 3.2915 | 2.3376 | 3.8292 | 7819.1002 | 3.6856 | 305.6078 | [5 empty] | 20.3084 | 21.285 | 29.8589 | [5 empty] | 0.1336 | 0.1718 | 9178.1878 | 289.9491 |  |  |  |  | 20.288 | 21.3496 | 30.1239 | [7 empty] | -0.1351 | 0.0435 | 0.2978 | 9298.0344 | 0.3503 | 290.2681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 3.3242 | 2.3515 | 3.8649 | 7817.0107 | 3.7136 | 306.6865 | [5 empty] | 20.5087 | 21.4952 | 30.1559 | [5 empty] | 0.133 | 0.1711 | 9179.3652 | 290.9842 |  |  |  |  | 20.5947 | 21.6494 | 30.9642 | [7 empty] | -0.235 | -0.3242 | 0.6171 | 9520.4262 | 0.486 | 291.7383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 3.3436 | 2.3665 | 3.8904 | 7815.8367 | 3.7268 | 307.7074 | [5 empty] | 20.7101 | 21.7065 | 30.4545 | [5 empty] | 0.1324 | 0.1703 | 9180.5264 | 292.0169 |  |  |  |  | 20.611 | 21.6652 | 30.9847 | [7 empty] | -0.2314 | -0.3227 | 0.6127 | 9518.779 | 0.4774 | 291.8156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 3.3689 | 2.3174 | 3.8848 | 7836.8634 | 3.7546 | 308.7899 | [5 empty] | 20.9127 | 21.9191 | 30.7548 | [5 empty] | 0.1319 | 0.1695 | 9181.6715 | 293.0472 |  |  |  |  | 21.1111 | 22.0062 | 31.2875 | [7 empty] | 0.2649 | -0.2171 | 0.4089 | 9362.2942 | 0.5296 | 293.4673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 3.36 | 2.325 | 3.8826 | 7835.6775 | 3.7167 | 308.852 | [5 empty] | 21.1163 | 22.1328 | 31.0566 | [5 empty] | 0.1313 | 0.1688 | 9182.801 | 294.0752 |  |  |  |  | 21.1675 | 22.2241 | 31.2962 | [7 empty] | 0.0029 | 0.0836 | 0.154 | 9251.1254 | 0.1635 | 294.512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 3.3879 | 2.3582 | 3.9251 | 7827.1612 | 3.7369 | 309.8964 | [5 empty] | 21.321 | 22.3476 | 31.3602 | [5 empty] | 0.1307 | 0.168 | 9183.9151 | 295.1008 |  |  |  |  | 21.2545 | 22.3785 | 31.5596 | [7 empty] | -0.1605 | 0.0618 | 0.3099 | 9293.064 | 0.3858 | 295.2478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 3.4065 | 2.2618 | 3.8887 | 7864.3934 | 3.761 | 310.823 | [5 empty] | 21.5269 | 22.5636 | 31.6653 | [5 empty] | 0.1301 | 0.1673 | 9185.0141 | 296.124 |  |  |  |  | 21.4854 | 22.6037 | 31.9716 | [7 empty] | -0.1539 | -0.0234 | 0.3421 | 9336.7757 | 0.3508 | 296.313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 3.4322 | 2.266 | 3.9135 | 7865.8921 | 3.7816 | 311.8207 | [5 empty] | 21.7338 | 22.7808 | 31.9721 | [5 empty] | 0.1295 | 0.1665 | 9186.0981 | 297.145 |  |  |  |  | 21.576 | 22.7725 | 32.2522 | [7 empty] | -0.3388 | -0.0392 | 0.5115 | 9379.5741 | 0.603 | 297.1062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 3.4637 | 2.2978 | 3.9581 | 7860.1609 | 3.8164 | 313.3226 | [5 empty] | 21.9419 | 22.9991 | 32.2805 | [5 empty] | 0.1289 | 0.1658 | 9187.1676 | 298.1636 |  |  |  |  | 21.9868 | 23.0748 | 32.6733 | [7 empty] | -0.0394 | -0.0686 | 0.2885 | 9338.8296 | 0.2225 | 298.5148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 3.4852 | 2.3106 | 3.984 | 7859.2946 | 3.8319 | 314.3376 | [5 empty] | 22.1511 | 23.2186 | 32.5906 | [5 empty] | 0.1284 | 0.165 | 9188.2227 | 299.1798 |  |  |  |  | 22.2147 | 23.3177 | 32.9525 | [7 empty] | -0.0251 | -0.0135 | 0.2354 | 9307.3458 | 0.1939 | 299.6362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 3.5293 | 2.3362 | 4.0358 | 7853.8745 | 3.8787 | 315.767 | [5 empty] | 22.3614 | 23.4392 | 32.9023 | [5 empty] | 0.1278 | 0.1643 | 9189.2637 | 300.1938 |  |  |  |  | 22.4532 | 23.5442 | 33.3806 | [7 empty] | -0.0092 | -0.1104 | 0.307 | 9354.5198 | 0.2278 | 300.6734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 3.549 | 2.3621 | 4.0673 | 7848.6666 | 3.8901 | 316.7524 | [5 empty] | 22.5727 | 23.661 | 33.2157 | [5 empty] | 0.1272 | 0.1636 | 9190.2908 | 301.2054 |  |  |  |  | 22.5474 | 23.7126 | 33.6656 | [7 empty] | -0.1835 | -0.131 | 0.4281 | 9396.9546 | 0.374 | 301.4394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 3.5691 | 2.3798 | 4.0945 | 7846.5606 | 3.9041 | 317.7829 | [5 empty] | 22.7852 | 23.884 | 33.5307 | [5 empty] | 0.1266 | 0.1628 | 9191.3043 | 302.2148 |  |  |  |  | 23.0301 | 24.0453 | 34.1173 | [7 empty] | 0.2154 | -0.1608 | 0.3355 | 9339.0247 | 0.4127 | 302.94 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 3.5947 | 2.3937 | 4.1245 | 7844.6521 | 3.9224 | 318.7477 | [5 empty] | 22.9988 | 24.1082 | 33.8474 | [5 empty] | 0.1261 | 0.1621 | 9192.3044 | 303.2218 |  |  |  |  | 23.046 | 24.0543 | 34.1431 | [7 empty] | 0.228 | -0.1736 | 0.3509 | 9343.3308 | 0.4348 | 302.9804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 3.6245 | 2.4171 | 4.163 | 7839.0841 | 3.9434 | 319.7027 | [5 empty] | 23.2136 | 24.3335 | 34.1657 | [5 empty] | 0.1255 | 0.1614 | 9193.2913 | 304.2266 |  |  |  |  | 23.2696 | 24.2914 | 34.4296 | [7 empty] | 0.2384 | -0.1323 | 0.3146 | 9320.1737 | 0.4075 | 304.0397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 3.6411 | 2.4168 | 4.1777 | 7843.5458 | 3.9569 | 320.7527 | [5 empty] | 23.4294 | 24.56 | 34.4857 | [5 empty] | 0.125 | 0.1607 | 9194.2653 | 305.2291 |  |  |  |  | 23.4753 | 24.6859 | 35.03 | [7 empty] | -0.176 | -0.1204 | 0.4118 | 9387.9094 | 0.3617 | 305.7831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 3.6421 | 2.4087 | 4.1751 | 7845.8554 | 3.9291 | 320.709 | [5 empty] | 23.6464 | 24.7876 | 34.8073 | [5 empty] | 0.1244 | 0.16 | 9195.2265 | 306.2293 |  |  |  |  | 23.4801 | 24.6946 | 35.0436 | [7 empty] | -0.1848 | -0.1203 | 0.4174 | 9389.4737 | 0.3695 | 305.8217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 3.6796 | 2.4454 | 4.2273 | 7838.028 | 3.9681 | 322.1598 | [5 empty] | 23.8644 | 25.0164 | 35.1305 | [5 empty] | 0.1239 | 0.1593 | 9196.1752 | 307.2273 |  |  |  |  | 23.8335 | 25.0491 | 35.35 | [7 empty] | -0.0805 | 0.0345 | 0.2394 | 9292.7794 | 0.2491 | 307.3691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 3.6987 | 2.484 | 4.2651 | 7829.1797 | 3.9781 | 323.1661 | [5 empty] | 24.0836 | 25.2464 | 35.4555 | [5 empty] | 0.1233 | 0.1586 | 9197.1117 | 308.223 |  |  |  |  | 24.1237 | 25.3017 | 35.6561 | [7 empty] | 0.0517 | 0.0621 | 0.1201 | 9256.3346 | 0.0929 | 308.4613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 3.7513 | 2.5424 | 4.3419 | 7813.108 | 4.0306 | 324.6622 | [5 empty] | 24.3039 | 25.4776 | 35.782 | [5 empty] | 0.1228 | 0.1578 | 9198.036 | 309.2164 |  |  |  |  | 24.2489 | 25.4804 | 36.0972 | [7 empty] | -0.1171 | -0.0786 | 0.3368 | 9355.07 | 0.2844 | 309.2283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 3.7694 | 2.5834 | 4.3805 | 7804.0156 | 4.0403 | 325.6887 | [5 empty] | 24.5253 | 25.7099 | 36.1103 | [5 empty] | 0.1222 | 0.1572 | 9198.9484 | 310.2076 |  |  |  |  | 24.4754 | 25.7123 | 36.3932 | [7 empty] | -0.0931 | -0.0544 | 0.3018 | 9338.606 | 0.2548 | 310.2177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 3.8219 | 2.622 | 4.4464 | 7796.6944 | 4.1042 | 327.5042 | [5 empty] | 24.7479 | 25.9435 | 36.4402 | [5 empty] | 0.1217 | 0.1565 | 9199.8492 | 311.1966 |  |  |  |  | 24.9145 | 26.0303 | 36.8234 | [7 empty] | 0.2244 | -0.0752 | 0.2534 | 9293.888 | 0.3347 | 311.5626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 3.8291 | 2.6262 | 4.4556 | 7799.9737 | 4.1048 | 328.4104 | [5 empty] | 24.9715 | 26.1782 | 36.7717 | [5 empty] | 0.1211 | 0.1558 | 9200.7384 | 312.1834 |  |  |  |  | 25.0877 | 26.2468 | 36.8273 | [7 empty] | 0.2509 | 0.1751 | 0.1312 | 9170.1473 | 0.1786 | 312.4706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 3.8568 | 2.6356 | 4.4846 | 7799.4591 | 4.1245 | 329.334 | [5 empty] | 25.1963 | 26.414 | 37.1049 | [5 empty] | 0.1206 | 0.1551 | 9201.6164 | 313.1679 |  |  |  |  | 25.4569 | 26.6139 | 37.7221 | [7 empty] | 0.1659 | -0.1298 | 0.2885 | 9330.1225 | 0.325 | 313.9968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 3.882 | 2.6666 | 4.5237 | 7795.0573 | 4.1519 | 330.699 | [5 empty] | 25.4222 | 26.6511 | 37.4398 | [5 empty] | 0.1201 | 0.1544 | 9202.4832 | 314.1502 |  |  |  |  | 25.4602 | 26.6178 | 37.7284 | [7 empty] | 0.1649 | -0.1304 | 0.2883 | 9330.5787 | 0.316 | 314.0126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 3.9181 | 2.687 | 4.5658 | 7790.4091 | 4.1794 | 331.6605 | [5 empty] | 25.6492 | 26.8893 | 37.7764 | [5 empty] | 0.1195 | 0.1537 | 9203.339 | 315.1303 |  |  |  |  | 25.6951 | 26.8606 | 38.0317 | [7 empty] | 0.1853 | -0.0995 | 0.2616 | 9312.1303 | 0.3081 | 315.0126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 3.951 | 2.714 | 4.6089 | 7786.403 | 4.2138 | 332.9973 | [5 empty] | 25.8774 | 27.1287 | 38.1146 | [5 empty] | 0.119 | 0.153 | 9204.1842 | 316.1082 |  |  |  |  | 25.807 | 27.1184 | 38.3164 | [7 empty] | -0.0892 | -0.0014 | 0.2593 | 9311.4367 | 0.2446 | 316.0665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 3.9503 | 2.7101 | 4.6071 | 7787.8458 | 4.1838 | 333.0276 | [5 empty] | 26.1066 | 27.3693 | 38.4544 | [5 empty] | 0.1185 | 0.1524 | 9205.0186 | 317.0839 |  |  |  |  | 26.0877 | 27.381 | 38.7801 | [7 empty] | -0.0514 | -0.0821 | 0.2896 | 9343.3615 | 0.2133 | 317.1314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 3.9672 | 2.7182 | 4.6264 | 7788.9321 | 4.1935 | 333.9417 | [5 empty] | 26.337 | 27.611 | 38.796 | [5 empty] | 0.118 | 0.1517 | 9205.8428 | 318.0575 |  |  |  |  | 26.2657 | 27.5884 | 38.793 | [7 empty] | -0.0026 | 0.1421 | 0.1209 | 9229.8762 | 0.1684 | 317.9668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 4.0046 | 2.6367 | 4.6139 | 7821.3801 | 4.262 | 335.8923 | [5 empty] | 26.5685 | 27.854 | 39.1392 | [5 empty] | 0.1175 | 0.151 | 9206.6566 | 319.0288 |  |  |  |  | 26.4934 | 27.8161 | 39.0857 | [7 empty] | 0.0308 | 0.1613 | 0.0873 | 9215.9121 | 0.1312 | 318.878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 4.0228 | 2.5188 | 4.5678 | 7860.6491 | 4.2883 | 336.7483 | [5 empty] | 26.8012 | 28.0981 | 39.4841 | [5 empty] | 0.1169 | 0.1504 | 9207.4603 | 319.998 |  |  |  |  | 26.7521 | 28.0596 | 39.556 | [7 empty] | 0.048 | 0.0556 | 0.1171 | 9262.1108 | 0.0868 | 319.8455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 4.0238 | 2.5306 | 4.5756 | 7857.2778 | 4.2591 | 336.818 | [5 empty] | 27.035 | 28.3434 | 39.8307 | [5 empty] | 0.1164 | 0.1497 | 9208.2541 | 320.9651 |  |  |  |  | 26.9934 | 28.2956 | 39.8905 | [7 empty] | 0.0836 | 0.0503 | 0.1047 | 9258.9649 | 0.0787 | 320.7769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 4.055 | 2.5351 | 4.6053 | 7857.6062 | 4.2829 | 337.7238 | [5 empty] | 27.2699 | 28.5899 | 40.1789 | [5 empty] | 0.1159 | 0.1491 | 9209.0382 | 321.93 |  |  |  |  | 27.3398 | 28.6519 | 40.3737 | [7 empty] | 0.1046 | 0.0636 | 0.0862 | 9249.7415 | 0.076 | 322.1714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 3.9711 | 2.6747 | 4.6096 | 7831.641 | 4.1939 | 339.071 | [5 empty] | 27.5059 | 28.8376 | 40.5288 | [5 empty] | 0.1154 | 0.1484 | 9209.8127 | 322.8927 |  |  |  |  | 27.5692 | 28.8799 | 40.6834 | [7 empty] | 0.1345 | 0.0698 | 0.0808 | 9242.3306 | 0.0942 | 323.0566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 4.0112 | 2.6974 | 4.6563 | 7825.682 | 4.2238 | 339.9864 | [5 empty] | 27.7431 | 29.0865 | 40.8804 | [5 empty] | 0.1149 | 0.1478 | 9210.5776 | 323.8533 |  |  |  |  | 27.9399 | 29.2536 | 41.1801 | [7 empty] | 0.1754 | 0.0893 | 0.0841 | 9227.4391 | 0.1392 | 324.4945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 3.931 | 2.8097 | 4.6536 | 7807.4898 | 4.1441 | 341.2128 | [5 empty] | 27.9814 | 29.3365 | 41.2337 | [5 empty] | 0.1144 | 0.1471 | 9211.3333 | 324.8118 |  |  |  |  | 28.0546 | 29.4512 | 41.5319 | [7 empty] | -0.0077 | 0.0526 | 0.1544 | 9273.2124 | 0.1463 | 325.2492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 3.9544 | 2.8159 | 4.677 | 7808.4748 | 4.1608 | 342.139 | [5 empty] | 28.2208 | 29.5878 | 41.5886 | [5 empty] | 0.1139 | 0.1465 | 9212.0798 | 325.7681 |  |  |  |  | 28.1457 | 29.6114 | 41.8327 | [7 empty] | -0.1642 | 0.0115 | 0.3091 | 9316.8255 | 0.3353 | 325.8576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 4.0984 | 2.8562 | 4.8194 | 7787.2742 | 4.2866 | 343.1753 | [5 empty] | 28.4614 | 29.8402 | 41.9452 | [5 empty] | 0.1134 | 0.1458 | 9212.8173 | 326.7223 |  |  |  |  | 28.3876 | 29.8614 | 42.1681 | [7 empty] | -0.1501 | 0.024 | 0.2903 | 9308.8468 | 0.319 | 326.8022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 4.1221 | 2.8697 | 4.8473 | 7786.0812 | 4.3024 | 344.0853 | [5 empty] | 28.7031 | 30.0938 | 42.3035 | [5 empty] | 0.1129 | 0.1452 | 9213.5459 | 327.6744 |  |  |  |  | 28.9233 | 30.2474 | 42.5319 | [7 empty] | 0.2667 | 0.1177 | 0.1562 | 9202.0269 | 0.2374 | 328.2476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 4.2546 | 2.9131 | 4.9823 | 7766.0609 | 4.4193 | 345.2038 | [5 empty] | 28.9459 | 30.3487 | 42.6635 | [5 empty] | 0.1124 | 0.1446 | 9214.2659 | 328.6244 |  |  |  |  | 29.1173 | 30.4888 | 42.5542 | [7 empty] | 0.2903 | 0.3647 | 0.2831 | 9092.3186 | 0.2143 | 329.144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 4.2808 | 2.9233 | 5.0104 | 7765.6168 | 4.4372 | 346.101 | [5 empty] | 29.1899 | 30.6047 | 43.0252 | [5 empty] | 0.1119 | 0.1439 | 9214.9771 | 329.5724 |  |  |  |  | 29.1064 | 30.4762 | 42.5392 | [7 empty] | 0.2917 | 0.3625 | 0.2829 | 9093.0331 | 0.2148 | 329.0975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 4.2971 | 2.8276 | 4.9723 | 7797.2974 | 4.4604 | 347.0775 | [5 empty] | 29.435 | 30.8619 | 43.3886 | [5 empty] | 0.1115 | 0.1433 | 9215.6799 | 330.5182 |  |  |  |  | 29.4158 | 30.8116 | 43.865 | [7 empty] | -0.0001 | -0.2696 | 0.4277 | 9416.7894 | 0.319 | 330.3339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 4.3198 | 2.8468 | 5.0027 | 7794.5391 | 4.4749 | 347.9934 | [5 empty] | 29.6813 | 31.1203 | 43.7536 | [5 empty] | 0.111 | 0.1427 | 9216.3744 | 331.4619 |  |  |  |  | 29.4815 | 31.0042 | 43.9121 | [7 empty] | -0.178 | -0.0738 | 0.3611 | 9356.488 | 0.332 | 331.0388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 4.3351 | 2.7087 | 4.9431 | 7838.7794 | 4.506 | 349.0179 | [5 empty] | 29.9287 | 31.3799 | 44.1204 | [5 empty] | 0.1105 | 0.1421 | 9217.0606 | 332.4036 |  |  |  |  | 29.8179 | 31.3716 | 44.2342 | [7 empty] | -0.1447 | 0.0749 | 0.2639 | 9285.363 | 0.3243 | 332.3737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 4.3634 | 2.7326 | 4.9804 | 7833.8413 | 4.5241 | 349.911 | [5 empty] | 30.1772 | 31.6407 | 44.4888 | [5 empty] | 0.11 | 0.1415 | 9217.7388 | 333.3432 |  |  |  |  | 30.1102 | 31.6382 | 44.7678 | [7 empty] | -0.1129 | -0.05 | 0.2939 | 9335.1661 | 0.252 | 333.3343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 4.3877 | 2.7582 | 5.0153 | 7829.4383 | 4.5416 | 350.9137 | [5 empty] | 30.4269 | 31.9026 | 44.8589 | [5 empty] | 0.1096 | 0.1409 | 9218.409 | 334.2807 |  |  |  |  | 30.2352 | 31.8482 | 45.1385 | [7 empty] | -0.292 | -0.0856 | 0.461 | 9378.5794 | 0.4679 | 334.0864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 4.401 | 2.7914 | 5.0447 | 7823.4148 | 4.5448 | 351.7972 | [5 empty] | 30.6777 | 32.1658 | 45.2307 | [5 empty] | 0.1091 | 0.1403 | 9219.0714 | 335.2162 |  |  |  |  | 30.6135 | 32.165 | 45.697 | [7 empty] | -0.1663 | -0.1843 | 0.4257 | 9402.1917 | 0.3185 | 335.2133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 4.4282 | 2.8249 | 5.0862 | 7816.1898 | 4.5618 | 352.7243 | [5 empty] | 30.9297 | 32.4302 | 45.6042 | [5 empty] | 0.1086 | 0.1397 | 9219.726 | 336.1497 |  |  |  |  | 30.873 | 32.4281 | 46.0669 | [7 empty] | -0.1471 | -0.1845 | 0.4129 | 9398.8203 | 0.3009 | 336.1422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 4.4542 | 2.8719 | 5.1339 | 7805.8184 | 4.5787 | 353.736 | [5 empty] | 31.1828 | 32.6958 | 45.9794 | [5 empty] | 0.1081 | 0.1391 | 9220.3731 | 337.0811 |  |  |  |  | 31.1288 | 32.7021 | 46.4395 | [7 empty] | -0.1531 | -0.1722 | 0.4063 | 9393.8662 | 0.302 | 337.1031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 4.3832 | 2.9282 | 5.1052 | 7804.5153 | 4.5191 | 355.0888 | [5 empty] | 31.437 | 32.9626 | 46.3563 | [5 empty] | 0.1077 | 0.1385 | 9221.0126 | 338.0104 |  |  |  |  | 31.3661 | 32.9496 | 46.7581 | [7 empty] | -0.1403 | -0.1496 | 0.3801 | 9381.6914 | 0.2848 | 337.9653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 4.3911 | 2.9288 | 5.1128 | 7803.6615 | 4.4952 | 355.1054 | [5 empty] | 31.6924 | 33.2306 | 46.7349 | [5 empty] | 0.1072 | 0.1379 | 9221.6448 | 338.9378 |  |  |  |  | 31.6306 | 33.2299 | 47.1241 | [7 empty] | -0.136 | -0.1271 | 0.3597 | 9370.8931 | 0.2758 | 338.9354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 4.4164 | 2.9494 | 5.146 | 7800.4133 | 4.5124 | 356.0225 | [5 empty] | 31.9489 | 33.4998 | 47.1152 | [5 empty] | 0.1068 | 0.1373 | 9222.2696 | 339.8631 |  |  |  |  | 31.9291 | 33.6779 | 47.4782 | [7 empty] | -0.3119 | 0.1025 | 0.4201 | 9298.9617 | 0.5605 | 340.472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 4.3684 | 2.9619 | 5.1134 | 7812.8625 | 4.5014 | 358.0639 | [5 empty] | 32.2066 | 33.7702 | 47.4972 | [5 empty] | 0.1063 | 0.1367 | 9222.8874 | 340.7864 |  |  |  |  | 31.9383 | 33.6926 | 47.4924 | [7 empty] | -0.3197 | 0.1084 | 0.427 | 9297.6555 | 0.571 | 340.5222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 4.4916 | 2.881 | 5.1739 | 7828.5615 | 4.6191 | 359.0599 | [5 empty] | 32.4654 | 34.0418 | 47.8809 | [5 empty] | 0.1059 | 0.1361 | 9223.4981 | 341.7077 |  |  |  |  | 32.2814 | 33.993 | 47.9747 | [7 empty] | -0.221 | 0.0534 | 0.3371 | 9306.1386 | 0.41 | 341.5429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 4.5055 | 2.8999 | 5.1964 | 7826.6942 | 4.6255 | 359.9474 | [5 empty] | 32.7254 | 34.3146 | 48.2663 | [5 empty] | 0.1054 | 0.1355 | 9224.1018 | 342.627 |  |  |  |  | 32.5366 | 34.2542 | 48.3129 | [7 empty] | -0.1984 | 0.0734 | 0.3101 | 9294.38 | 0.3873 | 342.4242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 4.6371 | 2.8262 | 5.271 | 7839.5919 | 4.7524 | 360.9655 | [5 empty] | 32.9865 | 34.5886 | 48.6534 | [5 empty] | 0.105 | 0.1349 | 9224.6987 | 343.5444 |  |  |  |  | 32.9178 | 34.5997 | 48.875 | [7 empty] | -0.1152 | 0.0087 | 0.2538 | 9309.1295 | 0.2525 | 343.5813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 4.6361 | 2.8283 | 5.2719 | 7839.0694 | 4.72 | 360.9594 | [5 empty] | 33.2488 | 34.8638 | 49.0422 | [5 empty] | 0.1045 | 0.1344 | 9225.2888 | 344.4597 |  |  |  |  | 33.1845 | 34.8896 | 49.2227 | [7 empty] | -0.1159 | 0.0542 | 0.2345 | 9290.2516 | 0.2661 | 344.5453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 4.681 | 2.8223 | 5.3081 | 7845.8231 | 4.7854 | 362.7535 | [5 empty] | 33.5123 | 35.1402 | 49.4328 | [5 empty] | 0.1041 | 0.1338 | 9225.8723 | 345.3731 |  |  |  |  | 33.5082 | 35.2792 | 49.7602 | [7 empty] | -0.2058 | 0.0739 | 0.3156 | 9295.2749 | 0.3964 | 345.83 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 4.7081 | 2.8539 | 5.3482 | 7839.0815 | 4.8008 | 363.6184 | [5 empty] | 33.7768 | 35.4179 | 49.825 | [5 empty] | 0.1036 | 0.1332 | 9226.4492 | 346.2845 |  |  |  |  | 33.7771 | 35.5594 | 50.1372 | [7 empty] | -0.1959 | 0.0862 | 0.3032 | 9288.7904 | 0.3878 | 346.7468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 4.7281 | 2.8751 | 5.3769 | 7836.059 | 4.8124 | 364.5114 | [5 empty] | 34.0426 | 35.6967 | 50.2189 | [5 empty] | 0.1032 | 0.1327 | 9227.0198 | 347.1939 |  |  |  |  | 34.0946 | 35.9278 | 50.6691 | [7 empty] | -0.2645 | 0.0854 | 0.3707 | 9299.0079 | 0.4818 | 347.9431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 4.7456 | 2.8848 | 5.3975 | 7836.0525 | 4.821 | 365.3283 | [5 empty] | 34.3095 | 35.9768 | 50.6146 | [5 empty] | 0.1027 | 0.1321 | 9227.5839 | 348.1014 |  |  |  |  | 34.0934 | 35.9249 | 50.6616 | [7 empty] | -0.2604 | 0.0875 | 0.3659 | 9297.5789 | 0.4714 | 347.9337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 4.68 | 3.0037 | 5.4041 | 7816.4714 | 4.7545 | 366.5064 | [5 empty] | 34.5775 | 36.258 | 51.0119 | [5 empty] | 0.1023 | 0.1315 | 9228.1417 | 349.0069 |  |  |  |  | 34.3578 | 36.1881 | 51.0411 | [7 empty] | -0.235 | 0.0786 | 0.3414 | 9297.5197 | 0.4325 | 348.7822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 4.6947 | 3.0196 | 5.4257 | 7815.4103 | 4.7618 | 367.3733 | [5 empty] | 34.8467 | 36.5405 | 51.411 | [5 empty] | 0.1019 | 0.131 | 9228.6934 | 349.9105 |  |  |  |  | 34.92 | 36.7434 | 51.8208 | [7 empty] | -0.1678 | 0.0737 | 0.2757 | 9289.9219 | 0.3443 | 350.556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 4.616 | 3.1355 | 5.4233 | 7797.8082 | 4.6858 | 368.4684 | [5 empty] | 35.1171 | 36.8242 | 51.8118 | [5 empty] | 0.1014 | 0.1304 | 9229.239 | 350.8121 |  |  |  |  | 35.2061 | 37.0538 | 52.2084 | [7 empty] | -0.1715 | 0.1102 | 0.2737 | 9275.8389 | 0.3665 | 351.5377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 4.6606 | 3.1657 | 5.4777 | 7790.9073 | 4.7217 | 369.4545 | [5 empty] | 35.3886 | 37.1091 | 52.2143 | [5 empty] | 0.101 | 0.1299 | 9229.7785 | 351.7119 |  |  |  |  | 35.4716 | 37.311 | 52.5576 | [7 empty] | -0.1273 | 0.1148 | 0.2288 | 9267.8763 | 0.3079 | 352.3459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 4.7858 | 3.0834 | 5.5388 | 7806.2609 | 4.8397 | 370.4774 | [5 empty] | 35.6612 | 37.3952 | 52.6185 | [5 empty] | 0.1006 | 0.1293 | 9230.3121 | 352.6096 |  |  |  |  | 35.4504 | 37.2934 | 52.5418 | [7 empty] | -0.1386 | 0.1097 | 0.24 | 9271.4995 | 0.3153 | 352.2909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 4.8117 | 3.089 | 5.5643 | 7806.8484 | 4.8574 | 371.3263 | [5 empty] | 35.9351 | 37.6826 | 53.0244 | [5 empty] | 0.1002 | 0.1288 | 9230.84 | 353.5055 |  |  |  |  | 35.8097 | 37.6112 | 52.9309 | [7 empty] | -0.0123 | 0.1369 | 0.1128 | 9243.195 | 0.1583 | 353.2835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 4.9383 | 2.9962 | 5.6247 | 7824.9528 | 4.9819 | 372.3913 | [5 empty] | 36.2101 | 37.9711 | 53.4321 | [5 empty] | 0.0997 | 0.1283 | 9231.3621 | 354.3995 |  |  |  |  | 36.1037 | 37.9054 | 53.3338 | [7 empty] | 0.0175 | 0.1418 | 0.0833 | 9237.3631 | 0.1205 | 354.1963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 4.9648 | 3.0155 | 5.658 | 7821.9341 | 4.9991 | 373.2619 | [5 empty] | 36.4862 | 38.2609 | 53.8414 | [5 empty] | 0.0993 | 0.1277 | 9231.8784 | 355.2916 |  |  |  |  | 36.4658 | 38.2343 | 53.7021 | [7 empty] | 0.1378 | 0.195 | 0.0775 | 9200.4374 | 0.0519 | 355.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 4.9812 | 3.0241 | 5.6771 | 7822.6998 | 5.0093 | 374.1366 | [5 empty] | 36.7635 | 38.5519 | 54.2525 | [5 empty] | 0.0989 | 0.1272 | 9232.3893 | 356.1817 |  |  |  |  | 36.7594 | 38.5285 | 54.0916 | [7 empty] | 0.1697 | 0.2087 | 0.108 | 9191.1674 | 0.0789 | 356.1104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 5.0056 | 3.0466 | 5.7101 | 7819.2533 | 5.0253 | 375.0362 | [5 empty] | 37.042 | 38.8441 | 54.6653 | [5 empty] | 0.0985 | 0.1267 | 9232.8946 | 357.07 |  |  |  |  | 37.1174 | 38.9355 | 54.6998 | [7 empty] | 0.1028 | 0.1921 | 0.0656 | 9207.1657 | 0.0618 | 357.3468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 5.0052 | 3.0638 | 5.7192 | 7815.137 | 4.9926 | 375.0913 | [5 empty] | 37.3216 | 39.1375 | 55.0799 | [5 empty] | 0.0981 | 0.1261 | 9233.3945 | 357.9564 |  |  |  |  | 37.4111 | 39.2369 | 55.1056 | [7 empty] | 0.1202 | 0.2031 | 0.0801 | 9200.9366 | 0.064 | 358.2555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 5.0291 | 3.0791 | 5.7483 | 7813.5507 | 5.0088 | 375.9763 | [5 empty] | 37.6024 | 39.4322 | 55.4961 | [5 empty] | 0.0977 | 0.1256 | 9233.889 | 358.8409 |  |  |  |  | 37.7688 | 39.6529 | 55.7032 | [7 empty] | 0.0441 | 0.2039 | 0.0949 | 9211.3611 | 0.1428 | 359.4998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 5.0516 | 3.0951 | 5.7764 | 7811.62 | 5.0216 | 376.7971 | [5 empty] | 37.8844 | 39.728 | 55.9141 | [5 empty] | 0.0973 | 0.1251 | 9234.3782 | 359.7236 |  |  |  |  | 38.085 | 39.973 | 56.1426 | [7 empty] | 0.0682 | 0.209 | 0.0888 | 9206.5445 | 0.1263 | 360.4501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 4.9797 | 3.0806 | 5.7079 | 7827.857 | 4.969 | 377.9537 | [5 empty] | 38.1675 | 40.0251 | 56.3338 | [5 empty] | 0.0969 | 0.1246 | 9234.8622 | 360.6044 |  |  |  |  | 38.3757 | 40.2648 | 56.5319 | [7 empty] | 0.0979 | 0.2205 | 0.096 | 9198.566 | 0.1109 | 361.3111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 4.9131 | 3.0902 | 5.6567 | 7842.0669 | 4.9532 | 380.0498 | [5 empty] | 38.4518 | 40.3234 | 56.7553 | [5 empty] | 0.0965 | 0.124 | 9235.3411 | 361.4833 |  |  |  |  | 38.6691 | 40.5591 | 56.9422 | [7 empty] | 0.1228 | 0.2204 | 0.0999 | 9195.6533 | 0.0998 | 362.1739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 4.9233 | 3.1007 | 5.6714 | 7838.8897 | 4.9294 | 380.1319 | [5 empty] | 38.7373 | 40.623 | 57.1784 | [5 empty] | 0.0961 | 0.1235 | 9235.8149 | 362.3604 |  |  |  |  | 38.9962 | 40.8767 | 57.3854 | [7 empty] | 0.1693 | 0.2177 | 0.1193 | 9190.9328 | 0.1119 | 363.099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 4.9298 | 3.13 | 5.6931 | 7835.4252 | 4.9308 | 381.0428 | [5 empty] | 39.0239 | 40.9238 | 57.6034 | [5 empty] | 0.0957 | 0.123 | 9236.2838 | 363.2356 |  |  |  |  | 39.2541 | 41.1519 | 57.7204 | [7 empty] | 0.1751 | 0.2528 | 0.1522 | 9177.4609 | 0.1207 | 363.8961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 4.9482 | 3.1712 | 5.7311 | 7827.9723 | 4.9413 | 381.9635 | [5 empty] | 39.3117 | 41.2257 | 58.03 | [5 empty] | 0.0953 | 0.1225 | 9236.7476 | 364.109 |  |  |  |  | 39.6199 | 41.5042 | 58.3971 | [7 empty] | 0.1807 | 0.1297 | 0.0857 | 9222.9829 | 0.1371 | 364.9095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 4.995 | 3.2064 | 5.7901 | 7819.2529 | 4.9741 | 382.8182 | [5 empty] | 39.6006 | 41.529 | 58.4584 | [5 empty] | 0.0949 | 0.122 | 9237.2066 | 364.9806 |  |  |  |  | 39.6418 | 41.5105 | 58.419 | [7 empty] | 0.2063 | 0.118 | 0.1115 | 9223.9877 | 0.1498 | 364.9277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 4.9996 | 3.21 | 5.7965 | 7822.4959 | 4.977 | 383.7211 | [5 empty] | 39.8908 | 41.8334 | 58.8885 | [5 empty] | 0.0945 | 0.1215 | 9237.6608 | 365.8504 |  |  |  |  | 39.9301 | 41.7974 | 58.8023 | [7 empty] | 0.2388 | 0.1284 | 0.1445 | 9216.0904 | 0.1874 | 365.7478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 5.0406 | 3.2297 | 5.8422 | 7818.4989 | 5.0084 | 384.622 | [5 empty] | 40.1821 | 42.1391 | 59.3203 | [5 empty] | 0.0941 | 0.121 | 9238.1103 | 366.7183 |  |  |  |  | 40.2703 | 42.1235 | 59.4183 | [7 empty] | 0.2492 | 0.0223 | 0.1839 | 9254.4706 | 0.2651 | 366.674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 5.0559 | 3.2346 | 5.8585 | 7820.4329 | 5.0201 | 385.5209 | [5 empty] | 40.4746 | 42.446 | 59.7539 | [5 empty] | 0.0937 | 0.1205 | 9238.5552 | 367.5844 |  |  |  |  | 40.491 | 42.4216 | 59.4306 | [7 empty] | 0.244 | 0.2962 | 0.2312 | 9154.5353 | 0.1643 | 367.5157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 5.0777 | 3.2495 | 5.8854 | 7818.7842 | 5.0319 | 386.3094 | [5 empty] | 40.7682 | 42.7541 | 60.1892 | [5 empty] | 0.0933 | 0.12 | 9238.9954 | 368.4487 |  |  |  |  | 40.8702 | 42.8255 | 61.052 | [7 empty] | -0.0498 | -0.3692 | 0.5097 | 9442.5665 | 0.3524 | 368.648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 5.1098 | 3.2573 | 5.9173 | 7818.9835 | 5.0606 | 387.2944 | [5 empty] | 41.063 | 43.0635 | 60.6262 | [5 empty] | 0.0929 | 0.1195 | 9239.4311 | 369.3112 |  |  |  |  | 40.9522 | 43.0683 | 61.0997 | [7 empty] | -0.2395 | -0.151 | 0.4286 | 9384.3116 | 0.3551 | 369.3245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 5.1143 | 3.2537 | 5.9198 | 7819.2538 | 5.0299 | 387.2487 | [5 empty] | 41.359 | 43.3741 | 61.065 | [5 empty] | 0.0925 | 0.119 | 9239.8623 | 370.1719 |  |  |  |  | 41.2867 | 43.4947 | 61.1197 | [7 empty] | -0.2126 | 0.231 | 0.325 | 9238.3426 | 0.4662 | 370.5047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 5.1207 | 3.291 | 5.9457 | 7813.8578 | 5.0294 | 388.1173 | [5 empty] | 41.6562 | 43.6859 | 61.5056 | [5 empty] | 0.0922 | 0.1185 | 9240.2891 | 371.0309 |  |  |  |  | 41.5807 | 43.8029 | 61.5434 | [7 empty] | -0.2083 | 0.2375 | 0.3232 | 9235.6387 | 0.4639 | 371.3519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 5.1589 | 3.1644 | 5.9123 | 7846.3168 | 5.078 | 389.0572 | [5 empty] | 41.9545 | 43.999 | 61.9478 | [5 empty] | 0.0918 | 0.118 | 9240.7115 | 371.888 |  |  |  |  | 42.1151 | 44.2075 | 62.7968 | [7 empty] | -0.1225 | -0.2198 | 0.4 | 9393.474 | 0.2684 | 372.4561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 5.1712 | 3.1837 | 5.9334 | 7844.8201 | 5.0849 | 389.9364 | [5 empty] | 42.2541 | 44.3133 | 62.3919 | [5 empty] | 0.0914 | 0.1175 | 9241.1296 | 372.7434 |  |  |  |  | 42.3668 | 44.5253 | 62.8414 | [7 empty] | -0.1066 | 0.0425 | 0.2118 | 9294.0121 | 0.2359 | 373.3175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 5.1744 | 3.0507 | 5.8691 | 7881.4527 | 5.1042 | 390.7971 | [5 empty] | 42.5548 | 44.6288 | 62.8376 | [5 empty] | 0.091 | 0.1171 | 9241.5434 | 373.597 |  |  |  |  | 42.684 | 44.8725 | 63.2808 | [7 empty] | -0.1168 | 0.0766 | 0.2117 | 9282.8863 | 0.263 | 374.2527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 5.1897 | 3.0797 | 5.8975 | 7877.4121 | 5.1141 | 391.7259 | [5 empty] | 42.8566 | 44.9456 | 63.2851 | [5 empty] | 0.0907 | 0.1166 | 9241.9531 | 374.4488 |  |  |  |  | 43.0594 | 45.2249 | 63.9659 | [7 empty] | -0.0959 | -0.0472 | 0.2482 | 9325.316 | 0.2131 | 375.1959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 5.2122 | 3.1048 | 5.9301 | 7873.2259 | 5.1266 | 392.5455 | [5 empty] | 43.1597 | 45.2636 | 63.7344 | [5 empty] | 0.0903 | 0.1161 | 9242.3587 | 375.2989 |  |  |  |  | 43.1775 | 45.4412 | 64.3979 | [7 empty] | -0.2826 | -0.1068 | 0.4345 | 9371.2779 | 0.408 | 375.7715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 5.2652 | 3.1518 | 6.0002 | 7865.5625 | 5.1968 | 394.295 | [5 empty] | 43.4639 | 45.5828 | 64.1854 | [5 empty] | 0.0899 | 0.1156 | 9242.7601 | 376.1473 |  |  |  |  | 43.728 | 45.8818 | 65.1322 | [7 empty] | -0.0826 | -0.2013 | 0.3608 | 9379.685 | 0.2461 | 376.9373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 5.3068 | 3.1599 | 6.0407 | 7864.0166 | 5.2281 | 395.1275 | [5 empty] | 43.7693 | 45.9033 | 64.6382 | [5 empty] | 0.0896 | 0.1152 | 9243.1575 | 376.9938 |  |  |  |  | 43.9777 | 46.1959 | 65.1474 | [7 empty] | -0.058 | 0.0705 | 0.1542 | 9277.8256 | 0.1917 | 377.7624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 5.3014 | 3.2144 | 6.0642 | 7855.4285 | 5.2151 | 395.9777 | [5 empty] | 44.0759 | 46.225 | 65.0927 | [5 empty] | 0.0892 | 0.1147 | 9243.551 | 377.8387 |  |  |  |  | 44.3165 | 46.5449 | 65.6256 | [7 empty] | -0.0434 | 0.078 | 0.1376 | 9273.4063 | 0.1805 | 378.6738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 5.323 | 3.2322 | 6.0925 | 7853.4606 | 5.23 | 396.8423 | [5 empty] | 44.3837 | 46.548 | 65.5489 | [5 empty] | 0.0888 | 0.1142 | 9243.9405 | 378.6818 |  |  |  |  | 44.3533 | 46.7426 | 65.6088 | [7 empty] | -0.2295 | 0.2883 | 0.3628 | 9222.2596 | 0.5178 | 379.1875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 5.3541 | 3.2676 | 6.1378 | 7846.945 | 5.2539 | 397.7944 | [5 empty] | 44.6927 | 46.8722 | 66.0069 | [5 empty] | 0.0885 | 0.1138 | 9244.3262 | 379.5232 |  |  |  |  | 44.8093 | 47.1187 | 66.8686 | [7 empty] | -0.2464 | -0.1727 | 0.4406 | 9389.1558 | 0.3586 | 380.1596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 5.4057 | 3.2789 | 6.1885 | 7844.1715 | 5.2952 | 398.6826 | [5 empty] | 45.0028 | 47.1976 | 66.4667 | [5 empty] | 0.0881 | 0.1133 | 9244.708 | 380.3629 |  |  |  |  | 45.0632 | 47.4272 | 66.8723 | [7 empty] | -0.2047 | 0.0958 | 0.2933 | 9287.4194 | 0.3767 | 380.9522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 5.4009 | 3.2821 | 6.1866 | 7843.7136 | 5.2562 | 398.6616 | [5 empty] | 45.3141 | 47.5243 | 66.9282 | [5 empty] | 0.0878 | 0.1128 | 9245.086 | 381.2008 |  |  |  |  | 45.4917 | 47.8151 | 67.3494 | [7 empty] | -0.0853 | 0.1261 | 0.1736 | 9261.9869 | 0.2454 | 381.9425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 5.4548 | 3.2967 | 6.2409 | 7843.6298 | 5.3285 | 400.3105 | [5 empty] | 45.6267 | 47.8522 | 67.3915 | [5 empty] | 0.0874 | 0.1124 | 9245.4604 | 382.0371 |  |  |  |  | 45.6346 | 48.0934 | 67.7802 | [7 empty] | -0.3031 | 0.1276 | 0.3908 | 9288.5021 | 0.5163 | 382.649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 5.4714 | 3.3066 | 6.2607 | 7844.1942 | 5.3417 | 401.2033 | [5 empty] | 45.9403 | 48.1814 | 67.8565 | [5 empty] | 0.0871 | 0.1119 | 9245.831 | 382.8716 |  |  |  |  | 45.9698 | 48.4306 | 68.2633 | [7 empty] | -0.2802 | 0.1203 | 0.3674 | 9288.2509 | 0.4832 | 383.5003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 5.4896 | 3.3317 | 6.2898 | 7840.4975 | 5.3499 | 401.9819 | [5 empty] | 46.2552 | 48.5118 | 68.3233 | [5 empty] | 0.0867 | 0.1115 | 9246.198 | 383.7045 |  |  |  |  | 46.3734 | 48.7915 | 68.6987 | [7 empty] | -0.1596 | 0.1522 | 0.2497 | 9262.3461 | 0.3486 | 384.4058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 5.6095 | 3.2537 | 6.3547 | 7853.5714 | 5.4637 | 402.9921 | [5 empty] | 46.5713 | 48.8435 | 68.7918 | [5 empty] | 0.0864 | 0.111 | 9246.5615 | 384.5356 |  |  |  |  | 46.6979 | 49.1289 | 69.1459 | [7 empty] | -0.1468 | 0.1684 | 0.2401 | 9255.2765 | 0.3413 | 385.2471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 5.652 | 3.2503 | 6.3905 | 7854.7505 | 5.4974 | 403.8199 | [5 empty] | 46.8886 | 49.1764 | 69.2621 | [5 empty] | 0.086 | 0.1106 | 9246.9214 | 385.3651 |  |  |  |  | 46.7018 | 49.1377 | 69.1573 | [7 empty] | -0.1541 | 0.1699 | 0.2473 | 9255.6743 | 0.3423 | 385.2689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 5.7756 | 3.1535 | 6.4527 | 7871.6348 | 5.6168 | 404.7871 | [5 empty] | 47.207 | 49.5105 | 69.7342 | [5 empty] | 0.0857 | 0.1101 | 9247.2778 | 386.1929 |  |  |  |  | 47.0444 | 49.5122 | 69.6152 | [7 empty] | -0.1599 | 0.214 | 0.2666 | 9241.3601 | 0.3753 | 386.197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 5.8016 | 3.1655 | 6.4819 | 7870.6009 | 5.6355 | 405.6313 | [5 empty] | 47.5266 | 49.8459 | 70.208 | [5 empty] | 0.0853 | 0.1097 | 9247.6307 | 387.019 |  |  |  |  | 47.3965 | 49.8576 | 70.1078 | [7 empty] | -0.122 | 0.2059 | 0.2286 | 9239.7265 | 0.3223 | 387.0476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 5.7039 | 3.2973 | 6.4604 | 7853.7404 | 5.5508 | 406.8304 | [5 empty] | 47.8474 | 50.1826 | 70.6836 | [5 empty] | 0.085 | 0.1093 | 9247.9803 | 387.8435 |  |  |  |  | 47.7058 | 50.1962 | 70.527 | [7 empty] | -0.1294 | 0.2425 | 0.2524 | 9228.3579 | 0.3545 | 387.8767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 5.7445 | 3.3062 | 6.5006 | 7852.2891 | 5.5816 | 407.665 | [5 empty] | 48.1695 | 50.5205 | 71.161 | [5 empty] | 0.0846 | 0.1088 | 9248.3265 | 388.6663 |  |  |  |  | 48.0679 | 50.5668 | 71.0221 | [7 empty] | -0.1071 | 0.2563 | 0.2418 | 9221.251 | 0.336 | 388.7786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 5.6721 | 3.421 | 6.4959 | 7836.911 | 5.5176 | 408.7294 | [5 empty] | 48.4927 | 50.8596 | 71.6401 | [5 empty] | 0.0843 | 0.1084 | 9248.6693 | 389.4874 |  |  |  |  | 48.4522 | 50.923 | 71.7315 | [7 empty] | -0.0831 | 0.1267 | 0.1684 | 9262.5245 | 0.2255 | 389.6403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 5.717 | 3.4293 | 6.5393 | 7835.5083 | 5.5535 | 409.5992 | [5 empty] | 48.8171 | 51.2 | 72.121 | [5 empty] | 0.084 | 0.1079 | 9249.0089 | 390.3069 |  |  |  |  | 48.7891 | 51.264 | 72.233 | [7 empty] | -0.0681 | 0.1126 | 0.1521 | 9265.6397 | 0.1985 | 390.4605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 5.7231 | 3.4648 | 6.5632 | 7831.2834 | 5.5573 | 410.5165 | [5 empty] | 49.1426 | 51.5417 | 72.6037 | [5 empty] | 0.0836 | 0.1075 | 9249.3453 | 391.1247 |  |  |  |  | 49.165 | 51.623 | 72.9156 | [7 empty] | -0.0553 | 0.0045 | 0.1729 | 9300.914 | 0.1469 | 391.3188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 5.7091 | 3.4813 | 6.5601 | 7828.9898 | 5.5109 | 410.5798 | [5 empty] | 49.4694 | 51.8846 | 73.0881 | [5 empty] | 0.0833 | 0.1071 | 9249.6784 | 391.9409 |  |  |  |  | 49.5426 | 52.0116 | 73.4464 | [7 empty] | -0.0387 | 0.0134 | 0.1538 | 9295.8841 | 0.1315 | 392.2421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 5.7313 | 3.4845 | 6.5813 | 7830.0638 | 5.5249 | 411.3415 | [5 empty] | 49.7974 | 52.2287 | 73.5743 | [5 empty] | 0.083 | 0.1067 | 9250.0083 | 392.7555 |  |  |  |  | 49.8963 | 52.3576 | 73.9004 | [7 empty] | 0.0089 | 0.0286 | 0.1076 | 9285.0678 | 0.0846 | 393.0594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 5.8786 | 3.39 | 6.6616 | 7846.1307 | 5.6788 | 412.7502 | [5 empty] | 50.1266 | 52.5741 | 74.0623 | [5 empty] | 0.0826 | 0.1062 | 9250.3352 | 393.5685 |  |  |  |  | 50.234 | 52.7179 | 74.398 | [7 empty] | 0.0022 | 0.036 | 0.1067 | 9283.4014 | 0.0915 | 393.9055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 5.899 | 3.4152 | 6.6922 | 7842.7952 | 5.6921 | 413.5982 | [5 empty] | 50.4569 | 52.9208 | 74.552 | [5 empty] | 0.0823 | 0.1058 | 9250.659 | 394.3798 |  |  |  |  | 50.6222 | 53.1094 | 74.9195 | [7 empty] | 0.0343 | 0.0509 | 0.0729 | 9274.6965 | 0.071 | 394.8192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 5.896 | 3.4094 | 6.6873 | 7844.1257 | 5.6535 | 413.5518 | [5 empty] | 50.7885 | 53.2687 | 75.0435 | [5 empty] | 0.082 | 0.1054 | 9250.9797 | 395.1895 |  |  |  |  | 50.9793 | 53.4656 | 75.415 | [7 empty] | 0.0644 | 0.0517 | 0.0565 | 9270.9421 | 0.0637 | 395.6457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 6.0132 | 3.321 | 6.7473 | 7857.3727 | 5.7504 | 414.1532 | [5 empty] | 51.1213 | 53.6179 | 75.5368 | [5 empty] | 0.0816 | 0.105 | 9251.2975 | 395.9976 |  |  |  |  | 51.3784 | 53.9697 | 75.9205 | [7 empty] | -0.0171 | 0.1831 | 0.126 | 9237.1643 | 0.1964 | 396.8071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 6.0396 | 3.3303 | 6.7754 | 7856.9364 | 5.769 | 414.9637 | [5 empty] | 51.4552 | 53.9683 | 76.0319 | [5 empty] | 0.0813 | 0.1046 | 9251.6122 | 396.804 |  |  |  |  | 51.3919 | 53.981 | 75.9302 | [7 empty] | -0.0112 | 0.1861 | 0.1234 | 9235.5004 | 0.1682 | 396.8331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 6.0658 | 3.3353 | 6.8013 | 7857.653 | 5.7901 | 415.8175 | [5 empty] | 51.7904 | 54.32 | 76.5287 | [5 empty] | 0.081 | 0.1041 | 9251.924 | 397.6089 |  |  |  |  | 51.739 | 54.3337 | 76.4384 | [7 empty] | 0.004 | 0.1779 | 0.1066 | 9236.6378 | 0.144 | 397.6402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 6.0723 | 3.3494 | 6.8143 | 7854.0845 | 5.7608 | 415.8389 | [5 empty] | 52.1267 | 54.673 | 77.0274 | [5 empty] | 0.0807 | 0.1037 | 9252.2329 | 398.4122 |  |  |  |  | 52.1395 | 54.8529 | 76.9718 | [7 empty] | -0.099 | 0.3065 | 0.2709 | 9206.8856 | 0.3589 | 398.82 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 6.1104 | 3.3629 | 6.8547 | 7855.8508 | 5.8237 | 417.5322 | [5 empty] | 52.4643 | 55.0272 | 77.5278 | [5 empty] | 0.0804 | 0.1033 | 9252.539 | 399.2139 |  |  |  |  | 52.5285 | 55.2332 | 77.5613 | [7 empty] | -0.0688 | 0.2713 | 0.2246 | 9215.1239 | 0.3 | 399.6782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 6.1145 | 3.3722 | 6.8632 | 7853.4785 | 5.7923 | 417.5355 | [5 empty] | 52.803 | 55.3826 | 78.0299 | [5 empty] | 0.08 | 0.1029 | 9252.8422 | 400.014 |  |  |  |  | 52.8831 | 55.5927 | 78.0273 | [7 empty] | -0.0397 | 0.2913 | 0.2232 | 9205.6047 | 0.2816 | 400.4847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 6.127 | 3.3748 | 6.8758 | 7855.8955 | 5.8033 | 418.402 | [5 empty] | 53.143 | 55.7394 | 78.5339 | [5 empty] | 0.0797 | 0.1025 | 9253.1426 | 400.8126 |  |  |  |  | 53.2598 | 56.0079 | 78.5247 | [7 empty] | -0.0488 | 0.3431 | 0.2728 | 9190.3554 | 0.3323 | 401.4109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 6.0617 | 3.3821 | 6.8225 | 7866.19 | 5.778 | 419.9002 | [5 empty] | 53.4842 | 56.0974 | 79.0397 | [5 empty] | 0.0794 | 0.1021 | 9253.4403 | 401.6095 |  |  |  |  | 53.6347 | 56.3883 | 79.0727 | [7 empty] | -0.0316 | 0.3337 | 0.2568 | 9191.7793 | 0.3081 | 402.2541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 5.9541 | 3.3831 | 6.7293 | 7878.1041 | 5.6932 | 420.7292 | [5 empty] | 53.8265 | 56.4566 | 79.5472 | [5 empty] | 0.0791 | 0.1017 | 9253.7352 | 402.4049 |  |  |  |  | 53.9695 | 56.6412 | 79.5916 | [7 empty] | 0.0778 | 0.2265 | 0.1248 | 9213.8516 | 0.1159 | 402.8119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 5.9827 | 3.4214 | 6.7734 | 7871.7162 | 5.7162 | 421.6729 | [5 empty] | 54.1701 | 56.8171 | 80.0565 | [5 empty] | 0.0788 | 0.1013 | 9254.0275 | 403.1987 |  |  |  |  | 54.3484 | 57.0224 | 80.1688 | [7 empty] | 0.0928 | 0.2017 | 0.1013 | 9220.3599 | 0.0917 | 403.6488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 5.9916 | 3.4419 | 6.7917 | 7870.2444 | 5.7211 | 422.4992 | [5 empty] | 54.5148 | 57.1789 | 80.5676 | [5 empty] | 0.0785 | 0.1009 | 9254.3171 | 403.991 |  |  |  |  | 54.6978 | 57.2936 | 80.6845 | [7 empty] | 0.2035 | 0.112 | 0.1255 | 9236.6671 | 0.1548 | 404.2414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 5.992 | 3.4761 | 6.8094 | 7866.6982 | 5.7198 | 423.3727 | [5 empty] | 54.8608 | 57.5419 | 81.0805 | [5 empty] | 0.0782 | 0.1005 | 9254.604 | 404.7817 |  |  |  |  | 55.0991 | 57.6997 | 81.2444 | [7 empty] | 0.228 | 0.1165 | 0.1507 | 9232.6962 | 0.1851 | 405.1241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 6.0772 | 3.5151 | 6.9032 | 7859.319 | 5.8219 | 425.0703 | [5 empty] | 55.208 | 57.9062 | 81.5951 | [5 empty] | 0.0779 | 0.1001 | 9254.8884 | 405.5709 |  |  |  |  | 55.378 | 58.0618 | 81.2593 | [7 empty] | 0.2395 | 0.398 | 0.3389 | 9143.1559 | 0.2121 | 405.9065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 6.094 | 3.5284 | 6.9249 | 7859.1583 | 5.8373 | 425.9544 | [5 empty] | 55.5564 | 58.2718 | 82.1116 | [5 empty] | 0.0776 | 0.0997 | 9255.1701 | 406.3585 |  |  |  |  | 55.818 | 58.439 | 83.2639 | [7 empty] | 0.0252 | -0.4133 | 0.5157 | 9427.3392 | 0.3943 | 406.7174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 6.1234 | 3.5505 | 6.9618 | 7855.7597 | 5.8573 | 426.7549 | [5 empty] | 55.906 | 58.6386 | 82.6298 | [5 empty] | 0.0772 | 0.0993 | 9255.4494 | 407.1446 |  |  |  |  | 55.8906 | 58.7129 | 83.2791 | [7 empty] | -0.1795 | -0.1787 | 0.3784 | 9373.868 | 0.265 | 407.3033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 6.1339 | 3.5479 | 6.9701 | 7859.1198 | 5.8664 | 427.5595 | [5 empty] | 56.2568 | 59.0068 | 83.1499 | [5 empty] | 0.0769 | 0.0989 | 9255.7261 | 407.9292 |  |  |  |  | 56.2592 | 59.0965 | 83.7893 | [7 empty] | -0.167 | -0.1617 | 0.3569 | 9366.6767 | 0.2515 | 408.1199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 6.1564 | 3.5631 | 6.9977 | 7857.5334 | 5.8801 | 428.3134 | [5 empty] | 56.6088 | 59.3761 | 83.6717 | [5 empty] | 0.0766 | 0.0986 | 9256.0004 | 408.7122 |  |  |  |  | 56.6904 | 59.5172 | 84.3838 | [7 empty] | -0.1204 | -0.1666 | 0.3303 | 9362.7325 | 0.2167 | 409.0102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 6.1595 | 3.5724 | 7.0054 | 7855.5414 | 5.8462 | 428.3592 | [5 empty] | 56.962 | 59.7468 | 84.1953 | [5 empty] | 0.0763 | 0.0982 | 9256.2721 | 409.4937 |  |  |  |  | 56.868 | 59.8508 | 84.9076 | [7 empty] | -0.3452 | -0.1692 | 0.4992 | 9388.9815 | 0.4362 | 409.7124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 6.1628 | 3.5707 | 7.0079 | 7859.5785 | 5.8533 | 429.2408 | [5 empty] | 57.3164 | 60.1187 | 84.7207 | [5 empty] | 0.076 | 0.0978 | 9256.5416 | 410.2737 |  |  |  |  | 57.4554 | 60.312 | 85.4405 | [7 empty] | -0.0932 | -0.1319 | 0.2853 | 9348.1246 | 0.1901 | 410.6775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 6.172 | 3.5718 | 7.0168 | 7862.4214 | 5.863 | 430.0877 | [5 empty] | 57.6721 | 60.4919 | 85.2479 | [5 empty] | 0.0758 | 0.0974 | 9256.8085 | 411.0522 |  |  |  |  | 57.6254 | 60.6293 | 85.9931 | [7 empty] | -0.3163 | -0.1635 | 0.4709 | 9383.2726 | 0.4039 | 411.3378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 6.213 | 3.5896 | 7.0617 | 7859.2301 | 5.8941 | 430.9113 | [5 empty] | 58.0289 | 60.8663 | 85.7769 | [5 empty] | 0.0755 | 0.097 | 9257.0731 | 411.8292 |  |  |  |  | 58.0403 | 61.0822 | 86.5282 | [7 empty] | -0.317 | -0.1047 | 0.4412 | 9364.2608 | 0.4175 | 412.2754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 6.2233 | 3.606 | 7.0792 | 7858.2963 | 5.8978 | 431.652 | [5 empty] | 58.387 | 61.242 | 86.3077 | [5 empty] | 0.0752 | 0.0966 | 9257.3354 | 412.6047 |  |  |  |  | 58.3967 | 61.4325 | 87.089 | [7 empty] | -0.297 | -0.143 | 0.4426 | 9374.0353 | 0.3856 | 412.9964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 6.2714 | 3.6225 | 7.1296 | 7854.8599 | 5.9341 | 432.4672 | [5 empty] | 58.7462 | 61.619 | 86.8403 | [5 empty] | 0.0749 | 0.0963 | 9257.5954 | 413.3787 |  |  |  |  | 58.7671 | 61.8284 | 87.5995 | [7 empty] | -0.2953 | -0.1159 | 0.4267 | 9364.9943 | 0.3887 | 413.8068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 6.2806 | 3.6435 | 7.1484 | 7853.311 | 5.9392 | 433.2646 | [5 empty] | 59.1067 | 61.9973 | 87.3747 | [5 empty] | 0.0746 | 0.0959 | 9257.853 | 414.1512 |  |  |  |  | 59.1965 | 62.2967 | 88.234 | [7 empty] | -0.3135 | -0.0984 | 0.434 | 9361.26 | 0.4162 | 414.7597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 6.3098 | 3.6308 | 7.1679 | 7853.7269 | 5.9259 | 433.2466 | [5 empty] | 59.4684 | 62.3768 | 87.9109 | [5 empty] | 0.0743 | 0.0955 | 9258.1084 | 414.9222 |  |  |  |  | 59.6892 | 62.7456 | 88.7242 | [7 empty] | -0.1843 | -0.0345 | 0.2894 | 9326.7366 | 0.2878 | 415.6673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 6.3132 | 3.6517 | 7.1816 | 7852.6869 | 5.9268 | 434.0511 | [5 empty] | 59.8313 | 62.7576 | 88.4489 | [5 empty] | 0.074 | 0.0952 | 9258.3615 | 415.6917 |  |  |  |  | 60.1229 | 63.1758 | 89.3624 | [7 empty] | -0.1554 | -0.0542 | 0.2738 | 9329.6086 | 0.2566 | 416.5321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 6.3485 | 3.6955 | 7.2346 | 7848.6289 | 5.9936 | 435.7814 | [5 empty] | 60.1955 | 63.1397 | 88.9887 | [5 empty] | 0.0737 | 0.0948 | 9258.6125 | 416.4598 |  |  |  |  | 60.0686 | 63.1221 | 89.3044 | [7 empty] | -0.164 | -0.063 | 0.2853 | 9333.2898 | 0.2434 | 416.4245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 6.3914 | 3.7037 | 7.2762 | 7847.1681 | 6.0245 | 436.541 | [5 empty] | 60.5608 | 63.5231 | 89.5303 | [5 empty] | 0.0734 | 0.0944 | 9258.8613 | 417.2264 |  |  |  |  | 60.6018 | 63.6026 | 89.9289 | [7 empty] | -0.0406 | -0.0477 | 0.1822 | 9314.9478 | 0.1213 | 417.3849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 6.4021 | 3.7307 | 7.2993 | 7844.7846 | 6.0354 | 437.4359 | [5 empty] | 60.9274 | 63.9077 | 90.0737 | [5 empty] | 0.0731 | 0.0941 | 9259.108 | 417.9915 |  |  |  |  | 61.0205 | 64.0322 | 90.505 | [7 empty] | -0.0202 | -0.0333 | 0.1579 | 9308.2349 | 0.1053 | 418.2383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 6.3587 | 3.7299 | 7.2618 | 7847.9725 | 5.9637 | 437.4068 | [5 empty] | 61.2951 | 64.2937 | 90.6189 | [5 empty] | 0.0729 | 0.0937 | 9259.3524 | 418.7551 |  |  |  |  | 61.3729 | 64.4177 | 91.0093 | [7 empty] | -0.0333 | -0.01 | 0.1484 | 9302.4654 | 0.1111 | 418.9997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 6.3866 | 3.7461 | 7.2945 | 7846.2255 | 5.9854 | 438.2268 | [5 empty] | 61.6641 | 64.6809 | 91.1659 | [5 empty] | 0.0726 | 0.0933 | 9259.5948 | 419.5173 |  |  |  |  | 61.814 | 64.8506 | 91.6278 | [7 empty] | 0.007 | -0.0185 | 0.1296 | 9300.6846 | 0.0893 | 419.8503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 6.4297 | 3.7711 | 7.3447 | 7841.8101 | 6.0196 | 439.0909 | [5 empty] | 62.0343 | 65.0693 | 91.7147 | [5 empty] | 0.0723 | 0.093 | 9259.8351 | 420.2781 |  |  |  |  | 62.2014 | 65.2539 | 92.1747 | [7 empty] | 0.0162 | -0.0073 | 0.1149 | 9296.292 | 0.083 | 420.6382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 6.4736 | 3.7864 | 7.3908 | 7842.5828 | 6.0927 | 440.6928 | [5 empty] | 62.4058 | 65.4591 | 92.2653 | [5 empty] | 0.072 | 0.0926 | 9260.0733 | 421.0374 |  |  |  |  | 62.6545 | 65.7153 | 92.8178 | [7 empty] | 0.0374 | -0.0053 | 0.1038 | 9293.39 | 0.0898 | 421.5344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 6.493 | 3.796 | 7.4128 | 7842.8188 | 6.1091 | 441.5097 | [5 empty] | 62.7784 | 65.8501 | 92.8177 | [5 empty] | 0.0717 | 0.0923 | 9260.3095 | 421.7953 |  |  |  |  | 63.1064 | 66.1813 | 93.4439 | [7 empty] | 0.0554 | 0.0097 | 0.0842 | 9286.9801 | 0.0986 | 422.434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 6.4913 | 3.7983 | 7.4129 | 7842.495 | 6.0695 | 441.5145 | [5 empty] | 63.1523 | 66.2424 | 93.372 | [5 empty] | 0.0715 | 0.0919 | 9260.5436 | 422.5517 |  |  |  |  | 63.49 | 66.6033 | 93.9927 | [7 empty] | 0.0386 | 0.0366 | 0.0643 | 9280.6788 | 0.0949 | 423.244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 6.483 | 3.6522 | 7.3341 | 7874.525 | 6.0656 | 441.9283 | [5 empty] | 63.5274 | 66.636 | 93.928 | [5 empty] | 0.0712 | 0.0915 | 9260.7758 | 423.3067 |  |  |  |  | 63.8957 | 66.9983 | 94.5593 | [7 empty] | 0.0785 | 0.0272 | 0.0648 | 9279.3188 | 0.1045 | 423.9981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 6.5069 | 3.6672 | 7.3627 | 7873.5103 | 6.0874 | 442.802 | [5 empty] | 63.9037 | 67.0309 | 94.4859 | [5 empty] | 0.0709 | 0.0912 | 9261.006 | 424.0602 |  |  |  |  | 64.313 | 67.4364 | 95.1459 | [7 empty] | 0.0849 | 0.0433 | 0.0499 | 9273.9019 | 0.1094 | 424.83 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 6.5227 | 3.5524 | 7.322 | 7897.603 | 6.1003 | 443.2444 | [5 empty] | 64.2812 | 67.4271 | 95.0456 | [5 empty] | 0.0707 | 0.0908 | 9261.2343 | 424.8124 |  |  |  |  | 64.3625 | 67.4842 | 95.2316 | [7 empty] | 0.0866 | 0.0335 | 0.0595 | 9276.6545 | 0.0623 | 424.9205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 6.5331 | 3.5596 | 7.3349 | 7899.0076 | 6.1122 | 444.1017 | [5 empty] | 64.66 | 67.8245 | 95.6071 | [5 empty] | 0.0704 | 0.0905 | 9261.4605 | 425.5631 |  |  |  |  | 64.7556 | 67.8904 | 95.7975 | [7 empty] | 0.0965 | 0.0363 | 0.0601 | 9274.8227 | 0.0703 | 425.6872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 6.555 | 3.5778 | 7.3632 | 7897.051 | 6.1277 | 444.8851 | [5 empty] | 65.04 | 68.2233 | 96.1704 | [5 empty] | 0.0701 | 0.0902 | 9261.6849 | 426.3124 |  |  |  |  | 65.2048 | 68.3873 | 96.3908 | [7 empty] | 0.0844 | 0.0942 | 0.0149 | 9259.0319 | 0.0419 | 426.6195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 6.5552 | 3.6054 | 7.3769 | 7894.8552 | 6.1268 | 445.6928 | [5 empty] | 65.4212 | 68.6233 | 96.7355 | [5 empty] | 0.0698 | 0.0898 | 9261.9075 | 427.0603 |  |  |  |  | 65.6362 | 68.8155 | 97.0287 | [7 empty] | 0.1101 | 0.0736 | 0.0434 | 9262.5319 | 0.0739 | 427.4184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 6.566 | 3.6015 | 7.385 | 7898.2185 | 6.1379 | 446.4877 | [5 empty] | 65.8036 | 69.0246 | 97.3024 | [5 empty] | 0.0696 | 0.0895 | 9262.1281 | 427.8068 |  |  |  |  | 66.0992 | 69.2869 | 97.7021 | [7 empty] | 0.1276 | 0.0673 | 0.0621 | 9262.6871 | 0.1036 | 428.2927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 6.5993 | 3.6017 | 7.4148 | 7899.3343 | 6.1677 | 447.3255 | [5 empty] | 66.1873 | 69.4272 | 97.8712 | [5 empty] | 0.0693 | 0.0891 | 9262.3469 | 428.5519 |  |  |  |  | 66.5108 | 69.7378 | 98.227 | [7 empty] | 0.1251 | 0.1252 | 0.0664 | 9246.1193 | 0.0921 | 429.1242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 6.6351 | 3.7592 | 7.5222 | 7868.9172 | 6.1782 | 448.1752 | [5 empty] | 66.5722 | 69.831 | 98.4417 | [5 empty] | 0.069 | 0.0888 | 9262.5639 | 429.2956 |  |  |  |  | 66.937 | 70.1554 | 98.8634 | [7 empty] | 0.1543 | 0.0974 | 0.0857 | 9251.3598 | 0.126 | 429.8903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 6.6507 | 3.7633 | 7.5383 | 7867.0824 | 6.153 | 448.196 | [5 empty] | 66.9583 | 70.2362 | 99.0141 | [5 empty] | 0.0688 | 0.0884 | 9262.7791 | 430.038 |  |  |  |  | 67.358 | 70.5803 | 99.465 | [7 empty] | 0.1759 | 0.0937 | 0.1073 | 9250.3276 | 0.1517 | 430.6655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 6.7227 | 3.9286 | 7.6829 | 7836.0796 | 6.2263 | 449.7491 | [5 empty] | 67.3456 | 70.6426 | 99.5883 | [5 empty] | 0.0685 | 0.0881 | 9262.9924 | 430.7789 |  |  |  |  | 67.7025 | 71.0103 | 100.1179 | [7 empty] | 0.0752 | 0.0817 | 0.0092 | 9264.2403 | 0.0865 | 431.4459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 6.7069 | 3.9427 | 7.6767 | 7837.9816 | 6.2173 | 450.5697 | [5 empty] | 67.7342 | 71.0504 | 100.1643 | [5 empty] | 0.0683 | 0.0878 | 9263.204 | 431.5184 |  |  |  |  | 68.1079 | 71.3178 | 100.7295 | [7 empty] | 0.1942 | -0.023 | 0.1677 | 9282.5212 | 0.2278 | 432.0014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 6.5935 | 3.9412 | 7.5785 | 7849.487 | 6.1363 | 451.3452 | [5 empty] | 68.124 | 71.4594 | 100.7422 | [5 empty] | 0.068 | 0.0874 | 9263.4139 | 432.2566 |  |  |  |  | 68.459 | 71.7526 | 101.4089 | [7 empty] | 0.0928 | -0.0443 | 0.134 | 9299.1594 | 0.1445 | 432.7835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 6.6132 | 3.9451 | 7.5979 | 7851.1103 | 6.1581 | 452.2203 | [5 empty] | 68.515 | 71.8697 | 101.3219 | [5 empty] | 0.0677 | 0.0871 | 9263.6221 | 432.9934 |  |  |  |  | 68.8413 | 72.0343 | 101.9577 | [7 empty] | 0.2186 | -0.1356 | 0.269 | 9312.8116 | 0.3265 | 433.2878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 6.5196 | 3.939 | 7.5147 | 7865.0484 | 6.1325 | 453.6959 | [5 empty] | 68.9073 | 72.2813 | 101.9034 | [5 empty] | 0.0675 | 0.0868 | 9263.8285 | 433.7289 |  |  |  |  | 69.1835 | 72.4762 | 102.023 | [7 empty] | 0.2237 | 0.1472 | 0.1675 | 9230.7424 | 0.1722 | 434.0757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 6.6515 | 3.8509 | 7.5844 | 7875.2422 | 6.2272 | 454.2055 | [5 empty] | 69.3008 | 72.6942 | 102.4867 | [5 empty] | 0.0672 | 0.0864 | 9264.0332 | 434.4629 |  |  |  |  | 69.5021 | 72.8781 | 102.0387 | [7 empty] | 0.2474 | 0.4233 | 0.382 | 9150.5867 | 0.2315 | 434.7887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 6.6692 | 3.8467 | 7.5981 | 7878.1915 | 6.2451 | 455.0039 | [5 empty] | 69.6955 | 73.1084 | 103.0718 | [5 empty] | 0.067 | 0.0861 | 9264.2363 | 435.1956 |  |  |  |  | 69.6805 | 73.1891 | 103.8877 | [7 empty] | -0.2012 | -0.2359 | 0.419 | 9385.1476 | 0.2735 | 435.3379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 6.7934 | 3.7212 | 7.6462 | 7896.1776 | 6.3413 | 455.5155 | [5 empty] | 70.0915 | 73.5239 | 103.6588 | [5 empty] | 0.0667 | 0.0858 | 9264.4377 | 435.927 |  |  |  |  | 70.1559 | 73.6515 | 104.5388 | [7 empty] | -0.1528 | -0.2397 | 0.3926 | 9381.0014 | 0.2425 | 436.1508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 6.8167 | 3.7366 | 7.6744 | 7895.0074 | 6.3623 | 456.3456 | [5 empty] | 70.4886 | 73.9407 | 104.2476 | [5 empty] | 0.0665 | 0.0855 | 9264.6375 | 436.657 |  |  |  |  | 70.5929 | 74.1422 | 105.1794 | [7 empty] | -0.1833 | -0.209 | 0.3861 | 9374.9142 | 0.257 | 437.0087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 6.8431 | 3.7555 | 7.707 | 7892.7671 | 6.3829 | 457.1318 | [5 empty] | 70.8871 | 74.3588 | 104.8382 | [5 empty] | 0.0662 | 0.0851 | 9264.8356 | 437.3857 |  |  |  |  | 70.822 | 74.5149 | 105.8431 | [7 empty] | -0.3812 | -0.2536 | 0.5611 | 9408.123 | 0.4428 | 437.6569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 6.866 | 3.7939 | 7.7458 | 7887.0632 | 6.3988 | 457.9259 | [5 empty] | 71.2867 | 74.7781 | 105.4307 | [5 empty] | 0.066 | 0.0848 | 9265.0322 | 438.113 |  |  |  |  | 71.5753 | 75.1206 | 106.5724 | [7 empty] | -0.117 | -0.2207 | 0.3561 | 9371.0348 | 0.2276 | 438.7043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 6.8715 | 3.8279 | 7.7673 | 7883.733 | 6.4069 | 458.7931 | [5 empty] | 71.6876 | 75.1988 | 106.025 | [5 empty] | 0.0657 | 0.0845 | 9265.227 | 438.839 |  |  |  |  | 72.0335 | 75.651 | 107.2045 | [7 empty] | -0.1567 | -0.1573 | 0.3286 | 9356.5765 | 0.2442 | 439.6154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 6.8732 | 3.8096 | 7.7604 | 7887.2317 | 6.3718 | 458.8176 | [5 empty] | 72.0897 | 75.6208 | 106.6211 | [5 empty] | 0.0655 | 0.0842 | 9265.4204 | 439.5637 |  |  |  |  | 72.4847 | 76.112 | 107.8227 | [7 empty] | -0.1338 | -0.1432 | 0.3024 | 9350.034 | 0.2289 | 440.4028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 6.9003 | 3.8254 | 7.7921 | 7885.5807 | 6.3933 | 459.6005 | [5 empty] | 72.4931 | 76.044 | 107.219 | [5 empty] | 0.0652 | 0.0839 | 9265.6123 | 440.287 |  |  |  |  | 72.6999 | 76.4805 | 108.5363 | [7 empty] | -0.3532 | -0.212 | 0.5125 | 9391.8977 | 0.4254 | 441.0293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 6.794 | 3.8237 | 7.6986 | 7896.1317 | 6.3165 | 460.3235 | [5 empty] | 72.8977 | 76.4686 | 107.8188 | [5 empty] | 0.065 | 0.0836 | 9265.8025 | 441.009 |  |  |  |  | 72.6846 | 76.4662 | 108.4779 | [7 empty] | -0.3479 | -0.1939 | 0.4974 | 9386.1403 | 0.4102 | 441.005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 6.8031 | 3.8638 | 7.7265 | 7890.9175 | 6.3203 | 461.0728 | [5 empty] | 73.3035 | 76.8944 | 108.4204 | [5 empty] | 0.0647 | 0.0832 | 9265.9914 | 441.7297 |  |  |  |  | 73.3754 | 77.0325 | 109.1455 | [7 empty] | -0.1194 | -0.155 | 0.3011 | 9351.6517 | 0.1929 | 441.9625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 6.6638 | 3.8811 | 7.6143 | 7900.528 | 6.225 | 461.9179 | [5 empty] | 73.7106 | 77.3216 | 109.0239 | [5 empty] | 0.0645 | 0.0829 | 9266.1786 | 442.4491 |  |  |  |  | 73.6189 | 77.4254 | 109.8971 | [7 empty] | -0.3315 | -0.2256 | 0.502 | 9393.0695 | 0.3891 | 442.6234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 6.6893 | 3.8817 | 7.637 | 7902.3025 | 6.2544 | 462.8047 | [5 empty] | 74.1189 | 77.7501 | 109.6292 | [5 empty] | 0.0642 | 0.0826 | 9266.3644 | 443.1671 |  |  |  |  | 74.0965 | 77.9039 | 110.5582 | [7 empty] | -0.299 | -0.2214 | 0.4737 | 9388.2914 | 0.3568 | 443.4242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 6.8381 | 3.9419 | 7.7965 | 7885.9925 | 6.3878 | 464.0616 | [5 empty] | 74.5285 | 78.1798 | 110.2363 | [5 empty] | 0.064 | 0.0823 | 9266.5486 | 443.8839 |  |  |  |  | 74.538 | 78.2592 | 111.2211 | [7 empty] | -0.1941 | -0.3112 | 0.4706 | 9403.1847 | 0.285 | 444.0158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 7.0253 | 4.0005 | 7.9886 | 7864.4716 | 6.5021 | 464.5519 | [5 empty] | 74.9392 | 78.6109 | 110.8453 | [5 empty] | 0.0638 | 0.082 | 9266.7315 | 444.5993 |  |  |  |  | 75.2815 | 79.0072 | 111.8635 | [7 empty] | -0.0723 | -0.1239 | 0.2468 | 9337.5762 | 0.1739 | 445.2541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 7.045 | 3.998 | 8.0049 | 7866.805 | 6.5206 | 465.3174 | [5 empty] | 75.3513 | 79.0432 | 111.4561 | [5 empty] | 0.0635 | 0.0817 | 9266.9128 | 445.3135 |  |  |  |  | 75.6496 | 79.5099 | 111.9396 | [7 empty] | -0.0942 | 0.1846 | 0.1883 | 9253.9703 | 0.269 | 446.0805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 7.0334 | 4.0243 | 8.0081 | 7862.6826 | 6.4684 | 465.3258 | [5 empty] | 75.7645 | 79.4769 | 112.0687 | [5 empty] | 0.0633 | 0.0814 | 9267.0928 | 446.0264 |  |  |  |  | 75.6539 | 79.4963 | 111.9255 | [7 empty] | -0.0725 | 0.1796 | 0.1676 | 9253.2448 | 0.2198 | 446.0582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 7.0445 | 4.0043 | 8.0083 | 7868.8189 | 6.4822 | 466.0812 | [5 empty] | 76.1791 | 79.9118 | 112.6832 | [5 empty] | 0.0631 | 0.0811 | 9267.2714 | 446.7379 |  |  |  |  | 76.3381 | 80.048 | 113.8065 | [7 empty] | -0.0791 | -0.3487 | 0.4527 | 9401.2022 | 0.281 | 446.96 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 7.0707 | 4.0119 | 8.0352 | 7868.9139 | 6.5053 | 466.8675 | [5 empty] | 76.5948 | 80.3481 | 113.2995 | [5 empty] | 0.0628 | 0.0808 | 9267.4485 | 447.4482 |  |  |  |  | 77.0857 | 80.6605 | 114.493 | [7 empty] | 0.1681 | -0.291 | 0.3864 | 9360.1429 | 0.3906 | 447.9547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 7.1031 | 4.0519 | 8.0834 | 7862.6142 | 6.5293 | 467.6608 | [5 empty] | 77.0118 | 80.7857 | 113.9177 | [5 empty] | 0.0626 | 0.0805 | 9267.6242 | 448.1572 |  |  |  |  | 77.2858 | 81.0894 | 114.9096 | [7 empty] | -0.0657 | -0.1729 | 0.284 | 9350.0577 | 0.1806 | 448.6473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 7.0953 | 4.0867 | 8.0941 | 7860.2678 | 6.5299 | 468.5295 | [5 empty] | 77.4301 | 81.2245 | 114.5377 | [5 empty] | 0.0623 | 0.0802 | 9267.7987 | 448.865 |  |  |  |  | 77.7677 | 81.5379 | 115.5769 | [7 empty] | -0.0018 | -0.1959 | 0.2834 | 9350.0309 | 0.1984 | 449.3682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 7.1038 | 4.0617 | 8.0895 | 7867.7846 | 6.5479 | 469.3651 | [5 empty] | 77.8495 | 81.6647 | 115.1596 | [5 empty] | 0.0621 | 0.0799 | 9267.9717 | 449.5714 |  |  |  |  | 78.2076 | 82.0568 | 116.018 | [7 empty] | -0.0164 | -0.0555 | 0.1565 | 9312.5817 | 0.1268 | 450.1978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 7.1209 | 4.06 | 8.104 | 7869.7749 | 6.5601 | 470.0487 | [5 empty] | 78.2703 | 82.1062 | 115.7833 | [5 empty] | 0.0619 | 0.0796 | 9268.1434 | 450.2766 |  |  |  |  | 78.6649 | 82.5491 | 116.6088 | [7 empty] | -0.0115 | -0.0065 | 0.1131 | 9298.6815 | 0.122 | 450.9807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 7.1492 | 4.0737 | 8.1356 | 7868.5431 | 6.5833 | 470.8157 | [5 empty] | 78.6922 | 82.549 | 116.4088 | [5 empty] | 0.0617 | 0.0793 | 9268.3137 | 450.9805 |  |  |  |  | 79.2231 | 83.1258 | 117.3784 | [7 empty] | 0.0079 | 0.0124 | 0.0858 | 9291.6736 | 0.1378 | 451.8925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 7.1834 | 4.0796 | 8.1687 | 7868.1488 | 6.6085 | 471.5268 | [5 empty] | 79.1155 | 82.9931 | 117.0362 | [5 empty] | 0.0614 | 0.079 | 9268.4827 | 451.6832 |  |  |  |  | 79.2118 | 83.0917 | 117.3865 | [7 empty] | 0.0243 | -0.016 | 0.102 | 9297.817 | 0.065 | 451.8387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 7.1681 | 3.9687 | 8.1019 | 7891.5547 | 6.6007 | 472.0286 | [5 empty] | 79.5399 | 83.4385 | 117.6655 | [5 empty] | 0.0612 | 0.0787 | 9268.6505 | 452.3846 |  |  |  |  | 79.6655 | 83.6052 | 117.9829 | [7 empty] | 0.0031 | 0.0469 | 0.0662 | 9282.7787 | 0.069 | 452.6463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 7.1788 | 3.9613 | 8.108 | 7892.0639 | 6.5656 | 471.9871 | [5 empty] | 79.9657 | 83.8852 | 118.2966 | [5 empty] | 0.061 | 0.0784 | 9268.8169 | 453.0847 |  |  |  |  | 80.1436 | 83.9867 | 118.7377 | [7 empty] | 0.1078 | -0.0664 | 0.1521 | 9303.4797 | 0.1567 | 453.2434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 7.192 | 3.9905 | 8.134 | 7889.0212 | 6.5773 | 472.7751 | [5 empty] | 80.3926 | 84.3332 | 118.9295 | [5 empty] | 0.0607 | 0.0781 | 9268.9821 | 453.7836 |  |  |  |  | 80.983 | 84.8101 | 120.1831 | [7 empty] | 0.1233 | -0.1992 | 0.2842 | 9337.9506 | 0.2902 | 454.5239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 7.2198 | 3.8524 | 8.0934 | 7917.2323 | 6.645 | 473.9369 | [5 empty] | 80.8208 | 84.7826 | 119.5643 | [5 empty] | 0.0605 | 0.0778 | 9269.146 | 454.4813 |  |  |  |  | 81.4502 | 85.2928 | 120.8367 | [7 empty] | 0.1372 | -0.1872 | 0.2759 | 9333.2605 | 0.2959 | 455.2695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 7.2119 | 4.0371 | 8.1746 | 7887.4185 | 6.6268 | 474.8129 | [5 empty] | 81.2503 | 85.2332 | 120.201 | [5 empty] | 0.0603 | 0.0775 | 9269.3086 | 455.1777 |  |  |  |  | 81.7979 | 85.7538 | 121.5058 | [7 empty] | 0.0183 | -0.1811 | 0.262 | 9342.8557 | 0.2129 | 455.9782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 7.2474 | 4.0035 | 8.1898 | 7890.8105 | 6.6084 | 474.7073 | [5 empty] | 81.681 | 85.6852 | 120.8395 | [5 empty] | 0.0601 | 0.0772 | 9269.47 | 455.8729 |  |  |  |  | 82.3235 | 86.2707 | 122.2465 | [7 empty] | 0.0576 | -0.19 | 0.2672 | 9341.3909 | 0.2455 | 456.7687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 7.2657 | 4.0162 | 8.2123 | 7890.2892 | 6.6235 | 475.4473 | [5 empty] | 82.113 | 86.1385 | 121.4798 | [5 empty] | 0.0598 | 0.0769 | 9269.6302 | 456.5669 |  |  |  |  | 82.3557 | 86.3005 | 122.297 | [7 empty] | 0.0608 | -0.1942 | 0.2711 | 9342.2177 | 0.2186 | 456.8142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 7.2751 | 4.1701 | 8.2957 | 7864.9641 | 6.6169 | 476.2308 | [5 empty] | 82.5462 | 86.593 | 122.122 | [5 empty] | 0.0596 | 0.0767 | 9269.7891 | 457.2596 |  |  |  |  | 82.8116 | 86.7709 | 122.9224 | [7 empty] | 0.0773 | -0.1777 | 0.255 | 9336.095 | 0.2181 | 457.5297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 7.3071 | 4.2353 | 8.3562 | 7854.3814 | 6.6381 | 477.0139 | [5 empty] | 82.9806 | 87.0489 | 122.7661 | [5 empty] | 0.0594 | 0.0764 | 9269.9469 | 457.9511 |  |  |  |  | 83.341 | 87.3157 | 123.672 | [7 empty] | 0.0934 | -0.1699 | 0.2486 | 9332.3717 | 0.2287 | 458.3542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 7.181 | 4.2299 | 8.2447 | 7866.3662 | 6.5537 | 477.7445 | [5 empty] | 83.4164 | 87.5061 | 123.412 | [5 empty] | 0.0592 | 0.0761 | 9270.1035 | 458.6413 |  |  |  |  | 83.8568 | 87.863 | 124.3832 | [7 empty] | 0.0972 | -0.1417 | 0.221 | 9324.3567 | 0.2165 | 459.1779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 7.1016 | 4.1894 | 8.156 | 7884.1407 | 6.5467 | 479.0932 | [5 empty] | 83.8533 | 87.9647 | 124.0598 | [5 empty] | 0.059 | 0.0758 | 9270.2588 | 459.3304 |  |  |  |  | 84.3645 | 88.3846 | 125.1163 | [7 empty] | 0.1108 | -0.1412 | 0.2231 | 9322.8935 | 0.2321 | 459.9586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 7.1162 | 4.2209 | 8.1849 | 7880.8444 | 6.5634 | 479.9124 | [5 empty] | 84.2915 | 88.4245 | 124.7094 | [5 empty] | 0.0587 | 0.0755 | 9270.413 | 460.0182 |  |  |  |  | 84.8056 | 88.8859 | 125.4766 | [7 empty] | 0.1289 | 0.0147 | 0.0929 | 9279.9437 | 0.1543 | 460.7053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 7.2251 | 4.1254 | 8.2318 | 7892.8679 | 6.6371 | 480.3728 | [5 empty] | 84.731 | 88.8857 | 125.3609 | [5 empty] | 0.0585 | 0.0752 | 9270.5661 | 460.7049 |  |  |  |  | 85.3105 | 89.4179 | 126.1784 | [7 empty] | 0.135 | 0.0363 | 0.0859 | 9273.7766 | 0.1596 | 461.4934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 7.3534 | 4.0061 | 8.2869 | 7911.289 | 6.7854 | 481.6918 | [5 empty] | 85.1717 | 89.3481 | 126.0142 | [5 empty] | 0.0583 | 0.075 | 9270.718 | 461.3903 |  |  |  |  | 85.7785 | 89.7897 | 126.6021 | [7 empty] | 0.2923 | 0.0635 | 0.2343 | 9252.2453 | 0.2976 | 462.0418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 7.3645 | 4.027 | 8.3069 | 7909.9672 | 6.7994 | 482.4873 | [5 empty] | 85.6137 | 89.8119 | 126.6694 | [5 empty] | 0.0581 | 0.0747 | 9270.8688 | 462.0745 |  |  |  |  | 86.2435 | 90.2858 | 127.3514 | [7 empty] | 0.273 | 0.0436 | 0.2172 | 9259.2855 | 0.2877 | 462.7704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 7.3902 | 3.9982 | 8.3162 | 7913.1477 | 6.7717 | 482.4041 | [5 empty] | 86.057 | 90.277 | 127.3265 | [5 empty] | 0.0579 | 0.0744 | 9271.0185 | 462.7576 |  |  |  |  | 86.5553 | 90.5423 | 127.9157 | [7 empty] | 0.3181 | -0.0525 | 0.2895 | 9280.1953 | 0.3788 | 463.1457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 7.4046 | 4.0407 | 8.3493 | 7908.0202 | 6.7889 | 483.2608 | [5 empty] | 86.5015 | 90.7435 | 127.9854 | [5 empty] | 0.0577 | 0.0741 | 9271.167 | 463.4394 |  |  |  |  | 87.1161 | 91.126 | 128.7375 | [7 empty] | 0.3229 | -0.0518 | 0.2936 | 9279.6305 | 0.388 | 463.9963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 7.4153 | 4.076 | 8.3759 | 7904.0739 | 6.7988 | 484.0272 | [5 empty] | 86.9472 | 91.2112 | 128.6462 | [5 empty] | 0.0574 | 0.0739 | 9271.3145 | 464.12 |  |  |  |  | 87.5364 | 91.6512 | 129.5276 | [7 empty] | 0.216 | -0.0607 | 0.208 | 9291.7759 | 0.28 | 464.7575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 7.4617 | 4.0869 | 8.4222 | 7902.0663 | 6.834 | 484.7518 | [5 empty] | 87.3942 | 91.6803 | 129.3089 | [5 empty] | 0.0572 | 0.0736 | 9271.4608 | 464.7995 |  |  |  |  | 88.0436 | 92.1828 | 130.2246 | [7 empty] | 0.2257 | -0.0379 | 0.202 | 9284.978 | 0.2812 | 465.524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 7.4581 | 4.1525 | 8.4508 | 7894.1187 | 6.8371 | 485.6178 | [5 empty] | 87.8425 | 92.1506 | 129.9734 | [5 empty] | 0.057 | 0.0733 | 9271.6061 | 465.4777 |  |  |  |  | 88.4278 | 92.6934 | 130.2006 | [7 empty] | 0.2354 | 0.2915 | 0.2818 | 9199.8506 | 0.2104 | 466.2565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 7.44 | 4.1535 | 8.4357 | 7895.0064 | 6.7793 | 485.602 | [5 empty] | 88.292 | 92.6223 | 130.6398 | [5 empty] | 0.0568 | 0.0731 | 9271.7503 | 466.1548 |  |  |  |  | 88.7994 | 93.1488 | 130.2041 | [7 empty] | 0.2743 | 0.5697 | 0.5422 | 9126.7978 | 0.3342 | 466.907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 7.3281 | 4.3097 | 8.4158 | 7879.9152 | 6.7303 | 486.9504 | [5 empty] | 88.7428 | 93.0954 | 131.3081 | [5 empty] | 0.0566 | 0.0728 | 9271.8935 | 466.8308 |  |  |  |  | 89.4827 | 93.7547 | 133.2135 | [7 empty] | 0.0165 | -0.3513 | 0.426 | 9385.6382 | 0.3368 | 467.7679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 7.2234 | 4.4268 | 8.3861 | 7868.6011 | 6.6467 | 487.6098 | [5 empty] | 89.1949 | 93.5697 | 131.9782 | [5 empty] | 0.0564 | 0.0725 | 9272.0355 | 467.5055 |  |  |  |  | 89.7199 | 94.1875 | 133.946 | [7 empty] | -0.2136 | -0.3767 | 0.5241 | 9413.4559 | 0.3318 | 468.3797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 7.2755 | 4.4088 | 8.4216 | 7867.8911 | 6.6276 | 487.4512 | [5 empty] | 89.6482 | 94.0454 | 132.6502 | [5 empty] | 0.0562 | 0.0722 | 9272.1766 | 468.1791 |  |  |  |  | 90.2339 | 94.7131 | 134.6354 | [7 empty] | -0.1881 | -0.3553 | 0.4924 | 9405.1702 | 0.3179 | 469.1194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 7.2828 | 4.4453 | 8.447 | 7864.5992 | 6.6441 | 488.3278 | [5 empty] | 90.1027 | 94.5224 | 133.3241 | [5 empty] | 0.056 | 0.072 | 9272.3166 | 468.8515 |  |  |  |  | 90.4858 | 95.1366 | 135.3807 | [7 empty] | -0.3931 | -0.3945 | 0.6475 | 9434.2547 | 0.4492 | 469.7129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 7.4256 | 4.3588 | 8.526 | 7875.9802 | 6.7966 | 489.6328 | [5 empty] | 90.5586 | 95.0007 | 133.9998 | [5 empty] | 0.0558 | 0.0717 | 9272.4556 | 469.5227 |  |  |  |  | 90.4684 | 95.1265 | 135.341 | [7 empty] | -0.3979 | -0.3829 | 0.6422 | 9431.6406 | 0.4342 | 469.6987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 7.5544 | 4.2554 | 8.587 | 7887.4201 | 6.8772 | 489.9996 | [5 empty] | 91.0157 | 95.4803 | 134.6774 | [5 empty] | 0.0556 | 0.0715 | 9272.5936 | 470.1928 |  |  |  |  | 91.4453 | 96.0351 | 136.4567 | [7 empty] | -0.2359 | -0.3269 | 0.4936 | 9401.483 | 0.3199 | 470.9642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 7.5831 | 4.2863 | 8.6275 | 7883.2188 | 6.8992 | 490.7399 | [5 empty] | 91.474 | 95.9613 | 135.3569 | [5 empty] | 0.0554 | 0.0712 | 9272.7306 | 470.8617 |  |  |  |  | 91.4439 | 96.1812 | 136.4105 | [7 empty] | -0.3572 | -0.2031 | 0.4954 | 9380.3385 | 0.4015 | 471.1666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 7.5822 | 4.2952 | 8.6314 | 7884.6597 | 6.9041 | 491.4856 | [5 empty] | 91.9336 | 96.4436 | 136.0382 | [5 empty] | 0.0552 | 0.0709 | 9272.8666 | 471.5295 |  |  |  |  | 92.0443 | 96.7956 | 137.2617 | [7 empty] | -0.3357 | -0.1975 | 0.4741 | 9376.7015 | 0.3836 | 472.0151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 7.5883 | 4.3255 | 8.6519 | 7879.2229 | 6.8626 | 491.525 | [5 empty] | 92.3945 | 96.9272 | 136.7214 | [5 empty] | 0.055 | 0.0707 | 9273.0017 | 472.1962 |  |  |  |  | 92.5228 | 97.3493 | 137.5828 | [7 empty] | -0.3122 | -0.0009 | 0.3741 | 9323.9982 | 0.4105 | 472.7756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 7.6099 | 4.2752 | 8.6464 | 7891.9728 | 6.9339 | 492.9049 | [5 empty] | 92.8566 | 97.4121 | 137.4065 | [5 empty] | 0.0548 | 0.0704 | 9273.1357 | 472.8617 |  |  |  |  | 93.118 | 97.9729 | 138.4351 | [7 empty] | -0.3051 | 0.0106 | 0.3648 | 9320.3614 | 0.4135 | 473.6275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 7.5905 | 4.3492 | 8.6661 | 7880.4903 | 6.8674 | 492.9158 | [5 empty] | 93.3201 | 97.8984 | 138.0935 | [5 empty] | 0.0546 | 0.0702 | 9273.2688 | 473.526 |  |  |  |  | 93.4889 | 98.4235 | 139.1921 | [7 empty] | -0.3932 | -0.0307 | 0.459 | 9338.675 | 0.4947 | 474.2401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 7.5859 | 4.3302 | 8.653 | 7886.9933 | 6.8739 | 493.6726 | [5 empty] | 93.7847 | 98.386 | 138.7824 | [5 empty] | 0.0544 | 0.0699 | 9273.4009 | 474.1892 |  |  |  |  | 93.9937 | 98.9602 | 139.8008 | [7 empty] | -0.3742 | 0.0311 | 0.4303 | 9321.218 | 0.4989 | 474.9665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 7.519 | 4.4174 | 8.6387 | 7878.3168 | 6.8114 | 494.225 | [5 empty] | 94.2507 | 98.8749 | 139.4731 | [5 empty] | 0.0542 | 0.0696 | 9273.5322 | 474.8513 |  |  |  |  | 94.4304 | 99.5135 | 140.627 | [7 empty] | -0.4856 | 0.0251 | 0.5415 | 9332.5843 | 0.6242 | 475.7117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 7.5202 | 4.4245 | 8.6436 | 7880.1364 | 6.8213 | 495.0155 | [5 empty] | 94.7179 | 99.3652 | 140.1657 | [5 empty] | 0.054 | 0.0694 | 9273.6623 | 475.5123 |  |  |  |  | 94.4302 | 99.5105 | 140.6425 | [7 empty] | -0.4858 | 0.0167 | 0.5423 | 9334.736 | 0.6076 | 475.7075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 7.4272 | 4.5334 | 8.6196 | 7869.5433 | 6.7422 | 495.6009 | [5 empty] | 95.1864 | 99.8568 | 140.8602 | [5 empty] | 0.0538 | 0.0691 | 9273.7917 | 476.1721 |  |  |  |  | 94.9627 | 100.0865 | 141.3506 | [7 empty] | -0.4852 | 0.0615 | 0.539 | 9323.2824 | 0.6266 | 476.4794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 7.4523 | 4.512 | 8.6303 | 7874.5045 | 6.7668 | 496.3246 | [5 empty] | 95.6561 | 100.3497 | 141.5565 | [5 empty] | 0.0536 | 0.0689 | 9273.9201 | 476.8308 |  |  |  |  | 95.5502 | 100.6352 | 142.1702 | [7 empty] | -0.4172 | 0.0347 | 0.472 | 9323.9281 | 0.5375 | 477.211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 7.5459 | 4.389 | 8.649 | 7891.5935 | 6.8322 | 496.8081 | [5 empty] | 96.1271 | 100.8439 | 142.2548 | [5 empty] | 0.0534 | 0.0686 | 9274.0476 | 477.4884 |  |  |  |  | 96.043 | 101.2197 | 142.8271 | [7 empty] | -0.4608 | 0.111 | 0.516 | 9308.6282 | 0.6233 | 477.9863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 7.5405 | 4.3696 | 8.6349 | 7897.9192 | 6.8343 | 497.5058 | [5 empty] | 96.5994 | 101.3395 | 142.9549 | [5 empty] | 0.0532 | 0.0684 | 9274.1742 | 478.1449 |  |  |  |  | 96.6991 | 101.7178 | 143.79 | [7 empty] | -0.2961 | -0.0176 | 0.3597 | 9326.1853 | 0.3811 | 478.644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 7.6834 | 4.2315 | 8.6923 | 7917.2676 | 6.986 | 498.6856 | [5 empty] | 97.0729 | 101.8364 | 143.6569 | [5 empty] | 0.053 | 0.0681 | 9274.2999 | 478.8002 |  |  |  |  | 97.17 | 102.2238 | 144.4289 | [7 empty] | -0.2954 | 0.0143 | 0.3525 | 9318.1234 | 0.3921 | 479.3091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 7.6959 | 4.3625 | 8.767 | 7897.2802 | 6.9865 | 499.4458 | [5 empty] | 97.5478 | 102.3347 | 144.3608 | [5 empty] | 0.0528 | 0.0679 | 9274.4247 | 479.4545 |  |  |  |  | 97.6137 | 102.5668 | 144.8802 | [7 empty] | -0.1564 | 0.012 | 0.2165 | 9306.4897 | 0.2273 | 479.7583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 7.7286 | 4.321 | 8.7757 | 7904.6604 | 7.011 | 500.0564 | [5 empty] | 98.0239 | 102.8343 | 145.0666 | [5 empty] | 0.0526 | 0.0676 | 9274.5486 | 480.1076 |  |  |  |  | 98.1371 | 103.1141 | 145.616 | [7 empty] | -0.1476 | 0.0265 | 0.2044 | 9302.1097 | 0.2245 | 480.4722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 7.7145 | 4.3781 | 8.7915 | 7896.5563 | 6.961 | 500.2323 | [5 empty] | 98.5012 | 103.3352 | 145.7742 | [5 empty] | 0.0524 | 0.0674 | 9274.6717 | 480.7596 |  |  |  |  | 98.627 | 103.6476 | 146.1132 | [7 empty] | -0.1251 | 0.1307 | 0.1884 | 9274.5361 | 0.2481 | 481.1649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 7.7209 | 4.4705 | 8.843 | 7883.0326 | 6.9513 | 500.8351 | [5 empty] | 98.9799 | 103.8374 | 146.4838 | [5 empty] | 0.0522 | 0.0671 | 9274.7939 | 481.4106 |  |  |  |  | 99.2054 | 104.2363 | 146.957 | [7 empty] | -0.1072 | 0.1231 | 0.169 | 9274.9014 | 0.2295 | 481.9256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 7.7308 | 4.3622 | 8.7985 | 7905.2474 | 7.0116 | 502.0556 | [5 empty] | 99.4598 | 104.341 | 147.1952 | [5 empty] | 0.052 | 0.0669 | 9274.9153 | 482.0604 |  |  |  |  | 99.7535 | 104.7944 | 147.7169 | [7 empty] | -0.0838 | 0.1318 | 0.1505 | 9270.8186 | 0.2134 | 482.6431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 7.7425 | 4.3639 | 8.8098 | 7907.0108 | 7.0242 | 502.7714 | [5 empty] | 99.9409 | 104.8459 | 147.9085 | [5 empty] | 0.0518 | 0.0666 | 9275.0358 | 482.7092 |  |  |  |  | 100.3008 | 105.324 | 148.6248 | [7 empty] | -0.0625 | 0.0629 | 0.1144 | 9285.8234 | 0.1633 | 483.3209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 7.7437 | 4.1691 | 8.7178 | 7941.2192 | 7.0337 | 503.1999 | [5 empty] | 100.4234 | 105.3522 | 148.6237 | [5 empty] | 0.0516 | 0.0664 | 9275.1554 | 483.3569 |  |  |  |  | 100.8986 | 105.9424 | 149.4388 | [7 empty] | -0.043 | 0.0849 | 0.0964 | 9278.8233 | 0.1683 | 484.1085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 7.7366 | 4.2574 | 8.7537 | 7927.1454 | 6.9778 | 503.2911 | [5 empty] | 100.9071 | 105.8598 | 149.3408 | [5 empty] | 0.0515 | 0.0662 | 9275.2743 | 484.0034 |  |  |  |  | 101.5231 | 106.5752 | 150.3514 | [7 empty] | -0.022 | 0.0744 | 0.074 | 9279.6098 | 0.169 | 484.91 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 7.7465 | 4.2575 | 8.7628 | 7929.1703 | 6.9882 | 503.9927 | [5 empty] | 101.3921 | 106.3687 | 150.0598 | [5 empty] | 0.0513 | 0.0659 | 9275.3923 | 484.6489 |  |  |  |  | 101.5614 | 106.6158 | 150.4272 | [7 empty] | -0.0256 | 0.0673 | 0.0768 | 9281.6549 | 0.1031 | 484.9613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 7.6366 | 4.3477 | 8.7107 | 7923.2001 | 6.9051 | 504.6773 | [5 empty] | 101.8784 | 106.879 | 150.7807 | [5 empty] | 0.0511 | 0.0657 | 9275.5095 | 485.2934 |  |  |  |  | 101.8906 | 107.087 | 150.8557 | [7 empty] | -0.1196 | 0.1751 | 0.2028 | 9263.6391 | 0.2612 | 485.5553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 7.5404 | 4.501 | 8.7044 | 7908.7518 | 6.8797 | 506.0902 | [5 empty] | 102.366 | 107.3906 | 151.5034 | [5 empty] | 0.0509 | 0.0654 | 9275.6259 | 485.9367 |  |  |  |  | 102.712 | 107.9228 | 152.1264 | [7 empty] | -0.1064 | 0.1361 | 0.1724 | 9272.0093 | 0.244 | 486.6031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 7.5557 | 4.5351 | 8.7353 | 7905.3676 | 6.8999 | 506.9187 | [5 empty] | 102.8548 | 107.9035 | 152.2281 | [5 empty] | 0.0507 | 0.0652 | 9275.7415 | 486.579 |  |  |  |  | 103.3687 | 108.5913 | 152.9959 | [7 empty] | -0.0723 | 0.162 | 0.1565 | 9262.9724 | 0.2394 | 487.4359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 7.6945 | 4.4372 | 8.806 | 7915.1684 | 6.9896 | 507.3908 | [5 empty] | 103.3449 | 108.4178 | 152.9546 | [5 empty] | 0.0505 | 0.065 | 9275.8563 | 487.2202 |  |  |  |  | 103.8863 | 108.9529 | 153.8861 | [7 empty] | 0.0562 | -0.0071 | 0.0723 | 9292.7295 | 0.1217 | 487.8844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 7.6964 | 4.4746 | 8.8266 | 7911.7088 | 6.9938 | 508.1361 | [5 empty] | 103.8363 | 108.9334 | 153.6831 | [5 empty] | 0.0503 | 0.0647 | 9275.9703 | 487.8603 |  |  |  |  | 104.4567 | 109.5255 | 154.7342 | [7 empty] | 0.0767 | -0.0254 | 0.0939 | 9295.3864 | 0.1482 | 488.5921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 7.7959 | 4.3781 | 8.8659 | 7923.8186 | 7.0636 | 508.6812 | [5 empty] | 104.3289 | 109.4504 | 154.4134 | [5 empty] | 0.0502 | 0.0645 | 9276.0835 | 488.4994 |  |  |  |  | 104.49 | 109.5589 | 154.8152 | [7 empty] | 0.0728 | -0.0386 | 0.1055 | 9298.8993 | 0.0999 | 488.6332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 7.8242 | 4.3929 | 8.8981 | 7922.3776 | 7.085 | 509.3898 | [5 empty] | 104.8229 | 109.9687 | 155.1456 | [5 empty] | 0.05 | 0.0643 | 9276.196 | 489.1374 |  |  |  |  | 105.1163 | 110.2165 | 155.613 | [7 empty] | 0.0934 | 0.0118 | 0.0681 | 9285.0746 | 0.0948 | 489.4415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 7.851 | 4.4024 | 8.9264 | 7920.7049 | 7.0824 | 509.7771 | [5 empty] | 105.3181 | 110.4883 | 155.8798 | [5 empty] | 0.0498 | 0.064 | 9276.3077 | 489.7744 |  |  |  |  | 105.6569 | 110.7367 | 156.5322 | [7 empty] | 0.1121 | -0.0644 | 0.1428 | 9301.757 | 0.1609 | 490.0778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 7.8545 | 4.4361 | 8.9462 | 7918.0655 | 7.0932 | 510.5987 | [5 empty] | 105.8146 | 111.0093 | 156.6158 | [5 empty] | 0.0496 | 0.0638 | 9276.4186 | 490.4103 |  |  |  |  | 106.0039 | 111.2324 | 156.9362 | [7 empty] | 0.0233 | 0.0646 | 0.0263 | 9278.4438 | 0.0535 | 490.6817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 7.8799 | 4.4199 | 8.9607 | 7920.6125 | 7.0914 | 510.966 | [5 empty] | 106.3124 | 111.5317 | 157.3537 | [5 empty] | 0.0494 | 0.0636 | 9276.5288 | 491.0451 |  |  |  |  | 106.6334 | 111.9183 | 157.8614 | [7 empty] | 0.0041 | 0.0841 | 0.0498 | 9275.4898 | 0.0985 | 491.5133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 7.9221 | 4.4612 | 9.0179 | 7913.9283 | 7.1155 | 511.6305 | [5 empty] | 106.8114 | 112.0553 | 158.0935 | [5 empty] | 0.0492 | 0.0633 | 9276.6383 | 491.6789 |  |  |  |  | 106.9546 | 112.236 | 158.3417 | [7 empty] | 0.019 | 0.0696 | 0.0309 | 9277.7023 | 0.0519 | 491.8969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 7.7506 | 4.4969 | 8.8866 | 7920.9288 | 7.0067 | 512.4089 | [5 empty] | 107.3118 | 112.5804 | 158.8352 | [5 empty] | 0.0491 | 0.0631 | 9276.747 | 492.3117 |  |  |  |  | 107.5327 | 112.8542 | 159.2052 | [7 empty] | 0.0085 | 0.0745 | 0.0422 | 9277.4648 | 0.0749 | 492.6407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 7.7737 | 4.508 | 8.9125 | 7920.6608 | 7.0297 | 513.1809 | [5 empty] | 107.8134 | 113.1067 | 159.5789 | [5 empty] | 0.0489 | 0.0629 | 9276.8549 | 492.9434 |  |  |  |  | 108.0042 | 113.2059 | 159.9139 | [7 empty] | 0.1213 | -0.0229 | 0.1123 | 9291.0974 | 0.1353 | 493.0622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 7.7709 | 4.5437 | 8.9282 | 7914.8611 | 6.9726 | 513.1311 | [5 empty] | 108.3163 | 113.6345 | 160.3244 | [5 empty] | 0.0487 | 0.0626 | 9276.9621 | 493.5741 |  |  |  |  | 108.656 | 113.9043 | 160.799 | [7 empty] | 0.1223 | 0.017 | 0.0866 | 9281.6156 | 0.1213 | 493.8956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 7.6857 | 4.5379 | 8.852 | 7925.9556 | 6.9733 | 514.5483 | [5 empty] | 108.8205 | 114.1635 | 161.0718 | [5 empty] | 0.0485 | 0.0624 | 9277.0687 | 494.2038 |  |  |  |  | 109.3024 | 114.5898 | 161.7235 | [7 empty] | 0.1215 | 0.0342 | 0.0783 | 9277.6872 | 0.1283 | 494.7091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 7.8327 | 4.5613 | 8.991 | 7915.3372 | 7.0508 | 514.9726 | [5 empty] | 109.326 | 114.6939 | 161.8211 | [5 empty] | 0.0484 | 0.0622 | 9277.1745 | 494.8324 |  |  |  |  | 109.9735 | 115.3231 | 162.6042 | [7 empty] | 0.1161 | 0.0955 | 0.0755 | 9263.8538 | 0.1375 | 495.5747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 7.8175 | 4.5533 | 8.9741 | 7917.4113 | 6.9926 | 514.9466 | [5 empty] | 109.8327 | 115.2257 | 162.5724 | [5 empty] | 0.0482 | 0.062 | 9277.2796 | 495.46 |  |  |  |  | 110.3981 | 115.8939 | 162.5775 | [7 empty] | 0.1205 | 0.4213 | 0.3665 | 9188.3648 | 0.2681 | 496.2449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 7.817 | 4.5558 | 8.9751 | 7919.7389 | 6.9975 | 515.6749 | [5 empty] | 110.3408 | 115.7588 | 163.3255 | [5 empty] | 0.048 | 0.0617 | 9277.384 | 496.0865 |  |  |  |  | 111.0056 | 116.506 | 165.2018 | [7 empty] | -0.1315 | -0.2377 | 0.3491 | 9362.6961 | 0.2446 | 496.9604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 7.967 | 4.6087 | 9.1318 | 7907.1043 | 7.1287 | 516.8511 | [5 empty] | 110.8501 | 116.2932 | 164.0805 | [5 empty] | 0.0478 | 0.0615 | 9277.4877 | 496.7121 |  |  |  |  | 111.1934 | 116.7611 | 165.9792 | [7 empty] | -0.2552 | -0.3852 | 0.5398 | 9408.1526 | 0.3256 | 497.2575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 7.8307 | 4.6047 | 9.0122 | 7918.0333 | 7.0423 | 517.5412 | [5 empty] | 111.3607 | 116.829 | 164.8375 | [5 empty] | 0.0477 | 0.0613 | 9277.5907 | 497.3366 |  |  |  |  | 111.8671 | 117.4676 | 167.0132 | [7 empty] | -0.2596 | -0.3972 | 0.5519 | 9411.0993 | 0.3413 | 498.0776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 7.8708 | 4.5681 | 9.0287 | 7924.1336 | 7.0749 | 518.2218 | [5 empty] | 111.8726 | 117.3662 | 165.5963 | [5 empty] | 0.0475 | 0.0611 | 9277.6931 | 497.9601 |  |  |  |  | 112.391 | 117.909 | 167.7859 | [7 empty] | -0.1738 | -0.464 | 0.5698 | 9419.6379 | 0.3402 | 498.5876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 7.7388 | 4.5681 | 8.9149 | 7933.553 | 6.9792 | 518.7505 | [5 empty] | 112.3858 | 117.9047 | 166.3571 | [5 empty] | 0.0473 | 0.0608 | 9277.7947 | 498.5826 |  |  |  |  | 113.5377 | 118.7916 | 168.6959 | [7 empty] | 0.199 | -0.376 | 0.4624 | 9367.2433 | 0.4861 | 499.6024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 7.786 | 4.5338 | 8.9386 | 7939.1489 | 7.0223 | 519.512 | [5 empty] | 112.9003 | 118.4445 | 167.1198 | [5 empty] | 0.0471 | 0.0606 | 9277.8957 | 499.2041 |  |  |  |  | 113.541 | 118.7755 | 168.702 | [7 empty] | 0.2141 | -0.3888 | 0.4795 | 9369.0275 | 0.4839 | 499.5839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 7.8852 | 4.5912 | 9.0535 | 7926.1327 | 7.0685 | 519.9875 | [5 empty] | 113.416 | 118.9857 | 167.8843 | [5 empty] | 0.047 | 0.0604 | 9277.996 | 499.8246 |  |  |  |  | 114.1434 | 119.6391 | 170.037 | [7 empty] | -0.0346 | -0.4026 | 0.4701 | 9392.6706 | 0.3306 | 500.5703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 7.8766 | 4.5876 | 9.0445 | 7929.9094 | 7.07 | 520.7287 | [5 empty] | 113.9331 | 119.5283 | 168.6508 | [5 empty] | 0.0468 | 0.0602 | 9278.0957 | 500.4441 |  |  |  |  | 114.2763 | 119.9373 | 170.3795 | [7 empty] | -0.1799 | -0.3549 | 0.473 | 9393.4137 | 0.2771 | 500.9094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 8.0211 | 4.633 | 9.1927 | 7916.2412 | 7.1453 | 521.1749 | [5 empty] | 114.4514 | 120.0722 | 169.4192 | [5 empty] | 0.0466 | 0.06 | 9278.1946 | 501.0626 |  |  |  |  | 114.9506 | 120.5995 | 171.3428 | [7 empty] | -0.1389 | -0.3692 | 0.4675 | 9393.1288 | 0.2827 | 501.6598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 8.0198 | 4.5933 | 9.1721 | 7922.719 | 7.1053 | 521.2082 | [5 empty] | 114.971 | 120.6175 | 170.1895 | [5 empty] | 0.0465 | 0.0597 | 9278.293 | 501.68 |  |  |  |  | 115.6293 | 121.3177 | 172.3536 | [7 empty] | -0.1438 | -0.366 | 0.4663 | 9392.526 | 0.2935 | 502.4693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 8.0456 | 4.5826 | 9.1895 | 7925.6903 | 7.1305 | 521.9541 | [5 empty] | 115.4919 | 121.1641 | 170.9617 | [5 empty] | 0.0463 | 0.0595 | 9278.3908 | 502.2965 |  |  |  |  | 115.5945 | 121.2773 | 172.3035 | [7 empty] | -0.1411 | -0.369 | 0.4678 | 9393.0382 | 0.2658 | 502.4239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 7.9289 | 4.7419 | 9.1687 | 7909.2524 | 7.0309 | 522.5297 | [5 empty] | 116.0142 | 121.712 | 171.7359 | [5 empty] | 0.0461 | 0.0593 | 9278.4878 | 502.912 |  |  |  |  | 116.2217 | 121.976 | 173.3022 | [7 empty] | -0.1824 | -0.3675 | 0.4841 | 9395.8273 | 0.2763 | 503.2076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 7.9584 | 4.7128 | 9.1795 | 7914.5017 | 7.0522 | 523.1593 | [5 empty] | 116.5376 | 122.2614 | 172.5119 | [5 empty] | 0.046 | 0.0591 | 9278.5843 | 503.5265 |  |  |  |  | 116.8678 | 122.6622 | 174.1593 | [7 empty] | -0.1727 | -0.325 | 0.442 | 9384.8777 | 0.2597 | 503.9733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 7.7988 | 4.8811 | 9.1303 | 7899.6877 | 6.9359 | 523.8745 | [5 empty] | 117.0624 | 122.812 | 173.2899 | [5 empty] | 0.0458 | 0.0589 | 9278.6801 | 504.14 |  |  |  |  | 117.4751 | 123.2456 | 175.0512 | [7 empty] | -0.13 | -0.3547 | 0.4494 | 9388.0894 | 0.2668 | 504.6213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 7.9532 | 4.7502 | 9.1946 | 7918.4867 | 7.14 | 525.7575 | [5 empty] | 117.5885 | 123.3641 | 174.0698 | [5 empty] | 0.0456 | 0.0587 | 9278.7753 | 504.7525 |  |  |  |  | 117.9778 | 123.6981 | 175.6112 | [7 empty] | -0.0446 | -0.3341 | 0.403 | 9376.1738 | 0.2594 | 505.122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 8.0978 | 4.6379 | 9.2634 | 7929.6456 | 7.2317 | 526.2075 | [5 empty] | 118.1159 | 123.9175 | 174.8516 | [5 empty] | 0.0455 | 0.0585 | 9278.8699 | 505.3641 |  |  |  |  | 118.5956 | 124.3526 | 176.5626 | [7 empty] | -0.0547 | -0.342 | 0.4128 | 9378.6468 | 0.2663 | 505.8433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 8.0647 | 4.6593 | 9.2456 | 7928.2488 | 7.1634 | 526.2382 | [5 empty] | 118.6446 | 124.4722 | 175.6353 | [5 empty] | 0.0453 | 0.0582 | 9278.9638 | 505.9747 |  |  |  |  | 119.0995 | 124.7582 | 177.1001 | [7 empty] | 0.0703 | -0.3428 | 0.4018 | 9368.5208 | 0.3262 | 506.2885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 8.0819 | 4.6669 | 9.2645 | 7928.4608 | 7.174 | 526.8846 | [5 empty] | 119.1745 | 125.0283 | 176.4209 | [5 empty] | 0.0451 | 0.058 | 9279.0572 | 506.5843 |  |  |  |  | 119.7847 | 125.5054 | 177.9894 | [7 empty] | 0.0679 | -0.2794 | 0.3382 | 9353.9737 | 0.2855 | 507.1053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 8.0869 | 4.6599 | 9.2656 | 7930.8225 | 7.1626 | 527.3093 | [5 empty] | 119.7058 | 125.5858 | 177.2084 | [5 empty] | 0.045 | 0.0578 | 9279.15 | 507.1929 |  |  |  |  | 120.0807 | 125.9488 | 178.4715 | [7 empty] | -0.0388 | -0.2126 | 0.2831 | 9347.2212 | 0.1802 | 507.5879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 8.1 | 4.6644 | 9.2794 | 7931.9559 | 7.1751 | 528.0137 | [5 empty] | 120.2383 | 126.1446 | 177.9979 | [5 empty] | 0.0448 | 0.0576 | 9279.2422 | 507.8005 |  |  |  |  | 120.7369 | 126.6405 | 179.4272 | [7 empty] | -0.0386 | -0.204 | 0.2746 | 9345.1201 | 0.1846 | 508.3378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 8.108 | 4.6509 | 9.2799 | 7934.9677 | 7.1632 | 528.3892 | [5 empty] | 120.7722 | 126.7048 | 178.7893 | [5 empty] | 0.0446 | 0.0574 | 9279.3338 | 508.4072 |  |  |  |  | 121.1097 | 127.2059 | 179.936 | [7 empty] | -0.1625 | -0.0815 | 0.2494 | 9327.1392 | 0.214 | 508.9479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 8.0885 | 4.6882 | 9.2818 | 7932.9493 | 7.1536 | 529.1344 | [5 empty] | 121.3073 | 127.2663 | 179.5826 | [5 empty] | 0.0445 | 0.0572 | 9279.4248 | 509.013 |  |  |  |  | 121.7418 | 127.8759 | 180.9111 | [7 empty] | -0.1728 | -0.0907 | 0.2628 | 9329.9553 | 0.2303 | 509.6678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 8.0028 | 4.6643 | 9.1959 | 7943.5607 | 7.0981 | 529.7432 | [5 empty] | 121.8437 | 127.8292 | 180.3778 | [5 empty] | 0.0443 | 0.057 | 9279.5152 | 509.6177 |  |  |  |  | 122.2792 | 128.2587 | 181.6654 | [7 empty] | -0.0311 | -0.186 | 0.2544 | 9340.1605 | 0.1686 | 510.0775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 7.9939 | 4.7223 | 9.2176 | 7937.6344 | 7.0912 | 530.4526 | [5 empty] | 122.3815 | 128.3935 | 181.175 | [5 empty] | 0.0442 | 0.0568 | 9279.605 | 510.2215 |  |  |  |  | 122.9205 | 128.944 | 182.7051 | [7 empty] | -0.0535 | -0.2092 | 0.2833 | 9347.0903 | 0.1895 | 510.8083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 7.8552 | 4.7391 | 9.1072 | 7944.9986 | 7.0007 | 531.1109 | [5 empty] | 122.9205 | 128.9591 | 181.974 | [5 empty] | 0.044 | 0.0566 | 9279.6943 | 510.8244 |  |  |  |  | 123.5466 | 129.4225 | 183.7171 | [7 empty] | 0.0665 | -0.3462 | 0.4034 | 9368.4427 | 0.3304 | 511.3165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 7.8489 | 4.7359 | 9.1004 | 7945.8253 | 6.9512 | 531.1092 | [5 empty] | 123.4608 | 129.5261 | 182.775 | [5 empty] | 0.0438 | 0.0564 | 9279.783 | 511.4263 |  |  |  |  | 124.2298 | 130.136 | 184.7323 | [7 empty] | 0.0684 | -0.3481 | 0.4052 | 9368.5514 | 0.3398 | 512.0711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 7.8823 | 4.7774 | 9.1507 | 7940.1061 | 6.9733 | 531.8076 | [5 empty] | 124.0025 | 130.0944 | 183.578 | [5 empty] | 0.0437 | 0.0562 | 9279.8712 | 512.0272 |  |  |  |  | 124.8151 | 130.8158 | 185.2572 | [7 empty] | 0.0703 | -0.1885 | 0.2461 | 9332.3207 | 0.2394 | 512.7866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 8.0187 | 4.6985 | 9.228 | 7946.2895 | 7.0555 | 532.2228 | [5 empty] | 124.5454 | 130.6641 | 184.3828 | [5 empty] | 0.0435 | 0.056 | 9279.9588 | 512.6272 |  |  |  |  | 124.8254 | 130.8239 | 185.3128 | [7 empty] | 0.0663 | -0.2041 | 0.2611 | 9336.1398 | 0.2151 | 512.7951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 8.0137 | 4.7514 | 9.2507 | 7941.1528 | 7.0553 | 532.9822 | [5 empty] | 125.0896 | 131.2352 | 185.1896 | [5 empty] | 0.0434 | 0.0558 | 9280.0458 | 513.2263 |  |  |  |  | 125.5732 | 131.6245 | 186.3342 | [7 empty] | 0.0672 | -0.1637 | 0.2208 | 9326.9476 | 0.1952 | 513.6333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 8.1895 | 4.7358 | 9.395 | 7938.1943 | 7.2095 | 534.1535 | [5 empty] | 125.6351 | 131.8076 | 185.9983 | [5 empty] | 0.0432 | 0.0556 | 9280.1323 | 513.8244 |  |  |  |  | 126.0781 | 132.2026 | 186.8422 | [7 empty] | 0.0668 | -0.0512 | 0.1094 | 9301.9218 | 0.1199 | 514.2357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 8.1715 | 4.6666 | 9.3453 | 7951.1159 | 7.1884 | 534.5396 | [5 empty] | 126.182 | 132.3814 | 186.8089 | [5 empty] | 0.0431 | 0.0554 | 9280.2183 | 514.4216 |  |  |  |  | 126.7093 | 132.8585 | 187.7921 | [7 empty] | 0.0692 | -0.0599 | 0.1182 | 9303.6415 | 0.1346 | 514.9163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 8.1623 | 4.6616 | 9.3351 | 7952.2071 | 7.1363 | 534.4929 | [5 empty] | 126.7301 | 132.9566 | 187.6215 | [5 empty] | 0.0429 | 0.0552 | 9280.3037 | 515.0178 |  |  |  |  | 127.1546 | 133.2662 | 188.709 | [7 empty] | 0.0751 | -0.1838 | 0.2411 | 9330.6246 | 0.211 | 515.3378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 8.1788 | 4.7292 | 9.3832 | 7943.6361 | 7.1471 | 535.2355 | [5 empty] | 127.2795 | 133.5331 | 188.436 | [5 empty] | 0.0427 | 0.055 | 9280.3885 | 515.6131 |  |  |  |  | 127.8153 | 133.9641 | 189.625 | [7 empty] | 0.0807 | -0.1588 | 0.2172 | 9324.573 | 0.2036 | 516.0566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 8.1753 | 4.7107 | 9.3711 | 7950.3937 | 7.1762 | 536.2899 | [5 empty] | 127.8302 | 134.111 | 189.2524 | [5 empty] | 0.0426 | 0.0548 | 9280.4729 | 516.2075 |  |  |  |  | 128.2464 | 134.3737 | 190.4964 | [7 empty] | 0.0777 | -0.2636 | 0.3203 | 9347.9777 | 0.2693 | 516.4768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 8.0848 | 4.7232 | 9.2992 | 7955.5941 | 7.1156 | 536.9152 | [5 empty] | 128.3823 | 134.6903 | 190.0707 | [5 empty] | 0.0424 | 0.0546 | 9280.5567 | 516.8009 |  |  |  |  | 128.9192 | 135.0717 | 191.3964 | [7 empty] | 0.0974 | -0.2344 | 0.2941 | 9339.8552 | 0.2672 | 517.1904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 8.0987 | 4.7635 | 9.3318 | 7951.0979 | 7.1235 | 537.5858 | [5 empty] | 128.9356 | 135.2709 | 190.891 | [5 empty] | 0.0423 | 0.0544 | 9280.64 | 517.3935 |  |  |  |  | 129.3425 | 135.4558 | 192.2659 | [7 empty] | 0.1055 | -0.3519 | 0.4112 | 9365.2266 | 0.3541 | 517.5816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 7.9933 | 4.7791 | 9.2491 | 7956.5138 | 7.0515 | 538.1834 | [5 empty] | 129.4902 | 135.8529 | 191.7132 | [5 empty] | 0.0421 | 0.0542 | 9280.7228 | 517.9851 |  |  |  |  | 130.0529 | 136.2167 | 193.1616 | [7 empty] | 0.1168 | -0.2884 | 0.3506 | 9350.1073 | 0.3208 | 518.3536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 7.9919 | 4.8131 | 9.2655 | 7953.9844 | 7.0538 | 538.902 | [5 empty] | 130.0462 | 136.4363 | 192.5374 | [5 empty] | 0.042 | 0.054 | 9280.8051 | 518.5757 |  |  |  |  | 131.1883 | 137.3856 | 194.8059 | [7 empty] | 0.1378 | -0.2871 | 0.3542 | 9347.9928 | 0.3666 | 519.5321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 7.9966 | 4.8033 | 9.2648 | 7954.9794 | 7.0093 | 538.8357 | [5 empty] | 130.6034 | 137.021 | 193.3634 | [5 empty] | 0.0418 | 0.0538 | 9280.8868 | 519.1655 |  |  |  |  | 131.1371 | 137.351 | 194.7379 | [7 empty] | 0.1229 | -0.2786 | 0.3421 | 9347.2853 | 0.3176 | 519.4973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 8.0292 | 4.8306 | 9.307 | 7951.1454 | 7.0245 | 539.4111 | [5 empty] | 131.162 | 137.6071 | 194.1914 | [5 empty] | 0.0417 | 0.0536 | 9280.968 | 519.7543 |  |  |  |  | 131.8081 | 138.049 | 195.6319 | [7 empty] | 0.1413 | -0.2475 | 0.3171 | 9338.9234 | 0.3149 | 520.1968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 8.055 | 4.855 | 9.342 | 7948.3311 | 7.0398 | 540.0466 | [5 empty] | 131.7218 | 138.1946 | 195.0214 | [5 empty] | 0.0415 | 0.0534 | 9281.0488 | 520.3423 |  |  |  |  | 132.5238 | 138.8107 | 196.508 | [7 empty] | 0.1596 | -0.1784 | 0.2601 | 9322.3229 | 0.2926 | 520.9564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 8.0582 | 4.8515 | 9.3431 | 7950.6424 | 7.0376 | 540.6001 | [5 empty] | 132.283 | 138.7835 | 195.8533 | [5 empty] | 0.0414 | 0.0532 | 9281.129 | 520.9293 |  |  |  |  | 133.1398 | 139.4669 | 197.2468 | [7 empty] | 0.1769 | -0.1138 | 0.2151 | 9306.9185 | 0.2722 | 521.6078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 8.0704 | 4.8598 | 9.358 | 7951.0256 | 7.0463 | 541.2436 | [5 empty] | 132.8455 | 139.3737 | 196.6871 | [5 empty] | 0.0412 | 0.053 | 9281.2088 | 521.5154 |  |  |  |  | 133.9613 | 140.3551 | 198.2265 | [7 empty] | 0.1914 | -0.0186 | 0.1664 | 9285.2594 | 0.2594 | 522.4851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 8.0794 | 4.8461 | 9.359 | 7956.6942 | 7.0921 | 542.4141 | [5 empty] | 133.4093 | 139.9653 | 197.5229 | [5 empty] | 0.0411 | 0.0528 | 9281.2881 | 522.1006 |  |  |  |  | 134.3268 | 140.6743 | 199.0352 | [7 empty] | 0.1988 | -0.145 | 0.253 | 9311.9517 | 0.3127 | 522.7991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 8.0831 | 4.8544 | 9.3667 | 7957.3328 | 7.0919 | 543.0064 | [5 empty] | 133.9743 | 140.5582 | 198.3606 | [5 empty] | 0.0409 | 0.0526 | 9281.3669 | 522.6849 |  |  |  |  | 135.0216 | 141.4198 | 199.9207 | [7 empty] | 0.207 | -0.087 | 0.217 | 9298.8083 | 0.2968 | 523.53 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 8.0889 | 4.8527 | 9.371 | 7959.2307 | 7.0917 | 543.5644 | [5 empty] | 134.5407 | 141.1526 | 199.2002 | [5 empty] | 0.0408 | 0.0524 | 9281.4452 | 523.2684 |  |  |  |  | 135.3954 | 141.7642 | 200.7005 | [7 empty] | 0.2086 | -0.1895 | 0.2944 | 9320.7617 | 0.3442 | 523.8664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 8.0884 | 4.8594 | 9.3742 | 7960.249 | 7.0874 | 544.1316 | [5 empty] | 135.1084 | 141.7483 | 200.0418 | [5 empty] | 0.0406 | 0.0522 | 9281.5231 | 523.8509 |  |  |  |  | 136.1911 | 142.6238 | 201.6454 | [7 empty] | 0.2235 | -0.0971 | 0.2361 | 9299.7055 | 0.3182 | 524.703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 8.0877 | 4.8627 | 9.3756 | 7961.8 | 7.0841 | 544.7094 | [5 empty] | 135.6774 | 142.3453 | 200.8853 | [5 empty] | 0.0405 | 0.052 | 9281.6004 | 524.4325 |  |  |  |  | 136.5699 | 142.9555 | 202.48 | [7 empty] | 0.2309 | -0.225 | 0.3362 | 9326.6146 | 0.3878 | 525.0246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 8.0982 | 4.8466 | 9.3765 | 7963.6183 | 7.0494 | 544.7007 | [5 empty] | 136.2478 | 142.9438 | 201.7307 | [5 empty] | 0.0403 | 0.0519 | 9281.6773 | 525.0132 |  |  |  |  | 137.2376 | 143.6864 | 203.2594 | [7 empty] | 0.2385 | -0.1377 | 0.2742 | 9307.2526 | 0.3474 | 525.7308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 8.109 | 4.8544 | 9.39 | 7963.9849 | 7.0551 | 545.3063 | [5 empty] | 136.8194 | 143.5436 | 202.5781 | [5 empty] | 0.0402 | 0.0517 | 9281.7537 | 525.593 |  |  |  |  | 137.6145 | 144.011 | 204.0807 | [7 empty] | 0.2509 | -0.2645 | 0.38 | 9333.4845 | 0.4277 | 526.0433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 8.1203 | 4.8603 | 9.4029 | 7966.7456 | 7.1039 | 546.5246 | [5 empty] | 137.3923 | 144.1448 | 203.4275 | [5 empty] | 0.04 | 0.0515 | 9281.8297 | 526.172 |  |  |  |  | 138.4101 | 144.8848 | 205.0456 | [7 empty] | 0.2528 | -0.1712 | 0.308 | 9313.2685 | 0.3806 | 526.8816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 8.1264 | 4.8573 | 9.4068 | 7968.6914 | 7.1022 | 547.0507 | [5 empty] | 137.9666 | 144.7474 | 204.2788 | [5 empty] | 0.0399 | 0.0513 | 9281.9052 | 526.7501 |  |  |  |  | 139.0931 | 145.5948 | 205.9796 | [7 empty] | 0.2676 | -0.1489 | 0.3032 | 9307.3727 | 0.3871 | 527.5593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 8.1245 | 4.8589 | 9.4062 | 7970.5487 | 7.0985 | 547.6256 | [5 empty] | 138.5421 | 145.3514 | 205.132 | [5 empty] | 0.0398 | 0.0511 | 9281.9802 | 527.3272 |  |  |  |  | 139.0516 | 145.5483 | 205.9215 | [7 empty] | 0.2691 | -0.1516 | 0.3062 | 9307.853 | 0.369 | 527.515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 8.1264 | 4.8616 | 9.4095 | 7972.0657 | 7.0978 | 548.2101 | [5 empty] | 139.119 | 145.9567 | 205.9872 | [5 empty] | 0.0396 | 0.0509 | 9282.0548 | 527.9036 |  |  |  |  | 139.7377 | 146.2518 | 206.7963 | [7 empty] | 0.2995 | -0.1141 | 0.3079 | 9297.5958 | 0.3802 | 528.1837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 8.12 | 5.0001 | 9.4759 | 7954.1403 | 7.0799 | 548.8162 | [5 empty] | 139.6972 | 146.5634 | 206.8443 | [5 empty] | 0.0395 | 0.0507 | 9282.129 | 528.479 |  |  |  |  | 140.4422 | 146.9948 | 207.736 | [7 empty] | 0.3105 | -0.0776 | 0.2999 | 9289.0642 | 0.3744 | 528.8868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 8.1138 | 5.0067 | 9.4742 | 7955.4404 | 7.0718 | 549.3729 | [5 empty] | 140.2767 | 147.1715 | 207.7034 | [5 empty] | 0.0393 | 0.0506 | 9282.2027 | 529.0535 |  |  |  |  | 141.1112 | 147.6963 | 208.6569 | [7 empty] | 0.3197 | -0.0548 | 0.2996 | 9283.5799 | 0.3748 | 529.5476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 8.1343 | 5.1545 | 9.5699 | 7935.0161 | 7.0725 | 549.9944 | [5 empty] | 140.8575 | 147.781 | 208.5644 | [5 empty] | 0.0392 | 0.0504 | 9282.276 | 529.6272 |  |  |  |  | 141.6463 | 148.342 | 209.647 | [7 empty] | 0.2341 | -0.0713 | 0.2298 | 9293.4272 | 0.2946 | 530.1534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 8.142 | 5.1585 | 9.5787 | 7936.0193 | 7.0742 | 550.5576 | [5 empty] | 141.4397 | 148.3918 | 209.4274 | [5 empty] | 0.039 | 0.0502 | 9282.3488 | 530.2 |  |  |  |  | 142.2961 | 148.9785 | 210.4843 | [7 empty] | 0.2817 | -0.0558 | 0.2648 | 9286.6476 | 0.3368 | 530.7482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 8.146 | 5.1647 | 9.5857 | 7937.0007 | 7.0757 | 551.1532 | [5 empty] | 142.0231 | 149.004 | 210.2923 | [5 empty] | 0.0389 | 0.05 | 9282.4212 | 530.772 |  |  |  |  | 142.7092 | 149.4843 | 211.2971 | [7 empty] | 0.2043 | -0.0801 | 0.2105 | 9297.4808 | 0.2654 | 531.2191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 8.1519 | 5.1775 | 9.5978 | 7936.7543 | 7.0744 | 551.6987 | [5 empty] | 142.6079 | 149.6176 | 211.1591 | [5 empty] | 0.0388 | 0.0498 | 9282.4932 | 531.343 |  |  |  |  | 143.4049 | 150.1929 | 212.2711 | [7 empty] | 0.2261 | -0.0734 | 0.2242 | 9294.4693 | 0.2877 | 531.8765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 8.1537 | 5.1817 | 9.6017 | 7938.3354 | 7.0784 | 552.346 | [5 empty] | 143.1939 | 150.2326 | 212.0279 | [5 empty] | 0.0386 | 0.0496 | 9282.5647 | 531.9133 |  |  |  |  | 143.9533 | 150.8252 | 212.3175 | [7 empty] | 0.2914 | 0.2046 | 0.2965 | 9231.9677 | 0.2507 | 532.4607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 8.1559 | 5.189 | 9.6077 | 7939.0124 | 7.0741 | 552.8732 | [5 empty] | 143.7813 | 150.849 | 212.8987 | [5 empty] | 0.0385 | 0.0495 | 9282.6358 | 532.4826 |  |  |  |  | 144.4688 | 151.419 | 212.3277 | [7 empty] | 0.3575 | 0.4757 | 0.5324 | 9171.8829 | 0.3189 | 533.0072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 8.2618 | 5.0844 | 9.6425 | 7950.1886 | 7.1396 | 553.3072 | [5 empty] | 144.37 | 151.4667 | 213.7714 | [5 empty] | 0.0383 | 0.0493 | 9282.7065 | 533.0511 |  |  |  |  | 144.8612 | 151.9361 | 215.9364 | [7 empty] | -0.1251 | -0.4354 | 0.5115 | 9396.831 | 0.3012 | 533.4816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 8.2636 | 5.0893 | 9.6468 | 7949.3774 | 7.0993 | 553.3028 | [5 empty] | 144.96 | 152.0859 | 214.6461 | [5 empty] | 0.0382 | 0.0491 | 9282.7768 | 533.6188 |  |  |  |  | 145.108 | 152.4454 | 216.4646 | [7 empty] | -0.3159 | -0.3484 | 0.5323 | 9392.4842 | 0.3311 | 533.9474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 8.2649 | 5.1055 | 9.6566 | 7948.9262 | 7.0962 | 553.8657 | [5 empty] | 145.5514 | 152.7064 | 215.5227 | [5 empty] | 0.0381 | 0.0489 | 9282.8467 | 534.1856 |  |  |  |  | 145.7364 | 153.0743 | 217.324 | [7 empty] | -0.2849 | -0.3415 | 0.5067 | 9388.5345 | 0.3075 | 534.5206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 8.3708 | 5.0169 | 9.7015 | 7959.6146 | 7.1978 | 554.8335 | [5 empty] | 146.144 | 153.3283 | 216.4013 | [5 empty] | 0.0379 | 0.0487 | 9282.9161 | 534.7515 |  |  |  |  | 146.3976 | 153.7784 | 217.8914 | [7 empty] | -0.2358 | -0.204 | 0.3726 | 9355.7302 | 0.257 | 535.1598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 8.3829 | 5.034 | 9.7209 | 7958.8089 | 7.208 | 555.4917 | [5 empty] | 146.738 | 153.9516 | 217.2818 | [5 empty] | 0.0378 | 0.0486 | 9282.9852 | 535.3166 |  |  |  |  | 147.086 | 154.4641 | 218.801 | [7 empty] | -0.1958 | -0.1886 | 0.3329 | 9349.4257 | 0.2258 | 535.7797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 8.3855 | 5.0331 | 9.7229 | 7958.5962 | 7.1661 | 555.4314 | [5 empty] | 147.3333 | 154.5762 | 218.1643 | [5 empty] | 0.0376 | 0.0484 | 9283.0538 | 535.8808 |  |  |  |  | 147.5444 | 155.0414 | 219.7059 | [7 empty] | -0.29 | -0.2068 | 0.4153 | 9360.1075 | 0.3055 | 536.2996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 8.3783 | 5.0439 | 9.7224 | 7959.4939 | 7.161 | 556.0365 | [5 empty] | 147.9299 | 155.2023 | 219.0487 | [5 empty] | 0.0375 | 0.0482 | 9283.1221 | 536.4442 |  |  |  |  | 148.1705 | 155.6471 | 220.5421 | [7 empty] | -0.2429 | -0.2054 | 0.3781 | 9356.2297 | 0.2621 | 536.8433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 8.4031 | 5.0641 | 9.7543 | 7959.1658 | 7.2094 | 557.1491 | [5 empty] | 148.5279 | 155.8297 | 219.9351 | [5 empty] | 0.0374 | 0.048 | 9283.1899 | 537.0068 |  |  |  |  | 148.6911 | 156.3138 | 221.5311 | [7 empty] | -0.3515 | -0.2077 | 0.4655 | 9364.6046 | 0.3646 | 537.4394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 8.2847 | 5.0426 | 9.642 | 7970.0066 | 7.1304 | 557.6618 | [5 empty] | 149.1271 | 156.4585 | 220.8235 | [5 empty] | 0.0372 | 0.0479 | 9283.2573 | 537.5685 |  |  |  |  | 149.3632 | 156.9516 | 222.4108 | [7 empty] | -0.2905 | -0.2073 | 0.4153 | 9359.9115 | 0.3059 | 538.0075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 8.2826 | 5.056 | 9.6474 | 7970.3182 | 7.1297 | 558.2804 | [5 empty] | 149.7277 | 157.0887 | 221.7138 | [5 empty] | 0.0371 | 0.0477 | 9283.3245 | 538.1294 |  |  |  |  | 150.1409 | 157.696 | 223.4051 | [7 empty] | -0.2211 | -0.1961 | 0.3551 | 9352.3567 | 0.2494 | 538.6679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 8.2897 | 5.0561 | 9.6537 | 7970.0232 | 7.0963 | 558.3064 | [5 empty] | 150.3296 | 157.7203 | 222.6061 | [5 empty] | 0.037 | 0.0475 | 9283.3911 | 538.6895 |  |  |  |  | 150.8277 | 158.404 | 224.3584 | [7 empty] | -0.2037 | -0.1822 | 0.3327 | 9348.1065 | 0.2387 | 539.2934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 8.1799 | 5.0431 | 9.5534 | 7979.2665 | 7.0232 | 558.839 | [5 empty] | 150.9328 | 158.3533 | 223.5003 | [5 empty] | 0.0368 | 0.0473 | 9283.4573 | 539.2487 |  |  |  |  | 151.5095 | 159.0963 | 225.274 | [7 empty] | -0.1755 | -0.1647 | 0.3001 | 9342.3338 | 0.2196 | 539.9025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 8.1854 | 5.0381 | 9.5557 | 7981.4299 | 7.022 | 559.3492 | [5 empty] | 151.5374 | 158.9877 | 224.3965 | [5 empty] | 0.0367 | 0.0472 | 9283.5233 | 539.8071 |  |  |  |  | 152.2114 | 159.7786 | 226.1358 | [7 empty] | -0.116 | -0.138 | 0.24 | 9332.4329 | 0.181 | 540.5005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 8.1997 | 5.1898 | 9.6481 | 7961.0661 | 7.0163 | 559.9253 | [5 empty] | 152.1432 | 159.6234 | 225.2946 | [5 empty] | 0.0366 | 0.047 | 9283.5888 | 540.3646 |  |  |  |  | 152.1716 | 159.7454 | 226.0946 | [7 empty] | -0.1239 | -0.139 | 0.2456 | 9333.2135 | 0.1499 | 540.4714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 8.2003 | 5.1919 | 9.6499 | 7962.672 | 7.0152 | 560.492 | [5 empty] | 152.7504 | 160.2605 | 226.1947 | [5 empty] | 0.0364 | 0.0468 | 9283.6539 | 540.9214 |  |  |  |  | 152.7821 | 160.4749 | 227.1915 | [7 empty] | -0.2072 | -0.1504 | 0.3135 | 9341.5296 | 0.2228 | 541.1083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 8.2115 | 5.3291 | 9.7333 | 7944.8389 | 7.0124 | 561.1056 | [5 empty] | 153.3589 | 160.8991 | 227.0968 | [5 empty] | 0.0363 | 0.0467 | 9283.7187 | 541.4773 |  |  |  |  | 153.4601 | 161.1539 | 228.087 | [7 empty] | -0.1712 | -0.1336 | 0.2749 | 9335.3951 | 0.191 | 541.6986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 8.2089 | 5.3318 | 9.7328 | 7948.4242 | 7.0464 | 562.2176 | [5 empty] | 153.9688 | 161.539 | 228.0009 | [5 empty] | 0.0362 | 0.0465 | 9283.7831 | 542.0324 |  |  |  |  | 153.9747 | 161.7855 | 229.0652 | [7 empty] | -0.2587 | -0.1509 | 0.3549 | 9345.1991 | 0.2726 | 542.2456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 8.2116 | 5.3334 | 9.7362 | 7949.9453 | 7.0455 | 562.764 | [5 empty] | 154.5799 | 162.1803 | 228.9069 | [5 empty] | 0.036 | 0.0463 | 9283.8471 | 542.5867 |  |  |  |  | 154.7087 | 162.5105 | 230.0081 | [7 empty] | -0.2098 | -0.13 | 0.3025 | 9337.2961 | 0.2287 | 542.8713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 8.2178 | 5.3379 | 9.744 | 7951.081 | 7.0507 | 563.3695 | [5 empty] | 155.1924 | 162.823 | 229.8148 | [5 empty] | 0.0359 | 0.0461 | 9283.9107 | 543.1401 |  |  |  |  | 155.2844 | 163.1965 | 231.0627 | [7 empty] | -0.2887 | -0.148 | 0.3782 | 9346.5736 | 0.3052 | 543.4608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 8.2087 | 5.3531 | 9.7448 | 7951.2042 | 7.0397 | 563.893 | [5 empty] | 155.8062 | 163.4671 | 230.7248 | [5 empty] | 0.0358 | 0.046 | 9283.974 | 543.6928 |  |  |  |  | 155.9525 | 163.6939 | 232.027 | [7 empty] | -0.1527 | -0.2477 | 0.3489 | 9357.0802 | 0.1967 | 543.8869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 8.2201 | 5.3497 | 9.7528 | 7953.1646 | 7.0486 | 564.4943 | [5 empty] | 156.4214 | 164.1126 | 231.6367 | [5 empty] | 0.0356 | 0.0458 | 9284.0369 | 544.2446 |  |  |  |  | 157.097 | 164.797 | 233.8241 | [7 empty] | -0.1019 | -0.3291 | 0.3994 | 9369.8801 | 0.243 | 544.8275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 8.2206 | 5.3645 | 9.7615 | 7953.138 | 7.0495 | 565.0987 | [5 empty] | 157.0378 | 164.7595 | 232.5505 | [5 empty] | 0.0355 | 0.0456 | 9284.0995 | 544.7956 |  |  |  |  | 157.6358 | 165.4165 | 233.7971 | [7 empty] | -0.0301 | -0.0487 | 0.1149 | 9307.7314 | 0.1101 | 545.3532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 8.2252 | 5.3683 | 9.7676 | 7956.1879 | 7.0893 | 566.212 | [5 empty] | 157.6556 | 165.4077 | 233.4664 | [5 empty] | 0.0354 | 0.0455 | 9284.1618 | 545.3458 |  |  |  |  | 158.3507 | 166.1911 | 234.4089 | [7 empty] | 0.0118 | 0.1004 | 0.0597 | 9274.8723 | 0.1214 | 546.0081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 8.3272 | 5.3872 | 9.8637 | 7949.7862 | 7.1368 | 566.5777 | [5 empty] | 158.2747 | 166.0574 | 234.3842 | [5 empty] | 0.0352 | 0.0453 | 9284.2236 | 545.8952 |  |  |  |  | 159.0318 | 166.8891 | 235.3459 | [7 empty] | 0.0317 | 0.1134 | 0.0681 | 9270.922 | 0.1234 | 546.5958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 8.3546 | 5.3883 | 9.8875 | 7948.2814 | 7.1144 | 566.5766 | [5 empty] | 158.8952 | 166.7085 | 235.3039 | [5 empty] | 0.0351 | 0.0451 | 9284.2851 | 546.4439 |  |  |  |  | 159.0439 | 166.9155 | 235.374 | [7 empty] | 0.0216 | 0.1175 | 0.0736 | 9270.818 | 0.0695 | 546.6179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 8.3368 | 5.3914 | 9.8745 | 7950.6509 | 7.1022 | 567.1409 | [5 empty] | 159.517 | 167.3609 | 236.2257 | [5 empty] | 0.035 | 0.045 | 9284.3463 | 546.9917 |  |  |  |  | 160.0334 | 167.6864 | 237.7536 | [7 empty] | 0.0758 | -0.2985 | 0.3459 | 9350.4282 | 0.2861 | 547.2642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 8.4465 | 5.4166 | 9.9806 | 7942.9555 | 7.1536 | 567.4835 | [5 empty] | 160.1401 | 168.0147 | 237.1494 | [5 empty] | 0.0348 | 0.0448 | 9284.4072 | 547.5387 |  |  |  |  | 160.569 | 168.352 | 238.7402 | [7 empty] | -0.0151 | -0.3019 | 0.3503 | 9357.5032 | 0.2323 | 547.82 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 8.4556 | 5.4295 | 9.9954 | 7942.6798 | 7.158 | 568.0548 | [5 empty] | 160.7645 | 168.67 | 238.0751 | [5 empty] | 0.0347 | 0.0446 | 9284.4676 | 548.0849 |  |  |  |  | 161.3819 | 169.1597 | 239.8224 | [7 empty] | 0.0293 | -0.2878 | 0.3325 | 9351.3767 | 0.2505 | 548.4918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 8.4527 | 5.4543 | 10.0065 | 7941.3135 | 7.1527 | 568.6086 | [5 empty] | 161.3903 | 169.3266 | 239.0027 | [5 empty] | 0.0346 | 0.0445 | 9284.5277 | 548.6303 |  |  |  |  | 162.5561 | 170.0824 | 240.7978 | [7 empty] | 0.3225 | -0.2182 | 0.3897 | 9316.5815 | 0.4697 | 549.2557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 8.4578 | 5.4519 | 10.0098 | 7943.4606 | 7.1583 | 569.2133 | [5 empty] | 162.0174 | 169.9847 | 239.9323 | [5 empty] | 0.0345 | 0.0443 | 9284.5876 | 549.1749 |  |  |  |  | 163.063 | 170.7079 | 240.7639 | [7 empty] | 0.3623 | 0.0655 | 0.3286 | 9257.6192 | 0.3662 | 549.7713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 8.4545 | 5.4494 | 10.0058 | 7945.7859 | 7.1537 | 569.7458 | [5 empty] | 162.6458 | 170.6441 | 240.8639 | [5 empty] | 0.0343 | 0.0442 | 9284.6471 | 549.7188 |  |  |  |  | 163.6011 | 171.3694 | 241.7863 | [7 empty] | 0.2719 | 0.0482 | 0.2376 | 9267.3453 | 0.2781 | 550.3147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 8.462 | 5.4649 | 10.0207 | 7945.1978 | 7.1562 | 570.3024 | [5 empty] | 163.2756 | 171.3049 | 241.7975 | [5 empty] | 0.0342 | 0.044 | 9284.7062 | 550.2618 |  |  |  |  | 163.5771 | 171.3455 | 241.742 | [7 empty] | 0.2722 | 0.0515 | 0.2381 | 9266.6746 | 0.2605 | 550.2951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 8.3512 | 5.4527 | 9.9212 | 7954.1812 | 7.0872 | 570.8656 | [5 empty] | 163.9067 | 171.9671 | 242.7331 | [5 empty] | 0.0341 | 0.0438 | 9284.765 | 550.8041 |  |  |  |  | 164.699 | 172.2443 | 244.7591 | [7 empty] | 0.2756 | -0.4944 | 0.59 | 9374.9586 | 0.592 | 551.0305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 8.3491 | 5.4639 | 9.9258 | 7954.3817 | 7.0792 | 571.3467 | [5 empty] | 164.5391 | 172.6307 | 243.6706 | [5 empty] | 0.034 | 0.0437 | 9284.8234 | 551.3456 |  |  |  |  | 165.3069 | 172.9283 | 245.2325 | [7 empty] | 0.2998 | -0.343 | 0.4692 | 9342.8314 | 0.5151 | 551.5877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 8.2343 | 5.4546 | 9.8248 | 7963.1007 | 7.0069 | 571.8992 | [5 empty] | 165.1728 | 173.2958 | 244.6101 | [5 empty] | 0.0338 | 0.0435 | 9284.8816 | 551.8863 |  |  |  |  | 166.0202 | 173.6456 | 246.2221 | [7 empty] | 0.3271 | -0.3382 | 0.4813 | 9339.8756 | 0.5391 | 552.1699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 8.2338 | 5.4746 | 9.8357 | 7962.4387 | 7.0079 | 572.5072 | [5 empty] | 165.8079 | 173.9622 | 245.5515 | [5 empty] | 0.0337 | 0.0433 | 9284.9394 | 552.4262 |  |  |  |  | 166.6464 | 174.3497 | 246.8045 | [7 empty] | 0.3403 | -0.2114 | 0.3986 | 9313.7876 | 0.4751 | 552.7392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 8.2463 | 5.4769 | 9.8475 | 7963.0692 | 7.0084 | 572.9679 | [5 empty] | 166.4443 | 174.63 | 246.495 | [5 empty] | 0.0336 | 0.0432 | 9284.9969 | 552.9653 |  |  |  |  | 167.353 | 175.1013 | 247.8551 | [7 empty] | 0.3327 | -0.2067 | 0.3898 | 9313.358 | 0.4656 | 553.3446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 8.2483 | 5.4748 | 9.8482 | 7963.4702 | 6.9763 | 573.0316 | [5 empty] | 167.0821 | 175.2992 | 247.4404 | [5 empty] | 0.0335 | 0.043 | 9285.0541 | 553.5037 |  |  |  |  | 167.9966 | 175.7877 | 248.783 | [7 empty] | 0.3283 | -0.193 | 0.3777 | 9310.9362 | 0.4532 | 553.8954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 8.2507 | 5.4999 | 9.8643 | 7961.8098 | 6.9755 | 573.5888 | [5 empty] | 167.7212 | 175.9698 | 248.3878 | [5 empty] | 0.0333 | 0.0429 | 9285.111 | 554.0413 |  |  |  |  | 168.7615 | 176.6002 | 249.9047 | [7 empty] | 0.3227 | -0.1839 | 0.3677 | 9309.521 | 0.4449 | 554.5449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 8.2451 | 5.5166 | 9.8691 | 7961.6467 | 6.9695 | 574.1342 | [5 empty] | 168.3616 | 176.6419 | 249.3372 | [5 empty] | 0.0332 | 0.0427 | 9285.1675 | 554.5781 |  |  |  |  | 169.3888 | 177.2343 | 250.8397 | [7 empty] | 0.3363 | -0.1973 | 0.3866 | 9311.181 | 0.4656 | 555.0498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 8.2515 | 5.5284 | 9.8812 | 7963.2984 | 7.0061 | 575.1966 | [5 empty] | 169.0034 | 177.3153 | 250.2886 | [5 empty] | 0.0331 | 0.0425 | 9285.2238 | 555.1141 |  |  |  |  | 170.1095 | 178.0043 | 251.8847 | [7 empty] | 0.3299 | -0.1831 | 0.3728 | 9308.8224 | 0.4527 | 555.6607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 8.2485 | 5.5424 | 9.8866 | 7963.4576 | 7.0035 | 575.763 | [5 empty] | 169.6465 | 177.9901 | 251.2419 | [5 empty] | 0.033 | 0.0424 | 9285.2797 | 555.6494 |  |  |  |  | 170.7623 | 178.689 | 252.8454 | [7 empty] | 0.3302 | -0.1809 | 0.3718 | 9308.3528 | 0.4519 | 556.2018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 8.2493 | 5.5594 | 9.8969 | 7962.9758 | 7.0024 | 576.3169 | [5 empty] | 170.2909 | 178.6663 | 252.1973 | [5 empty] | 0.0328 | 0.0422 | 9285.3354 | 556.184 |  |  |  |  | 171.397 | 179.398 | 253.7722 | [7 empty] | 0.3046 | -0.1548 | 0.3357 | 9305.0071 | 0.4117 | 556.7602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 8.2662 | 5.5751 | 9.9199 | 7962.0517 | 7.0142 | 576.9142 | [5 empty] | 170.9367 | 179.344 | 253.1546 | [5 empty] | 0.0327 | 0.0421 | 9285.3907 | 556.7177 |  |  |  |  | 172.1287 | 180.147 | 254.8434 | [7 empty] | 0.3171 | -0.1601 | 0.3489 | 9305.1589 | 0.4291 | 557.3478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 8.3579 | 5.4854 | 9.9469 | 7971.201 | 7.0693 | 577.3429 | [5 empty] | 171.5838 | 180.023 | 254.1139 | [5 empty] | 0.0326 | 0.0419 | 9285.4457 | 557.2507 |  |  |  |  | 172.8473 | 180.7092 | 255.9657 | [7 empty] | 0.4269 | -0.2723 | 0.5042 | 9319.4356 | 0.602 | 557.7874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 8.3671 | 5.4804 | 9.9521 | 7973.0051 | 7.0696 | 577.8131 | [5 empty] | 172.2322 | 180.7034 | 255.0751 | [5 empty] | 0.0325 | 0.0418 | 9285.5004 | 557.7829 |  |  |  |  | 173.3373 | 181.36 | 255.9735 | [7 empty] | 0.4306 | 0.0039 | 0.3999 | 9265.7784 | 0.461 | 558.2948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 8.4667 | 5.3746 | 9.979 | 7983.8425 | 7.1306 | 578.216 | [5 empty] | 172.882 | 181.3853 | 256.0384 | [5 empty] | 0.0324 | 0.0416 | 9285.5549 | 558.3144 |  |  |  |  | 173.7972 | 181.7979 | 256.0262 | [7 empty] | 0.5344 | 0.1631 | 0.5166 | 9228.3846 | 0.5056 | 558.6351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 8.4653 | 5.3685 | 9.9747 | 7986.4462 | 7.1277 | 578.7342 | [5 empty] | 173.5331 | 182.0685 | 257.0036 | [5 empty] | 0.0322 | 0.0415 | 9285.609 | 558.8451 |  |  |  |  | 174.7894 | 182.5971 | 258.8461 | [7 empty] | 0.5152 | -0.3458 | 0.619 | 9327.5395 | 0.7314 | 559.2545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 8.4728 | 5.5021 | 10.0531 | 7969.9985 | 7.1223 | 579.3072 | [5 empty] | 174.1856 | 182.7532 | 257.9709 | [5 empty] | 0.0321 | 0.0413 | 9285.6628 | 559.3751 |  |  |  |  | 175.5052 | 183.3626 | 259.8587 | [7 empty] | 0.5112 | -0.324 | 0.6025 | 9323.5454 | 0.7155 | 559.8453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 8.4688 | 5.4994 | 10.0485 | 7972.2519 | 7.117 | 579.8167 | [5 empty] | 174.8394 | 183.4392 | 258.9401 | [5 empty] | 0.032 | 0.0411 | 9285.7164 | 559.9043 |  |  |  |  | 176.1898 | 184.0787 | 260.9042 | [7 empty] | 0.5076 | -0.3332 | 0.6053 | 9325.5187 | 0.7173 | 560.396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 8.4831 | 5.6365 | 10.1357 | 7955.0211 | 7.114 | 580.3534 | [5 empty] | 175.4946 | 184.1267 | 259.9113 | [5 empty] | 0.0319 | 0.041 | 9285.7696 | 560.4328 |  |  |  |  | 176.8414 | 184.7867 | 261.8675 | [7 empty] | 0.492 | -0.3198 | 0.5847 | 9323.941 | 0.6938 | 560.9385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 8.4735 | 5.6423 | 10.1312 | 7956.495 | 7.1065 | 580.8899 | [5 empty] | 176.151 | 184.8156 | 260.8845 | [5 empty] | 0.0318 | 0.0408 | 9285.8226 | 560.9605 |  |  |  |  | 176.8412 | 184.7733 | 261.8431 | [7 empty] | 0.503 | -0.3195 | 0.5932 | 9323.1382 | 0.7004 | 560.9282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 8.3776 | 5.6169 | 10.0374 | 7966.0881 | 7.0452 | 581.3899 | [5 empty] | 176.8089 | 185.5058 | 261.8597 | [5 empty] | 0.0316 | 0.0407 | 9285.8753 | 561.4875 |  |  |  |  | 177.563 | 185.5326 | 262.8929 | [7 empty] | 0.503 | -0.3121 | 0.5888 | 9321.6638 | 0.6959 | 561.5079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 8.366 | 5.6279 | 10.0341 | 7967.0226 | 7.0374 | 581.9446 | [5 empty] | 177.468 | 186.1975 | 262.8368 | [5 empty] | 0.0315 | 0.0405 | 9285.9277 | 562.0137 |  |  |  |  | 178.3163 | 186.3231 | 263.9537 | [7 empty] | 0.5085 | -0.2955 | 0.5834 | 9318.0591 | 0.692 | 562.1091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 8.2641 | 5.6061 | 9.9376 | 7976.3318 | 6.971 | 582.4243 | [5 empty] | 178.1285 | 186.8906 | 263.816 | [5 empty] | 0.0314 | 0.0404 | 9285.9798 | 562.5392 |  |  |  |  | 179.0356 | 187.0881 | 264.9545 | [7 empty] | 0.509 | -0.2713 | 0.5703 | 9313.3473 | 0.6789 | 562.6886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 8.2481 | 5.6094 | 9.9263 | 7978.4638 | 6.9608 | 582.9727 | [5 empty] | 178.7904 | 187.5851 | 264.7971 | [5 empty] | 0.0313 | 0.0402 | 9286.0317 | 563.064 |  |  |  |  | 179.7597 | 187.857 | 265.9762 | [7 empty] | 0.5085 | -0.2517 | 0.5594 | 9309.5945 | 0.6676 | 563.2689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 8.2617 | 5.6049 | 9.9352 | 7978.3447 | 6.9318 | 582.9504 | [5 empty] | 179.4536 | 188.281 | 265.7803 | [5 empty] | 0.0312 | 0.0401 | 9286.0832 | 563.588 |  |  |  |  | 180.4708 | 188.5825 | 267.0262 | [7 empty] | 0.5202 | -0.2601 | 0.5738 | 9310.3984 | 0.6843 | 563.8145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 8.2561 | 5.6169 | 9.9375 | 7978.7612 | 6.9263 | 583.4816 | [5 empty] | 180.1181 | 188.9783 | 266.7654 | [5 empty] | 0.0311 | 0.0399 | 9286.1345 | 564.1113 |  |  |  |  | 181.2873 | 189.4596 | 268.2185 | [7 empty] | 0.5088 | -0.2445 | 0.556 | 9308.1601 | 0.6651 | 564.4714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 8.2592 | 5.6087 | 9.9356 | 7981.5131 | 6.9289 | 584.0306 | [5 empty] | 180.784 | 189.6771 | 267.7525 | [5 empty] | 0.0309 | 0.0398 | 9286.1855 | 564.6338 |  |  |  |  | 181.8815 | 190.1506 | 268.7015 | [7 empty] | 0.515 | -0.0995 | 0.5037 | 9280.2572 | 0.5953 | 564.987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 8.2477 | 5.6028 | 9.923 | 7986.4623 | 6.9591 | 585.1356 | [5 empty] | 181.4512 | 190.3772 | 268.7416 | [5 empty] | 0.0308 | 0.0396 | 9286.2362 | 565.1557 |  |  |  |  | 182.7141 | 191.021 | 269.9132 | [7 empty] | 0.5183 | -0.0946 | 0.5056 | 9279.149 | 0.5983 | 565.6339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 8.2516 | 5.6208 | 9.9365 | 7985.5536 | 6.9576 | 585.6414 | [5 empty] | 182.1198 | 191.0788 | 269.7328 | [5 empty] | 0.0307 | 0.0395 | 9286.2867 | 565.6767 |  |  |  |  | 183.3209 | 191.6998 | 270.4272 | [7 empty] | 0.5381 | 0.0337 | 0.5074 | 9253.7717 | 0.56 | 566.1366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 8.249 | 5.6383 | 9.9444 | 7987.1962 | 6.9973 | 586.8127 | [5 empty] | 182.7897 | 191.7817 | 270.7259 | [5 empty] | 0.0306 | 0.0393 | 9286.3369 | 566.1971 |  |  |  |  | 184.0853 | 192.5184 | 271.5524 | [7 empty] | 0.5278 | 0.0438 | 0.4973 | 9252.6435 | 0.5467 | 566.7405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 8.249 | 5.6449 | 9.9482 | 7988.0258 | 6.9952 | 587.3314 | [5 empty] | 183.461 | 192.4861 | 271.721 | [5 empty] | 0.0305 | 0.0392 | 9286.3868 | 566.7167 |  |  |  |  | 184.8465 | 193.3203 | 272.6366 | [7 empty] | 0.5299 | 0.0574 | 0.4997 | 9250.0379 | 0.5449 | 567.3299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 8.3637 | 5.6747 | 10.0601 | 7979.8245 | 7.0491 | 587.6605 | [5 empty] | 184.1336 | 193.1919 | 272.718 | [5 empty] | 0.0304 | 0.039 | 9286.4364 | 567.2356 |  |  |  |  | 185.5613 | 194.0677 | 273.6645 | [7 empty] | 0.534 | 0.0647 | 0.5043 | 9248.4798 | 0.5471 | 567.8771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 8.3617 | 5.6728 | 10.0575 | 7980.1533 | 7.0115 | 587.6549 | [5 empty] | 184.8075 | 193.8991 | 273.7171 | [5 empty] | 0.0303 | 0.0389 | 9286.4859 | 567.7538 |  |  |  |  | 185.5759 | 194.0797 | 273.6906 | [7 empty] | 0.5354 | 0.0619 | 0.5057 | 9248.9151 | 0.5408 | 567.8859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 8.3562 | 5.6819 | 10.0583 | 7980.7009 | 7.0018 | 588.1107 | [5 empty] | 185.4829 | 194.6077 | 274.7182 | [5 empty] | 0.0301 | 0.0388 | 9286.535 | 568.2713 |  |  |  |  | 186.2895 | 194.827 | 274.7115 | [7 empty] | 0.5394 | 0.0712 | 0.5103 | 9246.9961 | 0.5414 | 568.4311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 8.4657 | 5.7166 | 10.1686 | 7972.3688 | 7.0575 | 588.5051 | [5 empty] | 186.1595 | 195.3177 | 275.7213 | [5 empty] | 0.03 | 0.0386 | 9286.5839 | 568.7881 |  |  |  |  | 187.4524 | 195.9732 | 276.7909 | [7 empty] | 0.539 | -0.0627 | 0.519 | 9272.0096 | 0.6039 | 569.2635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 8.4659 | 5.7288 | 10.1757 | 7972.414 | 7.0543 | 589.0078 | [5 empty] | 186.8375 | 196.0292 | 276.7264 | [5 empty] | 0.0299 | 0.0385 | 9286.6325 | 569.3041 |  |  |  |  | 188.1445 | 196.494 | 277.8489 | [7 empty] | 0.6542 | -0.1694 | 0.658 | 9284.3508 | 0.7751 | 569.6403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 8.4638 | 5.7445 | 10.183 | 7972.3675 | 7.0545 | 589.5876 | [5 empty] | 187.5168 | 196.742 | 277.7335 | [5 empty] | 0.0298 | 0.0383 | 9286.6808 | 569.8194 |  |  |  |  | 188.6965 | 197.1974 | 278.9933 | [7 empty] | 0.5424 | -0.1997 | 0.5652 | 9297.3693 | 0.6737 | 570.1477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 8.4692 | 5.7661 | 10.1998 | 7971.0114 | 7.0551 | 590.1081 | [5 empty] | 188.1975 | 197.4563 | 278.7425 | [5 empty] | 0.0297 | 0.0382 | 9286.729 | 570.334 |  |  |  |  | 189.4419 | 197.9745 | 280.0879 | [7 empty] | 0.5453 | -0.1989 | 0.5675 | 9297.0262 | 0.6766 | 570.7062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 8.4732 | 5.7888 | 10.216 | 7969.9044 | 7.061 | 590.7218 | [5 empty] | 188.8796 | 198.172 | 279.7536 | [5 empty] | 0.0296 | 0.038 | 9286.7768 | 570.8479 |  |  |  |  | 190.0481 | 198.7301 | 280.1927 | [7 empty] | 0.5672 | 0.0755 | 0.5389 | 9244.804 | 0.5717 | 571.2474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 8.4741 | 5.8046 | 10.2258 | 7969.4351 | 7.0576 | 591.2159 | [5 empty] | 189.563 | 198.8891 | 280.7667 | [5 empty] | 0.0295 | 0.0379 | 9286.8245 | 571.3611 |  |  |  |  | 190.7203 | 199.4335 | 281.1461 | [7 empty] | 0.5721 | 0.0861 | 0.5448 | 9242.61 | 0.5725 | 571.7495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 8.3567 | 5.8013 | 10.1273 | 7976.9116 | 6.9833 | 591.7169 | [5 empty] | 190.2477 | 199.6076 | 281.7818 | [5 empty] | 0.0294 | 0.0377 | 9286.8718 | 571.8736 |  |  |  |  | 191.2803 | 200.1373 | 281.2078 | [7 empty] | 0.5931 | 0.3507 | 0.6448 | 9193.0815 | 0.5161 | 572.2502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 8.3483 | 5.8116 | 10.1265 | 7977.6838 | 6.9768 | 592.2418 | [5 empty] | 190.9338 | 200.3276 | 282.7989 | [5 empty] | 0.0292 | 0.0376 | 9286.919 | 572.3853 |  |  |  |  | 191.3435 | 200.6243 | 284.9638 | [7 empty] | -0.0736 | -0.4491 | 0.4974 | 9384.6795 | 0.303 | 572.5958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 8.2269 | 5.795 | 10.0176 | 7986.7991 | 6.8962 | 592.6682 | [5 empty] | 191.6213 | 201.0489 | 283.818 | [5 empty] | 0.0291 | 0.0375 | 9286.9658 | 572.8964 |  |  |  |  | 192.028 | 201.3384 | 285.9791 | [7 empty] | -0.0712 | -0.4503 | 0.498 | 9384.6206 | 0.3045 | 573.101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 8.2523 | 5.8008 | 10.0419 | 7986.6495 | 6.9119 | 593.2094 | [5 empty] | 192.31 | 201.7717 | 284.839 | [5 empty] | 0.029 | 0.0373 | 9287.0125 | 573.4068 |  |  |  |  | 192.7107 | 202.1154 | 286.5504 | [7 empty] | -0.0553 | -0.3017 | 0.3493 | 9355.5168 | 0.2096 | 573.6488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 8.2416 | 5.8186 | 10.0435 | 7986.6185 | 6.9053 | 593.7578 | [5 empty] | 193.0002 | 202.4959 | 285.8621 | [5 empty] | 0.0289 | 0.0372 | 9287.0588 | 573.9164 |  |  |  |  | 193.5074 | 202.9472 | 287.7055 | [7 empty] | -0.0499 | -0.2959 | 0.3423 | 9353.984 | 0.2097 | 574.2332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 8.251 | 5.8419 | 10.0649 | 7984.8271 | 6.9084 | 594.2697 | [5 empty] | 193.6917 | 203.2215 | 286.8872 | [5 empty] | 0.0288 | 0.037 | 9287.105 | 574.4254 |  |  |  |  | 194.2023 | 203.6869 | 288.7118 | [7 empty] | -0.0531 | -0.284 | 0.3314 | 9351.8921 | 0.2012 | 574.751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 8.2484 | 5.8539 | 10.0699 | 7984.9855 | 6.9034 | 594.7584 | [5 empty] | 194.3846 | 203.9485 | 287.9143 | [5 empty] | 0.0287 | 0.0369 | 9287.1509 | 574.9337 |  |  |  |  | 194.989 | 204.5034 | 289.837 | [7 empty] | -0.0432 | -0.2766 | 0.3216 | 9349.7674 | 0.2016 | 575.3205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 8.2541 | 5.8563 | 10.076 | 7986.1618 | 6.9072 | 595.296 | [5 empty] | 195.0788 | 204.677 | 288.9435 | [5 empty] | 0.0286 | 0.0367 | 9287.1966 | 575.4412 |  |  |  |  | 195.7391 | 205.2983 | 290.9258 | [7 empty] | -0.0449 | -0.2662 | 0.3118 | 9347.8652 | 0.1966 | 575.8728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 8.353 | 5.8772 | 10.1691 | 7979.9513 | 6.9515 | 595.5985 | [5 empty] | 195.7743 | 205.4069 | 289.9746 | [5 empty] | 0.0285 | 0.0366 | 9287.242 | 575.9481 |  |  |  |  | 196.46 | 206.0502 | 291.9439 | [7 empty] | -0.0366 | -0.2543 | 0.2981 | 9345.0298 | 0.192 | 576.3935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 8.3608 | 5.8863 | 10.1808 | 7980.2292 | 6.9571 | 596.1504 | [5 empty] | 196.4712 | 206.1382 | 291.0077 | [5 empty] | 0.0284 | 0.0365 | 9287.2872 | 576.4543 |  |  |  |  | 197.2369 | 206.8809 | 293.0205 | [7 empty] | -0.0368 | -0.2265 | 0.271 | 9339.8288 | 0.1788 | 576.9667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 8.4679 | 5.9044 | 10.2792 | 7974.0688 | 7.0079 | 596.4657 | [5 empty] | 197.1695 | 206.8709 | 292.0428 | [5 empty] | 0.0283 | 0.0363 | 9287.3322 | 576.9598 |  |  |  |  | 198.0198 | 207.7201 | 294.1494 | [7 empty] | -0.0432 | -0.2095 | 0.256 | 9337.028 | 0.1728 | 577.5436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 8.4649 | 5.8992 | 10.2739 | 7978.2037 | 7.0386 | 597.4905 | [5 empty] | 197.8691 | 207.605 | 293.08 | [5 empty] | 0.0281 | 0.0362 | 9287.3769 | 577.4646 |  |  |  |  | 198.0154 | 207.7183 | 294.1526 | [7 empty] | -0.0459 | -0.2108 | 0.2578 | 9337.4376 | 0.1476 | 577.5424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 8.459 | 5.9014 | 10.2705 | 7979.771 | 7.0322 | 597.9786 | [5 empty] | 198.5701 | 208.3406 | 294.1191 | [5 empty] | 0.028 | 0.036 | 9287.4214 | 577.9688 |  |  |  |  | 198.7579 | 208.5043 | 295.238 | [7 empty] | -0.048 | -0.2032 | 0.251 | 9336.1047 | 0.1428 | 578.0808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 8.4511 | 5.912 | 10.2703 | 7978.9501 | 6.9961 | 598.0317 | [5 empty] | 199.2724 | 209.0776 | 295.1603 | [5 empty] | 0.0279 | 0.0359 | 9287.4657 | 578.4722 |  |  |  |  | 199.5095 | 209.3001 | 296.3094 | [7 empty] | -0.0471 | -0.1881 | 0.2363 | 9333.2245 | 0.1344 | 578.6239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 8.4449 | 5.9156 | 10.2674 | 7980.3477 | 6.9893 | 598.5163 | [5 empty] | 199.9761 | 209.816 | 296.2035 | [5 empty] | 0.0278 | 0.0358 | 9287.5098 | 578.975 |  |  |  |  | 200.9604 | 210.6374 | 298.4304 | [7 empty] | 0.0601 | -0.2644 | 0.3019 | 9340.1729 | 0.2552 | 579.5324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 8.4516 | 5.9241 | 10.2779 | 7980.662 | 6.9928 | 599.039 | [5 empty] | 200.6812 | 210.5558 | 297.2486 | [5 empty] | 0.0277 | 0.0356 | 9287.5536 | 579.4771 |  |  |  |  | 201.7215 | 211.245 | 299.68 | [7 empty] | 0.1532 | -0.3833 | 0.4373 | 9355.9045 | 0.4049 | 579.9433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 8.4547 | 5.9194 | 10.278 | 7982.7566 | 6.9939 | 599.5465 | [5 empty] | 201.3876 | 211.297 | 298.2958 | [5 empty] | 0.0276 | 0.0355 | 9287.5972 | 579.9785 |  |  |  |  | 202.4779 | 212.0524 | 300.7245 | [7 empty] | 0.1537 | -0.356 | 0.4113 | 9350.7741 | 0.3881 | 580.4877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 8.4526 | 5.9338 | 10.2846 | 7982.6375 | 6.9901 | 600.0449 | [5 empty] | 202.0953 | 212.0397 | 299.345 | [5 empty] | 0.0275 | 0.0354 | 9287.6406 | 580.4792 |  |  |  |  | 203.1851 | 212.8667 | 301.3218 | [7 empty] | 0.1634 | -0.2039 | 0.2752 | 9322.3161 | 0.2991 | 581.0349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 8.4558 | 5.9216 | 10.2805 | 7984.0562 | 6.9599 | 600.0506 | [5 empty] | 202.8045 | 212.7838 | 300.3963 | [5 empty] | 0.0274 | 0.0352 | 9287.6837 | 580.9792 |  |  |  |  | 203.2215 | 212.9231 | 301.3699 | [7 empty] | 0.1539 | -0.1941 | 0.2619 | 9321.1393 | 0.2714 | 581.0726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 8.4681 | 5.9162 | 10.2876 | 7985.8128 | 6.9667 | 600.5549 | [5 empty] | 203.5149 | 213.5293 | 301.4495 | [5 empty] | 0.0273 | 0.0351 | 9287.7267 | 581.4786 |  |  |  |  | 203.955 | 213.676 | 302.4185 | [7 empty] | 0.1672 | -0.1912 | 0.266 | 9319.7272 | 0.282 | 581.5767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 8.4583 | 5.9325 | 10.2891 | 7985.8517 | 6.9593 | 601.0704 | [5 empty] | 204.2268 | 214.2763 | 302.5047 | [5 empty] | 0.0272 | 0.035 | 9287.7694 | 581.9773 |  |  |  |  | 204.6649 | 214.5043 | 303.0331 | [7 empty] | 0.1691 | -0.0384 | 0.1598 | 9291.9672 | 0.1924 | 582.1292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 8.4529 | 5.9361 | 10.2868 | 7987.2321 | 6.9539 | 601.5617 | [5 empty] | 204.94 | 215.0247 | 303.562 | [5 empty] | 0.0271 | 0.0348 | 9287.8119 | 582.4753 |  |  |  |  | 205.3163 | 215.1982 | 304.0098 | [7 empty] | 0.1618 | -0.0366 | 0.1525 | 9292.112 | 0.183 | 582.5906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 8.4323 | 5.954 | 10.2805 | 7989.1401 | 6.9714 | 602.5724 | [5 empty] | 205.6545 | 215.7745 | 304.6213 | [5 empty] | 0.027 | 0.0347 | 9287.8542 | 582.9727 |  |  |  |  | 205.9989 | 216.0497 | 305.2618 | [7 empty] | 0.0602 | -0.0382 | 0.0801 | 9298.8432 | 0.0847 | 583.1549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 8.4299 | 5.9562 | 10.28 | 7990.4869 | 6.967 | 603.0471 | [5 empty] | 206.3705 | 216.5257 | 305.6826 | [5 empty] | 0.0269 | 0.0346 | 9287.8963 | 583.4694 |  |  |  |  | 206.8005 | 216.8851 | 306.3899 | [7 empty] | 0.0698 | -0.0251 | 0.0735 | 9295.8808 | 0.0884 | 583.7064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 8.3244 | 6.078 | 10.2653 | 7981.3788 | 6.8929 | 603.5124 | [5 empty] | 207.0877 | 217.2784 | 306.7459 | [5 empty] | 0.0268 | 0.0344 | 9287.9382 | 583.9654 |  |  |  |  | 207.3442 | 217.5948 | 307.4694 | [7 empty] | -0.0371 | -0.0336 | 0.0932 | 9304.1553 | 0.0655 | 584.1735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 8.3311 | 6.0788 | 10.2713 | 7982.5774 | 6.8955 | 604.0082 | [5 empty] | 207.8064 | 218.0325 | 307.8112 | [5 empty] | 0.0267 | 0.0343 | 9287.9799 | 584.4608 |  |  |  |  | 208.1838 | 218.4835 | 308.6759 | [7 empty] | -0.0371 | -0.0202 | 0.0839 | 9301.7571 | 0.0726 | 584.7563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 8.2263 | 6.2075 | 10.2638 | 7974.138 | 6.8544 | 604.9404 | [5 empty] | 208.5264 | 218.788 | 308.8786 | [5 empty] | 0.0266 | 0.0342 | 9288.0213 | 584.9555 |  |  |  |  | 208.8822 | 219.2027 | 309.6796 | [7 empty] | -0.0261 | -0.0182 | 0.0743 | 9300.6905 | 0.0628 | 585.2264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 8.2243 | 6.2205 | 10.2703 | 7974.4869 | 6.8573 | 605.5245 | [5 empty] | 209.2477 | 219.5449 | 309.9479 | [5 empty] | 0.0265 | 0.034 | 9288.0626 | 585.4495 |  |  |  |  | 209.6927 | 220.0604 | 310.8357 | [7 empty] | -0.0251 | -0.0033 | 0.0636 | 9297.9585 | 0.0694 | 585.7851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 8.2197 | 6.2251 | 10.2695 | 7975.5647 | 6.8498 | 605.9702 | [5 empty] | 209.9705 | 220.3033 | 311.0193 | [5 empty] | 0.0264 | 0.0339 | 9288.1036 | 585.9429 |  |  |  |  | 210.5 | 220.8873 | 311.9996 | [7 empty] | -0.0104 | -0.0039 | 0.0527 | 9297.1438 | 0.0672 | 586.3218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 8.2095 | 6.2457 | 10.274 | 7974.9641 | 6.84 | 606.4398 | [5 empty] | 210.6945 | 221.0631 | 312.0927 | [5 empty] | 0.0263 | 0.0338 | 9288.1445 | 586.4357 |  |  |  |  | 211.3824 | 221.8065 | 313.2695 | [7 empty] | -0.0026 | 0.0028 | 0.0423 | 9295.4543 | 0.0789 | 586.9162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 8.2273 | 6.2528 | 10.2925 | 7975.0308 | 6.8518 | 606.9745 | [5 empty] | 211.42 | 221.8244 | 313.1682 | [5 empty] | 0.0261 | 0.0336 | 9288.1851 | 586.9277 |  |  |  |  | 212.0326 | 222.2996 | 314.3257 | [7 empty] | 0.09 | -0.1048 | 0.1525 | 9308.7919 | 0.159 | 587.2341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 8.3138 | 6.1625 | 10.3079 | 7983.4506 | 6.8942 | 607.293 | [5 empty] | 212.1468 | 222.587 | 314.2456 | [5 empty] | 0.026 | 0.0335 | 9288.2255 | 587.4192 |  |  |  |  | 212.8062 | 223.0934 | 315.3959 | [7 empty] | 0.1078 | -0.0931 | 0.1507 | 9305.5635 | 0.1685 | 587.7445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 8.3138 | 6.1711 | 10.3131 | 7983.9615 | 6.8924 | 607.784 | [5 empty] | 212.875 | 223.3511 | 315.3251 | [5 empty] | 0.0259 | 0.0334 | 9288.2657 | 587.9099 |  |  |  |  | 213.4458 | 223.562 | 316.4059 | [7 empty] | 0.2105 | -0.1983 | 0.2962 | 9317.8278 | 0.3278 | 588.0451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 8.4147 | 6.0738 | 10.3374 | 7992.6152 | 6.9451 | 608.1003 | [5 empty] | 213.6045 | 224.1167 | 316.4066 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0332 | 9288.3058 | 588.4 |  |  |  |  | 214.2086 | 224.3634 | 317.4771 | [7 empty] | 0.216 | -0.1823 | 0.2875 | 9314.6135 | 0.3236 | 588.5577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 8.4148 | 6.0819 | 10.3424 | 7993.1525 | 6.9431 | 608.5861 | [5 empty] | 214.3354 | 224.8836 | 317.4901 | [5 empty] | 0.0257 | 0.0331 | 9288.3456 | 588.8895 |  |  |  |  | 214.9232 | 225.1642 | 318.1523 | [7 empty] | 0.2295 | -0.0618 | 0.2248 | 9292.4187 | 0.2682 | 589.0682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 8.3962 | 6.0942 | 10.3346 | 7994.1572 | 6.933 | 609.123 | [5 empty] | 215.0677 | 225.652 | 318.5757 | [5 empty] | 0.0256 | 0.033 | 9288.3852 | 589.3783 |  |  |  |  | 215.7391 | 226.0286 | 319.2921 | [7 empty] | 0.232 | -0.0404 | 0.219 | 9288.499 | 0.2609 | 589.6173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 8.4015 | 6.1102 | 10.3485 | 7993.7022 | 6.9382 | 609.6767 | [5 empty] | 215.8014 | 226.4219 | 319.6632 | [5 empty] | 0.0255 | 0.0328 | 9288.4247 | 589.8665 |  |  |  |  | 216.3987 | 226.7659 | 319.883 | [7 empty] | 0.2489 | 0.0775 | 0.2278 | 9266.7672 | 0.2271 | 590.0841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 8.417 | 6.1067 | 10.3591 | 7993.4644 | 6.9152 | 609.6803 | [5 empty] | 216.5364 | 227.1931 | 320.7528 | [5 empty] | 0.0254 | 0.0327 | 9288.4639 | 590.354 |  |  |  |  | 217.2392 | 227.6628 | 321.0686 | [7 empty] | 0.2468 | 0.0991 | 0.2311 | 9263.1753 | 0.2199 | 590.6502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 8.3957 | 6.1236 | 10.352 | 7995.3772 | 6.9309 | 610.6446 | [5 empty] | 217.2727 | 227.9658 | 321.8444 | [5 empty] | 0.0253 | 0.0326 | 9288.503 | 590.8409 |  |  |  |  | 218.0036 | 228.4727 | 322.1906 | [7 empty] | 0.2432 | 0.1051 | 0.2296 | 9262.404 | 0.2153 | 591.1595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 8.3951 | 6.1272 | 10.3537 | 7996.6043 | 6.931 | 611.1623 | [5 empty] | 218.0105 | 228.74 | 322.9381 | [5 empty] | 0.0252 | 0.0325 | 9288.5419 | 591.3272 |  |  |  |  | 218.8038 | 229.322 | 323.3321 | [7 empty] | 0.2423 | 0.1202 | 0.2342 | 9259.8707 | 0.212 | 591.6917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 8.3905 | 6.1413 | 10.3585 | 7996.4142 | 6.9223 | 611.588 | [5 empty] | 218.7496 | 229.5155 | 324.0337 | [5 empty] | 0.0251 | 0.0323 | 9288.5806 | 591.8128 |  |  |  |  | 219.6352 | 230.1642 | 324.515 | [7 empty] | 0.2631 | 0.1192 | 0.2533 | 9258.8266 | 0.2348 | 592.2178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 8.4038 | 6.1456 | 10.3719 | 7995.1945 | 6.8955 | 611.5541 | [5 empty] | 219.4901 | 230.2925 | 325.1314 | [5 empty] | 0.025 | 0.0322 | 9288.619 | 592.2977 |  |  |  |  | 220.47 | 231.05 | 325.7186 | [7 empty] | 0.2609 | 0.1317 | 0.2559 | 9256.8636 | 0.2324 | 592.769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 8.3915 | 6.1544 | 10.3673 | 7996.4032 | 6.8905 | 612.1057 | [5 empty] | 220.2319 | 231.071 | 326.2312 | [5 empty] | 0.0249 | 0.0321 | 9288.6573 | 592.7821 |  |  |  |  | 221.0536 | 231.7933 | 326.842 | [7 empty] | 0.1635 | 0.1234 | 0.166 | 9264.2919 | 0.1415 | 593.2301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 8.3863 | 6.1562 | 10.3644 | 7999.4128 | 6.9161 | 613.0566 | [5 empty] | 220.9751 | 231.8508 | 327.3329 | [5 empty] | 0.0248 | 0.0319 | 9288.6954 | 593.2658 |  |  |  |  | 221.8723 | 232.6759 | 328.0059 | [7 empty] | 0.1559 | 0.1457 | 0.1735 | 9260.9543 | 0.1392 | 593.7758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 8.3885 | 6.1554 | 10.3658 | 8001.0724 | 6.9188 | 613.5822 | [5 empty] | 221.7197 | 232.6321 | 328.4367 | [5 empty] | 0.0247 | 0.0318 | 9288.7334 | 593.7488 |  |  |  |  | 222.3724 | 233.3458 | 328.9981 | [7 empty] | 0.0524 | 0.1454 | 0.1169 | 9267.3473 | 0.0966 | 594.1887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 8.3857 | 6.1686 | 10.3716 | 7999.3803 | 6.8803 | 613.5225 | [5 empty] | 222.4656 | 233.4149 | 329.5425 | [5 empty] | 0.0246 | 0.0317 | 9288.7711 | 594.2313 |  |  |  |  | 222.4107 | 233.3759 | 329.0526 | [7 empty] | 0.058 | 0.1417 | 0.1149 | 9267.6624 | 0.065 | 594.2072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | 8.3724 | 6.1725 | 10.3633 | 8000.8777 | 6.8683 | 613.965 | [5 empty] | 223.213 | 234.1991 | 330.6504 | [5 empty] | 0.0245 | 0.0316 | 9288.8087 | 594.7131 |  |  |  |  | 223.2196 | 234.2446 | 330.2498 | [7 empty] | 0.0475 | 0.1503 | 0.121 | 9266.8469 | 0.0738 | 594.741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | 8.3689 | 6.1743 | 10.3617 | 8002.4202 | 6.8666 | 614.474 | [5 empty] | 223.9616 | 234.9847 | 331.7603 | [5 empty] | 0.0245 | 0.0314 | 9288.846 | 595.1942 |  |  |  |  | 224.0498 | 235.1108 | 331.3629 | [7 empty] | 0.0623 | 0.177 | 0.1504 | 9261.387 | 0.088 | 595.2713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | 8.3668 | 6.1799 | 10.3634 | 8003.3968 | 6.8649 | 614.9718 | [5 empty] | 224.7117 | 235.7718 | 332.8722 | [5 empty] | 0.0244 | 0.0313 | 9288.8832 | 595.6748 |  |  |  |  | 224.8213 | 235.9281 | 332.4785 | [7 empty] | 0.061 | 0.1869 | 0.1598 | 9259.8245 | 0.0953 | 595.77 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | 8.3746 | 6.1912 | 10.3766 | 8003.1544 | 6.867 | 615.4411 | [5 empty] | 225.4631 | 236.5603 | 333.9861 | [5 empty] | 0.0243 | 0.0312 | 9288.9202 | 596.1547 |  |  |  |  | 225.6083 | 236.7718 | 333.6513 | [7 empty] | 0.0509 | 0.1926 | 0.1636 | 9259.5131 | 0.1037 | 596.2832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | 8.3667 | 6.1989 | 10.375 | 8005.3345 | 6.8869 | 616.3288 | [5 empty] | 226.2159 | 237.3502 | 335.1021 | [5 empty] | 0.0242 | 0.0311 | 9288.9571 | 596.634 |  |  |  |  | 226.4297 | 237.6293 | 334.764 | [7 empty] | 0.064 | 0.2161 | 0.1893 | 9254.7387 | 0.1161 | 596.803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | 8.3715 | 6.1946 | 10.3764 | 8005.8737 | 6.8623 | 616.3975 | [5 empty] | 226.9701 | 238.1416 | 336.2201 | [5 empty] | 0.0241 | 0.0309 | 9288.9937 | 597.1127 |  |  |  |  | 227.2403 | 238.49 | 335.9912 | [7 empty] | 0.0559 | 0.2136 | 0.1854 | 9255.7173 | 0.119 | 597.3229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | 8.3765 | 6.3488 | 10.4729 | 7988.3311 | 6.8554 | 616.84 | [5 empty] | 227.7257 | 238.9344 | 337.3402 | [5 empty] | 0.024 | 0.0308 | 9289.0302 | 597.5907 |  |  |  |  | 228.0445 | 239.3253 | 337.1082 | [7 empty] | 0.068 | 0.228 | 0.202 | 9252.5947 | 0.1253 | 597.8259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | 8.3683 | 6.4764 | 10.544 | 7976.2808 | 6.8751 | 617.7872 | [5 empty] | 228.4826 | 239.7287 | 338.4622 | [5 empty] | 0.0239 | 0.0307 | 9289.0665 | 598.0682 |  |  |  |  | 228.8876 | 240.231 | 338.2437 | [7 empty] | 0.0687 | 0.2644 | 0.2379 | 9246.4213 | 0.1519 | 598.3693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | 8.3712 | 6.477 | 10.5469 | 7977.5405 | 6.8742 | 618.2441 | [5 empty] | 229.2409 | 240.5244 | 339.5864 | [5 empty] | 0.0238 | 0.0306 | 9289.1026 | 598.545 |  |  |  |  | 229.6753 | 241.0623 | 339.3942 | [7 empty] | 0.0679 | 0.27 | 0.2434 | 9245.5901 | 0.1569 | 598.8665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | 8.2484 | 6.4625 | 10.4412 | 7985.8146 | 6.7964 | 618.6478 | [5 empty] | 230.0006 | 241.3215 | 340.7125 | [5 empty] | 0.0237 | 0.0304 | 9289.1386 | 599.0212 |  |  |  |  | 230.1705 | 241.4929 | 339.3314 | [7 empty] | 0.1965 | 0.427 | 0.4326 | 9211.3859 | 0.2309 | 599.1234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | 8.2527 | 6.465 | 10.4462 | 7986.8978 | 6.7987 | 619.1413 | [5 empty] | 230.7616 | 242.1201 | 341.8407 | [5 empty] | 0.0236 | 0.0303 | 9289.1743 | 599.4968 |  |  |  |  | 230.7743 | 242.2764 | 339.3735 | [7 empty] | 0.207 | 0.6983 | 0.6927 | 9165.4658 | 0.3945 | 599.5896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | 8.1418 | 6.468 | 10.3611 | 7994.1907 | 6.7625 | 620.0661 | [5 empty] | 231.524 | 242.9201 | 342.9709 | [5 empty] | 0.0235 | 0.0302 | 9289.21 | 599.9717 |  |  |  |  | 231.8147 | 243.4244 | 346.0862 | [7 empty] | -0.3553 | -0.5383 | 0.6831 | 9410.7302 | 0.3715 | 600.2703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | 8.1488 | 6.4675 | 10.3664 | 7993.9972 | 6.7346 | 620.0795 | [5 empty] | 232.2878 | 243.7216 | 344.1032 | [5 empty] | 0.0234 | 0.0301 | 9289.2454 | 600.4461 |  |  |  |  | 232.6821 | 244.3347 | 347.3022 | [7 empty] | -0.3474 | -0.5202 | 0.6636 | 9406.9037 | 0.3632 | 600.8079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | 8.1395 | 6.4628 | 10.3563 | 7996.3312 | 6.7255 | 620.5161 | [5 empty] | 233.053 | 244.5245 | 345.2375 | [5 empty] | 0.0233 | 0.03 | 9289.2807 | 600.9198 |  |  |  |  | 232.6737 | 244.3114 | 347.282 | [7 empty] | -0.3392 | -0.5244 | 0.6624 | 9407.1375 | 0.3567 | 600.7942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | 8.1381 | 6.4637 | 10.356 | 7997.6895 | 6.7219 | 620.966 | [5 empty] | 233.8195 | 245.3289 | 346.3738 | [5 empty] | 0.0232 | 0.0298 | 9289.3158 | 601.393 |  |  |  |  | 234.4502 | 245.6392 | 348.576 | [7 empty] | 0.0733 | -0.4236 | 0.4562 | 9364.0791 | 0.3592 | 601.5751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | 8.1277 | 6.4768 | 10.3561 | 7998.1611 | 6.7168 | 621.4761 | [5 empty] | 234.5874 | 246.1347 | 347.5122 | [5 empty] | 0.0231 | 0.0297 | 9289.3508 | 601.8655 |  |  |  |  | 235.0021 | 246.3469 | 348.5214 | [7 empty] | 0.0967 | -0.1587 | 0.2023 | 9317.0544 | 0.1937 | 601.9897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | 8.1319 | 6.479 | 10.3609 | 7999.2062 | 6.7181 | 621.9502 | [5 empty] | 235.3567 | 246.9419 | 348.6527 | [5 empty] | 0.023 | 0.0296 | 9289.3855 | 602.3374 |  |  |  |  | 236.1604 | 247.4068 | 350.9465 | [7 empty] | 0.1034 | -0.3935 | 0.4307 | 9356.8693 | 0.362 | 602.6085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | 8.2113 | 6.3757 | 10.3597 | 8009.0555 | 6.753 | 622.2202 | [5 empty] | 236.1274 | 247.7506 | 349.7951 | [5 empty] | 0.0229 | 0.0295 | 9289.4201 | 602.8088 |  |  |  |  | 236.9728 | 248.2697 | 352.1462 | [7 empty] | 0.0983 | -0.3873 | 0.4236 | 9356.0279 | 0.3543 | 603.1105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | 8.2129 | 6.3773 | 10.3622 | 8010.2225 | 6.752 | 622.681 | [5 empty] | 236.8995 | 248.5608 | 350.9396 | [5 empty] | 0.0228 | 0.0294 | 9289.4545 | 603.2795 |  |  |  |  | 237.5516 | 248.9707 | 353.2889 | [7 empty] | 0.0217 | -0.4161 | 0.4455 | 9365.5525 | 0.3193 | 603.5171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | 8.314 | 6.2779 | 10.3823 | 8018.8053 | 6.8041 | 622.994 | [5 empty] | 237.6729 | 249.3723 | 352.0862 | [5 empty] | 0.0227 | 0.0292 | 9289.4889 | 603.7496 |  |  |  |  | 238.3046 | 249.7688 | 354.2465 | [7 empty] | 0.0336 | -0.3742 | 0.4035 | 9357.5324 | 0.2972 | 603.9787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | 8.3116 | 6.2871 | 10.386 | 8019.245 | 6.8008 | 623.4587 | [5 empty] | 238.4477 | 250.1854 | 353.2348 | [5 empty] | 0.0226 | 0.0291 | 9289.5229 | 604.2191 |  |  |  |  | 238.9397 | 250.5765 | 355.5201 | [7 empty] | -0.0715 | -0.3945 | 0.4339 | 9367.2905 | 0.2586 | 604.4445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | 8.3339 | 6.4003 | 10.4724 | 8006.0571 | 6.8052 | 623.8714 | [5 empty] | 239.2239 | 250.9998 | 354.3854 | [5 empty] | 0.0226 | 0.029 | 9289.557 | 604.688 |  |  |  |  | 239.7789 | 251.4627 | 356.7391 | [7 empty] | -0.0718 | -0.3854 | 0.425 | 9365.652 | 0.2533 | 604.9539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | 8.3129 | 6.4073 | 10.4602 | 8007.5555 | 6.7912 | 624.3387 | [5 empty] | 240.0014 | 251.8158 | 355.5381 | [5 empty] | 0.0225 | 0.0289 | 9289.5907 | 605.1563 |  |  |  |  | 240.6462 | 252.3502 | 357.9734 | [7 empty] | -0.0551 | -0.3818 | 0.4179 | 9363.9192 | 0.2575 | 605.4623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | 8.3151 | 6.5407 | 10.544 | 7993.0911 | 6.7878 | 624.8136 | [5 empty] | 240.7804 | 252.6331 | 356.6928 | [5 empty] | 0.0224 | 0.0288 | 9289.6244 | 605.6241 |  |  |  |  | 241.4756 | 253.2072 | 359.1805 | [7 empty] | -0.0461 | -0.3812 | 0.4156 | 9363.1861 | 0.2611 | 605.9517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | 8.2997 | 6.5549 | 10.5408 | 7993.5234 | 6.7772 | 625.2797 | [5 empty] | 241.5607 | 253.4519 | 357.8496 | [5 empty] | 0.0223 | 0.0286 | 9289.6578 | 606.0912 |  |  |  |  | 242.3348 | 254.0979 | 360.3887 | [7 empty] | -0.034 | -0.3694 | 0.402 | 9360.3574 | 0.2594 | 606.4587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | 8.3012 | 6.5572 | 10.5435 | 7994.6761 | 6.7773 | 625.7549 | [5 empty] | 242.3424 | 254.2722 | 359.0084 | [5 empty] | 0.0222 | 0.0285 | 9289.6912 | 606.5577 |  |  |  |  | 243.1489 | 254.974 | 361.6028 | [7 empty] | -0.0457 | -0.3615 | 0.3959 | 9359.6192 | 0.2502 | 606.9558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | 8.2908 | 6.573 | 10.5453 | 7994.7814 | 6.7712 | 626.2453 | [5 empty] | 243.1255 | 255.0939 | 360.1693 | [5 empty] | 0.0221 | 0.0284 | 9289.7243 | 607.0237 |  |  |  |  | 243.1492 | 254.9645 | 361.5922 | [7 empty] | -0.0397 | -0.363 | 0.3962 | 9359.5009 | 0.2463 | 606.9504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | 8.2849 | 6.5662 | 10.5366 | 7997.0984 | 6.7628 | 626.6497 | [5 empty] | 243.91 | 255.9171 | 361.3322 | [5 empty] | 0.022 | 0.0283 | 9289.7573 | 607.489 |  |  |  |  | 244.0387 | 255.89 | 362.8857 | [7 empty] | -0.0332 | -0.3596 | 0.3917 | 9358.4387 | 0.2464 | 607.4737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | 8.2825 | 6.5782 | 10.5423 | 7997.3141 | 6.7615 | 627.1403 | [5 empty] | 244.6958 | 256.7417 | 362.4972 | [5 empty] | 0.0219 | 0.0282 | 9289.7902 | 607.9538 |  |  |  |  | 244.862 | 256.7396 | 364.0759 | [7 empty] | -0.023 | -0.3576 | 0.3884 | 9357.4165 | 0.2497 | 607.9526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | 8.2808 | 6.5969 | 10.5528 | 7996.6063 | 6.7584 | 627.596 | [5 empty] | 245.483 | 257.5678 | 363.6642 | [5 empty] | 0.0218 | 0.0281 | 9289.823 | 608.418 |  |  |  |  | 245.681 | 257.6294 | 365.221 | [7 empty] | -0.0313 | -0.3284 | 0.3604 | 9352.8744 | 0.2255 | 608.4525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | 8.2729 | 6.6102 | 10.555 | 7996.8833 | 6.7536 | 628.08 | [5 empty] | 246.2716 | 258.3953 | 364.8332 | [5 empty] | 0.0217 | 0.0279 | 9289.8555 | 608.8816 |  |  |  |  | 246.4299 | 258.4131 | 366.3331 | [7 empty] | -0.0303 | -0.3292 | 0.3609 | 9352.8826 | 0.2263 | 608.8915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | 8.2698 | 6.6189 | 10.5582 | 7997.3776 | 6.7494 | 628.5267 | [5 empty] | 247.0616 | 259.2243 | 366.0043 | [5 empty] | 0.0216 | 0.0278 | 9289.8879 | 609.3446 |  |  |  |  | 247.2218 | 259.294 | 367.0562 | [7 empty] | -0.0104 | -0.2028 | 0.2329 | 9330.3474 | 0.1472 | 609.3835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | 8.2575 | 6.6348 | 10.5586 | 7997.4634 | 6.7405 | 628.9858 | [5 empty] | 247.853 | 260.0547 | 367.1775 | [5 empty] | 0.0215 | 0.0277 | 9289.9201 | 609.807 |  |  |  |  | 247.9819 | 260.1111 | 368.1818 | [7 empty] | -0.02 | -0.1943 | 0.2259 | 9329.4472 | 0.1372 | 609.8384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | 8.2584 | 6.6573 | 10.5736 | 7996.3591 | 6.7422 | 629.4906 | [5 empty] | 248.6458 | 260.8865 | 368.3527 | [5 empty] | 0.0215 | 0.0276 | 9289.9523 | 610.2689 |  |  |  |  | 248.7698 | 261.0025 | 368.9043 | [7 empty] | -0.0079 | -0.064 | 0.0962 | 9306.9082 | 0.0543 | 610.3331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | 8.2558 | 6.6675 | 10.5781 | 7996.6628 | 6.7383 | 629.9358 | [5 empty] | 249.4399 | 261.7199 | 369.53 | [5 empty] | 0.0214 | 0.0275 | 9289.9842 | 610.7301 |  |  |  |  | 249.6024 | 261.8733 | 370.0736 | [7 empty] | -0.0001 | -0.05 | 0.0804 | 9304.1061 | 0.0476 | 610.8149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | 8.2545 | 6.6807 | 10.5855 | 7996.4032 | 6.732 | 630.3308 | [5 empty] | 250.2355 | 262.5546 | 370.7093 | [5 empty] | 0.0213 | 0.0274 | 9290.0161 | 611.1908 |  |  |  |  | 250.4574 | 262.7916 | 371.3295 | [7 empty] | -0.0094 | -0.0387 | 0.0729 | 9302.7741 | 0.0434 | 611.3213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | 8.2586 | 6.6956 | 10.5982 | 7995.9716 | 6.7337 | 630.8039 | [5 empty] | 251.0324 | 263.3909 | 371.8907 | [5 empty] | 0.0212 | 0.0272 | 9290.0477 | 611.6509 |  |  |  |  | 251.2658 | 263.6254 | 372.5174 | [7 empty] | -0.0013 | -0.0421 | 0.0729 | 9302.8488 | 0.0449 | 611.7797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | 8.2572 | 6.7103 | 10.6065 | 7995.8032 | 6.7328 | 631.2835 | [5 empty] | 251.8307 | 264.2285 | 373.0741 | [5 empty] | 0.0211 | 0.0271 | 9290.0792 | 612.1104 |  |  |  |  | 252.0911 | 264.4864 | 373.6692 | [7 empty] | 0.0081 | -0.0275 | 0.0562 | 9299.87 | 0.0393 | 612.2516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | 8.2276 | 6.756 | 10.6127 | 7994.5392 | 6.7431 | 632.1935 | [5 empty] | 252.6303 | 265.0677 | 374.2595 | [5 empty] | 0.021 | 0.027 | 9290.1106 | 612.5694 |  |  |  |  | 252.9253 | 265.3807 | 374.8512 | [7 empty] | 0.0041 | -0.0073 | 0.0383 | 9296.7622 | 0.033 | 612.7402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | 8.2432 | 6.7579 | 10.626 | 7995.1126 | 6.7508 | 632.6514 | [5 empty] | 253.4314 | 265.9083 | 375.4471 | [5 empty] | 0.0209 | 0.0269 | 9290.1418 | 613.0278 |  |  |  |  | 253.5372 | 266.1832 | 374.8995 | [7 empty] | 0.0096 | 0.255 | 0.2284 | 9253.3745 | 0.1715 | 613.1774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | 8.2377 | 6.755 | 10.62 | 7995.5703 | 6.7148 | 632.6175 | [5 empty] | 254.2339 | 266.7503 | 376.6367 | [5 empty] | 0.0208 | 0.0268 | 9290.1729 | 613.4856 |  |  |  |  | 254.4731 | 267.1589 | 376.2694 | [7 empty] | 0.0144 | 0.2559 | 0.2292 | 9253.0219 | 0.1707 | 613.7072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | 8.2277 | 6.7689 | 10.6213 | 7995.7421 | 6.7068 | 633.0608 | [5 empty] | 255.0377 | 267.5938 | 377.8283 | [5 empty] | 0.0207 | 0.0267 | 9290.2038 | 613.9428 |  |  |  |  | 255.2229 | 267.9347 | 377.3188 | [7 empty] | 0.0257 | 0.2653 | 0.2387 | 9250.8821 | 0.1692 | 614.1272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | 8.2248 | 6.7723 | 10.6214 | 7996.8917 | 6.7041 | 633.5187 | [5 empty] | 255.843 | 268.4388 | 379.022 | [5 empty] | 0.0207 | 0.0266 | 9290.2347 | 614.3995 |  |  |  |  | 256.4313 | 268.7097 | 380.7804 | [7 empty] | 0.1028 | -0.3142 | 0.3505 | 9341.6789 | 0.3029 | 614.5456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | 8.2234 | 6.7855 | 10.6288 | 7997.9747 | 6.7255 | 634.3405 | [5 empty] | 256.6496 | 269.2852 | 380.2178 | [5 empty] | 0.0206 | 0.0265 | 9290.2653 | 614.8556 |  |  |  |  | 257.0806 | 269.5293 | 381.9863 | [7 empty] | 0.0119 | -0.3146 | 0.3411 | 9347.0074 | 0.2379 | 614.9869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | 8.2173 | 6.8002 | 10.6336 | 7997.899 | 6.7198 | 634.7829 | [5 empty] | 257.4576 | 270.133 | 381.4156 | [5 empty] | 0.0205 | 0.0263 | 9290.2959 | 615.3111 |  |  |  |  | 257.8216 | 270.0899 | 383.1015 | [7 empty] | 0.1153 | -0.4038 | 0.4405 | 9355.7185 | 0.3734 | 615.288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | 8.2142 | 6.7816 | 10.6194 | 8001.5811 | 6.717 | 635.2361 | [5 empty] | 258.267 | 270.9824 | 382.6154 | [5 empty] | 0.0204 | 0.0262 | 9290.3262 | 615.7661 |  |  |  |  | 259.3551 | 271.2721 | 384.3098 | [7 empty] | 0.4239 | -0.3285 | 0.5373 | 9325.187 | 0.6098 | 615.921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | 8.2039 | 6.7749 | 10.6074 | 8004.1152 | 6.7087 | 635.6697 | [5 empty] | 259.0778 | 271.8331 | 383.8174 | [5 empty] | 0.0203 | 0.0261 | 9290.3565 | 616.2205 |  |  |  |  | 259.9872 | 272.1005 | 384.3445 | [7 empty] | 0.4308 | -0.0577 | 0.4189 | 9280.4148 | 0.4739 | 616.363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | 8.1954 | 6.7582 | 10.5903 | 8007.6086 | 6.6991 | 636.0659 | [5 empty] | 259.8899 | 272.6854 | 385.0213 | [5 empty] | 0.0202 | 0.026 | 9290.3866 | 616.6743 |  |  |  |  | 260.8841 | 273.0653 | 385.5788 | [7 empty] | 0.4276 | -0.0267 | 0.4108 | 9275.5751 | 0.4568 | 616.8762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | 8.1855 | 6.7526 | 10.5793 | 8010.1154 | 6.6937 | 636.5395 | [5 empty] | 260.7035 | 273.5391 | 386.2274 | [5 empty] | 0.0201 | 0.0259 | 9290.4165 | 617.1276 |  |  |  |  | 262.1291 | 274.0495 | 389.0457 | [7 empty] | 0.4251 | -0.5202 | 0.6799 | 9356.5327 | 0.7247 | 617.398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | 8.186 | 6.7331 | 10.5675 | 8013.5778 | 6.69 | 636.9444 | [5 empty] | 261.5184 | 274.3942 | 387.4355 | [5 empty] | 0.02 | 0.0258 | 9290.4464 | 617.5803 |  |  |  |  | 263.0079 | 274.9666 | 390.2132 | [7 empty] | 0.4397 | -0.4907 | 0.6654 | 9350.742 | 0.7208 | 617.8826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | 8.1855 | 6.7279 | 10.5639 | 8015.6094 | 6.6892 | 637.4058 | [5 empty] | 262.3348 | 275.2508 | 388.6457 | [5 empty] | 0.02 | 0.0257 | 9290.4761 | 618.0325 |  |  |  |  | 263.8088 | 275.826 | 391.2976 | [7 empty] | 0.4396 | -0.4592 | 0.6413 | 9345.5102 | 0.7019 | 618.3353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | 8.188 | 6.7071 | 10.5528 | 8019.1643 | 6.6874 | 637.8192 | [5 empty] | 263.1525 | 276.1089 | 389.8579 | [5 empty] | 0.0199 | 0.0256 | 9290.5056 | 618.4841 |  |  |  |  | 264.7016 | 276.7606 | 392.6415 | [7 empty] | 0.4378 | -0.4639 | 0.6436 | 9346.3025 | 0.7032 | 618.8262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | 8.1757 | 6.7027 | 10.5407 | 8021.3514 | 6.6751 | 638.2058 | [5 empty] | 263.9716 | 276.9684 | 391.0722 | [5 empty] | 0.0198 | 0.0254 | 9290.5351 | 618.9351 |  |  |  |  | 264.7512 | 276.8176 | 392.6635 | [7 empty] | 0.4403 | -0.4502 | 0.6349 | 9343.9229 | 0.6956 | 618.8561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | 8.165 | 6.684 | 10.5206 | 8025.2984 | 6.6678 | 638.652 | [5 empty] | 264.7922 | 277.8294 | 392.2885 | [5 empty] | 0.0197 | 0.0253 | 9290.5644 | 619.3856 |  |  |  |  | 265.5669 | 277.6911 | 393.8428 | [7 empty] | 0.4339 | -0.4359 | 0.6199 | 9341.8837 | 0.6809 | 619.3133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | 8.1563 | 6.6823 | 10.5129 | 8027.2839 | 6.6631 | 639.1238 | [5 empty] | 265.6141 | 278.6919 | 393.507 | [5 empty] | 0.0196 | 0.0252 | 9290.5936 | 619.8355 |  |  |  |  | 266.4277 | 278.6198 | 394.9696 | [7 empty] | 0.4351 | -0.3918 | 0.5887 | 9334.5416 | 0.6559 | 619.798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | 8.1327 | 6.6899 | 10.4997 | 8028.7438 | 6.6487 | 639.5794 | [5 empty] | 266.4374 | 279.5558 | 394.7274 | [5 empty] | 0.0195 | 0.0251 | 9290.6226 | 620.2849 |  |  |  |  | 267.4446 | 279.6683 | 396.4608 | [7 empty] | 0.4445 | -0.3946 | 0.5972 | 9334.3946 | 0.6665 | 620.3434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | 8.1481 | 6.8242 | 10.5974 | 8014.0053 | 6.6531 | 639.9949 | [5 empty] | 267.262 | 280.4212 | 395.95 | [5 empty] | 0.0195 | 0.025 | 9290.6515 | 620.7338 |  |  |  |  | 268.312 | 280.5753 | 397.7161 | [7 empty] | 0.448 | -0.3883 | 0.5953 | 9333.1209 | 0.6661 | 620.8136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | 8.1332 | 6.8365 | 10.594 | 8014.6414 | 6.6448 | 640.4635 | [5 empty] | 268.0881 | 281.288 | 397.1746 | [5 empty] | 0.0194 | 0.0249 | 9290.6803 | 621.182 |  |  |  |  | 269.1227 | 281.4216 | 398.9242 | [7 empty] | 0.4486 | -0.3908 | 0.5975 | 9333.4398 | 0.668 | 621.251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | 8.139 | 6.9636 | 10.6807 | 8001.2706 | 6.6462 | 640.9014 | [5 empty] | 268.9156 | 282.1563 | 398.4013 | [5 empty] | 0.0193 | 0.0248 | 9290.7089 | 621.6298 |  |  |  |  | 270.0474 | 282.3743 | 400.2952 | [7 empty] | 0.4559 | -0.3968 | 0.607 | 9333.9585 | 0.6787 | 621.742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | 8.1344 | 6.9722 | 10.6829 | 8001.8981 | 6.6434 | 641.3625 | [5 empty] | 269.7445 | 283.0261 | 399.63 | [5 empty] | 0.0192 | 0.0247 | 9290.7375 | 622.077 |  |  |  |  | 270.8724 | 283.2866 | 401.5402 | [7 empty] | 0.431 | -0.3831 | 0.5796 | 9333.1094 | 0.6465 | 622.2107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | 8.1282 | 6.9802 | 10.6835 | 8002.5644 | 6.6377 | 641.7914 | [5 empty] | 270.5748 | 283.8973 | 400.8608 | [5 empty] | 0.0191 | 0.0246 | 9290.7659 | 622.5236 |  |  |  |  | 271.8141 | 284.2659 | 402.9154 | [7 empty] | 0.4362 | -0.3812 | 0.5819 | 9332.4521 | 0.6506 | 622.7122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | 8.1205 | 6.9955 | 10.6878 | 8002.6456 | 6.6351 | 642.2794 | [5 empty] | 271.4064 | 284.77 | 402.0937 | [5 empty] | 0.019 | 0.0245 | 9290.7941 | 622.9697 |  |  |  |  | 272.5942 | 285.063 | 404.0432 | [7 empty] | 0.4482 | -0.3826 | 0.5915 | 9331.9414 | 0.6627 | 623.1192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | 8.1159 | 6.9971 | 10.6855 | 8002.6146 | 6.6024 | 642.272 | [5 empty] | 272.2395 | 285.6441 | 403.3287 | [5 empty] | 0.0189 | 0.0244 | 9290.8223 | 623.4152 |  |  |  |  | 273.4793 | 285.9849 | 405.3874 | [7 empty] | 0.4475 | -0.3916 | 0.5972 | 9333.3947 | 0.6672 | 623.5886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | 8.1149 | 7.0102 | 10.6934 | 8002.5885 | 6.6016 | 642.7302 | [5 empty] | 273.0739 | 286.5197 | 404.5657 | [5 empty] | 0.0189 | 0.0243 | 9290.8503 | 623.8603 |  |  |  |  | 274.3969 | 286.9678 | 406.7234 | [7 empty] | 0.4394 | -0.3779 | 0.5819 | 9331.5835 | 0.6517 | 624.0875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | 8.0978 | 7.0329 | 10.6955 | 8003.4343 | 6.6196 | 643.6192 | [5 empty] | 273.9098 | 287.3968 | 405.8048 | [5 empty] | 0.0188 | 0.0241 | 9290.8782 | 624.3047 |  |  |  |  | 275.3283 | 287.9608 | 408.0876 | [7 empty] | 0.4327 | -0.3676 | 0.5699 | 9330.2579 | 0.6397 | 624.5898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | 8.0957 | 7.0437 | 10.7011 | 8003.6466 | 6.617 | 644.0552 | [5 empty] | 274.747 | 288.2754 | 407.0459 | [5 empty] | 0.0187 | 0.024 | 9290.906 | 624.7486 |  |  |  |  | 276.0936 | 288.7508 | 409.2708 | [7 empty] | 0.4335 | -0.3827 | 0.581 | 9332.6063 | 0.6486 | 624.9883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | 8.0946 | 7.0334 | 10.6936 | 8004.7842 | 6.5854 | 644.035 | [5 empty] | 275.5857 | 289.1554 | 408.2891 | [5 empty] | 0.0186 | 0.0239 | 9290.9337 | 625.192 |  |  |  |  | 276.8531 | 289.6196 | 409.8929 | [7 empty] | 0.4463 | -0.2444 | 0.5049 | 9309.6788 | 0.5836 | 625.4254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | 8.0864 | 7.0597 | 10.7048 | 8003.5908 | 6.5816 | 644.5038 | [5 empty] | 276.4257 | 290.0369 | 409.5344 | [5 empty] | 0.0185 | 0.0238 | 9290.9612 | 625.6349 |  |  |  |  | 277.6552 | 290.4372 | 411.0816 | [7 empty] | 0.4567 | -0.2531 | 0.5183 | 9310.4673 | 0.5983 | 625.8356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | 8.1702 | 6.9763 | 10.714 | 8011.8524 | 6.6456 | 645.2325 | [5 empty] | 277.2671 | 290.9198 | 410.7818 | [5 empty] | 0.0184 | 0.0237 | 9290.9886 | 626.0772 |  |  |  |  | 278.5621 | 291.4543 | 411.9572 | [7 empty] | 0.4689 | -0.1255 | 0.4745 | 9289.4565 | 0.5453 | 626.3443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | 8.1686 | 6.9973 | 10.7265 | 8010.8576 | 6.6427 | 645.6599 | [5 empty] | 278.11 | 291.8042 | 412.0312 | [5 empty] | 0.0184 | 0.0236 | 9291.0159 | 626.519 |  |  |  |  | 279.442 | 292.3855 | 413.2754 | [7 empty] | 0.4631 | -0.1253 | 0.469 | 9289.7699 | 0.5395 | 626.8086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | 8.1844 | 6.9976 | 10.7389 | 8010.2623 | 6.6241 | 645.6826 | [5 empty] | 278.9542 | 292.6901 | 413.2827 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0235 | 9291.043 | 626.9602 |  |  |  |  | 280.2915 | 293.2736 | 414.5414 | [7 empty] | 0.4631 | -0.1279 | 0.4698 | 9290.1769 | 0.5406 | 627.2502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | 8.2725 | 6.8833 | 10.7328 | 8020.432 | 6.6633 | 645.9562 | [5 empty] | 279.7998 | 293.5774 | 414.5363 | [5 empty] | 0.0182 | 0.0234 | 9291.07 | 627.4009 |  |  |  |  | 281.2328 | 294.241 | 415.9015 | [7 empty] | 0.4748 | -0.1277 | 0.4809 | 9289.5017 | 0.5529 | 627.7297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | 8.2554 | 6.9191 | 10.7426 | 8019.7647 | 6.6798 | 646.8388 | [5 empty] | 280.6468 | 294.4663 | 415.792 | [5 empty] | 0.0181 | 0.0233 | 9291.097 | 627.8411 |  |  |  |  | 282.096 | 295.1304 | 417.2091 | [7 empty] | 0.4788 | -0.1397 | 0.4886 | 9291.1866 | 0.5628 | 628.1692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | 8.2381 | 6.926 | 10.7339 | 8021.0341 | 6.6693 | 647.2866 | [5 empty] | 281.4953 | 295.3565 | 417.0497 | [5 empty] | 0.018 | 0.0232 | 9291.1238 | 628.2808 |  |  |  |  | 282.8813 | 295.9348 | 418.3725 | [7 empty] | 0.487 | -0.1467 | 0.4988 | 9291.8449 | 0.5741 | 628.5657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | 8.2471 | 6.9282 | 10.7424 | 8021.7558 | 6.6734 | 647.7253 | [5 empty] | 282.3451 | 296.2483 | 418.3095 | [5 empty] | 0.018 | 0.0231 | 9291.1505 | 628.7199 |  |  |  |  | 283.5438 | 296.77 | 419.6621 | [7 empty] | 0.3939 | -0.1607 | 0.4184 | 9299.2285 | 0.4858 | 628.9762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | 8.2373 | 6.9323 | 10.7377 | 8023.0199 | 6.6671 | 648.1692 | [5 empty] | 283.1963 | 297.1415 | 419.5714 | [5 empty] | 0.0179 | 0.023 | 9291.177 | 629.1585 |  |  |  |  | 284.4038 | 297.6375 | 420.8904 | [7 empty] | 0.4134 | -0.1634 | 0.4372 | 9298.5735 | 0.5068 | 629.4015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | 8.2311 | 6.9593 | 10.7505 | 8021.4731 | 6.6605 | 648.5766 | [5 empty] | 284.049 | 298.0362 | 420.8354 | [5 empty] | 0.0178 | 0.0229 | 9291.2035 | 629.5966 |  |  |  |  | 285.0735 | 298.4684 | 422.1846 | [7 empty] | 0.3266 | -0.1803 | 0.3697 | 9306.0633 | 0.4276 | 629.8078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | 8.2247 | 6.9587 | 10.7453 | 8023.054 | 6.6545 | 648.9919 | [5 empty] | 284.903 | 298.9323 | 422.1014 | [5 empty] | 0.0177 | 0.0228 | 9291.2299 | 630.0341 |  |  |  |  | 286.026 | 299.4845 | 423.5728 | [7 empty] | 0.3205 | -0.1688 | 0.3583 | 9304.5675 | 0.4159 | 630.303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | 8.2168 | 6.9673 | 10.745 | 8023.7979 | 6.6506 | 649.4552 | [5 empty] | 285.7584 | 299.83 | 423.3695 | [5 empty] | 0.0176 | 0.0227 | 9291.2561 | 630.4711 |  |  |  |  | 286.7887 | 300.2665 | 424.6804 | [7 empty] | 0.3304 | -0.1704 | 0.3676 | 9304.267 | 0.426 | 630.6832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | 8.2094 | 6.9861 | 10.7516 | 8024.5005 | 6.6704 | 650.2847 | [5 empty] | 286.6152 | 300.7291 | 424.6397 | [5 empty] | 0.0176 | 0.0226 | 9291.2822 | 630.9076 |  |  |  |  | 287.6818 | 301.2134 | 425.971 | [7 empty] | 0.3283 | -0.1594 | 0.3601 | 9302.6406 | 0.4181 | 631.1422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | 8.1992 | 6.9951 | 10.7498 | 8025.1885 | 6.6631 | 650.7126 | [5 empty] | 287.4735 | 301.6296 | 425.912 | [5 empty] | 0.0175 | 0.0225 | 9291.3082 | 631.3436 |  |  |  |  | 288.6145 | 302.1521 | 427.3584 | [7 empty] | 0.3454 | -0.175 | 0.3828 | 9304.137 | 0.4439 | 631.5959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | 8.1988 | 6.9965 | 10.7505 | 8026.2476 | 6.6597 | 651.1139 | [5 empty] | 288.3331 | 302.5317 | 427.1863 | [5 empty] | 0.0174 | 0.0224 | 9291.3341 | 631.779 |  |  |  |  | 289.5239 | 303.0985 | 428.6644 | [7 empty] | 0.352 | -0.1687 | 0.3853 | 9302.761 | 0.4474 | 632.052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | 8.1973 | 6.9921 | 10.7466 | 8026.717 | 6.6284 | 651.0865 | [5 empty] | 289.1941 | 303.4352 | 428.4627 | [5 empty] | 0.0173 | 0.0223 | 9291.3599 | 632.214 |  |  |  |  | 290.3777 | 304.037 | 429.8506 | [7 empty] | 0.3393 | -0.1358 | 0.3587 | 9298.3107 | 0.4174 | 632.503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | 8.1922 | 7.0155 | 10.7581 | 8025.5144 | 6.6223 | 651.4852 | [5 empty] | 290.0566 | 304.3402 | 429.7413 | [5 empty] | 0.0172 | 0.0222 | 9291.3856 | 632.6484 |  |  |  |  | 291.293 | 305.0099 | 431.1699 | [7 empty] | 0.3364 | -0.123 | 0.3506 | 9296.4755 | 0.4083 | 632.9691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | 8.1861 | 7.0096 | 10.7497 | 8027.7312 | 6.6182 | 651.9251 | [5 empty] | 290.9204 | 305.2466 | 431.0218 | [5 empty] | 0.0172 | 0.0221 | 9291.4111 | 633.0823 |  |  |  |  | 292.1583 | 305.9542 | 432.4639 | [7 empty] | 0.3184 | -0.1119 | 0.3297 | 9295.7316 | 0.3847 | 633.4201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | 8.1717 | 7.0276 | 10.7507 | 8027.6158 | 6.6095 | 652.3636 | [5 empty] | 291.7857 | 306.1546 | 432.3045 | [5 empty] | 0.0171 | 0.022 | 9291.4365 | 633.5157 |  |  |  |  | 292.121 | 305.9154 | 432.397 | [7 empty] | 0.3193 | -0.1093 | 0.3295 | 9295.2809 | 0.3813 | 633.4016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | 8.1653 | 7.0433 | 10.7562 | 8028.5796 | 6.6296 | 653.1837 | [5 empty] | 292.6523 | 307.064 | 433.5893 | [5 empty] | 0.017 | 0.0219 | 9291.4619 | 633.9485 |  |  |  |  | 293.0048 | 306.8614 | 433.5529 | [7 empty] | 0.3242 | -0.0697 | 0.3206 | 9288.8422 | 0.3663 | 633.8522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | 8.1692 | 7.0381 | 10.7559 | 8029.0018 | 6.6033 | 653.1833 | [5 empty] | 293.5204 | 307.9749 | 434.8761 | [5 empty] | 0.0169 | 0.0218 | 9291.4871 | 634.3809 |  |  |  |  | 293.9972 | 307.9181 | 434.9435 | [7 empty] | 0.3239 | -0.0469 | 0.3145 | 9285.3413 | 0.3548 | 634.354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | 8.1507 | 7.0649 | 10.7595 | 8029.3216 | 6.6188 | 654.0371 | [5 empty] | 294.3899 | 308.8872 | 436.165 | [5 empty] | 0.0168 | 0.0217 | 9291.5122 | 634.8127 |  |  |  |  | 294.8619 | 308.8468 | 436.2402 | [7 empty] | 0.3124 | -0.0422 | 0.3024 | 9285.2567 | 0.3405 | 634.7936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | 8.1469 | 7.0802 | 10.7668 | 8028.9258 | 6.6126 | 654.4188 | [5 empty] | 295.2607 | 309.801 | 437.456 | [5 empty] | 0.0168 | 0.0216 | 9291.5373 | 635.2441 |  |  |  |  | 295.768 | 309.8325 | 437.5461 | [7 empty] | 0.2995 | -0.0216 | 0.286 | 9282.7878 | 0.3175 | 635.2589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | 8.1416 | 7.0964 | 10.7736 | 8028.6397 | 6.6089 | 654.8509 | [5 empty] | 296.133 | 310.7164 | 438.7491 | [5 empty] | 0.0167 | 0.0215 | 9291.5621 | 635.6749 |  |  |  |  | 296.6708 | 310.7977 | 438.874 | [7 empty] | 0.2918 | -0.0129 | 0.2773 | 9281.8772 | 0.3057 | 635.7131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | 8.1423 | 7.0872 | 10.7682 | 8030.8573 | 6.607 | 655.263 | [5 empty] | 297.0067 | 311.6331 | 440.0443 | [5 empty] | 0.0166 | 0.0214 | 9291.5869 | 636.1052 |  |  |  |  | 297.5311 | 311.7227 | 440.0687 | [7 empty] | 0.2885 | 0.0121 | 0.2721 | 9278.2221 | 0.2913 | 636.1472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | 8.1293 | 7.1013 | 10.7677 | 8030.9904 | 6.5967 | 655.6581 | [5 empty] | 297.8818 | 312.5514 | 441.3415 | [5 empty] | 0.0165 | 0.0213 | 9291.6117 | 636.535 |  |  |  |  | 298.4334 | 312.6917 | 441.3683 | [7 empty] | 0.2815 | 0.028 | 0.2651 | 9276.1755 | 0.2775 | 636.6006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | 8.1203 | 7.0911 | 10.7544 | 8033.6054 | 6.5878 | 656.0424 | [5 empty] | 298.7583 | 313.4711 | 442.6408 | [5 empty] | 0.0165 | 0.0212 | 9291.6362 | 636.9643 |  |  |  |  | 299.3602 | 313.6952 | 442.6829 | [7 empty] | 0.2725 | 0.0515 | 0.2578 | 9273.0803 | 0.2591 | 637.0687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | 8.1181 | 7.0658 | 10.7362 | 8037.6236 | 6.5827 | 656.4299 | [5 empty] | 299.6362 | 314.3923 | 443.9423 | [5 empty] | 0.0164 | 0.0211 | 9291.6607 | 637.3931 |  |  |  |  | 300.309 | 314.6937 | 443.994 | [7 empty] | 0.2791 | 0.0723 | 0.2677 | 9269.5598 | 0.259 | 637.5331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | 8.1102 | 7.1955 | 10.816 | 8025.027 | 6.5794 | 656.8693 | [5 empty] | 300.5155 | 315.315 | 445.2458 | [5 empty] | 0.0163 | 0.021 | 9291.6851 | 637.8214 |  |  |  |  | 301.141 | 315.5961 | 445.1876 | [7 empty] | 0.2691 | 0.091 | 0.2623 | 9267.2662 | 0.2423 | 637.9516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | 8.1041 | 7.1901 | 10.8079 | 8027.0548 | 6.5732 | 657.2693 | [5 empty] | 301.3962 | 316.2392 | 446.5514 | [5 empty] | 0.0162 | 0.0209 | 9291.7094 | 638.2492 |  |  |  |  | 301.9261 | 316.1872 | 446.3816 | [7 empty] | 0.3687 | 0.0007 | 0.353 | 9275.7302 | 0.3798 | 638.2252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | 8.111 | 7.2909 | 10.8804 | 8016.7993 | 6.5722 | 657.6093 | [5 empty] | 302.2783 | 317.1648 | 447.8591 | [5 empty] | 0.0161 | 0.0208 | 9291.7335 | 638.6764 |  |  |  |  | 302.7784 | 317.109 | 447.603 | [7 empty] | 0.3597 | 0.0193 | 0.3435 | 9273.4033 | 0.3626 | 638.6507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | 8.096 | 7.2981 | 10.8741 | 8017.8959 | 6.5634 | 658.0396 | [5 empty] | 303.1618 | 318.0919 | 449.1688 | [5 empty] | 0.0161 | 0.0207 | 9291.7576 | 639.1032 |  |  |  |  | 303.6149 | 317.7726 | 448.8746 | [7 empty] | 0.4505 | -0.0643 | 0.4427 | 9281.3023 | 0.4941 | 638.9564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | 8.1003 | 7.2856 | 10.8691 | 8020.3172 | 6.5634 | 658.4494 | [5 empty] | 304.0468 | 319.0205 | 450.4807 | [5 empty] | 0.016 | 0.0206 | 9291.7816 | 639.5295 |  |  |  |  | 304.2444 | 318.5945 | 448.8466 | [7 empty] | 0.4636 | 0.193 | 0.4797 | 9241.4494 | 0.4125 | 639.3341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | 7.9901 | 7.3737 | 10.847 | 8016.613 | 6.5117 | 658.9872 | [5 empty] | 304.9331 | 319.9506 | 451.7946 | [5 empty] | 0.0159 | 0.0205 | 9291.8055 | 639.9553 |  |  |  |  | 304.941 | 319.5004 | 448.9444 | [7 empty] | 0.4684 | 0.4492 | 0.6233 | 9202.651 | 0.3864 | 639.7493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | 7.9823 | 7.3653 | 10.8357 | 8019.0141 | 6.5046 | 659.386 | [5 empty] | 305.8209 | 320.8822 | 453.1107 | [5 empty] | 0.0158 | 0.0204 | 9291.8292 | 640.3806 |  |  |  |  | 306.2741 | 321.1869 | 456.4551 | [7 empty] | -0.1429 | -0.5914 | 0.632 | 9394.9413 | 0.3567 | 640.5194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | 7.8716 | 7.477 | 10.8313 | 8012.83 | 6.4563 | 659.9376 | [5 empty] | 306.7101 | 321.8152 | 454.4288 | [5 empty] | 0.0158 | 0.0203 | 9291.853 | 640.8054 |  |  |  |  | 307.1429 | 322.1226 | 457.7686 | [7 empty] | -0.1554 | -0.5872 | 0.6311 | 9394.8485 | 0.351 | 640.945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | 7.9721 | 7.3803 | 10.8387 | 8020.3087 | 6.4973 | 660.2308 | [5 empty] | 307.6006 | 322.7497 | 455.749 | [5 empty] | 0.0157 | 0.0202 | 9291.8765 | 641.2297 |  |  |  |  | 307.1628 | 322.1178 | 457.7713 | [7 empty] | -0.1419 | -0.5908 | 0.6309 | 9394.6675 | 0.3584 | 640.9429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | 7.954 | 7.3925 | 10.8338 | 8020.9167 | 6.4862 | 660.6417 | [5 empty] | 308.4926 | 323.6857 | 457.0714 | [5 empty] | 0.0156 | 0.0201 | 9291.9 | 641.6535 |  |  |  |  | 308.9478 | 323.41 | 459.0108 | [7 empty] | 0.2331 | -0.5071 | 0.5703 | 9361.0167 | 0.535 | 641.5287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | 8.0536 | 7.2804 | 10.8316 | 8030.0352 | 6.5266 | 660.9118 | [5 empty] | 309.386 | 324.6232 | 458.3958 | [5 empty] | 0.0155 | 0.02 | 9291.9233 | 642.0768 |  |  |  |  | 309.7025 | 324.3372 | 459.1363 | [7 empty] | 0.2603 | -0.255 | 0.3681 | 9320.6967 | 0.4023 | 641.9478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | 8.0462 | 7.309 | 10.8455 | 8028.4729 | 6.5222 | 661.3341 | [5 empty] | 310.2809 | 325.5621 | 459.7223 | [5 empty] | 0.0155 | 0.0199 | 9291.9466 | 642.4996 |  |  |  |  | 310.8665 | 325.4009 | 461.8878 | [7 empty] | 0.239 | -0.52 | 0.5844 | 9362.5198 | 0.548 | 642.427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | 8.0401 | 7.3272 | 10.8533 | 8027.9518 | 6.5174 | 661.7409 | [5 empty] | 311.1771 | 326.5026 | 461.0509 | [5 empty] | 0.0154 | 0.0198 | 9291.9698 | 642.9219 |  |  |  |  | 311.9164 | 326.5095 | 463.4534 | [7 empty] | 0.2347 | -0.5185 | 0.5813 | 9362.4256 | 0.5431 | 642.925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | 8.0275 | 7.3417 | 10.854 | 8028.1278 | 6.5101 | 662.1656 | [5 empty] | 312.0747 | 327.4445 | 462.3816 | [5 empty] | 0.0153 | 0.0197 | 9291.9929 | 643.3437 |  |  |  |  | 312.7945 | 327.4159 | 464.7325 | [7 empty] | 0.2427 | -0.5184 | 0.5842 | 9361.9022 | 0.5498 | 643.3309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | 8.0234 | 7.3244 | 10.8394 | 8031.3463 | 6.5053 | 662.5672 | [5 empty] | 312.9738 | 328.3879 | 463.7143 | [5 empty] | 0.0152 | 0.0196 | 9292.0158 | 643.7651 |  |  |  |  | 313.6521 | 328.3244 | 466.0117 | [7 empty] | 0.2379 | -0.5162 | 0.5802 | 9361.7478 | 0.5441 | 643.7367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | 8.0234 | 7.3108 | 10.8303 | 8034.0141 | 6.5031 | 662.9736 | [5 empty] | 313.8742 | 329.3328 | 465.0492 | [5 empty] | 0.0152 | 0.0195 | 9292.0388 | 644.1859 |  |  |  |  | 314.5667 | 329.3138 | 467.3929 | [7 empty] | 0.2225 | -0.51 | 0.5687 | 9361.558 | 0.5268 | 644.1775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | 8.0176 | 7.443 | 10.9156 | 8021.2732 | 6.5027 | 663.3955 | [5 empty] | 314.7761 | 330.2792 | 466.3862 | [5 empty] | 0.0151 | 0.0194 | 9292.0615 | 644.6063 |  |  |  |  | 315.5724 | 330.3736 | 468.9276 | [7 empty] | 0.2163 | -0.5164 | 0.5723 | 9362.7868 | 0.5256 | 644.6482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | 8.0089 | 7.4216 | 10.8948 | 8024.9766 | 6.4927 | 663.7565 | [5 empty] | 315.6794 | 331.227 | 467.7253 | [5 empty] | 0.015 | 0.0193 | 9292.0842 | 645.0262 |  |  |  |  | 316.4367 | 331.2963 | 470.2155 | [7 empty] | 0.2086 | -0.5115 | 0.565 | 9362.3668 | 0.5157 | 645.0568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | 8.0065 | 7.5383 | 10.9728 | 8014.9863 | 6.5192 | 664.5653 | [5 empty] | 316.5841 | 332.1764 | 469.0664 | [5 empty] | 0.0149 | 0.0192 | 9292.1068 | 645.4456 |  |  |  |  | 317.2566 | 332.16 | 471.4617 | [7 empty] | 0.2041 | -0.5157 | 0.5674 | 9363.1935 | 0.5146 | 645.4383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | 8.0021 | 7.5383 | 10.9697 | 8015.2233 | 6.4906 | 664.5872 | [5 empty] | 317.4903 | 333.1272 | 470.4097 | [5 empty] | 0.0149 | 0.0191 | 9292.1293 | 645.8645 |  |  |  |  | 318.2258 | 333.1574 | 472.8959 | [7 empty] | 0.2123 | -0.5212 | 0.5753 | 9363.5056 | 0.525 | 645.8778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | 7.9906 | 7.5496 | 10.9692 | 8015.7196 | 6.4843 | 665.0121 | [5 empty] | 318.3978 | 334.0795 | 471.755 | [5 empty] | 0.0148 | 0.019 | 9292.1517 | 646.2829 |  |  |  |  | 319.1429 | 334.1435 | 474.309 | [7 empty] | 0.1972 | -0.5229 | 0.5718 | 9364.4929 | 0.5133 | 646.311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | 7.9815 | 7.5289 | 10.9485 | 8020.7367 | 6.5038 | 665.8363 | [5 empty] | 319.3067 | 335.0333 | 473.1025 | [5 empty] | 0.0147 | 0.0189 | 9292.1741 | 646.7009 |  |  |  |  | 320.0461 | 335.1054 | 475.5368 | [7 empty] | 0.2003 | -0.4948 | 0.5462 | 9359.9671 | 0.4974 | 646.7324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | 7.9702 | 7.5086 | 10.9264 | 8024.5331 | 6.4953 | 666.2411 | [5 empty] | 320.2171 | 335.9886 | 474.4521 | [5 empty] | 0.0146 | 0.0188 | 9292.1963 | 647.1183 |  |  |  |  | 320.9007 | 336.0299 | 476.8785 | [7 empty] | 0.1817 | -0.4994 | 0.5445 | 9361.5959 | 0.4849 | 647.1364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | 7.962 | 7.5141 | 10.9244 | 8024.3576 | 6.4657 | 666.2757 | [5 empty] | 321.1289 | 336.9453 | 475.8037 | [5 empty] | 0.0146 | 0.0187 | 9292.2185 | 647.5353 |  |  |  |  | 321.8461 | 337.0266 | 478.3133 | [7 empty] | 0.1765 | -0.5036 | 0.5469 | 9362.4368 | 0.4833 | 647.5707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | 7.9625 | 7.519 | 10.9282 | 8025.1527 | 6.4674 | 666.7261 | [5 empty] | 322.0421 | 337.9036 | 477.1575 | [5 empty] | 0.0145 | 0.0186 | 9292.2405 | 647.9518 |  |  |  |  | 322.7798 | 337.9997 | 479.7234 | [7 empty] | 0.1768 | -0.5103 | 0.5533 | 9363.3613 | 0.4878 | 647.9935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | 7.9525 | 7.5523 | 10.944 | 8024.454 | 6.489 | 667.5558 | [5 empty] | 322.9567 | 338.8633 | 478.5133 | [5 empty] | 0.0144 | 0.0185 | 9292.2625 | 648.3679 |  |  |  |  | 323.5419 | 338.8708 | 480.4732 | [7 empty] | 0.1785 | -0.4092 | 0.4581 | 9347.8742 | 0.4227 | 648.3711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | 7.9368 | 7.5582 | 10.9368 | 8025.7065 | 6.4813 | 667.9916 | [5 empty] | 323.8728 | 339.8246 | 479.8713 | [5 empty] | 0.0143 | 0.0184 | 9292.2843 | 648.7834 |  |  |  |  | 324.4659 | 339.8664 | 481.9679 | [7 empty] | 0.1566 | -0.4244 | 0.4651 | 9351.2859 | 0.4142 | 648.8015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | 7.9372 | 7.5632 | 10.9406 | 8025.2699 | 6.4563 | 668.0253 | [5 empty] | 324.7902 | 340.7873 | 481.2314 | [5 empty] | 0.0143 | 0.0184 | 9292.3061 | 649.1985 |  |  |  |  | 325.2249 | 340.7324 | 482.6983 | [7 empty] | 0.1603 | -0.3214 | 0.3698 | 9335.496 | 0.3499 | 649.1749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | 7.8265 | 7.5575 | 10.8569 | 8031.0552 | 6.3921 | 668.3688 | [5 empty] | 325.7091 | 341.7515 | 482.5935 | [5 empty] | 0.0142 | 0.0183 | 9292.3278 | 649.6131 |  |  |  |  | 326.1835 | 341.729 | 484.1494 | [7 empty] | 0.1614 | -0.3301 | 0.3781 | 9336.6957 | 0.3564 | 649.6034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | 7.8166 | 7.5783 | 10.8643 | 8030.4977 | 6.388 | 668.7998 | [5 empty] | 326.6294 | 342.7172 | 483.9578 | [5 empty] | 0.0141 | 0.0182 | 9292.3494 | 650.0272 |  |  |  |  | 327.1808 | 342.7559 | 485.6366 | [7 empty] | 0.1685 | -0.338 | 0.3882 | 9337.461 | 0.3676 | 650.0438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | 7.7095 | 7.5518 | 10.7693 | 8039.6462 | 6.3543 | 669.5884 | [5 empty] | 327.5511 | 343.6843 | 485.3242 | [5 empty] | 0.0141 | 0.0181 | 9292.3709 | 650.4409 |  |  |  |  | 328.1847 | 343.7503 | 487.142 | [7 empty] | 0.1915 | -0.3611 | 0.4186 | 9339.6621 | 0.4026 | 650.4691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | 7.7106 | 7.6725 | 10.8549 | 8027.9716 | 6.3586 | 669.9727 | [5 empty] | 328.4742 | 344.653 | 486.6926 | [5 empty] | 0.014 | 0.018 | 9292.3923 | 650.8541 |  |  |  |  | 329.0767 | 344.6802 | 488.4964 | [7 empty] | 0.191 | -0.369 | 0.4255 | 9340.8247 | 0.4071 | 650.8657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | 7.7042 | 7.658 | 10.8403 | 8031.0221 | 6.3551 | 670.4076 | [5 empty] | 329.3988 | 345.6232 | 488.0632 | [5 empty] | 0.0139 | 0.0179 | 9292.4136 | 651.2668 |  |  |  |  | 330.0459 | 345.6793 | 489.8785 | [7 empty] | 0.2026 | -0.3638 | 0.4258 | 9339.373 | 0.414 | 651.2906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | 7.6995 | 7.7976 | 10.9359 | 8017.7471 | 6.3608 | 670.8302 | [5 empty] | 330.3247 | 346.5948 | 489.4359 | [5 empty] | 0.0138 | 0.0178 | 9292.4349 | 651.6791 |  |  |  |  | 331.0279 | 346.7023 | 491.3974 | [7 empty] | 0.2001 | -0.3781 | 0.4375 | 9341.6074 | 0.4208 | 651.7246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | 7.6961 | 7.7774 | 10.9193 | 8021.1998 | 6.3565 | 671.2348 | [5 empty] | 331.2521 | 347.568 | 490.8107 | [5 empty] | 0.0138 | 0.0177 | 9292.4561 | 652.0908 |  |  |  |  | 332.091 | 348.0106 | 492.8938 | [7 empty] | 0.126 | -0.2962 | 0.3334 | 9333.2076 | 0.3048 | 652.2778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | 7.7811 | 7.6499 | 10.8896 | 8032.2465 | 6.3828 | 671.507 | [5 empty] | 332.1809 | 348.5426 | 492.1876 | [5 empty] | 0.0137 | 0.0176 | 9292.4772 | 652.5022 |  |  |  |  | 333.0737 | 349.0168 | 494.3322 | [7 empty] | 0.1376 | -0.3006 | 0.3415 | 9333.2131 | 0.3177 | 652.7019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | 7.7815 | 7.6399 | 10.8831 | 8034.4161 | 6.38 | 671.8933 | [5 empty] | 333.1112 | 349.5187 | 493.5666 | [5 empty] | 0.0136 | 0.0175 | 9292.4982 | 652.913 |  |  |  |  | 333.0497 | 348.9815 | 494.2872 | [7 empty] | 0.1426 | -0.3023 | 0.3448 | 9333.1917 | 0.3234 | 652.687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | 7.8569 | 7.5403 | 10.8679 | 8042.9615 | 6.4066 | 672.1913 | [5 empty] | 334.0428 | 350.4963 | 494.9477 | [5 empty] | 0.0136 | 0.0174 | 9292.519 | 653.3234 |  |  |  |  | 334.1486 | 350.3703 | 495.8274 | [7 empty] | 0.0518 | -0.2044 | 0.2251 | 9323.3494 | 0.1818 | 653.2706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | 7.8521 | 7.5076 | 10.842 | 8047.7115 | 6.4003 | 672.5775 | [5 empty] | 334.9759 | 351.4754 | 496.3309 | [5 empty] | 0.0135 | 0.0173 | 9292.5399 | 653.7333 |  |  |  |  | 334.9658 | 351.0013 | 497.1317 | [7 empty] | 0.1378 | -0.299 | 0.3399 | 9332.87 | 0.3167 | 653.535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | 7.8523 | 7.5057 | 10.8409 | 8047.9843 | 6.3751 | 672.6048 | [5 empty] | 335.9104 | 352.456 | 497.7162 | [5 empty] | 0.0134 | 0.0172 | 9292.5606 | 654.1428 |  |  |  |  | 336.849 | 352.7423 | 499.9872 | [7 empty] | 0.2292 | -0.3899 | 0.4608 | 9341.5179 | 0.4539 | 654.2621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | 7.8485 | 7.6278 | 10.923 | 8036.4875 | 6.3779 | 673.0173 | [5 empty] | 336.8463 | 353.4381 | 499.1036 | [5 empty] | 0.0133 | 0.0172 | 9292.5812 | 654.5518 |  |  |  |  | 337.8221 | 353.7787 | 501.4534 | [7 empty] | 0.2204 | -0.3887 | 0.4557 | 9341.7481 | 0.4455 | 654.6934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | 7.8416 | 7.6303 | 10.9199 | 8037.7122 | 6.3741 | 673.4359 | [5 empty] | 337.7836 | 354.4217 | 500.4932 | [5 empty] | 0.0133 | 0.0171 | 9292.6019 | 654.9603 |  |  |  |  | 338.5156 | 354.6877 | 501.4562 | [7 empty] | 0.2299 | -0.1281 | 0.2608 | 9302.7063 | 0.2985 | 655.0706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | 7.8439 | 7.778 | 11.0251 | 8023.3953 | 6.3827 | 673.8516 | [5 empty] | 338.7224 | 355.4067 | 501.8848 | [5 empty] | 0.0132 | 0.017 | 9292.6223 | 655.3684 |  |  |  |  | 339.3611 | 355.7445 | 501.6725 | [7 empty] | 0.2452 | 0.1303 | 0.2582 | 9264.1023 | 0.208 | 655.5081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | 7.835 | 7.7847 | 11.0236 | 8024.4027 | 6.3812 | 674.317 | [5 empty] | 339.6626 | 356.3933 | 503.2786 | [5 empty] | 0.0131 | 0.0169 | 9292.6427 | 655.776 |  |  |  |  | 340.2434 | 356.7612 | 502.5229 | [7 empty] | 0.2451 | 0.2492 | 0.3283 | 9246.8718 | 0.1988 | 655.9277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | 7.7143 | 7.7929 | 10.9443 | 8029.23 | 6.3193 | 674.7301 | [5 empty] | 340.6042 | 357.3814 | 504.6745 | [5 empty] | 0.0131 | 0.0168 | 9292.6631 | 656.1832 |  |  |  |  | 341.8845 | 358.0055 | 507.8298 | [7 empty] | 0.2044 | -0.4667 | 0.5199 | 9353.8953 | 0.4821 | 656.4398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | 7.7088 | 7.8041 | 10.9485 | 8029.4929 | 6.3169 | 675.1469 | [5 empty] | 341.5472 | 358.3709 | 506.0724 | [5 empty] | 0.013 | 0.0167 | 9292.6833 | 656.5899 |  |  |  |  | 341.8524 | 357.9725 | 507.7884 | [7 empty] | 0.2036 | -0.4677 | 0.5205 | 9354.0823 | 0.4811 | 656.4262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | 7.6098 | 7.8045 | 10.8796 | 8034.1859 | 6.2634 | 675.5152 | [5 empty] | 342.4917 | 359.362 | 507.4725 | [5 empty] | 0.0129 | 0.0166 | 9292.7034 | 656.9961 |  |  |  |  | 342.8308 | 358.9695 | 509.328 | [7 empty] | 0.208 | -0.494 | 0.5466 | 9357.6907 | 0.5018 | 656.8353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | 7.5947 | 7.8076 | 10.8713 | 8035.6373 | 6.2556 | 675.9273 | [5 empty] | 343.4376 | 360.3545 | 508.8747 | [5 empty] | 0.0128 | 0.0165 | 9292.7235 | 657.4019 |  |  |  |  | 343.8631 | 360.0687 | 510.9037 | [7 empty] | 0.1974 | -0.4966 | 0.5453 | 9358.5534 | 0.4941 | 657.2851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | 7.6993 | 7.8359 | 10.9649 | 8029.6253 | 6.3012 | 676.2003 | [5 empty] | 344.3849 | 361.3486 | 510.279 | [5 empty] | 0.0128 | 0.0164 | 9292.7435 | 657.8072 |  |  |  |  | 345.8304 | 361.5234 | 512.4078 | [7 empty] | 0.5597 | -0.4269 | 0.7041 | 9329.367 | 0.7853 | 657.8784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | 7.6802 | 7.8455 | 10.9584 | 8030.6497 | 6.2939 | 676.648 | [5 empty] | 345.3336 | 362.3441 | 511.6855 | [5 empty] | 0.0127 | 0.0163 | 9292.7635 | 658.2121 |  |  |  |  | 346.5706 | 362.4836 | 512.5486 | [7 empty] | 0.5623 | -0.1821 | 0.5843 | 9293.4351 | 0.66 | 658.2687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | 7.7856 | 7.8648 | 11.0462 | 8025.4204 | 6.3363 | 676.8668 | [5 empty] | 346.2838 | 363.3411 | 513.094 | [5 empty] | 0.0126 | 0.0163 | 9292.7833 | 658.6165 |  |  |  |  | 347.7911 | 363.588 | 515.4718 | [7 empty] | 0.542 | -0.4533 | 0.7076 | 9334.0763 | 0.7827 | 658.7165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | 7.7757 | 7.8772 | 11.0481 | 8025.8822 | 6.3352 | 677.3354 | [5 empty] | 347.2354 | 364.3397 | 514.5047 | [5 empty] | 0.0126 | 0.0162 | 9292.8031 | 659.0205 |  |  |  |  | 348.7742 | 364.5949 | 517.0184 | [7 empty] | 0.5438 | -0.4778 | 0.7254 | 9337.5292 | 0.798 | 659.1236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | 7.7631 | 7.9201 | 11.07 | 8024.474 | 6.3606 | 678.2064 | [5 empty] | 348.1884 | 365.3397 | 515.9175 | [5 empty] | 0.0125 | 0.0161 | 9292.8228 | 659.424 |  |  |  |  | 349.5074 | 365.5407 | 517.0979 | [7 empty] | 0.5534 | -0.2268 | 0.5929 | 9300.3894 | 0.6729 | 659.505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | 7.7606 | 7.9342 | 11.0785 | 8024.3233 | 6.36 | 678.6194 | [5 empty] | 349.1428 | 366.3412 | 517.3323 | [5 empty] | 0.0124 | 0.016 | 9292.8424 | 659.8271 |  |  |  |  | 350.2792 | 366.5517 | 517.2593 | [7 empty] | 0.5508 | 0.0271 | 0.5385 | 9263.8172 | 0.5548 | 659.9117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | 7.7507 | 7.9491 | 11.0823 | 8024.4327 | 6.3573 | 679.0544 | [5 empty] | 350.0987 | 367.3442 | 518.7494 | [5 empty] | 0.0124 | 0.0159 | 9292.8619 | 660.2297 |  |  |  |  | 351.6972 | 367.6973 | 521.6294 | [7 empty] | 0.5043 | -0.5168 | 0.7251 | 9345.1231 | 0.7825 | 660.3712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | 7.7394 | 7.9609 | 11.083 | 8024.7409 | 6.3501 | 679.4336 | [5 empty] | 351.056 | 368.3488 | 520.1685 | [5 empty] | 0.0123 | 0.0158 | 9292.8813 | 660.6319 |  |  |  |  | 352.7446 | 368.8546 | 523.1173 | [7 empty] | 0.4852 | -0.4845 | 0.6884 | 9341.3334 | 0.7462 | 660.8341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | 7.7343 | 7.9796 | 11.093 | 8024.3147 | 6.3508 | 679.8768 | [5 empty] | 352.0147 | 369.3548 | 521.5897 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0157 | 9292.9007 | 661.0337 |  |  |  |  | 353.6473 | 369.9212 | 524.0162 | [7 empty] | 0.4717 | -0.3615 | 0.5945 | 9324.0578 | 0.6641 | 661.2594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | 7.7198 | 8.0017 | 11.0989 | 8023.7863 | 6.3451 | 680.2905 | [5 empty] | 352.9749 | 370.3623 | 523.0131 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0156 | 9292.92 | 661.435 |  |  |  |  | 354.6055 | 370.9618 | 525.5 | [7 empty] | 0.4518 | -0.3614 | 0.5792 | 9325.0426 | 0.6448 | 661.6732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | 7.7181 | 8.0167 | 11.1086 | 8023.5534 | 6.3459 | 680.7129 | [5 empty] | 353.9364 | 371.3713 | 524.4385 | [5 empty] | 0.0121 | 0.0155 | 9292.9392 | 661.8358 |  |  |  |  | 354.6209 | 370.9986 | 525.5468 | [7 empty] | 0.4415 | -0.3592 | 0.5699 | 9325.2389 | 0.633 | 661.6879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | 7.5998 | 8.0187 | 11.0285 | 8028.7102 | 6.2842 | 681.0741 | [5 empty] | 354.8995 | 372.3818 | 525.8661 | [5 empty] | 0.012 | 0.0155 | 9292.9584 | 662.2362 |  |  |  |  | 355.4501 | 371.9887 | 526.3213 | [7 empty] | 0.4293 | -0.2336 | 0.486 | 9307.6603 | 0.5528 | 662.0806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | 7.5978 | 8.0112 | 11.0217 | 8030.6822 | 6.2807 | 681.4579 | [5 empty] | 355.8639 | 373.3939 | 527.2959 | [5 empty] | 0.012 | 0.0154 | 9292.9774 | 662.6362 |  |  |  |  | 356.5053 | 373.1493 | 527.83 | [7 empty] | 0.4116 | -0.2054 | 0.4566 | 9304.4742 | 0.52 | 662.5396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | 7.4868 | 8.0261 | 10.9566 | 8035.3382 | 6.2494 | 682.1964 | [5 empty] | 356.8298 | 374.4074 | 528.7277 | [5 empty] | 0.0119 | 0.0153 | 9292.9964 | 663.0357 |  |  |  |  | 357.4033 | 374.1265 | 529.2925 | [7 empty] | 0.3865 | -0.2185 | 0.4416 | 9307.6255 | 0.5019 | 662.9251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | 7.4807 | 8.0111 | 10.9416 | 8037.1015 | 6.2179 | 682.1974 | [5 empty] | 357.7971 | 375.4224 | 530.1616 | [5 empty] | 0.0118 | 0.0152 | 9293.0153 | 663.4348 |  |  |  |  | 358.4356 | 375.2062 | 530.8353 | [7 empty] | 0.3862 | -0.2217 | 0.4431 | 9308.0862 | 0.5032 | 663.3498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | 7.4784 | 8.0261 | 10.9511 | 8036.7622 | 6.2161 | 682.5783 | [5 empty] | 358.7658 | 376.4389 | 531.5977 | [5 empty] | 0.0117 | 0.0151 | 9293.0342 | 663.8334 |  |  |  |  | 359.4802 | 376.358 | 532.3549 | [7 empty] | 0.3656 | -0.1978 | 0.413 | 9305.6866 | 0.4698 | 663.8017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | 7.4756 | 8.0199 | 10.9448 | 8038.6123 | 6.2124 | 682.9617 | [5 empty] | 359.736 | 377.4569 | 533.0359 | [5 empty] | 0.0117 | 0.015 | 9293.053 | 664.2316 |  |  |  |  | 360.4514 | 377.4095 | 533.8144 | [7 empty] | 0.3506 | -0.1908 | 0.3965 | 9305.4242 | 0.451 | 664.2131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | 7.4669 | 8.0482 | 10.9597 | 8037.1962 | 6.2102 | 683.3629 | [5 empty] | 360.7076 | 378.4764 | 534.4762 | [5 empty] | 0.0116 | 0.0149 | 9293.0717 | 664.6294 |  |  |  |  | 361.4065 | 378.4619 | 535.2464 | [7 empty] | 0.3288 | -0.1773 | 0.3709 | 9304.5838 | 0.4221 | 664.6237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | 7.471 | 8.0444 | 10.9598 | 8038.4696 | 6.2083 | 683.7184 | [5 empty] | 361.6806 | 379.4975 | 535.9187 | [5 empty] | 0.0115 | 0.0148 | 9293.0903 | 665.0267 |  |  |  |  | 362.3864 | 379.5237 | 536.733 | [7 empty] | 0.3123 | -0.1726 | 0.3544 | 9304.736 | 0.4031 | 665.0368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | 7.4646 | 8.1512 | 11.0341 | 8028.9707 | 6.2138 | 684.1115 | [5 empty] | 362.655 | 380.52 | 537.3632 | [5 empty] | 0.0115 | 0.0148 | 9293.1088 | 665.4236 |  |  |  |  | 363.2725 | 380.236 | 538.1894 | [7 empty] | 0.3864 | -0.2692 | 0.4703 | 9314.8214 | 0.5288 | 665.3134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | 7.4585 | 8.1387 | 11.0209 | 8031.614 | 6.2089 | 684.5069 | [5 empty] | 363.6309 | 381.544 | 538.8099 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0147 | 9293.1274 | 665.82 |  |  |  |  | 364.2133 | 381.2464 | 539.6063 | [7 empty] | 0.3748 | -0.2655 | 0.4589 | 9314.8559 | 0.5154 | 665.7049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | 7.4546 | 8.2579 | 11.1065 | 8020.8227 | 6.2178 | 684.903 | [5 empty] | 364.6082 | 382.5696 | 540.2587 | [5 empty] | 0.0113 | 0.0146 | 9293.1457 | 666.216 |  |  |  |  | 365.8496 | 382.9709 | 541.1518 | [7 empty] | 0.4401 | -0.0991 | 0.4436 | 9287.8114 | 0.4957 | 666.3707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | 7.4475 | 8.2361 | 11.0857 | 8024.2888 | 6.208 | 685.2447 | [5 empty] | 365.587 | 383.5966 | 541.7096 | [5 empty] | 0.0113 | 0.0145 | 9293.1641 | 666.6116 |  |  |  |  | 366.8261 | 384.0117 | 542.6237 | [7 empty] | 0.4311 | -0.0984 | 0.4348 | 9288.1631 | 0.4862 | 666.7712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | 7.525 | 8.1389 | 11.0663 | 8032.0941 | 6.2256 | 685.4967 | [5 empty] | 366.5672 | 384.6251 | 543.1627 | [5 empty] | 0.0112 | 0.0144 | 9293.1823 | 667.0068 |  |  |  |  | 366.8075 | 384.0005 | 542.6126 | [7 empty] | 0.4266 | -0.0988 | 0.4305 | 9288.4465 | 0.4825 | 666.7669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | 7.529 | 8.1359 | 11.0669 | 8033.4062 | 6.2266 | 685.8921 | [5 empty] | 367.5488 | 385.6552 | 544.6179 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0143 | 9293.2005 | 667.4015 |  |  |  |  | 368.3314 | 385.3097 | 546.7773 | [7 empty] | 0.3895 | -0.5434 | 0.674 | 9353.8569 | 0.69 | 667.2692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | 7.6078 | 8.0112 | 11.03 | 8043.9484 | 6.2447 | 686.145 | [5 empty] | 368.5319 | 386.6867 | 546.0752 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0142 | 9293.2186 | 667.7958 |  |  |  |  | 369.8064 | 386.6895 | 548.2183 | [7 empty] | 0.5125 | -0.4585 | 0.6892 | 9335.3781 | 0.7547 | 667.7968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | 7.5985 | 8.0417 | 11.0458 | 8042.4272 | 6.2438 | 686.5714 | [5 empty] | 369.5164 | 387.7198 | 547.5346 | [5 empty] | 0.011 | 0.0142 | 9293.2367 | 668.1896 |  |  |  |  | 370.7962 | 387.8022 | 549.7227 | [7 empty] | 0.4798 | -0.441 | 0.6534 | 9334.481 | 0.7137 | 668.221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | 7.5901 | 8.0667 | 11.0584 | 8041.4243 | 6.243 | 686.9965 | [5 empty] | 370.5023 | 388.7544 | 548.9962 | [5 empty] | 0.011 | 0.0141 | 9293.2547 | 668.583 |  |  |  |  | 371.8873 | 389.0186 | 551.3871 | [7 empty] | 0.4474 | -0.4262 | 0.62 | 9333.9483 | 0.6746 | 668.6834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | 7.5758 | 8.085 | 11.0621 | 8041.2267 | 6.237 | 687.3931 | [5 empty] | 371.4896 | 389.7904 | 550.4599 | [5 empty] | 0.0109 | 0.014 | 9293.2726 | 668.976 |  |  |  |  | 372.7191 | 390.0334 | 552.134 | [7 empty] | 0.4294 | -0.2914 | 0.5181 | 9315.6257 | 0.5821 | 669.0681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | 7.5731 | 8.0735 | 11.0519 | 8043.5213 | 6.2317 | 687.7509 | [5 empty] | 372.4784 | 390.828 | 551.9257 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0139 | 9293.2905 | 669.3686 |  |  |  |  | 373.7478 | 391.1439 | 553.6813 | [7 empty] | 0.4148 | -0.2852 | 0.5027 | 9315.4535 | 0.5645 | 669.488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | 7.5611 | 8.0856 | 11.0526 | 8043.979 | 6.2286 | 688.1819 | [5 empty] | 373.4687 | 391.8671 | 553.3936 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0138 | 9293.3082 | 669.7608 |  |  |  |  | 374.695 | 392.2722 | 554.5918 | [7 empty] | 0.4004 | -0.152 | 0.4235 | 9297.3112 | 0.4806 | 669.9134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | 7.5634 | 8.2134 | 11.148 | 8032.008 | 6.237 | 688.5233 | [5 empty] | 374.4603 | 392.9077 | 554.8637 | [5 empty] | 0.0107 | 0.0137 | 9293.326 | 670.1525 |  |  |  |  | 375.7104 | 393.0944 | 556.1874 | [7 empty] | 0.4869 | -0.2452 | 0.5421 | 9306.167 | 0.6139 | 670.2227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | 7.5623 | 8.2035 | 11.1401 | 8033.0239 | 6.2098 | 688.5193 | [5 empty] | 375.4534 | 393.9498 | 556.3359 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0137 | 9293.3435 | 670.5438 |  |  |  |  | 376.6454 | 394.1298 | 557.5513 | [7 empty] | 0.4669 | -0.2237 | 0.5143 | 9304.1205 | 0.5829 | 670.6113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | 7.5579 | 8.2328 | 11.1587 | 8031.4661 | 6.2114 | 688.9399 | [5 empty] | 376.448 | 394.9934 | 557.8103 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0136 | 9293.3611 | 670.9347 |  |  |  |  | 377.6712 | 394.9656 | 559.2381 | [7 empty] | 0.5461 | -0.3295 | 0.636 | 9315.1028 | 0.7158 | 670.9243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | 7.543 | 8.3966 | 11.2701 | 8017.8294 | 6.2435 | 689.7086 | [5 empty] | 377.444 | 396.0385 | 559.2867 | [5 empty] | 0.0105 | 0.0135 | 9293.3787 | 671.3251 |  |  |  |  | 378.6721 | 396.0444 | 560.7131 | [7 empty] | 0.5348 | -0.3185 | 0.6206 | 9314.083 | 0.6989 | 671.3273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | 7.5407 | 8.3858 | 11.2606 | 8020.066 | 6.2391 | 690.0763 | [5 empty] | 378.4414 | 397.0851 | 560.7653 | [5 empty] | 0.0104 | 0.0134 | 9293.3961 | 671.7151 |  |  |  |  | 379.7606 | 397.2563 | 562.2979 | [7 empty] | 0.5093 | -0.2909 | 0.5843 | 9311.4397 | 0.6593 | 671.7789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | 7.5322 | 8.3846 | 11.2542 | 8020.5651 | 6.2113 | 690.104 | [5 empty] | 379.4402 | 398.1332 | 562.2461 | [5 empty] | 0.0104 | 0.0133 | 9293.4134 | 672.1047 |  |  |  |  | 380.4826 | 398.25 | 562.3428 | [7 empty] | 0.4969 | -0.0306 | 0.4885 | 9275.553 | 0.5215 | 672.1481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | 7.5318 | 8.3942 | 11.2612 | 8020.7196 | 6.2105 | 690.4795 | [5 empty] | 380.4405 | 399.1829 | 563.7289 | [5 empty] | 0.0103 | 0.0132 | 9293.4308 | 672.4939 |  |  |  |  | 382.0065 | 399.4898 | 566.7723 | [7 empty] | 0.4667 | -0.5355 | 0.7137 | 9348.0444 | 0.7545 | 672.6075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | 7.5061 | 8.4034 | 11.251 | 8023.022 | 6.224 | 691.2687 | [5 empty] | 381.4422 | 400.234 | 565.2139 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0132 | 9293.448 | 672.8827 |  |  |  |  | 382.0935 | 399.5634 | 566.858 | [7 empty] | 0.4767 | -0.5332 | 0.7184 | 9347.2048 | 0.7632 | 672.6348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | 7.4946 | 8.4317 | 11.2645 | 8022.8591 | 6.2453 | 692.0373 | [5 empty] | 382.4454 | 401.2867 | 566.701 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0131 | 9293.4652 | 673.271 |  |  |  |  | 384.1848 | 401.2183 | 568.369 | [7 empty] | 0.8031 | -0.4138 | 0.9005 | 9314.0842 | 1.009 | 673.2459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | 7.4987 | 8.4179 | 11.257 | 8023.9878 | 6.2178 | 692.0033 | [5 empty] | 383.45 | 402.3408 | 568.1903 | [5 empty] | 0.0101 | 0.013 | 9293.4823 | 673.659 |  |  |  |  | 384.9884 | 402.2583 | 568.413 | [7 empty] | 0.8148 | -0.1453 | 0.8201 | 9275.9937 | 0.892 | 673.6286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | 7.4901 | 8.4376 | 11.2662 | 8023.4817 | 6.2156 | 692.3985 | [5 empty] | 384.4561 | 403.3965 | 569.6817 | [5 empty] | 0.01 | 0.0129 | 9293.4994 | 674.0465 |  |  |  |  | 386.3107 | 403.4875 | 571.528 | [7 empty] | 0.7851 | -0.4019 | 0.8791 | 9313.2692 | 0.9852 | 674.0798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | 7.4767 | 8.4589 | 11.2733 | 8023.024 | 6.2121 | 692.8039 | [5 empty] | 385.4636 | 404.4537 | 571.1752 | [5 empty] | 0.01 | 0.0128 | 9293.5163 | 674.4336 |  |  |  |  | 387.3132 | 404.6169 | 572.9879 | [7 empty] | 0.7563 | -0.3726 | 0.84 | 9310.5644 | 0.9422 | 674.4933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | 7.4692 | 8.4634 | 11.2718 | 8023.9089 | 6.207 | 693.1693 | [5 empty] | 386.4725 | 405.5124 | 572.6709 | [5 empty] | 0.0099 | 0.0127 | 9293.5332 | 674.8203 |  |  |  |  | 388.3639 | 405.6794 | 574.4643 | [7 empty] | 0.7765 | -0.3699 | 0.8568 | 9309.189 | 0.9604 | 674.8812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | 7.4651 | 8.4687 | 11.2732 | 8024.5438 | 6.2026 | 693.5187 | [5 empty] | 387.4828 | 406.5726 | 574.1687 | [5 empty] | 0.0098 | 0.0127 | 9293.5501 | 675.2065 |  |  |  |  | 389.4644 | 406.8665 | 576.1343 | [7 empty] | 0.7599 | -0.3662 | 0.8403 | 9309.473 | 0.9423 | 675.3134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | 7.4566 | 8.4903 | 11.2839 | 8023.8338 | 6.2005 | 693.9074 | [5 empty] | 388.4947 | 407.6343 | 575.6686 | [5 empty] | 0.0098 | 0.0126 | 9293.5669 | 675.5924 |  |  |  |  | 389.4396 | 406.849 | 576.0782 | [7 empty] | 0.7582 | -0.3601 | 0.8361 | 9308.7111 | 0.9384 | 675.3071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | 7.439 | 8.5044 | 11.283 | 8025.1682 | 6.2151 | 694.6328 | [5 empty] | 389.5079 | 408.6976 | 577.1707 | [5 empty] | 0.0097 | 0.0125 | 9293.5836 | 675.9778 |  |  |  |  | 390.537 | 408.0329 | 577.5298 | [7 empty] | 0.7579 | -0.3183 | 0.818 | 9302.887 | 0.917 | 675.737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | 7.4342 | 8.5116 | 11.2854 | 8025.7395 | 6.2129 | 695.0166 | [5 empty] | 390.5226 | 409.7623 | 578.6749 | [5 empty] | 0.0097 | 0.0124 | 9293.6003 | 676.3629 |  |  |  |  | 391.5947 | 409.153 | 579.014 | [7 empty] | 0.7591 | -0.2998 | 0.8118 | 9300.2479 | 0.9088 | 676.1426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | 7.4276 | 8.5468 | 11.3077 | 8023.5905 | 6.2125 | 695.3901 | [5 empty] | 391.5387 | 410.8286 | 580.1812 | [5 empty] | 0.0096 | 0.0123 | 9293.6168 | 676.7475 |  |  |  |  | 392.3423 | 410.0913 | 580.5184 | [7 empty] | 0.6701 | -0.3225 | 0.7405 | 9307.7635 | 0.833 | 676.4816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | 7.4149 | 8.5363 | 11.2915 | 8026.0612 | 6.2019 | 695.7302 | [5 empty] | 392.5563 | 411.8963 | 581.6897 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0123 | 9293.6334 | 677.1317 |  |  |  |  | 393.3615 | 411.1664 | 581.9664 | [7 empty] | 0.6716 | -0.3092 | 0.7359 | 9305.8216 | 0.8276 | 676.8691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | 7.4073 | 8.5413 | 11.2904 | 8026.8838 | 6.1968 | 696.091 | [5 empty] | 393.5753 | 412.9656 | 583.2003 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0122 | 9293.6499 | 677.5155 |  |  |  |  | 394.1834 | 412.2035 | 583.5654 | [7 empty] | 0.5762 | -0.3227 | 0.6583 | 9312.3523 | 0.7412 | 677.242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | 7.4006 | 8.545 | 11.2889 | 8027.8262 | 6.1926 | 696.461 | [5 empty] | 394.5958 | 414.0364 | 584.7131 | [5 empty] | 0.0094 | 0.0121 | 9293.6663 | 677.8989 |  |  |  |  | 395.261 | 413.3336 | 585.076 | [7 empty] | 0.582 | -0.307 | 0.6555 | 9309.8812 | 0.7385 | 677.6474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | 7.3883 | 8.5435 | 11.2799 | 8029.4654 | 6.1851 | 696.8292 | [5 empty] | 395.6177 | 415.1088 | 586.228 | [5 empty] | 0.0093 | 0.012 | 9293.6826 | 678.2819 |  |  |  |  | 396.3052 | 414.4355 | 586.55 | [7 empty] | 0.5843 | -0.2917 | 0.6502 | 9307.6251 | 0.7327 | 678.0415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | 7.385 | 8.5245 | 11.2634 | 8032.4645 | 6.1786 | 697.18 | [5 empty] | 396.6411 | 416.1826 | 587.745 | [5 empty] | 0.0093 | 0.0119 | 9293.6989 | 678.6645 |  |  |  |  | 397.3599 | 415.5567 | 588.0433 | [7 empty] | 0.5831 | -0.2744 | 0.6413 | 9305.2869 | 0.7226 | 678.4416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | 7.3768 | 8.5232 | 11.2572 | 8033.9335 | 6.1729 | 697.5454 | [5 empty] | 397.6658 | 417.2579 | 589.2642 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0119 | 9293.7152 | 679.0466 |  |  |  |  | 398.5405 | 416.7923 | 589.6777 | [7 empty] | 0.5919 | -0.2546 | 0.6407 | 9302.1109 | 0.7208 | 678.8813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | 7.3794 | 8.5261 | 11.2612 | 8033.5884 | 6.1498 | 697.5537 | [5 empty] | 398.6921 | 418.3348 | 590.7856 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0118 | 9293.7313 | 679.4284 |  |  |  |  | 399.5349 | 417.8616 | 591.0829 | [7 empty] | 0.5865 | -0.2342 | 0.6275 | 9299.5662 | 0.7053 | 679.2607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | 7.369 | 8.5065 | 11.2396 | 8036.8048 | 6.1382 | 697.875 | [5 empty] | 399.7198 | 419.4132 | 592.309 | [5 empty] | 0.0091 | 0.0117 | 9293.7474 | 679.8098 |  |  |  |  | 401.4269 | 419.5664 | 593.9045 | [7 empty] | 0.6879 | -0.3219 | 0.7564 | 9306.7035 | 0.8483 | 679.8639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | 7.356 | 8.5236 | 11.2442 | 8036.6813 | 6.1339 | 698.2608 | [5 empty] | 400.7489 | 420.4931 | 593.8346 | [5 empty] | 0.009 | 0.0116 | 9293.7634 | 680.1907 |  |  |  |  | 402.4506 | 420.6981 | 595.2815 | [7 empty] | 0.6759 | -0.2794 | 0.7276 | 9301.4276 | 0.8153 | 680.2629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | 7.3539 | 8.533 | 11.25 | 8036.8982 | 6.1325 | 698.6287 | [5 empty] | 401.7795 | 421.5745 | 595.3624 | [5 empty] | 0.009 | 0.0115 | 9293.7794 | 680.5713 |  |  |  |  | 403.4331 | 421.4348 | 596.833 | [7 empty] | 0.7771 | -0.3849 | 0.8644 | 9311.0201 | 0.9666 | 680.5222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | 7.3434 | 8.5454 | 11.2527 | 8037.1116 | 6.128 | 699.0002 | [5 empty] | 402.8115 | 422.6574 | 596.8923 | [5 empty] | 0.0089 | 0.0115 | 9293.7954 | 680.9514 |  |  |  |  | 404.5294 | 422.6359 | 598.3822 | [7 empty] | 0.7626 | -0.3557 | 0.8384 | 9307.6947 | 0.9377 | 680.9439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | 7.3377 | 8.5497 | 11.2523 | 8037.8409 | 6.122 | 699.33 | [5 empty] | 403.845 | 423.7419 | 598.4243 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0114 | 9293.8113 | 681.3312 |  |  |  |  | 405.6194 | 423.8541 | 599.8458 | [7 empty] | 0.745 | -0.3061 | 0.8017 | 9301.7335 | 0.8959 | 681.3704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | 7.329 | 8.5805 | 11.2702 | 8036.3433 | 6.1238 | 699.7512 | [5 empty] | 404.8799 | 424.8278 | 599.9585 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0113 | 9293.8271 | 681.7105 |  |  |  |  | 406.715 | 424.9504 | 601.3776 | [7 empty] | 0.7703 | -0.3057 | 0.8249 | 9300.4493 | 0.9204 | 681.7533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | 7.3117 | 8.5869 | 11.264 | 8037.3105 | 6.1141 | 700.0983 | [5 empty] | 405.9162 | 425.9153 | 601.4948 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0112 | 9293.8428 | 682.0895 |  |  |  |  | 407.8797 | 426.186 | 602.9648 | [7 empty] | 0.7743 | -0.277 | 0.818 | 9296.3247 | 0.9104 | 682.1837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | 7.3106 | 8.5774 | 11.2561 | 8039.2452 | 6.109 | 700.4337 | [5 empty] | 406.954 | 427.0043 | 603.0333 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0111 | 9293.8585 | 682.468 |  |  |  |  | 408.3631 | 427.0994 | 602.954 | [7 empty] | 0.6777 | -0.0281 | 0.6702 | 9267.1183 | 0.7019 | 682.5011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | 7.3026 | 8.601 | 11.269 | 8038.3319 | 6.1083 | 700.8226 | [5 empty] | 407.9933 | 428.0948 | 604.5739 | [5 empty] | 0.0086 | 0.0111 | 9293.8741 | 682.8462 |  |  |  |  | 409.2405 | 428.1885 | 603.026 | [7 empty] | 0.7054 | 0.2358 | 0.7322 | 9230.2199 | 0.6369 | 682.8786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | 7.2926 | 8.6037 | 11.2647 | 8039.3937 | 6.1011 | 701.1631 | [5 empty] | 409.034 | 429.1869 | 606.1167 | [5 empty] | 0.0085 | 0.011 | 9293.8897 | 683.224 |  |  |  |  | 410.0871 | 429.2459 | 604.675 | [7 empty] | 0.6132 | 0.2178 | 0.6391 | 9237.0688 | 0.5504 | 683.2444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | 7.2794 | 8.6139 | 11.264 | 8039.8263 | 6.0932 | 701.4991 | [5 empty] | 410.0761 | 430.2804 | 607.6616 | [5 empty] | 0.0085 | 0.0109 | 9293.9052 | 683.6013 |  |  |  |  | 412.0147 | 430.7422 | 610.5882 | [7 empty] | 0.58 | -0.4685 | 0.746 | 9331.8187 | 0.8201 | 683.7604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | 7.2713 | 8.6262 | 11.2683 | 8039.9127 | 6.0889 | 701.8509 | [5 empty] | 411.1197 | 431.3755 | 609.2086 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0108 | 9293.9207 | 683.9783 |  |  |  |  | 412.0019 | 430.7351 | 610.5759 | [7 empty] | 0.5772 | -0.4678 | 0.7434 | 9331.8532 | 0.8174 | 683.758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | 7.2691 | 8.6255 | 11.2665 | 8041.1005 | 6.0864 | 702.2152 | [5 empty] | 412.1648 | 432.4721 | 610.7578 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0107 | 9293.9361 | 684.3549 |  |  |  |  | 413.1125 | 431.9035 | 612.0726 | [7 empty] | 0.5861 | -0.4404 | 0.733 | 9327.6373 | 0.8107 | 684.1597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | 7.251 | 8.6212 | 11.2515 | 8044.0775 | 6.0961 | 702.8901 | [5 empty] | 413.2113 | 433.5702 | 612.3092 | [5 empty] | 0.0083 | 0.0107 | 9293.9514 | 684.7311 |  |  |  |  | 414.1758 | 433.0156 | 613.5013 | [7 empty] | 0.5973 | -0.4154 | 0.727 | 9323.6631 | 0.8079 | 684.5412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | 7.2478 | 8.6291 | 11.2557 | 8043.5835 | 6.0748 | 702.9482 | [5 empty] | 414.2592 | 434.6699 | 613.8627 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0106 | 9293.9667 | 685.1069 |  |  |  |  | 416.5511 | 434.7851 | 615.0891 | [7 empty] | 0.9998 | -0.2973 | 1.0383 | 9288.3069 | 1.1397 | 685.1462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | 7.2433 | 8.6376 | 11.2594 | 8043.8886 | 6.071 | 703.2884 | [5 empty] | 415.3086 | 435.771 | 615.4184 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0105 | 9293.982 | 685.4822 |  |  |  |  | 417.3976 | 435.8537 | 615.2012 | [7 empty] | 1.0163 | -0.0472 | 1.0098 | 9253.8699 | 1.0469 | 685.5104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | 7.3163 | 8.6468 | 11.3136 | 8041.533 | 6.1033 | 703.6559 | [5 empty] | 416.3595 | 436.8737 | 616.9762 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0104 | 9293.9971 | 685.8573 |  |  |  |  | 418.3578 | 436.8768 | 616.5962 | [7 empty] | 1.0113 | -0.0377 | 1.0044 | 9252.8731 | 1.0381 | 685.8583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | 7.4204 | 8.6637 | 11.394 | 8038.4112 | 6.1732 | 704.3823 | [5 empty] | 417.4117 | 437.9779 | 618.5361 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0104 | 9294.0123 | 686.2319 |  |  |  |  | 420.1406 | 438.3858 | 620.9985 | [7 empty] | 1.0119 | -0.4456 | 1.1025 | 9307.7914 | 1.2213 | 686.37 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | 7.3886 | 8.6815 | 11.387 | 8037.8406 | 6.1384 | 704.4044 | [5 empty] | 418.4655 | 439.0837 | 620.0982 | [5 empty] | 0.008 | 0.0103 | 9294.0273 | 686.6061 |  |  |  |  | 420.1447 | 438.4118 | 621.0375 | [7 empty] | 1.0016 | -0.4448 | 1.0928 | 9308.1748 | 1.2113 | 686.3788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | 7.3809 | 8.7173 | 11.4094 | 8036.8101 | 6.1626 | 705.1577 | [5 empty] | 419.5207 | 440.1909 | 621.6625 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0102 | 9294.0423 | 686.9799 |  |  |  |  | 421.2497 | 439.5901 | 622.5323 | [7 empty] | 1.0035 | -0.4142 | 1.0823 | 9303.9262 | 1.1981 | 686.7772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | 7.3628 | 8.7234 | 11.4024 | 8037.847 | 6.1531 | 705.5068 | [5 empty] | 420.5773 | 441.2997 | 623.2289 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0101 | 9294.0573 | 687.3534 |  |  |  |  | 422.2917 | 440.6523 | 624.0883 | [7 empty] | 1.0125 | -0.4247 | 1.0947 | 9304.9206 | 1.2117 | 687.1354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | 7.3681 | 8.7426 | 11.4207 | 8036.8185 | 6.1557 | 705.8564 | [5 empty] | 421.6354 | 442.41 | 624.7974 | [5 empty] | 0.0078 | 0.01 | 9294.0722 | 687.7264 |  |  |  |  | 423.3451 | 441.7921 | 625.529 | [7 empty] | 1.0072 | -0.3934 | 1.0777 | 9300.9408 | 1.1914 | 687.519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | 7.3562 | 8.7548 | 11.4224 | 8037.0554 | 6.1499 | 706.2061 | [5 empty] | 422.695 | 443.5218 | 626.3681 | [5 empty] | 0.0078 | 0.01 | 9294.087 | 688.0991 |  |  |  |  | 424.5352 | 443.0532 | 627.2333 | [7 empty] | 1.0053 | -0.379 | 1.0707 | 9299.0888 | 1.1824 | 687.9421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | 7.2511 | 8.8567 | 11.4338 | 8032.2028 | 6.1239 | 706.6783 | [5 empty] | 423.756 | 444.6351 | 627.941 | [5 empty] | 0.0077 | 0.0099 | 9294.1018 | 688.4714 |  |  |  |  | 425.3273 | 444.081 | 628.8043 | [7 empty] | 0.9046 | -0.3881 | 0.9813 | 9305.0856 | 1.0894 | 688.2862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | 7.2457 | 8.846 | 11.4222 | 8034.34 | 6.1162 | 707.0001 | [5 empty] | 424.8185 | 445.75 | 629.516 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0098 | 9294.1166 | 688.8433 |  |  |  |  | 426.3193 | 445.1223 | 630.2012 | [7 empty] | 0.9085 | -0.3751 | 0.9797 | 9303.1366 | 1.0868 | 688.634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | 7.1585 | 8.9633 | 11.4587 | 8027.3526 | 6.1008 | 707.4467 | [5 empty] | 425.8824 | 446.8664 | 631.0932 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0097 | 9294.1313 | 689.2148 |  |  |  |  | 427.0825 | 446.0732 | 631.7158 | [7 empty] | 0.826 | -0.3955 | 0.9133 | 9309.7901 | 1.0172 | 688.9509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | 7.1465 | 8.9781 | 11.4629 | 8027.2754 | 6.0942 | 707.7679 | [5 empty] | 426.9477 | 447.9843 | 632.6725 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0097 | 9294.1459 | 689.586 |  |  |  |  | 428.2085 | 447.2783 | 633.3037 | [7 empty] | 0.8221 | -0.3744 | 0.9006 | 9307.1187 | 1.0026 | 689.3517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | 7.1423 | 8.9394 | 11.4301 | 8032.1386 | 6.0849 | 708.123 | [5 empty] | 428.0145 | 449.1038 | 634.254 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0096 | 9294.1605 | 689.9567 |  |  |  |  | 429.2771 | 448.427 | 634.8112 | [7 empty] | 0.8165 | -0.3529 | 0.8865 | 9304.4998 | 0.9864 | 689.7327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | 7.1268 | 8.9051 | 11.3938 | 8037.0095 | 6.0731 | 708.4996 | [5 empty] | 429.0828 | 450.2247 | 635.8376 | [5 empty] | 0.0074 | 0.0095 | 9294.1751 | 690.3271 |  |  |  |  | 430.3301 | 449.545 | 636.256 | [7 empty] | 0.8188 | -0.3291 | 0.8793 | 9301.1862 | 0.977 | 690.1026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | 7.1177 | 8.9129 | 11.3942 | 8037.5448 | 6.0677 | 708.8369 | [5 empty] | 430.1525 | 451.3472 | 637.4234 | [5 empty] | 0.0073 | 0.0094 | 9294.1895 | 690.6971 |  |  |  |  | 431.4047 | 450.6636 | 637.8218 | [7 empty] | 0.8227 | -0.3267 | 0.882 | 9300.6785 | 0.9795 | 690.4718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | 7.1152 | 8.9824 | 11.4472 | 8031.8681 | 6.0723 | 709.1398 | [5 empty] | 431.2237 | 452.4713 | 639.0114 | [5 empty] | 0.0073 | 0.0094 | 9294.2039 | 691.0667 |  |  |  |  | 432.4351 | 451.7691 | 639.2865 | [7 empty] | 0.8173 | -0.3087 | 0.8702 | 9298.5216 | 0.9655 | 690.8359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | 7.1077 | 8.9412 | 11.4104 | 8036.9606 | 6.0591 | 709.46 | [5 empty] | 432.2964 | 453.5968 | 640.6015 | [5 empty] | 0.0072 | 0.0093 | 9294.2183 | 691.4359 |  |  |  |  | 433.5209 | 452.9164 | 640.7687 | [7 empty] | 0.8223 | -0.2846 | 0.8664 | 9295.0792 | 0.9587 | 691.2128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | 7.1011 | 9.0743 | 11.5108 | 8025.533 | 6.0753 | 709.8101 | [5 empty] | 433.3704 | 454.7239 | 642.1937 | [5 empty] | 0.0072 | 0.0092 | 9294.2326 | 691.8047 |  |  |  |  | 434.5195 | 453.9785 | 642.1143 | [7 empty] | 0.8256 | -0.2576 | 0.8608 | 9291.3233 | 0.9493 | 691.5609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | 7.0919 | 9.0937 | 11.5206 | 8025.1737 | 6.0765 | 710.2162 | [5 empty] | 434.446 | 455.8525 | 643.7882 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0091 | 9294.2469 | 692.1732 |  |  |  |  | 435.6468 | 455.1225 | 643.8221 | [7 empty] | 0.8355 | -0.2747 | 0.8756 | 9293.1344 | 0.9668 | 691.935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | 7.1703 | 9.0159 | 11.508 | 8030.7172 | 6.0896 | 710.4942 | [5 empty] | 435.523 | 456.9826 | 645.3847 | [5 empty] | 0.007 | 0.0091 | 9294.2611 | 692.5413 |  |  |  |  | 436.6341 | 456.2412 | 645.2502 | [7 empty] | 0.8075 | -0.2445 | 0.8396 | 9290.4417 | 0.9251 | 692.2999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | 7.1656 | 9.0305 | 11.5167 | 8030.5768 | 6.0901 | 710.8747 | [5 empty] | 436.6015 | 458.1143 | 646.9835 | [5 empty] | 0.007 | 0.009 | 9294.2752 | 692.909 |  |  |  |  | 438.3285 | 458.3293 | 645.475 | [7 empty] | 0.8579 | 0.2264 | 0.8783 | 9226.1374 | 0.7888 | 692.9788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | 7.2608 | 8.9376 | 11.5039 | 8036.9154 | 6.108 | 711.1282 | [5 empty] | 437.6814 | 459.2475 | 648.5844 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0089 | 9294.2893 | 693.2764 |  |  |  |  | 438.3314 | 458.3478 | 645.4948 | [7 empty] | 0.8514 | 0.2283 | 0.8725 | 9226.1941 | 0.7829 | 692.9848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | 7.2368 | 8.9534 | 11.5012 | 8037.2326 | 6.0988 | 711.4836 | [5 empty] | 438.7627 | 460.3822 | 650.1874 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0088 | 9294.3034 | 693.6433 |  |  |  |  | 439.5211 | 460.2327 | 652.7881 | [7 empty] | 0.2354 | -0.5078 | 0.5649 | 9352.4076 | 0.5255 | 693.595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | 7.2279 | 8.9763 | 11.5135 | 8037.5073 | 6.1221 | 712.2348 | [5 empty] | 439.8456 | 461.5184 | 651.7926 | [5 empty] | 0.0068 | 0.0088 | 9294.3175 | 694.0099 |  |  |  |  | 440.6211 | 461.3344 | 654.4638 | [7 empty] | 0.2502 | -0.5297 | 0.5909 | 9354.5777 | 0.5518 | 693.9506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | 7.2162 | 8.9658 | 11.4981 | 8039.9156 | 6.1145 | 712.5933 | [5 empty] | 440.9299 | 462.6562 | 653.4 | [5 empty] | 0.0068 | 0.0087 | 9294.3314 | 694.3761 |  |  |  |  | 441.631 | 462.5164 | 655.4492 | [7 empty] | 0.2429 | -0.4093 | 0.4801 | 9338.7777 | 0.4706 | 694.3312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | 7.2087 | 8.9686 | 11.4956 | 8040.9242 | 6.1106 | 712.9508 | [5 empty] | 442.0156 | 463.7955 | 655.0096 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0086 | 9294.3454 | 694.742 |  |  |  |  | 442.68 | 463.6068 | 656.9148 | [7 empty] | 0.2524 | -0.3969 | 0.4741 | 9336.6438 | 0.4715 | 694.6814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | 7.2165 | 8.9748 | 11.5055 | 8040.0508 | 6.0905 | 712.9436 | [5 empty] | 443.1028 | 464.9364 | 656.6213 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0085 | 9294.3592 | 695.1074 |  |  |  |  | 443.7227 | 464.7002 | 658.5505 | [7 empty] | 0.2459 | -0.4115 | 0.4834 | 9338.8465 | 0.4747 | 695.0318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | 7.2046 | 9.1155 | 11.6081 | 8028.1682 | 6.1049 | 713.287 | [5 empty] | 444.1915 | 466.0787 | 658.2351 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0085 | 9294.373 | 695.4725 |  |  |  |  | 444.9115 | 465.8828 | 660.2895 | [7 empty] | 0.2698 | -0.4256 | 0.5076 | 9339.5573 | 0.5043 | 695.41 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | 7.1884 | 9.1392 | 11.6168 | 8027.5337 | 6.1016 | 713.6557 | [5 empty] | 445.2816 | 467.2226 | 659.8512 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0084 | 9294.3868 | 695.8373 |  |  |  |  | 446.0539 | 467.0895 | 661.9124 | [7 empty] | 0.2714 | -0.4111 | 0.4961 | 9337.5104 | 0.4969 | 695.7949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | 7.1807 | 9.2618 | 11.7089 | 8017.2006 | 6.1149 | 713.9763 | [5 empty] | 446.3732 | 468.3681 | 661.4694 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0083 | 9294.4005 | 696.2016 |  |  |  |  | 447.2863 | 468.3141 | 663.7416 | [7 empty] | 0.2946 | -0.4303 | 0.5248 | 9338.9373 | 0.5293 | 696.1845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | 7.1461 | 9.1653 | 11.6115 | 8028.489 | 6.0854 | 714.3526 | [5 empty] | 447.4662 | 469.515 | 663.0897 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0082 | 9294.4142 | 696.5656 |  |  |  |  | 448.299 | 469.4115 | 665.2693 | [7 empty] | 0.2803 | -0.4243 | 0.512 | 9338.7663 | 0.5127 | 696.5328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | 7.0819 | 9.2019 | 11.6013 | 8028.0168 | 6.0606 | 714.6421 | [5 empty] | 448.5607 | 470.6635 | 664.7122 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0082 | 9294.4278 | 696.9292 |  |  |  |  | 449.4656 | 470.6131 | 666.9587 | [7 empty] | 0.2904 | -0.4235 | 0.5168 | 9338.1503 | 0.5213 | 696.9133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | 7.0487 | 9.125 | 11.5201 | 8037.5416 | 6.0374 | 715.0603 | [5 empty] | 449.6567 | 471.8136 | 666.3369 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0081 | 9294.4414 | 697.2925 |  |  |  |  | 450.5694 | 471.744 | 668.5638 | [7 empty] | 0.3016 | -0.4256 | 0.5247 | 9337.8636 | 0.5325 | 697.2705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | 6.9543 | 9.1599 | 11.4905 | 8038.2095 | 6.0006 | 715.3431 | [5 empty] | 450.7541 | 472.9651 | 667.9638 | [5 empty] | 0.0062 | 0.008 | 9294.4549 | 697.6554 |  |  |  |  | 451.6839 | 472.8968 | 670.1814 | [7 empty] | 0.3092 | -0.4241 | 0.5278 | 9337.2666 | 0.5385 | 697.6339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | 6.9422 | 9.1805 | 11.4998 | 8038.1768 | 6.0093 | 715.8707 | [5 empty] | 451.853 | 474.1182 | 669.5928 | [5 empty] | 0.0062 | 0.008 | 9294.4683 | 698.0179 |  |  |  |  | 452.5286 | 473.9561 | 670.3764 | [7 empty] | 0.3222 | -0.2024 | 0.3797 | 9307.4355 | 0.4249 | 697.967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | 6.9379 | 9.1778 | 11.4951 | 8038.5636 | 5.9833 | 715.8651 | [5 empty] | 452.9533 | 475.2728 | 671.224 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0079 | 9294.4818 | 698.38 |  |  |  |  | 453.4385 | 474.9879 | 671.0584 | [7 empty] | 0.3413 | -0.0719 | 0.3445 | 9289.4521 | 0.379 | 698.2907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | 6.9384 | 9.1728 | 11.4915 | 8039.7308 | 5.9751 | 716.1174 | [5 empty] | 454.0551 | 476.429 | 672.8573 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0078 | 9294.4951 | 698.7418 |  |  |  |  | 454.6871 | 476.2873 | 672.8603 | [7 empty] | 0.3478 | -0.0668 | 0.3498 | 9288.5066 | 0.383 | 698.6975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | 7.0615 | 9.2002 | 11.588 | 8034.7281 | 6.0407 | 716.6945 | [5 empty] | 455.1584 | 477.5867 | 674.4928 | [5 empty] | 0.006 | 0.0077 | 9294.5085 | 699.1032 |  |  |  |  | 456.1909 | 477.5537 | 676.9928 | [7 empty] | 0.3231 | -0.4633 | 0.5678 | 9341.6208 | 0.5741 | 699.093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | 7.1766 | 9.2292 | 11.6814 | 8029.7672 | 6.1019 | 717.2399 | [5 empty] | 456.2631 | 478.7459 | 676.1305 | [5 empty] | 0.006 | 0.0077 | 9294.5218 | 699.4643 |  |  |  |  | 457.4155 | 478.6882 | 679.2623 | [7 empty] | 0.343 | -0.5784 | 0.6761 | 9355.8398 | 0.661 | 699.4463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | 7.1723 | 9.2377 | 11.6856 | 8030.5975 | 6.1108 | 717.7577 | [5 empty] | 457.3693 | 479.9067 | 677.7704 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0076 | 9294.5351 | 699.825 |  |  |  |  | 458.4719 | 479.8733 | 680.4818 | [7 empty] | 0.34 | -0.5001 | 0.6078 | 9345.6012 | 0.6111 | 699.8146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | 7.1612 | 9.2472 | 11.6864 | 8030.8138 | 6.1008 | 718.0153 | [5 empty] | 458.477 | 481.069 | 679.4124 | [5 empty] | 0.0058 | 0.0075 | 9294.5482 | 700.1853 |  |  |  |  | 458.4633 | 479.844 | 680.4708 | [7 empty] | 0.3469 | -0.5061 | 0.6166 | 9346.0716 | 0.6234 | 699.8055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | 7.1504 | 9.3005 | 11.7221 | 8027.6778 | 6.1142 | 718.5262 | [5 empty] | 459.5861 | 482.2328 | 681.0566 | [5 empty] | 0.0058 | 0.0074 | 9294.5614 | 700.5453 |  |  |  |  | 460.9054 | 481.6778 | 682.8591 | [7 empty] | 0.6795 | -0.5097 | 0.8493 | 9331.0685 | 0.9314 | 700.3737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | 7.1408 | 9.3045 | 11.7195 | 8028.3288 | 6.1034 | 718.7735 | [5 empty] | 460.6967 | 483.3982 | 682.7029 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0074 | 9294.5745 | 700.9049 |  |  |  |  | 461.6589 | 482.6808 | 682.8878 | [7 empty] | 0.6808 | -0.2745 | 0.7315 | 9300.267 | 0.8128 | 700.6836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | 6.9912 | 9.3259 | 11.6462 | 8032.5751 | 6.055 | 719.2323 | [5 empty] | 461.8087 | 484.5651 | 684.3515 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0073 | 9294.5875 | 701.2641 |  |  |  |  | 462.6808 | 483.7748 | 684.0977 | [7 empty] | 0.6932 | -0.219 | 0.7238 | 9292.4818 | 0.7986 | 701.0209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | 6.975 | 9.3443 | 11.6513 | 8032.1427 | 6.0453 | 719.4925 | [5 empty] | 462.9223 | 485.7335 | 686.0022 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0072 | 9294.6005 | 701.623 |  |  |  |  | 464.2948 | 485.4877 | 687.7191 | [7 empty] | 0.6012 | -0.4107 | 0.7276 | 9321.6315 | 0.804 | 701.5476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | 6.8411 | 9.3353 | 11.5645 | 8038.5101 | 5.9954 | 719.8875 | [5 empty] | 464.0372 | 486.9035 | 687.655 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0072 | 9294.6135 | 701.9816 |  |  |  |  | 465.264 | 486.5707 | 688.9179 | [7 empty] | 0.5941 | -0.3537 | 0.6904 | 9314.5122 | 0.7675 | 701.8797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | 6.8381 | 9.3424 | 11.5686 | 8038.5461 | 5.9856 | 720.098 | [5 empty] | 465.1537 | 488.075 | 689.3101 | [5 empty] | 0.0055 | 0.0071 | 9294.6264 | 702.3397 |  |  |  |  | 466.6051 | 488.1653 | 691.3219 | [7 empty] | 0.5011 | -0.3678 | 0.6214 | 9320.5856 | 0.6853 | 702.3673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | 6.8256 | 9.3569 | 11.573 | 8038.8914 | 5.9891 | 720.5489 | [5 empty] | 466.2716 | 489.2481 | 690.9673 | [5 empty] | 0.0055 | 0.007 | 9294.6393 | 702.6975 |  |  |  |  | 467.6605 | 489.3057 | 692.5794 | [7 empty] | 0.51 | -0.3091 | 0.5954 | 9312.5306 | 0.6628 | 702.7151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | 6.8189 | 9.3655 | 11.5761 | 8039.0184 | 5.9807 | 720.7971 | [5 empty] | 467.3909 | 490.4227 | 692.6267 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0069 | 9294.6521 | 703.055 |  |  |  |  | 468.8392 | 490.4543 | 694.7341 | [7 empty] | 0.5115 | -0.3981 | 0.6482 | 9324.0081 | 0.7113 | 703.0646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | 6.7933 | 9.3874 | 11.5789 | 8039.1341 | 5.9815 | 721.2578 | [5 empty] | 468.5118 | 491.5988 | 694.2882 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0069 | 9294.6649 | 703.4121 |  |  |  |  | 469.8218 | 491.5908 | 695.8605 | [7 empty] | 0.4975 | -0.3159 | 0.5886 | 9313.9555 | 0.6541 | 703.4097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | 6.7936 | 9.3818 | 11.5746 | 8040.2462 | 5.9708 | 721.4709 | [5 empty] | 469.6341 | 492.7765 | 695.952 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0068 | 9294.6777 | 703.7688 |  |  |  |  | 471.0485 | 492.7663 | 698.0732 | [7 empty] | 0.5077 | -0.409 | 0.6522 | 9325.545 | 0.7135 | 703.7658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | 6.7862 | 9.3846 | 11.5727 | 8041.4349 | 5.9725 | 721.8969 | [5 empty] | 470.7579 | 493.9557 | 697.6179 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0067 | 9294.6903 | 704.1252 |  |  |  |  | 472.0766 | 493.8995 | 699.1867 | [7 empty] | 0.5164 | -0.3283 | 0.6112 | 9314.6626 | 0.6787 | 704.1083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | 6.7758 | 9.3761 | 11.5597 | 8043.2105 | 5.9583 | 722.1245 | [5 empty] | 471.8831 | 495.1364 | 699.2859 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0067 | 9294.703 | 704.4813 |  |  |  |  | 473.1553 | 494.9704 | 701.3033 | [7 empty] | 0.5013 | -0.4268 | 0.6588 | 9328.0933 | 0.717 | 704.4312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | 6.7608 | 9.3558 | 11.5346 | 8046.7933 | 5.9532 | 722.5574 | [5 empty] | 473.0098 | 496.3187 | 700.9562 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0066 | 9294.7157 | 704.8369 |  |  |  |  | 474.3138 | 496.3121 | 702.6187 | [7 empty] | 0.4851 | -0.3279 | 0.5851 | 9316.0024 | 0.6482 | 704.835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | 6.7585 | 9.3491 | 11.5279 | 8048.1352 | 5.9425 | 722.7869 | [5 empty] | 474.138 | 497.5025 | 702.6286 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0065 | 9294.7282 | 705.1923 |  |  |  |  | 475.5688 | 497.7654 | 704.7802 | [7 empty] | 0.4183 | -0.3377 | 0.5378 | 9320.2857 | 0.5895 | 705.2711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | 6.7569 | 9.5055 | 11.6542 | 8034.9997 | 5.9768 | 723.2168 | [5 empty] | 475.2676 | 498.6879 | 704.3032 | [5 empty] | 0.005 | 0.0064 | 9294.7407 | 705.5473 |  |  |  |  | 476.5195 | 498.5456 | 705.9218 | [7 empty] | 0.5086 | -0.3546 | 0.6196 | 9318.335 | 0.6848 | 705.5047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | 6.7417 | 9.5214 | 11.6584 | 8034.7505 | 5.9676 | 723.4678 | [5 empty] | 476.3987 | 499.8748 | 705.98 | [5 empty] | 0.005 | 0.0064 | 9294.7532 | 705.9019 |  |  |  |  | 477.6689 | 499.7804 | 707.9323 | [7 empty] | 0.4777 | -0.3947 | 0.6199 | 9324.8909 | 0.6768 | 705.8737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | 6.7288 | 9.7009 | 11.7981 | 8020.0452 | 6.0062 | 723.9286 | [5 empty] | 477.5313 | 501.0632 | 707.659 | [5 empty] | 0.0049 | 0.0063 | 9294.7657 | 706.2562 |  |  |  |  | 478.7137 | 500.6612 | 709.0538 | [7 empty] | 0.5777 | -0.3857 | 0.6941 | 9319.1721 | 0.7673 | 706.1364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | 6.7306 | 9.702 | 11.8002 | 8020.5091 | 5.9979 | 724.1464 | [5 empty] | 478.6653 | 502.2532 | 709.3401 | [5 empty] | 0.0048 | 0.0062 | 9294.778 | 706.6101 |  |  |  |  | 479.8883 | 501.8673 | 711.1765 | [7 empty] | 0.5601 | -0.4524 | 0.7202 | 9328.5435 | 0.7861 | 706.4954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | 6.7146 | 9.7245 | 11.8097 | 8020.315 | 6.004 | 724.6163 | [5 empty] | 479.8008 | 503.4447 | 711.0234 | [5 empty] | 0.0048 | 0.0062 | 9294.7904 | 706.9637 |  |  |  |  | 480.9678 | 503.1282 | 712.4367 | [7 empty] | 0.5393 | -0.3635 | 0.6499 | 9318.0143 | 0.7186 | 706.8698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | 6.711 | 9.7253 | 11.8083 | 8021.0029 | 5.9941 | 724.8385 | [5 empty] | 480.9378 | 504.6378 | 712.7089 | [5 empty] | 0.0047 | 0.0061 | 9294.8027 | 707.3169 |  |  |  |  | 482.1869 | 504.4177 | 714.6684 | [7 empty] | 0.5067 | -0.4268 | 0.6629 | 9327.6109 | 0.7215 | 707.2518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | 6.6984 | 9.7427 | 11.8156 | 8021.0871 | 5.9987 | 725.282 | [5 empty] | 482.0763 | 505.8324 | 714.3966 | [5 empty] | 0.0047 | 0.006 | 9294.8149 | 707.6698 |  |  |  |  | 483.2249 | 505.5908 | 715.8079 | [7 empty] | 0.5046 | -0.341 | 0.6086 | 9316.6497 | 0.6734 | 707.5984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | 6.681 | 9.7569 | 11.8176 | 8022.2731 | 6.0153 | 725.9513 | [5 empty] | 483.2162 | 507.0286 | 716.0864 | [5 empty] | 0.0046 | 0.006 | 9294.8272 | 708.0223 |  |  |  |  | 484.2498 | 506.7759 | 716.9566 | [7 empty] | 0.4922 | -0.2528 | 0.552 | 9305.9104 | 0.6156 | 707.9479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | 6.6766 | 9.7671 | 11.8236 | 8022.1057 | 6.0069 | 726.1683 | [5 empty] | 484.3576 | 508.2263 | 717.7785 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0059 | 9294.8393 | 708.3745 |  |  |  |  | 485.2735 | 507.959 | 718.1178 | [7 empty] | 0.4791 | -0.1673 | 0.5051 | 9295.5847 | 0.5604 | 708.296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | 6.6569 | 9.7875 | 11.8294 | 8022.156 | 6.01 | 726.6112 | [5 empty] | 485.5004 | 509.4255 | 719.4727 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0058 | 9294.8515 | 708.7263 |  |  |  |  | 486.3705 | 509.2067 | 719.3679 | [7 empty] | 0.4713 | -0.0823 | 0.475 | 9285.1214 | 0.5133 | 708.6622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | 6.6429 | 9.6561 | 11.7131 | 8035.2313 | 5.9693 | 726.8502 | [5 empty] | 486.6448 | 510.6263 | 721.1691 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0057 | 9294.8636 | 709.0778 |  |  |  |  | 487.4192 | 510.4319 | 720.5542 | [7 empty] | 0.4538 | 0.0089 | 0.4493 | 9274.3533 | 0.4573 | 709.021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | 6.6329 | 9.6684 | 11.7177 | 8035.5733 | 5.9713 | 727.2521 | [5 empty] | 487.7906 | 511.8286 | 722.8676 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0057 | 9294.8757 | 709.4289 |  |  |  |  | 488.5467 | 511.5681 | 722.6371 | [7 empty] | 0.4413 | -0.0679 | 0.4431 | 9284.6562 | 0.4768 | 709.3529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | 6.6317 | 9.6646 | 11.714 | 8035.9969 | 5.9483 | 727.2674 | [5 empty] | 488.9378 | 513.0325 | 724.5684 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0056 | 9294.8877 | 709.7797 |  |  |  |  | 489.615 | 512.8584 | 723.8093 | [7 empty] | 0.4121 | 0.0417 | 0.4093 | 9272.1087 | 0.4025 | 709.7291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | 6.6222 | 9.5535 | 11.6172 | 8047.0505 | 5.913 | 727.4927 | [5 empty] | 490.0866 | 514.2379 | 726.2713 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0055 | 9294.8996 | 710.1302 |  |  |  |  | 490.7751 | 514.0494 | 725.9316 | [7 empty] | 0.3936 | -0.028 | 0.3907 | 9281.7619 | 0.4114 | 710.0755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | 6.6096 | 9.5866 | 11.6374 | 8045.6468 | 5.92 | 727.9198 | [5 empty] | 491.2368 | 515.4449 | 727.9765 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0055 | 9294.9116 | 710.4803 |  |  |  |  | 491.7823 | 515.2233 | 727.0978 | [7 empty] | 0.376 | 0.0541 | 0.3749 | 9272.1908 | 0.3616 | 710.4161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | 6.6942 | 9.648 | 11.7361 | 8039.1724 | 5.9795 | 728.5696 | [5 empty] | 492.3885 | 516.6534 | 729.6837 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0054 | 9294.9235 | 710.8301 |  |  |  |  | 493.4397 | 517.0245 | 729.2924 | [7 empty] | 0.3721 | 0.1112 | 0.3828 | 9265.2208 | 0.3392 | 710.9374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | 6.7764 | 9.6835 | 11.8123 | 8035.0257 | 6.0302 | 729.1744 | [5 empty] | 493.5417 | 517.8634 | 731.3932 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0053 | 9294.9353 | 711.1795 |  |  |  |  | 494.4413 | 518.0177 | 730.3923 | [7 empty] | 0.4158 | 0.1551 | 0.438 | 9257.7999 | 0.3699 | 711.224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | 6.7897 | 9.6645 | 11.8045 | 8036.2776 | 6.0075 | 729.1616 | [5 empty] | 494.6963 | 519.075 | 733.1049 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0053 | 9294.9471 | 711.5286 |  |  |  |  | 495.9159 | 519.1911 | 732.5467 | [7 empty] | 0.5395 | 0.0597 | 0.5381 | 9264.3212 | 0.524 | 711.562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | 6.6794 | 9.7962 | 11.85 | 8028.8794 | 5.9971 | 729.5001 | [5 empty] | 495.8524 | 520.2882 | 734.8187 | [5 empty] | 0.004 | 0.0052 | 9294.9589 | 711.8774 |  |  |  |  | 496.5988 | 520.0082 | 732.4847 | [7 empty] | 0.5765 | 0.2523 | 0.6235 | 9238.6216 | 0.5028 | 711.797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | 6.6571 | 9.799 | 11.84 | 8030.4531 | 5.9928 | 729.8949 | [5 empty] | 497.01 | 521.5029 | 736.5348 | [5 empty] | 0.004 | 0.0051 | 9294.9707 | 712.2258 |  |  |  |  | 497.4015 | 520.8706 | 732.5613 | [7 empty] | 0.6423 | 0.4292 | 0.7663 | 9213.792 | 0.5338 | 712.0445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | 6.5528 | 9.9147 | 11.878 | 8024.262 | 5.9831 | 730.2087 | [5 empty] | 498.1691 | 522.7191 | 738.253 | [5 empty] | 0.0039 | 0.0051 | 9294.9824 | 712.5739 |  |  |  |  | 498.5965 | 521.9381 | 734.6125 | [7 empty] | 0.6839 | 0.3358 | 0.7561 | 9223.6216 | 0.5883 | 712.3504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | 6.5396 | 9.9192 | 11.8746 | 8025.3101 | 5.9804 | 730.5713 | [5 empty] | 499.3296 | 523.9369 | 739.9734 | [5 empty] | 0.0039 | 0.005 | 9294.994 | 712.9216 |  |  |  |  | 499.5978 | 523.8596 | 744.0626 | [7 empty] | -0.1194 | -0.6566 | 0.673 | 9384.6051 | 0.3878 | 712.8995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | 6.6254 | 9.9359 | 11.9361 | 8021.7762 | 6.004 | 730.8202 | [5 empty] | 500.4916 | 525.1562 | 741.696 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0049 | 9295.0056 | 713.269 |  |  |  |  | 499.6152 | 523.8962 | 744.1065 | [7 empty] | -0.1266 | -0.6544 | 0.6721 | 9384.6529 | 0.3875 | 712.91 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | 6.6212 | 9.9083 | 11.9108 | 8025.4418 | 5.9971 | 731.1881 | [5 empty] | 501.6551 | 526.3771 | 743.4208 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0049 | 9295.0172 | 713.616 |  |  |  |  | 502.7383 | 526.403 | 746.1511 | [7 empty] | 0.2908 | -0.4613 | 0.5474 | 9341.0966 | 0.5411 | 713.6234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | 6.7443 | 9.9278 | 11.9959 | 8020.434 | 6.033 | 731.4208 | [5 empty] | 502.82 | 527.5995 | 745.1477 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0048 | 9295.0287 | 713.9628 |  |  |  |  | 503.4686 | 527.2355 | 746.1503 | [7 empty] | 0.3393 | -0.2779 | 0.4388 | 9315.7058 | 0.4803 | 713.8596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | 6.7215 | 9.9402 | 11.9934 | 8021.2918 | 6.0331 | 731.8544 | [5 empty] | 503.9865 | 528.8235 | 746.8769 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0047 | 9295.0403 | 714.3091 |  |  |  |  | 505.1136 | 529.037 | 749.985 | [7 empty] | 0.2239 | -0.4704 | 0.5237 | 9345.1475 | 0.4884 | 714.3695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | 6.7101 | 9.8019 | 11.8728 | 8034.7136 | 5.9917 | 732.0883 | [5 empty] | 505.1544 | 530.049 | 748.6082 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0047 | 9295.0517 | 714.6552 |  |  |  |  | 506.1958 | 530.0312 | 751.8923 | [7 empty] | 0.2496 | -0.5532 | 0.6097 | 9354.4666 | 0.5616 | 714.6502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | 6.7066 | 9.8353 | 11.8984 | 8033.0055 | 6.0015 | 732.5038 | [5 empty] | 506.3238 | 531.2761 | 750.3418 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0046 | 9295.0631 | 715.0009 |  |  |  |  | 507.2847 | 531.4993 | 753.0054 | [7 empty] | 0.1766 | -0.3906 | 0.4314 | 9337.0811 | 0.3983 | 715.0637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | 6.6852 | 9.7255 | 11.7958 | 8044.1864 | 5.9631 | 732.7348 | [5 empty] | 507.4946 | 532.5047 | 752.0775 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0045 | 9295.0745 | 715.3463 |  |  |  |  | 508.407 | 532.4598 | 755.097 | [7 empty] | 0.2187 | -0.5123 | 0.5598 | 9350.5544 | 0.5099 | 715.3337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | 6.6639 | 9.7589 | 11.8114 | 8042.954 | 5.9653 | 733.1224 | [5 empty] | 508.667 | 533.7349 | 753.8154 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0044 | 9295.0858 | 715.6913 |  |  |  |  | 509.5123 | 533.9221 | 756.3007 | [7 empty] | 0.1491 | -0.3662 | 0.3983 | 9335.1569 | 0.3597 | 715.7438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | 6.5523 | 9.8845 | 11.8535 | 8036.1614 | 5.956 | 733.4485 | [5 empty] | 509.8408 | 534.9666 | 755.5555 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0044 | 9295.0971 | 716.0361 |  |  |  |  | 510.5773 | 534.9023 | 758.4014 | [7 empty] | 0.1594 | -0.4809 | 0.5097 | 9349.1292 | 0.4411 | 716.0181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | 6.5334 | 9.8975 | 11.854 | 8036.6497 | 5.9544 | 733.8213 | [5 empty] | 511.0161 | 536.1999 | 757.2978 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0043 | 9295.1084 | 716.3804 |  |  |  |  | 511.8604 | 536.4277 | 760.557 | [7 empty] | 0.0855 | -0.4716 | 0.483 | 9351.1931 | 0.378 | 716.444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | 6.4276 | 10.0211 | 11.9 | 8029.8389 | 5.9493 | 734.1311 | [5 empty] | 512.1928 | 537.4347 | 759.0423 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0042 | 9295.1197 | 716.7245 |  |  |  |  | 512.9595 | 537.3517 | 762.418 | [7 empty] | 0.1439 | -0.566 | 0.5874 | 9360.4775 | 0.4837 | 716.7014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | 6.418 | 10.0526 | 11.9214 | 8028.4018 | 5.9557 | 734.5094 | [5 empty] | 513.3711 | 538.6711 | 760.7889 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0042 | 9295.1308 | 717.0682 |  |  |  |  | 514.249 | 538.8986 | 764.4229 | [7 empty] | 0.0758 | -0.5287 | 0.5378 | 9358.7206 | 0.4087 | 717.1314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | 6.4894 | 9.9625 | 11.8845 | 8034.8228 | 5.9473 | 734.7385 | [5 empty] | 514.5508 | 539.909 | 762.5378 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0041 | 9295.142 | 717.4116 |  |  |  |  | 515.4533 | 539.8417 | 766.2716 | [7 empty] | 0.1739 | -0.6212 | 0.6481 | 9365.9882 | 0.5425 | 717.393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | 6.4854 | 9.9718 | 11.8901 | 8035.0386 | 5.9466 | 735.0628 | [5 empty] | 515.732 | 541.1485 | 764.2888 | [5 empty] | 0.0031 | 0.004 | 9295.1532 | 717.7547 |  |  |  |  | 516.7251 | 541.4161 | 767.397 | [7 empty] | 0.1456 | -0.4436 | 0.4698 | 9344.8101 | 0.4059 | 717.8286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | 6.5696 | 9.882 | 11.8615 | 8041.0067 | 5.9435 | 735.2871 | [5 empty] | 516.9147 | 542.3895 | 766.0421 | [5 empty] | 0.0031 | 0.004 | 9295.1642 | 718.0974 |  |  |  |  | 517.8329 | 542.3524 | 769.1912 | [7 empty] | 0.2077 | -0.5248 | 0.5669 | 9352.2186 | 0.5081 | 718.0872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | 6.5539 | 9.8875 | 11.8574 | 8041.9653 | 5.939 | 735.6251 | [5 empty] | 518.0989 | 543.6321 | 767.7975 | [5 empty] | 0.003 | 0.0039 | 9295.1752 | 718.4398 |  |  |  |  | 518.9895 | 543.8976 | 770.2189 | [7 empty] | 0.1456 | -0.335 | 0.3677 | 9331.1184 | 0.3367 | 718.5129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | 6.5489 | 10.012 | 11.9587 | 8031.9204 | 5.9638 | 735.9348 | [5 empty] | 519.2845 | 544.8762 | 769.5551 | [5 empty] | 0.003 | 0.0038 | 9295.1862 | 718.7819 |  |  |  |  | 518.9591 | 543.857 | 770.1804 | [7 empty] | 0.148 | -0.3382 | 0.3715 | 9331.4207 | 0.3431 | 718.5017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | 6.5369 | 10.0302 | 11.9676 | 8031.6394 | 5.9639 | 736.2765 | [5 empty] | 520.4716 | 546.1219 | 771.315 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0038 | 9295.1972 | 719.1236 |  |  |  |  | 520.3495 | 544.9474 | 773.5987 | [7 empty] | 0.1785 | -0.6364 | 0.6639 | 9367.4486 | 0.5576 | 718.8014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | 6.5273 | 10.1482 | 12.0614 | 8022.4057 | 5.9875 | 736.5992 | [5 empty] | 521.6602 | 547.3691 | 773.077 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0037 | 9295.2082 | 719.4651 |  |  |  |  | 521.7411 | 546.6193 | 775.5024 | [7 empty] | 0.1212 | -0.5569 | 0.5729 | 9359.9032 | 0.461 | 719.2599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | 6.5142 | 10.1377 | 12.0456 | 8024.7698 | 5.9817 | 736.9594 | [5 empty] | 522.8503 | 548.6179 | 774.8412 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0037 | 9295.2191 | 719.8061 |  |  |  |  | 522.8487 | 547.5907 | 777.2083 | [7 empty] | 0.1773 | -0.6151 | 0.6429 | 9364.6855 | 0.5424 | 719.5256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | 6.5111 | 10.1391 | 12.0452 | 8026.7152 | 6.0025 | 737.658 | [5 empty] | 524.0419 | 549.8683 | 776.6076 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0036 | 9295.2299 | 720.1469 |  |  |  |  | 525.4648 | 549.7864 | 779.0543 | [7 empty] | 0.4785 | -0.4528 | 0.6592 | 9331.0214 | 0.7062 | 720.1246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | 6.4899 | 10.1469 | 12.0404 | 8027.7239 | 5.9991 | 738.0224 | [5 empty] | 525.2349 | 551.1202 | 778.3762 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0035 | 9295.2408 | 720.4874 |  |  |  |  | 526.402 | 550.7085 | 779.9213 | [7 empty] | 0.5303 | -0.3904 | 0.6584 | 9320.98 | 0.7213 | 720.3755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | 6.4874 | 10.1409 | 12.0341 | 8028.311 | 5.975 | 738.0147 | [5 empty] | 526.4295 | 552.3736 | 780.147 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0035 | 9295.2516 | 720.8275 |  |  |  |  | 527.8112 | 552.3052 | 782.5099 | [7 empty] | 0.4607 | -0.4337 | 0.6331 | 9329.3696 | 0.679 | 720.8089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | 6.4793 | 10.1888 | 12.0703 | 8025.3399 | 5.9848 | 738.3698 | [5 empty] | 527.6255 | 553.6286 | 781.92 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0034 | 9295.2623 | 721.1673 |  |  |  |  | 528.9449 | 553.2929 | 784.4642 | [7 empty] | 0.5063 | -0.5257 | 0.7305 | 9338.7758 | 0.7723 | 721.0765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | 6.4475 | 10.2229 | 12.0821 | 8024.3335 | 5.9844 | 738.7223 | [5 empty] | 528.823 | 554.8852 | 783.6952 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0033 | 9295.273 | 721.5068 |  |  |  |  | 529.9796 | 554.7516 | 786.4243 | [7 empty] | 0.3617 | -0.4925 | 0.6122 | 9340.9428 | 0.6215 | 721.4707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | 6.4297 | 10.2328 | 12.081 | 8024.8752 | 5.9791 | 739.0247 | [5 empty] | 530.0219 | 556.1433 | 785.4726 | [5 empty] | 0.0025 | 0.0033 | 9295.2837 | 721.8459 |  |  |  |  | 531.1019 | 555.7294 | 788.3405 | [7 empty] | 0.408 | -0.5805 | 0.7107 | 9349.8212 | 0.7145 | 721.7344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | 6.418 | 10.2381 | 12.0794 | 8025.6674 | 5.9752 | 739.3403 | [5 empty] | 531.2224 | 557.403 | 787.2522 | [5 empty] | 0.0025 | 0.0032 | 9295.2943 | 722.1847 |  |  |  |  | 532.118 | 557.1779 | 790.3508 | [7 empty] | 0.2562 | -0.5564 | 0.6144 | 9353.4316 | 0.5677 | 722.1242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | 6.4049 | 10.2579 | 12.0894 | 8025.2416 | 5.975 | 739.6624 | [5 empty] | 532.4243 | 558.6642 | 789.034 | [5 empty] | 0.0024 | 0.0031 | 9295.305 | 722.5232 |  |  |  |  | 533.4294 | 558.1707 | 791.9388 | [7 empty] | 0.3979 | -0.6011 | 0.7221 | 9352.7399 | 0.7176 | 722.3909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | 6.3909 | 10.2696 | 12.0919 | 8026.2712 | 5.9878 | 740.2348 | [5 empty] | 533.6278 | 559.927 | 790.818 | [5 empty] | 0.0024 | 0.0031 | 9295.3156 | 722.8614 |  |  |  |  | 534.5624 | 559.6623 | 793.6846 | [7 empty] | 0.2986 | -0.5328 | 0.6123 | 9348.5491 | 0.5895 | 722.7906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | 6.3622 | 10.284 | 12.0891 | 8027.6627 | 6.0008 | 740.8575 | [5 empty] | 534.8327 | 561.1914 | 792.6042 | [5 empty] | 0.0023 | 0.003 | 9295.3261 | 723.1993 |  |  |  |  | 535.8921 | 560.7197 | 795.3088 | [7 empty] | 0.4252 | -0.5672 | 0.7099 | 9347.2422 | 0.7219 | 723.0733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | 6.3468 | 10.3042 | 12.0983 | 8027.2609 | 5.9999 | 741.1721 | [5 empty] | 536.039 | 562.4573 | 794.3925 | [5 empty] | 0.0023 | 0.0029 | 9295.3366 | 723.5368 |  |  |  |  | 536.9629 | 562.1226 | 797.001 | [7 empty] | 0.3311 | -0.5109 | 0.61 | 9344.3207 | 0.6047 | 723.4477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | 6.344 | 10.3072 | 12.0995 | 8027.8813 | 5.9959 | 741.4545 | [5 empty] | 537.2469 | 563.7247 | 796.1831 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0029 | 9295.3471 | 723.8741 |  |  |  |  | 538.2747 | 563.1292 | 798.5957 | [7 empty] | 0.4674 | -0.5529 | 0.7247 | 9343.5408 | 0.7517 | 723.7157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | 6.3317 | 10.3197 | 12.1038 | 8028.0327 | 5.9935 | 741.762 | [5 empty] | 538.4563 | 564.9937 | 797.9759 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0028 | 9295.3576 | 724.211 |  |  |  |  | 539.3913 | 564.5613 | 800.2935 | [7 empty] | 0.3832 | -0.4924 | 0.6248 | 9339.6824 | 0.6405 | 724.0963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | 6.3126 | 10.3217 | 12.0955 | 8029.3248 | 5.9866 | 742.0694 | [5 empty] | 539.6671 | 566.2643 | 799.7709 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0027 | 9295.368 | 724.5476 |  |  |  |  | 540.7169 | 565.538 | 801.8849 | [7 empty] | 0.5344 | -0.5421 | 0.7617 | 9339.2114 | 0.8068 | 724.3553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | 6.3061 | 10.3233 | 12.0936 | 8030.232 | 5.9826 | 742.3704 | [5 empty] | 540.8795 | 567.5364 | 801.5681 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0027 | 9295.3783 | 724.8839 |  |  |  |  | 541.799 | 566.8842 | 803.6103 | [7 empty] | 0.4608 | -0.5058 | 0.6848 | 9337.8983 | 0.7189 | 724.7115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | 6.2051 | 10.4307 | 12.1336 | 8025.1387 | 5.9897 | 742.7789 | [5 empty] | 542.0933 | 568.8101 | 803.3675 | [5 empty] | 0.002 | 0.0026 | 9295.3887 | 725.2198 |  |  |  |  | 543.3376 | 568.4483 | 805.2742 | [7 empty] | 0.5138 | -0.4278 | 0.6687 | 9325.9621 | 0.7246 | 725.1245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | 6.2012 | 10.4395 | 12.1392 | 8025.3279 | 5.9879 | 743.0732 | [5 empty] | 543.3086 | 570.0854 | 805.1691 | [5 empty] | 0.002 | 0.0025 | 9295.399 | 725.5555 |  |  |  |  | 544.4075 | 569.8142 | 806.9575 | [7 empty] | 0.4319 | -0.38 | 0.5755 | 9323.6221 | 0.6217 | 725.4841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | 6.1013 | 10.5463 | 12.1809 | 8020.3006 | 5.9984 | 743.4891 | [5 empty] | 544.5253 | 571.3622 | 806.9729 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0025 | 9295.4093 | 725.8908 |  |  |  |  | 545.4667 | 571.166 | 808.6059 | [7 empty] | 0.3524 | -0.3304 | 0.4834 | 9320.9576 | 0.5196 | 725.8393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | 6.0874 | 10.5616 | 12.1873 | 8020.2304 | 5.9965 | 743.7844 | [5 empty] | 545.7436 | 572.6406 | 808.7789 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0024 | 9295.4195 | 726.2258 |  |  |  |  | 546.4538 | 572.4474 | 810.2322 | [7 empty] | 0.2662 | -0.2919 | 0.3956 | 9319.9475 | 0.4175 | 726.1752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | 6.1451 | 10.4842 | 12.1494 | 8026.1272 | 5.9876 | 744.12 | [5 empty] | 546.9634 | 573.9205 | 810.5871 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0024 | 9295.4297 | 726.5605 |  |  |  |  | 547.2853 | 573.2122 | 811.8112 | [7 empty] | 0.2777 | -0.3691 | 0.4627 | 9328.8741 | 0.4734 | 726.3754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | 6.1326 | 10.4998 | 12.1567 | 8025.9474 | 5.9852 | 744.4014 | [5 empty] | 548.1846 | 575.202 | 812.3975 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0023 | 9295.4399 | 726.8949 |  |  |  |  | 548.3112 | 574.541 | 813.5211 | [7 empty] | 0.1882 | -0.3328 | 0.3834 | 9328.2626 | 0.3717 | 726.7225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | 6.1985 | 10.4423 | 12.1406 | 8029.8019 | 5.9834 | 744.7185 | [5 empty] | 549.4074 | 576.485 | 814.2101 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0022 | 9295.45 | 727.229 |  |  |  |  | 549.5546 | 575.4937 | 815.1781 | [7 empty] | 0.3074 | -0.3937 | 0.5002 | 9330.5561 | 0.5152 | 726.9709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | 6.1765 | 10.5451 | 12.2181 | 8022.3131 | 6.0015 | 744.9833 | [5 empty] | 550.6316 | 577.7697 | 816.0249 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0022 | 9295.4602 | 727.5627 |  |  |  |  | 550.6738 | 577.0131 | 816.9369 | [7 empty] | 0.1951 | -0.3213 | 0.3768 | 9326.5074 | 0.371 | 727.3662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | 6.1733 | 10.5622 | 12.2314 | 8021.7123 | 6.0014 | 745.2596 | [5 empty] | 551.8573 | 579.0558 | 817.8419 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0021 | 9295.4702 | 727.8962 |  |  |  |  | 552.1765 | 578.1018 | 819.9819 | [7 empty] | 0.294 | -0.5609 | 0.6344 | 9351.528 | 0.6026 | 727.6489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | 6.1625 | 10.6716 | 12.3206 | 8013.7183 | 6.0326 | 745.6554 | [5 empty] | 553.0845 | 580.3436 | 819.6612 | [5 empty] | 0.0016 | 0.002 | 9295.4803 | 728.2293 |  |  |  |  | 553.3689 | 579.6132 | 822.426 | [7 empty] | 0.1727 | -0.5927 | 0.6189 | 9360.6139 | 0.5218 | 728.0404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | 6.15 | 10.6764 | 12.3185 | 8014.4286 | 6.0261 | 745.9142 | [5 empty] | 554.3132 | 581.6329 | 821.4826 | [5 empty] | 0.0015 | 0.002 | 9295.4903 | 728.5621 |  |  |  |  | 554.6402 | 580.6514 | 823.9623 | [7 empty] | 0.284 | -0.6156 | 0.6791 | 9358.5711 | 0.6274 | 728.3088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | 6.1424 | 10.6857 | 12.3229 | 8014.5746 | 6.0217 | 746.1679 | [5 empty] | 555.5433 | 582.9237 | 823.3062 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0019 | 9295.5003 | 728.8946 |  |  |  |  | 557.009 | 582.6923 | 826.2147 | [7 empty] | 0.4954 | -0.5441 | 0.7363 | 9340.6293 | 0.7707 | 728.8351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | 6.116 | 10.7011 | 12.3232 | 8015.181 | 6.0235 | 746.5638 | [5 empty] | 556.775 | 584.2161 | 825.1321 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0018 | 9295.5102 | 729.2268 |  |  |  |  | 558.5166 | 584.1959 | 828.4435 | [7 empty] | 0.5188 | -0.5619 | 0.7652 | 9341.7499 | 0.8018 | 729.2216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | 6.1058 | 10.713 | 12.3286 | 8015.1933 | 6.0195 | 746.8189 | [5 empty] | 558.0082 | 585.5101 | 826.9602 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0018 | 9295.5201 | 729.5587 |  |  |  |  | 559.5691 | 585.5783 | 830.0192 | [7 empty] | 0.4327 | -0.4945 | 0.6575 | 9337.1931 | 0.6852 | 729.5762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | 6.1 | 10.7172 | 12.3294 | 8015.7277 | 6.0141 | 747.0717 | [5 empty] | 559.2428 | 586.8057 | 828.7904 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0017 | 9295.5301 | 729.8903 |  |  |  |  | 561.0144 | 587.0776 | 831.4911 | [7 empty] | 0.478 | -0.4021 | 0.6247 | 9324.0079 | 0.676 | 729.9598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | 6.0817 | 10.733 | 12.3342 | 8014.9435 | 5.9947 | 747.0782 | [5 empty] | 560.4789 | 588.1028 | 830.6229 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0017 | 9295.5399 | 730.2216 |  |  |  |  | 560.9811 | 587.0509 | 831.4292 | [7 empty] | 0.4763 | -0.3983 | 0.6209 | 9323.6189 | 0.6734 | 729.953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | 6.0876 | 10.7313 | 12.3357 | 8014.8999 | 5.9754 | 747.0755 | [5 empty] | 561.7165 | 589.4015 | 832.4576 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0016 | 9295.5497 | 730.5526 |  |  |  |  | 563.3693 | 589.3806 | 835.0924 | [7 empty] | 0.5208 | -0.4585 | 0.694 | 9328.9619 | 0.7464 | 730.5473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | 6.0592 | 10.7487 | 12.337 | 8016.0489 | 5.9912 | 747.7031 | [5 empty] | 562.9557 | 590.7017 | 834.2945 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0015 | 9295.5595 | 730.8832 |  |  |  |  | 564.2919 | 590.5776 | 836.4944 | [7 empty] | 0.449 | -0.4064 | 0.6058 | 9325.7022 | 0.651 | 730.8517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | 6.0525 | 10.7621 | 12.3455 | 8015.7731 | 5.9877 | 747.9406 | [5 empty] | 564.1963 | 592.0035 | 836.1336 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0015 | 9295.5693 | 731.2136 |  |  |  |  | 565.5361 | 591.549 | 837.8933 | [7 empty] | 0.5762 | -0.425 | 0.7159 | 9322.5023 | 0.7805 | 731.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | 6.0326 | 10.7729 | 12.3452 | 8016.4765 | 5.9878 | 748.3005 | [5 empty] | 565.4384 | 593.3069 | 837.9749 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0014 | 9295.5789 | 731.5436 |  |  |  |  | 566.5672 | 592.7615 | 839.9138 | [7 empty] | 0.5064 | -0.4623 | 0.6859 | 9329.9652 | 0.7352 | 731.4056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | 6.0162 | 10.7917 | 12.3537 | 8016.0852 | 5.9849 | 748.5539 | [5 empty] | 566.6819 | 594.6118 | 839.8184 | [5 empty] | 0.001 | 0.0013 | 9295.5886 | 731.8734 |  |  |  |  | 568.1854 | 594.2766 | 842.653 | [7 empty] | 0.54 | -0.5549 | 0.7746 | 9339.6921 | 0.8168 | 731.7887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | 5.9936 | 10.8016 | 12.3515 | 8016.5722 | 5.977 | 748.7849 | [5 empty] | 567.927 | 595.9183 | 841.6642 | [5 empty] | 0.001 | 0.0013 | 9295.5983 | 732.2028 |  |  |  |  | 570.473 | 596.0582 | 844.6938 | [7 empty] | 0.806 | -0.5144 | 0.956 | 9323.4327 | 1.0424 | 732.238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | 5.9823 | 10.8165 | 12.3591 | 8016.578 | 5.9787 | 749.1156 | [5 empty] | 569.1736 | 597.2264 | 843.5121 | [5 empty] | 0.001 | 0.0012 | 9295.6079 | 732.532 |  |  |  |  | 571.5869 | 597.384 | 844.8016 | [7 empty] | 0.8507 | -0.2568 | 0.8881 | 9290.6273 | 0.9606 | 732.5716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | 5.9719 | 10.833 | 12.3686 | 8016.1392 | 5.9753 | 749.3474 | [5 empty] | 570.4216 | 598.536 | 845.3623 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0012 | 9295.6175 | 732.8608 |  |  |  |  | 572.2957 | 598.5349 | 844.9468 | [7 empty] | 0.7823 | -0.0287 | 0.782 | 9266.3413 | 0.7958 | 732.8605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | 5.957 | 10.8421 | 12.3695 | 8016.7821 | 5.9754 | 749.6902 | [5 empty] | 571.6712 | 599.8472 | 847.2146 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0011 | 9295.6271 | 733.1893 |  |  |  |  | 571.9656 | 599.1475 | 850.6559 | [7 empty] | 0.1229 | -0.6702 | 0.6823 | 9371.3153 | 0.5331 | 733.0141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | 5.9316 | 10.865 | 12.3774 | 8016.5274 | 5.9768 | 750.0184 | [5 empty] | 572.9222 | 601.1599 | 849.0692 | [5 empty] | 0.0008 | 0.001 | 9295.6367 | 733.5175 |  |  |  |  | 572.9716 | 600.4423 | 852.5258 | [7 empty] | 0.0285 | -0.6644 | 0.666 | 9374.5824 | 0.4648 | 733.3382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | 5.9085 | 10.8831 | 12.3824 | 8016.6462 | 5.9781 | 750.3604 | [5 empty] | 574.1748 | 602.4743 | 850.926 | [5 empty] | 0.0008 | 0.001 | 9295.6462 | 733.8455 |  |  |  |  | 574.4634 | 602.0214 | 854.4805 | [7 empty] | 0.0397 | -0.6239 | 0.6261 | 9369.1174 | 0.4446 | 733.7326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | 5.8971 | 10.8986 | 12.3906 | 8016.252 | 5.973 | 750.5648 | [5 empty] | 575.4288 | 603.7902 | 852.785 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0009 | 9295.6557 | 734.1731 |  |  |  |  | 575.5199 | 603.3759 | 856.3598 | [7 empty] | -0.0524 | -0.6073 | 0.6105 | 9370.9758 | 0.3803 | 734.07 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | 5.8674 | 10.9268 | 12.4014 | 8016.4881 | 5.9923 | 751.1789 | [5 empty] | 576.6843 | 605.1076 | 854.6463 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0009 | 9295.6651 | 734.5004 |  |  |  |  | 576.8296 | 604.8132 | 857.5729 | [7 empty] | -0.0277 | -0.4889 | 0.4906 | 9355.553 | 0.314 | 734.4273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | 5.8418 | 10.958 | 12.417 | 8015.4524 | 5.9953 | 751.4804 | [5 empty] | 577.9414 | 606.4267 | 856.5097 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0008 | 9295.6746 | 734.8274 |  |  |  |  | 578.1532 | 606.1466 | 859.332 | [7 empty] | 0.0008 | -0.4733 | 0.4741 | 9352.4089 | 0.3196 | 734.7581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | 5.8229 | 10.9752 | 12.4233 | 8015.3968 | 5.9949 | 751.7755 | [5 empty] | 579.1999 | 607.7473 | 858.3754 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0007 | 9295.6839 | 735.1542 |  |  |  |  | 579.4367 | 607.444 | 861.0392 | [7 empty] | 0.0271 | -0.4574 | 0.4588 | 9349.3282 | 0.3253 | 735.0792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | 5.7509 | 11.0476 | 12.454 | 8012.1961 | 6.002 | 752.0489 | [5 empty] | 580.4599 | 609.0694 | 860.2432 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0007 | 9295.6933 | 735.4806 |  |  |  |  | 580.7446 | 608.8026 | 862.7865 | [7 empty] | 0.0424 | -0.4333 | 0.436 | 9345.7467 | 0.3194 | 735.4147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | 5.7371 | 11.068 | 12.4658 | 8011.6584 | 6.0026 | 752.3219 | [5 empty] | 581.7214 | 610.3932 | 862.1133 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0006 | 9295.7026 | 735.8067 |  |  |  |  | 582.0238 | 610.1085 | 864.4553 | [7 empty] | 0.0666 | -0.4098 | 0.4157 | 9341.8671 | 0.3207 | 735.7366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | 5.7136 | 11.0866 | 12.4716 | 8011.5935 | 6.0019 | 752.6073 | [5 empty] | 582.9844 | 611.7185 | 863.9856 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0005 | 9295.7119 | 736.1325 |  |  |  |  | 582.8378 | 611.2335 | 865.6117 | [7 empty] | -0.0106 | -0.337 | 0.3377 | 9336.374 | 0.222 | 736.0134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | 5.6412 | 11.1627 | 12.5065 | 8008.2939 | 6.0158 | 752.9451 | [5 empty] | 584.2489 | 613.0453 | 865.8602 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0005 | 9295.7212 | 736.458 |  |  |  |  | 584.1195 | 612.5397 | 867.2594 | [7 empty] | 0.0156 | -0.3108 | 0.3116 | 9332.0984 | 0.2203 | 736.3341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | 5.6239 | 11.1886 | 12.522 | 8007.3569 | 6.0175 | 753.2052 | [5 empty] | 585.5149 | 614.3738 | 867.7369 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0004 | 9295.7305 | 736.7833 |  |  |  |  | 585.0037 | 613.6479 | 868.8129 | [7 empty] | -0.052 | -0.3008 | 0.3057 | 9333.732 | 0.1792 | 736.6056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | 5.6053 | 11.2022 | 12.5259 | 8007.5145 | 6.0152 | 753.467 | [5 empty] | 586.7824 | 615.7038 | 869.6159 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0004 | 9295.7397 | 737.1082 |  |  |  |  | 586.2983 | 615.0035 | 870.4322 | [7 empty] | -0.0334 | -0.2594 | 0.262 | 9327.9871 | 0.1597 | 736.9372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | 5.5875 | 11.2258 | 12.5391 | 8007.0053 | 6.0206 | 753.8018 | [5 empty] | 588.0514 | 617.0354 | 871.497 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0003 | 9295.7489 | 737.4328 |  |  |  |  | 587.5048 | 616.2692 | 871.8586 | [7 empty] | -0.012 | -0.2089 | 0.2096 | 9321.0566 | 0.1372 | 737.2461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | 5.5557 | 11.2618 | 12.5573 | 8005.8612 | 6.028 | 754.1304 | [5 empty] | 589.3218 | 618.3685 | 873.3804 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0002 | 9295.758 | 737.7572 |  |  |  |  | 588.7545 | 617.5519 | 873.4017 | [7 empty] | 0.0145 | -0.1726 | 0.1735 | 9315.6174 | 0.1294 | 737.5586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | 5.5235 | 11.3015 | 12.5788 | 8004.4583 | 6.0378 | 754.4746 | [5 empty] | 590.5938 | 619.7033 | 875.266 | [5 empty] | 0.0001 | 0.0002 | 9295.7672 | 738.0812 |  |  |  |  | 590.1966 | 618.962 | 875.3472 | [7 empty] | 0.0561 | -0.1705 | 0.1796 | 9313.6168 | 0.158 | 737.9014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | 5.5288 | 11.3001 | 12.58 | 8004.3937 | 6.0188 | 754.4678 | [5 empty] | 591.8673 | 621.0396 | 877.1539 | [5 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 9295.7763 | 738.405 |  |  |  |  | 591.501 | 620.2502 | 876.7228 | [7 empty] | 0.1123 | -0.1124 | 0.1589 | 9304.3822 | 0.1726 | 738.2138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | 5.4573 | 11.413 | 12.6506 | 7999.078 | 6.0702 | 755.182 | [5 empty] | 593.1423 | 622.3774 | 879.0439 | [5 empty] | 0 | 0.0001 | 9295.7854 | 738.7284 |  |  |  |  | 592.4183 | 621.8523 | 877.2712 | [7 empty] | -0.0277 | 0.153 | 0.1554 | 9278.9535 | 0.1235 | 738.6016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | 5.4054 | 11.4609 | 12.6716 | 7997.9943 | 6.0897 | 755.6666 | [5 empty] | 594.4187 | 623.7169 | 880.9362 | [5 empty] | 0 | 0 | 9295.7944 | 739.0516 |  |  |  |  | 593.7991 | 623.212 | 879.1967 | [7 empty] | 0.0055 | 0.1482 | 0.1483 | 9278.1601 | 0.0986 | 738.9299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.2281 | -0.206 | 0.6141 | 11507.8763 | 0.7553 | [6 empty] | 0.6308 | 0.5735 | 0.5194 | [5 empty] | 0.4858 | 0.3514 | 5009.6213 | [5 empty] | 0.5626 | 0.557 | 1.0007 | [7 empty] | -0.0003 | -0.2642 | 0.7844 | 16133.2031 | 1.0109 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.9824 | 0.1685 | 0.6792 | 4628.5919 | 1.7576 | [6 empty] | 1.0596 | 0.7966 | 0.5477 | [5 empty] | 1.5069 | 0.6534 | 3360.9307 | [5 empty] | 1.0183 | 0.7872 | 1.0183 | [7 empty] | 1.0031 | 0.0052 | 0.821 | 6582.4944 | 0.8534 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.4757 | 0.9318 | 2.0608 | 2244.3827 | 3.9065 | [6 empty] | 1.849 | 1.2072 | 0.5998 | [5 empty] | 3.435 | 1.2188 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.7913 | 1.1833 | 1.0858 | [7 empty] | 2.7954 | 0.4761 | 0.9802 | 3836.0058 | 0.8447 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.8257 | 2.1122 | 4.4668 | 2244.3827 | 5.9241 | [6 empty] | 3.0301 | 1.8216 | 0.6778 | [5 empty] | 6.3592 | 2.0726 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.9173 | 1.7666 | 1.1581 | [7 empty] | 5.5206 | 1.252 | 1.1733 | 2244.3827 | 0.8552 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.475 | 3.5887 | 7.1492 | 2244.3827 | 6.2619 | [6 empty] | 4.6265 | 2.652 | 0.7833 | [5 empty] | 10.3347 | 3.2312 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.5164 | 2.6057 | 1.2151 | [7 empty] | 9.4955 | 2.482 | 1.125 | 2244.3827 | 0.6854 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 27.1444 | 5.7418 | 11.7849 | 2244.3827 | 5.4308 | [6 empty] | 6.6571 | 3.7083 | 0.9174 | [5 empty] | 15.4049 | 4.7076 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.4965 | 3.6087 | 1.4025 | [7 empty] | 14.4031 | 3.7491 | 1.3864 | 2244.3827 | 0.7577 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.7007 | 8.32 | 17.1887 | 2244.3827 | 5.1298 | [6 empty] | 9.1383 | 4.9989 | 1.0813 | [5 empty] | 21.6073 | 6.513 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.9536 | 4.8742 | 1.523 | [7 empty] | 20.6094 | 5.5602 | 1.3797 | 2244.3827 | 0.7425 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.8337 | 10.5836 | 20.2046 | 2244.3827 | 5.1191 | [6 empty] | 12.0841 | 6.5312 | 1.2759 | [5 empty] | 28.7284 | 8.5835 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.9853 | 6.4452 | 1.6651 | [7 empty] | 28.0664 | 7.7818 | 1.0397 | 2244.3827 | 0.6128 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 60.2798 | 13.1527 | 24.5382 | 2244.3827 | 5.4477 | [6 empty] | 15.5072 | 8.3118 | 1.502 | [5 empty] | 35.8692 | 10.6534 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.9875 | 8.0341 | 2.0646 | [7 empty] | 34.0883 | 9.3912 | 2.1828 | 2244.3827 | 0.9398 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 70.9463 | 15.5504 | 28.1852 | 2244.3827 | 5.6696 | [6 empty] | 19.4189 | 10.3466 | 1.7604 | [5 empty] | 42.9066 | 12.6901 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.0511 | 10.1658 | 2.2851 | [7 empty] | 41.5564 | 11.6996 | 1.6746 | 2244.3827 | 0.7111 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 81.6636 | 17.9638 | 32.0093 | 2244.3827 | 5.9398 | [6 empty] | 23.8298 | 12.641 | 2.0517 | [5 empty] | 49.8221 | 14.6904 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.4029 | 12.3483 | 2.4889 | [7 empty] | 48.8661 | 13.7022 | 1.375 | 2244.3827 | 0.7398 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 91.7862 | 20.2367 | 35.3574 | 2244.3827 | 6.1451 | [6 empty] | 28.7494 | 15.2 | 2.3767 | [5 empty] | 56.6108 | 16.6538 | 2244.3827 | [5 empty] | 28.3735 | 14.917 | 2.8361 | [7 empty] | 55.8578 | 15.7029 | 1.2129 | 2244.3827 | 0.7193 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 100.682 | 22.2309 | 37.585 | 2244.3827 | 6.1779 | [6 empty] | 34.1866 | 18.0283 | 2.7358 | [5 empty] | 63.2746 | 18.5813 | 2244.3827 | [5 empty] | 33.8083 | 17.7473 | 3.1476 | [7 empty] | 62.6376 | 17.7628 | 1.0371 | 2244.3827 | 0.6211 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 111.5316 | 24.6745 | 41.9243 | 2244.3827 | 6.5818 | [6 empty] | 40.1498 | 21.1301 | 3.1297 | [5 empty] | 69.8183 | 20.4746 | 2244.3827 | [5 empty] | 39.7111 | 20.7473 | 3.4301 | [7 empty] | 69.5074 | 19.7165 | 0.8193 | 2244.3827 | 0.5925 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 120.6851 | 26.7247 | 44.6532 | 2244.3827 | 6.731 | [6 empty] | 46.6469 | 24.5097 | 3.5588 | [5 empty] | 76.2481 | 22.3356 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.0386 | 24.0523 | 3.8831 | [7 empty] | 75.7472 | 21.5639 | 0.92 | 2244.3827 | 0.5885 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 129.675 | 28.7327 | 47.3252 | 2244.3827 | 6.8845 | [6 empty] | 53.6852 | 28.1709 | 4.0237 | [5 empty] | 82.5707 | 24.1661 | 2244.3827 | [5 empty] | 52.8173 | 27.5687 | 4.3527 | [7 empty] | 81.9076 | 23.346 | 1.0546 | 2244.3827 | 0.615 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 138.7022 | 30.7543 | 50.1388 | 2244.3827 | 7.0802 | [6 empty] | 61.2719 | 32.1173 | 4.5249 | [5 empty] | 88.7924 | 25.968 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.2943 | 31.8058 | 4.5714 | [7 empty] | 89.6548 | 25.5409 | 0.9624 | 2244.3827 | 0.4072 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 145.9713 | 32.3888 | 51.2628 | 2244.3827 | 6.9977 | [6 empty] | 69.4136 | 36.3523 | 5.0626 | [5 empty] | 94.9194 | 27.7431 | 2244.3827 | [5 empty] | 69.0707 | 36.0138 | 5.0858 | [7 empty] | 95.0532 | 27.4486 | 0.3235 | 2244.3827 | 0.2297 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 155.608 | 34.5505 | 54.8841 | 2244.3827 | 7.3726 | [6 empty] | 78.1167 | 40.8794 | 5.6375 | [5 empty] | 100.9574 | 29.493 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.051 | 40.524 | 5.5998 | [7 empty] | 101.7402 | 29.172 | 0.846 | 2244.3827 | 0.2922 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 163.5932 | 36.3336 | 56.9117 | 2244.3827 | 7.4812 | [6 empty] | 87.3874 | 45.7018 | 6.2498 | [5 empty] | 106.9117 | 31.219 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.0736 | 45.2771 | 5.975 | [7 empty] | 107.5224 | 31.1168 | 0.6191 | 2244.3827 | 0.1551 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 171.5229 | 38.1106 | 58.9645 | 2244.3827 | 7.6131 | [6 empty] | 97.2314 | 50.8223 | 6.9001 | [5 empty] | 112.7871 | 32.9227 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.6365 | 50.6973 | 7.1807 | [7 empty] | 113.6119 | 32.4788 | 0.9366 | 2244.3827 | 0.4439 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 179.4219 | 39.8776 | 61.0619 | 2244.3827 | 7.7751 | [6 empty] | 107.6543 | 56.244 | 7.5885 | [5 empty] | 118.5881 | 34.6051 | 2244.3827 | [5 empty] | 107.1327 | 55.6663 | 7.8189 | [7 empty] | 118.8052 | 34.055 | 0.5914 | 2244.3827 | 0.4421 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 187.1822 | 41.6157 | 63.0906 | 2244.3827 | 7.9438 | [6 empty] | 118.6617 | 61.9697 | 8.3156 | [5 empty] | 124.3188 | 36.2675 | 2244.3827 | [5 empty] | 118.8356 | 61.679 | 8.3134 | [7 empty] | 125.2091 | 35.9865 | 0.9336 | 2244.3827 | 0.253 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 195.6439 | 43.5112 | 65.8995 | 2244.3827 | 8.2794 | [6 empty] | 130.2587 | 68.0021 | 9.0816 | [5 empty] | 129.9827 | 37.9109 | 2244.3827 | [5 empty] | 129.3281 | 67.3121 | 8.8121 | [7 empty] | 130.0744 | 37.7621 | 0.1748 | 2244.3827 | 0.1672 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 202.0118 | 44.9305 | 66.6469 | 2244.3827 | 8.2161 | [6 empty] | 142.4503 | 74.3439 | 9.8869 | [5 empty] | 135.5835 | 39.5362 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.5441 | 73.5533 | 9.7836 | [7 empty] | 135.8153 | 39.2077 | 0.4021 | 2244.3827 | 0.236 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 210.4421 | 46.8161 | 69.5496 | 2244.3827 | 8.5984 | [6 empty] | 155.2415 | 80.9975 | 10.7318 | [5 empty] | 141.1241 | 41.1444 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.1835 | 80.7561 | 10.6595 | [7 empty] | 141.5236 | 41.0297 | 0.4156 | 2244.3827 | 0.0937 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 217.6577 | 48.4307 | 71.278 | 2244.3827 | 8.7441 | [6 empty] | 168.637 | 87.9654 | 11.6166 | [5 empty] | 146.6075 | 42.7362 | 2244.3827 | [5 empty] | 167.19 | 87.1574 | 11.6439 | [7 empty] | 146.0652 | 42.4579 | 0.6095 | 2244.3827 | 0.2088 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 224.9327 | 50.0532 | 73.122 | 2244.3827 | 8.8893 | [6 empty] | 182.6413 | 95.25 | 12.5416 | [5 empty] | 152.0364 | 44.3124 | 2244.3827 | [5 empty] | 181.2346 | 94.2526 | 12.499 | [7 empty] | 151.9316 | 43.9568 | 0.3707 | 2244.3827 | 0.2565 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 231.7403 | 51.5708 | 74.5453 | 2244.3827 | 8.8929 | [6 empty] | 197.2588 | 102.8536 | 13.5071 | [5 empty] | 157.4131 | 45.8736 | 2244.3827 | [5 empty] | 197.1588 | 102.4768 | 13.4579 | [7 empty] | 157.9271 | 45.6858 | 0.5473 | 2244.3827 | 0.1431 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 238.5975 | 53.1011 | 76.07 | 2244.3827 | 8.8618 | [6 empty] | 212.494 | 110.7785 | 14.5134 | [5 empty] | 162.7399 | 47.4205 | 2244.3827 | [5 empty] | 214.6043 | 111.4152 | 14.2935 | [7 empty] | 164.3378 | 47.5443 | 1.6027 | 2244.3827 | 0.1943 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 246.2807 | 54.8165 | 78.481 | 2244.3827 | 8.971 | [6 empty] | 228.351 | 119.0268 | 15.5608 | [5 empty] | 168.019 | 48.9538 | 2244.3827 | [5 empty] | 231.1271 | 119.9702 | 15.2285 | [7 empty] | 169.8912 | 49.1898 | 1.887 | 2244.3827 | 0.2529 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 252.3229 | 56.1701 | 79.4414 | 2244.3827 | 8.8179 | [6 empty] | 244.3093 | 127.3279 | 16.6149 | [5 empty] | 173.0894 | 50.4265 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.2307 | 127.5481 | 16.3301 | [7 empty] | 173.8951 | 50.5353 | 0.813 | 2244.3827 | 0.1038 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.5835 | 0.1632 | 0.7591 | 9788.3311 | 1.0966 | [6 empty] | 0.6136 | 0.728 | 0.5559 | [5 empty] | -0.0398 | 0.6929 | 5047.9883 | [5 empty] | 0.5668 | 0.7074 | 1.0307 | [7 empty] | -0.3987 | 0.0053 | 0.7756 | 11168.9927 | 0.9103 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.2444 | 2.021 | 1.2468 | 5572.3214 | 2.1493 | [6 empty] | 0.9805 | 1.5064 | 0.7157 | [5 empty] | -1.0305 | 2.3053 | 4325.2852 | [5 empty] | 0.931 | 1.4978 | 1.211 | [7 empty] | -1.4393 | 1.4927 | 0.9097 | 5926.6448 | 0.8944 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.5751 | 5.8391 | 2.6885 | 4572.2464 | 3.72 | [6 empty] | 1.656 | 2.9391 | 1.0099 | [5 empty] | -2.9323 | 5.3452 | 4060.7832 | [5 empty] | 1.6105 | 2.8984 | 1.4845 | [7 empty] | -3.2072 | 4.4089 | 0.9758 | 4691.8469 | 0.7424 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -10.5488 | 11.5787 | 5.0221 | 4240.8576 | 4.676 | [6 empty] | 2.6667 | 5.0828 | 1.45 | [5 empty] | -5.808 | 9.9213 | 3955.4186 | [5 empty] | 2.7032 | 5.1116 | 1.8847 | [7 empty] | -5.9326 | 9.1682 | 0.7633 | 4219.8216 | 0.452 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -16.1814 | 18.1177 | 7.3097 | 4097.8548 | 4.9227 | [6 empty] | 4.0328 | 7.9802 | 2.0448 | [5 empty] | -9.348 | 15.5221 | 3905.551 | [5 empty] | 4.0877 | 7.9488 | 2.4428 | [7 empty] | -9.1818 | 14.6853 | 0.8531 | 4046.9375 | 0.4483 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -21.9042 | 24.7983 | 9.8198 | 4019.0599 | 5.9649 | [6 empty] | 5.7704 | 11.6659 | 2.8014 | [5 empty] | -12.8431 | 21.0136 | 3878.6283 | [5 empty] | 5.7256 | 11.6314 | 3.1094 | [7 empty] | -13.0428 | 20.4529 | 0.5953 | 3966.351 | 0.3473 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -27.4553 | 31.2728 | 12.2616 | 3973.504 | 6.5247 | [6 empty] | 7.8936 | 16.1692 | 3.7259 | [5 empty] | -16.2327 | 26.333 | 3862.6353 | [5 empty] | 7.8134 | 15.9724 | 3.9879 | [7 empty] | -16.154 | 25.6562 | 0.6813 | 3918.4693 | 0.3325 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -32.8776 | 37.6041 | 14.6999 | 3944.3003 | 6.7553 | [6 empty] | 10.4144 | 21.5159 | 4.8236 | [5 empty] | -19.5127 | 31.4832 | 3852.4357 | [5 empty] | 10.1685 | 21.379 | 4.9399 | [7 empty] | -20.0522 | 31.2483 | 0.5884 | 3889.7189 | 0.3891 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -38.1003 | 43.6965 | 17.0166 | 3924.9174 | 6.9379 | [6 empty] | 13.3436 | 27.7289 | 6.0991 | [5 empty] | -22.6904 | 36.4784 | 3845.5666 | [5 empty] | 13.1226 | 27.4653 | 6.3525 | [7 empty] | -22.9208 | 35.9463 | 0.5799 | 3886.0754 | 0.3512 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -43.0337 | 49.4392 | 19.0663 | 3912.081 | 7.0546 | [6 empty] | 16.691 | 34.8288 | 7.5566 | [5 empty] | -25.7758 | 41.3343 | 3840.7377 | [5 empty] | 16.565 | 34.9066 | 7.7405 | [7 empty] | -26.2598 | 41.2591 | 0.4898 | 3864.1778 | 0.2729 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -47.8873 | 55.0847 | 21.1303 | 3902.6036 | 7.1744 | [6 empty] | 20.4655 | 42.8345 | 9.2002 | [5 empty] | -28.7786 | 46.0652 | 3837.2238 | [5 empty] | 20.5936 | 43.0231 | 9.4554 | [7 empty] | -28.8002 | 45.9419 | 0.1252 | 3850.1391 | 0.1177 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -52.7477 | 60.7463 | 23.3226 | 3894.9385 | 7.3273 | [6 empty] | 24.6753 | 51.7636 | 11.0332 | [5 empty] | -31.7074 | 50.684 | 3834.5926 | [5 empty] | 24.777 | 51.4875 | 11.0518 | [7 empty] | -31.1503 | 50.4115 | 0.6202 | 3829.98 | 0.2163 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -57.1664 | 65.8722 | 24.9897 | 3890.0767 | 7.381 | [6 empty] | 29.328 | 61.6322 | 13.0592 | [5 empty] | -34.5696 | 55.2014 | 3832.5748 | [5 empty] | 28.8321 | 61.1415 | 13.0173 | [7 empty] | -34.9533 | 55.0131 | 0.4275 | 3844.0773 | 0.2258 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -61.88 | 71.3486 | 27.1675 | 3885.4624 | 7.5426 | [6 empty] | 34.4308 | 72.4555 | 15.2812 | [5 empty] | -37.3715 | 59.6268 | 3830.996 | [5 empty] | 34.2238 | 72.3931 | 15.0208 | [7 empty] | -37.6286 | 59.8353 | 0.3311 | 3825.8941 | 0.1032 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -66.4641 | 76.6649 | 29.2455 | 3882.1274 | 7.6885 | [6 empty] | 39.9905 | 84.2478 | 17.7021 | [5 empty] | -40.1185 | 63.9681 | 3829.7389 | [5 empty] | 39.8722 | 83.4561 | 17.2649 | [7 empty] | -39.4868 | 63.8232 | 0.6481 | 3814.1676 | 0.2811 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -70.8567 | 81.7625 | 31.1348 | 3879.2406 | 7.7967 | [6 empty] | 46.0134 | 97.0225 | 20.3246 | [5 empty] | -42.8154 | 68.2324 | 3828.7227 | [5 empty] | 46.0159 | 97.3271 | 20.1623 | [7 empty] | -43.0572 | 68.5051 | 0.3645 | 3824.8399 | 0.1076 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -75.1391 | 86.7239 | 32.9383 | 3877.2605 | 7.8821 | [6 empty] | 52.5055 | 110.7924 | 23.1515 | [5 empty] | -45.4661 | 72.4256 | 3827.8903 | [5 empty] | 52.5427 | 110.6157 | 22.9583 | [7 empty] | -45.2457 | 72.4444 | 0.2212 | 3821.6051 | 0.0908 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -79.3337 | 91.5903 | 34.6883 | 3875.3376 | 7.9382 | [6 empty] | 59.4726 | 125.5698 | 26.1852 | [5 empty] | -48.0741 | 76.553 | 3827.2006 | [5 empty] | 59.4082 | 124.7786 | 25.2759 | [7 empty] | -47.449 | 76.7032 | 0.643 | 3804.9457 | 0.302 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -83.6137 | 96.5595 | 36.6223 | 3873.6637 | 8.0262 | [6 empty] | 66.92 | 141.366 | 29.4281 | [5 empty] | -50.6426 | 80.619 | 3826.6229 | [5 empty] | 66.1503 | 140.6982 | 29.7676 | [7 empty] | -51.1441 | 80.2827 | 0.6038 | 3842.9569 | 0.2513 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -87.8455 | 101.4583 | 38.5403 | 3872.4491 | 8.1098 | [6 empty] | 74.8531 | 158.1923 | 32.8824 | [5 empty] | -53.1743 | 84.6279 | 3826.1347 | [5 empty] | 74.9157 | 158.2551 | 33.1623 | [7 empty] | -53.1734 | 84.5057 | 0.1222 | 3830.6402 | 0.0482 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -91.8776 | 106.1345 | 40.2359 | 3871.2029 | 8.1486 | [6 empty] | 83.2768 | 176.0593 | 36.5504 | [5 empty] | -55.6714 | 88.5832 | 3825.7186 | [5 empty] | 83.4474 | 175.4488 | 36.3666 | [7 empty] | -55.0917 | 88.4089 | 0.6054 | 3819.582 | 0.1668 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -95.9825 | 110.8891 | 42.0825 | 3870.2994 | 8.2184 | [6 empty] | 92.196 | 194.9771 | 40.4341 | [5 empty] | -58.1362 | 92.4882 | 3825.3613 | [5 empty] | 92.36 | 194.4916 | 40.1497 | [7 empty] | -57.661 | 92.4147 | 0.4808 | 3818.6016 | 0.1386 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -99.9929 | 115.5395 | 43.8466 | 3869.4158 | 8.2726 | [6 empty] | 101.6152 | 214.9556 | 44.5356 | [5 empty] | -60.5706 | 96.3456 | 3825.0522 | [5 empty] | 101.0297 | 214.0415 | 44.3761 | [7 empty] | -60.6127 | 96.1842 | 0.1669 | 3826.8795 | 0.1014 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -104.0045 | 120.1879 | 45.6564 | 3868.6191 | 8.335 | [6 empty] | 111.539 | 236.0043 | 48.8568 | [5 empty] | -62.9762 | 100.1583 | 3824.7833 | [5 empty] | 111.246 | 235.3335 | 48.5434 | [7 empty] | -62.8664 | 100.106 | 0.1216 | 3822.4223 | 0.069 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -107.7085 | 124.4826 | 47.0778 | 3867.9565 | 8.331 | [6 empty] | 121.9717 | 258.1323 | 53.3995 | [5 empty] | -65.3547 | 103.9285 | 3824.548 | [5 empty] | 121.777 | 257.0625 | 53.7045 | [7 empty] | -65.0181 | 103.5186 | 0.5304 | 3828.1178 | 0.1278 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -111.6799 | 129.0899 | 48.9172 | 3867.2962 | 8.3993 | [6 empty] | 132.9174 | 281.3485 | 58.1657 | [5 empty] | -67.7074 | 107.6584 | 3824.3408 | [5 empty] | 133.3811 | 281.3468 | 58.5332 | [7 empty] | -67.3567 | 107.4745 | 0.396 | 3824.8771 | 0.0731 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -115.4267 | 133.43 | 50.4765 | 3866.8012 | 8.4219 | [6 empty] | 144.3802 | 305.6614 | 63.157 | [5 empty] | -70.0357 | 111.3499 | 3824.1577 | [5 empty] | 144.7817 | 304.9601 | 63.2085 | [7 empty] | -69.4165 | 111.099 | 0.6681 | 3821.2711 | 0.1361 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -119.231 | 137.843 | 52.1563 | 3866.2206 | 8.4642 | [6 empty] | 156.3639 | 331.0793 | 68.3751 | [5 empty] | -72.3406 | 115.0049 | 3823.995 | [5 empty] | 156.8398 | 330.4366 | 67.5272 | [7 empty] | -71.66 | 115.0607 | 0.6829 | 3813.0349 | 0.1847 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -123.0365 | 142.2599 | 53.8743 | 3865.7361 | 8.5129 | [6 empty] | 168.8725 | 357.6104 | 73.8218 | [5 empty] | -74.6233 | 118.6251 | 3823.8498 | [5 empty] | 169.4491 | 357.5787 | 73.1043 | [7 empty] | -74.158 | 118.7774 | 0.4896 | 3814.7956 | 0.1386 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -126.6482 | 146.451 | 55.3528 | 3865.2963 | 8.5257 | [6 empty] | 181.9096 | 385.2624 | 79.4986 | [5 empty] | -76.8848 | 122.2119 | 3823.7199 | [5 empty] | 183.1776 | 385.2065 | 78.9624 | [7 empty] | -75.9756 | 122.232 | 0.9094 | 3813.1074 | 0.2112 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -130.4761 | 150.902 | 57.1719 | 3864.7818 | 8.5893 | [6 empty] | 195.4787 | 414.043 | 85.4071 | [5 empty] | -79.1259 | 125.7668 | 3823.603 | [5 empty] | 197.1294 | 414.7419 | 83.9399 | [7 empty] | -78.2326 | 126.1773 | 0.9832 | 3806.0262 | 0.2743 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -133.9352 | 154.9534 | 58.6253 | 3864.0556 | 8.605 | [6 empty] | 209.1346 | 443.0075 | 91.3534 | [5 empty] | -81.2785 | 129.1813 | 3823.5007 | [5 empty] | 210.1175 | 443.0163 | 91.0437 | [7 empty] | -80.6552 | 129.1784 | 0.6233 | 3817.0814 | 0.1357 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.1563 | -0.6363 | 0.5563 | 4.391e+18 | 0.8516 | [6 empty] | 0.5807 | 0.5379 | 0.89 | [5 empty] | 0.1663 | -0.1831 | 11669.1249 | [5 empty] | 0.5447 | 0.5377 | 1.3428 | [7 empty] | -0.1662 | -0.6364 | 0.5621 | 4.391e+18 | 0.8612 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.1609 | -1.6683 | 0.402 | 4.391e+18 | 0.9047 | [6 empty] | 0.8296 | 0.6327 | 2.2506 | [5 empty] | 0.0664 | -1.3367 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.8069 | 0.6333 | 2.7759 | [7 empty] | -0.1861 | -1.6679 | 0.4165 | 4.391e+18 | 0.8852 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.1792 | -3.0362 | 0.2893 | 2.9273e+18 | 1.0987 | [6 empty] | 1.2877 | 0.8071 | 4.7549 | [5 empty] | -0.0393 | -2.7829 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.1595 | 0.7747 | 4.6625 | [7 empty] | -0.2267 | -2.7025 | 0.2038 | 4.391e+18 | 0.8183 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.2179 | -4.7971 | 0.2853 | 2.9273e+18 | 1.4897 | [6 empty] | 1.9732 | 1.0682 | 8.5022 | [5 empty] | -0.1485 | -4.5204 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.8513 | 1.0364 | 8.4086 | [7 empty] | -0.2941 | -4.4278 | 0.1726 | 4.391e+18 | 0.6658 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.266 | -6.6698 | 0.0156 | 2.9273e+18 | 1.0729 | [6 empty] | 2.8996 | 1.4211 | 13.5668 | [5 empty] | -0.2714 | -6.6552 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.8519 | 1.4039 | 13.8456 | [7 empty] | -0.3834 | -6.6792 | 0.1145 | 2.9273e+18 | 0.384 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.3431 | -9.4003 | 0.1542 | 2.9273e+18 | 1.4393 | [6 empty] | 4.0781 | 1.87 | 20.0093 | [5 empty] | -0.4155 | -9.2642 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.953 | 1.8234 | 19.7926 | [7 empty] | -0.4958 | -9.0903 | 0.1915 | 4.391e+18 | 0.3498 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.4348 | -12.6377 | 0.2847 | 2.9273e+18 | 1.7816 | [6 empty] | 5.518 | 2.4185 | 27.8811 | [5 empty] | -0.5852 | -12.3959 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.5345 | 2.4153 | 28.3772 | [7 empty] | -0.6526 | -12.4803 | 0.108 | 2.9273e+18 | 0.1869 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.5365 | -16.0115 | 0.2565 | 4.391e+18 | 1.6599 | [6 empty] | 7.2276 | 3.0697 | 37.2271 | [5 empty] | -0.7829 | -16.0826 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.1714 | 3.0438 | 37.2214 | [7 empty] | -0.8265 | -16.0013 | 0.0922 | 2.9273e+18 | 0.1041 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -0.671 | -20.4548 | 0.356 | 4.391e+18 | 1.8841 | [6 empty] | 9.2141 | 3.8264 | 48.0873 | [5 empty] | -1.0105 | -20.3477 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.0798 | 3.7436 | 47.574 | [7 empty] | -0.9981 | -19.9986 | 0.3494 | 4.391e+18 | 0.0806 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -0.8207 | -25.4555 | 0.5114 | 4.391e+18 | 2.0479 | [6 empty] | 11.4843 | 4.6911 | 60.4978 | [5 empty] | -1.2693 | -25.21 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.5769 | 4.708 | 61.0518 | [7 empty] | -1.2672 | -25.3576 | 0.1476 | 4.391e+18 | 0.0953 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -0.9963 | -31.2184 | 0.7806 | 4.391e+18 | 2.2173 | [6 empty] | 14.0441 | 5.6661 | 74.4918 | [5 empty] | -1.5599 | -30.6784 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.6317 | 5.4914 | 72.1501 | [7 empty] | -1.4782 | -29.7328 | 0.9491 | 4.391e+18 | 0.2306 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -1.1781 | -37.2943 | 1.1715 | 2.9273e+18 | 2.3014 | [6 empty] | 16.8991 | 6.7536 | 90.0997 | [5 empty] | -1.8613 | -36.3426 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.6606 | 6.6385 | 88.5528 | [7 empty] | -1.7698 | -35.7918 | 0.5583 | 2.9273e+18 | 0.1398 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -1.3413 | -42.6576 | 1.0858 | 2.9273e+18 | 2.2936 | [6 empty] | 20.0546 | 7.9556 | 107.35 | [5 empty] | -2.1601 | -41.9443 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.6634 | 7.7831 | 104.7852 | [7 empty] | -2.0303 | -41.1665 | 0.7886 | 4.391e+18 | 0.1961 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -1.5425 | -49.1802 | 1.9318 | 4.391e+18 | 2.4317 | [6 empty] | 23.5153 | 9.2738 | 126.269 | [5 empty] | -2.4556 | -47.4778 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 23.337 | 9.1602 | 124.6783 | [7 empty] | -2.2992 | -47.0336 | 0.471 | 2.9273e+18 | 0.1473 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -1.7149 | -54.9399 | 2.2499 | 4.391e+18 | 2.479 | [6 empty] | 27.2858 | 10.71 | 146.8818 | [5 empty] | -2.7474 | -52.9408 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.7766 | 10.4907 | 143.2526 | [7 empty] | -2.5578 | -52.0782 | 0.8833 | 2.9273e+18 | 0.221 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -1.8893 | -60.5794 | 2.5216 | 4.391e+18 | 2.5131 | [6 empty] | 31.3705 | 12.2659 | 169.212 | [5 empty] | -3.0355 | -58.3334 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.1356 | 12.1288 | 166.8403 | [7 empty] | -2.8206 | -57.8313 | 0.5461 | 4.391e+18 | 0.1676 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -2.0587 | -66.1219 | 2.769 | 4.391e+18 | 2.548 | [6 empty] | 35.7734 | 13.943 | 193.2817 | [5 empty] | -3.3199 | -63.6567 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.2411 | 13.6878 | 189.0343 | [7 empty] | -3.0578 | -62.8101 | 0.8862 | 2.9273e+18 | 0.2284 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -2.2016 | -70.8186 | 2.3642 | 4.391e+18 | 2.5081 | [6 empty] | 40.4984 | 15.7427 | 219.1123 | [5 empty] | -3.6007 | -68.9128 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.1757 | 15.4945 | 215.8712 | [7 empty] | -3.2881 | -68.2622 | 0.7218 | 4.391e+18 | 0.2323 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -2.3839 | -76.8368 | 3.1145 | 2.9273e+18 | 2.5928 | [6 empty] | 45.5492 | 17.6666 | 246.7241 | [5 empty] | -3.8779 | -74.104 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 45.4239 | 17.5168 | 244.2076 | [7 empty] | -3.5644 | -73.6835 | 0.5244 | 4.391e+18 | 0.1944 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -2.5427 | -82.0415 | 3.2369 | 4.391e+18 | 2.6098 | [6 empty] | 50.9293 | 19.7159 | 276.1363 | [5 empty] | -4.1516 | -79.2328 | 4.391e+18 | [5 empty] | 51.0697 | 19.6812 | 274.7167 | [7 empty] | -3.834 | -79.0612 | 0.361 | 4.391e+18 | 0.1731 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -2.7035 | -87.2378 | 3.4022 | 2.9273e+18 | 2.6314 | [6 empty] | 56.6422 | 21.892 | 307.3676 | [5 empty] | -4.4221 | -84.3017 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.1902 | 21.6381 | 302.3944 | [7 empty] | -4.0582 | -83.6028 | 0.7879 | 2.9273e+18 | 0.2183 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -2.8559 | -92.2842 | 3.4912 | 2.9273e+18 | 2.6467 | [6 empty] | 62.6911 | 24.1961 | 340.4358 | [5 empty] | -4.6894 | -89.3132 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.4936 | 24.0137 | 336.4979 | [7 empty] | -4.2981 | -88.812 | 0.6359 | 4.391e+18 | 0.2057 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -3.0085 | -97.3189 | 3.6167 | 2.9273e+18 | 2.6662 | [6 empty] | 69.0792 | 26.6293 | 375.3581 | [5 empty] | -4.9537 | -94.2699 | 4.391e+18 | [5 empty] | 69.029 | 26.4843 | 371.8724 | [7 empty] | -4.5373 | -93.8658 | 0.5803 | 4.391e+18 | 0.2049 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -3.1807 | -102.7479 | 4.1125 | 2.9273e+18 | 2.7048 | [6 empty] | 75.8094 | 29.1929 | 412.151 | [5 empty] | -5.2151 | -99.1739 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.0346 | 29.1381 | 409.8087 | [7 empty] | -4.7826 | -98.9481 | 0.4879 | 4.391e+18 | 0.2004 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -3.3131 | -107.1208 | 3.7732 | 2.9273e+18 | 2.6947 | [6 empty] | 82.8847 | 31.8879 | 450.8306 | [5 empty] | -5.4738 | -104.0276 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.2193 | 31.7756 | 448.8267 | [7 empty] | -4.9822 | -103.8158 | 0.5352 | 4.391e+18 | 0.2385 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -3.4803 | -112.4214 | 4.2352 | 2.9273e+18 | 2.729 | [6 empty] | 90.308 | 34.7155 | 491.4122 | [5 empty] | -5.7297 | -108.833 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 90.8111 | 34.7148 | 489.7993 | [7 empty] | -5.2409 | -108.7178 | 0.5022 | 4.391e+18 | 0.2166 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -3.6337 | -117.2644 | 4.3596 | 2.9273e+18 | 2.7432 | [6 empty] | 98.082 | 37.6767 | 533.911 | [5 empty] | -5.9832 | -113.5921 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.8236 | 37.7974 | 533.1285 | [7 empty] | -5.4958 | -113.5998 | 0.4875 | 2.9273e+18 | 0.2077 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -3.784 | -121.9215 | 4.3669 | 2.9273e+18 | 2.7525 | [6 empty] | 106.2093 | 40.7724 | 578.3414 | [5 empty] | -6.2342 | -118.3067 | 4.391e+18 | [5 empty] | 107.1347 | 40.986 | 578.0311 | [7 empty] | -5.7374 | -118.3849 | 0.5029 | 2.9273e+18 | 0.2076 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -3.9283 | -126.3829 | 4.2561 | 4.391e+18 | 2.76 | [6 empty] | 114.6925 | 44.0037 | 624.7175 | [5 empty] | -6.4828 | -122.9787 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 115.6459 | 44.2068 | 624.0914 | [7 empty] | -5.9569 | -123.0252 | 0.528 | 2.9273e+18 | 0.2122 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -4.0789 | -130.9538 | 4.267 | 2.9273e+18 | 2.7717 | [6 empty] | 123.5341 | 47.3715 | 673.053 | [5 empty] | -6.7293 | -127.6097 | 4.391e+18 | [5 empty] | 124.6009 | 47.5184 | 672.7202 | [7 empty] | -6.1545 | -127.6567 | 0.5767 | 2.9273e+18 | 0.2335 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -4.2515 | -135.8721 | 4.57 | 2.9273e+18 | 2.7804 | [6 empty] | 132.7366 | 50.8768 | 723.3613 | [5 empty] | -6.9735 | -132.2012 | 4.391e+18 | [5 empty] | 133.6217 | 51.1407 | 721.2701 | [7 empty] | -6.4385 | -132.1581 | 0.5367 | 4.391e+18 | 0.1964 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -4.421 | -139.9472 | 4.3457 | 2.9273e+18 | 2.7628 | [6 empty] | 141.9979 | 54.4045 | 773.9909 | [5 empty] | -7.2082 | -136.613 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 143.1529 | 54.9212 | 772.6253 | [7 empty] | -6.7075 | -136.6846 | 0.5058 | 4.391e+18 | 0.2043 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -8.6553 | -1.1294 | 3.5925 | 25930.627 | 5.4408 | [6 empty] | 4.1284 | 5.6396 | 9.4406 | [5 empty] | -5.0662 | -1.2856 | 18340.6779 | [5 empty] | 4.0766 | 5.6447 | 9.4844 | [7 empty] | -5.2785 | -1.3065 | 0.2134 | 18946.0594 | 0.3544 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -6.1509 | -23.3571 | 2.2349 | 4.391e+18 | 2.5131 | [6 empty] | 9.3828 | 7.641 | 38.1655 | [5 empty] | -4.3904 | -21.9803 | 4.391e+18 | [5 empty] | 9.3491 | 7.633 | 37.8801 | [7 empty] | -4.3724 | -21.8325 | 0.149 | 4.391e+18 | 0.0822 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -5.0257 | -45.4188 | 3.0547 | 2.9273e+18 | 1.2079 | [6 empty] | 19.0544 | 11.325 | 91.0382 | [5 empty] | -4.4927 | -42.411 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.0462 | 11.2642 | 91.2491 | [7 empty] | -4.4698 | -42.4476 | 0.0432 | 4.391e+18 | 0.0928 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -4.7227 | -66.3315 | 3.8999 | 2.9273e+18 | 1.7943 | [6 empty] | 33.5258 | 16.8372 | 170.1504 | [5 empty] | -4.9978 | -62.4414 | 4.391e+18 | [5 empty] | 33.4655 | 16.8464 | 168.7464 | [7 empty] | -4.8592 | -62.1942 | 0.2834 | 2.9273e+18 | 0.1079 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -4.7717 | -86.1844 | 4.2271 | 4.391e+18 | 2.0972 | [6 empty] | 53.0846 | 24.2873 | 277.0748 | [5 empty] | -5.684 | -82.057 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.5597 | 24.4093 | 278.3909 | [7 empty] | -5.4972 | -82.2875 | 0.2967 | 4.391e+18 | 0.1404 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -4.9956 | -105.854 | 4.9018 | 2.9273e+18 | 2.3381 | [6 empty] | 77.9646 | 33.7643 | 413.0895 | [5 empty] | -6.454 | -101.1742 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 78.4672 | 33.8789 | 413.6821 | [7 empty] | -6.202 | -101.2817 | 0.2739 | 2.9273e+18 | 0.1339 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -5.3137 | -124.3548 | 4.9851 | 4.391e+18 | 2.4466 | [6 empty] | 108.3645 | 45.3437 | 579.2798 | [5 empty] | -7.2626 | -119.7665 | 4.391e+18 | [5 empty] | 109.4289 | 45.6267 | 581.8934 | [7 empty] | -6.952 | -120.0675 | 0.4325 | 2.9273e+18 | 0.1695 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -5.7681 | -141.8564 | 4.7485 | 4.391e+18 | 2.4632 | [6 empty] | 144.1531 | 58.9758 | 774.9294 | [5 empty] | -8.081 | -137.7093 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6365 | 59.6777 | 777.919 | [7 empty] | -7.7947 | -138.062 | 0.4543 | 2.9273e+18 | 0.1954 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -30.826 | 26.5875 | 13.3608 | 5103.4378 | 6.6956 | [6 empty] | 11.8761 | 22.0727 | 12.8143 | [5 empty] | -18.4488 | 21.5559 | 5023.7308 | [5 empty] | 11.6321 | 22.0804 | 12.9539 | [7 empty] | -19.2141 | 21.4986 | 0.7674 | 5080.1098 | 0.4792 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -25.3257 | -2.0773 | 9.7792 | 23760.5792 | 7.3533 | [6 empty] | 17.1305 | 24.0741 | 41.5391 | [5 empty] | -15.8491 | -4.4915 | 21979.7962 | [5 empty] | 16.6767 | 23.9961 | 40.9819 | [7 empty] | -16.6436 | -4.0506 | 0.9086 | 21535.3459 | 0.876 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -19.6509 | -35.1893 | 6.4943 | 4.391e+18 | 6.2635 | [6 empty] | 26.8021 | 27.7581 | 94.4118 | [5 empty] | -13.4552 | -33.2427 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.4723 | 27.7718 | 93.6138 | [7 empty] | -13.8863 | -32.8053 | 0.6141 | 4.391e+18 | 0.6436 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -15.7615 | -63.339 | 5.9263 | 2.9273e+18 | 3.001 | [6 empty] | 41.2734 | 33.2703 | 173.524 | [5 empty] | -11.9383 | -58.8109 | 4.391e+18 | [5 empty] | 41.2382 | 33.4838 | 172.8595 | [7 empty] | -12.0884 | -58.4687 | 0.3737 | 4.391e+18 | 0.2118 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -13.382 | -86.7896 | 5.9607 | 4.391e+18 | 1.5014 | [6 empty] | 60.8323 | 40.7204 | 280.4484 | [5 empty] | -11.1709 | -81.2542 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.8026 | 40.9583 | 278.2939 | [7 empty] | -11.1107 | -80.7388 | 0.5189 | 4.391e+18 | 0.172 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -11.9019 | -108.0323 | 6.468 | 4.391e+18 | 1.3446 | [6 empty] | 85.7123 | 50.1973 | 416.4631 | [5 empty] | -10.9061 | -101.6414 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.7594 | 50.553 | 413.1463 | [7 empty] | -10.7436 | -101.0993 | 0.5659 | 2.9273e+18 | 0.1844 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -11.0652 | -127.0928 | 6.3621 | 2.9273e+18 | 1.502 | [6 empty] | 116.1122 | 61.7768 | 582.6535 | [5 empty] | -10.9617 | -120.7315 | 4.391e+18 | [5 empty] | 116.7253 | 62.3477 | 580.9301 | [7 empty] | -10.6954 | -120.4959 | 0.3556 | 4.391e+18 | 0.1813 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -10.7666 | -144.6891 | 5.8948 | 2.9273e+18 | 1.5358 | [6 empty] | 151.9008 | 75.4089 | 778.303 | [5 empty] | -11.2201 | -138.8118 | 4.391e+18 | [5 empty] | 154.1353 | 77.0907 | 784.8069 | [7 empty] | -11.1794 | -139.2951 | 0.485 | 2.9273e+18 | 0.3861 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -51.3834 | 53.1935 | 22.5545 | 4310.4469 | 7.4694 | [6 empty] | 26.1369 | 52.3203 | 19.0239 | [5 empty] | -30.9097 | 43.7313 | 4265.9194 | [5 empty] | 26.0735 | 51.9997 | 18.6245 | [7 empty] | -30.5675 | 43.8138 | 0.352 | 4243.1609 | 0.1919 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -46.5915 | 29.6897 | 19.5541 | 6456.5275 | 7.4716 | [6 empty] | 31.3913 | 54.3218 | 47.7488 | [5 empty] | -28.5047 | 22.2583 | 6506.3594 | [5 empty] | 31.5351 | 54.4874 | 48.0916 | [7 empty] | -28.4951 | 22.1444 | 0.1143 | 6526.877 | 0.0662 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -39.7965 | -4.7115 | 14.6513 | 27953.8669 | 7.6429 | [6 empty] | 41.0629 | 58.0057 | 100.6215 | [5 empty] | -25.3777 | -7.3111 | 22805.1874 | [5 empty] | 41.0627 | 58.2439 | 100.7075 | [7 empty] | -25.6308 | -7.1318 | 0.3102 | 22535.8942 | 0.2123 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -33.3931 | -39.3566 | 11.0307 | 4.391e+18 | 7.4375 | [6 empty] | 55.5343 | 63.518 | 179.7337 | [5 empty] | -22.4607 | -37.8868 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.9199 | 63.9845 | 181.4748 | [7 empty] | -22.6238 | -38.1644 | 0.322 | 4.391e+18 | 0.1365 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -28.3448 | -69.8394 | 9.0107 | 4.391e+18 | 6.1378 | [6 empty] | 75.0931 | 70.968 | 286.6581 | [5 empty] | -20.1736 | -66.0415 | 4.391e+18 | [5 empty] | 75.4741 | 71.3072 | 287.4402 | [7 empty] | -20.1271 | -66.0432 | 0.0466 | 4.391e+18 | 0.0887 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -24.4754 | -96.9414 | 8.2845 | 2.9273e+18 | 3.9022 | [6 empty] | 99.9732 | 80.445 | 422.6728 | [5 empty] | -18.5513 | -91.1502 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.3296 | 81.0028 | 422.262 | [7 empty] | -18.5537 | -90.8123 | 0.3379 | 4.391e+18 | 0.151 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -21.7582 | -120.0698 | 7.6925 | 4.391e+18 | 2.3749 | [6 empty] | 130.373 | 92.0245 | 588.8631 | [5 empty] | -17.4819 | -113.6754 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.6236 | 92.9747 | 590.7534 | [7 empty] | -17.2702 | -113.629 | 0.2167 | 2.9273e+18 | 0.2252 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -20.1258 | -140.1542 | 6.8863 | 4.391e+18 | 1.6622 | [6 empty] | 166.1616 | 105.6566 | 784.5127 | [5 empty] | -16.8376 | -134.1036 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 167.2285 | 107.0142 | 783.5039 | [7 empty] | -16.7367 | -133.65 | 0.4647 | 2.9273e+18 | 0.3015 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -69.9059 | 76.3292 | 30.6628 | 4091.2645 | 7.9508 | [6 empty] | 47.4751 | 97.5793 | 28.3153 | [5 empty] | -42.2183 | 63.1533 | 4049.94 | [5 empty] | 47.5047 | 97.8928 | 28.3172 | [7 empty] | -42.4475 | 63.3253 | 0.2865 | 4049.6486 | 0.0942 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -66.1381 | 58.0588 | 28.3768 | 4994.7794 | 8.0638 | [6 empty] | 52.7295 | 99.5807 | 57.0402 | [5 empty] | -40.2707 | 46.3916 | 5011.5495 | [5 empty] | 52.6563 | 99.934 | 57.627 | [7 empty] | -40.7423 | 46.3 | 0.4804 | 5035.2174 | 0.1923 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -59.9304 | 27.8476 | 23.7617 | 7960.3682 | 7.9047 | [6 empty] | 62.4011 | 103.2647 | 109.9129 | [5 empty] | -37.34 | 20.4794 | 7802.6798 | [5 empty] | 62.686 | 103.8254 | 111.0583 | [7 empty] | -37.5639 | 20.2863 | 0.2956 | 7852.3606 | 0.1574 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -52.9715 | -6.9163 | 19.1356 | 29755.3825 | 8.1865 | [6 empty] | 76.8724 | 108.7769 | 189.0251 | [5 empty] | -34.0646 | -9.8656 | 23093.6369 | [5 empty] | 77.4832 | 109.875 | 191.86 | [7 empty] | -34.4972 | -10.221 | 0.56 | 23833.6929 | 0.2767 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -46.5157 | -40.8169 | 15.5491 | 4.391e+18 | 8.3419 | [6 empty] | 96.4313 | 116.2269 | 295.9495 | [5 empty] | -30.9672 | -40.683 | 4.391e+18 | [5 empty] | 96.9954 | 117.7117 | 294.4952 | [7 empty] | -31.2254 | -39.4083 | 1.3006 | 4.391e+18 | 0.6616 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -40.829 | -72.8732 | 12.8809 | 4.391e+18 | 8.1593 | [6 empty] | 121.3113 | 125.7039 | 431.9642 | [5 empty] | -28.3226 | -69.7902 | 4.391e+18 | [5 empty] | 121.6031 | 126.5749 | 430.0374 | [7 empty] | -28.3968 | -68.9262 | 0.8672 | 4.391e+18 | 0.2383 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -36.3261 | -100.8449 | 11.0348 | 4.391e+18 | 6.7186 | [6 empty] | 151.7112 | 137.2834 | 598.1545 | [5 empty] | -26.2058 | -96.4465 | 4.391e+18 | [5 empty] | 152.8998 | 138.6793 | 599.1196 | [7 empty] | -26.1519 | -96.0207 | 0.4292 | 4.391e+18 | 0.2357 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -33.1713 | -124.8276 | 9.5998 | 4.391e+18 | 5.3537 | [6 empty] | 187.4998 | 150.9155 | 793.8041 | [5 empty] | -24.5958 | -120.5128 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.614 | 153.9715 | 795.0856 | [7 empty] | -24.7444 | -119.5946 | 0.9302 | 4.391e+18 | 0.5236 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -87.1383 | 97.3401 | 38.2237 | 3999.4299 | 8.2349 | [6 empty] | 76.3148 | 158.7491 | 40.8731 | [5 empty] | -52.7109 | 80.7329 | 3959.4829 | [5 empty] | 75.8138 | 158.5012 | 41.5445 | [7 empty] | -53.1809 | 80.3865 | 0.5839 | 3978.7034 | 0.2209 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -84.1026 | 82.8551 | 36.3758 | 4501.6256 | 8.3634 | [6 empty] | 81.5692 | 160.7505 | 69.598 | [5 empty] | -51.1429 | 67.465 | 4497.6746 | [5 empty] | 81.4995 | 160.6161 | 70.1619 | [7 empty] | -51.189 | 67.1632 | 0.3053 | 4512.2132 | 0.0939 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -78.7756 | 57.415 | 32.3793 | 5822.7488 | 8.3336 | [6 empty] | 91.2407 | 164.4345 | 122.4707 | [5 empty] | -48.6054 | 45.6602 | 5782.1757 | [5 empty] | 91.5216 | 165.1266 | 124.3456 | [7 empty] | -48.927 | 45.2218 | 0.5436 | 5829.2484 | 0.2025 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -72.1975 | 25.5997 | 27.7645 | 9269.937 | 8.1772 | [6 empty] | 105.7121 | 169.9467 | 201.5829 | [5 empty] | -45.4761 | 18.0605 | 8913.8059 | [5 empty] | 106.2189 | 170.3149 | 204.594 | [7 empty] | -45.5006 | 17.194 | 0.8669 | 9075.2654 | 0.2955 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -65.4337 | -8.0553 | 23.6356 | 28839.001 | 8.767 | [6 empty] | 125.2709 | 177.3968 | 308.5073 | [5 empty] | -42.1718 | -12.2417 | 23223.6641 | [5 empty] | 125.9042 | 177.7116 | 310.1705 | [7 empty] | -41.9639 | -12.5915 | 0.4069 | 23593.6435 | 0.2037 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -58.8485 | -42.0968 | 19.8449 | 4.391e+18 | 9.0208 | [6 empty] | 150.151 | 186.8737 | 444.522 | [5 empty] | -39.016 | -42.7988 | 4.391e+18 | [5 empty] | 150.5871 | 187.0292 | 442.8348 | [7 empty] | -38.6433 | -42.3838 | 0.5579 | 4.391e+18 | 0.1373 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -53.1199 | -73.3313 | 16.9644 | 4.391e+18 | 9.3199 | [6 empty] | 180.5509 | 198.4532 | 610.7123 | [5 empty] | -36.1988 | -72.1207 | 4.391e+18 | [5 empty] | 181.9211 | 199.7292 | 613.3427 | [7 empty] | -36.071 | -72.0978 | 0.1299 | 4.391e+18 | 0.1662 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -48.644 | -100.8299 | 14.9057 | 4.391e+18 | 9.2238 | [6 empty] | 216.3395 | 212.0853 | 806.3619 | [5 empty] | -33.8144 | -99.3254 | 4.391e+18 | [5 empty] | 218.1634 | 214.7129 | 806.7307 | [7 empty] | -33.8434 | -98.4215 | 0.9044 | 4.391e+18 | 0.3055 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -103.3614 | 116.8182 | 45.2962 | 3952.9221 | 8.4112 | [6 empty] | 113.0007 | 236.561 | 56.8475 | [5 empty] | -62.6043 | 97.0545 | 3913.3639 | [5 empty] | 113.0024 | 236.0052 | 57.226 | [7 empty] | -62.346 | 96.7292 | 0.4153 | 3917.6354 | 0.0919 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -100.888 | 105.0887 | 43.8023 | 4272.7311 | 8.5416 | [6 empty] | 118.2551 | 238.5625 | 85.5724 | [5 empty] | -61.321 | 86.2979 | 4257.3873 | [5 empty] | 118.3196 | 238.4533 | 86.172 | [7 empty] | -61.2577 | 86.0338 | 0.2715 | 4265.5364 | 0.0641 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -96.3572 | 83.6974 | 40.3784 | 5035.3335 | 8.588 | [6 empty] | 127.9267 | 242.2464 | 138.445 | [5 empty] | -59.1584 | 67.9918 | 5009.5139 | [5 empty] | 128.2291 | 242.463 | 139.3912 | [7 empty] | -59.0891 | 67.7211 | 0.2795 | 5022.4477 | 0.0677 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -90.4418 | 55.57 | 36.1237 | 6617.2764 | 8.5147 | [6 empty] | 142.398 | 247.7587 | 217.5573 | [5 empty] | -56.3326 | 43.6752 | 6512.0393 | [5 empty] | 143.0122 | 247.9989 | 221.7974 | [7 empty] | -56.2917 | 42.4573 | 1.2187 | 6612.8221 | 0.3187 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -83.9248 | 24.067 | 31.9625 | 10284.2898 | 8.4784 | [6 empty] | 161.9568 | 255.2087 | 324.4816 | [5 empty] | -53.1353 | 15.4873 | 9873.2556 | [5 empty] | 162.5346 | 255.7702 | 324.8256 | [7 empty] | -52.9994 | 15.5767 | 0.1627 | 9846.8394 | 0.0717 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -77.134 | -9.6007 | 27.7212 | 29060.6136 | 9.1463 | [6 empty] | 186.8369 | 264.6857 | 460.4963 | [5 empty] | -49.8468 | -14.4869 | 23292.2746 | [5 empty] | 188.2467 | 265.6502 | 465.2574 | [7 empty] | -49.6597 | -15.2226 | 0.7591 | 24074.6767 | 0.3296 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -70.8115 | -41.9677 | 24.2722 | 2.1955e+18 | 9.9098 | [6 empty] | 217.2368 | 276.2652 | 626.6867 | [5 empty] | -46.6837 | -44.6111 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 218.5687 | 277.113 | 627.3907 | [7 empty] | -46.2783 | -44.4872 | 0.4239 | 4.391e+18 | 0.1739 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -65.3695 | -71.8634 | 21.6334 | 4.391e+18 | 10.2509 | [6 empty] | 253.0254 | 289.8973 | 822.3362 | [5 empty] | -43.8051 | -73.5902 | 4.391e+18 | [5 empty] | 255.4206 | 292.5977 | 827.363 | [7 empty] | -43.7971 | -73.4749 | 0.1156 | 4.391e+18 | 0.2068 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -118.6534 | 135.0212 | 51.7929 | 3926.1013 | 8.5143 | [6 empty] | 157.8256 | 331.6361 | 76.3658 | [5 empty] | -72.0339 | 112.4574 | 3886.8076 | [5 empty] | 157.8 | 330.7166 | 76.3486 | [7 empty] | -71.6638 | 112.2271 | 0.436 | 3886.0644 | 0.0947 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -116.5716 | 125.2632 | 50.5185 | 4148.1127 | 8.6301 | [6 empty] | 163.08 | 333.6375 | 105.0907 | [5 empty] | -70.9634 | 103.5375 | 4125.3636 | [5 empty] | 162.9874 | 332.4848 | 104.9146 | [7 empty] | -70.5379 | 103.2888 | 0.4928 | 4124.2207 | 0.1148 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -112.6825 | 107.0826 | 47.5525 | 4649.3053 | 8.71 | [6 empty] | 172.7516 | 337.3215 | 157.9634 | [5 empty] | -69.1145 | 88.0282 | 4621.6286 | [5 empty] | 173.3755 | 336.7457 | 159.0486 | [7 empty] | -68.5177 | 87.4937 | 0.8013 | 4630.9102 | 0.1475 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -107.4252 | 82.3876 | 43.6989 | 5588.3008 | 8.7034 | [6 empty] | 187.2229 | 342.8337 | 237.0756 | [5 empty] | -66.6095 | 66.7773 | 5527.8602 | [5 empty] | 187.8477 | 342.2673 | 237.3141 | [7 empty] | -65.9893 | 66.4876 | 0.6846 | 5529.3105 | 0.1509 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -101.3968 | 53.6686 | 39.7563 | 7328.5683 | 8.6445 | [6 empty] | 206.7818 | 350.2838 | 344 | [5 empty] | -63.6443 | 41.2062 | 7188.6844 | [5 empty] | 207.1944 | 350.1643 | 343.0551 | [7 empty] | -63.2864 | 41.3556 | 0.3879 | 7164.568 | 0.1081 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -94.7822 | 21.66 | 35.4422 | 11332.5333 | 8.6386 | [6 empty] | 231.6618 | 359.7607 | 480.0147 | [5 empty] | -60.436 | 12.9146 | 10709.9203 | [5 empty] | 232.9551 | 360.1652 | 480.1707 | [7 empty] | -59.8491 | 12.9284 | 0.587 | 10666.2431 | 0.1656 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -88.3 | -10.3675 | 31.7424 | 28177.0837 | 9.5527 | [6 empty] | 262.0617 | 371.3402 | 646.205 | [5 empty] | -57.1815 | -16.6302 | 23332.5298 | [5 empty] | 263.119 | 371.6359 | 647.5003 | [7 empty] | -56.7955 | -16.8226 | 0.4313 | 23377.7793 | 0.1723 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -82.3371 | -41.0728 | 28.7115 | 2.1955e+18 | 10.7192 | [6 empty] | 297.8503 | 384.9723 | 841.8546 | [5 empty] | -54.0583 | -46.0385 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 299.8599 | 385.9176 | 850.2386 | [7 empty] | -53.8231 | -47.0996 | 1.0869 | 2.1955e+18 | 0.4046 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -133.3786 | 152.5059 | 58.2239 | 3908.4297 | 8.6315 | [6 empty] | 210.5963 | 443.5642 | 99.344 | [5 empty] | -81.0197 | 127.0388 | 3870.2895 | [5 empty] | 211.9343 | 443.626 | 99.7329 | [7 empty] | -80.2382 | 126.8303 | 0.8089 | 3866.8978 | 0.1469 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -131.5947 | 144.2541 | 57.132 | 4070.5276 | 8.7306 | [6 empty] | 215.8507 | 445.5657 | 128.0689 | [5 empty] | -80.1097 | 119.4879 | 4045.5234 | [5 empty] | 217.4368 | 445.5362 | 127.5413 | [7 empty] | -79.1064 | 119.4811 | 1.0034 | 4034.3817 | 0.2181 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -128.2238 | 128.6388 | 54.5501 | 4424.7781 | 8.8235 | [6 empty] | 225.5222 | 449.2496 | 180.9416 | [5 empty] | -78.5134 | 106.1757 | 4398.926 | [5 empty] | 226.8081 | 448.5953 | 179.2204 | [7 empty] | -77.4327 | 106.3414 | 1.0933 | 4379.1778 | 0.2597 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -123.6061 | 107.0395 | 51.1634 | 5048.4368 | 8.8675 | [6 empty] | 239.9936 | 454.7619 | 260.0538 | [5 empty] | -76.2985 | 87.5542 | 5011.9118 | [5 empty] | 241.5143 | 453.9958 | 258.0191 | [7 empty] | -75.0663 | 87.7155 | 1.2427 | 4985.65 | 0.2951 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -118.0888 | 81.0676 | 47.4571 | 6096.9235 | 8.8528 | [6 empty] | 259.5524 | 462.2119 | 366.9782 | [5 empty] | -73.5955 | 64.5593 | 6037.8757 | [5 empty] | 260.7897 | 461.2306 | 366.0215 | [7 empty] | -72.5572 | 64.4174 | 1.048 | 6022.9172 | 0.2394 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -111.8535 | 51.3226 | 43.2721 | 8019.1127 | 8.788 | [6 empty] | 284.4325 | 471.6889 | 502.9929 | [5 empty] | -70.5656 | 38.3693 | 7826.759 | [5 empty] | 286.3059 | 471.5969 | 499.5222 | [7 empty] | -69.4066 | 38.8822 | 1.2674 | 7743.1304 | 0.3296 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -105.4758 | 20.5572 | 39.4891 | 12032.8224 | 8.9561 | [6 empty] | 314.8324 | 483.2684 | 669.1832 | [5 empty] | -67.372 | 10.19 | 11484.302 | [5 empty] | 317.0527 | 483.5582 | 670.4824 | [7 empty] | -66.4657 | 9.9285 | 0.9432 | 11471.9432 | 0.2522 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -99.2704 | -10.0757 | 36.1252 | 26329.0446 | 10.1072 | [6 empty] | 350.621 | 496.9005 | 864.8328 | [5 empty] | -64.1836 | -18.6747 | 23357.8505 | [5 empty] | 353.2251 | 497.6963 | 861.9413 | [7 empty] | -63.1223 | -18.1555 | 1.1815 | 22512.672 | 0.2835 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.8808 | -6.4522 | 3.324 | 6.4036e+17 | 5.0272 | [6 empty] | 4.4918 | 2.3784 | 8.6685 | [5 empty] | 3.7035 | -5.4757 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.391 | 2.3359 | 8.8272 | [7 empty] | 3.4159 | -5.5764 | 0.3047 | 2.9273e+18 | 0.426 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 4.1169 | -21.5718 | 3.33 | 2.9273e+18 | 3.0348 | [6 empty] | 9.7462 | 4.3798 | 37.3934 | [5 empty] | 1.5645 | -19.4331 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.66 | 4.3108 | 37.9402 | [7 empty] | 1.3445 | -19.4418 | 0.2201 | 4.391e+18 | 0.2625 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 2.1725 | -42.3836 | 3.7704 | 2.9273e+18 | 2.7252 | [6 empty] | 19.4178 | 8.0638 | 90.2661 | [5 empty] | 0.0134 | -39.2926 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.2522 | 7.9722 | 89.5289 | [7 empty] | 0.0296 | -38.9881 | 0.305 | 2.9273e+18 | 0.0731 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | 0.7438 | -63.8333 | 4.3893 | 4.391e+18 | 2.7602 | [6 empty] | 33.8891 | 13.576 | 169.3783 | [5 empty] | -1.4948 | -60.0579 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.0516 | 13.5555 | 170.1574 | [7 empty] | -1.4218 | -60.1528 | 0.1198 | 2.9273e+18 | 0.1103 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -0.3555 | -84.267 | 4.6773 | 2.9273e+18 | 2.763 | [6 empty] | 53.448 | 21.0261 | 276.3027 | [5 empty] | -2.8792 | -80.329 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.8971 | 20.9558 | 278.4466 | [7 empty] | -2.6985 | -80.5322 | 0.2719 | 4.391e+18 | 0.2135 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -1.384 | -104.3038 | 5.1852 | 2.9273e+18 | 2.8008 | [6 empty] | 78.328 | 30.503 | 412.3174 | [5 empty] | -4.1488 | -99.9172 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.7507 | 30.4458 | 412.5158 | [7 empty] | -3.8229 | -99.9213 | 0.3259 | 2.9273e+18 | 0.1815 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -2.2234 | -123.0761 | 5.2543 | 2.9273e+18 | 2.8111 | [6 empty] | 108.7279 | 42.0825 | 578.5077 | [5 empty] | -5.3265 | -118.8361 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 109.2813 | 42.1549 | 578.955 | [7 empty] | -5.0541 | -118.9071 | 0.2815 | 4.391e+18 | 0.121 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -3.0332 | -140.7563 | 5.0561 | 4.391e+18 | 2.7914 | [6 empty] | 144.5165 | 55.7146 | 774.1573 | [5 empty] | -6.4237 | -137.0055 | 4.391e+18 | [5 empty] | 145.0898 | 55.8782 | 772.8373 | [7 empty] | -6.0855 | -136.9711 | 0.3399 | 4.391e+18 | 0.1196 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 2.0188 | 13.7649 | 2.4258 | 3036.1671 | 2.077 | [6 empty] | 5.1854 | 6.393 | 1.6163 | [5 empty] | 0.8366 | 11.6467 | 3250.006 | [5 empty] | 5.1675 | 6.3604 | 2.1361 | [7 empty] | 0.5237 | 10.63 | 1.0637 | 3493.7419 | 0.6443 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | 0.3775 | -23.172 | 1.9993 | 4.391e+18 | 1.7298 | [6 empty] | 11.9015 | 8.9512 | 38.3319 | [5 empty] | -1.0342 | -21.7563 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.0144 | 8.9466 | 38.7916 | [7 empty] | -0.9177 | -22.0374 | 0.3043 | 4.391e+18 | 0.2764 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -0.8864 | -46.5969 | 3.9363 | 2.9273e+18 | 1.9441 | [6 empty] | 21.573 | 12.6351 | 91.2046 | [5 empty] | -2.1898 | -42.8826 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.5949 | 12.6501 | 90.5156 | [7 empty] | -2.0184 | -42.6804 | 0.2651 | 2.9273e+18 | 0.1371 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -1.7408 | -67.7713 | 4.9845 | 2.9273e+18 | 2.2486 | [6 empty] | 36.0444 | 18.1473 | 170.3168 | [5 empty] | -3.2776 | -63.0296 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 36.4336 | 18.2713 | 171.4873 | [7 empty] | -3.1221 | -63.2994 | 0.3114 | 2.9273e+18 | 0.1427 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -2.3866 | -87.4863 | 5.2753 | 4.391e+18 | 2.3811 | [6 empty] | 55.6032 | 25.5974 | 277.2411 | [5 empty] | -4.3262 | -82.5806 | 4.391e+18 | [5 empty] | 56.2819 | 25.7669 | 279.9956 | [7 empty] | -4.1697 | -83.0194 | 0.4658 | 4.391e+18 | 0.168 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -3.08 | -106.8877 | 5.7488 | 2.9273e+18 | 2.5039 | [6 empty] | 80.4833 | 35.0744 | 413.2558 | [5 empty] | -5.3425 | -101.6029 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 80.9057 | 35.1676 | 413.1389 | [7 empty] | -5.0627 | -101.6257 | 0.2807 | 4.391e+18 | 0.1322 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -3.6782 | -125.1718 | 5.7139 | 4.391e+18 | 2.5492 | [6 empty] | 110.8831 | 46.6539 | 579.4462 | [5 empty] | -6.3291 | -120.1101 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 112.142 | 47.008 | 583.7344 | [7 empty] | -6.0767 | -120.5631 | 0.5186 | 2.9273e+18 | 0.1713 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -4.3256 | -142.463 | 5.3651 | 4.391e+18 | 2.5232 | [6 empty] | 146.6718 | 60.286 | 775.0958 | [5 empty] | -7.2806 | -137.985 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 147.6926 | 60.8621 | 774.7814 | [7 empty] | -6.9447 | -138.0679 | 0.3459 | 2.9273e+18 | 0.1732 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -23.0158 | 37.8745 | 10.5035 | 3640.1995 | 4.5376 | [6 empty] | 12.9331 | 22.826 | 4.9899 | [5 empty] | -14.371 | 31.9088 | 3670.5356 | [5 empty] | 12.8937 | 22.9222 | 5.2283 | [7 empty] | -14.7626 | 31.7414 | 0.4259 | 3706.1199 | 0.2835 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -21.9059 | 27.1887 | 9.5336 | 4642.4026 | 4.7278 | [6 empty] | 14.3947 | 23.3828 | 12.9806 | [5 empty] | -13.7419 | 22.2654 | 4720.6325 | [5 empty] | 14.4042 | 23.4891 | 13.4586 | [7 empty] | -14.0659 | 21.8656 | 0.5146 | 4800.6462 | 0.3362 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -18.0663 | -1.0144 | 6.3478 | 14963.3628 | 5.6416 | [6 empty] | 19.6491 | 25.3842 | 41.7055 | [5 empty] | -12.1963 | -3.4304 | 16021.5596 | [5 empty] | 19.4652 | 25.3406 | 42.0083 | [7 empty] | -12.6254 | -3.6769 | 0.4949 | 16691.8427 | 0.3545 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -14.6768 | -34.4219 | 4.4277 | 4.391e+18 | 3.9112 | [6 empty] | 29.3207 | 29.0682 | 94.5782 | [5 empty] | -10.7901 | -32.301 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.426 | 29.3144 | 95.5729 | [7 empty] | -11.1244 | -32.5165 | 0.3977 | 4.391e+18 | 0.3387 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -12.1933 | -63.0207 | 5.3226 | 2.9273e+18 | 1.8183 | [6 empty] | 43.7921 | 34.5804 | 173.6904 | [5 empty] | -9.9649 | -58.187 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.1936 | 34.8859 | 174.9142 | [7 empty] | -9.9409 | -58.3658 | 0.1803 | 4.391e+18 | 0.1045 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -10.6168 | -86.7101 | 5.8881 | 4.391e+18 | 1.3141 | [6 empty] | 63.3509 | 42.0305 | 280.6147 | [5 empty] | -9.653 | -80.9015 | 4.391e+18 | [5 empty] | 63.8604 | 42.5698 | 280.532 | [7 empty] | -9.5407 | -80.6831 | 0.2455 | 4.391e+18 | 0.1911 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -9.7563 | -108.0978 | 6.6323 | 2.9273e+18 | 1.5438 | [6 empty] | 88.231 | 51.5074 | 416.6294 | [5 empty] | -9.694 | -101.4658 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.5685 | 51.7407 | 414.5732 | [7 empty] | -9.3442 | -101.1326 | 0.483 | 4.391e+18 | 0.1765 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -9.2738 | -127.1975 | 6.5738 | 4.391e+18 | 1.6934 | [6 empty] | 118.6308 | 63.0869 | 582.8198 | [5 empty] | -9.9635 | -120.66 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.7442 | 63.752 | 585.2568 | [7 empty] | -9.776 | -120.8614 | 0.2751 | 4.391e+18 | 0.1757 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -9.2098 | -144.7159 | 6.0318 | 2.9273e+18 | 1.6753 | [6 empty] | 154.4194 | 76.719 | 778.4694 | [5 empty] | -10.3767 | -138.7981 | 4.391e+18 | [5 empty] | 156.6342 | 78.3603 | 784.8472 | [7 empty] | -10.321 | -139.2594 | 0.4647 | 4.391e+18 | 0.3733 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -45.8522 | 60.6228 | 20.2088 | 3766.5156 | 6.282 | [6 empty] | 27.1939 | 53.0737 | 11.1996 | [5 empty] | -28.1677 | 50.8426 | 3757.3858 | [5 empty] | 26.9252 | 52.6588 | 11.3022 | [7 empty] | -28.2149 | 50.4962 | 0.3496 | 3769.9563 | 0.1814 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -44.855 | 53.2055 | 19.6365 | 4163.6364 | 6.4604 | [6 empty] | 28.6556 | 53.6305 | 19.1903 | [5 empty] | -27.5102 | 43.9995 | 4170.8524 | [5 empty] | 28.3586 | 53.2526 | 18.9893 | [7 empty] | -27.5927 | 43.9305 | 0.1075 | 4170.5309 | 0.1095 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -40.5305 | 29.8814 | 16.6002 | 6148.2021 | 6.4728 | [6 empty] | 33.91 | 55.6319 | 47.9152 | [5 empty] | -25.5224 | 22.7876 | 6279.8686 | [5 empty] | 33.6695 | 55.4194 | 48.8276 | [7 empty] | -25.8749 | 22.0235 | 0.8415 | 6411.497 | 0.3719 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -35.0398 | -4.4421 | 12.3029 | 22125.9395 | 6.847 | [6 empty] | 43.5815 | 59.3159 | 100.7879 | [5 empty] | -22.9274 | -6.5988 | 19495.6403 | [5 empty] | 43.5393 | 59.6087 | 100.2162 | [7 empty] | -23.1917 | -6.0322 | 0.6252 | 18732.8399 | 0.4079 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -29.6925 | -39.0677 | 9.3856 | 4.391e+18 | 6.5929 | [6 empty] | 58.0529 | 64.8281 | 179.9001 | [5 empty] | -20.5021 | -37.1637 | 4.391e+18 | [5 empty] | 58.2278 | 65.2917 | 180.1649 | [7 empty] | -20.7214 | -36.8975 | 0.3449 | 4.391e+18 | 0.2981 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -25.3613 | -69.491 | 7.886 | 4.391e+18 | 5.0208 | [6 empty] | 77.6117 | 72.2782 | 286.8244 | [5 empty] | -18.6074 | -65.4199 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.8847 | 72.6742 | 286.6411 | [7 empty] | -18.5967 | -65.1321 | 0.288 | 4.391e+18 | 0.1054 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -22.1368 | -96.5984 | 7.6682 | 4.391e+18 | 3.1612 | [6 empty] | 102.4918 | 81.7551 | 422.8391 | [5 empty] | -17.281 | -90.6635 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.7086 | 82.3617 | 421.1554 | [7 empty] | -17.2978 | -90.0556 | 0.6081 | 4.391e+18 | 0.1999 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -19.8205 | -119.7195 | 7.247 | 2.9273e+18 | 1.9596 | [6 empty] | 132.8917 | 93.3346 | 589.0295 | [5 empty] | -16.4322 | -113.3133 | 4.391e+18 | [5 empty] | 134.2372 | 94.3855 | 593.9234 | [7 empty] | -16.4685 | -113.6416 | 0.3303 | 4.391e+18 | 0.222 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -18.45 | -139.8339 | 6.4924 | 2.9273e+18 | 1.4306 | [6 empty] | 168.6803 | 106.9667 | 784.679 | [5 empty] | -15.9527 | -133.841 | 4.391e+18 | [5 empty] | 170.2113 | 108.5972 | 788.9025 | [7 empty] | -16.0898 | -133.88 | 0.1425 | 4.391e+18 | 0.3508 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -65.7666 | 81.5488 | 28.757 | 3810.0948 | 7.1853 | [6 empty] | 48.5321 | 98.3326 | 20.491 | [5 empty] | -40.2396 | 68.3071 | 3787.2271 | [5 empty] | 49.3122 | 98.7384 | 20.5303 | [7 empty] | -39.449 | 68.3385 | 0.7912 | 3774.2342 | 0.2887 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -65.0078 | 76.1774 | 28.4074 | 4018.7159 | 7.3621 | [6 empty] | 49.9937 | 98.8894 | 28.4817 | [5 empty] | -39.6994 | 63.2751 | 4003.6236 | [5 empty] | 50.904 | 99.5905 | 27.8552 | [7 empty] | -38.9027 | 63.8728 | 0.996 | 3965.9876 | 0.4398 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -61.3224 | 57.909 | 25.9559 | 4896.3956 | 7.4435 | [6 empty] | 55.2481 | 100.8908 | 57.2066 | [5 empty] | -37.9356 | 46.6498 | 4940.175 | [5 empty] | 55.5913 | 101.7022 | 58.1499 | [7 empty] | -38.2734 | 46.57 | 0.3471 | 4963.2912 | 0.2109 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -55.8027 | 27.6575 | 21.6122 | 7758.2409 | 7.3711 | [6 empty] | 64.9197 | 104.5748 | 110.0793 | [5 empty] | -35.2767 | 20.8921 | 7619.3756 | [5 empty] | 65.5804 | 105.2925 | 111.7992 | [7 empty] | -35.2422 | 20.4852 | 0.4084 | 7687.7704 | 0.2102 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -49.5152 | -7.0028 | 17.3753 | 26362.2881 | 7.6261 | [6 empty] | 79.3911 | 110.087 | 189.1915 | [5 empty] | -32.2994 | -9.3522 | 21116.2963 | [5 empty] | 80.23 | 111.0222 | 192.6378 | [7 empty] | -32.4554 | -10.0622 | 0.727 | 22140.1234 | 0.349 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -43.5803 | -40.7159 | 14.1115 | 4.391e+18 | 7.7378 | [6 empty] | 98.9499 | 117.5371 | 296.1158 | [5 empty] | -29.4803 | -40.1443 | 4.391e+18 | [5 empty] | 99.8999 | 118.9646 | 295.5906 | [7 empty] | -29.4443 | -39.2016 | 0.9434 | 4.391e+18 | 0.4312 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -38.4416 | -72.6118 | 11.8453 | 4.391e+18 | 7.4974 | [6 empty] | 123.83 | 127.014 | 432.1305 | [5 empty] | -27.0734 | -69.2839 | 4.391e+18 | [5 empty] | 124.9734 | 128.2305 | 432.5755 | [7 empty] | -26.8829 | -68.7925 | 0.527 | 4.391e+18 | 0.24 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -34.3121 | -100.4343 | 10.177 | 4.391e+18 | 6.0568 | [6 empty] | 154.2298 | 138.5935 | 598.3209 | [5 empty] | -25.1508 | -96.0027 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.8554 | 140.0229 | 600.6012 | [7 empty] | -24.9268 | -95.7994 | 0.3024 | 4.391e+18 | 0.2673 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -31.4166 | -124.4065 | 8.8219 | 2.9273e+18 | 4.7793 | [6 empty] | 190.0184 | 152.2256 | 793.9704 | [5 empty] | -23.6953 | -120.1396 | 4.391e+18 | [5 empty] | 192.3543 | 155.3752 | 795.1039 | [7 empty] | -23.7451 | -119.1735 | 0.9674 | 4.391e+18 | 0.5142 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -83.9393 | 101.2731 | 36.7087 | 3829.6329 | 7.7147 | [6 empty] | 77.3717 | 159.5024 | 33.0488 | [5 empty] | -51.2008 | 84.6681 | 3800.5999 | [5 empty] | 77.555 | 159.4302 | 32.7947 | [7 empty] | -50.9186 | 84.7331 | 0.2896 | 3793.5382 | 0.1028 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -83.3131 | 97.1365 | 36.4197 | 3956.5547 | 7.8449 | [6 empty] | 78.8334 | 160.0592 | 41.0395 | [5 empty] | -50.7647 | 80.7964 | 3932.1773 | [5 empty] | 78.2771 | 159.6542 | 40.9295 | [7 empty] | -51.109 | 80.7692 | 0.3453 | 3936.6104 | 0.1181 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -80.2599 | 82.6227 | 34.4218 | 4452.2134 | 7.9472 | [6 empty] | 84.0878 | 162.0606 | 69.7644 | [5 empty] | -49.2885 | 67.6018 | 4462.3779 | [5 empty] | 84.1618 | 162.3318 | 69.2176 | [7 empty] | -49.3271 | 67.9547 | 0.3551 | 4448.1902 | 0.1015 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -75.316 | 57.0594 | 30.5319 | 5763.1517 | 7.9637 | [6 empty] | 93.7594 | 165.7446 | 122.6371 | [5 empty] | -46.8975 | 45.8975 | 5722.6264 | [5 empty] | 93.845 | 166.1082 | 123.3261 | [7 empty] | -47.1024 | 45.7914 | 0.2307 | 5738.4319 | 0.0916 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -69.1441 | 25.282 | 26.1234 | 9129.6921 | 7.833 | [6 empty] | 108.2307 | 171.2568 | 201.7493 | [5 empty] | -43.946 | 18.3908 | 8760.7827 | [5 empty] | 108.6119 | 171.8684 | 203.0013 | [7 empty] | -44.0666 | 18.2434 | 0.1904 | 8794.6638 | 0.1016 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -62.7104 | -8.1816 | 22.1896 | 26845.2495 | 8.361 | [6 empty] | 127.7896 | 178.7069 | 308.6736 | [5 empty] | -40.8262 | -11.8503 | 21944.1246 | [5 empty] | 128.037 | 178.755 | 307.1021 | [7 empty] | -40.5142 | -11.4204 | 0.5312 | 21284.3782 | 0.1621 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -56.5563 | -42.0022 | 18.7156 | 4.391e+18 | 8.6045 | [6 empty] | 152.6696 | 188.1839 | 444.6883 | [5 empty] | -37.8445 | -42.3844 | 4.391e+18 | [5 empty] | 153.0151 | 188.6661 | 440.5383 | [7 empty] | -37.498 | -41.2614 | 1.1753 | 4.391e+18 | 0.2998 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -51.1513 | -72.9838 | 16.0197 | 4.391e+18 | 8.9665 | [6 empty] | 183.0695 | 199.7633 | 610.8787 | [5 empty] | -35.1819 | -71.715 | 4.391e+18 | [5 empty] | 183.8665 | 200.5374 | 614.7839 | [7 empty] | -35.2939 | -72.1072 | 0.4079 | 4.391e+18 | 0.0977 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -46.883 | -100.4732 | 14.0368 | 4.391e+18 | 8.7325 | [6 empty] | 218.8581 | 213.3954 | 806.5282 | [5 empty] | -32.9292 | -98.9487 | 4.391e+18 | [5 empty] | 220.4127 | 215.5808 | 810.0172 | [7 empty] | -33.1407 | -98.6552 | 0.3618 | 4.391e+18 | 0.28 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -100.881 | 120.0208 | 44.1819 | 3839.8857 | 8.0605 | [6 empty] | 114.0576 | 237.3144 | 49.0232 | [5 empty] | -61.4038 | 100.1817 | 3807.6375 | [5 empty] | 114.4991 | 237.302 | 48.3526 | [7 empty] | -60.9448 | 100.3811 | 0.5004 | 3795.7468 | 0.1679 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -100.3132 | 116.6667 | 43.8758 | 3924.4648 | 8.1464 | [6 empty] | 115.5193 | 237.8712 | 57.0138 | [5 empty] | -61.0466 | 97.0906 | 3895.4323 | [5 empty] | 116.2497 | 237.9993 | 56.9985 | [7 empty] | -60.461 | 97.0446 | 0.5874 | 3889.1872 | 0.148 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -97.747 | 104.8486 | 42.1918 | 4242.3745 | 8.2459 | [6 empty] | 120.7737 | 239.8726 | 85.7387 | [5 empty] | -59.8139 | 86.3762 | 4236.1619 | [5 empty] | 121.3426 | 239.7505 | 85.7723 | [7 empty] | -59.2613 | 86.2535 | 0.5661 | 4231.5728 | 0.1359 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -93.453 | 83.3282 | 38.8147 | 5005.1387 | 8.3187 | [6 empty] | 130.4453 | 243.5566 | 138.6114 | [5 empty] | -57.7359 | 68.1338 | 4979.8548 | [5 empty] | 131.2405 | 243.8091 | 138.7334 | [7 empty] | -57.2145 | 68.0968 | 0.5227 | 4972.5608 | 0.1426 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -87.7761 | 55.1702 | 34.646 | 6576.493 | 8.2658 | [6 empty] | 144.9167 | 249.0688 | 217.7236 | [5 empty] | -55.019 | 43.8866 | 6460.2407 | [5 empty] | 146.2945 | 250.0349 | 221.0284 | [7 empty] | -54.6674 | 43.1531 | 0.8134 | 6512.4317 | 0.22 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -81.4794 | 23.8121 | 30.6146 | 10162.8605 | 8.2229 | [6 empty] | 164.4755 | 256.5189 | 324.648 | [5 empty] | -51.9432 | 15.7581 | 9743.3817 | [5 empty] | 165.6022 | 257.1427 | 324.3899 | [7 empty] | -51.4045 | 15.9785 | 0.5821 | 9668.282 | 0.19 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -75.0033 | -9.6428 | 26.6144 | 27598.6042 | 8.879 | [6 empty] | 189.3556 | 265.9958 | 460.6627 | [5 empty] | -48.7778 | -14.1759 | 22409.3584 | [5 empty] | 190.972 | 267.15 | 462.7402 | [7 empty] | -48.3589 | -14.2748 | 0.4305 | 22291.0855 | 0.2047 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -68.9304 | -41.796 | 23.3314 | 2.1955e+18 | 9.6292 | [6 empty] | 219.7554 | 277.5753 | 626.853 | [5 empty] | -45.7318 | -44.2815 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 221.358 | 278.9727 | 624.6083 | [7 empty] | -45.1947 | -43.4292 | 1.0074 | 2.1955e+18 | 0.2383 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -63.683 | -71.49 | 20.7995 | 4.391e+18 | 10.0292 | [6 empty] | 255.544 | 291.2074 | 822.5026 | [5 empty] | -42.959 | -73.2605 | 4.391e+18 | [5 empty] | 258.0773 | 293.804 | 824.8073 | [7 empty] | -42.687 | -72.7833 | 0.5493 | 4.391e+18 | 0.2246 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -116.6635 | 137.7031 | 50.9429 | 3845.7237 | 8.2636 | [6 empty] | 158.8826 | 332.3894 | 68.5415 | [5 empty] | -71.0497 | 115.0192 | 3811.7602 | [5 empty] | 159.3992 | 331.5143 | 67.8449 | [7 empty] | -70.2502 | 114.9626 | 0.8014 | 3801.6587 | 0.1994 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -116.1303 | 134.8858 | 50.6089 | 3905.8697 | 8.3184 | [6 empty] | 160.3442 | 332.9462 | 76.5322 | [5 empty] | -70.7517 | 112.4793 | 3874.1766 | [5 empty] | 160.463 | 331.8214 | 76.6543 | [7 empty] | -70.1971 | 112.137 | 0.6517 | 3873.601 | 0.1323 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -113.9498 | 125.0405 | 49.1667 | 4127.4338 | 8.4102 | [6 empty] | 165.5986 | 334.9476 | 105.2571 | [5 empty] | -69.7113 | 103.5852 | 4111.1416 | [5 empty] | 166.161 | 334.5747 | 105.525 | [7 empty] | -69.1702 | 103.3463 | 0.5915 | 4110.2004 | 0.1147 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -110.2246 | 106.7136 | 46.2167 | 4631.7702 | 8.5098 | [6 empty] | 175.2702 | 338.6316 | 158.1298 | [5 empty] | -67.9143 | 88.1172 | 4603.6977 | [5 empty] | 175.974 | 337.8821 | 159.3633 | [7 empty] | -67.2022 | 87.4842 | 0.9528 | 4614.3284 | 0.1771 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -105.1294 | 81.9581 | 42.4081 | 5570.5353 | 8.5185 | [6 empty] | 189.7416 | 344.1438 | 237.242 | [5 empty] | -65.4789 | 66.9155 | 5501.7996 | [5 empty] | 190.926 | 343.6436 | 238.3077 | [7 empty] | -64.5706 | 66.3832 | 1.0528 | 5510.3054 | 0.2232 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -99.2359 | 53.3501 | 38.5427 | 7292.548 | 8.4611 | [6 empty] | 209.3004 | 351.5939 | 344.1663 | [5 empty] | -62.5949 | 41.3928 | 7142.8325 | [5 empty] | 209.8551 | 351.2084 | 343.0278 | [7 empty] | -62.0367 | 41.4907 | 0.5667 | 7116.8217 | 0.1554 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -92.8497 | 21.5361 | 34.416 | 11210.6611 | 8.4626 | [6 empty] | 234.1805 | 361.0708 | 480.181 | [5 empty] | -59.4732 | 13.1414 | 10598.2465 | [5 empty] | 235.375 | 361.1823 | 480.1212 | [7 empty] | -58.8265 | 13.1092 | 0.6475 | 10560.822 | 0.1811 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -86.5514 | -10.2689 | 30.856 | 26978.2806 | 9.3769 | [6 empty] | 264.5803 | 372.6503 | 646.3714 | [5 empty] | -56.3056 | -16.3753 | 22692.1942 | [5 empty] | 266.2169 | 373.7547 | 642.9963 | [7 empty] | -55.6293 | -15.5137 | 1.0954 | 21607.4002 | 0.288 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -80.7443 | -40.8195 | 27.9216 | 1.0978e+18 | 10.5344 | [6 empty] | 300.3689 | 386.2824 | 842.0209 | [5 empty] | -53.2648 | -45.7688 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 302.2061 | 386.9462 | 850.171 | [7 empty] | -53.0151 | -46.8764 | 1.1354 | 2.1955e+18 | 0.4226 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -131.7452 | 154.8422 | 57.5821 | 3848.4262 | 8.4494 | [6 empty] | 211.6532 | 444.3176 | 91.5197 | [5 empty] | -80.1924 | 129.1903 | 3814.3514 | [5 empty] | 211.5654 | 443.5823 | 91.9658 | [7 empty] | -80.0116 | 128.9228 | 0.3229 | 3817.0951 | 0.0618 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -131.2329 | 152.4156 | 57.2218 | 3893.0585 | 8.482 | [6 empty] | 213.1149 | 444.8744 | 99.5104 | [5 empty] | -79.9392 | 127.0527 | 3860.9197 | [5 empty] | 213.6918 | 444.3996 | 100.78 | [7 empty] | -79.4881 | 126.5634 | 0.6655 | 3866.4765 | 0.1063 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -129.3277 | 144.052 | 55.9455 | 4055.2194 | 8.5569 | [6 empty] | 218.3693 | 446.8758 | 128.2353 | [5 empty] | -79.0485 | 119.5185 | 4035.2931 | [5 empty] | 219.0804 | 446.1998 | 128.6132 | [7 empty] | -78.4017 | 119.21 | 0.7166 | 4034.5217 | 0.1245 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -126.0939 | 128.3472 | 53.4018 | 4411.5687 | 8.6662 | [6 empty] | 228.0409 | 450.5598 | 181.108 | [5 empty] | -77.4857 | 106.2339 | 4386.8029 | [5 empty] | 228.5554 | 449.3143 | 180.8594 | [7 empty] | -76.7389 | 105.9622 | 0.7947 | 4383.1356 | 0.1587 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -121.5753 | 106.634 | 50.0033 | 5037.5002 | 8.719 | [6 empty] | 242.5122 | 456.072 | 260.2202 | [5 empty] | -75.317 | 87.6473 | 4996.0351 | [5 empty] | 243.5114 | 454.7869 | 259.7799 | [7 empty] | -74.2937 | 87.3542 | 1.0645 | 4989.3866 | 0.223 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -116.171 | 80.8327 | 46.3999 | 6075.3188 | 8.7103 | [6 empty] | 262.071 | 463.5221 | 367.1445 | [5 empty] | -72.6699 | 64.6897 | 6014.3223 | [5 empty] | 262.7318 | 462.0515 | 368.311 | [7 empty] | -71.8964 | 64.0157 | 1.026 | 6033.0284 | 0.2048 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -110.0824 | 51.1734 | 42.3124 | 7976.6138 | 8.6528 | [6 empty] | 286.9511 | 472.999 | 503.1592 | [5 empty] | -69.7018 | 38.5345 | 7785.2392 | [5 empty] | 288.2895 | 472.4792 | 500.9872 | [7 empty] | -68.7481 | 38.7194 | 0.9714 | 7737.6932 | 0.2468 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -103.8632 | 20.6051 | 38.6661 | 11895.4396 | 8.8302 | [6 empty] | 317.351 | 484.5785 | 669.3496 | [5 empty] | -66.5725 | 10.3837 | 11386.3032 | [5 empty] | 318.6154 | 484.1983 | 672.0068 | [7 empty] | -65.9886 | 9.7634 | 0.8519 | 11469.9077 | 0.2478 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -97.7932 | -9.764 | 35.4294 | 25277.1104 | 10.0083 | [6 empty] | 353.1396 | 498.2106 | 864.9992 | [5 empty] | -63.4477 | -18.4606 | 22874.0258 | [5 empty] | 355.1023 | 498.4534 | 863.055 | [7 empty] | -62.5587 | -18.2031 | 0.9255 | 22357.6622 | 0.2399 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 40.5295 | -1.4161 | 17.1933 | 2244.3827 | 4.905 | [6 empty] | 13.5458 | 7.088 | 9.2666 | [5 empty] | 23.3405 | -1.8027 | 4595.2531 | [5 empty] | 13.2555 | 6.9199 | 9.4115 | [7 empty] | 22.6039 | -2.1948 | 0.8344 | 4883.6334 | 0.3896 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 27.773 | -24.7128 | 13.3888 | 7.3183e+17 | 4.6542 | [6 empty] | 18.8002 | 9.0894 | 37.9915 | [5 empty] | 14.5312 | -22.7339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.577 | 8.9446 | 38.2154 | [7 empty] | 14.1094 | -22.9167 | 0.4597 | 2.9273e+18 | 0.2227 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 17.3711 | -48.4267 | 10.0251 | 2.9273e+18 | 3.9859 | [6 empty] | 28.4717 | 12.7734 | 90.8641 | [5 empty] | 8.6651 | -43.456 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.0674 | 12.4983 | 90.5362 | [7 empty] | 8.3969 | -43.3143 | 0.3033 | 2.9273e+18 | 0.1851 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 11.5689 | -69.5212 | 9.0753 | 2.9273e+18 | 3.6187 | [6 empty] | 42.9431 | 18.2856 | 169.9763 | [5 empty] | 4.846 | -63.425 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.9614 | 18.1738 | 171.6492 | [7 empty] | 4.6354 | -63.7069 | 0.3519 | 2.9273e+18 | 0.1589 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 8.0901 | -89.1157 | 8.6674 | 2.9273e+18 | 3.3996 | [6 empty] | 62.5019 | 25.7357 | 276.9007 | [5 empty] | 2.0743 | -82.876 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.5399 | 25.519 | 277.0781 | [7 empty] | 2.2296 | -82.8454 | 0.1582 | 4.391e+18 | 0.1653 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 5.3825 | -108.2836 | 8.4757 | 2.9273e+18 | 3.2425 | [6 empty] | 87.382 | 35.2126 | 412.9154 | [5 empty] | -0.1169 | -101.8342 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.5167 | 35.1164 | 411.945 | [7 empty] | 0.1501 | -101.7182 | 0.2911 | 4.391e+18 | 0.1224 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | 3.497 | -126.1904 | 8.0255 | 2.9273e+18 | 3.1108 | [6 empty] | 117.7819 | 46.7921 | 579.1058 | [5 empty] | -1.9509 | -120.2973 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 118.6621 | 46.806 | 583.6464 | [7 empty] | -1.8162 | -120.6974 | 0.4222 | 2.9273e+18 | 0.1475 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | 1.9081 | -143.3224 | 7.5153 | 4.391e+18 | 2.9796 | [6 empty] | 153.5705 | 60.4242 | 774.7553 | [5 empty] | -3.535 | -138.1405 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 154.8501 | 60.8296 | 779.1897 | [7 empty] | -3.351 | -138.5343 | 0.4346 | 2.9273e+18 | 0.129 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 36.9851 | 19.1954 | 15.8866 | 2244.3827 | 6.0041 | [6 empty] | 14.2393 | 11.1026 | 2.2144 | [5 empty] | 21.3775 | 16.2317 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.9825 | 10.887 | 2.669 | [7 empty] | 20.7053 | 15.2104 | 1.2226 | 2244.3827 | 0.7072 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 32.063 | 7.209 | 13.8873 | 2587.8992 | 5.6075 | [6 empty] | 15.701 | 11.6593 | 10.205 | [5 empty] | 18.2813 | 5.4997 | 4164.6917 | [5 empty] | 15.3923 | 11.4507 | 10.3572 | [7 empty] | 17.7149 | 5.0282 | 0.7369 | 4308.7736 | 0.3996 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 23.4982 | -18.9165 | 11.5628 | 38414.2697 | 4.8988 | [6 empty] | 20.9554 | 13.6608 | 38.9299 | [5 empty] | 11.9396 | -18.6016 | 1.0063e+18 | [5 empty] | 20.8286 | 13.6381 | 38.2808 | [7 empty] | 11.9788 | -18.1653 | 0.438 | 6.4036e+17 | 0.2144 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 14.8518 | -46.4468 | 8.9945 | 2.9273e+18 | 4.0052 | [6 empty] | 30.627 | 17.3447 | 91.8026 | [5 empty] | 6.8582 | -42.3235 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.2861 | 17.2012 | 92.0798 | [7 empty] | 6.3831 | -42.4741 | 0.4984 | 2.9273e+18 | 0.2422 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 9.631 | -69.6025 | 8.6354 | 4.391e+18 | 3.5519 | [6 empty] | 45.0984 | 22.8569 | 170.9148 | [5 empty] | 3.3602 | -63.6655 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 45.297 | 22.781 | 174.8152 | [7 empty] | 2.9175 | -64.5523 | 0.9911 | 4.391e+18 | 0.3144 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 6.4515 | -89.9276 | 8.5047 | 2.9273e+18 | 3.2887 | [6 empty] | 64.6572 | 30.307 | 277.8392 | [5 empty] | 0.8124 | -83.5613 | 4.391e+18 | [5 empty] | 64.8206 | 30.303 | 279.568 | [7 empty] | 0.7223 | -83.8333 | 0.2865 | 2.9273e+18 | 0.0771 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 3.9612 | -109.3974 | 8.5413 | 2.9273e+18 | 3.12 | [6 empty] | 89.5373 | 39.784 | 413.8539 | [5 empty] | -1.197 | -102.5895 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.8473 | 39.8568 | 414.8558 | [7 empty] | -1.112 | -102.7184 | 0.1544 | 2.9273e+18 | 0.0544 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | 2.2447 | -127.3235 | 8.1456 | 2.9273e+18 | 2.9736 | [6 empty] | 119.9371 | 51.3635 | 580.0442 | [5 empty] | -2.882 | -120.9936 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 120.6462 | 51.6331 | 581.3768 | [7 empty] | -2.6782 | -121.1518 | 0.2579 | 2.9273e+18 | 0.1013 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | 0.772 | -144.4038 | 7.6297 | 2.9273e+18 | 2.8136 | [6 empty] | 155.7257 | 64.9956 | 775.6938 | [5 empty] | -4.3452 | -138.7446 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 157.6039 | 65.8858 | 784.9736 | [7 empty] | -4.4087 | -139.5321 | 0.79 | 2.9273e+18 | 0.224 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 6.0852 | 39.2246 | 7.1707 | 1914.289 | 3.8765 | [6 empty] | 21.987 | 27.5356 | 5.588 | [5 empty] | 1.9038 | 33.3992 | 3138.0131 | [5 empty] | 22.5238 | 27.7937 | 5.7752 | [7 empty] | 2.757 | 33.2815 | 0.8613 | 3124.4116 | 0.5474 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 4.9946 | 29.3614 | 5.9337 | 3545.8781 | 3.4449 | [6 empty] | 23.4487 | 28.0924 | 13.5787 | [5 empty] | 1.4306 | 24.6172 | 3929.149 | [5 empty] | 23.9907 | 28.3453 | 13.8314 | [7 empty] | 2.2342 | 24.4845 | 0.8145 | 3917.903 | 0.6666 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | 1.6911 | -30.8344 | 3.6828 | 2.9273e+18 | 2.9857 | [6 empty] | 38.3747 | 33.7778 | 95.1762 | [5 empty] | -1.4495 | -28.911 | 4.391e+18 | [5 empty] | 38.8561 | 34.1558 | 94.0977 | [7 empty] | -0.8513 | -28.0586 | 1.0414 | 4.391e+18 | 0.5086 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -0.0089 | -60.6237 | 5.6496 | 4.391e+18 | 2.5917 | [6 empty] | 52.846 | 39.29 | 174.2884 | [5 empty] | -2.8906 | -55.7643 | 4.391e+18 | [5 empty] | 53.6206 | 39.8587 | 176.3662 | [7 empty] | -2.8184 | -56.0397 | 0.2847 | 2.9273e+18 | 0.1811 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -1.1047 | -85.5322 | 6.8411 | 2.9273e+18 | 2.5716 | [6 empty] | 72.4049 | 46.7401 | 281.2128 | [5 empty] | -4.1564 | -79.4095 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.1769 | 47.3117 | 282.2065 | [7 empty] | -3.949 | -79.3769 | 0.21 | 2.9273e+18 | 0.185 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -2.2062 | -107.8138 | 7.8167 | 2.9273e+18 | 2.5441 | [6 empty] | 97.2849 | 56.2171 | 417.2275 | [5 empty] | -5.29 | -100.6312 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.0216 | 56.8886 | 416.372 | [7 empty] | -5.0029 | -100.3216 | 0.4222 | 2.9273e+18 | 0.2185 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -2.9941 | -127.2388 | 7.7571 | 4.391e+18 | 2.4345 | [6 empty] | 127.6848 | 67.7965 | 583.4179 | [5 empty] | -6.3354 | -120.2382 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 128.5768 | 68.3592 | 582.7151 | [7 empty] | -5.9541 | -120.078 | 0.4136 | 2.9273e+18 | 0.1902 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -3.8644 | -145.0439 | 7.2913 | 2.9273e+18 | 2.2421 | [6 empty] | 163.4734 | 81.4286 | 779.0674 | [5 empty] | -7.3141 | -138.6203 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 165.0471 | 82.6736 | 781.0684 | [7 empty] | -7.1132 | -138.6825 | 0.2103 | 4.391e+18 | 0.2834 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -23.9774 | 60.841 | 12.1607 | 3367.0103 | 4.3601 | [6 empty] | 36.2479 | 57.7833 | 11.7976 | [5 empty] | -16.2696 | 51.4351 | 3506.6722 | [5 empty] | 36.4988 | 57.6685 | 11.9365 | [7 empty] | -15.6641 | 51.1591 | 0.6653 | 3503.0557 | 0.2511 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -23.9293 | 53.5934 | 11.704 | 3719.309 | 4.1279 | [6 empty] | 37.7095 | 58.3401 | 19.7883 | [5 empty] | -16.0374 | 44.9504 | 3868.9148 | [5 empty] | 37.814 | 58.2021 | 19.9211 | [7 empty] | -15.695 | 44.7054 | 0.421 | 3871.6053 | 0.1597 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -21.6784 | 31.2606 | 9.1899 | 5289.4703 | 4.066 | [6 empty] | 42.9639 | 60.3415 | 48.5132 | [5 empty] | -15.3352 | 24.6109 | 5621.2178 | [5 empty] | 43.416 | 60.7482 | 48.7329 | [7 empty] | -15.0864 | 24.7246 | 0.2736 | 5603.867 | 0.1776 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -19.7327 | -2.3132 | 5.6069 | 13167.1727 | 4.5643 | [6 empty] | 52.6355 | 64.0255 | 101.3859 | [5 empty] | -14.4275 | -4.1276 | 13443.1988 | [5 empty] | 52.828 | 64.1722 | 101.9125 | [7 empty] | -14.3923 | -4.2896 | 0.1658 | 13537.0924 | 0.1235 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -17.5162 | -36.6603 | 4.4077 | 4.391e+18 | 3.6152 | [6 empty] | 67.1069 | 69.5377 | 180.4981 | [5 empty] | -13.6129 | -34.6126 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.9753 | 70.1424 | 180.6171 | [7 empty] | -13.1049 | -34.2708 | 0.6124 | 4.391e+18 | 0.4547 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -15.5108 | -67.3571 | 4.846 | 4.391e+18 | 2.333 | [6 empty] | 86.6657 | 76.9878 | 287.4225 | [5 empty] | -13.0424 | -63.1868 | 4.391e+18 | [5 empty] | 87.3719 | 77.7112 | 286.1246 | [7 empty] | -12.6953 | -62.4303 | 0.8323 | 4.391e+18 | 0.3035 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -14.1931 | -94.9947 | 6.2814 | 4.391e+18 | 1.8791 | [6 empty] | 111.5458 | 86.4647 | 423.4372 | [5 empty] | -12.7376 | -88.8843 | 4.391e+18 | [5 empty] | 112.4011 | 87.2356 | 421.5383 | [7 empty] | -12.2964 | -88.1764 | 0.8341 | 4.391e+18 | 0.3003 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -13.19 | -118.3917 | 6.4449 | 4.391e+18 | 1.6454 | [6 empty] | 141.9456 | 98.0442 | 589.6275 | [5 empty] | -12.6627 | -111.9684 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 143.6244 | 99.236 | 594.1083 | [7 empty] | -12.5219 | -112.198 | 0.2694 | 2.9273e+18 | 0.254 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -12.8424 | -138.8057 | 5.9554 | 4.391e+18 | 1.5383 | [6 empty] | 177.7342 | 111.6763 | 785.2771 | [5 empty] | -12.7678 | -132.8507 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 179.3618 | 113.5484 | 787.491 | [7 empty] | -12.8054 | -132.5839 | 0.2694 | 2.9273e+18 | 0.3927 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -49.1768 | 81.4512 | 21.992 | 3582.9095 | 5.7449 | [6 empty] | 57.586 | 103.0422 | 21.089 | [5 empty] | -31.337 | 68.5908 | 3646.3979 | [5 empty] | 58.4266 | 103.5148 | 20.6765 | [7 empty] | -30.4966 | 68.927 | 0.9052 | 3621.3754 | 0.3931 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -48.8706 | 76.0387 | 21.7198 | 3782.8081 | 5.8292 | [6 empty] | 59.0477 | 103.599 | 29.0797 | [5 empty] | -30.9825 | 63.7193 | 3847.4727 | [5 empty] | 59.7679 | 104.1095 | 28.9969 | [7 empty] | -30.4124 | 63.9086 | 0.6007 | 3832.2955 | 0.2573 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -46.0287 | 58.1463 | 19.3577 | 4571.9875 | 5.8521 | [6 empty] | 64.3021 | 105.6004 | 57.8046 | [5 empty] | -29.8217 | 47.5607 | 4705.2908 | [5 empty] | 65.1631 | 106.0757 | 57.1664 | [7 empty] | -28.9934 | 48.036 | 0.955 | 4657.8043 | 0.3981 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -42.5114 | 28.4214 | 15.6755 | 7009.8586 | 5.9343 | [6 empty] | 73.9737 | 109.2844 | 110.6773 | [5 empty] | -28.0639 | 22.3395 | 7050.9093 | [5 empty] | 75.035 | 110.2974 | 110.0349 | [7 empty] | -27.5052 | 23.1209 | 0.9606 | 6925.9669 | 0.4325 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -38.2447 | -5.7127 | 12.2945 | 17935.6449 | 6.3216 | [6 empty] | 88.4451 | 114.7966 | 189.7895 | [5 empty] | -26.0876 | -7.5456 | 16470.4264 | [5 empty] | 89.5019 | 115.9474 | 190.4445 | [7 empty] | -25.8727 | -7.157 | 0.444 | 16053.0649 | 0.2789 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -34.0417 | -39.1615 | 9.8693 | 4.391e+18 | 6.2947 | [6 empty] | 108.0039 | 122.2467 | 296.7139 | [5 empty] | -24.2158 | -38.2363 | 4.391e+18 | [5 empty] | 109.1956 | 123.686 | 294.1869 | [7 empty] | -23.7627 | -36.7703 | 1.5345 | 4.391e+18 | 0.4772 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -30.4904 | -71.0616 | 8.6403 | 4.391e+18 | 5.4527 | [6 empty] | 132.8839 | 131.7236 | 432.7286 | [5 empty] | -22.6285 | -67.4777 | 4.391e+18 | [5 empty] | 133.8547 | 132.7152 | 433.956 | [7 empty] | -22.5332 | -67.2673 | 0.231 | 4.391e+18 | 0.1798 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -27.5649 | -98.8034 | 7.5853 | 4.391e+18 | 4.1366 | [6 empty] | 163.2838 | 143.3031 | 598.9189 | [5 empty] | -21.3825 | -94.4085 | 4.391e+18 | [5 empty] | 165.0747 | 144.8583 | 603.6369 | [7 empty] | -21.3222 | -94.558 | 0.1612 | 2.9273e+18 | 0.2461 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -25.6572 | -122.8551 | 6.5895 | 4.391e+18 | 3.3163 | [6 empty] | 199.0724 | 156.9352 | 794.5685 | [5 empty] | -20.4702 | -118.7909 | 4.391e+18 | [5 empty] | 201.6379 | 160.0565 | 798.703 | [7 empty] | -20.5983 | -118.2288 | 0.5764 | 4.391e+18 | 0.4834 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -70.9451 | 101.0664 | 31.2206 | 3685.8575 | 6.657 | [6 empty] | 86.4257 | 164.212 | 33.6468 | [5 empty] | -44.2839 | 84.8212 | 3712.0739 | [5 empty] | 86.1381 | 164.0926 | 34.1959 | [7 empty] | -44.5833 | 84.5564 | 0.3997 | 3724.803 | 0.1645 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -70.5539 | 96.8343 | 30.9525 | 3811.8994 | 6.757 | [6 empty] | 87.8874 | 164.7688 | 41.6375 | [5 empty] | -43.94 | 81.0304 | 3837.7536 | [5 empty] | 87.799 | 164.7856 | 41.7464 | [7 empty] | -44.0601 | 81.0001 | 0.1238 | 3840.8643 | 0.0435 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -67.8372 | 82.4323 | 28.8757 | 4280.1696 | 6.8104 | [6 empty] | 93.1418 | 166.7702 | 70.3624 | [5 empty] | -42.7747 | 68.0909 | 4341.4321 | [5 empty] | 93.3856 | 167.0455 | 70.3969 | [7 empty] | -42.7011 | 68.1611 | 0.1017 | 4338.4589 | 0.0498 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -64.051 | 57.0279 | 25.3508 | 5509.6533 | 6.9155 | [6 empty] | 102.8134 | 170.4542 | 123.2351 | [5 empty] | -40.8825 | 46.738 | 5522.3523 | [5 empty] | 102.8875 | 170.805 | 123.2153 | [7 empty] | -41.0248 | 46.9019 | 0.2171 | 5516.5243 | 0.0708 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -59.1519 | 25.7046 | 21.509 | 8476.1833 | 6.8893 | [6 empty] | 117.2847 | 175.9664 | 202.3473 | [5 empty] | -38.5395 | 19.5593 | 8266.6411 | [5 empty] | 117.055 | 175.5468 | 202.2638 | [7 empty] | -38.4946 | 19.4032 | 0.1625 | 8287.2545 | 0.0751 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -53.8934 | -7.3864 | 18.1009 | 20668.0363 | 7.3578 | [6 empty] | 136.8435 | 183.4165 | 309.2717 | [5 empty] | -36.0558 | -10.4626 | 18483.9059 | [5 empty] | 136.843 | 183.5375 | 307.2143 | [7 empty] | -35.9359 | -9.8452 | 0.629 | 17938.7554 | 0.2458 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -48.9481 | -41.0051 | 15.2702 | 4.391e+18 | 7.4865 | [6 empty] | 161.7236 | 192.8935 | 445.2864 | [5 empty] | -33.6782 | -40.9106 | 4.391e+18 | [5 empty] | 161.8918 | 193.5309 | 440.7192 | [7 empty] | -33.4916 | -39.6132 | 1.3108 | 4.391e+18 | 0.4077 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -44.5442 | -71.6121 | 13.058 | 4.391e+18 | 7.7917 | [6 empty] | 192.1235 | 204.473 | 611.4767 | [5 empty] | -31.5557 | -70.2672 | 4.391e+18 | [5 empty] | 192.8358 | 205.5399 | 610.5797 | [7 empty] | -31.5046 | -69.6795 | 0.5899 | 4.391e+18 | 0.14 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -41.1497 | -98.9568 | 11.4647 | 4.391e+18 | 7.2905 | [6 empty] | 227.9121 | 218.105 | 807.1263 | [5 empty] | -29.7656 | -97.6001 | 4.391e+18 | [5 empty] | 229.3688 | 220.5905 | 805.4436 | [7 empty] | -29.8135 | -96.4447 | 1.1564 | 4.391e+18 | 0.307 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -90.3948 | 119.7783 | 39.6733 | 3742.0439 | 7.2812 | [6 empty] | 123.1116 | 242.024 | 49.6212 | [5 empty] | -55.8487 | 100.2709 | 3747.501 | [5 empty] | 123.9486 | 242.0356 | 49.1373 | [7 empty] | -55.0718 | 100.353 | 0.7813 | 3734.923 | 0.2264 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -89.9534 | 116.324 | 39.3559 | 3827.5131 | 7.3541 | [6 empty] | 124.5733 | 242.5808 | 57.6119 | [5 empty] | -55.5424 | 97.2249 | 3832.6133 | [5 empty] | 124.8485 | 242.3459 | 57.7048 | [7 empty] | -55.1852 | 97.0803 | 0.3854 | 3831.1383 | 0.0849 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -87.4953 | 104.4899 | 37.5189 | 4135.3308 | 7.4103 | [6 empty] | 129.8277 | 244.5822 | 86.3368 | [5 empty] | -54.4845 | 86.6586 | 4162.1108 | [5 empty] | 130.3598 | 244.9058 | 86.835 | [7 empty] | -54.2389 | 86.5247 | 0.2797 | 4164.2235 | 0.0678 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -83.9138 | 83.0035 | 34.361 | 4874.9131 | 7.5372 | [6 empty] | 139.4993 | 248.2662 | 139.2094 | [5 empty] | -52.6988 | 68.6404 | 4877.1995 | [5 empty] | 140.6071 | 248.5392 | 137.5527 | [7 empty] | -51.7957 | 69.1633 | 1.0436 | 4836.8162 | 0.3239 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -79.0451 | 55.1062 | 30.5354 | 6359.1116 | 7.5555 | [6 empty] | 153.9706 | 253.7784 | 218.3217 | [5 empty] | -50.3601 | 44.6381 | 6283.5175 | [5 empty] | 155.2528 | 254.6019 | 219.5065 | [7 empty] | -49.8697 | 44.4823 | 0.5145 | 6284.3845 | 0.1633 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -73.5307 | 24.0351 | 26.8394 | 9607.7533 | 7.5429 | [6 empty] | 173.5295 | 261.2285 | 325.246 | [5 empty] | -47.7071 | 16.721 | 9313.0866 | [5 empty] | 175.1139 | 262.5574 | 322.9619 | [7 empty] | -47.0206 | 17.6913 | 1.1886 | 9116.7649 | 0.4042 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -67.9313 | -9.1683 | 23.2883 | 22924.4174 | 8.1446 | [6 empty] | 198.4095 | 270.7054 | 461.2607 | [5 empty] | -44.972 | -13.0687 | 19812.6201 | [5 empty] | 199.9968 | 271.7373 | 461.6187 | [7 empty] | -44.4143 | -12.8486 | 0.5995 | 19431.5217 | 0.2081 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -62.6449 | -40.8194 | 20.4367 | 2.1955e+18 | 8.8318 | [6 empty] | 228.8094 | 282.2849 | 627.4511 | [5 empty] | -42.3365 | -43.1057 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 230.0486 | 283.3252 | 627.5853 | [7 empty] | -42.0307 | -42.8027 | 0.4305 | 2.1955e+18 | 0.1346 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -58.1055 | -70.2884 | 18.2575 | 4.391e+18 | 9.3602 | [6 empty] | 264.598 | 295.917 | 823.1006 | [5 empty] | -39.9364 | -72.0825 | 4.391e+18 | [5 empty] | 267.3209 | 298.4149 | 829.3406 | [7 empty] | -39.7771 | -72.2466 | 0.2287 | 4.391e+18 | 0.2263 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -107.9533 | 137.4907 | 47.155 | 3774.669 | 7.6679 | [6 empty] | 167.9365 | 337.099 | 69.1395 | [5 empty] | -66.4674 | 115.0738 | 3768.5506 | [5 empty] | 168.9364 | 336.4599 | 68.4735 | [7 empty] | -65.4184 | 115.0163 | 1.0506 | 3756.2042 | 0.2551 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -107.4928 | 134.5613 | 46.7881 | 3836.2663 | 7.7145 | [6 empty] | 169.3982 | 337.6558 | 77.1302 | [5 empty] | -66.1997 | 112.5609 | 3829.5938 | [5 empty] | 169.7086 | 336.6536 | 77.3645 | [7 empty] | -65.5635 | 112.1977 | 0.7327 | 3828.8082 | 0.1437 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -105.3158 | 124.6475 | 45.1713 | 4053.7752 | 7.7707 | [6 empty] | 174.6526 | 339.6572 | 105.8551 | [5 empty] | -65.2649 | 103.758 | 4061.0496 | [5 empty] | 175.7801 | 339.4787 | 106.2158 | [7 empty] | -64.4144 | 103.4888 | 0.8921 | 4057.4627 | 0.183 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -102.043 | 106.2394 | 42.3209 | 4551.4949 | 7.8995 | [6 empty] | 184.3242 | 343.3412 | 158.7278 | [5 empty] | -63.649 | 88.436 | 4540.7928 | [5 empty] | 185.2466 | 342.6526 | 160.2523 | [7 empty] | -62.8367 | 87.7232 | 1.0807 | 4552.6108 | 0.2024 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -97.4857 | 81.6757 | 38.7508 | 5459.6646 | 7.9525 | [6 empty] | 198.7956 | 348.8534 | 237.84 | [5 empty] | -61.4568 | 67.4087 | 5410.9664 | [5 empty] | 200.2467 | 348.3819 | 239.3129 | [7 empty] | -60.4205 | 66.7615 | 1.2218 | 5422.4776 | 0.2613 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -92.0884 | 53.2263 | 35.0572 | 7103.2266 | 7.9252 | [6 empty] | 218.3544 | 356.3035 | 344.7644 | [5 empty] | -58.8577 | 42.058 | 6984.802 | [5 empty] | 219.1956 | 356.0785 | 344.3472 | [7 empty] | -58.2313 | 42.0181 | 0.6277 | 6969.2974 | 0.168 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -86.3606 | 21.6373 | 31.279 | 10723.204 | 7.9458 | [6 empty] | 243.2344 | 365.7805 | 480.7791 | [5 empty] | -56.0408 | 13.9503 | 10221.7713 | [5 empty] | 245.1978 | 366.2301 | 481.6555 | [7 empty] | -55.141 | 13.7872 | 0.9144 | 10194.2591 | 0.267 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -80.6889 | -9.6361 | 28.1207 | 23318.388 | 8.8711 | [6 empty] | 273.6343 | 377.3599 | 646.9694 | [5 empty] | -53.1791 | -15.4657 | 20706.2608 | [5 empty] | 275.4856 | 377.8462 | 644.4764 | [7 empty] | -52.2337 | -14.9777 | 1.0639 | 20046.8875 | 0.283 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -75.4214 | -39.9458 | 25.4599 | 1.0978e+18 | 9.9648 | [6 empty] | 309.4229 | 390.992 | 842.619 | [5 empty] | -50.4295 | -44.8052 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 311.856 | 392.595 | 845.3898 | [7 empty] | -49.9178 | -44.8336 | 0.5125 | 2.1955e+18 | 0.2405 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -124.2419 | 154.6414 | 54.24 | 3794.0224 | 7.9704 | [6 empty] | 220.7072 | 449.0272 | 92.1178 | [5 empty] | -76.3256 | 129.2247 | 3781.8952 | [5 empty] | 222.3477 | 448.3761 | 92.4845 | [7 empty] | -75.1084 | 128.8449 | 1.2751 | 3776.4436 | 0.2307 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -123.7595 | 152.0985 | 53.8231 | 3839.9318 | 7.9939 | [6 empty] | 222.1689 | 449.584 | 100.1084 | [5 empty] | -76.0917 | 127.1044 | 3827.6931 | [5 empty] | 224.3828 | 449.1289 | 101.3542 | [7 empty] | -74.6505 | 126.4857 | 1.5684 | 3825.6511 | 0.2652 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -121.846 | 143.6892 | 52.4245 | 4000.4187 | 8.0473 | [6 empty] | 227.4233 | 451.5854 | 128.8333 | [5 empty] | -75.2686 | 119.6295 | 3999.0581 | [5 empty] | 229.5817 | 451.3438 | 129.3732 | [7 empty] | -73.9166 | 119.2539 | 1.4032 | 3992.8439 | 0.2642 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -118.9095 | 127.8361 | 49.9035 | 4355.7093 | 8.171 | [6 empty] | 237.0948 | 455.2694 | 181.706 | [5 empty] | -73.824 | 106.4432 | 4343.9592 | [5 empty] | 239.4467 | 454.5875 | 181.8022 | [7 empty] | -72.2159 | 106.0703 | 1.6508 | 4333.6132 | 0.3323 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -114.7574 | 106.2299 | 46.6563 | 4969.0363 | 8.2498 | [6 empty] | 251.5662 | 460.7816 | 260.8182 | [5 empty] | -71.8181 | 87.9809 | 4940.1186 | [5 empty] | 253.5823 | 460.1787 | 263.7779 | [7 empty] | -70.6436 | 87.0069 | 1.5258 | 4958.2392 | 0.2693 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -109.6735 | 80.4996 | 43.1274 | 5979.8764 | 8.2569 | [6 empty] | 271.125 | 468.2317 | 367.7426 | [5 empty] | -69.3677 | 65.156 | 5931.814 | [5 empty] | 273.4742 | 467.7095 | 369.6646 | [7 empty] | -68.0422 | 64.4576 | 1.4983 | 5941.9434 | 0.3097 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -104.1146 | 51.1013 | 39.3629 | 7801.2853 | 8.2432 | [6 empty] | 296.0051 | 477.7086 | 503.7573 | [5 empty] | -66.6179 | 39.1248 | 7641.0898 | [5 empty] | 298.8245 | 477.8994 | 508.077 | [7 empty] | -65.4791 | 38.1906 | 1.4729 | 7687.3974 | 0.3362 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -98.3499 | 20.9938 | 36.0255 | 11409.224 | 8.4366 | [6 empty] | 326.405 | 489.2881 | 669.9476 | [5 empty] | -63.7163 | 11.0763 | 11051.932 | [5 empty] | 329.7039 | 489.5 | 673.7171 | [7 empty] | -62.4096 | 10.323 | 1.5083 | 11106.0594 | 0.4283 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -92.6811 | -9.2242 | 32.9712 | 22722.3034 | 9.6058 | [6 empty] | 362.1936 | 502.9202 | 865.5972 | [5 empty] | -60.8166 | -17.6951 | 21320.017 | [5 empty] | 365.7958 | 503.9908 | 864.7356 | [7 empty] | -59.4962 | -17.4509 | 1.3428 | 20758.7026 | 0.3809 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 84.1948 | 10.3994 | 33.4285 | 2244.3827 | 6.0906 | [6 empty] | 30.211 | 15.7567 | 10.3674 | [5 empty] | 50.921 | 7.1871 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.8439 | 15.4929 | 11.1529 | [7 empty] | 49.8563 | 5.9836 | 1.6069 | 2244.3827 | 0.8915 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 67.3729 | -14.0573 | 29.6674 | 5763.58 | 6.2497 | [6 empty] | 35.4654 | 17.7582 | 39.0922 | [5 empty] | 37.7877 | -16.2654 | 11516.3875 | [5 empty] | 35.1903 | 17.581 | 38.9794 | [7 empty] | 37.5619 | -16.376 | 0.2515 | 11714.7044 | 0.1061 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 48.0909 | -43.3249 | 22.1942 | 6.4036e+17 | 5.5099 | [6 empty] | 45.137 | 21.4421 | 91.9649 | [5 empty] | 26.011 | -41.0745 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.7843 | 21.1773 | 90.9757 | [7 empty] | 26.1057 | -40.865 | 0.2299 | 2.9273e+18 | 0.1256 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 34.6601 | -68.6271 | 17.7088 | 2.9273e+18 | 4.9785 | [6 empty] | 59.6084 | 26.9544 | 171.0771 | [5 empty] | 17.7294 | -63.4358 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.5772 | 26.7151 | 173.1414 | [7 empty] | 17.3972 | -64.0365 | 0.6864 | 2.9273e+18 | 0.2327 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 26.1152 | -90.1783 | 15.472 | 2.9273e+18 | 4.588 | [6 empty] | 79.1672 | 34.4044 | 278.0015 | [5 empty] | 11.9898 | -83.8652 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 79.3092 | 34.1814 | 278.8456 | [7 empty] | 12.1321 | -84.0558 | 0.2379 | 2.9273e+18 | 0.1575 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 19.711 | -110.2329 | 13.8743 | 2.9273e+18 | 4.1922 | [6 empty] | 104.0473 | 43.8814 | 414.0162 | [5 empty] | 7.8086 | -103.1036 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.0374 | 43.5694 | 412.5754 | [7 empty] | 8.1599 | -102.9494 | 0.3837 | 4.391e+18 | 0.1747 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 15.4005 | -128.4359 | 12.8179 | 4.391e+18 | 3.8859 | [6 empty] | 134.4471 | 55.4609 | 580.2065 | [5 empty] | 4.5847 | -121.5572 | 4.391e+18 | [5 empty] | 134.8553 | 55.3492 | 584.3755 | [7 empty] | 4.4776 | -121.9651 | 0.4217 | 4.391e+18 | 0.1086 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 12.0817 | -145.5225 | 11.8585 | 4.391e+18 | 3.6016 | [6 empty] | 170.2357 | 69.093 | 775.8561 | [5 empty] | 1.9942 | -139.2882 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 171.6841 | 69.5205 | 784.7858 | [7 empty] | 1.8719 | -140.0166 | 0.7387 | 4.391e+18 | 0.1441 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 80.0066 | 26.1372 | 32.4676 | 2244.3827 | 6.7485 | [6 empty] | 30.9046 | 19.7713 | 3.3151 | [5 empty] | 47.8074 | 21.9713 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.5541 | 19.5083 | 3.8041 | [7 empty] | 47.1381 | 21.0991 | 1.0994 | 2244.3827 | 0.6448 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 74.2224 | 16.7879 | 30.6906 | 2244.3827 | 6.4682 | [6 empty] | 32.3663 | 20.3281 | 11.3058 | [5 empty] | 43.7801 | 12.8914 | 2244.3827 | [5 empty] | 32.2016 | 20.1784 | 11.7116 | [7 empty] | 43.4116 | 12.2764 | 0.717 | 2244.3827 | 0.4769 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 61.2669 | -7.7532 | 27.7391 | 5154.287 | 6.6129 | [6 empty] | 37.6207 | 22.3295 | 40.0307 | [5 empty] | 33.7109 | -10.9353 | 8809.2901 | [5 empty] | 36.9208 | 21.8605 | 40.7684 | [7 empty] | 32.65 | -11.9566 | 1.4726 | 9541.386 | 0.546 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 44.8811 | -38.5673 | 21.1888 | 1.3722e+17 | 5.7806 | [6 empty] | 47.2923 | 26.0135 | 92.9034 | [5 empty] | 23.7223 | -37.4393 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 46.8137 | 25.6404 | 94.3048 | [7 empty] | 22.9118 | -38.342 | 1.2131 | 2.9273e+18 | 0.395 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 32.7118 | -65.748 | 17.0748 | 2.9273e+18 | 5.1629 | [6 empty] | 61.7636 | 31.5257 | 172.0156 | [5 empty] | 16.1933 | -61.4248 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.8257 | 31.3636 | 174.5003 | [7 empty] | 15.8362 | -62.1917 | 0.8459 | 2.9273e+18 | 0.2416 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 24.6928 | -88.6435 | 15.0379 | 4.391e+18 | 4.7075 | [6 empty] | 81.3224 | 38.9758 | 278.94 | [5 empty] | 10.7947 | -82.9004 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 81.623 | 38.9075 | 280.3755 | [7 empty] | 10.8955 | -83.2018 | 0.3178 | 2.9273e+18 | 0.1161 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 18.5323 | -109.5897 | 13.5887 | 4.391e+18 | 4.2512 | [6 empty] | 106.2025 | 48.4528 | 414.9547 | [5 empty] | 6.8089 | -102.7185 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 106.4392 | 48.5607 | 414.2854 | [7 empty] | 7.0215 | -102.6206 | 0.2341 | 2.9273e+18 | 0.0718 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 14.3819 | -128.2942 | 12.6566 | 2.9273e+18 | 3.9098 | [6 empty] | 136.6024 | 60.0323 | 581.145 | [5 empty] | 3.7216 | -121.4716 | 4.391e+18 | [5 empty] | 136.9503 | 60.1286 | 580.4202 | [7 empty] | 3.9795 | -121.4008 | 0.2674 | 2.9273e+18 | 0.082 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 11.1486 | -145.6575 | 11.7496 | 2.9273e+18 | 3.5845 | [6 empty] | 172.391 | 73.6643 | 776.7946 | [5 empty] | 1.2366 | -139.3482 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 173.647 | 74.4563 | 779.8967 | [7 empty] | 1.351 | -139.5981 | 0.2748 | 2.9273e+18 | 0.1823 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 47.4581 | 41.9918 | 22.6717 | 2244.3827 | 7.883 | [6 empty] | 38.6523 | 36.2044 | 6.6887 | [5 empty] | 25.6007 | 35.9702 | 2244.3827 | [5 empty] | 37.9265 | 35.9221 | 6.9576 | [7 empty] | 24.347 | 35.6419 | 1.296 | 2244.3826 | 0.5657 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 44.6332 | 34.052 | 21.2994 | 2244.3827 | 7.6467 | [6 empty] | 40.114 | 36.7612 | 14.6794 | [5 empty] | 24.1146 | 28.3377 | 2987.752 | [5 empty] | 39.4417 | 36.4761 | 15.3457 | [7 empty] | 22.8581 | 27.6093 | 1.4524 | 3090.8307 | 0.5785 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 39.2432 | 10.7832 | 20.0341 | 4442.3474 | 7.3969 | [6 empty] | 45.3684 | 38.7626 | 43.4043 | [5 empty] | 19.8209 | 5.8699 | 5933.0479 | [5 empty] | 44.823 | 38.6194 | 45.4081 | [7 empty] | 18.2621 | 4.4187 | 2.1298 | 6305.4457 | 0.9358 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 30.2897 | -22.034 | 15.7542 | 16134.9686 | 6.1034 | [6 empty] | 55.04 | 42.4466 | 96.277 | [5 empty] | 14.5593 | -22.8998 | 39729.2608 | [5 empty] | 54.4618 | 42.2962 | 98.7464 | [7 empty] | 13.1538 | -24.1542 | 1.8838 | 67020.603 | 0.7166 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 22.692 | -53.494 | 13.1446 | 2.9273e+18 | 5.2699 | [6 empty] | 69.5113 | 47.9588 | 175.3892 | [5 empty] | 9.801 | -50.9246 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.4617 | 48.0956 | 179.7795 | [7 empty] | 8.7037 | -52.2189 | 1.6969 | 2.9273e+18 | 0.5488 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 17.2222 | -80.4354 | 12.0979 | 2.9273e+18 | 4.7173 | [6 empty] | 89.0701 | 55.4089 | 282.3136 | [5 empty] | 5.9523 | -76.0367 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.0736 | 55.5797 | 285.9173 | [7 empty] | 5.2596 | -76.7347 | 0.9834 | 2.9273e+18 | 0.3036 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 12.6101 | -104.57 | 11.4696 | 2.9273e+18 | 4.1802 | [6 empty] | 113.9502 | 64.8858 | 418.3283 | [5 empty] | 2.9033 | -98.4603 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.8986 | 65.0335 | 416.8549 | [7 empty] | 2.9563 | -98.1603 | 0.3047 | 2.9273e+18 | 0.0805 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 9.422 | -125.3472 | 11.0461 | 2.9273e+18 | 3.7873 | [6 empty] | 144.3501 | 76.4653 | 584.5186 | [5 empty] | 0.4437 | -118.9124 | 4.391e+18 | [5 empty] | 144.5194 | 76.9952 | 583.2053 | [7 empty] | 0.4247 | -118.6108 | 0.3022 | 2.9273e+18 | 0.1631 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 6.7583 | -143.9721 | 10.352 | 2.9273e+18 | 3.3982 | [6 empty] | 180.1387 | 90.0974 | 780.1682 | [5 empty] | -1.5869 | -137.8467 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 181.2644 | 91.3728 | 782.8788 | [7 empty] | -1.7144 | -137.8923 | 0.1354 | 4.391e+18 | 0.3001 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 11.2617 | 61.6041 | 12.3223 | 1945.4479 | 6.2931 | [6 empty] | 52.9131 | 66.4521 | 12.8984 | [5 empty] | 2.8662 | 52.5844 | 3118.7049 | [5 empty] | 53.1932 | 66.2352 | 12.4542 | [7 empty] | 3.7758 | 52.6969 | 0.9165 | 3086.4939 | 0.4861 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 10.0709 | 55.3974 | 11.5407 | 3008.5904 | 5.5185 | [6 empty] | 54.3748 | 67.0088 | 20.8891 | [5 empty] | 2.5494 | 46.6444 | 3422.4821 | [5 empty] | 54.2426 | 66.9038 | 20.6557 | [7 empty] | 2.5194 | 46.7685 | 0.1276 | 3415.0349 | 0.0677 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 9.402 | 35.3935 | 11.0107 | 4129.0904 | 5.9193 | [6 empty] | 59.6292 | 69.0103 | 49.614 | [5 empty] | 1.5386 | 27.6863 | 4788.0617 | [5 empty] | 59.4397 | 68.9051 | 50.0212 | [7 empty] | 1.2665 | 27.3869 | 0.4045 | 4822.8979 | 0.2108 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | 4.3067 | -30.0246 | 5.8501 | 84121.9727 | 4.7261 | [6 empty] | 83.7721 | 78.2065 | 181.5989 | [5 empty] | -1.5427 | -30.1218 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.1091 | 78.5672 | 183.3179 | [7 empty] | -1.7516 | -30.4921 | 0.4251 | 2.9273e+18 | 0.1842 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | 2.5967 | -61.2405 | 6.0686 | 2.9273e+18 | 3.9156 | [6 empty] | 103.331 | 85.6565 | 288.5232 | [5 empty] | -3.087 | -59.1137 | 4.391e+18 | [5 empty] | 103.9558 | 86.1599 | 286.5615 | [7 empty] | -2.5685 | -58.3222 | 0.9462 | 4.391e+18 | 0.3416 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | 0.7451 | -89.91 | 6.8298 | 2.9273e+18 | 3.5429 | [6 empty] | 128.211 | 95.1335 | 424.5379 | [5 empty] | -4.4933 | -85.5277 | 4.391e+18 | [5 empty] | 128.7973 | 95.8796 | 422.014 | [7 empty] | -4.1741 | -84.6761 | 0.9094 | 2.9273e+18 | 0.2616 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -0.5424 | -114.4405 | 7.2898 | 4.391e+18 | 3.2567 | [6 empty] | 158.6109 | 106.713 | 590.7283 | [5 empty] | -5.7609 | -109.3505 | 4.391e+18 | [5 empty] | 160.1046 | 107.9258 | 590.0917 | [7 empty] | -5.2943 | -108.8163 | 0.7093 | 4.391e+18 | 0.3089 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -1.9777 | -135.7408 | 6.9308 | 2.9273e+18 | 2.8969 | [6 empty] | 194.3995 | 120.3451 | 786.3779 | [5 empty] | -6.905 | -130.8666 | 4.391e+18 | [5 empty] | 195.8654 | 122.2905 | 783.9844 | [7 empty] | -6.6979 | -130.0077 | 0.8835 | 4.391e+18 | 0.4082 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -20.5089 | 81.4614 | 13.0156 | 3199.8919 | 5.0778 | [6 empty] | 74.2513 | 111.711 | 22.1898 | [5 empty] | -16.2462 | 69.1636 | 3414.5401 | [5 empty] | 74.7251 | 111.9323 | 22.1884 | [7 empty] | -15.8101 | 69.1868 | 0.4367 | 3407.3769 | 0.173 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -20.9732 | 76.6299 | 12.9952 | 3370.6013 | 4.6928 | [6 empty] | 75.713 | 112.2678 | 30.1805 | [5 empty] | -16.1697 | 64.5551 | 3593.9144 | [5 empty] | 75.9226 | 112.8272 | 31.0616 | [7 empty] | -16.5522 | 64.3138 | 0.4523 | 3616.1734 | 0.2551 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -19.7172 | 60.118 | 11.5862 | 4006.8382 | 4.3676 | [6 empty] | 80.9674 | 114.2692 | 58.9054 | [5 empty] | -15.9216 | 49.1712 | 4341.779 | [5 empty] | 81.1929 | 114.711 | 60.0043 | [7 empty] | -16.1994 | 48.823 | 0.4455 | 4372.386 | 0.2106 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -19.1723 | 32.0677 | 8.0583 | 5809.9183 | 4.0627 | [6 empty] | 90.639 | 117.9532 | 111.7781 | [5 empty] | -15.556 | 24.8664 | 6260.412 | [5 empty] | 91.5879 | 119.0571 | 112.3846 | [7 empty] | -15.4397 | 25.1438 | 0.3008 | 6234.7104 | 0.2354 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -18.1387 | -0.9808 | 4.5061 | 11229.5902 | 4.2171 | [6 empty] | 105.1103 | 123.4654 | 190.8903 | [5 empty] | -15.1692 | -4.3701 | 12236.2891 | [5 empty] | 105.9828 | 124.2697 | 192.5475 | [7 empty] | -15.0767 | -4.5482 | 0.2007 | 12284.0507 | 0.2124 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -16.753 | -33.9917 | 2.0868 | 2.1955e+18 | 3.2412 | [6 empty] | 124.6691 | 130.9155 | 297.8146 | [5 empty] | -14.8457 | -34.8383 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.2984 | 131.6103 | 300.1144 | [7 empty] | -14.9914 | -35.1115 | 0.3096 | 4.391e+18 | 0.1491 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -15.8588 | -66.0314 | 2.1917 | 4.391e+18 | 2.5203 | [6 empty] | 149.5492 | 140.3924 | 433.8293 | [5 empty] | -14.6342 | -64.2137 | 4.391e+18 | [5 empty] | 150.8916 | 141.8094 | 433.2718 | [7 empty] | -14.3292 | -63.4329 | 0.8382 | 4.391e+18 | 0.3156 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -14.9604 | -94.3418 | 2.8848 | 4.391e+18 | 2.1856 | [6 empty] | 179.9491 | 151.9719 | 600.0197 | [5 empty] | -14.5505 | -91.4862 | 4.391e+18 | [5 empty] | 181.6984 | 153.8416 | 601.2012 | [7 empty] | -14.3924 | -90.9137 | 0.5939 | 4.391e+18 | 0.2991 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -14.688 | -119.001 | 2.7166 | 4.391e+18 | 2.0775 | [6 empty] | 215.7377 | 165.604 | 795.6692 | [5 empty] | -14.5888 | -116.2863 | 4.391e+18 | [5 empty] | 218.1888 | 168.587 | 796.1194 | [7 empty] | -14.4653 | -115.2846 | 1.0092 | 4.391e+18 | 0.443 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -47.6348 | 100.8412 | 22.0047 | 3433.5258 | 5.4032 | [6 empty] | 103.091 | 172.8808 | 34.7476 | [5 empty] | -32.2227 | 85.1353 | 3560.7576 | [5 empty] | 103.2918 | 172.4496 | 34.2203 | [7 empty] | -31.6455 | 85.1785 | 0.5789 | 3548.271 | 0.2155 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -47.7164 | 96.9464 | 22.0288 | 3545.4846 | 5.3347 | [6 empty] | 104.5526 | 173.4376 | 42.7383 | [5 empty] | -32.0277 | 81.4825 | 3677.2292 | [5 empty] | 104.9702 | 173.155 | 43.978 | [7 empty] | -31.5444 | 80.7457 | 0.8812 | 3692.4142 | 0.2236 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -45.8472 | 83.367 | 20.4128 | 3950.0177 | 5.1996 | [6 empty] | 109.807 | 175.439 | 71.4632 | [5 empty] | -31.3659 | 68.9805 | 4139.6983 | [5 empty] | 109.762 | 174.8329 | 72.0502 | [7 empty] | -31.0781 | 68.4795 | 0.5777 | 4151.97 | 0.1572 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -43.922 | 59.169 | 17.4749 | 4983.1912 | 5.199 | [6 empty] | 119.4786 | 179.123 | 124.3359 | [5 empty] | -30.2889 | 48.2369 | 5200.698 | [5 empty] | 119.9891 | 179.1947 | 123.9953 | [7 empty] | -29.8097 | 48.3339 | 0.489 | 5183.3734 | 0.1774 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -41.1725 | 28.8082 | 14.1681 | 7273.7123 | 5.2924 | [6 empty] | 133.95 | 184.6352 | 203.4481 | [5 empty] | -28.9528 | 21.6378 | 7533.6514 | [5 empty] | 134.6326 | 184.6136 | 203.7029 | [7 empty] | -28.371 | 21.4722 | 0.6049 | 7528.3723 | 0.2374 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -37.9347 | -3.5663 | 11.2974 | 13965.022 | 6.0369 | [6 empty] | 153.5088 | 192.0853 | 310.3724 | [5 empty] | -27.537 | -7.9845 | 14665.4874 | [5 empty] | 154.1298 | 192.2103 | 308.8747 | [7 empty] | -26.9734 | -7.5786 | 0.6946 | 14369.0887 | 0.2584 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -35.073 | -36.8409 | 8.9974 | 2.1955e+18 | 5.9358 | [6 empty] | 178.3889 | 201.5622 | 446.3871 | [5 empty] | -26.1885 | -38.2616 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 179.2363 | 202.084 | 447.1362 | [7 empty] | -25.9124 | -38.2424 | 0.2768 | 2.1955e+18 | 0.1906 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -32.319 | -67.5632 | 7.3202 | 4.391e+18 | 5.1444 | [6 empty] | 208.7887 | 213.1417 | 612.5775 | [5 empty] | -24.9993 | -67.6459 | 4.391e+18 | [5 empty] | 210.1421 | 214.7264 | 611.1965 | [7 empty] | -24.7422 | -66.7921 | 0.8916 | 4.391e+18 | 0.2184 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -30.3196 | -95.1913 | 6.3013 | 4.391e+18 | 4.4419 | [6 empty] | 244.5773 | 226.7738 | 808.2271 | [5 empty] | -24.0185 | -95.1408 | 4.391e+18 | [5 empty] | 246.2944 | 229.2452 | 805.5931 | [7 empty] | -23.856 | -93.8725 | 1.2787 | 4.391e+18 | 0.2886 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -71.1645 | 119.4478 | 31.525 | 3565.1823 | 6.1132 | [6 empty] | 139.7769 | 250.6928 | 50.722 | [5 empty] | -46.0027 | 100.4554 | 3642.3912 | [5 empty] | 140.8553 | 250.6801 | 50.7344 | [7 empty] | -45.0672 | 100.3128 | 0.9463 | 3633.8909 | 0.2396 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -71.0226 | 116.2261 | 31.4359 | 3643.0523 | 6.1275 | [6 empty] | 141.2386 | 251.2496 | 58.7127 | [5 empty] | -45.7818 | 97.488 | 3723.0886 | [5 empty] | 142.2208 | 251.1634 | 58.2561 | [7 empty] | -44.8529 | 97.5084 | 0.9292 | 3709.7116 | 0.2647 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -69.022 | 104.9284 | 29.8522 | 3919.6338 | 6.0825 | [6 empty] | 146.493 | 253.251 | 87.4375 | [5 empty] | -45.0184 | 87.1808 | 4034.1393 | [5 empty] | 147.157 | 253.4607 | 87.565 | [7 empty] | -44.5864 | 87.1276 | 0.4353 | 4030.2645 | 0.1164 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -66.6391 | 84.2193 | 27.2017 | 4581.0852 | 6.1771 | [6 empty] | 156.1645 | 256.935 | 140.3102 | [5 empty] | -43.7272 | 69.5571 | 4702.7321 | [5 empty] | 157.2683 | 257.5493 | 140.9526 | [7 empty] | -43.2163 | 69.4477 | 0.5225 | 4700.6698 | 0.1524 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -63.2055 | 57.0852 | 23.9047 | 5868.468 | 6.2757 | [6 empty] | 170.6359 | 262.4472 | 219.4224 | [5 empty] | -42.032 | 45.9895 | 5991.9299 | [5 empty] | 171.9486 | 263.0737 | 220.6506 | [7 empty] | -41.4572 | 45.7454 | 0.6245 | 5996.175 | 0.1884 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -59.0817 | 26.7324 | 20.7052 | 8460.8343 | 6.4035 | [6 empty] | 190.1947 | 269.8972 | 326.3468 | [5 empty] | -40.1043 | 18.4521 | 8643.6357 | [5 empty] | 191.3309 | 270.4844 | 326.5624 | [7 empty] | -39.6041 | 18.5317 | 0.5065 | 8608.3319 | 0.1812 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -55.0558 | -5.9606 | 17.6971 | 16498.909 | 7.1552 | [6 empty] | 215.0748 | 279.3742 | 462.3615 | [5 empty] | -38.1133 | -11.0733 | 16548.121 | [5 empty] | 216.4194 | 279.8128 | 461.8261 | [7 empty] | -37.413 | -10.8837 | 0.7255 | 16300.1529 | 0.264 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -51.0632 | -37.4949 | 15.2718 | 1.0978e+18 | 7.6279 | [6 empty] | 245.4747 | 290.9537 | 628.5519 | [5 empty] | -36.1942 | -40.979 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 247.2699 | 292.0358 | 629.3415 | [7 empty] | -35.6431 | -40.8166 | 0.5745 | 1.0978e+18 | 0.264 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -47.6486 | -67.0138 | 13.5205 | 4.391e+18 | 7.9084 | [6 empty] | 281.2633 | 304.5858 | 824.2014 | [5 empty] | -34.4493 | -69.9432 | 4.391e+18 | [5 empty] | 283.771 | 307.3433 | 829.567 | [7 empty] | -34.4661 | -69.8829 | 0.0626 | 4.391e+18 | 0.2003 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -91.7658 | 137.1534 | 40.0619 | 3644.2652 | 6.6813 | [6 empty] | 184.6018 | 345.7678 | 70.2403 | [5 empty] | -58.2629 | 115.1873 | 3691.9653 | [5 empty] | 185.3757 | 345.0223 | 69.8069 | [7 empty] | -57.3537 | 115.0541 | 0.9188 | 3682.8756 | 0.2185 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -91.4785 | 134.3706 | 39.8282 | 3701.2302 | 6.695 | [6 empty] | 186.0635 | 346.3246 | 78.231 | [5 empty] | -58.0475 | 112.7223 | 3750.6768 | [5 empty] | 187.8018 | 345.9629 | 77.1279 | [7 empty] | -56.5745 | 112.7906 | 1.4745 | 3730.8594 | 0.3822 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -89.5643 | 124.8174 | 38.3578 | 3901.4786 | 6.6865 | [6 empty] | 191.3179 | 348.326 | 106.9559 | [5 empty] | -57.2947 | 104.0811 | 3972.7862 | [5 empty] | 193.3141 | 348.6733 | 105.963 | [7 empty] | -55.9807 | 104.2696 | 1.3275 | 3951.9575 | 0.3525 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -87.1056 | 107.0015 | 35.9366 | 4359.8233 | 6.8009 | [6 empty] | 200.9895 | 352.01 | 159.8286 | [5 empty] | -55.992 | 89.0186 | 4430.8902 | [5 empty] | 202.8342 | 351.891 | 159.9658 | [7 empty] | -54.7106 | 88.7765 | 1.3041 | 4420.4464 | 0.3077 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -83.5178 | 82.971 | 32.7628 | 5188.2533 | 6.9022 | [6 empty] | 215.4608 | 357.5222 | 238.9408 | [5 empty] | -54.2219 | 68.3031 | 5254.4426 | [5 empty] | 217.6863 | 357.5312 | 238.7993 | [7 empty] | -52.7895 | 68.153 | 1.4402 | 5235.4928 | 0.3723 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -79.1068 | 55.129 | 29.4818 | 6635.1547 | 6.9653 | [6 empty] | 235.0196 | 364.9723 | 345.8651 | [5 empty] | -52.1192 | 43.2613 | 6717.7539 | [5 empty] | 236.7061 | 365.1927 | 344.7888 | [7 empty] | -51.117 | 43.4473 | 1.0193 | 6677.2584 | 0.2978 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -74.5491 | 24.0696 | 26.185 | 9612.387 | 7.1181 | [6 empty] | 259.8997 | 374.4492 | 481.8798 | [5 empty] | -49.836 | 15.4139 | 9616.0146 | [5 empty] | 261.9687 | 374.3709 | 480.6839 | [7 empty] | -48.5732 | 15.4904 | 1.2651 | 9536.702 | 0.3806 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -69.8504 | -7.0075 | 23.3524 | 18004.6205 | 8.1237 | [6 empty] | 290.2996 | 386.0287 | 648.0702 | [5 empty] | -47.5129 | -13.8171 | 17974.3713 | [5 empty] | 292.3706 | 386.0378 | 643.2658 | [7 empty] | -46.1623 | -13.0959 | 1.5311 | 17298.9846 | 0.4242 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -65.4995 | -37.2242 | 21.0447 | 3.2018e+17 | 9.0449 | [6 empty] | 326.0882 | 399.6608 | 843.7198 | [5 empty] | -45.2787 | -43.055 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 328.7071 | 400.7159 | 845.5469 | [7 empty] | -44.4701 | -43.1279 | 0.8119 | 1.0978e+18 | 0.3767 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -110.2022 | 154.3139 | 47.8983 | 3693.1642 | 7.1405 | [6 empty] | 237.3725 | 457.696 | 93.2185 | [5 empty] | -69.3562 | 129.2969 | 3723.8432 | [5 empty] | 238.8806 | 457.2173 | 91.8595 | [7 empty] | -68.1894 | 129.4204 | 1.1733 | 3708.3401 | 0.2897 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -109.8446 | 151.8853 | 47.5874 | 3736.1209 | 7.146 | [6 empty] | 238.8341 | 458.2528 | 101.2092 | [5 empty] | -69.156 | 127.2074 | 3768.3064 | [5 empty] | 240.4662 | 457.7407 | 100.5566 | [7 empty] | -67.9498 | 127.1272 | 1.2089 | 3756.5672 | 0.2653 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -108.0648 | 143.7262 | 46.2582 | 3885.9572 | 7.1508 | [6 empty] | 244.0885 | 460.2542 | 129.9341 | [5 empty] | -68.4516 | 119.8385 | 3934.4622 | [5 empty] | 245.0998 | 459.182 | 130.8048 | [7 empty] | -67.5213 | 119.299 | 1.0754 | 3935.2891 | 0.1865 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -105.7137 | 128.3069 | 44.0854 | 4219.7562 | 7.2644 | [6 empty] | 253.7601 | 463.9382 | 182.8068 | [5 empty] | -67.2144 | 106.8283 | 4267.9449 | [5 empty] | 255.0068 | 463.3929 | 183.567 | [7 empty] | -66.3482 | 106.42 | 0.9577 | 4267.9658 | 0.1776 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -102.2342 | 107.0867 | 41.1332 | 4793.8572 | 7.3675 | [6 empty] | 268.2315 | 469.4504 | 261.919 | [5 empty] | -65.4947 | 88.5894 | 4841.6468 | [5 empty] | 269.9132 | 469.2551 | 262.8552 | [7 empty] | -64.5471 | 88.2053 | 1.0225 | 4841.5101 | 0.2066 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -97.8735 | 81.8898 | 37.9658 | 5720.8807 | 7.4323 | [6 empty] | 287.7903 | 476.9004 | 368.8434 | [5 empty] | -63.3912 | 66.0037 | 5788.17 | [5 empty] | 289.722 | 476.771 | 367.9729 | [7 empty] | -62.2774 | 66.0174 | 1.1139 | 5766.3117 | 0.2755 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -93.171 | 52.9059 | 34.565 | 7351.8742 | 7.5053 | [6 empty] | 312.6704 | 486.3774 | 504.8581 | [5 empty] | -61.0274 | 40.1968 | 7394.8551 | [5 empty] | 314.7144 | 486.2437 | 507.0266 | [7 empty] | -60.08 | 39.6312 | 1.1034 | 7413.0986 | 0.2619 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -88.1547 | 23.0212 | 31.4936 | 10415.9218 | 7.7771 | [6 empty] | 343.0702 | 497.9569 | 671.0484 | [5 empty] | -58.5297 | 12.3346 | 10500.8755 | [5 empty] | 345.2059 | 497.7236 | 671.121 | [7 empty] | -57.4641 | 12.1412 | 1.0829 | 10471.1886 | 0.3001 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -83.2498 | -6.9379 | 28.7851 | 18558.0109 | 9.0386 | [6 empty] | 378.8588 | 511.589 | 866.698 | [5 empty] | -56.0306 | -16.3026 | 19042.8714 | [5 empty] | 380.9474 | 511.52 | 862.2452 | [7 empty] | -54.8847 | -15.7704 | 1.2634 | 18500.5081 | 0.3211 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 123.5185 | 21.0767 | 46.0387 | 2244.3827 | 6.848 | [6 empty] | 55.1469 | 28.7277 | 12.0144 | [5 empty] | 77.7135 | 16.4429 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.2293 | 28.1059 | 12.3381 | [7 empty] | 76.954 | 15.6055 | 1.1306 | 2244.3827 | 0.5734 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 107.6416 | -0.6756 | 43.5631 | 2244.3827 | 7.1283 | [6 empty] | 60.4013 | 30.7291 | 40.7393 | [5 empty] | 64.3491 | -5.5241 | 4508.0223 | [5 empty] | 58.9252 | 29.8176 | 41.1274 | [7 empty] | 62.9662 | -6.618 | 1.7632 | 4787.5037 | 0.5784 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 85.1163 | -31.228 | 35.919 | 9762.2727 | 6.606 | [6 empty] | 70.0729 | 34.413 | 93.612 | [5 empty] | 49.2173 | -32.4263 | 31203.9921 | [5 empty] | 68.9214 | 33.6746 | 95.0071 | [7 empty] | 47.816 | -33.6497 | 1.8602 | 47737.8067 | 0.4978 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 65.8578 | -60.3306 | 29.3405 | 6.4036e+17 | 6.1137 | [6 empty] | 84.5442 | 39.9253 | 172.7242 | [5 empty] | 36.6109 | -57.9886 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.1062 | 39.4591 | 175.7296 | [7 empty] | 35.6748 | -59.1676 | 1.5055 | 2.9273e+18 | 0.373 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 51.9054 | -85.2676 | 25.1523 | 2.9273e+18 | 5.7548 | [6 empty] | 104.1031 | 47.3753 | 279.6486 | [5 empty] | 27.1304 | -80.9278 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 103.8068 | 46.9985 | 280.6207 | [7 empty] | 26.9138 | -81.2869 | 0.4193 | 2.9273e+18 | 0.1527 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 40.8446 | -107.87 | 21.6404 | 2.9273e+18 | 5.292 | [6 empty] | 128.9831 | 56.8523 | 415.6633 | [5 empty] | 20.0876 | -101.7499 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 128.8136 | 56.5985 | 415.7083 | [7 empty] | 20.089 | -101.8273 | 0.0774 | 2.9273e+18 | 0.0793 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 33.124 | -127.7057 | 19.5347 | 2.9273e+18 | 4.9203 | [6 empty] | 159.383 | 68.4318 | 581.8536 | [5 empty] | 14.7356 | -121.1125 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 159.4691 | 68.289 | 583.2339 | [7 empty] | 14.7021 | -121.2956 | 0.1862 | 2.9273e+18 | 0.0597 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 27.1701 | -145.6031 | 17.7519 | 2.9273e+18 | 4.5169 | [6 empty] | 195.1716 | 82.0639 | 777.5032 | [5 empty] | 10.5621 | -139.3336 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 195.7012 | 82.1799 | 781.2852 | [7 empty] | 10.4637 | -139.6656 | 0.3462 | 4.391e+18 | 0.0586 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 119.6106 | 33.0907 | 45.4462 | 2244.3827 | 7.2425 | [6 empty] | 55.8405 | 32.7422 | 4.9622 | [5 empty] | 74.4424 | 28.072 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.9394 | 32.3092 | 5.4774 | [7 empty] | 73.1062 | 27.3475 | 1.52 | 2244.3827 | 0.5372 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 114.306 | 25.7629 | 44.079 | 2244.3827 | 7.112 | [6 empty] | 57.3022 | 33.299 | 12.9529 | [5 empty] | 70.5251 | 20.6454 | 2244.3827 | [5 empty] | 57.0171 | 33.2248 | 13.494 | [7 empty] | 69.7024 | 20.15 | 0.9603 | 2244.3827 | 0.3631 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 100.9653 | 4.3992 | 41.9087 | 2244.3827 | 7.3663 | [6 empty] | 62.5566 | 35.3004 | 41.6778 | [5 empty] | 59.407 | -1.0084 | 4356.3911 | [5 empty] | 61.7801 | 34.834 | 42.8632 | [7 empty] | 58.152 | -2.2054 | 1.7343 | 4630.1643 | 0.5756 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 81.0508 | -26.4227 | 34.9029 | 8592.9847 | 6.8658 | [6 empty] | 72.2281 | 38.9844 | 94.5505 | [5 empty] | 46.2045 | -28.4106 | 19350.7306 | [5 empty] | 71.7762 | 38.6907 | 95.4055 | [7 empty] | 45.5688 | -29.0422 | 0.8962 | 21159.158 | 0.2417 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 63.4486 | -56.4735 | 28.7739 | 6.4036e+17 | 6.3341 | [6 empty] | 86.6995 | 44.4966 | 173.6627 | [5 empty] | 34.7136 | -54.9761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 86.764 | 44.4662 | 175.0281 | [7 empty] | 34.4572 | -55.4264 | 0.5181 | 2.9273e+18 | 0.1201 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 50.3174 | -82.4746 | 24.7757 | 2.9273e+18 | 5.9411 | [6 empty] | 106.2583 | 51.9467 | 280.587 | [5 empty] | 25.8032 | -78.8841 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 106.2582 | 51.9067 | 285.1086 | [7 empty] | 24.9677 | -79.8559 | 1.2816 | 2.9273e+18 | 0.2718 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 39.7049 | -106.0141 | 21.384 | 2.9273e+18 | 5.4444 | [6 empty] | 131.1384 | 61.4237 | 416.6017 | [5 empty] | 19.0615 | -100.4353 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 131.392 | 61.5775 | 416.0854 | [7 empty] | 19.2505 | -100.3124 | 0.2254 | 2.9273e+18 | 0.0624 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 32.1932 | -126.5063 | 19.3325 | 2.9273e+18 | 5.0393 | [6 empty] | 161.5383 | 73.0032 | 582.7921 | [5 empty] | 13.8871 | -120.2911 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.751 | 73.2191 | 582.1573 | [7 empty] | 13.9976 | -120.1729 | 0.1617 | 2.9273e+18 | 0.062 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 26.3427 | -144.8959 | 17.5906 | 2.9273e+18 | 4.6085 | [6 empty] | 197.3269 | 86.6352 | 778.4416 | [5 empty] | 9.8315 | -138.8288 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 198.3172 | 87.2246 | 781.6891 | [7 empty] | 9.8514 | -139.0597 | 0.2317 | 4.391e+18 | 0.1276 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 89.149 | 45.7738 | 37.4752 | 2244.3827 | 8.291 | [6 empty] | 63.5882 | 49.1753 | 8.3358 | [5 empty] | 52.214 | 39.4335 | 2244.3827 | [5 empty] | 63.7982 | 49.1075 | 8.4383 | [7 empty] | 52.7063 | 39.2249 | 0.5347 | 2244.3827 | 0.2891 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 85.6316 | 39.3125 | 36.0316 | 2244.3827 | 8.0137 | [6 empty] | 65.0498 | 49.7321 | 16.3265 | [5 empty] | 50.1679 | 32.9406 | 2244.3827 | [5 empty] | 64.7749 | 49.679 | 17.0949 | [7 empty] | 49.3876 | 32.3501 | 0.9785 | 2244.3827 | 0.3633 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 77.9744 | 19.2581 | 34.6278 | 2244.3827 | 7.6561 | [6 empty] | 70.3042 | 51.7335 | 45.0514 | [5 empty] | 43.9397 | 12.8762 | 4107.0678 | [5 empty] | 70.7118 | 51.9695 | 45.5351 | [7 empty] | 44.0753 | 12.7052 | 0.2182 | 4127.0829 | 0.1466 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 64.8017 | -11.5626 | 29.3385 | 6746.029 | 7.2787 | [6 empty] | 79.9758 | 55.4175 | 97.9241 | [5 empty] | 35.6435 | -14.8107 | 10101.9275 | [5 empty] | 80.1595 | 55.6165 | 98.6758 | [7 empty] | 35.4338 | -15.011 | 0.29 | 10208.4173 | 0.1017 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 52.1968 | -43.6147 | 24.6663 | 53511.9274 | 6.644 | [6 empty] | 94.4472 | 60.9297 | 177.0363 | [5 empty] | 27.5306 | -43.5735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.0187 | 61.3845 | 178.9138 | [7 empty] | 27.3418 | -43.8998 | 0.377 | 2.9273e+18 | 0.1467 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 42.1812 | -72.3939 | 21.6522 | 2.9273e+18 | 6.2031 | [6 empty] | 114.006 | 68.3798 | 283.9606 | [5 empty] | 20.6349 | -70.2547 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 114.7073 | 68.9216 | 285.4621 | [7 empty] | 20.6475 | -70.3201 | 0.0666 | 2.9273e+18 | 0.1286 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 33.51 | -98.633 | 18.9407 | 2.9273e+18 | 5.6287 | [6 empty] | 138.8861 | 77.8567 | 419.9753 | [5 empty] | 15.08 | -94.2646 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 139.3855 | 78.1556 | 421.1029 | [7 empty] | 15.1463 | -94.3448 | 0.1041 | 2.9273e+18 | 0.0687 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 27.1822 | -121.2155 | 17.3405 | 2.9273e+18 | 5.1632 | [6 empty] | 169.2859 | 89.4362 | 586.1657 | [5 empty] | 10.6441 | -116.0017 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 170.2268 | 90.1311 | 587.871 | [7 empty] | 10.7435 | -116.0186 | 0.1009 | 2.9273e+18 | 0.1502 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 22.0265 | -141.1684 | 15.8539 | 2.9273e+18 | 4.6716 | [6 empty] | 205.0745 | 103.0683 | 781.8153 | [5 empty] | 7.0823 | -135.8753 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 206.0833 | 104.3209 | 781.5947 | [7 empty] | 7.1513 | -135.5572 | 0.3254 | 4.391e+18 | 0.2789 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 50.7492 | 63.1131 | 25.6447 | 2244.3827 | 8.9261 | [6 empty] | 77.849 | 79.423 | 14.5455 | [5 empty] | 26.6442 | 54.3609 | 2599.9429 | [5 empty] | 77.5168 | 79.0006 | 14.5373 | [7 empty] | 26.6879 | 54.1616 | 0.204 | 2599.4684 | 0.1251 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 48.7045 | 57.8318 | 24.4941 | 2244.3827 | 8.6026 | [6 empty] | 79.3107 | 79.9797 | 22.5362 | [5 empty] | 25.8408 | 49.0446 | 1879.3492 | [5 empty] | 79.6523 | 80.1964 | 21.9268 | [7 empty] | 26.2631 | 49.5188 | 0.6349 | 1889.483 | 0.2331 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 45.722 | 40.1496 | 23.9952 | 3057.8263 | 8.7304 | [6 empty] | 84.5651 | 81.9812 | 51.2611 | [5 empty] | 23.2447 | 31.7508 | 3971.2287 | [5 empty] | 85.3259 | 82.5277 | 50.5029 | [7 empty] | 23.8867 | 32.4399 | 0.9418 | 3913.2069 | 0.3292 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 39.1383 | 11.0357 | 20.4504 | 5453.2464 | 8.089 | [6 empty] | 94.2367 | 85.6651 | 104.1337 | [5 empty] | 19.3947 | 5.7056 | 6793.2512 | [5 empty] | 94.8051 | 85.9622 | 104.36 | [7 empty] | 19.7627 | 5.7395 | 0.3696 | 6771.3958 | 0.204 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 32.4276 | -21.8253 | 17.4191 | 12770.6764 | 6.9462 | [6 empty] | 108.708 | 91.1774 | 183.246 | [5 empty] | 15.1319 | -23.8948 | 20094.1617 | [5 empty] | 109.5568 | 91.7817 | 183.9037 | [7 empty] | 15.4206 | -23.7859 | 0.3086 | 19742.3917 | 0.1759 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 26.7624 | -53.2286 | 15.6923 | 2.9273e+18 | 6.3387 | [6 empty] | 128.2668 | 98.6274 | 290.1703 | [5 empty] | 11.0702 | -53.1997 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 128.6775 | 98.9936 | 291.1007 | [7 empty] | 11.05 | -53.2436 | 0.0483 | 2.9273e+18 | 0.0765 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 21.2821 | -82.8897 | 14.0174 | 2.9273e+18 | 5.6417 | [6 empty] | 153.1469 | 108.1044 | 426.185 | [5 empty] | 7.482 | -80.4307 | 4.391e+18 | [5 empty] | 153.2623 | 108.3858 | 426.0844 | [7 empty] | 7.4185 | -80.2649 | 0.1775 | 4.391e+18 | 0.079 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 17.1228 | -108.7266 | 13.1903 | 2.9273e+18 | 5.0662 | [6 empty] | 183.5468 | 119.6839 | 592.3754 | [5 empty] | 4.4105 | -105.2075 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 184.8436 | 120.6326 | 600.5748 | [7 empty] | 3.9612 | -106.0913 | 0.9915 | 2.9273e+18 | 0.2649 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 13.3589 | -131.1915 | 12.087 | 4.391e+18 | 4.4467 | [6 empty] | 219.3354 | 133.316 | 788.0249 | [5 empty] | 1.816 | -127.6059 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 220.8117 | 134.8683 | 793.8289 | [7 empty] | 1.4984 | -127.8056 | 0.3752 | 2.9273e+18 | 0.2966 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 14.2004 | 81.8891 | 15.7393 | 1946.1695 | 7.1492 | [6 empty] | 99.1872 | 124.6819 | 23.8369 | [5 empty] | 3.7641 | 70.1074 | 3112.357 | [5 empty] | 100.1167 | 124.7772 | 23.5746 | [7 empty] | 4.8913 | 70.1285 | 1.1274 | 3090.6461 | 0.4753 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 13.0599 | 77.5956 | 15.1366 | 1885.1047 | 6.5657 | [6 empty] | 100.6488 | 125.2387 | 31.8276 | [5 empty] | 3.5368 | 65.8301 | 3270.6087 | [5 empty] | 101.6017 | 125.3787 | 31.691 | [7 empty] | 4.6109 | 65.805 | 1.0744 | 3251.5138 | 0.4619 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 12.6836 | 62.556 | 14.8933 | 3401.1891 | 6.38 | [6 empty] | 105.9033 | 127.2401 | 60.5525 | [5 empty] | 2.7721 | 51.4398 | 3908.4903 | [5 empty] | 106.2142 | 127.4103 | 60.7486 | [7 empty] | 2.9524 | 51.3867 | 0.1879 | 3908.5436 | 0.0931 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 10.3373 | 36.4335 | 11.9374 | 4771.4801 | 6.4846 | [6 empty] | 115.5748 | 130.9241 | 113.4251 | [5 empty] | 1.5457 | 28.3582 | 5438.7882 | [5 empty] | 116.3121 | 131.1568 | 113.4169 | [7 empty] | 2.1568 | 28.3935 | 0.6121 | 5418.6564 | 0.4267 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | 6.2304 | -27.4964 | 8.1839 | 21528.8476 | 5.8138 | [6 empty] | 149.605 | 143.8864 | 299.4617 | [5 empty] | -1.5555 | -30.0176 | 37696.0736 | [5 empty] | 150.5481 | 144.6696 | 298.3476 | [7 empty] | -1.1061 | -29.3563 | 0.7995 | 34132.3051 | 0.3515 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | 4.047 | -59.559 | 7.1681 | 2.9273e+18 | 4.5647 | [6 empty] | 174.4851 | 153.3633 | 435.4764 | [5 empty] | -3.1207 | -59.4854 | 4.391e+18 | [5 empty] | 175.2642 | 154.3999 | 439.8112 | [7 empty] | -3.5752 | -59.924 | 0.6316 | 4.391e+18 | 0.2988 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | 2.4087 | -88.4106 | 7.1094 | 4.391e+18 | 4.0882 | [6 empty] | 204.8849 | 164.9428 | 601.6668 | [5 empty] | -4.5907 | -87.1653 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 206.5316 | 166.7039 | 604.4165 | [7 empty] | -4.6199 | -86.9125 | 0.2545 | 2.9273e+18 | 0.2489 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | 0.5367 | -113.7797 | 6.5962 | 4.391e+18 | 3.5984 | [6 empty] | 240.6735 | 178.5749 | 797.3163 | [5 empty] | -5.9365 | -112.512 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 243.1529 | 181.8079 | 805.4157 | [7 empty] | -6.5293 | -112.4366 | 0.5976 | 4.391e+18 | 0.5112 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -18.0099 | 100.7468 | 15.2697 | 3114.3991 | 5.5333 | [6 empty] | 128.0268 | 185.8517 | 36.3947 | [5 empty] | -15.5986 | 85.6687 | 3356.4464 | [5 empty] | 128.5101 | 185.1923 | 36.0793 | [7 empty] | -14.5996 | 85.4854 | 1.0157 | 3343.0748 | 0.3464 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -18.5533 | 97.1998 | 15.2908 | 3215.36 | 5.1609 | [6 empty] | 129.4885 | 186.4085 | 44.3854 | [5 empty] | -15.585 | 82.1999 | 3462.2869 | [5 empty] | 130.1567 | 185.8652 | 43.7695 | [7 empty] | -14.4514 | 82.1587 | 1.1344 | 3442.9491 | 0.4099 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -17.7028 | 84.5231 | 14.4013 | 3563.4942 | 4.7073 | [6 empty] | 134.7429 | 188.4099 | 73.1103 | [5 empty] | -15.5408 | 70.2851 | 3877.0606 | [5 empty] | 135.4776 | 188.2633 | 73.2538 | [7 empty] | -14.7487 | 70.0679 | 0.8213 | 3870.6742 | 0.2773 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -17.781 | 61.6861 | 11.5451 | 4424.3813 | 4.194 | [6 empty] | 144.4145 | 192.0939 | 125.983 | [5 empty] | -15.477 | 50.3732 | 4803.5212 | [5 empty] | 144.8851 | 192.0512 | 125.954 | [7 empty] | -15.017 | 50.3081 | 0.4645 | 4796.783 | 0.18 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -17.4273 | 32.5961 | 8.2576 | 6180.373 | 3.9905 | [6 empty] | 158.8859 | 197.6061 | 205.0952 | [5 empty] | -15.4159 | 24.5872 | 6718.021 | [5 empty] | 159.7238 | 198.1062 | 206.6865 | [7 empty] | -15.1865 | 24.2329 | 0.422 | 6746.8036 | 0.1888 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -16.589 | 1.1649 | 5.7419 | 10192.2003 | 4.3307 | [6 empty] | 178.4447 | 205.0562 | 312.0195 | [5 empty] | -15.3822 | -4.4487 | 11563.5799 | [5 empty] | 178.162 | 205.0894 | 315.6889 | [7 empty] | -15.9864 | -5.3696 | 1.1014 | 11901.0823 | 0.4456 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -16.1697 | -31.608 | 2.9416 | 35803.5937 | 3.1266 | [6 empty] | 203.3247 | 214.5331 | 448.0342 | [5 empty] | -15.3958 | -34.4459 | 62716.2559 | [5 empty] | 203.9061 | 215.3084 | 450.1529 | [7 empty] | -15.5687 | -34.5943 | 0.2279 | 64495.5169 | 0.1394 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -15.5338 | -62.3895 | 1.4411 | 4.391e+18 | 2.4771 | [6 empty] | 233.7246 | 226.1126 | 614.2246 | [5 empty] | -15.4684 | -63.8291 | 4.391e+18 | [5 empty] | 234.4794 | 226.9987 | 615.7036 | [7 empty] | -15.5158 | -63.7588 | 0.0847 | 4.391e+18 | 0.0934 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -15.458 | -90.1484 | 1.3807 | 4.391e+18 | 2.3853 | [6 empty] | 269.5132 | 239.7447 | 809.8741 | [5 empty] | -15.6034 | -91.5214 | 4.391e+18 | [5 empty] | 270.637 | 241.5757 | 815.3073 | [7 empty] | -16.1009 | -91.6545 | 0.515 | 4.391e+18 | 0.3295 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -45.9813 | 119.1519 | 23.0273 | 3336.8826 | 5.429 | [6 empty] | 164.7128 | 263.6637 | 52.369 | [5 empty] | -32.1066 | 100.7739 | 3496.5682 | [5 empty] | 165.8367 | 263.7379 | 52.8921 | [7 empty] | -31.2666 | 100.4739 | 0.892 | 3493.5752 | 0.214 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -46.1485 | 116.1363 | 23.0716 | 3408.0146 | 5.2896 | [6 empty] | 166.1744 | 264.2205 | 60.3597 | [5 empty] | -31.9966 | 97.9148 | 3571.7272 | [5 empty] | 167.241 | 264.1765 | 60.9118 | [7 empty] | -31.1481 | 97.5794 | 0.9124 | 3569.2694 | 0.2195 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -44.7627 | 105.4165 | 21.8482 | 3654.0652 | 5.0282 | [6 empty] | 171.4288 | 266.2219 | 89.0846 | [5 empty] | -31.6162 | 87.9662 | 3859.6417 | [5 empty] | 172.7598 | 266.1913 | 88.8506 | [7 empty] | -30.5062 | 87.8853 | 1.1129 | 3846.0966 | 0.3256 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -43.7445 | 85.6597 | 19.5239 | 4235.1411 | 4.8715 | [6 empty] | 181.1004 | 269.9059 | 141.9573 | [5 empty] | -30.9728 | 70.8927 | 4470.632 | [5 empty] | 182.6647 | 270.1416 | 142.3757 | [7 empty] | -29.9295 | 70.6789 | 1.065 | 4462.4856 | 0.3152 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -41.984 | 59.51 | 16.5663 | 5328.3047 | 4.8797 | [6 empty] | 195.5718 | 275.4181 | 221.0695 | [5 empty] | -30.1286 | 47.9389 | 5620.0792 | [5 empty] | 197.3566 | 275.3518 | 222.7402 | [7 empty] | -28.9532 | 47.2795 | 1.3477 | 5633.204 | 0.4102 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -39.598 | 30.0214 | 13.8219 | 7361.4826 | 5.0872 | [6 empty] | 215.1306 | 282.8681 | 327.9939 | [5 empty] | -29.1714 | 20.9479 | 7856.0872 | [5 empty] | 216.1198 | 282.7565 | 330.1278 | [7 empty] | -28.6341 | 20.3027 | 0.8396 | 7908.0434 | 0.3053 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -37.4645 | -2.0148 | 11.1408 | 12411.276 | 6.0117 | [6 empty] | 240.0107 | 292.3451 | 464.0086 | [5 empty] | -28.1891 | -8.1861 | 13548.6652 | [5 empty] | 241.9214 | 293.257 | 464.8008 | [7 empty] | -27.4613 | -8.1404 | 0.7293 | 13435.3166 | 0.3674 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -35.1493 | -33.2844 | 9.1382 | 47704.722 | 6.1076 | [6 empty] | 270.4105 | 303.9246 | 630.1989 | [5 empty] | -27.2537 | -37.885 | 84843.3338 | [5 empty] | 272.6345 | 305.4361 | 632.5363 | [7 empty] | -26.7624 | -37.8717 | 0.4916 | 79735.417 | 0.3285 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -33.3832 | -62.6584 | 8.1077 | 4.391e+18 | 5.2313 | [6 empty] | 306.1991 | 317.5567 | 825.8485 | [5 empty] | -26.4202 | -66.8118 | 4.391e+18 | [5 empty] | 309.3603 | 319.7081 | 827.8159 | [7 empty] | -25.7107 | -66.5055 | 0.7728 | 4.391e+18 | 0.4521 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -70.18 | 136.7664 | 31.8993 | 3473.0856 | 5.8311 | [6 empty] | 209.5377 | 358.7387 | 71.8874 | [5 empty] | -46.5065 | 115.3857 | 3583.7062 | [5 empty] | 209.852 | 357.8438 | 71.8196 | [7 empty] | -45.8866 | 115.1531 | 0.6621 | 3579.8681 | 0.1506 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -70.1065 | 134.1472 | 31.8046 | 3525.6941 | 5.7781 | [6 empty] | 210.9993 | 359.2955 | 79.8781 | [5 empty] | -46.3615 | 112.9881 | 3639.3458 | [5 empty] | 211.6549 | 358.474 | 79.5936 | [7 empty] | -45.5239 | 112.8021 | 0.8581 | 3632.0888 | 0.2064 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -68.5461 | 124.9621 | 30.5047 | 3708.1519 | 5.637 | [6 empty] | 216.2538 | 361.2969 | 108.603 | [5 empty] | -45.8547 | 104.5751 | 3849.1485 | [5 empty] | 216.5946 | 360.1664 | 108.8206 | [7 empty] | -45.1488 | 104.1857 | 0.8061 | 3848.017 | 0.1765 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -67.0418 | 107.8035 | 28.4273 | 4125.2059 | 5.6304 | [6 empty] | 225.9253 | 364.9809 | 161.4757 | [5 empty] | -44.9765 | 89.8805 | 4278.9182 | [5 empty] | 226.658 | 364.2831 | 160.9222 | [7 empty] | -44.1587 | 89.773 | 0.8248 | 4269.2644 | 0.2152 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -64.6568 | 84.5289 | 25.6587 | 4865.0745 | 5.7063 | [6 empty] | 240.3967 | 370.4931 | 240.5879 | [5 empty] | -43.7814 | 69.6096 | 5042.4221 | [5 empty] | 241.4554 | 369.8539 | 243.5118 | [7 empty] | -43.0692 | 68.6072 | 1.2296 | 5072.8883 | 0.2637 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -61.4633 | 57.399 | 22.7677 | 6113.0885 | 5.8145 | [6 empty] | 259.9555 | 377.9432 | 347.5122 | [5 empty] | -42.3596 | 45.0128 | 6368.3196 | [5 empty] | 260.8286 | 377.0759 | 346.1335 | [7 empty] | -41.4127 | 44.9921 | 0.9472 | 6344.7025 | 0.2885 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -58.3517 | 26.98 | 19.9142 | 8505.4883 | 6.0758 | [6 empty] | 284.8356 | 387.4201 | 483.5269 | [5 empty] | -40.8142 | 17.5453 | 8871.8665 | [5 empty] | 286.6932 | 387.2 | 483.6143 | [7 empty] | -39.7175 | 17.3363 | 1.1165 | 8848.9759 | 0.3673 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -54.9652 | -3.7655 | 17.4837 | 14122.4616 | 7.1657 | [6 empty] | 315.2355 | 398.9996 | 649.7173 | [5 empty] | -39.2417 | -11.4107 | 15211.2837 | [5 empty] | 316.5764 | 398.4737 | 650.7202 | [7 empty] | -38.44 | -11.827 | 0.9033 | 15269.6901 | 0.4293 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -51.9562 | -33.6135 | 15.8003 | 51396.2585 | 7.9012 | [6 empty] | 351.0241 | 412.6317 | 845.3668 | [5 empty] | -37.7315 | -40.4915 | 88396.0848 | [5 empty] | 353.048 | 413.3557 | 847.506 | [7 empty] | -37.1359 | -40.6877 | 0.6271 | 87337.2931 | 0.3441 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -91.4219 | 153.913 | 40.4171 | 3560.0891 | 6.3366 | [6 empty] | 262.3083 | 470.6669 | 94.8656 | [5 empty] | -59.2684 | 129.4244 | 3640.7158 | [5 empty] | 263.2181 | 469.6909 | 94.8556 | [7 empty] | -58.3713 | 129.147 | 0.939 | 3635.6428 | 0.1874 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -91.2132 | 151.6045 | 40.214 | 3600.2088 | 6.3083 | [6 empty] | 263.77 | 471.2237 | 102.8563 | [5 empty] | -59.1149 | 127.3792 | 3683.3647 | [5 empty] | 265.2956 | 470.4243 | 103.9166 | [7 empty] | -57.991 | 126.8134 | 1.2583 | 3682.4445 | 0.2214 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -89.6562 | 143.693 | 38.9842 | 3739.3505 | 6.2335 | [6 empty] | 269.0244 | 473.2251 | 131.5812 | [5 empty] | -58.5747 | 120.162 | 3842.4434 | [5 empty] | 270.2862 | 472.9288 | 132.3897 | [7 empty] | -57.7856 | 119.7939 | 0.8707 | 3841.9357 | 0.1588 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -87.9587 | 128.7407 | 37.086 | 4049.4784 | 6.273 | [6 empty] | 278.696 | 476.9091 | 184.4539 | [5 empty] | -57.625 | 107.4043 | 4160.4576 | [5 empty] | 279.8229 | 476.0511 | 185.0268 | [7 empty] | -56.7177 | 106.9859 | 0.9991 | 4159.4719 | 0.1961 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -85.3293 | 108.0639 | 34.4619 | 4578.2224 | 6.363 | [6 empty] | 293.1673 | 482.4213 | 263.5661 | [5 empty] | -56.3033 | 89.4867 | 4703.9823 | [5 empty] | 294.605 | 481.8667 | 264.5411 | [7 empty] | -55.3861 | 89.0325 | 1.0235 | 4705.8163 | 0.2103 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -81.8876 | 83.4675 | 31.6721 | 5415.523 | 6.4646 | [6 empty] | 312.7262 | 489.8713 | 370.4904 | [5 empty] | -54.6843 | 67.2471 | 5590.806 | [5 empty] | 314.3691 | 489.59 | 373.762 | [7 empty] | -53.9255 | 66.4005 | 1.1368 | 5616.974 | 0.2312 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -78.2627 | 55.0445 | 28.6613 | 6845.1632 | 6.6111 | [6 empty] | 337.6062 | 499.3483 | 506.5051 | [5 empty] | -52.8622 | 41.7673 | 7066.0533 | [5 empty] | 339.3445 | 498.3475 | 510.1178 | [7 empty] | -51.8894 | 40.7355 | 1.418 | 7115.0933 | 0.343 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -74.262 | 25.5218 | 25.9391 | 9377.9621 | 6.97 | [6 empty] | 368.0061 | 510.9278 | 672.6955 | [5 empty] | -50.9343 | 14.179 | 9801.7255 | [5 empty] | 369.732 | 510.0743 | 674.4518 | [7 empty] | -49.9729 | 13.5684 | 1.1389 | 9840.659 | 0.3487 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -70.4463 | -4.0837 | 23.7341 | 15157.1431 | 8.3528 | [6 empty] | 403.7947 | 524.5599 | 868.345 | [5 empty] | -49.0036 | -14.258 | 16564.0963 | [5 empty] | 405.6268 | 524.7416 | 871.0159 | [7 empty] | -48.4005 | -14.6864 | 0.7397 | 16655.577 | 0.3191 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 158.4055 | 30.0314 | 55.7584 | 2244.3827 | 7.3677 | [6 empty] | 88.849 | 46.2585 | 14.2405 | [5 empty] | 102.88 | 24.9407 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.2557 | 45.7307 | 14.5483 | [7 empty] | 102.7574 | 24.3211 | 0.6316 | 2244.3827 | 0.421 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 144.3656 | 11.2078 | 53.9508 | 2244.3827 | 7.5407 | [6 empty] | 94.1035 | 48.2599 | 42.9654 | [5 empty] | 90.7048 | 5.6221 | 2244.3827 | [5 empty] | 93.4887 | 47.7132 | 43.296 | [7 empty] | 90.4961 | 4.9777 | 0.6774 | 2244.3827 | 0.315 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 121.8156 | -18.0238 | 47.1837 | 4374.2217 | 7.2704 | [6 empty] | 103.775 | 51.9439 | 95.8381 | [5 empty] | 74.7184 | -20.8803 | 7692.8576 | [5 empty] | 102.8765 | 51.3233 | 96.2267 | [7 empty] | 74.1323 | -21.5195 | 0.8673 | 7901.6149 | 0.2628 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 99.8375 | -48.5077 | 40.479 | 15780.5487 | 6.9092 | [6 empty] | 118.2464 | 57.4561 | 174.9503 | [5 empty] | 59.359 | -48.3253 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 116.7079 | 56.4816 | 179.2048 | [7 empty] | 57.2833 | -50.306 | 2.8691 | 1.3722e+17 | 0.6058 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 81.9074 | -76.0354 | 35.4282 | 6.4036e+17 | 6.6225 | [6 empty] | 137.8052 | 64.9062 | 281.8747 | [5 empty] | 46.5481 | -73.8266 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 136.5179 | 64.0164 | 286.4102 | [7 empty] | 45.0083 | -75.3081 | 2.1368 | 2.9273e+18 | 0.4484 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 66.6975 | -101.3806 | 30.5962 | 2.9273e+18 | 6.2154 | [6 empty] | 162.6853 | 74.3832 | 417.8894 | [5 empty] | 36.4305 | -96.9042 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.3809 | 73.5046 | 422.2863 | [7 empty] | 35.2047 | -97.9604 | 1.618 | 2.9273e+18 | 0.3544 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 55.4613 | -123.2568 | 27.4581 | 2.9273e+18 | 5.8662 | [6 empty] | 193.0852 | 85.9627 | 584.0797 | [5 empty] | 28.5206 | -117.9515 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 192.7086 | 85.4246 | 590.7006 | [7 empty] | 27.6971 | -118.9432 | 1.289 | 2.9273e+18 | 0.2521 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 46.5494 | -142.8315 | 24.8521 | 2.9273e+18 | 5.4588 | [6 empty] | 228.8738 | 99.5947 | 779.7293 | [5 empty] | 22.3132 | -137.3332 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 228.3665 | 99.2008 | 783.9246 | [7 empty] | 21.7618 | -137.8247 | 0.7387 | 2.9273e+18 | 0.151 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 154.9742 | 39.7161 | 55.4087 | 2244.3827 | 7.6945 | [6 empty] | 89.5426 | 50.2731 | 7.1883 | [5 empty] | 99.8382 | 34.2259 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.708 | 49.844 | 7.4652 | [7 empty] | 99.074 | 33.8285 | 0.8614 | 2244.3827 | 0.3074 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 150.2874 | 33.6421 | 54.2264 | 2244.3827 | 7.5588 | [6 empty] | 91.0043 | 50.8299 | 15.179 | [5 empty] | 96.3414 | 28.1343 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.0322 | 50.2891 | 15.1595 | [7 empty] | 95.7455 | 27.8805 | 0.6477 | 2244.3827 | 0.1849 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 137.8239 | 15.1881 | 52.5332 | 2244.3827 | 7.6956 | [6 empty] | 96.2587 | 52.8313 | 43.9039 | [5 empty] | 85.636 | 9.175 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.2787 | 52.1418 | 44.0355 | [7 empty] | 85.1814 | 8.6186 | 0.7185 | 2244.3827 | 0.304 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 117.2938 | -13.8901 | 46.1753 | 4207.0871 | 7.4652 | [6 empty] | 105.9303 | 56.5153 | 96.7766 | [5 empty] | 71.2453 | -17.3105 | 7218.9054 | [5 empty] | 104.6982 | 55.8351 | 97.1936 | [7 empty] | 70.2791 | -17.9502 | 1.1588 | 7426.0879 | 0.2953 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 96.8714 | -44.714 | 39.8112 | 13581.4379 | 7.09 | [6 empty] | 120.4016 | 62.0275 | 175.8888 | [5 empty] | 57.0631 | -45.1895 | 103906.263 | [5 empty] | 119.2769 | 61.3871 | 178.1162 | [7 empty] | 55.7704 | -46.3106 | 1.7111 | 1774068.3594 | 0.3702 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 79.9284 | -72.865 | 34.985 | 6.4036e+17 | 6.7891 | [6 empty] | 139.9605 | 69.4776 | 282.8131 | [5 empty] | 44.977 | -71.3318 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 138.9856 | 69.0062 | 284.7086 | [7 empty] | 44.0076 | -71.9995 | 1.1771 | 2.9273e+18 | 0.2449 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 65.3282 | -98.9254 | 30.2988 | 2.9273e+18 | 6.3695 | [6 empty] | 164.8405 | 78.9545 | 418.8278 | [5 empty] | 35.2804 | -95.0341 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.9595 | 78.4498 | 420.163 | [7 empty] | 34.6715 | -95.4553 | 0.7404 | 2.9273e+18 | 0.1773 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 54.4063 | -121.4153 | 27.2175 | 2.9273e+18 | 6.0042 | [6 empty] | 195.2404 | 90.534 | 585.0182 | [5 empty] | 27.6193 | -116.5935 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 194.8158 | 90.4772 | 586.9024 | [7 empty] | 27.1296 | -116.8407 | 0.5485 | 2.9273e+18 | 0.1105 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 45.6407 | -141.4612 | 24.6085 | 2.9273e+18 | 5.5651 | [6 empty] | 231.029 | 104.1661 | 780.6677 | [5 empty] | 21.567 | -136.3587 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 230.5172 | 104.1728 | 780.5215 | [7 empty] | 21.288 | -136.3246 | 0.2811 | 2.9273e+18 | 0.0717 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 127.5475 | 50.0868 | 48.9169 | 2244.3827 | 8.2826 | [6 empty] | 97.2903 | 66.7062 | 10.5619 | [5 empty] | 79.0714 | 43.5343 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.6091 | 66.8114 | 10.3535 | [7 empty] | 79.5062 | 43.6884 | 0.4613 | 2244.3827 | 0.1147 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 123.9495 | 44.5967 | 47.5626 | 2244.3827 | 8.1001 | [6 empty] | 98.752 | 67.2629 | 18.5526 | [5 empty] | 76.8421 | 38.0317 | 2244.3827 | [5 empty] | 99.1334 | 67.5657 | 18.3911 | [7 empty] | 77.0123 | 38.2937 | 0.3124 | 2244.3827 | 0.1655 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 115.484 | 27.1629 | 46.2136 | 2244.3827 | 7.9536 | [6 empty] | 104.0064 | 69.2644 | 47.2775 | [5 empty] | 69.7708 | 20.3808 | 2532.9171 | [5 empty] | 103.602 | 69.1633 | 49.0974 | [7 empty] | 68.6152 | 19.3139 | 1.5728 | 1927.5304 | 0.5488 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 100.3205 | -1.2832 | 40.8981 | 4045.9535 | 7.7557 | [6 empty] | 113.678 | 72.9483 | 100.1502 | [5 empty] | 59.6462 | -5.5565 | 6138.1332 | [5 empty] | 113.6501 | 73.1049 | 101.3714 | [7 empty] | 59.0351 | -5.9804 | 0.7437 | 6236.2749 | 0.1887 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 84.5619 | -32.7838 | 35.6674 | 10117.4284 | 7.3879 | [6 empty] | 128.1493 | 78.4606 | 179.2624 | [5 empty] | 48.9254 | -34.2676 | 19460.4995 | [5 empty] | 128.3657 | 78.4873 | 183.6445 | [7 empty] | 48.0591 | -35.7578 | 1.7237 | 22190.2198 | 0.4162 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 70.9162 | -62.5331 | 31.7385 | 1.3722e+17 | 7.0609 | [6 empty] | 147.7081 | 85.9106 | 286.1867 | [5 empty] | 39.1802 | -62.128 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.2495 | 86.5458 | 286.1725 | [7 empty] | 39.2083 | -61.7553 | 0.3737 | 2.9273e+18 | 0.1681 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 58.5518 | -90.5295 | 27.7336 | 2.9273e+18 | 6.6003 | [6 empty] | 172.5882 | 95.3876 | 422.2014 | [5 empty] | 30.9576 | -87.7523 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 173.2588 | 95.9909 | 421.7442 | [7 empty] | 31.186 | -87.3896 | 0.4286 | 2.9273e+18 | 0.153 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 49.0501 | -114.7979 | 25.1113 | 2.9273e+18 | 6.1674 | [6 empty] | 202.9881 | 106.9671 | 588.3918 | [5 empty] | 24.2221 | -111.037 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 204.3402 | 107.9948 | 589.8821 | [7 empty] | 24.4272 | -110.8879 | 0.2536 | 2.9273e+18 | 0.2117 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 41.1204 | -136.2274 | 22.7141 | 4.391e+18 | 5.6314 | [6 empty] | 238.7767 | 120.5992 | 784.0414 | [5 empty] | 18.7686 | -132.1867 | 4.391e+18 | [5 empty] | 239.3455 | 121.5509 | 781.9432 | [7 empty] | 18.8967 | -131.6663 | 0.5359 | 2.9273e+18 | 0.2081 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 89.724 | 65.3634 | 38.0964 | 2244.3827 | 9.2153 | [6 empty] | 111.5511 | 96.9538 | 16.7716 | [5 empty] | 52.6131 | 56.7544 | 2244.3827 | [5 empty] | 112.3115 | 96.9168 | 16.6517 | [7 empty] | 53.7544 | 56.6515 | 1.146 | 2244.3827 | 0.4196 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 87.2456 | 60.6752 | 36.7965 | 2244.3827 | 9.0471 | [6 empty] | 113.0128 | 97.5106 | 24.7623 | [5 empty] | 51.4732 | 52.0541 | 2244.3827 | [5 empty] | 113.176 | 97.2334 | 25.5156 | [7 empty] | 51.8208 | 51.412 | 0.7301 | 2244.3827 | 0.4674 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 82.7694 | 44.9422 | 36.0509 | 2244.3827 | 8.8254 | [6 empty] | 118.2672 | 99.512 | 53.4872 | [5 empty] | 47.7233 | 36.4903 | 3198.0085 | [5 empty] | 119.1325 | 99.73 | 53.4958 | [7 empty] | 48.578 | 36.4772 | 0.8549 | 3174.7694 | 0.3168 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 73.5743 | 18.1657 | 32.1455 | 3956.0181 | 8.0271 | [6 empty] | 127.9388 | 103.196 | 106.3599 | [5 empty] | 41.974 | 12.2704 | 5229.3683 | [5 empty] | 128.4274 | 103.3669 | 108.0357 | [7 empty] | 41.9683 | 11.5908 | 0.6795 | 5296.6838 | 0.3671 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 63.5828 | -13.2104 | 28.4039 | 7586.8478 | 7.6796 | [6 empty] | 142.4102 | 108.7082 | 185.4721 | [5 empty] | 35.3518 | -16.3397 | 10339.4563 | [5 empty] | 143.607 | 109.5061 | 185.472 | [7 empty] | 35.8924 | -15.944 | 0.67 | 10163.5906 | 0.2439 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 54.5001 | -44.364 | 25.7212 | 23530.3402 | 7.2137 | [6 empty] | 161.969 | 116.1583 | 292.3964 | [5 empty] | 28.8119 | -45.6667 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 163.0071 | 117.0308 | 292.4476 | [7 empty] | 29.1006 | -45.2345 | 0.5198 | 794693.5942 | 0.2127 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 45.6441 | -74.6765 | 22.7841 | 2.9273e+18 | 6.6222 | [6 empty] | 186.8491 | 125.6353 | 428.4111 | [5 empty] | 22.8849 | -73.6127 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 187.8543 | 126.3862 | 429.1666 | [7 empty] | 23.1021 | -73.4298 | 0.284 | 2.9273e+18 | 0.1499 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 38.5484 | -101.4507 | 20.9024 | 2.9273e+18 | 6.1011 | [6 empty] | 217.2489 | 137.2148 | 594.6015 | [5 empty] | 17.7462 | -99.4066 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 218.9975 | 138.3963 | 598.0027 | [7 empty] | 17.9226 | -99.4985 | 0.1989 | 2.9273e+18 | 0.196 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 32.1807 | -125.0139 | 18.9014 | 2.9273e+18 | 5.5313 | [6 empty] | 253.0375 | 150.8468 | 790.251 | [5 empty] | 13.4038 | -122.8476 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 255.2384 | 152.6311 | 792.077 | [7 empty] | 13.7208 | -122.4976 | 0.4721 | 2.9273e+18 | 0.28 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 50.7789 | 82.8057 | 26.2842 | 2244.3827 | 8.8759 | [6 empty] | 132.8893 | 142.2128 | 26.063 | [5 empty] | 27.0598 | 71.4803 | 1930.6497 | [5 empty] | 132.2881 | 141.9802 | 25.8329 | [7 empty] | 26.6383 | 71.5874 | 0.4349 | 1929.2013 | 0.1895 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 49.1849 | 78.8514 | 25.2838 | 2244.3827 | 8.5142 | [6 empty] | 134.351 | 142.7695 | 34.0537 | [5 empty] | 26.5604 | 67.5642 | 1877.6847 | [5 empty] | 133.914 | 142.6607 | 34.5455 | [7 empty] | 26.0669 | 67.3442 | 0.5403 | 1872.2782 | 0.2011 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 47.4438 | 65.1253 | 25.043 | 1923.4609 | 8.652 | [6 empty] | 139.6054 | 144.771 | 62.7786 | [5 empty] | 24.8714 | 54.2792 | 3446.3234 | [5 empty] | 139.2375 | 144.597 | 63.6187 | [7 empty] | 24.4649 | 53.8696 | 0.5771 | 3471.0931 | 0.1836 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 42.7205 | 40.8362 | 22.1616 | 3914.437 | 8.572 | [6 empty] | 149.277 | 148.4549 | 115.6512 | [5 empty] | 22.1374 | 32.622 | 4680.191 | [5 empty] | 148.7923 | 148.5217 | 117.2261 | [7 empty] | 21.3192 | 32.1034 | 0.9687 | 4736.1274 | 0.3846 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 37.5561 | 10.8485 | 19.5492 | 6117.9904 | 8.0025 | [6 empty] | 163.7483 | 153.9671 | 194.7635 | [5 empty] | 18.7538 | 5.4962 | 7305.2007 | [5 empty] | 164.152 | 154.4556 | 196.1285 | [7 empty] | 18.5581 | 5.2717 | 0.2979 | 7345.9777 | 0.1382 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 32.7742 | -20.5433 | 17.9607 | 11403.4678 | 7.0438 | [6 empty] | 183.3071 | 161.4172 | 301.6878 | [5 empty] | 15.1425 | -23.9651 | 15886.3744 | [5 empty] | 183.8826 | 162.3035 | 300.2262 | [7 empty] | 15.2465 | -23.1523 | 0.8194 | 15347.4299 | 0.3052 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 27.5988 | -52.3776 | 16.0133 | 214975.2845 | 6.2877 | [6 empty] | 208.1872 | 170.8942 | 437.7025 | [5 empty] | 11.6183 | -53.4014 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 208.6625 | 172.1075 | 438.0681 | [7 empty] | 11.2516 | -52.9064 | 0.616 | 2.9273e+18 | 0.2693 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 23.33 | -81.4338 | 14.9729 | 2.9273e+18 | 5.7603 | [6 empty] | 238.5871 | 182.4737 | 603.8929 | [5 empty] | 8.3572 | -81.4657 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 239.6125 | 183.8354 | 608.0427 | [7 empty] | 7.945 | -81.6176 | 0.4393 | 4.391e+18 | 0.2374 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 19.055 | -107.3906 | 13.6079 | 2.9273e+18 | 5.1478 | [6 empty] | 274.3757 | 196.1058 | 799.5424 | [5 empty] | 5.4472 | -107.4168 | 4.391e+18 | [5 empty] | 276.0541 | 198.7114 | 802.4257 | [7 empty] | 5.0499 | -106.862 | 0.6824 | 4.391e+18 | 0.374 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 14.7688 | 100.9367 | 17.6685 | 1934.1624 | 6.996 | [6 empty] | 161.729 | 203.3826 | 38.6208 | [5 empty] | 4.612 | 86.4793 | 3109.5587 | [5 empty] | 160.8246 | 202.4416 | 39.4181 | [7 empty] | 4.3125 | 85.9314 | 0.6244 | 3124.5378 | 0.2364 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 13.8514 | 97.6078 | 17.1893 | 1895.9955 | 6.5143 | [6 empty] | 163.1907 | 203.9393 | 46.6115 | [5 empty] | 4.4393 | 83.2243 | 3205.6701 | [5 empty] | 163.3424 | 203.4918 | 46.1134 | [7 empty] | 4.9726 | 83.2397 | 0.5335 | 3194.5387 | 0.2182 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 13.7168 | 85.7592 | 16.936 | 3154.5518 | 6.1612 | [6 empty] | 168.4451 | 205.9408 | 75.3364 | [5 empty] | 3.8438 | 71.9987 | 3574.8594 | [5 empty] | 168.5918 | 205.8199 | 76.5746 | [7 empty] | 3.8886 | 71.4599 | 0.5406 | 3591.9157 | 0.1586 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 11.8162 | 64.2293 | 14.3113 | 3893.0986 | 5.6309 | [6 empty] | 178.1166 | 209.6247 | 128.2091 | [5 empty] | 2.8403 | 53.0828 | 4374.2996 | [5 empty] | 177.7983 | 209.4483 | 130.6326 | [7 empty] | 2.3636 | 52.2087 | 0.9956 | 4424.7403 | 0.3323 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 9.9137 | 36.5062 | 11.7323 | 5291.122 | 6.0594 | [6 empty] | 192.588 | 215.137 | 207.3213 | [5 empty] | 1.5257 | 28.3032 | 5929.7988 | [5 empty] | 193.2029 | 215.7181 | 208.9647 | [7 empty] | 1.4732 | 27.9989 | 0.3089 | 5957.3561 | 0.1295 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | 6.2646 | -25.955 | 8.5969 | 16356.5541 | 5.665 | [6 empty] | 237.0269 | 232.064 | 450.2603 | [5 empty] | -1.5434 | -29.5527 | 22640.6099 | [5 empty] | 237.946 | 232.7051 | 454.0143 | [7 empty] | -1.6142 | -30.14 | 0.5916 | 23347.8875 | 0.2051 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | 4.6302 | -56.3643 | 8.124 | 2.9273e+18 | 4.6717 | [6 empty] | 267.4268 | 243.6435 | 616.4507 | [5 empty] | -3.0984 | -58.8681 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 268.0948 | 244.4928 | 619.0862 | [7 empty] | -3.3004 | -59.0226 | 0.2543 | 2.9273e+18 | 0.1352 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | 2.6277 | -84.3417 | 7.5976 | 2.9273e+18 | 4.1144 | [6 empty] | 303.2154 | 257.2756 | 812.1002 | [5 empty] | -4.5774 | -86.7525 | 4.391e+18 | [5 empty] | 304.596 | 259.0882 | 814.3348 | [7 empty] | -4.7233 | -86.4578 | 0.3288 | 4.391e+18 | 0.1892 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -17.191 | 119.0023 | 17.9021 | 3073.5571 | 5.7208 | [6 empty] | 198.4149 | 281.1946 | 54.5952 | [5 empty] | -14.7234 | 101.271 | 3316.6273 | [5 empty] | 197.2984 | 279.6137 | 54.713 | [7 empty] | -14.7364 | 100.8931 | 0.3782 | 3320.7865 | 0.1498 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -17.6023 | 116.1181 | 17.8069 | 3140.9516 | 5.3945 | [6 empty] | 199.8766 | 281.7513 | 62.5858 | [5 empty] | -14.7368 | 98.5432 | 3385.94 | [5 empty] | 198.0928 | 279.8414 | 62.7835 | [7 empty] | -15.1018 | 98.1081 | 0.5679 | 3395.4215 | 0.2278 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -16.8872 | 105.9107 | 17.0099 | 3364.3145 | 4.9196 | [6 empty] | 205.131 | 283.7528 | 91.3107 | [5 empty] | -14.7848 | 89.0312 | 3649.221 | [5 empty] | 204.3906 | 282.7308 | 91.4286 | [7 empty] | -14.8112 | 88.7555 | 0.277 | 3654.0954 | 0.1024 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -17.1813 | 87.0132 | 14.5631 | 3881.1246 | 4.3445 | [6 empty] | 214.8026 | 287.4367 | 144.1834 | [5 empty] | -14.872 | 72.6343 | 4199.3073 | [5 empty] | 213.7439 | 286.4134 | 145.7373 | [7 empty] | -15.2752 | 71.9341 | 0.808 | 4228.3302 | 0.2615 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -17.1133 | 61.9319 | 11.6769 | 4815.5878 | 4.0645 | [6 empty] | 229.2739 | 292.9489 | 223.2956 | [5 empty] | -14.9998 | 50.4479 | 5206.8867 | [5 empty] | 228.6356 | 291.9622 | 226.8335 | [7 empty] | -15.292 | 49.1997 | 1.2819 | 5276.936 | 0.3851 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -16.5569 | 33.4051 | 9.3527 | 6439.9376 | 4.1306 | [6 empty] | 248.8327 | 300.399 | 330.22 | [5 empty] | -15.1683 | 24.1561 | 7058.2365 | [5 empty] | 248.374 | 299.8289 | 330.7514 | [7 empty] | -15.25 | 23.8591 | 0.308 | 7086.6803 | 0.1142 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -16.4199 | 2.1457 | 6.6862 | 9867.168 | 4.5612 | [6 empty] | 273.7128 | 309.876 | 466.2347 | [5 empty] | -15.3762 | -4.4585 | 11138.7341 | [5 empty] | 273.5844 | 308.8185 | 471.8259 | [7 empty] | -15.4562 | -5.9892 | 1.5328 | 11505.8249 | 0.8079 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -15.9807 | -28.5342 | 5.3404 | 21036.5736 | 3.5825 | [6 empty] | 304.1127 | 321.4555 | 632.425 | [5 empty] | -15.6219 | -33.8626 | 29790.1615 | [5 empty] | 304.099 | 321.048 | 632.7945 | [7 empty] | -15.4978 | -34.0735 | 0.2447 | 30151.2562 | 0.1754 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -15.9611 | -57.7642 | 4.9445 | 4.391e+18 | 2.5927 | [6 empty] | 339.9013 | 335.0876 | 828.0746 | [5 empty] | -15.9009 | -62.7083 | 4.391e+18 | [5 empty] | 341.0534 | 336.5981 | 835.0364 | [7 empty] | -16.3342 | -63.2834 | 0.7201 | 4.391e+18 | 0.282 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -44.9469 | 136.4449 | 24.7121 | 3273.9454 | 5.4879 | [6 empty] | 243.2398 | 376.2696 | 74.1135 | [5 empty] | -31.5162 | 115.7011 | 3447.5317 | [5 empty] | 244.3972 | 375.1064 | 73.2985 | [7 empty] | -30.1463 | 115.5438 | 1.3789 | 3432.7698 | 0.3757 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -45.0616 | 133.8916 | 24.6088 | 3323.9786 | 5.312 | [6 empty] | 244.7015 | 376.8263 | 82.1042 | [5 empty] | -31.4538 | 113.3875 | 3499.6903 | [5 empty] | 245.8948 | 375.6802 | 81.2111 | [7 empty] | -30.0675 | 113.2493 | 1.3931 | 3484.2222 | 0.383 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -43.9496 | 125.0535 | 23.5254 | 3492.1068 | 4.9948 | [6 empty] | 249.9559 | 378.8278 | 110.8291 | [5 empty] | -31.2356 | 105.2595 | 3695.5169 | [5 empty] | 250.8292 | 377.3202 | 110.8877 | [7 empty] | -30.0005 | 104.7792 | 1.3253 | 3689.0313 | 0.3276 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -43.3697 | 108.4659 | 21.4627 | 3873.2315 | 4.7143 | [6 empty] | 259.6275 | 382.5117 | 163.7018 | [5 empty] | -30.8584 | 91.0269 | 4093.2316 | [5 empty] | 260.0843 | 381.11 | 163.293 | [7 empty] | -29.9324 | 90.7198 | 0.9756 | 4086.6743 | 0.265 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -42.2134 | 85.9724 | 18.8556 | 4534.1293 | 4.6379 | [6 empty] | 274.0988 | 388.024 | 242.814 | [5 empty] | -30.3467 | 71.3193 | 4790.0571 | [5 empty] | 275.798 | 387.1724 | 243.407 | [7 empty] | -29.0081 | 70.797 | 1.4369 | 4787.404 | 0.3983 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -40.4104 | 59.6301 | 16.3103 | 5612.6599 | 4.7051 | [6 empty] | 293.6577 | 395.474 | 349.7383 | [5 empty] | -29.7415 | 47.293 | 5969.5881 | [5 empty] | 294.322 | 394.5698 | 350.2424 | [7 empty] | -29.0419 | 46.8661 | 0.8196 | 5977.6273 | 0.248 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -38.8285 | 29.937 | 13.686 | 7549.6604 | 4.9702 | [6 empty] | 318.5377 | 404.951 | 485.753 | [5 empty] | -29.0899 | 20.3212 | 8083.5877 | [5 empty] | 320.0907 | 404.6415 | 487.0885 | [7 empty] | -28.2335 | 19.8661 | 0.9697 | 8099.153 | 0.3659 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -36.9518 | -0.1201 | 11.7847 | 11445.8394 | 6.2397 | [6 empty] | 348.9376 | 416.5305 | 651.9434 | [5 empty] | -28.4367 | -8.267 | 12804.5346 | [5 empty] | 350.6908 | 416.327 | 650.6761 | [7 empty] | -27.4125 | -8.2129 | 1.0256 | 12694.3745 | 0.495 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -35.3828 | -29.6773 | 10.6141 | 24771.8125 | 6.663 | [6 empty] | 384.7262 | 430.1626 | 847.5929 | [5 empty] | -27.8233 | -37.128 | 35592.4535 | [5 empty] | 386.7788 | 430.9219 | 846.2186 | [7 empty] | -27.042 | -36.7959 | 0.8489 | 34036.9883 | 0.3944 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -69.3135 | 153.5234 | 33.218 | 3404.8192 | 5.8008 | [6 empty] | 296.0105 | 488.1978 | 97.0917 | [5 empty] | -46.2362 | 129.6305 | 3534.6025 | [5 empty] | 297.3412 | 487.7872 | 95.9292 | [7 empty] | -45.239 | 129.7258 | 1.0017 | 3521.8932 | 0.2643 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -69.2466 | 151.2612 | 33.0431 | 3443.3539 | 5.7094 | [6 empty] | 297.4721 | 488.7545 | 105.0824 | [5 empty] | -46.1393 | 127.6413 | 3575.1048 | [5 empty] | 298.9683 | 488.3411 | 104.9614 | [7 empty] | -45.12 | 127.4628 | 1.0348 | 3567.6282 | 0.2303 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -67.9735 | 143.5653 | 31.9119 | 3573.3987 | 5.5228 | [6 empty] | 302.7266 | 490.756 | 133.8073 | [5 empty] | -45.7983 | 120.6169 | 3725.8041 | [5 empty] | 304.1226 | 490.0205 | 133.51 | [7 empty] | -44.7187 | 120.4206 | 1.0973 | 3717.3548 | 0.2503 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -66.9262 | 128.9968 | 30.0895 | 3862.6788 | 5.4086 | [6 empty] | 312.3981 | 494.4399 | 186.68 | [5 empty] | -45.1985 | 108.1812 | 4025.5435 | [5 empty] | 312.9675 | 493.2574 | 186.5909 | [7 empty] | -44.4524 | 107.8958 | 0.7988 | 4022.1321 | 0.1783 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -65.1824 | 108.8871 | 27.6604 | 4348.671 | 5.4215 | [6 empty] | 326.8695 | 499.9521 | 265.7922 | [5 empty] | -44.3633 | 90.6754 | 4533.7513 | [5 empty] | 327.7194 | 499.0101 | 266.1533 | [7 empty] | -43.604 | 90.3159 | 0.8401 | 4533.5135 | 0.1889 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -62.7442 | 84.8858 | 25.1523 | 5104.6025 | 5.5073 | [6 empty] | 346.4283 | 507.4022 | 372.7165 | [5 empty] | -43.3397 | 68.8826 | 5352.1217 | [5 empty] | 348.1726 | 506.6926 | 372.217 | [7 empty] | -42.183 | 68.6922 | 1.1722 | 5339.9062 | 0.3107 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -60.3209 | 57.0927 | 22.4666 | 6355.261 | 5.6791 | [6 empty] | 371.3084 | 516.8792 | 508.7312 | [5 empty] | -42.1875 | 43.8289 | 6681.1043 | [5 empty] | 371.9884 | 516.0172 | 510.7991 | [7 empty] | -41.7028 | 43.1939 | 0.7988 | 6710.0986 | 0.2032 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -57.4992 | 28.2212 | 20.2049 | 8434.2047 | 6.1153 | [6 empty] | 401.7083 | 528.4587 | 674.9216 | [5 empty] | -40.9693 | 16.6022 | 9034.4765 | [5 empty] | 402.608 | 527.8679 | 676.494 | [7 empty] | -40.4685 | 16.1445 | 0.6784 | 9067.6206 | 0.2244 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -54.8475 | -0.9904 | 18.4317 | 12635.6295 | 7.5988 | [6 empty] | 437.4969 | 542.0908 | 870.5712 | [5 empty] | -39.7517 | -11.5661 | 14253.0379 | [5 empty] | 438.2617 | 541.7244 | 873.3069 | [7 empty] | -39.4645 | -12.0929 | 0.6 | 14387.063 | 0.2853 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 191.4139 | 38.3843 | 65.0455 | 2244.3827 | 8.0419 | [6 empty] | 131.7204 | 68.5589 | 17.0723 | [5 empty] | 126.6149 | 32.7273 | 2244.3827 | [5 empty] | 130.2787 | 67.5932 | 16.667 | [7 empty] | 126.4993 | 32.528 | 0.2304 | 2244.3827 | 0.2294 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 179.2555 | 22.3046 | 63.6807 | 2244.3827 | 8.0987 | [6 empty] | 136.9748 | 70.5603 | 45.7972 | [5 empty] | 115.886 | 16.0168 | 2244.3827 | [5 empty] | 136.0653 | 69.8344 | 45.7168 | [7 empty] | 115.8434 | 15.6267 | 0.3924 | 2244.3827 | 0.2344 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 158.1392 | -4.4345 | 57.8936 | 2244.3827 | 7.9391 | [6 empty] | 146.6463 | 74.2443 | 98.6698 | [5 empty] | 100.4076 | -8.7626 | 4492.1703 | [5 empty] | 144.6049 | 72.9992 | 99.3697 | [7 empty] | 99.2276 | -9.8005 | 1.5715 | 4664.6838 | 0.4417 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 135.401 | -34.5868 | 51.5539 | 6730.2644 | 7.7099 | [6 empty] | 161.1177 | 79.7565 | 177.7821 | [5 empty] | 83.8821 | -36.4864 | 11725.2809 | [5 empty] | 160.483 | 79.1999 | 178.0062 | [7 empty] | 83.6987 | -36.9109 | 0.4625 | 11956.3849 | 0.1631 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 115.0963 | -63.4216 | 46.3311 | 23007.8636 | 7.487 | [6 empty] | 180.6765 | 87.2066 | 284.7064 | [5 empty] | 68.7658 | -63.6552 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 179.6165 | 86.4442 | 284.181 | [7 empty] | 68.5168 | -63.9296 | 0.3705 | 6.4036e+17 | 0.1786 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 96.6787 | -90.9391 | 40.7581 | 1.0063e+18 | 7.1087 | [6 empty] | 205.5566 | 96.6836 | 420.7211 | [5 empty] | 55.9748 | -88.8393 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 204.6451 | 96.0171 | 419.5098 | [7 empty] | 55.8947 | -88.9075 | 0.1052 | 2.9273e+18 | 0.1413 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 82.1474 | -115.0662 | 36.7801 | 2.9273e+18 | 6.7242 | [6 empty] | 235.9565 | 108.263 | 586.9115 | [5 empty] | 45.508 | -111.8518 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 236.078 | 108.093 | 587.3372 | [7 empty] | 45.6139 | -111.9873 | 0.172 | 2.9273e+18 | 0.053 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 70.2707 | -136.5448 | 33.4035 | 2.9273e+18 | 6.2347 | [6 empty] | 271.7451 | 121.8951 | 782.561 | [5 empty] | 37.0742 | -132.8316 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 271.4004 | 121.9365 | 780.7755 | [7 empty] | 37.0591 | -132.6072 | 0.2249 | 2.9273e+18 | 0.0397 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 188.219 | 46.2139 | 64.5987 | 2244.3827 | 8.4054 | [6 empty] | 132.4139 | 72.5735 | 10.0201 | [5 empty] | 123.8905 | 40.3121 | 2244.3827 | [5 empty] | 132.1634 | 72.2479 | 9.8816 | [7 empty] | 124.2022 | 40.214 | 0.3268 | 2244.3827 | 0.0923 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 184.2402 | 41.2336 | 63.6803 | 2244.3827 | 8.1665 | [6 empty] | 133.8756 | 73.1303 | 18.0108 | [5 empty] | 120.8421 | 35.2457 | 2244.3827 | [5 empty] | 132.9302 | 72.4511 | 17.9664 | [7 empty] | 120.6982 | 34.9518 | 0.3272 | 2244.3827 | 0.2046 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 173.0721 | 25.43 | 62.3579 | 2244.3827 | 8.2089 | [6 empty] | 139.13 | 75.1317 | 46.7356 | [5 empty] | 111.0656 | 18.8192 | 2244.3827 | [5 empty] | 138.1016 | 74.5615 | 47.4848 | [7 empty] | 110.2115 | 18.1392 | 1.0918 | 2244.3827 | 0.3312 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 153.4176 | -1.0461 | 56.8307 | 2244.3827 | 8.07 | [6 empty] | 148.8016 | 78.8157 | 99.6083 | [5 empty] | 96.785 | -5.7864 | 4422.5114 | [5 empty] | 147.9649 | 78.3114 | 99.7454 | [7 empty] | 96.3549 | -6.1273 | 0.5488 | 4475.424 | 0.162 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 132.0158 | -31.2187 | 50.7627 | 6464.0621 | 7.8476 | [6 empty] | 163.273 | 84.3279 | 178.7205 | [5 empty] | 81.3098 | -33.6183 | 10870.5537 | [5 empty] | 162.8275 | 84.0862 | 181.3278 | [7 empty] | 80.3336 | -34.6154 | 1.3953 | 11394.5389 | 0.2693 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 112.6905 | -60.3669 | 45.7453 | 19563.4009 | 7.6137 | [6 empty] | 182.8318 | 91.7779 | 285.6449 | [5 empty] | 66.9515 | -61.1269 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 182.598 | 91.6823 | 284.5694 | [7 empty] | 67.0532 | -60.9001 | 0.2485 | 6.4036e+17 | 0.0493 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 94.9387 | -88.3318 | 40.3128 | 6.4036e+17 | 7.2015 | [6 empty] | 207.7119 | 101.2549 | 421.6596 | [5 empty] | 54.6572 | -86.7469 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 207.6396 | 101.2412 | 420.0108 | [7 empty] | 54.893 | -86.4395 | 0.3874 | 2.9273e+18 | 0.0626 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 80.7997 | -112.9496 | 36.399 | 2.9273e+18 | 6.782 | [6 empty] | 238.1117 | 112.8344 | 587.8499 | [5 empty] | 44.5056 | -110.1873 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 238.8515 | 113.3193 | 587.7341 | [7 empty] | 44.7613 | -110.0018 | 0.3158 | 2.9273e+18 | 0.1066 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 69.1779 | -134.7985 | 33.0668 | 2.9273e+18 | 6.2824 | [6 empty] | 273.9003 | 126.4665 | 783.4995 | [5 empty] | 36.2726 | -131.5341 | 4.391e+18 | [5 empty] | 273.6175 | 126.6399 | 786.466 | [7 empty] | 35.7182 | -131.8017 | 0.6156 | 2.9273e+18 | 0.1157 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 163.8695 | 54.8372 | 59.1886 | 2244.3827 | 8.6847 | [6 empty] | 140.1616 | 89.0066 | 13.3937 | [5 empty] | 105.0715 | 48.0488 | 2244.3827 | [5 empty] | 140.5661 | 89.0954 | 12.9744 | [7 empty] | 105.6704 | 48.2796 | 0.6419 | 2244.3827 | 0.178 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 160.4895 | 50.2528 | 58.0295 | 2244.3827 | 8.478 | [6 empty] | 141.6233 | 89.5633 | 21.3844 | [5 empty] | 102.8708 | 43.3607 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.8473 | 89.7173 | 22.2264 | [7 empty] | 102.5935 | 42.9274 | 0.5145 | 2244.3827 | 0.3238 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 152.0537 | 35.1986 | 56.8458 | 2244.3827 | 8.416 | [6 empty] | 146.8777 | 91.5648 | 50.1093 | [5 empty] | 95.6773 | 27.9084 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.1418 | 91.3 | 50.6084 | [7 empty] | 94.9137 | 27.5906 | 0.8271 | 2244.3827 | 0.1644 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 136.4448 | 9.437 | 51.9375 | 2244.3827 | 8.2457 | [6 empty] | 156.5493 | 95.2487 | 102.9819 | [5 empty] | 84.7862 | 4.0626 | 4251.6371 | [5 empty] | 157.2431 | 95.7848 | 103.1052 | [7 empty] | 84.9263 | 4.2946 | 0.2711 | 4232.6571 | 0.1403 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 119.0365 | -20.7231 | 46.6908 | 5899.2684 | 8.0343 | [6 empty] | 171.0206 | 100.761 | 182.0942 | [5 empty] | 72.4497 | -23.8377 | 8880.6793 | [5 empty] | 171.5534 | 101.32 | 182.8325 | [7 empty] | 72.2757 | -23.759 | 0.191 | 8877.6854 | 0.123 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 102.8377 | -50.6181 | 42.3767 | 14105.3507 | 7.7195 | [6 empty] | 190.5795 | 108.211 | 289.0185 | [5 empty] | 60.4909 | -52.2111 | 68428.8248 | [5 empty] | 190.4385 | 108.3373 | 290.2403 | [7 empty] | 60.0259 | -52.4343 | 0.5158 | 75769.632 | 0.0957 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 87.4429 | -79.7883 | 37.5924 | 6.4036e+17 | 7.2204 | [6 empty] | 215.4595 | 117.688 | 425.0332 | [5 empty] | 49.8564 | -79.1235 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 215.4143 | 117.8293 | 425.9981 | [7 empty] | 49.581 | -79.2347 | 0.297 | 2.9273e+18 | 0.0621 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 74.8972 | -105.7617 | 34.1377 | 2.9273e+18 | 6.7745 | [6 empty] | 245.8594 | 129.2675 | 591.2236 | [5 empty] | 40.8083 | -103.9375 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 245.6644 | 129.3922 | 599.0342 | [7 empty] | 39.6192 | -105.0565 | 1.6328 | 2.9273e+18 | 0.2798 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 64.2922 | -128.7514 | 31.0678 | 2.9273e+18 | 6.2968 | [6 empty] | 281.648 | 142.8996 | 786.8731 | [5 empty] | 33.3039 | -126.5291 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 281.9593 | 143.5704 | 793.5908 | [7 empty] | 32.4877 | -127.1064 | 0.9998 | 2.9273e+18 | 0.2124 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 128.0204 | 68.2018 | 49.6503 | 2244.3827 | 9.0235 | [6 empty] | 154.4225 | 119.2542 | 19.6034 | [5 empty] | 79.1053 | 59.6894 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.6821 | 118.9505 | 19.0441 | [7 empty] | 79.9698 | 59.7778 | 0.869 | 2244.3827 | 0.189 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 125.3913 | 64.1852 | 48.3896 | 2244.3827 | 8.8897 | [6 empty] | 155.8841 | 119.811 | 27.594 | [5 empty] | 77.7783 | 55.5505 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.4694 | 119.5168 | 27.7263 | [7 empty] | 77.5964 | 55.3927 | 0.2408 | 2244.3827 | 0.0841 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 120.1084 | 50.3701 | 47.5747 | 2244.3827 | 8.714 | [6 empty] | 161.1385 | 121.8124 | 56.3189 | [5 empty] | 73.3422 | 41.6366 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.7571 | 121.6914 | 56.4964 | [7 empty] | 72.9922 | 41.5432 | 0.3622 | 2244.3827 | 0.0694 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 109.4493 | 26.0601 | 43.6417 | 2244.3826 | 8.1561 | [6 empty] | 170.8101 | 125.4964 | 109.1916 | [5 empty] | 66.3264 | 19.3509 | 4097.1624 | [5 empty] | 171.0597 | 125.2793 | 108.1975 | [7 empty] | 67.0488 | 19.5885 | 0.7605 | 4053.9025 | 0.1528 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 97.2399 | -3.5163 | 39.5701 | 5276.1863 | 7.9444 | [6 empty] | 185.2815 | 131.0086 | 188.3038 | [5 empty] | 57.9175 | -7.9368 | 7110.0246 | [5 empty] | 185.5054 | 130.9702 | 188.8228 | [7 empty] | 58.0538 | -8.1559 | 0.258 | 7133.3025 | 0.0869 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 85.484 | -33.9556 | 36.3352 | 10131.6266 | 7.6341 | [6 empty] | 204.8403 | 138.4587 | 295.2282 | [5 empty] | 49.2685 | -36.9028 | 17350.7395 | [5 empty] | 204.6436 | 138.6275 | 296.0439 | [7 empty] | 48.8444 | -37.0028 | 0.4358 | 17545.8375 | 0.0989 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 73.6845 | -64.5065 | 32.5475 | 73503.2805 | 7.1347 | [6 empty] | 229.7204 | 147.9357 | 431.2429 | [5 empty] | 41.1465 | -65.2928 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 229.9416 | 148.1208 | 428.7992 | [7 empty] | 41.5469 | -64.705 | 0.7113 | 6.4036e+17 | 0.1456 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 63.7783 | -92.2217 | 29.8687 | 2.9273e+18 | 6.7296 | [6 empty] | 260.1202 | 159.5151 | 597.4332 | [5 empty] | 33.9104 | -91.9977 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 260.1745 | 160.0753 | 601.8179 | [7 empty] | 33.1478 | -92.4607 | 0.8921 | 2.9273e+18 | 0.2087 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 54.9204 | -116.9625 | 27.2394 | 2.9273e+18 | 6.279 | [6 empty] | 295.9088 | 173.1472 | 793.0828 | [5 empty] | 27.6847 | -116.5118 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 296.511 | 174.4275 | 796.1569 | [7 empty] | 27.168 | -116.4432 | 0.5213 | 2.9273e+18 | 0.2236 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 88.4851 | 84.2526 | 37.9482 | 2244.3827 | 9.2673 | [6 empty] | 175.7606 | 164.5132 | 28.8947 | [5 empty] | 52.1517 | 73.3008 | 2244.3827 | [5 empty] | 176.9479 | 164.8444 | 29.439 | [7 empty] | 52.9576 | 73.0185 | 0.8539 | 2244.3827 | 0.379 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 86.6151 | 80.787 | 36.866 | 2244.3827 | 9.0774 | [6 empty] | 177.2223 | 165.0699 | 36.8854 | [5 empty] | 51.4417 | 69.7447 | 2155.0067 | [5 empty] | 177.2497 | 165.3363 | 37.8568 | [7 empty] | 51.0186 | 69.427 | 0.5292 | 2396.6075 | 0.1563 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 83.9046 | 68.4323 | 36.5298 | 2244.3827 | 9.1246 | [6 empty] | 182.4767 | 167.0714 | 65.6103 | [5 empty] | 49.0224 | 57.5852 | 1856.4822 | [5 empty] | 183.42 | 167.6451 | 66.5359 | [7 empty] | 49.2667 | 57.3363 | 0.3487 | 1853.93 | 0.219 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 77.4412 | 46.1406 | 33.5414 | 3050.7764 | 8.5406 | [6 empty] | 192.1483 | 170.7553 | 118.483 | [5 empty] | 45.0462 | 37.4466 | 3998.4463 | [5 empty] | 193.0898 | 171.7307 | 120.9698 | [7 empty] | 44.679 | 36.8935 | 0.6639 | 4044.4036 | 0.2674 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 69.9587 | 17.9602 | 30.5858 | 4799.0348 | 7.737 | [6 empty] | 206.6196 | 176.2675 | 197.5952 | [5 empty] | 40.024 | 11.6826 | 5934.4756 | [5 empty] | 207.9548 | 177.6127 | 201.0715 | [7 empty] | 39.6278 | 11.1314 | 0.6788 | 6004.1015 | 0.3001 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 62.6006 | -12.2333 | 28.4464 | 7791.3541 | 7.5513 | [6 empty] | 226.1785 | 183.7176 | 304.5196 | [5 empty] | 34.5474 | -16.9467 | 10316.6975 | [5 empty] | 227.3692 | 184.9051 | 306.4399 | [7 empty] | 34.44 | -16.9568 | 0.1079 | 10325.0085 | 0.1481 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 54.6878 | -43.5958 | 25.7171 | 17535.1738 | 7.0118 | [6 empty] | 251.0585 | 193.1946 | 440.5343 | [5 empty] | 29.0992 | -46.163 | 42041.4745 | [5 empty] | 252.7081 | 194.6552 | 438.8452 | [7 empty] | 29.6347 | -45.228 | 1.0775 | 36798.7813 | 0.3176 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 47.809 | -72.8926 | 23.8787 | 6.4036e+17 | 6.6263 | [6 empty] | 281.4584 | 204.7741 | 606.7246 | [5 empty] | 23.9845 | -74.5008 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 283.2435 | 206.5452 | 608.795 | [7 empty] | 24.0095 | -74.1868 | 0.315 | 2.9273e+18 | 0.2051 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 41.2635 | -99.3773 | 21.9432 | 2.9273e+18 | 6.1641 | [6 empty] | 317.247 | 218.4062 | 802.3742 | [5 empty] | 19.3825 | -101.0294 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 319.6933 | 221.4843 | 802.9946 | [7 empty] | 19.3687 | -100.0298 | 0.9996 | 2.9273e+18 | 0.3683 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 50.0281 | 101.5183 | 26.6229 | 2244.3827 | 8.4656 | [6 empty] | 204.6003 | 225.683 | 41.4526 | [5 empty] | 27.3269 | 87.6103 | 1901.4967 | [5 empty] | 205.1314 | 225.3279 | 41.0265 | [7 empty] | 28.1177 | 87.5827 | 0.7914 | 1906.7932 | 0.3001 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 48.8378 | 98.5134 | 25.9152 | 2244.3826 | 8.1403 | [6 empty] | 206.062 | 226.2397 | 49.4432 | [5 empty] | 26.9849 | 84.5832 | 1871.3792 | [5 empty] | 206.709 | 225.9655 | 49.3972 | [7 empty] | 27.7543 | 84.4228 | 0.7859 | 1874.5374 | 0.3092 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 47.8364 | 87.6214 | 25.8522 | 1962.8794 | 8.1269 | [6 empty] | 211.3164 | 228.2412 | 78.1681 | [5 empty] | 25.8027 | 74.0989 | 3246.9677 | [5 empty] | 212.1886 | 227.9631 | 79.235 | [7 empty] | 26.5792 | 73.5105 | 0.9742 | 3250.6621 | 0.4249 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 44.395 | 67.5877 | 23.4948 | 3338.9937 | 7.9825 | [6 empty] | 220.988 | 231.9251 | 131.0408 | [5 empty] | 23.801 | 56.2785 | 3940.1809 | [5 empty] | 221.7725 | 231.693 | 131.323 | [7 empty] | 24.5488 | 56.0101 | 0.7945 | 3936.0537 | 0.4131 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 40.4744 | 41.4259 | 21.2126 | 4486.9417 | 8.19 | [6 empty] | 235.4593 | 237.4374 | 210.153 | [5 empty] | 21.1636 | 32.6471 | 5217.3497 | [5 empty] | 236.0032 | 237.4499 | 213.0198 | [7 empty] | 21.2021 | 31.7719 | 0.876 | 5271.0085 | 0.4703 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 36.6693 | 12.3442 | 19.8219 | 6422.1165 | 7.8173 | [6 empty] | 255.0181 | 244.8874 | 317.0774 | [5 empty] | 18.1402 | 5.3029 | 7644.2964 | [5 empty] | 255.1829 | 244.3972 | 319.9105 | [7 empty] | 18.1959 | 4.3804 | 0.9241 | 7750.094 | 0.5255 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 32.1786 | -18.9166 | 17.8683 | 10679.6053 | 6.8728 | [6 empty] | 279.8982 | 254.3644 | 453.0921 | [5 empty] | 14.9704 | -23.7282 | 14040.4365 | [5 empty] | 281.3489 | 254.8362 | 453.4418 | [7 empty] | 15.6215 | -23.7084 | 0.6514 | 13936.2322 | 0.2929 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 28.236 | -49.1272 | 16.8195 | 30413.8533 | 6.3186 | [6 empty] | 310.2981 | 265.9439 | 619.2824 | [5 empty] | 11.8389 | -52.8732 | 415935.5663 | [5 empty] | 311.1485 | 266.4356 | 619.746 | [7 empty] | 12.0679 | -52.8097 | 0.2376 | 338009.5165 | 0.0994 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 24.1354 | -77.0836 | 15.7193 | 2.9273e+18 | 5.8019 | [6 empty] | 346.0867 | 279.576 | 814.932 | [5 empty] | 8.8861 | -80.899 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 347.8673 | 281.6803 | 814.9327 | [7 empty] | 8.9827 | -80.2095 | 0.6962 | 2.9273e+18 | 0.2182 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 14.8348 | 119.0542 | 19.4904 | 1924.529 | 6.8454 | [6 empty] | 241.2862 | 303.4949 | 57.4269 | [5 empty] | 5.42 | 101.9885 | 3108.0976 | [5 empty] | 240.3255 | 301.9989 | 57.9757 | [7 empty] | 5.4853 | 101.4891 | 0.5037 | 3113.939 | 0.1602 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 14.2099 | 116.405 | 19.1993 | 1900.0172 | 6.4918 | [6 empty] | 242.7479 | 304.0517 | 65.4176 | [5 empty] | 5.2832 | 99.4071 | 3172.2053 | [5 empty] | 242.8453 | 303.0213 | 66.3401 | [7 empty] | 5.8316 | 98.8038 | 0.8153 | 3175.8933 | 0.2335 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 14.2598 | 106.8682 | 19.003 | 3033.7069 | 6.0939 | [6 empty] | 248.0023 | 306.0531 | 94.1425 | [5 empty] | 4.8049 | 90.3843 | 3412.599 | [5 empty] | 246.711 | 304.136 | 96.0506 | [7 empty] | 4.7056 | 89.3539 | 1.0352 | 3435.415 | 0.2923 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 12.7185 | 89.0645 | 16.7691 | 3494.4468 | 5.4773 | [6 empty] | 257.6739 | 309.7371 | 147.0152 | [5 empty] | 3.9764 | 74.7544 | 3905.0571 | [5 empty] | 257.0301 | 308.3528 | 148.7061 | [7 empty] | 4.0754 | 73.8917 | 0.8684 | 3927.9584 | 0.2385 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 11.1796 | 65.2053 | 14.4054 | 4294.0829 | 5.2612 | [6 empty] | 272.1452 | 315.2493 | 226.1274 | [5 empty] | 2.8473 | 53.4541 | 4782.9041 | [5 empty] | 271.9406 | 313.9128 | 229.9238 | [7 empty] | 2.9964 | 52.0335 | 1.4284 | 4842.2527 | 0.4257 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 9.8978 | 37.8389 | 12.9431 | 5600.486 | 5.9597 | [6 empty] | 291.7041 | 322.6994 | 333.0517 | [5 empty] | 1.4977 | 27.992 | 6310.8527 | [5 empty] | 290.9647 | 321.4859 | 334.8734 | [7 empty] | 1.4311 | 27.207 | 0.7878 | 6367.2135 | 0.2976 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | 6.5443 | -22.6493 | 10.2622 | 13538.2453 | 5.7202 | [6 empty] | 346.984 | 343.7559 | 635.2568 | [5 empty] | -1.5228 | -28.9924 | 18093.9339 | [5 empty] | 347.8659 | 344.4137 | 633.6802 | [7 empty] | -1.1909 | -28.5418 | 0.5597 | 17738.3532 | 0.2362 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | 4.7114 | -51.5368 | 9.9024 | 49788.8767 | 4.8003 | [6 empty] | 382.7726 | 357.3879 | 830.9063 | [5 empty] | -3.0441 | -57.6938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 383.94 | 359.0072 | 833.8522 | [7 empty] | -3.2654 | -57.6488 | 0.2258 | 2.9273e+18 | 0.1562 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -16.2527 | 136.2524 | 20.2382 | 3043.6681 | 5.8143 | [6 empty] | 286.1111 | 398.57 | 76.9453 | [5 empty] | -13.7661 | 116.1675 | 3287.6708 | [5 empty] | 285.3441 | 396.5992 | 77.8829 | [7 empty] | -13.4395 | 115.5114 | 0.7329 | 3293.2687 | 0.1821 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -16.5028 | 133.8567 | 20.09 | 3090.1579 | 5.5455 | [6 empty] | 287.5728 | 399.1267 | 84.9359 | [5 empty] | -13.7914 | 113.9505 | 3336.3239 | [5 empty] | 286.7852 | 397.0639 | 86.0073 | [7 empty] | -13.4492 | 113.2343 | 0.7938 | 3343.1333 | 0.1952 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -15.8757 | 125.4786 | 19.4299 | 3244.3023 | 5.0939 | [6 empty] | 292.8272 | 401.1282 | 113.6608 | [5 empty] | -13.8811 | 106.1514 | 3517.9286 | [5 empty] | 293.2434 | 400.0813 | 114.7914 | [7 empty] | -13.248 | 105.5535 | 0.8708 | 3522.1043 | 0.2035 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -16.2475 | 109.69 | 17.3755 | 3588.6487 | 4.4902 | [6 empty] | 302.4988 | 404.8121 | 166.5335 | [5 empty] | -14.0408 | 92.4552 | 3882.8862 | [5 empty] | 302.4841 | 403.0943 | 168.3807 | [7 empty] | -13.457 | 91.5427 | 1.0833 | 3897.064 | 0.2561 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -16.3121 | 88.1101 | 14.8431 | 4172.9661 | 4.1545 | [6 empty] | 316.9702 | 410.3244 | 245.6457 | [5 empty] | -14.268 | 73.4084 | 4512.6867 | [5 empty] | 317.428 | 408.7225 | 249.5384 | [7 empty] | -13.6453 | 72.0202 | 1.5214 | 4550.5902 | 0.3713 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -15.9761 | 62.7789 | 12.7965 | 5094.2747 | 4.1317 | [6 empty] | 336.529 | 417.7744 | 352.5701 | [5 empty] | -14.5553 | 50.0615 | 5551.2998 | [5 empty] | 337.2132 | 416.785 | 353.1141 | [7 empty] | -13.8248 | 49.6142 | 0.8566 | 5558.0366 | 0.3011 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -16.0057 | 33.9549 | 10.3235 | 6654.7391 | 4.2368 | [6 empty] | 361.409 | 427.2514 | 488.5848 | [5 empty] | -14.8931 | 23.6916 | 7319.5026 | [5 empty] | 362.1047 | 426.4695 | 487.7352 | [7 empty] | -14.1782 | 23.5795 | 0.7236 | 7306.2349 | 0.3615 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -15.7209 | 4.4483 | 8.8963 | 9439.2593 | 5.2022 | [6 empty] | 391.8089 | 438.8309 | 654.7751 | [5 empty] | -15.2715 | -4.4366 | 10847.09 | [5 empty] | 392.733 | 438.1416 | 651.2534 | [7 empty] | -14.3478 | -4.1006 | 0.9829 | 10726.8872 | 0.5413 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -15.7127 | -24.6132 | 8.3955 | 16137.6747 | 4.4935 | [6 empty] | 427.5975 | 452.463 | 850.4247 | [5 empty] | -15.6781 | -33.0086 | 21964.0232 | [5 empty] | 429.1869 | 453.8015 | 846.9663 | [7 empty] | -15.182 | -32.1852 | 0.9614 | 21114.8795 | 0.2947 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -43.8668 | 153.211 | 26.8027 | 3225.8273 | 5.6288 | [6 empty] | 338.8818 | 510.4981 | 99.9235 | [5 empty] | -30.5661 | 129.9413 | 3408.3279 | [5 empty] | 341.3508 | 510.1097 | 100.5856 | [7 empty] | -29.0931 | 129.506 | 1.536 | 3401.2251 | 0.3394 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -43.8435 | 151.0214 | 26.5773 | 3261.2439 | 5.4555 | [6 empty] | 340.3435 | 511.0549 | 107.9142 | [5 empty] | -30.532 | 128.018 | 3446.5314 | [5 empty] | 342.6531 | 510.5318 | 107.8133 | [7 empty] | -29.0471 | 127.7524 | 1.5084 | 3435.7588 | 0.3607 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -42.9174 | 143.681 | 25.7069 | 3381.1186 | 5.1466 | [6 empty] | 345.5979 | 513.0563 | 136.639 | [5 empty] | -30.4121 | 121.2208 | 3588.2279 | [5 empty] | 348.864 | 513.5079 | 137.3393 | [7 empty] | -28.8447 | 120.8966 | 1.6005 | 3579.3635 | 0.3805 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -42.5913 | 129.676 | 23.9618 | 3647.4544 | 4.7967 | [6 empty] | 355.2694 | 516.7403 | 189.5117 | [5 empty] | -30.2019 | 109.1657 | 3868.3157 | [5 empty] | 358.2403 | 516.6114 | 187.4768 | [7 empty] | -28.4272 | 109.372 | 1.7866 | 3842.912 | 0.5004 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -41.7966 | 110.2717 | 21.6717 | 4088.1639 | 4.6409 | [6 empty] | 369.7408 | 522.2525 | 268.6239 | [5 empty] | -29.9111 | 92.1501 | 4338.8712 | [5 empty] | 372.8013 | 522.1527 | 270.8819 | [7 empty] | -28.4459 | 91.4371 | 1.6294 | 4341.4628 | 0.3939 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -40.4626 | 87.0478 | 19.4903 | 4760.5943 | 4.6618 | [6 empty] | 389.2996 | 529.7026 | 375.5483 | [5 empty] | -29.5582 | 70.8934 | 5085.8679 | [5 empty] | 392.3474 | 530.3992 | 376.7579 | [7 empty] | -28.3663 | 70.6259 | 1.2215 | 5079.2337 | 0.3512 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -39.2841 | 60.0335 | 17.012 | 5838.6464 | 4.7884 | [6 empty] | 414.1797 | 539.1796 | 511.563 | [5 empty] | -29.1669 | 46.3569 | 6268.3463 | [5 empty] | 417.4789 | 539.653 | 507.6024 | [7 empty] | -27.5308 | 46.9823 | 1.7516 | 6199.2926 | 0.5813 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -37.7471 | 31.7151 | 15.1029 | 7540.6587 | 5.2904 | [6 empty] | 444.5796 | 550.7591 | 677.7534 | [5 empty] | -28.762 | 19.5757 | 8265.2616 | [5 empty] | 448.0282 | 551.4655 | 679.0334 | [7 empty] | -27.5283 | 19.3669 | 1.2513 | 8243.6452 | 0.4816 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -36.3598 | 3.0514 | 13.8443 | 10607.4069 | 6.9998 | [6 empty] | 480.3682 | 564.3911 | 873.4029 | [5 empty] | -28.3693 | -8.2543 | 12266.7836 | [5 empty] | 483.9871 | 566.0505 | 869.3106 | [7 empty] | -27.1285 | -7.42 | 1.4953 | 11991.6939 | 0.5311 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 221.268 | 45.6204 | 72.3054 | 2244.3827 | 8.4787 | [6 empty] | 184.1029 | 95.8068 | 20.5323 | [5 empty] | 149.1848 | 39.9558 | 2244.3827 | [5 empty] | 184.3461 | 95.4856 | 21.0971 | [7 empty] | 149.7558 | 39.3914 | 0.8029 | 2244.3827 | 0.4007 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 210.6317 | 31.5681 | 71.0946 | 2244.3827 | 8.4393 | [6 empty] | 189.3573 | 97.8082 | 49.2572 | [5 empty] | 139.7969 | 25.496 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.012 | 96.868 | 49.5634 | [7 empty] | 139.4348 | 24.9236 | 0.6773 | 2244.3827 | 0.3077 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 191.0916 | 7.1926 | 65.8432 | 2244.3827 | 8.2433 | [6 empty] | 199.0289 | 101.4922 | 102.1298 | [5 empty] | 125.3893 | 2.8874 | 2244.3827 | [5 empty] | 199.3003 | 101.3926 | 102.146 | [7 empty] | 125.8037 | 2.7747 | 0.4294 | 2244.3827 | 0.0671 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 168.776 | -21.6599 | 60.0303 | 2244.3827 | 8.0353 | [6 empty] | 213.5003 | 107.0044 | 181.2421 | [5 empty] | 108.791 | -23.9931 | 6616.1113 | [5 empty] | 213.4726 | 106.7796 | 181.923 | [7 empty] | 108.7908 | -24.3626 | 0.3695 | 6667.4783 | 0.1012 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 147.5499 | -50.5998 | 55.1327 | 8991.5223 | 7.7793 | [6 empty] | 233.0591 | 114.4545 | 288.1664 | [5 empty] | 92.4293 | -51.753 | 18293.4618 | [5 empty] | 231.1361 | 113.443 | 291.432 | [7 empty] | 90.854 | -53.0322 | 2.0292 | 20354.9757 | 0.362 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 127.1767 | -79.2644 | 49.5098 | 47297.4963 | 7.3363 | [6 empty] | 257.9392 | 123.9314 | 424.1811 | [5 empty] | 77.6743 | -78.409 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 255.9901 | 122.697 | 428.9814 | [7 empty] | 76.1588 | -79.8692 | 2.1044 | 1.0063e+18 | 0.3809 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 110.314 | -104.8969 | 45.3527 | 6.4036e+17 | 6.9499 | [6 empty] | 288.339 | 135.5109 | 590.3715 | [5 empty] | 64.9932 | -103.1945 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 287.2442 | 134.793 | 598.2651 | [7 empty] | 63.5346 | -104.653 | 2.0627 | 2.9273e+18 | 0.3151 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 95.9514 | -128.0362 | 41.5943 | 2.9273e+18 | 6.5371 | [6 empty] | 324.1276 | 149.143 | 786.021 | [5 empty] | 54.4135 | -125.8709 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 323.5858 | 148.9839 | 792.4084 | [7 empty] | 53.4383 | -126.6775 | 1.2656 | 2.9273e+18 | 0.1792 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 218.3807 | 52.2833 | 71.8631 | 2244.3827 | 8.8971 | [6 empty] | 184.7965 | 99.8214 | 13.4801 | [5 empty] | 146.7683 | 46.2852 | 2244.3827 | [5 empty] | 183.6968 | 99.0602 | 13.6367 | [7 empty] | 146.5412 | 45.9252 | 0.4256 | 2244.3827 | 0.2515 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 214.8512 | 47.9504 | 70.983 | 2244.3827 | 8.5008 | [6 empty] | 186.2582 | 100.3781 | 21.4707 | [5 empty] | 144.1176 | 42.0046 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.6558 | 99.784 | 21.7112 | [7 empty] | 144.1973 | 41.6054 | 0.4072 | 2244.3827 | 0.2626 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 204.8771 | 34.1067 | 69.8074 | 2244.3827 | 8.4476 | [6 empty] | 191.5126 | 102.3796 | 50.1956 | [5 empty] | 135.3595 | 27.7526 | 2244.3827 | [5 empty] | 190.4296 | 101.7237 | 50.3332 | [7 empty] | 134.9574 | 27.427 | 0.5174 | 2244.3827 | 0.1874 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 186.4016 | 9.9831 | 64.7441 | 2244.3827 | 8.2448 | [6 empty] | 201.1842 | 106.0635 | 103.0683 | [5 empty] | 121.8244 | 5.338 | 2244.3827 | [5 empty] | 200.716 | 105.7499 | 103.1784 | [7 empty] | 121.6588 | 5.1448 | 0.2544 | 2244.3827 | 0.0896 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 165.1859 | -18.7837 | 59.1579 | 2244.3828 | 8.0377 | [6 empty] | 215.6555 | 111.5757 | 182.1805 | [5 empty] | 106.0904 | -21.5009 | 6447.0169 | [5 empty] | 215.5115 | 111.4248 | 183.2845 | [7 empty] | 105.7911 | -21.9436 | 0.5344 | 6520.9719 | 0.1163 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 144.8116 | -47.8626 | 54.3983 | 8649.9987 | 7.7809 | [6 empty] | 235.2143 | 119.0258 | 289.1049 | [5 empty] | 90.4351 | -49.3989 | 16621.1308 | [5 empty] | 234.1621 | 118.4695 | 290.1875 | [7 empty] | 89.7452 | -49.9207 | 0.865 | 17262.3272 | 0.1674 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 125.0792 | -76.7828 | 48.885 | 36525.882 | 7.3359 | [6 empty] | 260.0944 | 128.5028 | 425.1196 | [5 empty] | 76.1964 | -76.3166 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 259.4671 | 128.1805 | 426.9729 | [7 empty] | 75.6133 | -76.8109 | 0.7644 | 6.4036e+17 | 0.1252 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 108.6739 | -102.7374 | 44.8218 | 6.4036e+17 | 6.9591 | [6 empty] | 290.4943 | 140.0823 | 591.3099 | [5 empty] | 63.8717 | -101.4134 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 290.6373 | 140.2676 | 595.6459 | [7 empty] | 63.2516 | -102.0059 | 0.8577 | 2.9273e+18 | 0.1262 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 94.5909 | -126.1792 | 41.0979 | 2.9273e+18 | 6.5582 | [6 empty] | 326.2829 | 153.7144 | 786.9595 | [5 empty] | 53.5317 | -124.3948 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 326.4069 | 154.0323 | 789.9947 | [7 empty] | 53.1127 | -124.6546 | 0.4931 | 2.9273e+18 | 0.0884 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 196.6489 | 59.61 | 67.0878 | 2244.3827 | 8.717 | [6 empty] | 192.5442 | 116.2544 | 16.8537 | [5 empty] | 129.9063 | 52.8136 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.0833 | 115.2108 | 16.8793 | [7 empty] | 129.6437 | 52.4658 | 0.4359 | 2244.3827 | 0.2464 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 193.5283 | 55.5784 | 66.0485 | 2244.3827 | 8.4079 | [6 empty] | 194.0059 | 116.8112 | 24.8444 | [5 empty] | 127.8302 | 48.7834 | 2244.3827 | [5 empty] | 192.7183 | 116.0352 | 25.4845 | [7 empty] | 127.1565 | 48.2323 | 0.8704 | 2244.3827 | 0.3326 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 185.4674 | 42.2841 | 64.9548 | 2244.3827 | 8.3229 | [6 empty] | 199.2603 | 118.8126 | 53.5692 | [5 empty] | 120.8959 | 35.2372 | 2244.3827 | [5 empty] | 197.9745 | 118.0512 | 54.2776 | [7 empty] | 120.1835 | 34.6533 | 0.9211 | 2244.3827 | 0.2962 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 170.0505 | 18.8154 | 60.3315 | 2244.3827 | 8.0852 | [6 empty] | 208.9319 | 122.4966 | 106.4419 | [5 empty] | 109.9496 | 13.5455 | 2244.3828 | [5 empty] | 208.0039 | 122.0728 | 108.4194 | [7 empty] | 108.87 | 12.6261 | 1.418 | 2596.5636 | 0.3549 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 152.0794 | -9.676 | 55.3141 | 3683.171 | 7.9094 | [6 empty] | 223.4032 | 128.0088 | 185.5541 | [5 empty] | 96.8661 | -13.0139 | 5963.1922 | [5 empty] | 221.9991 | 127.4883 | 189.689 | [7 empty] | 95.0152 | -14.5125 | 2.3815 | 6211.5719 | 0.467 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 134.4935 | -39.0428 | 51.0824 | 7826.177 | 7.6899 | [6 empty] | 242.962 | 135.4589 | 292.4785 | [5 empty] | 83.4575 | -41.2187 | 12900.5003 | [5 empty] | 242.1418 | 135.3048 | 293.236 | [7 empty] | 82.7483 | -41.4321 | 0.7406 | 13103.8112 | 0.1121 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 117.0374 | -68.6318 | 46.1167 | 22459.8129 | 7.2716 | [6 empty] | 267.8421 | 144.9359 | 428.4932 | [5 empty] | 70.9215 | -68.8917 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 267.0293 | 144.6074 | 430.8309 | [7 empty] | 70.1553 | -69.48 | 0.9659 | 6.4036e+17 | 0.1591 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 102.2666 | -95.4901 | 42.4581 | 6.4036e+17 | 6.9298 | [6 empty] | 298.242 | 156.5153 | 594.6836 | [5 empty] | 59.8118 | -94.9659 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 297.9504 | 156.6175 | 598.4356 | [7 empty] | 59.0702 | -95.5034 | 0.9159 | 2.9273e+18 | 0.1425 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 89.2531 | -119.7659 | 38.949 | 2.9273e+18 | 6.566 | [6 empty] | 334.0306 | 170.1474 | 790.3331 | [5 empty] | 50.3126 | -118.9532 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 333.9505 | 171.2585 | 792.8395 | [7 empty] | 49.5089 | -118.8459 | 0.8108 | 2.9273e+18 | 0.222 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 163.2288 | 71.4149 | 58.6256 | 2244.3827 | 8.5611 | [6 empty] | 206.805 | 146.5021 | 23.0633 | [5 empty] | 105.2011 | 63.0628 | 2244.3827 | [5 empty] | 207.7685 | 146.3871 | 22.0717 | [7 empty] | 106.6579 | 63.3213 | 1.4795 | 2244.3827 | 0.2338 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 160.6406 | 67.8059 | 57.4576 | 2244.3827 | 8.4059 | [6 empty] | 208.2667 | 147.0589 | 31.054 | [5 empty] | 103.7991 | 59.4142 | 2244.3827 | [5 empty] | 207.9833 | 146.3619 | 31.6273 | [7 empty] | 104.1261 | 58.856 | 0.6469 | 2244.3827 | 0.3878 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 155.006 | 55.4237 | 56.5876 | 2244.3827 | 8.3251 | [6 empty] | 213.5211 | 149.0603 | 59.7789 | [5 empty] | 99.0494 | 46.9969 | 2244.3827 | [5 empty] | 213.4206 | 148.6773 | 60.6917 | [7 empty] | 99.1084 | 46.4297 | 0.5703 | 2244.3827 | 0.3284 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 143.6192 | 33.1627 | 52.6892 | 2244.3827 | 7.9339 | [6 empty] | 223.1927 | 152.7443 | 112.6516 | [5 empty] | 91.3374 | 26.6232 | 3097.4311 | [5 empty] | 223.3711 | 152.7165 | 114.3232 | [7 empty] | 91.1291 | 25.9642 | 0.6911 | 3150.3814 | 0.2997 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 130.1067 | 5.3789 | 48.5532 | 3752.3471 | 7.7327 | [6 empty] | 237.664 | 158.2565 | 191.7638 | [5 empty] | 81.7624 | 0.8805 | 5391.3622 | [5 empty] | 237.4148 | 158.3085 | 195.5383 | [7 empty] | 80.7155 | -0.247 | 1.5386 | 5527.409 | 0.3915 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 116.5876 | -24.0272 | 45.1813 | 6837.8484 | 7.5942 | [6 empty] | 257.2229 | 165.7066 | 298.6882 | [5 empty] | 71.5288 | -27.3514 | 9747.224 | [5 empty] | 257.2018 | 165.7905 | 300.1956 | [7 empty] | 71.1862 | -27.6928 | 0.4836 | 9850.962 | 0.0992 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 102.629 | -54.3561 | 41.0926 | 14473.7132 | 7.2079 | [6 empty] | 282.1029 | 175.1835 | 434.7029 | [5 empty] | 61.5627 | -55.8262 | 39052.2459 | [5 empty] | 281.5327 | 174.6668 | 438.1217 | [7 empty] | 60.969 | -56.7492 | 1.0975 | 44921.6337 | 0.2171 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 90.4937 | -82.3969 | 38.0995 | 1.3722e+17 | 6.8981 | [6 empty] | 312.5028 | 186.763 | 600.8932 | [5 empty] | 52.4027 | -83.1996 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 312.6617 | 187.2204 | 608.4159 | [7 empty] | 51.3403 | -84.2574 | 1.4992 | 2.9273e+18 | 0.2636 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 79.3116 | -107.8641 | 34.9944 | 2.9273e+18 | 6.5663 | [6 empty] | 348.2914 | 200.3951 | 796.5428 | [5 empty] | 44.3269 | -108.6834 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 348.6879 | 201.896 | 803.035 | [7 empty] | 43.2217 | -108.9939 | 1.1479 | 2.9273e+18 | 0.287 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 124.3991 | 86.1145 | 47.6628 | 2244.3827 | 8.7806 | [6 empty] | 228.1432 | 191.761 | 32.3547 | [5 empty] | 77.9221 | 75.5488 | 2244.3827 | [5 empty] | 227.1728 | 190.9157 | 32.2753 | [7 empty] | 77.7977 | 75.3784 | 0.2111 | 2244.3827 | 0.1056 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 122.4134 | 82.9408 | 46.569 | 2244.3827 | 8.6632 | [6 empty] | 229.6049 | 192.3178 | 40.3454 | [5 empty] | 77.0688 | 72.3325 | 2244.3827 | [5 empty] | 228.9836 | 192.0527 | 41.2033 | [7 empty] | 76.5455 | 71.9642 | 0.6399 | 2244.3827 | 0.1516 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 119.0529 | 71.6673 | 46.105 | 2244.3827 | 8.6942 | [6 empty] | 234.8593 | 194.3192 | 69.0703 | [5 empty] | 74.139 | 61.2552 | 2244.3827 | [5 empty] | 233.4259 | 193.5348 | 71.1866 | [7 empty] | 73.0875 | 60.3046 | 1.4175 | 2408.9803 | 0.3545 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 111.4121 | 51.0373 | 42.9893 | 2244.3827 | 8.2337 | [6 empty] | 244.5309 | 198.0032 | 121.943 | [5 empty] | 69.2507 | 42.6415 | 3365.3619 | [5 empty] | 243.4688 | 197.8077 | 124.89 | [7 empty] | 67.9471 | 41.6693 | 1.6262 | 3441.9015 | 0.3667 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 102.2909 | 24.5699 | 39.8332 | 3788.4551 | 7.5984 | [6 empty] | 259.0022 | 203.5154 | 201.0552 | [5 empty] | 62.9463 | 18.3496 | 4917.0294 | [5 empty] | 257.9456 | 203.3938 | 206.0933 | [7 empty] | 61.3532 | 16.904 | 2.1511 | 5056.5923 | 0.5966 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 92.9854 | -4.3591 | 37.4004 | 5985.7731 | 7.5066 | [6 empty] | 278.561 | 210.9655 | 307.9796 | [5 empty] | 55.9063 | -9.2506 | 7696.2603 | [5 empty] | 277.7307 | 211.2714 | 312.8397 | [7 empty] | 54.4017 | -10.2599 | 1.8118 | 7899.5624 | 0.4273 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 82.8552 | -34.9949 | 34.2534 | 10376.2942 | 7.1466 | [6 empty] | 303.4411 | 220.4424 | 443.9943 | [5 empty] | 48.7364 | -38.0284 | 15642.1227 | [5 empty] | 303.6673 | 221.3649 | 447.2848 | [7 empty] | 47.9598 | -38.3204 | 0.8297 | 15927.8521 | 0.2055 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 73.8604 | -64.044 | 32.0886 | 31017.6103 | 6.8496 | [6 empty] | 333.841 | 232.0219 | 610.1846 | [5 empty] | 41.863 | -66.462 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 334.1951 | 233.4018 | 612.4502 | [7 empty] | 41.1644 | -66.2968 | 0.7179 | 6.4036e+17 | 0.2201 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 65.0952 | -90.8073 | 29.6412 | 6.4036e+17 | 6.5258 | [6 empty] | 369.6296 | 245.654 | 805.8342 | [5 empty] | 35.5732 | -93.4621 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 369.9696 | 247.5195 | 811.6326 | [7 empty] | 34.4292 | -93.591 | 1.1512 | 2.9273e+18 | 0.33 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 84.8291 | 102.4309 | 35.8459 | 2244.3827 | 8.7365 | [6 empty] | 256.9829 | 252.9308 | 44.9126 | [5 empty] | 51.561 | 89.083 | 2429.5726 | [5 empty] | 256.8671 | 251.5886 | 45.4801 | [7 empty] | 52.3385 | 88.4554 | 0.9992 | 2419.7482 | 0.4321 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 83.497 | 99.6141 | 35.051 | 2244.3827 | 8.5397 | [6 empty] | 258.4445 | 253.4876 | 52.9032 | [5 empty] | 51.0796 | 86.2844 | 2551.3621 | [5 empty] | 257.6613 | 252.3988 | 54.4236 | [7 empty] | 50.9773 | 85.4829 | 0.8081 | 2573.1805 | 0.2935 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 81.8314 | 89.4919 | 34.9096 | 2244.3827 | 8.6215 | [6 empty] | 263.6989 | 255.489 | 81.6281 | [5 empty] | 49.4087 | 76.5517 | 1877.5415 | [5 empty] | 264.2901 | 254.8355 | 82.2228 | [7 empty] | 50.2334 | 76.0621 | 0.9591 | 1878.8614 | 0.4408 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 77.1734 | 70.7253 | 32.4847 | 1917.0575 | 8.4694 | [6 empty] | 273.3705 | 259.173 | 134.5008 | [5 empty] | 46.5571 | 59.8673 | 3510.5973 | [5 empty] | 274.1529 | 258.7057 | 135.6599 | [7 empty] | 47.284 | 59.2603 | 0.9469 | 3517.1631 | 0.5012 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 71.6036 | 46.0109 | 30.0835 | 3811.0649 | 7.941 | [6 empty] | 287.8419 | 264.6852 | 213.613 | [5 empty] | 42.7576 | 37.471 | 4584.8077 | [5 empty] | 288.4581 | 264.4985 | 218.4261 | [7 empty] | 42.6671 | 36.0214 | 1.4524 | 4661.0132 | 0.7178 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 65.9349 | 18.2077 | 28.4703 | 5356.3978 | 7.2936 | [6 empty] | 307.4007 | 272.1353 | 320.5374 | [5 empty] | 38.3454 | 11.1806 | 6429.8135 | [5 empty] | 308.6674 | 272.4597 | 321.5882 | [7 empty] | 38.8764 | 10.9536 | 0.5774 | 6433.6382 | 0.2532 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 59.382 | -12.0898 | 26.216 | 8109.727 | 7.0515 | [6 empty] | 332.2808 | 281.6123 | 456.5521 | [5 empty] | 33.6593 | -17.1519 | 10236.8053 | [5 empty] | 333.0945 | 282.1247 | 461.7894 | [7 empty] | 33.337 | -18.0811 | 0.9835 | 10444.8753 | 0.3035 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 53.456 | -41.6187 | 24.8679 | 14791.6125 | 6.7298 | [6 empty] | 362.6806 | 293.1917 | 622.7424 | [5 empty] | 28.9767 | -45.9978 | 25698.8288 | [5 empty] | 363.7665 | 294.2339 | 619.2837 | [7 empty] | 29.4487 | -45.0661 | 1.0444 | 24186.6228 | 0.2707 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 47.3599 | -69.5107 | 23.2887 | 123878.8559 | 6.4011 | [6 empty] | 398.4692 | 306.8238 | 818.392 | [5 empty] | 24.5227 | -74.074 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 400.3106 | 308.8765 | 820.1841 | [7 empty] | 24.489 | -73.6957 | 0.3798 | 2.9273e+18 | 0.1698 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 47.3988 | 119.3866 | 25.7526 | 2244.3826 | 7.7589 | [6 empty] | 293.6688 | 330.7428 | 60.8869 | [5 empty] | 27.5665 | 102.9587 | 1884.4625 | [5 empty] | 293.8464 | 329.6186 | 61.114 | [7 empty] | 28.3062 | 102.5649 | 0.838 | 1886.2405 | 0.2967 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 46.6311 | 116.8571 | 25.2904 | 2395.9007 | 7.475 | [6 empty] | 295.1305 | 331.2996 | 68.8776 | [5 empty] | 27.3162 | 100.531 | 1865.2269 | [5 empty] | 294.8474 | 329.897 | 69.889 | [7 empty] | 27.7916 | 99.8669 | 0.8167 | 1864.021 | 0.2757 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 46.131 | 107.8425 | 25.2569 | 1963.0061 | 7.3038 | [6 empty] | 300.3849 | 333.301 | 97.6025 | [5 empty] | 26.4402 | 92.0253 | 3155.5049 | [5 empty] | 300.8195 | 332.6038 | 98.5524 | [7 empty] | 27.0139 | 91.5069 | 0.7732 | 3158.1209 | 0.285 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 43.5394 | 90.9502 | 23.1378 | 3113.3072 | 6.9985 | [6 empty] | 310.0564 | 336.985 | 150.4752 | [5 empty] | 24.9187 | 77.2161 | 3598.6899 | [5 empty] | 312.056 | 337.1815 | 152.5368 | [7 empty] | 25.9094 | 76.5274 | 1.2066 | 3605.4487 | 0.5171 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 40.5729 | 68.2394 | 21.0597 | 3824.1791 | 7.028 | [6 empty] | 324.5278 | 342.4972 | 229.5874 | [5 empty] | 22.8376 | 56.883 | 4366.1916 | [5 empty] | 325.1641 | 342.0163 | 233.4149 | [7 empty] | 23.0765 | 55.7195 | 1.1878 | 4408.1005 | 0.4577 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 37.676 | 42.0036 | 19.8404 | 4924.7539 | 7.4479 | [6 empty] | 344.0866 | 349.9473 | 336.5117 | [5 empty] | 20.3408 | 32.3531 | 5639.595 | [5 empty] | 345.2543 | 350.1064 | 335.1353 | [7 empty] | 21.0963 | 32.6267 | 0.8034 | 5607.0722 | 0.4159 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 33.9939 | 12.6922 | 18.0613 | 6767.8808 | 7.1319 | [6 empty] | 368.9667 | 359.4242 | 472.5264 | [5 empty] | 17.5908 | 5.1325 | 7885.3581 | [5 empty] | 370.0786 | 359.4509 | 476.3863 | [7 empty] | 17.8469 | 4.3086 | 0.8628 | 7963.8218 | 0.5344 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 30.7274 | -16.6679 | 17.3436 | 10172.563 | 6.5588 | [6 empty] | 399.3666 | 371.0037 | 638.7168 | [5 empty] | 14.7371 | -23.3844 | 13002.4811 | [5 empty] | 400.8517 | 371.7713 | 638.914 | [7 empty] | 15.1774 | -23.2491 | 0.4607 | 12914.511 | 0.1971 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 27.1392 | -45.183 | 16.6197 | 19972.8322 | 6.0636 | [6 empty] | 435.1552 | 384.6358 | 834.3663 | [5 empty] | 11.9204 | -51.8614 | 43461.7285 | [5 empty] | 438.2005 | 386.9022 | 834.5329 | [7 empty] | 12.5249 | -51.308 | 0.8196 | 40204.1343 | 0.2956 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 13.605 | 136.2208 | 20.7713 | 1913.5498 | 6.5074 | [6 empty] | 338.4937 | 425.8178 | 80.4053 | [5 empty] | 6.1953 | 116.8161 | 3107.2453 | [5 empty] | 337.8675 | 424.4757 | 80.5635 | [7 empty] | 6.4189 | 116.522 | 0.3695 | 3107.5528 | 0.1095 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 13.2523 | 133.9055 | 20.4961 | 1896.7696 | 6.2129 | [6 empty] | 339.9554 | 426.3746 | 88.3959 | [5 empty] | 6.0834 | 114.7041 | 3152.8165 | [5 empty] | 339.3203 | 424.9531 | 88.8178 | [7 empty] | 6.3124 | 114.3201 | 0.4471 | 3154.8473 | 0.124 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 13.4791 | 125.8964 | 20.1957 | 2983.2368 | 5.7942 | [6 empty] | 345.2098 | 428.376 | 117.1208 | [5 empty] | 5.6891 | 107.2635 | 3321.4402 | [5 empty] | 343.7997 | 426.3046 | 120.1205 | [7 empty] | 5.5066 | 106.1221 | 1.1559 | 3344.5646 | 0.296 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 12.2685 | 110.7444 | 18.1128 | 3304.7364 | 5.1248 | [6 empty] | 354.8814 | 432.06 | 169.9935 | [5 empty] | 4.9947 | 94.1563 | 3655.5904 | [5 empty] | 354.0088 | 430.4818 | 171.9833 | [7 empty] | 5.0028 | 93.3495 | 0.8069 | 3673.0802 | 0.1955 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 11.0143 | 90.0693 | 15.8501 | 3831.7967 | 4.7696 | [6 empty] | 369.3527 | 437.5722 | 249.1057 | [5 empty] | 4.0245 | 75.8437 | 4222.7114 | [5 empty] | 368.5092 | 435.9734 | 253.5935 | [7 empty] | 3.8435 | 74.4721 | 1.3835 | 4267.5677 | 0.3381 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | 10.0508 | 65.643 | 14.3322 | 4638.0295 | 4.8333 | [6 empty] | 388.9115 | 445.0223 | 356.0301 | [5 empty] | 2.8281 | 53.2639 | 5134.6872 | [5 empty] | 388.3428 | 443.4443 | 357.7631 | [7 empty] | 3.0159 | 52.5126 | 0.7744 | 5162.0943 | 0.2464 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | 8.4751 | 37.749 | 12.3423 | 5935.0449 | 5.2298 | [6 empty] | 413.7916 | 454.4993 | 492.0448 | [5 empty] | 1.4678 | 27.5888 | 6614.7244 | [5 empty] | 413.8513 | 453.3242 | 495.8203 | [7 empty] | 1.6542 | 26.5522 | 1.0531 | 6680.4623 | 0.466 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | 5.7418 | -19.4395 | 11.3591 | 12153.1029 | 5.3908 | [6 empty] | 479.9801 | 479.7108 | 853.8847 | [5 empty] | -1.488 | -28.2007 | 15786.1326 | [5 empty] | 480.1234 | 480.3106 | 856.8651 | [7 empty] | -1.8113 | -28.4696 | 0.4205 | 15935.2461 | 0.2216 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -16.9344 | 152.9801 | 23 | 3032.7418 | 5.8175 | [6 empty] | 391.2644 | 537.746 | 103.3835 | [5 empty] | -12.6469 | 130.3833 | 3264.6447 | [5 empty] | 392.1401 | 536.7889 | 103.8287 | [7 empty] | -11.8438 | 130.0253 | 0.8793 | 3261.558 | 0.2074 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -16.9629 | 150.8517 | 22.726 | 3066.5997 | 5.5913 | [6 empty] | 392.726 | 538.3028 | 111.3742 | [5 empty] | -12.6777 | 128.5334 | 3300.5971 | [5 empty] | 393.8903 | 538.3378 | 111.4651 | [7 empty] | -12.0774 | 128.43 | 0.6092 | 3296.4837 | 0.1574 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -16.3186 | 143.7418 | 22.0371 | 3179.9102 | 5.1877 | [6 empty] | 397.9804 | 540.3042 | 140.099 | [5 empty] | -12.7869 | 121.9896 | 3433.3846 | [5 empty] | 398.6306 | 539.8024 | 141.1791 | [7 empty] | -12.3345 | 121.5961 | 0.5995 | 3435.7794 | 0.1281 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -16.6611 | 130.1859 | 20.1632 | 3429.4972 | 4.6111 | [6 empty] | 407.652 | 543.9882 | 192.9717 | [5 empty] | -12.9822 | 110.3612 | 3693.8396 | [5 empty] | 409.0196 | 544.219 | 193.507 | [7 empty] | -12.4019 | 110.1952 | 0.6035 | 3691.6111 | 0.1628 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -16.7795 | 111.4419 | 17.8927 | 3833.9454 | 4.2679 | [6 empty] | 422.1234 | 549.5004 | 272.0839 | [5 empty] | -13.2613 | 93.8985 | 4126.9269 | [5 empty] | 422.8041 | 549.3818 | 277.526 | [7 empty] | -13.2588 | 92.7163 | 1.1822 | 4160.1415 | 0.2587 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -16.4905 | 88.9751 | 15.9828 | 4438.7616 | 4.194 | [6 empty] | 441.6822 | 556.9505 | 379.0083 | [5 empty] | -13.6164 | 73.2529 | 4804.4067 | [5 empty] | 442.8486 | 556.8408 | 380.2331 | [7 empty] | -13.1023 | 72.9218 | 0.6115 | 4808.773 | 0.1805 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -16.5606 | 62.7243 | 13.6463 | 5383.1438 | 4.203 | [6 empty] | 466.5623 | 566.4274 | 515.023 | [5 empty] | -14.0357 | 49.3136 | 5850.1171 | [5 empty] | 467.0946 | 565.5753 | 515.6592 | [7 empty] | -13.5546 | 48.9686 | 0.592 | 5857.2181 | 0.2043 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -16.3024 | 35.2537 | 12.3296 | 6793.8772 | 4.7002 | [6 empty] | 496.9621 | 578.0069 | 681.2133 | [5 empty] | -14.5062 | 23.0556 | 7536.8427 | [5 empty] | 497.2124 | 576.2854 | 680.605 | [7 empty] | -13.8288 | 22.7155 | 0.758 | 7543.0768 | 0.3803 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -16.1689 | 7.1247 | 11.5505 | 9135.1468 | 6.3414 | [6 empty] | 532.7507 | 591.639 | 876.8629 | [5 empty] | -15.011 | -4.3676 | 10624.6813 | [5 empty] | 533.6125 | 590.9984 | 871.4152 | [7 empty] | -14.1686 | -3.8006 | 1.0155 | 10490.5929 | 0.4677 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 249.1382 | 52.2205 | 78.6938 | 2244.3827 | 8.2266 | [6 empty] | 245.7709 | 127.8846 | 24.6056 | [5 empty] | 170.6382 | 46.7006 | 2244.3827 | [5 empty] | 246.1573 | 127.8049 | 25.0855 | [7 empty] | 170.9779 | 46.371 | 0.4733 | 2244.3827 | 0.2357 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 239.2469 | 39.4738 | 77.0404 | 2244.3827 | 8.0345 | [6 empty] | 251.0253 | 129.8861 | 53.3305 | [5 empty] | 162.3945 | 34.0953 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.1933 | 129.1758 | 54.1507 | [7 empty] | 162.1573 | 33.455 | 0.6828 | 2244.3827 | 0.313 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 221.1701 | 16.9407 | 72.0419 | 2244.3827 | 7.8445 | [6 empty] | 260.6969 | 133.57 | 106.2032 | [5 empty] | 149.2032 | 13.6525 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.7663 | 133.8854 | 106.4583 | [7 empty] | 149.7923 | 13.6081 | 0.5908 | 2244.3827 | 0.0825 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 199.9399 | -10.1859 | 66.8093 | 2244.3827 | 7.6965 | [6 empty] | 275.1683 | 139.0823 | 185.3154 | [5 empty] | 133.1499 | -11.7926 | 4500.8368 | [5 empty] | 276.0538 | 139.05 | 187.5224 | [7 empty] | 133.3522 | -12.5894 | 0.8221 | 4573.472 | 0.2067 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 178.6087 | -38.5041 | 62.2374 | 5860.3692 | 7.5328 | [6 empty] | 294.7271 | 146.5323 | 292.2397 | [5 empty] | 116.376 | -39.2764 | 8928.407 | [5 empty] | 294.6665 | 146.2149 | 294.9053 | [7 empty] | 115.9782 | -40.1172 | 0.9302 | 9128.873 | 0.1773 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 157.3978 | -67.2721 | 56.9939 | 12233.8143 | 7.2125 | [6 empty] | 319.6072 | 156.0093 | 428.2544 | [5 empty] | 100.4073 | -66.6455 | 33160.3272 | [5 empty] | 321.0684 | 156.3504 | 427.8385 | [7 empty] | 101.2753 | -66.4871 | 0.8823 | 31704.4378 | 0.1146 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 139.035 | -93.6644 | 53.0049 | 232142.6758 | 6.9253 | [6 empty] | 350.007 | 167.5888 | 594.4448 | [5 empty] | 86.0383 | -92.7274 | 1.0063e+18 | [5 empty] | 352.2701 | 168.5249 | 596.4376 | [7 empty] | 86.6259 | -92.7507 | 0.588 | 1.0063e+18 | 0.1421 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 122.8687 | -117.8657 | 49.27 | 1.0063e+18 | 6.6087 | [6 empty] | 385.7956 | 181.2209 | 790.0943 | [5 empty] | 73.6082 | -116.9027 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 387.021 | 182.2675 | 794.6905 | [7 empty] | 73.2459 | -117.1477 | 0.4373 | 2.9273e+18 | 0.1423 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 246.4096 | 58.0357 | 78.1446 | 2244.3827 | 8.7262 | [6 empty] | 246.4645 | 131.8992 | 17.5534 | [5 empty] | 168.4918 | 52.0864 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.9915 | 131.4752 | 17.7481 | [7 empty] | 168.5033 | 51.844 | 0.2427 | 2244.3827 | 0.1661 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 243.3301 | 54.1728 | 77.3716 | 2244.3827 | 8.1669 | [6 empty] | 247.9262 | 132.456 | 25.5441 | [5 empty] | 166.1733 | 48.4117 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.1034 | 132.2768 | 25.8262 | [7 empty] | 166.5016 | 48.1575 | 0.4152 | 2244.3827 | 0.1778 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 233.927 | 41.5879 | 75.7772 | 2244.3827 | 7.9869 | [6 empty] | 253.1806 | 134.4574 | 54.2689 | [5 empty] | 158.3593 | 35.9569 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.8744 | 134.2734 | 54.9861 | [7 empty] | 158.024 | 35.5919 | 0.4956 | 2244.3827 | 0.1745 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 216.6009 | 19.2499 | 70.887 | 2244.3827 | 7.799 | [6 empty] | 262.8522 | 138.1414 | 107.1416 | [5 empty] | 145.8035 | 15.6861 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.4871 | 138.0355 | 110.1064 | [7 empty] | 144.6428 | 14.5701 | 1.6102 | 2244.3827 | 0.3943 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 196.2516 | -7.7478 | 65.8423 | 2244.3827 | 7.6584 | [6 empty] | 277.3235 | 143.6536 | 186.2538 | [5 empty] | 130.4372 | -9.6615 | 4461.6193 | [5 empty] | 278.2065 | 144.0959 | 188.7789 | [7 empty] | 130.1168 | -10.2812 | 0.6976 | 4541.4472 | 0.1762 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 175.6416 | -36.06 | 61.371 | 5754.388 | 7.5054 | [6 empty] | 296.8823 | 151.1037 | 293.1782 | [5 empty] | 114.2806 | -37.1693 | 8669.8294 | [5 empty] | 296.1038 | 150.6312 | 296.3436 | [7 empty] | 113.3471 | -38.1587 | 1.3603 | 8923.0851 | 0.23 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 155.0327 | -65.0317 | 56.2278 | 11758.3349 | 7.1923 | [6 empty] | 321.7624 | 160.5806 | 429.1929 | [5 empty] | 98.806 | -64.6726 | 28592.6227 | [5 empty] | 322.7018 | 161.1561 | 429.5235 | [7 empty] | 99.0264 | -64.5134 | 0.2719 | 27987.7896 | 0.088 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 137.1275 | -91.6146 | 52.3259 | 104183.1299 | 6.9139 | [6 empty] | 352.1623 | 172.1601 | 595.3833 | [5 empty] | 84.8057 | -90.9585 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 353.5742 | 173.0342 | 596.7949 | [7 empty] | 84.9958 | -90.8737 | 0.2081 | 1.0063e+18 | 0.1157 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 121.2575 | -116.0567 | 48.6233 | 6.4036e+17 | 6.6055 | [6 empty] | 387.9509 | 185.7922 | 791.0328 | [5 empty] | 72.6391 | -115.3638 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 388.4795 | 186.4418 | 796.4755 | [7 empty] | 71.9811 | -115.8447 | 0.815 | 2.9273e+18 | 0.1333 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 227.0578 | 64.3699 | 73.9578 | 2244.3827 | 8.4709 | [6 empty] | 254.2122 | 148.3323 | 20.927 | [5 empty] | 153.4031 | 57.6806 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.1687 | 147.7198 | 20.7423 | [7 empty] | 153.1713 | 57.6218 | 0.2392 | 2244.3827 | 0.0987 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 224.1414 | 60.727 | 72.9521 | 2244.3827 | 8.0235 | [6 empty] | 255.6739 | 148.8891 | 28.9177 | [5 empty] | 151.484 | 54.1774 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.6732 | 148.2622 | 29.3192 | [7 empty] | 151.1112 | 53.8372 | 0.5047 | 2244.3827 | 0.1994 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 216.1412 | 48.571 | 71.4489 | 2244.3827 | 7.8863 | [6 empty] | 260.9283 | 150.8905 | 57.6426 | [5 empty] | 144.9738 | 42.2355 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.5977 | 150.6145 | 58.0876 | [7 empty] | 144.8306 | 41.9568 | 0.3134 | 2244.3827 | 0.1395 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 201.1329 | 26.8341 | 66.894 | 2244.3827 | 7.6899 | [6 empty] | 270.5998 | 154.5745 | 110.5152 | [5 empty] | 134.3745 | 22.5783 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.4759 | 154.4647 | 111.5257 | [7 empty] | 134.0901 | 22.1697 | 0.4978 | 2244.3827 | 0.1561 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 183.4372 | 0.1376 | 62.3205 | 2244.3827 | 7.5503 | [6 empty] | 285.0712 | 160.0867 | 189.6275 | [5 empty] | 121.1672 | -2.3703 | 4347.9545 | [5 empty] | 284.4909 | 160.0167 | 193.4604 | [7 empty] | 119.8171 | -3.5182 | 1.7721 | 4495.8638 | 0.3444 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 165.1542 | -28.1937 | 58.1802 | 5491.0369 | 7.4351 | [6 empty] | 304.63 | 167.5367 | 296.5518 | [5 empty] | 106.9981 | -29.8691 | 7913.7662 | [5 empty] | 304.4267 | 167.7108 | 297.989 | [7 empty] | 106.4225 | -30.1226 | 0.6289 | 7984.5739 | 0.0893 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 146.6638 | -57.5136 | 53.5105 | 10484.5122 | 7.1448 | [6 empty] | 329.5101 | 177.0137 | 432.5665 | [5 empty] | 93.1538 | -57.7427 | 19900.8734 | [5 empty] | 329.2436 | 177.1853 | 435.7387 | [7 empty] | 92.3336 | -58.2869 | 0.9844 | 20728.455 | 0.1405 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 130.2809 | -84.6449 | 49.8812 | 39871.4959 | 6.8897 | [6 empty] | 359.91 | 188.5932 | 598.7569 | [5 empty] | 80.3997 | -84.6588 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 360.0511 | 189.0534 | 605.6141 | [7 empty] | 79.2919 | -85.5902 | 1.4474 | 6.4036e+17 | 0.2093 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 115.5604 | -109.713 | 46.4172 | 6.4036e+17 | 6.6085 | [6 empty] | 395.6986 | 202.2253 | 794.4064 | [5 empty] | 69.1433 | -109.8118 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 395.899 | 203.0882 | 800.0188 | [7 empty] | 68.2209 | -110.2372 | 1.0158 | 2.9273e+18 | 0.1761 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 196.1151 | 74.8459 | 66.3258 | 2244.3827 | 8.2009 | [6 empty] | 268.473 | 178.58 | 27.1367 | [5 empty] | 130.2862 | 66.7427 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.4235 | 178.0725 | 27.4331 | [7 empty] | 130.7022 | 66.4099 | 0.5328 | 2244.3827 | 0.2497 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 193.5899 | 71.5381 | 65.2048 | 2244.3827 | 7.9764 | [6 empty] | 269.9347 | 179.1367 | 35.1274 | [5 empty] | 128.8812 | 63.5106 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.8688 | 178.9353 | 34.8842 | [7 empty] | 129.0984 | 63.5311 | 0.2182 | 2244.3827 | 0.039 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 187.5128 | 60.095 | 63.9061 | 2244.3827 | 7.908 | [6 empty] | 275.1891 | 181.1382 | 63.8522 | [5 empty] | 124.0712 | 52.4036 | 2244.3827 | [5 empty] | 275.8703 | 181.5749 | 63.404 | [7 empty] | 124.3681 | 52.684 | 0.4084 | 2244.3827 | 0.1321 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 175.7278 | 39.3576 | 59.8911 | 2244.3827 | 7.6549 | [6 empty] | 284.8607 | 184.8221 | 116.7249 | [5 empty] | 116.0931 | 33.8217 | 2244.3827 | [5 empty] | 285.3621 | 185.1055 | 118.2113 | [7 empty] | 115.9169 | 33.3889 | 0.4672 | 2244.3827 | 0.1964 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 161.822 | 13.3463 | 56.0491 | 2244.3827 | 7.4281 | [6 empty] | 299.332 | 190.3344 | 195.8371 | [5 empty] | 105.8906 | 9.7161 | 4212.4452 | [5 empty] | 300.6184 | 190.9288 | 197.8383 | [7 empty] | 106.0204 | 9.2838 | 0.4514 | 4244.2461 | 0.1732 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 147.0857 | -14.7503 | 52.5438 | 5137.1983 | 7.3531 | [6 empty] | 318.8909 | 197.7844 | 302.7615 | [5 empty] | 94.6136 | -17.4932 | 6977.7818 | [5 empty] | 319.9828 | 198.3924 | 302.7358 | [7 empty] | 94.9861 | -17.287 | 0.4258 | 6941.4415 | 0.0973 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 131.8116 | -44.4216 | 48.573 | 8951.4992 | 7.0978 | [6 empty] | 343.7709 | 207.2614 | 438.7762 | [5 empty] | 83.2553 | -45.6907 | 13747.3194 | [5 empty] | 344.9489 | 208.0775 | 440.9476 | [7 empty] | 83.2103 | -45.8446 | 0.1603 | 13805.8015 | 0.092 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 117.9668 | -72.2497 | 45.492 | 21148.1469 | 6.8644 | [6 empty] | 374.1708 | 218.8409 | 604.9665 | [5 empty] | 72.4896 | -73.4145 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 375.3408 | 219.7712 | 605.3578 | [7 empty] | 72.6518 | -73.1523 | 0.3084 | 1.3722e+17 | 0.1076 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 105.129 | -98.1457 | 42.4083 | 6.4036e+17 | 6.6101 | [6 empty] | 409.9594 | 232.473 | 800.6161 | [5 empty] | 62.7475 | -99.654 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 411.738 | 234.3632 | 799.1836 | [7 empty] | 63.0114 | -98.814 | 0.8805 | 2.9273e+18 | 0.2276 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 158.6011 | 88.3105 | 56.0865 | 2244.3827 | 8.2437 | [6 empty] | 289.8112 | 223.8389 | 36.4281 | [5 empty] | 103.4411 | 78.158 | 2244.3827 | [5 empty] | 290.3467 | 223.9152 | 36.7544 | [7 empty] | 103.7594 | 77.9992 | 0.3557 | 2244.3827 | 0.1536 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 156.5909 | 85.3343 | 55.02 | 2244.3827 | 8.1414 | [6 empty] | 291.2729 | 224.3956 | 44.4187 | [5 empty] | 102.5031 | 75.2489 | 2244.3827 | [5 empty] | 293.446 | 225.2198 | 43.8253 | [7 empty] | 103.745 | 75.5046 | 1.2679 | 2244.3827 | 0.2182 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 152.4828 | 74.7754 | 54.0815 | 2244.3827 | 8.1703 | [6 empty] | 296.5273 | 226.3971 | 73.1436 | [5 empty] | 99.2616 | 65.1679 | 2244.3827 | [5 empty] | 298.1165 | 227.233 | 74.9634 | [7 empty] | 99.5052 | 64.675 | 0.5498 | 2244.3827 | 0.3421 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 144.0975 | 55.3536 | 50.8503 | 2244.3827 | 7.9338 | [6 empty] | 306.1988 | 230.081 | 126.0163 | [5 empty] | 93.7799 | 48.0123 | 1940.7842 | [5 empty] | 308.3571 | 231.6289 | 126.9093 | [7 empty] | 94.1078 | 48.1206 | 0.3453 | 1941.1966 | 0.1565 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 134.041 | 30.4911 | 47.7591 | 1936.3594 | 7.4197 | [6 empty] | 320.6702 | 235.5933 | 205.1285 | [5 empty] | 86.5735 | 25.2217 | 4099.8961 | [5 empty] | 322.2205 | 236.6381 | 208.4901 | [7 empty] | 86.4101 | 24.5701 | 0.6717 | 4146.795 | 0.2968 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 123.2112 | 2.9811 | 45.0638 | 4803.3861 | 7.2529 | [6 empty] | 340.229 | 243.0433 | 312.0529 | [5 empty] | 78.3425 | -1.2088 | 6140.4656 | [5 empty] | 342.8263 | 244.3392 | 311.1043 | [7 empty] | 79.435 | -0.6434 | 1.2301 | 6064.5425 | 0.2599 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 111.5602 | -26.6491 | 41.8862 | 7608.2631 | 7.0578 | [6 empty] | 365.1091 | 252.5203 | 448.0676 | [5 empty] | 69.7606 | -29.3411 | 10175.5028 | [5 empty] | 366.4532 | 253.0898 | 452.4222 | [7 empty] | 69.7063 | -30.0861 | 0.747 | 10331.9437 | 0.1864 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 100.7776 | -55.0894 | 39.5129 | 13855.1836 | 6.8337 | [6 empty] | 395.509 | 264.0998 | 614.2579 | [5 empty] | 61.3484 | -57.6597 | 28136.3074 | [5 empty] | 396.3116 | 264.9183 | 619.3278 | [7 empty] | 60.8303 | -58.2496 | 0.7852 | 29493.8442 | 0.1592 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 90.358 | -81.8356 | 36.9922 | 83615.3723 | 6.5947 | [6 empty] | 431.2976 | 277.7319 | 809.9075 | [5 empty] | 53.4983 | -84.9648 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 432.3395 | 279.8971 | 813.8423 | [7 empty] | 52.7361 | -84.7832 | 0.7836 | 1.0063e+18 | 0.2382 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 118.9488 | 103.6624 | 44.4933 | 2244.3827 | 8.4049 | [6 empty] | 318.6509 | 285.0087 | 48.9859 | [5 empty] | 76.331 | 90.8805 | 2244.3827 | [5 empty] | 319.4721 | 284.8202 | 48.255 | [7 empty] | 77.1988 | 90.9719 | 0.8726 | 2244.3827 | 0.2156 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 117.4426 | 100.9829 | 43.5841 | 2244.3827 | 8.2694 | [6 empty] | 320.1125 | 285.5655 | 56.9766 | [5 empty] | 75.7446 | 88.3004 | 2244.3827 | [5 empty] | 319.4006 | 284.6617 | 57.7818 | [7 empty] | 75.7133 | 87.8359 | 0.4655 | 2244.3827 | 0.1995 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 115.0263 | 91.3514 | 43.0482 | 2244.3827 | 8.3422 | [6 empty] | 325.3669 | 287.5669 | 85.7014 | [5 empty] | 73.7013 | 79.2934 | 2447.3493 | [5 empty] | 325.2226 | 286.8151 | 86.1003 | [7 empty] | 74.0419 | 78.9429 | 0.4887 | 2445.5338 | 0.235 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 109.5363 | 73.4517 | 40.5333 | 2244.3827 | 8.3046 | [6 empty] | 335.0385 | 291.2509 | 138.5741 | [5 empty] | 70.1862 | 63.7297 | 3082.444 | [5 empty] | 334.8927 | 291.1456 | 140.6254 | [7 empty] | 69.8488 | 63.1169 | 0.6995 | 3109.4268 | 0.2205 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 102.7698 | 50.1353 | 38.0762 | 3176.8591 | 7.7823 | [6 empty] | 349.5099 | 296.7631 | 217.6863 | [5 empty] | 65.4475 | 42.5958 | 4020.2996 | [5 empty] | 349.7861 | 296.4338 | 221.7473 | [7 empty] | 65.2722 | 41.3977 | 1.2109 | 4075.8228 | 0.5564 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 95.5714 | 23.6121 | 36.2344 | 4541.9217 | 7.1157 | [6 empty] | 369.0687 | 304.2132 | 324.6107 | [5 empty] | 59.8664 | 17.441 | 5501.6986 | [5 empty] | 369.312 | 303.9243 | 324.3839 | [7 empty] | 60.2026 | 17.3699 | 0.3436 | 5497.1306 | 0.1031 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 87.3832 | -5.4805 | 33.8472 | 6582.7744 | 6.9663 | [6 empty] | 393.9488 | 313.6901 | 460.6254 | [5 empty] | 53.8486 | -10.0698 | 8085.1757 | [5 empty] | 395.5714 | 314.4571 | 459.4724 | [7 empty] | 54.5345 | -9.6683 | 0.7947 | 8010.3452 | 0.1897 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 79.7429 | -34.1616 | 32.287 | 10258.2605 | 6.7769 | [6 empty] | 424.3486 | 325.2696 | 626.8158 | [5 empty] | 47.7462 | -38.4813 | 14493.0674 | [5 empty] | 425.1077 | 325.4573 | 626.2866 | [7 empty] | 48.1166 | -38.3671 | 0.3876 | 14397.8553 | 0.0865 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 71.9254 | -61.5111 | 30.4702 | 21436.7431 | 6.5336 | [6 empty] | 460.1372 | 338.9017 | 822.4653 | [5 empty] | 41.8644 | -66.4881 | 116287.1632 | [5 empty] | 462.4201 | 340.9438 | 821.1903 | [7 empty] | 42.2775 | -65.7174 | 0.8744 | 89368.6449 | 0.2199 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 80.062 | 119.9604 | 33.2092 | 2244.3827 | 8.0404 | [6 empty] | 355.3368 | 362.8207 | 64.9602 | [5 empty] | 50.8364 | 104.1897 | 2588.1653 | [5 empty] | 354.8676 | 361.7967 | 64.8591 | [7 empty] | 51.1215 | 103.9975 | 0.3438 | 2583.793 | 0.1384 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 79.1996 | 117.5114 | 32.6727 | 2244.3827 | 7.8431 | [6 empty] | 356.7985 | 363.3774 | 72.9509 | [5 empty] | 50.4895 | 101.9156 | 1967.8145 | [5 empty] | 358.1218 | 363.048 | 72.2202 | [7 empty] | 51.6356 | 101.9116 | 1.1461 | 2633.8959 | 0.3732 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 78.0241 | 108.8073 | 32.3728 | 2244.3827 | 7.7757 | [6 empty] | 362.0529 | 365.3789 | 101.6758 | [5 empty] | 49.2727 | 93.9294 | 1882.2464 | [5 empty] | 363.4059 | 364.876 | 101.3159 | [7 empty] | 50.4676 | 93.7685 | 1.2057 | 1887.5926 | 0.4411 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 74.7042 | 92.4891 | 30.2712 | 1945.1043 | 7.7343 | [6 empty] | 371.7244 | 369.0628 | 154.5485 | [5 empty] | 47.1497 | 79.9553 | 3286.8313 | [5 empty] | 372.8308 | 368.6076 | 155.6962 | [7 empty] | 47.9496 | 79.433 | 0.9553 | 3287.8894 | 0.436 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 70.5234 | 70.9094 | 28.2353 | 3383.9783 | 7.6901 | [6 empty] | 386.1958 | 374.5751 | 233.6607 | [5 empty] | 44.227 | 60.6268 | 3966.7362 | [5 empty] | 388.3435 | 375.1576 | 235.138 | [7 empty] | 45.0566 | 60.2749 | 0.901 | 3967.6817 | 0.4518 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 66.2759 | 45.7867 | 27.0199 | 4354.7869 | 7.274 | [6 empty] | 405.7546 | 382.0251 | 340.585 | [5 empty] | 40.6926 | 37.0934 | 5048.3417 | [5 empty] | 406.4877 | 381.6406 | 340.9846 | [7 empty] | 41.2462 | 36.8361 | 0.6104 | 5049.3231 | 0.3382 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 61.0698 | 17.6816 | 25.2834 | 5843.8021 | 6.6981 | [6 empty] | 430.6347 | 391.5021 | 476.5997 | [5 empty] | 36.7662 | 10.7112 | 6805.9769 | [5 empty] | 433.0257 | 391.8349 | 478.038 | [7 empty] | 37.7521 | 10.3881 | 1.0375 | 6804.0522 | 0.4398 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 56.1569 | -10.7332 | 24.3768 | 8223.1314 | 6.6527 | [6 empty] | 461.0346 | 403.0816 | 642.7901 | [5 empty] | 32.6579 | -17.2161 | 10168.8691 | [5 empty] | 462.6827 | 403.2813 | 645.176 | [7 empty] | 33.185 | -17.6448 | 0.6793 | 10209.5977 | 0.2338 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 50.9257 | -38.4348 | 23.4062 | 13112.2597 | 6.3827 | [6 empty] | 496.8232 | 416.7137 | 838.4397 | [5 empty] | 28.5738 | -45.3802 | 20211.5298 | [5 empty] | 498.7777 | 418.0446 | 840.1425 | [7 empty] | 28.8516 | -45.3136 | 0.2857 | 20061.5605 | 0.1074 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 44.2343 | 136.3809 | 25.014 | 2451.3064 | 7.1191 | [6 empty] | 400.1617 | 457.8957 | 84.4786 | [5 empty] | 27.6398 | 117.664 | 1872.73 | [5 empty] | 400.444 | 456.8996 | 84.3864 | [7 empty] | 28.2768 | 117.4432 | 0.6742 | 1874.5375 | 0.2206 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 43.7807 | 134.122 | 24.6492 | 2517.8275 | 6.8589 | [6 empty] | 401.6234 | 458.4525 | 92.4693 | [5 empty] | 27.4481 | 115.6605 | 1859.5 | [5 empty] | 402.5164 | 457.7368 | 93.108 | [7 empty] | 28.2338 | 115.2669 | 0.8788 | 1860.4934 | 0.2814 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 43.4338 | 126.2874 | 24.3051 | 1950.7931 | 6.52 | [6 empty] | 406.8778 | 460.4539 | 121.1941 | [5 empty] | 26.7724 | 108.5917 | 3110.4008 | [5 empty] | 407.539 | 460.0514 | 122.1212 | [7 empty] | 27.2438 | 108.2201 | 0.6003 | 3111.6371 | 0.1958 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 41.5925 | 111.4938 | 22.2118 | 3018.2576 | 6.0698 | [6 empty] | 416.5494 | 464.1379 | 174.0668 | [5 empty] | 25.5801 | 96.1 | 3418.3714 | [5 empty] | 417.0279 | 463.2164 | 174.3125 | [7 empty] | 26.2312 | 95.7861 | 0.7228 | 3415.6834 | 0.2743 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 39.329 | 91.6756 | 20.2398 | 3506.701 | 5.9601 | [6 empty] | 431.0207 | 469.6501 | 253.179 | [5 empty] | 23.9105 | 78.5639 | 3930.6088 | [5 empty] | 432.1207 | 469.0116 | 253.5764 | [7 empty] | 24.7354 | 78.2381 | 0.8869 | 3927.6214 | 0.3848 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 37.1487 | 68.1764 | 19.062 | 4228.9566 | 6.1799 | [6 empty] | 450.5795 | 477.1001 | 360.1034 | [5 empty] | 21.8466 | 56.8095 | 4734.9528 | [5 empty] | 451.4311 | 476.8177 | 357.3339 | [7 empty] | 22.6286 | 57.2332 | 0.8895 | 4704.9818 | 0.3266 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 34.2117 | 41.3922 | 17.5131 | 5333.8399 | 6.5507 | [6 empty] | 475.4596 | 486.5771 | 496.1181 | [5 empty] | 19.4945 | 31.8995 | 5985.7214 | [5 empty] | 476.6408 | 485.9298 | 494.7662 | [7 empty] | 20.4164 | 31.8986 | 0.9219 | 5965.1185 | 0.6335 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 31.5596 | 13.7396 | 17.0415 | 6981.4559 | 6.5415 | [6 empty] | 505.8595 | 498.1566 | 662.3085 | [5 empty] | 16.9644 | 4.9423 | 8073.9351 | [5 empty] | 506.3388 | 497.1373 | 664.8697 | [7 empty] | 17.3529 | 4.2251 | 0.8156 | 8129.9473 | 0.5368 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 28.5747 | -13.9166 | 16.7655 | 9787.6519 | 6.1746 | [6 empty] | 541.6481 | 511.7887 | 857.958 | [5 empty] | 14.3768 | -22.8329 | 12307.1593 | [5 empty] | 542.8864 | 512.1481 | 855.3423 | [7 empty] | 14.9608 | -22.4203 | 0.715 | 12167.1675 | 0.2652 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | 11.1176 | 152.87 | 22.2904 | 1902.0392 | 6.1814 | [6 empty] | 452.9323 | 569.8239 | 107.4568 | [5 empty] | 6.9372 | 130.9751 | 3106.711 | [5 empty] | 451.8726 | 568.8258 | 108.9277 | [7 empty] | 6.6656 | 130.5367 | 0.5157 | 3115.7668 | 0.1466 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | 11.0558 | 150.7818 | 21.9862 | 1890.3183 | 5.9382 | [6 empty] | 454.394 | 570.3806 | 115.4475 | [5 empty] | 6.8433 | 129.2029 | 3140.7102 | [5 empty] | 452.5153 | 568.9697 | 116.7461 | [7 empty] | 6.3268 | 128.784 | 0.6651 | 3151.4065 | 0.1988 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | 11.1952 | 143.7636 | 21.3554 | 1854.5946 | 5.468 | [6 empty] | 459.6484 | 572.3821 | 144.1724 | [5 empty] | 6.511 | 122.9283 | 3265.5181 | [5 empty] | 458.8409 | 571.0906 | 147.3731 | [7 empty] | 6.349 | 122.0409 | 0.902 | 3282.3596 | 0.2147 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | 10.3553 | 130.4451 | 19.209 | 3210.0559 | 4.7839 | [6 empty] | 469.32 | 576.066 | 197.045 | [5 empty] | 5.9192 | 111.7553 | 3507.7949 | [5 empty] | 468.4246 | 574.2808 | 197.9457 | [7 empty] | 6.0748 | 111.2666 | 0.5129 | 3513.745 | 0.1244 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | 9.4715 | 112.316 | 17.0056 | 3586.3762 | 4.3694 | [6 empty] | 483.7914 | 581.5783 | 276.1572 | [5 empty] | 5.0788 | 95.8875 | 3905.8664 | [5 empty] | 482.3984 | 579.4787 | 282.5655 | [7 empty] | 4.7013 | 94.2691 | 1.6619 | 3949.4787 | 0.3758 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | 8.7286 | 90.5907 | 15.4208 | 4138.1248 | 4.2712 | [6 empty] | 503.3502 | 589.0283 | 383.0816 | [5 empty] | 4.0204 | 75.9062 | 4519.4639 | [5 empty] | 501.9378 | 586.717 | 386.5052 | [7 empty] | 3.93 | 74.8494 | 1.0606 | 4551.8975 | 0.2521 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | 7.5172 | 65.3388 | 13.5647 | 4970.5138 | 4.2645 | [6 empty] | 528.2303 | 598.5053 | 519.0963 | [5 empty] | 2.7873 | 52.6254 | 5444.3543 | [5 empty] | 526.8878 | 596.4177 | 523.5784 | [7 empty] | 2.5868 | 51.4626 | 1.1799 | 5496.5563 | 0.3178 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | 6.5716 | 38.7276 | 12.8475 | 6162.9969 | 4.7744 | [6 empty] | 558.6301 | 610.0848 | 685.2867 | [5 empty] | 1.4277 | 26.9549 | 6874.9792 | [5 empty] | 558.1025 | 608.5164 | 683.6765 | [7 empty] | 1.7965 | 26.8583 | 0.3813 | 6870.7693 | 0.2766 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | 5.4478 | 11.4961 | 12.7216 | 7993.6709 | 6.104 | [6 empty] | 594.4187 | 623.7169 | 880.9362 | [5 empty] | 0 | 0 | 9295.7944 | [5 empty] | 593.891 | 623.3398 | 879.2106 | [7 empty] | 0.0035 | 0.1726 | 0.1726 | 9275.3891 | 0.1153 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 46.8424 | 25.54 | 22.8148 | 3657.8307 | 8.1368 | [6 empty] | 75.7853 | 68.8867 | 57.0149 | [5 empty] | 24.7426 | 19.8732 | 4643.3155 | [5 empty] | 75.7351 | 68.6886 | 57.8552 | [7 empty] | 24.6762 | 19.2267 | 0.6499 | 4703.3732 | 0.4252 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 54.7892 | 34.385 | 25.9413 | 4595.3999 | 7.8884 | [6 empty] | 261.6217 | 247.832 | 241.3126 | [5 empty] | 30.3546 | 25.6726 | 5483.4364 | [5 empty] | 260.9754 | 246.9023 | 240.6828 | [7 empty] | 30.5154 | 25.5274 | 0.2167 | 5485.2401 | 0.1734 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 50.4625 | 21.9595 | 23.6944 | 5158.8998 | 7.7785 | [6 empty] | 214.0497 | 198.7761 | 217.8893 | [5 empty] | 27.6348 | 15.6095 | 6106.1531 | [5 empty] | 214.02 | 198.3388 | 220.1118 | [7 empty] | 27.5803 | 14.7477 | 0.8635 | 6181.1797 | 0.4848 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -14.0328 | 89.4489 | 14.5346 | 3416.9949 | 4.8327 | [6 empty] | 143.8048 | 198.6674 | 68.7254 | [5 empty] | -13.2079 | 74.9377 | 3722.2986 | [5 empty] | 144.8286 | 198.9478 | 69.2598 | [7 empty] | -12.4974 | 74.6996 | 0.7493 | 3720.1786 | 0.2454 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -33.1158 | -7.1349 | 9.3701 | 14614.3923 | 5.9623 | [6 empty] | 167.1449 | 202.1723 | 340.0144 | [5 empty] | -25.1428 | -12.0574 | 16204.9347 | [5 empty] | 168.2413 | 203.2587 | 337.249 | [7 empty] | -24.6214 | -10.9354 | 1.2372 | 15431.0674 | 0.46 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 21.7963 | -43.6617 | 14.0155 | 32286.0784 | 6.1177 | [6 empty] | 233.8898 | 204.7777 | 470.3585 | [5 empty] | 7.9434 | -45.7904 | 211431.9174 | [5 empty] | 234.868 | 205.0079 | 468.6446 | [7 empty] | 8.6629 | -45.397 | 0.82 | 144492.2348 | 0.3303 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -8.782 | 42.9228 | 7.643 | 4479.9752 | 3.7755 | [6 empty] | 73.357 | 94.4958 | 64.4697 | [5 empty] | -8.6919 | 35.2804 | 4855.5178 | [5 empty] | 73.8728 | 94.601 | 65.483 | [7 empty] | -8.2838 | 34.7173 | 0.6954 | 4887.6019 | 0.2909 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 125.4797 | 30.9344 | 48.8497 | 2244.3827 | 8.2103 | [6 empty] | 181.1577 | 128.1095 | 98.8746 | [5 empty] | 77.1685 | 23.7013 | 3459.2596 | [5 empty] | 180.9281 | 128.2273 | 100.9509 | [7 empty] | 76.2746 | 22.9538 | 1.1653 | 3545.2726 | 0.3306 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -62.1655 | 84.7039 | 25.3221 | 4580.6474 | 5.7589 | [6 empty] | 178.3594 | 283.7028 | 161.3122 | [5 empty] | -41.6272 | 69.8921 | 4743.9964 | [5 empty] | 178.7775 | 283.1068 | 161.1202 | [7 empty] | -41.0121 | 69.7084 | 0.642 | 4739.2245 | 0.1759 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -8.5261 | -68.4374 | 2.8062 | 4.391e+18 | 2.7583 | [6 empty] | 138.2623 | 122.7553 | 401.6434 | [5 empty] | -10.1324 | -66.1365 | 4.391e+18 | [5 empty] | 138.9579 | 123.8492 | 400.227 | [7 empty] | -10.0562 | -65.2618 | 0.878 | 4.391e+18 | 0.2724 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 71.6387 | 16.7523 | 31.7851 | 2244.3827 | 7.3972 | [6 empty] | 63.5656 | 47.0598 | 43.0942 | [5 empty] | 40.389 | 10.9428 | 4342.566 | [5 empty] | 62.3643 | 46.5411 | 44.0726 | [7 empty] | 38.688 | 10.0132 | 1.9385 | 4522.7186 | 0.5928 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -50.9235 | 61.8114 | 20.8108 | 4726.0855 | 5.8965 | [6 empty] | 84.042 | 136.985 | 80.7458 | [5 empty] | -33.4249 | 50.5468 | 4869.8449 | [5 empty] | 83.3191 | 135.9904 | 81.7408 | [7 empty] | -33.6462 | 49.6794 | 0.8951 | 4922.1434 | 0.3306 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -2.3921 | -56.7092 | 4.1251 | 4.391e+18 | 2.3603 | [6 empty] | 57.7219 | 46.3287 | 182.9378 | [5 empty] | -4.8569 | -53.4015 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.8474 | 46.548 | 180.5242 | [7 empty] | -4.4798 | -52.4742 | 1.001 | 4.391e+18 | 0.3243 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 101.4091 | 79.3751 | 39.8906 | 2244.3827 | 8.5615 | [6 empty] | 308.8677 | 277.708 | 118.1724 | [5 empty] | 63.2476 | 67.7579 | 3016.7021 | [5 empty] | 309.9397 | 277.9034 | 120.2115 | [7 empty] | 63.597 | 67.0987 | 0.746 | 3032.4428 | 0.3903 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 44.4262 | -46.6518 | 22.1904 | 31966.2632 | 6.9126 | [6 empty] | 182.077 | 138.8347 | 346.8722 | [5 empty] | 22.2657 | -47.8027 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 183.6488 | 140.1018 | 348.0347 | [7 empty] | 22.5626 | -47.4996 | 0.4244 | 1.3722e+17 | 0.2351

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*