## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.6 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.1601 | -0.2816 | 0.6621 | 24710.7137 | 0.8721 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5105 | 0.5105 | 0.5105 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2684 | 5799.2404 | 47.2104 |  |  |  |  | 0.4746 | 0.5105 | 0.9713 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2866 | 0.6678 | 24377.3084 | 0.8793 | 47.2104 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.1607 | -0.2816 | 0.6626 | 24774.7079 | 0.873 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5105 | 0.5105 | 0.5105 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2684 | 5799.2855 | 47.2109 |  |  |  |  | 0.4745 | 0.5104 | 0.9707 | [7 empty] | -0.1625 | -0.2861 | 0.6673 | 24321.5954 | 0.8786 | 47.2025 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.1607 | -0.2816 | 0.6626 | 24616.786 | 0.8729 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2684 | 5799.5136 | 47.2139 |  |  |  |  | 0.4749 | 0.5105 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1615 | -0.286 | 0.6666 | 24258.9036 | 0.8772 | 47.207 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.1603 | -0.2823 | 0.6629 | 24713.8241 | 0.873 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2684 | 5800.0243 | 47.2204 |  |  |  |  | 0.4746 | 0.5103 | 0.9705 | [7 empty] | -0.162 | -0.2861 | 0.667 | 24306.5009 | 0.8779 | 47.1964 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.1603 | -0.2815 | 0.6622 | 24434.5666 | 0.8721 | 46.6249 | [5 empty] | 0.5108 | 0.5108 | 0.511 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2684 | 5800.896 | 47.2315 |  |  |  |  | 0.4748 | 0.5102 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1612 | -0.2864 | 0.6667 | 24307.2245 | 0.8772 | 47.192 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.1602 | -0.2816 | 0.6622 | 24312.7465 | 0.872 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5111 | 0.5111 | 0.5114 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2684 | 5802.1968 | 47.2481 |  |  |  |  | 0.4746 | 0.5103 | 0.9701 | [7 empty] | -0.1618 | -0.2857 | 0.6666 | 24252.0453 | 0.8774 | 47.1956 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.1602 | -0.2818 | 0.6623 | 24157.315 | 0.872 | 46.8456 | [5 empty] | 0.5114 | 0.5115 | 0.5119 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2683 | 5803.9872 | 47.271 |  |  |  |  | 0.4766 | 0.5119 | 0.9722 | [7 empty] | -0.1601 | -0.2858 | 0.6657 | 24049.7011 | 0.8752 | 47.2938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1569 | -0.2836 | 0.662 | 23608.4416 | 0.8691 | 47.3201 | [5 empty] | 0.5119 | 0.512 | 0.5126 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2683 | 5806.3224 | 47.3008 |  |  |  |  | 0.4768 | 0.5118 | 0.972 | [7 empty] | -0.1592 | -0.2857 | 0.6651 | 24002.1589 | 0.874 | 47.2919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1572 | -0.2835 | 0.662 | 23596.714 | 0.8693 | 47.3248 | [5 empty] | 0.5125 | 0.5126 | 0.5134 | [5 empty] | 0.2087 | 0.2683 | 5809.2532 | 47.3383 |  |  |  |  | 0.4768 | 0.5119 | 0.9725 | [7 empty] | -0.1596 | -0.2861 | 0.6655 | 24056.8481 | 0.8748 | 47.2956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.1575 | -0.2828 | 0.6616 | 23191.8279 | 0.8688 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5132 | 0.5133 | 0.5145 | [5 empty] | 0.2086 | 0.2683 | 5812.8262 | 47.3841 |  |  |  |  | 0.4798 | 0.5145 | 0.9956 | [7 empty] | -0.1666 | -0.3074 | 0.6871 | 27162.634 | 0.9039 | 47.4567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.1534 | -0.2866 | 0.6625 | 23090.5756 | 0.8671 | 47.9026 | [5 empty] | 0.514 | 0.5142 | 0.5157 | [5 empty] | 0.2086 | 0.2682 | 5817.0847 | 47.4387 |  |  |  |  | 0.4801 | 0.5147 | 0.9959 | [7 empty] | -0.166 | -0.3076 | 0.687 | 27143.6211 | 0.9035 | 47.4657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.1414 | -0.2851 | 0.6547 | 21661.5349 | 0.8511 | 48.6745 | [5 empty] | 0.515 | 0.5153 | 0.5172 | [5 empty] | 0.2086 | 0.2682 | 5822.0685 | 47.5027 |  |  |  |  | 0.4822 | 0.5171 | 0.9798 | [7 empty] | -0.1583 | -0.2864 | 0.665 | 23625.1045 | 0.8732 | 47.614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.1407 | -0.2855 | 0.6547 | 21662.582 | 0.8509 | 48.6934 | [5 empty] | 0.5162 | 0.5165 | 0.5189 | [5 empty] | 0.2086 | 0.2682 | 5827.814 | 47.5767 |  |  |  |  | 0.4866 | 0.5208 | 0.984 | [7 empty] | -0.155 | -0.2857 | 0.6626 | 23131.405 | 0.8684 | 47.8423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.1384 | -0.2749 | 0.6444 | 19986.8486 | 0.8371 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5175 | 0.5178 | 0.5209 | [5 empty] | 0.2085 | 0.2681 | 5834.3552 | 47.6611 |  |  |  |  | 0.4865 | 0.5206 | 0.984 | [7 empty] | -0.1549 | -0.286 | 0.6627 | 23164.2101 | 0.8684 | 47.8321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.1373 | -0.2752 | 0.644 | 19969.1143 | 0.836 | 49.5171 | [5 empty] | 0.519 | 0.5194 | 0.5231 | [5 empty] | 0.2085 | 0.2681 | 5841.7221 | 47.7563 |  |  |  |  | 0.4907 | 0.5242 | 0.9918 | [7 empty] | -0.1537 | -0.2894 | 0.6648 | 23233.3966 | 0.8701 | 48.0519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.1347 | -0.2746 | 0.6421 | 19549.3698 | 0.8324 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5206 | 0.5211 | 0.5255 | [5 empty] | 0.2084 | 0.268 | 5849.9423 | 47.8629 |  |  |  |  | 0.4907 | 0.5243 | 0.9917 | [7 empty] | -0.1537 | -0.2891 | 0.6645 | 23200.3151 | 0.8698 | 48.0542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1319 | -0.2718 | 0.6381 | 18434.4478 | 0.8262 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5225 | 0.5231 | 0.5283 | [5 empty] | 0.2084 | 0.268 | 5859.04 | 47.9813 |  |  |  |  | 0.4996 | 0.5328 | 1.006 | [7 empty] | -0.1523 | -0.2921 | 0.6662 | 22864.4707 | 0.8707 | 48.5717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1335 | -0.2717 | 0.6388 | 18467.1238 | 0.8278 | 51.2726 | [5 empty] | 0.5245 | 0.5252 | 0.5313 | [5 empty] | 0.2083 | 0.2679 | 5869.0365 | 48.1118 |  |  |  |  | 0.4997 | 0.533 | 1.0062 | [7 empty] | -0.1523 | -0.2922 | 0.6661 | 22861.6978 | 0.8707 | 48.5787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.1375 | -0.271 | 0.6402 | 18027.7211 | 0.8316 | 52.1232 | [5 empty] | 0.5268 | 0.5276 | 0.5346 | [5 empty] | 0.2083 | 0.2678 | 5879.9498 | 48.2548 |  |  |  |  | 0.5053 | 0.5366 | 1.0093 | [7 empty] | -0.1444 | -0.2909 | 0.6607 | 22207.0758 | 0.8603 | 48.7951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.1352 | -0.2703 | 0.6383 | 17630.1396 | 0.8285 | 52.7388 | [5 empty] | 0.5292 | 0.5302 | 0.5383 | [5 empty] | 0.2082 | 0.2677 | 5891.7952 | 48.4107 |  |  |  |  | 0.5105 | 0.5415 | 1.0128 | [7 empty] | -0.1413 | -0.2876 | 0.6561 | 21487.0496 | 0.8531 | 49.0889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.1383 | -0.2688 | 0.6386 | 16909.4954 | 0.8314 | 54.2653 | [5 empty] | 0.5319 | 0.533 | 0.5423 | [5 empty] | 0.2082 | 0.2677 | 5904.5844 | 48.5798 |  |  |  |  | 0.5107 | 0.5417 | 1.0667 | [7 empty] | -0.1654 | -0.3454 | 0.7179 | 30309.9162 | 0.9408 | 49.1004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.1434 | -0.2663 | 0.6392 | 16436.3834 | 0.836 | 55.3649 | [5 empty] | 0.5348 | 0.536 | 0.5465 | [5 empty] | 0.2081 | 0.2676 | 5918.3264 | 48.7623 |  |  |  |  | 0.538 | 0.5657 | 1.0321 | [7 empty] | -0.1198 | -0.2735 | 0.6326 | 18731.3008 | 0.815 | 50.5108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.1419 | -0.2649 | 0.6371 | 16041.8414 | 0.8338 | 56.2376 | [5 empty] | 0.5379 | 0.5393 | 0.5512 | [5 empty] | 0.208 | 0.2675 | 5933.0269 | 48.9587 |  |  |  |  | 0.5376 | 0.5658 | 1.0319 | [7 empty] | -0.1213 | -0.2729 | 0.6328 | 18725.609 | 0.8158 | 50.5175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.142 | -0.2648 | 0.6369 | 16043.4437 | 0.8335 | 56.224 | [5 empty] | 0.5413 | 0.5428 | 0.5562 | [5 empty] | 0.2079 | 0.2674 | 5948.6885 | 49.169 |  |  |  |  | 0.5462 | 0.5781 | 1.0419 | [7 empty] | -0.1283 | -0.2639 | 0.6287 | 17921.0503 | 0.8136 | 51.2288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.1397 | -0.263 | 0.634 | 15681.4671 | 0.8299 | 57.0194 | [5 empty] | 0.5449 | 0.5466 | 0.5615 | [5 empty] | 0.2078 | 0.2672 | 5965.3108 | 49.3936 |  |  |  |  | 0.5465 | 0.5811 | 1.1235 | [7 empty] | -0.1727 | -0.3477 | 0.7232 | 26467.5563 | 0.9484 | 51.4017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.1372 | -0.2613 | 0.6311 | 15335.6506 | 0.8266 | 57.8697 | [5 empty] | 0.5488 | 0.5507 | 0.5672 | [5 empty] | 0.2078 | 0.2671 | 5982.8903 | 49.6326 |  |  |  |  | 0.5558 | 0.5942 | 1.1388 | [7 empty] | -0.1821 | -0.3436 | 0.7245 | 25220.3899 | 0.9539 | 52.1457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.133 | -0.2575 | 0.6254 | 14833.6374 | 0.8203 | 59.0939 | [5 empty] | 0.5529 | 0.555 | 0.5733 | [5 empty] | 0.2077 | 0.267 | 6001.4208 | 49.8863 |  |  |  |  | 0.5557 | 0.5941 | 1.1388 | [7 empty] | -0.1823 | -0.3438 | 0.7246 | 25258.5928 | 0.9541 | 52.139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.1312 | -0.255 | 0.6222 | 14576.1454 | 0.8172 | 59.786 | [5 empty] | 0.5572 | 0.5595 | 0.5798 | [5 empty] | 0.2076 | 0.2669 | 6020.8929 | 50.1547 |  |  |  |  | 0.5796 | 0.6114 | 1.0914 | [7 empty] | -0.1243 | -0.2681 | 0.6296 | 17149.7759 | 0.813 | 53.1032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.1279 | -0.2526 | 0.6182 | 14185.7677 | 0.8143 | 61.1101 | [5 empty] | 0.5619 | 0.5644 | 0.5867 | [5 empty] | 0.2075 | 0.2668 | 6041.2945 | 50.4382 |  |  |  |  | 0.5794 | 0.6115 | 1.092 | [7 empty] | -0.1255 | -0.2685 | 0.6304 | 17184.5981 | 0.8144 | 53.1112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.126 | -0.2496 | 0.6145 | 13972.1659 | 0.8105 | 61.7185 | [5 empty] | 0.5668 | 0.5696 | 0.5939 | [5 empty] | 0.2073 | 0.2666 | 6062.6108 | 50.7367 |  |  |  |  | 0.5913 | 0.6255 | 1.1059 | [7 empty] | -0.1279 | -0.2616 | 0.6256 | 16572.4033 | 0.81 | 53.8824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.1225 | -0.2461 | 0.6094 | 13625.0734 | 0.8072 | 63.003 | [5 empty] | 0.572 | 0.575 | 0.6016 | [5 empty] | 0.2072 | 0.2665 | 6084.8244 | 51.0504 |  |  |  |  | 0.5911 | 0.6255 | 1.1053 | [7 empty] | -0.1285 | -0.2608 | 0.6251 | 16550.0178 | 0.8097 | 53.8821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.1195 | -0.2436 | 0.6055 | 13405.4308 | 0.804 | 63.8635 | [5 empty] | 0.5774 | 0.5807 | 0.6097 | [5 empty] | 0.2071 | 0.2663 | 6107.9154 | 51.3794 |  |  |  |  | 0.6067 | 0.6488 | 1.2254 | [7 empty] | -0.1911 | -0.3557 | 0.7386 | 23042.6496 | 0.974 | 55.1402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.1142 | -0.239 | 0.5986 | 13081.4824 | 0.7987 | 65.1453 | [5 empty] | 0.5832 | 0.5868 | 0.6183 | [5 empty] | 0.207 | 0.2662 | 6131.8614 | 51.7237 |  |  |  |  | 0.6066 | 0.649 | 1.2254 | [7 empty] | -0.1918 | -0.3553 | 0.7384 | 23019.3891 | 0.9742 | 55.1488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.1124 | -0.2359 | 0.5949 | 12893.8639 | 0.7969 | 66.0137 | [5 empty] | 0.5892 | 0.5931 | 0.6272 | [5 empty] | 0.2069 | 0.266 | 6156.6381 | 52.0833 |  |  |  |  | 0.6332 | 0.6616 | 1.1675 | [7 empty] | -0.1079 | -0.2771 | 0.6277 | 16193.2295 | 0.8061 | 55.8224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.1072 | -0.2299 | 0.5868 | 12565.308 | 0.7931 | 67.5723 | [5 empty] | 0.5956 | 0.5998 | 0.6367 | [5 empty] | 0.2068 | 0.2659 | 6182.2186 | 52.4584 |  |  |  |  | 0.6332 | 0.6615 | 1.1676 | [7 empty] | -0.1077 | -0.2775 | 0.6278 | 16206.8639 | 0.806 | 55.8163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.1079 | -0.2306 | 0.5876 | 12581.5344 | 0.7927 | 67.5744 | [5 empty] | 0.6023 | 0.6068 | 0.6465 | [5 empty] | 0.2066 | 0.2657 | 6208.5747 | 52.8488 |  |  |  |  | 0.6484 | 0.677 | 1.1882 | [7 empty] | -0.1059 | -0.2764 | 0.6257 | 15860.7591 | 0.8033 | 56.63 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.1026 | -0.2265 | 0.5811 | 12362.5344 | 0.7886 | 68.6994 | [5 empty] | 0.6092 | 0.6141 | 0.6569 | [5 empty] | 0.2065 | 0.2655 | 6235.6761 | 53.2546 |  |  |  |  | 0.6471 | 0.6836 | 1.3058 | [7 empty] | -0.1819 | -0.3935 | 0.765 | 24085.1399 | 1.0029 | 56.9705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.0944 | -0.219 | 0.5701 | 11991.8329 | 0.7876 | 70.9811 | [5 empty] | 0.6165 | 0.6218 | 0.6677 | [5 empty] | 0.2064 | 0.2653 | 6263.4908 | 53.6758 |  |  |  |  | 0.6472 | 0.6831 | 1.3054 | [7 empty] | -0.1803 | -0.3939 | 0.7643 | 24096.8806 | 1.0015 | 56.9471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.0903 | -0.2133 | 0.5629 | 11773.7961 | 0.7883 | 72.4917 | [5 empty] | 0.6241 | 0.6297 | 0.679 | [5 empty] | 0.2062 | 0.2652 | 6291.9857 | 54.1122 |  |  |  |  | 0.6614 | 0.6987 | 1.323 | [7 empty] | -0.1804 | -0.3896 | 0.7604 | 22835.1494 | 0.9961 | 57.7475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.0902 | -0.2122 | 0.5617 | 11763.4656 | 0.7837 | 72.4231 | [5 empty] | 0.6321 | 0.6381 | 0.6907 | [5 empty] | 0.2061 | 0.265 | 6321.1263 | 54.5639 |  |  |  |  | 0.6614 | 0.6984 | 1.3231 | [7 empty] | -0.1798 | -0.3903 | 0.7605 | 22894.7445 | 0.996 | 57.7313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.0845 | -0.2067 | 0.5538 | 11565.5788 | 0.7833 | 73.8713 | [5 empty] | 0.6404 | 0.6468 | 0.703 | [5 empty] | 0.206 | 0.2648 | 6350.877 | 55.0307 |  |  |  |  | 0.6751 | 0.719 | 1.3247 | [7 empty] | -0.1874 | -0.3587 | 0.7372 | 20014.4658 | 0.9693 | 58.776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.0766 | -0.2013 | 0.5449 | 11378.251 | 0.7822 | 75.3156 | [5 empty] | 0.649 | 0.6558 | 0.7158 | [5 empty] | 0.2058 | 0.2646 | 6381.2013 | 55.5126 |  |  |  |  | 0.6751 | 0.719 | 1.325 | [7 empty] | -0.1876 | -0.359 | 0.7373 | 20036.2686 | 0.9694 | 58.7778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.0718 | -0.1943 | 0.5361 | 11199.169 | 0.7839 | 76.8005 | [5 empty] | 0.6579 | 0.6652 | 0.729 | [5 empty] | 0.2057 | 0.2644 | 6412.0622 | 56.0095 |  |  |  |  | 0.7169 | 0.7457 | 1.2635 | [7 empty] | -0.0853 | -0.254 | 0.5945 | 14039.6192 | 0.7602 | 60.1044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.0667 | -0.1895 | 0.5291 | 11069.3822 | 0.7851 | 78.0058 | [5 empty] | 0.6672 | 0.6749 | 0.7428 | [5 empty] | 0.2055 | 0.2643 | 6443.4219 | 56.5211 |  |  |  |  | 0.7155 | 0.7583 | 1.383 | [7 empty] | -0.1793 | -0.364 | 0.7367 | 18925.4031 | 0.965 | 60.72 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.0608 | -0.184 | 0.5212 | 10940.6701 | 0.7857 | 79.1925 | [5 empty] | 0.6769 | 0.6851 | 0.7571 | [5 empty] | 0.2054 | 0.2641 | 6475.2422 | 57.0475 |  |  |  |  | 0.7157 | 0.7582 | 1.3831 | [7 empty] | -0.1787 | -0.3642 | 0.7364 | 18929.8838 | 0.9641 | 60.7172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.0566 | -0.1788 | 0.5143 | 10826.917 | 0.7893 | 80.4324 | [5 empty] | 0.6869 | 0.6956 | 0.772 | [5 empty] | 0.2052 | 0.2639 | 6507.485 | 57.5884 |  |  |  |  | 0.7308 | 0.772 | 1.417 | [7 empty] | -0.179 | -0.3813 | 0.7509 | 19394.8719 | 0.9822 | 61.3851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.0516 | -0.1729 | 0.5065 | 10713.7057 | 0.7918 | 81.6285 | [5 empty] | 0.6972 | 0.7065 | 0.7873 | [5 empty] | 0.2051 | 0.2637 | 6540.1119 | 58.1437 |  |  |  |  | 0.7308 | 0.7718 | 1.4167 | [7 empty] | -0.1781 | -0.3815 | 0.7504 | 19397.5148 | 0.9811 | 61.3724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.0461 | -0.1675 | 0.4988 | 10611.3946 | 0.7947 | 82.8007 | [5 empty] | 0.708 | 0.7177 | 0.8033 | [5 empty] | 0.2049 | 0.2635 | 6573.0844 | 58.7133 |  |  |  |  | 0.7543 | 0.798 | 1.4408 | [7 empty] | -0.1774 | -0.3673 | 0.7376 | 18052.3388 | 0.9647 | 62.6195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.0414 | -0.161 | 0.4905 | 10508.5924 | 0.7978 | 83.9615 | [5 empty] | 0.7191 | 0.7294 | 0.8197 | [5 empty] | 0.2048 | 0.2633 | 6606.3648 | 59.2969 |  |  |  |  | 0.8007 | 0.8304 | 1.3661 | [7 empty] | -0.0665 | -0.2365 | 0.5687 | 12845.5932 | 0.7266 | 64.1307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.0305 | -0.1303 | 0.4584 | 10208.2878 | 0.7879 | 85.6358 | [5 empty] | 0.7306 | 0.7414 | 0.8368 | [5 empty] | 0.2046 | 0.2631 | 6639.9151 | 59.8943 |  |  |  |  | 0.8008 | 0.8303 | 1.3653 | [7 empty] | -0.0657 | -0.2358 | 0.5675 | 12827.1786 | 0.7242 | 64.1286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.0253 | -0.116 | 0.4432 | 10069.6259 | 0.7909 | 86.984 | [5 empty] | 0.7425 | 0.7539 | 0.8544 | [5 empty] | 0.2045 | 0.2629 | 6673.6981 | 60.5054 |  |  |  |  | 0.7983 | 0.8418 | 1.5156 | [7 empty] | -0.1765 | -0.3835 | 0.7504 | 17748.4321 | 0.98 | 64.6557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.0255 | -0.1161 | 0.4431 | 10071.231 | 0.7832 | 86.9695 | [5 empty] | 0.7547 | 0.7668 | 0.8725 | [5 empty] | 0.2043 | 0.2628 | 6707.6773 | 61.13 |  |  |  |  | 0.7984 | 0.8416 | 1.5167 | [7 empty] | -0.1762 | -0.3852 | 0.7514 | 17811.8684 | 0.9808 | 64.6465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.0133 | -0.0749 | 0.4015 | 9753.7349 | 0.7782 | 88.9375 | [5 empty] | 0.7674 | 0.78 | 0.8913 | [5 empty] | 0.2042 | 0.2626 | 6741.8167 | 61.7679 |  |  |  |  | 0.8177 | 0.8605 | 1.5489 | [7 empty] | -0.1746 | -0.3923 | 0.7565 | 17682.1427 | 0.9869 | 65.5022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | 0.026 | -0.0841 | 0.3896 | 9704.8507 | 0.8034 | 91.2712 | [5 empty] | 0.7804 | 0.7937 | 0.9106 | [5 empty] | 0.2041 | 0.2624 | 6776.0811 | 62.4188 |  |  |  |  | 0.9048 | 0.9348 | 1.4923 | [7 empty] | -0.0402 | -0.2142 | 0.5355 | 11840.0562 | 0.6878 | 68.7636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | 0.0645 | -0.1045 | 0.3923 | 9734.5034 | 0.8265 | 92.2276 | [5 empty] | 0.7938 | 0.8078 | 0.9305 | [5 empty] | 0.2039 | 0.2622 | 6810.4364 | 63.0826 |  |  |  |  | 0.8999 | 0.9444 | 1.6733 | [7 empty] | -0.1707 | -0.4018 | 0.7624 | 16541.491 | 0.9958 | 69.1734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | 0.0641 | -0.1039 | 0.3916 | 9731.9026 | 0.8161 | 92.2183 | [5 empty] | 0.8077 | 0.8223 | 0.951 | [5 empty] | 0.2038 | 0.262 | 6844.8492 | 63.759 |  |  |  |  | 0.8999 | 0.9443 | 1.674 | [7 empty] | -0.1707 | -0.4026 | 0.7629 | 16567.6429 | 0.9954 | 69.1707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | 0.0824 | -0.086 | 0.3684 | 9578.9582 | 0.8602 | 95.2094 | [5 empty] | 0.8219 | 0.8373 | 0.9722 | [5 empty] | 0.2036 | 0.2618 | 6879.2872 | 64.4478 |  |  |  |  | 0.9272 | 0.9713 | 1.7184 | [7 empty] | -0.1685 | -0.411 | 0.7689 | 16407.5746 | 1.0035 | 70.3077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | 0.0654 | -0.0447 | 0.3361 | 9394.6399 | 0.9019 | 98.5377 | [5 empty] | 0.8366 | 0.8527 | 0.9939 | [5 empty] | 0.2035 | 0.2616 | 6913.7192 | 65.1488 |  |  |  |  | 0.9268 | 0.971 | 1.7189 | [7 empty] | -0.1692 | -0.412 | 0.7699 | 16447.041 | 1.0038 | 70.294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | 0.0498 | -0.0107 | 0.3125 | 9265.9811 | 0.9164 | 100.0627 | [5 empty] | 0.8517 | 0.8685 | 1.0163 | [5 empty] | 0.2033 | 0.2615 | 6948.1153 | 65.8617 |  |  |  |  | 0.9264 | 0.9707 | 1.7179 | [7 empty] | -0.1696 | -0.4112 | 0.7691 | 16432.5804 | 1.002 | 70.2841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | 0.049 | -0.014 | 0.3155 | 9281.5076 | 0.9057 | 100.0609 | [5 empty] | 0.8672 | 0.8848 | 1.0393 | [5 empty] | 0.2032 | 0.2613 | 6982.4466 | 66.5863 |  |  |  |  | 0.9481 | 1.0005 | 1.721 | [7 empty] | -0.174 | -0.365 | 0.7311 | 14978.1121 | 0.9554 | 71.5186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | 0.0575 | -0.005 | 0.3033 | 9230.718 | 0.9189 | 101.2317 | [5 empty] | 0.8831 | 0.9015 | 1.0629 | [5 empty] | 0.2031 | 0.2611 | 7016.5759 | 67.3224 |  |  |  |  | 0.9776 | 1.0331 | 1.7675 | [7 empty] | -0.1798 | -0.3654 | 0.7343 | 14736.1478 | 0.9622 | 72.8447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | 0.096 | -0.0155 | 0.2964 | 9219.864 | 0.9453 | 102.5851 | [5 empty] | 0.8995 | 0.9187 | 1.0871 | [5 empty] | 0.2029 | 0.2609 | 7050.5423 | 68.0698 |  |  |  |  | 1.0106 | 1.0681 | 1.8082 | [7 empty] | -0.1772 | -0.3558 | 0.7245 | 14249.8773 | 0.9512 | 74.24 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | 0.1443 | -0.0198 | 0.2866 | 9174.3842 | 1.0274 | 105.4099 | [5 empty] | 0.9163 | 0.9363 | 1.112 | [5 empty] | 0.2028 | 0.2608 | 7084.366 | 68.8281 |  |  |  |  | 1.0439 | 1.1035 | 1.8485 | [7 empty] | -0.1742 | -0.3449 | 0.7134 | 13797.6157 | 0.9389 | 75.6219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | 0.1455 | -0.0211 | 0.2874 | 9177.8214 | 1.0157 | 105.4363 | [5 empty] | 0.9335 | 0.9544 | 1.1376 | [5 empty] | 0.2027 | 0.2606 | 7118.0229 | 69.5973 |  |  |  |  | 1.0438 | 1.1033 | 1.8482 | [7 empty] | -0.1736 | -0.3449 | 0.7129 | 13795.9921 | 0.9362 | 75.6151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | 0.1569 | -0.0124 | 0.2766 | 9132.7843 | 1.0387 | 106.7229 | [5 empty] | 0.9512 | 0.9729 | 1.1638 | [5 empty] | 0.2025 | 0.2604 | 7151.4901 | 70.377 |  |  |  |  | 1.0771 | 1.1353 | 1.8891 | [7 empty] | -0.1623 | -0.3414 | 0.7038 | 13486.9395 | 0.9224 | 76.841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | 0.1419 | 0.0374 | 0.2309 | 8980.1708 | 1.0472 | 108.5413 | [5 empty] | 0.9693 | 0.992 | 1.1907 | [5 empty] | 0.2024 | 0.2602 | 7184.7461 | 71.167 |  |  |  |  | 1.1047 | 1.147 | 1.9292 | [7 empty] | -0.1172 | -0.3752 | 0.7113 | 13703.168 | 0.9257 | 77.2823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | 0.1431 | 0.0419 | 0.2261 | 8970.943 | 1.0747 | 109.9215 | [5 empty] | 0.9879 | 1.0115 | 1.2182 | [5 empty] | 0.2023 | 0.2601 | 7217.7705 | 71.9671 |  |  |  |  | 1.1045 | 1.147 | 1.9292 | [7 empty] | -0.1181 | -0.375 | 0.7113 | 13705.2711 | 0.9237 | 77.283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | 0.1267 | 0.0921 | 0.184 | 8837.8464 | 1.1032 | 111.8305 | [5 empty] | 1.0069 | 1.0314 | 1.2464 | [5 empty] | 0.2021 | 0.2599 | 7250.5444 | 72.777 |  |  |  |  | 1.1351 | 1.1776 | 1.9702 | [7 empty] | -0.1121 | -0.3733 | 0.7069 | 13476.6289 | 0.9192 | 78.4298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | 0.1451 | 0.103 | 0.1668 | 8794.9334 | 1.1325 | 113.2388 | [5 empty] | 1.0264 | 1.0519 | 1.2753 | [5 empty] | 0.202 | 0.2598 | 7283.0498 | 73.5966 |  |  |  |  | 1.1652 | 1.2087 | 2.0107 | [7 empty] | -0.109 | -0.37 | 0.7024 | 13256.25 | 0.9142 | 79.5734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | 0.1406 | 0.1137 | 0.1582 | 8766.9171 | 1.1127 | 113.2514 | [5 empty] | 1.0464 | 1.0728 | 1.3049 | [5 empty] | 0.2019 | 0.2596 | 7315.2703 | 74.4255 |  |  |  |  | 1.1658 | 1.209 | 2.0105 | [7 empty] | -0.1077 | -0.3694 | 0.7011 | 13240.745 | 0.9106 | 79.5841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | 0.146 | 0.0685 | 0.1989 | 8909.5613 | 1.1535 | 114.505 | [5 empty] | 1.0668 | 1.0943 | 1.3352 | [5 empty] | 0.2018 | 0.2594 | 7347.1905 | 75.2637 |  |  |  |  | 1.197 | 1.2413 | 2.0521 | [7 empty] | -0.1041 | -0.3653 | 0.6956 | 13021.1558 | 0.9044 | 80.7546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | 0.1611 | 0.0873 | 0.1767 | 8845.5345 | 1.1778 | 115.8103 | [5 empty] | 1.0877 | 1.1162 | 1.3662 | [5 empty] | 0.2017 | 0.2593 | 7378.7962 | 76.1107 |  |  |  |  | 1.1975 | 1.2412 | 2.0531 | [7 empty] | -0.1031 | -0.3667 | 0.6962 | 13035.0954 | 0.9034 | 80.7536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | 0.1662 | 0.0506 | 0.2115 | 8956.3465 | 1.2122 | 116.8401 | [5 empty] | 1.1091 | 1.1386 | 1.3979 | [5 empty] | 0.2015 | 0.2591 | 7410.0744 | 76.9665 |  |  |  |  | 1.2288 | 1.2732 | 2.0948 | [7 empty] | -0.0985 | -0.3634 | 0.691 | 12839.4372 | 0.8976 | 81.8937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | 0.186 | 0.0748 | 0.1848 | 8885.946 | 1.3064 | 120.0118 | [5 empty] | 1.131 | 1.1616 | 1.4303 | [5 empty] | 0.2014 | 0.259 | 7441.0132 | 77.8308 |  |  |  |  | 1.2285 | 1.2728 | 2.0941 | [7 empty] | -0.0982 | -0.3631 | 0.6905 | 12836.873 | 0.895 | 81.8801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | 0.203 | 0.0954 | 0.1634 | 8821.8458 | 1.3328 | 121.2691 | [5 empty] | 1.1533 | 1.185 | 1.4634 | [5 empty] | 0.2013 | 0.2588 | 7471.6018 | 78.7033 |  |  |  |  | 1.262 | 1.3066 | 2.1481 | [7 empty] | -0.0966 | -0.3714 | 0.6971 | 12802.6135 | 0.9056 | 83.0634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | 0.2123 | 0.1058 | 0.1533 | 8800.2486 | 1.3857 | 123.1451 | [5 empty] | 1.1761 | 1.209 | 1.4972 | [5 empty] | 0.2012 | 0.2587 | 7501.8305 | 79.584 |  |  |  |  | 1.2623 | 1.3063 | 2.1471 | [7 empty] | -0.0944 | -0.371 | 0.6956 | 12788.8163 | 0.9021 | 83.0541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | 0.2171 | 0.1059 | 0.1535 | 8795.5221 | 1.3665 | 123.1266 | [5 empty] | 1.1994 | 1.2334 | 1.5318 | [5 empty] | 0.2011 | 0.2586 | 7531.6904 | 80.4725 |  |  |  |  | 1.2994 | 1.35 | 2.2024 | [7 empty] | -0.1071 | -0.3621 | 0.693 | 12582.6473 | 0.8971 | 84.56 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | 0.2248 | 0.121 | 0.1395 | 8760.8716 | 1.3968 | 124.4669 | [5 empty] | 1.2233 | 1.2584 | 1.5671 | [5 empty] | 0.201 | 0.2584 | 7561.1739 | 81.3687 |  |  |  |  | 1.3431 | 1.3899 | 2.2568 | [7 empty] | -0.0867 | -0.3624 | 0.6842 | 12380.3422 | 0.8902 | 85.9084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | 0.2817 | 0.1382 | 0.1447 | 8682.3551 | 1.458 | 125.9778 | [5 empty] | 1.2476 | 1.2839 | 1.6032 | [5 empty] | 0.2009 | 0.2583 | 7590.2739 | 82.2723 |  |  |  |  | 1.376 | 1.441 | 2.2616 | [7 empty] | -0.1074 | -0.2768 | 0.6175 | 11502.5761 | 0.8033 | 87.602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | 0.2918 | 0.1545 | 0.1379 | 8648.8114 | 1.4944 | 127.403 | [5 empty] | 1.2724 | 1.31 | 1.64 | [5 empty] | 0.2008 | 0.2581 | 7618.9846 | 83.1832 |  |  |  |  | 1.3758 | 1.4413 | 2.261 | [7 empty] | -0.1087 | -0.2753 | 0.6168 | 11493.2871 | 0.7995 | 87.6121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | 0.3498 | 0.1746 | 0.1709 | 8570.2684 | 1.5613 | 128.7905 | [5 empty] | 1.2977 | 1.3366 | 1.6775 | [5 empty] | 0.2007 | 0.258 | 7647.3008 | 84.1011 |  |  |  |  | 1.3755 | 1.4408 | 2.2601 | [7 empty] | -0.1078 | -0.2753 | 0.6161 | 11491.533 | 0.7959 | 87.5929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | 0.3532 | 0.1863 | 0.1686 | 8556.239 | 1.5927 | 130.1292 | [5 empty] | 1.3236 | 1.3637 | 1.7158 | [5 empty] | 0.2006 | 0.2579 | 7675.2183 | 85.0259 |  |  |  |  | 1.3665 | 1.4436 | 2.5485 | [7 empty] | -0.2871 | -0.6003 | 0.987 | 16453.7593 | 1.2943 | 87.6853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | 0.3321 | 0.1931 | 0.1466 | 8576.9189 | 1.6288 | 131.9175 | [5 empty] | 1.3499 | 1.3913 | 1.7549 | [5 empty] | 0.2005 | 0.2578 | 7702.7335 | 85.9574 |  |  |  |  | 1.367 | 1.444 | 2.5482 | [7 empty] | -0.2863 | -0.5993 | 0.9857 | 16426.3773 | 1.2915 | 87.6998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | 0.347 | 0.2127 | 0.1533 | 8539.1812 | 1.6683 | 133.2847 | [5 empty] | 1.3768 | 1.4195 | 1.7947 | [5 empty] | 0.2004 | 0.2576 | 7729.8436 | 86.8953 |  |  |  |  | 1.4663 | 1.5159 | 2.3751 | [7 empty] | -0.0456 | -0.2939 | 0.604 | 11330.8123 | 0.7828 | 90.0129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | 0.3247 | 0.2207 | 0.1298 | 8557.3378 | 1.7047 | 134.9905 | [5 empty] | 1.4042 | 1.4483 | 1.8354 | [5 empty] | 0.2003 | 0.2575 | 7756.5465 | 87.8396 |  |  |  |  | 1.5053 | 1.5445 | 2.436 | [7 empty] | -0.0157 | -0.323 | 0.6194 | 11431.9326 | 0.8227 | 90.9156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | 0.3331 | 0.2309 | 0.1355 | 8543.3549 | 1.7344 | 136.1352 | [5 empty] | 1.4321 | 1.4776 | 1.8768 | [5 empty] | 0.2002 | 0.2574 | 7782.8407 | 88.79 |  |  |  |  | 1.5057 | 1.5446 | 2.4365 | [7 empty] | -0.0148 | -0.3235 | 0.6194 | 11433.1567 | 0.8215 | 90.9195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | 0.3937 | 0.2527 | 0.1936 | 8476.5489 | 1.8131 | 137.6938 | [5 empty] | 1.4606 | 1.5075 | 1.9189 | [5 empty] | 0.2001 | 0.2573 | 7808.7254 | 89.7463 |  |  |  |  | 1.5055 | 1.5448 | 2.437 | [7 empty] | -0.0162 | -0.3237 | 0.6199 | 11438.2649 | 0.8202 | 90.9256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | 0.4123 | 0.2671 | 0.2126 | 8451.3438 | 1.8541 | 138.9251 | [5 empty] | 1.4896 | 1.5379 | 1.9619 | [5 empty] | 0.2 | 0.2572 | 7834.2002 | 90.7085 |  |  |  |  | 1.5513 | 1.5911 | 2.4983 | [7 empty] | -0.0085 | -0.3196 | 0.6133 | 11308.8588 | 0.8155 | 92.3644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | 0.4667 | 0.2933 | 0.2692 | 8385.3474 | 1.9288 | 140.3283 | [5 empty] | 1.5191 | 1.5689 | 2.0057 | [5 empty] | 0.1999 | 0.257 | 7859.2656 | 91.6762 |  |  |  |  | 1.5399 | 1.61 | 2.7802 | [7 empty] | -0.2365 | -0.6052 | 0.9664 | 15011.1212 | 1.2591 | 92.9411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | 0.4847 | 0.3103 | 0.2898 | 8358.9872 | 1.9691 | 141.5222 | [5 empty] | 1.5492 | 1.6004 | 2.0503 | [5 empty] | 0.1998 | 0.2569 | 7883.9221 | 92.6494 |  |  |  |  | 1.6508 | 1.7051 | 2.613 | [7 empty] | -0.0163 | -0.261 | 0.5612 | 10773.4438 | 0.7327 | 95.7946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | 0.4561 | 0.313 | 0.2625 | 8395.0928 | 2.0078 | 143.3872 | [5 empty] | 1.5798 | 1.6326 | 2.0957 | [5 empty] | 0.1997 | 0.2568 | 7908.1711 | 93.6278 |  |  |  |  | 1.6508 | 1.7054 | 2.6122 | [7 empty] | -0.0164 | -0.2596 | 0.5598 | 10764.1249 | 0.7279 | 95.8009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | 0.4676 | 0.3259 | 0.2767 | 8381.6649 | 2.0475 | 144.6375 | [5 empty] | 1.611 | 1.6653 | 2.1419 | [5 empty] | 0.1997 | 0.2567 | 7932.0141 | 94.6114 |  |  |  |  | 1.6507 | 1.7051 | 2.613 | [7 empty] | -0.0167 | -0.261 | 0.5611 | 10774.2514 | 0.728 | 95.7933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | 0.4439 | 0.3406 | 0.2584 | 8391.8773 | 2.0845 | 146.3319 | [5 empty] | 1.6427 | 1.6985 | 2.1889 | [5 empty] | 0.1996 | 0.2566 | 7955.4534 | 95.6 |  |  |  |  | 1.6505 | 1.7052 | 2.6134 | [7 empty] | -0.0175 | -0.2614 | 0.5616 | 10778.3927 | 0.7278 | 95.7954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | 0.5262 | 0.3865 | 0.3516 | 8308.6693 | 2.2536 | 149.2294 | [5 empty] | 1.675 | 1.7324 | 2.2367 | [5 empty] | 0.1995 | 0.2565 | 7978.4913 | 96.5933 |  |  |  |  | 1.6952 | 1.7501 | 2.6634 | [7 empty] | -0.0041 | -0.246 | 0.5422 | 10610.3328 | 0.7051 | 97.1078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | 0.5388 | 0.3978 | 0.3677 | 8301.5492 | 2.3009 | 150.5432 | [5 empty] | 1.7078 | 1.7669 | 2.2854 | [5 empty] | 0.1994 | 0.2564 | 8001.1306 | 97.5913 |  |  |  |  | 1.6959 | 1.7501 | 2.6653 | [7 empty] | -0.0025 | -0.2487 | 0.544 | 10623.547 | 0.709 | 97.1061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | 0.6073 | 0.4229 | 0.4407 | 8247.9557 | 2.4022 | 152.0429 | [5 empty] | 1.7412 | 1.8019 | 2.3349 | [5 empty] | 0.1993 | 0.2563 | 8023.3744 | 98.5939 |  |  |  |  | 1.7322 | 1.8167 | 3.0648 | [7 empty] | -0.2504 | -0.598 | 0.9654 | 13977.5383 | 1.2536 | 99.0135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | 0.6357 | 0.4486 | 0.477 | 8210.6576 | 2.4484 | 153.1011 | [5 empty] | 1.7752 | 1.8376 | 2.3853 | [5 empty] | 0.1993 | 0.2562 | 8045.2261 | 99.6008 |  |  |  |  | 1.7312 | 1.8163 | 3.065 | [7 empty] | -0.2527 | -0.5986 | 0.967 | 13995.0086 | 1.2559 | 99.0017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | 0.59 | 0.4496 | 0.4361 | 8256.6049 | 2.4759 | 154.9115 | [5 empty] | 1.8097 | 1.8738 | 2.4365 | [5 empty] | 0.1992 | 0.2561 | 8066.6894 | 100.612 |  |  |  |  | 1.828 | 1.886 | 2.8846 | [7 empty] | -0.0078 | -0.2829 | 0.5774 | 10719.1312 | 0.7578 | 100.9494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | 0.6057 | 0.469 | 0.459 | 8238.8925 | 2.5248 | 156.1919 | [5 empty] | 1.8448 | 1.9106 | 2.4885 | [5 empty] | 0.1991 | 0.256 | 8087.7682 | 101.6272 |  |  |  |  | 1.8838 | 1.9376 | 2.9484 | [7 empty] | 0.0202 | -0.2748 | 0.5601 | 10576.0129 | 0.7507 | 102.3622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | 0.5805 | 0.4846 | 0.4448 | 8254.5914 | 2.5779 | 158.0821 | [5 empty] | 1.8805 | 1.9481 | 2.5414 | [5 empty] | 0.199 | 0.2559 | 8108.4666 | 102.6464 |  |  |  |  | 1.8839 | 1.9377 | 2.9479 | [7 empty] | 0.0204 | -0.2739 | 0.5591 | 10570.798 | 0.7491 | 102.3657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | 0.6016 | 0.4996 | 0.4707 | 8241.7276 | 2.6342 | 159.3856 | [5 empty] | 1.9168 | 1.9861 | 2.5952 | [5 empty] | 0.199 | 0.2558 | 8128.7889 | 103.6695 |  |  |  |  | 1.9191 | 2.0009 | 3.3675 | [7 empty] | -0.2332 | -0.6538 | 1.0071 | 13790.6461 | 1.3105 | 104.0615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | 0.6224 | 0.5245 | 0.5016 | 8221.4959 | 2.7094 | 161.0339 | [5 empty] | 1.9536 | 2.0248 | 2.6498 | [5 empty] | 0.1989 | 0.2557 | 8148.7396 | 104.6963 |  |  |  |  | 1.9193 | 2.0012 | 3.3683 | [7 empty] | -0.2337 | -0.6542 | 1.0075 | 13794.2145 | 1.3112 | 104.0704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | 0.633 | 0.5187 | 0.5076 | 8224.0014 | 2.6859 | 161.0221 | [5 empty] | 1.9911 | 2.0641 | 2.7053 | [5 empty] | 0.1988 | 0.2556 | 8168.3233 | 105.7267 |  |  |  |  | 2.1076 | 2.1332 | 3.1511 | [7 empty] | 0.19 | -0.201 | 0.4567 | 9836.4009 | 0.7845 | 107.5084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | 0.6391 | 0.5371 | 0.5226 | 8212.9302 | 2.7217 | 162.1553 | [5 empty] | 2.0291 | 2.104 | 2.7617 | [5 empty] | 0.1987 | 0.2556 | 8187.5449 | 106.7605 |  |  |  |  | 2.1085 | 2.1333 | 3.1523 | [7 empty] | 0.1921 | -0.2026 | 0.4582 | 9840.0414 | 0.7887 | 107.5109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | 0.6633 | 0.5608 | 0.556 | 8195.1184 | 2.8028 | 163.8306 | [5 empty] | 2.0677 | 2.1446 | 2.819 | [5 empty] | 0.1987 | 0.2555 | 8206.4092 | 107.7977 |  |  |  |  | 2.1196 | 2.1702 | 3.1564 | [7 empty] | 0.1333 | -0.1342 | 0.3951 | 9634.1946 | 0.593 | 108.4468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | 0.6819 | 0.5817 | 0.5831 | 8178.5265 | 2.8556 | 165.0761 | [5 empty] | 2.107 | 2.1857 | 2.8772 | [5 empty] | 0.1986 | 0.2554 | 8224.9211 | 108.8381 |  |  |  |  | 2.1199 | 2.1704 | 3.1573 | [7 empty] | 0.1331 | -0.1348 | 0.3956 | 9636.8083 | 0.5936 | 108.453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | 0.6975 | 0.5958 | 0.604 | 8173.7334 | 2.9154 | 166.453 | [5 empty] | 2.1468 | 2.2275 | 2.9362 | [5 empty] | 0.1985 | 0.2553 | 8243.0859 | 109.8816 |  |  |  |  | 2.1311 | 2.2247 | 3.1551 | [7 empty] | 0.0321 | -0.0207 | 0.3223 | 9330.1218 | 0.4103 | 109.8107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | 0.72 | 0.6076 | 0.6294 | 8167.9249 | 2.9754 | 167.7418 | [5 empty] | 2.1872 | 2.27 | 2.9962 | [5 empty] | 0.1985 | 0.2552 | 8260.9087 | 110.9281 |  |  |  |  | 2.1415 | 2.2617 | 3.1608 | [7 empty] | -0.0321 | 0.0479 | 0.3101 | 9166.358 | 0.4823 | 110.7259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | 0.7317 | 0.6336 | 0.654 | 8149.5512 | 3.0177 | 168.9312 | [5 empty] | 2.2283 | 2.313 | 3.057 | [5 empty] | 0.1984 | 0.2551 | 8278.3946 | 111.9776 |  |  |  |  | 2.1952 | 2.309 | 3.3883 | [7 empty] | -0.0855 | -0.155 | 0.4989 | 9997.303 | 0.6565 | 111.8793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | 0.7455 | 0.6497 | 0.6747 | 8141.6708 | 3.0601 | 170.0959 | [5 empty] | 2.27 | 2.3568 | 3.1188 | [5 empty] | 0.1984 | 0.2551 | 8295.549 | 113.0298 |  |  |  |  | 2.3135 | 2.3892 | 3.4909 | [7 empty] | 0.0676 | -0.159 | 0.4342 | 9779.8136 | 0.5866 | 113.8026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | 0.7795 | 0.6692 | 0.7138 | 8129.9769 | 3.1491 | 171.8227 | [5 empty] | 2.3122 | 2.4011 | 3.1814 | [5 empty] | 0.1983 | 0.255 | 8312.3772 | 114.0847 |  |  |  |  | 2.3149 | 2.388 | 3.4896 | [7 empty] | 0.0768 | -0.1606 | 0.433 | 9773.7874 | 0.5926 | 113.7737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | 0.8008 | 0.6922 | 0.7445 | 8113.0641 | 3.1968 | 173.0243 | [5 empty] | 2.3551 | 2.4461 | 3.245 | [5 empty] | 0.1982 | 0.2549 | 8328.8844 | 115.1422 |  |  |  |  | 2.3599 | 2.4693 | 3.4965 | [7 empty] | 0.0189 | -0.0139 | 0.3231 | 9319.5347 | 0.4187 | 115.6805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | 0.8239 | 0.7184 | 0.7787 | 8101.2801 | 3.2824 | 174.8786 | [5 empty] | 2.3987 | 2.4918 | 3.3095 | [5 empty] | 0.1982 | 0.2548 | 8345.0762 | 116.2022 |  |  |  |  | 2.4153 | 2.5373 | 3.7243 | [7 empty] | -0.0837 | -0.1728 | 0.5122 | 9992.8261 | 0.6689 | 117.2462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | 0.8397 | 0.7345 | 0.8011 | 8094.6356 | 3.3256 | 176.0889 | [5 empty] | 2.4428 | 2.5381 | 3.375 | [5 empty] | 0.1981 | 0.2547 | 8360.9578 | 117.2646 |  |  |  |  | 2.4169 | 2.5381 | 3.7266 | [7 empty] | -0.0811 | -0.1745 | 0.5121 | 9995.7649 | 0.6661 | 117.2644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | 0.8657 | 0.7604 | 0.8376 | 8080.0697 | 3.3988 | 177.7082 | [5 empty] | 2.4876 | 2.5851 | 3.4414 | [5 empty] | 0.1981 | 0.2547 | 8376.5345 | 118.3293 |  |  |  |  | 2.5503 | 2.6258 | 3.8277 | [7 empty] | 0.1063 | -0.167 | 0.4315 | 9714.7622 | 0.6233 | 119.2415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | 0.885 | 0.7813 | 0.8657 | 8067.293 | 3.4398 | 178.8578 | [5 empty] | 2.533 | 2.6328 | 3.5087 | [5 empty] | 0.198 | 0.2546 | 8391.8118 | 119.3962 |  |  |  |  | 2.5498 | 2.6267 | 3.8301 | [7 empty] | 0.1012 | -0.168 | 0.4335 | 9724.1357 | 0.6199 | 119.2608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | 0.906 | 0.8093 | 0.8996 | 8052.9083 | 3.5058 | 180.4303 | [5 empty] | 2.579 | 2.6811 | 3.5769 | [5 empty] | 0.1979 | 0.2545 | 8406.7948 | 120.4652 |  |  |  |  | 2.5667 | 2.6829 | 3.839 | [7 empty] | 0.0087 | -0.0659 | 0.3721 | 9490.1276 | 0.4752 | 120.5051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | 0.9231 | 0.8227 | 0.9214 | 8048.6914 | 3.5441 | 181.5689 | [5 empty] | 2.6257 | 2.7301 | 3.6461 | [5 empty] | 0.1979 | 0.2544 | 8421.489 | 121.5363 |  |  |  |  | 2.6086 | 2.7355 | 3.837 | [7 empty] | 0.0197 | 0.0326 | 0.2846 | 9179.9787 | 0.3869 | 121.6547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | 0.9556 | 0.8485 | 0.9629 | 8035.6964 | 3.6273 | 183.3197 | [5 empty] | 2.673 | 2.7797 | 3.7163 | [5 empty] | 0.1978 | 0.2544 | 8435.8996 | 122.6093 |  |  |  |  | 2.6647 | 2.7956 | 4.0758 | [7 empty] | -0.0654 | -0.1578 | 0.489 | 9853.2195 | 0.634 | 122.9503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | 0.9724 | 0.8637 | 0.9856 | 8030.8736 | 3.6672 | 184.5075 | [5 empty] | 2.721 | 2.8301 | 3.7874 | [5 empty] | 0.1978 | 0.2543 | 8450.0318 | 123.6841 |  |  |  |  | 2.7677 | 2.8782 | 4.1546 | [7 empty] | 0.0403 | -0.1213 | 0.4073 | 9608.2972 | 0.5271 | 124.6998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | 0.9986 | 0.8907 | 1.023 | 8018.2823 | 3.7391 | 186.1507 | [5 empty] | 2.7696 | 2.8811 | 3.8595 | [5 empty] | 0.1977 | 0.2542 | 8463.891 | 124.7608 |  |  |  |  | 2.768 | 2.878 | 4.1495 | [7 empty] | 0.0445 | -0.1155 | 0.4002 | 9586.3053 | 0.5171 | 124.6962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | 1.022 | 0.9055 | 1.0506 | 8012.4011 | 3.7831 | 187.3515 | [5 empty] | 2.8189 | 2.9328 | 3.9325 | [5 empty] | 0.1977 | 0.2542 | 8477.4821 | 125.8391 |  |  |  |  | 2.7792 | 2.9173 | 4.1538 | [7 empty] | -0.0215 | -0.041 | 0.3676 | 9433.1578 | 0.4907 | 125.5185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | 1.0924 | 0.8729 | 1.0879 | 8035.6264 | 3.8726 | 188.7523 | [5 empty] | 2.8688 | 2.9852 | 4.0066 | [5 empty] | 0.1976 | 0.2541 | 8490.8103 | 126.9191 |  |  |  |  | 2.8478 | 2.9851 | 4.1584 | [7 empty] | 0.0411 | 0.0711 | 0.2408 | 9068.6961 | 0.3343 | 126.9184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | 1.1071 | 0.9066 | 1.1194 | 8016.515 | 3.9096 | 189.9791 | [5 empty] | 2.9194 | 3.0383 | 4.0816 | [5 empty] | 0.1976 | 0.254 | 8503.8806 | 128.0006 |  |  |  |  | 2.9523 | 3.0835 | 4.4373 | [7 empty] | 0.0049 | -0.1076 | 0.4097 | 9583.478 | 0.5231 | 128.9133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | 1.2065 | 0.8455 | 1.1696 | 8053.7714 | 4.0229 | 191.3155 | [5 empty] | 2.9707 | 3.092 | 4.1575 | [5 empty] | 0.1975 | 0.254 | 8516.6981 | 129.0836 |  |  |  |  | 2.9515 | 3.0828 | 4.4347 | [7 empty] | 0.0055 | -0.1057 | 0.4077 | 9577.5213 | 0.5191 | 128.8977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 1.2442 | 0.842 | 1.2007 | 8058.7696 | 4.0782 | 192.5142 | [5 empty] | 3.0226 | 3.1465 | 4.2345 | [5 empty] | 0.1975 | 0.2539 | 8529.2677 | 130.1681 |  |  |  |  | 3.0796 | 3.1737 | 4.5605 | [7 empty] | 0.1534 | -0.1196 | 0.3761 | 9466.6171 | 0.5892 | 130.704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | 1.1922 | 0.8669 | 1.1686 | 8071.9386 | 4.0907 | 194.2114 | [5 empty] | 3.0752 | 3.2017 | 4.3124 | [5 empty] | 0.1974 | 0.2538 | 8541.5942 | 131.2538 |  |  |  |  | 3.15 | 3.2587 | 4.6522 | [7 empty] | 0.1311 | -0.0802 | 0.3405 | 9381.2336 | 0.5002 | 132.3615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | 1.2168 | 0.8893 | 1.2013 | 8059.2299 | 4.131 | 195.4024 | [5 empty] | 3.1284 | 3.2576 | 4.3914 | [5 empty] | 0.1974 | 0.2538 | 8553.6825 | 132.3408 |  |  |  |  | 3.1509 | 3.2579 | 4.6547 | [7 empty] | 0.1352 | -0.0852 | 0.3446 | 9390.3297 | 0.51 | 132.3473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | 1.1657 | 0.89 | 1.1587 | 8090.5782 | 4.1479 | 197.027 | [5 empty] | 3.1824 | 3.3142 | 4.4714 | [5 empty] | 0.1973 | 0.2537 | 8565.5373 | 133.429 |  |  |  |  | 3.2388 | 3.3754 | 4.8131 | [7 empty] | 0.0537 | -0.0659 | 0.3504 | 9410.3163 | 0.4516 | 134.5918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | 1.1849 | 0.9134 | 1.1877 | 8079.2494 | 4.1873 | 198.2749 | [5 empty] | 3.237 | 3.3715 | 4.5523 | [5 empty] | 0.1973 | 0.2536 | 8577.1632 | 134.5183 |  |  |  |  | 3.3025 | 3.4403 | 4.8974 | [7 empty] | 0.0643 | -0.0576 | 0.3384 | 9378.9675 | 0.4393 | 135.8104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | 1.2839 | 0.9462 | 1.2887 | 8039.7997 | 4.2836 | 199.6232 | [5 empty] | 3.2923 | 3.4295 | 4.6343 | [5 empty] | 0.1972 | 0.2536 | 8588.565 | 135.6087 |  |  |  |  | 3.3632 | 3.5028 | 4.9803 | [7 empty] | 0.071 | -0.0512 | 0.3299 | 9356.9934 | 0.4305 | 136.9692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | 1.3075 | 0.9756 | 1.3245 | 8023.7686 | 4.3241 | 200.8743 | [5 empty] | 3.3483 | 3.4882 | 4.7173 | [5 empty] | 0.1972 | 0.2535 | 8599.747 | 136.7002 |  |  |  |  | 3.4595 | 3.5847 | 5.116 | [7 empty] | 0.1251 | -0.0839 | 0.345 | 9386.8178 | 0.5055 | 138.4651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 1.4179 | 0.9951 | 1.4284 | 7994.0436 | 4.434 | 202.2759 | [5 empty] | 3.4049 | 3.5477 | 4.8013 | [5 empty] | 0.1971 | 0.2535 | 8610.7138 | 137.7925 |  |  |  |  | 3.5343 | 3.6772 | 5.2089 | [7 empty] | 0.098 | -0.0313 | 0.3016 | 9288.7234 | 0.4147 | 140.1295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 1.4396 | 1.0197 | 1.4599 | 7983.3646 | 4.4735 | 203.548 | [5 empty] | 3.4623 | 3.6079 | 4.8863 | [5 empty] | 0.1971 | 0.2534 | 8621.4698 | 138.8858 |  |  |  |  | 3.5337 | 3.6779 | 5.2074 | [7 empty] | 0.0945 | -0.0276 | 0.2991 | 9283.1702 | 0.3975 | 140.1427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | 1.3879 | 1.0314 | 1.4226 | 8006.3428 | 4.492 | 205.2918 | [5 empty] | 3.5203 | 3.6688 | 4.9724 | [5 empty] | 0.197 | 0.2533 | 8632.0193 | 139.9798 |  |  |  |  | 3.6674 | 3.7757 | 5.342 | [7 empty] | 0.24 | -0.04 | 0.2965 | 9200.6875 | 0.5896 | 141.8712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | 1.405 | 1.0674 | 1.4567 | 7988.9275 | 4.5277 | 206.5731 | [5 empty] | 3.5791 | 3.7305 | 5.0594 | [5 empty] | 0.197 | 0.2533 | 8642.3665 | 141.0747 |  |  |  |  | 3.7702 | 3.8834 | 5.3494 | [7 empty] | 0.3187 | 0.1409 | 0.1656 | 8794.4105 | 0.4765 | 143.7401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | 1.3517 | 1.0975 | 1.4305 | 7996.2156 | 4.5346 | 208.0828 | [5 empty] | 3.6385 | 3.7928 | 5.1476 | [5 empty] | 0.1969 | 0.2532 | 8652.5156 | 142.1702 |  |  |  |  | 3.7751 | 3.885 | 5.3496 | [7 empty] | 0.332 | 0.1419 | 0.175 | 8783.8596 | 0.4947 | 143.7662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | 1.3709 | 1.1026 | 1.4491 | 7997.4718 | 4.5546 | 209.0554 | [5 empty] | 3.6987 | 3.856 | 5.2367 | [5 empty] | 0.1969 | 0.2532 | 8662.4707 | 143.2664 |  |  |  |  | 3.8092 | 3.9385 | 5.7159 | [7 empty] | 0.1164 | -0.2128 | 0.4728 | 9664.3383 | 0.7106 | 144.6822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | 1.3965 | 1.1228 | 1.4817 | 7993.8823 | 4.622 | 210.7583 | [5 empty] | 3.7595 | 3.9198 | 5.327 | [5 empty] | 0.1968 | 0.2531 | 8672.2358 | 144.3632 |  |  |  |  | 3.8729 | 4.0131 | 5.7206 | [7 empty] | 0.1436 | -0.0855 | 0.3427 | 9366.8394 | 0.5249 | 145.9431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | 1.4007 | 1.1271 | 1.4877 | 7990.3411 | 4.5753 | 210.8095 | [5 empty] | 3.8211 | 3.9844 | 5.4182 | [5 empty] | 0.1968 | 0.253 | 8681.8149 | 145.4606 |  |  |  |  | 3.8878 | 4.0683 | 5.728 | [7 empty] | 0.0472 | 0.0181 | 0.2785 | 9226.8425 | 0.366 | 146.868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | 1.4447 | 1.1849 | 1.5575 | 7967.7157 | 4.7186 | 213.6148 | [5 empty] | 3.8834 | 4.0498 | 5.5106 | [5 empty] | 0.1968 | 0.253 | 8691.2119 | 146.5585 |  |  |  |  | 3.8975 | 4.1084 | 5.7319 | [7 empty] | -0.0262 | 0.0959 | 0.2727 | 9127.494 | 0.4773 | 147.533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | 1.438 | 1.1547 | 1.5343 | 7988.2526 | 4.6538 | 213.4655 | [5 empty] | 3.9464 | 4.1159 | 5.604 | [5 empty] | 0.1967 | 0.2529 | 8700.4305 | 147.6568 |  |  |  |  | 3.9758 | 4.1867 | 6.0841 | [7 empty] | -0.1401 | -0.2058 | 0.5691 | 9819.3195 | 0.7659 | 148.8204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | 1.4648 | 1.1765 | 1.5689 | 7977.8761 | 4.683 | 214.5753 | [5 empty] | 4.0101 | 4.1827 | 5.6984 | [5 empty] | 0.1967 | 0.2529 | 8709.4744 | 148.7555 |  |  |  |  | 4.1762 | 4.3419 | 6.237 | [7 empty] | 0.0803 | -0.1457 | 0.4152 | 9520.7745 | 0.5856 | 151.3236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | 1.4938 | 1.2174 | 1.6165 | 7960.3357 | 4.7488 | 216.2794 | [5 empty] | 4.0745 | 4.2504 | 5.7939 | [5 empty] | 0.1966 | 0.2528 | 8718.3474 | 149.8546 |  |  |  |  | 4.2362 | 4.4172 | 6.2444 | [7 empty] | 0.0912 | -0.0179 | 0.2905 | 9269.6803 | 0.4054 | 152.5165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | 1.5191 | 1.2364 | 1.6482 | 7952.3325 | 4.7737 | 217.3491 | [5 empty] | 4.1397 | 4.3187 | 5.8905 | [5 empty] | 0.1966 | 0.2528 | 8727.053 | 150.954 |  |  |  |  | 4.2375 | 4.4169 | 6.2533 | [7 empty] | 0.0918 | -0.0301 | 0.3017 | 9291.7125 | 0.405 | 152.5118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | 1.5483 | 1.263 | 1.6876 | 7944.5329 | 4.8378 | 219.0243 | [5 empty] | 4.2056 | 4.3879 | 5.9882 | [5 empty] | 0.1965 | 0.2527 | 8735.5948 | 152.0537 |  |  |  |  | 4.2657 | 4.5071 | 6.2696 | [7 empty] | -0.0549 | 0.1328 | 0.2786 | 9095.8352 | 0.5696 | 153.9223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | 1.5659 | 1.2734 | 1.7079 | 7944.715 | 4.8618 | 220.1577 | [5 empty] | 4.2722 | 4.4578 | 6.087 | [5 empty] | 0.1965 | 0.2526 | 8743.9761 | 153.1536 |  |  |  |  | 4.3375 | 4.5768 | 6.5855 | [7 empty] | -0.1498 | -0.1405 | 0.524 | 9652.3303 | 0.7528 | 154.9989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 1.6596 | 1.2134 | 1.7504 | 7973.7368 | 4.9452 | 221.4541 | [5 empty] | 4.3396 | 4.5285 | 6.1868 | [5 empty] | 0.1964 | 0.2526 | 8752.2004 | 154.2537 |  |  |  |  | 4.5366 | 4.7284 | 6.7249 | [7 empty] | 0.0831 | -0.0706 | 0.3425 | 9367.3385 | 0.4868 | 157.3023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 1.6966 | 1.2338 | 1.7926 | 7963.3994 | 4.9811 | 222.6208 | [5 empty] | 4.4077 | 4.5999 | 6.2878 | [5 empty] | 0.1964 | 0.2525 | 8760.2709 | 155.3539 |  |  |  |  | 4.5387 | 4.7263 | 6.7304 | [7 empty] | 0.0932 | -0.0827 | 0.3507 | 9382.2015 | 0.4884 | 157.2717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 1.7895 | 1.2076 | 1.8575 | 7970.7795 | 5.0634 | 223.894 | [5 empty] | 4.4765 | 4.6722 | 6.3898 | [5 empty] | 0.1964 | 0.2525 | 8768.1909 | 156.4543 |  |  |  |  | 4.624 | 4.8083 | 6.8314 | [7 empty] | 0.126 | -0.0672 | 0.3273 | 9334.3714 | 0.4859 | 158.4975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 1.8221 | 1.2457 | 1.9052 | 7950.9771 | 5.0946 | 225.0779 | [5 empty] | 4.5461 | 4.7452 | 6.493 | [5 empty] | 0.1963 | 0.2524 | 8775.9636 | 157.5546 |  |  |  |  | 4.6654 | 4.8905 | 6.9646 | [7 empty] | -0.0137 | -0.0732 | 0.3875 | 9427.2896 | 0.519 | 159.7109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 1.7715 | 1.2303 | 1.8541 | 7984.7929 | 5.0983 | 226.583 | [5 empty] | 4.6164 | 4.819 | 6.5972 | [5 empty] | 0.1963 | 0.2524 | 8783.592 | 158.655 |  |  |  |  | 4.6701 | 4.8926 | 6.9646 | [7 empty] | -0.0027 | -0.0706 | 0.3794 | 9416.2696 | 0.4933 | 159.7415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 1.7748 | 1.2414 | 1.8629 | 7986.7935 | 5.1068 | 227.663 | [5 empty] | 4.6875 | 4.8935 | 6.7026 | [5 empty] | 0.1962 | 0.2523 | 8791.0793 | 159.7554 |  |  |  |  | 4.7078 | 4.9555 | 7.0763 | [7 empty] | -0.0936 | -0.0898 | 0.4484 | 9501.5974 | 0.6307 | 160.6609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 1.7149 | 1.2568 | 1.8209 | 8002.9552 | 5.1012 | 229.1228 | [5 empty] | 4.7593 | 4.9689 | 6.809 | [5 empty] | 0.1962 | 0.2523 | 8798.4283 | 160.8558 |  |  |  |  | 4.7033 | 4.953 | 7.0793 | [7 empty] | -0.1047 | -0.0969 | 0.461 | 9520.7311 | 0.6503 | 160.6251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 1.7366 | 1.2592 | 1.8404 | 8006.5616 | 5.1237 | 230.2514 | [5 empty] | 4.8319 | 5.0451 | 6.9166 | [5 empty] | 0.1961 | 0.2522 | 8805.642 | 161.956 |  |  |  |  | 4.8307 | 5.0618 | 7.1813 | [7 empty] | 0.0069 | -0.0428 | 0.3505 | 9360.9926 | 0.4544 | 162.1957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 1.7727 | 1.3738 | 1.9349 | 7945.469 | 5.1751 | 231.8469 | [5 empty] | 4.9052 | 5.122 | 7.0254 | [5 empty] | 0.1961 | 0.2522 | 8812.7232 | 163.0561 |  |  |  |  | 4.9286 | 5.1607 | 7.2798 | [7 empty] | 0.0415 | 0.0071 | 0.2898 | 9261.7458 | 0.3751 | 163.6043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 1.7937 | 1.3867 | 1.9595 | 7943.5037 | 5.1946 | 232.9669 | [5 empty] | 4.9793 | 5.1998 | 7.1352 | [5 empty] | 0.1961 | 0.2521 | 8819.6748 | 164.1561 |  |  |  |  | 5.0177 | 5.2445 | 7.447 | [7 empty] | 0.0486 | -0.0576 | 0.343 | 9358.8848 | 0.4401 | 164.783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 1.8246 | 1.4993 | 2.0514 | 7887.4852 | 5.2448 | 234.5702 | [5 empty] | 5.0542 | 5.2783 | 7.2462 | [5 empty] | 0.196 | 0.252 | 8826.4994 | 165.2558 |  |  |  |  | 5.0509 | 5.3059 | 7.5566 | [7 empty] | -0.0532 | -0.0755 | 0.4116 | 9442.5027 | 0.5569 | 165.6386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 1.8394 | 1.5201 | 2.0758 | 7882.826 | 5.2592 | 235.6844 | [5 empty] | 5.1298 | 5.3577 | 7.3583 | [5 empty] | 0.196 | 0.252 | 8833.1997 | 166.3554 |  |  |  |  | 5.2203 | 5.4533 | 7.7266 | [7 empty] | 0.0694 | -0.0399 | 0.3181 | 9318.7969 | 0.4181 | 167.6657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 1.9632 | 1.465 | 2.1436 | 7900.2156 | 5.349 | 236.9685 | [5 empty] | 5.2062 | 5.4379 | 7.4716 | [5 empty] | 0.1959 | 0.2519 | 8839.7783 | 167.4546 |  |  |  |  | 5.219 | 5.4532 | 7.7258 | [7 empty] | 0.0651 | -0.0386 | 0.3186 | 9319.1063 | 0.4088 | 167.6644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 1.9519 | 1.4806 | 2.1432 | 7894.3432 | 5.2797 | 237.023 | [5 empty] | 5.2834 | 5.5188 | 7.586 | [5 empty] | 0.1959 | 0.2519 | 8846.2379 | 168.5536 |  |  |  |  | 5.2998 | 5.5379 | 7.8269 | [7 empty] | 0.0753 | -0.0156 | 0.2934 | 9279.6907 | 0.3762 | 168.811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 1.9745 | 1.4871 | 2.1656 | 7895.9257 | 5.2982 | 238.1294 | [5 empty] | 5.3613 | 5.6006 | 7.7015 | [5 empty] | 0.1958 | 0.2518 | 8852.5808 | 169.6523 |  |  |  |  | 5.4183 | 5.6596 | 8.0083 | [7 empty] | 0.0792 | -0.0283 | 0.3035 | 9296.4056 | 0.3943 | 170.4381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 2.0785 | 1.4223 | 2.2169 | 7922.3809 | 5.3858 | 239.4442 | [5 empty] | 5.4401 | 5.6832 | 7.8182 | [5 empty] | 0.1958 | 0.2517 | 8858.8095 | 170.7506 |  |  |  |  | 5.4509 | 5.7239 | 8.1185 | [7 empty] | -0.0324 | -0.0407 | 0.3709 | 9370.4772 | 0.4988 | 171.2868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 2.1086 | 1.4521 | 2.2584 | 7910.0542 | 5.4099 | 240.5878 | [5 empty] | 5.5196 | 5.7667 | 7.9361 | [5 empty] | 0.1957 | 0.2516 | 8864.9264 | 171.8485 |  |  |  |  | 5.4456 | 5.7201 | 8.122 | [7 empty] | -0.0433 | -0.0511 | 0.3856 | 9391.0026 | 0.5168 | 171.2374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 2.0555 | 1.4843 | 2.2315 | 7916.1819 | 5.4116 | 242.1733 | [5 empty] | 5.5999 | 5.8509 | 8.0551 | [5 empty] | 0.1955 | 0.2514 | 8870.9338 | 172.946 |  |  |  |  | 5.6081 | 5.8737 | 8.2798 | [7 empty] | 0.0451 | 0.0158 | 0.2795 | 9252.0738 | 0.3514 | 173.2407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 2.0132 | 1.5299 | 2.2225 | 7921.4982 | 5.4887 | 244.7855 | [5 empty] | 5.6809 | 5.936 | 8.1753 | [5 empty] | 0.1954 | 0.2512 | 8876.8342 | 174.0431 |  |  |  |  | 5.6457 | 5.9407 | 8.3953 | [7 empty] | -0.0589 | 0.0007 | 0.3569 | 9323.313 | 0.5154 | 174.1034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 2.0364 | 1.5607 | 2.2596 | 7909.6092 | 5.5027 | 245.827 | [5 empty] | 5.7628 | 6.0219 | 8.2967 | [5 empty] | 0.1952 | 0.251 | 8882.6295 | 175.1397 |  |  |  |  | 5.7756 | 6.0789 | 8.583 | [7 empty] | -0.0613 | 0.0108 | 0.3514 | 9310.3661 | 0.5159 | 175.8607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 2.0665 | 1.5369 | 2.2709 | 7928.2216 | 5.5516 | 247.286 | [5 empty] | 5.8455 | 6.1086 | 8.4192 | [5 empty] | 0.195 | 0.2507 | 8888.3221 | 176.2358 |  |  |  |  | 5.8603 | 6.158 | 8.6986 | [7 empty] | -0.0305 | 0.0022 | 0.3356 | 9307.1049 | 0.456 | 176.8548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 2.0802 | 1.5657 | 2.2989 | 7919.4836 | 5.5627 | 248.3586 | [5 empty] | 5.9289 | 6.1962 | 8.5429 | [5 empty] | 0.1948 | 0.2504 | 8893.914 | 177.3315 |  |  |  |  | 5.9939 | 6.2982 | 8.8817 | [7 empty] | -0.0226 | 0.0206 | 0.3163 | 9279.394 | 0.4395 | 178.5934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 2.1194 | 1.5928 | 2.3469 | 7911.2673 | 5.6216 | 249.9424 | [5 empty] | 6.0132 | 6.2846 | 8.6678 | [5 empty] | 0.1945 | 0.2501 | 8899.4075 | 178.4265 |  |  |  |  | 5.9939 | 6.2971 | 8.8734 | [7 empty] | -0.0153 | 0.0287 | 0.3051 | 9265.702 | 0.4133 | 178.5804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 2.1443 | 1.613 | 2.3793 | 7905.2185 | 5.6396 | 251.0132 | [5 empty] | 6.0982 | 6.3739 | 8.7939 | [5 empty] | 0.1942 | 0.2498 | 8904.8044 | 179.521 |  |  |  |  | 6.0852 | 6.3889 | 8.9991 | [7 empty] | 0 | 0.0321 | 0.2918 | 9254.9434 | 0.3825 | 179.7043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 2.1691 | 1.6343 | 2.4123 | 7903.2148 | 5.6953 | 252.6561 | [5 empty] | 6.1841 | 6.464 | 8.9212 | [5 empty] | 0.194 | 0.2494 | 8910.1068 | 180.6149 |  |  |  |  | 6.2222 | 6.5259 | 9.1967 | [7 empty] | 0.0209 | 0.0241 | 0.2841 | 9256.4667 | 0.3541 | 181.3602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 2.1863 | 1.6535 | 2.4378 | 7899.0185 | 5.7081 | 253.7089 | [5 empty] | 6.2708 | 6.5549 | 9.0497 | [5 empty] | 0.1937 | 0.249 | 8915.3167 | 181.7082 |  |  |  |  | 6.3139 | 6.6243 | 9.3211 | [7 empty] | 0.0212 | 0.0429 | 0.2688 | 9233.8368 | 0.3429 | 182.5344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 2.2176 | 1.6625 | 2.4692 | 7901.8548 | 5.7673 | 255.3318 | [5 empty] | 6.3583 | 6.6467 | 9.1794 | [5 empty] | 0.1933 | 0.2486 | 8920.4359 | 182.8008 |  |  |  |  | 6.4462 | 6.74 | 9.5195 | [7 empty] | 0.0801 | -0.0093 | 0.2817 | 9272.7543 | 0.3344 | 183.9005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 2.2194 | 1.6729 | 2.4771 | 7896.0425 | 5.6984 | 255.2703 | [5 empty] | 6.4465 | 6.7394 | 9.3103 | [5 empty] | 0.193 | 0.2482 | 8925.4663 | 183.8928 |  |  |  |  | 6.4424 | 6.7452 | 9.5209 | [7 empty] | 0.0524 | 0.0015 | 0.2839 | 9271.4717 | 0.324 | 183.9606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 2.2491 | 1.6864 | 2.5097 | 7893.4438 | 5.7258 | 256.4312 | [5 empty] | 6.5357 | 6.8329 | 9.4423 | [5 empty] | 0.1927 | 0.2477 | 8930.4099 | 184.9841 |  |  |  |  | 6.5391 | 6.8389 | 9.6555 | [7 empty] | 0.0773 | -0.0042 | 0.2771 | 9268.1597 | 0.3148 | 185.0535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 2.259 | 1.701 | 2.5268 | 7893.0202 | 5.7364 | 257.5013 | [5 empty] | 6.6256 | 6.9272 | 9.5757 | [5 empty] | 0.1923 | 0.2472 | 8935.2682 | 186.0747 |  |  |  |  | 6.6725 | 6.955 | 9.8564 | [7 empty] | 0.1373 | -0.0588 | 0.3109 | 9308.103 | 0.4057 | 186.393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 2.2872 | 1.7336 | 2.5693 | 7881.2613 | 5.7585 | 258.6089 | [5 empty] | 6.7163 | 7.0225 | 9.7102 | [5 empty] | 0.1919 | 0.2468 | 8940.043 | 187.1645 |  |  |  |  | 6.7753 | 7.0583 | 10.0034 | [7 empty] | 0.1516 | -0.0617 | 0.3111 | 9305.4855 | 0.4198 | 187.5723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 2.3089 | 1.7457 | 2.5945 | 7880.2738 | 5.7766 | 259.6911 | [5 empty] | 6.8079 | 7.1186 | 9.8459 | [5 empty] | 0.1915 | 0.2462 | 8944.7361 | 188.2537 |  |  |  |  | 6.924 | 7.2146 | 10.2076 | [7 empty] | 0.1589 | -0.0413 | 0.2894 | 9278.8958 | 0.3987 | 189.3317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 2.3407 | 1.7724 | 2.6366 | 7870.0588 | 5.7931 | 260.6758 | [5 empty] | 6.9003 | 7.2155 | 9.9829 | [5 empty] | 0.1911 | 0.2457 | 8949.3492 | 189.342 |  |  |  |  | 6.9284 | 7.2156 | 10.2048 | [7 empty] | 0.1731 | -0.0375 | 0.2838 | 9268.8025 | 0.4001 | 189.343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 2.3523 | 1.8131 | 2.6704 | 7861.3035 | 5.8366 | 262.239 | [5 empty] | 6.9935 | 7.3133 | 10.1211 | [5 empty] | 0.1907 | 0.2452 | 8953.8838 | 190.4296 |  |  |  |  | 7.0878 | 7.3497 | 10.2178 | [7 empty] | 0.3742 | 0.165 | 0.2003 | 8971.4714 | 0.4791 | 190.8312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 2.385 | 1.8297 | 2.7073 | 7856.3521 | 5.8583 | 263.2842 | [5 empty] | 7.0876 | 7.412 | 10.2605 | [5 empty] | 0.1902 | 0.2446 | 8958.3416 | 191.5163 |  |  |  |  | 7.221 | 7.4953 | 10.7909 | [7 empty] | 0.1633 | -0.2787 | 0.524 | 9548.6751 | 0.7312 | 192.4246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 2.4212 | 1.8462 | 2.747 | 7854.7532 | 5.9151 | 264.822 | [5 empty] | 7.1825 | 7.5116 | 10.4012 | [5 empty] | 0.1898 | 0.244 | 8962.724 | 192.6023 |  |  |  |  | 7.2408 | 7.5681 | 10.7939 | [7 empty] | 0.0437 | -0.1381 | 0.4091 | 9433.2521 | 0.4523 | 193.2135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 2.4439 | 1.8779 | 2.7847 | 7845.0231 | 5.9332 | 265.9012 | [5 empty] | 7.2782 | 7.6121 | 10.5431 | [5 empty] | 0.1893 | 0.2435 | 8967.0326 | 193.6873 |  |  |  |  | 7.264 | 7.6449 | 10.8022 | [7 empty] | -0.0776 | 0.0033 | 0.359 | 9322.1956 | 0.4708 | 194.0398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 2.4711 | 1.8869 | 2.8127 | 7847.661 | 5.9799 | 267.3504 | [5 empty] | 7.3748 | 7.7134 | 10.6863 | [5 empty] | 0.1889 | 0.2428 | 8971.269 | 194.7716 |  |  |  |  | 7.346 | 7.7492 | 10.8154 | [7 empty] | -0.0686 | 0.1727 | 0.2669 | 9137.801 | 0.505 | 195.1521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 2.4838 | 1.9111 | 2.8379 | 7843.0882 | 5.9935 | 268.4337 | [5 empty] | 7.4722 | 7.8156 | 10.8307 | [5 empty] | 0.1884 | 0.2422 | 8975.4345 | 195.8549 |  |  |  |  | 7.4617 | 7.8585 | 11.3332 | [7 empty] | -0.2131 | -0.2695 | 0.6504 | 9680.0755 | 0.731 | 196.306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 2.5266 | 1.9515 | 2.8971 | 7830.425 | 6.0551 | 269.9971 | [5 empty] | 7.5705 | 7.9187 | 10.9764 | [5 empty] | 0.1879 | 0.2416 | 8979.5306 | 196.9374 |  |  |  |  | 7.7424 | 8.0524 | 11.556 | [7 empty] | 0.1398 | -0.2454 | 0.4894 | 9506.3202 | 0.639 | 198.326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 2.5396 | 1.9486 | 2.9067 | 7836.9445 | 6.0629 | 270.968 | [5 empty] | 7.6696 | 8.0227 | 11.1233 | [5 empty] | 0.1874 | 0.241 | 8983.5587 | 198.0189 |  |  |  |  | 7.7354 | 8.0454 | 11.5397 | [7 empty] | 0.1421 | -0.2378 | 0.4809 | 9497.2345 | 0.6226 | 198.2533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 2.5614 | 1.8633 | 2.8762 | 7878.826 | 6.09 | 272.0815 | [5 empty] | 7.7695 | 8.1276 | 11.2715 | [5 empty] | 0.1869 | 0.2403 | 8987.52 | 199.0996 |  |  |  |  | 7.7816 | 8.1776 | 11.5728 | [7 empty] | -0.0517 | -0.0225 | 0.355 | 9338.2314 | 0.4147 | 199.6104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 2.5602 | 1.8584 | 2.8732 | 7881.1376 | 6.0245 | 272.0821 | [5 empty] | 7.8704 | 8.2334 | 11.421 | [5 empty] | 0.1864 | 0.2396 | 8991.416 | 200.1792 |  |  |  |  | 7.8674 | 8.2914 | 11.5826 | [7 empty] | -0.0527 | 0.167 | 0.2499 | 9146.2331 | 0.4512 | 200.7669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 2.5858 | 1.8861 | 2.9108 | 7873.0672 | 6.0458 | 273.176 | [5 empty] | 7.972 | 8.3401 | 11.5717 | [5 empty] | 0.1858 | 0.239 | 8995.248 | 201.258 |  |  |  |  | 7.9849 | 8.4273 | 12.0468 | [7 empty] | -0.2295 | -0.1525 | 0.5707 | 9538.1367 | 0.7016 | 202.1318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 2.5983 | 1.8123 | 2.881 | 7911.0934 | 6.0694 | 274.3031 | [5 empty] | 8.0746 | 8.4477 | 11.7237 | [5 empty] | 0.1853 | 0.2383 | 8999.0172 | 202.3357 |  |  |  |  | 7.9846 | 8.4297 | 12.0491 | [7 empty] | -0.2379 | -0.15 | 0.5744 | 9538.6496 | 0.71 | 202.1562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 2.6199 | 1.8242 | 2.9063 | 7909.9297 | 6.086 | 275.3404 | [5 empty] | 8.178 | 8.5562 | 11.877 | [5 empty] | 0.1848 | 0.2376 | 9002.7247 | 203.4125 |  |  |  |  | 8.2707 | 8.6291 | 12.2717 | [7 empty] | 0.1159 | -0.1175 | 0.3617 | 9372.5539 | 0.422 | 204.1307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 2.6564 | 1.9492 | 3.0073 | 7862.0568 | 6.1381 | 276.8895 | [5 empty] | 8.2822 | 8.6656 | 12.0315 | [5 empty] | 0.1842 | 0.2369 | 9006.372 | 204.4882 |  |  |  |  | 8.3903 | 8.7675 | 12.4175 | [7 empty] | 0.099 | -0.0539 | 0.303 | 9314.4224 | 0.3333 | 205.4816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 2.6834 | 1.9725 | 3.0435 | 7855.5779 | 6.1563 | 277.9154 | [5 empty] | 8.3874 | 8.7759 | 12.1874 | [5 empty] | 0.1837 | 0.2362 | 9009.9601 | 205.563 |  |  |  |  | 8.4588 | 8.8618 | 12.6434 | [7 empty] | -0.0188 | -0.1541 | 0.4397 | 9454.8498 | 0.4424 | 206.393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 2.7144 | 2.0698 | 3.126 | 7820.6679 | 6.1986 | 279.316 | [5 empty] | 8.4934 | 8.8872 | 12.3445 | [5 empty] | 0.1831 | 0.2355 | 9013.4902 | 206.6367 |  |  |  |  | 8.5148 | 8.979 | 12.7984 | [7 empty] | -0.1994 | -0.1196 | 0.5219 | 9482.3445 | 0.6289 | 207.5162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 2.7605 | 2.0335 | 3.1434 | 7844.622 | 6.3128 | 281.5293 | [5 empty] | 8.6002 | 8.9993 | 12.503 | [5 empty] | 0.1826 | 0.2347 | 9016.9635 | 207.7094 |  |  |  |  | 8.5155 | 8.984 | 12.7998 | [7 empty] | -0.2098 | -0.1115 | 0.5232 | 9477.8185 | 0.6399 | 207.5633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 2.7573 | 2.0207 | 3.1344 | 7849.8861 | 6.2421 | 281.4693 | [5 empty] | 8.708 | 9.1124 | 12.6627 | [5 empty] | 0.182 | 0.234 | 9020.3809 | 208.781 |  |  |  |  | 8.7553 | 9.1551 | 13.0156 | [7 empty] | 0.0584 | -0.1105 | 0.366 | 9381.9435 | 0.3734 | 209.1837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 2.7833 | 2.0263 | 3.1599 | 7851.0164 | 6.2613 | 282.4933 | [5 empty] | 8.8166 | 9.2264 | 12.8237 | [5 empty] | 0.1814 | 0.2333 | 9023.7437 | 209.8515 |  |  |  |  | 8.8888 | 9.3148 | 13.1866 | [7 empty] | 0.0234 | -0.0397 | 0.3154 | 9325.3611 | 0.3152 | 210.6756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 2.7952 | 1.9547 | 3.1307 | 7886.3261 | 6.2861 | 283.6327 | [5 empty] | 8.9261 | 9.3413 | 12.9861 | [5 empty] | 0.1808 | 0.2325 | 9027.0529 | 210.921 |  |  |  |  | 9.0291 | 9.4442 | 13.439 | [7 empty] | 0.0451 | -0.1265 | 0.3838 | 9399.4613 | 0.3886 | 211.8708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 2.8221 | 1.9761 | 3.1658 | 7880.9624 | 6.3074 | 284.6929 | [5 empty] | 9.0365 | 9.4571 | 13.1497 | [5 empty] | 0.1802 | 0.2317 | 9030.3095 | 211.9894 |  |  |  |  | 9.026 | 9.4416 | 13.4257 | [7 empty] | 0.0478 | -0.1154 | 0.3715 | 9387.9883 | 0.369 | 211.8465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 2.8656 | 1.9898 | 3.2106 | 7880.1657 | 6.377 | 286.3053 | [5 empty] | 9.1478 | 9.5739 | 13.3147 | [5 empty] | 0.1796 | 0.231 | 9033.5146 | 213.0567 |  |  |  |  | 9.0933 | 9.575 | 13.598 | [7 empty] | -0.1411 | -0.0734 | 0.4422 | 9410.1265 | 0.5102 | 213.0663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 2.9142 | 2.0313 | 3.2749 | 7874.316 | 6.5172 | 288.9093 | [5 empty] | 9.26 | 9.6916 | 13.481 | [5 empty] | 0.179 | 0.2302 | 9036.669 | 214.1228 |  |  |  |  | 9.3795 | 9.768 | 13.8345 | [7 empty] | 0.2112 | -0.0706 | 0.3026 | 9292.3301 | 0.432 | 214.8101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 2.9378 | 2.063 | 3.3129 | 7866.1718 | 6.5419 | 290.0448 | [5 empty] | 9.373 | 9.8102 | 13.6486 | [5 empty] | 0.1784 | 0.2295 | 9039.7739 | 215.1879 |  |  |  |  | 9.4326 | 9.8653 | 13.9954 | [7 empty] | 0.0702 | -0.0822 | 0.3299 | 9347.614 | 0.329 | 215.6789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 2.9638 | 2.0515 | 3.3293 | 7874.0033 | 6.5648 | 291.0908 | [5 empty] | 9.487 | 9.9298 | 13.8175 | [5 empty] | 0.1778 | 0.2287 | 9042.8301 | 216.2518 |  |  |  |  | 9.5662 | 9.9941 | 14.241 | [7 empty] | 0.0743 | -0.1585 | 0.4008 | 9414.8495 | 0.415 | 216.8199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 2.9863 | 2.0865 | 3.3682 | 7864.3129 | 6.583 | 292.1419 | [5 empty] | 9.6019 | 10.0503 | 13.9878 | [5 empty] | 0.1772 | 0.2279 | 9045.8387 | 217.3145 |  |  |  |  | 9.6189 | 10.089 | 14.4033 | [7 empty] | -0.0614 | -0.176 | 0.4691 | 9473.5479 | 0.4459 | 217.653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 3.0183 | 2.1402 | 3.4256 | 7846.4748 | 6.6076 | 293.2263 | [5 empty] | 9.7176 | 10.1718 | 14.1594 | [5 empty] | 0.1766 | 0.2271 | 9048.8003 | 218.3761 |  |  |  |  | 9.8491 | 10.2602 | 14.6448 | [7 empty] | 0.155 | -0.2001 | 0.4277 | 9424.3017 | 0.5217 | 219.1425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 3.0103 | 2.1281 | 3.4132 | 7852.097 | 6.537 | 293.2075 | [5 empty] | 9.8343 | 10.2942 | 14.3323 | [5 empty] | 0.176 | 0.2263 | 9051.716 | 219.4365 |  |  |  |  | 9.8521 | 10.2655 | 14.6494 | [7 empty] | 0.1495 | -0.196 | 0.4231 | 9422.2887 | 0.5075 | 219.1883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 3.0362 | 2.1565 | 3.4514 | 7844.6243 | 6.5566 | 294.242 | [5 empty] | 9.9518 | 10.4176 | 14.5066 | [5 empty] | 0.1754 | 0.2255 | 9054.5867 | 220.4958 |  |  |  |  | 10.0263 | 10.4496 | 14.8363 | [7 empty] | 0.1798 | -0.1123 | 0.3379 | 9338.0833 | 0.4313 | 220.7691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 3.0559 | 2.0662 | 3.4193 | 7883.7636 | 6.5873 | 295.3602 | [5 empty] | 10.0703 | 10.5419 | 14.6822 | [5 empty] | 0.1748 | 0.2247 | 9057.4131 | 221.5539 |  |  |  |  | 10.0774 | 10.5429 | 15.0059 | [7 empty] | 0.0403 | -0.1403 | 0.3891 | 9404.8533 | 0.3714 | 221.5626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 3.0743 | 2.0847 | 3.4457 | 7880.9501 | 6.6041 | 296.4007 | [5 empty] | 10.1897 | 10.6672 | 14.8592 | [5 empty] | 0.1742 | 0.2239 | 9060.1962 | 222.6108 |  |  |  |  | 10.2182 | 10.7198 | 15.194 | [7 empty] | -0.0192 | -0.0605 | 0.3439 | 9352.944 | 0.3277 | 223.0517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 3.0897 | 1.969 | 3.3988 | 7929.2217 | 6.6264 | 297.3812 | [5 empty] | 10.31 | 10.7934 | 15.0375 | [5 empty] | 0.1735 | 0.2231 | 9062.9366 | 223.6664 |  |  |  |  | 10.3798 | 10.8676 | 15.3565 | [7 empty] | 0.0687 | -0.0162 | 0.2613 | 9289.1313 | 0.2462 | 224.2831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 3.1128 | 1.9957 | 3.4333 | 7922.3706 | 6.6444 | 298.4114 | [5 empty] | 10.4312 | 10.9206 | 15.2172 | [5 empty] | 0.1729 | 0.2223 | 9065.6354 | 224.7209 |  |  |  |  | 10.5249 | 11.0463 | 15.5512 | [7 empty] | 0.0156 | 0.0572 | 0.2281 | 9244.2902 | 0.2506 | 225.7544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 3.1529 | 2.1384 | 3.5438 | 7873.0848 | 6.6984 | 299.9441 | [5 empty] | 10.5533 | 11.0487 | 15.3983 | [5 empty] | 0.1723 | 0.2215 | 9068.2931 | 225.7741 |  |  |  |  | 10.523 | 11.0449 | 15.5555 | [7 empty] | 0.011 | 0.0504 | 0.2352 | 9251.1911 | 0.2443 | 225.7429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 3.181 | 2.1619 | 3.5811 | 7867.2551 | 6.7198 | 300.9733 | [5 empty] | 10.6764 | 11.1779 | 15.5807 | [5 empty] | 0.1717 | 0.2207 | 9070.9106 | 226.8262 |  |  |  |  | 10.7108 | 11.2022 | 15.8254 | [7 empty] | 0.1079 | -0.0167 | 0.2458 | 9278.3243 | 0.2429 | 227.0232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 3.2314 | 2.2816 | 3.6901 | 7826.5434 | 6.7807 | 302.4736 | [5 empty] | 10.8003 | 11.308 | 15.7644 | [5 empty] | 0.171 | 0.2199 | 9073.4885 | 227.8769 |  |  |  |  | 10.8599 | 11.3878 | 16.0177 | [7 empty] | 0.0527 | 0.0706 | 0.1905 | 9224.2232 | 0.1898 | 228.5178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 3.2461 | 2.2997 | 3.7133 | 7824.9708 | 6.7973 | 303.5246 | [5 empty] | 10.9252 | 11.439 | 15.9496 | [5 empty] | 0.1704 | 0.2191 | 9076.0278 | 228.9265 |  |  |  |  | 11.049 | 11.5527 | 16.295 | [7 empty] | 0.132 | 0.0098 | 0.2128 | 9250.934 | 0.2312 | 229.8294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 3.2698 | 2.3179 | 3.7441 | 7822.329 | 6.8203 | 304.596 | [5 empty] | 11.0511 | 11.571 | 16.1361 | [5 empty] | 0.1698 | 0.2183 | 9078.5289 | 229.9747 |  |  |  |  | 11.1715 | 11.682 | 16.4838 | [7 empty] | 0.1264 | 0.0033 | 0.2193 | 9257.864 | 0.233 | 230.8485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 3.2914 | 2.3376 | 3.774 | 7819.1002 | 6.8379 | 305.6078 | [5 empty] | 11.1778 | 11.7041 | 16.324 | [5 empty] | 0.1691 | 0.2175 | 9080.9928 | 231.0218 |  |  |  |  | 11.3386 | 11.8344 | 16.7549 | [7 empty] | 0.1677 | -0.0652 | 0.2827 | 9300.602 | 0.3476 | 232.039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 3.3241 | 2.3514 | 3.8099 | 7817.0107 | 6.8668 | 306.6865 | [5 empty] | 11.3055 | 11.8381 | 16.5133 | [5 empty] | 0.1685 | 0.2167 | 9083.4199 | 232.0675 |  |  |  |  | 11.3364 | 11.8313 | 16.7471 | [7 empty] | 0.1715 | -0.0617 | 0.2784 | 9296.7494 | 0.3386 | 232.0154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 3.3435 | 2.3664 | 3.8353 | 7815.8367 | 6.8844 | 307.7074 | [5 empty] | 11.4341 | 11.973 | 16.704 | [5 empty] | 0.1679 | 0.2158 | 9085.8111 | 233.112 |  |  |  |  | 11.4707 | 11.976 | 16.9301 | [7 empty] | 0.1698 | -0.0372 | 0.253 | 9278.1048 | 0.3057 | 233.1346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 3.3688 | 2.3173 | 3.8301 | 7836.8634 | 6.914 | 308.7899 | [5 empty] | 11.5637 | 12.109 | 16.8961 | [5 empty] | 0.1672 | 0.215 | 9088.167 | 234.1552 |  |  |  |  | 11.6213 | 12.1286 | 17.2035 | [7 empty] | 0.1582 | -0.1011 | 0.3162 | 9331.0142 | 0.3683 | 234.3051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 3.3599 | 2.325 | 3.8279 | 7835.6775 | 6.8473 | 308.852 | [5 empty] | 11.6942 | 12.2459 | 17.0896 | [5 empty] | 0.1666 | 0.2142 | 9090.488 | 235.1971 |  |  |  |  | 11.7721 | 12.3195 | 17.3947 | [7 empty] | 0.0983 | -0.0054 | 0.23 | 9273.469 | 0.2179 | 235.7533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 3.3878 | 2.3582 | 3.8704 | 7827.1612 | 6.8702 | 309.8964 | [5 empty] | 11.8257 | 12.3839 | 17.2844 | [5 empty] | 0.166 | 0.2134 | 9092.7751 | 236.2378 |  |  |  |  | 11.9649 | 12.4867 | 17.6635 | [7 empty] | 0.1846 | -0.0522 | 0.2662 | 9285.9769 | 0.3394 | 237.0082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 3.4064 | 2.2618 | 3.8346 | 7864.3934 | 6.889 | 310.823 | [5 empty] | 11.9581 | 12.5228 | 17.4807 | [5 empty] | 0.1653 | 0.2126 | 9095.0287 | 237.2771 |  |  |  |  | 12.0068 | 12.6294 | 17.6798 | [7 empty] | -0.0179 | 0.1789 | 0.1863 | 9167.6369 | 0.3094 | 238.0685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 3.4321 | 2.2659 | 3.8595 | 7865.8921 | 6.9096 | 311.8207 | [5 empty] | 12.0914 | 12.6627 | 17.6784 | [5 empty] | 0.1647 | 0.2118 | 9097.2494 | 238.3151 |  |  |  |  | 12.1457 | 12.7756 | 17.8675 | [7 empty] | -0.0106 | 0.1985 | 0.1758 | 9152.4916 | 0.3075 | 239.1464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 3.4636 | 2.2977 | 3.9041 | 7860.1609 | 6.9684 | 313.3226 | [5 empty] | 12.2257 | 12.8037 | 17.8775 | [5 empty] | 0.164 | 0.2109 | 9099.4379 | 239.3518 |  |  |  |  | 12.151 | 12.7748 | 17.8743 | [7 empty] | 0.0042 | 0.1878 | 0.1615 | 9156.4263 | 0.2676 | 239.1402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 3.4851 | 2.3106 | 3.9301 | 7859.2946 | 6.9876 | 314.3376 | [5 empty] | 12.361 | 12.9456 | 18.078 | [5 empty] | 0.1634 | 0.2101 | 9101.5947 | 240.3872 |  |  |  |  | 12.5619 | 13.0778 | 18.1589 | [7 empty] | 0.4357 | 0.2949 | 0.2852 | 8977.0159 | 0.4243 | 241.3441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 3.5292 | 2.3361 | 3.982 | 7853.8745 | 7.0489 | 315.767 | [5 empty] | 12.4972 | 13.0885 | 18.2799 | [5 empty] | 0.1628 | 0.2093 | 9103.7203 | 241.4213 |  |  |  |  | 12.5689 | 13.0845 | 18.1663 | [7 empty] | 0.4386 | 0.2968 | 0.2893 | 8975.1452 | 0.4233 | 241.3922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 3.5489 | 2.3621 | 4.0135 | 7848.6666 | 7.0643 | 316.7524 | [5 empty] | 12.6344 | 13.2324 | 18.4833 | [5 empty] | 0.1621 | 0.2085 | 9105.8154 | 242.4541 |  |  |  |  | 12.769 | 13.239 | 19.1352 | [7 empty] | 0.2585 | -0.5078 | 0.7227 | 9610.375 | 0.9269 | 242.501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 3.569 | 2.3797 | 4.0409 | 7846.5606 | 7.0841 | 317.7829 | [5 empty] | 12.7725 | 13.3774 | 18.688 | [5 empty] | 0.1615 | 0.2077 | 9107.8805 | 243.4855 |  |  |  |  | 12.8978 | 13.4304 | 19.1389 | [7 empty] | 0.2167 | -0.211 | 0.4222 | 9394.1118 | 0.543 | 243.8602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 3.5946 | 2.3937 | 4.071 | 7844.6521 | 7.1024 | 318.7477 | [5 empty] | 12.9116 | 13.5234 | 18.8942 | [5 empty] | 0.1609 | 0.2068 | 9109.916 | 244.5156 |  |  |  |  | 12.9697 | 13.5504 | 19.3633 | [7 empty] | 0.0663 | -0.2525 | 0.4689 | 9463.4665 | 0.4513 | 244.7052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 3.6244 | 2.417 | 4.1096 | 7839.0841 | 7.1215 | 319.7027 | [5 empty] | 13.0517 | 13.6703 | 19.1019 | [5 empty] | 0.1602 | 0.206 | 9111.9226 | 245.5443 |  |  |  |  | 13.0823 | 13.7229 | 19.7517 | [7 empty] | -0.1498 | -0.3825 | 0.6652 | 9616.9622 | 0.5605 | 245.9103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 3.641 | 2.4168 | 4.1244 | 7843.5458 | 7.1427 | 320.7527 | [5 empty] | 13.1927 | 13.8183 | 19.3109 | [5 empty] | 0.1596 | 0.2052 | 9113.9007 | 246.5717 |  |  |  |  | 13.3633 | 13.9358 | 19.9329 | [7 empty] | 0.1316 | -0.2849 | 0.4909 | 9467.2842 | 0.5337 | 247.3811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 3.642 | 2.4087 | 4.1219 | 7845.8554 | 7.0745 | 320.709 | [5 empty] | 13.3347 | 13.9673 | 19.5214 | [5 empty] | 0.159 | 0.2044 | 9115.8509 | 247.5978 |  |  |  |  | 13.408 | 14.0927 | 19.9565 | [7 empty] | -0.0891 | -0.0455 | 0.3521 | 9350.0247 | 0.3513 | 248.4548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 3.6795 | 2.4453 | 4.1742 | 7838.028 | 7.1341 | 322.1598 | [5 empty] | 13.4777 | 14.1174 | 19.7334 | [5 empty] | 0.1583 | 0.2036 | 9117.7735 | 248.6225 |  |  |  |  | 13.5656 | 14.2524 | 20.1544 | [7 empty] | -0.0612 | -0.0189 | 0.3125 | 9324.0461 | 0.3125 | 249.5379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 3.6986 | 2.4839 | 4.2121 | 7829.1797 | 7.1507 | 323.1661 | [5 empty] | 13.6216 | 14.2684 | 19.9468 | [5 empty] | 0.1577 | 0.2028 | 9119.6691 | 249.6458 |  |  |  |  | 13.5618 | 14.2514 | 20.1586 | [7 empty] | -0.0714 | -0.0238 | 0.3222 | 9329.9936 | 0.3167 | 249.5306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 3.7512 | 2.5423 | 4.2889 | 7813.108 | 7.2207 | 324.6622 | [5 empty] | 13.7666 | 14.4205 | 20.1616 | [5 empty] | 0.1571 | 0.202 | 9121.5383 | 250.6678 |  |  |  |  | 13.8096 | 14.5494 | 20.6727 | [7 empty] | -0.2157 | -0.1058 | 0.4834 | 9422.3132 | 0.5153 | 251.5276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 3.7693 | 2.5833 | 4.3275 | 7804.0156 | 7.2387 | 325.6887 | [5 empty] | 13.9125 | 14.5736 | 20.378 | [5 empty] | 0.1564 | 0.2011 | 9123.3813 | 251.6884 |  |  |  |  | 13.8101 | 14.5486 | 20.6743 | [7 empty] | -0.2134 | -0.1089 | 0.4826 | 9423.9004 | 0.5062 | 251.5224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 3.8218 | 2.6219 | 4.3935 | 7796.6944 | 7.3349 | 327.5042 | [5 empty] | 14.0594 | 14.7278 | 20.5957 | [5 empty] | 0.1558 | 0.2003 | 9125.1987 | 252.7076 |  |  |  |  | 14.177 | 14.7977 | 20.9724 | [7 empty] | 0.1829 | -0.0978 | 0.2994 | 9318.4402 | 0.3636 | 253.1672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 3.829 | 2.6262 | 4.4029 | 7799.9737 | 7.341 | 328.4104 | [5 empty] | 14.2073 | 14.8829 | 20.815 | [5 empty] | 0.1552 | 0.1995 | 9126.9909 | 253.7255 |  |  |  |  | 14.247 | 14.9171 | 21.1872 | [7 empty] | 0.0372 | -0.129 | 0.3491 | 9374.7604 | 0.2977 | 253.9485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 3.8567 | 2.6355 | 4.4321 | 7799.4591 | 7.3588 | 329.334 | [5 empty] | 14.3561 | 15.0392 | 21.0357 | [5 empty] | 0.1545 | 0.1987 | 9128.7584 | 254.742 |  |  |  |  | 14.4361 | 15.138 | 21.5164 | [7 empty] | -0.0314 | -0.1384 | 0.385 | 9396.8945 | 0.32 | 255.381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 3.8819 | 2.6665 | 4.4712 | 7795.0573 | 7.4079 | 330.699 | [5 empty] | 14.506 | 15.1964 | 21.2578 | [5 empty] | 0.1539 | 0.1979 | 9130.5015 | 255.7571 |  |  |  |  | 14.508 | 15.2582 | 21.7268 | [7 empty] | -0.1692 | -0.1643 | 0.4854 | 9447.3228 | 0.4448 | 256.1539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 3.918 | 2.687 | 4.5136 | 7790.4091 | 7.4325 | 331.6605 | [5 empty] | 14.6569 | 15.3547 | 21.4815 | [5 empty] | 0.1533 | 0.1971 | 9132.2207 | 256.7708 |  |  |  |  | 14.8305 | 15.5321 | 22.0508 | [7 empty] | 0.0314 | -0.1213 | 0.3409 | 9368.9216 | 0.2977 | 257.8973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 3.9508 | 2.7139 | 4.5568 | 7786.403 | 7.4841 | 332.9973 | [5 empty] | 14.8087 | 15.5141 | 21.7066 | [5 empty] | 0.1527 | 0.1963 | 9133.9164 | 257.7831 |  |  |  |  | 14.8312 | 15.5347 | 22.0502 | [7 empty] | 0.0283 | -0.1165 | 0.3367 | 9366.4689 | 0.2792 | 257.9136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 3.9502 | 2.7101 | 4.5551 | 7787.8458 | 7.4199 | 333.0276 | [5 empty] | 14.9616 | 15.6745 | 21.9332 | [5 empty] | 0.1521 | 0.1955 | 9135.589 | 258.7941 |  |  |  |  | 15.0303 | 15.7126 | 22.2704 | [7 empty] | 0.124 | -0.0951 | 0.292 | 9329.4947 | 0.2952 | 259.0333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 3.9671 | 2.7182 | 4.5746 | 7788.9321 | 7.432 | 333.9417 | [5 empty] | 15.1154 | 15.8359 | 22.1613 | [5 empty] | 0.1514 | 0.1947 | 9137.2389 | 259.8036 |  |  |  |  | 15.2369 | 15.9483 | 22.6242 | [7 empty] | 0.0644 | -0.1092 | 0.3161 | 9352.1331 | 0.2798 | 260.5016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 4.0044 | 2.6366 | 4.5626 | 7821.3801 | 7.5414 | 335.8923 | [5 empty] | 15.2703 | 15.9984 | 22.3909 | [5 empty] | 0.1508 | 0.1939 | 9138.8665 | 260.8118 |  |  |  |  | 15.3114 | 16.0788 | 22.8475 | [7 empty] | -0.0907 | -0.1308 | 0.4047 | 9401.8347 | 0.3451 | 261.3073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 4.0226 | 2.5187 | 4.5171 | 7860.6491 | 7.5601 | 336.7483 | [5 empty] | 15.4262 | 16.162 | 22.6219 | [5 empty] | 0.1502 | 0.1931 | 9140.472 | 261.8185 |  |  |  |  | 15.553 | 16.32 | 23.2016 | [7 empty] | -0.0634 | -0.1467 | 0.4014 | 9404.9928 | 0.3354 | 262.7839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 4.0236 | 2.5306 | 4.525 | 7857.2778 | 7.4985 | 336.818 | [5 empty] | 15.5831 | 16.3266 | 22.8545 | [5 empty] | 0.1496 | 0.1923 | 9142.056 | 262.8239 |  |  |  |  | 15.5541 | 16.3244 | 23.2143 | [7 empty] | -0.0744 | -0.1521 | 0.4109 | 9410.9986 | 0.3357 | 262.8103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 4.0549 | 2.535 | 4.555 | 7857.6062 | 7.5184 | 337.7238 | [5 empty] | 15.7409 | 16.4923 | 23.0885 | [5 empty] | 0.149 | 0.1915 | 9143.6188 | 263.8278 |  |  |  |  | 15.7249 | 16.4947 | 23.4343 | [7 empty] | -0.0425 | -0.1344 | 0.378 | 9391.4599 | 0.3037 | 263.8425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 3.971 | 2.6746 | 4.5588 | 7831.641 | 7.5025 | 339.071 | [5 empty] | 15.8999 | 16.659 | 23.3241 | [5 empty] | 0.1484 | 0.1908 | 9145.1606 | 264.8304 |  |  |  |  | 15.8995 | 16.6729 | 23.6706 | [7 empty] | -0.023 | -0.1205 | 0.3553 | 9377.508 | 0.2835 | 264.9137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 4.0111 | 2.6973 | 4.6057 | 7825.682 | 7.5265 | 339.9864 | [5 empty] | 16.0598 | 16.8268 | 23.5612 | [5 empty] | 0.1477 | 0.19 | 9146.6819 | 265.8315 |  |  |  |  | 16.0742 | 16.8579 | 23.9008 | [7 empty] | -0.0144 | -0.0898 | 0.3233 | 9355.5072 | 0.2585 | 266.0158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 3.9309 | 2.8096 | 4.6025 | 7807.4898 | 7.5094 | 341.2128 | [5 empty] | 16.2207 | 16.9957 | 23.7998 | [5 empty] | 0.1471 | 0.1892 | 9148.1831 | 266.8313 |  |  |  |  | 16.2491 | 17.0313 | 24.1495 | [7 empty] | 0.0105 | -0.0962 | 0.3164 | 9353.6362 | 0.2516 | 267.0408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 3.9542 | 2.8158 | 4.6262 | 7808.4748 | 7.5269 | 342.139 | [5 empty] | 16.3827 | 17.1657 | 24.0398 | [5 empty] | 0.1465 | 0.1884 | 9149.6643 | 267.8296 |  |  |  |  | 16.4095 | 17.1984 | 24.3875 | [7 empty] | 0.0127 | -0.098 | 0.3161 | 9353.9392 | 0.251 | 268.0209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 4.0983 | 2.8562 | 4.7689 | 7787.2742 | 7.6118 | 343.1753 | [5 empty] | 16.5457 | 17.3367 | 24.2815 | [5 empty] | 0.1459 | 0.1876 | 9151.126 | 268.8265 |  |  |  |  | 16.6691 | 17.4763 | 24.7411 | [7 empty] | 0.0141 | -0.059 | 0.2796 | 9328.9407 | 0.2296 | 269.6344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 4.122 | 2.8696 | 4.797 | 7786.0812 | 7.6281 | 344.0853 | [5 empty] | 16.7097 | 17.5088 | 24.5246 | [5 empty] | 0.1453 | 0.1869 | 9152.5685 | 269.822 |  |  |  |  | 16.8417 | 17.651 | 24.9853 | [7 empty] | 0.0313 | -0.0582 | 0.2702 | 9324.5404 | 0.2228 | 270.6389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 4.2545 | 2.9131 | 4.9322 | 7766.0609 | 7.7146 | 345.2038 | [5 empty] | 16.8747 | 17.682 | 24.7692 | [5 empty] | 0.1447 | 0.1861 | 9153.9921 | 270.8161 |  |  |  |  | 16.8383 | 17.6506 | 24.9829 | [7 empty] | 0.0238 | -0.0554 | 0.2701 | 9324.4707 | 0.2122 | 270.6368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 4.2807 | 2.9232 | 4.9605 | 7765.6168 | 7.7317 | 346.101 | [5 empty] | 17.0408 | 17.8562 | 25.0154 | [5 empty] | 0.1441 | 0.1853 | 9155.3972 | 271.8087 |  |  |  |  | 17.095 | 17.913 | 25.3438 | [7 empty] | 0.0453 | -0.0482 | 0.2535 | 9315.2223 | 0.2021 | 272.1306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 4.2969 | 2.8275 | 4.923 | 7797.2974 | 7.7572 | 347.0775 | [5 empty] | 17.2079 | 18.0316 | 25.2631 | [5 empty] | 0.1435 | 0.1845 | 9156.7839 | 272.8 |  |  |  |  | 17.2687 | 18.0993 | 25.5891 | [7 empty] | 0.042 | -0.0301 | 0.2375 | 9305.0007 | 0.1881 | 273.1808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 4.3197 | 2.8468 | 4.9535 | 7794.5391 | 7.7737 | 347.9934 | [5 empty] | 17.376 | 18.208 | 25.5124 | [5 empty] | 0.1429 | 0.1838 | 9158.1526 | 273.7898 |  |  |  |  | 17.5301 | 18.3231 | 25.9851 | [7 empty] | 0.1377 | -0.119 | 0.3028 | 9337.8559 | 0.318 | 274.4318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 4.3349 | 2.7086 | 4.8945 | 7838.7794 | 7.8071 | 349.0179 | [5 empty] | 17.5452 | 18.3855 | 25.7632 | [5 empty] | 0.1423 | 0.183 | 9159.5036 | 274.7782 |  |  |  |  | 17.7092 | 18.5118 | 26.2364 | [7 empty] | 0.1411 | -0.1042 | 0.2872 | 9328.0696 | 0.3056 | 275.477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 4.3632 | 2.7325 | 4.932 | 7833.8413 | 7.8244 | 349.911 | [5 empty] | 17.7154 | 18.5641 | 26.0155 | [5 empty] | 0.1417 | 0.1823 | 9160.8372 | 275.7652 |  |  |  |  | 17.9685 | 18.7287 | 26.6235 | [7 empty] | 0.2469 | -0.1941 | 0.3908 | 9359.0395 | 0.5113 | 276.6681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 4.3876 | 2.7582 | 4.967 | 7829.4383 | 7.8485 | 350.9137 | [5 empty] | 17.8867 | 18.7438 | 26.2694 | [5 empty] | 0.1412 | 0.1815 | 9162.1536 | 276.7507 |  |  |  |  | 17.9647 | 18.7257 | 26.6247 | [7 empty] | 0.2422 | -0.1989 | 0.3936 | 9362.857 | 0.5051 | 276.6518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 4.4009 | 2.7913 | 4.9966 | 7823.4148 | 7.8568 | 351.7972 | [5 empty] | 18.059 | 18.9246 | 26.5248 | [5 empty] | 0.1406 | 0.1807 | 9163.4532 | 277.7349 |  |  |  |  | 18.1521 | 18.9159 | 26.8978 | [7 empty] | 0.2558 | -0.2041 | 0.4017 | 9362.705 | 0.5252 | 277.6873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 4.4281 | 2.8248 | 5.0382 | 7816.1898 | 7.876 | 352.7243 | [5 empty] | 18.2323 | 19.1065 | 26.7818 | [5 empty] | 0.14 | 0.18 | 9164.7363 | 278.7176 |  |  |  |  | 18.3405 | 19.1618 | 27.1259 | [7 empty] | 0.1812 | -0.0804 | 0.2637 | 9305.3741 | 0.3137 | 279.0145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 4.4541 | 2.8718 | 5.0859 | 7805.8184 | 7.9005 | 353.736 | [5 empty] | 18.4067 | 19.2895 | 27.0403 | [5 empty] | 0.1394 | 0.1792 | 9166.0029 | 279.6988 |  |  |  |  | 18.5244 | 19.3502 | 27.3772 | [7 empty] | 0.1974 | -0.0681 | 0.254 | 9294.8981 | 0.3188 | 280.0222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 4.3831 | 2.9282 | 5.0571 | 7804.5153 | 7.9033 | 355.0888 | [5 empty] | 18.5822 | 19.4737 | 27.3004 | [5 empty] | 0.1388 | 0.1785 | 9167.2535 | 280.6787 |  |  |  |  | 18.7466 | 19.6212 | 27.6742 | [7 empty] | 0.1361 | 0.0209 | 0.1576 | 9256.6295 | 0.1731 | 281.4589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 4.3909 | 2.9287 | 5.0649 | 7803.6615 | 7.8411 | 355.1054 | [5 empty] | 18.7587 | 19.6589 | 27.5621 | [5 empty] | 0.1382 | 0.1777 | 9168.4883 | 281.6571 |  |  |  |  | 18.8338 | 19.7767 | 27.9379 | [7 empty] | -0.0379 | -0.0006 | 0.2507 | 9303.7333 | 0.2284 | 282.2759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 4.4163 | 2.9493 | 5.0983 | 7800.4133 | 7.86 | 356.0225 | [5 empty] | 18.9362 | 19.8452 | 27.8253 | [5 empty] | 0.1377 | 0.177 | 9169.7075 | 282.6341 |  |  |  |  | 19.047 | 19.9874 | 28.3259 | [7 empty] | -0.0401 | -0.0855 | 0.317 | 9352.3888 | 0.255 | 283.3748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 4.3683 | 2.9618 | 5.0658 | 7812.8625 | 7.9359 | 358.0639 | [5 empty] | 19.1148 | 20.0326 | 28.0901 | [5 empty] | 0.1371 | 0.1763 | 9170.9113 | 283.6096 |  |  |  |  | 19.248 | 20.1979 | 28.3372 | [7 empty] | 0.0693 | 0.1708 | 0.068 | 9187.5812 | 0.1238 | 284.4641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 4.4915 | 2.8809 | 5.1268 | 7828.5615 | 8.0177 | 359.0599 | [5 empty] | 19.2945 | 20.2212 | 28.3565 | [5 empty] | 0.1365 | 0.1755 | 9172.1001 | 284.5837 |  |  |  |  | 19.2492 | 20.2014 | 28.3436 | [7 empty] | 0.0633 | 0.1701 | 0.0734 | 9189.1528 | 0.1102 | 284.482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 4.5054 | 2.8999 | 5.1495 | 7826.6942 | 8.0291 | 359.9474 | [5 empty] | 19.4753 | 20.4108 | 28.6244 | [5 empty] | 0.1359 | 0.1748 | 9173.2741 | 285.5564 |  |  |  |  | 19.452 | 20.4123 | 28.6215 | [7 empty] | 0.0751 | 0.1867 | 0.062 | 9178.5027 | 0.1014 | 285.564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 4.637 | 2.8261 | 5.2247 | 7839.5919 | 8.1188 | 360.9655 | [5 empty] | 19.6571 | 20.6016 | 28.8939 | [5 empty] | 0.1354 | 0.1741 | 9174.4334 | 286.5277 |  |  |  |  | 19.9428 | 20.7431 | 29.0165 | [7 empty] | 0.5449 | 0.1975 | 0.4102 | 9085.4751 | 0.6059 | 287.2434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 4.636 | 2.8282 | 5.2258 | 7839.0694 | 8.0504 | 360.9594 | [5 empty] | 19.84 | 20.7935 | 29.1651 | [5 empty] | 0.1348 | 0.1733 | 9175.5783 | 287.4975 |  |  |  |  | 20.1702 | 20.9446 | 30.0832 | [7 empty] | 0.3374 | -0.5007 | 0.7039 | 9510.3556 | 0.8923 | 288.256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 4.6809 | 2.8222 | 5.2623 | 7845.8231 | 8.1549 | 362.7535 | [5 empty] | 20.0239 | 20.9866 | 29.4378 | [5 empty] | 0.1342 | 0.1726 | 9176.7092 | 288.4659 |  |  |  |  | 20.2104 | 21.0804 | 30.0979 | [7 empty] | 0.1798 | -0.3189 | 0.4936 | 9437.7497 | 0.5411 | 288.9343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 4.708 | 2.8538 | 5.3025 | 7839.0815 | 8.1705 | 363.6184 | [5 empty] | 20.209 | 21.1807 | 29.712 | [5 empty] | 0.1337 | 0.1719 | 9177.826 | 289.4329 |  |  |  |  | 20.2484 | 21.2149 | 30.1091 | [7 empty] | 0.0211 | -0.1358 | 0.3277 | 9366.3156 | 0.2529 | 289.6023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 4.728 | 2.8751 | 5.3314 | 7836.059 | 8.1858 | 364.5114 | [5 empty] | 20.3951 | 21.376 | 29.9879 | [5 empty] | 0.1331 | 0.1712 | 9178.9291 | 290.3984 |  |  |  |  | 20.2948 | 21.361 | 30.1224 | [7 empty] | -0.1388 | 0.0601 | 0.2937 | 9289.7678 | 0.3597 | 290.3245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 4.7455 | 2.8847 | 5.3522 | 7836.0525 | 8.1946 | 365.3283 | [5 empty] | 20.5822 | 21.5724 | 30.2654 | [5 empty] | 0.1326 | 0.1705 | 9180.0186 | 291.3625 |  |  |  |  | 20.6306 | 21.6869 | 30.9769 | [7 empty] | -0.2197 | -0.2891 | 0.5791 | 9497.4032 | 0.4587 | 291.9212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 4.6798 | 3.0037 | 5.3585 | 7816.4714 | 8.183 | 366.5064 | [5 empty] | 20.7705 | 21.77 | 30.5445 | [5 empty] | 0.132 | 0.1697 | 9181.0949 | 292.3251 |  |  |  |  | 20.6296 | 21.6831 | 30.9747 | [7 empty] | -0.2146 | -0.2926 | 0.5778 | 9498.3674 | 0.4533 | 291.9029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 4.6946 | 3.0195 | 5.3803 | 7815.4103 | 8.1946 | 367.3733 | [5 empty] | 20.9599 | 21.9686 | 30.8252 | [5 empty] | 0.1315 | 0.169 | 9182.158 | 293.2864 |  |  |  |  | 21.112 | 22.0077 | 31.2658 | [7 empty] | 0.2726 | -0.1966 | 0.3919 | 9349.7136 | 0.5186 | 293.4743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 4.6159 | 3.1354 | 5.3776 | 7797.8082 | 8.1731 | 368.4684 | [5 empty] | 21.1503 | 22.1685 | 31.1075 | [5 empty] | 0.1309 | 0.1683 | 9183.2082 | 294.2462 |  |  |  |  | 21.1739 | 22.2275 | 31.2898 | [7 empty] | 0.0147 | 0.0923 | 0.1389 | 9244.3595 | 0.1464 | 294.5283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 4.6604 | 3.1656 | 5.4323 | 7790.9073 | 8.2089 | 369.4545 | [5 empty] | 21.3418 | 22.3694 | 31.3914 | [5 empty] | 0.1304 | 0.1676 | 9184.2458 | 295.2045 |  |  |  |  | 21.2664 | 22.4027 | 31.5448 | [7 empty] | -0.1699 | 0.1069 | 0.3064 | 9271.0686 | 0.4192 | 295.3627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 4.7857 | 3.0834 | 5.4939 | 7806.2609 | 8.295 | 370.4774 | [5 empty] | 21.5344 | 22.5715 | 31.6769 | [5 empty] | 0.1298 | 0.1669 | 9185.2708 | 296.1615 |  |  |  |  | 21.5083 | 22.6323 | 31.9861 | [7 empty] | -0.1551 | 0 | 0.3302 | 9324.6364 | 0.3573 | 296.4476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 4.8115 | 3.0889 | 5.5196 | 7806.8484 | 8.3118 | 371.3263 | [5 empty] | 21.7281 | 22.7748 | 31.9641 | [5 empty] | 0.1293 | 0.1662 | 9186.2834 | 297.117 |  |  |  |  | 21.5879 | 22.7838 | 32.2454 | [7 empty] | -0.3281 | -0.0201 | 0.4939 | 9367.4166 | 0.5941 | 297.1592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 4.9382 | 2.9961 | 5.5806 | 7824.9528 | 8.4056 | 372.3913 | [5 empty] | 21.9229 | 22.9792 | 32.2528 | [5 empty] | 0.1287 | 0.1655 | 9187.2839 | 298.071 |  |  |  |  | 22.0115 | 23.1021 | 32.6799 | [7 empty] | -0.031 | -0.0411 | 0.2612 | 9322.8901 | 0.2095 | 298.6416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 4.9647 | 3.0155 | 5.6141 | 7821.9341 | 8.4239 | 373.2619 | [5 empty] | 22.1188 | 23.1847 | 32.5432 | [5 empty] | 0.1282 | 0.1648 | 9188.2724 | 299.0237 |  |  |  |  | 22.2341 | 23.3336 | 32.9867 | [7 empty] | -0.019 | -0.0246 | 0.2399 | 9311.9847 | 0.1961 | 299.7092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 4.9811 | 3.0241 | 5.6334 | 7822.6998 | 8.4384 | 374.1366 | [5 empty] | 22.3158 | 23.3915 | 32.8352 | [5 empty] | 0.1277 | 0.1641 | 9189.2492 | 299.9749 |  |  |  |  | 22.4704 | 23.564 | 33.3956 | [7 empty] | -0.0087 | -0.099 | 0.2964 | 9348.508 | 0.2267 | 300.7637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 5.0054 | 3.0466 | 5.6666 | 7819.2533 | 8.458 | 375.0362 | [5 empty] | 22.5139 | 23.5993 | 33.1289 | [5 empty] | 0.1271 | 0.1635 | 9190.2144 | 300.9247 |  |  |  |  | 22.5675 | 23.7335 | 33.6822 | [7 empty] | -0.1785 | -0.1201 | 0.4169 | 9390.3289 | 0.371 | 301.5342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 5.0051 | 3.0637 | 5.6758 | 7815.137 | 8.3934 | 375.0913 | [5 empty] | 22.7131 | 23.8083 | 33.4242 | [5 empty] | 0.1266 | 0.1628 | 9191.1681 | 301.873 |  |  |  |  | 22.5719 | 23.7411 | 33.6929 | [7 empty] | -0.1852 | -0.1193 | 0.4205 | 9391.1455 | 0.3751 | 301.5686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 5.029 | 3.0791 | 5.705 | 7813.5507 | 8.4123 | 375.9763 | [5 empty] | 22.9134 | 24.0185 | 33.7211 | [5 empty] | 0.1261 | 0.1621 | 9192.1104 | 302.8199 |  |  |  |  | 23.0394 | 24.0738 | 34.1076 | [7 empty] | 0.1908 | -0.1145 | 0.284 | 9319.779 | 0.3372 | 303.0678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 5.0515 | 3.0951 | 5.7333 | 7811.62 | 8.425 | 376.7971 | [5 empty] | 23.1148 | 24.2299 | 34.0197 | [5 empty] | 0.1255 | 0.1614 | 9193.0418 | 303.7654 |  |  |  |  | 23.2526 | 24.2787 | 34.4061 | [7 empty] | 0.2291 | -0.1265 | 0.3059 | 9318.9204 | 0.3913 | 303.9828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 4.9795 | 3.0805 | 5.6649 | 7827.857 | 8.4218 | 377.9537 | [5 empty] | 23.3173 | 24.4424 | 34.3199 | [5 empty] | 0.125 | 0.1607 | 9193.9622 | 304.7095 |  |  |  |  | 23.3654 | 24.5148 | 34.7022 | [7 empty] | -0.0219 | -0.0644 | 0.2689 | 9332.1709 | 0.2003 | 305.0296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 4.913 | 3.0901 | 5.6138 | 7842.0669 | 8.5032 | 380.0498 | [5 empty] | 23.5209 | 24.656 | 34.6218 | [5 empty] | 0.1245 | 0.1601 | 9194.8718 | 305.6521 |  |  |  |  | 23.4723 | 24.6975 | 35.0243 | [7 empty] | -0.2012 | -0.0983 | 0.4158 | 9381.2037 | 0.3889 | 305.8342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 4.9231 | 3.1006 | 5.6287 | 7838.8897 | 8.4457 | 380.1319 | [5 empty] | 23.7257 | 24.8709 | 34.9253 | [5 empty] | 0.124 | 0.1594 | 9195.7708 | 306.5933 |  |  |  |  | 23.8502 | 25.0526 | 35.353 | [7 empty] | -0.0489 | 0.0325 | 0.2144 | 9288.216 | 0.2183 | 307.3845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 4.9297 | 3.1299 | 5.6505 | 7835.4252 | 8.4583 | 381.0428 | [5 empty] | 23.9315 | 25.0869 | 35.2305 | [5 empty] | 0.1234 | 0.1587 | 9196.6593 | 307.5331 |  |  |  |  | 23.846 | 25.0496 | 35.3407 | [7 empty] | -0.049 | 0.0394 | 0.2097 | 9284.8436 | 0.2078 | 307.3714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 4.9481 | 3.1712 | 5.6887 | 7827.9723 | 8.4769 | 381.9635 | [5 empty] | 24.1385 | 25.3041 | 35.5373 | [5 empty] | 0.1229 | 0.1581 | 9197.5376 | 308.4715 |  |  |  |  | 24.1439 | 25.3228 | 35.6684 | [7 empty] | 0.058 | 0.0764 | 0.1044 | 9248.3257 | 0.0805 | 308.5521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 4.9949 | 3.2063 | 5.7478 | 7819.2529 | 8.5042 | 382.8182 | [5 empty] | 24.3466 | 25.5225 | 35.8458 | [5 empty] | 0.1224 | 0.1574 | 9198.4056 | 309.4084 |  |  |  |  | 24.2629 | 25.5013 | 36.1099 | [7 empty] | -0.1248 | -0.0635 | 0.3315 | 9348.8657 | 0.2922 | 309.3177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 4.9995 | 3.21 | 5.7544 | 7822.4959 | 8.5175 | 383.7211 | [5 empty] | 24.5558 | 25.742 | 36.156 | [5 empty] | 0.1219 | 0.1568 | 9199.2636 | 310.3439 |  |  |  |  | 24.4849 | 25.7223 | 36.4032 | [7 empty] | -0.0918 | -0.0511 | 0.2981 | 9336.7635 | 0.2528 | 310.2601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 5.0404 | 3.2296 | 5.8003 | 7818.4989 | 8.5474 | 384.622 | [5 empty] | 24.7662 | 25.9628 | 36.4678 | [5 empty] | 0.1214 | 0.1561 | 9200.1118 | 311.278 |  |  |  |  | 24.9325 | 26.0583 | 36.8215 | [7 empty] | 0.2185 | -0.0396 | 0.2185 | 9277.678 | 0.2964 | 311.6804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 5.0558 | 3.2345 | 5.8167 | 7820.4329 | 8.5658 | 385.5209 | [5 empty] | 24.9777 | 26.1847 | 36.7813 | [5 empty] | 0.1209 | 0.1554 | 9200.9503 | 312.2107 |  |  |  |  | 25.1099 | 26.2705 | 36.8449 | [7 empty] | 0.2552 | 0.1879 | 0.1382 | 9163.5069 | 0.1799 | 312.5697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 5.0775 | 3.2495 | 5.8438 | 7818.7842 | 8.5768 | 386.3094 | [5 empty] | 25.1903 | 26.4078 | 37.0965 | [5 empty] | 0.1204 | 0.1548 | 9201.7792 | 313.1419 |  |  |  |  | 25.464 | 26.6227 | 37.7071 | [7 empty] | 0.1722 | -0.1077 | 0.2676 | 9318.3921 | 0.3124 | 314.033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 5.1097 | 3.2572 | 5.876 | 7818.9835 | 8.6113 | 387.2944 | [5 empty] | 25.404 | 26.6321 | 37.4134 | [5 empty] | 0.1199 | 0.1541 | 9202.5986 | 314.0717 |  |  |  |  | 25.4729 | 26.6326 | 37.7168 | [7 empty] | 0.1725 | -0.1042 | 0.2636 | 9316.6298 | 0.299 | 314.074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 5.1142 | 3.2536 | 5.8786 | 7819.2538 | 8.5405 | 387.2487 | [5 empty] | 25.6189 | 26.8576 | 37.7319 | [5 empty] | 0.1194 | 0.1535 | 9203.4087 | 315.0002 |  |  |  |  | 25.705 | 26.8706 | 38.0109 | [7 empty] | 0.1979 | -0.0721 | 0.2389 | 9296.8815 | 0.2971 | 315.0535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 5.1206 | 3.2909 | 5.9046 | 7813.8578 | 8.5499 | 388.1173 | [5 empty] | 25.8349 | 27.0842 | 38.0522 | [5 empty] | 0.1189 | 0.1529 | 9204.2096 | 315.9272 |  |  |  |  | 25.8373 | 27.1446 | 38.3394 | [7 empty] | -0.0723 | 0.0081 | 0.2398 | 9304.0602 | 0.2254 | 316.1728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 5.1587 | 3.1643 | 5.8718 | 7846.3168 | 8.5935 | 389.0572 | [5 empty] | 26.0521 | 27.3121 | 38.3741 | [5 empty] | 0.1184 | 0.1522 | 9205.0015 | 316.8527 |  |  |  |  | 26.0985 | 27.3948 | 38.7926 | [7 empty] | -0.0544 | -0.0761 | 0.2863 | 9340.978 | 0.2157 | 317.187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 5.171 | 3.1836 | 5.893 | 7844.8201 | 8.6083 | 389.9364 | [5 empty] | 26.2704 | 27.5412 | 38.6977 | [5 empty] | 0.1179 | 0.1516 | 9205.7844 | 317.7769 |  |  |  |  | 26.2933 | 27.6207 | 38.8137 | [7 empty] | -0.0012 | 0.1623 | 0.1195 | 9220.3743 | 0.1798 | 318.0962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 5.1742 | 3.0506 | 5.8292 | 7881.4527 | 8.6294 | 390.7971 | [5 empty] | 26.4899 | 27.7714 | 39.023 | [5 empty] | 0.1174 | 0.151 | 9206.5586 | 318.6997 |  |  |  |  | 26.5146 | 27.8427 | 39.1151 | [7 empty] | 0.0244 | 0.1686 | 0.0947 | 9213.6358 | 0.1464 | 318.9839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 5.1896 | 3.0796 | 5.8577 | 7877.4121 | 8.6496 | 391.7259 | [5 empty] | 26.7105 | 28.0029 | 39.35 | [5 empty] | 0.1169 | 0.1503 | 9207.3241 | 319.621 |  |  |  |  | 26.7679 | 28.0777 | 39.5568 | [7 empty] | 0.053 | 0.0753 | 0.0986 | 9252.2443 | 0.0805 | 319.9175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 5.212 | 3.1047 | 5.8904 | 7873.2259 | 8.6639 | 392.5455 | [5 empty] | 26.9322 | 28.2356 | 39.6788 | [5 empty] | 0.1164 | 0.1497 | 9208.0809 | 320.5409 |  |  |  |  | 27.0096 | 28.3188 | 39.9003 | [7 empty] | 0.078 | 0.0696 | 0.0889 | 9251.0274 | 0.0691 | 320.8683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 5.2651 | 3.1517 | 5.9607 | 7865.5625 | 8.7767 | 394.295 | [5 empty] | 27.1551 | 28.4695 | 40.0092 | [5 empty] | 0.1159 | 0.1491 | 9208.8295 | 321.4595 |  |  |  |  | 27.3625 | 28.6767 | 40.3872 | [7 empty] | 0.1096 | 0.0803 | 0.069 | 9241.3413 | 0.0953 | 322.2679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 5.3067 | 3.1598 | 6.0014 | 7864.0166 | 8.8034 | 395.1275 | [5 empty] | 27.3791 | 28.7046 | 40.3413 | [5 empty] | 0.1155 | 0.1485 | 9209.5697 | 322.3766 |  |  |  |  | 27.3645 | 28.6803 | 40.3833 | [7 empty] | 0.1093 | 0.0877 | 0.0611 | 9238.0628 | 0.0537 | 322.282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 5.3013 | 3.2143 | 6.025 | 7855.4285 | 8.8052 | 395.9777 | [5 empty] | 27.6043 | 28.9409 | 40.6752 | [5 empty] | 0.115 | 0.1478 | 9210.3016 | 323.2923 |  |  |  |  | 27.6007 | 28.9147 | 40.7174 | [7 empty] | 0.1358 | 0.0818 | 0.0693 | 9236.7587 | 0.0841 | 323.1909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 5.3229 | 3.2321 | 6.0534 | 7853.4606 | 8.8246 | 396.8423 | [5 empty] | 27.8307 | 29.1784 | 41.0107 | [5 empty] | 0.1145 | 0.1472 | 9211.0256 | 324.2066 |  |  |  |  | 27.9764 | 29.294 | 41.2269 | [7 empty] | 0.1743 | 0.0976 | 0.0777 | 9223.956 | 0.1252 | 324.6492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 5.3539 | 3.2675 | 6.0989 | 7846.945 | 8.8555 | 397.7944 | [5 empty] | 28.0582 | 29.4172 | 41.348 | [5 empty] | 0.114 | 0.1466 | 9211.7415 | 325.1195 |  |  |  |  | 28.0715 | 29.4699 | 41.5301 | [7 empty] | -0.0005 | 0.0742 | 0.1355 | 9262.3382 | 0.1355 | 325.3204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 5.4055 | 3.2788 | 6.1497 | 7844.1715 | 8.8924 | 398.6826 | [5 empty] | 28.2869 | 29.6571 | 41.687 | [5 empty] | 0.1136 | 0.146 | 9212.4495 | 326.031 |  |  |  |  | 28.1785 | 29.6475 | 41.8638 | [7 empty] | -0.1611 | 0.027 | 0.2993 | 9309.3156 | 0.3353 | 325.9943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 5.4008 | 3.282 | 6.148 | 7843.7136 | 8.8182 | 398.6616 | [5 empty] | 28.5168 | 29.8983 | 42.0278 | [5 empty] | 0.1131 | 0.1454 | 9213.1499 | 326.9411 |  |  |  |  | 28.4108 | 29.8874 | 42.1886 | [7 empty] | -0.1484 | 0.0366 | 0.2832 | 9302.8959 | 0.3203 | 326.9001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 5.4547 | 3.2966 | 6.2026 | 7843.6298 | 8.9271 | 400.3105 | [5 empty] | 28.7478 | 30.1407 | 42.3702 | [5 empty] | 0.1126 | 0.1448 | 9213.8426 | 327.8498 |  |  |  |  | 28.9491 | 30.2758 | 42.5581 | [7 empty] | 0.2683 | 0.1284 | 0.1565 | 9197.1392 | 0.232 | 328.3534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 5.4712 | 3.3065 | 6.2225 | 7844.1942 | 8.9481 | 401.2033 | [5 empty] | 28.98 | 30.3844 | 42.7144 | [5 empty] | 0.1122 | 0.1442 | 9214.5277 | 328.7571 |  |  |  |  | 29.1277 | 30.4972 | 42.5588 | [7 empty] | 0.2975 | 0.3697 | 0.2919 | 9089.1711 | 0.22 | 329.1753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 5.4895 | 3.3316 | 6.2517 | 7840.4975 | 8.9582 | 401.9819 | [5 empty] | 29.2133 | 30.6293 | 43.0603 | [5 empty] | 0.1117 | 0.1436 | 9215.2054 | 329.663 |  |  |  |  | 29.4385 | 30.8383 | 43.8822 | [7 empty] | 0.0007 | -0.2537 | 0.4126 | 9409.4093 | 0.3139 | 330.4318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 5.6094 | 3.2536 | 6.3171 | 7853.5714 | 9.048 | 402.9921 | [5 empty] | 29.4478 | 30.8753 | 43.408 | [5 empty] | 0.1112 | 0.143 | 9215.8758 | 330.5676 |  |  |  |  | 29.4922 | 31.0176 | 43.9102 | [7 empty] | -0.1759 | -0.0578 | 0.3504 | 9349.0017 | 0.333 | 331.0877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 5.6518 | 3.2503 | 6.3531 | 7854.7505 | 9.0771 | 403.8199 | [5 empty] | 29.6835 | 31.1227 | 43.7574 | [5 empty] | 0.1108 | 0.1424 | 9216.5389 | 331.4707 |  |  |  |  | 29.4891 | 31.0102 | 43.9027 | [7 empty] | -0.1684 | -0.0611 | 0.3454 | 9349.2755 | 0.3214 | 331.0605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 5.7754 | 3.1534 | 6.4159 | 7871.6348 | 9.1684 | 404.7871 | [5 empty] | 29.9204 | 31.3712 | 44.1086 | [5 empty] | 0.1103 | 0.1418 | 9217.1949 | 332.3724 |  |  |  |  | 29.8373 | 31.3907 | 44.2668 | [7 empty] | -0.1439 | 0.0704 | 0.264 | 9287.1888 | 0.3212 | 332.4426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 5.8015 | 3.1655 | 6.4452 | 7870.6009 | 9.19 | 405.6313 | [5 empty] | 30.1585 | 31.6211 | 44.4615 | [5 empty] | 0.1098 | 0.1412 | 9217.8439 | 333.2728 |  |  |  |  | 30.1333 | 31.6662 | 44.7879 | [7 empty] | -0.1144 | -0.0348 | 0.285 | 9328.6936 | 0.2547 | 333.435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 5.7038 | 3.2972 | 6.4235 | 7853.7404 | 9.1735 | 406.8304 | [5 empty] | 30.3977 | 31.8721 | 44.8162 | [5 empty] | 0.1094 | 0.1407 | 9218.4859 | 334.1717 |  |  |  |  | 30.2602 | 31.8793 | 45.1564 | [7 empty] | -0.2933 | -0.0654 | 0.4523 | 9369.8307 | 0.4742 | 334.1975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 5.7444 | 3.3061 | 6.4639 | 7852.2891 | 9.202 | 407.665 | [5 empty] | 30.6382 | 32.1244 | 45.1726 | [5 empty] | 0.1089 | 0.1401 | 9219.1211 | 335.0693 |  |  |  |  | 30.6232 | 32.1704 | 45.7223 | [7 empty] | -0.1625 | -0.1982 | 0.4337 | 9407.7428 | 0.3187 | 335.2325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 5.672 | 3.4209 | 6.4591 | 7836.911 | 9.1895 | 408.7294 | [5 empty] | 30.8798 | 32.3779 | 45.5308 | [5 empty] | 0.1085 | 0.1395 | 9219.7495 | 335.9655 |  |  |  |  | 30.8949 | 32.4465 | 46.0995 | [7 empty] | -0.14 | -0.1903 | 0.4129 | 9400.2398 | 0.2978 | 336.207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 5.7168 | 3.4292 | 6.5026 | 7835.5083 | 9.2237 | 409.5992 | [5 empty] | 31.1226 | 32.6327 | 45.8907 | [5 empty] | 0.108 | 0.1389 | 9220.3712 | 336.8603 |  |  |  |  | 31.1338 | 32.7123 | 46.4342 | [7 empty] | -0.1568 | -0.1568 | 0.397 | 9387.7305 | 0.3035 | 337.1386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 5.723 | 3.4647 | 6.5266 | 7831.2834 | 9.242 | 410.5165 | [5 empty] | 31.3666 | 32.8887 | 46.2524 | [5 empty] | 0.1076 | 0.1384 | 9220.9863 | 337.7538 |  |  |  |  | 31.3758 | 32.9626 | 46.7522 | [7 empty] | -0.1382 | -0.1316 | 0.3651 | 9373.4989 | 0.2806 | 338.0104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 5.7089 | 3.4812 | 6.5237 | 7828.9898 | 9.1697 | 410.5798 | [5 empty] | 31.6118 | 33.146 | 46.6159 | [5 empty] | 0.1072 | 0.1378 | 9221.595 | 338.6458 |  |  |  |  | 31.626 | 33.2276 | 47.1045 | [7 empty] | -0.1359 | -0.1148 | 0.3505 | 9365.5545 | 0.2754 | 338.9274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 5.7311 | 3.4845 | 6.5451 | 7830.0638 | 9.1833 | 411.3415 | [5 empty] | 31.8581 | 33.4046 | 46.9811 | [5 empty] | 0.1067 | 0.1372 | 9222.1973 | 339.5365 |  |  |  |  | 31.6897 | 33.428 | 47.1369 | [7 empty] | -0.3192 | 0.0949 | 0.4281 | 9303.3023 | 0.5644 | 339.6171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 5.8785 | 3.39 | 6.6259 | 7846.1307 | 9.3276 | 412.7502 | [5 empty] | 32.1057 | 33.6644 | 47.3481 | [5 empty] | 0.1063 | 0.1367 | 9222.7932 | 340.4258 |  |  |  |  | 31.9448 | 33.7083 | 47.4833 | [7 empty] | -0.3274 | 0.1327 | 0.4337 | 9288.5415 | 0.5935 | 340.5758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 5.8988 | 3.4151 | 6.6566 | 7842.7952 | 9.3472 | 413.5982 | [5 empty] | 32.3545 | 33.9254 | 47.7169 | [5 empty] | 0.1058 | 0.1361 | 9223.3829 | 341.3138 |  |  |  |  | 32.3068 | 34.0181 | 47.9952 | [7 empty] | -0.2133 | 0.0636 | 0.3273 | 9300.6943 | 0.4048 | 341.6277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 5.8959 | 3.4093 | 6.6518 | 7844.1257 | 9.2716 | 413.5518 | [5 empty] | 32.6045 | 34.1877 | 48.0875 | [5 empty] | 0.1054 | 0.1355 | 9223.9664 | 342.2003 |  |  |  |  | 32.549 | 34.2755 | 48.329 | [7 empty] | -0.21 | 0.0851 | 0.3194 | 9291.1902 | 0.4088 | 342.4958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 6.013 | 3.321 | 6.7124 | 7857.3727 | 9.3249 | 414.1532 | [5 empty] | 32.8557 | 34.4513 | 48.4599 | [5 empty] | 0.105 | 0.135 | 9224.5439 | 343.0855 |  |  |  |  | 32.9187 | 34.6064 | 48.8444 | [7 empty] | -0.1144 | 0.0382 | 0.2397 | 9296.6977 | 0.2643 | 343.6038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 6.0394 | 3.3302 | 6.7406 | 7856.9364 | 9.3453 | 414.9637 | [5 empty] | 33.1081 | 34.7161 | 48.834 | [5 empty] | 0.1045 | 0.1344 | 9225.1153 | 343.9694 |  |  |  |  | 33.2023 | 34.8991 | 49.2371 | [7 empty] | -0.0985 | 0.0514 | 0.2193 | 9288.889 | 0.2491 | 344.5766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 6.0657 | 3.3352 | 6.7667 | 7857.653 | 9.3704 | 415.8175 | [5 empty] | 33.3617 | 34.9822 | 49.21 | [5 empty] | 0.1041 | 0.1339 | 9225.6809 | 344.8518 |  |  |  |  | 33.1904 | 34.8807 | 49.2279 | [7 empty] | -0.0923 | 0.0384 | 0.2184 | 9293.3904 | 0.2317 | 344.5158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 6.0721 | 3.3494 | 6.7798 | 7854.0845 | 9.3047 | 415.8389 | [5 empty] | 33.6165 | 35.2496 | 49.5877 | [5 empty] | 0.1037 | 0.1333 | 9226.2406 | 345.7329 |  |  |  |  | 33.5236 | 35.2902 | 49.7562 | [7 empty] | -0.1903 | 0.0864 | 0.2977 | 9287.8769 | 0.3785 | 345.8663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 6.1103 | 3.3628 | 6.8204 | 7855.8508 | 9.4163 | 417.5322 | [5 empty] | 33.8725 | 35.5183 | 49.9673 | [5 empty] | 0.1033 | 0.1328 | 9226.7945 | 346.6127 |  |  |  |  | 33.7837 | 35.5649 | 50.1236 | [7 empty] | -0.1868 | 0.1007 | 0.2919 | 9281.5454 | 0.3797 | 346.7647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 6.1143 | 3.3721 | 6.829 | 7853.4785 | 9.348 | 417.5355 | [5 empty] | 34.1297 | 35.7882 | 50.3486 | [5 empty] | 0.1028 | 0.1322 | 9227.3428 | 347.4911 |  |  |  |  | 34.1027 | 35.9291 | 50.6631 | [7 empty] | -0.2485 | 0.0893 | 0.354 | 9295.142 | 0.4583 | 347.9473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 6.1268 | 3.3747 | 6.8418 | 7855.8955 | 9.3682 | 418.402 | [5 empty] | 34.3882 | 36.0594 | 50.7317 | [5 empty] | 0.1024 | 0.1317 | 9227.8854 | 348.3681 |  |  |  |  | 34.394 | 36.2126 | 51.0698 | [7 empty] | -0.2082 | 0.0798 | 0.3149 | 9293.2007 | 0.3996 | 348.8611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 6.0615 | 3.382 | 6.7885 | 7866.19 | 9.4122 | 419.9002 | [5 empty] | 34.6479 | 36.3319 | 51.1167 | [5 empty] | 0.102 | 0.1311 | 9228.4226 | 349.2438 |  |  |  |  | 34.6431 | 36.4828 | 51.4031 | [7 empty] | -0.2098 | 0.1146 | 0.3122 | 9279.3877 | 0.4172 | 349.7264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 5.9539 | 3.3831 | 6.6954 | 7878.1041 | 9.3718 | 420.7292 | [5 empty] | 34.9088 | 36.6057 | 51.5034 | [5 empty] | 0.1016 | 0.1306 | 9228.9542 | 350.1181 |  |  |  |  | 34.9266 | 36.7648 | 51.8086 | [7 empty] | -0.1823 | 0.1059 | 0.285 | 9279.0625 | 0.3757 | 350.6238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 5.9826 | 3.4213 | 6.7397 | 7871.7162 | 9.4054 | 421.6729 | [5 empty] | 35.1709 | 36.8807 | 51.892 | [5 empty] | 0.1012 | 0.1301 | 9229.4804 | 350.9911 |  |  |  |  | 35.2062 | 37.0349 | 52.1865 | [7 empty] | -0.1376 | 0.1029 | 0.2403 | 9273.9866 | 0.3137 | 351.4781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 5.9914 | 3.4419 | 6.7581 | 7870.2444 | 9.4196 | 422.4992 | [5 empty] | 35.4342 | 37.1571 | 52.2824 | [5 empty] | 0.1008 | 0.1295 | 9230.0013 | 351.8627 |  |  |  |  | 35.4866 | 37.3321 | 52.5722 | [7 empty] | -0.1327 | 0.1262 | 0.2335 | 9264.1238 | 0.319 | 352.4119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 5.9919 | 3.476 | 6.7759 | 7866.6982 | 9.4336 | 423.3727 | [5 empty] | 35.6988 | 37.4347 | 52.6746 | [5 empty] | 0.1003 | 0.129 | 9230.5169 | 352.733 |  |  |  |  | 35.8485 | 37.6516 | 52.956 | [7 empty] | -0.0026 | 0.1585 | 0.1071 | 9233.4099 | 0.1703 | 353.4093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 6.0771 | 3.5151 | 6.8699 | 7859.319 | 9.571 | 425.0703 | [5 empty] | 35.9646 | 37.7136 | 53.0686 | [5 empty] | 0.0999 | 0.1285 | 9231.0273 | 353.6019 |  |  |  |  | 36.1084 | 37.9141 | 53.3129 | [7 empty] | 0.0201 | 0.165 | 0.0878 | 9227.9243 | 0.1441 | 354.2233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 6.0939 | 3.5283 | 6.8916 | 7859.1583 | 9.5963 | 425.9544 | [5 empty] | 36.2316 | 37.9938 | 53.4645 | [5 empty] | 0.0995 | 0.128 | 9231.5327 | 354.4695 |  |  |  |  | 36.1126 | 37.9171 | 53.326 | [7 empty] | 0.0201 | 0.1588 | 0.0852 | 9230.3548 | 0.1279 | 354.2327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 6.1232 | 3.5505 | 6.9287 | 7855.7597 | 9.6184 | 426.7549 | [5 empty] | 36.4999 | 38.2753 | 53.8622 | [5 empty] | 0.0991 | 0.1274 | 9232.033 | 355.3358 |  |  |  |  | 36.4829 | 38.261 | 53.7212 | [7 empty] | 0.127 | 0.2093 | 0.0864 | 9196.4105 | 0.0596 | 355.2919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 6.1337 | 3.5478 | 6.9372 | 7859.1198 | 9.6342 | 427.5595 | [5 empty] | 36.7694 | 38.5581 | 54.2617 | [5 empty] | 0.0987 | 0.1269 | 9232.5282 | 356.2007 |  |  |  |  | 36.7711 | 38.5368 | 54.1034 | [7 empty] | 0.1769 | 0.2077 | 0.1125 | 9190.5796 | 0.0856 | 356.1356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 6.1563 | 3.5631 | 6.9649 | 7857.5334 | 9.6492 | 428.3134 | [5 empty] | 37.0402 | 38.8422 | 54.6631 | [5 empty] | 0.0983 | 0.1264 | 9233.0185 | 357.0643 |  |  |  |  | 37.1116 | 38.9272 | 54.6843 | [7 empty] | 0.1079 | 0.1941 | 0.0684 | 9205.6829 | 0.0598 | 357.3217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 6.1594 | 3.5723 | 6.9727 | 7855.5414 | 9.5829 | 428.3592 | [5 empty] | 37.3121 | 39.1276 | 55.0663 | [5 empty] | 0.0979 | 0.1259 | 9233.5039 | 357.9266 |  |  |  |  | 37.401 | 39.2269 | 55.0798 | [7 empty] | 0.1224 | 0.211 | 0.0885 | 9197.623 | 0.0693 | 358.2254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 6.1627 | 3.5706 | 6.9754 | 7859.5785 | 9.6035 | 429.2408 | [5 empty] | 37.5854 | 39.4143 | 55.4713 | [5 empty] | 0.0975 | 0.1254 | 9233.9845 | 358.7875 |  |  |  |  | 37.7855 | 39.6528 | 55.7214 | [7 empty] | 0.0705 | 0.1882 | 0.0684 | 9213.8193 | 0.1097 | 359.4998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 6.1718 | 3.5717 | 6.9845 | 7862.4214 | 9.6233 | 430.0877 | [5 empty] | 37.8598 | 39.7023 | 55.8782 | [5 empty] | 0.0971 | 0.1249 | 9234.4604 | 359.6471 |  |  |  |  | 38.0615 | 39.957 | 56.0833 | [7 empty] | 0.0632 | 0.235 | 0.1152 | 9197.3604 | 0.1509 | 360.4028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 6.2129 | 3.5895 | 7.0296 | 7859.2301 | 9.6544 | 430.9113 | [5 empty] | 38.1355 | 39.9916 | 56.2869 | [5 empty] | 0.0967 | 0.1244 | 9234.9315 | 360.5054 |  |  |  |  | 38.3605 | 40.2527 | 56.487 | [7 empty] | 0.0987 | 0.2395 | 0.1152 | 9191.2858 | 0.1276 | 361.2753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 6.2232 | 3.6059 | 7.0472 | 7858.2963 | 9.6627 | 431.652 | [5 empty] | 38.4125 | 40.2823 | 56.6975 | [5 empty] | 0.0963 | 0.1239 | 9235.398 | 361.3623 |  |  |  |  | 38.6626 | 40.5494 | 56.8997 | [7 empty] | 0.1361 | 0.2385 | 0.1214 | 9187.0882 | 0.1147 | 362.1453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 6.2713 | 3.6224 | 7.0977 | 7854.8599 | 9.6967 | 432.4672 | [5 empty] | 38.6907 | 40.5742 | 57.1099 | [5 empty] | 0.0959 | 0.1234 | 9235.86 | 362.218 |  |  |  |  | 38.6566 | 40.5441 | 56.893 | [7 empty] | 0.1341 | 0.2382 | 0.1211 | 9187.4548 | 0.0832 | 362.1298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 6.2804 | 3.6435 | 7.1167 | 7853.311 | 9.7103 | 433.2646 | [5 empty] | 38.9702 | 40.8675 | 57.5242 | [5 empty] | 0.0956 | 0.1229 | 9236.3174 | 363.0723 |  |  |  |  | 38.9745 | 40.8584 | 57.3428 | [7 empty] | 0.166 | 0.2296 | 0.1279 | 9186.9017 | 0.0851 | 363.0459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 6.3096 | 3.6307 | 7.1364 | 7853.7269 | 9.6513 | 433.2466 | [5 empty] | 39.2509 | 41.162 | 57.9404 | [5 empty] | 0.0952 | 0.1224 | 9236.7704 | 363.9253 |  |  |  |  | 39.2818 | 41.1683 | 57.7551 | [7 empty] | 0.1943 | 0.2426 | 0.1558 | 9178.7584 | 0.1099 | 363.9434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 6.313 | 3.6516 | 7.1502 | 7852.6869 | 9.663 | 434.0511 | [5 empty] | 39.5329 | 41.4579 | 58.3584 | [5 empty] | 0.0948 | 0.1219 | 9237.2189 | 364.7769 |  |  |  |  | 39.6337 | 41.51 | 58.3952 | [7 empty] | 0.1987 | 0.1344 | 0.1046 | 9218.8613 | 0.1322 | 364.9261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 6.3484 | 3.6955 | 7.2032 | 7848.6289 | 9.7853 | 435.7814 | [5 empty] | 39.8162 | 41.7552 | 58.7783 | [5 empty] | 0.0944 | 0.1214 | 9237.6631 | 365.6273 |  |  |  |  | 39.9235 | 41.7885 | 58.7783 | [7 empty] | 0.2453 | 0.1354 | 0.1516 | 9212.6386 | 0.1925 | 365.7224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 6.3912 | 3.7036 | 7.245 | 7847.1681 | 9.8124 | 436.541 | [5 empty] | 40.1007 | 42.0537 | 59.2001 | [5 empty] | 0.094 | 0.1209 | 9238.1029 | 366.4764 |  |  |  |  | 40.2646 | 42.1184 | 59.3871 | [7 empty] | 0.2541 | 0.0379 | 0.1804 | 9248.0346 | 0.2615 | 366.6596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 6.4019 | 3.7306 | 7.2683 | 7844.7846 | 9.8376 | 437.4359 | [5 empty] | 40.3864 | 42.3536 | 59.6237 | [5 empty] | 0.0936 | 0.1204 | 9238.5385 | 367.3241 |  |  |  |  | 40.4845 | 42.4078 | 59.4247 | [7 empty] | 0.2522 | 0.2863 | 0.2295 | 9157.0672 | 0.1708 | 367.477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 6.3585 | 3.7299 | 7.2308 | 7847.9725 | 9.7421 | 437.4068 | [5 empty] | 40.6735 | 42.6548 | 60.0492 | [5 empty] | 0.0933 | 0.1199 | 9238.97 | 368.1706 |  |  |  |  | 40.8598 | 42.8165 | 61.006 | [7 empty] | -0.0442 | -0.3479 | 0.4876 | 9433.6029 | 0.3397 | 368.623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 6.3864 | 3.7461 | 7.2637 | 7846.2255 | 9.7683 | 438.2268 | [5 empty] | 40.9618 | 42.9573 | 60.4766 | [5 empty] | 0.0929 | 0.1194 | 9239.3972 | 369.0157 |  |  |  |  | 40.9255 | 43.0399 | 61.0447 | [7 empty] | -0.235 | -0.1416 | 0.4191 | 9380.1892 | 0.3515 | 369.2456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 6.4295 | 3.771 | 7.314 | 7841.8101 | 9.8057 | 439.0909 | [5 empty] | 41.2513 | 43.2611 | 60.9059 | [5 empty] | 0.0925 | 0.1189 | 9239.8205 | 369.8595 |  |  |  |  | 41.2827 | 43.4888 | 61.0964 | [7 empty] | -0.2057 | 0.2401 | 0.3219 | 9234.1202 | 0.4664 | 370.4885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 6.4734 | 3.7863 | 7.3602 | 7842.5828 | 9.9235 | 440.6928 | [5 empty] | 41.5422 | 43.5663 | 61.337 | [5 empty] | 0.0921 | 0.1185 | 9240.2396 | 370.7021 |  |  |  |  | 41.5637 | 43.7967 | 61.5026 | [7 empty] | -0.2195 | 0.2599 | 0.3422 | 9228.9207 | 0.4955 | 371.3347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 6.4928 | 3.7959 | 7.3824 | 7842.8188 | 9.9468 | 441.5097 | [5 empty] | 41.8343 | 43.8729 | 61.7701 | [5 empty] | 0.0918 | 0.118 | 9240.6547 | 371.5433 |  |  |  |  | 41.5872 | 43.8174 | 61.5261 | [7 empty] | -0.2113 | 0.2626 | 0.3358 | 9226.867 | 0.4823 | 371.3915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 6.4911 | 3.7982 | 7.3827 | 7842.495 | 9.8736 | 441.5145 | [5 empty] | 42.1277 | 44.1807 | 62.205 | [5 empty] | 0.0914 | 0.1175 | 9241.0659 | 372.3833 |  |  |  |  | 42.1126 | 44.2028 | 62.7733 | [7 empty] | -0.1145 | -0.2097 | 0.3866 | 9388.6632 | 0.2526 | 372.4433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 6.4829 | 3.6521 | 7.3043 | 7874.525 | 9.8535 | 441.9283 | [5 empty] | 42.4224 | 44.4899 | 62.6418 | [5 empty] | 0.091 | 0.117 | 9241.4732 | 373.2219 |  |  |  |  | 42.3618 | 44.5194 | 62.8323 | [7 empty] | -0.1051 | 0.0428 | 0.2097 | 9293.7097 | 0.226 | 373.3015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 6.5067 | 3.6672 | 7.3329 | 7873.5103 | 9.8847 | 442.802 | [5 empty] | 42.7183 | 44.8005 | 63.0806 | [5 empty] | 0.0907 | 0.1166 | 9241.8765 | 374.0593 |  |  |  |  | 42.6701 | 44.8453 | 63.2635 | [7 empty] | -0.1012 | 0.0611 | 0.1997 | 9286.5212 | 0.2272 | 374.1796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 6.5226 | 3.5523 | 7.2925 | 7897.603 | 9.8772 | 443.2444 | [5 empty] | 43.0156 | 45.1124 | 63.5212 | [5 empty] | 0.0903 | 0.1161 | 9242.2762 | 374.8954 |  |  |  |  | 43.0268 | 45.1901 | 63.93 | [7 empty] | -0.0982 | -0.0556 | 0.2549 | 9328.7141 | 0.201 | 375.1028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 6.533 | 3.5595 | 7.3057 | 7899.0076 | 9.9013 | 444.1017 | [5 empty] | 43.3141 | 45.4256 | 63.9637 | [5 empty] | 0.0899 | 0.1156 | 9242.672 | 375.7302 |  |  |  |  | 43.1691 | 45.4399 | 64.3717 | [7 empty] | -0.2889 | -0.0903 | 0.4312 | 9366.0258 | 0.4157 | 375.7681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 6.5548 | 3.5777 | 7.334 | 7897.051 | 9.922 | 444.8851 | [5 empty] | 43.6139 | 45.7402 | 64.4082 | [5 empty] | 0.0896 | 0.1152 | 9243.0642 | 376.5637 |  |  |  |  | 43.6997 | 45.8493 | 65.0529 | [7 empty] | -0.0695 | -0.1815 | 0.3366 | 9370.7554 | 0.2177 | 376.8516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 6.555 | 3.6054 | 7.3479 | 7894.8552 | 9.9345 | 445.6928 | [5 empty] | 43.915 | 46.0562 | 64.8545 | [5 empty] | 0.0892 | 0.1147 | 9243.4526 | 377.396 |  |  |  |  | 43.9364 | 46.1537 | 65.0682 | [7 empty] | -0.055 | 0.0828 | 0.1477 | 9273.0605 | 0.1758 | 377.6518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 6.5658 | 3.6015 | 7.3561 | 7898.2185 | 9.9537 | 446.4877 | [5 empty] | 44.2174 | 46.3735 | 65.3028 | [5 empty] | 0.0889 | 0.1143 | 9243.8374 | 378.2269 |  |  |  |  | 44.2737 | 46.495 | 65.5336 | [7 empty] | -0.0297 | 0.0902 | 0.121 | 9267.3165 | 0.1476 | 378.5438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 6.5991 | 3.6016 | 7.386 | 7899.3343 | 9.9878 | 447.3255 | [5 empty] | 44.5211 | 46.6922 | 65.753 | [5 empty] | 0.0885 | 0.1138 | 9244.2186 | 379.0566 |  |  |  |  | 44.324 | 46.6986 | 65.5353 | [7 empty] | -0.2049 | 0.2928 | 0.3438 | 9217.5892 | 0.4873 | 379.0734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 6.6349 | 3.7591 | 7.4934 | 7868.9172 | 10.0109 | 448.1752 | [5 empty] | 44.826 | 47.0122 | 66.2051 | [5 empty] | 0.0882 | 0.1133 | 9244.5963 | 379.885 |  |  |  |  | 44.7865 | 47.0848 | 66.8185 | [7 empty] | -0.2297 | -0.1733 | 0.428 | 9387.2752 | 0.3346 | 380.0724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 6.6506 | 3.7632 | 7.5096 | 7867.0824 | 9.9469 | 448.196 | [5 empty] | 45.1323 | 47.3336 | 66.6591 | [5 empty] | 0.0878 | 0.1129 | 9244.9705 | 380.7122 |  |  |  |  | 45.0549 | 47.4233 | 66.8625 | [7 empty] | -0.2114 | 0.0993 | 0.2995 | 9287.026 | 0.3822 | 380.9422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 6.7225 | 3.9286 | 7.6542 | 7836.0796 | 10.0646 | 449.7491 | [5 empty] | 45.4399 | 47.6563 | 67.1151 | [5 empty] | 0.0874 | 0.1124 | 9245.3412 | 381.538 |  |  |  |  | 45.4824 | 47.8127 | 67.3188 | [7 empty] | -0.0904 | 0.1439 | 0.1806 | 9256.3772 | 0.2516 | 381.9366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 6.7067 | 3.9426 | 7.6481 | 7837.9816 | 10.074 | 450.5697 | [5 empty] | 45.7488 | 47.9804 | 67.573 | [5 empty] | 0.0871 | 0.112 | 9245.7085 | 382.3627 |  |  |  |  | 45.6386 | 48.0681 | 67.7682 | [7 empty] | -0.2611 | 0.1077 | 0.3482 | 9290.2804 | 0.4487 | 382.5848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 6.5934 | 3.9411 | 7.55 | 7849.487 | 10.0359 | 451.3452 | [5 empty] | 46.0589 | 48.3059 | 68.0328 | [5 empty] | 0.0868 | 0.1115 | 9246.0723 | 383.186 |  |  |  |  | 45.9479 | 48.408 | 68.2099 | [7 empty] | -0.2755 | 0.1332 | 0.3629 | 9283.1418 | 0.4794 | 383.4434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 6.6131 | 3.945 | 7.5694 | 7851.1103 | 10.0689 | 452.2203 | [5 empty] | 46.3704 | 48.6327 | 68.4945 | [5 empty] | 0.0864 | 0.1111 | 9246.4329 | 384.0081 |  |  |  |  | 46.3671 | 48.7784 | 68.6776 | [7 empty] | -0.1484 | 0.1524 | 0.2384 | 9260.8871 | 0.328 | 384.3728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 6.5195 | 3.9389 | 7.4863 | 7865.0484 | 10.1211 | 453.6959 | [5 empty] | 46.6832 | 48.961 | 68.9582 | [5 empty] | 0.0861 | 0.1107 | 9246.7902 | 384.8289 |  |  |  |  | 46.719 | 49.159 | 69.1693 | [7 empty] | -0.1547 | 0.1812 | 0.2509 | 9251.8601 | 0.3537 | 385.3219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 6.6513 | 3.8508 | 7.5564 | 7875.2422 | 10.1696 | 454.2055 | [5 empty] | 46.9973 | 49.2906 | 69.4238 | [5 empty] | 0.0857 | 0.1102 | 9247.1441 | 385.6485 |  |  |  |  | 47.048 | 49.5269 | 69.6002 | [7 empty] | -0.1683 | 0.2371 | 0.2839 | 9234.4693 | 0.4055 | 386.2332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 6.6691 | 3.8466 | 7.5703 | 7878.1915 | 10.1945 | 455.0039 | [5 empty] | 47.3127 | 49.6215 | 69.8914 | [5 empty] | 0.0854 | 0.1098 | 9247.4949 | 386.4668 |  |  |  |  | 47.4124 | 49.8776 | 70.1239 | [7 empty] | -0.1242 | 0.2136 | 0.2339 | 9237.3669 | 0.3371 | 387.0968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 6.7933 | 3.7211 | 7.6187 | 7896.1776 | 10.2448 | 455.5155 | [5 empty] | 47.6294 | 49.9539 | 70.3609 | [5 empty] | 0.085 | 0.1093 | 9247.8424 | 387.2839 |  |  |  |  | 47.7302 | 50.2111 | 70.5425 | [7 empty] | -0.1108 | 0.2436 | 0.2375 | 9225.7401 | 0.3396 | 387.913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 6.8165 | 3.7365 | 7.647 | 7895.0074 | 10.2744 | 456.3456 | [5 empty] | 47.9475 | 50.2876 | 70.8324 | [5 empty] | 0.0847 | 0.1089 | 9248.1869 | 388.0997 |  |  |  |  | 48.0797 | 50.5688 | 71.0253 | [7 empty] | -0.0905 | 0.2541 | 0.2276 | 9220.0158 | 0.3234 | 388.7834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 6.843 | 3.7554 | 7.6798 | 7892.7671 | 10.3004 | 457.1318 | [5 empty] | 48.2668 | 50.6227 | 71.3058 | [5 empty] | 0.0844 | 0.1085 | 9248.5281 | 388.9143 |  |  |  |  | 48.4669 | 50.9454 | 71.7424 | [7 empty] | -0.089 | 0.14 | 0.1762 | 9258.7133 | 0.2549 | 389.6943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 6.8658 | 3.7938 | 7.7186 | 7887.0632 | 10.3241 | 457.9259 | [5 empty] | 48.5875 | 50.9592 | 71.7812 | [5 empty] | 0.084 | 0.108 | 9248.8663 | 389.7276 |  |  |  |  | 48.5036 | 50.9804 | 71.7869 | [7 empty] | -0.0823 | 0.1422 | 0.1698 | 9257.1817 | 0.2323 | 389.7787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 6.8713 | 3.8278 | 7.7402 | 7883.733 | 10.3491 | 458.7931 | [5 empty] | 48.9095 | 51.2971 | 72.2586 | [5 empty] | 0.0837 | 0.1076 | 9249.2015 | 390.5397 |  |  |  |  | 48.8338 | 51.3107 | 72.2727 | [7 empty] | -0.0612 | 0.1276 | 0.1463 | 9259.7317 | 0.1968 | 390.5723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 6.873 | 3.8095 | 7.7335 | 7887.2317 | 10.2797 | 458.8176 | [5 empty] | 49.2328 | 51.6364 | 72.7379 | [5 empty] | 0.0834 | 0.1072 | 9249.5336 | 391.3506 |  |  |  |  | 49.231 | 51.6839 | 72.9912 | [7 empty] | -0.0395 | 0.0089 | 0.1573 | 9297.5195 | 0.1285 | 391.4638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 6.9001 | 3.8254 | 7.7654 | 7885.5807 | 10.3064 | 459.6005 | [5 empty] | 49.5575 | 51.977 | 73.2191 | [5 empty] | 0.083 | 0.1068 | 9249.8627 | 392.1602 |  |  |  |  | 49.5721 | 52.0286 | 73.4662 | [7 empty] | -0.016 | 0.0132 | 0.1362 | 9293.2224 | 0.1037 | 392.2823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 6.7938 | 3.8237 | 7.6718 | 7896.1317 | 10.2677 | 460.3235 | [5 empty] | 49.8835 | 52.3191 | 73.7024 | [5 empty] | 0.0827 | 0.1063 | 9250.1889 | 392.9686 |  |  |  |  | 49.9389 | 52.4157 | 73.9763 | [7 empty] | -0.0104 | 0.0346 | 0.1175 | 9285.3564 | 0.1003 | 393.1962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 6.803 | 3.8637 | 7.6998 | 7890.9175 | 10.281 | 461.0728 | [5 empty] | 50.2108 | 52.6625 | 74.1876 | [5 empty] | 0.0824 | 0.1059 | 9250.5122 | 393.7758 |  |  |  |  | 50.296 | 52.762 | 74.452 | [7 empty] | 0.0369 | 0.0369 | 0.0826 | 9279.0056 | 0.0591 | 394.0087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 6.6637 | 3.881 | 7.5876 | 7900.528 | 10.2418 | 461.9179 | [5 empty] | 50.5394 | 53.0074 | 74.6748 | [5 empty] | 0.0821 | 0.1055 | 9250.8326 | 394.5817 |  |  |  |  | 50.6473 | 53.1323 | 74.9481 | [7 empty] | 0.0405 | 0.0524 | 0.0674 | 9273.4598 | 0.0558 | 394.8726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 6.6891 | 3.8816 | 7.6105 | 7902.3025 | 10.2823 | 462.8047 | [5 empty] | 50.8694 | 53.3536 | 75.1639 | [5 empty] | 0.0817 | 0.1051 | 9251.1502 | 395.3864 |  |  |  |  | 51.0089 | 53.4986 | 75.4514 | [7 empty] | 0.064 | 0.0578 | 0.0505 | 9268.9935 | 0.0501 | 395.7219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 6.838 | 3.9419 | 7.7701 | 7885.9925 | 10.4166 | 464.0616 | [5 empty] | 51.2007 | 53.7013 | 75.6551 | [5 empty] | 0.0814 | 0.1047 | 9251.465 | 396.1899 |  |  |  |  | 51.4033 | 53.9878 | 75.9565 | [7 empty] | -0.0073 | 0.1758 | 0.1137 | 9238.4427 | 0.1735 | 396.8487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 7.0251 | 4.0004 | 7.9624 | 7864.4716 | 10.4774 | 464.5519 | [5 empty] | 51.5333 | 54.0503 | 76.1482 | [5 empty] | 0.0811 | 0.1043 | 9251.7769 | 396.9921 |  |  |  |  | 51.753 | 54.3491 | 76.449 | [7 empty] | 0.0056 | 0.1843 | 0.11 | 9234.3787 | 0.1661 | 397.6753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 7.0448 | 3.9979 | 7.9789 | 7866.805 | 10.5017 | 465.3174 | [5 empty] | 51.8673 | 54.4008 | 76.6433 | [5 empty] | 0.0808 | 0.1038 | 9252.0862 | 397.7932 |  |  |  |  | 51.6615 | 54.2556 | 76.324 | [7 empty] | 0 | 0.1809 | 0.1116 | 9236.0659 | 0.1555 | 397.4619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 7.0333 | 4.0242 | 7.9821 | 7862.6826 | 10.4202 | 465.3258 | [5 empty] | 52.2026 | 54.7527 | 77.1404 | [5 empty] | 0.0804 | 0.1034 | 9252.3926 | 398.593 |  |  |  |  | 52.1669 | 54.8814 | 77.002 | [7 empty] | -0.0963 | 0.3121 | 0.2734 | 9204.8059 | 0.3582 | 398.8846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 7.0444 | 4.0042 | 7.9825 | 7868.8189 | 10.4409 | 466.0812 | [5 empty] | 52.5393 | 55.106 | 77.6395 | [5 empty] | 0.0801 | 0.103 | 9252.6965 | 399.3916 |  |  |  |  | 52.5233 | 55.215 | 77.5343 | [7 empty] | -0.0493 | 0.2698 | 0.2111 | 9213.3725 | 0.273 | 399.6372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 7.0705 | 4.0118 | 8.0095 | 7868.9139 | 10.4701 | 466.8675 | [5 empty] | 52.8773 | 55.4607 | 78.1406 | [5 empty] | 0.0798 | 0.1026 | 9252.9976 | 400.189 |  |  |  |  | 52.9064 | 55.6253 | 78.0131 | [7 empty] | -0.0379 | 0.3262 | 0.2527 | 9194.2029 | 0.3036 | 400.5577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 7.1029 | 4.0518 | 8.0578 | 7862.6142 | 10.5005 | 467.6608 | [5 empty] | 53.2167 | 55.8168 | 78.6436 | [5 empty] | 0.0795 | 0.1022 | 9253.2961 | 400.9852 |  |  |  |  | 53.2556 | 55.9982 | 78.5352 | [7 empty] | -0.0464 | 0.3288 | 0.2592 | 9194.6718 | 0.315 | 401.3892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 7.0951 | 4.0866 | 8.0686 | 7860.2678 | 10.5229 | 468.5295 | [5 empty] | 53.5574 | 56.1743 | 79.1487 | [5 empty] | 0.0792 | 0.1018 | 9253.5921 | 401.7802 |  |  |  |  | 53.6427 | 56.394 | 79.0798 | [7 empty] | -0.0274 | 0.3338 | 0.2553 | 9191.2823 | 0.2999 | 402.2667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 7.1036 | 4.0616 | 8.0641 | 7867.7846 | 10.5535 | 469.3651 | [5 empty] | 53.8995 | 56.5332 | 79.6558 | [5 empty] | 0.0789 | 0.1014 | 9253.8853 | 402.574 |  |  |  |  | 53.962 | 56.6238 | 79.5471 | [7 empty] | 0.0967 | 0.2359 | 0.1357 | 9208.7159 | 0.104 | 402.7736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 7.1208 | 4.0599 | 8.0787 | 7869.7749 | 10.5679 | 470.0487 | [5 empty] | 54.2429 | 56.8936 | 80.1649 | [5 empty] | 0.0786 | 0.101 | 9254.1761 | 403.3666 |  |  |  |  | 54.3434 | 57.011 | 80.1642 | [7 empty] | 0.0994 | 0.1943 | 0.0956 | 9221.9584 | 0.0728 | 403.6239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 7.149 | 4.0736 | 8.1105 | 7868.5431 | 10.5963 | 470.8157 | [5 empty] | 54.5877 | 57.2554 | 80.676 | [5 empty] | 0.0783 | 0.1006 | 9254.4644 | 404.1579 |  |  |  |  | 54.7114 | 57.2909 | 80.7018 | [7 empty] | 0.2237 | 0.0975 | 0.1455 | 9239.0255 | 0.1848 | 404.2354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 7.1832 | 4.0795 | 8.1437 | 7868.1488 | 10.6213 | 471.5268 | [5 empty] | 54.9338 | 57.6186 | 81.1891 | [5 empty] | 0.0779 | 0.1002 | 9254.7502 | 404.9481 |  |  |  |  | 55.0862 | 57.675 | 81.2048 | [7 empty] | 0.2456 | 0.1172 | 0.1685 | 9230.4909 | 0.203 | 405.0706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 7.168 | 3.9687 | 8.0772 | 7891.5547 | 10.6085 | 472.0286 | [5 empty] | 55.2813 | 57.9832 | 81.7043 | [5 empty] | 0.0776 | 0.0998 | 9255.0335 | 405.7371 |  |  |  |  | 55.3936 | 58.0545 | 81.2677 | [7 empty] | 0.2701 | 0.3838 | 0.343 | 9144.2276 | 0.2173 | 405.8907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 7.1786 | 3.9612 | 8.0834 | 7892.0639 | 10.5328 | 471.9871 | [5 empty] | 55.6302 | 58.3493 | 82.2214 | [5 empty] | 0.0773 | 0.0994 | 9255.3144 | 406.5249 |  |  |  |  | 55.8388 | 58.4644 | 83.2732 | [7 empty] | 0.026 | -0.3983 | 0.5004 | 9422.285 | 0.3812 | 406.7718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 7.1918 | 3.9904 | 8.1094 | 7889.0212 | 10.5562 | 472.7751 | [5 empty] | 55.9804 | 58.7168 | 82.7406 | [5 empty] | 0.077 | 0.0991 | 9255.5929 | 407.3115 |  |  |  |  | 55.9314 | 58.7502 | 83.3185 | [7 empty] | -0.1682 | -0.1725 | 0.3659 | 9370.544 | 0.2535 | 407.3827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 7.2196 | 3.8523 | 8.0691 | 7917.2323 | 10.6463 | 473.9369 | [5 empty] | 56.332 | 59.0857 | 83.2618 | [5 empty] | 0.0767 | 0.0987 | 9255.869 | 408.0969 |  |  |  |  | 56.3109 | 59.1316 | 83.8569 | [7 empty] | -0.1431 | -0.1746 | 0.3507 | 9368.1381 | 0.233 | 408.1942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 7.2117 | 4.037 | 8.1502 | 7887.4185 | 10.6587 | 474.8129 | [5 empty] | 56.6849 | 59.4561 | 83.7851 | [5 empty] | 0.0764 | 0.0983 | 9256.1427 | 408.8812 |  |  |  |  | 56.8442 | 59.8181 | 84.8812 | [7 empty] | -0.3385 | -0.1811 | 0.5002 | 9392.0887 | 0.4357 | 409.6438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 7.2472 | 4.0035 | 8.1656 | 7890.8105 | 10.5877 | 474.7073 | [5 empty] | 57.0393 | 59.8279 | 84.3103 | [5 empty] | 0.0761 | 0.0979 | 9256.4141 | 409.6642 |  |  |  |  | 56.8402 | 59.8077 | 84.9021 | [7 empty] | -0.3375 | -0.2012 | 0.5105 | 9398.4885 | 0.4223 | 409.6218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 7.2656 | 4.0161 | 8.1883 | 7890.2892 | 10.6096 | 475.4473 | [5 empty] | 57.395 | 60.2011 | 84.8376 | [5 empty] | 0.0758 | 0.0975 | 9256.6832 | 410.4461 |  |  |  |  | 57.4386 | 60.3088 | 85.3974 | [7 empty] | -0.1054 | -0.1089 | 0.2747 | 9342.1747 | 0.1895 | 410.671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 7.2749 | 4.17 | 8.2716 | 7864.9641 | 10.6217 | 476.2308 | [5 empty] | 57.752 | 60.5758 | 85.3669 | [5 empty] | 0.0755 | 0.0971 | 9256.95 | 411.2268 |  |  |  |  | 57.6598 | 60.6604 | 85.9879 | [7 empty] | -0.2981 | -0.1382 | 0.4416 | 9373.097 | 0.3864 | 411.4025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 7.3069 | 4.2352 | 8.3321 | 7854.3814 | 10.6514 | 477.0139 | [5 empty] | 58.1105 | 60.952 | 85.8983 | [5 empty] | 0.0752 | 0.0968 | 9257.2146 | 412.0064 |  |  |  |  | 58.044 | 61.042 | 86.5816 | [7 empty] | -0.2785 | -0.1702 | 0.4431 | 9380.871 | 0.36 | 412.1924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 7.1809 | 4.2298 | 8.2207 | 7866.3662 | 10.6112 | 477.7445 | [5 empty] | 58.4703 | 61.3295 | 86.4317 | [5 empty] | 0.075 | 0.0964 | 9257.4769 | 412.7847 |  |  |  |  | 58.4368 | 61.5014 | 87.1132 | [7 empty] | -0.3188 | -0.1 | 0.44 | 9362.7803 | 0.4187 | 413.1377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 7.1015 | 4.1893 | 8.1321 | 7884.1407 | 10.6729 | 479.0932 | [5 empty] | 58.8315 | 61.7086 | 86.9672 | [5 empty] | 0.0747 | 0.096 | 9257.737 | 413.5619 |  |  |  |  | 58.7868 | 61.8434 | 87.6071 | [7 empty] | -0.2842 | -0.1097 | 0.4136 | 9361.7898 | 0.3749 | 413.8373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 7.116 | 4.2208 | 8.161 | 7880.8444 | 10.7034 | 479.9124 | [5 empty] | 59.1941 | 62.089 | 87.5047 | [5 empty] | 0.0744 | 0.0956 | 9257.9949 | 414.3379 |  |  |  |  | 59.2422 | 62.3292 | 88.2999 | [7 empty] | -0.2957 | -0.1114 | 0.4241 | 9363.372 | 0.3902 | 414.8256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 7.2249 | 4.1253 | 8.2082 | 7892.8679 | 10.7379 | 480.3728 | [5 empty] | 59.5581 | 62.471 | 88.0443 | [5 empty] | 0.0741 | 0.0952 | 9258.2507 | 415.1128 |  |  |  |  | 59.7078 | 62.7603 | 88.7365 | [7 empty] | -0.1757 | -0.0308 | 0.2798 | 9324.6513 | 0.2731 | 415.6971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 7.3533 | 4.006 | 8.2636 | 7911.289 | 10.8936 | 481.6918 | [5 empty] | 59.9234 | 62.8543 | 88.5859 | [5 empty] | 0.0738 | 0.0949 | 9258.5043 | 415.8865 |  |  |  |  | 60.0973 | 63.1462 | 89.3114 | [7 empty] | -0.1495 | -0.05 | 0.2661 | 9327.6431 | 0.24 | 416.4728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 7.3643 | 4.0269 | 8.2837 | 7909.9672 | 10.9208 | 482.4873 | [5 empty] | 60.2902 | 63.2392 | 89.1296 | [5 empty] | 0.0735 | 0.0945 | 9258.7558 | 416.659 |  |  |  |  | 60.6324 | 63.6271 | 89.9462 | [7 empty] | -0.026 | -0.04 | 0.1673 | 9310.9792 | 0.1431 | 417.4336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 7.39 | 3.9982 | 8.2932 | 7913.1477 | 10.8461 | 482.4041 | [5 empty] | 60.6583 | 63.6255 | 89.6753 | [5 empty] | 0.0732 | 0.0941 | 9259.0052 | 417.4304 |  |  |  |  | 61.0639 | 64.064 | 90.5506 | [7 empty] | -0.001 | -0.036 | 0.1498 | 9306.9713 | 0.1407 | 418.3011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 7.4045 | 4.0406 | 8.3264 | 7908.0202 | 10.8809 | 483.2608 | [5 empty] | 61.0278 | 64.0132 | 90.2231 | [5 empty] | 0.0729 | 0.0938 | 9259.2526 | 418.2006 |  |  |  |  | 61.4188 | 64.4688 | 91.0697 | [7 empty] | -0.0347 | -0.0036 | 0.1451 | 9300.6441 | 0.1547 | 419.1003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 7.4152 | 4.0759 | 8.353 | 7904.0739 | 10.9034 | 484.0272 | [5 empty] | 61.3988 | 64.4024 | 90.773 | [5 empty] | 0.0726 | 0.0934 | 9259.4979 | 418.9697 |  |  |  |  | 61.4323 | 64.474 | 91.0798 | [7 empty] | -0.0228 | -0.0063 | 0.1381 | 9300.211 | 0.0983 | 419.1107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 7.4615 | 4.0868 | 8.3994 | 7902.0663 | 10.9382 | 484.7518 | [5 empty] | 61.7711 | 64.7931 | 91.3249 | [5 empty] | 0.0724 | 0.093 | 9259.7411 | 419.7376 |  |  |  |  | 61.8382 | 64.8747 | 91.6643 | [7 empty] | 0.0082 | -0.02 | 0.1299 | 9301.0137 | 0.0817 | 419.8975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 7.458 | 4.1524 | 8.4281 | 7894.1187 | 10.9655 | 485.6178 | [5 empty] | 62.1448 | 65.1853 | 91.8789 | [5 empty] | 0.0721 | 0.0927 | 9259.9824 | 420.5044 |  |  |  |  | 62.2512 | 65.3048 | 92.238 | [7 empty] | 0.02 | -0.0032 | 0.1091 | 9294.6242 | 0.0724 | 420.7373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 7.4398 | 4.1535 | 8.4131 | 7895.0064 | 10.8774 | 485.602 | [5 empty] | 62.5199 | 65.5789 | 92.435 | [5 empty] | 0.0718 | 0.0923 | 9260.2216 | 421.27 |  |  |  |  | 62.68 | 65.7342 | 92.8313 | [7 empty] | 0.0512 | 0.0002 | 0.0944 | 9290.2783 | 0.0743 | 421.5709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 7.3279 | 4.3096 | 8.3931 | 7879.9152 | 10.9155 | 486.9504 | [5 empty] | 62.8964 | 65.974 | 92.9931 | [5 empty] | 0.0715 | 0.092 | 9260.4589 | 422.0345 |  |  |  |  | 63.0872 | 66.1961 | 93.4163 | [7 empty] | 0.0178 | 0.0399 | 0.0748 | 9281.879 | 0.0758 | 422.4625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 7.2233 | 4.4267 | 8.3633 | 7868.6011 | 10.872 | 487.6098 | [5 empty] | 63.2743 | 66.3705 | 93.5534 | [5 empty] | 0.0712 | 0.0916 | 9260.6943 | 422.7978 |  |  |  |  | 63.481 | 66.5677 | 93.9688 | [7 empty] | 0.0689 | 0.0191 | 0.0725 | 9282.7286 | 0.0747 | 423.1759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 7.2753 | 4.4087 | 8.3989 | 7867.8911 | 10.7947 | 487.4512 | [5 empty] | 63.6537 | 66.7686 | 94.1157 | [5 empty] | 0.071 | 0.0913 | 9260.9277 | 423.56 |  |  |  |  | 63.9608 | 67.0649 | 94.6289 | [7 empty] | 0.086 | 0.0393 | 0.0541 | 9274.9356 | 0.09 | 424.1249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 7.2826 | 4.4452 | 8.4245 | 7864.5992 | 10.8322 | 488.3278 | [5 empty] | 64.0344 | 67.1681 | 94.6801 | [5 empty] | 0.0707 | 0.0909 | 9261.1593 | 424.3211 |  |  |  |  | 64.3704 | 67.4791 | 95.2224 | [7 empty] | 0.1052 | 0.0324 | 0.068 | 9275.0331 | 0.1096 | 424.9109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 7.4254 | 4.3587 | 8.5037 | 7875.9802 | 10.9921 | 489.6328 | [5 empty] | 64.4165 | 67.5691 | 95.2466 | [5 empty] | 0.0704 | 0.0905 | 9261.3889 | 425.0811 |  |  |  |  | 64.7835 | 67.9345 | 95.7826 | [7 empty] | 0.0926 | 0.0773 | 0.0258 | 9263.0969 | 0.0935 | 425.7702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 7.5542 | 4.2553 | 8.565 | 7887.4201 | 11.024 | 489.9996 | [5 empty] | 64.8001 | 67.9716 | 95.8152 | [5 empty] | 0.0701 | 0.0902 | 9261.6167 | 425.8399 |  |  |  |  | 65.2018 | 68.3518 | 96.3878 | [7 empty] | 0.1183 | 0.0657 | 0.054 | 9263.9407 | 0.1159 | 426.5532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 7.5829 | 4.2862 | 8.6055 | 7883.2188 | 11.0532 | 490.7399 | [5 empty] | 65.1851 | 68.3755 | 96.3859 | [5 empty] | 0.0699 | 0.0898 | 9261.8425 | 426.5976 |  |  |  |  | 65.6545 | 68.8152 | 97.0477 | [7 empty] | 0.1323 | 0.0609 | 0.0688 | 9263.9837 | 0.1392 | 427.4178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 7.582 | 4.2952 | 8.6095 | 7884.6597 | 11.0724 | 491.4856 | [5 empty] | 65.5714 | 68.781 | 96.9586 | [5 empty] | 0.0696 | 0.0895 | 9262.0667 | 427.3541 |  |  |  |  | 65.6264 | 68.7826 | 96.9945 | [7 empty] | 0.138 | 0.064 | 0.073 | 9262.4635 | 0.0979 | 427.3572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 7.5881 | 4.3255 | 8.6301 | 7879.2229 | 10.9989 | 491.525 | [5 empty] | 65.9592 | 69.1879 | 97.5335 | [5 empty] | 0.0693 | 0.0892 | 9262.2889 | 428.1096 |  |  |  |  | 66.0873 | 69.2641 | 97.6521 | [7 empty] | 0.1451 | 0.0746 | 0.0772 | 9258.7447 | 0.1021 | 428.2506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 7.6097 | 4.2751 | 8.6248 | 7891.9728 | 11.1172 | 492.9049 | [5 empty] | 66.3485 | 69.5963 | 98.1105 | [5 empty] | 0.0691 | 0.0888 | 9262.5095 | 428.8639 |  |  |  |  | 66.4829 | 69.7027 | 98.1721 | [7 empty] | 0.134 | 0.127 | 0.0754 | 9244.6605 | 0.0708 | 429.0597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 7.5904 | 4.3491 | 8.6445 | 7880.4903 | 11.0255 | 492.9158 | [5 empty] | 66.7391 | 70.0062 | 98.6896 | [5 empty] | 0.0688 | 0.0885 | 9262.7282 | 429.6171 |  |  |  |  | 66.9351 | 70.1383 | 98.8505 | [7 empty] | 0.1723 | 0.0895 | 0.1035 | 9251.8049 | 0.13 | 429.8589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 7.5858 | 4.3301 | 8.6315 | 7886.9933 | 11.0472 | 493.6726 | [5 empty] | 67.1312 | 70.4176 | 99.2708 | [5 empty] | 0.0685 | 0.0881 | 9262.9452 | 430.3692 |  |  |  |  | 67.4139 | 70.6324 | 99.536 | [7 empty] | 0.1852 | 0.0939 | 0.1168 | 9249.3396 | 0.1487 | 430.7603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 7.5189 | 4.4173 | 8.6172 | 7878.3168 | 11.0074 | 494.225 | [5 empty] | 67.5246 | 70.8305 | 99.8541 | [5 empty] | 0.0683 | 0.0878 | 9263.1603 | 431.1201 |  |  |  |  | 67.7315 | 71.0214 | 100.1596 | [7 empty] | 0.0954 | 0.0661 | 0.0348 | 9266.7345 | 0.064 | 431.4659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 7.52 | 4.4244 | 8.6222 | 7880.1364 | 11.0347 | 495.0155 | [5 empty] | 67.9196 | 71.2449 | 100.4396 | [5 empty] | 0.068 | 0.0874 | 9263.3739 | 431.87 |  |  |  |  | 68.4704 | 71.7692 | 101.4228 | [7 empty] | 0.0886 | -0.0389 | 0.128 | 9298.04 | 0.1705 | 432.8132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 7.4271 | 4.5333 | 8.5982 | 7869.5433 | 10.9882 | 495.6009 | [5 empty] | 68.3159 | 71.6608 | 101.0271 | [5 empty] | 0.0677 | 0.0871 | 9263.5857 | 432.6187 |  |  |  |  | 68.8379 | 72.0178 | 101.9983 | [7 empty] | 0.2225 | -0.1685 | 0.2987 | 9322.0324 | 0.3617 | 433.2583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 7.4521 | 4.5119 | 8.609 | 7874.5045 | 11.0186 | 496.3246 | [5 empty] | 68.7137 | 72.0782 | 101.6168 | [5 empty] | 0.0675 | 0.0868 | 9263.7958 | 433.3664 |  |  |  |  | 69.208 | 72.4721 | 102.0449 | [7 empty] | 0.2571 | 0.1293 | 0.1944 | 9232.4966 | 0.231 | 434.0685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 7.5458 | 4.389 | 8.6279 | 7891.5935 | 11.0519 | 496.8081 | [5 empty] | 69.1129 | 72.4971 | 102.2086 | [5 empty] | 0.0672 | 0.0864 | 9264.0043 | 434.1129 |  |  |  |  | 69.5832 | 72.9405 | 102.1035 | [7 empty] | 0.2818 | 0.4309 | 0.4058 | 9145.1266 | 0.2651 | 434.8991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 7.5404 | 4.3695 | 8.6139 | 7897.9192 | 11.0662 | 497.5058 | [5 empty] | 69.5135 | 72.9175 | 102.8025 | [5 empty] | 0.067 | 0.0861 | 9264.2111 | 434.8584 |  |  |  |  | 69.7525 | 73.2567 | 103.9782 | [7 empty] | -0.1898 | -0.2346 | 0.4108 | 9383.552 | 0.2753 | 435.4571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 7.6832 | 4.2314 | 8.6716 | 7917.2676 | 11.2185 | 498.6856 | [5 empty] | 69.9156 | 73.3394 | 103.3986 | [5 empty] | 0.0667 | 0.0858 | 9264.4162 | 435.6027 |  |  |  |  | 70.1822 | 73.7212 | 104.5941 | [7 empty] | -0.1987 | -0.2125 | 0.3993 | 9377.7571 | 0.2804 | 436.273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 7.6957 | 4.3624 | 8.7463 | 7897.2802 | 11.2379 | 499.4458 | [5 empty] | 70.3191 | 73.7629 | 103.9967 | [5 empty] | 0.0664 | 0.0854 | 9264.6199 | 436.346 |  |  |  |  | 70.6778 | 74.2096 | 105.2205 | [7 empty] | -0.1443 | -0.1864 | 0.344 | 9364.3137 | 0.2415 | 437.1262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 7.7284 | 4.3209 | 8.7551 | 7904.6604 | 11.2585 | 500.0564 | [5 empty] | 70.7241 | 74.1878 | 104.5971 | [5 empty] | 0.0662 | 0.0851 | 9264.8218 | 437.0881 |  |  |  |  | 70.9 | 74.5548 | 105.9513 | [7 empty] | -0.3373 | -0.2844 | 0.5471 | 9412.6097 | 0.4049 | 437.7262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 7.7144 | 4.3781 | 8.771 | 7896.5563 | 11.1918 | 500.2323 | [5 empty] | 71.1305 | 74.6142 | 105.1995 | [5 empty] | 0.0659 | 0.0848 | 9265.0222 | 437.8292 |  |  |  |  | 71.594 | 75.1505 | 106.5709 | [7 empty] | -0.1215 | -0.1983 | 0.3395 | 9365.0272 | 0.2405 | 438.7559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 7.7207 | 4.4704 | 8.8225 | 7883.0326 | 11.1903 | 500.8351 | [5 empty] | 71.5383 | 75.0422 | 105.8041 | [5 empty] | 0.0657 | 0.0845 | 9265.2209 | 438.5691 |  |  |  |  | 71.5542 | 75.1167 | 106.4984 | [7 empty] | -0.1267 | -0.1856 | 0.3315 | 9361.8857 | 0.2062 | 438.6975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 7.7306 | 4.3622 | 8.7782 | 7905.2474 | 11.2911 | 502.0556 | [5 empty] | 71.9476 | 75.4717 | 106.4109 | [5 empty] | 0.0654 | 0.0841 | 9265.4182 | 439.308 |  |  |  |  | 72.0473 | 75.6158 | 107.2174 | [7 empty] | -0.1056 | -0.1943 | 0.3267 | 9362.0472 | 0.1994 | 439.5551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 7.7423 | 4.3638 | 8.7896 | 7907.0108 | 11.3146 | 502.7714 | [5 empty] | 72.3584 | 75.9027 | 107.0198 | [5 empty] | 0.0652 | 0.0838 | 9265.6139 | 440.0458 |  |  |  |  | 72.5278 | 76.1085 | 107.9916 | [7 empty] | -0.1061 | -0.232 | 0.3593 | 9372.7482 | 0.2188 | 440.3969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 7.7435 | 4.169 | 8.6978 | 7941.2192 | 11.3088 | 503.1999 | [5 empty] | 72.7705 | 76.3352 | 107.6308 | [5 empty] | 0.0649 | 0.0835 | 9265.8081 | 440.7826 |  |  |  |  | 72.7004 | 76.4729 | 108.4875 | [7 empty] | -0.3354 | -0.1954 | 0.4879 | 9385.3061 | 0.3977 | 441.0163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 7.7364 | 4.2573 | 8.7338 | 7927.1454 | 11.2299 | 503.2911 | [5 empty] | 73.1842 | 76.7693 | 108.244 | [5 empty] | 0.0647 | 0.0832 | 9266.0007 | 441.5182 |  |  |  |  | 73.3989 | 77.0482 | 109.1792 | [7 empty] | -0.1104 | -0.1616 | 0.301 | 9352.6416 | 0.1966 | 441.989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 7.7463 | 4.2575 | 8.7429 | 7929.1703 | 11.2506 | 503.9927 | [5 empty] | 73.5993 | 77.2048 | 108.8593 | [5 empty] | 0.0644 | 0.0828 | 9266.192 | 442.2528 |  |  |  |  | 73.649 | 77.4389 | 109.9254 | [7 empty] | -0.3104 | -0.2326 | 0.4899 | 9392.9192 | 0.3703 | 442.646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 7.6364 | 4.3476 | 8.6908 | 7923.2001 | 11.212 | 504.6773 | [5 empty] | 74.0158 | 77.6419 | 109.4768 | [5 empty] | 0.0642 | 0.0825 | 9266.3817 | 442.9862 |  |  |  |  | 74.0797 | 77.9 | 110.5192 | [7 empty] | -0.3097 | -0.2039 | 0.471 | 9384.391 | 0.3715 | 443.4175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 7.5403 | 4.5009 | 8.6845 | 7908.7518 | 11.2802 | 506.0902 | [5 empty] | 74.4338 | 78.0806 | 110.0965 | [5 empty] | 0.0639 | 0.0822 | 9266.5699 | 443.7187 |  |  |  |  | 74.5369 | 78.2716 | 111.2235 | [7 empty] | -0.2082 | -0.3021 | 0.4709 | 9402.0197 | 0.2926 | 444.0365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 7.5556 | 4.535 | 8.7154 | 7905.3676 | 11.3197 | 506.9187 | [5 empty] | 74.8533 | 78.5207 | 110.7183 | [5 empty] | 0.0637 | 0.0819 | 9266.7567 | 444.45 |  |  |  |  | 75.0167 | 78.7593 | 111.8869 | [7 empty] | -0.1827 | -0.2917 | 0.4476 | 9396.1939 | 0.2759 | 444.8448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 7.6943 | 4.4371 | 8.7864 | 7915.1684 | 11.3669 | 507.3908 | [5 empty] | 75.2742 | 78.9624 | 111.3423 | [5 empty] | 0.0634 | 0.0816 | 9266.942 | 445.1803 |  |  |  |  | 75.6662 | 79.4838 | 111.938 | [7 empty] | -0.0468 | 0.1621 | 0.1365 | 9255.5555 | 0.2135 | 446.0378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 7.6962 | 4.4745 | 8.807 | 7911.7088 | 11.3884 | 508.1361 | [5 empty] | 75.6966 | 79.4056 | 111.9685 | [5 empty] | 0.0632 | 0.0813 | 9267.126 | 445.9095 |  |  |  |  | 75.7006 | 79.5327 | 112.0004 | [7 empty] | -0.0614 | 0.1669 | 0.1512 | 9255.6578 | 0.2009 | 446.1179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 7.7958 | 4.378 | 8.8465 | 7923.8186 | 11.4307 | 508.6812 | [5 empty] | 76.1205 | 79.8504 | 112.5969 | [5 empty] | 0.063 | 0.081 | 9267.3085 | 446.6377 |  |  |  |  | 76.399 | 80.0908 | 113.8997 | [7 empty] | -0.0593 | -0.3666 | 0.4639 | 9404.2636 | 0.3007 | 447.0297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 7.8241 | 4.3928 | 8.8788 | 7922.3776 | 11.4591 | 509.3898 | [5 empty] | 76.5458 | 80.2967 | 113.2274 | [5 empty] | 0.0627 | 0.0806 | 9267.4896 | 447.3647 |  |  |  |  | 77.1558 | 80.7264 | 114.6185 | [7 empty] | 0.1712 | -0.3066 | 0.4022 | 9364.1946 | 0.4103 | 448.0614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 7.8508 | 4.4023 | 8.9072 | 7920.7049 | 11.4412 | 509.7771 | [5 empty] | 76.9726 | 80.7446 | 113.8601 | [5 empty] | 0.0625 | 0.0803 | 9267.6694 | 448.0908 |  |  |  |  | 77.3169 | 81.0767 | 114.9678 | [7 empty] | -0.0246 | -0.2139 | 0.3068 | 9357.4401 | 0.2067 | 448.627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 7.8544 | 4.436 | 8.927 | 7918.0655 | 11.4739 | 510.5987 | [5 empty] | 77.4009 | 81.194 | 114.4949 | [5 empty] | 0.0622 | 0.08 | 9267.8478 | 448.8158 |  |  |  |  | 77.8043 | 81.607 | 115.6638 | [7 empty] | -0.0375 | -0.1865 | 0.2846 | 9350.9199 | 0.195 | 449.4789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 7.8798 | 4.4198 | 8.9417 | 7920.6125 | 11.4541 | 510.966 | [5 empty] | 77.8306 | 81.6449 | 115.132 | [5 empty] | 0.062 | 0.0797 | 9268.0248 | 449.5397 |  |  |  |  | 78.2443 | 82.1135 | 115.9454 | [7 empty] | -0.0094 | 0.0161 | 0.0957 | 9292.3174 | 0.1245 | 450.2883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 7.9219 | 4.4611 | 8.9989 | 7913.9283 | 11.4794 | 511.6305 | [5 empty] | 78.2618 | 82.0974 | 115.7712 | [5 empty] | 0.0618 | 0.0794 | 9268.2005 | 450.2625 |  |  |  |  | 78.7614 | 82.6158 | 116.7238 | [7 empty] | 0.0266 | -0.0207 | 0.1061 | 9298.896 | 0.1312 | 451.0865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 7.7504 | 4.4968 | 8.8676 | 7920.9288 | 11.4339 | 512.4089 | [5 empty] | 78.6945 | 82.5514 | 116.4127 | [5 empty] | 0.0615 | 0.0791 | 9268.3748 | 450.9844 |  |  |  |  | 79.2416 | 83.1187 | 117.424 | [7 empty] | 0.0297 | -0.0163 | 0.1006 | 9297.3846 | 0.1391 | 451.8813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 7.7736 | 4.5079 | 8.8936 | 7920.6608 | 11.4688 | 513.1809 | [5 empty] | 79.1287 | 83.007 | 117.0563 | [5 empty] | 0.0613 | 0.0788 | 9268.5479 | 451.7051 |  |  |  |  | 79.2192 | 83.095 | 117.3965 | [7 empty] | 0.0288 | -0.019 | 0.1031 | 9298.2177 | 0.0665 | 451.8439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 7.7707 | 4.5436 | 8.9093 | 7914.8611 | 11.3725 | 513.1311 | [5 empty] | 79.5643 | 83.4641 | 117.7021 | [5 empty] | 0.0611 | 0.0785 | 9268.7196 | 452.4249 |  |  |  |  | 79.7069 | 83.6252 | 118.044 | [7 empty] | 0.0255 | 0.029 | 0.061 | 9285.5224 | 0.0514 | 452.6776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 7.6856 | 4.5378 | 8.8332 | 7925.9556 | 11.4578 | 514.5483 | [5 empty] | 80.0015 | 83.9228 | 118.3501 | [5 empty] | 0.0608 | 0.0782 | 9268.89 | 453.1436 |  |  |  |  | 80.6657 | 84.5067 | 119.4811 | [7 empty] | 0.1394 | -0.074 | 0.1713 | 9302.5237 | 0.2305 | 454.0534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 7.8325 | 4.5613 | 8.9723 | 7915.3372 | 11.4905 | 514.9726 | [5 empty] | 80.4401 | 84.3831 | 119.0003 | [5 empty] | 0.0606 | 0.0779 | 9269.0593 | 453.8612 |  |  |  |  | 80.978 | 84.7963 | 120.2055 | [7 empty] | 0.1257 | -0.2189 | 0.3038 | 9343.0909 | 0.302 | 454.5026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 7.8173 | 4.5532 | 8.9555 | 7917.4113 | 11.395 | 514.9466 | [5 empty] | 80.8802 | 84.8449 | 119.6528 | [5 empty] | 0.0604 | 0.0776 | 9269.2272 | 454.5778 |  |  |  |  | 81.4632 | 85.2961 | 120.8556 | [7 empty] | 0.1469 | -0.1948 | 0.2859 | 9334.4155 | 0.3054 | 455.2747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 7.8168 | 4.5557 | 8.9566 | 7919.7389 | 11.4131 | 515.6749 | [5 empty] | 81.3218 | 85.3083 | 120.3074 | [5 empty] | 0.0601 | 0.0773 | 9269.3938 | 455.2934 |  |  |  |  | 81.8416 | 85.7888 | 121.5709 | [7 empty] | 0.0285 | -0.1894 | 0.2686 | 9344.1518 | 0.2185 | 456.0318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 7.9668 | 4.6086 | 9.1134 | 7907.1043 | 11.5531 | 516.8511 | [5 empty] | 81.7649 | 85.7732 | 120.9642 | [5 empty] | 0.0599 | 0.077 | 9269.5592 | 456.0079 |  |  |  |  | 82.383 | 86.3304 | 122.3359 | [7 empty] | 0.0599 | -0.1925 | 0.2695 | 9341.8444 | 0.2454 | 456.8598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 7.8306 | 4.6046 | 8.9938 | 7918.0333 | 11.5106 | 517.5412 | [5 empty] | 82.2094 | 86.2397 | 121.6233 | [5 empty] | 0.0597 | 0.0767 | 9269.7234 | 456.7215 |  |  |  |  | 82.8458 | 86.7982 | 122.9739 | [7 empty] | 0.0851 | -0.1844 | 0.2624 | 9337.176 | 0.2563 | 457.5712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 7.8706 | 4.568 | 9.0104 | 7924.1336 | 11.5398 | 518.2218 | [5 empty] | 82.6555 | 86.7078 | 122.2845 | [5 empty] | 0.0594 | 0.0764 | 9269.8864 | 457.4339 |  |  |  |  | 82.8879 | 86.8373 | 123.0332 | [7 empty] | 0.0903 | -0.1869 | 0.2651 | 9337.3215 | 0.2339 | 457.6305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 7.7387 | 4.568 | 8.8967 | 7933.553 | 11.4751 | 518.7505 | [5 empty] | 83.1031 | 87.1774 | 122.948 | [5 empty] | 0.0592 | 0.0761 | 9270.0481 | 458.1454 |  |  |  |  | 83.3556 | 87.315 | 123.6875 | [7 empty] | 0.1093 | -0.1792 | 0.2602 | 9333.3786 | 0.2439 | 458.3532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 7.7858 | 4.5337 | 8.9206 | 7939.1489 | 11.5178 | 519.512 | [5 empty] | 83.5521 | 87.6487 | 123.6137 | [5 empty] | 0.059 | 0.0759 | 9270.2087 | 458.8558 |  |  |  |  | 83.8676 | 87.8937 | 124.3955 | [7 empty] | 0.0802 | -0.1255 | 0.2024 | 9321.6515 | 0.1833 | 459.2239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 7.885 | 4.5911 | 9.0355 | 7926.1327 | 11.5335 | 519.9875 | [5 empty] | 84.0027 | 88.1214 | 124.2816 | [5 empty] | 0.0588 | 0.0756 | 9270.368 | 459.5653 |  |  |  |  | 84.3806 | 88.3864 | 125.1246 | [7 empty] | 0.1275 | -0.1457 | 0.2317 | 9322.537 | 0.2395 | 459.9613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 7.8764 | 4.5875 | 9.0266 | 7929.9094 | 11.5478 | 520.7287 | [5 empty] | 84.4547 | 88.5958 | 124.9518 | [5 empty] | 0.0585 | 0.0753 | 9270.5262 | 460.2737 |  |  |  |  | 84.8434 | 88.9046 | 125.5108 | [7 empty] | 0.1521 | 0.0085 | 0.115 | 9279.4487 | 0.1627 | 460.733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 8.0209 | 4.6329 | 9.1748 | 7916.2412 | 11.5779 | 521.1749 | [5 empty] | 84.9083 | 89.0717 | 125.6242 | [5 empty] | 0.0583 | 0.075 | 9270.6833 | 460.981 |  |  |  |  | 85.3436 | 89.4137 | 126.2342 | [7 empty] | 0.1692 | 0.0044 | 0.1315 | 9278.9676 | 0.1856 | 461.4872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 8.0196 | 4.5932 | 9.1544 | 7922.719 | 11.4961 | 521.2082 | [5 empty] | 85.3634 | 89.5493 | 126.2988 | [5 empty] | 0.0581 | 0.0747 | 9270.8391 | 461.6874 |  |  |  |  | 85.7611 | 89.7827 | 126.6303 | [7 empty] | 0.2724 | 0.0487 | 0.2158 | 9257.9444 | 0.2709 | 462.0314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 8.0454 | 4.5825 | 9.1719 | 7925.6903 | 11.5241 | 521.9541 | [5 empty] | 85.8199 | 90.0284 | 126.9756 | [5 empty] | 0.0579 | 0.0744 | 9270.9939 | 462.3927 |  |  |  |  | 86.2571 | 90.285 | 127.2805 | [7 empty] | 0.3033 | 0.0715 | 0.2454 | 9249.2831 | 0.2966 | 462.7692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 7.9287 | 4.7418 | 9.151 | 7909.2524 | 11.4579 | 522.5297 | [5 empty] | 86.278 | 90.509 | 127.6547 | [5 empty] | 0.0577 | 0.0741 | 9271.1475 | 463.0971 |  |  |  |  | 87.1479 | 91.1489 | 128.8241 | [7 empty] | 0.3252 | -0.0763 | 0.3069 | 9285.7925 | 0.4191 | 464.0296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 7.9582 | 4.7127 | 9.1619 | 7914.5017 | 11.4709 | 523.1593 | [5 empty] | 86.7376 | 90.9913 | 128.336 | [5 empty] | 0.0574 | 0.0739 | 9271.3 | 463.8004 |  |  |  |  | 87.127 | 91.1356 | 128.7657 | [7 empty] | 0.3224 | -0.0583 | 0.2961 | 9281.3652 | 0.384 | 464.0102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 7.7986 | 4.881 | 9.1126 | 7899.6877 | 11.4077 | 523.8745 | [5 empty] | 87.1987 | 91.4752 | 129.0195 | [5 empty] | 0.0572 | 0.0736 | 9271.4514 | 464.5028 |  |  |  |  | 87.5132 | 91.6288 | 129.477 | [7 empty] | 0.2173 | -0.0524 | 0.2037 | 9289.5093 | 0.2623 | 464.7251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 7.9531 | 4.7501 | 9.1772 | 7918.4867 | 11.6525 | 525.7575 | [5 empty] | 87.6613 | 91.9606 | 129.7053 | [5 empty] | 0.057 | 0.0733 | 9271.6017 | 465.2041 |  |  |  |  | 88.0492 | 92.1352 | 130.286 | [7 empty] | 0.2643 | -0.0995 | 0.2699 | 9297.4444 | 0.3443 | 465.4555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 8.0976 | 4.6378 | 9.2462 | 7929.6456 | 11.6897 | 526.2075 | [5 empty] | 88.1255 | 92.4476 | 130.3934 | [5 empty] | 0.0568 | 0.073 | 9271.7509 | 465.9044 |  |  |  |  | 88.4263 | 92.6619 | 130.2729 | [7 empty] | 0.2489 | 0.2382 | 0.2533 | 9212.174 | 0.1887 | 466.2115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 8.0645 | 4.6592 | 9.2284 | 7928.2488 | 11.588 | 526.2382 | [5 empty] | 88.5911 | 92.9363 | 131.0837 | [5 empty] | 0.0566 | 0.0727 | 9271.899 | 466.6037 |  |  |  |  | 88.8323 | 93.168 | 130.2864 | [7 empty] | 0.282 | 0.5443 | 0.5226 | 9132.4814 | 0.306 | 466.9342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 8.0817 | 4.6668 | 9.2474 | 7928.4608 | 11.5933 | 526.8846 | [5 empty] | 89.0583 | 93.4265 | 131.7762 | [5 empty] | 0.0563 | 0.0725 | 9272.046 | 467.3021 |  |  |  |  | 89.4692 | 93.7386 | 133.2087 | [7 empty] | 0.0157 | -0.3591 | 0.4335 | 9387.7862 | 0.3192 | 467.745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 8.0867 | 4.6598 | 9.2486 | 7930.8225 | 11.5634 | 527.3093 | [5 empty] | 89.527 | 93.9183 | 132.4711 | [5 empty] | 0.0561 | 0.0722 | 9272.192 | 467.9994 |  |  |  |  | 89.6413 | 94.0637 | 133.7841 | [7 empty] | -0.1691 | -0.3877 | 0.5121 | 9412.3222 | 0.2977 | 468.2049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 8.0998 | 4.6643 | 9.2625 | 7931.9559 | 11.5744 | 528.0137 | [5 empty] | 89.9972 | 94.4117 | 133.1681 | [5 empty] | 0.0559 | 0.0719 | 9272.3369 | 468.6957 |  |  |  |  | 90.1771 | 94.6349 | 134.5382 | [7 empty] | -0.1695 | -0.3633 | 0.4901 | 9405.6167 | 0.2869 | 469.0097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 8.1078 | 4.6508 | 9.2631 | 7934.9677 | 11.5387 | 528.3892 | [5 empty] | 90.469 | 94.9067 | 133.8675 | [5 empty] | 0.0557 | 0.0716 | 9272.4808 | 469.3911 |  |  |  |  | 90.4587 | 95.1052 | 135.3376 | [7 empty] | -0.3901 | -0.3954 | 0.6457 | 9434.2438 | 0.4297 | 469.669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 8.0883 | 4.6881 | 9.265 | 7932.9493 | 11.5389 | 529.1344 | [5 empty] | 90.9422 | 95.4034 | 134.569 | [5 empty] | 0.0555 | 0.0714 | 9272.6237 | 470.0855 |  |  |  |  | 91.2268 | 95.5829 | 136.0091 | [7 empty] | -0.0189 | -0.4361 | 0.5129 | 9410.276 | 0.3541 | 470.3358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 8.0027 | 4.6642 | 9.1792 | 7943.5607 | 11.4974 | 529.7432 | [5 empty] | 91.417 | 95.9016 | 135.2729 | [5 empty] | 0.0553 | 0.0711 | 9272.7656 | 470.7788 |  |  |  |  | 91.5241 | 96.2641 | 136.5174 | [7 empty] | -0.3538 | -0.1989 | 0.4901 | 9378.9241 | 0.4029 | 471.2814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 7.9937 | 4.7222 | 9.2009 | 7937.6344 | 11.4948 | 530.4526 | [5 empty] | 91.8934 | 96.4014 | 135.979 | [5 empty] | 0.0551 | 0.0708 | 9272.9064 | 471.4712 |  |  |  |  | 92.0678 | 96.8213 | 137.2599 | [7 empty] | -0.33 | -0.1817 | 0.4605 | 9372.1018 | 0.3828 | 472.0504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 7.855 | 4.739 | 9.0905 | 7944.9986 | 11.4358 | 531.1109 | [5 empty] | 92.3712 | 96.9028 | 136.6874 | [5 empty] | 0.0549 | 0.0705 | 9273.0462 | 472.1627 |  |  |  |  | 92.5276 | 97.3354 | 137.6614 | [7 empty] | -0.3081 | -0.0438 | 0.3805 | 9334.5683 | 0.3914 | 472.7565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 7.8488 | 4.7358 | 9.0838 | 7945.8253 | 11.3399 | 531.1092 | [5 empty] | 92.8506 | 97.4059 | 137.3981 | [5 empty] | 0.0547 | 0.0703 | 9273.1851 | 472.8531 |  |  |  |  | 93.0971 | 97.9244 | 138.4201 | [7 empty] | -0.2849 | -0.0148 | 0.35 | 9324.9996 | 0.3794 | 473.5614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 7.8821 | 4.7773 | 9.1341 | 7940.1061 | 11.3531 | 531.8076 | [5 empty] | 93.3316 | 97.9106 | 138.1111 | [5 empty] | 0.0544 | 0.07 | 9273.3229 | 473.5426 |  |  |  |  | 93.4603 | 98.3704 | 139.1377 | [7 empty] | -0.3712 | -0.0421 | 0.4402 | 9339.6279 | 0.4631 | 474.168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 8.0185 | 4.6984 | 9.2116 | 7946.2895 | 11.3768 | 532.2228 | [5 empty] | 93.8141 | 98.4168 | 138.8263 | [5 empty] | 0.0542 | 0.0697 | 9273.4598 | 474.231 |  |  |  |  | 94.0078 | 98.9794 | 139.8377 | [7 empty] | -0.3807 | 0.0277 | 0.437 | 9322.6722 | 0.5041 | 474.9924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 8.0135 | 4.7513 | 9.2343 | 7941.1528 | 11.3811 | 532.9822 | [5 empty] | 94.2981 | 98.9247 | 139.5438 | [5 empty] | 0.054 | 0.0695 | 9273.5957 | 474.9186 |  |  |  |  | 94.4329 | 99.4881 | 140.6547 | [7 empty] | -0.4655 | -0.0043 | 0.5248 | 9338.2602 | 0.5866 | 475.6774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 8.1893 | 4.7357 | 9.3788 | 7938.1943 | 11.5185 | 534.1535 | [5 empty] | 94.7836 | 99.4342 | 140.2636 | [5 empty] | 0.0538 | 0.0692 | 9273.7307 | 475.6051 |  |  |  |  | 94.972 | 100.051 | 141.3943 | [7 empty] | -0.4516 | 0.0178 | 0.508 | 9331.3282 | 0.5814 | 476.432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 8.1713 | 4.6665 | 9.3292 | 7951.1159 | 11.475 | 534.5396 | [5 empty] | 95.2707 | 99.9454 | 140.9857 | [5 empty] | 0.0536 | 0.069 | 9273.8646 | 476.2907 |  |  |  |  | 94.9513 | 100.0461 | 141.3434 | [7 empty] | -0.4626 | 0.0378 | 0.5172 | 9327.2732 | 0.5888 | 476.4254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 8.1621 | 4.6615 | 9.3191 | 7952.2071 | 11.3729 | 534.4929 | [5 empty] | 95.7594 | 100.4581 | 141.7101 | [5 empty] | 0.0534 | 0.0687 | 9273.9977 | 476.9753 |  |  |  |  | 95.5011 | 100.6336 | 142.0511 | [7 empty] | -0.452 | 0.0883 | 0.5058 | 9313.5824 | 0.5992 | 477.2089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 8.1786 | 4.7292 | 9.3672 | 7943.6361 | 11.3813 | 535.2355 | [5 empty] | 96.2496 | 100.9725 | 142.4368 | [5 empty] | 0.0532 | 0.0684 | 9274.1298 | 477.6589 |  |  |  |  | 96.1325 | 101.288 | 142.9575 | [7 empty] | -0.4384 | 0.0941 | 0.4923 | 9310.8837 | 0.5882 | 478.0767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 8.1751 | 4.7106 | 9.3552 | 7950.3937 | 11.4287 | 536.2899 | [5 empty] | 96.7413 | 101.4885 | 143.1658 | [5 empty] | 0.053 | 0.0682 | 9274.2611 | 478.3416 |  |  |  |  | 96.6586 | 101.6508 | 143.7486 | [7 empty] | -0.2786 | -0.042 | 0.3494 | 9330.7728 | 0.3464 | 478.5558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 8.0846 | 4.7231 | 9.2833 | 7955.5941 | 11.3812 | 536.9152 | [5 empty] | 97.2346 | 102.0061 | 143.897 | [5 empty] | 0.0528 | 0.0679 | 9274.3913 | 479.0234 |  |  |  |  | 97.6262 | 102.5609 | 144.8914 | [7 empty] | -0.139 | 0.0018 | 0.2028 | 9307.5019 | 0.2287 | 479.7505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 8.0985 | 4.7634 | 9.3159 | 7951.0979 | 11.3802 | 537.5858 | [5 empty] | 97.7295 | 102.5254 | 144.6306 | [5 empty] | 0.0526 | 0.0676 | 9274.5207 | 479.7041 |  |  |  |  | 98.165 | 103.122 | 145.6596 | [7 empty] | -0.1299 | 0.0109 | 0.1911 | 9304.4334 | 0.2263 | 480.4825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 7.9932 | 4.779 | 9.2333 | 7956.5138 | 11.3228 | 538.1834 | [5 empty] | 98.2259 | 103.0463 | 145.3665 | [5 empty] | 0.0524 | 0.0674 | 9274.6492 | 480.3839 |  |  |  |  | 98.6604 | 103.6727 | 146.1395 | [7 empty] | -0.1128 | 0.133 | 0.1777 | 9272.901 | 0.26 | 481.1973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 7.9917 | 4.813 | 9.2498 | 7953.9844 | 11.3223 | 538.902 | [5 empty] | 98.7238 | 103.5688 | 146.1047 | [5 empty] | 0.0522 | 0.0671 | 9274.7767 | 481.0628 |  |  |  |  | 98.6228 | 103.6289 | 146.0779 | [7 empty] | -0.1082 | 0.1324 | 0.1732 | 9272.6429 | 0.2217 | 481.1407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 7.9964 | 4.8032 | 9.2491 | 7954.9794 | 11.223 | 538.8357 | [5 empty] | 99.2234 | 104.093 | 146.8452 | [5 empty] | 0.052 | 0.0669 | 9274.9034 | 481.7407 |  |  |  |  | 99.2268 | 104.2424 | 147.0072 | [7 empty] | -0.0966 | 0.1046 | 0.1533 | 9278.5141 | 0.1949 | 481.9334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 8.029 | 4.8305 | 9.2914 | 7951.1454 | 11.2177 | 539.4111 | [5 empty] | 99.7244 | 104.6188 | 147.588 | [5 empty] | 0.0518 | 0.0666 | 9275.0293 | 482.4177 |  |  |  |  | 99.7992 | 104.8182 | 147.818 | [7 empty] | -0.0692 | 0.1021 | 0.1261 | 9276.8056 | 0.1643 | 482.6736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 8.0549 | 4.8549 | 9.3264 | 7948.3311 | 11.2177 | 540.0466 | [5 empty] | 100.2271 | 105.1462 | 148.3331 | [5 empty] | 0.0516 | 0.0664 | 9275.1542 | 483.0937 |  |  |  |  | 100.3917 | 105.4382 | 148.6233 | [7 empty] | -0.0555 | 0.1293 | 0.1243 | 9269.0676 | 0.1695 | 483.4667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 8.0581 | 4.8514 | 9.3277 | 7950.6424 | 11.1995 | 540.6001 | [5 empty] | 100.7313 | 105.6753 | 149.0806 | [5 empty] | 0.0514 | 0.0661 | 9275.2783 | 483.7688 |  |  |  |  | 101.024 | 106.0663 | 149.6307 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0773 | 0.0897 | 9280.2225 | 0.1346 | 484.2658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 8.0702 | 4.8597 | 9.3426 | 7951.0256 | 11.196 | 541.2436 | [5 empty] | 101.2371 | 106.206 | 149.8304 | [5 empty] | 0.0512 | 0.0659 | 9275.4016 | 484.4429 |  |  |  |  | 101.5856 | 106.6228 | 150.5172 | [7 empty] | -0.0194 | 0.0337 | 0.0776 | 9289.2746 | 0.1093 | 484.9702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 8.0792 | 4.846 | 9.3437 | 7956.6942 | 11.2615 | 542.4141 | [5 empty] | 101.7444 | 106.7384 | 150.5825 | [5 empty] | 0.051 | 0.0656 | 9275.5239 | 485.1161 |  |  |  |  | 101.8863 | 107.0522 | 150.8546 | [7 empty] | -0.0955 | 0.1527 | 0.1704 | 9267.0097 | 0.2262 | 485.5115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 8.0829 | 4.8543 | 9.3514 | 7957.3328 | 11.2476 | 543.0064 | [5 empty] | 102.2533 | 107.2724 | 151.3369 | [5 empty] | 0.0508 | 0.0654 | 9275.6455 | 485.7883 |  |  |  |  | 102.4936 | 107.6542 | 151.7586 | [7 empty] | -0.0668 | 0.127 | 0.1328 | 9270.8294 | 0.186 | 486.2672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 8.0887 | 4.8527 | 9.3558 | 7959.2307 | 11.2308 | 543.5644 | [5 empty] | 102.7638 | 107.8081 | 152.0936 | [5 empty] | 0.0506 | 0.0651 | 9275.7662 | 486.4597 |  |  |  |  | 103.4433 | 108.6276 | 153.1602 | [7 empty] | -0.0466 | 0.1131 | 0.1084 | 9272.5413 | 0.2135 | 487.481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 8.0882 | 4.8593 | 9.3591 | 7960.249 | 11.2122 | 544.1316 | [5 empty] | 103.2758 | 108.3454 | 152.8527 | [5 empty] | 0.0505 | 0.0649 | 9275.8861 | 487.13 |  |  |  |  | 103.8997 | 108.9606 | 153.8988 | [7 empty] | 0.0626 | -0.0085 | 0.0744 | 9292.5374 | 0.1386 | 487.894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 8.0876 | 4.8626 | 9.3605 | 7961.8 | 11.1951 | 544.7094 | [5 empty] | 103.7895 | 108.8843 | 153.6141 | [5 empty] | 0.0503 | 0.0646 | 9276.0052 | 487.7995 |  |  |  |  | 104.5471 | 109.6188 | 154.8009 | [7 empty] | 0.0889 | -0.0005 | 0.0757 | 9288.3933 | 0.168 | 488.707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 8.098 | 4.8465 | 9.3615 | 7963.6183 | 11.108 | 544.7007 | [5 empty] | 104.3047 | 109.425 | 154.3779 | [5 empty] | 0.0501 | 0.0644 | 9276.1234 | 488.468 |  |  |  |  | 104.5646 | 109.6439 | 154.8271 | [7 empty] | 0.0833 | 0.0039 | 0.069 | 9287.8121 | 0.0877 | 488.738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 8.1088 | 4.8544 | 9.3751 | 7963.9849 | 11.0991 | 545.3063 | [5 empty] | 104.8214 | 109.9672 | 155.144 | [5 empty] | 0.0499 | 0.0641 | 9276.2409 | 489.1356 |  |  |  |  | 105.1471 | 110.2127 | 155.7112 | [7 empty] | 0.1141 | -0.0322 | 0.1158 | 9293.8827 | 0.1414 | 489.4369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 8.1201 | 4.8602 | 9.3881 | 7966.7456 | 11.1698 | 546.5246 | [5 empty] | 105.3398 | 110.5112 | 155.9124 | [5 empty] | 0.0497 | 0.0639 | 9276.3576 | 489.8023 |  |  |  |  | 105.6966 | 110.7537 | 156.5678 | [7 empty] | 0.1359 | -0.0719 | 0.1608 | 9301.5309 | 0.1886 | 490.0986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 8.1262 | 4.8572 | 9.3921 | 7968.6914 | 11.1495 | 547.0507 | [5 empty] | 105.8598 | 111.0568 | 156.6832 | [5 empty] | 0.0495 | 0.0636 | 9276.4735 | 490.468 |  |  |  |  | 106.0891 | 111.3121 | 157.0577 | [7 empty] | 0.032 | 0.0601 | 0.0179 | 9278.8065 | 0.0534 | 490.7786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 8.1243 | 4.8588 | 9.3916 | 7970.5487 | 11.132 | 547.6256 | [5 empty] | 106.3813 | 111.604 | 157.4563 | [5 empty] | 0.0493 | 0.0634 | 9276.5886 | 491.1329 |  |  |  |  | 106.6985 | 111.9701 | 157.9724 | [7 empty] | 0.015 | 0.0677 | 0.0345 | 9278.4717 | 0.0827 | 491.576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 8.1262 | 4.8615 | 9.3948 | 7972.0657 | 11.1174 | 548.2101 | [5 empty] | 106.9044 | 112.1529 | 158.2318 | [5 empty] | 0.0491 | 0.0632 | 9276.7029 | 491.7968 |  |  |  |  | 107.6141 | 112.9162 | 159.2852 | [7 empty] | 0.0338 | 0.0745 | 0.019 | 9275.3683 | 0.15 | 492.715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 8.1198 | 5 | 9.4612 | 7954.1403 | 11.0936 | 548.8162 | [5 empty] | 107.4291 | 112.7035 | 159.0096 | [5 empty] | 0.0489 | 0.0629 | 9276.8165 | 492.4597 |  |  |  |  | 108.1114 | 113.2958 | 160.0848 | [7 empty] | 0.1375 | -0.0422 | 0.1375 | 9294.3251 | 0.1999 | 493.1697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 8.1136 | 5.0066 | 9.4596 | 7955.4404 | 11.072 | 549.3729 | [5 empty] | 107.9554 | 113.2558 | 159.7898 | [5 empty] | 0.0487 | 0.0627 | 9276.9292 | 493.1218 |  |  |  |  | 108.7458 | 113.9652 | 160.9785 | [7 empty] | 0.1414 | -0.0222 | 0.1257 | 9289.2665 | 0.2067 | 493.9681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 8.1341 | 5.1544 | 9.5553 | 7935.0161 | 11.0614 | 549.9944 | [5 empty] | 108.4833 | 113.8097 | 160.5724 | [5 empty] | 0.0486 | 0.0624 | 9277.0413 | 493.783 |  |  |  |  | 108.7083 | 113.9382 | 160.9201 | [7 empty] | 0.132 | -0.0131 | 0.1126 | 9287.8974 | 0.1412 | 493.936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 8.1418 | 5.1584 | 9.5642 | 7936.0193 | 11.0467 | 550.5576 | [5 empty] | 109.0128 | 114.3653 | 161.3573 | [5 empty] | 0.0484 | 0.0622 | 9277.1526 | 494.4432 |  |  |  |  | 109.3545 | 114.627 | 161.7993 | [7 empty] | 0.1355 | 0.0234 | 0.0954 | 9279.0593 | 0.1308 | 494.7533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 8.1458 | 5.1646 | 9.5712 | 7937.0007 | 11.0347 | 551.1532 | [5 empty] | 109.5438 | 114.9226 | 162.1446 | [5 empty] | 0.0482 | 0.062 | 9277.2631 | 495.1026 |  |  |  |  | 109.9955 | 115.3131 | 162.7023 | [7 empty] | 0.1318 | 0.0497 | 0.0845 | 9273.2695 | 0.1268 | 495.5629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 8.1518 | 5.1774 | 9.5834 | 7936.7543 | 11.0167 | 551.6987 | [5 empty] | 110.0765 | 115.4815 | 162.9342 | [5 empty] | 0.048 | 0.0617 | 9277.3729 | 495.761 |  |  |  |  | 110.429 | 115.8922 | 162.6771 | [7 empty] | 0.139 | 0.3791 | 0.3301 | 9196.5461 | 0.2149 | 496.2429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 8.1535 | 5.1816 | 9.5874 | 7938.3354 | 11.0108 | 552.346 | [5 empty] | 110.6108 | 116.0421 | 163.7262 | [5 empty] | 0.0478 | 0.0615 | 9277.482 | 496.4185 |  |  |  |  | 111.0008 | 116.4913 | 165.2121 | [7 empty] | -0.1266 | -0.2504 | 0.3573 | 9365.3099 | 0.2198 | 496.9432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 8.1557 | 5.1889 | 9.5934 | 7939.0124 | 10.9895 | 552.8732 | [5 empty] | 111.1466 | 116.6044 | 164.5206 | [5 empty] | 0.0476 | 0.0613 | 9277.5903 | 497.0752 |  |  |  |  | 111.2749 | 116.8294 | 166.1683 | [7 empty] | -0.2523 | -0.4213 | 0.5682 | 9416.5496 | 0.3273 | 497.337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 8.2617 | 5.0843 | 9.6284 | 7950.1886 | 11.006 | 553.3072 | [5 empty] | 111.6841 | 117.1684 | 165.3174 | [5 empty] | 0.0475 | 0.061 | 9277.698 | 497.7309 |  |  |  |  | 111.8328 | 117.4178 | 166.9672 | [7 empty] | -0.2496 | -0.4079 | 0.5551 | 9412.8357 | 0.3213 | 498.0199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 8.2634 | 5.0892 | 9.6327 | 7949.3774 | 10.9179 | 553.3028 | [5 empty] | 112.2232 | 117.7341 | 166.1165 | [5 empty] | 0.0473 | 0.0608 | 9277.8049 | 498.3857 |  |  |  |  | 112.4036 | 117.8886 | 167.7859 | [7 empty] | -0.1447 | -0.4786 | 0.5725 | 9420.6751 | 0.3347 | 498.5641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 8.2647 | 5.1054 | 9.6426 | 7948.9262 | 10.9009 | 553.8657 | [5 empty] | 112.7639 | 118.3014 | 166.918 | [5 empty] | 0.0471 | 0.0606 | 9277.9111 | 499.0396 |  |  |  |  | 113.5629 | 118.7676 | 168.7293 | [7 empty] | 0.239 | -0.4066 | 0.505 | 9371.1532 | 0.523 | 499.5748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 8.3706 | 5.0168 | 9.6877 | 7959.6146 | 10.9855 | 554.8335 | [5 empty] | 113.3061 | 118.8705 | 167.7219 | [5 empty] | 0.0469 | 0.0603 | 9278.0166 | 499.6927 |  |  |  |  | 113.8737 | 119.1213 | 169.174 | [7 empty] | 0.2196 | -0.3826 | 0.4754 | 9367.0212 | 0.4827 | 499.9796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 8.3827 | 5.0339 | 9.7071 | 7958.8089 | 10.9851 | 555.4917 | [5 empty] | 113.85 | 119.4412 | 168.5282 | [5 empty] | 0.0467 | 0.0601 | 9278.1214 | 500.3448 |  |  |  |  | 114.2412 | 119.8814 | 170.3373 | [7 empty] | -0.1668 | -0.3705 | 0.4807 | 9396.0358 | 0.2827 | 500.8459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 8.3853 | 5.033 | 9.7091 | 7958.5962 | 10.8922 | 555.4314 | [5 empty] | 114.3955 | 120.0136 | 169.3369 | [5 empty] | 0.0466 | 0.0599 | 9278.2256 | 500.9961 |  |  |  |  | 114.8685 | 120.4681 | 171.2717 | [7 empty] | -0.1118 | -0.4163 | 0.5018 | 9402.0413 | 0.3069 | 501.5111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 8.3781 | 5.0439 | 9.7087 | 7959.4939 | 10.8777 | 556.0365 | [5 empty] | 114.9427 | 120.5877 | 170.1479 | [5 empty] | 0.0464 | 0.0596 | 9278.329 | 501.6464 |  |  |  |  | 115.4458 | 121.1346 | 172.1721 | [7 empty] | -0.1651 | -0.3931 | 0.4997 | 9400.7473 | 0.2991 | 502.2634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 8.4029 | 5.064 | 9.7407 | 7959.1658 | 10.9397 | 557.1491 | [5 empty] | 115.4914 | 121.1635 | 170.9614 | [5 empty] | 0.0462 | 0.0594 | 9278.4317 | 502.2959 |  |  |  |  | 115.5219 | 121.2282 | 172.2571 | [7 empty] | -0.1713 | -0.3743 | 0.4852 | 9396.8017 | 0.273 | 502.3686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 8.2845 | 5.0425 | 9.6284 | 7970.0066 | 10.8693 | 557.6618 | [5 empty] | 116.0417 | 121.741 | 171.7773 | [5 empty] | 0.046 | 0.0592 | 9278.5339 | 502.9445 |  |  |  |  | 116.1462 | 121.8809 | 173.1718 | [7 empty] | -0.1673 | -0.3708 | 0.48 | 9395.4169 | 0.271 | 503.1012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 8.2824 | 5.0559 | 9.6338 | 7970.3182 | 10.8589 | 558.2804 | [5 empty] | 116.5937 | 122.3202 | 172.5955 | [5 empty] | 0.0459 | 0.059 | 9278.6353 | 503.5922 |  |  |  |  | 116.8984 | 122.6636 | 174.1856 | [7 empty] | -0.1464 | -0.3372 | 0.4404 | 9385.5735 | 0.2554 | 503.9748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 8.2896 | 5.056 | 9.6402 | 7970.0232 | 10.7794 | 558.3064 | [5 empty] | 117.1473 | 122.9011 | 173.4162 | [5 empty] | 0.0457 | 0.0587 | 9278.736 | 504.239 |  |  |  |  | 117.4663 | 123.2409 | 175.0566 | [7 empty] | -0.1362 | -0.3584 | 0.4551 | 9389.4881 | 0.2648 | 504.6161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 8.1798 | 5.043 | 9.54 | 7979.2665 | 10.7149 | 558.839 | [5 empty] | 117.7025 | 123.4837 | 174.2392 | [5 empty] | 0.0455 | 0.0585 | 9278.8361 | 504.885 |  |  |  |  | 117.9723 | 123.6574 | 175.5689 | [7 empty] | -0.0129 | -0.3436 | 0.4063 | 9375.7994 | 0.2737 | 505.077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 8.1852 | 5.038 | 9.5423 | 7981.4299 | 10.6958 | 559.3492 | [5 empty] | 118.2593 | 124.068 | 175.0647 | [5 empty] | 0.0453 | 0.0583 | 9278.9356 | 505.5301 |  |  |  |  | 118.5624 | 124.2863 | 176.492 | [7 empty] | -0.0276 | -0.3539 | 0.4186 | 9379.2161 | 0.2755 | 505.7704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 8.1995 | 5.1897 | 9.6347 | 7961.0661 | 10.6792 | 559.9253 | [5 empty] | 118.8178 | 124.654 | 175.8926 | [5 empty] | 0.0452 | 0.0581 | 9279.0344 | 506.1743 |  |  |  |  | 119.0585 | 124.7092 | 176.9996 | [7 empty] | 0.0809 | -0.3323 | 0.392 | 9365.2686 | 0.3224 | 506.2348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 8.2001 | 5.1918 | 9.6366 | 7962.672 | 10.6649 | 560.492 | [5 empty] | 119.3779 | 125.2418 | 176.7228 | [5 empty] | 0.045 | 0.0578 | 9279.1326 | 506.8176 |  |  |  |  | 119.6723 | 125.3388 | 178.0225 | [7 empty] | 0.0745 | -0.3806 | 0.4394 | 9376.7536 | 0.3538 | 506.9236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 8.2113 | 5.329 | 9.72 | 7944.8389 | 10.6535 | 561.1056 | [5 empty] | 119.9396 | 125.8312 | 177.5555 | [5 empty] | 0.0448 | 0.0576 | 9279.2302 | 507.46 |  |  |  |  | 120.1025 | 125.9941 | 178.464 | [7 empty] | -0.0497 | -0.1846 | 0.26 | 9341.697 | 0.1518 | 507.6372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 8.2087 | 5.3317 | 9.7196 | 7948.4242 | 10.7063 | 562.2176 | [5 empty] | 120.5029 | 126.4223 | 178.3907 | [5 empty] | 0.0446 | 0.0574 | 9279.3271 | 508.1016 |  |  |  |  | 120.7629 | 126.6539 | 179.4718 | [7 empty] | -0.029 | -0.2146 | 0.2818 | 9346.7777 | 0.1762 | 508.3523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 8.2114 | 5.3333 | 9.723 | 7949.9453 | 10.6907 | 562.764 | [5 empty] | 121.0679 | 127.0152 | 179.2282 | [5 empty] | 0.0445 | 0.0572 | 9279.4234 | 508.7423 |  |  |  |  | 121.1225 | 127.1826 | 179.9182 | [7 empty] | -0.1294 | -0.091 | 0.2284 | 9326.6467 | 0.1638 | 508.9228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 8.2176 | 5.3378 | 9.7309 | 7951.081 | 10.6841 | 563.3695 | [5 empty] | 121.6345 | 127.6097 | 180.0681 | [5 empty] | 0.0443 | 0.057 | 9279.5191 | 509.3822 |  |  |  |  | 121.7265 | 127.8145 | 180.7934 | [7 empty] | -0.1247 | -0.0848 | 0.2206 | 9324.8117 | 0.1607 | 509.6019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 8.2085 | 5.353 | 9.7317 | 7951.2042 | 10.6604 | 563.893 | [5 empty] | 122.2028 | 128.206 | 180.9105 | [5 empty] | 0.0441 | 0.0567 | 9279.6141 | 510.0212 |  |  |  |  | 122.308 | 128.269 | 181.8684 | [7 empty] | -0.0402 | -0.2544 | 0.3224 | 9356.4138 | 0.1959 | 510.0885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 8.2199 | 5.3496 | 9.7398 | 7953.1646 | 10.6561 | 564.4943 | [5 empty] | 122.7727 | 128.804 | 181.7553 | [5 empty] | 0.044 | 0.0565 | 9279.7086 | 510.6593 |  |  |  |  | 122.9325 | 128.9325 | 182.692 | [7 empty] | -0.0309 | -0.213 | 0.2797 | 9346.1635 | 0.1705 | 510.7961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 8.2205 | 5.3644 | 9.7485 | 7953.138 | 10.6468 | 565.0987 | [5 empty] | 123.3442 | 129.4037 | 182.6026 | [5 empty] | 0.0438 | 0.0563 | 9279.8025 | 511.2966 |  |  |  |  | 124.2079 | 130.1039 | 184.7267 | [7 empty] | 0.0711 | -0.3629 | 0.4201 | 9371.7046 | 0.3572 | 512.0373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 8.2251 | 5.3682 | 9.7547 | 7956.1879 | 10.7033 | 566.212 | [5 empty] | 123.9173 | 130.0052 | 183.4523 | [5 empty] | 0.0436 | 0.0561 | 9279.8957 | 511.933 |  |  |  |  | 124.2285 | 130.1115 | 184.7769 | [7 empty] | 0.0786 | -0.3782 | 0.4357 | 9374.577 | 0.3535 | 512.0453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 8.327 | 5.3871 | 9.8508 | 7949.7862 | 10.7065 | 566.5777 | [5 empty] | 124.4922 | 130.6083 | 184.3044 | [5 empty] | 0.0435 | 0.0559 | 9279.9884 | 512.5686 |  |  |  |  | 124.7571 | 130.7285 | 185.2517 | [7 empty] | 0.0779 | -0.2324 | 0.2903 | 9341.5927 | 0.2443 | 512.6949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 8.3544 | 5.3882 | 9.8747 | 7948.2814 | 10.6348 | 566.5766 | [5 empty] | 125.0686 | 131.2132 | 185.1589 | [5 empty] | 0.0433 | 0.0557 | 9280.0804 | 513.2033 |  |  |  |  | 125.4803 | 131.5048 | 186.2368 | [7 empty] | 0.0777 | -0.1911 | 0.2492 | 9332.2583 | 0.218 | 513.5083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 8.3367 | 5.3913 | 9.8617 | 7950.6509 | 10.6141 | 567.1409 | [5 empty] | 125.6467 | 131.8198 | 186.0159 | [5 empty] | 0.0431 | 0.0555 | 9280.1719 | 513.8371 |  |  |  |  | 125.9958 | 132.0969 | 186.7256 | [7 empty] | 0.0802 | -0.0647 | 0.1258 | 9303.8659 | 0.1298 | 514.1258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 8.4463 | 5.4165 | 9.9679 | 7942.9555 | 10.6189 | 567.4835 | [5 empty] | 126.2264 | 132.4282 | 186.8753 | [5 empty] | 0.043 | 0.0552 | 9280.2628 | 514.4701 |  |  |  |  | 126.6961 | 132.8244 | 187.77 | [7 empty] | 0.0844 | -0.0711 | 0.133 | 9304.9436 | 0.1457 | 514.881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 8.4554 | 5.4294 | 9.9828 | 7942.6798 | 10.6101 | 568.0548 | [5 empty] | 126.8078 | 133.0382 | 187.7372 | [5 empty] | 0.0428 | 0.055 | 9280.3532 | 515.1023 |  |  |  |  | 127.0912 | 133.1909 | 188.6295 | [7 empty] | 0.0794 | -0.194 | 0.2517 | 9332.574 | 0.217 | 515.2601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 8.4525 | 5.4542 | 9.994 | 7941.3135 | 10.5936 | 568.6086 | [5 empty] | 127.3909 | 133.6501 | 188.6015 | [5 empty] | 0.0426 | 0.0548 | 9280.4429 | 515.7336 |  |  |  |  | 127.7908 | 133.9156 | 189.5901 | [7 empty] | 0.097 | -0.1729 | 0.2341 | 9326.4175 | 0.2189 | 516.0068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 8.4576 | 5.4518 | 9.9973 | 7943.4606 | 10.5885 | 569.2133 | [5 empty] | 127.9756 | 134.2636 | 189.4683 | [5 empty] | 0.0425 | 0.0546 | 9280.5322 | 516.364 |  |  |  |  | 128.9391 | 135.0745 | 191.4396 | [7 empty] | 0.1085 | -0.2497 | 0.3114 | 9342.3887 | 0.3111 | 517.1932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 8.4543 | 5.4493 | 9.9933 | 7945.7859 | 10.571 | 569.7458 | [5 empty] | 128.562 | 134.8789 | 190.3376 | [5 empty] | 0.0423 | 0.0544 | 9280.6207 | 516.9936 |  |  |  |  | 129.3111 | 135.4167 | 192.2355 | [7 empty] | 0.1077 | -0.3611 | 0.4206 | 9367.1121 | 0.3721 | 517.5419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 8.4619 | 5.4648 | 10.0083 | 7945.1978 | 10.5603 | 570.3024 | [5 empty] | 129.15 | 135.4959 | 191.2092 | [5 empty] | 0.0421 | 0.0542 | 9280.7088 | 517.6224 |  |  |  |  | 130.0007 | 136.1444 | 193.0968 | [7 empty] | 0.1276 | -0.303 | 0.3673 | 9352.5192 | 0.3517 | 518.2804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 8.351 | 5.4526 | 9.9089 | 7954.1812 | 10.5018 | 570.8656 | [5 empty] | 129.7396 | 136.1147 | 192.0834 | [5 empty] | 0.042 | 0.054 | 9280.7964 | 518.2504 |  |  |  |  | 130.449 | 136.5791 | 193.9401 | [7 empty] | 0.1272 | -0.384 | 0.4462 | 9370.4074 | 0.4009 | 518.72 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 8.349 | 5.4638 | 9.9135 | 7954.3817 | 10.4782 | 571.3467 | [5 empty] | 130.331 | 136.7352 | 192.96 | [5 empty] | 0.0418 | 0.0538 | 9280.8833 | 518.8775 |  |  |  |  | 130.9848 | 137.1441 | 194.6478 | [7 empty] | 0.1374 | -0.3523 | 0.4171 | 9362.4588 | 0.3847 | 519.2894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 8.2341 | 5.4545 | 9.8126 | 7963.1007 | 10.417 | 571.8992 | [5 empty] | 130.924 | 137.3574 | 193.8391 | [5 empty] | 0.0417 | 0.0536 | 9280.9698 | 519.5037 |  |  |  |  | 131.7306 | 137.9492 | 195.5145 | [7 empty] | 0.1549 | -0.2575 | 0.331 | 9340.0779 | 0.34 | 520.097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 8.2337 | 5.4745 | 9.8234 | 7962.4387 | 10.4095 | 572.5072 | [5 empty] | 131.5186 | 137.9814 | 194.7206 | [5 empty] | 0.0415 | 0.0534 | 9281.0557 | 520.1292 |  |  |  |  | 132.4226 | 138.6859 | 196.3732 | [7 empty] | 0.1708 | -0.1944 | 0.2794 | 9324.9801 | 0.3181 | 520.8322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 8.2461 | 5.4768 | 9.8354 | 7963.0692 | 10.3904 | 572.9679 | [5 empty] | 132.1149 | 138.6071 | 195.6046 | [5 empty] | 0.0413 | 0.0532 | 9281.141 | 520.7538 |  |  |  |  | 133.0833 | 139.3778 | 197.2246 | [7 empty] | 0.1894 | -0.1517 | 0.2528 | 9314.2124 | 0.3123 | 521.5195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 8.2481 | 5.4747 | 9.8361 | 7963.4702 | 10.3189 | 573.0316 | [5 empty] | 132.7129 | 139.2346 | 196.4911 | [5 empty] | 0.0412 | 0.0529 | 9281.2259 | 521.3776 |  |  |  |  | 133.0363 | 139.3453 | 197.1326 | [7 empty] | 0.1807 | -0.1345 | 0.2337 | 9311.1363 | 0.2669 | 521.4873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 8.2506 | 5.4998 | 9.8523 | 7961.8098 | 10.3067 | 573.5888 | [5 empty] | 133.3126 | 139.8639 | 197.38 | [5 empty] | 0.041 | 0.0527 | 9281.3102 | 522.0005 |  |  |  |  | 133.7659 | 140.1068 | 198.0894 | [7 empty] | 0.2008 | -0.0948 | 0.2174 | 9300.9808 | 0.2645 | 522.2403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 8.2449 | 5.5165 | 9.857 | 7961.6467 | 10.2901 | 574.1342 | [5 empty] | 133.9139 | 140.4949 | 198.2715 | [5 empty] | 0.0409 | 0.0525 | 9281.394 | 522.6226 |  |  |  |  | 134.9614 | 141.3479 | 199.8399 | [7 empty] | 0.2121 | -0.0949 | 0.226 | 9300.1244 | 0.3053 | 523.4596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 8.2514 | 5.5283 | 9.8692 | 7963.2984 | 10.3419 | 575.1966 | [5 empty] | 134.5169 | 141.1276 | 199.1654 | [5 empty] | 0.0407 | 0.0523 | 9281.4773 | 523.2439 |  |  |  |  | 135.3356 | 141.682 | 200.6245 | [7 empty] | 0.2206 | -0.2049 | 0.3139 | 9323.1885 | 0.3633 | 523.7862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 8.2483 | 5.5423 | 9.8747 | 7963.4576 | 10.3294 | 575.763 | [5 empty] | 135.1216 | 141.7621 | 200.0618 | [5 empty] | 0.0405 | 0.0521 | 9281.56 | 523.8644 |  |  |  |  | 136.0228 | 142.4126 | 201.5259 | [7 empty] | 0.2297 | -0.1601 | 0.2843 | 9312.775 | 0.348 | 524.4979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 8.2492 | 5.5593 | 9.8851 | 7962.9758 | 10.317 | 576.3169 | [5 empty] | 135.728 | 142.3984 | 200.9607 | [5 empty] | 0.0404 | 0.0519 | 9281.6422 | 524.4841 |  |  |  |  | 136.4436 | 142.8156 | 202.282 | [7 empty] | 0.2377 | -0.2257 | 0.3407 | 9326.2724 | 0.3887 | 524.889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 8.266 | 5.575 | 9.908 | 7962.0517 | 10.3168 | 576.9142 | [5 empty] | 136.336 | 143.0364 | 201.862 | [5 empty] | 0.0402 | 0.0517 | 9281.724 | 525.1029 |  |  |  |  | 137.1863 | 143.6088 | 203.1873 | [7 empty] | 0.2547 | -0.1526 | 0.2962 | 9309.2366 | 0.3647 | 525.6559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 8.3577 | 5.4853 | 9.9352 | 7971.201 | 10.3334 | 577.3429 | [5 empty] | 136.9457 | 143.6762 | 202.7659 | [5 empty] | 0.0401 | 0.0515 | 9281.8053 | 525.7209 |  |  |  |  | 137.5727 | 143.9531 | 204.0356 | [7 empty] | 0.2584 | -0.2781 | 0.3954 | 9335.8532 | 0.44 | 525.9876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 8.3669 | 5.4803 | 9.9404 | 7973.0051 | 10.316 | 577.8131 | [5 empty] | 137.5571 | 144.3178 | 203.6722 | [5 empty] | 0.0399 | 0.0513 | 9281.8859 | 526.3381 |  |  |  |  | 138.3137 | 144.764 | 204.9229 | [7 empty] | 0.2638 | -0.189 | 0.3285 | 9316.2685 | 0.3917 | 526.766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 8.4666 | 5.3745 | 9.9674 | 7983.8425 | 10.3356 | 578.216 | [5 empty] | 138.1702 | 144.9611 | 204.5811 | [5 empty] | 0.0398 | 0.0511 | 9281.9662 | 526.9545 |  |  |  |  | 139.0073 | 145.4881 | 205.8776 | [7 empty] | 0.2758 | -0.1666 | 0.3211 | 9310.5378 | 0.3925 | 527.4576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 8.4651 | 5.3684 | 9.9632 | 7986.4462 | 10.3198 | 578.7342 | [5 empty] | 138.785 | 145.6062 | 205.4924 | [5 empty] | 0.0396 | 0.0509 | 9282.0459 | 527.5701 |  |  |  |  | 139.7175 | 146.2237 | 206.7703 | [7 empty] | 0.3038 | -0.1193 | 0.3143 | 9298.3813 | 0.3967 | 528.1571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 8.4726 | 5.502 | 10.0416 | 7969.9985 | 10.3065 | 579.3072 | [5 empty] | 139.4014 | 146.2531 | 206.4063 | [5 empty] | 0.0395 | 0.0507 | 9282.1252 | 528.1849 |  |  |  |  | 140.3964 | 146.9357 | 207.6884 | [7 empty] | 0.3153 | -0.0905 | 0.3099 | 9291.4225 | 0.3951 | 528.831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 8.4686 | 5.4993 | 10.037 | 7972.2519 | 10.2887 | 579.8167 | [5 empty] | 140.0195 | 146.9017 | 207.3226 | [5 empty] | 0.0393 | 0.0505 | 9282.204 | 528.7989 |  |  |  |  | 141.0836 | 147.6468 | 208.6409 | [7 empty] | 0.3305 | -0.0744 | 0.3169 | 9286.9184 | 0.4047 | 529.5011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 8.483 | 5.6364 | 10.1243 | 7955.0211 | 10.2746 | 580.3534 | [5 empty] | 140.6394 | 147.5521 | 208.2415 | [5 empty] | 0.0392 | 0.0503 | 9282.2823 | 529.412 |  |  |  |  | 141.5608 | 148.2321 | 209.531 | [7 empty] | 0.2465 | -0.0861 | 0.2482 | 9295.6216 | 0.3211 | 530.0505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 8.4733 | 5.6422 | 10.1198 | 7956.495 | 10.2574 | 580.8899 | [5 empty] | 141.2609 | 148.2043 | 209.1628 | [5 empty] | 0.039 | 0.0502 | 9282.3601 | 530.0244 |  |  |  |  | 142.1871 | 148.8441 | 210.354 | [7 empty] | 0.2913 | -0.0772 | 0.2826 | 9290.4268 | 0.3604 | 530.6228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 8.3774 | 5.6168 | 10.0261 | 7966.0881 | 10.2005 | 581.3899 | [5 empty] | 141.8841 | 148.8582 | 210.0867 | [5 empty] | 0.0389 | 0.05 | 9282.4375 | 530.636 |  |  |  |  | 142.7147 | 149.4744 | 211.3132 | [7 empty] | 0.2139 | -0.0914 | 0.225 | 9299.1482 | 0.2877 | 531.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 8.3658 | 5.6278 | 10.0228 | 7967.0226 | 10.1846 | 581.9446 | [5 empty] | 142.509 | 149.514 | 211.0131 | [5 empty] | 0.0387 | 0.0498 | 9282.5144 | 531.2467 |  |  |  |  | 143.3075 | 150.0678 | 212.1396 | [7 empty] | 0.2401 | -0.0903 | 0.2453 | 9296.9793 | 0.3107 | 531.7607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 8.2639 | 5.606 | 9.9263 | 7976.3318 | 10.1228 | 582.4243 | [5 empty] | 143.1356 | 150.1715 | 211.942 | [5 empty] | 0.0385 | 0.0496 | 9282.5908 | 531.8567 |  |  |  |  | 143.9057 | 150.7528 | 212.2653 | [7 empty] | 0.3043 | 0.1863 | 0.2989 | 9234.8033 | 0.2661 | 532.3939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 8.2479 | 5.6093 | 9.9151 | 7978.4638 | 10.105 | 582.9727 | [5 empty] | 143.7639 | 150.8308 | 212.8734 | [5 empty] | 0.0384 | 0.0494 | 9282.6668 | 532.4658 |  |  |  |  | 144.4188 | 151.3522 | 212.2873 | [7 empty] | 0.3627 | 0.457 | 0.5209 | 9175.2839 | 0.3161 | 532.9458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 8.2615 | 5.6048 | 9.9241 | 7978.3447 | 10.0319 | 582.9504 | [5 empty] | 144.3939 | 151.4919 | 213.8073 | [5 empty] | 0.0383 | 0.0492 | 9282.7423 | 533.0742 |  |  |  |  | 144.8339 | 151.8854 | 215.8815 | [7 empty] | -0.1082 | -0.443 | 0.5135 | 9397.2063 | 0.3062 | 533.4352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 8.256 | 5.6168 | 9.9264 | 7978.7612 | 10.0163 | 583.4816 | [5 empty] | 145.0256 | 152.1547 | 214.7438 | [5 empty] | 0.0381 | 0.049 | 9282.8174 | 533.6818 |  |  |  |  | 145.1099 | 152.4289 | 216.4716 | [7 empty] | -0.304 | -0.3599 | 0.5331 | 9394.0582 | 0.3224 | 533.9323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 8.259 | 5.6086 | 9.9246 | 7981.5131 | 10.0076 | 584.0306 | [5 empty] | 145.659 | 152.8194 | 215.6827 | [5 empty] | 0.038 | 0.0488 | 9282.8919 | 534.2885 |  |  |  |  | 145.7018 | 153.0064 | 217.2325 | [7 empty] | -0.2583 | -0.3461 | 0.4937 | 9387.5517 | 0.2874 | 534.4589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 8.2475 | 5.6027 | 9.912 | 7986.4623 | 10.0592 | 585.1356 | [5 empty] | 146.2942 | 153.4858 | 216.6243 | [5 empty] | 0.0378 | 0.0486 | 9282.9662 | 534.8945 |  |  |  |  | 146.2224 | 153.6027 | 217.6596 | [7 empty] | -0.2451 | -0.2085 | 0.3823 | 9357.4039 | 0.2573 | 535.0006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 8.2514 | 5.6207 | 9.9255 | 7985.5536 | 10.0446 | 585.6414 | [5 empty] | 146.931 | 154.1541 | 217.5683 | [5 empty] | 0.0377 | 0.0484 | 9283.0398 | 535.4997 |  |  |  |  | 146.9267 | 154.2897 | 218.5893 | [7 empty] | -0.1944 | -0.2004 | 0.3402 | 9351.8206 | 0.2139 | 535.6223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 8.2488 | 5.6382 | 9.9334 | 7987.1962 | 10.1072 | 586.8127 | [5 empty] | 147.5695 | 154.8241 | 218.5149 | [5 empty] | 0.0375 | 0.0482 | 9283.1131 | 536.1042 |  |  |  |  | 147.4834 | 154.9598 | 219.6235 | [7 empty] | -0.2794 | -0.219 | 0.4145 | 9361.8905 | 0.288 | 536.2263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 8.2488 | 5.6448 | 9.9374 | 7988.0258 | 10.0932 | 587.3314 | [5 empty] | 148.2097 | 155.4959 | 219.464 | [5 empty] | 0.0374 | 0.048 | 9283.186 | 536.7078 |  |  |  |  | 148.6864 | 156.2249 | 221.4961 | [7 empty] | -0.2919 | -0.2446 | 0.4405 | 9367.947 | 0.3159 | 537.3601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 8.3635 | 5.6746 | 10.0492 | 7979.8245 | 10.1047 | 587.6605 | [5 empty] | 148.8517 | 156.1695 | 220.4156 | [5 empty] | 0.0372 | 0.0479 | 9283.2584 | 537.3106 |  |  |  |  | 149.3384 | 156.929 | 222.444 | [7 empty] | -0.3019 | -0.2274 | 0.4368 | 9364.9549 | 0.326 | 537.9874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 8.3615 | 5.6727 | 10.0467 | 7980.1533 | 10.0284 | 587.6549 | [5 empty] | 149.4954 | 156.845 | 221.3698 | [5 empty] | 0.0371 | 0.0477 | 9283.3303 | 537.9127 |  |  |  |  | 150.0788 | 157.6557 | 223.4462 | [7 empty] | -0.2553 | -0.2243 | 0.3992 | 9360.7332 | 0.2887 | 538.6323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 8.3561 | 5.6818 | 10.0476 | 7980.7009 | 10.005 | 588.1107 | [5 empty] | 150.1408 | 157.5222 | 222.3266 | [5 empty] | 0.0369 | 0.0475 | 9283.4019 | 538.514 |  |  |  |  | 150.7557 | 158.3255 | 224.2926 | [7 empty] | -0.2072 | -0.1966 | 0.3452 | 9351.359 | 0.2494 | 539.2242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 8.4655 | 5.7165 | 10.1579 | 7972.3688 | 10.0232 | 588.5051 | [5 empty] | 150.7879 | 158.2012 | 223.2859 | [5 empty] | 0.0368 | 0.0473 | 9283.473 | 539.1145 |  |  |  |  | 150.7694 | 158.3302 | 224.3011 | [7 empty] | -0.1992 | -0.1981 | 0.3405 | 9351.0954 | 0.2161 | 539.2284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 8.4657 | 5.7287 | 10.1651 | 7972.414 | 10.0079 | 589.0078 | [5 empty] | 151.4367 | 158.882 | 224.2477 | [5 empty] | 0.0366 | 0.0471 | 9283.5437 | 539.7143 |  |  |  |  | 151.4783 | 159.0477 | 225.2467 | [7 empty] | -0.1676 | -0.1791 | 0.3048 | 9344.7507 | 0.1893 | 539.8598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 8.4636 | 5.7444 | 10.1724 | 7972.3675 | 10.0007 | 589.5876 | [5 empty] | 152.0872 | 159.5647 | 225.2121 | [5 empty] | 0.0365 | 0.0469 | 9283.614 | 540.3132 |  |  |  |  | 152.1827 | 159.7524 | 226.1643 | [7 empty] | -0.1279 | -0.158 | 0.2627 | 9337.4128 | 0.1574 | 540.4775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 8.4691 | 5.766 | 10.1892 | 7971.0114 | 9.9897 | 590.1081 | [5 empty] | 152.7395 | 160.2491 | 226.179 | [5 empty] | 0.0364 | 0.0467 | 9283.6838 | 540.9114 |  |  |  |  | 152.6792 | 160.3617 | 227.0554 | [7 empty] | -0.206 | -0.1583 | 0.3175 | 9343.0895 | 0.2198 | 541.0096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 8.473 | 5.7887 | 10.2055 | 7969.9044 | 9.989 | 590.7218 | [5 empty] | 153.3935 | 160.9354 | 227.1485 | [5 empty] | 0.0362 | 0.0466 | 9283.7533 | 541.5088 |  |  |  |  | 153.3956 | 161.0666 | 228.0191 | [7 empty] | -0.1619 | -0.1527 | 0.281 | 9338.6551 | 0.181 | 541.6228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 8.4739 | 5.8045 | 10.2153 | 7969.4351 | 9.9734 | 591.2159 | [5 empty] | 154.0492 | 161.6234 | 228.1206 | [5 empty] | 0.0361 | 0.0464 | 9283.8224 | 542.1055 |  |  |  |  | 153.9562 | 161.7482 | 229.0332 | [7 empty] | -0.2465 | -0.159 | 0.3493 | 9345.9917 | 0.258 | 542.2134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 8.3565 | 5.8012 | 10.1169 | 7976.9116 | 9.9083 | 591.7169 | [5 empty] | 154.7066 | 162.3133 | 229.0952 | [5 empty] | 0.0359 | 0.0462 | 9283.891 | 542.7014 |  |  |  |  | 154.701 | 162.4853 | 230.009 | [7 empty] | -0.2002 | -0.1429 | 0.3025 | 9339.2506 | 0.2152 | 542.8496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 8.3481 | 5.8114 | 10.1161 | 7977.6838 | 9.8928 | 592.2418 | [5 empty] | 155.3658 | 163.005 | 230.0724 | [5 empty] | 0.0358 | 0.046 | 9283.9593 | 543.2965 |  |  |  |  | 155.8712 | 163.5803 | 231.9176 | [7 empty] | -0.1357 | -0.2661 | 0.3562 | 9359.6618 | 0.2103 | 543.7897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 8.2267 | 5.7949 | 10.0073 | 7986.7991 | 9.8182 | 592.6682 | [5 empty] | 156.0267 | 163.6985 | 231.0521 | [5 empty] | 0.0356 | 0.0458 | 9284.0271 | 543.8908 |  |  |  |  | 156.3869 | 164.2331 | 232.8081 | [7 empty] | -0.2241 | -0.2451 | 0.39 | 9361.616 | 0.2493 | 544.3474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 8.2521 | 5.8006 | 10.0316 | 7986.6495 | 9.8196 | 593.2094 | [5 empty] | 156.6894 | 164.3938 | 232.0344 | [5 empty] | 0.0355 | 0.0456 | 9284.0946 | 544.4844 |  |  |  |  | 157.0662 | 164.7301 | 233.8006 | [7 empty] | -0.0824 | -0.3541 | 0.4168 | 9373.6152 | 0.2471 | 544.7707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 8.2414 | 5.8184 | 10.0332 | 7986.6185 | 9.8059 | 593.7578 | [5 empty] | 157.3537 | 165.091 | 233.0193 | [5 empty] | 0.0354 | 0.0455 | 9284.1616 | 545.0773 |  |  |  |  | 157.6624 | 165.4227 | 233.8679 | [7 empty] | -0.0201 | -0.0696 | 0.1278 | 9311.2553 | 0.0832 | 545.3585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 8.2508 | 5.8418 | 10.0546 | 7984.8271 | 9.7965 | 594.2697 | [5 empty] | 158.0198 | 165.79 | 234.0068 | [5 empty] | 0.0352 | 0.0453 | 9284.2283 | 545.6693 |  |  |  |  | 158.2778 | 166.1354 | 234.3983 | [7 empty] | -0.0141 | 0.0818 | 0.0614 | 9280.426 | 0.0878 | 545.9611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 8.2483 | 5.8538 | 10.0597 | 7984.9855 | 9.7798 | 594.7584 | [5 empty] | 158.6877 | 166.4908 | 234.9968 | [5 empty] | 0.0351 | 0.0451 | 9284.2946 | 546.2606 |  |  |  |  | 159.052 | 166.8707 | 235.3804 | [7 empty] | 0.0566 | 0.0912 | 0.0509 | 9273.5883 | 0.058 | 546.5803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 8.2539 | 5.8562 | 10.0659 | 7986.1618 | 9.7729 | 595.296 | [5 empty] | 159.3573 | 167.1934 | 235.9894 | [5 empty] | 0.0349 | 0.0449 | 9284.3604 | 546.8512 |  |  |  |  | 160.0815 | 167.7459 | 237.8033 | [7 empty] | 0.0728 | -0.2872 | 0.3343 | 9348.3565 | 0.282 | 547.314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 8.3528 | 5.8771 | 10.159 | 7979.9513 | 9.7782 | 595.5985 | [5 empty] | 160.0286 | 167.8978 | 236.9846 | [5 empty] | 0.0348 | 0.0448 | 9284.426 | 547.441 |  |  |  |  | 160.5957 | 168.384 | 238.7917 | [7 empty] | -0.0191 | -0.3033 | 0.3523 | 9358.0849 | 0.2361 | 547.8467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 8.3606 | 5.8861 | 10.1708 | 7980.2292 | 9.7739 | 596.1504 | [5 empty] | 160.7017 | 168.6041 | 237.9824 | [5 empty] | 0.0347 | 0.0446 | 9284.4912 | 548.03 |  |  |  |  | 161.3455 | 169.1024 | 239.7664 | [7 empty] | 0.0418 | -0.2971 | 0.3418 | 9352.3833 | 0.2653 | 548.4443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 8.4678 | 5.9042 | 10.2692 | 7974.0688 | 9.7853 | 596.4657 | [5 empty] | 161.3765 | 169.3122 | 238.9827 | [5 empty] | 0.0345 | 0.0444 | 9284.5559 | 548.6183 |  |  |  |  | 162.5803 | 170.096 | 240.8448 | [7 empty] | 0.3287 | -0.2276 | 0.4006 | 9318.0445 | 0.4822 | 549.2669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 8.4647 | 5.8991 | 10.264 | 7978.2037 | 9.8319 | 597.4905 | [5 empty] | 162.0531 | 170.0221 | 239.9857 | [5 empty] | 0.0344 | 0.0442 | 9284.6202 | 549.2059 |  |  |  |  | 163.1204 | 170.7454 | 240.8726 | [7 empty] | 0.3738 | 0.0467 | 0.3394 | 9260.5377 | 0.3859 | 549.8021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 8.4588 | 5.9013 | 10.2606 | 7979.771 | 9.8148 | 597.9786 | [5 empty] | 162.7314 | 170.7339 | 240.9912 | [5 empty] | 0.0343 | 0.044 | 9284.6843 | 549.7927 |  |  |  |  | 163.6087 | 171.3687 | 241.8182 | [7 empty] | 0.2747 | 0.0376 | 0.2405 | 9269.2425 | 0.2817 | 550.3141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 8.4509 | 5.9119 | 10.2605 | 7978.9501 | 9.7463 | 598.0317 | [5 empty] | 163.4114 | 171.4475 | 241.9994 | [5 empty] | 0.0341 | 0.0439 | 9284.7479 | 550.3788 |  |  |  |  | 164.7189 | 172.2494 | 244.7678 | [7 empty] | 0.2881 | -0.4963 | 0.5969 | 9374.4542 | 0.6125 | 551.0347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 8.4447 | 5.9155 | 10.2576 | 7980.3477 | 9.7289 | 598.5163 | [5 empty] | 164.0932 | 172.163 | 243.0101 | [5 empty] | 0.034 | 0.0437 | 9284.8113 | 550.9641 |  |  |  |  | 165.3679 | 172.9653 | 245.3265 | [7 empty] | 0.3163 | -0.3578 | 0.4909 | 9344.6373 | 0.5492 | 551.6178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 8.4514 | 5.924 | 10.2682 | 7980.662 | 9.7215 | 599.039 | [5 empty] | 164.7768 | 172.8803 | 244.0235 | [5 empty] | 0.0338 | 0.0435 | 9284.8742 | 551.5486 |  |  |  |  | 166.0907 | 173.6992 | 246.3173 | [7 empty] | 0.3411 | -0.3457 | 0.4959 | 9340.4092 | 0.5656 | 552.2133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 8.4545 | 5.9193 | 10.2683 | 7982.7566 | 9.7114 | 599.5465 | [5 empty] | 165.4621 | 173.5994 | 245.0394 | [5 empty] | 0.0337 | 0.0433 | 9284.9367 | 552.1325 |  |  |  |  | 166.6207 | 174.3198 | 246.7715 | [7 empty] | 0.3416 | -0.2144 | 0.4015 | 9314.2965 | 0.4845 | 552.7151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 8.4524 | 5.9337 | 10.275 | 7982.6375 | 9.6972 | 600.0449 | [5 empty] | 166.1492 | 174.3204 | 246.0579 | [5 empty] | 0.0336 | 0.0432 | 9284.9989 | 552.7156 |  |  |  |  | 167.3407 | 175.0791 | 247.8224 | [7 empty] | 0.3404 | -0.2071 | 0.396 | 9312.9222 | 0.4798 | 553.3268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 8.4557 | 5.9215 | 10.2709 | 7984.0562 | 9.6303 | 600.0506 | [5 empty] | 166.838 | 175.0432 | 247.0791 | [5 empty] | 0.0334 | 0.043 | 9285.0608 | 553.2979 |  |  |  |  | 168.0247 | 175.8004 | 248.8158 | [7 empty] | 0.3399 | -0.1989 | 0.3904 | 9311.3055 | 0.4743 | 553.9056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 8.4679 | 5.9161 | 10.2781 | 7985.8128 | 9.6243 | 600.5549 | [5 empty] | 167.5286 | 175.7678 | 248.1028 | [5 empty] | 0.0333 | 0.0428 | 9285.1223 | 553.8795 |  |  |  |  | 168.743 | 176.5379 | 249.9154 | [7 empty] | 0.3448 | -0.2169 | 0.4055 | 9314.4713 | 0.4897 | 554.4952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 8.4581 | 5.9324 | 10.2795 | 7985.8517 | 9.609 | 601.0704 | [5 empty] | 168.221 | 176.4943 | 249.1292 | [5 empty] | 0.0332 | 0.0427 | 9285.1834 | 554.4604 |  |  |  |  | 169.4604 | 177.2953 | 250.972 | [7 empty] | 0.3419 | -0.2121 | 0.4002 | 9313.6966 | 0.4846 | 555.0982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 8.4527 | 5.936 | 10.2774 | 7987.2321 | 9.5936 | 601.5617 | [5 empty] | 168.9151 | 177.2227 | 250.1582 | [5 empty] | 0.033 | 0.0425 | 9285.2442 | 555.0406 |  |  |  |  | 170.0314 | 177.9149 | 251.7868 | [7 empty] | 0.3324 | -0.1921 | 0.3803 | 9310.4231 | 0.4606 | 555.5899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 8.4322 | 5.9539 | 10.271 | 7989.1401 | 9.6302 | 602.5724 | [5 empty] | 169.611 | 177.9529 | 251.1898 | [5 empty] | 0.0329 | 0.0423 | 9285.3047 | 555.62 |  |  |  |  | 170.779 | 178.6965 | 252.8876 | [7 empty] | 0.3342 | -0.191 | 0.3811 | 9310.0538 | 0.4628 | 556.2077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 8.4298 | 5.9561 | 10.2706 | 7990.4869 | 9.6144 | 603.0471 | [5 empty] | 170.3086 | 178.685 | 252.224 | [5 empty] | 0.0328 | 0.0421 | 9285.3648 | 556.1987 |  |  |  |  | 171.4656 | 179.448 | 253.8819 | [7 empty] | 0.3172 | -0.1682 | 0.3537 | 9306.7521 | 0.4328 | 556.7995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 8.3242 | 6.0779 | 10.2558 | 7981.3788 | 9.5477 | 603.5124 | [5 empty] | 171.0081 | 179.4189 | 253.2609 | [5 empty] | 0.0326 | 0.042 | 9285.4246 | 556.7766 |  |  |  |  | 172.1522 | 180.1269 | 254.9043 | [7 empty] | 0.3413 | -0.19 | 0.3862 | 9309.3268 | 0.4683 | 557.3321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 8.3309 | 6.0787 | 10.2619 | 7982.5774 | 9.5385 | 604.0082 | [5 empty] | 171.7093 | 180.1547 | 254.3003 | [5 empty] | 0.0325 | 0.0418 | 9285.4841 | 557.3539 |  |  |  |  | 172.6957 | 180.5416 | 255.7733 | [7 empty] | 0.4284 | -0.286 | 0.514 | 9322.0169 | 0.6075 | 557.6565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 8.2262 | 6.2074 | 10.2545 | 7974.138 | 9.5275 | 604.9404 | [5 empty] | 172.4122 | 180.8923 | 255.3424 | [5 empty] | 0.0324 | 0.0416 | 9285.5431 | 557.9304 |  |  |  |  | 173.2434 | 181.2419 | 255.8458 | [7 empty] | 0.4413 | -0.0092 | 0.4121 | 9267.5584 | 0.4735 | 558.2028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 8.2242 | 6.2204 | 10.2609 | 7974.4869 | 9.5245 | 605.5245 | [5 empty] | 173.117 | 181.6318 | 256.3871 | [5 empty] | 0.0323 | 0.0415 | 9285.6019 | 558.5062 |  |  |  |  | 173.7567 | 181.732 | 255.9564 | [7 empty] | 0.55 | 0.1543 | 0.5299 | 9229.0105 | 0.523 | 558.584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 8.2196 | 6.225 | 10.2602 | 7975.5647 | 9.5048 | 605.9702 | [5 empty] | 173.8235 | 182.3732 | 257.4345 | [5 empty] | 0.0321 | 0.0413 | 9285.6603 | 559.0812 |  |  |  |  | 174.7953 | 182.5954 | 258.8683 | [7 empty] | 0.5184 | -0.3536 | 0.6265 | 9328.837 | 0.737 | 559.2531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 8.2093 | 6.2456 | 10.2647 | 7974.9641 | 9.4851 | 606.4398 | [5 empty] | 174.5318 | 183.1164 | 258.4845 | [5 empty] | 0.032 | 0.0411 | 9285.7185 | 559.6556 |  |  |  |  | 175.4682 | 183.3184 | 259.8861 | [7 empty] | 0.5045 | -0.3503 | 0.6136 | 9329.0943 | 0.7205 | 559.8112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 8.2271 | 6.2527 | 10.2833 | 7975.0308 | 9.4854 | 606.9745 | [5 empty] | 175.2418 | 183.8615 | 259.5371 | [5 empty] | 0.0319 | 0.041 | 9285.7763 | 560.2292 |  |  |  |  | 176.2239 | 184.1248 | 260.9545 | [7 empty] | 0.5012 | -0.328 | 0.597 | 9324.9395 | 0.7044 | 560.4314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 8.3136 | 6.1624 | 10.2987 | 7983.4506 | 9.4936 | 607.293 | [5 empty] | 175.9537 | 184.6085 | 260.5924 | [5 empty] | 0.0317 | 0.0408 | 9285.8338 | 560.8021 |  |  |  |  | 176.9751 | 184.9031 | 262.0355 | [7 empty] | 0.5099 | -0.3228 | 0.6008 | 9323.3101 | 0.7102 | 561.0275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 8.3136 | 6.171 | 10.304 | 7983.9615 | 9.4814 | 607.784 | [5 empty] | 176.6673 | 185.3573 | 261.6503 | [5 empty] | 0.0316 | 0.0406 | 9285.8909 | 561.3743 |  |  |  |  | 177.669 | 185.6414 | 263.055 | [7 empty] | 0.5037 | -0.3146 | 0.5908 | 9322.0918 | 0.6988 | 561.5908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 8.4146 | 6.0737 | 10.3284 | 7992.6152 | 9.4974 | 608.1003 | [5 empty] | 177.3827 | 186.108 | 262.7108 | [5 empty] | 0.0315 | 0.0405 | 9285.9477 | 561.9458 |  |  |  |  | 178.4171 | 186.4215 | 264.139 | [7 empty] | 0.5084 | -0.3092 | 0.5914 | 9320.6961 | 0.7005 | 562.1838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 8.4146 | 6.0818 | 10.3334 | 7993.1525 | 9.4849 | 608.5861 | [5 empty] | 178.0999 | 186.8606 | 263.774 | [5 empty] | 0.0314 | 0.0403 | 9286.0042 | 562.5165 |  |  |  |  | 179.1135 | 187.144 | 265.1354 | [7 empty] | 0.5165 | -0.3024 | 0.594 | 9318.81 | 0.7046 | 562.7309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 8.396 | 6.094 | 10.3257 | 7994.1572 | 9.4699 | 609.123 | [5 empty] | 178.8189 | 187.6151 | 264.8399 | [5 empty] | 0.0312 | 0.0402 | 9286.0604 | 563.0866 |  |  |  |  | 179.8992 | 187.9656 | 266.2641 | [7 empty] | 0.5212 | -0.293 | 0.5925 | 9316.6383 | 0.7042 | 563.3507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 8.4014 | 6.1101 | 10.3396 | 7993.7022 | 9.4674 | 609.6767 | [5 empty] | 179.5397 | 188.3714 | 265.9084 | [5 empty] | 0.0311 | 0.04 | 9286.1163 | 563.6559 |  |  |  |  | 180.5709 | 188.7049 | 267.1579 | [7 empty] | 0.5116 | -0.2468 | 0.5596 | 9308.4393 | 0.6683 | 563.9063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 8.4168 | 6.1066 | 10.3502 | 7993.4644 | 9.4079 | 609.6803 | [5 empty] | 180.2622 | 189.1296 | 266.9795 | [5 empty] | 0.031 | 0.0398 | 9286.1719 | 564.2246 |  |  |  |  | 181.2857 | 189.4555 | 268.2267 | [7 empty] | 0.509 | -0.2486 | 0.5583 | 9308.9373 | 0.6663 | 564.4683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 8.3955 | 6.1235 | 10.3431 | 7995.3772 | 9.4402 | 610.6446 | [5 empty] | 180.9866 | 189.8897 | 268.0533 | [5 empty] | 0.0308 | 0.0397 | 9286.2272 | 564.7925 |  |  |  |  | 181.8923 | 190.1518 | 268.7321 | [7 empty] | 0.5193 | -0.1085 | 0.5104 | 9281.6745 | 0.6026 | 564.9879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 8.3949 | 6.127 | 10.3449 | 7996.6043 | 9.4317 | 611.1623 | [5 empty] | 181.7127 | 190.6517 | 269.1298 | [5 empty] | 0.0307 | 0.0395 | 9286.2822 | 565.3597 |  |  |  |  | 182.6966 | 190.9967 | 269.919 | [7 empty] | 0.5181 | -0.1064 | 0.5087 | 9281.3788 | 0.6006 | 565.6159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 8.3903 | 6.1412 | 10.3497 | 7996.4142 | 9.4107 | 611.588 | [5 empty] | 182.4407 | 191.4155 | 270.2089 | [5 empty] | 0.0306 | 0.0393 | 9286.3368 | 565.9262 |  |  |  |  | 183.2976 | 191.7053 | 270.3974 | [7 empty] | 0.5198 | 0.0469 | 0.4893 | 9252.5134 | 0.5313 | 566.1406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 8.4036 | 6.1455 | 10.3632 | 7995.1945 | 9.3465 | 611.5541 | [5 empty] | 183.1704 | 192.1813 | 271.2907 | [5 empty] | 0.0305 | 0.0392 | 9286.3912 | 566.4921 |  |  |  |  | 184.0887 | 192.5226 | 271.5396 | [7 empty] | 0.5296 | 0.0491 | 0.4992 | 9251.5371 | 0.5412 | 566.7436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 8.3913 | 6.1542 | 10.3586 | 7996.4032 | 9.3367 | 612.1057 | [5 empty] | 183.902 | 192.9489 | 272.3751 | [5 empty] | 0.0303 | 0.039 | 9286.4453 | 567.0572 |  |  |  |  | 184.8623 | 193.3186 | 272.654 | [7 empty] | 0.5415 | 0.0503 | 0.5112 | 9250.6088 | 0.5535 | 567.3286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 8.3862 | 6.1561 | 10.3558 | 7999.4128 | 9.3754 | 613.0566 | [5 empty] | 184.6353 | 193.7184 | 273.4623 | [5 empty] | 0.0302 | 0.0389 | 9286.499 | 567.6216 |  |  |  |  | 185.6313 | 194.1349 | 273.7753 | [7 empty] | 0.5368 | 0.0598 | 0.507 | 9249.2296 | 0.5449 | 567.9262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 8.3883 | 6.1553 | 10.3572 | 8001.0724 | 9.3697 | 613.5822 | [5 empty] | 185.3704 | 194.4898 | 274.5521 | [5 empty] | 0.0301 | 0.0387 | 9286.5525 | 568.1853 |  |  |  |  | 186.3023 | 194.8173 | 274.7497 | [7 empty] | 0.5507 | 0.0548 | 0.5209 | 9249.303 | 0.5609 | 568.424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 8.3855 | 6.1685 | 10.363 | 7999.3803 | 9.2957 | 613.5225 | [5 empty] | 186.1074 | 195.2631 | 275.6445 | [5 empty] | 0.03 | 0.0385 | 9286.6057 | 568.7484 |  |  |  |  | 187.5501 | 196.0515 | 276.9302 | [7 empty] | 0.5537 | -0.0727 | 0.5354 | 9272.9193 | 0.6261 | 569.3203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | 8.3723 | 6.1724 | 10.3548 | 8000.8777 | 9.2738 | 613.965 | [5 empty] | 186.8461 | 196.0383 | 276.7397 | [5 empty] | 0.0299 | 0.0384 | 9286.6586 | 569.3107 |  |  |  |  | 188.2191 | 196.562 | 277.9802 | [7 empty] | 0.6576 | -0.18 | 0.6647 | 9286.1001 | 0.7845 | 569.6894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | 8.3687 | 6.1742 | 10.3532 | 8002.4202 | 9.2639 | 614.474 | [5 empty] | 187.5867 | 196.8154 | 277.8375 | [5 empty] | 0.0297 | 0.0382 | 9286.7111 | 569.8723 |  |  |  |  | 188.6959 | 197.1912 | 279.0008 | [7 empty] | 0.5446 | -0.2047 | 0.5693 | 9298.1488 | 0.678 | 570.1432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | 8.3666 | 6.1797 | 10.355 | 8003.3968 | 9.2534 | 614.9718 | [5 empty] | 188.3291 | 197.5944 | 278.938 | [5 empty] | 0.0296 | 0.0381 | 9286.7635 | 570.4333 |  |  |  |  | 189.4882 | 198.0012 | 280.1602 | [7 empty] | 0.5575 | -0.2102 | 0.5833 | 9298.3413 | 0.6943 | 570.7254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | 8.3744 | 6.1911 | 10.3682 | 8003.1544 | 9.244 | 615.4411 | [5 empty] | 189.0732 | 198.3753 | 280.0412 | [5 empty] | 0.0295 | 0.0379 | 9286.8155 | 570.9935 |  |  |  |  | 190.0687 | 198.7378 | 280.2373 | [7 empty] | 0.5736 | 0.0651 | 0.5448 | 9246.3148 | 0.5809 | 571.2529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | 8.3666 | 6.1988 | 10.3667 | 8005.3345 | 9.2746 | 616.3288 | [5 empty] | 189.8192 | 199.158 | 281.147 | [5 empty] | 0.0294 | 0.0378 | 9286.8673 | 571.5531 |  |  |  |  | 190.7857 | 199.4892 | 281.2572 | [7 empty] | 0.5779 | 0.0762 | 0.5499 | 9244.0775 | 0.5806 | 571.7892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | 8.3713 | 6.1945 | 10.3681 | 8005.8737 | 9.2198 | 616.3975 | [5 empty] | 190.567 | 199.9427 | 282.2556 | [5 empty] | 0.0292 | 0.0376 | 9286.9187 | 572.112 |  |  |  |  | 191.3804 | 200.6445 | 285.0182 | [7 empty] | -0.0629 | -0.4576 | 0.5037 | 9385.5899 | 0.3207 | 572.6101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | 8.3764 | 6.3486 | 10.4646 | 7988.3311 | 9.2021 | 616.84 | [5 empty] | 191.3166 | 200.7293 | 283.3669 | [5 empty] | 0.0291 | 0.0374 | 9286.9699 | 572.6702 |  |  |  |  | 192.1816 | 201.4791 | 286.1817 | [7 empty] | -0.0565 | -0.4529 | 0.4978 | 9384.1161 | 0.3211 | 573.2003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | 8.3681 | 6.4763 | 10.5357 | 7976.2808 | 9.2364 | 617.7872 | [5 empty] | 192.0681 | 201.5178 | 284.4808 | [5 empty] | 0.029 | 0.0373 | 9287.0208 | 573.2277 |  |  |  |  | 192.7995 | 202.1953 | 286.7364 | [7 empty] | -0.0539 | -0.3225 | 0.3692 | 9359.3253 | 0.233 | 573.7051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | 8.3711 | 6.4769 | 10.5386 | 7977.5405 | 9.2242 | 618.2441 | [5 empty] | 192.8213 | 202.3082 | 285.5974 | [5 empty] | 0.0289 | 0.0371 | 9287.0715 | 573.7845 |  |  |  |  | 193.4716 | 202.9148 | 287.6721 | [7 empty] | -0.055 | -0.2988 | 0.3463 | 9354.883 | 0.2148 | 574.2104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | 8.2483 | 6.4624 | 10.4329 | 7985.8146 | 9.1515 | 618.6478 | [5 empty] | 193.5764 | 203.1006 | 286.7168 | [5 empty] | 0.0288 | 0.037 | 9287.1219 | 574.3407 |  |  |  |  | 194.2496 | 203.7134 | 288.7856 | [7 empty] | -0.0402 | -0.2958 | 0.3398 | 9353.2406 | 0.2172 | 574.7695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | 8.2525 | 6.4649 | 10.438 | 7986.8978 | 9.1441 | 619.1413 | [5 empty] | 194.3333 | 203.8948 | 287.8388 | [5 empty] | 0.0286 | 0.0368 | 9287.1719 | 574.8962 |  |  |  |  | 194.9791 | 204.4785 | 289.8444 | [7 empty] | -0.0374 | -0.2893 | 0.3327 | 9351.7565 | 0.2127 | 575.3031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | 8.1417 | 6.4678 | 10.3529 | 7994.1907 | 9.1354 | 620.0661 | [5 empty] | 195.092 | 204.6909 | 288.9636 | [5 empty] | 0.0285 | 0.0367 | 9287.2218 | 575.4509 |  |  |  |  | 195.6948 | 205.24 | 290.8643 | [7 empty] | -0.0387 | -0.2728 | 0.3167 | 9348.6949 | 0.2002 | 575.8324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | 8.1486 | 6.4673 | 10.3582 | 7993.9972 | 9.0753 | 620.0795 | [5 empty] | 195.8525 | 205.489 | 290.091 | [5 empty] | 0.0284 | 0.0365 | 9287.2714 | 576.0051 |  |  |  |  | 196.5194 | 206.1181 | 292.0329 | [7 empty] | -0.0399 | -0.2519 | 0.2964 | 9344.7961 | 0.1889 | 576.4405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | 8.1393 | 6.4626 | 10.3482 | 7996.3312 | 9.056 | 620.5161 | [5 empty] | 196.6149 | 206.289 | 291.2212 | [5 empty] | 0.0283 | 0.0364 | 9287.3206 | 576.5585 |  |  |  |  | 197.205 | 206.8446 | 293.0169 | [7 empty] | -0.0401 | -0.2395 | 0.2842 | 9342.4542 | 0.178 | 576.9417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | 8.1379 | 6.4636 | 10.3479 | 7997.6895 | 9.0417 | 620.966 | [5 empty] | 197.3791 | 207.0909 | 292.354 | [5 empty] | 0.0282 | 0.0362 | 9287.3697 | 577.1113 |  |  |  |  | 198.0797 | 207.7615 | 294.2386 | [7 empty] | -0.0311 | -0.2194 | 0.2624 | 9338.0762 | 0.1723 | 577.5721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | 8.1275 | 6.4767 | 10.3481 | 7998.1611 | 9.03 | 621.4761 | [5 empty] | 198.1451 | 207.8947 | 293.4896 | [5 empty] | 0.028 | 0.0361 | 9287.4184 | 577.6634 |  |  |  |  | 198.8488 | 208.593 | 295.3313 | [7 empty] | -0.0395 | -0.1951 | 0.2408 | 9334.0784 | 0.1569 | 578.1414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | 8.1317 | 6.4789 | 10.3529 | 7999.2062 | 9.021 | 621.9502 | [5 empty] | 198.913 | 208.7004 | 294.6279 | [5 empty] | 0.0279 | 0.0359 | 9287.467 | 578.2148 |  |  |  |  | 199.6613 | 209.4478 | 296.5285 | [7 empty] | -0.0399 | -0.1917 | 0.2375 | 9333.4222 | 0.1572 | 578.7245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | 8.2111 | 6.3756 | 10.3518 | 8009.0555 | 9.0243 | 622.2202 | [5 empty] | 199.6827 | 209.5081 | 295.7689 | [5 empty] | 0.0278 | 0.0358 | 9287.5152 | 578.7655 |  |  |  |  | 200.2821 | 209.9111 | 297.5143 | [7 empty] | 0.0584 | -0.2952 | 0.3323 | 9346.01 | 0.2643 | 579.0396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | 8.2128 | 6.3772 | 10.3543 | 8010.2225 | 9.013 | 622.681 | [5 empty] | 200.4542 | 210.3177 | 296.9126 | [5 empty] | 0.0277 | 0.0356 | 9287.5632 | 579.3156 |  |  |  |  | 201.0628 | 210.7262 | 298.6076 | [7 empty] | 0.0677 | -0.2795 | 0.3177 | 9342.4607 | 0.26 | 579.5925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | 8.3138 | 6.2778 | 10.3744 | 8018.8053 | 9.0324 | 622.994 | [5 empty] | 201.2276 | 211.1292 | 298.0591 | [5 empty] | 0.0276 | 0.0355 | 9287.611 | 579.865 |  |  |  |  | 201.7987 | 211.3296 | 299.7752 | [7 empty] | 0.1533 | -0.3764 | 0.4306 | 9354.6381 | 0.3943 | 580.0005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | 8.3114 | 6.287 | 10.3782 | 8019.245 | 9.0196 | 623.4587 | [5 empty] | 202.0028 | 211.9426 | 299.2083 | [5 empty] | 0.0275 | 0.0353 | 9287.6585 | 580.4138 |  |  |  |  | 202.5406 | 212.1155 | 300.8219 | [7 empty] | 0.1548 | -0.3583 | 0.4137 | 9351.1345 | 0.3828 | 580.5302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | 8.3337 | 6.4001 | 10.4647 | 8006.0571 | 9.0096 | 623.8714 | [5 empty] | 202.7798 | 212.758 | 300.3602 | [5 empty] | 0.0273 | 0.0352 | 9287.7057 | 580.9619 |  |  |  |  | 203.1896 | 212.8611 | 301.348 | [7 empty] | 0.167 | -0.2137 | 0.2853 | 9323.878 | 0.2963 | 581.0311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | 8.3127 | 6.4072 | 10.4525 | 8007.5555 | 8.9891 | 624.3387 | [5 empty] | 203.5587 | 213.5753 | 301.5148 | [5 empty] | 0.0272 | 0.035 | 9287.7527 | 581.5093 |  |  |  |  | 204.0462 | 213.768 | 302.5603 | [7 empty] | 0.1685 | -0.1945 | 0.2696 | 9320.2542 | 0.2858 | 581.6381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | 8.315 | 6.5406 | 10.5363 | 7993.0911 | 8.9772 | 624.8136 | [5 empty] | 204.3394 | 214.3945 | 302.6722 | [5 empty] | 0.0271 | 0.0349 | 9287.7994 | 582.0561 |  |  |  |  | 205.45 | 215.3362 | 304.1714 | [7 empty] | 0.1671 | -0.028 | 0.1534 | 9290.2427 | 0.2073 | 582.6822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | 8.2996 | 6.5548 | 10.5331 | 7993.5234 | 8.9592 | 625.2797 | [5 empty] | 205.122 | 215.2157 | 303.8323 | [5 empty] | 0.027 | 0.0347 | 9287.8459 | 582.6022 |  |  |  |  | 206.0343 | 216.0561 | 305.3248 | [7 empty] | 0.076 | -0.0548 | 0.102 | 9300.8309 | 0.1366 | 583.1591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | 8.301 | 6.5571 | 10.5359 | 7994.6761 | 8.9501 | 625.7549 | [5 empty] | 205.9064 | 216.0388 | 304.9951 | [5 empty] | 0.0269 | 0.0346 | 9287.8922 | 583.1476 |  |  |  |  | 206.0119 | 216.037 | 305.2881 | [7 empty] | 0.0739 | -0.0519 | 0.0984 | 9300.4371 | 0.1018 | 583.1465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | 8.2906 | 6.5729 | 10.5377 | 7994.7814 | 8.9372 | 626.2453 | [5 empty] | 206.6926 | 216.8638 | 306.1607 | [5 empty] | 0.0268 | 0.0344 | 9287.9382 | 583.6924 |  |  |  |  | 206.8467 | 216.9055 | 306.4782 | [7 empty] | 0.0831 | -0.0428 | 0.0956 | 9298.2318 | 0.1048 | 583.7199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | 8.2847 | 6.5661 | 10.529 | 7997.0984 | 8.9173 | 626.6497 | [5 empty] | 207.4807 | 217.6908 | 307.329 | [5 empty] | 0.0267 | 0.0343 | 9287.9839 | 584.2366 |  |  |  |  | 208.2222 | 218.5012 | 308.7613 | [7 empty] | -0.0278 | -0.0377 | 0.0903 | 9304.3092 | 0.097 | 584.7679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | 8.2823 | 6.5781 | 10.5348 | 7997.3141 | 8.9082 | 627.1403 | [5 empty] | 208.2707 | 218.5198 | 308.5 | [5 empty] | 0.0265 | 0.0341 | 9288.0295 | 584.7801 |  |  |  |  | 208.9781 | 219.2926 | 309.8285 | [7 empty] | -0.0209 | -0.0247 | 0.0756 | 9301.5337 | 0.0897 | 585.285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | 8.2807 | 6.5968 | 10.5452 | 7996.6063 | 8.8957 | 627.596 | [5 empty] | 209.0625 | 219.3506 | 309.6739 | [5 empty] | 0.0264 | 0.034 | 9288.0747 | 585.3229 |  |  |  |  | 209.7842 | 220.1323 | 310.9585 | [7 empty] | -0.0105 | -0.0107 | 0.058 | 9298.3699 | 0.0859 | 585.8318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | 8.2727 | 6.6101 | 10.5475 | 7996.8833 | 8.8836 | 628.08 | [5 empty] | 209.8562 | 220.1835 | 310.8504 | [5 empty] | 0.0263 | 0.0338 | 9288.1198 | 585.8651 |  |  |  |  | 210.5746 | 220.9499 | 312.0786 | [7 empty] | 0.0016 | -0.0027 | 0.0441 | 9296.1881 | 0.0809 | 586.3623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | 8.2697 | 6.6188 | 10.5507 | 7997.3776 | 8.8697 | 628.5267 | [5 empty] | 210.6517 | 221.0182 | 312.0297 | [5 empty] | 0.0262 | 0.0337 | 9288.1646 | 586.4066 |  |  |  |  | 211.4391 | 221.8452 | 313.3711 | [7 empty] | 0.0067 | -0.0108 | 0.0486 | 9297.3098 | 0.087 | 586.9412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | 8.2574 | 6.6346 | 10.5512 | 7997.4634 | 8.8531 | 628.9858 | [5 empty] | 211.4491 | 221.8549 | 313.2118 | [5 empty] | 0.0261 | 0.0336 | 9288.2092 | 586.9475 |  |  |  |  | 212.0601 | 222.3121 | 314.337 | [7 empty] | 0.1021 | -0.1045 | 0.1575 | 9307.9769 | 0.1691 | 587.2422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | 8.2583 | 6.6572 | 10.5662 | 7996.3591 | 8.8474 | 629.4906 | [5 empty] | 212.2483 | 222.6936 | 314.3966 | [5 empty] | 0.026 | 0.0334 | 9288.2536 | 587.4877 |  |  |  |  | 212.7856 | 223.0671 | 315.4082 | [7 empty] | 0.1057 | -0.106 | 0.1606 | 9308.0095 | 0.1713 | 587.7277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | 8.2557 | 6.6674 | 10.5708 | 7996.6628 | 8.8339 | 629.9358 | [5 empty] | 213.0494 | 223.5342 | 315.5842 | [5 empty] | 0.0259 | 0.0333 | 9288.2977 | 588.0273 |  |  |  |  | 213.5277 | 223.6416 | 316.5884 | [7 empty] | 0.2074 | -0.2166 | 0.3088 | 9321.2962 | 0.3357 | 588.0961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | 8.2543 | 6.6806 | 10.5782 | 7996.4032 | 8.8155 | 630.3308 | [5 empty] | 213.8524 | 224.3768 | 316.7745 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0331 | 9288.3416 | 588.5662 |  |  |  |  | 214.4369 | 224.5661 | 317.8713 | [7 empty] | 0.2297 | -0.2127 | 0.3194 | 9319.1476 | 0.3553 | 588.6871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | 8.2584 | 6.6955 | 10.5909 | 7995.9716 | 8.8081 | 630.8039 | [5 empty] | 214.6572 | 225.2213 | 317.9676 | [5 empty] | 0.0256 | 0.033 | 9288.3852 | 589.1045 |  |  |  |  | 215.0307 | 225.2593 | 318.3138 | [7 empty] | 0.2388 | -0.0701 | 0.2368 | 9293.3137 | 0.2811 | 589.1287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | 8.257 | 6.7102 | 10.5993 | 7995.8032 | 8.7991 | 631.2835 | [5 empty] | 215.4639 | 226.0678 | 319.1635 | [5 empty] | 0.0255 | 0.0328 | 9288.4287 | 589.6422 |  |  |  |  | 215.8872 | 226.1678 | 319.5652 | [7 empty] | 0.2349 | -0.0611 | 0.2295 | 9291.9718 | 0.2723 | 589.7055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | 8.2275 | 6.7559 | 10.6054 | 7994.5392 | 8.8241 | 632.1935 | [5 empty] | 216.2725 | 226.9163 | 320.3621 | [5 empty] | 0.0254 | 0.0327 | 9288.4718 | 590.1792 |  |  |  |  | 216.5611 | 226.9526 | 320.1254 | [7 empty] | 0.2399 | 0.0842 | 0.2206 | 9266.1688 | 0.2127 | 590.2021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | 8.243 | 6.7578 | 10.6188 | 7995.1126 | 8.8204 | 632.6514 | [5 empty] | 217.0829 | 227.7667 | 321.5635 | [5 empty] | 0.0253 | 0.0326 | 9288.5149 | 590.7156 |  |  |  |  | 218.1248 | 228.5943 | 322.3523 | [7 empty] | 0.2481 | 0.1071 | 0.2349 | 9261.7579 | 0.2287 | 591.2358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | 8.2375 | 6.7549 | 10.6129 | 7995.5703 | 8.7544 | 632.6175 | [5 empty] | 217.8952 | 228.6191 | 322.7677 | [5 empty] | 0.0252 | 0.0324 | 9288.5576 | 591.2513 |  |  |  |  | 218.8968 | 229.3812 | 323.4522 | [7 empty] | 0.2646 | 0.108 | 0.2511 | 9260.6398 | 0.2428 | 591.7288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | 8.2275 | 6.7688 | 10.6142 | 7995.7421 | 8.7381 | 633.0608 | [5 empty] | 218.7094 | 229.4734 | 323.9747 | [5 empty] | 0.0251 | 0.0323 | 9288.6002 | 591.7864 |  |  |  |  | 219.7214 | 230.2701 | 324.6451 | [7 empty] | 0.2545 | 0.1254 | 0.2476 | 9258.2942 | 0.229 | 592.2838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | 8.2247 | 6.7722 | 10.6143 | 7996.8917 | 8.7266 | 633.5187 | [5 empty] | 219.5255 | 230.3297 | 325.1844 | [5 empty] | 0.025 | 0.0321 | 9288.6425 | 592.3209 |  |  |  |  | 220.4938 | 231.075 | 325.7844 | [7 empty] | 0.2576 | 0.1241 | 0.2501 | 9258.3938 | 0.2307 | 592.7846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | 8.2232 | 6.7854 | 10.6217 | 7997.9747 | 8.7551 | 634.3405 | [5 empty] | 220.3434 | 231.188 | 326.3969 | [5 empty] | 0.0249 | 0.032 | 9288.6846 | 592.8547 |  |  |  |  | 221.0541 | 231.7855 | 326.8648 | [7 empty] | 0.1656 | 0.1143 | 0.163 | 9265.7512 | 0.1393 | 593.2253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | 8.2171 | 6.8001 | 10.6265 | 7997.899 | 8.7406 | 634.7829 | [5 empty] | 221.1632 | 232.0482 | 327.6122 | [5 empty] | 0.0248 | 0.0319 | 9288.7265 | 593.3879 |  |  |  |  | 221.8356 | 232.6292 | 327.9367 | [7 empty] | 0.1618 | 0.1459 | 0.1783 | 9260.5612 | 0.1323 | 593.747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | 8.214 | 6.7815 | 10.6125 | 8001.5811 | 8.7289 | 635.2361 | [5 empty] | 221.9849 | 232.9104 | 328.8303 | [5 empty] | 0.0247 | 0.0317 | 9288.7682 | 593.9205 |  |  |  |  | 222.4352 | 233.4008 | 329.1179 | [7 empty] | 0.0554 | 0.1341 | 0.1069 | 9269.1404 | 0.0764 | 594.2226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | 8.2037 | 6.7748 | 10.6004 | 8004.1152 | 8.7119 | 635.6697 | [5 empty] | 222.8084 | 233.7746 | 330.0511 | [5 empty] | 0.0246 | 0.0316 | 9288.8097 | 594.4525 |  |  |  |  | 223.2224 | 234.2359 | 330.2552 | [7 empty] | 0.0535 | 0.1451 | 0.1171 | 9267.3973 | 0.081 | 594.7357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | 8.1952 | 6.7581 | 10.5834 | 8007.6086 | 8.6919 | 636.0659 | [5 empty] | 223.6339 | 234.6408 | 331.2748 | [5 empty] | 0.0244 | 0.0314 | 9288.851 | 594.9838 |  |  |  |  | 224.0672 | 235.1162 | 331.4502 | [7 empty] | 0.0627 | 0.1562 | 0.1305 | 9264.9578 | 0.0862 | 595.2746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | 8.1854 | 6.7524 | 10.5724 | 8010.1154 | 8.6796 | 636.5395 | [5 empty] | 224.4612 | 235.5089 | 332.5013 | [5 empty] | 0.0243 | 0.0313 | 9288.892 | 595.5145 |  |  |  |  | 224.858 | 235.9565 | 332.5844 | [7 empty] | 0.0609 | 0.1698 | 0.1432 | 9262.7776 | 0.0929 | 595.7873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | 8.1858 | 6.733 | 10.5606 | 8013.5778 | 8.6647 | 636.9444 | [5 empty] | 225.2904 | 236.379 | 333.7305 | [5 empty] | 0.0242 | 0.0312 | 9288.9328 | 596.0445 |  |  |  |  | 225.6823 | 236.8036 | 333.7177 | [7 empty] | 0.0794 | 0.1837 | 0.1622 | 9259.3219 | 0.0973 | 596.3025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | 8.1853 | 6.7278 | 10.5571 | 8015.6094 | 8.6554 | 637.4058 | [5 empty] | 226.1215 | 237.2511 | 334.9625 | [5 empty] | 0.0241 | 0.031 | 9288.9735 | 596.574 |  |  |  |  | 226.4155 | 237.606 | 334.7571 | [7 empty] | 0.067 | 0.2091 | 0.1831 | 9255.7716 | 0.1125 | 596.7888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | 8.1879 | 6.707 | 10.546 | 8019.1643 | 8.6425 | 637.8192 | [5 empty] | 226.9545 | 238.1252 | 336.1974 | [5 empty] | 0.024 | 0.0309 | 9289.0139 | 597.1028 |  |  |  |  | 227.2473 | 238.4753 | 336.0069 | [7 empty] | 0.0668 | 0.2029 | 0.1773 | 9256.8902 | 0.1084 | 597.3141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | 8.1756 | 6.7026 | 10.5339 | 8021.3514 | 8.6201 | 638.2058 | [5 empty] | 227.7893 | 239.0013 | 337.435 | [5 empty] | 0.0239 | 0.0307 | 9289.0542 | 597.631 |  |  |  |  | 228.0208 | 239.2926 | 337.0834 | [7 empty] | 0.071 | 0.2221 | 0.1971 | 9253.4186 | 0.1183 | 597.8062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | 8.1649 | 6.6839 | 10.5139 | 8025.2984 | 8.605 | 638.652 | [5 empty] | 228.6261 | 239.8793 | 338.6755 | [5 empty] | 0.0238 | 0.0306 | 9289.0941 | 598.1585 |  |  |  |  | 228.9267 | 240.2539 | 338.3057 | [7 empty] | 0.0778 | 0.2557 | 0.2315 | 9247.3652 | 0.1401 | 598.383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | 8.1562 | 6.6821 | 10.5063 | 8027.2839 | 8.5935 | 639.1238 | [5 empty] | 229.4648 | 240.7594 | 339.9187 | [5 empty] | 0.0237 | 0.0305 | 9289.134 | 598.6855 |  |  |  |  | 229.7664 | 241.1513 | 339.5132 | [7 empty] | 0.073 | 0.2711 | 0.2456 | 9245.1097 | 0.1521 | 598.9196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | 8.1326 | 6.6898 | 10.493 | 8028.7438 | 8.5735 | 639.5794 | [5 empty] | 230.3053 | 241.6414 | 341.1648 | [5 empty] | 0.0236 | 0.0303 | 9289.1736 | 599.2118 |  |  |  |  | 230.9084 | 242.4004 | 339.5543 | [7 empty] | 0.2174 | 0.6954 | 0.6927 | 9165.3637 | 0.3963 | 599.6633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | 8.148 | 6.8241 | 10.5907 | 8014.0053 | 8.5659 | 639.9949 | [5 empty] | 231.1478 | 242.5254 | 342.4137 | [5 empty] | 0.0235 | 0.0302 | 9289.213 | 599.7376 |  |  |  |  | 231.5526 | 242.8719 | 340.5916 | [7 empty] | 0.3142 | 0.588 | 0.629 | 9177.6736 | 0.3328 | 599.9431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | 8.1331 | 6.8363 | 10.5874 | 8014.6414 | 8.5515 | 640.4635 | [5 empty] | 231.9921 | 243.4114 | 343.6653 | [5 empty] | 0.0234 | 0.0301 | 9289.2522 | 600.2627 |  |  |  |  | 231.8266 | 243.4383 | 346.1141 | [7 empty] | -0.357 | -0.5401 | 0.6854 | 9411.1653 | 0.3699 | 600.2786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | 8.1389 | 6.9635 | 10.6741 | 8001.2706 | 8.5429 | 640.9014 | [5 empty] | 232.8384 | 244.2994 | 344.9198 | [5 empty] | 0.0233 | 0.0299 | 9289.2913 | 600.7871 |  |  |  |  | 232.721 | 244.3679 | 347.3712 | [7 empty] | -0.3447 | -0.526 | 0.6667 | 9407.7581 | 0.3593 | 600.8276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | 8.1342 | 6.9721 | 10.6764 | 8001.8981 | 8.5325 | 641.3625 | [5 empty] | 233.6865 | 245.1894 | 346.1772 | [5 empty] | 0.0232 | 0.0298 | 9289.3301 | 601.311 |  |  |  |  | 234.4377 | 245.6114 | 348.5741 | [7 empty] | 0.0792 | -0.4337 | 0.4669 | 9365.4872 | 0.3715 | 601.5588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | 8.128 | 6.9801 | 10.677 | 8002.5644 | 8.518 | 641.7914 | [5 empty] | 234.5366 | 246.0814 | 347.4373 | [5 empty] | 0.0231 | 0.0297 | 9289.3687 | 601.8343 |  |  |  |  | 235.0716 | 246.4182 | 348.6302 | [7 empty] | 0.0969 | -0.1607 | 0.2042 | 9317.3879 | 0.1966 | 602.0315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | 8.1203 | 6.9953 | 10.6813 | 8002.6456 | 8.5092 | 642.2794 | [5 empty] | 235.3885 | 246.9753 | 348.7003 | [5 empty] | 0.023 | 0.0295 | 9289.4072 | 602.3569 |  |  |  |  | 236.1255 | 247.3448 | 350.9487 | [7 empty] | 0.1109 | -0.417 | 0.4552 | 9360.4852 | 0.3833 | 602.5724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | 8.1158 | 6.997 | 10.6791 | 8002.6146 | 8.4494 | 642.272 | [5 empty] | 236.2424 | 247.8713 | 349.9661 | [5 empty] | 0.0229 | 0.0294 | 9289.4454 | 602.879 |  |  |  |  | 237.0267 | 248.2918 | 352.2119 | [7 empty] | 0.1173 | -0.3982 | 0.4379 | 9356.7452 | 0.3756 | 603.1234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | 8.1147 | 7.0101 | 10.687 | 8002.5885 | 8.4406 | 642.7302 | [5 empty] | 237.0982 | 248.7693 | 351.2347 | [5 empty] | 0.0228 | 0.0293 | 9289.4834 | 603.4004 |  |  |  |  | 237.5711 | 249.0081 | 353.291 | [7 empty] | 0.0158 | -0.4026 | 0.4319 | 9363.5829 | 0.3047 | 603.5388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | 8.0976 | 7.0328 | 10.6891 | 8003.4343 | 8.4705 | 643.6192 | [5 empty] | 237.9558 | 249.6693 | 352.5061 | [5 empty] | 0.0227 | 0.0291 | 9289.5213 | 603.9213 |  |  |  |  | 238.3586 | 249.8184 | 354.4491 | [7 empty] | 0.0248 | -0.4063 | 0.4354 | 9363.5853 | 0.3124 | 604.0074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | 8.0955 | 7.0435 | 10.6947 | 8003.6466 | 8.459 | 644.0552 | [5 empty] | 238.8154 | 250.5713 | 353.7804 | [5 empty] | 0.0226 | 0.029 | 9289.559 | 604.4415 |  |  |  |  | 238.9695 | 250.5935 | 355.6209 | [7 empty] | -0.07 | -0.4138 | 0.4524 | 9370.5286 | 0.2698 | 604.4543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | 8.0944 | 7.0333 | 10.6873 | 8004.7842 | 8.3997 | 644.035 | [5 empty] | 239.6769 | 251.4753 | 355.0575 | [5 empty] | 0.0225 | 0.0289 | 9289.5965 | 604.9611 |  |  |  |  | 239.7483 | 251.3817 | 356.6746 | [7 empty] | -0.0451 | -0.401 | 0.4352 | 9366.7377 | 0.2707 | 604.9074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | 8.0862 | 7.0595 | 10.6985 | 8003.5908 | 8.3893 | 644.5038 | [5 empty] | 240.5403 | 252.3813 | 356.3375 | [5 empty] | 0.0224 | 0.0287 | 9289.6338 | 605.4801 |  |  |  |  | 240.729 | 252.399 | 358.0967 | [7 empty] | -0.0359 | -0.3975 | 0.4302 | 9365.4545 | 0.272 | 605.4902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | 8.17 | 6.9762 | 10.7077 | 8011.8524 | 8.4465 | 645.2325 | [5 empty] | 241.4057 | 253.2893 | 357.6203 | [5 empty] | 0.0223 | 0.0286 | 9289.6709 | 605.9985 |  |  |  |  | 241.488 | 253.1975 | 359.1799 | [7 empty] | -0.0328 | -0.386 | 0.4182 | 9363.2097 | 0.2655 | 605.9462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | 8.1684 | 6.9972 | 10.7203 | 8010.8576 | 8.4346 | 645.6599 | [5 empty] | 242.2729 | 254.1994 | 358.9059 | [5 empty] | 0.0221 | 0.0285 | 9289.7078 | 606.5164 |  |  |  |  | 242.2759 | 254.0337 | 360.3212 | [7 empty] | -0.0348 | -0.3751 | 0.4076 | 9361.3867 | 0.2571 | 606.4222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | 8.1842 | 6.9975 | 10.7327 | 8010.2623 | 8.3883 | 645.6826 | [5 empty] | 243.1421 | 255.1114 | 360.1944 | [5 empty] | 0.022 | 0.0283 | 9289.7446 | 607.0336 |  |  |  |  | 243.2072 | 254.9996 | 361.6683 | [7 empty] | -0.0257 | -0.3711 | 0.4023 | 9360.0517 | 0.2582 | 606.9703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | 8.2724 | 6.8832 | 10.7266 | 8020.432 | 8.4015 | 645.9562 | [5 empty] | 244.0132 | 256.0255 | 361.4857 | [5 empty] | 0.0219 | 0.0282 | 9289.7812 | 607.5502 |  |  |  |  | 244.8864 | 256.7682 | 364.1299 | [7 empty] | -0.0262 | -0.3605 | 0.3917 | 9358.1068 | 0.2583 | 607.9687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | 8.2552 | 6.919 | 10.7365 | 8019.7647 | 8.4299 | 646.8388 | [5 empty] | 244.8862 | 256.9415 | 362.7799 | [5 empty] | 0.0218 | 0.0281 | 9289.8176 | 608.0662 |  |  |  |  | 245.7495 | 257.6639 | 365.3793 | [7 empty] | -0.0183 | -0.3568 | 0.387 | 9356.9184 | 0.259 | 608.4719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | 8.2379 | 6.9259 | 10.7278 | 8021.0341 | 8.4134 | 647.2866 | [5 empty] | 245.7611 | 257.8596 | 364.0769 | [5 empty] | 0.0217 | 0.028 | 9289.8538 | 608.5816 |  |  |  |  | 246.4937 | 258.4706 | 366.4255 | [7 empty] | -0.0254 | -0.3324 | 0.3635 | 9353.1384 | 0.2367 | 608.9237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | 8.2469 | 6.9281 | 10.7363 | 8021.7558 | 8.4079 | 647.7253 | [5 empty] | 246.638 | 258.7797 | 365.3768 | [5 empty] | 0.0216 | 0.0278 | 9289.8898 | 609.0965 |  |  |  |  | 247.2215 | 259.2825 | 367.0758 | [7 empty] | -0.0069 | -0.212 | 0.2415 | 9331.6881 | 0.1611 | 609.3771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | 8.2371 | 6.9322 | 10.7316 | 8023.0199 | 8.3946 | 648.1692 | [5 empty] | 247.5168 | 259.7019 | 366.6795 | [5 empty] | 0.0215 | 0.0277 | 9289.9257 | 609.6107 |  |  |  |  | 248.0566 | 260.1659 | 368.2952 | [7 empty] | -0.0086 | -0.2044 | 0.2341 | 9330.4688 | 0.1542 | 609.8689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | 8.2309 | 6.9592 | 10.7445 | 8021.4731 | 8.3791 | 648.5766 | [5 empty] | 248.3975 | 260.626 | 367.9851 | [5 empty] | 0.0214 | 0.0276 | 9289.9614 | 610.1244 |  |  |  |  | 248.7594 | 260.9779 | 368.9128 | [7 empty] | -0.0035 | -0.0751 | 0.1056 | 9308.5069 | 0.0684 | 610.3195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | 8.2245 | 6.9586 | 10.7393 | 8023.054 | 8.3645 | 648.9919 | [5 empty] | 249.2801 | 261.5522 | 369.2936 | [5 empty] | 0.0213 | 0.0274 | 9289.9969 | 610.6374 |  |  |  |  | 249.5898 | 261.86 | 370.0821 | [7 empty] | -0.0027 | -0.0563 | 0.0871 | 9305.3143 | 0.0558 | 610.8075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | 8.2167 | 6.9672 | 10.739 | 8023.7979 | 8.3543 | 649.4552 | [5 empty] | 250.1647 | 262.4804 | 370.6049 | [5 empty] | 0.0212 | 0.0273 | 9290.0323 | 611.1499 |  |  |  |  | 250.4589 | 262.7736 | 371.3281 | [7 empty] | 0.0006 | -0.0457 | 0.0759 | 9303.355 | 0.0497 | 611.3114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | 8.2092 | 6.9859 | 10.7456 | 8024.5005 | 8.3822 | 650.2847 | [5 empty] | 251.0512 | 263.4107 | 371.9191 | [5 empty] | 0.0211 | 0.0272 | 9290.0674 | 611.6618 |  |  |  |  | 251.3063 | 263.6611 | 372.5491 | [7 empty] | 0.0048 | -0.0382 | 0.0674 | 9301.8538 | 0.0444 | 611.7993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | 8.199 | 6.9949 | 10.7439 | 8025.1885 | 8.3674 | 650.7126 | [5 empty] | 251.9396 | 264.3429 | 373.2361 | [5 empty] | 0.021 | 0.0271 | 9290.1024 | 612.1731 |  |  |  |  | 252.1767 | 264.567 | 373.8016 | [7 empty] | 0.0121 | -0.0324 | 0.0601 | 9300.4566 | 0.0421 | 612.2957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | 8.1986 | 6.9964 | 10.7447 | 8026.2476 | 8.3543 | 651.1139 | [5 empty] | 252.83 | 265.2772 | 374.556 | [5 empty] | 0.0209 | 0.0269 | 9290.1372 | 612.6838 |  |  |  |  | 253.0591 | 265.5007 | 375.0609 | [7 empty] | 0.013 | -0.018 | 0.0457 | 9298.0255 | 0.0336 | 612.8057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | 8.1971 | 6.992 | 10.7408 | 8026.717 | 8.2966 | 651.0865 | [5 empty] | 253.7223 | 266.2136 | 375.8788 | [5 empty] | 0.0209 | 0.0268 | 9290.1719 | 613.1939 |  |  |  |  | 253.6287 | 266.2733 | 375.0518 | [7 empty] | 0.0109 | 0.2488 | 0.2222 | 9254.3313 | 0.1647 | 613.2264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | 8.192 | 7.0154 | 10.7523 | 8025.5144 | 8.2814 | 651.4852 | [5 empty] | 254.6166 | 267.1519 | 377.2045 | [5 empty] | 0.0208 | 0.0267 | 9290.2064 | 613.7035 |  |  |  |  | 254.5789 | 267.2634 | 376.4114 | [7 empty] | 0.019 | 0.2567 | 0.23 | 9252.6426 | 0.1652 | 613.7639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | 8.1859 | 7.0095 | 10.744 | 8027.7312 | 8.27 | 651.9251 | [5 empty] | 255.5128 | 268.0924 | 378.533 | [5 empty] | 0.0207 | 0.0266 | 9290.2407 | 614.2124 |  |  |  |  | 255.4055 | 268.1204 | 377.5814 | [7 empty] | 0.0294 | 0.2647 | 0.2383 | 9250.7866 | 0.1642 | 614.2276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | 8.1715 | 7.0275 | 10.7449 | 8027.6158 | 8.2549 | 652.3636 | [5 empty] | 256.4109 | 269.0348 | 379.8645 | [5 empty] | 0.0206 | 0.0264 | 9290.2748 | 614.7208 |  |  |  |  | 257.157 | 269.6004 | 382.1366 | [7 empty] | 0.0127 | -0.3266 | 0.3531 | 9348.9473 | 0.2504 | 615.0251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | 8.1652 | 7.0432 | 10.7505 | 8028.5796 | 8.2826 | 653.1837 | [5 empty] | 257.311 | 269.9793 | 381.1988 | [5 empty] | 0.0205 | 0.0263 | 9290.3088 | 615.2286 |  |  |  |  | 257.9188 | 270.1777 | 383.2711 | [7 empty] | 0.1197 | -0.4151 | 0.4524 | 9357.3406 | 0.385 | 615.3351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | 8.1691 | 7.038 | 10.7502 | 8029.0018 | 8.2307 | 653.1833 | [5 empty] | 258.213 | 270.9258 | 382.536 | [5 empty] | 0.0204 | 0.0262 | 9290.3427 | 615.7358 |  |  |  |  | 259.4801 | 271.409 | 384.4883 | [7 empty] | 0.4217 | -0.3246 | 0.533 | 9324.6679 | 0.6062 | 615.9941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | 8.1505 | 7.0648 | 10.7538 | 8029.3216 | 8.2565 | 654.0371 | [5 empty] | 259.117 | 271.8744 | 383.876 | [5 empty] | 0.0203 | 0.0261 | 9290.3763 | 616.2425 |  |  |  |  | 260.0871 | 272.156 | 384.5143 | [7 empty] | 0.4524 | -0.082 | 0.4454 | 9283.1414 | 0.508 | 616.3926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | 8.1467 | 7.0801 | 10.7611 | 8028.9258 | 8.2406 | 654.4188 | [5 empty] | 260.0229 | 272.825 | 385.219 | [5 empty] | 0.0202 | 0.0259 | 9290.4098 | 616.7485 |  |  |  |  | 260.9036 | 273.0156 | 385.6392 | [7 empty] | 0.4584 | -0.0613 | 0.4468 | 9279.4556 | 0.5041 | 616.8498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | 8.1415 | 7.0963 | 10.7679 | 8028.6397 | 8.2293 | 654.8509 | [5 empty] | 260.9308 | 273.7776 | 386.5649 | [5 empty] | 0.0201 | 0.0258 | 9290.4431 | 617.254 |  |  |  |  | 262.1888 | 274.0848 | 389.0902 | [7 empty] | 0.4425 | -0.5209 | 0.6908 | 9355.6451 | 0.7407 | 617.4167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | 8.1421 | 7.0871 | 10.7626 | 8030.8573 | 8.2186 | 655.263 | [5 empty] | 261.8406 | 274.7324 | 387.9136 | [5 empty] | 0.02 | 0.0257 | 9290.4763 | 617.759 |  |  |  |  | 262.9827 | 274.9478 | 390.2374 | [7 empty] | 0.4301 | -0.5015 | 0.668 | 9353.1002 | 0.717 | 617.8727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | 8.1291 | 7.1012 | 10.7622 | 8030.9904 | 8.2002 | 655.6581 | [5 empty] | 262.7524 | 275.6891 | 389.2652 | [5 empty] | 0.0199 | 0.0256 | 9290.5093 | 618.2633 |  |  |  |  | 263.8543 | 275.8646 | 391.4649 | [7 empty] | 0.4344 | -0.4852 | 0.6578 | 9350.0899 | 0.711 | 618.3556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | 8.1202 | 7.091 | 10.7489 | 8033.6054 | 8.1824 | 656.0424 | [5 empty] | 263.6661 | 276.6479 | 390.6198 | [5 empty] | 0.0198 | 0.0254 | 9290.5422 | 618.7671 |  |  |  |  | 264.8184 | 276.8987 | 392.6962 | [7 empty] | 0.4416 | -0.431 | 0.6215 | 9340.6889 | 0.6857 | 618.8986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | 8.1179 | 7.0657 | 10.7307 | 8037.6236 | 8.1679 | 656.4299 | [5 empty] | 264.5818 | 277.6088 | 391.9772 | [5 empty] | 0.0197 | 0.0253 | 9290.5749 | 619.2703 |  |  |  |  | 265.5968 | 277.7067 | 393.7771 | [7 empty] | 0.4519 | -0.4173 | 0.6187 | 9337.7995 | 0.6872 | 619.3215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | 8.11 | 7.1954 | 10.8105 | 8025.027 | 8.1576 | 656.8693 | [5 empty] | 265.4995 | 278.5717 | 393.3376 | [5 empty] | 0.0196 | 0.0252 | 9290.6074 | 619.7729 |  |  |  |  | 266.4467 | 278.628 | 395.0151 | [7 empty] | 0.4391 | -0.4002 | 0.5975 | 9335.6915 | 0.6647 | 619.8023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | 8.1039 | 7.19 | 10.8025 | 8027.0548 | 8.1429 | 657.2693 | [5 empty] | 266.4191 | 279.5367 | 394.7008 | [5 empty] | 0.0195 | 0.0251 | 9290.6398 | 620.275 |  |  |  |  | 267.3625 | 279.5587 | 396.3751 | [7 empty] | 0.4523 | -0.4117 | 0.6149 | 9336.762 | 0.684 | 620.2864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | 8.1109 | 7.2908 | 10.875 | 8016.7993 | 8.1295 | 657.6093 | [5 empty] | 267.3407 | 280.5037 | 396.067 | [5 empty] | 0.0194 | 0.025 | 9290.6721 | 620.7765 |  |  |  |  | 268.2701 | 280.5182 | 397.6996 | [7 empty] | 0.4499 | -0.4035 | 0.6074 | 9335.5063 | 0.6768 | 620.784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | 8.0958 | 7.298 | 10.8687 | 8017.8959 | 8.1143 | 658.0396 | [5 empty] | 268.2642 | 281.4728 | 397.4361 | [5 empty] | 0.0193 | 0.0248 | 9290.7041 | 621.2774 |  |  |  |  | 269.1978 | 281.4828 | 399.0703 | [7 empty] | 0.4536 | -0.4052 | 0.6111 | 9335.5049 | 0.6811 | 621.2826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | 8.1001 | 7.2855 | 10.8637 | 8020.3172 | 8.1054 | 658.4494 | [5 empty] | 269.1897 | 282.444 | 398.8081 | [5 empty] | 0.0192 | 0.0247 | 9290.7361 | 621.7778 |  |  |  |  | 270.0097 | 282.3413 | 400.2664 | [7 empty] | 0.4504 | -0.4003 | 0.6054 | 9334.8548 | 0.6752 | 621.725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | 7.9899 | 7.3735 | 10.8416 | 8016.613 | 8.061 | 658.9872 | [5 empty] | 270.1172 | 283.4172 | 400.183 | [5 empty] | 0.0191 | 0.0246 | 9290.7678 | 622.2776 |  |  |  |  | 270.9242 | 283.2823 | 401.6052 | [7 empty] | 0.4597 | -0.403 | 0.614 | 9334.6996 | 0.6856 | 622.2085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | 7.9821 | 7.3652 | 10.8304 | 8019.0141 | 8.0457 | 659.386 | [5 empty] | 271.0466 | 284.3925 | 401.5608 | [5 empty] | 0.019 | 0.0245 | 9290.7995 | 622.7769 |  |  |  |  | 271.798 | 284.2086 | 402.9267 | [7 empty] | 0.4519 | -0.4045 | 0.6095 | 9335.3374 | 0.6789 | 622.6829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | 7.8715 | 7.4768 | 10.826 | 8012.83 | 8.0048 | 659.9376 | [5 empty] | 271.978 | 285.3698 | 402.9415 | [5 empty] | 0.0189 | 0.0243 | 9290.831 | 623.2756 |  |  |  |  | 273.5197 | 286.0438 | 405.4533 | [7 empty] | 0.4392 | -0.3865 | 0.5877 | 9333.0511 | 0.6578 | 623.6185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | 7.9719 | 7.3802 | 10.8334 | 8020.3087 | 8.0233 | 660.2308 | [5 empty] | 272.9114 | 286.3492 | 404.3252 | [5 empty] | 0.0188 | 0.0242 | 9290.8623 | 623.7737 |  |  |  |  | 274.3777 | 286.9541 | 406.718 | [7 empty] | 0.4343 | -0.3805 | 0.58 | 9332.3052 | 0.649 | 624.0805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | 7.9539 | 7.3924 | 10.8285 | 8020.9167 | 8.0055 | 660.6417 | [5 empty] | 273.8467 | 287.3307 | 405.7117 | [5 empty] | 0.0188 | 0.0241 | 9290.8934 | 624.2712 |  |  |  |  | 275.2273 | 287.8437 | 408.0062 | [7 empty] | 0.4317 | -0.3869 | 0.5826 | 9333.4412 | 0.6496 | 624.5307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | 8.0534 | 7.2802 | 10.8264 | 8030.0352 | 8.0227 | 660.9118 | [5 empty] | 274.784 | 288.3143 | 407.1012 | [5 empty] | 0.0187 | 0.024 | 9290.9245 | 624.7683 |  |  |  |  | 276.0722 | 288.7184 | 409.2498 | [7 empty] | 0.4372 | -0.3888 | 0.5879 | 9333.3881 | 0.6554 | 624.972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | 8.046 | 7.3089 | 10.8403 | 8028.4729 | 8.011 | 661.3341 | [5 empty] | 275.7233 | 289.2999 | 408.4937 | [5 empty] | 0.0186 | 0.0239 | 9290.9554 | 625.2647 |  |  |  |  | 276.9463 | 289.7007 | 410.0558 | [7 empty] | 0.4516 | -0.2561 | 0.5157 | 9311.25 | 0.595 | 625.4662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | 8.04 | 7.3271 | 10.8482 | 8027.9518 | 7.9983 | 661.7409 | [5 empty] | 276.6646 | 290.2876 | 409.889 | [5 empty] | 0.0185 | 0.0238 | 9290.9861 | 625.7606 |  |  |  |  | 277.8051 | 290.5867 | 411.3175 | [7 empty] | 0.4589 | -0.2589 | 0.5233 | 9311.2767 | 0.6033 | 625.9105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | 8.0274 | 7.3416 | 10.8488 | 8028.1278 | 7.9845 | 662.1656 | [5 empty] | 277.6078 | 291.2774 | 411.2873 | [5 empty] | 0.0184 | 0.0236 | 9291.0167 | 626.256 |  |  |  |  | 278.5576 | 291.4467 | 411.9507 | [7 empty] | 0.4703 | -0.1266 | 0.4762 | 9289.5597 | 0.5459 | 626.3405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | 8.0233 | 7.3243 | 10.8342 | 8031.3463 | 7.9716 | 662.5672 | [5 empty] | 278.5531 | 292.2692 | 412.6886 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0235 | 9291.0472 | 626.7507 |  |  |  |  | 279.3763 | 292.2962 | 413.2639 | [7 empty] | 0.4646 | -0.1517 | 0.4795 | 9293.8766 | 0.5524 | 626.7642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | 8.0233 | 7.3107 | 10.8253 | 8034.0141 | 7.9612 | 662.9736 | [5 empty] | 279.5003 | 293.2632 | 414.0927 | [5 empty] | 0.0182 | 0.0234 | 9291.0775 | 627.245 |  |  |  |  | 280.2563 | 293.202 | 414.5126 | [7 empty] | 0.477 | -0.146 | 0.4891 | 9292.2763 | 0.5621 | 627.2146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | 8.0175 | 7.4429 | 10.9106 | 8021.2732 | 7.953 | 663.3955 | [5 empty] | 280.4495 | 294.2592 | 415.4998 | [5 empty] | 0.0181 | 0.0233 | 9291.1077 | 627.7387 |  |  |  |  | 281.2306 | 294.2027 | 415.8982 | [7 empty] | 0.4913 | -0.1411 | 0.5009 | 9290.7155 | 0.5743 | 627.7107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | 8.0088 | 7.4215 | 10.8898 | 8024.9766 | 7.9341 | 663.7565 | [5 empty] | 281.4006 | 295.2573 | 416.9099 | [5 empty] | 0.018 | 0.0232 | 9291.1378 | 628.2318 |  |  |  |  | 281.9981 | 295.0094 | 417.0689 | [7 empty] | 0.4868 | -0.1476 | 0.4989 | 9291.9941 | 0.5731 | 628.1095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | 8.0064 | 7.5382 | 10.9678 | 8014.9863 | 7.9664 | 664.5653 | [5 empty] | 282.3538 | 296.2575 | 418.3229 | [5 empty] | 0.0179 | 0.023 | 9291.1676 | 628.7244 |  |  |  |  | 283.5485 | 296.7471 | 419.6306 | [7 empty] | 0.4102 | -0.1627 | 0.434 | 9298.6526 | 0.5033 | 628.965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | 8.002 | 7.5381 | 10.9647 | 8015.2233 | 7.9161 | 664.5872 | [5 empty] | 283.3089 | 297.2597 | 419.7388 | [5 empty] | 0.0178 | 0.0229 | 9291.1973 | 629.2164 |  |  |  |  | 284.432 | 297.6689 | 420.9342 | [7 empty] | 0.4124 | -0.1631 | 0.4362 | 9298.5924 | 0.5053 | 629.4168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | 7.9904 | 7.5495 | 10.9642 | 8015.7196 | 7.9035 | 665.0121 | [5 empty] | 284.2661 | 298.2641 | 421.1577 | [5 empty] | 0.0177 | 0.0228 | 9291.2269 | 629.7079 |  |  |  |  | 285.0652 | 298.4716 | 422.1996 | [7 empty] | 0.3188 | -0.1818 | 0.364 | 9306.7336 | 0.4196 | 629.8093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | 7.9813 | 7.5288 | 10.9435 | 8020.7367 | 7.9308 | 665.8363 | [5 empty] | 285.2252 | 299.2705 | 422.5796 | [5 empty] | 0.0177 | 0.0227 | 9291.2565 | 630.1989 |  |  |  |  | 286.0458 | 299.49 | 423.6168 | [7 empty] | 0.3262 | -0.1776 | 0.3678 | 9305.6452 | 0.4247 | 630.3057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | 7.97 | 7.5084 | 10.9215 | 8024.5331 | 7.9153 | 666.2411 | [5 empty] | 286.1863 | 300.2791 | 424.0044 | [5 empty] | 0.0176 | 0.0226 | 9291.2858 | 630.6893 |  |  |  |  | 286.7895 | 300.266 | 424.687 | [7 empty] | 0.3305 | -0.172 | 0.3685 | 9304.5225 | 0.4257 | 630.683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | 7.9618 | 7.514 | 10.9195 | 8024.3576 | 7.8652 | 666.2757 | [5 empty] | 287.1495 | 301.2897 | 425.4321 | [5 empty] | 0.0175 | 0.0225 | 9291.315 | 631.1792 |  |  |  |  | 287.6156 | 301.0932 | 425.8871 | [7 empty] | 0.3501 | -0.1812 | 0.3901 | 9304.8723 | 0.4507 | 631.0841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | 7.9623 | 7.5189 | 10.9234 | 8025.1527 | 7.8604 | 666.7261 | [5 empty] | 288.1146 | 302.3024 | 426.8628 | [5 empty] | 0.0174 | 0.0224 | 9291.3441 | 631.6685 |  |  |  |  | 288.5839 | 302.1245 | 427.277 | [7 empty] | 0.3466 | -0.1656 | 0.3791 | 9302.5978 | 0.4387 | 631.5826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | 7.9523 | 7.5522 | 10.9391 | 8024.454 | 7.8896 | 667.5558 | [5 empty] | 289.0817 | 303.3172 | 428.2965 | [5 empty] | 0.0173 | 0.0222 | 9291.373 | 632.1573 |  |  |  |  | 290.3583 | 303.9938 | 429.868 | [7 empty] | 0.3455 | -0.154 | 0.3725 | 9300.8253 | 0.4338 | 632.4823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | 7.9366 | 7.5581 | 10.932 | 8025.7065 | 7.8765 | 667.9916 | [5 empty] | 290.0508 | 304.3342 | 429.7331 | [5 empty] | 0.0172 | 0.0221 | 9291.4018 | 632.6455 |  |  |  |  | 291.2448 | 304.9686 | 431.1396 | [7 empty] | 0.3286 | -0.1283 | 0.3458 | 9297.7456 | 0.4028 | 632.9493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | 7.937 | 7.563 | 10.9358 | 8025.2699 | 7.8303 | 668.0253 | [5 empty] | 291.0219 | 305.3532 | 431.1727 | [5 empty] | 0.0171 | 0.022 | 9291.4305 | 633.1332 |  |  |  |  | 292.1217 | 305.8943 | 432.3449 | [7 empty] | 0.334 | -0.106 | 0.3418 | 9293.9678 | 0.3962 | 633.3916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | 7.8264 | 7.5573 | 10.8521 | 8031.0552 | 7.7664 | 668.3688 | [5 empty] | 291.995 | 306.3743 | 432.6153 | [5 empty] | 0.017 | 0.0219 | 9291.459 | 633.6204 |  |  |  |  | 293.0319 | 306.886 | 433.6803 | [7 empty] | 0.3181 | -0.0895 | 0.321 | 9292.2724 | 0.3713 | 633.8639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | 7.8165 | 7.5781 | 10.8596 | 8030.4977 | 7.7561 | 668.7998 | [5 empty] | 292.9701 | 307.3975 | 434.0608 | [5 empty] | 0.0169 | 0.0218 | 9291.4874 | 634.107 |  |  |  |  | 293.9208 | 307.8395 | 435.0002 | [7 empty] | 0.308 | -0.0823 | 0.3091 | 9291.7069 | 0.3569 | 634.3167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | 7.7094 | 7.5517 | 10.7646 | 8039.6462 | 7.738 | 669.5884 | [5 empty] | 293.9472 | 308.4228 | 435.5094 | [5 empty] | 0.0168 | 0.0217 | 9291.5157 | 634.5931 |  |  |  |  | 294.8862 | 308.857 | 436.2733 | [7 empty] | 0.3195 | -0.0472 | 0.3104 | 9285.6406 | 0.3516 | 634.7985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | 7.7104 | 7.6723 | 10.8502 | 8027.9716 | 7.7323 | 669.9727 | [5 empty] | 294.9264 | 309.4503 | 436.9608 | [5 empty] | 0.0168 | 0.0216 | 9291.5438 | 635.0786 |  |  |  |  | 295.7566 | 309.7984 | 437.5494 | [7 empty] | 0.3076 | -0.0339 | 0.2961 | 9284.2513 | 0.3326 | 635.2428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | 7.704 | 7.6579 | 10.8356 | 8031.0221 | 7.7226 | 670.4076 | [5 empty] | 295.9075 | 310.4798 | 438.4153 | [5 empty] | 0.0167 | 0.0214 | 9291.5718 | 635.5637 |  |  |  |  | 296.5921 | 310.7059 | 438.7698 | [7 empty] | 0.295 | -0.0189 | 0.2812 | 9282.6355 | 0.312 | 635.67 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | 7.6993 | 7.7975 | 10.9313 | 8017.7471 | 7.7201 | 670.8302 | [5 empty] | 296.8907 | 311.5114 | 439.8727 | [5 empty] | 0.0166 | 0.0213 | 9291.5997 | 636.0481 |  |  |  |  | 297.5591 | 311.7448 | 440.1615 | [7 empty] | 0.2872 | -0.0013 | 0.2716 | 9280.3664 | 0.2961 | 636.1575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | 7.6959 | 7.7773 | 10.9147 | 8021.1998 | 7.7084 | 671.2348 | [5 empty] | 297.8758 | 312.5452 | 441.3332 | [5 empty] | 0.0165 | 0.0212 | 9291.6275 | 636.5321 |  |  |  |  | 298.5254 | 312.76 | 441.489 | [7 empty] | 0.2955 | 0.021 | 0.279 | 9276.4961 | 0.2952 | 636.6325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | 7.7809 | 7.6497 | 10.885 | 8032.2465 | 7.7161 | 671.507 | [5 empty] | 298.863 | 313.5811 | 442.7966 | [5 empty] | 0.0164 | 0.0211 | 9291.6551 | 637.0155 |  |  |  |  | 299.4792 | 313.8022 | 442.8282 | [7 empty] | 0.2831 | 0.0516 | 0.2684 | 9272.5042 | 0.2702 | 637.1186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | 7.7814 | 7.6398 | 10.8785 | 8034.4161 | 7.705 | 671.8933 | [5 empty] | 299.8522 | 314.619 | 444.2629 | [5 empty] | 0.0163 | 0.021 | 9291.6826 | 637.4984 |  |  |  |  | 300.2668 | 314.6408 | 443.9294 | [7 empty] | 0.2832 | 0.0697 | 0.2712 | 9269.7488 | 0.2633 | 637.5085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | 7.8567 | 7.5402 | 10.8634 | 8042.9615 | 7.7143 | 672.1913 | [5 empty] | 300.8434 | 315.6591 | 445.7323 | [5 empty] | 0.0162 | 0.0209 | 9291.71 | 637.9808 |  |  |  |  | 301.1563 | 315.5863 | 445.1913 | [7 empty] | 0.2822 | 0.0857 | 0.2738 | 9267.3771 | 0.2569 | 637.9471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | 7.852 | 7.5075 | 10.8375 | 8047.7115 | 7.7005 | 672.5775 | [5 empty] | 301.8366 | 316.7013 | 447.2047 | [5 empty] | 0.0162 | 0.0208 | 9291.7373 | 638.4627 |  |  |  |  | 302.862 | 317.1772 | 447.7143 | [7 empty] | 0.3693 | 0.0149 | 0.3532 | 9273.558 | 0.3759 | 638.6822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | 7.8522 | 7.5056 | 10.8364 | 8047.9843 | 7.6549 | 672.6048 | [5 empty] | 302.8318 | 317.7457 | 448.6801 | [5 empty] | 0.0161 | 0.0207 | 9291.7644 | 638.944 |  |  |  |  | 303.6912 | 317.8051 | 448.9724 | [7 empty] | 0.4728 | -0.0782 | 0.4673 | 9282.2313 | 0.523 | 638.9713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | 7.8484 | 7.6277 | 10.9186 | 8036.4875 | 7.6498 | 673.0173 | [5 empty] | 303.8291 | 318.7921 | 450.1584 | [5 empty] | 0.016 | 0.0205 | 9291.7914 | 639.4248 |  |  |  |  | 304.4198 | 318.7673 | 449.0984 | [7 empty] | 0.4692 | 0.1906 | 0.4841 | 9241.5321 | 0.4177 | 639.4134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | 7.8414 | 7.6302 | 10.9155 | 8037.7122 | 7.6397 | 673.4359 | [5 empty] | 304.8283 | 319.8407 | 451.6398 | [5 empty] | 0.0159 | 0.0204 | 9291.8183 | 639.905 |  |  |  |  | 305.0471 | 319.6114 | 449.113 | [7 empty] | 0.4674 | 0.4466 | 0.6209 | 9203.1021 | 0.3846 | 639.8001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | 7.8438 | 7.7778 | 11.0207 | 8023.3953 | 7.6396 | 673.8516 | [5 empty] | 305.8296 | 320.8914 | 453.1241 | [5 empty] | 0.0158 | 0.0203 | 9291.845 | 640.3848 |  |  |  |  | 306.2482 | 321.1635 | 456.4439 | [7 empty] | -0.1469 | -0.5957 | 0.6371 | 9395.8351 | 0.3583 | 640.5088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | 7.8349 | 7.7845 | 11.0192 | 8024.4027 | 7.6335 | 674.317 | [5 empty] | 306.8329 | 321.9442 | 454.6115 | [5 empty] | 0.0157 | 0.0202 | 9291.8717 | 640.864 |  |  |  |  | 307.1448 | 322.106 | 457.7733 | [7 empty] | -0.1475 | -0.5941 | 0.6356 | 9395.5084 | 0.3567 | 640.9375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | 7.7142 | 7.7927 | 10.9399 | 8029.23 | 7.5746 | 674.7301 | [5 empty] | 307.8383 | 322.9991 | 456.1018 | [5 empty] | 0.0156 | 0.0201 | 9291.8982 | 641.3427 |  |  |  |  | 309.203 | 323.6249 | 459.3967 | [7 empty] | 0.2554 | -0.5272 | 0.5975 | 9362.8986 | 0.5685 | 641.6259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | 7.7087 | 7.8039 | 10.9441 | 8029.4929 | 7.5657 | 675.1469 | [5 empty] | 308.8457 | 324.0562 | 457.5952 | [5 empty] | 0.0155 | 0.02 | 9291.9246 | 641.8209 |  |  |  |  | 309.8101 | 324.4621 | 459.3996 | [7 empty] | 0.2461 | -0.2719 | 0.3719 | 9324.0599 | 0.3993 | 642.0041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | 7.6097 | 7.8044 | 10.8752 | 8034.1859 | 7.5119 | 675.5152 | [5 empty] | 309.8551 | 325.1154 | 459.0916 | [5 empty] | 0.0155 | 0.0199 | 9291.9509 | 642.2986 |  |  |  |  | 311.0048 | 325.5311 | 462.0844 | [7 empty] | 0.2462 | -0.5234 | 0.5903 | 9362.6522 | 0.557 | 642.4856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | 7.5946 | 7.8074 | 10.867 | 8035.6373 | 7.4981 | 675.9273 | [5 empty] | 310.8665 | 326.1767 | 460.5909 | [5 empty] | 0.0154 | 0.0198 | 9291.9771 | 642.7757 |  |  |  |  | 311.9229 | 326.4761 | 463.4321 | [7 empty] | 0.2548 | -0.5263 | 0.5963 | 9362.5537 | 0.5658 | 642.91 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | 7.6992 | 7.8358 | 10.9606 | 8029.6253 | 7.523 | 676.2003 | [5 empty] | 311.88 | 327.2402 | 462.0933 | [5 empty] | 0.0153 | 0.0197 | 9292.0031 | 643.2523 |  |  |  |  | 312.7312 | 327.3414 | 464.6381 | [7 empty] | 0.2463 | -0.5211 | 0.5881 | 9362.1393 | 0.5547 | 643.2976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | 7.68 | 7.8454 | 10.9541 | 8030.6497 | 7.5115 | 676.648 | [5 empty] | 312.8955 | 328.3058 | 463.5988 | [5 empty] | 0.0152 | 0.0196 | 9292.0291 | 643.7284 |  |  |  |  | 313.6789 | 328.3689 | 466.0559 | [7 empty] | 0.2305 | -0.5112 | 0.5728 | 9361.3953 | 0.5345 | 643.7566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | 7.7855 | 7.8646 | 11.042 | 8025.4204 | 7.5317 | 676.8668 | [5 empty] | 313.913 | 329.3735 | 465.1072 | [5 empty] | 0.0151 | 0.0194 | 9292.0549 | 644.204 |  |  |  |  | 314.5697 | 329.3281 | 467.4046 | [7 empty] | 0.2171 | -0.5075 | 0.5644 | 9361.4761 | 0.5206 | 644.1838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | 7.7755 | 7.877 | 11.0439 | 8025.8822 | 7.5262 | 677.3354 | [5 empty] | 314.9326 | 330.4434 | 466.6186 | [5 empty] | 0.015 | 0.0193 | 9292.0806 | 644.6791 |  |  |  |  | 315.4842 | 330.2887 | 468.7588 | [7 empty] | 0.2164 | -0.5061 | 0.5627 | 9361.2115 | 0.519 | 644.6105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | 7.7629 | 7.9199 | 11.0658 | 8024.474 | 7.5602 | 678.2064 | [5 empty] | 315.9542 | 331.5154 | 468.1331 | [5 empty] | 0.015 | 0.0192 | 9292.1062 | 645.1537 |  |  |  |  | 316.4483 | 331.2743 | 470.2481 | [7 empty] | 0.2219 | -0.5265 | 0.5836 | 9363.959 | 0.537 | 645.0471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | 7.7605 | 7.9341 | 11.0743 | 8024.3233 | 7.5528 | 678.6194 | [5 empty] | 316.9779 | 332.5896 | 469.6506 | [5 empty] | 0.0149 | 0.0191 | 9292.1317 | 645.6278 |  |  |  |  | 318.3133 | 333.2755 | 473.0309 | [7 empty] | 0.2006 | -0.513 | 0.5636 | 9362.8752 | 0.5118 | 645.9297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | 7.7506 | 7.9489 | 11.0782 | 8024.4327 | 7.5446 | 679.0544 | [5 empty] | 318.0036 | 333.6659 | 471.1711 | [5 empty] | 0.0148 | 0.019 | 9292.157 | 646.1013 |  |  |  |  | 319.1544 | 334.1638 | 474.2378 | [7 empty] | 0.2012 | -0.5022 | 0.5535 | 9361.1227 | 0.5042 | 646.3199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | 7.7393 | 7.9608 | 11.0789 | 8024.7409 | 7.5303 | 679.4336 | [5 empty] | 319.0313 | 334.7443 | 472.6947 | [5 empty] | 0.0147 | 0.0189 | 9292.1823 | 646.5743 |  |  |  |  | 320.111 | 335.1649 | 475.7575 | [7 empty] | 0.1933 | -0.5227 | 0.5703 | 9364.5966 | 0.5106 | 646.7584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | 7.7342 | 7.9794 | 11.0889 | 8024.3147 | 7.5253 | 679.8768 | [5 empty] | 320.0611 | 335.8249 | 474.2213 | [5 empty] | 0.0146 | 0.0188 | 9292.2074 | 647.0469 |  |  |  |  | 320.9477 | 336.0339 | 476.9737 | [7 empty] | 0.1989 | -0.5202 | 0.5696 | 9363.8498 | 0.5129 | 647.1381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | 7.7197 | 8.0016 | 11.0948 | 8023.7863 | 7.5137 | 680.2905 | [5 empty] | 321.0929 | 336.9076 | 475.7509 | [5 empty] | 0.0145 | 0.0187 | 9292.2324 | 647.5189 |  |  |  |  | 321.8177 | 336.9668 | 478.278 | [7 empty] | 0.1887 | -0.5154 | 0.5618 | 9363.5853 | 0.5011 | 647.5447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | 7.7179 | 8.0166 | 11.1046 | 8023.5534 | 7.508 | 680.7129 | [5 empty] | 322.1268 | 337.9925 | 477.2835 | [5 empty] | 0.0145 | 0.0186 | 9292.2573 | 647.9904 |  |  |  |  | 322.8507 | 338.0497 | 479.8966 | [7 empty] | 0.1814 | -0.5323 | 0.5756 | 9366.4563 | 0.5061 | 648.0152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | 7.5997 | 8.0186 | 11.0244 | 8028.7102 | 7.4471 | 681.0741 | [5 empty] | 323.1627 | 339.0796 | 478.8192 | [5 empty] | 0.0144 | 0.0185 | 9292.2821 | 648.4614 |  |  |  |  | 323.5205 | 338.8665 | 480.4975 | [7 empty] | 0.1661 | -0.4141 | 0.4584 | 9349.283 | 0.4157 | 648.3692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | 7.5977 | 8.011 | 11.0177 | 8030.6822 | 7.4363 | 681.4579 | [5 empty] | 324.2007 | 340.1687 | 480.3579 | [5 empty] | 0.0143 | 0.0184 | 9292.3068 | 648.9319 |  |  |  |  | 324.5464 | 339.9102 | 482.0193 | [7 empty] | 0.1795 | -0.4249 | 0.473 | 9350.1363 | 0.4341 | 648.8204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | 7.4867 | 8.026 | 10.9527 | 8035.3382 | 7.4165 | 682.1964 | [5 empty] | 325.2408 | 341.2601 | 481.8997 | [5 empty] | 0.0142 | 0.0183 | 9292.3313 | 649.4019 |  |  |  |  | 325.3264 | 340.8239 | 482.7776 | [7 empty] | 0.1727 | -0.3123 | 0.3666 | 9333.4793 | 0.356 | 649.2143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | 7.4805 | 8.011 | 10.9377 | 8037.1015 | 7.3663 | 682.1974 | [5 empty] | 326.2828 | 342.3536 | 483.4445 | [5 empty] | 0.0141 | 0.0182 | 9292.3558 | 649.8714 |  |  |  |  | 326.2675 | 341.7993 | 484.2772 | [7 empty] | 0.1686 | -0.3368 | 0.3871 | 9337.3269 | 0.3687 | 649.6336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | 7.4782 | 8.0259 | 10.9472 | 8036.7622 | 7.3568 | 682.5783 | [5 empty] | 327.327 | 343.4492 | 484.9924 | [5 empty] | 0.014 | 0.0181 | 9292.3802 | 650.3404 |  |  |  |  | 328.1614 | 343.7762 | 487.1217 | [7 empty] | 0.1692 | -0.3466 | 0.3963 | 9338.6756 | 0.3743 | 650.4801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | 7.4754 | 8.0198 | 10.9409 | 8038.6123 | 7.3459 | 682.9617 | [5 empty] | 328.3732 | 344.547 | 486.5433 | [5 empty] | 0.014 | 0.018 | 9292.4045 | 650.8089 |  |  |  |  | 329.1022 | 344.7304 | 488.5094 | [7 empty] | 0.1832 | -0.356 | 0.4105 | 9339.2905 | 0.3921 | 650.8871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | 7.4668 | 8.0481 | 10.9559 | 8037.1962 | 7.3369 | 683.3629 | [5 empty] | 329.4214 | 345.647 | 488.0973 | [5 empty] | 0.0139 | 0.0178 | 9292.4286 | 651.2769 |  |  |  |  | 330.1044 | 345.7386 | 490.024 | [7 empty] | 0.1986 | -0.3759 | 0.435 | 9341.4193 | 0.4182 | 651.3159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | 7.4709 | 8.0443 | 10.956 | 8038.4696 | 7.3264 | 683.7184 | [5 empty] | 330.4718 | 346.7491 | 489.6543 | [5 empty] | 0.0138 | 0.0177 | 9292.4527 | 651.7444 |  |  |  |  | 331.0168 | 346.6557 | 491.4003 | [7 empty] | 0.2131 | -0.3938 | 0.4573 | 9343.2804 | 0.4423 | 651.7049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | 7.4645 | 8.1511 | 11.0302 | 8028.9707 | 7.3238 | 684.1115 | [5 empty] | 331.5241 | 347.8534 | 491.2144 | [5 empty] | 0.0137 | 0.0176 | 9292.4766 | 652.2114 |  |  |  |  | 332.0356 | 347.9408 | 492.8179 | [7 empty] | 0.1304 | -0.3014 | 0.3397 | 9333.7626 | 0.3107 | 652.2483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | 7.4583 | 8.1386 | 11.0171 | 8031.614 | 7.3124 | 684.5069 | [5 empty] | 332.5786 | 348.9599 | 492.7775 | [5 empty] | 0.0136 | 0.0175 | 9292.5004 | 652.6779 |  |  |  |  | 333.0235 | 348.9442 | 494.2613 | [7 empty] | 0.1456 | -0.3081 | 0.3514 | 9333.9101 | 0.328 | 652.6713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | 7.4545 | 8.2577 | 11.1027 | 8020.8227 | 7.3129 | 684.903 | [5 empty] | 333.6351 | 350.0685 | 494.3437 | [5 empty] | 0.0136 | 0.0174 | 9292.5242 | 653.1439 |  |  |  |  | 334.1139 | 350.3167 | 495.7897 | [7 empty] | 0.0579 | -0.2129 | 0.2346 | 9324.3013 | 0.1927 | 653.2481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | 7.4474 | 8.2359 | 11.0819 | 8024.2888 | 7.2953 | 685.2447 | [5 empty] | 334.6937 | 351.1793 | 495.913 | [5 empty] | 0.0135 | 0.0173 | 9292.5478 | 653.6095 |  |  |  |  | 335.0067 | 351.0264 | 497.2194 | [7 empty] | 0.143 | -0.3103 | 0.3523 | 9334.2821 | 0.3272 | 653.5455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | 7.5248 | 8.1387 | 11.0626 | 8032.0941 | 7.2976 | 685.4967 | [5 empty] | 335.7543 | 352.2923 | 497.4853 | [5 empty] | 0.0134 | 0.0172 | 9292.5713 | 654.0745 |  |  |  |  | 335.9343 | 352.0441 | 498.5555 | [7 empty] | 0.1277 | -0.2872 | 0.3252 | 9331.6216 | 0.2992 | 653.9709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | 7.5288 | 8.1357 | 11.0632 | 8033.4062 | 7.2914 | 685.8921 | [5 empty] | 336.817 | 353.4074 | 499.0607 | [5 empty] | 0.0133 | 0.0171 | 9292.5947 | 654.539 |  |  |  |  | 337.8233 | 353.7753 | 501.4524 | [7 empty] | 0.2226 | -0.3897 | 0.4576 | 9341.7875 | 0.4482 | 654.6919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | 7.6077 | 8.0111 | 11.0263 | 8043.9484 | 7.2944 | 686.145 | [5 empty] | 337.8818 | 354.5247 | 500.6391 | [5 empty] | 0.0132 | 0.017 | 9292.618 | 655.003 |  |  |  |  | 338.507 | 354.6595 | 501.4543 | [7 empty] | 0.237 | -0.1367 | 0.2715 | 9303.602 | 0.3099 | 655.0589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | 7.5983 | 8.0415 | 11.0422 | 8042.4272 | 7.288 | 686.5714 | [5 empty] | 338.9486 | 355.6442 | 502.2207 | [5 empty] | 0.0132 | 0.0169 | 9292.6413 | 655.4666 |  |  |  |  | 339.2748 | 355.6646 | 501.6153 | [7 empty] | 0.2351 | 0.1202 | 0.2448 | 9266.0981 | 0.1991 | 655.475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | 7.59 | 8.0665 | 11.0547 | 8041.4243 | 7.2816 | 686.9965 | [5 empty] | 340.0176 | 356.7658 | 503.8053 | [5 empty] | 0.0131 | 0.0168 | 9292.6644 | 655.9296 |  |  |  |  | 340.1447 | 356.7058 | 502.4891 | [7 empty] | 0.2161 | 0.2437 | 0.3044 | 9249.1671 | 0.1753 | 655.9049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | 7.5756 | 8.0849 | 11.0585 | 8041.2267 | 7.2696 | 687.3931 | [5 empty] | 341.0886 | 357.8897 | 505.3929 | [5 empty] | 0.013 | 0.0167 | 9292.6874 | 656.3922 |  |  |  |  | 341.8093 | 357.9271 | 507.7428 | [7 empty] | 0.2022 | -0.4712 | 0.5233 | 9354.6947 | 0.4816 | 656.4076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | 7.573 | 8.0734 | 11.0483 | 8043.5213 | 7.2569 | 687.7509 | [5 empty] | 342.1616 | 359.0157 | 506.9837 | [5 empty] | 0.0129 | 0.0166 | 9292.7103 | 656.8543 |  |  |  |  | 342.8463 | 359.0185 | 509.3233 | [7 empty] | 0.197 | -0.4777 | 0.5274 | 9355.8577 | 0.4812 | 656.8554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | 7.561 | 8.0854 | 11.0491 | 8043.979 | 7.2488 | 688.1819 | [5 empty] | 343.2368 | 360.1439 | 508.5775 | [5 empty] | 0.0128 | 0.0165 | 9292.7331 | 657.3159 |  |  |  |  | 343.8192 | 360.0298 | 510.8543 | [7 empty] | 0.1932 | -0.4972 | 0.5445 | 9358.8702 | 0.4907 | 657.2692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | 7.5633 | 8.2132 | 11.1444 | 8032.008 | 7.2472 | 688.5233 | [5 empty] | 344.314 | 361.2742 | 510.1745 | [5 empty] | 0.0128 | 0.0164 | 9292.7559 | 657.777 |  |  |  |  | 345.7685 | 361.4474 | 512.3257 | [7 empty] | 0.5635 | -0.4324 | 0.7105 | 9329.9968 | 0.792 | 657.8475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | 7.5622 | 8.2034 | 11.1366 | 8033.0239 | 7.2019 | 688.5193 | [5 empty] | 345.3933 | 362.4068 | 511.7745 | [5 empty] | 0.0127 | 0.0163 | 9292.7785 | 658.2376 |  |  |  |  | 346.5818 | 362.5064 | 512.5237 | [7 empty] | 0.5612 | -0.1704 | 0.5794 | 9291.7963 | 0.6532 | 658.278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | 7.5577 | 8.2326 | 11.1552 | 8031.4661 | 7.1977 | 688.9399 | [5 empty] | 346.4747 | 363.5416 | 513.3776 | [5 empty] | 0.0126 | 0.0162 | 9292.801 | 658.6977 |  |  |  |  | 347.8713 | 363.6596 | 515.5946 | [7 empty] | 0.5467 | -0.4581 | 0.7143 | 9334.5412 | 0.7898 | 658.7455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | 7.5429 | 8.3964 | 11.2666 | 8017.8294 | 7.2329 | 689.7086 | [5 empty] | 347.5582 | 364.6785 | 514.9837 | [5 empty] | 0.0125 | 0.0161 | 9292.8235 | 659.1573 |  |  |  |  | 348.8817 | 364.729 | 517.2021 | [7 empty] | 0.5331 | -0.4753 | 0.7159 | 9337.7161 | 0.7862 | 659.1777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | 7.5406 | 8.3856 | 11.2572 | 8020.066 | 7.2215 | 690.0763 | [5 empty] | 348.6438 | 365.8176 | 516.593 | [5 empty] | 0.0124 | 0.016 | 9292.8458 | 659.6165 |  |  |  |  | 349.6006 | 365.6815 | 517.2969 | [7 empty] | 0.5309 | -0.2241 | 0.5714 | 9301.1548 | 0.6491 | 659.5617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | 7.532 | 8.3845 | 11.2507 | 8020.5651 | 7.1772 | 690.104 | [5 empty] | 349.7314 | 366.9589 | 518.2054 | [5 empty] | 0.0124 | 0.0159 | 9292.868 | 660.0752 |  |  |  |  | 350.2626 | 366.525 | 517.2501 | [7 empty] | 0.5534 | 0.0212 | 0.5411 | 9264.5483 | 0.5604 | 659.901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | 7.5317 | 8.3941 | 11.2577 | 8020.7196 | 7.1693 | 690.4795 | [5 empty] | 350.8212 | 368.1024 | 519.8208 | [5 empty] | 0.0123 | 0.0158 | 9292.8901 | 660.5334 |  |  |  |  | 351.7504 | 367.7662 | 521.6182 | [7 empty] | 0.5063 | -0.4953 | 0.7108 | 9341.8812 | 0.7721 | 660.3988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | 7.5059 | 8.4033 | 11.2475 | 8023.022 | 7.1891 | 691.2687 | [5 empty] | 351.913 | 369.2481 | 521.4394 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0157 | 9292.9122 | 660.9911 |  |  |  |  | 352.8371 | 368.8896 | 523.3798 | [7 empty] | 0.4999 | -0.5285 | 0.7308 | 9347.0125 | 0.7851 | 660.848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | 7.4944 | 8.4315 | 11.2611 | 8022.8591 | 7.2148 | 692.0373 | [5 empty] | 353.0069 | 370.396 | 523.0611 | [5 empty] | 0.0121 | 0.0156 | 9292.9341 | 661.4484 |  |  |  |  | 354.6539 | 371.0186 | 525.5807 | [7 empty] | 0.4486 | -0.3611 | 0.5766 | 9325.1578 | 0.6416 | 661.6958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | 7.4985 | 8.4177 | 11.2537 | 8023.9878 | 7.1688 | 692.0033 | [5 empty] | 354.103 | 371.5461 | 524.6858 | [5 empty] | 0.0121 | 0.0155 | 9292.956 | 661.9051 |  |  |  |  | 355.5199 | 372.04 | 526.4027 | [7 empty] | 0.4398 | -0.2366 | 0.4965 | 9307.5566 | 0.565 | 662.1009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | 7.49 | 8.4375 | 11.2628 | 8023.4817 | 7.1606 | 692.3985 | [5 empty] | 355.2011 | 372.6984 | 526.3137 | [5 empty] | 0.012 | 0.0154 | 9292.9777 | 662.3614 |  |  |  |  | 356.532 | 373.1654 | 527.8832 | [7 empty] | 0.4153 | -0.2118 | 0.4629 | 9305.2217 | 0.5275 | 662.546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | 7.4766 | 8.4587 | 11.27 | 8023.024 | 7.1515 | 692.8039 | [5 empty] | 356.3013 | 373.8528 | 527.9447 | [5 empty] | 0.0119 | 0.0153 | 9292.9994 | 662.8172 |  |  |  |  | 357.5171 | 374.2278 | 529.3898 | [7 empty] | 0.3994 | -0.2109 | 0.4487 | 9305.8825 | 0.5109 | 662.965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | 7.4691 | 8.4632 | 11.2685 | 8023.9089 | 7.1397 | 693.1693 | [5 empty] | 357.4036 | 375.0095 | 529.5788 | [5 empty] | 0.0118 | 0.0152 | 9293.021 | 663.2726 |  |  |  |  | 358.5221 | 375.3156 | 530.9268 | [7 empty] | 0.3817 | -0.2087 | 0.4323 | 9306.4466 | 0.4919 | 663.3928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | 7.4649 | 8.4686 | 11.2699 | 8024.5438 | 7.1278 | 693.5187 | [5 empty] | 358.508 | 376.1684 | 531.216 | [5 empty] | 0.0117 | 0.0151 | 9293.0424 | 663.7274 |  |  |  |  | 359.4963 | 376.3604 | 532.4099 | [7 empty] | 0.3689 | -0.2083 | 0.4213 | 9307.0342 | 0.4788 | 663.8027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | 7.4564 | 8.4902 | 11.2806 | 8023.8338 | 7.1195 | 693.9074 | [5 empty] | 359.6145 | 377.3295 | 532.8563 | [5 empty] | 0.0117 | 0.015 | 9293.0638 | 664.1818 |  |  |  |  | 360.5256 | 377.471 | 533.9346 | [7 empty] | 0.3562 | -0.1979 | 0.4051 | 9306.1729 | 0.4606 | 664.2371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | 7.4389 | 8.5043 | 11.2798 | 8025.1682 | 7.1377 | 694.6328 | [5 empty] | 360.7231 | 378.4928 | 534.4997 | [5 empty] | 0.0116 | 0.0149 | 9293.0851 | 664.6357 |  |  |  |  | 361.4489 | 378.4866 | 535.2702 | [7 empty] | 0.3397 | -0.1764 | 0.3798 | 9303.9033 | 0.4325 | 664.6333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | 7.4341 | 8.5115 | 11.2822 | 8025.7395 | 7.1291 | 695.0166 | [5 empty] | 361.8338 | 379.6583 | 536.1463 | [5 empty] | 0.0115 | 0.0148 | 9293.1064 | 665.0892 |  |  |  |  | 362.3918 | 379.5229 | 536.7297 | [7 empty] | 0.3157 | -0.1725 | 0.3572 | 9304.5552 | 0.4066 | 665.0366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | 7.4275 | 8.5466 | 11.3045 | 8023.5905 | 7.1217 | 695.3901 | [5 empty] | 362.9466 | 380.826 | 537.796 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0147 | 9293.1275 | 665.5421 |  |  |  |  | 363.36 | 380.3051 | 538.2899 | [7 empty] | 0.3976 | -0.271 | 0.4803 | 9314.5178 | 0.5413 | 665.3403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | 7.4148 | 8.5361 | 11.2884 | 8026.0612 | 7.1044 | 695.7302 | [5 empty] | 364.0615 | 381.996 | 539.4487 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0146 | 9293.1485 | 665.9946 |  |  |  |  | 364.9142 | 381.8852 | 539.7574 | [7 empty] | 0.4825 | -0.1313 | 0.4933 | 9290.2573 | 0.5535 | 665.9519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | 7.4072 | 8.5411 | 11.2872 | 8026.8838 | 7.0925 | 696.091 | [5 empty] | 365.1786 | 383.1681 | 541.1047 | [5 empty] | 0.0113 | 0.0145 | 9293.1694 | 666.4467 |  |  |  |  | 365.9373 | 383.0501 | 541.2711 | [7 empty] | 0.446 | -0.1012 | 0.4498 | 9287.8245 | 0.5021 | 666.4012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | 7.4005 | 8.5448 | 11.2858 | 8027.8262 | 7.0818 | 696.461 | [5 empty] | 366.2977 | 384.3424 | 542.7637 | [5 empty] | 0.0112 | 0.0144 | 9293.1904 | 666.8982 |  |  |  |  | 366.8602 | 384.0555 | 542.6905 | [7 empty] | 0.4267 | -0.0988 | 0.4306 | 9288.4489 | 0.4816 | 666.788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | 7.3881 | 8.5434 | 11.2767 | 8029.4654 | 7.0683 | 696.8292 | [5 empty] | 367.419 | 385.519 | 544.4259 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0143 | 9293.2111 | 667.3493 |  |  |  |  | 368.3164 | 385.2751 | 546.794 | [7 empty] | 0.3939 | -0.5566 | 0.6874 | 9355.5468 | 0.7018 | 667.2559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | 7.3849 | 8.5244 | 11.2604 | 8032.4645 | 7.055 | 697.18 | [5 empty] | 368.5423 | 386.6978 | 546.0912 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0142 | 9293.2317 | 667.8 |  |  |  |  | 369.8821 | 386.71 | 548.3524 | [7 empty] | 0.5338 | -0.4813 | 0.7203 | 9337.5685 | 0.7877 | 667.8046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | 7.3767 | 8.5231 | 11.2541 | 8033.9335 | 7.0429 | 697.5454 | [5 empty] | 369.6678 | 387.8788 | 547.7596 | [5 empty] | 0.011 | 0.0141 | 9293.2523 | 668.2501 |  |  |  |  | 370.9018 | 387.8736 | 549.8801 | [7 empty] | 0.4951 | -0.4537 | 0.6732 | 9335.5225 | 0.7353 | 668.2482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | 7.3793 | 8.5259 | 11.2581 | 8033.5884 | 7.0034 | 697.5537 | [5 empty] | 370.7954 | 389.062 | 549.4312 | [5 empty] | 0.0109 | 0.014 | 9293.2729 | 668.6998 |  |  |  |  | 371.999 | 389.1066 | 551.6136 | [7 empty] | 0.454 | -0.4465 | 0.6391 | 9336.5253 | 0.6922 | 668.7168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | 7.3688 | 8.5063 | 11.2366 | 8036.8048 | 6.9848 | 697.875 | [5 empty] | 371.9251 | 390.2474 | 551.1059 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0139 | 9293.2933 | 669.1491 |  |  |  |  | 372.8085 | 390.1086 | 552.2241 | [7 empty] | 0.4399 | -0.2894 | 0.5255 | 9314.8262 | 0.5912 | 669.0966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | 7.3559 | 8.5235 | 11.2412 | 8036.6813 | 6.9748 | 698.2608 | [5 empty] | 373.057 | 391.4351 | 552.7838 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0138 | 9293.3136 | 669.5979 |  |  |  |  | 373.838 | 391.2319 | 553.8229 | [7 empty] | 0.4168 | -0.2887 | 0.5063 | 9315.8563 | 0.5682 | 669.5212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | 7.3538 | 8.5328 | 11.247 | 8036.8982 | 6.9667 | 698.6287 | [5 empty] | 374.1909 | 392.625 | 554.4648 | [5 empty] | 0.0107 | 0.0137 | 9293.3339 | 670.0462 |  |  |  |  | 374.7279 | 392.3094 | 554.5829 | [7 empty] | 0.4038 | -0.1405 | 0.4223 | 9295.535 | 0.4782 | 669.9274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | 7.3432 | 8.5453 | 11.2497 | 8037.1116 | 6.9561 | 699.0002 | [5 empty] | 375.327 | 393.8171 | 556.1489 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0136 | 9293.354 | 670.494 |  |  |  |  | 376.9099 | 394.3638 | 557.9399 | [7 empty] | 0.4838 | -0.2367 | 0.5353 | 9305.1155 | 0.607 | 670.699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | 7.3376 | 8.5495 | 11.2494 | 8037.8409 | 6.9429 | 699.33 | [5 empty] | 376.4652 | 395.0115 | 557.8362 | [5 empty] | 0.0105 | 0.0135 | 9293.3741 | 670.9414 |  |  |  |  | 377.722 | 395.011 | 559.2834 | [7 empty] | 0.5514 | -0.3265 | 0.6389 | 9314.4142 | 0.7195 | 670.9413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | 7.3289 | 8.5803 | 11.2672 | 8036.3433 | 6.9395 | 699.7512 | [5 empty] | 377.6055 | 396.208 | 559.5267 | [5 empty] | 0.0105 | 0.0135 | 9293.3941 | 671.3884 |  |  |  |  | 378.7599 | 396.1665 | 560.7972 | [7 empty] | 0.5268 | -0.3006 | 0.6044 | 9311.9684 | 0.6817 | 671.3729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | 7.3116 | 8.5868 | 11.261 | 8037.3105 | 6.9236 | 700.0983 | [5 empty] | 378.7479 | 397.4068 | 561.2203 | [5 empty] | 0.0104 | 0.0134 | 9293.414 | 671.8348 |  |  |  |  | 379.9113 | 397.4064 | 562.5123 | [7 empty] | 0.513 | -0.2917 | 0.5879 | 9311.373 | 0.6633 | 671.8347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | 7.3105 | 8.5772 | 11.2532 | 8039.2452 | 6.9113 | 700.4337 | [5 empty] | 379.8925 | 398.6079 | 562.917 | [5 empty] | 0.0103 | 0.0133 | 9293.4338 | 672.2809 |  |  |  |  | 380.6129 | 398.3864 | 562.5193 | [7 empty] | 0.4982 | -0.0276 | 0.4896 | 9275.0845 | 0.5217 | 672.1987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | 7.3024 | 8.6009 | 11.2661 | 8038.3319 | 6.9048 | 700.8226 | [5 empty] | 381.0392 | 399.8111 | 564.6169 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0132 | 9293.4536 | 672.7264 |  |  |  |  | 382.1699 | 399.6404 | 566.9601 | [7 empty] | 0.4788 | -0.532 | 0.7188 | 9346.9472 | 0.7635 | 672.6633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | 7.2924 | 8.6036 | 11.2618 | 8039.3937 | 6.891 | 701.1631 | [5 empty] | 382.188 | 401.0166 | 566.32 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0131 | 9293.4733 | 673.1715 |  |  |  |  | 384.311 | 401.3536 | 568.5283 | [7 empty] | 0.804 | -0.4078 | 0.8985 | 9313.2 | 1.007 | 673.2957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | 7.2792 | 8.6137 | 11.2611 | 8039.8263 | 6.8764 | 701.4991 | [5 empty] | 383.339 | 402.2244 | 568.0262 | [5 empty] | 0.0101 | 0.013 | 9293.4929 | 673.6162 |  |  |  |  | 385.0921 | 402.3714 | 568.536 | [7 empty] | 0.8154 | -0.1384 | 0.8194 | 9275.0063 | 0.8896 | 673.6702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | 7.2712 | 8.6261 | 11.2655 | 8039.9127 | 6.8656 | 701.8509 | [5 empty] | 384.4921 | 403.4344 | 569.7356 | [5 empty] | 0.01 | 0.0129 | 9293.5123 | 674.0604 |  |  |  |  | 386.3679 | 403.5439 | 571.5127 | [7 empty] | 0.7941 | -0.385 | 0.8793 | 9310.4646 | 0.9854 | 674.1005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | 7.269 | 8.6254 | 11.2637 | 8041.1005 | 6.8567 | 702.2152 | [5 empty] | 385.6473 | 404.6466 | 571.4481 | [5 empty] | 0.0099 | 0.0128 | 9293.5318 | 674.5041 |  |  |  |  | 387.4149 | 404.6989 | 573.1523 | [7 empty] | 0.7646 | -0.3826 | 0.852 | 9311.5674 | 0.9553 | 674.5232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | 7.2508 | 8.621 | 11.2488 | 8044.0775 | 6.8686 | 702.8901 | [5 empty] | 386.8047 | 405.861 | 573.1638 | [5 empty] | 0.0099 | 0.0127 | 9293.5511 | 674.9474 |  |  |  |  | 388.4849 | 405.7939 | 574.5844 | [7 empty] | 0.7856 | -0.363 | 0.8619 | 9307.7873 | 0.9658 | 674.9229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | 7.2477 | 8.6289 | 11.2529 | 8043.5835 | 6.8335 | 702.9482 | [5 empty] | 387.9642 | 407.0778 | 574.8827 | [5 empty] | 0.0098 | 0.0126 | 9293.5704 | 675.3902 |  |  |  |  | 389.6017 | 406.9898 | 576.2402 | [7 empty] | 0.7751 | -0.3551 | 0.849 | 9307.1832 | 0.9515 | 675.3583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | 7.2431 | 8.6374 | 11.2566 | 8043.8886 | 6.8228 | 703.2884 | [5 empty] | 389.1259 | 408.2967 | 576.6048 | [5 empty] | 0.0097 | 0.0125 | 9293.5896 | 675.8326 |  |  |  |  | 390.6789 | 408.1417 | 577.7537 | [7 empty] | 0.7719 | -0.333 | 0.8368 | 9304.2532 | 0.9372 | 675.7764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | 7.3162 | 8.6467 | 11.3109 | 8041.533 | 6.8452 | 703.6559 | [5 empty] | 390.2896 | 409.5179 | 578.33 | [5 empty] | 0.0097 | 0.0124 | 9293.6086 | 676.2746 |  |  |  |  | 391.744 | 409.2778 | 579.2241 | [7 empty] | 0.7718 | -0.3075 | 0.8265 | 9300.7041 | 0.9246 | 676.1878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | 7.4202 | 8.6636 | 11.3913 | 8038.4112 | 6.9123 | 704.3823 | [5 empty] | 391.4556 | 410.7413 | 580.0584 | [5 empty] | 0.0096 | 0.0123 | 9293.6277 | 676.7161 |  |  |  |  | 392.5186 | 410.2758 | 580.7664 | [7 empty] | 0.6711 | -0.3202 | 0.7404 | 9307.3901 | 0.8322 | 676.5482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | 7.3885 | 8.6814 | 11.3843 | 8037.8406 | 6.8644 | 704.4044 | [5 empty] | 392.6236 | 411.967 | 581.79 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0122 | 9293.6466 | 677.1571 |  |  |  |  | 394.325 | 412.338 | 583.7099 | [7 empty] | 0.5863 | -0.3153 | 0.6633 | 9310.8362 | 0.7464 | 677.2903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | 7.3808 | 8.7172 | 11.4068 | 8036.8101 | 6.8915 | 705.1577 | [5 empty] | 393.7939 | 413.195 | 583.5248 | [5 empty] | 0.0094 | 0.0121 | 9293.6655 | 677.5977 |  |  |  |  | 395.3327 | 413.3979 | 585.1707 | [7 empty] | 0.5869 | -0.3083 | 0.6604 | 9309.8171 | 0.7431 | 677.6704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | 7.3626 | 8.7232 | 11.3998 | 8037.847 | 6.8762 | 705.5068 | [5 empty] | 394.9662 | 414.4252 | 585.2627 | [5 empty] | 0.0094 | 0.012 | 9293.6843 | 678.0378 |  |  |  |  | 396.4286 | 414.5609 | 586.7272 | [7 empty] | 0.5862 | -0.2918 | 0.6519 | 9307.5581 | 0.7338 | 678.0863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | 7.368 | 8.7424 | 11.418 | 8036.8185 | 6.8718 | 705.8564 | [5 empty] | 396.1407 | 415.6576 | 587.0038 | [5 empty] | 0.0093 | 0.012 | 9293.703 | 678.4775 |  |  |  |  | 397.4903 | 415.6934 | 588.1882 | [7 empty] | 0.5867 | -0.2658 | 0.6407 | 9303.9295 | 0.721 | 678.4903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | 7.3561 | 8.7546 | 11.4198 | 8037.0554 | 6.8599 | 706.2061 | [5 empty] | 397.3174 | 416.8923 | 588.7481 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0119 | 9293.7216 | 678.9168 |  |  |  |  | 398.5982 | 416.8598 | 589.7613 | [7 empty] | 0.5894 | -0.252 | 0.6374 | 9301.8876 | 0.7167 | 678.9052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | 7.2509 | 8.8566 | 11.4313 | 8032.2028 | 6.8335 | 706.6783 | [5 empty] | 398.4962 | 418.1293 | 590.4957 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0118 | 9293.7402 | 679.3556 |  |  |  |  | 399.6198 | 417.9003 | 591.2366 | [7 empty] | 0.6031 | -0.2544 | 0.6509 | 9301.544 | 0.7315 | 679.2745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | 7.2456 | 8.8458 | 11.4197 | 8034.34 | 6.8191 | 707.0001 | [5 empty] | 399.6772 | 419.3685 | 592.2464 | [5 empty] | 0.0091 | 0.0117 | 9293.7586 | 679.794 |  |  |  |  | 400.5639 | 418.9482 | 592.5201 | [7 empty] | 0.5896 | -0.2163 | 0.6237 | 9296.9545 | 0.6994 | 679.6454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | 7.1584 | 8.9632 | 11.4562 | 8027.3526 | 6.8015 | 707.4467 | [5 empty] | 400.8603 | 420.61 | 594.0002 | [5 empty] | 0.009 | 0.0116 | 9293.7771 | 680.2319 |  |  |  |  | 402.6448 | 420.8319 | 595.6367 | [7 empty] | 0.6967 | -0.3123 | 0.7602 | 9304.9479 | 0.852 | 680.3101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | 7.1463 | 8.9779 | 11.4604 | 8027.2754 | 6.7881 | 707.7679 | [5 empty] | 402.0456 | 421.8538 | 595.7573 | [5 empty] | 0.0089 | 0.0115 | 9293.7954 | 680.6694 |  |  |  |  | 403.6534 | 421.6202 | 597.1452 | [7 empty] | 0.7949 | -0.3961 | 0.8854 | 9311.7013 | 0.9895 | 680.5873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | 7.1421 | 8.9392 | 11.4276 | 8032.1386 | 6.7733 | 708.123 | [5 empty] | 403.233 | 423.0998 | 597.5176 | [5 empty] | 0.0089 | 0.0114 | 9293.8137 | 681.1064 |  |  |  |  | 404.6737 | 422.8008 | 598.5251 | [7 empty] | 0.7627 | -0.3391 | 0.8314 | 9305.4142 | 0.9297 | 681.0017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | 7.1267 | 8.905 | 11.3913 | 8037.0095 | 6.7568 | 708.4996 | [5 empty] | 404.4226 | 424.3481 | 599.2811 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0113 | 9293.8319 | 681.5431 |  |  |  |  | 405.8187 | 424.0121 | 600.1113 | [7 empty] | 0.766 | -0.3162 | 0.825 | 9302.1106 | 0.9215 | 681.4257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | 7.1176 | 8.9127 | 11.3918 | 8037.5448 | 6.7451 | 708.8369 | [5 empty] | 405.6143 | 425.5986 | 601.0478 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0112 | 9293.8499 | 681.9792 |  |  |  |  | 406.9325 | 425.1606 | 601.6434 | [7 empty] | 0.7809 | -0.3011 | 0.833 | 9299.3192 | 0.9288 | 681.8266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | 7.115 | 8.9823 | 11.4447 | 8031.8681 | 6.7414 | 709.1398 | [5 empty] | 406.8083 | 426.8514 | 602.8177 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0111 | 9293.868 | 682.4149 |  |  |  |  | 408.0267 | 426.3466 | 603.1575 | [7 empty] | 0.7737 | -0.2705 | 0.8152 | 9295.4869 | 0.9069 | 682.2395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | 7.1076 | 8.9411 | 11.4079 | 8036.9606 | 6.7222 | 709.46 | [5 empty] | 408.0043 | 428.1065 | 604.5908 | [5 empty] | 0.0086 | 0.011 | 9293.886 | 682.8502 |  |  |  |  | 409.3964 | 428.3351 | 603.2408 | [7 empty] | 0.7127 | 0.2336 | 0.7384 | 9230.1965 | 0.6448 | 682.9294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | 7.1009 | 9.0742 | 11.5084 | 8025.533 | 6.7304 | 709.8101 | [5 empty] | 409.2026 | 429.3638 | 606.3671 | [5 empty] | 0.0085 | 0.0109 | 9293.9039 | 683.2851 |  |  |  |  | 410.249 | 429.395 | 604.8993 | [7 empty] | 0.6219 | 0.2143 | 0.6462 | 9237.1473 | 0.56 | 683.2959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | 7.0918 | 9.0935 | 11.5182 | 8025.1737 | 6.7266 | 710.2162 | [5 empty] | 410.403 | 430.6235 | 608.1466 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0109 | 9293.9217 | 683.7195 |  |  |  |  | 412.1281 | 430.8621 | 610.7126 | [7 empty] | 0.5828 | -0.4606 | 0.7431 | 9330.6007 | 0.8181 | 683.8017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | 7.1701 | 9.0157 | 11.5056 | 8030.7172 | 6.7302 | 710.4942 | [5 empty] | 411.6055 | 431.8854 | 609.9293 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0108 | 9293.9394 | 684.1535 |  |  |  |  | 413.2542 | 432.0334 | 612.2527 | [7 empty] | 0.5951 | -0.4407 | 0.7403 | 9327.2548 | 0.8189 | 684.2043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | 7.1655 | 9.0303 | 11.5143 | 8030.5768 | 6.7251 | 710.8747 | [5 empty] | 412.8103 | 433.1495 | 611.7152 | [5 empty] | 0.0083 | 0.0107 | 9293.9571 | 684.587 |  |  |  |  | 414.3224 | 433.1747 | 613.7175 | [7 empty] | 0.5953 | -0.4135 | 0.7242 | 9323.5019 | 0.8044 | 684.5957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | 7.2607 | 8.9374 | 11.5015 | 8036.9154 | 6.7325 | 711.1282 | [5 empty] | 414.0172 | 434.416 | 613.5044 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0106 | 9293.9747 | 685.0202 |  |  |  |  | 416.6944 | 434.909 | 615.322 | [7 empty] | 1.0078 | -0.3086 | 1.0493 | 9289.4641 | 1.1529 | 685.1884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | 7.2367 | 8.9533 | 11.4989 | 8037.2326 | 6.7181 | 711.4836 | [5 empty] | 415.2263 | 435.6847 | 615.2968 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0105 | 9293.9923 | 685.4528 |  |  |  |  | 417.5288 | 435.9823 | 615.3237 | [7 empty] | 1.0247 | -0.0375 | 1.0177 | 9252.1834 | 1.0514 | 685.5542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | 7.2278 | 8.9761 | 11.5112 | 8037.5073 | 6.7437 | 712.2348 | [5 empty] | 416.4375 | 436.9557 | 617.0924 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0104 | 9294.0097 | 685.8851 |  |  |  |  | 418.62 | 437.1377 | 616.829 | [7 empty] | 1.0275 | -0.0152 | 1.0197 | 9249.1089 | 1.045 | 685.9469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | 7.2161 | 8.9656 | 11.4958 | 8039.9156 | 6.7308 | 712.5933 | [5 empty] | 417.651 | 438.229 | 618.8912 | [5 empty] | 0.008 | 0.0103 | 9294.0271 | 686.3169 |  |  |  |  | 420.1065 | 438.3226 | 621.0549 | [7 empty] | 1.0141 | -0.472 | 1.1157 | 9311.2647 | 1.2361 | 686.3486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | 7.2085 | 8.9684 | 11.4934 | 8040.9242 | 6.7212 | 712.9508 | [5 empty] | 418.8666 | 439.5046 | 620.6933 | [5 empty] | 0.008 | 0.0102 | 9294.0444 | 686.7483 |  |  |  |  | 421.331 | 439.645 | 622.6809 | [7 empty] | 1.0124 | -0.4278 | 1.0958 | 9305.3588 | 1.2129 | 686.7957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | 7.2164 | 8.9747 | 11.5033 | 8040.0508 | 6.6875 | 712.9436 | [5 empty] | 420.0844 | 440.7824 | 622.4985 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0101 | 9294.0617 | 687.1793 |  |  |  |  | 422.4347 | 440.81 | 624.2206 | [7 empty] | 1.0152 | -0.4088 | 1.091 | 9302.6397 | 1.2063 | 687.1886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | 7.2044 | 9.1153 | 11.6059 | 8028.1682 | 6.6944 | 713.287 | [5 empty] | 421.3043 | 442.0626 | 624.307 | [5 empty] | 0.0078 | 0.0101 | 9294.0788 | 687.6098 |  |  |  |  | 423.4995 | 441.8964 | 625.8886 | [7 empty] | 1.0183 | -0.4325 | 1.1032 | 9305.6915 | 1.2206 | 687.554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | 7.1882 | 9.139 | 11.6146 | 8027.5337 | 6.6859 | 713.6557 | [5 empty] | 422.5265 | 443.345 | 626.1188 | [5 empty] | 0.0078 | 0.01 | 9294.0959 | 688.0399 |  |  |  |  | 424.6602 | 443.1559 | 627.4109 | [7 empty] | 1.0159 | -0.386 | 1.0831 | 9299.5251 | 1.1958 | 687.9766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | 7.1806 | 9.2617 | 11.7067 | 8017.2006 | 6.6912 | 713.9763 | [5 empty] | 423.7508 | 444.6297 | 627.9338 | [5 empty] | 0.0077 | 0.0099 | 9294.113 | 688.4696 |  |  |  |  | 425.3973 | 444.1345 | 628.8977 | [7 empty] | 0.9125 | -0.3922 | 0.9901 | 9305.26 | 1.0989 | 688.3041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | 7.1459 | 9.1652 | 11.6093 | 8028.489 | 6.659 | 714.3526 | [5 empty] | 424.9773 | 445.9168 | 629.752 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0098 | 9294.13 | 688.8988 |  |  |  |  | 427.303 | 446.2959 | 632.0286 | [7 empty] | 0.8299 | -0.3955 | 0.9168 | 9309.6124 | 1.0203 | 689.0251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | 7.0818 | 9.2018 | 11.5991 | 8028.0168 | 6.6289 | 714.6421 | [5 empty] | 426.206 | 447.2061 | 631.5734 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0097 | 9294.1469 | 689.3277 |  |  |  |  | 428.3471 | 447.442 | 633.4661 | [7 empty] | 0.8185 | -0.3616 | 0.8919 | 9305.5858 | 0.9922 | 689.406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | 7.0486 | 9.1248 | 11.518 | 8037.5416 | 6.6035 | 715.0603 | [5 empty] | 427.4369 | 448.4977 | 633.3981 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0096 | 9294.1637 | 689.7561 |  |  |  |  | 429.4659 | 448.5915 | 635.023 | [7 empty] | 0.8332 | -0.3511 | 0.901 | 9303.4757 | 1.0012 | 689.7872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | 6.9542 | 9.1598 | 11.4884 | 8038.2095 | 6.5622 | 715.3431 | [5 empty] | 428.6699 | 449.7916 | 635.226 | [5 empty] | 0.0074 | 0.0095 | 9294.1805 | 690.1841 |  |  |  |  | 430.521 | 449.7007 | 636.5198 | [7 empty] | 0.836 | -0.3387 | 0.8988 | 9301.676 | 0.9978 | 690.154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | 6.9421 | 9.1804 | 11.4977 | 8038.1768 | 6.5686 | 715.8707 | [5 empty] | 429.9052 | 451.0878 | 637.0572 | [5 empty] | 0.0073 | 0.0094 | 9294.1972 | 690.6116 |  |  |  |  | 431.5224 | 450.7969 | 637.8992 | [7 empty] | 0.826 | -0.3074 | 0.8779 | 9297.9542 | 0.973 | 690.5158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | 6.9378 | 9.1776 | 11.493 | 8038.5636 | 6.5301 | 715.8651 | [5 empty] | 431.1427 | 452.3862 | 638.8917 | [5 empty] | 0.0073 | 0.0094 | 9294.2139 | 691.0387 |  |  |  |  | 432.5719 | 451.8914 | 639.3983 | [7 empty] | 0.8313 | -0.2995 | 0.88 | 9296.6483 | 0.9744 | 690.8761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | 6.9382 | 9.1727 | 11.4894 | 8039.7308 | 6.5144 | 716.1174 | [5 empty] | 432.3823 | 453.687 | 640.7293 | [5 empty] | 0.0072 | 0.0093 | 9294.2305 | 691.4655 |  |  |  |  | 433.6537 | 453.0266 | 640.957 | [7 empty] | 0.8331 | -0.2916 | 0.879 | 9295.4991 | 0.9726 | 691.249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | 7.0614 | 9.2 | 11.5859 | 8034.7281 | 6.5743 | 716.6945 | [5 empty] | 433.6241 | 454.9901 | 642.5703 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0092 | 9294.247 | 691.8918 |  |  |  |  | 434.7085 | 454.1551 | 642.4561 | [7 empty] | 0.8287 | -0.2741 | 0.8691 | 9293.3811 | 0.9602 | 691.6187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | 7.1765 | 9.229 | 11.6794 | 8029.7672 | 6.6296 | 717.2399 | [5 empty] | 434.8682 | 456.2955 | 644.4144 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0091 | 9294.2634 | 692.3176 |  |  |  |  | 436.8309 | 456.4316 | 645.3882 | [7 empty] | 0.8239 | -0.2234 | 0.8493 | 9286.8839 | 0.9308 | 692.3619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | 7.1722 | 9.2375 | 11.6836 | 8030.5975 | 6.6359 | 717.7577 | [5 empty] | 436.1144 | 457.6032 | 646.2619 | [5 empty] | 0.007 | 0.009 | 9294.2798 | 692.7431 |  |  |  |  | 437.6229 | 457.3987 | 645.4416 | [7 empty] | 0.8543 | 0.0029 | 0.8473 | 9255.5812 | 0.864 | 692.6766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | 7.161 | 9.2471 | 11.6844 | 8030.8138 | 6.6189 | 718.0153 | [5 empty] | 437.3628 | 458.9132 | 648.1126 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0089 | 9294.2961 | 693.1681 |  |  |  |  | 438.4816 | 458.4934 | 645.6837 | [7 empty] | 0.8578 | 0.2305 | 0.8793 | 9225.6316 | 0.7877 | 693.032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | 7.1503 | 9.3003 | 11.7201 | 8027.6778 | 6.6293 | 718.5262 | [5 empty] | 438.6134 | 460.2256 | 649.9665 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0088 | 9294.3124 | 693.5927 |  |  |  |  | 439.5327 | 459.6805 | 647.1003 | [7 empty] | 0.8368 | 0.2779 | 0.8725 | 9220.4887 | 0.7533 | 693.4165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | 7.1407 | 9.3043 | 11.7175 | 8028.3288 | 6.6113 | 718.7735 | [5 empty] | 439.8662 | 461.5402 | 651.8238 | [5 empty] | 0.0068 | 0.0087 | 9294.3286 | 694.0169 |  |  |  |  | 440.769 | 461.4355 | 654.6394 | [7 empty] | 0.2723 | -0.5378 | 0.6077 | 9354.6329 | 0.5758 | 693.9832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | 6.9911 | 9.3258 | 11.6443 | 8032.5751 | 6.5635 | 719.2323 | [5 empty] | 441.1213 | 462.8571 | 653.6842 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0087 | 9294.3447 | 694.4407 |  |  |  |  | 441.7755 | 462.6608 | 655.6862 | [7 empty] | 0.2438 | -0.415 | 0.4855 | 9339.4987 | 0.475 | 694.3776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | 6.9749 | 9.3442 | 11.6494 | 8032.1427 | 6.5468 | 719.4925 | [5 empty] | 442.3785 | 464.1764 | 655.548 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0086 | 9294.3607 | 694.8641 |  |  |  |  | 442.9165 | 463.8445 | 657.2057 | [7 empty] | 0.2602 | -0.3899 | 0.4723 | 9335.3412 | 0.4744 | 694.7577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | 6.841 | 9.3351 | 11.5626 | 8038.5101 | 6.4962 | 719.8875 | [5 empty] | 443.6379 | 465.4979 | 657.415 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0085 | 9294.3767 | 695.287 |  |  |  |  | 443.9827 | 464.9244 | 658.8008 | [7 empty] | 0.2723 | -0.4029 | 0.4897 | 9336.4663 | 0.4936 | 695.1036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | 6.838 | 9.3422 | 11.5667 | 8038.5461 | 6.4784 | 720.098 | [5 empty] | 444.8996 | 466.8218 | 659.2853 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0084 | 9294.3926 | 695.7096 |  |  |  |  | 445.049 | 466.0237 | 660.4202 | [7 empty] | 0.276 | -0.4144 | 0.5014 | 9337.7768 | 0.5045 | 695.455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | 6.8255 | 9.3567 | 11.5712 | 8038.8914 | 6.4782 | 720.5489 | [5 empty] | 446.1634 | 468.148 | 661.1589 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0083 | 9294.4085 | 696.1317 |  |  |  |  | 447.298 | 468.3647 | 663.6918 | [7 empty] | 0.286 | -0.4084 | 0.5018 | 9336.4304 | 0.5085 | 696.2006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | 6.8188 | 9.3653 | 11.5743 | 8039.0184 | 6.4627 | 720.7971 | [5 empty] | 447.4295 | 469.4765 | 663.0357 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0082 | 9294.4243 | 696.5534 |  |  |  |  | 448.4373 | 469.509 | 665.3824 | [7 empty] | 0.3032 | -0.4226 | 0.5232 | 9337.4771 | 0.5324 | 696.5637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | 6.7932 | 9.3873 | 11.5771 | 8039.1341 | 6.4604 | 721.2578 | [5 empty] | 448.6978 | 470.8074 | 664.9158 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0081 | 9294.4401 | 696.9747 |  |  |  |  | 449.5994 | 470.7181 | 667.1003 | [7 empty] | 0.3066 | -0.4241 | 0.5263 | 9337.4787 | 0.5363 | 696.9465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | 6.7935 | 9.3817 | 11.5728 | 8040.2462 | 6.4419 | 721.4709 | [5 empty] | 449.9682 | 472.1405 | 666.7992 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0081 | 9294.4558 | 697.3956 |  |  |  |  | 450.72 | 471.8653 | 668.8611 | [7 empty] | 0.3091 | -0.448 | 0.5474 | 9340.4767 | 0.5528 | 697.3088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | 6.7861 | 9.3845 | 11.5709 | 8041.4349 | 6.4396 | 721.8969 | [5 empty] | 451.2409 | 473.476 | 668.6859 | [5 empty] | 0.0062 | 0.008 | 9294.4714 | 697.8161 |  |  |  |  | 451.8161 | 473.0594 | 670.2024 | [7 empty] | 0.3131 | -0.3887 | 0.5015 | 9332.4079 | 0.5214 | 697.6851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | 6.7757 | 9.3759 | 11.558 | 8043.2105 | 6.4184 | 722.1245 | [5 empty] | 452.5158 | 474.8138 | 670.5759 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0079 | 9294.487 | 698.2362 |  |  |  |  | 452.6307 | 474.0569 | 670.3923 | [7 empty] | 0.3338 | -0.182 | 0.3787 | 9304.2318 | 0.4269 | 697.9986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | 6.7607 | 9.3556 | 11.5329 | 8046.7933 | 6.41 | 722.5574 | [5 empty] | 453.793 | 476.1539 | 672.4691 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0078 | 9294.5025 | 698.6558 |  |  |  |  | 453.5745 | 475.0915 | 671.2798 | [7 empty] | 0.3534 | -0.086 | 0.3598 | 9290.7571 | 0.4006 | 698.3232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | 6.7584 | 9.3489 | 11.5262 | 8048.1352 | 6.3921 | 722.7869 | [5 empty] | 455.0723 | 477.4964 | 674.3657 | [5 empty] | 0.006 | 0.0077 | 9294.5179 | 699.0751 |  |  |  |  | 456.3363 | 477.6467 | 677.1595 | [7 empty] | 0.347 | -0.472 | 0.5885 | 9341.6663 | 0.6008 | 699.122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | 6.7567 | 9.5054 | 11.6525 | 8034.9997 | 6.4203 | 723.2168 | [5 empty] | 456.3539 | 478.8412 | 676.2655 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0076 | 9294.5333 | 699.4939 |  |  |  |  | 457.5972 | 478.8556 | 679.4909 | [7 empty] | 0.3538 | -0.5781 | 0.6812 | 9355.3063 | 0.6702 | 699.4984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | 6.7416 | 9.5212 | 11.6567 | 8034.7505 | 6.4043 | 723.4678 | [5 empty] | 457.6377 | 480.1883 | 678.1686 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0076 | 9294.5486 | 699.9124 |  |  |  |  | 458.6047 | 480.0527 | 680.7046 | [7 empty] | 0.3245 | -0.493 | 0.5933 | 9345.3798 | 0.593 | 699.8703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | 6.7286 | 9.7007 | 11.7964 | 8020.0452 | 6.4373 | 723.9286 | [5 empty] | 458.9237 | 481.5377 | 680.075 | [5 empty] | 0.0058 | 0.0075 | 9294.5639 | 700.3304 |  |  |  |  | 461.0641 | 481.8281 | 683.1091 | [7 empty] | 0.6839 | -0.5165 | 0.8569 | 9331.7547 | 0.9389 | 700.4202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | 6.7305 | 9.7018 | 11.7985 | 8020.5091 | 6.4217 | 724.1464 | [5 empty] | 460.2119 | 482.8895 | 681.9847 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0074 | 9294.5791 | 700.748 |  |  |  |  | 461.8801 | 482.8534 | 683.1422 | [7 empty] | 0.706 | -0.2791 | 0.7566 | 9299.7218 | 0.839 | 700.7369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | 6.7145 | 9.7244 | 11.808 | 8020.315 | 6.4245 | 724.6163 | [5 empty] | 461.5024 | 484.2436 | 683.8978 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0073 | 9294.5943 | 701.1653 |  |  |  |  | 462.9438 | 484.0454 | 684.4124 | [7 empty] | 0.7 | -0.2083 | 0.727 | 9290.7901 | 0.7995 | 701.1042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | 6.7109 | 9.7251 | 11.8067 | 8021.0029 | 6.4075 | 724.8385 | [5 empty] | 462.7951 | 485.6001 | 685.8141 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0072 | 9294.6094 | 701.5821 |  |  |  |  | 464.4175 | 485.618 | 687.8541 | [7 empty] | 0.6038 | -0.4026 | 0.7251 | 9320.4654 | 0.8022 | 701.5876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | 6.6983 | 9.7426 | 11.814 | 8021.0871 | 6.4084 | 725.282 | [5 empty] | 464.09 | 486.9589 | 687.7337 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0071 | 9294.6244 | 701.9985 |  |  |  |  | 465.471 | 486.7628 | 689.1685 | [7 empty] | 0.6064 | -0.3515 | 0.6997 | 9313.671 | 0.778 | 701.9385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | 6.6809 | 9.7567 | 11.816 | 8022.2731 | 6.4249 | 725.9513 | [5 empty] | 465.3871 | 488.32 | 689.6566 | [5 empty] | 0.0055 | 0.0071 | 9294.6393 | 702.4145 |  |  |  |  | 466.7749 | 488.2904 | 691.5165 | [7 empty] | 0.5229 | -0.3732 | 0.6421 | 9320.2999 | 0.709 | 702.4055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | 6.6765 | 9.767 | 11.822 | 8022.1057 | 6.4093 | 726.1683 | [5 empty] | 466.6865 | 489.6835 | 691.5828 | [5 empty] | 0.0054 | 0.007 | 9294.6543 | 702.8302 |  |  |  |  | 467.8423 | 489.4576 | 692.8156 | [7 empty] | 0.5254 | -0.3144 | 0.6113 | 9312.5265 | 0.6805 | 702.7614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | 6.6568 | 9.7873 | 11.8279 | 8022.156 | 6.4088 | 726.6112 | [5 empty] | 467.9881 | 491.0493 | 693.5124 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0069 | 9294.6691 | 703.2454 |  |  |  |  | 468.9914 | 490.6057 | 694.9182 | [7 empty] | 0.517 | -0.3937 | 0.6498 | 9323.1819 | 0.7145 | 703.1106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | 6.6428 | 9.6559 | 11.7116 | 8035.2313 | 6.3634 | 726.8502 | [5 empty] | 469.2919 | 492.4175 | 695.4452 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0068 | 9294.684 | 703.6602 |  |  |  |  | 470.0197 | 491.7887 | 696.1137 | [7 empty] | 0.5034 | -0.312 | 0.5914 | 9313.1942 | 0.6584 | 703.4697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | 6.6328 | 9.6682 | 11.7162 | 8035.5733 | 6.3611 | 727.2521 | [5 empty] | 470.598 | 493.788 | 697.3814 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0067 | 9294.6987 | 704.0746 |  |  |  |  | 472.1419 | 493.934 | 699.3351 | [7 empty] | 0.5244 | -0.3458 | 0.6275 | 9316.5712 | 0.6955 | 704.1187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | 6.6316 | 9.6645 | 11.7125 | 8035.9969 | 6.3282 | 727.2674 | [5 empty] | 471.9063 | 495.1608 | 699.3209 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0066 | 9294.7133 | 704.4886 |  |  |  |  | 473.4119 | 495.2353 | 701.6365 | [7 empty] | 0.5058 | -0.4203 | 0.658 | 9327.0501 | 0.7177 | 704.511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | 6.622 | 9.5534 | 11.6157 | 8047.0505 | 6.2877 | 727.4927 | [5 empty] | 473.2169 | 496.5361 | 701.2637 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0066 | 9294.728 | 704.9022 |  |  |  |  | 474.5345 | 496.5889 | 702.7548 | [7 empty] | 0.4827 | -0.2851 | 0.5596 | 9310.5888 | 0.6234 | 704.9181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | 6.6095 | 9.5864 | 11.6359 | 8045.6468 | 6.2907 | 727.9198 | [5 empty] | 474.5297 | 497.9136 | 703.2098 | [5 empty] | 0.005 | 0.0065 | 9294.7426 | 705.3155 |  |  |  |  | 475.7315 | 497.7919 | 704.9236 | [7 empty] | 0.4732 | -0.3616 | 0.5956 | 9320.8841 | 0.6548 | 705.279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | 6.6941 | 9.6478 | 11.7346 | 8039.1724 | 6.347 | 728.5696 | [5 empty] | 475.8447 | 499.2935 | 705.1592 | [5 empty] | 0.005 | 0.0064 | 9294.7571 | 705.7283 |  |  |  |  | 476.577 | 498.6131 | 705.973 | [7 empty] | 0.5085 | -0.3471 | 0.6152 | 9317.3909 | 0.6813 | 705.5249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | 6.7762 | 9.6833 | 11.8108 | 8035.0257 | 6.3942 | 729.1744 | [5 empty] | 477.162 | 500.6758 | 707.112 | [5 empty] | 0.0049 | 0.0063 | 9294.7715 | 706.1407 |  |  |  |  | 478.7889 | 500.7221 | 709.1727 | [7 empty] | 0.5832 | -0.3917 | 0.702 | 9319.7015 | 0.7755 | 706.1545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | 6.7896 | 9.6644 | 11.8031 | 8036.2776 | 6.3615 | 729.1616 | [5 empty] | 478.4815 | 502.0604 | 709.0681 | [5 empty] | 0.0048 | 0.0062 | 9294.786 | 706.5528 |  |  |  |  | 479.9645 | 501.9657 | 711.2891 | [7 empty] | 0.554 | -0.4473 | 0.7122 | 9328.1627 | 0.7773 | 706.5246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | 6.6792 | 9.796 | 11.8486 | 8028.8794 | 6.3466 | 729.5001 | [5 empty] | 479.8033 | 503.4474 | 711.0275 | [5 empty] | 0.0048 | 0.0062 | 9294.8004 | 706.9644 |  |  |  |  | 481.0059 | 503.1536 | 712.4374 | [7 empty] | 0.5479 | -0.3586 | 0.6542 | 9317.0102 | 0.7243 | 706.8773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | 6.657 | 9.7989 | 11.8386 | 8030.4531 | 6.3384 | 729.8949 | [5 empty] | 481.1273 | 504.8367 | 712.9903 | [5 empty] | 0.0047 | 0.0061 | 9294.8146 | 707.3757 |  |  |  |  | 482.3076 | 504.4731 | 714.8062 | [7 empty] | 0.5331 | -0.4396 | 0.6913 | 9328.0681 | 0.7534 | 707.2682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | 6.5527 | 9.9145 | 11.8767 | 8024.262 | 6.3237 | 730.2087 | [5 empty] | 482.4535 | 506.2284 | 714.9564 | [5 empty] | 0.0047 | 0.006 | 9294.8289 | 707.7865 |  |  |  |  | 483.3856 | 505.7459 | 716.012 | [7 empty] | 0.5113 | -0.3392 | 0.6131 | 9316.1211 | 0.6791 | 707.6442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | 6.5395 | 9.919 | 11.8732 | 8025.3101 | 6.3165 | 730.5713 | [5 empty] | 483.7821 | 507.6224 | 716.9258 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0059 | 9294.8431 | 708.197 |  |  |  |  | 484.3585 | 506.8808 | 717.1459 | [7 empty] | 0.4933 | -0.2596 | 0.5562 | 9306.7376 | 0.6209 | 707.9788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | 6.6253 | 9.9358 | 11.9348 | 8021.7762 | 6.3324 | 730.8202 | [5 empty] | 485.1128 | 509.0188 | 718.8985 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0058 | 9294.8572 | 708.6071 |  |  |  |  | 486.4948 | 509.3586 | 719.532 | [7 empty] | 0.4655 | -0.0733 | 0.4677 | 9284.2474 | 0.5036 | 708.7067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | 6.6211 | 9.9081 | 11.9095 | 8025.4418 | 6.3213 | 731.1881 | [5 empty] | 486.4458 | 510.4176 | 720.8746 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0057 | 9294.8713 | 709.0168 |  |  |  |  | 487.5441 | 510.5484 | 720.7167 | [7 empty] | 0.46 | 0.0086 | 0.4556 | 9274.1308 | 0.4637 | 709.055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | 6.7442 | 9.9276 | 11.9946 | 8020.434 | 6.3488 | 731.4208 | [5 empty] | 487.7811 | 511.8187 | 722.8541 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0057 | 9294.8853 | 709.4261 |  |  |  |  | 488.7094 | 511.744 | 722.7891 | [7 empty] | 0.4455 | -0.0525 | 0.4449 | 9282.5348 | 0.4742 | 709.4043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | 6.7214 | 9.94 | 11.9921 | 8021.2918 | 6.3454 | 731.8544 | [5 empty] | 489.1186 | 513.2222 | 724.8369 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0056 | 9294.8993 | 709.835 |  |  |  |  | 489.7488 | 512.972 | 723.9426 | [7 empty] | 0.4252 | 0.0447 | 0.4226 | 9271.1637 | 0.4148 | 709.7621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | 6.71 | 9.8017 | 11.8715 | 8034.7136 | 6.2996 | 732.0883 | [5 empty] | 490.4584 | 514.6281 | 726.823 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0055 | 9294.9133 | 710.2435 |  |  |  |  | 490.9183 | 514.1996 | 726.1028 | [7 empty] | 0.3962 | -0.0216 | 0.3929 | 9280.8425 | 0.4117 | 710.1191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | 6.7065 | 9.8351 | 11.8971 | 8033.0055 | 6.3052 | 732.5038 | [5 empty] | 491.8004 | 516.0364 | 728.8125 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0054 | 9294.9271 | 710.6516 |  |  |  |  | 491.9881 | 515.3555 | 727.2379 | [7 empty] | 0.4144 | 0.0573 | 0.4134 | 9270.0998 | 0.4002 | 710.4544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | 6.6851 | 9.7253 | 11.7946 | 8044.1864 | 6.2621 | 732.7348 | [5 empty] | 493.1447 | 517.447 | 730.8053 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0053 | 9294.9409 | 711.0594 |  |  |  |  | 493.5934 | 517.1721 | 729.429 | [7 empty] | 0.3825 | 0.1217 | 0.3959 | 9263.4519 | 0.3464 | 710.98 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | 6.6638 | 9.7587 | 11.8102 | 8042.954 | 6.2601 | 733.1224 | [5 empty] | 494.4913 | 518.86 | 732.8015 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0053 | 9294.9547 | 711.4667 |  |  |  |  | 494.51 | 518.071 | 730.5231 | [7 empty] | 0.42 | 0.1456 | 0.439 | 9258.8074 | 0.3781 | 711.2394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | 6.5522 | 9.8843 | 11.8523 | 8036.1614 | 6.2463 | 733.4485 | [5 empty] | 495.8401 | 520.2753 | 734.801 | [5 empty] | 0.004 | 0.0052 | 9294.9684 | 711.8737 |  |  |  |  | 496.7289 | 520.1138 | 732.6624 | [7 empty] | 0.5876 | 0.2464 | 0.6314 | 9238.8838 | 0.5149 | 711.8273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | 6.5333 | 9.8973 | 11.8528 | 8036.6497 | 6.2403 | 733.8213 | [5 empty] | 497.1912 | 521.6931 | 736.8039 | [5 empty] | 0.004 | 0.0051 | 9294.9821 | 712.2803 |  |  |  |  | 497.5088 | 520.9794 | 732.6877 | [7 empty] | 0.6455 | 0.4332 | 0.7713 | 9213.1629 | 0.5365 | 712.0757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | 6.4275 | 10.0209 | 11.8988 | 8029.8389 | 6.2303 | 734.1311 | [5 empty] | 498.5446 | 523.1132 | 738.8101 | [5 empty] | 0.0039 | 0.005 | 9294.9957 | 712.6865 |  |  |  |  | 498.7019 | 522.9971 | 743.2499 | [7 empty] | -0.1782 | -0.7155 | 0.7432 | 9394.9212 | 0.4073 | 712.6533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | 6.4179 | 10.0525 | 11.9203 | 8028.4018 | 6.2322 | 734.5094 | [5 empty] | 499.9002 | 524.5357 | 740.8198 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0049 | 9295.0093 | 713.0923 |  |  |  |  | 499.6693 | 523.9506 | 744.1676 | [7 empty] | -0.1245 | -0.652 | 0.6694 | 9384.2592 | 0.3838 | 712.9255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | 6.4893 | 9.9624 | 11.8833 | 8034.8228 | 6.2179 | 734.7385 | [5 empty] | 501.2581 | 525.9605 | 742.8327 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0049 | 9295.0227 | 713.4977 |  |  |  |  | 502.8095 | 526.4437 | 746.2467 | [7 empty] | 0.3024 | -0.4687 | 0.5599 | 9341.5207 | 0.5563 | 713.635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | 6.4853 | 9.9716 | 11.889 | 8035.0386 | 6.2123 | 735.0628 | [5 empty] | 502.6182 | 527.3878 | 744.8491 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0048 | 9295.0362 | 713.9028 |  |  |  |  | 503.5257 | 527.3334 | 746.2107 | [7 empty] | 0.3286 | -0.264 | 0.4216 | 9314.4451 | 0.4622 | 713.8874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | 6.5695 | 9.8818 | 11.8604 | 8041.0067 | 6.2031 | 735.2871 | [5 empty] | 503.9807 | 528.8174 | 746.8688 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0047 | 9295.0496 | 714.3074 |  |  |  |  | 505.17 | 529.0741 | 750.1118 | [7 empty] | 0.2283 | -0.4827 | 0.5367 | 9346.521 | 0.4998 | 714.38 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | 6.5538 | 9.8873 | 11.8563 | 8041.9653 | 6.1942 | 735.6251 | [5 empty] | 505.3454 | 530.2495 | 748.8918 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0046 | 9295.063 | 714.7117 |  |  |  |  | 506.2633 | 530.1151 | 751.9416 | [7 empty] | 0.2487 | -0.542 | 0.5991 | 9353.0861 | 0.5539 | 714.6738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | 6.5488 | 10.0118 | 11.9576 | 8031.9204 | 6.2129 | 735.9348 | [5 empty] | 506.7123 | 531.6839 | 750.9183 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0046 | 9295.0763 | 715.1156 |  |  |  |  | 507.29 | 531.4728 | 753.0441 | [7 empty] | 0.185 | -0.4037 | 0.4468 | 9338.3708 | 0.4137 | 715.0563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | 6.5368 | 10.0301 | 11.9665 | 8031.6394 | 6.2085 | 736.2765 | [5 empty] | 508.0816 | 533.1207 | 752.9481 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0045 | 9295.0895 | 715.5192 |  |  |  |  | 508.4576 | 532.5247 | 755.186 | [7 empty] | 0.214 | -0.5112 | 0.557 | 9350.6332 | 0.5059 | 715.3519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | 6.5272 | 10.148 | 12.0604 | 8022.4057 | 6.2264 | 736.5992 | [5 empty] | 509.4531 | 534.5599 | 754.9813 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0044 | 9295.1028 | 715.9223 |  |  |  |  | 509.5883 | 533.9955 | 756.2853 | [7 empty] | 0.1594 | -0.3484 | 0.3857 | 9332.4609 | 0.3577 | 715.7643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | 6.5141 | 10.1375 | 12.0445 | 8024.7698 | 6.2166 | 736.9594 | [5 empty] | 510.8269 | 536.0014 | 757.0179 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0043 | 9295.116 | 716.3251 |  |  |  |  | 510.7331 | 534.9835 | 758.4285 | [7 empty] | 0.1989 | -0.4715 | 0.5144 | 9346.1891 | 0.4695 | 716.0408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | 6.511 | 10.1389 | 12.0442 | 8026.7152 | 6.2364 | 737.658 | [5 empty] | 512.203 | 537.4454 | 759.0578 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0042 | 9295.1291 | 716.7275 |  |  |  |  | 513.049 | 537.4438 | 762.6009 | [7 empty] | 0.1413 | -0.574 | 0.5944 | 9361.6033 | 0.4868 | 716.727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | 6.4898 | 10.1467 | 12.0394 | 8027.7239 | 6.2289 | 738.0224 | [5 empty] | 513.5814 | 538.8918 | 761.1011 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0042 | 9295.1421 | 717.1295 |  |  |  |  | 514.3862 | 538.9813 | 764.4957 | [7 empty] | 0.1037 | -0.5248 | 0.5385 | 9357.0023 | 0.4263 | 717.1544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | 6.4873 | 10.1407 | 12.0331 | 8028.311 | 6.1971 | 738.0147 | [5 empty] | 514.962 | 540.3405 | 763.1478 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0041 | 9295.1551 | 717.5311 |  |  |  |  | 515.5538 | 539.9791 | 766.5032 | [7 empty] | 0.1584 | -0.6251 | 0.6481 | 9367.181 | 0.5332 | 717.431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | 6.4792 | 10.1887 | 12.0693 | 8025.3399 | 6.2022 | 738.3698 | [5 empty] | 516.345 | 541.7917 | 765.1979 | [5 empty] | 0.0031 | 0.004 | 9295.1681 | 717.9324 |  |  |  |  | 516.6536 | 541.4012 | 767.4045 | [7 empty] | 0.1192 | -0.445 | 0.4638 | 9346.157 | 0.3861 | 717.8245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | 6.4474 | 10.2227 | 12.0811 | 8024.3335 | 6.1976 | 738.7223 | [5 empty] | 517.7302 | 543.2452 | 767.2514 | [5 empty] | 0.0031 | 0.0039 | 9295.1811 | 718.3333 |  |  |  |  | 517.8261 | 542.3427 | 769.2004 | [7 empty] | 0.2073 | -0.5282 | 0.57 | 9352.6852 | 0.5112 | 718.0845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | 6.4296 | 10.2326 | 12.0801 | 8024.8752 | 6.1876 | 739.0247 | [5 empty] | 519.1177 | 544.7012 | 769.3083 | [5 empty] | 0.003 | 0.0039 | 9295.1939 | 718.7338 |  |  |  |  | 518.9507 | 543.8639 | 770.1844 | [7 empty] | 0.142 | -0.3366 | 0.3677 | 9331.4867 | 0.3362 | 718.5036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | 6.4179 | 10.2379 | 12.0785 | 8025.6674 | 6.1792 | 739.3403 | [5 empty] | 520.5075 | 546.1595 | 771.3686 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0038 | 9295.2067 | 719.1339 |  |  |  |  | 520.4894 | 545.0339 | 773.6951 | [7 empty] | 0.2047 | -0.6353 | 0.6702 | 9366.151 | 0.5773 | 718.8252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | 6.4048 | 10.2578 | 12.0884 | 8025.2416 | 6.1745 | 739.6624 | [5 empty] | 521.8996 | 547.6203 | 773.4322 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0037 | 9295.2195 | 719.5337 |  |  |  |  | 522.9425 | 547.6853 | 777.3466 | [7 empty] | 0.1786 | -0.6159 | 0.644 | 9364.7284 | 0.5423 | 719.5515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | 6.3908 | 10.2695 | 12.091 | 8026.2712 | 6.1849 | 740.2348 | [5 empty] | 523.2939 | 549.0835 | 775.4993 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0036 | 9295.2322 | 719.9331 |  |  |  |  | 522.941 | 547.6792 | 777.2837 | [7 empty] | 0.1838 | -0.608 | 0.6378 | 9363.507 | 0.5443 | 719.5498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | 6.3621 | 10.2838 | 12.0882 | 8027.6627 | 6.196 | 740.8575 | [5 empty] | 524.6906 | 550.549 | 777.5698 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0035 | 9295.2449 | 720.3321 |  |  |  |  | 525.4905 | 549.8306 | 779.0781 | [7 empty] | 0.474 | -0.4461 | 0.6513 | 9330.398 | 0.6989 | 720.1367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | 6.3467 | 10.304 | 12.0974 | 8027.2609 | 6.1904 | 741.1721 | [5 empty] | 526.0896 | 552.017 | 779.6436 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0035 | 9295.2575 | 720.7308 |  |  |  |  | 527.8826 | 552.3824 | 782.645 | [7 empty] | 0.4581 | -0.4373 | 0.6338 | 9329.942 | 0.6787 | 720.8299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | 6.3439 | 10.307 | 12.0986 | 8027.8813 | 6.1816 | 741.4545 | [5 empty] | 527.4908 | 553.4874 | 781.7209 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0034 | 9295.2702 | 721.1291 |  |  |  |  | 528.9821 | 553.3094 | 784.5184 | [7 empty] | 0.5135 | -0.5313 | 0.7395 | 9339.1633 | 0.782 | 721.0809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | 6.3316 | 10.3196 | 12.103 | 8028.0327 | 6.1746 | 741.762 | [5 empty] | 528.8944 | 554.9602 | 783.8015 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0033 | 9295.2827 | 721.527 |  |  |  |  | 529.9747 | 554.759 | 786.4025 | [7 empty] | 0.3587 | -0.487 | 0.606 | 9340.4073 | 0.6157 | 721.4727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | 6.3125 | 10.3215 | 12.0947 | 8029.3248 | 6.1633 | 742.0694 | [5 empty] | 530.3002 | 556.4354 | 785.8856 | [5 empty] | 0.0025 | 0.0032 | 9295.2952 | 721.9245 |  |  |  |  | 531.1583 | 555.7872 | 788.3867 | [7 empty] | 0.4108 | -0.5752 | 0.708 | 9349.0497 | 0.7142 | 721.75 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | 6.306 | 10.3231 | 12.0928 | 8030.232 | 6.1548 | 742.3704 | [5 empty] | 531.7084 | 557.913 | 787.9731 | [5 empty] | 0.0025 | 0.0032 | 9295.3077 | 722.3217 |  |  |  |  | 532.1443 | 557.2096 | 790.3698 | [7 empty] | 0.2562 | -0.5523 | 0.6106 | 9352.9312 | 0.5657 | 722.1328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | 6.205 | 10.4305 | 12.1328 | 8025.1387 | 6.1579 | 742.7789 | [5 empty] | 533.1188 | 559.393 | 790.064 | [5 empty] | 0.0024 | 0.0031 | 9295.3201 | 722.7185 |  |  |  |  | 534.5624 | 559.6714 | 793.7337 | [7 empty] | 0.2927 | -0.5377 | 0.6138 | 9349.4167 | 0.5874 | 722.793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | 6.2011 | 10.4393 | 12.1384 | 8025.3279 | 6.1516 | 743.0732 | [5 empty] | 534.5316 | 560.8755 | 792.1583 | [5 empty] | 0.0023 | 0.003 | 9295.3324 | 723.115 |  |  |  |  | 535.9307 | 560.7367 | 795.3379 | [7 empty] | 0.4343 | -0.569 | 0.7168 | 9347.0715 | 0.7308 | 723.0779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | 6.1012 | 10.5461 | 12.1801 | 8020.3006 | 6.1581 | 743.4891 | [5 empty] | 535.9466 | 562.3603 | 794.256 | [5 empty] | 0.0023 | 0.0029 | 9295.3447 | 723.511 |  |  |  |  | 536.9686 | 562.1024 | 797.0362 | [7 empty] | 0.3376 | -0.5214 | 0.6224 | 9345.3483 | 0.6167 | 723.4423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | 6.0873 | 10.5614 | 12.1865 | 8020.2304 | 6.1517 | 743.7844 | [5 empty] | 537.364 | 563.8476 | 796.3572 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0029 | 9295.357 | 723.9067 |  |  |  |  | 538.3516 | 563.2224 | 798.6434 | [7 empty] | 0.4677 | -0.5399 | 0.715 | 9341.929 | 0.7446 | 723.7405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | 6.145 | 10.484 | 12.1487 | 8026.1272 | 6.1387 | 744.12 | [5 empty] | 538.7837 | 565.3373 | 798.4617 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0028 | 9295.3692 | 724.3021 |  |  |  |  | 539.4631 | 564.6282 | 800.4601 | [7 empty] | 0.3821 | -0.5032 | 0.6327 | 9341.0784 | 0.6461 | 724.114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | 6.1325 | 10.4996 | 12.1559 | 8025.9474 | 6.1317 | 744.4014 | [5 empty] | 540.2056 | 566.8294 | 800.5697 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0027 | 9295.3814 | 724.6971 |  |  |  |  | 541.8254 | 566.9136 | 803.6296 | [7 empty] | 0.4616 | -0.5024 | 0.6828 | 9337.454 | 0.7172 | 724.7193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | 6.1984 | 10.4421 | 12.1399 | 8029.8019 | 6.1256 | 744.7185 | [5 empty] | 541.6299 | 568.324 | 802.6811 | [5 empty] | 0.002 | 0.0026 | 9295.3935 | 725.0917 |  |  |  |  | 543.3047 | 568.3882 | 805.2653 | [7 empty] | 0.5193 | -0.44 | 0.6808 | 9327.2339 | 0.7362 | 725.1086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | 6.1764 | 10.5449 | 12.2174 | 8022.3131 | 6.1385 | 744.9833 | [5 empty] | 543.0565 | 569.821 | 804.7959 | [5 empty] | 0.002 | 0.0026 | 9295.4056 | 725.4859 |  |  |  |  | 544.3953 | 569.791 | 806.9418 | [7 empty] | 0.4351 | -0.383 | 0.5798 | 9323.8554 | 0.6262 | 725.478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | 6.1732 | 10.562 | 12.2307 | 8021.7123 | 6.1338 | 745.2596 | [5 empty] | 544.4854 | 571.3204 | 806.9142 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0025 | 9295.4177 | 725.8798 |  |  |  |  | 545.4403 | 571.1418 | 808.571 | [7 empty] | 0.351 | -0.3301 | 0.4822 | 9320.9837 | 0.5182 | 725.833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | 6.1624 | 10.6714 | 12.3199 | 8013.7183 | 6.1607 | 745.6554 | [5 empty] | 545.9167 | 572.8222 | 809.0359 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0024 | 9295.4297 | 726.2733 |  |  |  |  | 546.4624 | 572.4511 | 810.2606 | [7 empty] | 0.2669 | -0.2955 | 0.3987 | 9320.3606 | 0.4203 | 726.1762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | 6.1499 | 10.6762 | 12.3178 | 8014.4286 | 6.1496 | 745.9142 | [5 empty] | 547.3502 | 574.3264 | 811.161 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0023 | 9295.4416 | 726.6665 |  |  |  |  | 547.3297 | 573.2854 | 811.882 | [7 empty] | 0.2692 | -0.3631 | 0.4528 | 9328.509 | 0.4631 | 726.3945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | 6.1423 | 10.6855 | 12.3223 | 8014.5746 | 6.1407 | 746.1679 | [5 empty] | 548.7861 | 575.8331 | 813.2895 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0023 | 9295.4536 | 727.0593 |  |  |  |  | 549.615 | 575.5357 | 815.2493 | [7 empty] | 0.3151 | -0.3964 | 0.507 | 9330.5522 | 0.5224 | 726.9818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | 6.1159 | 10.7009 | 12.3226 | 8015.181 | 6.1388 | 746.5638 | [5 empty] | 550.2242 | 577.3422 | 815.4215 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0022 | 9295.4654 | 727.4517 |  |  |  |  | 550.6782 | 577.0231 | 816.9098 | [7 empty] | 0.1955 | -0.315 | 0.3717 | 9325.7305 | 0.3667 | 727.3688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | 6.1057 | 10.7128 | 12.3279 | 8015.1933 | 6.1303 | 746.8189 | [5 empty] | 551.6647 | 578.8538 | 817.5569 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0021 | 9295.4773 | 727.8438 |  |  |  |  | 552.2315 | 578.1528 | 820.0367 | [7 empty] | 0.2977 | -0.5586 | 0.6341 | 9351.0948 | 0.6039 | 727.6621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | 6.0999 | 10.717 | 12.3288 | 8015.7277 | 6.1205 | 747.0717 | [5 empty] | 553.1075 | 580.3678 | 819.6958 | [5 empty] | 0.0016 | 0.002 | 9295.4891 | 728.2356 |  |  |  |  | 553.3651 | 579.588 | 822.4387 | [7 empty] | 0.1781 | -0.6006 | 0.6279 | 9361.3581 | 0.5312 | 728.0339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | 6.0816 | 10.7328 | 12.3336 | 8014.9435 | 6.0956 | 747.0782 | [5 empty] | 554.5527 | 581.8842 | 821.8381 | [5 empty] | 0.0015 | 0.002 | 9295.5008 | 728.6269 |  |  |  |  | 554.676 | 580.7145 | 824.009 | [7 empty] | 0.2766 | -0.6082 | 0.6693 | 9357.9915 | 0.6171 | 728.3251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | 6.0875 | 10.7311 | 12.3352 | 8014.8999 | 6.0708 | 747.0755 | [5 empty] | 556.0001 | 583.4031 | 823.9839 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0019 | 9295.5125 | 729.0179 |  |  |  |  | 557.0363 | 582.6777 | 826.2386 | [7 empty] | 0.5096 | -0.5524 | 0.752 | 9341.0412 | 0.7887 | 728.8313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | 6.0591 | 10.7485 | 12.3364 | 8016.0489 | 6.0841 | 747.7031 | [5 empty] | 557.4499 | 584.9244 | 826.1331 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0018 | 9295.5242 | 729.4086 |  |  |  |  | 558.5813 | 584.2373 | 828.4764 | [7 empty] | 0.5307 | -0.5593 | 0.7714 | 9340.9341 | 0.8117 | 729.2323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | 6.0524 | 10.762 | 12.3449 | 8015.7731 | 6.0762 | 747.9406 | [5 empty] | 558.902 | 586.4481 | 828.2857 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0017 | 9295.5358 | 729.7989 |  |  |  |  | 559.5695 | 585.5613 | 830.0428 | [7 empty] | 0.4366 | -0.502 | 0.6658 | 9337.9554 | 0.6939 | 729.5718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | 6.0325 | 10.7727 | 12.3447 | 8016.4765 | 6.0726 | 748.3005 | [5 empty] | 560.3564 | 587.9743 | 830.4418 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0017 | 9295.5474 | 730.1888 |  |  |  |  | 560.9788 | 587.0558 | 831.5126 | [7 empty] | 0.4688 | -0.4088 | 0.6221 | 9325.2253 | 0.6719 | 729.9543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | 6.0161 | 10.7915 | 12.3531 | 8016.0852 | 6.0655 | 748.5539 | [5 empty] | 561.8132 | 589.5029 | 832.6013 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0016 | 9295.559 | 730.5784 |  |  |  |  | 563.3652 | 589.3778 | 835.098 | [7 empty] | 0.5197 | -0.4597 | 0.694 | 9329.1689 | 0.7461 | 730.5465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | 5.9935 | 10.8014 | 12.351 | 8016.5722 | 6.0534 | 748.7849 | [5 empty] | 563.2723 | 591.034 | 834.7643 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0015 | 9295.5704 | 730.9676 |  |  |  |  | 564.3258 | 590.6123 | 836.5051 | [7 empty] | 0.4517 | -0.4009 | 0.6041 | 9324.9314 | 0.6507 | 730.8605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | 5.9822 | 10.8163 | 12.3586 | 8016.578 | 6.0513 | 749.1156 | [5 empty] | 564.7337 | 592.5675 | 836.9308 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0014 | 9295.5819 | 731.3565 |  |  |  |  | 565.5883 | 591.577 | 837.9869 | [7 empty] | 0.5833 | -0.4338 | 0.7269 | 9323.2735 | 0.7925 | 731.1054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | 5.9719 | 10.8328 | 12.3681 | 8016.1392 | 6.0438 | 749.3474 | [5 empty] | 566.1975 | 594.1035 | 839.1007 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0014 | 9295.5933 | 731.745 |  |  |  |  | 568.2183 | 594.3004 | 842.748 | [7 empty] | 0.5405 | -0.564 | 0.7815 | 9340.7846 | 0.8223 | 731.7947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | 5.9569 | 10.8419 | 12.369 | 8016.7821 | 6.0401 | 749.6902 | [5 empty] | 567.6636 | 595.6419 | 841.2741 | [5 empty] | 0.001 | 0.0013 | 9295.6047 | 732.1332 |  |  |  |  | 568.1741 | 594.2662 | 842.6678 | [7 empty] | 0.5378 | -0.559 | 0.7759 | 9340.292 | 0.8185 | 731.7861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | 5.9315 | 10.8648 | 12.377 | 8016.5274 | 6.0378 | 750.0184 | [5 empty] | 569.132 | 597.1828 | 843.4509 | [5 empty] | 0.001 | 0.0012 | 9295.616 | 732.521 |  |  |  |  | 570.5092 | 596.0774 | 844.7199 | [7 empty] | 0.8133 | -0.515 | 0.9625 | 9323.2065 | 1.0504 | 732.2429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | 5.9084 | 10.8829 | 12.3819 | 8016.6462 | 6.0354 | 750.3604 | [5 empty] | 570.6028 | 598.7261 | 845.6312 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0012 | 9295.6273 | 732.9085 |  |  |  |  | 572.2974 | 598.5505 | 844.9973 | [7 empty] | 0.7753 | -0.0321 | 0.7751 | 9267.0408 | 0.7903 | 732.8644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | 5.897 | 10.8984 | 12.3902 | 8016.252 | 6.0262 | 750.5648 | [5 empty] | 572.0759 | 600.2719 | 847.815 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0011 | 9295.6385 | 733.2956 |  |  |  |  | 571.9803 | 599.1678 | 850.6901 | [7 empty] | 0.1207 | -0.6707 | 0.6824 | 9371.4743 | 0.5327 | 733.0192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | 5.8673 | 10.9266 | 12.401 | 8016.4881 | 6.0425 | 751.1789 | [5 empty] | 573.5513 | 601.8201 | 850.0023 | [5 empty] | 0.0008 | 0.001 | 9295.6498 | 733.6823 |  |  |  |  | 574.4592 | 602.0159 | 854.5016 | [7 empty] | 0.0384 | -0.628 | 0.6301 | 9369.6737 | 0.4462 | 733.7312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | 5.8417 | 10.9579 | 12.4166 | 8015.4524 | 6.0417 | 751.4804 | [5 empty] | 575.0291 | 603.3708 | 852.193 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0009 | 9295.6609 | 734.0688 |  |  |  |  | 575.4714 | 603.3168 | 856.3621 | [7 empty] | -0.0543 | -0.6197 | 0.6231 | 9372.5725 | 0.3872 | 734.0553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | 5.8228 | 10.975 | 12.423 | 8015.3968 | 6.0375 | 751.7755 | [5 empty] | 576.5092 | 604.9239 | 854.3872 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0009 | 9295.6721 | 734.4548 |  |  |  |  | 576.8014 | 604.7803 | 857.5568 | [7 empty] | -0.0283 | -0.4933 | 0.495 | 9356.1115 | 0.3165 | 734.4192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | 5.7508 | 11.0474 | 12.4536 | 8012.1961 | 6.0407 | 752.0489 | [5 empty] | 577.9917 | 606.4795 | 856.5848 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0008 | 9295.6832 | 734.8405 |  |  |  |  | 578.1631 | 606.1505 | 859.3737 | [7 empty] | 0.0012 | -0.4786 | 0.4794 | 9353.0411 | 0.3235 | 734.759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | 5.737 | 11.0678 | 12.4654 | 8011.6584 | 6.0376 | 752.3219 | [5 empty] | 579.4765 | 608.0376 | 858.786 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0007 | 9295.6942 | 735.2259 |  |  |  |  | 579.4831 | 607.5192 | 861.1015 | [7 empty] | 0.0196 | -0.4499 | 0.451 | 9348.7572 | 0.3159 | 735.0978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | 5.7135 | 11.0864 | 12.4713 | 8011.5935 | 6.0332 | 752.6073 | [5 empty] | 580.9637 | 609.5981 | 860.9906 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0006 | 9295.7052 | 735.6109 |  |  |  |  | 580.7786 | 608.8258 | 862.8411 | [7 empty] | 0.0459 | -0.4369 | 0.4399 | 9346.0304 | 0.3251 | 735.4205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | 5.6411 | 11.1625 | 12.5062 | 8008.2939 | 6.0435 | 752.9451 | [5 empty] | 582.4532 | 611.1611 | 863.1987 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0006 | 9295.7162 | 735.9956 |  |  |  |  | 582.0357 | 610.1295 | 864.5686 | [7 empty] | 0.0584 | -0.4211 | 0.4256 | 9343.5658 | 0.3243 | 735.7418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | 5.6238 | 11.1884 | 12.5217 | 8007.3569 | 6.0415 | 753.2052 | [5 empty] | 583.9451 | 612.7266 | 865.4103 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0005 | 9295.7272 | 736.3799 |  |  |  |  | 584.1589 | 612.5965 | 867.3248 | [7 empty] | 0.0107 | -0.3079 | 0.3086 | 9331.9771 | 0.2146 | 736.348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | 5.6053 | 11.202 | 12.5256 | 8007.5145 | 6.0356 | 753.467 | [5 empty] | 585.4393 | 614.2945 | 867.6253 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0004 | 9295.738 | 736.7639 |  |  |  |  | 584.9963 | 613.6913 | 868.8851 | [7 empty] | -0.0719 | -0.3 | 0.309 | 9334.4808 | 0.1716 | 736.6163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | 5.5874 | 11.2256 | 12.5388 | 8007.0053 | 6.0374 | 753.8018 | [5 empty] | 586.9359 | 615.8649 | 869.8439 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0004 | 9295.7489 | 737.1475 |  |  |  |  | 586.2573 | 614.9613 | 870.4492 | [7 empty] | -0.0382 | -0.27 | 0.2731 | 9329.4594 | 0.1658 | 736.9269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | 5.5556 | 11.2616 | 12.557 | 8005.8612 | 6.0413 | 754.1304 | [5 empty] | 588.4348 | 617.4378 | 872.0659 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0003 | 9295.7597 | 737.5308 |  |  |  |  | 587.5258 | 616.3044 | 871.9246 | [7 empty] | -0.0179 | -0.2105 | 0.2116 | 9321.5047 | 0.1385 | 737.2547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | 5.5234 | 11.3013 | 12.5786 | 8004.4583 | 6.0476 | 754.4746 | [5 empty] | 589.9361 | 619.0131 | 874.2915 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0002 | 9295.7705 | 737.9138 |  |  |  |  | 590.1905 | 618.935 | 875.3514 | [7 empty] | 0.0614 | -0.1773 | 0.1877 | 9314.1998 | 0.1645 | 737.8948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | 5.5287 | 11.2999 | 12.5798 | 8004.3937 | 6.0251 | 754.4678 | [5 empty] | 591.4397 | 620.591 | 876.5205 | [5 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 9295.7813 | 738.2964 |  |  |  |  | 591.5241 | 620.299 | 876.7747 | [7 empty] | 0.1041 | -0.1089 | 0.1507 | 9304.3213 | 0.161 | 738.2256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | 5.4572 | 11.4128 | 12.6504 | 7999.078 | 6.0731 | 755.182 | [5 empty] | 592.9457 | 622.1712 | 878.753 | [5 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 9295.792 | 738.6786 |  |  |  |  | 592.4371 | 621.8873 | 877.3613 | [7 empty] | -0.0357 | 0.1481 | 0.1523 | 9279.8729 | 0.1254 | 738.61 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | 5.4053 | 11.4607 | 12.6714 | 7997.9943 | 6.0891 | 755.6666 | [5 empty] | 594.4541 | 623.754 | 880.9891 | [5 empty] | 0 | 0 | 9295.8026 | 739.0605 |  |  |  |  | 593.8199 | 623.2501 | 879.2443 | [7 empty] | -0.0002 | 0.1498 | 0.1498 | 9278.2133 | 0.1029 | 738.9391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.2281 | -0.206 | 0.4974 | 11507.8763 | 0.8078 | [6 empty] | 0.5403 | 0.526 | 0.5125 | [5 empty] | 0.2775 | 0.2889 | 5572.7529 | [5 empty] | 0.5188 | 0.5328 | 0.9727 | [7 empty] | -0.0728 | -0.2626 | 0.6533 | 18121.6295 | 0.8339 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.9823 | 0.1685 | 1.3711 | 4628.5919 | 3.3518 | [6 empty] | 0.6914 | 0.6046 | 0.5225 | [5 empty] | 0.6298 | 0.3938 | 4690.9583 | [5 empty] | 0.6522 | 0.6007 | 0.9868 | [7 empty] | 0.2019 | -0.1976 | 0.73 | 11402.4962 | 0.8778 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.4754 | 0.9318 | 4.05 | 2244.3827 | 7.2099 | [6 empty] | 1.0296 | 0.7805 | 0.5448 | [5 empty] | 1.4365 | 0.6322 | 3444.7966 | [5 empty] | 0.9197 | 0.7426 | 1.0277 | [7 empty] | 0.7569 | -0.0611 | 0.9708 | 7459.3312 | 1.1049 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.8251 | 2.1121 | 8.0532 | 2244.3827 | 10.815 | [6 empty] | 1.6073 | 1.081 | 0.583 | [5 empty] | 2.8429 | 1.0451 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.5931 | 1.0871 | 1.0448 | [7 empty] | 2.3361 | 0.3968 | 0.8228 | 4213.3869 | 0.7358 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.474 | 3.5884 | 12.6501 | 2244.3827 | 12.4138 | [6 empty] | 2.4698 | 1.5297 | 0.6399 | [5 empty] | 4.9706 | 1.667 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.4049 | 1.5079 | 1.094 | [7 empty] | 4.2877 | 0.9564 | 0.9855 | 2244.3827 | 0.7636 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 27.1428 | 5.7415 | 19.4868 | 2244.3827 | 11.9133 | [6 empty] | 3.658 | 2.1477 | 0.7184 | [5 empty] | 7.9228 | 2.528 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.7293 | 2.187 | 1.1646 | [7 empty] | 7.5699 | 1.8926 | 0.7268 | 2244.3827 | 0.6014 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.6986 | 8.3196 | 27.3083 | 2244.3827 | 10.469 | [6 empty] | 5.2097 | 2.9549 | 0.8209 | [5 empty] | 11.7917 | 3.6551 | 2244.3827 | [5 empty] | 5.213 | 2.9685 | 1.266 | [7 empty] | 11.2142 | 2.9761 | 0.8914 | 2244.3827 | 0.5398 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.8315 | 10.5831 | 32.6364 | 2244.3827 | 9.4639 | [6 empty] | 7.1602 | 3.9695 | 0.9497 | [5 empty] | 16.6635 | 5.0736 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.3345 | 4.0251 | 1.3418 | [7 empty] | 16.683 | 4.4879 | 0.586 | 2244.3827 | 0.5733 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 60.2773 | 13.1521 | 38.188 | 2244.3827 | 9.4267 | [6 empty] | 9.5428 | 5.2089 | 1.1071 | [5 empty] | 22.62 | 6.8073 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.485 | 5.177 | 1.5545 | [7 empty] | 21.877 | 6.0201 | 1.0825 | 2244.3827 | 0.583 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 70.9436 | 15.5498 | 42.0788 | 2244.3827 | 9.428 | [6 empty] | 12.3892 | 6.6895 | 1.2951 | [5 empty] | 29.4127 | 8.7817 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.9934 | 6.4745 | 1.7269 | [7 empty] | 27.9325 | 7.7506 | 1.8039 | 2244.3827 | 0.7947 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 81.6607 | 17.9631 | 45.9275 | 2244.3827 | 9.5173 | [6 empty] | 15.7297 | 8.4271 | 1.5158 | [5 empty] | 36.2988 | 10.7774 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.6286 | 8.3458 | 1.9934 | [7 empty] | 35.5582 | 9.8878 | 1.1575 | 2244.3827 | 0.6562 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 91.7831 | 20.236 | 49.1536 | 2244.3827 | 9.5545 | [6 empty] | 19.5932 | 10.4368 | 1.771 | [5 empty] | 43.1991 | 12.7744 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.0424 | 10.1539 | 2.3257 | [7 empty] | 41.5125 | 11.6173 | 2.0453 | 2244.3827 | 0.8408 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 100.6786 | 22.2301 | 51.1422 | 2244.3827 | 9.4155 | [6 empty] | 24.008 | 12.7332 | 2.0626 | [5 empty] | 50.0841 | 14.7658 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.4077 | 12.3814 | 2.5386 | [7 empty] | 48.7099 | 13.6929 | 1.7434 | 2244.3827 | 0.7873 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 111.5281 | 24.6737 | 55.163 | 2244.3827 | 9.7088 | [6 empty] | 29.0012 | 15.3305 | 2.3924 | [5 empty] | 56.9375 | 16.7479 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.1604 | 15.3138 | 2.7234 | [7 empty] | 57.1084 | 16.2035 | 0.5706 | 2244.3827 | 0.4736 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 120.6814 | 26.7239 | 57.4908 | 2244.3827 | 9.7235 | [6 empty] | 34.5989 | 18.2423 | 2.7621 | [5 empty] | 63.7506 | 18.7187 | 2244.3827 | [5 empty] | 34.6843 | 18.1977 | 3.0349 | [7 empty] | 63.8499 | 18.2677 | 0.4617 | 2244.3827 | 0.3875 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 129.6711 | 28.7319 | 59.6977 | 2244.3827 | 9.7474 | [6 empty] | 40.8269 | 21.4819 | 3.1735 | [5 empty] | 70.5193 | 20.6772 | 2244.3827 | [5 empty] | 39.7433 | 20.8085 | 3.5573 | [7 empty] | 69.2749 | 19.6445 | 1.6171 | 2244.3827 | 0.7594 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 138.6981 | 30.7534 | 61.9917 | 2244.3827 | 9.8186 | [6 empty] | 47.7099 | 25.0623 | 3.6281 | [5 empty] | 77.2419 | 22.6229 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.031 | 24.9881 | 3.7228 | [7 empty] | 78.1835 | 22.2988 | 0.9959 | 2244.3827 | 0.3768 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 145.967 | 32.3879 | 62.5412 | 2244.3827 | 9.589 | [6 empty] | 55.2724 | 28.996 | 4.1277 | [5 empty] | 83.9182 | 24.556 | 2244.3827 | [5 empty] | 55.2864 | 28.7231 | 4.1491 | [7 empty] | 84.7051 | 24.1831 | 0.8708 | 2244.3827 | 0.367 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 155.6035 | 34.5495 | 65.5535 | 2244.3827 | 9.8458 | [6 empty] | 63.5378 | 33.2955 | 4.6736 | [5 empty] | 90.549 | 26.4767 | 2244.3827 | [5 empty] | 62.419 | 32.5812 | 4.7554 | [7 empty] | 89.9152 | 25.9175 | 0.8452 | 2244.3827 | 0.4031 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 163.5886 | 36.3326 | 66.9266 | 2244.3827 | 9.8106 | [6 empty] | 72.5296 | 37.9727 | 5.2675 | [5 empty] | 97.1355 | 28.3851 | 2244.3827 | [5 empty] | 71.4087 | 37.2866 | 5.3208 | [7 empty] | 96.5117 | 27.9256 | 0.7748 | 2244.3827 | 0.3284 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 171.5182 | 38.1096 | 68.289 | 2244.3827 | 9.7924 | [6 empty] | 82.2703 | 43.0395 | 5.9109 | [5 empty] | 103.6794 | 30.2817 | 2244.3827 | [5 empty] | 80.4212 | 41.9387 | 6.1079 | [7 empty] | 102.5849 | 29.5135 | 1.3372 | 2244.3827 | 0.5509 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 179.417 | 39.8765 | 69.6629 | 2244.3827 | 9.7972 | [6 empty] | 92.7822 | 48.5075 | 6.6053 | [5 empty] | 110.1821 | 32.167 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.9909 | 48.3509 | 6.6867 | [7 empty] | 110.8744 | 31.8957 | 0.7436 | 2244.3827 | 0.2638 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 187.1772 | 41.6145 | 70.9373 | 2244.3827 | 9.8013 | [6 empty] | 104.0872 | 54.388 | 7.352 | [5 empty] | 116.6453 | 34.0414 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.0243 | 54.6085 | 7.5368 | [7 empty] | 117.6673 | 33.8597 | 1.0381 | 2244.3827 | 0.2905 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 195.6386 | 43.51 | 72.9654 | 2244.3827 | 9.9785 | [6 empty] | 116.2066 | 60.6922 | 8.1525 | [5 empty] | 123.0706 | 35.9052 | 2244.3827 | [5 empty] | 115.4162 | 60.0229 | 8.474 | [7 empty] | 122.9793 | 35.3 | 0.612 | 2244.3827 | 0.4769 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 202.0064 | 44.9294 | 72.9002 | 2244.3827 | 9.7319 | [6 empty] | 129.1616 | 67.431 | 9.0082 | [5 empty] | 129.4597 | 37.759 | 2244.3827 | [5 empty] | 127.524 | 66.4005 | 9.145 | [7 empty] | 128.8929 | 37.2215 | 0.781 | 2244.3827 | 0.3822 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 210.4366 | 46.8149 | 74.9704 | 2244.3827 | 9.9406 | [6 empty] | 142.9729 | 74.6152 | 9.9205 | [5 empty] | 135.8139 | 39.603 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.5999 | 73.5796 | 9.8943 | [7 empty] | 135.7824 | 39.1423 | 0.4617 | 2244.3827 | 0.3245 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 217.6521 | 48.4295 | 75.8402 | 2244.3827 | 9.8954 | [6 empty] | 157.6609 | 82.2555 | 10.8907 | [5 empty] | 142.1348 | 41.4376 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.7951 | 81.1269 | 11.2657 | [7 empty] | 141.3818 | 40.792 | 0.9919 | 2244.3827 | 0.4638 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 224.9268 | 50.0519 | 76.8038 | 2244.3827 | 9.842 | [6 empty] | 173.2455 | 90.3622 | 11.9201 | [5 empty] | 148.4236 | 43.2633 | 2244.3827 | [5 empty] | 171.7265 | 89.4156 | 11.6946 | [7 empty] | 148.1636 | 43.0589 | 0.3308 | 2244.3827 | 0.2025 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 231.7344 | 51.5695 | 77.3254 | 2244.3827 | 9.6254 | [6 empty] | 189.7468 | 98.9456 | 13.01 | [5 empty] | 154.6817 | 45.0803 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.7459 | 98.2247 | 12.8851 | [7 empty] | 154.6746 | 44.8791 | 0.2014 | 2244.3827 | 0.1601 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 238.5914 | 53.0998 | 77.9291 | 2244.3827 | 9.3487 | [6 empty] | 207.184 | 108.016 | 14.1618 | [5 empty] | 160.9102 | 46.889 | 2244.3827 | [5 empty] | 208.0155 | 108.2489 | 14.3182 | [7 empty] | 161.4694 | 46.7999 | 0.5662 | 2244.3827 | 0.1363 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 246.2744 | 54.8152 | 79.4009 | 2244.3827 | 9.2063 | [6 empty] | 225.5765 | 117.5832 | 15.3767 | [5 empty] | 167.1102 | 48.6897 | 2244.3827 | [5 empty] | 226.1775 | 117.4956 | 15.1344 | [7 empty] | 168.0374 | 48.6609 | 0.9276 | 2244.3827 | 0.0914 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 252.3166 | 56.1687 | 79.4341 | 2244.3827 | 8.8166 | [6 empty] | 244.3232 | 127.3346 | 16.6149 | [5 empty] | 173.0903 | 50.4267 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.2327 | 127.5533 | 16.335 | [7 empty] | 173.8832 | 50.5341 | 0.8002 | 2244.3827 | 0.1023 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.5834 | 0.1632 | 0.7617 | 9788.3311 | 1.6429 | [6 empty] | 0.536 | 0.5647 | 0.5216 | [5 empty] | 0.1491 | 0.372 | 5540.3294 | [5 empty] | 0.5036 | 0.5643 | 0.9836 | [7 empty] | -0.2105 | -0.2087 | 0.683 | 16902.2063 | 0.8683 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.2443 | 2.0208 | 2.3433 | 5572.3214 | 4.9233 | [6 empty] | 0.6653 | 0.8388 | 0.5779 | [5 empty] | -0.1765 | 0.9185 | 4841.1694 | [5 empty] | 0.6344 | 0.8382 | 1.0399 | [7 empty] | -0.527 | 0.257 | 0.7486 | 8657.2616 | 0.8429 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.5748 | 5.8387 | 5.8788 | 4572.2464 | 9.0426 | [6 empty] | 0.9547 | 1.4528 | 0.7039 | [5 empty] | -0.9621 | 2.194 | 4345.7382 | [5 empty] | 0.9063 | 1.4279 | 1.1816 | [7 empty] | -1.3086 | 1.371 | 0.8929 | 5993.0557 | 0.8561 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -10.5481 | 11.578 | 10.8874 | 4240.8576 | 12.0218 | [6 empty] | 1.4491 | 2.5012 | 0.9192 | [5 empty] | -2.3494 | 4.4144 | 4106.0227 | [5 empty] | 1.4397 | 2.4716 | 1.356 | [7 empty] | -2.4925 | 3.5658 | 0.8606 | 4775.1752 | 0.6801 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -16.1806 | 18.1168 | 15.6578 | 4097.8548 | 12.1282 | [6 empty] | 2.1871 | 4.0666 | 1.2405 | [5 empty] | -4.4447 | 7.7517 | 3990.3876 | [5 empty] | 2.1826 | 4.0532 | 1.7425 | [7 empty] | -4.6405 | 6.7955 | 0.976 | 4415.7241 | 0.6458 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -21.9033 | 24.7973 | 19.2095 | 4019.0599 | 11.0338 | [6 empty] | 3.2039 | 6.2232 | 1.6833 | [5 empty] | -7.3104 | 12.3053 | 3929.8262 | [5 empty] | 3.2536 | 6.175 | 2.1088 | [7 empty] | -7.1188 | 11.3484 | 0.9759 | 4132.0547 | 0.5724 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -27.4543 | 31.2716 | 22.0453 | 3973.504 | 10.4017 | [6 empty] | 4.5317 | 9.0396 | 2.2615 | [5 empty] | -10.4454 | 17.247 | 3895.3613 | [5 empty] | 4.5366 | 9.0054 | 2.775 | [7 empty] | -10.5309 | 16.2505 | 1.0002 | 4071.6173 | 0.5227 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -32.8765 | 37.6029 | 24.6832 | 3944.3003 | 10.4388 | [6 empty] | 6.2008 | 12.5798 | 2.9883 | [5 empty] | -13.5949 | 22.1924 | 3874.3371 | [5 empty] | 6.1376 | 12.5328 | 3.5152 | [7 empty] | -13.9078 | 21.2737 | 0.9706 | 4012.6245 | 0.5621 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -38.0991 | 43.6951 | 27.0585 | 3924.9174 | 10.5688 | [6 empty] | 8.2397 | 16.9043 | 3.8761 | [5 empty] | -16.7243 | 27.1035 | 3860.7701 | [5 empty] | 8.2751 | 17.0263 | 4.3544 | [7 empty] | -17.0263 | 26.5673 | 0.6153 | 3943.4092 | 0.3838 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -43.0324 | 49.4377 | 29.0525 | 3912.081 | 10.6372 | [6 empty] | 10.6754 | 22.0705 | 4.9367 | [5 empty] | -19.8206 | 31.966 | 3851.6065 | [5 empty] | 10.5604 | 21.8919 | 4.9877 | [7 empty] | -19.8441 | 31.707 | 0.2601 | 3866.5328 | 0.1457 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -47.8859 | 55.083 | 30.9906 | 3902.6036 | 10.73 | [6 empty] | 13.5339 | 28.1335 | 6.1813 | [5 empty] | -22.8803 | 36.7763 | 3845.1809 | [5 empty] | 13.5218 | 27.9496 | 6.1724 | [7 empty] | -22.5918 | 36.5762 | 0.3511 | 3843.0369 | 0.1436 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -52.7462 | 60.7446 | 33.0082 | 3894.9385 | 10.8811 | [6 empty] | 16.84 | 35.1459 | 7.621 | [5 empty] | -25.9036 | 41.5347 | 3840.5324 | [5 empty] | 17.0578 | 35.286 | 7.5171 | [7 empty] | -25.5448 | 41.7124 | 0.4004 | 3820.8903 | 0.2373 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -57.1648 | 65.8704 | 34.4175 | 3890.0767 | 10.8598 | [6 empty] | 20.6179 | 43.1588 | 9.266 | [5 empty] | -28.8921 | 46.2434 | 3837.0803 | [5 empty] | 20.6096 | 43.1092 | 9.4496 | [7 empty] | -28.8807 | 46.0193 | 0.2243 | 3849.6157 | 0.1176 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -61.8783 | 71.3467 | 36.3273 | 3885.4624 | 11.0222 | [6 empty] | 24.8906 | 52.2214 | 11.1265 | [5 empty] | -31.848 | 50.9052 | 3834.4582 | [5 empty] | 24.9488 | 52.0313 | 11.2023 | [7 empty] | -31.5032 | 50.6655 | 0.4199 | 3835.3181 | 0.1377 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -66.4623 | 76.6629 | 38.0928 | 3882.1274 | 11.1618 | [6 empty] | 29.6807 | 62.3814 | 13.2122 | [5 empty] | -34.7736 | 55.5231 | 3832.4279 | [5 empty] | 29.2082 | 61.8515 | 13.2225 | [7 empty] | -35.0752 | 55.2584 | 0.4013 | 3845.3132 | 0.2239 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -70.8548 | 81.7603 | 39.6274 | 3879.2406 | 11.2413 | [6 empty] | 35.0101 | 73.6852 | 15.5329 | [5 empty] | -37.6712 | 60.0998 | 3830.8291 | [5 empty] | 35.0628 | 73.3202 | 15.0739 | [7 empty] | -37.129 | 60.1927 | 0.5501 | 3809.5425 | 0.2667 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -75.1371 | 86.7217 | 41.0424 | 3877.2605 | 11.2839 | [6 empty] | 40.9001 | 86.1781 | 18.0976 | [5 empty] | -40.5425 | 64.6381 | 3829.5516 | [5 empty] | 40.6446 | 85.7493 | 18.1873 | [7 empty] | -40.5602 | 64.3792 | 0.2595 | 3836.8837 | 0.1282 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -79.3316 | 91.5879 | 42.376 | 3875.3376 | 11.1927 | [6 empty] | 47.3714 | 99.9039 | 20.9154 | [5 empty] | -43.3896 | 69.1402 | 3828.5171 | [5 empty] | 47.2165 | 99.4007 | 20.818 | [7 empty] | -43.169 | 68.9614 | 0.2839 | 3827.0801 | 0.1196 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -83.6116 | 96.5571 | 43.8774 | 3873.6637 | 10.9814 | [6 empty] | 54.4444 | 114.9059 | 23.9952 | [5 empty] | -46.2139 | 73.6085 | 3827.6697 | [5 empty] | 54.154 | 113.7023 | 23.84 | [7 empty] | -45.6282 | 73.1559 | 0.7402 | 3825.2519 | 0.279 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -87.8432 | 101.4558 | 45.3382 | 3872.4491 | 10.7217 | [6 empty] | 62.1388 | 131.226 | 27.3456 | [5 empty] | -49.0169 | 78.0449 | 3826.9683 | [5 empty] | 61.6672 | 130.2269 | 26.5873 | [7 empty] | -48.7889 | 78.0885 | 0.2321 | 3814.6579 | 0.2083 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -91.8752 | 106.1319 | 46.5489 | 3871.2029 | 10.4176 | [6 empty] | 70.4741 | 148.9055 | 30.9751 | [5 empty] | -51.7999 | 82.4512 | 3826.3821 | [5 empty] | 70.1887 | 148.0222 | 30.4039 | [7 empty] | -51.4694 | 82.4166 | 0.3323 | 3816.988 | 0.1746 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -95.9801 | 110.8864 | 47.8962 | 3870.2994 | 10.1938 | [6 empty] | 79.4694 | 167.9848 | 34.892 | [5 empty] | -54.5642 | 86.829 | 3825.8883 | [5 empty] | 79.2421 | 167.5788 | 34.6543 | [7 empty] | -54.5317 | 86.8186 | 0.0341 | 3823.6401 | 0.0568 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -99.9904 | 115.5367 | 49.1408 | 3869.4158 | 9.9722 | [6 empty] | 89.1433 | 188.5035 | 39.1044 | [5 empty] | -57.3106 | 91.1798 | 3825.469 | [5 empty] | 89.5157 | 187.4907 | 37.9399 | [7 empty] | -56.2125 | 91.2732 | 1.102 | 3801.7055 | 0.3714 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -104.0019 | 120.185 | 50.4156 | 3868.6191 | 9.7848 | [6 empty] | 99.5142 | 210.5004 | 43.6202 | [5 empty] | -60.0402 | 95.505 | 3825.1102 | [5 empty] | 98.3967 | 208.8976 | 43.8924 | [7 empty] | -60.2514 | 94.9992 | 0.5481 | 3836.968 | 0.2363 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -107.7059 | 124.4796 | 51.2785 | 3867.9565 | 9.5253 | [6 empty] | 110.6001 | 234.0139 | 48.4474 | [5 empty] | -62.7539 | 99.8057 | 3824.8013 | [5 empty] | 110.5395 | 233.0957 | 48.2972 | [7 empty] | -62.3162 | 99.5796 | 0.4927 | 3822.1251 | 0.1292 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -111.6772 | 129.0869 | 52.554 | 3867.2962 | 9.3863 | [6 empty] | 122.4187 | 259.0816 | 53.5937 | [5 empty] | -65.4524 | 104.0832 | 3824.5339 | [5 empty] | 121.9128 | 257.6627 | 53.7404 | [7 empty] | -65.1989 | 103.6664 | 0.4878 | 3828.248 | 0.1454 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -115.4239 | 133.4269 | 53.5308 | 3866.8012 | 9.2031 | [6 empty] | 134.9875 | 285.7404 | 59.0665 | [5 empty] | -68.1364 | 108.3383 | 3824.3011 | [5 empty] | 135.4581 | 284.1403 | 58.4241 | [7 empty] | -66.9666 | 108.0577 | 1.2029 | 3812.5617 | 0.2923 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -119.2281 | 137.8398 | 54.6177 | 3866.2206 | 9.0621 | [6 empty] | 148.3237 | 314.0268 | 64.8736 | [5 empty] | -70.8066 | 112.5722 | 3824.0973 | [5 empty] | 147.3556 | 311.587 | 65.3835 | [7 empty] | -70.5136 | 111.8631 | 0.7672 | 3832.4137 | 0.2186 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -123.0336 | 142.2566 | 55.7311 | 3865.7361 | 8.943 | [6 empty] | 162.4441 | 343.9767 | 71.0221 | [5 empty] | -73.4635 | 116.7856 | 3823.918 | [5 empty] | 162.3644 | 342.597 | 70.1585 | [7 empty] | -72.8937 | 116.719 | 0.5738 | 3815.7022 | 0.1627 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -126.6452 | 146.4476 | 56.5919 | 3865.2963 | 8.7961 | [6 empty] | 177.3656 | 375.6255 | 77.5195 | [5 empty] | -76.1078 | 120.9795 | 3823.7597 | [5 empty] | 178.1934 | 375.9622 | 77.401 | [7 empty] | -75.6658 | 121.0123 | 0.4433 | 3818.7819 | 0.106 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -130.473 | 150.8985 | 57.7847 | 3864.7818 | 8.718 | [6 empty] | 193.1045 | 409.0082 | 84.3727 | [5 empty] | -78.74 | 125.1544 | 3823.6193 | [5 empty] | 193.5146 | 408.5632 | 84.5444 | [7 empty] | -78.3181 | 124.9683 | 0.4611 | 3822.4886 | 0.0811 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -133.932 | 154.9499 | 58.6206 | 3864.0556 | 8.6043 | [6 empty] | 209.1464 | 443.0336 | 91.3579 | [5 empty] | -81.2787 | 129.1816 | 3823.498 | [5 empty] | 210.089 | 442.9982 | 91.025 | [7 empty] | -80.6635 | 129.1791 | 0.6152 | 3817.072 | 0.1343 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.1563 | -0.6362 | 0.8586 | 4.391e+18 | 1.2299 | [6 empty] | 0.5278 | 0.5171 | 0.6052 | [5 empty] | 0.197 | 0.1463 | 6789.3162 | [5 empty] | 0.4955 | 0.5184 | 1.0835 | [7 empty] | -0.1636 | -0.3985 | 0.6534 | 60342.0477 | 0.8947 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.1609 | -1.6682 | 1.3193 | 4.391e+18 | 2.8106 | [6 empty] | 0.6155 | 0.5505 | 1.0844 | [5 empty] | 0.1474 | -0.3854 | 20560.9108 | [5 empty] | 0.5888 | 0.5521 | 1.5935 | [7 empty] | -0.1692 | -0.8499 | 0.5621 | 4.391e+18 | 0.9131 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.1792 | -3.036 | 1.7818 | 2.9273e+18 | 5.0796 | [6 empty] | 0.8118 | 0.6253 | 2.1575 | [5 empty] | 0.0713 | -1.2719 | 4.391e+18 | [5 empty] | 0.7605 | 0.6174 | 2.514 | [7 empty] | -0.1816 | -1.5039 | 0.3432 | 2.9273e+18 | 0.7492 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.2179 | -4.7968 | 2.4217 | 2.9273e+18 | 7.3326 | [6 empty] | 1.147 | 0.753 | 3.9902 | [5 empty] | -0.0123 | -2.3838 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.0267 | 0.7176 | 3.953 | [7 empty] | -0.2048 | -2.3328 | 0.1991 | 4.391e+18 | 0.7604 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.266 | -6.6694 | 2.9483 | 2.9273e+18 | 7.5588 | [6 empty] | 1.6475 | 0.9436 | 6.7265 | [5 empty] | -0.1004 | -3.7258 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.5527 | 0.9217 | 6.8057 | [7 empty] | -0.2655 | -3.7137 | 0.1655 | 4.391e+18 | 0.6498 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.343 | -9.3997 | 4.0278 | 2.9273e+18 | 7.3597 | [6 empty] | 2.3371 | 1.2063 | 10.4963 | [5 empty] | -0.1988 | -5.3744 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.1854 | 1.1574 | 10.2248 | [7 empty] | -0.3213 | -5.1933 | 0.2186 | 2.9273e+18 | 0.6647 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.4348 | -12.637 | 5.2283 | 2.9273e+18 | 7.2308 | [6 empty] | 3.2377 | 1.5493 | 15.4193 | [5 empty] | -0.3138 | -7.4101 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.1338 | 1.5166 | 15.3683 | [7 empty] | -0.4191 | -7.3136 | 0.1428 | 2.9273e+18 | 0.406 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.5364 | -16.0105 | 6.1108 | 4.391e+18 | 6.7887 | [6 empty] | 4.3696 | 1.9805 | 21.6076 | [5 empty] | -0.4504 | -9.9003 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.1388 | 1.8938 | 20.7943 | [7 empty] | -0.5139 | -9.4914 | 0.4139 | 2.9273e+18 | 0.5471 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -0.671 | -20.4536 | 7.5527 | 4.391e+18 | 6.2381 | [6 empty] | 5.7524 | 2.5072 | 29.1667 | [5 empty] | -0.6125 | -12.9011 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.7354 | 2.4927 | 29.4527 | [7 empty] | -0.6724 | -12.9116 | 0.0608 | 4.391e+18 | 0.1498 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -0.8206 | -25.454 | 8.9935 | 4.391e+18 | 5.5899 | [6 empty] | 7.4042 | 3.1364 | 38.1972 | [5 empty] | -0.8033 | -16.4605 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.1708 | 3.0403 | 37.2052 | [7 empty] | -0.8201 | -15.987 | 0.4738 | 4.391e+18 | 0.2827 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -0.9962 | -31.2165 | 10.5953 | 4.391e+18 | 5.0671 | [6 empty] | 9.3428 | 3.8748 | 48.7952 | [5 empty] | -1.0253 | -20.6213 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.077 | 3.7423 | 47.5582 | [7 empty] | -0.9973 | -19.9908 | 0.6312 | 4.391e+18 | 0.1893 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -1.1781 | -37.2923 | 11.8699 | 2.9273e+18 | 4.6898 | [6 empty] | 11.585 | 4.7289 | 61.0529 | [5 empty] | -1.2808 | -25.4229 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.5791 | 4.7056 | 61.054 | [7 empty] | -1.262 | -25.3489 | 0.0763 | 2.9273e+18 | 0.0502 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -1.3413 | -42.6554 | 11.7661 | 2.9273e+18 | 4.3982 | [6 empty] | 14.1471 | 5.7048 | 75.0594 | [5 empty] | -1.5713 | -30.8916 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.9649 | 5.5953 | 74.0297 | [7 empty] | -1.4998 | -30.3761 | 0.5204 | 4.391e+18 | 0.1267 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -1.5424 | -49.1779 | 12.5701 | 4.391e+18 | 4.4308 | [6 empty] | 17.0449 | 6.8085 | 90.9007 | [5 empty] | -1.8758 | -36.6123 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.6763 | 6.6408 | 88.6294 | [7 empty] | -1.7656 | -35.8084 | 0.8114 | 2.9273e+18 | 0.1965 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -1.7149 | -54.9375 | 12.6038 | 4.391e+18 | 4.3236 | [6 empty] | 20.2935 | 8.046 | 108.6603 | [5 empty] | -2.1815 | -42.3423 | 4.391e+18 | [5 empty] | 20.1037 | 7.9278 | 107.2182 | [7 empty] | -2.0511 | -41.8642 | 0.4956 | 2.9273e+18 | 0.1444 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -1.8892 | -60.5769 | 12.5221 | 4.391e+18 | 4.2074 | [6 empty] | 23.9078 | 9.4227 | 128.4193 | [5 empty] | -2.4873 | -48.0691 | 4.391e+18 | [5 empty] | 23.822 | 9.3155 | 127.3792 | [7 empty] | -2.3183 | -47.7218 | 0.3861 | 2.9273e+18 | 0.1626 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -2.0586 | -66.1193 | 12.3569 | 4.391e+18 | 4.094 | [6 empty] | 27.9024 | 10.9442 | 150.2567 | [5 empty] | -2.7926 | -53.7842 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.3662 | 10.7229 | 146.4214 | [7 empty] | -2.6012 | -52.9016 | 0.9031 | 4.391e+18 | 0.2263 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -2.2016 | -70.8159 | 11.3689 | 4.391e+18 | 3.8448 | [6 empty] | 32.2912 | 12.6159 | 174.2494 | [5 empty] | -3.097 | -59.4823 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.2783 | 12.5397 | 173.0845 | [7 empty] | -2.8779 | -59.2327 | 0.3321 | 2.9273e+18 | 0.158 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -2.3838 | -76.834 | 11.7183 | 2.9273e+18 | 3.8433 | [6 empty] | 37.088 | 14.4431 | 200.4727 | [5 empty] | -3.4003 | -65.1598 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 36.4378 | 14.119 | 195.5842 | [7 empty] | -3.1152 | -64.169 | 1.0311 | 2.9273e+18 | 0.26 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -2.5426 | -82.0386 | 11.2837 | 4.391e+18 | 3.7142 | [6 empty] | 42.3063 | 16.4308 | 229.0002 | [5 empty] | -3.7023 | -70.8146 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.0382 | 16.2197 | 225.9031 | [7 empty] | -3.3914 | -70.2398 | 0.6536 | 4.391e+18 | 0.2144 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -2.7034 | -87.2348 | 10.8674 | 2.9273e+18 | 3.5982 | [6 empty] | 47.9592 | 18.584 | 259.9038 | [5 empty] | -4.0029 | -76.4454 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.4166 | 18.284 | 254.9532 | [7 empty] | -3.6614 | -75.6275 | 0.8863 | 4.391e+18 | 0.24 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -2.8558 | -92.2811 | 10.3315 | 2.9273e+18 | 3.4731 | [6 empty] | 54.0598 | 20.9077 | 293.2542 | [5 empty] | -4.3021 | -82.0513 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.9285 | 20.7247 | 290.2445 | [7 empty] | -3.9354 | -81.5984 | 0.5828 | 4.391e+18 | 0.2135 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -3.0084 | -97.3157 | 9.8134 | 2.9273e+18 | 3.3613 | [6 empty] | 60.6205 | 23.4068 | 329.1207 | [5 empty] | -4.5998 | -87.6322 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.9965 | 23.388 | 328.4968 | [7 empty] | -4.2129 | -87.5714 | 0.3917 | 2.9273e+18 | 0.2127 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -3.1806 | -102.7446 | 9.7092 | 2.9273e+18 | 3.31 | [6 empty] | 67.654 | 26.0858 | 367.5712 | [5 empty] | -4.8961 | -93.1881 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 68.1598 | 26.1398 | 367.2192 | [7 empty] | -4.5017 | -93.2044 | 0.3948 | 2.9273e+18 | 0.2001 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -3.313 | -107.1174 | 8.6056 | 2.9273e+18 | 3.1408 | [6 empty] | 75.1723 | 28.9496 | 408.6726 | [5 empty] | -5.191 | -98.7192 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 75.0886 | 28.7544 | 404.7148 | [7 empty] | -4.738 | -98.2659 | 0.6408 | 4.391e+18 | 0.2227 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -3.4802 | -112.4179 | 8.4336 | 2.9273e+18 | 3.0961 | [6 empty] | 83.1876 | 32.0027 | 452.4906 | [5 empty] | -5.4844 | -104.2259 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.2094 | 31.7701 | 448.7855 | [7 empty] | -4.9819 | -103.8061 | 0.6547 | 4.391e+18 | 0.2483 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -3.6335 | -117.2608 | 7.8504 | 2.9273e+18 | 3.012 | [6 empty] | 91.7116 | 35.2496 | 499.09 | [5 empty] | -5.7764 | -109.7085 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.8726 | 35.1465 | 495.5367 | [7 empty] | -5.2877 | -109.3873 | 0.5848 | 2.9273e+18 | 0.2103 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -3.7838 | -121.9178 | 7.1259 | 2.9273e+18 | 2.9278 | [6 empty] | 100.7561 | 38.6947 | 548.5344 | [5 empty] | -6.0671 | -115.1676 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.6934 | 38.5068 | 543.23 | [7 empty] | -5.547 | -114.6925 | 0.7045 | 2.9273e+18 | 0.2191 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -3.9281 | -126.3791 | 6.265 | 4.391e+18 | 2.8526 | [6 empty] | 110.3325 | 42.3423 | 600.8866 | [5 empty] | -6.3565 | -120.6038 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 111.428 | 42.659 | 601.2088 | [7 empty] | -5.8681 | -120.764 | 0.514 | 2.9273e+18 | 0.208 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -4.0788 | -130.9499 | 5.5598 | 2.9273e+18 | 2.8097 | [6 empty] | 120.4521 | 46.197 | 656.2085 | [5 empty] | -6.6446 | -126.0176 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 122.2993 | 46.6829 | 660.2527 | [7 empty] | -6.1141 | -126.491 | 0.7111 | 2.9273e+18 | 0.2621 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -4.2514 | -135.8681 | 5.2021 | 2.9273e+18 | 2.7924 | [6 empty] | 131.1261 | 50.2627 | 714.5612 | [5 empty] | -6.9315 | -131.4095 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 132.4533 | 50.6644 | 714.9584 | [7 empty] | -6.3974 | -131.5797 | 0.5605 | 4.391e+18 | 0.2179 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -4.4209 | -139.9431 | 4.3429 | 2.9273e+18 | 2.7626 | [6 empty] | 142.0055 | 54.4068 | 774.0372 | [5 empty] | -7.2082 | -136.6127 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 143.1498 | 54.9236 | 772.6074 | [7 empty] | -6.7087 | -136.68 | 0.504 | 2.9273e+18 | 0.2038 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -8.6548 | -1.1293 | 6.5752 | 25930.627 | 10.7481 | [6 empty] | 2.0856 | 2.7437 | 4.3989 | [5 empty] | -2.1174 | -0.4251 | 15022.1896 | [5 empty] | 2.0318 | 2.7142 | 4.6222 | [7 empty] | -2.3119 | -0.7288 | 0.3606 | 19225.9905 | 0.4673 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -6.1506 | -23.3559 | 11.2372 | 4.391e+18 | 5.3847 | [6 empty] | 5.3082 | 3.9712 | 22.0163 | [5 empty] | -1.9912 | -12.9169 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.2554 | 3.9483 | 22.1463 | [7 empty] | -2.099 | -12.9585 | 0.1156 | 2.9273e+18 | 0.2591 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -5.0255 | -45.4169 | 15.2763 | 2.9273e+18 | 4.18 | [6 empty] | 12.5236 | 6.7196 | 61.4616 | [5 empty] | -2.5684 | -30.3395 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.6302 | 6.7454 | 62.3301 | [7 empty] | -2.6168 | -30.6086 | 0.2734 | 2.9273e+18 | 0.1324 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -4.7226 | -66.3291 | 15.3594 | 2.9273e+18 | 3.6914 | [6 empty] | 24.8464 | 11.4134 | 128.828 | [5 empty] | -3.4466 | -51.0228 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.9656 | 11.4589 | 129.4961 | [7 empty] | -3.4568 | -51.1926 | 0.1701 | 2.9273e+18 | 0.0455 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -4.7715 | -86.1815 | 13.5876 | 4.391e+18 | 3.1904 | [6 empty] | 43.2448 | 18.4215 | 229.4089 | [5 empty] | -4.4315 | -72.5982 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.9415 | 18.3323 | 226.8686 | [7 empty] | -4.3215 | -72.2005 | 0.4127 | 4.391e+18 | 0.1072 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -4.9954 | -105.8507 | 11.5347 | 2.9273e+18 | 2.7625 | [6 empty] | 68.5925 | 28.0765 | 367.9798 | [5 empty] | -5.4677 | -94.3257 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.2494 | 28.2775 | 369.9399 | [7 empty] | -5.2868 | -94.6319 | 0.3557 | 4.391e+18 | 0.1287 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -5.3135 | -124.3511 | 8.5099 | 4.391e+18 | 2.233 | [6 empty] | 101.6947 | 40.6853 | 548.9431 | [5 empty] | -6.5274 | -115.9282 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.4357 | 40.6177 | 543.8882 | [7 empty] | -6.2158 | -115.4997 | 0.5299 | 2.9273e+18 | 0.1292 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -5.7679 | -141.8524 | 5.049 | 4.391e+18 | 1.8395 | [6 empty] | 142.9441 | 56.3975 | 774.4459 | [5 empty] | -7.5879 | -137.1428 | 4.391e+18 | [5 empty] | 144.0831 | 57.0704 | 774.4399 | [7 empty] | -7.2595 | -137.3117 | 0.3692 | 2.9273e+18 | 0.1956 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -30.825 | 26.5866 | 20.252 | 5103.4378 | 10.0076 | [6 empty] | 6.8373 | 12.8223 | 6.468 | [5 empty] | -13.0614 | 16.8602 | 4714.6037 | [5 empty] | 6.8455 | 12.8112 | 6.821 | [7 empty] | -13.1286 | 16.3131 | 0.5513 | 4826.5947 | 0.3547 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -25.3248 | -2.0773 | 14.1416 | 23760.5792 | 10.5913 | [6 empty] | 10.0599 | 14.0498 | 24.0854 | [5 empty] | -11.2212 | -3.1134 | 21060.7814 | [5 empty] | 10.0187 | 13.9848 | 24.5757 | [7 empty] | -11.3555 | -3.6822 | 0.5844 | 24136.2336 | 0.3921 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -19.6502 | -35.1882 | 12.2112 | 4.391e+18 | 10.793 | [6 empty] | 17.2754 | 16.7982 | 63.5307 | [5 empty] | -9.4035 | -28.5461 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.4238 | 16.8624 | 64.7454 | [7 empty] | -9.4893 | -29.1323 | 0.5925 | 4.391e+18 | 0.2077 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -15.761 | -63.337 | 13.0116 | 2.9273e+18 | 7.4434 | [6 empty] | 29.5982 | 21.492 | 130.8971 | [5 empty] | -8.4311 | -52.5864 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.5151 | 21.5223 | 129.5444 | [7 empty] | -8.3411 | -52.1595 | 0.4363 | 4.391e+18 | 0.1424 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -13.3815 | -86.787 | 12.8811 | 4.391e+18 | 5.5785 | [6 empty] | 47.9966 | 28.5001 | 231.478 | [5 empty] | -8.1815 | -75.0022 | 4.391e+18 | [5 empty] | 48.1781 | 28.5755 | 231.3845 | [7 empty] | -8.0356 | -74.9817 | 0.1473 | 2.9273e+18 | 0.0954 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -11.9015 | -108.0291 | 11.9427 | 4.391e+18 | 4.307 | [6 empty] | 73.3443 | 38.1552 | 370.0489 | [5 empty] | -8.3881 | -96.6149 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.7143 | 38.4979 | 369.7868 | [7 empty] | -8.2744 | -96.5826 | 0.1182 | 2.9273e+18 | 0.1255 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -11.0649 | -127.0892 | 9.4977 | 2.9273e+18 | 3.1883 | [6 empty] | 106.4464 | 50.764 | 551.0122 | [5 empty] | -8.87 | -117.8486 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 106.0954 | 50.7334 | 545.4843 | [7 empty] | -8.5946 | -117.3021 | 0.612 | 4.391e+18 | 0.1329 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -10.7663 | -144.6851 | 6.1278 | 2.9273e+18 | 2.1316 | [6 empty] | 147.6959 | 66.4761 | 776.515 | [5 empty] | -9.5156 | -138.6863 | 4.391e+18 | [5 empty] | 149.4418 | 67.6571 | 780.0793 | [7 empty] | -9.3238 | -139.0448 | 0.4066 | 2.9273e+18 | 0.2864 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -51.3819 | 53.192 | 30.1068 | 4310.4469 | 10.8488 | [6 empty] | 17.4765 | 35.3884 | 11.1007 | [5 empty] | -25.4868 | 37.8342 | 4110.449 | [5 empty] | 17.7219 | 35.5738 | 11.0824 | [7 empty] | -25.1584 | 37.9634 | 0.3529 | 4094.3511 | 0.2018 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -46.5902 | 29.6889 | 24.3812 | 6456.5275 | 10.7044 | [6 empty] | 20.6991 | 36.6159 | 28.718 | [5 empty] | -23.6724 | 21.3694 | 5969.8685 | [5 empty] | 20.627 | 36.7894 | 29.2251 | [7 empty] | -24.1895 | 21.1498 | 0.5618 | 6043.2274 | 0.2986 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -39.7953 | -4.7114 | 18.9953 | 27953.8669 | 10.9741 | [6 empty] | 27.9146 | 39.3643 | 68.1634 | [5 empty] | -20.8419 | -5.972 | 22522.0931 | [5 empty] | 27.9109 | 39.645 | 69.5109 | [7 empty] | -21.4549 | -6.4795 | 0.7958 | 24498.2623 | 0.3704 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -33.3921 | -39.3555 | 15.5907 | 4.391e+18 | 12.1825 | [6 empty] | 40.2374 | 44.0581 | 135.5298 | [5 empty] | -18.0718 | -36.4645 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.3048 | 44.4119 | 136.0598 | [7 empty] | -18.4218 | -36.3521 | 0.3676 | 4.391e+18 | 0.3854 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -28.344 | -69.8374 | 13.183 | 4.391e+18 | 11.0827 | [6 empty] | 58.6358 | 51.0662 | 236.1106 | [5 empty] | -15.9996 | -65.2108 | 4.391e+18 | [5 empty] | 58.9323 | 51.4663 | 236.2631 | [7 empty] | -16.0162 | -65.0008 | 0.2107 | 4.391e+18 | 0.1251 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -24.4747 | -96.9388 | 11.3171 | 2.9273e+18 | 8.8719 | [6 empty] | 83.9835 | 60.7213 | 374.6816 | [5 empty] | -14.6994 | -91.2361 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.5681 | 61.2307 | 374.4512 | [7 empty] | -14.4957 | -90.9937 | 0.3166 | 2.9273e+18 | 0.1731 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -21.7576 | -120.0665 | 9.1802 | 4.391e+18 | 7.0347 | [6 empty] | 117.0856 | 73.3301 | 555.6449 | [5 empty] | -14.0192 | -115.1276 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 117.5759 | 74.1889 | 553.4563 | [7 empty] | -13.9371 | -114.6115 | 0.5226 | 4.391e+18 | 0.2536 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -20.1252 | -140.1505 | 6.8904 | 4.391e+18 | 5.779 | [6 empty] | 158.3351 | 89.0422 | 781.1477 | [5 empty] | -13.7872 | -137.4474 | 4.391e+18 | [5 empty] | 160.2511 | 90.5654 | 785.9268 | [7 empty] | -13.7108 | -137.6702 | 0.2356 | 4.391e+18 | 0.3279 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -69.904 | 76.3272 | 37.5823 | 4091.2645 | 11.3295 | [6 empty] | 35.6466 | 73.9277 | 19.0126 | [5 empty] | -37.3694 | 57.5142 | 3955.6184 | [5 empty] | 35.9649 | 73.753 | 19.0397 | [7 empty] | -36.6467 | 57.2992 | 0.754 | 3947.5026 | 0.2496 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -66.1363 | 58.0573 | 32.7895 | 4994.7794 | 11.3781 | [6 empty] | 38.8692 | 75.1552 | 36.6299 | [5 empty] | -35.951 | 45.251 | 4684.8449 | [5 empty] | 39.275 | 75.3526 | 36.4163 | [7 empty] | -35.4521 | 45.4454 | 0.5354 | 4658.9663 | 0.2314 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -59.9288 | 27.8469 | 27.2592 | 7960.3682 | 11.24 | [6 empty] | 46.0847 | 77.9036 | 76.0753 | [5 empty] | -33.3208 | 21.9246 | 7141.0447 | [5 empty] | 46.2191 | 77.766 | 75.8114 | [7 empty] | -32.9584 | 21.9386 | 0.3626 | 7116.5119 | 0.1512 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -52.9701 | -6.9161 | 22.9976 | 29755.3825 | 11.6037 | [6 empty] | 58.4075 | 82.5974 | 143.4417 | [5 empty] | -30.0405 | -8.6838 | 22989.1003 | [5 empty] | 58.3741 | 82.4924 | 144.9726 | [7 empty] | -30.1969 | -9.4004 | 0.7335 | 24642.1994 | 0.3083 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -46.5145 | -40.8158 | 19.6969 | 4.391e+18 | 12.8565 | [6 empty] | 76.8059 | 89.6055 | 244.0225 | [5 empty] | -26.8267 | -41.4129 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.2028 | 89.8895 | 244.3574 | [7 empty] | -26.6546 | -41.3547 | 0.1816 | 4.391e+18 | 0.1303 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -40.828 | -72.8712 | 16.6936 | 4.391e+18 | 13.3223 | [6 empty] | 102.1536 | 99.2606 | 382.5935 | [5 empty] | -24.1344 | -72.8494 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.3605 | 99.5319 | 380.3221 | [7 empty] | -23.8949 | -72.2095 | 0.6832 | 4.391e+18 | 0.151 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -36.3252 | -100.8423 | 14.2521 | 4.391e+18 | 11.7705 | [6 empty] | 135.2557 | 111.8694 | 563.5568 | [5 empty] | -22.1035 | -101.7735 | 4.391e+18 | [5 empty] | 135.9165 | 112.6767 | 562.683 | [7 empty] | -21.9763 | -101.2992 | 0.4911 | 4.391e+18 | 0.1803 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -33.1704 | -124.8244 | 12.8803 | 4.391e+18 | 10.1288 | [6 empty] | 176.5051 | 127.5815 | 789.0596 | [5 empty] | -20.6988 | -128.043 | 4.391e+18 | [5 empty] | 177.8583 | 129.5054 | 790.7871 | [7 empty] | -20.8635 | -127.6294 | 0.4452 | 4.391e+18 | 0.3946 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -87.1361 | 97.3377 | 43.8091 | 3999.4299 | 10.8007 | [6 empty] | 62.7753 | 131.4685 | 30.8254 | [5 empty] | -48.792 | 76.149 | 3896.1754 | [5 empty] | 62.2147 | 130.457 | 31.0061 | [7 empty] | -48.7748 | 75.6813 | 0.468 | 3906.9968 | 0.216 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -84.1005 | 82.853 | 39.7405 | 4501.6256 | 10.8575 | [6 empty] | 65.9979 | 132.696 | 48.4427 | [5 empty] | -47.7007 | 66.9043 | 4275.7458 | [5 empty] | 65.3432 | 131.6549 | 47.9606 | [7 empty] | -47.6943 | 66.752 | 0.1524 | 4275.3265 | 0.1783 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -78.7736 | 57.4136 | 34.5353 | 5822.7488 | 10.7764 | [6 empty] | 73.2134 | 135.4444 | 87.8881 | [5 empty] | -45.5121 | 48.1206 | 5332.4576 | [5 empty] | 73.0548 | 134.8543 | 86.8073 | [7 empty] | -45.1656 | 48.3241 | 0.4018 | 5304.3167 | 0.1734 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -72.1956 | 25.5991 | 30.1274 | 9269.937 | 10.4995 | [6 empty] | 85.5361 | 140.1382 | 155.2545 | [5 empty] | -42.4273 | 20.9617 | 8171.5232 | [5 empty] | 85.1582 | 139.7956 | 154.251 | [7 empty] | -42.4929 | 21.1992 | 0.2464 | 8135.4639 | 0.1005 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -65.432 | -8.0551 | 26.711 | 28839.001 | 11.0504 | [6 empty] | 103.9346 | 147.1463 | 255.8353 | [5 empty] | -38.9174 | -11.2886 | 23181.5886 | [5 empty] | 103.9635 | 147.0325 | 254.401 | [7 empty] | -38.6871 | -10.9202 | 0.4345 | 22521.6457 | 0.1396 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -58.847 | -42.0957 | 23.5712 | 4.391e+18 | 12.3433 | [6 empty] | 129.2823 | 156.8014 | 394.4063 | [5 empty] | -35.4698 | -45.1139 | 4.391e+18 | [5 empty] | 129.7168 | 157.4113 | 395.2759 | [7 empty] | -35.525 | -45.0278 | 0.1023 | 4.391e+18 | 0.1015 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -53.1186 | -73.3294 | 21.2361 | 4.391e+18 | 13.7487 | [6 empty] | 162.3844 | 169.4102 | 575.3695 | [5 empty] | -32.4153 | -78.0565 | 4.391e+18 | [5 empty] | 162.3612 | 169.767 | 574.8539 | [7 empty] | -32.5565 | -77.7947 | 0.2974 | 4.391e+18 | 0.1357 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -48.6427 | -100.8274 | 20.3189 | 4.391e+18 | 13.6259 | [6 empty] | 203.6338 | 185.1223 | 800.8724 | [5 empty] | -29.9174 | -108.7152 | 4.391e+18 | [5 empty] | 204.8754 | 186.6112 | 804.2366 | [7 empty] | -30.0372 | -108.6413 | 0.1408 | 4.391e+18 | 0.1992 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -103.3589 | 116.8154 | 49.0882 | 3952.9221 | 9.8139 | [6 empty] | 100.1507 | 210.7429 | 47.0999 | [5 empty] | -59.8666 | 94.0542 | 3867.9974 | [5 empty] | 99.4924 | 209.3418 | 48.4142 | [7 empty] | -59.8362 | 93.1174 | 0.9374 | 3891.0704 | 0.3013 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -100.8855 | 105.0861 | 45.6608 | 4272.7311 | 9.9036 | [6 empty] | 103.3733 | 211.9704 | 64.7173 | [5 empty] | -59.0107 | 86.8817 | 4096.186 | [5 empty] | 102.6815 | 211.0596 | 64.9099 | [7 empty] | -59.1799 | 86.5709 | 0.3539 | 4105.8864 | 0.1426 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -96.3548 | 83.6954 | 40.901 | 5035.3335 | 9.9291 | [6 empty] | 110.5888 | 214.7188 | 104.1627 | [5 empty] | -57.2239 | 71.7934 | 4680.9024 | [5 empty] | 110.0935 | 214.1699 | 105.9327 | [7 empty] | -57.5279 | 70.9888 | 0.8602 | 4721.2565 | 0.2569 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -90.4396 | 55.5687 | 36.5558 | 6617.2764 | 9.7779 | [6 empty] | 122.9116 | 219.4126 | 171.5291 | [5 empty] | -54.5315 | 48.7177 | 5971.8777 | [5 empty] | 122.421 | 219.0028 | 172.3516 | [7 empty] | -54.8034 | 48.3327 | 0.4713 | 6005.7598 | 0.1496 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -83.9227 | 24.0664 | 33.0794 | 10284.2898 | 9.5406 | [6 empty] | 141.31 | 226.4207 | 272.1099 | [5 empty] | -51.1848 | 19.3254 | 9078.3151 | [5 empty] | 141.1679 | 226.3769 | 274.8878 | [7 empty] | -51.4884 | 18.5439 | 0.8384 | 9228.9402 | 0.2669 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -77.1321 | -9.6004 | 29.8832 | 29060.6136 | 10.3624 | [6 empty] | 166.6577 | 236.0758 | 410.6809 | [5 empty] | -47.5475 | -13.8147 | 23275.633 | [5 empty] | 166.8085 | 236.1175 | 413.5578 | [7 empty] | -47.6698 | -14.4705 | 0.6671 | 24203.2231 | 0.2339 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -70.8097 | -41.9666 | 27.5574 | 2.1955e+18 | 12.3122 | [6 empty] | 199.7598 | 248.6846 | 591.6441 | [5 empty] | -43.9663 | -48.1987 | 4.391e+18 | [5 empty] | 199.4793 | 248.895 | 587.4233 | [7 empty] | -43.9422 | -47.3072 | 0.8919 | 4.391e+18 | 0.2793 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -65.3679 | -71.8617 | 26.5578 | 4.391e+18 | 14.0743 | [6 empty] | 241.0092 | 264.3967 | 817.1469 | [5 empty] | -40.7133 | -81.7344 | 4.391e+18 | [5 empty] | 242.3154 | 266.348 | 817.9064 | [7 empty] | -40.7708 | -81.1732 | 0.5641 | 4.391e+18 | 0.2068 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -118.6506 | 135.018 | 53.4694 | 3926.1013 | 9.0762 | [6 empty] | 148.9602 | 314.2692 | 68.3533 | [5 empty] | -70.6684 | 111.4238 | 3852.7525 | [5 empty] | 147.8562 | 311.7533 | 67.9911 | [7 empty] | -70.3849 | 110.9926 | 0.5161 | 3853.9347 | 0.19 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -116.5688 | 125.2602 | 50.5266 | 4148.1127 | 9.1739 | [6 empty] | 152.1828 | 315.4967 | 85.9707 | [5 empty] | -69.981 | 105.7022 | 4002.7271 | [5 empty] | 151.6668 | 313.1357 | 87.0572 | [7 empty] | -69.4198 | 104.7604 | 1.0963 | 4015.9569 | 0.2484 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -112.6798 | 107.0801 | 46.229 | 4649.3053 | 9.2694 | [6 empty] | 159.3982 | 318.2451 | 125.416 | [5 empty] | -68.5135 | 93.4251 | 4370.229 | [5 empty] | 159.2672 | 316.4083 | 125.9041 | [7 empty] | -67.8597 | 92.758 | 0.934 | 4378.4168 | 0.2013 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -107.4226 | 82.3857 | 42.0522 | 5588.3008 | 9.2234 | [6 empty] | 171.721 | 322.939 | 192.7824 | [5 empty] | -66.2141 | 74.0042 | 5113.5497 | [5 empty] | 171.9543 | 321.4066 | 192.5202 | [7 empty] | -65.4004 | 73.5821 | 0.9167 | 5114.1703 | 0.214 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -101.3943 | 53.6674 | 38.6001 | 7328.5683 | 9.0308 | [6 empty] | 190.1195 | 329.947 | 293.3633 | [5 empty] | -63.1957 | 48.1149 | 6579.5123 | [5 empty] | 190.4911 | 329.0211 | 291.8712 | [7 empty] | -62.4913 | 48.152 | 0.7054 | 6555.6763 | 0.1952 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -94.7799 | 21.6596 | 35.3516 | 11332.5333 | 8.8162 | [6 empty] | 215.4671 | 339.6021 | 431.9342 | [5 empty] | -59.6911 | 17.3581 | 9880.3969 | [5 empty] | 216.2588 | 339.0032 | 432.6989 | [7 empty] | -59.0389 | 16.9335 | 0.7782 | 9913.8478 | 0.2212 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -88.2979 | -10.3672 | 32.8544 | 28177.0837 | 10.0236 | [6 empty] | 248.5693 | 352.2109 | 612.8975 | [5 empty] | -55.9798 | -16.2792 | 23327.2957 | [5 empty] | 249.3963 | 351.4969 | 614.2192 | [7 empty] | -55.3558 | -16.8127 | 0.821 | 23703.6859 | 0.344 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -82.3351 | -41.0718 | 31.4871 | 2.1955e+18 | 12.5343 | [6 empty] | 289.8187 | 367.9231 | 838.4003 | [5 empty] | -52.3464 | -50.6696 | 4.391e+18 | [5 empty] | 291.2047 | 367.7924 | 837.1179 | [7 empty] | -51.5568 | -50.5884 | 0.7938 | 2.1955e+18 | 0.3102 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -133.3755 | 152.5024 | 57.5692 | 3908.4297 | 8.6067 | [6 empty] | 209.7829 | 443.276 | 94.8377 | [5 empty] | -81.1657 | 128.2464 | 3843.77 | [5 empty] | 210.9963 | 443.3164 | 94.5009 | [7 empty] | -80.4108 | 128.2369 | 0.755 | 3836.1294 | 0.1632 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -131.5916 | 144.2508 | 55.0267 | 4070.5276 | 8.7025 | [6 empty] | 213.0055 | 444.5035 | 112.455 | [5 empty] | -80.6009 | 123.5652 | 3948.844 | [5 empty] | 214.6834 | 444.6489 | 111.1777 | [7 empty] | -79.5526 | 123.7853 | 1.0712 | 3932.4763 | 0.2613 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -128.2207 | 128.6359 | 51.1639 | 4424.7781 | 8.8385 | [6 empty] | 220.2209 | 447.2519 | 151.9004 | [5 empty] | -79.3784 | 113.3987 | 4199.6119 | [5 empty] | 221.4668 | 446.7789 | 153.1517 | [7 empty] | -78.5363 | 112.8699 | 0.9944 | 4203.1747 | 0.1632 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -123.6032 | 107.037 | 47.2706 | 5048.4368 | 8.8791 | [6 empty] | 232.5437 | 451.9458 | 219.2668 | [5 empty] | -77.4163 | 96.9732 | 4682.2925 | [5 empty] | 234.0585 | 451.521 | 218.0232 | [7 empty] | -76.3254 | 97.0467 | 1.0933 | 4664.0632 | 0.2509 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -118.086 | 81.0657 | 43.8442 | 6096.9235 | 8.7762 | [6 empty] | 250.9421 | 458.9538 | 319.8476 | [5 empty] | -74.7494 | 74.4134 | 5553.437 | [5 empty] | 252.4414 | 458.5087 | 321.0404 | [7 empty] | -73.8383 | 73.9305 | 1.0312 | 5559.1441 | 0.201 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -111.8509 | 51.3214 | 40.6106 | 8019.1127 | 8.5599 | [6 empty] | 276.2898 | 468.6089 | 458.4186 | [5 empty] | -71.5138 | 46.6159 | 7162.6551 | [5 empty] | 277.8825 | 468.8209 | 456.452 | [7 empty] | -70.6536 | 46.9532 | 0.924 | 7113.9513 | 0.2386 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -105.4734 | 20.5568 | 37.9761 | 12032.8224 | 8.4775 | [6 empty] | 309.392 | 481.2177 | 639.3818 | [5 empty] | -67.9094 | 14.9773 | 10631.7583 | [5 empty] | 311.4555 | 481.8007 | 635.876 | [7 empty] | -66.9191 | 15.6208 | 1.181 | 10463.647 | 0.3104 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -99.2681 | -10.0754 | 36.1229 | 26329.0446 | 10.1067 | [6 empty] | 350.6414 | 496.9299 | 864.8847 | [5 empty] | -64.1837 | -18.6748 | 23357.9976 | [5 empty] | 353.2419 | 497.6714 | 862.0528 | [7 empty] | -63.1115 | -18.1792 | 1.1811 | 22531.7017 | 0.2855 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.8804 | -6.4518 | 6.4528 | 6.4036e+17 | 12.0539 | [6 empty] | 2.2438 | 1.3235 | 4.0627 | [5 empty] | 1.8184 | -2.45 | 1.0063e+18 | [5 empty] | 2.2427 | 1.3416 | 4.0112 | [7 empty] | 1.8176 | -2.3934 | 0.0565 | 1.0063e+18 | 0.1577 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 4.1166 | -21.5705 | 10.8878 | 2.9273e+18 | 7.9559 | [6 empty] | 5.4664 | 2.551 | 21.68 | [5 empty] | 0.5866 | -11.2708 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.4787 | 2.5385 | 22.7149 | [7 empty] | 0.3528 | -11.5282 | 0.3477 | 4.391e+18 | 0.5257 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 2.1724 | -42.3816 | 15.4064 | 2.9273e+18 | 5.2435 | [6 empty] | 12.6818 | 5.2994 | 61.1254 | [5 empty] | -0.4703 | -27.2035 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.7198 | 5.28 | 61.5541 | [7 empty] | -0.4824 | -27.2311 | 0.0301 | 2.9273e+18 | 0.1017 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | 0.7438 | -63.8308 | 14.9345 | 4.391e+18 | 4.678 | [6 empty] | 25.0046 | 9.9932 | 128.4918 | [5 empty] | -1.7776 | -49.1107 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.061 | 9.9503 | 128.4866 | [7 empty] | -1.6699 | -49.0439 | 0.1267 | 4.391e+18 | 0.1169 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -0.3554 | -84.2641 | 13.1393 | 2.9273e+18 | 4.0812 | [6 empty] | 43.4031 | 17.0013 | 229.0726 | [5 empty] | -3.1141 | -71.4177 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 43.2401 | 16.8054 | 227.3846 | [7 empty] | -2.8956 | -71.0331 | 0.4423 | 2.9273e+18 | 0.1744 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -1.384 | -104.3005 | 11.1533 | 2.9273e+18 | 3.5768 | [6 empty] | 68.7508 | 26.6564 | 367.6436 | [5 empty] | -4.4112 | -93.5658 | 4.391e+18 | [5 empty] | 69.5539 | 26.7352 | 370.7895 | [7 empty] | -4.1733 | -93.9269 | 0.4325 | 4.391e+18 | 0.1997 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -2.2233 | -123.0724 | 8.3913 | 2.9273e+18 | 3.0951 | [6 empty] | 101.8529 | 39.2652 | 548.6069 | [5 empty] | -5.6637 | -115.4188 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.5993 | 39.0527 | 544.1713 | [7 empty] | -5.327 | -114.9949 | 0.5413 | 4.391e+18 | 0.1524 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -3.0331 | -140.7522 | 5.5154 | 4.391e+18 | 2.8046 | [6 empty] | 143.1023 | 54.9773 | 774.1097 | [5 empty] | -6.8677 | -136.788 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 144.3803 | 55.3555 | 777.5349 | [7 empty] | -6.5934 | -137.1273 | 0.4363 | 4.391e+18 | 0.1475 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 2.0187 | 13.7642 | 8.6919 | 3036.1671 | 7.4923 | [6 empty] | 2.5459 | 3.0717 | 0.9916 | [5 empty] | 0.4948 | 5.2069 | 3416.5842 | [5 empty] | 2.7293 | 3.1335 | 1.4433 | [7 empty] | 0.7747 | 4.477 | 0.7817 | 3764.2211 | 1.1296 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | 0.3775 | -23.171 | 9.9268 | 4.391e+18 | 4.6846 | [6 empty] | 6.405 | 4.5417 | 22.0887 | [5 empty] | -0.5853 | -13.291 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.4821 | 4.55 | 22.8827 | [7 empty] | -0.6831 | -13.7188 | 0.4388 | 4.391e+18 | 0.3872 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -0.8864 | -46.5951 | 15.4111 | 2.9273e+18 | 4.5013 | [6 empty] | 13.6204 | 7.2901 | 61.5341 | [5 empty] | -1.5672 | -31.199 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.8996 | 7.4639 | 62.6026 | [7 empty] | -1.5823 | -31.7107 | 0.5119 | 4.391e+18 | 0.1387 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -1.7407 | -67.7688 | 16.1402 | 2.9273e+18 | 4.2056 | [6 empty] | 25.9432 | 11.9839 | 128.9005 | [5 empty] | -2.6714 | -51.6555 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.1084 | 12.0809 | 128.9187 | [7 empty] | -2.5643 | -51.7537 | 0.1453 | 4.391e+18 | 0.0868 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -2.3865 | -87.4834 | 14.5231 | 4.391e+18 | 3.6897 | [6 empty] | 44.3416 | 18.992 | 229.4813 | [5 empty] | -3.8177 | -73.031 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.7496 | 19.1723 | 230.3646 | [7 empty] | -3.6771 | -73.2745 | 0.2811 | 2.9273e+18 | 0.1074 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -3.0799 | -106.8844 | 12.4063 | 2.9273e+18 | 3.1736 | [6 empty] | 69.6893 | 28.6471 | 368.0523 | [5 empty] | -4.9713 | -94.6231 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.2628 | 28.9196 | 368.7496 | [7 empty] | -4.7647 | -94.8263 | 0.2898 | 2.9273e+18 | 0.1257 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -3.678 | -125.1681 | 9.3543 | 4.391e+18 | 2.5599 | [6 empty] | 102.7915 | 41.2559 | 549.0155 | [5 empty] | -6.1182 | -116.1376 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.6874 | 41.3222 | 544.401 | [7 empty] | -5.8103 | -115.7835 | 0.4692 | 4.391e+18 | 0.1272 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -4.3254 | -142.4589 | 5.9321 | 4.391e+18 | 2.0319 | [6 empty] | 144.0409 | 56.968 | 774.5184 | [5 empty] | -7.2442 | -137.2946 | 4.391e+18 | [5 empty] | 144.7401 | 57.5221 | 772.9091 | [7 empty] | -6.9832 | -137.3164 | 0.2619 | 2.9273e+18 | 0.1647 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -23.0151 | 37.8733 | 19.5576 | 3640.1995 | 8.7189 | [6 empty] | 7.2976 | 13.1504 | 3.0607 | [5 empty] | -10.896 | 22.5231 | 3734.9659 | [5 empty] | 7.6143 | 13.2744 | 3.4259 | [7 empty] | -10.1711 | 21.9909 | 0.8992 | 3771.6295 | 0.6068 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -21.9052 | 27.1878 | 15.0796 | 4642.4026 | 8.0128 | [6 empty] | 7.9341 | 13.3928 | 6.5404 | [5 empty] | -10.5329 | 17.2851 | 4510.9368 | [5 empty] | 8.258 | 13.5206 | 6.5939 | [7 empty] | -9.714 | 17.2864 | 0.8189 | 4465.4918 | 0.6949 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -18.0657 | -1.0143 | 8.9219 | 14963.3628 | 8.636 | [6 empty] | 11.1567 | 14.6203 | 24.1578 | [5 empty] | -9.2768 | -2.5487 | 16610.2599 | [5 empty] | 11.3215 | 14.7543 | 24.8548 | [7 empty] | -9.3087 | -3.0373 | 0.4897 | 17794.3107 | 0.4055 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -14.6763 | -34.4208 | 9.1261 | 4.391e+18 | 8.058 | [6 empty] | 18.3722 | 17.3687 | 63.6031 | [5 empty] | -8.0588 | -28.1364 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.7376 | 17.5771 | 65.6796 | [7 empty] | -8.1486 | -29.0535 | 0.9215 | 4.391e+18 | 0.3477 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -12.193 | -63.0188 | 11.606 | 2.9273e+18 | 6.269 | [6 empty] | 30.695 | 22.0625 | 130.9696 | [5 empty] | -7.4877 | -52.4093 | 4.391e+18 | [5 empty] | 30.847 | 22.07 | 130.6658 | [7 empty] | -7.2175 | -52.3291 | 0.2819 | 2.9273e+18 | 0.2207 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -10.6165 | -86.7075 | 12.1491 | 4.391e+18 | 5.2181 | [6 empty] | 49.0934 | 29.0706 | 231.5504 | [5 empty] | -7.4848 | -74.9691 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.242 | 29.1971 | 229.6293 | [7 empty] | -7.1563 | -74.5853 | 0.5052 | 2.9273e+18 | 0.2017 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -9.756 | -108.0946 | 11.6063 | 2.9273e+18 | 4.322 | [6 empty] | 74.4411 | 38.7257 | 370.1214 | [5 empty] | -7.8488 | -96.6461 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 75.4756 | 39.3332 | 373.3199 | [7 empty] | -7.7338 | -97.0726 | 0.4417 | 2.9273e+18 | 0.1913 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -9.2736 | -127.1939 | 9.3298 | 4.391e+18 | 3.3436 | [6 empty] | 107.5432 | 51.3345 | 551.0846 | [5 empty] | -8.4372 | -117.9016 | 4.391e+18 | [5 empty] | 107.6998 | 51.6154 | 546.9365 | [7 empty] | -8.1039 | -117.5035 | 0.5193 | 4.391e+18 | 0.1629 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -9.2095 | -144.7119 | 5.9696 | 2.9273e+18 | 2.3204 | [6 empty] | 148.7926 | 67.0466 | 776.5874 | [5 empty] | -9.1582 | -138.7425 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 151.1175 | 68.3339 | 783.9638 | [7 empty] | -8.9747 | -139.4022 | 0.6847 | 4.391e+18 | 0.3085 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -45.8508 | 60.6211 | 28.9112 | 3766.5156 | 9.8982 | [6 empty] | 17.9368 | 35.7164 | 7.6934 | [5 empty] | -24.0414 | 41.6421 | 3790.3813 | [5 empty] | 17.7073 | 35.7544 | 8.1675 | [7 empty] | -24.7887 | 41.2516 | 0.8432 | 3842.5325 | 0.5316 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -44.8537 | 53.204 | 26.086 | 4163.6364 | 9.8042 | [6 empty] | 18.5733 | 35.9589 | 11.1731 | [5 empty] | -23.6725 | 37.9778 | 4053.1766 | [5 empty] | 18.6174 | 36.1469 | 11.4813 | [7 empty] | -23.9257 | 37.8403 | 0.2881 | 4078.6417 | 0.1917 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -40.5293 | 29.8805 | 20.2198 | 6148.2021 | 9.6754 | [6 empty] | 21.7959 | 37.1864 | 28.7905 | [5 empty] | -22.0643 | 21.6414 | 5846.6841 | [5 empty] | 21.8572 | 37.5263 | 29.2316 | [7 empty] | -22.5117 | 21.6298 | 0.4476 | 5884.7253 | 0.2441 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -35.0388 | -4.442 | 15.5331 | 22125.9395 | 10.1472 | [6 empty] | 29.0114 | 39.9348 | 68.2358 | [5 empty] | -19.5486 | -5.5961 | 20315.5805 | [5 empty] | 29.0471 | 40.3583 | 69.1303 | [7 empty] | -20.1829 | -5.6753 | 0.6393 | 20826.8354 | 0.4289 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -29.6917 | -39.0666 | 12.952 | 4.391e+18 | 11.1255 | [6 empty] | 41.3342 | 44.6286 | 135.6022 | [5 empty] | -17.0838 | -36.1009 | 4.391e+18 | [5 empty] | 41.4007 | 45.0966 | 135.4089 | [7 empty] | -17.4332 | -35.5889 | 0.6199 | 4.391e+18 | 0.5273 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -25.3606 | -69.4891 | 11.0911 | 4.391e+18 | 9.7673 | [6 empty] | 59.7326 | 51.6367 | 236.1831 | [5 empty] | -15.2489 | -64.9321 | 4.391e+18 | [5 empty] | 59.9029 | 51.8827 | 235.2383 | [7 empty] | -15.132 | -64.5272 | 0.4215 | 4.391e+18 | 0.1227 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -22.1362 | -96.5958 | 9.7492 | 4.391e+18 | 8.0787 | [6 empty] | 85.0803 | 61.2918 | 374.7541 | [5 empty] | -14.1182 | -91.0497 | 4.391e+18 | [5 empty] | 85.3834 | 61.8459 | 372.1769 | [7 empty] | -13.9323 | -90.3451 | 0.7287 | 4.391e+18 | 0.2207 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -19.82 | -119.7163 | 7.8323 | 2.9273e+18 | 6.6191 | [6 empty] | 118.1824 | 73.9006 | 555.7173 | [5 empty] | -13.5572 | -115.0128 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.2509 | 75.0871 | 557.7247 | [7 empty] | -13.6193 | -114.9526 | 0.0865 | 4.391e+18 | 0.3006 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -18.4495 | -139.8302 | 5.6032 | 2.9273e+18 | 5.5467 | [6 empty] | 159.4319 | 89.6127 | 781.2201 | [5 empty] | -13.4101 | -137.3806 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.0549 | 91.2178 | 783.6913 | [7 empty] | -13.3665 | -137.3533 | 0.0514 | 4.391e+18 | 0.3595 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -65.7648 | 81.5467 | 36.3616 | 3810.0948 | 10.655 | [6 empty] | 36.1069 | 74.2558 | 15.6053 | [5 empty] | -36.3687 | 60.145 | 3806.8674 | [5 empty] | 36.2963 | 73.9227 | 15.0784 | [7 empty] | -35.6091 | 60.2746 | 0.7706 | 3779.5359 | 0.3552 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -65.0061 | 76.1754 | 34.3884 | 4018.7159 | 10.7308 | [6 empty] | 36.7434 | 74.4982 | 19.085 | [5 empty] | -36.0835 | 57.573 | 3930.1056 | [5 empty] | 37.172 | 74.2978 | 19.0431 | [7 empty] | -35.1365 | 57.3655 | 0.9696 | 3916.0387 | 0.3357 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -61.3207 | 57.9075 | 29.3872 | 4896.3956 | 10.7483 | [6 empty] | 39.966 | 75.7257 | 36.7024 | [5 empty] | -34.743 | 45.3685 | 4648.9249 | [5 empty] | 40.5 | 75.9256 | 36.4332 | [7 empty] | -34.0332 | 45.5723 | 0.7384 | 4616.6573 | 0.3129 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -55.8012 | 27.6568 | 24.1877 | 7758.2409 | 10.7072 | [6 empty] | 47.1815 | 78.4741 | 76.1477 | [5 empty] | -32.2545 | 22.1256 | 7053.4161 | [5 empty] | 46.9961 | 78.0767 | 77.2046 | [7 empty] | -32.3129 | 21.2713 | 0.8563 | 7190.3089 | 0.3315 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -49.5138 | -7.0026 | 20.4162 | 26362.2881 | 11.066 | [6 empty] | 59.5042 | 83.1679 | 143.5141 | [5 empty] | -29.1472 | -8.424 | 21814.1852 | [5 empty] | 59.4112 | 82.9004 | 144.8807 | [7 empty] | -29.2243 | -9.1889 | 0.7688 | 23346.2935 | 0.351 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -43.5791 | -40.7149 | 17.4841 | 4.391e+18 | 12.2002 | [6 empty] | 77.9027 | 90.176 | 244.095 | [5 empty] | -26.1003 | -41.1443 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.1308 | 90.2804 | 243.3063 | [7 empty] | -25.8453 | -40.8543 | 0.3862 | 4.391e+18 | 0.1333 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -38.4406 | -72.6099 | 14.8919 | 4.391e+18 | 12.4039 | [6 empty] | 103.2504 | 99.8311 | 382.666 | [5 empty] | -23.5487 | -72.6108 | 4.391e+18 | [5 empty] | 104.0102 | 100.5363 | 382.6641 | [7 empty] | -23.3261 | -72.2529 | 0.4215 | 4.391e+18 | 0.2044 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -34.3112 | -100.4318 | 12.7347 | 4.391e+18 | 10.9124 | [6 empty] | 136.3525 | 112.4399 | 563.6292 | [5 empty] | -21.6285 | -101.5811 | 4.391e+18 | [5 empty] | 137.5983 | 113.6802 | 565.5081 | [7 empty] | -21.5456 | -101.3747 | 0.2224 | 4.391e+18 | 0.2466 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -31.4158 | -124.4033 | 11.644 | 2.9273e+18 | 9.4194 | [6 empty] | 177.6019 | 128.1521 | 789.132 | [5 empty] | -20.3081 | -127.8963 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 178.5507 | 129.8558 | 785.4037 | [7 empty] | -20.2171 | -126.8921 | 1.0083 | 2.9273e+18 | 0.3618 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -83.9371 | 101.2705 | 42.7265 | 3829.6329 | 10.2825 | [6 empty] | 63.2356 | 131.7966 | 27.4181 | [5 empty] | -48.0603 | 78.067 | 3813.5039 | [5 empty] | 62.5436 | 130.5809 | 27.0192 | [7 empty] | -47.9884 | 77.8536 | 0.2252 | 3811.9062 | 0.2086 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -83.3109 | 97.1341 | 41.1973 | 3956.5547 | 10.343 | [6 empty] | 63.8721 | 132.039 | 30.8978 | [5 empty] | -47.8424 | 76.177 | 3882.2306 | [5 empty] | 63.3865 | 130.9574 | 31.4694 | [7 empty] | -47.7206 | 75.4527 | 0.7345 | 3900.5523 | 0.2767 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -80.2579 | 82.6206 | 36.9554 | 4452.2134 | 10.3708 | [6 empty] | 67.0947 | 133.2665 | 48.5152 | [5 empty] | -46.7849 | 66.9598 | 4258.9473 | [5 empty] | 66.7532 | 132.6728 | 49.0026 | [7 empty] | -46.8268 | 66.4781 | 0.4835 | 4278.0017 | 0.1776 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -75.3141 | 57.058 | 31.8984 | 5763.1517 | 10.33 | [6 empty] | 74.3101 | 136.0149 | 87.9605 | [5 empty] | -44.6633 | 48.224 | 5305.9309 | [5 empty] | 74.2569 | 135.7594 | 88.3347 | [7 empty] | -44.5881 | 47.9266 | 0.3068 | 5323.2549 | 0.0911 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -69.1424 | 25.2814 | 27.7849 | 9129.6921 | 10.0995 | [6 empty] | 86.6329 | 140.7087 | 155.3269 | [5 empty] | -41.6715 | 21.1163 | 8104.5756 | [5 empty] | 86.2983 | 140.2752 | 155.5384 | [7 empty] | -41.7579 | 20.8342 | 0.2951 | 8153.9733 | 0.1235 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -62.7089 | -8.1813 | 24.6172 | 26845.2495 | 10.5841 | [6 empty] | 105.0314 | 147.7168 | 255.9078 | [5 empty] | -38.2652 | -11.0989 | 22490.4813 | [5 empty] | 105.2266 | 147.9478 | 256.2591 | [7 empty] | -38.2581 | -11.0947 | 0.0083 | 22456.9424 | 0.0355 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -56.5548 | -42.0012 | 21.8322 | 4.391e+18 | 11.8147 | [6 empty] | 130.3791 | 157.3719 | 394.4788 | [5 empty] | -34.9178 | -44.9136 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.0672 | 157.9742 | 397.7074 | [7 empty] | -34.9751 | -45.403 | 0.4928 | 4.391e+18 | 0.1704 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -51.15 | -72.9819 | 19.8098 | 4.391e+18 | 13.1202 | [6 empty] | 163.4812 | 169.9807 | 575.442 | [5 empty] | -31.9518 | -77.8666 | 4.391e+18 | [5 empty] | 163.9485 | 170.4542 | 574.7894 | [7 empty] | -31.8088 | -77.5548 | 0.343 | 4.391e+18 | 0.0938 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -46.8818 | -100.4707 | 19.142 | 4.391e+18 | 12.8658 | [6 empty] | 204.7306 | 185.6928 | 800.9448 | [5 empty] | -29.5274 | -108.5479 | 4.391e+18 | [5 empty] | 206.3779 | 187.7573 | 802.8859 | [7 empty] | -29.5537 | -108.0675 | 0.4811 | 4.391e+18 | 0.2626 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -100.8785 | 120.0179 | 48.2542 | 3839.8857 | 9.428 | [6 empty] | 100.611 | 211.0709 | 43.6927 | [5 empty] | -59.3073 | 95.5168 | 3816.7136 | [5 empty] | 100.2597 | 209.735 | 43.0624 | [7 empty] | -58.8436 | 95.373 | 0.4854 | 3809.1179 | 0.1848 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -100.3107 | 116.6639 | 46.966 | 3924.4648 | 9.4554 | [6 empty] | 101.2475 | 211.3134 | 47.1724 | [5 empty] | -59.137 | 94.069 | 3859.4158 | [5 empty] | 101.3178 | 210.103 | 47.5638 | [7 empty] | -58.4291 | 93.4808 | 0.9204 | 3862.5543 | 0.2117 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -97.7446 | 104.8461 | 43.333 | 4242.3745 | 9.5025 | [6 empty] | 104.4701 | 212.5409 | 64.7898 | [5 empty] | -58.2977 | 86.9104 | 4086.5681 | [5 empty] | 104.7456 | 211.9869 | 63.7854 | [7 empty] | -57.6452 | 87.0773 | 0.6735 | 4068.4491 | 0.2206 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -93.4507 | 83.3262 | 38.6488 | 5005.1387 | 9.5506 | [6 empty] | 111.6856 | 215.2893 | 104.2351 | [5 empty] | -56.5453 | 71.8491 | 4668.2707 | [5 empty] | 111.8112 | 214.9544 | 104.3264 | [7 empty] | -56.2602 | 71.6719 | 0.3356 | 4669.6298 | 0.0804 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -87.774 | 55.1689 | 34.4621 | 6576.493 | 9.428 | [6 empty] | 124.0083 | 219.9831 | 171.6015 | [5 empty] | -53.904 | 48.8077 | 5950.7841 | [5 empty] | 123.9346 | 219.6543 | 169.8903 | [7 empty] | -53.6564 | 49.2437 | 0.5015 | 5911.6257 | 0.1546 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -81.4774 | 23.8116 | 31.1645 | 10162.8605 | 9.1992 | [6 empty] | 142.4068 | 226.9912 | 272.1824 | [5 empty] | -50.6199 | 19.4479 | 9025.2811 | [5 empty] | 142.853 | 227.103 | 273.2574 | [7 empty] | -50.414 | 19.154 | 0.3588 | 9061.8657 | 0.1116 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -75.0015 | -9.6425 | 28.2407 | 27598.6042 | 9.998 | [6 empty] | 167.7545 | 236.6463 | 410.7533 | [5 empty] | -47.0494 | -13.6698 | 22834.7945 | [5 empty] | 168.2883 | 236.7859 | 410.9467 | [7 empty] | -46.7574 | -13.6952 | 0.2931 | 22729.9194 | 0.1157 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -68.9287 | -41.7949 | 26.1534 | 2.1955e+18 | 11.9098 | [6 empty] | 200.8566 | 249.2551 | 591.7166 | [5 empty] | -43.533 | -48.0448 | 4.391e+18 | [5 empty] | 201.2456 | 250.1862 | 590.6146 | [7 empty] | -43.5993 | -47.4799 | 0.5687 | 4.391e+18 | 0.2191 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -63.6814 | -71.4882 | 25.4323 | 4.391e+18 | 13.6663 | [6 empty] | 242.106 | 264.9672 | 817.2194 | [5 empty] | -40.3386 | -81.5833 | 4.391e+18 | [5 empty] | 243.5626 | 266.8372 | 819.2162 | [7 empty] | -40.3616 | -81.2452 | 0.3389 | 4.391e+18 | 0.1704 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -116.6607 | 137.6998 | 52.7946 | 3845.7237 | 8.7687 | [6 empty] | 149.4205 | 314.5973 | 64.946 | [5 empty] | -70.2257 | 112.5789 | 3818.4678 | [5 empty] | 148.518 | 312.0796 | 64.6472 | [7 empty] | -69.7897 | 112.1094 | 0.6407 | 3818.6642 | 0.1988 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -116.1275 | 134.8826 | 51.6666 | 3905.8697 | 8.7789 | [6 empty] | 150.057 | 314.8398 | 68.4258 | [5 empty] | -70.0893 | 111.4321 | 3847.0402 | [5 empty] | 149.4315 | 312.4407 | 67.6813 | [7 empty] | -69.463 | 111.1054 | 0.7064 | 3841.6384 | 0.2116 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -113.947 | 125.0376 | 48.5458 | 4127.4338 | 8.8419 | [6 empty] | 153.2796 | 316.0673 | 86.0431 | [5 empty] | -69.4109 | 105.7182 | 3996.5663 | [5 empty] | 153.1234 | 314.4291 | 86.7059 | [7 empty] | -68.8631 | 105.0736 | 0.8459 | 4003.4223 | 0.1782 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -110.222 | 106.7111 | 44.2893 | 4631.7702 | 8.9586 | [6 empty] | 160.495 | 318.8157 | 125.4885 | [5 empty] | -67.9624 | 93.4567 | 4362.8693 | [5 empty] | 160.4778 | 316.9291 | 125.2901 | [7 empty] | -67.1566 | 92.9731 | 0.9398 | 4362.4734 | 0.2158 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -105.1269 | 81.9562 | 40.2176 | 5570.5353 | 8.9337 | [6 empty] | 172.8178 | 323.5095 | 192.8549 | [5 empty] | -65.6925 | 74.0579 | 5103.3594 | [5 empty] | 172.9614 | 321.8627 | 190.8652 | [7 empty] | -64.7779 | 74.0927 | 0.9153 | 5080.9326 | 0.2573 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -99.2335 | 53.3489 | 36.8833 | 7292.548 | 8.7466 | [6 empty] | 191.2162 | 330.5176 | 293.4357 | [5 empty] | -62.7124 | 48.1927 | 6562.0369 | [5 empty] | 191.3681 | 329.3843 | 289.7491 | [7 empty] | -61.9273 | 48.7274 | 0.9499 | 6499.2767 | 0.279 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -92.8474 | 21.5357 | 33.8425 | 11210.6611 | 8.5455 | [6 empty] | 216.5639 | 340.1726 | 432.0067 | [5 empty] | -59.2515 | 17.4575 | 9837.2939 | [5 empty] | 217.0724 | 339.3601 | 430.1331 | [7 empty] | -58.528 | 17.5484 | 0.7292 | 9780.3516 | 0.2069 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -86.5493 | -10.2686 | 31.5198 | 26978.2806 | 9.7503 | [6 empty] | 249.6661 | 352.7814 | 612.9699 | [5 empty] | -55.5859 | -16.1646 | 23028.0162 | [5 empty] | 250.6138 | 352.6777 | 612.7012 | [7 empty] | -55.0186 | -16.2084 | 0.569 | 22865.5611 | 0.1964 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -80.7423 | -40.8185 | 30.3476 | 1.0978e+18 | 12.24 | [6 empty] | 290.9155 | 368.4936 | 838.4728 | [5 empty] | -51.9966 | -50.5478 | 4.391e+18 | [5 empty] | 292.4452 | 368.2974 | 837.0635 | [7 empty] | -51.1089 | -50.4762 | 0.8906 | 2.1955e+18 | 0.3539 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -131.742 | 154.8386 | 57.032 | 3848.4262 | 8.3578 | [6 empty] | 210.2432 | 443.6041 | 91.4304 | [5 empty] | -80.8052 | 129.1855 | 3819.5073 | [5 empty] | 211.4228 | 443.5713 | 91.0462 | [7 empty] | -80.0419 | 129.1761 | 0.7634 | 3811.6992 | 0.1658 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -131.2298 | 152.4121 | 56.0151 | 3893.0585 | 8.3597 | [6 empty] | 210.8797 | 443.8465 | 94.9101 | [5 empty] | -80.6933 | 128.2512 | 3839.7378 | [5 empty] | 212.9298 | 444.2046 | 94.4984 | [7 empty] | -79.5308 | 128.2551 | 1.1625 | 3828.1041 | 0.2531 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -129.3247 | 144.0487 | 53.2817 | 4055.2194 | 8.4223 | [6 empty] | 214.1023 | 445.074 | 112.5275 | [5 empty] | -80.1337 | 123.5746 | 3944.5914 | [5 empty] | 215.4434 | 444.9152 | 113.0695 | [7 empty] | -79.2878 | 123.2808 | 0.8955 | 3942.1196 | 0.1577 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -126.0909 | 128.3443 | 49.4738 | 4411.5687 | 8.5752 | [6 empty] | 221.3177 | 447.8224 | 151.9728 | [5 empty] | -78.9225 | 113.4176 | 4194.7991 | [5 empty] | 222.6853 | 447.2966 | 153.1059 | [7 empty] | -77.9832 | 112.8968 | 1.074 | 4196.8785 | 0.1807 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -121.5725 | 106.6316 | 45.6211 | 5037.5002 | 8.6306 | [6 empty] | 233.6405 | 452.5163 | 219.3392 | [5 empty] | -76.9783 | 97.0063 | 4676.2764 | [5 empty] | 235.4762 | 452.1284 | 217.9574 | [7 empty] | -75.7069 | 97.0961 | 1.2745 | 4655.1415 | 0.2929 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -116.1683 | 80.8308 | 42.3145 | 6075.3188 | 8.5317 | [6 empty] | 252.0389 | 459.5243 | 319.9201 | [5 empty] | -74.3356 | 74.4636 | 5544.8333 | [5 empty] | 252.9106 | 458.5963 | 323.93 | [7 empty] | -73.7624 | 73.29 | 1.3062 | 5588.2376 | 0.2386 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -110.0798 | 51.1723 | 39.2087 | 7976.6138 | 8.3261 | [6 empty] | 277.3866 | 469.1794 | 458.491 | [5 empty] | -71.1289 | 46.6835 | 7147.7601 | [5 empty] | 278.3961 | 468.918 | 459.7926 | [7 empty] | -70.5899 | 46.2938 | 0.6651 | 7162.3919 | 0.1417 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -103.8607 | 20.6047 | 36.7254 | 11895.4396 | 8.2576 | [6 empty] | 310.4888 | 481.7882 | 639.4543 | [5 empty] | -67.5563 | 15.0599 | 10595.6634 | [5 empty] | 312.1529 | 481.9686 | 640.1208 | [7 empty] | -66.843 | 14.9009 | 0.7308 | 10579.753 | 0.1886 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -97.7909 | -9.7637 | 35.055 | 25277.1104 | 9.9208 | [6 empty] | 351.7382 | 497.5004 | 864.9571 | [5 empty] | -63.8631 | -18.5815 | 23144.2564 | [5 empty] | 353.5518 | 497.6714 | 864.5045 | [7 empty] | -63.0888 | -18.5566 | 0.7747 | 22861.2748 | 0.2308 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 40.5276 | -1.4161 | 26.2095 | 2244.3827 | 8.5919 | [6 empty] | 7.7967 | 4.2119 | 4.4295 | [5 empty] | 14.3761 | 0.3254 | 1852.0253 | [5 empty] | 7.8995 | 4.2726 | 4.4967 | [7 empty] | 14.5468 | 0.3298 | 0.1709 | 3015.4027 | 0.0924 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 27.7718 | -24.7118 | 21.4942 | 7.3183e+17 | 7.8488 | [6 empty] | 11.0194 | 5.4395 | 22.0468 | [5 empty] | 9.0976 | -14.0687 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.9611 | 5.4014 | 22.2263 | [7 empty] | 8.9008 | -14.1719 | 0.2222 | 2.9273e+18 | 0.1446 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 17.3704 | -48.4249 | 20.1096 | 2.9273e+18 | 6.9762 | [6 empty] | 18.2348 | 8.1879 | 61.4922 | [5 empty] | 5.208 | -32.4102 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.4276 | 8.2443 | 61.9147 | [7 empty] | 5.352 | -32.5956 | 0.2347 | 2.9273e+18 | 0.1119 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 11.5685 | -69.5188 | 19.2384 | 2.9273e+18 | 6.1355 | [6 empty] | 30.5576 | 12.8817 | 128.8586 | [5 empty] | 2.3557 | -52.6297 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.5604 | 12.7674 | 130.3911 | [7 empty] | 2.1526 | -52.8416 | 0.2935 | 2.9273e+18 | 0.1928 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 8.0898 | -89.1128 | 17.3371 | 2.9273e+18 | 5.3446 | [6 empty] | 48.956 | 19.8898 | 229.4394 | [5 empty] | 0.0754 | -73.7393 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.2936 | 19.9091 | 231.0538 | [7 empty] | 0.1575 | -73.982 | 0.2562 | 2.9273e+18 | 0.1183 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 5.3824 | -108.2803 | 15.0109 | 2.9273e+18 | 4.5948 | [6 empty] | 74.3037 | 29.5448 | 368.0104 | [5 empty] | -1.8617 | -95.133 | 4.391e+18 | [5 empty] | 75.0627 | 29.5927 | 371.6052 | [7 empty] | -1.7002 | -95.5428 | 0.4404 | 2.9273e+18 | 0.1791 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | 3.4969 | -126.1866 | 11.9841 | 2.9273e+18 | 3.8589 | [6 empty] | 107.4058 | 42.1536 | 548.9736 | [5 empty] | -3.5738 | -116.5107 | 4.391e+18 | [5 empty] | 107.5825 | 42.0669 | 546.319 | [7 empty] | -3.1702 | -116.2764 | 0.4667 | 2.9273e+18 | 0.1591 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | 1.9081 | -143.3183 | 9.0754 | 4.391e+18 | 3.2521 | [6 empty] | 148.6553 | 57.8658 | 774.4765 | [5 empty] | -5.1183 | -137.5743 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 151.1407 | 58.7607 | 784.545 | [7 empty] | -4.9114 | -138.4671 | 0.9164 | 2.9273e+18 | 0.254 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 36.9837 | 19.1947 | 24.5302 | 2244.3827 | 9.4718 | [6 empty] | 8.0988 | 5.9602 | 1.3584 | [5 empty] | 14.5726 | 9.2209 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.0895 | 5.9862 | 1.8882 | [7 empty] | 13.9103 | 8.3832 | 1.0679 | 2244.3827 | 0.5869 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 32.0618 | 7.2088 | 19.3482 | 2587.8992 | 8.2206 | [6 empty] | 8.7353 | 6.2026 | 4.8381 | [5 empty] | 12.9838 | 3.9863 | 3519.6189 | [5 empty] | 8.7345 | 6.2151 | 4.9931 | [7 empty] | 12.8098 | 3.7943 | 0.2592 | 3642.0872 | 0.1759 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 23.4973 | -18.9158 | 16.1769 | 38414.2697 | 7.6898 | [6 empty] | 11.9579 | 7.4302 | 22.4555 | [5 empty] | 8.4446 | -12.9905 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.0442 | 7.5284 | 22.3748 | [7 empty] | 8.5488 | -12.8313 | 0.1903 | 2.9273e+18 | 0.18 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 14.8513 | -46.4452 | 16.9189 | 2.9273e+18 | 6.7986 | [6 empty] | 19.1733 | 10.1786 | 61.9008 | [5 empty] | 4.4818 | -33.0765 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.4348 | 10.306 | 62.0255 | [7 empty] | 4.7668 | -33.1361 | 0.2911 | 2.9273e+18 | 0.1736 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 9.6306 | -69.6002 | 17.8262 | 4.391e+18 | 6.0259 | [6 empty] | 31.4961 | 14.8724 | 129.2673 | [5 empty] | 1.6525 | -53.659 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.6929 | 14.9966 | 129.1113 | [7 empty] | 1.8288 | -53.6676 | 0.1765 | 2.9273e+18 | 0.1078 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 6.4513 | -89.9248 | 16.8034 | 2.9273e+18 | 5.2606 | [6 empty] | 49.8946 | 21.8805 | 229.8481 | [5 empty] | -0.536 | -74.6431 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.2327 | 21.9583 | 231.1208 | [7 empty] | -0.4417 | -74.871 | 0.2466 | 2.9273e+18 | 0.0909 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 3.9611 | -109.3941 | 14.9679 | 2.9273e+18 | 4.502 | [6 empty] | 75.2422 | 31.5355 | 368.4191 | [5 empty] | -2.3752 | -95.8335 | 4.391e+18 | [5 empty] | 75.8458 | 31.7668 | 370.5743 | [7 empty] | -2.2798 | -96.1488 | 0.3294 | 2.9273e+18 | 0.0961 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | 2.2446 | -127.3198 | 12.0325 | 2.9273e+18 | 3.678 | [6 empty] | 108.3444 | 44.1443 | 549.3823 | [5 empty] | -4.0032 | -117.0365 | 4.391e+18 | [5 empty] | 108.4324 | 44.2768 | 545.1411 | [7 empty] | -3.6184 | -116.7034 | 0.509 | 2.9273e+18 | 0.1458 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | 0.772 | -144.3997 | 8.9691 | 2.9273e+18 | 2.9003 | [6 empty] | 149.5938 | 59.8565 | 774.8851 | [5 empty] | -5.4803 | -137.969 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 152.0651 | 61.0316 | 784.7495 | [7 empty] | -5.3794 | -138.8775 | 0.9141 | 2.9273e+18 | 0.2963 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 6.085 | 39.2233 | 15.8271 | 1914.289 | 8.9896 | [6 empty] | 12.8505 | 16.0388 | 3.4275 | [5 empty] | 1.4477 | 24.0909 | 3161.7426 | [5 empty] | 12.9108 | 16.024 | 3.8992 | [7 empty] | 1.4439 | 23.3443 | 0.7466 | 3235.0652 | 0.4106 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 4.9944 | 29.3605 | 10.7847 | 3545.8781 | 7.3249 | [6 empty] | 13.4871 | 16.2813 | 6.9072 | [5 empty] | 1.1848 | 19.271 | 3740.8679 | [5 empty] | 13.5725 | 16.2712 | 7.5042 | [7 empty] | 1.1908 | 18.4108 | 0.8602 | 3853.0288 | 0.5937 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | 1.691 | -30.8334 | 5.7276 | 2.9273e+18 | 6.8387 | [6 empty] | 23.9251 | 20.2572 | 63.9699 | [5 empty] | -1.2732 | -25.9325 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.0469 | 20.2792 | 65.8988 | [7 empty] | -1.6177 | -26.9834 | 1.1059 | 4.391e+18 | 0.465 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -0.0089 | -60.6219 | 9.7055 | 4.391e+18 | 6.3533 | [6 empty] | 36.2479 | 24.951 | 131.3363 | [5 empty] | -2.6431 | -51.2807 | 4.391e+18 | [5 empty] | 36.3321 | 24.9862 | 131.059 | [7 empty] | -2.501 | -51.1763 | 0.1763 | 4.391e+18 | 0.0933 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -1.1047 | -85.5297 | 11.2815 | 2.9273e+18 | 5.825 | [6 empty] | 54.6463 | 31.9591 | 231.9172 | [5 empty] | -3.8965 | -74.5992 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.2394 | 32.236 | 234.4556 | [7 empty] | -3.8646 | -75.0546 | 0.4565 | 4.391e+18 | 0.1316 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -2.2061 | -107.8108 | 11.5148 | 2.9273e+18 | 5.1414 | [6 empty] | 79.994 | 41.6142 | 370.4882 | [5 empty] | -5.0772 | -96.6596 | 4.391e+18 | [5 empty] | 80.4406 | 41.8231 | 370.3372 | [7 empty] | -4.8152 | -96.6295 | 0.2637 | 2.9273e+18 | 0.1289 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -2.994 | -127.2353 | 9.7131 | 4.391e+18 | 4.2522 | [6 empty] | 113.0962 | 54.223 | 551.4514 | [5 empty] | -6.2198 | -118.0735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.5634 | 54.5277 | 550.2874 | [7 empty] | -5.9513 | -117.9564 | 0.2929 | 2.9273e+18 | 0.1248 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -3.8642 | -145.04 | 6.9973 | 2.9273e+18 | 3.3075 | [6 empty] | 154.3456 | 69.9351 | 776.9542 | [5 empty] | -7.3322 | -138.9625 | 4.391e+18 | [5 empty] | 156.1328 | 71.0784 | 781.7559 | [7 empty] | -7.1937 | -139.3794 | 0.4392 | 2.9273e+18 | 0.2682 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -23.9767 | 60.8393 | 20.6475 | 3367.0103 | 9.0932 | [6 empty] | 23.4898 | 38.6049 | 8.0602 | [5 empty] | -15.1101 | 42.1926 | 3557.9525 | [5 empty] | 23.3309 | 38.6369 | 8.2454 | [7 empty] | -15.5914 | 42.0877 | 0.4926 | 3580.3402 | 0.2873 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -23.9286 | 53.592 | 17.3899 | 3719.309 | 8.4565 | [6 empty] | 24.1263 | 38.8474 | 11.5399 | [5 empty] | -14.9518 | 38.6981 | 3790.9792 | [5 empty] | 23.8699 | 38.8542 | 12.1631 | [7 empty] | -15.7309 | 38.1721 | 0.9401 | 3854.6429 | 0.5705 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -21.6778 | 31.2598 | 11.1229 | 5289.4703 | 8.2264 | [6 empty] | 27.3489 | 40.0749 | 29.1573 | [5 empty] | -14.2594 | 22.9721 | 5318.6889 | [5 empty] | 27.1667 | 40.2443 | 30.5094 | [7 empty] | -15.2289 | 22.0836 | 1.3151 | 5492.3096 | 0.7209 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -19.7322 | -2.3131 | 6.7082 | 13167.1727 | 8.6004 | [6 empty] | 34.5643 | 42.8233 | 68.6026 | [5 empty] | -13.1785 | -3.7448 | 14145.4321 | [5 empty] | 34.602 | 43.2034 | 69.7945 | [7 empty] | -13.8403 | -4.0593 | 0.7327 | 14624.9802 | 0.4803 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -17.5157 | -36.6592 | 5.8703 | 4.391e+18 | 8.5345 | [6 empty] | 46.8871 | 47.5171 | 135.969 | [5 empty] | -12.1511 | -34.2757 | 4.391e+18 | [5 empty] | 47.0242 | 47.7536 | 136.377 | [7 empty] | -12.2694 | -34.238 | 0.1243 | 4.391e+18 | 0.146 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -15.5103 | -67.3552 | 5.5849 | 4.391e+18 | 7.6111 | [6 empty] | 65.2855 | 54.5252 | 236.5499 | [5 empty] | -11.4666 | -63.5029 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.5731 | 54.7947 | 236.6916 | [7 empty] | -11.3867 | -63.3765 | 0.1496 | 4.391e+18 | 0.0921 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -14.1927 | -94.9922 | 5.7711 | 4.391e+18 | 6.9876 | [6 empty] | 90.6332 | 64.1803 | 375.1209 | [5 empty] | -11.1749 | -90.073 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.1183 | 64.7832 | 373.7522 | [7 empty] | -10.9863 | -89.5568 | 0.5495 | 2.9273e+18 | 0.2037 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -13.1897 | -118.3886 | 4.4538 | 4.391e+18 | 6.1965 | [6 empty] | 123.7354 | 76.7891 | 556.0841 | [5 empty] | -11.2126 | -114.3976 | 4.391e+18 | [5 empty] | 124.3709 | 77.863 | 553.6791 | [7 empty] | -11.1109 | -113.7597 | 0.646 | 4.391e+18 | 0.3076 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -12.842 | -138.8021 | 2.2397 | 4.391e+18 | 5.485 | [6 empty] | 164.9848 | 92.5012 | 781.5869 | [5 empty] | -11.4945 | -137.0131 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 166.9157 | 94.1854 | 787.5081 | [7 empty] | -11.5715 | -137.2926 | 0.2899 | 4.391e+18 | 0.367 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -49.1755 | 81.4491 | 28.5121 | 3582.9095 | 9.8965 | [6 empty] | 41.6598 | 77.1442 | 15.9721 | [5 empty] | -29.9644 | 60.3808 | 3690.8228 | [5 empty] | 41.476 | 76.519 | 15.8923 | [7 empty] | -29.6006 | 60.0808 | 0.4715 | 3688.6561 | 0.1855 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -48.8693 | 76.0367 | 26.3645 | 3782.8081 | 9.7607 | [6 empty] | 42.2964 | 77.3867 | 19.4518 | [5 empty] | -29.7577 | 57.8753 | 3806.9097 | [5 empty] | 42.5804 | 77.0038 | 20.0566 | [7 empty] | -28.9883 | 57.1244 | 1.0751 | 3821.1001 | 0.3239 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -46.0275 | 58.1449 | 21.1162 | 4571.9875 | 9.6906 | [6 empty] | 45.519 | 78.6142 | 37.0692 | [5 empty] | -28.7843 | 45.9561 | 4478.0242 | [5 empty] | 45.8089 | 78.2307 | 36.7293 | [7 empty] | -27.8792 | 45.8453 | 0.9119 | 4455.1787 | 0.3605 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -42.5102 | 28.4207 | 16.418 | 7009.8586 | 9.7713 | [6 empty] | 52.7344 | 81.3626 | 76.5145 | [5 empty] | -26.9699 | 23.1247 | 6652.0771 | [5 empty] | 53.038 | 81.4163 | 76.0021 | [7 empty] | -26.5055 | 23.3882 | 0.5339 | 6592.9525 | 0.2366 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -38.2436 | -5.7125 | 13.6234 | 17935.6449 | 10.1784 | [6 empty] | 65.0572 | 86.0564 | 143.8809 | [5 empty] | -24.6941 | -7.1291 | 17567.7742 | [5 empty] | 65.1889 | 86.1594 | 143.4555 | [7 empty] | -24.5578 | -6.8921 | 0.2734 | 17264.7652 | 0.1084 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -34.0408 | -39.1605 | 11.5986 | 4.391e+18 | 10.9447 | [6 empty] | 83.4556 | 93.0645 | 244.4618 | [5 empty] | -22.4597 | -39.7972 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.8717 | 93.4803 | 241.538 | [7 empty] | -21.9727 | -38.6583 | 1.2387 | 4.391e+18 | 0.307 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -30.4896 | -71.0598 | 9.8949 | 4.391e+18 | 10.1381 | [6 empty] | 108.8033 | 102.7196 | 383.0327 | [5 empty] | -20.6008 | -71.4058 | 4.391e+18 | [5 empty] | 109.5386 | 103.1082 | 384.1247 | [7 empty] | -20.3243 | -71.4715 | 0.2842 | 4.391e+18 | 0.2209 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -27.5642 | -98.8009 | 8.5258 | 4.391e+18 | 8.853 | [6 empty] | 141.9055 | 115.3284 | 563.996 | [5 empty] | -19.2308 | -100.6025 | 4.391e+18 | [5 empty] | 142.924 | 116.3897 | 565.6166 | [7 empty] | -19.1987 | -100.4246 | 0.1808 | 4.391e+18 | 0.2074 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -25.6565 | -122.8519 | 8.4904 | 4.391e+18 | 7.845 | [6 empty] | 183.1549 | 131.0405 | 789.4988 | [5 empty] | -18.3318 | -127.1457 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 185.1272 | 132.8164 | 793.6799 | [7 empty] | -18.2546 | -127.0944 | 0.0927 | 4.391e+18 | 0.3054 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -70.9433 | 101.0639 | 35.8838 | 3685.8575 | 9.4209 | [6 empty] | 68.7885 | 134.685 | 27.7849 | [5 empty] | -43.3008 | 78.1829 | 3747.0507 | [5 empty] | 68.0172 | 133.4231 | 27.5704 | [7 empty] | -43.2886 | 77.8629 | 0.3202 | 3749.9275 | 0.2204 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -70.5521 | 96.8319 | 34.2539 | 3811.8994 | 9.3689 | [6 empty] | 69.4251 | 134.9275 | 31.2646 | [5 empty] | -43.1169 | 76.3223 | 3813.4704 | [5 empty] | 69.3501 | 134.0371 | 31.0988 | [7 empty] | -42.5236 | 76.0142 | 0.6685 | 3808.6065 | 0.2201 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -67.8355 | 82.4302 | 29.7771 | 4280.1696 | 9.3007 | [6 empty] | 72.6477 | 136.155 | 48.882 | [5 empty] | -42.2237 | 67.241 | 4176.5071 | [5 empty] | 72.4639 | 135.6395 | 48.3892 | [7 empty] | -42.008 | 67.2707 | 0.2177 | 4167.3801 | 0.1169 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -64.0494 | 57.0265 | 25.031 | 5509.6533 | 9.3186 | [6 empty] | 79.8631 | 138.9034 | 88.3273 | [5 empty] | -40.4287 | 48.7429 | 5177.2048 | [5 empty] | 79.819 | 138.243 | 87.4591 | [7 empty] | -39.9154 | 48.7943 | 0.5159 | 5155.7013 | 0.2059 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -59.1504 | 25.704 | 21.5987 | 8476.1833 | 9.1969 | [6 empty] | 92.1859 | 143.5972 | 155.6937 | [5 empty] | -37.891 | 21.8907 | 7788.3055 | [5 empty] | 91.9756 | 143.2306 | 154.9072 | [7 empty] | -37.7818 | 22.0105 | 0.1621 | 7763.5912 | 0.0815 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -53.8921 | -7.3862 | 19.0987 | 20668.0363 | 9.5938 | [6 empty] | 110.5843 | 150.6053 | 256.2746 | [5 empty] | -34.9941 | -10.1474 | 19642.2286 | [5 empty] | 110.7623 | 150.9043 | 254.6172 | [7 empty] | -34.8476 | -9.4975 | 0.6662 | 18914.5834 | 0.2634 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -48.9469 | -41.0041 | 17.0533 | 4.391e+18 | 10.5769 | [6 empty] | 135.932 | 160.2604 | 394.8455 | [5 empty] | -32.1423 | -43.9064 | 4.391e+18 | [5 empty] | 136.1041 | 160.2044 | 399.1729 | [7 empty] | -32.3604 | -44.959 | 1.0749 | 4.391e+18 | 0.2823 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -44.5431 | -71.6103 | 15.8392 | 4.391e+18 | 11.3044 | [6 empty] | 169.0341 | 172.8692 | 575.8088 | [5 empty] | -29.6164 | -76.9088 | 4.391e+18 | [5 empty] | 169.3141 | 172.9878 | 577.6688 | [7 empty] | -29.6303 | -77.2035 | 0.295 | 4.391e+18 | 0.0392 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -41.1487 | -98.9543 | 16.1611 | 4.391e+18 | 10.8287 | [6 empty] | 210.2836 | 188.5813 | 801.3116 | [5 empty] | -27.5592 | -107.7012 | 4.391e+18 | [5 empty] | 211.7506 | 190.0665 | 806.3282 | [7 empty] | -27.6687 | -107.8693 | 0.2006 | 4.391e+18 | 0.1843 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -90.3925 | 119.7754 | 42.3482 | 3742.0439 | 8.6018 | [6 empty] | 106.1639 | 213.9594 | 44.0595 | [5 empty] | -55.6377 | 95.5789 | 3774.8798 | [5 empty] | 106.9445 | 213.2488 | 43.1808 | [7 empty] | -54.4118 | 95.5934 | 1.226 | 3754.4594 | 0.3635 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -89.9511 | 116.3212 | 40.9845 | 3827.5131 | 8.5641 | [6 empty] | 106.8005 | 214.2019 | 47.5392 | [5 empty] | -55.4841 | 94.1457 | 3816.6752 | [5 empty] | 107.7651 | 213.5568 | 47.7055 | [7 empty] | -54.2202 | 93.7256 | 1.3319 | 3808.8724 | 0.31 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -87.4932 | 104.4874 | 37.1142 | 4135.3308 | 8.5208 | [6 empty] | 110.0231 | 215.4294 | 65.1565 | [5 empty] | -54.7266 | 87.0571 | 4038.7552 | [5 empty] | 111.0728 | 215.3557 | 63.9045 | [7 empty] | -53.5947 | 87.3878 | 1.1793 | 4010.0134 | 0.3729 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -83.9118 | 83.0015 | 32.6321 | 4874.9131 | 8.6081 | [6 empty] | 117.2385 | 218.1778 | 104.6019 | [5 empty] | -53.144 | 72.1299 | 4605.7411 | [5 empty] | 118.5501 | 218.5573 | 104.5472 | [7 empty] | -52.1728 | 72.1332 | 0.9712 | 4589.6056 | 0.2782 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -79.0431 | 55.1049 | 28.8849 | 6359.1116 | 8.557 | [6 empty] | 129.5613 | 222.8716 | 171.9683 | [5 empty] | -50.7556 | 49.2604 | 5847.2244 | [5 empty] | 130.1092 | 222.9477 | 172.5405 | [7 empty] | -50.385 | 49.0453 | 0.4285 | 5852.9177 | 0.1113 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -73.5289 | 24.0346 | 26.0519 | 9607.7533 | 8.3907 | [6 empty] | 147.9597 | 229.8797 | 272.5491 | [5 empty] | -47.7814 | 20.0636 | 8769.5972 | [5 empty] | 148.5454 | 230.1119 | 275.4643 | [7 empty] | -47.6781 | 19.2991 | 0.7715 | 8883.5573 | 0.2471 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -67.9296 | -9.1681 | 23.6889 | 22924.4174 | 9.1121 | [6 empty] | 173.3074 | 239.5347 | 411.1201 | [5 empty] | -44.543 | -12.9406 | 20882.9283 | [5 empty] | 174.1326 | 239.9126 | 413.7099 | [7 empty] | -44.3373 | -13.4363 | 0.5366 | 21292.2688 | 0.2486 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -62.6434 | -40.8184 | 22.249 | 2.1955e+18 | 10.8788 | [6 empty] | 206.4095 | 252.1436 | 592.0834 | [5 empty] | -41.35 | -47.2689 | 4.391e+18 | [5 empty] | 207.4915 | 252.9855 | 589.0753 | [7 empty] | -40.8309 | -46.4311 | 0.9856 | 4.391e+18 | 0.2163 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -58.104 | -70.2867 | 22.3008 | 4.391e+18 | 12.519 | [6 empty] | 247.659 | 267.8557 | 817.5862 | [5 empty] | -38.4482 | -80.8211 | 4.391e+18 | [5 empty] | 249.7224 | 270.1795 | 817.9937 | [7 empty] | -38.2207 | -80.1082 | 0.7482 | 4.391e+18 | 0.2144 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -107.9507 | 137.4875 | 47.6505 | 3774.669 | 8.0161 | [6 empty] | 154.9734 | 317.4858 | 65.3128 | [5 empty] | -67.3074 | 112.6139 | 3790.2731 | [5 empty] | 153.9276 | 315.1002 | 65.4799 | [7 empty] | -67.0598 | 112.0434 | 0.6219 | 3795.5715 | 0.195 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -107.4902 | 134.5581 | 46.4514 | 3836.2663 | 7.9829 | [6 empty] | 155.6099 | 317.7282 | 68.7925 | [5 empty] | -67.18 | 111.4751 | 3818.4355 | [5 empty] | 154.5996 | 315.3119 | 68.3839 | [7 empty] | -66.8507 | 111.0764 | 0.5171 | 3818.4037 | 0.1826 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -105.3133 | 124.6445 | 43.1046 | 4053.7752 | 7.9707 | [6 empty] | 158.8325 | 318.9557 | 86.4099 | [5 empty] | -66.5461 | 105.8 | 3965.7413 | [5 empty] | 158.1501 | 316.6183 | 87.5556 | [7 empty] | -66.1153 | 104.8691 | 1.0258 | 3980.0987 | 0.2452 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -102.0405 | 106.2369 | 38.9495 | 4551.4949 | 8.1057 | [6 empty] | 166.0479 | 321.7041 | 125.8552 | [5 empty] | -65.1923 | 93.6168 | 4326.1157 | [5 empty] | 165.7437 | 319.9059 | 126.3114 | [7 empty] | -64.6735 | 92.9921 | 0.8121 | 4334.6627 | 0.1831 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -97.4833 | 81.6738 | 35.1892 | 5459.6646 | 8.127 | [6 empty] | 178.3707 | 326.3979 | 193.2217 | [5 empty] | -63.0694 | 74.3283 | 5052.642 | [5 empty] | 178.4221 | 324.8916 | 193.552 | [7 empty] | -62.43 | 73.769 | 0.8495 | 5062.4432 | 0.1905 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -92.0862 | 53.2251 | 32.1429 | 7103.2266 | 7.9829 | [6 empty] | 196.7692 | 333.406 | 293.8025 | [5 empty] | -60.2799 | 48.585 | 6475.6019 | [5 empty] | 196.7559 | 331.6019 | 297.0692 | [7 empty] | -59.7836 | 47.1899 | 1.4807 | 6560.126 | 0.3529 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -86.3585 | 21.6368 | 29.5509 | 10723.204 | 7.8268 | [6 empty] | 222.1169 | 343.0611 | 432.3735 | [5 empty] | -57.0374 | 17.9585 | 9626.829 | [5 empty] | 222.793 | 342.4337 | 433.7578 | [7 empty] | -56.4845 | 17.402 | 0.7844 | 9685.0233 | 0.2297 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -80.687 | -9.6358 | 27.733 | 23318.388 | 9.033 | [6 empty] | 255.219 | 355.6699 | 613.3367 | [5 empty] | -53.6 | -15.5868 | 21646.2436 | [5 empty] | 255.9537 | 354.9059 | 615.4733 | [7 empty] | -53.0585 | -16.2771 | 0.8773 | 22141.8185 | 0.3776 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -75.4196 | -39.9448 | 27.096 | 1.0978e+18 | 11.422 | [6 empty] | 296.4684 | 371.3821 | 838.8395 | [5 empty] | -50.2316 | -49.9329 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 297.5361 | 370.7793 | 838.9036 | [7 empty] | -49.5194 | -50.1945 | 0.7588 | 2.1955e+18 | 0.3618 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -124.239 | 154.6378 | 52.4027 | 3794.0224 | 7.6783 | [6 empty] | 215.7961 | 446.4926 | 91.7972 | [5 empty] | -78.4213 | 129.2058 | 3799.4578 | [5 empty] | 217.7289 | 446.3105 | 92.0149 | [7 empty] | -77.179 | 128.9379 | 1.2709 | 3792.1382 | 0.2403 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -123.7565 | 152.095 | 51.306 | 3839.9318 | 7.6476 | [6 empty] | 216.4326 | 446.735 | 95.2769 | [5 empty] | -78.3146 | 128.2762 | 3819.4816 | [5 empty] | 218.7737 | 446.7261 | 95.5434 | [7 empty] | -76.8883 | 127.9967 | 1.4535 | 3810.7869 | 0.2784 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -121.8431 | 143.6859 | 48.4148 | 4000.4187 | 7.6567 | [6 empty] | 219.6552 | 447.9625 | 112.8943 | [5 empty] | -77.7811 | 123.6227 | 3923.2372 | [5 empty] | 221.5812 | 448.1228 | 114.0982 | [7 empty] | -76.7343 | 123.1764 | 1.1381 | 3922.7703 | 0.1937 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -118.9067 | 127.8332 | 44.6395 | 4355.7093 | 7.8169 | [6 empty] | 226.8706 | 450.7109 | 152.3396 | [5 empty] | -76.6263 | 113.5137 | 4170.655 | [5 empty] | 229.2702 | 450.6522 | 154.629 | [7 empty] | -75.3046 | 112.7245 | 1.5393 | 4176.2985 | 0.2564 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -114.7547 | 106.2275 | 40.9951 | 4969.0363 | 7.9013 | [6 empty] | 239.1934 | 455.4047 | 219.706 | [5 empty] | -74.7718 | 97.1738 | 4646.1441 | [5 empty] | 241.4483 | 454.6868 | 219.6787 | [7 empty] | -73.2246 | 96.8302 | 1.585 | 4635.202 | 0.3259 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -109.6709 | 80.4977 | 37.8647 | 5979.8764 | 7.8256 | [6 empty] | 257.5919 | 462.4128 | 320.2869 | [5 empty] | -72.2501 | 74.7172 | 5501.8586 | [5 empty] | 260.075 | 462.6999 | 322.9731 | [7 empty] | -71.1266 | 74.028 | 1.318 | 5514.5858 | 0.2559 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -104.1122 | 51.1002 | 35.1608 | 7801.2853 | 7.6739 | [6 empty] | 282.9395 | 472.0679 | 458.8578 | [5 empty] | -69.1884 | 47.0245 | 7073.7221 | [5 empty] | 285.469 | 472.9728 | 457.4862 | [7 empty] | -68.0982 | 47.3688 | 1.1432 | 7020.6925 | 0.3006 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -98.3475 | 20.9934 | 33.0363 | 11409.224 | 7.6335 | [6 empty] | 316.0417 | 484.6767 | 639.8211 | [5 empty] | -65.7752 | 15.4766 | 10417.9538 | [5 empty] | 318.8126 | 484.9611 | 637.2625 | [7 empty] | -64.4054 | 15.8339 | 1.4156 | 10281.9207 | 0.3668 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -92.6789 | -9.224 | 31.7051 | 22722.3034 | 9.3076 | [6 empty] | 357.2911 | 500.3888 | 865.3239 | [5 empty] | -62.2447 | -18.1106 | 22131.587 | [5 empty] | 360.9678 | 501.8477 | 863.1732 | [7 empty] | -60.9367 | -17.5724 | 1.4144 | 21284.5974 | 0.359 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 84.1919 | 10.3991 | 43.8463 | 2244.3827 | 9.0718 | [6 empty] | 20.2298 | 10.6792 | 5.2507 | [5 empty] | 40.4122 | 7.9831 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.9268 | 10.4851 | 5.7065 | [7 empty] | 39.4694 | 7.1059 | 1.2878 | 2244.3827 | 0.7132 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 67.3706 | -14.0568 | 36.8547 | 5763.58 | 9.0607 | [6 empty] | 23.4524 | 11.9067 | 22.8681 | [5 empty] | 30.7721 | -9.7186 | 8463.6132 | [5 empty] | 23.1246 | 11.6889 | 23.1128 | [7 empty] | 30.1523 | -10.1905 | 0.7791 | 8949.2562 | 0.3204 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 48.0893 | -43.3235 | 29.6971 | 6.4036e+17 | 8.5041 | [6 empty] | 30.6678 | 14.6551 | 62.3134 | [5 empty] | 20.5154 | -32.2965 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.5991 | 14.5496 | 63.5142 | [7 empty] | 20.0035 | -32.9267 | 0.812 | 2.9273e+18 | 0.2941 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 34.659 | -68.6249 | 25.8283 | 2.9273e+18 | 7.8344 | [6 empty] | 42.9906 | 19.349 | 129.6798 | [5 empty] | 13.0993 | -54.4024 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.8093 | 19.1389 | 130.5091 | [7 empty] | 12.8226 | -54.6678 | 0.3834 | 2.9273e+18 | 0.1793 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 26.1145 | -90.1756 | 23.1133 | 2.9273e+18 | 7.0844 | [6 empty] | 61.389 | 26.357 | 230.2607 | [5 empty] | 7.9875 | -75.8354 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.4954 | 26.2182 | 230.7401 | [7 empty] | 8.1134 | -75.9285 | 0.1565 | 2.9273e+18 | 0.1281 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 19.7104 | -110.2297 | 20.3461 | 2.9273e+18 | 6.2021 | [6 empty] | 86.7367 | 36.0121 | 368.8316 | [5 empty] | 4.2517 | -97.0012 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.098 | 35.8718 | 370.9499 | [7 empty] | 4.3555 | -97.2624 | 0.2811 | 4.391e+18 | 0.1498 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 15.4001 | -128.4322 | 17.4939 | 4.391e+18 | 5.3214 | [6 empty] | 119.8389 | 48.6209 | 549.7949 | [5 empty] | 1.3281 | -118.0391 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.6851 | 48.4425 | 545.233 | [7 empty] | 1.7736 | -117.5999 | 0.6256 | 4.391e+18 | 0.1612 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 12.0814 | -145.5184 | 14.7731 | 4.391e+18 | 4.4682 | [6 empty] | 161.0883 | 64.3331 | 775.2977 | [5 empty] | -1.072 | -138.7928 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 162.847 | 64.7791 | 784.6828 | [7 empty] | -1.0465 | -139.5513 | 0.7589 | 2.9273e+18 | 0.1625 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 80.004 | 26.1364 | 41.9855 | 2244.3827 | 9.9184 | [6 empty] | 20.5318 | 12.4275 | 2.1796 | [5 empty] | 39.3376 | 15.6948 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.4599 | 12.3838 | 2.6693 | [7 empty] | 38.7081 | 14.9262 | 0.9936 | 2244.3827 | 0.5601 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 74.2199 | 16.7874 | 37.5933 | 2244.3827 | 9.1716 | [6 empty] | 21.1683 | 12.6699 | 5.6594 | [5 empty] | 37.0788 | 10.9744 | 2244.3827 | [5 empty] | 21.2666 | 12.7407 | 6.2215 | [7 empty] | 36.6321 | 10.3216 | 0.791 | 2244.3827 | 0.58 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 61.265 | -7.7529 | 32.3878 | 5154.287 | 9.2799 | [6 empty] | 24.3909 | 13.8974 | 23.2767 | [5 empty] | 28.8851 | -7.0379 | 7443.3277 | [5 empty] | 24.1601 | 13.7838 | 24.0932 | [7 empty] | 27.9574 | -7.8768 | 1.2508 | 8042.2523 | 0.5083 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 44.8797 | -38.5661 | 26.5332 | 1.3722e+17 | 8.7258 | [6 empty] | 31.6063 | 16.6458 | 62.7221 | [5 empty] | 19.5303 | -30.7291 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.7813 | 16.7392 | 63.213 | [7 empty] | 19.5356 | -30.9039 | 0.1749 | 2.9273e+18 | 0.0648 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 32.7108 | -65.746 | 23.5307 | 2.9273e+18 | 8.0566 | [6 empty] | 43.9291 | 21.3397 | 130.0885 | [5 empty] | 12.4293 | -53.8147 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 43.9612 | 21.36 | 129.9472 | [7 empty] | 12.4917 | -53.7678 | 0.078 | 2.9273e+18 | 0.027 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 24.6921 | -88.6409 | 21.5271 | 4.391e+18 | 7.2972 | [6 empty] | 62.3276 | 28.3477 | 230.6693 | [5 empty] | 7.4451 | -75.7583 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.652 | 28.5348 | 229.991 | [7 empty] | 7.771 | -75.6234 | 0.3527 | 2.9273e+18 | 0.1327 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 18.5318 | -109.5865 | 19.3007 | 4.391e+18 | 6.3768 | [6 empty] | 87.6753 | 38.0028 | 369.2403 | [5 empty] | 3.7916 | -97.1268 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.1567 | 38.15 | 370.1369 | [7 empty] | 3.9861 | -97.258 | 0.2346 | 4.391e+18 | 0.0868 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 14.3815 | -128.2906 | 16.7983 | 2.9273e+18 | 5.4467 | [6 empty] | 120.7774 | 50.6116 | 550.2035 | [5 empty] | 0.9344 | -118.223 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 121.1067 | 50.7656 | 549.8668 | [7 empty] | 1.1128 | -118.2065 | 0.1792 | 4.391e+18 | 0.067 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 11.1483 | -145.6535 | 14.2234 | 2.9273e+18 | 4.5027 | [6 empty] | 162.0268 | 66.3238 | 775.7064 | [5 empty] | -1.4107 | -138.9769 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.8548 | 67.33 | 783.4063 | [7 empty] | -1.44 | -139.6452 | 0.6689 | 4.391e+18 | 0.2438 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 47.4567 | 41.9906 | 28.3121 | 2244.3827 | 10.5024 | [6 empty] | 25.2836 | 22.5061 | 4.2487 | [5 empty] | 23.351 | 27.1416 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.6193 | 22.4755 | 4.5719 | [7 empty] | 24.1923 | 26.5566 | 1.0246 | 2244.3827 | 0.8045 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 44.6319 | 34.051 | 24.7934 | 2244.3827 | 9.891 | [6 empty] | 25.9201 | 22.7486 | 7.7285 | [5 empty] | 22.4354 | 23.0043 | 2605.9157 | [5 empty] | 26.242 | 22.7102 | 8.0271 | [7 empty] | 23.2474 | 22.473 | 0.9704 | 2597.6278 | 0.8494 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 39.2421 | 10.7829 | 21.244 | 4442.3474 | 10.1848 | [6 empty] | 29.1427 | 23.9761 | 25.3458 | [5 empty] | 18.6505 | 5.5585 | 5441.4191 | [5 empty] | 29.2846 | 24.0152 | 26.1923 | [7 empty] | 18.5057 | 4.8138 | 0.7586 | 5610.998 | 0.5269 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 30.2888 | -22.0333 | 17.0852 | 16134.9686 | 9.3869 | [6 empty] | 36.3581 | 26.7245 | 64.7912 | [5 empty] | 13.2509 | -20.7624 | 107923.5657 | [5 empty] | 36.7971 | 26.9432 | 65.846 | [7 empty] | 13.3963 | -21.1842 | 0.4461 | 145585.6384 | 0.21 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 22.6913 | -53.4924 | 15.4867 | 2.9273e+18 | 8.6675 | [6 empty] | 48.6809 | 31.4183 | 132.1576 | [5 empty] | 8.2594 | -47.8748 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.1179 | 31.6294 | 131.5865 | [7 empty] | 8.8022 | -47.5435 | 0.6359 | 4.391e+18 | 0.2587 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 17.2217 | -80.4331 | 14.9483 | 2.9273e+18 | 7.9324 | [6 empty] | 67.0793 | 38.4264 | 232.7384 | [5 empty] | 4.3312 | -72.8642 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.5552 | 38.6716 | 234.0619 | [7 empty] | 4.4257 | -73.0694 | 0.2259 | 4.391e+18 | 0.0901 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 12.6098 | -104.5671 | 14.202 | 2.9273e+18 | 7.0248 | [6 empty] | 92.427 | 48.0815 | 371.3094 | [5 empty] | 1.297 | -95.9812 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.4376 | 48.5232 | 372.1652 | [7 empty] | 1.7717 | -96.0358 | 0.4779 | 4.391e+18 | 0.2135 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 9.4217 | -125.3437 | 12.8849 | 2.9273e+18 | 6.0741 | [6 empty] | 125.5292 | 60.6903 | 552.2726 | [5 empty] | -1.1345 | -117.9554 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 126.3877 | 61.2943 | 552.0237 | [7 empty] | -0.8286 | -117.8668 | 0.3184 | 2.9273e+18 | 0.1776 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 6.7581 | -143.9682 | 11.0465 | 2.9273e+18 | 5.089 | [6 empty] | 166.7786 | 76.4024 | 777.7755 | [5 empty] | -3.1617 | -139.1079 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 168.9126 | 77.6258 | 785.7729 | [7 empty] | -3.1261 | -139.7433 | 0.6363 | 2.9273e+18 | 0.2772 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 11.2614 | 61.6024 | 20.2016 | 1945.4479 | 10.7552 | [6 empty] | 35.9228 | 45.0722 | 8.8814 | [5 empty] | 2.4041 | 43.4461 | 3125.1305 | [5 empty] | 36.086 | 45.2621 | 9.1884 | [7 empty] | 2.3457 | 43.2817 | 0.1744 | 3140.9702 | 0.1528 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 10.0706 | 55.3959 | 17.0402 | 3008.5904 | 9.7933 | [6 empty] | 36.5593 | 45.3147 | 12.3611 | [5 empty] | 2.2338 | 40.2648 | 3317.526 | [5 empty] | 36.5733 | 45.4487 | 12.8789 | [7 empty] | 1.8812 | 39.9169 | 0.4953 | 3353.2151 | 0.3081 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 9.4018 | 35.3926 | 12.5281 | 4129.0904 | 9.8719 | [6 empty] | 39.7819 | 46.5422 | 29.9785 | [5 empty] | 1.4549 | 25.7075 | 4493.2008 | [5 empty] | 39.5955 | 46.5179 | 30.4474 | [7 empty] | 0.9858 | 25.3653 | 0.5807 | 4545.2109 | 0.3667 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | 4.3066 | -30.0238 | 5.8537 | 84121.9727 | 9.1541 | [6 empty] | 59.3201 | 53.9844 | 136.7903 | [5 empty] | -1.5403 | -30.3066 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.5311 | 54.3388 | 136.0308 | [7 empty] | -1.4585 | -29.7005 | 0.6116 | 2.9273e+18 | 0.2506 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | 2.5967 | -61.2389 | 5.8225 | 2.9273e+18 | 8.5697 | [6 empty] | 77.7186 | 60.9925 | 237.3711 | [5 empty] | -3.1388 | -60.2355 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.0102 | 61.3128 | 236.1184 | [7 empty] | -2.8827 | -59.6845 | 0.6076 | 2.9273e+18 | 0.2015 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | 0.7451 | -89.9076 | 5.7782 | 2.9273e+18 | 7.9342 | [6 empty] | 103.0662 | 70.6475 | 375.9421 | [5 empty] | -4.6052 | -87.7256 | 4.391e+18 | [5 empty] | 103.9859 | 71.6752 | 378.7046 | [7 empty] | -4.8071 | -87.7702 | 0.2067 | 4.391e+18 | 0.2799 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -0.5423 | -114.4375 | 5.6319 | 4.391e+18 | 7.2052 | [6 empty] | 136.1684 | 83.2563 | 556.9053 | [5 empty] | -5.9434 | -112.8418 | 4.391e+18 | [5 empty] | 136.7129 | 83.9752 | 554.1567 | [7 empty] | -5.666 | -112.2301 | 0.6717 | 2.9273e+18 | 0.2181 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -1.9776 | -135.7372 | 5.2081 | 2.9273e+18 | 6.3696 | [6 empty] | 177.4178 | 98.9685 | 782.4081 | [5 empty] | -7.1774 | -136.0295 | 4.391e+18 | [5 empty] | 178.7785 | 100.4815 | 782.3682 | [7 empty] | -7.0431 | -135.6945 | 0.3609 | 4.391e+18 | 0.3366 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -20.5084 | 81.4593 | 20.8722 | 3199.8919 | 10.4104 | [6 empty] | 54.0929 | 83.6115 | 16.7933 | [5 empty] | -16.6617 | 60.9447 | 3457.2039 | [5 empty] | 53.9869 | 83.0483 | 16.7733 | [7 empty] | -16.2157 | 60.6329 | 0.5441 | 3453.9036 | 0.2098 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -20.9726 | 76.628 | 18.5772 | 3370.6013 | 9.8902 | [6 empty] | 54.7294 | 83.854 | 20.273 | [5 empty] | -16.6003 | 58.5727 | 3560.7309 | [5 empty] | 55.2548 | 83.5552 | 20.2626 | [7 empty] | -15.4466 | 58.2725 | 1.1921 | 3544.889 | 0.4565 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -19.7167 | 60.1165 | 13.3264 | 4006.8382 | 9.5398 | [6 empty] | 57.952 | 85.0815 | 37.8904 | [5 empty] | -16.3114 | 47.2325 | 4148.7119 | [5 empty] | 58.2184 | 85.014 | 38.0554 | [7 empty] | -15.8716 | 47.0292 | 0.4845 | 4148.4977 | 0.1851 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -19.1718 | 32.0669 | 7.6089 | 5809.9183 | 9.3867 | [6 empty] | 65.1674 | 87.8299 | 77.3357 | [5 empty] | -15.7777 | 25.257 | 5949.3879 | [5 empty] | 65.7746 | 88.0696 | 76.3304 | [7 empty] | -14.9979 | 25.8513 | 0.9804 | 5855.3599 | 0.4656 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -18.1382 | -0.9807 | 4.5171 | 11229.5902 | 9.4916 | [6 empty] | 77.4902 | 92.5237 | 144.7022 | [5 empty] | -15.1257 | -4.3466 | 12780.6846 | [5 empty] | 77.8464 | 92.799 | 143.9148 | [7 empty] | -14.8109 | -3.8716 | 0.5698 | 12485.9285 | 0.2577 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -16.7526 | -33.9908 | 3.6283 | 2.1955e+18 | 9.138 | [6 empty] | 95.8886 | 99.5318 | 245.283 | [5 empty] | -14.5283 | -36.8574 | 4.391e+18 | [5 empty] | 96.4866 | 99.9037 | 245.9392 | [7 empty] | -14.2781 | -36.8643 | 0.2503 | 4.391e+18 | 0.2445 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -15.8584 | -66.0297 | 3.2182 | 4.391e+18 | 8.192 | [6 empty] | 121.2363 | 109.1869 | 383.854 | [5 empty] | -14.1071 | -68.7296 | 4.391e+18 | [5 empty] | 121.7727 | 109.5026 | 384.5883 | [7 empty] | -13.9289 | -68.7481 | 0.1791 | 4.391e+18 | 0.1343 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -14.96 | -94.3394 | 4.187 | 4.391e+18 | 7.3427 | [6 empty] | 154.3385 | 121.7957 | 564.8172 | [5 empty] | -13.9076 | -98.3919 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.1718 | 122.7606 | 567.3654 | [7 empty] | -14.05 | -98.3991 | 0.1426 | 4.391e+18 | 0.2009 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -14.6876 | -118.998 | 6.4709 | 4.391e+18 | 6.6181 | [6 empty] | 195.5879 | 137.5078 | 790.32 | [5 empty] | -13.9221 | -125.4235 | 4.391e+18 | [5 empty] | 197.3334 | 139.245 | 795.2608 | [7 empty] | -14.0314 | -125.4637 | 0.1164 | 4.391e+18 | 0.2961 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -47.6336 | 100.8387 | 26.6695 | 3433.5258 | 8.9346 | [6 empty] | 81.2216 | 141.1523 | 28.6061 | [5 empty] | -33.1199 | 78.4642 | 3607.5283 | [5 empty] | 81.6449 | 140.7152 | 27.8035 | [7 empty] | -32.1685 | 78.614 | 0.9632 | 3583.68 | 0.3784 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -47.7152 | 96.9441 | 25.0527 | 3545.4846 | 8.6266 | [6 empty] | 81.8581 | 141.3948 | 32.0858 | [5 empty] | -33.0041 | 76.6655 | 3669.4569 | [5 empty] | 82.3399 | 141.0296 | 32.3036 | [7 empty] | -32.1789 | 76.3067 | 0.8998 | 3665.6167 | 0.2486 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -45.8461 | 83.365 | 20.4888 | 3950.0177 | 8.2873 | [6 empty] | 85.0807 | 142.6223 | 49.7032 | [5 empty] | -32.4406 | 67.8703 | 4005.9239 | [5 empty] | 85.1883 | 142.0564 | 50.079 | [7 empty] | -31.942 | 67.4016 | 0.6843 | 4012.3985 | 0.1908 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -43.9209 | 59.1675 | 15.6676 | 4983.1912 | 8.1531 | [6 empty] | 92.2961 | 145.3707 | 89.1485 | [5 empty] | -31.3053 | 49.8766 | 4918.2781 | [5 empty] | 92.5625 | 145.0794 | 89.7193 | [7 empty] | -30.8778 | 49.4395 | 0.6114 | 4932.8668 | 0.1771 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -41.1714 | 28.8075 | 12.6131 | 7273.7123 | 8.0897 | [6 empty] | 104.6189 | 150.0645 | 156.515 | [5 empty] | -29.6948 | 23.575 | 7192.5498 | [5 empty] | 105.2162 | 150.3492 | 155.2342 | [7 empty] | -29.1406 | 24.1298 | 0.7841 | 7101.6214 | 0.3058 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -37.9337 | -3.5661 | 11.0418 | 13965.022 | 8.5954 | [6 empty] | 123.0173 | 157.0726 | 257.0958 | [5 empty] | -27.8523 | -8.07 | 15618.645 | [5 empty] | 123.7165 | 157.5382 | 255.0647 | [7 empty] | -27.3018 | -7.2784 | 0.9642 | 15018.6037 | 0.3478 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -35.0721 | -36.8399 | 10.2514 | 2.1955e+18 | 9.1822 | [6 empty] | 148.365 | 166.7277 | 395.6668 | [5 empty] | -26.0418 | -41.6921 | 4.391e+18 | [5 empty] | 149.3195 | 167.3664 | 395.8417 | [7 empty] | -25.6653 | -41.4771 | 0.4336 | 4.391e+18 | 0.2326 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -32.3182 | -67.5615 | 10.6797 | 4.391e+18 | 8.2601 | [6 empty] | 181.4672 | 179.3365 | 576.63 | [5 empty] | -24.4536 | -74.7868 | 4.391e+18 | [5 empty] | 181.9781 | 179.2656 | 577.8415 | [7 empty] | -24.1832 | -75.0682 | 0.3902 | 4.391e+18 | 0.2038 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -30.3188 | -95.189 | 12.7933 | 4.391e+18 | 7.7076 | [6 empty] | 222.7166 | 195.0486 | 802.1328 | [5 empty] | -23.1887 | -105.811 | 4.391e+18 | [5 empty] | 225.1355 | 197.3202 | 807.9137 | [7 empty] | -23.149 | -105.8232 | 0.0415 | 4.391e+18 | 0.2583 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -71.1627 | 119.4449 | 33.3861 | 3565.1823 | 7.7635 | [6 empty] | 118.597 | 220.4267 | 44.8807 | [5 empty] | -47.6625 | 95.7306 | 3685.0271 | [5 empty] | 118.3348 | 219.3083 | 45.0806 | [7 empty] | -47.2862 | 95.3105 | 0.564 | 3687.4828 | 0.1529 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -71.0209 | 116.2233 | 32.1022 | 3643.0523 | 7.5749 | [6 empty] | 119.2335 | 220.6692 | 48.3604 | [5 empty] | -47.5436 | 94.3288 | 3724.9642 | [5 empty] | 119.9261 | 219.9911 | 48.4579 | [7 empty] | -46.522 | 93.9685 | 1.0833 | 3718.5217 | 0.2614 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -69.0203 | 104.926 | 28.183 | 3919.6338 | 7.3174 | [6 empty] | 122.4561 | 221.8967 | 65.9778 | [5 empty] | -46.9569 | 87.3906 | 3936.6578 | [5 empty] | 122.5144 | 221.4843 | 66.6446 | [7 empty] | -46.735 | 86.9806 | 0.4662 | 3945.1602 | 0.1086 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -66.6374 | 84.2173 | 23.845 | 4581.0852 | 7.2994 | [6 empty] | 129.6715 | 224.6451 | 105.4231 | [5 empty] | -45.7293 | 72.7527 | 4473.6739 | [5 empty] | 130.5146 | 224.334 | 105.249 | [7 empty] | -44.8043 | 72.5983 | 0.9378 | 4462.6435 | 0.2592 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -63.204 | 57.0838 | 20.5017 | 5868.468 | 7.2934 | [6 empty] | 141.9943 | 229.3389 | 172.7895 | [5 empty] | -43.8725 | 50.2564 | 5633.0713 | [5 empty] | 142.6397 | 228.9562 | 171.0741 | [7 empty] | -42.9897 | 50.5864 | 0.9425 | 5588.9591 | 0.3092 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -59.0802 | 26.7318 | 18.3145 | 8460.8343 | 7.2583 | [6 empty] | 160.3927 | 236.347 | 273.3704 | [5 empty] | -41.5539 | 21.4168 | 8264.4086 | [5 empty] | 161.3602 | 236.9112 | 274.335 | [7 empty] | -41.1812 | 21.2986 | 0.391 | 8263.4365 | 0.1426 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -55.0544 | -5.9604 | 16.9082 | 16498.909 | 8.0972 | [6 empty] | 185.7404 | 246.002 | 411.9413 | [5 empty] | -39.0231 | -11.3348 | 17704.1882 | [5 empty] | 186.5815 | 246.5126 | 412.7771 | [7 empty] | -38.7468 | -11.3746 | 0.2792 | 17650.0748 | 0.1332 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -51.062 | -37.494 | 16.6223 | 1.0978e+18 | 9.5482 | [6 empty] | 218.8426 | 258.6108 | 592.9046 | [5 empty] | -36.5247 | -45.5542 | 4.391e+18 | [5 empty] | 219.4991 | 258.7883 | 586.434 | [7 empty] | -35.7492 | -44.3201 | 1.4575 | 4.391e+18 | 0.3085 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -47.6474 | -67.0122 | 18.0599 | 4.391e+18 | 10.3474 | [6 empty] | 260.092 | 274.323 | 818.4074 | [5 empty] | -34.2563 | -79.1297 | 4.391e+18 | [5 empty] | 261.7913 | 275.9366 | 816.0732 | [7 empty] | -33.7998 | -78.2623 | 0.9802 | 4.391e+18 | 0.2461 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -91.7635 | 137.1502 | 39.3701 | 3644.2652 | 7.0519 | [6 empty] | 167.4064 | 323.9531 | 66.134 | [5 empty] | -60.906 | 112.6999 | 3728.9141 | [5 empty] | 167.7659 | 322.5854 | 64.7388 | [7 empty] | -59.9239 | 112.7536 | 0.9835 | 3712.472 | 0.2883 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -91.4763 | 134.3675 | 38.2168 | 3701.2302 | 6.9138 | [6 empty] | 168.0429 | 324.1955 | 69.6138 | [5 empty] | -60.7977 | 111.5784 | 3756.2118 | [5 empty] | 168.2055 | 322.7413 | 69.0028 | [7 empty] | -59.9838 | 111.3746 | 0.839 | 3747.8653 | 0.2113 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -89.5621 | 124.8145 | 34.83 | 3901.4786 | 6.7307 | [6 empty] | 171.2655 | 325.423 | 87.2311 | [5 empty] | -60.2589 | 105.9878 | 3898.8366 | [5 empty] | 172.1733 | 324.1613 | 86.6035 | [7 empty] | -58.9893 | 105.7488 | 1.2919 | 3886.1591 | 0.3068 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -87.1035 | 106.9991 | 30.8774 | 4359.8233 | 6.7853 | [6 empty] | 178.481 | 328.1714 | 126.6765 | [5 empty] | -59.1071 | 93.9754 | 4246.7384 | [5 empty] | 179.0188 | 327.1194 | 127.2481 | [7 empty] | -58.3093 | 93.4524 | 0.9539 | 4249.6892 | 0.1941 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -83.5158 | 82.9691 | 27.4224 | 5188.2533 | 6.8344 | [6 empty] | 190.8038 | 332.8652 | 194.0429 | [5 empty] | -57.2989 | 74.928 | 4944.077 | [5 empty] | 191.1313 | 331.8459 | 194.7383 | [7 empty] | -56.6971 | 74.398 | 0.8019 | 4953.9727 | 0.1718 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -79.1049 | 55.1277 | 24.8429 | 6635.1547 | 6.7711 | [6 empty] | 209.2022 | 339.8733 | 294.6237 | [5 empty] | -54.919 | 49.4521 | 6293.5341 | [5 empty] | 209.3967 | 338.5711 | 294.2336 | [7 empty] | -54.2465 | 49.1132 | 0.7531 | 6296.7991 | 0.1995 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -74.5473 | 24.0691 | 22.9518 | 9612.387 | 6.7719 | [6 empty] | 234.5499 | 349.5284 | 433.1947 | [5 empty] | -52.1475 | 19.0658 | 9197.845 | [5 empty] | 235.449 | 348.7729 | 430.4674 | [7 empty] | -51.1575 | 19.3311 | 1.0249 | 9110.25 | 0.3065 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -69.8487 | -7.0073 | 21.8974 | 18004.6205 | 8.1019 | [6 empty] | 267.652 | 362.1372 | 614.1579 | [5 empty] | -49.2042 | -14.3079 | 19181.3337 | [5 empty] | 268.5369 | 360.8304 | 612.8995 | [7 empty] | -48.1945 | -14.5719 | 1.0436 | 19146.5986 | 0.4165 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -65.4979 | -37.2233 | 22.2857 | 3.2018e+17 | 10.2701 | [6 empty] | 308.9014 | 377.8493 | 839.6608 | [5 empty] | -46.3165 | -48.5691 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 310.7285 | 377.3899 | 837.2456 | [7 empty] | -45.1493 | -48.4459 | 1.1738 | 2.1955e+18 | 0.4887 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -110.1995 | 154.3104 | 44.7155 | 3693.1642 | 6.7011 | [6 empty] | 228.2291 | 452.9598 | 92.6184 | [5 empty] | -73.1622 | 129.2561 | 3755.4727 | [5 empty] | 229.8302 | 452.1764 | 91.634 | [7 empty] | -71.8468 | 129.21 | 1.3162 | 3741.4843 | 0.2954 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -109.842 | 151.8818 | 43.6668 | 3736.1209 | 6.601 | [6 empty] | 228.8656 | 453.2023 | 96.0981 | [5 empty] | -73.0668 | 128.3368 | 3775.053 | [5 empty] | 231.3011 | 452.7898 | 95.1243 | [7 empty] | -71.3803 | 128.2921 | 1.6871 | 3757.7645 | 0.3735 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -108.0622 | 143.7229 | 40.7167 | 3885.9572 | 6.4744 | [6 empty] | 232.0882 | 454.4298 | 113.7155 | [5 empty] | -72.5899 | 123.7338 | 3876.4528 | [5 empty] | 234.2487 | 453.7088 | 113.7878 | [7 empty] | -71.0353 | 123.3735 | 1.5958 | 3866.8089 | 0.3115 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -105.7112 | 128.3039 | 37.1337 | 4219.7562 | 6.5711 | [6 empty] | 239.3036 | 457.1782 | 153.1608 | [5 empty] | -71.5569 | 113.73 | 4117.8917 | [5 empty] | 241.2249 | 455.963 | 154.145 | [7 empty] | -70.0519 | 113.0519 | 1.6507 | 4116.0334 | 0.2995 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -102.2318 | 107.0842 | 33.712 | 4793.8572 | 6.6664 | [6 empty] | 251.6264 | 461.872 | 220.5272 | [5 empty] | -69.897 | 97.5471 | 4580.5822 | [5 empty] | 254.0886 | 461.2717 | 219.1243 | [7 empty] | -68.204 | 97.541 | 1.693 | 4557.0615 | 0.3881 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -97.8712 | 81.888 | 30.9472 | 5720.8807 | 6.6388 | [6 empty] | 270.0249 | 468.8801 | 321.1081 | [5 empty] | -67.6376 | 75.2802 | 5409.0217 | [5 empty] | 272.6411 | 469.1674 | 322.4055 | [7 empty] | -66.3816 | 74.8856 | 1.3165 | 5405.8336 | 0.284 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -93.1688 | 52.9048 | 28.7381 | 7351.8742 | 6.5799 | [6 empty] | 295.3726 | 478.5352 | 459.6791 | [5 empty] | -64.8912 | 47.7811 | 6915.4584 | [5 empty] | 298.1814 | 479.4945 | 457.7895 | [7 empty] | -63.6586 | 48.219 | 1.3081 | 6854.6387 | 0.352 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -88.1526 | 23.0207 | 27.1463 | 10415.9218 | 6.6679 | [6 empty] | 328.4747 | 491.144 | 640.6423 | [5 empty] | -61.8257 | 16.4012 | 10048.1351 | [5 empty] | 331.651 | 491.872 | 637.5483 | [7 empty] | -60.3777 | 16.9452 | 1.5468 | 9891.1008 | 0.4182 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -83.2479 | -6.9377 | 26.6 | 18558.0109 | 8.5125 | [6 empty] | 369.7241 | 506.8561 | 866.1451 | [5 empty] | -58.6512 | -17.065 | 20214.1701 | [5 empty] | 372.7971 | 507.1132 | 862.1204 | [7 empty] | -57.1857 | -16.5537 | 1.5521 | 19528.424 | 0.4056 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 123.5147 | 21.0761 | 55.5674 | 2244.3827 | 9.5257 | [6 empty] | 41.4634 | 21.7243 | 6.6532 | [5 empty] | 68.1116 | 16.8067 | 2244.3827 | [5 empty] | 40.1622 | 20.9935 | 7.3786 | [7 empty] | 66.12 | 15.3788 | 2.4505 | 2244.3827 | 1.1135 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 107.6383 | -0.6756 | 49.4441 | 2244.3827 | 9.5662 | [6 empty] | 44.686 | 22.9519 | 24.2706 | [5 empty] | 58.2073 | 0.4612 | 2244.3826 | [5 empty] | 42.996 | 22.0069 | 25.6791 | [7 empty] | 55.3877 | -1.6496 | 3.5221 | 3393.5609 | 1.1915 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 85.1138 | -31.227 | 41.4299 | 9762.2727 | 9.2997 | [6 empty] | 51.9014 | 25.7003 | 63.7159 | [5 empty] | 44.2621 | -24.3296 | 17331.6598 | [5 empty] | 50.6456 | 24.9471 | 65.6212 | [7 empty] | 42.1665 | -26.0395 | 2.7046 | 23938.5318 | 0.7587 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 65.8559 | -60.3288 | 35.6507 | 6.4036e+17 | 8.8742 | [6 empty] | 64.2242 | 30.3941 | 131.0823 | [5 empty] | 31.6916 | -50.1422 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 63.0745 | 29.6958 | 131.4788 | [7 empty] | 30.6746 | -50.705 | 1.1623 | 2.9273e+18 | 0.369 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 51.904 | -85.2651 | 31.6755 | 2.9273e+18 | 8.3829 | [6 empty] | 82.6227 | 37.4022 | 231.6632 | [5 empty] | 22.1986 | -74.2684 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 81.7139 | 36.6607 | 235.1795 | [7 empty] | 21.0457 | -75.2881 | 1.5392 | 2.9273e+18 | 0.4448 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 40.8435 | -107.867 | 27.8299 | 2.9273e+18 | 7.6324 | [6 empty] | 107.9703 | 47.0572 | 370.2342 | [5 empty] | 15.279 | -96.8688 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 107.6968 | 46.5891 | 372.878 | [7 empty] | 14.9291 | -97.3561 | 0.5998 | 4.391e+18 | 0.2079 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 33.1231 | -127.7022 | 24.7686 | 2.9273e+18 | 6.8236 | [6 empty] | 141.0725 | 59.666 | 551.1974 | [5 empty] | 10.1105 | -118.5423 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 140.7712 | 59.2478 | 554.4179 | [7 empty] | 9.7463 | -118.9257 | 0.5288 | 2.9273e+18 | 0.163 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 27.1693 | -145.5992 | 21.9156 | 2.9273e+18 | 5.8987 | [6 empty] | 182.3219 | 75.3782 | 776.7002 | [5 empty] | 6.1141 | -139.5188 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 182.6626 | 75.3938 | 781.1568 | [7 empty] | 5.9047 | -139.8932 | 0.429 | 4.391e+18 | 0.0749 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 119.6071 | 33.0897 | 53.9823 | 2244.3827 | 10.156 | [6 empty] | 41.7654 | 23.4726 | 3.5822 | [5 empty] | 66.6326 | 22.7071 | 2244.3827 | [5 empty] | 41.41 | 23.3188 | 3.9 | [7 empty] | 65.8583 | 22.2609 | 0.8937 | 2244.3827 | 0.3273 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 114.3026 | 25.7621 | 50.2666 | 2244.3827 | 9.7215 | [6 empty] | 42.402 | 23.715 | 7.0619 | [5 empty] | 64.5043 | 18.9169 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.018 | 23.5362 | 7.3687 | [7 empty] | 63.7523 | 18.4668 | 0.8764 | 2244.3827 | 0.3631 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 100.9624 | 4.3991 | 45.375 | 2244.3827 | 9.8415 | [6 empty] | 45.6246 | 24.9426 | 24.6793 | [5 empty] | 55.6184 | 2.7205 | 2244.3828 | [5 empty] | 44.7881 | 24.5591 | 25.2702 | [7 empty] | 54.1612 | 1.9098 | 1.6675 | 1848.5454 | 0.4977 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 81.0485 | -26.4219 | 38.5165 | 8592.9847 | 9.6215 | [6 empty] | 52.84 | 27.6909 | 64.1246 | [5 empty] | 42.7506 | -22.3241 | 14723.2994 | [5 empty] | 52.4017 | 27.5134 | 65.0038 | [7 empty] | 41.811 | -22.9459 | 1.1267 | 16013.7922 | 0.2916 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 63.4468 | -56.4719 | 33.5401 | 6.4036e+17 | 9.2182 | [6 empty] | 65.1628 | 32.3848 | 131.491 | [5 empty] | 30.8097 | -48.7417 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 64.5141 | 32.0937 | 130.6184 | [7 empty] | 30.4782 | -48.6096 | 0.3568 | 2.9273e+18 | 0.1233 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 50.316 | -82.4722 | 30.0951 | 2.9273e+18 | 8.7308 | [6 empty] | 83.5612 | 39.3929 | 232.0719 | [5 empty] | 21.6072 | -73.4433 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 83.075 | 39.0762 | 233.9153 | [7 empty] | 20.9433 | -73.9758 | 0.851 | 2.9273e+18 | 0.2273 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 39.7039 | -106.0111 | 26.6572 | 2.9273e+18 | 7.9616 | [6 empty] | 108.9089 | 49.0479 | 370.6428 | [5 empty] | 14.8259 | -96.4354 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 108.9322 | 49.0784 | 370.8054 | [7 empty] | 14.8031 | -96.4524 | 0.0284 | 2.9273e+18 | 0.012 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 32.1924 | -126.5028 | 23.8939 | 2.9273e+18 | 7.1157 | [6 empty] | 142.0111 | 61.6567 | 551.6061 | [5 empty] | 9.7368 | -118.3381 | 4.391e+18 | [5 empty] | 141.899 | 61.5915 | 551.8217 | [7 empty] | 9.668 | -118.3678 | 0.0749 | 2.9273e+18 | 0.024 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 26.342 | -144.892 | 21.2587 | 2.9273e+18 | 6.1397 | [6 empty] | 183.2605 | 77.3689 | 777.1089 | [5 empty] | 5.7949 | -139.438 | 4.391e+18 | [5 empty] | 183.9879 | 77.7476 | 785.1255 | [7 empty] | 5.3421 | -140.0996 | 0.8017 | 2.9273e+18 | 0.1642 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 89.1465 | 45.7725 | 41.3151 | 2244.3827 | 10.9296 | [6 empty] | 46.5172 | 33.5512 | 5.6513 | [5 empty] | 50.3956 | 31.4442 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.4854 | 33.5298 | 5.8959 | [7 empty] | 50.2179 | 31.1817 | 0.317 | 2244.3827 | 0.2104 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 85.6292 | 39.3115 | 38.1708 | 2244.3827 | 10.4644 | [6 empty] | 47.1537 | 33.7937 | 9.131 | [5 empty] | 49.1619 | 28.0354 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.1022 | 33.7532 | 9.3831 | [7 empty] | 48.9828 | 27.759 | 0.3294 | 2244.3827 | 0.2248 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 77.9722 | 19.2575 | 34.8297 | 2244.3827 | 10.5545 | [6 empty] | 50.3763 | 35.0212 | 26.7484 | [5 empty] | 43.7387 | 12.8409 | 3328.2504 | [5 empty] | 49.6633 | 34.6816 | 27.6579 | [7 empty] | 42.4437 | 11.8879 | 1.6079 | 3520.4275 | 0.5838 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 64.7999 | -11.5623 | 29.7799 | 6746.029 | 10.3838 | [6 empty] | 57.5917 | 37.7696 | 66.1937 | [5 empty] | 35.0353 | -12.5181 | 9361.2763 | [5 empty] | 57.5913 | 37.852 | 66.2916 | [7 empty] | 34.8739 | -12.4808 | 0.1656 | 9369.224 | 0.0634 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 52.1954 | -43.6134 | 26.3489 | 53511.9274 | 9.9881 | [6 empty] | 69.9145 | 42.4634 | 133.5601 | [5 empty] | 25.9706 | -41.0599 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.2107 | 41.9965 | 133.8846 | [7 empty] | 25.4156 | -41.5237 | 0.7233 | 2.9273e+18 | 0.2428 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 42.1801 | -72.392 | 24.2037 | 2.9273e+18 | 9.542 | [6 empty] | 88.313 | 49.4715 | 234.141 | [5 empty] | 18.3228 | -68.3114 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.251 | 49.5384 | 234.8646 | [7 empty] | 18.0582 | -68.4433 | 0.2956 | 2.9273e+18 | 0.0911 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 33.5092 | -98.6303 | 21.8025 | 2.9273e+18 | 8.758 | [6 empty] | 113.6607 | 59.1266 | 372.7119 | [5 empty] | 12.362 | -93.3251 | 4.391e+18 | [5 empty] | 114.3281 | 59.6179 | 372.7893 | [7 empty] | 12.6136 | -93.1639 | 0.2988 | 4.391e+18 | 0.1459 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 27.1815 | -121.2122 | 19.9765 | 2.9273e+18 | 7.888 | [6 empty] | 146.7628 | 71.7354 | 553.6752 | [5 empty] | 7.7529 | -116.5656 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.9313 | 71.9089 | 552.5121 | [7 empty] | 7.9112 | -116.3825 | 0.2421 | 2.9273e+18 | 0.0666 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 22.0259 | -141.1647 | 18.0979 | 2.9273e+18 | 6.8785 | [6 empty] | 188.0122 | 87.4475 | 779.178 | [5 empty] | 4.1293 | -138.4733 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.1089 | 88.4028 | 785.9786 | [7 empty] | 3.7563 | -138.9708 | 0.6218 | 4.391e+18 | 0.247 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 50.7479 | 63.1114 | 29.7619 | 2244.3827 | 11.9245 | [6 empty] | 57.1564 | 56.1173 | 10.284 | [5 empty] | 26.6998 | 45.5768 | 2445.5986 | [5 empty] | 58.0134 | 56.3928 | 10.197 | [7 empty] | 27.8992 | 45.6396 | 1.2011 | 2133.5324 | 0.5478 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 48.7032 | 57.8303 | 27.048 | 2244.3827 | 11.4281 | [6 empty] | 57.7929 | 56.3598 | 13.7637 | [5 empty] | 26.2235 | 42.7884 | 1965.0865 | [5 empty] | 58.5547 | 56.5923 | 14.082 | [7 empty] | 27.1522 | 42.526 | 0.9651 | 2646.0027 | 0.55 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 45.7208 | 40.1486 | 24.0575 | 3057.8263 | 11.6731 | [6 empty] | 61.0155 | 57.5873 | 31.381 | [5 empty] | 24.0141 | 29.7764 | 3592.9996 | [5 empty] | 61.9825 | 58.0326 | 32.5222 | [7 empty] | 24.6642 | 29.1377 | 0.9113 | 3627.8741 | 0.7369 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 39.1372 | 11.0355 | 19.785 | 5453.2464 | 11.5197 | [6 empty] | 68.2309 | 60.3357 | 70.8264 | [5 empty] | 20.0286 | 5.9064 | 6399.6282 | [5 empty] | 67.856 | 60.3231 | 72.574 | [7 empty] | 18.9785 | 4.9882 | 1.3949 | 6612.7556 | 0.5766 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 32.4268 | -21.8247 | 17.3579 | 12770.6764 | 10.933 | [6 empty] | 80.5537 | 65.0295 | 138.1928 | [5 empty] | 15.2021 | -23.9713 | 25691.6129 | [5 empty] | 80.3406 | 65.151 | 140.1841 | [7 empty] | 14.3613 | -24.6462 | 1.0782 | 28609.3867 | 0.4022 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 26.7617 | -53.2272 | 16.3111 | 2.9273e+18 | 10.5228 | [6 empty] | 98.9522 | 72.0376 | 238.7736 | [5 empty] | 10.5108 | -54.6272 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 99.2546 | 72.5355 | 242.1501 | [7 empty] | 9.847 | -55.255 | 0.9137 | 2.9273e+18 | 0.3252 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 21.2816 | -82.8875 | 14.8558 | 2.9273e+18 | 9.7812 | [6 empty] | 124.2999 | 81.6927 | 377.3446 | [5 empty] | 6.4344 | -83.3941 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.036 | 82.2746 | 380.4438 | [7 empty] | 6.273 | -83.7372 | 0.3792 | 2.9273e+18 | 0.1524 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 17.1223 | -108.7237 | 14.1217 | 2.9273e+18 | 8.8652 | [6 empty] | 157.402 | 94.3015 | 558.3078 | [5 empty] | 3.0387 | -109.7607 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 158.3432 | 95.1231 | 557.3224 | [7 empty] | 3.3746 | -109.3272 | 0.5484 | 2.9273e+18 | 0.214 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 13.3586 | -131.1881 | 13.4077 | 4.391e+18 | 7.5972 | [6 empty] | 198.6514 | 110.0136 | 783.8107 | [5 empty] | 0.2356 | -133.9364 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 199.8098 | 111.7442 | 784.1296 | [7 empty] | 0.1343 | -133.5027 | 0.4454 | 4.391e+18 | 0.388 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 14.2 | 81.887 | 22.6678 | 1946.1695 | 11.902 | [6 empty] | 75.3265 | 94.6566 | 18.1958 | [5 empty] | 3.3462 | 61.9866 | 3114.6349 | [5 empty] | 74.8859 | 94.1372 | 18.0612 | [7 empty] | 3.3059 | 61.8613 | 0.1316 | 3114.2727 | 0.1106 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 13.0596 | 77.5937 | 20.3244 | 1885.1047 | 11.2624 | [6 empty] | 75.963 | 94.8991 | 21.6756 | [5 empty] | 3.2301 | 59.8043 | 3204.6436 | [5 empty] | 74.7798 | 94.0557 | 22.4987 | [7 empty] | 2.2501 | 59.034 | 1.2465 | 3247.3215 | 0.5863 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 12.6833 | 62.5545 | 16.6117 | 3401.1891 | 10.9425 | [6 empty] | 79.1856 | 96.1266 | 39.2929 | [5 empty] | 2.6712 | 49.2991 | 3700.1724 | [5 empty] | 78.9282 | 96.0419 | 39.4104 | [7 empty] | 2.3759 | 49.2277 | 0.3038 | 3709.895 | 0.1494 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 10.337 | 36.4326 | 11.7505 | 4771.4801 | 11.0054 | [6 empty] | 86.401 | 98.875 | 78.7383 | [5 empty] | 1.5704 | 28.6082 | 5117.251 | [5 empty] | 86.0492 | 98.6166 | 79.9734 | [7 empty] | 1.1286 | 27.8789 | 0.8527 | 5191.1934 | 0.3747 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | 6.2302 | -27.4956 | 9.1217 | 21528.8476 | 10.2045 | [6 empty] | 117.1223 | 110.5769 | 246.6855 | [5 empty] | -1.6574 | -32.0772 | 172545.6613 | [5 empty] | 116.8411 | 110.6775 | 249.3102 | [7 empty] | -2.372 | -32.7726 | 0.9971 | 592520.7378 | 0.4995 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | 4.0469 | -59.5575 | 8.7752 | 2.9273e+18 | 9.0712 | [6 empty] | 142.47 | 120.232 | 385.2565 | [5 empty] | -3.368 | -64.2503 | 4.391e+18 | [5 empty] | 142.6571 | 120.7167 | 388.7744 | [7 empty] | -3.9192 | -64.7727 | 0.7594 | 4.391e+18 | 0.3198 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | 2.4087 | -88.4083 | 9.6311 | 4.391e+18 | 8.0682 | [6 empty] | 175.5721 | 132.8408 | 566.2197 | [5 empty] | -4.9804 | -94.5856 | 4.391e+18 | [5 empty] | 175.9639 | 133.0444 | 566.423 | [7 empty] | -4.8351 | -94.5449 | 0.151 | 4.391e+18 | 0.0755 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | 0.5367 | -113.7768 | 11.0872 | 4.391e+18 | 7.0942 | [6 empty] | 216.8215 | 148.5529 | 791.7226 | [5 empty] | -6.4572 | -122.3798 | 4.391e+18 | [5 empty] | 218.3111 | 150.455 | 794.1157 | [7 empty] | -6.6031 | -122.0257 | 0.3829 | 4.391e+18 | 0.3236 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -18.0094 | 100.7443 | 21.7616 | 3114.3991 | 9.4435 | [6 empty] | 102.4552 | 152.1974 | 30.0086 | [5 empty] | -17.0766 | 79.0027 | 3392.8731 | [5 empty] | 102.2002 | 151.5534 | 29.2826 | [7 empty] | -16.7535 | 79.126 | 0.3459 | 3379.5928 | 0.1988 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -18.5528 | 97.1974 | 19.9556 | 3215.36 | 8.8829 | [6 empty] | 103.0917 | 152.4399 | 33.4884 | [5 empty] | -17.0557 | 77.2981 | 3448.8533 | [5 empty] | 102.7358 | 151.7477 | 33.9942 | [7 empty] | -16.992 | 76.808 | 0.4942 | 3459.4857 | 0.1792 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -17.7024 | 84.5211 | 15.5982 | 3563.4942 | 8.249 | [6 empty] | 106.3143 | 153.6674 | 51.1057 | [5 empty] | -16.9546 | 68.9409 | 3750.0404 | [5 empty] | 106.138 | 153.0302 | 50.8988 | [7 empty] | -16.6329 | 68.7751 | 0.3619 | 3746.4011 | 0.1469 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -17.7805 | 61.6846 | 10.0072 | 4424.3813 | 7.8145 | [6 empty] | 113.5297 | 156.4158 | 90.5511 | [5 empty] | -16.755 | 51.7301 | 4547.5748 | [5 empty] | 113.2655 | 155.9188 | 92.6713 | [7 empty] | -16.9581 | 50.6346 | 1.1142 | 4608.661 | 0.3694 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -17.4268 | 32.5953 | 6.3592 | 6180.373 | 7.6273 | [6 empty] | 125.8525 | 161.1096 | 157.9175 | [5 empty] | -16.4845 | 26.3063 | 6420.2659 | [5 empty] | 125.163 | 160.3302 | 159.3035 | [7 empty] | -16.7963 | 25.4878 | 0.8759 | 6509.0876 | 0.3401 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -16.5885 | 1.1649 | 5.8591 | 10192.2003 | 7.802 | [6 empty] | 144.251 | 168.1177 | 258.4983 | [5 empty] | -16.2025 | -4.6814 | 11992.083 | [5 empty] | 144.3609 | 167.9028 | 257.3901 | [7 empty] | -15.8551 | -4.4791 | 0.4021 | 11884.7157 | 0.2033 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -16.1692 | -31.6071 | 6.4333 | 35803.5937 | 7.2917 | [6 empty] | 169.5987 | 177.7728 | 397.0693 | [5 empty] | -15.9739 | -38.0375 | 4.391e+18 | [5 empty] | 169.6033 | 177.6169 | 397.4477 | [7 empty] | -15.9251 | -38.2039 | 0.1734 | 4.391e+18 | 0.0909 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -15.5334 | -62.388 | 8.8543 | 4.391e+18 | 6.469 | [6 empty] | 202.7008 | 190.3816 | 578.0325 | [5 empty] | -15.8467 | -71.2367 | 4.391e+18 | [5 empty] | 202.6827 | 190.7328 | 575.7292 | [7 empty] | -15.8238 | -70.6586 | 0.5785 | 4.391e+18 | 0.1 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -15.4576 | -90.1462 | 12.4661 | 4.391e+18 | 6.1481 | [6 empty] | 243.9502 | 206.0937 | 803.5354 | [5 empty] | -15.844 | -102.6063 | 4.391e+18 | [5 empty] | 245.2857 | 208.1575 | 803.3782 | [7 empty] | -15.9189 | -101.8286 | 0.7813 | 4.391e+18 | 0.2757 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -45.9802 | 119.1491 | 25.7051 | 3336.8826 | 7.6569 | [6 empty] | 139.8306 | 231.4718 | 46.2832 | [5 empty] | -34.7526 | 96.0256 | 3542.1247 | [5 empty] | 138.2958 | 229.7908 | 46.8111 | [7 empty] | -35.2074 | 95.4674 | 0.72 | 3557.1897 | 0.2903 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -46.1474 | 116.1336 | 24.329 | 3408.0146 | 7.2565 | [6 empty] | 140.4671 | 231.7143 | 49.7629 | [5 empty] | -34.6857 | 94.6736 | 3579.3606 | [5 empty] | 140.0474 | 230.4753 | 50.2738 | [7 empty] | -34.3927 | 94.1206 | 0.6259 | 3585.9719 | 0.1765 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -44.7616 | 105.414 | 20.3087 | 3654.0652 | 6.6922 | [6 empty] | 143.6897 | 232.9418 | 67.3803 | [5 empty] | -34.3554 | 87.974 | 3775.9573 | [5 empty] | 143.3444 | 232.2388 | 67.3039 | [7 empty] | -34.2478 | 87.8057 | 0.1997 | 3776.8259 | 0.0763 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -43.7434 | 85.6577 | 15.5646 | 4235.1411 | 6.3917 | [6 empty] | 150.9051 | 235.6902 | 106.8256 | [5 empty] | -33.6634 | 73.798 | 4269.7251 | [5 empty] | 150.2012 | 234.5689 | 108.9158 | [7 empty] | -33.8443 | 72.7421 | 1.0713 | 4309.9057 | 0.3187 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -41.983 | 59.5086 | 12.066 | 5328.3047 | 6.2935 | [6 empty] | 163.2279 | 240.384 | 174.1921 | [5 empty] | -32.6153 | 51.9036 | 5313.9684 | [5 empty] | 162.2113 | 239.7392 | 175.2501 | [7 empty] | -33.1855 | 51.4284 | 0.7423 | 5351.9457 | 0.2577 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -39.597 | 30.0208 | 10.4562 | 7361.4826 | 6.3166 | [6 empty] | 181.6264 | 247.3921 | 274.7729 | [5 empty] | -31.3055 | 23.6504 | 7565.6289 | [5 empty] | 181.6485 | 247.4861 | 275.7709 | [7 empty] | -31.4235 | 23.417 | 0.2615 | 7596.679 | 0.0914 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -37.4636 | -2.0147 | 10.094 | 12411.276 | 7.1682 | [6 empty] | 206.9741 | 257.0471 | 413.3439 | [5 empty] | -29.8782 | -8.6743 | 14341.751 | [5 empty] | 206.7068 | 256.4584 | 414.3658 | [7 empty] | -29.8721 | -9.1261 | 0.4518 | 14540.9693 | 0.2112 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -35.1484 | -33.2835 | 11.5359 | 47704.722 | 8.1257 | [6 empty] | 240.0762 | 269.656 | 594.3071 | [5 empty] | -28.4784 | -42.6956 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 239.8266 | 269.3269 | 595.5526 | [7 empty] | -28.5824 | -43.0402 | 0.36 | 2.1955e+18 | 0.0873 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -33.3824 | -62.6569 | 14.9589 | 4.391e+18 | 7.0348 | [6 empty] | 281.3256 | 285.3681 | 819.8099 | [5 empty] | -27.2258 | -76.2901 | 4.391e+18 | [5 empty] | 282.7729 | 287.294 | 824.2985 | [7 empty] | -27.4669 | -76.3212 | 0.2431 | 4.391e+18 | 0.2081 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -70.1783 | 136.7632 | 31.0343 | 3473.0856 | 6.5217 | [6 empty] | 188.64 | 334.9982 | 67.5366 | [5 empty] | -50.3745 | 112.869 | 3629.2477 | [5 empty] | 188.9489 | 333.2134 | 67.5872 | [7 empty] | -49.3431 | 112.3602 | 1.1501 | 3624.8134 | 0.2546 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -70.1048 | 134.1441 | 29.8788 | 3525.6941 | 6.2355 | [6 empty] | 189.2766 | 335.2406 | 71.0163 | [5 empty] | -50.296 | 111.7755 | 3655.2223 | [5 empty] | 189.7978 | 333.5858 | 71.8319 | [7 empty] | -49.2323 | 111.0367 | 1.2952 | 3656.3961 | 0.259 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -68.5445 | 124.9592 | 26.3581 | 3708.1519 | 5.7784 | [6 empty] | 192.4992 | 336.4681 | 88.6337 | [5 empty] | -49.9057 | 106.322 | 3790.6847 | [5 empty] | 193.308 | 335.4648 | 90.1488 | [7 empty] | -48.9952 | 105.5096 | 1.2202 | 3798.1489 | 0.2316 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -67.0402 | 107.801 | 22.3049 | 4125.2059 | 5.6125 | [6 empty] | 199.7146 | 339.2165 | 128.079 | [5 empty] | -49.0705 | 94.5873 | 4119.5568 | [5 empty] | 200.7986 | 337.9715 | 129.4312 | [7 empty] | -47.8715 | 93.7402 | 1.4681 | 4126.1146 | 0.3009 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -64.6552 | 84.5269 | 18.9573 | 4865.0745 | 5.6005 | [6 empty] | 212.0374 | 343.9103 | 195.4454 | [5 empty] | -47.7572 | 75.9342 | 4772.8363 | [5 empty] | 212.8861 | 342.6875 | 196.8886 | [7 empty] | -46.7786 | 75.1061 | 1.282 | 4787.3063 | 0.2805 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -61.4618 | 57.3977 | 16.7489 | 6113.0885 | 5.565 | [6 empty] | 230.4358 | 350.9184 | 296.0263 | [5 empty] | -46.0251 | 50.899 | 6014.2193 | [5 empty] | 231.2498 | 350.0676 | 297.7757 | [7 empty] | -45.2942 | 50.1441 | 1.0508 | 6042.4109 | 0.2566 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -58.3503 | 26.9794 | 15.5764 | 8505.4883 | 5.6839 | [6 empty] | 255.7835 | 360.5735 | 434.5972 | [5 empty] | -44.0038 | 20.9131 | 8575.1272 | [5 empty] | 257.0045 | 359.124 | 434.3419 | [7 empty] | -42.7264 | 20.4077 | 1.3738 | 8580.7038 | 0.4354 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -54.9639 | -3.7653 | 15.5723 | 14122.4616 | 7.1112 | [6 empty] | 288.8857 | 373.1823 | 615.5605 | [5 empty] | -41.8541 | -12.1694 | 16249.4061 | [5 empty] | 289.9734 | 371.1759 | 615.9934 | [7 empty] | -40.5957 | -12.9721 | 1.4927 | 16449.074 | 0.7081 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -51.955 | -33.6127 | 17.5944 | 51396.2585 | 9.0046 | [6 empty] | 330.1351 | 388.8945 | 841.0633 | [5 empty] | -39.7449 | -46.2807 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 332.1973 | 388.8516 | 847.3542 | [7 empty] | -39.1025 | -47.3409 | 1.2396 | 2.1955e+18 | 0.604 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -91.4198 | 153.9095 | 36.4935 | 3560.0891 | 5.9552 | [6 empty] | 249.4627 | 464.005 | 94.0209 | [5 empty] | -64.4215 | 129.3561 | 3683.0522 | [5 empty] | 249.7561 | 462.8078 | 94.2349 | [7 empty] | -63.8235 | 129.0257 | 0.6833 | 3681.816 | 0.1264 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -91.211 | 151.6011 | 35.4631 | 3600.2088 | 5.7497 | [6 empty] | 250.0993 | 464.2474 | 97.5007 | [5 empty] | -64.3443 | 128.4536 | 3701.9321 | [5 empty] | 251.1407 | 463.2997 | 99.4246 | [7 empty] | -63.4972 | 127.6698 | 1.1541 | 3708.3583 | 0.188 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -89.6541 | 143.6897 | 32.4129 | 3739.3505 | 5.4099 | [6 empty] | 253.3219 | 465.4749 | 115.118 | [5 empty] | -63.9577 | 123.9338 | 3799.6132 | [5 empty] | 253.8052 | 464.1283 | 116.5919 | [7 empty] | -63.2758 | 123.2311 | 0.9792 | 3805.8755 | 0.1658 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -87.9566 | 128.7377 | 28.8273 | 4049.4784 | 5.332 | [6 empty] | 260.5373 | 468.2233 | 154.5634 | [5 empty] | -63.1202 | 114.1034 | 4031.6262 | [5 empty] | 262.4278 | 468.0579 | 155.2399 | [7 empty] | -62.0061 | 113.7469 | 1.1697 | 4027.7029 | 0.2286 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -85.3273 | 108.0615 | 25.5431 | 4578.2224 | 5.3819 | [6 empty] | 272.8601 | 472.9171 | 221.9298 | [5 empty] | -61.773 | 98.1798 | 4474.2324 | [5 empty] | 273.5491 | 471.5924 | 223.7041 | [7 empty] | -61.0305 | 97.406 | 1.0724 | 4486.3367 | 0.1918 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -81.8857 | 83.4656 | 23.1118 | 5415.523 | 5.376 | [6 empty] | 291.2585 | 479.9252 | 322.5106 | [5 empty] | -59.9366 | 76.2275 | 5260.3382 | [5 empty] | 293.1955 | 480.022 | 323.827 | [7 empty] | -59.007 | 75.8347 | 1.0092 | 5262.0187 | 0.2176 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -78.2609 | 55.0433 | 21.4157 | 6845.1632 | 5.3885 | [6 empty] | 316.6062 | 489.5803 | 461.0816 | [5 empty] | -57.7006 | 49.0511 | 6666.9878 | [5 empty] | 318.6902 | 489.7421 | 459.3963 | [7 empty] | -56.6074 | 49.2827 | 1.1175 | 6626.1257 | 0.304 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -74.2602 | 25.5213 | 20.507 | 9377.9621 | 5.6202 | [6 empty] | 349.7083 | 502.1891 | 642.0448 | [5 empty] | -55.2005 | 17.9538 | 9492.8964 | [5 empty] | 351.2607 | 501.696 | 643.6381 | [7 empty] | -54.4046 | 17.4661 | 0.9334 | 9520.6043 | 0.2657 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -70.4446 | -4.0835 | 21.0739 | 15157.1431 | 7.6762 | [6 empty] | 390.9578 | 517.9012 | 867.5476 | [5 empty] | -52.6078 | -15.3067 | 17732.9802 | [5 empty] | 392.6989 | 517.4154 | 869.3698 | [7 empty] | -51.8049 | -15.7883 | 0.9363 | 17839.3229 | 0.3844 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 158.4011 | 30.0306 | 63.3864 | 2244.3827 | 9.638 | [6 empty] | 73.1661 | 38.2152 | 8.7473 | [5 empty] | 95.1885 | 25.3406 | 2244.3827 | [5 empty] | 71.566 | 37.2837 | 9.396 | [7 empty] | 93.7158 | 24.2014 | 1.8618 | 2244.3827 | 0.8506 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 144.3616 | 11.2075 | 57.8847 | 2244.3827 | 9.7887 | [6 empty] | 76.3887 | 39.4427 | 26.3646 | [5 empty] | 86.4779 | 11.5379 | 2244.3827 | [5 empty] | 74.627 | 38.426 | 27.2763 | [7 empty] | 84.6925 | 10.1333 | 2.2716 | 2244.3827 | 0.7776 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 121.8123 | -18.0232 | 50.1562 | 4374.2217 | 9.5829 | [6 empty] | 83.6041 | 42.1911 | 65.81 | [5 empty] | 71.9835 | -12.3012 | 5822.8935 | [5 empty] | 82.1384 | 41.2464 | 67.9713 | [7 empty] | 70.0486 | -14.2485 | 2.7451 | 6332.4349 | 0.7577 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 99.8348 | -48.5064 | 44.3809 | 15780.5487 | 9.3301 | [6 empty] | 95.9269 | 46.8849 | 133.1764 | [5 empty] | 56.245 | -40.1644 | 53939.1197 | [5 empty] | 94.6295 | 45.9653 | 134.8903 | [7 empty] | 54.9797 | -41.4754 | 1.822 | 131468.1732 | 0.4713 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 81.9052 | -76.0333 | 40.2715 | 6.4036e+17 | 9.0212 | [6 empty] | 114.3254 | 53.893 | 233.7572 | [5 empty] | 42.5556 | -67.4654 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.6055 | 53.2481 | 235.3429 | [7 empty] | 41.9438 | -68.2338 | 0.9822 | 2.9273e+18 | 0.2686 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 66.6957 | -101.3778 | 35.9697 | 2.9273e+18 | 8.4871 | [6 empty] | 139.673 | 63.548 | 372.3282 | [5 empty] | 31.767 | -92.7869 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 139.2741 | 63.0307 | 373.3702 | [7 empty] | 31.5718 | -93.1805 | 0.4394 | 2.9273e+18 | 0.1657 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 55.4598 | -123.2535 | 32.7111 | 2.9273e+18 | 7.8558 | [6 empty] | 172.7752 | 76.1568 | 553.2914 | [5 empty] | 23.4911 | -116.3239 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 172.2929 | 75.5888 | 554.9557 | [7 empty] | 23.2293 | -116.6811 | 0.4429 | 4.391e+18 | 0.1616 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 46.5482 | -142.8278 | 29.7438 | 2.9273e+18 | 7.0464 | [6 empty] | 214.0246 | 91.869 | 778.7943 | [5 empty] | 17.1299 | -138.4397 | 4.391e+18 | [5 empty] | 214.1352 | 91.8117 | 781.5378 | [7 empty] | 16.9474 | -138.7131 | 0.3287 | 2.9273e+18 | 0.0562 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 154.9699 | 39.715 | 61.9933 | 2244.3827 | 10.2189 | [6 empty] | 73.4681 | 39.9634 | 5.6762 | [5 empty] | 93.7633 | 29.8701 | 2244.3827 | [5 empty] | 73.6243 | 40.0168 | 5.7194 | [7 empty] | 93.9195 | 29.8413 | 0.1589 | 2244.3827 | 0.0555 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 150.2832 | 33.6412 | 58.7166 | 2244.3827 | 9.8746 | [6 empty] | 74.1047 | 40.2059 | 9.1559 | [5 empty] | 91.9579 | 26.8733 | 2244.3827 | [5 empty] | 73.8827 | 40.0766 | 9.2149 | [7 empty] | 91.7774 | 26.7479 | 0.2198 | 2244.3827 | 0.0907 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 137.8201 | 15.1877 | 54.0184 | 2244.3827 | 10.0332 | [6 empty] | 77.3273 | 41.4334 | 26.7733 | [5 empty] | 83.8374 | 13.2255 | 2244.3827 | [5 empty] | 77.1039 | 41.3731 | 26.7628 | [7 empty] | 83.5515 | 13.2222 | 0.2859 | 2244.3827 | 0.0481 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 117.2905 | -13.8897 | 47.2412 | 4207.0871 | 9.8944 | [6 empty] | 84.5427 | 44.1818 | 66.2186 | [5 empty] | 70.1667 | -10.5621 | 5689.265 | [5 empty] | 83.6769 | 43.7652 | 66.8094 | [7 empty] | 69.1511 | -11.1738 | 1.1856 | 5859.623 | 0.2829 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 96.8688 | -44.7128 | 42.2057 | 13581.4379 | 9.678 | [6 empty] | 96.8655 | 48.8756 | 133.5851 | [5 empty] | 55.1027 | -38.6368 | 38223.8862 | [5 empty] | 96.3038 | 48.6286 | 133.0098 | [7 empty] | 54.8372 | -38.5695 | 0.2739 | 38769.5107 | 0.0823 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 79.9262 | -72.863 | 38.6623 | 6.4036e+17 | 9.3923 | [6 empty] | 115.2639 | 55.8837 | 234.1659 | [5 empty] | 41.8244 | -66.3043 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 115.4695 | 56.0519 | 234.2425 | [7 empty] | 41.8845 | -66.227 | 0.098 | 2.9273e+18 | 0.0498 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 65.3265 | -98.9227 | 34.7682 | 2.9273e+18 | 8.8598 | [6 empty] | 140.6116 | 65.5387 | 372.7369 | [5 empty] | 31.2575 | -91.985 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 141.1593 | 65.7229 | 371.5074 | [7 empty] | 31.8131 | -91.7114 | 0.6192 | 2.9273e+18 | 0.1322 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 54.4049 | -121.4121 | 31.8016 | 2.9273e+18 | 8.2122 | [6 empty] | 173.7137 | 78.1475 | 553.7001 | [5 empty] | 23.1024 | -115.8003 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 173.235 | 77.8905 | 556.5318 | [7 empty] | 22.546 | -116.2205 | 0.6972 | 2.9273e+18 | 0.1458 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 45.6396 | -141.4574 | 29.0212 | 2.9273e+18 | 7.354 | [6 empty] | 214.9632 | 93.8597 | 779.2029 | [5 empty] | 16.8124 | -138.107 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 215.5186 | 94.2445 | 785.5249 | [7 empty] | 16.3551 | -138.6499 | 0.7098 | 4.391e+18 | 0.1468 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 127.5441 | 50.0855 | 50.4562 | 2244.3827 | 11.12 | [6 empty] | 78.2199 | 50.042 | 7.7453 | [5 empty] | 78.9152 | 36.6297 | 2244.3827 | [5 empty] | 77.8749 | 49.6527 | 7.8957 | [7 empty] | 78.9912 | 36.2432 | 0.3939 | 2244.3827 | 0.3173 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 123.9461 | 44.5955 | 47.5345 | 2244.3827 | 10.612 | [6 empty] | 78.8564 | 50.2845 | 11.225 | [5 empty] | 77.641 | 33.8545 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.3429 | 49.9386 | 11.6119 | [7 empty] | 77.1731 | 33.3599 | 0.6809 | 2244.3827 | 0.3545 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 115.4809 | 27.1622 | 44.1302 | 2244.3827 | 10.7563 | [6 empty] | 82.079 | 51.512 | 28.8424 | [5 empty] | 71.7854 | 20.9837 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.1791 | 51.0086 | 29.2867 | [7 empty] | 70.9081 | 20.3935 | 1.0574 | 2244.3827 | 0.3397 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 100.3178 | -1.2832 | 38.8822 | 4045.9535 | 10.6458 | [6 empty] | 89.2944 | 54.2604 | 68.2877 | [5 empty] | 61.4495 | -2.3204 | 5194.5925 | [5 empty] | 88.8734 | 54.1203 | 68.6097 | [7 empty] | 60.8816 | -2.5562 | 0.615 | 5256.1952 | 0.1378 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 84.5597 | -32.7829 | 35.2709 | 10117.4284 | 10.4907 | [6 empty] | 101.6172 | 58.9542 | 135.6541 | [5 empty] | 49.3313 | -31.0504 | 17761.0583 | [5 empty] | 101.3297 | 58.885 | 135.1985 | [7 empty] | 49.1782 | -30.8943 | 0.2187 | 17646.2039 | 0.0609 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 70.9143 | -62.5314 | 32.995 | 1.3722e+17 | 10.2583 | [6 empty] | 120.0157 | 65.9623 | 236.235 | [5 empty] | 37.9996 | -60.2315 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 120.0258 | 66.0524 | 236.3804 | [7 empty] | 37.9035 | -60.2081 | 0.0989 | 2.9273e+18 | 0.0359 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 58.5503 | -90.5271 | 30.1336 | 2.9273e+18 | 9.7404 | [6 empty] | 145.3634 | 75.6174 | 374.806 | [5 empty] | 28.5619 | -87.573 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.636 | 75.7937 | 379.1178 | [7 empty] | 27.9817 | -88.3134 | 0.9406 | 2.9273e+18 | 0.1869 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 49.0489 | -114.7949 | 28.0682 | 2.9273e+18 | 9.0551 | [6 empty] | 178.4655 | 88.2262 | 555.7692 | [5 empty] | 21.0534 | -112.7749 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 178.7008 | 88.6285 | 554.6325 | [7 empty] | 21.1511 | -112.4777 | 0.3129 | 2.9273e+18 | 0.1108 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 41.1194 | -136.2239 | 25.965 | 4.391e+18 | 8.0215 | [6 empty] | 219.7149 | 103.9383 | 781.272 | [5 empty] | 15.1547 | -136.0899 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 220.3418 | 104.6266 | 782.5522 | [7 empty] | 15.1018 | -136.0621 | 0.0597 | 2.9273e+18 | 0.1493 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 89.7217 | 65.3617 | 38.7398 | 2244.3827 | 12.0858 | [6 empty] | 88.8591 | 72.6081 | 12.378 | [5 empty] | 54.787 | 48.6183 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.8643 | 72.1483 | 12.5526 | [7 empty] | 53.83 | 48.3983 | 0.982 | 2244.3827 | 0.2724 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 87.2433 | 60.6736 | 36.14 | 2244.3827 | 11.6826 | [6 empty] | 89.4956 | 72.8506 | 15.8577 | [5 empty] | 54.1158 | 46.2283 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.2535 | 72.9455 | 16.5023 | [7 empty] | 53.3433 | 45.9099 | 0.8356 | 2244.3827 | 0.2311 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 82.7673 | 44.9411 | 33.3804 | 2244.3827 | 11.8365 | [6 empty] | 92.7182 | 74.0781 | 33.4751 | [5 empty] | 50.9426 | 34.8695 | 2620.2524 | [5 empty] | 92.506 | 74.3253 | 35.1015 | [7 empty] | 49.707 | 34.0868 | 1.4626 | 1930.9694 | 0.4178 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 73.5724 | 18.1652 | 29.0423 | 3956.0181 | 11.617 | [6 empty] | 99.9336 | 76.8265 | 72.9204 | [5 empty] | 44.9657 | 13.1543 | 4647.0239 | [5 empty] | 99.2491 | 76.6775 | 75.2205 | [7 empty] | 43.5223 | 11.9628 | 1.8717 | 4819.9182 | 0.6062 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 63.5812 | -13.21 | 26.3981 | 7586.8478 | 11.5087 | [6 empty] | 112.2564 | 81.5203 | 140.2868 | [5 empty] | 37.2882 | -15.563 | 10013.2663 | [5 empty] | 112.0353 | 81.3417 | 140.8784 | [7 empty] | 37.0615 | -15.9082 | 0.413 | 10152.1319 | 0.134 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 54.4987 | -44.3629 | 25.2051 | 23530.3402 | 11.232 | [6 empty] | 130.6549 | 88.5284 | 240.8677 | [5 empty] | 29.3898 | -46.5631 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 130.7154 | 88.7194 | 242.687 | [7 empty] | 28.9512 | -46.9639 | 0.5942 | 6.4036e+17 | 0.1581 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 45.643 | -74.6745 | 23.4746 | 2.9273e+18 | 10.5075 | [6 empty] | 156.0026 | 98.1835 | 379.4387 | [5 empty] | 22.2505 | -76.6356 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 156.4581 | 98.5415 | 381.0482 | [7 empty] | 22.1598 | -76.7999 | 0.1877 | 2.9273e+18 | 0.0835 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 38.5474 | -101.4481 | 22.5539 | 2.9273e+18 | 9.4911 | [6 empty] | 189.1047 | 110.7923 | 560.4019 | [5 empty] | 16.2098 | -104.5642 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.4944 | 111.4989 | 563.5483 | [7 empty] | 15.7468 | -104.7511 | 0.4993 | 2.9273e+18 | 0.2062 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 32.1799 | -125.0107 | 21.54 | 2.9273e+18 | 8.3328 | [6 empty] | 230.3541 | 126.5044 | 785.9047 | [5 empty] | 11.2585 | -130.1355 | 4.391e+18 | [5 empty] | 230.9678 | 127.8538 | 784.5247 | [7 empty] | 11.1625 | -129.5426 | 0.6006 | 2.9273e+18 | 0.2895 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 50.7777 | 82.8037 | 29.3907 | 2244.3827 | 11.9416 | [6 empty] | 107.0292 | 111.1474 | 20.2899 | [5 empty] | 28.495 | 63.6386 | 1967.8834 | [5 empty] | 105.7887 | 110.2345 | 20.525 | [7 empty] | 27.8157 | 63.2459 | 0.7846 | 1957.9905 | 0.3144 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 49.1837 | 78.8495 | 27.1033 | 2244.3827 | 11.4715 | [6 empty] | 107.6657 | 111.3899 | 23.7696 | [5 empty] | 28.2152 | 61.6763 | 1930.4364 | [5 empty] | 106.3989 | 110.5232 | 24.5837 | [7 empty] | 27.3134 | 60.9801 | 1.1393 | 1915.2291 | 0.417 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 47.4426 | 65.1237 | 24.3247 | 1923.4609 | 11.4487 | [6 empty] | 110.8883 | 112.6174 | 41.387 | [5 empty] | 26.8616 | 52.1579 | 3177.3993 | [5 empty] | 110.1845 | 111.9403 | 42.1763 | [7 empty] | 26.5026 | 51.4757 | 0.7709 | 3208.2006 | 0.2754 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 42.7195 | 40.8352 | 20.117 | 3914.437 | 11.481 | [6 empty] | 118.1037 | 115.3658 | 80.8323 | [5 empty] | 24.1649 | 33.0621 | 4295.125 | [5 empty] | 117.2408 | 115.0759 | 82.0618 | [7 empty] | 23.1708 | 32.4487 | 1.1681 | 4359.9433 | 0.441 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 37.5552 | 10.8482 | 17.8398 | 6117.9904 | 11.07 | [6 empty] | 130.4265 | 120.0596 | 148.1987 | [5 empty] | 20.3919 | 5.982 | 6981.1488 | [5 empty] | 129.4404 | 119.718 | 148.2313 | [7 empty] | 19.6336 | 5.8795 | 0.7652 | 7029.6253 | 0.3926 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 32.7734 | -20.5427 | 17.3825 | 11403.4678 | 10.4226 | [6 empty] | 148.825 | 127.0677 | 248.7796 | [5 empty] | 16.1051 | -25.4744 | 18310.9085 | [5 empty] | 148.2105 | 126.5782 | 248.0533 | [7 empty] | 16.0043 | -25.4966 | 0.1033 | 18398.0823 | 0.095 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 27.5981 | -52.3763 | 16.676 | 214975.2845 | 9.6908 | [6 empty] | 174.1727 | 136.7228 | 387.3506 | [5 empty] | 11.8383 | -57.8276 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 174.1517 | 136.7151 | 388.1675 | [7 empty] | 11.7221 | -58.0144 | 0.22 | 2.9273e+18 | 0.0602 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 23.3295 | -81.4317 | 17.1358 | 2.9273e+18 | 8.8824 | [6 empty] | 207.2748 | 149.3316 | 568.3138 | [5 empty] | 7.916 | -88.9191 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 206.8917 | 149.3519 | 564.0572 | [7 empty] | 8.0982 | -88.1602 | 0.7804 | 2.9273e+18 | 0.1487 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 19.0546 | -107.3879 | 17.8452 | 2.9273e+18 | 7.9642 | [6 empty] | 248.5242 | 165.0437 | 793.8166 | [5 empty] | 4.4821 | -117.688 | 4.391e+18 | [5 empty] | 249.4982 | 166.6324 | 793.8412 | [7 empty] | 4.3593 | -117.1171 | 0.5839 | 4.391e+18 | 0.2618 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 14.7684 | 100.9342 | 23.5034 | 1934.1624 | 10.1203 | [6 empty] | 134.1579 | 168.6882 | 32.1027 | [5 empty] | 4.2707 | 79.9055 | 3110.46 | [5 empty] | 133.9228 | 167.4551 | 32.3822 | [7 empty] | 4.965 | 79.3065 | 0.917 | 3108.7976 | 0.3386 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 13.8511 | 97.6055 | 21.5717 | 1895.9955 | 9.5011 | [6 empty] | 134.7944 | 168.9307 | 35.5824 | [5 empty] | 4.1865 | 78.3199 | 3160.6363 | [5 empty] | 134.3258 | 167.6268 | 36.4418 | [7 empty] | 4.5931 | 77.4593 | 0.9519 | 3171.7834 | 0.3294 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 13.7165 | 85.7571 | 18.194 | 3154.5518 | 8.9288 | [6 empty] | 138.017 | 170.1582 | 53.1998 | [5 empty] | 3.7726 | 70.521 | 3426.0202 | [5 empty] | 137.6841 | 169.3366 | 54.1072 | [7 empty] | 3.9252 | 69.8203 | 0.7171 | 3442.372 | 0.2358 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 11.816 | 64.2277 | 13.3147 | 3893.0986 | 8.5239 | [6 empty] | 145.2324 | 172.9066 | 92.6451 | [5 empty] | 2.913 | 54.3273 | 4106.5355 | [5 empty] | 145.901 | 172.276 | 93.1757 | [7 empty] | 3.953 | 53.7388 | 1.1949 | 4108.5925 | 0.5327 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 9.9135 | 36.5054 | 10.4831 | 5291.122 | 8.8877 | [6 empty] | 157.5552 | 177.6004 | 160.0115 | [5 empty] | 1.6263 | 30.0852 | 5607.3225 | [5 empty] | 157.4986 | 176.8392 | 159.954 | [7 empty] | 2.0985 | 29.7424 | 0.5835 | 5615.6914 | 0.3909 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | 6.2644 | -25.9543 | 10.5546 | 16356.5541 | 8.4095 | [6 empty] | 201.3013 | 194.2636 | 399.1633 | [5 empty] | -1.7145 | -32.8634 | 33412.0153 | [5 empty] | 202.7198 | 194.9297 | 399.3806 | [7 empty] | -1.0719 | -32.7021 | 0.6626 | 32143.104 | 0.4473 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | 4.6301 | -56.3629 | 12.6829 | 2.9273e+18 | 7.7127 | [6 empty] | 234.4035 | 206.8724 | 580.1266 | [5 empty] | -3.479 | -66.1147 | 4.391e+18 | [5 empty] | 235.0796 | 207.7204 | 576.1691 | [7 empty] | -3.0856 | -65.0614 | 1.1244 | 2.9273e+18 | 0.303 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | 2.6276 | -84.3396 | 15.6351 | 2.9273e+18 | 7.0128 | [6 empty] | 275.6529 | 222.5845 | 805.6294 | [5 empty] | -5.1653 | -97.8942 | 4.391e+18 | [5 empty] | 278.0192 | 225.3337 | 805.1743 | [7 empty] | -4.943 | -96.8649 | 1.053 | 4.391e+18 | 0.3359 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -17.1905 | 118.9995 | 22.4652 | 3073.5571 | 8.1421 | [6 empty] | 171.5333 | 247.9626 | 48.3773 | [5 empty] | -16.9449 | 96.5356 | 3348.3643 | [5 empty] | 171.5296 | 247.1508 | 49.3322 | [7 empty] | -16.5716 | 95.9243 | 0.7163 | 3355.9711 | 0.1836 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -17.6018 | 116.1154 | 20.8758 | 3140.9516 | 7.5854 | [6 empty] | 172.1698 | 248.2051 | 51.857 | [5 empty] | -16.9417 | 95.25 | 3382.4604 | [5 empty] | 172.4487 | 247.5356 | 51.9065 | [7 empty] | -16.3104 | 94.9834 | 0.6853 | 3378.2602 | 0.1976 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -16.8868 | 105.9082 | 17.0384 | 3364.3145 | 6.8128 | [6 empty] | 175.3924 | 249.4326 | 69.4743 | [5 empty] | -16.9264 | 88.8698 | 3561.4064 | [5 empty] | 175.5039 | 248.5829 | 69.0373 | [7 empty] | -16.2848 | 88.7327 | 0.6561 | 3552.9249 | 0.2208 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -17.1808 | 87.0112 | 11.6972 | 3881.1246 | 6.2146 | [6 empty] | 182.6078 | 252.181 | 108.9197 | [5 empty] | -16.8972 | 75.3175 | 4004.7101 | [5 empty] | 182.7771 | 251.1148 | 108.8636 | [7 empty] | -16.1483 | 74.9456 | 0.8362 | 4001.7788 | 0.2671 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -17.1129 | 61.9305 | 7.6865 | 4815.5878 | 5.9741 | [6 empty] | 194.9306 | 256.8748 | 176.2861 | [5 empty] | -16.8618 | 54.2481 | 4918.9622 | [5 empty] | 194.7895 | 256.2064 | 177.7785 | [7 empty] | -16.763 | 53.5629 | 0.6923 | 4949.3327 | 0.1957 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -16.5565 | 33.4044 | 6.592 | 6439.9376 | 5.9708 | [6 empty] | 213.3291 | 263.8829 | 276.8669 | [5 empty] | -16.8366 | 26.8184 | 6779.2379 | [5 empty] | 213.2057 | 263.5431 | 278.9714 | [7 empty] | -16.9533 | 26.1439 | 0.6845 | 6842.5356 | 0.2345 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -16.4195 | 2.1457 | 7.0405 | 9867.168 | 6.4077 | [6 empty] | 238.6768 | 273.538 | 415.4379 | [5 empty] | -16.8427 | -4.8821 | 11488.3604 | [5 empty] | 239.3983 | 273.6049 | 413.8873 | [7 empty] | -16.2759 | -4.5649 | 0.6495 | 11358.8688 | 0.3159 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -15.9803 | -28.5335 | 10.0932 | 21036.5736 | 6.2438 | [6 empty] | 271.7789 | 286.1468 | 596.4012 | [5 empty] | -16.9003 | -38.5846 | 59479.1678 | [5 empty] | 271.9824 | 286.2131 | 594.7023 | [7 empty] | -16.6791 | -38.2608 | 0.3922 | 56010.611 | 0.1318 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -15.9607 | -57.7627 | 14.4406 | 4.391e+18 | 5.2605 | [6 empty] | 313.0283 | 301.8589 | 821.904 | [5 empty] | -17.0231 | -72.1642 | 4.391e+18 | [5 empty] | 314.7453 | 303.5777 | 823.3432 | [7 empty] | -16.8735 | -71.845 | 0.3525 | 4.391e+18 | 0.1572 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -44.9458 | 136.4417 | 25.1141 | 3273.9454 | 6.6038 | [6 empty] | 220.3427 | 351.489 | 69.6306 | [5 empty] | -35.5114 | 113.167 | 3490.6971 | [5 empty] | 218.4041 | 348.8255 | 69.5008 | [7 empty] | -35.6261 | 112.7292 | 0.4526 | 3495.4263 | 0.1945 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -45.0605 | 133.8885 | 23.7938 | 3323.9786 | 6.1555 | [6 empty] | 220.9793 | 351.7314 | 73.1103 | [5 empty] | -35.4718 | 112.1124 | 3515.0026 | [5 empty] | 219.8937 | 349.3911 | 73.879 | [7 empty] | -35.2137 | 111.3946 | 0.7628 | 3522.798 | 0.2085 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -43.9485 | 125.0506 | 20.1633 | 3492.1068 | 5.4375 | [6 empty] | 224.2019 | 352.9589 | 90.7277 | [5 empty] | -35.275 | 106.8482 | 3641.421 | [5 empty] | 222.7923 | 350.3339 | 92.5152 | [7 empty] | -35.1972 | 105.7745 | 1.0765 | 3660.5642 | 0.2979 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -43.3687 | 108.4633 | 15.5107 | 3873.2315 | 4.9365 | [6 empty] | 231.4173 | 355.7073 | 130.173 | [5 empty] | -34.8538 | 95.4988 | 3946.3026 | [5 empty] | 230.4901 | 352.9743 | 132.3925 | [7 empty] | -34.4358 | 94.2136 | 1.3515 | 3971.064 | 0.3207 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -42.2124 | 85.9704 | 11.7407 | 4534.1293 | 4.7727 | [6 empty] | 243.7401 | 360.4012 | 197.5395 | [5 empty] | -34.1916 | 77.3966 | 4544.7576 | [5 empty] | 242.2228 | 357.1891 | 200.1012 | [7 empty] | -33.9865 | 75.9281 | 1.4827 | 4588.6084 | 0.3795 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -40.4094 | 59.6287 | 9.7171 | 5612.6599 | 4.7084 | [6 empty] | 262.1385 | 367.4092 | 298.1203 | [5 empty] | -33.3191 | 52.9842 | 5656.285 | [5 empty] | 261.3377 | 364.6982 | 298.3351 | [7 empty] | -32.7097 | 52.1677 | 1.0189 | 5682.2767 | 0.2997 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -38.8276 | 29.9363 | 9.1125 | 7549.6604 | 4.8268 | [6 empty] | 287.4862 | 377.0643 | 436.6913 | [5 empty] | -32.3041 | 23.5738 | 7834.1997 | [5 empty] | 286.6387 | 374.5194 | 438.6316 | [7 empty] | -31.9409 | 22.4239 | 1.206 | 7935.5993 | 0.4182 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -36.9509 | -0.1201 | 10.6287 | 11445.8394 | 6.3092 | [6 empty] | 320.5884 | 389.6731 | 617.6545 | [5 empty] | -31.2318 | -9.0789 | 13470.9644 | [5 empty] | 320.1554 | 387.3776 | 616.5628 | [7 empty] | -30.5683 | -9.5953 | 0.8408 | 13573.7571 | 0.4821 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -35.3819 | -29.6766 | 14.2573 | 24771.8125 | 7.7951 | [6 empty] | 361.8378 | 405.3853 | 843.1573 | [5 empty] | -30.193 | -42.9561 | 90265.0617 | [5 empty] | 362.3264 | 404.9011 | 847.733 | [7 empty] | -30.0769 | -43.8142 | 0.8659 | 110291.1348 | 0.3413 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -69.3118 | 153.5199 | 29.6375 | 3404.8192 | 5.6987 | [6 empty] | 281.1654 | 480.4958 | 96.115 | [5 empty] | -51.9013 | 129.5354 | 3580.573 | [5 empty] | 281.6165 | 479.9401 | 97.028 | [7 empty] | -51.4928 | 129.1534 | 0.5593 | 3583.2874 | 0.095 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -69.245 | 151.2577 | 28.5209 | 3443.3539 | 5.3642 | [6 empty] | 281.802 | 480.7382 | 99.5947 | [5 empty] | -51.8485 | 128.6567 | 3598.5264 | [5 empty] | 283.0198 | 480.547 | 100.4805 | [7 empty] | -51.1281 | 128.293 | 0.8069 | 3598.3633 | 0.1435 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -67.9719 | 143.5621 | 25.3248 | 3573.3987 | 4.7764 | [6 empty] | 285.0246 | 481.9657 | 117.2121 | [5 empty] | -51.5843 | 124.2542 | 3691.2868 | [5 empty] | 286.1484 | 481.5666 | 117.8155 | [7 empty] | -50.8294 | 123.9285 | 0.8221 | 3689.7536 | 0.1556 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -66.9246 | 128.9939 | 21.4109 | 3862.6788 | 4.4133 | [6 empty] | 292.24 | 484.7141 | 156.6574 | [5 empty] | -51.0116 | 114.6689 | 3910.8398 | [5 empty] | 293.1222 | 484.6011 | 159.1855 | [7 empty] | -50.6341 | 113.9704 | 0.7939 | 3923.5111 | 0.144 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -65.1809 | 108.8846 | 17.9787 | 4348.671 | 4.3404 | [6 empty] | 304.5628 | 489.4079 | 224.0238 | [5 empty] | -50.0894 | 99.1132 | 4327.0515 | [5 empty] | 305.6062 | 488.7602 | 225.1664 | [7 empty] | -49.3605 | 98.6276 | 0.8758 | 4331.0735 | 0.171 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -62.7427 | 84.8839 | 15.6989 | 5104.6025 | 4.3066 | [6 empty] | 322.9612 | 496.416 | 324.6047 | [5 empty] | -48.8307 | 77.6098 | 5058.3601 | [5 empty] | 324.3257 | 496.2711 | 325.5491 | [7 empty] | -48.1235 | 77.2829 | 0.7791 | 5060.0966 | 0.1759 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -60.3195 | 57.0914 | 14.4211 | 6355.261 | 4.3367 | [6 empty] | 348.3089 | 506.0711 | 463.1756 | [5 empty] | -47.2961 | 50.8978 | 6339.9257 | [5 empty] | 349.3664 | 505.265 | 466.0467 | [7 empty] | -46.677 | 50.0862 | 1.0208 | 6373.7157 | 0.2377 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -57.4978 | 28.2206 | 14.3598 | 8434.2047 | 4.686 | [6 empty] | 381.411 | 518.6799 | 644.1389 | [5 empty] | -45.5787 | 20.212 | 8803.5302 | [5 empty] | 382.9594 | 518.0513 | 646.9644 | [7 empty] | -44.8258 | 19.4916 | 1.042 | 8854.7905 | 0.3186 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -54.8462 | -0.9903 | 16.1308 | 12635.6295 | 6.9097 | [6 empty] | 422.6605 | 534.3921 | 869.6417 | [5 empty] | -43.7975 | -12.7432 | 15163.1807 | [5 empty] | 424.3676 | 534.6773 | 871.303 | [7 empty] | -43.2364 | -12.9904 | 0.6131 | 15178.2081 | 0.2665 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 191.4087 | 38.3833 | 70.0842 | 2244.3827 | 9.6793 | [6 empty] | 116.8431 | 60.9347 | 11.6322 | [5 empty] | 121.4964 | 33.4791 | 2244.3827 | [5 empty] | 115.6217 | 60.0373 | 12.5777 | [7 empty] | 120.7824 | 32.3353 | 1.3483 | 2244.3827 | 0.8455 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 179.2508 | 22.3041 | 65.1159 | 2244.3827 | 9.9843 | [6 empty] | 120.0657 | 62.1622 | 29.2496 | [5 empty] | 114.1354 | 22.0465 | 2244.3827 | [5 empty] | 118.8335 | 61.3593 | 30.0406 | [7 empty] | 113.2873 | 21.0997 | 1.2711 | 2244.3827 | 0.5174 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 158.135 | -4.4343 | 57.7325 | 2244.3827 | 9.7852 | [6 empty] | 127.2812 | 64.9106 | 68.6949 | [5 empty] | 100.6227 | 0.6042 | 2244.3826 | [5 empty] | 125.4091 | 63.8344 | 70.2455 | [7 empty] | 98.9538 | -0.8279 | 2.1992 | 2244.3826 | 0.5918 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 135.3974 | -34.5858 | 52.0345 | 6730.2644 | 9.5969 | [6 empty] | 139.604 | 69.6044 | 136.0614 | [5 empty] | 83.9105 | -27.0567 | 8585.5397 | [5 empty] | 138.6125 | 68.8463 | 135.0283 | [7 empty] | 83.9588 | -27.1598 | 0.1139 | 8604.6516 | 0.1837 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 115.0933 | -63.4199 | 48.1871 | 23007.8636 | 9.3981 | [6 empty] | 158.0024 | 76.6125 | 236.6422 | [5 empty] | 67.4368 | -56.2884 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 157.0855 | 75.8284 | 239.6213 | [7 empty] | 66.4492 | -57.5686 | 1.6169 | 1.3722e+17 | 0.3475 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 96.6762 | -90.9367 | 44.0239 | 1.0063e+18 | 8.9952 | [6 empty] | 183.3501 | 86.2675 | 375.2132 | [5 empty] | 53.1492 | -84.3405 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 182.7434 | 85.5899 | 378.7975 | [7 empty] | 52.4289 | -85.3724 | 1.2585 | 2.9273e+18 | 0.2633 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 82.1453 | -115.0632 | 40.906 | 2.9273e+18 | 8.4431 | [6 empty] | 216.4522 | 98.8764 | 556.1764 | [5 empty] | 41.5051 | -110.4078 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 216.0576 | 98.426 | 554.1987 | [7 empty] | 41.7432 | -110.2904 | 0.2655 | 2.9273e+18 | 0.1088 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 70.2689 | -136.5413 | 38.0463 | 2.9273e+18 | 7.606 | [6 empty] | 257.7017 | 114.5885 | 781.6792 | [5 empty] | 32.2788 | -134.4745 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 257.7051 | 114.6986 | 782.0008 | [7 empty] | 32.2007 | -134.4764 | 0.0782 | 2.9273e+18 | 0.0294 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 188.214 | 46.2126 | 68.5972 | 2244.3827 | 10.3993 | [6 empty] | 117.1452 | 62.6829 | 8.5612 | [5 empty] | 120.2329 | 37.0394 | 2244.3827 | [5 empty] | 117.6787 | 62.812 | 8.3739 | [7 empty] | 120.9457 | 37.1519 | 0.7215 | 2244.3827 | 0.1211 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 184.2353 | 41.2325 | 65.8317 | 2244.3827 | 9.9599 | [6 empty] | 117.7817 | 62.9254 | 12.0409 | [5 empty] | 118.7345 | 34.6406 | 2244.3827 | [5 empty] | 117.9595 | 62.8749 | 12.2774 | [7 empty] | 118.9842 | 34.393 | 0.3517 | 2244.3827 | 0.2177 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 173.0675 | 25.4294 | 61.3922 | 2244.3827 | 10.2107 | [6 empty] | 121.0043 | 64.1529 | 29.6583 | [5 empty] | 111.7117 | 23.315 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.3674 | 64.2492 | 30.783 | [7 empty] | 111.4997 | 22.6174 | 0.7291 | 2244.3827 | 0.4112 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 153.4136 | -1.046 | 54.7453 | 2244.3827 | 10.0699 | [6 empty] | 128.2197 | 66.9013 | 69.1036 | [5 empty] | 98.752 | 1.9808 | 2244.3826 | [5 empty] | 127.5916 | 66.5044 | 69.3595 | [7 empty] | 98.3676 | 1.611 | 0.5334 | 2244.3827 | 0.1671 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 132.0123 | -31.2178 | 49.7163 | 6464.0621 | 9.9306 | [6 empty] | 140.5425 | 71.5951 | 136.47 | [5 empty] | 82.6035 | -25.6974 | 8368.6355 | [5 empty] | 140.0252 | 71.393 | 136.6689 | [7 empty] | 82.1562 | -25.873 | 0.4805 | 8450.3589 | 0.0885 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 112.6876 | -60.3653 | 46.4291 | 19563.4009 | 9.7624 | [6 empty] | 158.941 | 78.6032 | 237.0509 | [5 empty] | 66.5588 | -55.0935 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 157.9657 | 78.085 | 240.7996 | [7 empty] | 65.1112 | -56.3978 | 1.9485 | 1.3722e+17 | 0.3566 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 94.9363 | -88.3294 | 42.6766 | 6.4036e+17 | 9.3449 | [6 empty] | 184.2886 | 88.2582 | 375.6219 | [5 empty] | 52.5472 | -83.3845 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 183.7396 | 87.8489 | 380.4146 | [7 empty] | 51.4881 | -84.5184 | 1.5516 | 2.9273e+18 | 0.2734 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 80.7976 | -112.9467 | 39.8626 | 2.9273e+18 | 8.7322 | [6 empty] | 217.3908 | 100.867 | 556.5851 | [5 empty] | 41.0683 | -109.6894 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 217.3476 | 101.0129 | 557.356 | [7 empty] | 40.8581 | -109.738 | 0.2158 | 2.9273e+18 | 0.0539 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 69.1762 | -134.795 | 37.2452 | 2.9273e+18 | 7.8235 | [6 empty] | 258.6402 | 116.5792 | 782.0879 | [5 empty] | 31.9405 | -133.953 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 258.8076 | 117.1178 | 784.5266 | [7 empty] | 31.5508 | -134.0599 | 0.4041 | 2.9273e+18 | 0.1395 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 163.8653 | 54.8358 | 57.9939 | 2244.3827 | 11.3597 | [6 empty] | 121.8969 | 72.7615 | 10.6303 | [5 empty] | 107.225 | 42.3788 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.3749 | 72.9538 | 10.2299 | [7 empty] | 107.8089 | 42.6828 | 0.6583 | 2244.3827 | 0.2469 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 160.4854 | 50.2515 | 55.3827 | 2244.3827 | 10.7609 | [6 empty] | 122.5335 | 73.004 | 14.11 | [5 empty] | 106.0393 | 40.109 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.7629 | 73.0673 | 14.6023 | [7 empty] | 106.0335 | 39.783 | 0.3261 | 2244.3827 | 0.2894 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 152.0498 | 35.1977 | 51.9574 | 2244.3827 | 10.9256 | [6 empty] | 125.7561 | 74.2315 | 31.7274 | [5 empty] | 100.4279 | 29.3019 | 2244.3827 | [5 empty] | 126.3253 | 74.4954 | 31.6976 | [7 empty] | 100.8342 | 29.4111 | 0.4207 | 2244.3827 | 0.0838 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 136.4413 | 9.4368 | 46.6165 | 2244.3827 | 10.839 | [6 empty] | 132.9715 | 76.9799 | 71.1727 | [5 empty] | 89.8332 | 8.551 | 1921.6099 | [5 empty] | 133.4466 | 77.3572 | 70.2616 | [7 empty] | 90.2872 | 9.2305 | 0.8172 | 2589.6572 | 0.2916 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 119.0335 | -20.7225 | 42.8787 | 5899.2684 | 10.7437 | [6 empty] | 145.2943 | 81.6737 | 138.5391 | [5 empty] | 76.1865 | -19.0723 | 7503.1504 | [5 empty] | 145.4465 | 81.9377 | 137.5616 | [7 empty] | 76.3694 | -18.5097 | 0.5916 | 7387.212 | 0.1735 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 102.835 | -50.6168 | 40.7321 | 14105.3507 | 10.5549 | [6 empty] | 163.6927 | 88.6818 | 239.12 | [5 empty] | 62.1306 | -49.117 | 52500.9589 | [5 empty] | 164.0063 | 88.7254 | 238.7307 | [7 empty] | 62.4886 | -49.0062 | 0.3747 | 49982.7545 | 0.0652 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 87.4407 | -79.7863 | 38.0085 | 6.4036e+17 | 9.9933 | [6 empty] | 189.0404 | 98.3369 | 377.6909 | [5 empty] | 49.4549 | -78.4741 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.7477 | 98.7459 | 377.6249 | [7 empty] | 49.7707 | -78.2778 | 0.3719 | 2.9273e+18 | 0.1059 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 74.8953 | -105.759 | 36.089 | 2.9273e+18 | 9.1913 | [6 empty] | 222.1426 | 110.9457 | 558.6542 | [5 empty] | 38.8066 | -105.9066 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 222.8316 | 111.7176 | 553.9546 | [7 empty] | 39.505 | -104.886 | 1.2366 | 2.9273e+18 | 0.2564 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 64.2906 | -128.7481 | 34.1871 | 2.9273e+18 | 8.2188 | [6 empty] | 263.392 | 126.6578 | 784.157 | [5 empty] | 30.1875 | -131.1444 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 263.5754 | 127.3456 | 786.834 | [7 empty] | 29.7205 | -131.2272 | 0.4743 | 2.9273e+18 | 0.1703 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 128.0171 | 68.2001 | 46.5038 | 2244.3827 | 11.976 | [6 empty] | 132.5361 | 95.3276 | 15.263 | [5 empty] | 84.2536 | 52.4727 | 2244.3827 | [5 empty] | 131.9248 | 95.0647 | 15.6044 | [7 empty] | 83.672 | 52.2279 | 0.631 | 2244.3827 | 0.1514 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 125.3881 | 64.1836 | 44.0852 | 2244.3827 | 11.4815 | [6 empty] | 133.1727 | 95.5701 | 18.7427 | [5 empty] | 83.4996 | 50.4414 | 2244.3827 | [5 empty] | 132.5823 | 95.3334 | 19.2557 | [7 empty] | 82.8499 | 50.1079 | 0.7303 | 2244.3827 | 0.1931 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 120.1053 | 50.3688 | 41.387 | 2244.3827 | 11.5257 | [6 empty] | 136.3953 | 96.7976 | 36.3601 | [5 empty] | 79.8775 | 40.6425 | 2244.3827 | [5 empty] | 136.027 | 96.5984 | 36.8451 | [7 empty] | 79.4978 | 40.3149 | 0.5015 | 2244.3827 | 0.1683 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 109.4466 | 26.0595 | 36.9726 | 2244.3826 | 11.3102 | [6 empty] | 143.6107 | 99.546 | 75.8054 | [5 empty] | 72.7892 | 21.2418 | 3300.282 | [5 empty] | 142.6914 | 99.2914 | 77.4019 | [7 empty] | 71.499 | 20.4606 | 1.5083 | 3412.5903 | 0.3687 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 97.2375 | -3.5161 | 34.1575 | 5276.1863 | 11.0375 | [6 empty] | 155.9335 | 104.2398 | 143.1718 | [5 empty] | 63.1523 | -5.7369 | 6361.644 | [5 empty] | 155.6041 | 104.4061 | 143.6703 | [7 empty] | 62.5082 | -5.7703 | 0.6449 | 6398.0905 | 0.1329 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 85.4819 | -33.9547 | 32.9799 | 10131.6266 | 10.6845 | [6 empty] | 174.3319 | 111.2479 | 243.7526 | [5 empty] | 52.5941 | -36.418 | 17437.7406 | [5 empty] | 174.0532 | 111.5103 | 246.6755 | [7 empty] | 51.5376 | -37.0688 | 1.2408 | 18385.3829 | 0.2648 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 73.6827 | -64.5049 | 31.3211 | 73503.2805 | 10.0384 | [6 empty] | 199.6796 | 120.903 | 382.3236 | [5 empty] | 42.4983 | -67.4279 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 199.8154 | 121.0913 | 386.9031 | [7 empty] | 41.7573 | -68.3228 | 1.1619 | 2.9273e+18 | 0.2306 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 63.7767 | -92.2194 | 30.5474 | 2.9273e+18 | 9.3138 | [6 empty] | 232.7818 | 133.5118 | 563.2869 | [5 empty] | 33.5934 | -96.9214 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 232.583 | 133.9265 | 562.9064 | [7 empty] | 33.2932 | -96.6559 | 0.4007 | 2.9273e+18 | 0.124 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 54.919 | -116.9596 | 29.6857 | 2.9273e+18 | 8.4827 | [6 empty] | 274.0312 | 149.2239 | 788.7897 | [5 empty] | 26.1137 | -124.1358 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 275.4164 | 151.2249 | 791.7611 | [7 empty] | 25.7396 | -123.8171 | 0.4915 | 2.9273e+18 | 0.3419 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 88.483 | 84.2505 | 36.5871 | 2244.3827 | 11.0676 | [6 empty] | 150.7062 | 133.8669 | 23.1749 | [5 empty] | 56.7909 | 65.9687 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.0531 | 132.9061 | 22.3245 | [7 empty] | 57.2888 | 66.0381 | 0.5027 | 2244.3827 | 0.224 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 86.613 | 80.785 | 34.4592 | 2244.3827 | 10.6931 | [6 empty] | 151.3428 | 134.1094 | 26.6546 | [5 empty] | 56.3907 | 64.2305 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.0453 | 132.8621 | 27.3782 | [7 empty] | 56.0459 | 63.4644 | 0.8401 | 2244.3827 | 0.3728 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 83.9026 | 68.4306 | 32.0804 | 2244.3827 | 10.6895 | [6 empty] | 154.5654 | 135.3369 | 44.272 | [5 empty] | 54.4403 | 55.7369 | 2539.5191 | [5 empty] | 152.9064 | 134.2917 | 44.7056 | [7 empty] | 53.5452 | 55.2544 | 1.0169 | 2580.2634 | 0.2825 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 77.4393 | 46.1395 | 28.0485 | 3050.7764 | 10.575 | [6 empty] | 161.7808 | 138.0853 | 83.7173 | [5 empty] | 50.4838 | 38.3857 | 3517.193 | [5 empty] | 160.4945 | 137.1739 | 83.7409 | [7 empty] | 49.9792 | 38.0612 | 0.5999 | 3538.4019 | 0.1959 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 69.957 | 17.9598 | 25.6357 | 4799.0348 | 10.1047 | [6 empty] | 174.1036 | 142.7791 | 151.0837 | [5 empty] | 44.7905 | 13.0773 | 5435.0331 | [5 empty] | 172.6007 | 141.8364 | 151.5704 | [7 empty] | 44.0308 | 12.5481 | 0.9259 | 5498.7934 | 0.2929 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 62.5991 | -12.233 | 25.0145 | 7791.3541 | 9.9361 | [6 empty] | 192.502 | 149.7872 | 251.6645 | [5 empty] | 38.1049 | -17.3087 | 10189.7858 | [5 empty] | 191.6649 | 149.4956 | 251.862 | [7 empty] | 37.5626 | -17.4485 | 0.5601 | 10275.1773 | 0.155 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 54.6864 | -43.5947 | 24.1909 | 17535.1738 | 9.468 | [6 empty] | 217.8497 | 159.4423 | 390.2355 | [5 empty] | 31.2408 | -49.5529 | 156840.4991 | [5 empty] | 217.2763 | 159.4335 | 392.6764 | [7 empty] | 30.4847 | -50.0643 | 0.9128 | 281488.7207 | 0.2342 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 47.8078 | -72.8908 | 24.5122 | 6.4036e+17 | 8.9806 | [6 empty] | 250.9519 | 172.0511 | 571.1988 | [5 empty] | 24.7833 | -81.3001 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 250.4542 | 172.0455 | 570.4445 | [7 empty] | 24.5509 | -81.1425 | 0.2808 | 2.9273e+18 | 0.0777 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 41.2625 | -99.3748 | 25.1162 | 2.9273e+18 | 8.3538 | [6 empty] | 292.2013 | 187.7632 | 796.7016 | [5 empty] | 19.0618 | -111.1202 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 292.3907 | 188.9774 | 799.2355 | [7 empty] | 18.4186 | -110.9934 | 0.6556 | 2.9273e+18 | 0.2542 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 50.0269 | 101.5159 | 28.6733 | 2244.3827 | 10.1009 | [6 empty] | 177.8349 | 191.4077 | 34.9877 | [5 empty] | 29.7219 | 81.2708 | 1925.2679 | [5 empty] | 176.8566 | 190.262 | 35.1574 | [7 empty] | 29.6648 | 80.8946 | 0.3806 | 1923.4227 | 0.1664 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 48.8366 | 98.511 | 26.8657 | 2244.3826 | 9.6381 | [6 empty] | 178.4714 | 191.6502 | 38.4674 | [5 empty] | 29.5403 | 79.8183 | 1907.2418 | [5 empty] | 176.7142 | 190.1041 | 39.4902 | [7 empty] | 28.9019 | 79.0339 | 1.0114 | 1898.1743 | 0.3411 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 47.8352 | 87.6193 | 24.3388 | 1962.8794 | 9.3608 | [6 empty] | 181.6941 | 192.8777 | 56.0847 | [5 empty] | 28.6454 | 72.6483 | 3047.4011 | [5 empty] | 181.1405 | 191.8438 | 56.2958 | [7 empty] | 28.8931 | 72.2223 | 0.4928 | 3049.9032 | 0.2293 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 44.394 | 67.5861 | 20.2376 | 3338.9937 | 9.2957 | [6 empty] | 188.9095 | 195.6261 | 95.5301 | [5 empty] | 26.777 | 57.626 | 3630.5997 | [5 empty] | 188.4358 | 194.8802 | 95.5408 | [7 empty] | 26.898 | 57.3641 | 0.2885 | 3634.1957 | 0.154 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 40.4735 | 41.425 | 17.7945 | 4486.9417 | 9.5227 | [6 empty] | 201.2323 | 200.3199 | 162.8965 | [5 empty] | 23.9571 | 34.8026 | 4837.5941 | [5 empty] | 200.0778 | 199.6782 | 162.9801 | [7 empty] | 23.4056 | 34.6135 | 0.5831 | 4858.5424 | 0.2821 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 36.6684 | 12.344 | 17.4389 | 6422.1165 | 9.1582 | [6 empty] | 219.6307 | 207.328 | 263.4773 | [5 empty] | 20.434 | 5.9754 | 7369.1228 | [5 empty] | 218.6437 | 206.8178 | 265.7689 | [7 empty] | 19.6883 | 5.1997 | 1.0761 | 7491.4511 | 0.4062 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 32.1779 | -18.9161 | 17.2511 | 10679.6053 | 8.6363 | [6 empty] | 244.9784 | 216.9831 | 402.0483 | [5 empty] | 16.5592 | -26.2413 | 15515.9869 | [5 empty] | 244.6228 | 217.0888 | 403.4024 | [7 empty] | 16.1056 | -26.4719 | 0.5088 | 15723.099 | 0.1904 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 28.2353 | -49.126 | 18.6658 | 30413.8533 | 8.3281 | [6 empty] | 278.0805 | 229.5919 | 583.0116 | [5 empty] | 12.6573 | -59.4088 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 277.1261 | 229.2134 | 582.5266 | [7 empty] | 12.3016 | -59.4246 | 0.356 | 2.9273e+18 | 0.1415 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 24.1348 | -77.0817 | 20.9727 | 2.9273e+18 | 7.8579 | [6 empty] | 319.33 | 245.304 | 808.5144 | [5 empty] | 8.9797 | -91.5792 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 319.3085 | 246.2683 | 810.3665 | [7 empty] | 8.428 | -91.4751 | 0.5615 | 2.9273e+18 | 0.234 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 14.8345 | 119.0514 | 23.7609 | 1924.529 | 8.6724 | [6 empty] | 215.2103 | 270.6821 | 51.2622 | [5 empty] | 5.1775 | 97.3414 | 3108.4511 | [5 empty] | 215.9543 | 269.9913 | 51.228 | [7 empty] | 6.1989 | 97.0563 | 1.0605 | 3098.5648 | 0.3557 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 14.2096 | 116.4022 | 22.2151 | 1900.0172 | 8.1271 | [6 empty] | 215.8469 | 270.9246 | 54.7419 | [5 empty] | 5.1135 | 96.1347 | 3139.6256 | [5 empty] | 216.4844 | 270.2146 | 55.1824 | [7 empty] | 5.9997 | 95.6909 | 0.9911 | 3135.5239 | 0.3163 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 14.2594 | 106.8657 | 19.2213 | 3033.7069 | 7.4213 | [6 empty] | 219.0695 | 272.1521 | 72.3593 | [5 empty] | 4.7955 | 90.1358 | 3301.5795 | [5 empty] | 219.2619 | 271.1859 | 72.8911 | [7 empty] | 5.4591 | 89.6302 | 0.8343 | 3301.947 | 0.2699 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 12.7182 | 89.0624 | 14.5434 | 3494.4468 | 6.815 | [6 empty] | 226.2849 | 274.9005 | 111.8047 | [5 empty] | 4.1168 | 77.3353 | 3694.8261 | [5 empty] | 227.0763 | 274.4438 | 111.4038 | [7 empty] | 5.031 | 77.2276 | 0.9205 | 3682.4508 | 0.3617 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 11.1793 | 65.2038 | 11.3499 | 4294.0829 | 6.7121 | [6 empty] | 238.6077 | 279.5943 | 179.1711 | [5 empty] | 3.0535 | 57.2797 | 4483.0745 | [5 empty] | 239.8107 | 279.3002 | 181.691 | [7 empty] | 3.8081 | 56.3332 | 1.2106 | 4509.8718 | 0.4509 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 9.8976 | 37.8381 | 10.7787 | 5600.486 | 7.3736 | [6 empty] | 257.0061 | 286.6024 | 279.7519 | [5 empty] | 1.6545 | 30.893 | 5996.7775 | [5 empty] | 257.9568 | 286.4595 | 279.788 | [7 empty] | 2.3644 | 30.7508 | 0.724 | 5987.9444 | 0.4859 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | 6.5441 | -22.6488 | 13.4241 | 13538.2453 | 7.4122 | [6 empty] | 315.4559 | 308.8663 | 599.2861 | [5 empty] | -1.7439 | -33.2088 | 22645.3011 | [5 empty] | 316.4167 | 309.5119 | 595.3812 | [7 empty] | -1.1544 | -32.3231 | 1.0639 | 21525.8164 | 0.4137 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | 4.7114 | -51.5356 | 17.2523 | 49788.8767 | 7.0246 | [6 empty] | 356.7054 | 324.5784 | 824.7889 | [5 empty] | -3.5192 | -66.698 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 359.0172 | 326.8578 | 823.9092 | [7 empty] | -3.1419 | -65.8869 | 0.8946 | 2.9273e+18 | 0.2914 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -16.2522 | 136.2492 | 22.5988 | 3043.6681 | 7.0774 | [6 empty] | 264.0198 | 374.2085 | 72.5156 | [5 empty] | -16.5227 | 113.652 | 3315.7685 | [5 empty] | 262.3871 | 370.9142 | 72.944 | [7 empty] | -16.0977 | 112.875 | 0.8857 | 3319.6862 | 0.2555 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -16.5024 | 133.8537 | 21.2083 | 3090.1579 | 6.5586 | [6 empty] | 264.6563 | 374.4509 | 75.9953 | [5 empty] | -16.5275 | 112.6454 | 3338.2677 | [5 empty] | 263.3734 | 371.2524 | 75.9653 | [7 empty] | -15.8726 | 111.9872 | 0.9285 | 3337.2801 | 0.2692 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -15.8753 | 125.4757 | 17.8723 | 3244.3023 | 5.7027 | [6 empty] | 267.8789 | 375.6784 | 93.6127 | [5 empty] | -16.5519 | 107.6162 | 3454.8355 | [5 empty] | 265.9231 | 372.1 | 94.9066 | [7 empty] | -16.2909 | 106.5295 | 1.1175 | 3468.3113 | 0.309 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -16.2471 | 109.6875 | 12.945 | 3588.6487 | 4.909 | [6 empty] | 275.0943 | 378.4268 | 133.058 | [5 empty] | -16.6062 | 96.7475 | 3733.4302 | [5 empty] | 273.5845 | 375.4255 | 135.8266 | [7 empty] | -16.4551 | 95.3421 | 1.4135 | 3761.8918 | 0.3565 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -16.3117 | 88.1081 | 8.7775 | 4172.9661 | 4.5631 | [6 empty] | 287.4171 | 383.1207 | 200.4244 | [5 empty] | -16.6978 | 79.3391 | 4272.4246 | [5 empty] | 286.5431 | 380.6105 | 201.0157 | [7 empty] | -16.188 | 78.5648 | 0.927 | 4284.9812 | 0.2579 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -15.9757 | 62.7774 | 7.1065 | 5094.2747 | 4.5057 | [6 empty] | 305.8156 | 390.1287 | 301.0053 | [5 empty] | -16.832 | 55.7227 | 5248.5093 | [5 empty] | 304.6923 | 387.2896 | 302.2148 | [7 empty] | -16.4067 | 54.6977 | 1.1097 | 5283.3857 | 0.3301 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -16.0052 | 33.9542 | 6.9634 | 6654.7391 | 4.5953 | [6 empty] | 331.1633 | 399.7838 | 439.5763 | [5 empty] | -17.0123 | 27.064 | 7060.1225 | [5 empty] | 330.3817 | 397.3631 | 440.6631 | [7 empty] | -16.58 | 26.1591 | 1.0029 | 7117.358 | 0.3921 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -15.7205 | 4.4483 | 9.5781 | 9439.2593 | 5.8172 | [6 empty] | 364.2654 | 412.3926 | 620.5395 | [5 empty] | -17.2409 | -5.0084 | 11141.1199 | [5 empty] | 363.2212 | 410.4087 | 622.997 | [7 empty] | -17.2236 | -5.9878 | 0.9796 | 11345.3192 | 0.5282 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -15.7123 | -24.6126 | 14.0512 | 16137.6747 | 6.135 | [6 empty] | 405.5148 | 428.1048 | 846.0423 | [5 empty] | -17.5163 | -38.5475 | 30832.6954 | [5 empty] | 405.7267 | 427.5158 | 848.2964 | [7 empty] | -17.3667 | -39.0699 | 0.5433 | 31769.8605 | 0.2679 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -43.8657 | 153.2075 | 24.7922 | 3225.8273 | 5.8785 | [6 empty] | 324.8425 | 503.2153 | 98.9999 | [5 empty] | -35.599 | 129.8341 | 3448.7694 | [5 empty] | 325.9066 | 502.4748 | 98.3115 | [7 empty] | -34.6729 | 129.7663 | 0.9287 | 3439.4922 | 0.2355 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -43.8424 | 151.018 | 23.5321 | 3261.2439 | 5.442 | [6 empty] | 325.479 | 503.4577 | 102.4797 | [5 empty] | -35.5756 | 128.9857 | 3465.6457 | [5 empty] | 326.9467 | 502.8346 | 103.7638 | [7 empty] | -34.6069 | 128.4294 | 1.1171 | 3465.7731 | 0.2129 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -42.9163 | 143.6777 | 20.3601 | 3381.1186 | 4.6531 | [6 empty] | 328.7016 | 504.6852 | 120.097 | [5 empty] | -35.4585 | 124.7327 | 3552.6766 | [5 empty] | 330.0277 | 503.8362 | 120.9919 | [7 empty] | -34.4646 | 124.2383 | 1.1101 | 3551.1638 | 0.225 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -42.5902 | 129.6731 | 16.0169 | 3647.4544 | 3.9365 | [6 empty] | 335.917 | 507.4336 | 159.5424 | [5 empty] | -35.2047 | 115.4606 | 3757.702 | [5 empty] | 337.0299 | 506.9536 | 160.8006 | [7 empty] | -34.5054 | 114.9812 | 0.8478 | 3760.2774 | 0.1666 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -41.7956 | 110.2692 | 12.1175 | 4088.1639 | 3.6354 | [6 empty] | 348.2398 | 512.1275 | 226.9088 | [5 empty] | -34.7967 | 100.3774 | 4143.2907 | [5 empty] | 349.5159 | 511.0672 | 226.8593 | [7 empty] | -33.7354 | 100.0576 | 1.1084 | 4137.3477 | 0.2719 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -40.4616 | 87.0458 | 9.8137 | 4760.5943 | 3.5376 | [6 empty] | 366.6383 | 519.1355 | 327.4896 | [5 empty] | -34.2413 | 79.4553 | 4812.1402 | [5 empty] | 368.3292 | 518.9843 | 327.4671 | [7 empty] | -33.3276 | 79.3096 | 0.9253 | 4803.9248 | 0.2518 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -39.2832 | 60.0322 | 8.7921 | 5838.6464 | 3.5363 | [6 empty] | 391.9859 | 528.7906 | 466.0606 | [5 empty] | -33.5677 | 53.3513 | 5956.5131 | [5 empty] | 393.8065 | 528.2684 | 463.3776 | [7 empty] | -32.3558 | 53.6049 | 1.2381 | 5918.9156 | 0.3896 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -37.7462 | 31.7144 | 9.8256 | 7540.6587 | 4.0107 | [6 empty] | 425.0881 | 541.3994 | 647.0238 | [5 empty] | -32.8202 | 23.2128 | 8050.1752 | [5 empty] | 427.2772 | 542.0605 | 643.5201 | [7 empty] | -31.8385 | 23.8352 | 1.1625 | 7961.8191 | 0.3993 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -36.3589 | 3.0514 | 13.1049 | 10607.4069 | 6.4275 | [6 empty] | 466.3375 | 557.1116 | 872.5267 | [5 empty] | -32.0557 | -9.3269 | 12834.8291 | [5 empty] | 468.6252 | 557.6856 | 868.9964 | [7 empty] | -31.0784 | -8.7832 | 1.1183 | 12621.8433 | 0.3817 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 221.2622 | 45.6193 | 74.2552 | 2244.3827 | 9.364 | [6 empty] | 173.8821 | 90.6046 | 15.3998 | [5 empty] | 147.1332 | 41.2918 | 2244.3827 | [5 empty] | 172.8574 | 89.8334 | 15.8321 | [7 empty] | 146.8912 | 40.7209 | 0.6201 | 2244.3827 | 0.392 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 210.6262 | 31.5673 | 69.682 | 2244.3827 | 9.8393 | [6 empty] | 177.1047 | 91.8321 | 33.0172 | [5 empty] | 140.9446 | 31.7904 | 2244.3827 | [5 empty] | 176.366 | 91.0652 | 32.5822 | [7 empty] | 141.4301 | 31.6233 | 0.5134 | 2244.3827 | 0.1828 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 191.0867 | 7.1925 | 62.4756 | 2244.3827 | 9.6853 | [6 empty] | 184.3201 | 94.5805 | 72.4625 | [5 empty] | 128.8834 | 13.019 | 2244.3827 | [5 empty] | 183.1985 | 93.6858 | 72.4021 | [7 empty] | 128.8188 | 12.5795 | 0.4441 | 2244.3827 | 0.246 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 168.7717 | -21.6593 | 56.8389 | 2244.3827 | 9.3242 | [6 empty] | 196.6429 | 99.2744 | 139.8289 | [5 empty] | 112.5944 | -13.0124 | 4941.6795 | [5 empty] | 194.7458 | 97.9781 | 140.4344 | [7 empty] | 111.8488 | -13.9175 | 1.1727 | 5062.2614 | 0.3684 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 147.5462 | -50.5985 | 53.258 | 8991.5223 | 8.9795 | [6 empty] | 215.0413 | 106.2824 | 240.4098 | [5 empty] | 94.8995 | -42.5524 | 12221.332 | [5 empty] | 213.7397 | 105.4927 | 242.7206 | [7 empty] | 93.8186 | -43.5917 | 1.4994 | 12868.6106 | 0.2932 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 127.1735 | -79.2624 | 49.5095 | 47297.4963 | 8.4447 | [6 empty] | 240.389 | 115.9375 | 378.9807 | [5 empty] | 78.142 | -72.3991 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 238.8271 | 114.9828 | 381.2457 | [7 empty] | 77.1377 | -73.2976 | 1.3476 | 6.4036e+17 | 0.2712 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 110.3112 | -104.8942 | 46.9712 | 6.4036e+17 | 7.8844 | [6 empty] | 273.4912 | 128.5463 | 559.944 | [5 empty] | 63.5151 | -100.8421 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 271.0626 | 127.2138 | 563.7294 | [7 empty] | 62.0693 | -101.913 | 1.7992 | 2.9273e+18 | 0.347 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 95.949 | -128.0329 | 44.5896 | 2.9273e+18 | 7.2791 | [6 empty] | 314.7406 | 144.2585 | 785.4468 | [5 empty] | 51.3675 | -127.1891 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 313.5152 | 143.4936 | 792.1995 | [7 empty] | 50.2344 | -128.2166 | 1.5296 | 2.9273e+18 | 0.2469 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 218.3751 | 52.2819 | 72.7923 | 2244.3827 | 10.2013 | [6 empty] | 174.1841 | 92.3529 | 12.3287 | [5 empty] | 146.0374 | 44.1596 | 2244.3827 | [5 empty] | 173.1486 | 91.7508 | 12.0234 | [7 empty] | 145.8486 | 44.1405 | 0.1897 | 2244.3827 | 0.1589 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 214.8457 | 47.9492 | 70.2908 | 2244.3827 | 9.6024 | [6 empty] | 174.8206 | 92.5953 | 15.8085 | [5 empty] | 144.79 | 42.2043 | 2244.3827 | [5 empty] | 173.9105 | 92.0215 | 16.0348 | [7 empty] | 144.4566 | 41.8683 | 0.4733 | 2244.3827 | 0.2264 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 204.8719 | 34.1058 | 66.0836 | 2244.3827 | 9.9681 | [6 empty] | 178.0432 | 93.8228 | 33.4258 | [5 empty] | 138.8017 | 32.7721 | 2244.3827 | [5 empty] | 177.0016 | 93.2132 | 32.7752 | [7 empty] | 138.7353 | 32.8862 | 0.132 | 2244.3827 | 0.17 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 186.3968 | 9.9829 | 59.4384 | 2244.3827 | 9.8385 | [6 empty] | 185.2586 | 96.5712 | 72.8712 | [5 empty] | 127.1009 | 14.0968 | 2244.3827 | [5 empty] | 183.8948 | 95.961 | 72.6234 | [7 empty] | 126.4301 | 13.9887 | 0.6795 | 2244.3827 | 0.1458 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 165.1817 | -18.7831 | 54.3852 | 2244.3828 | 9.5075 | [6 empty] | 197.5814 | 101.265 | 140.2376 | [5 empty] | 111.2358 | -11.8845 | 4905.7245 | [5 empty] | 195.544 | 100.3553 | 140.7429 | [7 empty] | 109.9494 | -12.4556 | 1.4075 | 5015.7723 | 0.2773 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 144.808 | -47.8614 | 51.2869 | 8649.9987 | 9.1692 | [6 empty] | 215.9799 | 108.2731 | 240.8184 | [5 empty] | 93.9211 | -41.4681 | 11889.9425 | [5 empty] | 214.3613 | 107.5362 | 242.9325 | [7 empty] | 92.5655 | -42.3862 | 1.6373 | 12483.1248 | 0.2881 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 125.076 | -76.7808 | 47.9257 | 36525.882 | 8.6191 | [6 empty] | 241.3276 | 117.9282 | 379.3894 | [5 empty] | 77.4489 | -71.4401 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 240.2488 | 117.4634 | 382.8477 | [7 empty] | 76.2674 | -72.3511 | 1.4919 | 6.4036e+17 | 0.2353 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 108.6712 | -102.7348 | 45.7354 | 6.4036e+17 | 8.0469 | [6 empty] | 274.4297 | 130.537 | 560.3526 | [5 empty] | 63.0148 | -100.0477 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 273.2433 | 130.0435 | 559.6077 | [7 empty] | 62.6106 | -100.0929 | 0.4067 | 2.9273e+18 | 0.1023 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 94.5885 | -126.176 | 43.5994 | 2.9273e+18 | 7.423 | [6 empty] | 315.6791 | 146.2492 | 785.8555 | [5 empty] | 50.9908 | -126.5584 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 314.2906 | 145.8945 | 792.4133 | [7 empty] | 49.6199 | -127.4163 | 1.6173 | 2.9273e+18 | 0.2454 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 196.644 | 59.6085 | 62.8438 | 2244.3827 | 10.8012 | [6 empty] | 178.9359 | 102.4315 | 14.3978 | [5 empty] | 134.7954 | 48.4686 | 2244.3827 | [5 empty] | 178.0654 | 101.8162 | 14.0225 | [7 empty] | 134.8172 | 48.4609 | 0.0231 | 2244.3827 | 0.1547 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 193.5234 | 55.577 | 60.4579 | 2244.3827 | 10.0491 | [6 empty] | 179.5724 | 102.674 | 17.8776 | [5 empty] | 133.7371 | 46.5909 | 2244.3827 | [5 empty] | 178.7292 | 102.0606 | 17.7237 | [7 empty] | 133.6892 | 46.4505 | 0.1483 | 2244.3827 | 0.1288 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 185.4627 | 42.2831 | 57.0321 | 2244.3827 | 10.1962 | [6 empty] | 182.795 | 103.9015 | 35.4949 | [5 empty] | 128.6319 | 37.4951 | 2244.3827 | [5 empty] | 181.8919 | 103.3306 | 35.0005 | [7 empty] | 128.5601 | 37.5395 | 0.0844 | 2244.3827 | 0.1341 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 170.0462 | 18.815 | 51.5095 | 2244.3827 | 10.075 | [6 empty] | 190.0104 | 106.6499 | 74.9403 | [5 empty] | 118.539 | 19.3041 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.4592 | 105.9041 | 75.4166 | [7 empty] | 117.5637 | 18.8297 | 1.0845 | 2244.3827 | 0.2438 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 152.0756 | -9.6757 | 47.5869 | 3683.171 | 9.7458 | [6 empty] | 202.3332 | 111.3437 | 142.3067 | [5 empty] | 104.6028 | -6.3824 | 4749.562 | [5 empty] | 201.1304 | 110.8656 | 141.5813 | [7 empty] | 104.0973 | -6.2878 | 0.5143 | 4753.8311 | 0.1188 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 134.4901 | -39.0418 | 45.5244 | 7826.177 | 9.423 | [6 empty] | 220.7316 | 118.3518 | 242.8875 | [5 empty] | 89.0605 | -36.1055 | 10543.9224 | [5 empty] | 218.969 | 117.4035 | 243.7742 | [7 empty] | 88.0854 | -36.7829 | 1.1873 | 10865.7941 | 0.2622 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 117.0345 | -68.63 | 43.1276 | 22459.8129 | 8.8888 | [6 empty] | 246.0793 | 128.0068 | 381.4585 | [5 empty] | 73.9535 | -66.6253 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 245.3947 | 127.7937 | 383.6626 | [7 empty] | 73.1702 | -67.1666 | 0.9521 | 1.3722e+17 | 0.1496 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 102.2641 | -95.4877 | 41.8021 | 6.4036e+17 | 8.3381 | [6 empty] | 279.1815 | 140.6156 | 562.4217 | [5 empty] | 60.4651 | -95.9986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 278.06 | 140.4437 | 560.549 | [7 empty] | 60.0962 | -95.7132 | 0.4665 | 2.9273e+18 | 0.0859 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 89.2509 | -119.7629 | 40.3456 | 2.9273e+18 | 7.7315 | [6 empty] | 320.4309 | 156.3278 | 787.9246 | [5 empty] | 49.0606 | -123.2997 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 319.4683 | 156.4526 | 793.2589 | [7 empty] | 47.8757 | -123.873 | 1.3163 | 2.9273e+18 | 0.214 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 163.2247 | 71.4131 | 51.5679 | 2244.3827 | 10.716 | [6 empty] | 189.5751 | 124.9976 | 19.0305 | [5 empty] | 113.7178 | 56.9801 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.1649 | 124.4097 | 19.1557 | [7 empty] | 112.8088 | 56.8419 | 0.9194 | 2244.3827 | 0.1634 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 160.6366 | 67.8042 | 49.3041 | 2244.3827 | 10.0166 | [6 empty] | 190.2116 | 125.24 | 22.5102 | [5 empty] | 112.9569 | 55.2528 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.7192 | 124.6173 | 22.41 | [7 empty] | 112.0764 | 55.2183 | 0.8812 | 2244.3827 | 0.1958 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 155.0021 | 55.4223 | 46.5468 | 2244.3827 | 9.9908 | [6 empty] | 193.4342 | 126.4675 | 40.1276 | [5 empty] | 109.2562 | 46.825 | 2244.3827 | [5 empty] | 192.3737 | 125.9653 | 39.8951 | [7 empty] | 108.7626 | 46.8248 | 0.4936 | 2244.3827 | 0.1335 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 143.6157 | 33.1619 | 41.9698 | 2244.3827 | 9.9076 | [6 empty] | 200.6496 | 129.2159 | 79.5729 | [5 empty] | 101.7911 | 29.6726 | 2244.3827 | [5 empty] | 199.7848 | 129.0227 | 79.856 | [7 empty] | 101.0121 | 29.5629 | 0.7867 | 2244.3827 | 0.1121 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 130.1035 | 5.3788 | 38.9595 | 3752.3471 | 9.5992 | [6 empty] | 212.9724 | 133.9098 | 146.9394 | [5 empty] | 91.1484 | 4.7974 | 4510.8955 | [5 empty] | 211.6974 | 133.6496 | 146.7397 | [7 empty] | 90.2217 | 4.8647 | 0.9291 | 4534.6953 | 0.1548 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 116.5848 | -24.0266 | 37.7899 | 6837.8484 | 9.3678 | [6 empty] | 231.3709 | 140.9178 | 247.5202 | [5 empty] | 78.8044 | -24.8756 | 8698.1735 | [5 empty] | 230.5414 | 140.6708 | 246.6229 | [7 empty] | 78.4794 | -24.6851 | 0.3767 | 8683.1827 | 0.0844 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 102.6265 | -54.3547 | 36.3606 | 14473.7132 | 8.9409 | [6 empty] | 256.7185 | 150.5729 | 386.0912 | [5 empty] | 66.3121 | -56.1875 | 42740.5089 | [5 empty] | 256.4572 | 150.7127 | 386.714 | [7 empty] | 65.9247 | -56.2314 | 0.3899 | 43707.5902 | 0.0704 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 90.4915 | -82.3948 | 36.033 | 1.3722e+17 | 8.4971 | [6 empty] | 289.8207 | 163.1817 | 567.0544 | [5 empty] | 54.7426 | -86.9108 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 289.2429 | 163.4786 | 563.8958 | [7 empty] | 54.64 | -86.2052 | 0.713 | 2.9273e+18 | 0.1355 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 79.3097 | -107.8614 | 35.5356 | 2.9273e+18 | 8.0036 | [6 empty] | 331.0701 | 178.8939 | 792.5572 | [5 empty] | 44.6599 | -115.7459 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 331.245 | 179.9835 | 791.692 | [7 empty] | 44.3776 | -115.2185 | 0.5982 | 2.9273e+18 | 0.1844 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 124.3961 | 86.1124 | 41.562 | 2244.3827 | 9.9834 | [6 empty] | 207.7452 | 163.5369 | 26.9424 | [5 empty] | 86.5352 | 68.9673 | 2244.3827 | [5 empty] | 205.2918 | 161.7773 | 27.1947 | [7 empty] | 85.7772 | 68.4409 | 0.9229 | 2244.3827 | 0.2946 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 122.4104 | 82.9388 | 39.5134 | 2244.3827 | 9.4962 | [6 empty] | 208.3817 | 163.7794 | 30.4221 | [5 empty] | 86.0638 | 67.4395 | 2244.3827 | [5 empty] | 206.4752 | 162.2442 | 31.0279 | [7 empty] | 85.5445 | 66.7686 | 0.8484 | 2244.3827 | 0.3398 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 119.05 | 71.6656 | 37.201 | 2244.3827 | 9.4006 | [6 empty] | 211.6043 | 165.0069 | 48.0395 | [5 empty] | 83.7503 | 59.9249 | 2244.3827 | [5 empty] | 209.7715 | 163.9099 | 48.1799 | [7 empty] | 82.9774 | 59.6206 | 0.8306 | 2244.3827 | 0.1992 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 111.4094 | 51.0361 | 33.121 | 2244.3827 | 9.4 | [6 empty] | 218.8197 | 167.7553 | 87.4848 | [5 empty] | 78.976 | 44.3223 | 1943.4444 | [5 empty] | 216.4947 | 166.3864 | 90.3172 | [7 empty] | 77.3964 | 42.8681 | 2.1471 | 1900.5519 | 0.6065 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 102.2884 | 24.5693 | 30.5896 | 3788.4551 | 9.0519 | [6 empty] | 231.1425 | 172.4491 | 154.8513 | [5 empty] | 71.9119 | 20.9646 | 4289.4072 | [5 empty] | 228.3485 | 170.785 | 157.6314 | [7 empty] | 70.2686 | 19.5087 | 2.1955 | 4417.0531 | 0.6297 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 92.9832 | -4.3589 | 29.8846 | 5985.7731 | 8.8766 | [6 empty] | 249.5409 | 179.4572 | 255.4321 | [5 empty] | 63.3203 | -7.9924 | 7105.8942 | [5 empty] | 247.2733 | 178.3187 | 259.717 | [7 empty] | 61.5967 | -9.5454 | 2.3201 | 7370.1421 | 0.5779 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 82.8532 | -34.994 | 29.0746 | 10376.2942 | 8.5982 | [6 empty] | 274.8886 | 189.1122 | 394.0031 | [5 empty] | 54.1672 | -39.7318 | 16263.141 | [5 empty] | 273.5498 | 188.4453 | 396.3093 | [7 empty] | 53.2956 | -40.4692 | 1.1417 | 16952.0914 | 0.2498 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 73.8586 | -64.0424 | 29.6448 | 31017.6103 | 8.3204 | [6 empty] | 307.9908 | 201.721 | 574.9663 | [5 empty] | 45.2618 | -71.8549 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 306.5357 | 201.6398 | 574.3262 | [7 empty] | 44.485 | -71.6927 | 0.7936 | 6.4036e+17 | 0.175 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 65.0937 | -90.8051 | 30.3332 | 6.4036e+17 | 7.9948 | [6 empty] | 349.2402 | 217.4332 | 800.4691 | [5 empty] | 37.1587 | -102.6261 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 348.8484 | 218.5146 | 803.4216 | [7 empty] | 36.2007 | -102.597 | 0.9584 | 2.9273e+18 | 0.2538 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 84.8271 | 102.4285 | 33.1213 | 2244.3827 | 9.211 | [6 empty] | 234.8739 | 221.0777 | 38.7552 | [5 empty] | 57.8858 | 83.1622 | 2244.3827 | [5 empty] | 232.9722 | 219.0475 | 38.8277 | [7 empty] | 57.8125 | 82.6483 | 0.5191 | 2244.3827 | 0.2561 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 83.4951 | 99.6117 | 31.3816 | 2244.3827 | 8.8096 | [6 empty] | 235.5104 | 221.3202 | 42.2349 | [5 empty] | 57.6266 | 81.8459 | 2244.3827 | [5 empty] | 234.8087 | 219.7854 | 43.4121 | [7 empty] | 58.0131 | 80.934 | 0.9904 | 2244.3827 | 0.4781 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 81.8295 | 89.4898 | 29.157 | 2244.3827 | 8.6115 | [6 empty] | 238.733 | 222.5477 | 59.8523 | [5 empty] | 56.3442 | 75.3253 | 2582.6909 | [5 empty] | 237.9447 | 221.4301 | 59.7741 | [7 empty] | 56.5417 | 75.0364 | 0.3499 | 2579.4479 | 0.1912 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 77.1716 | 70.7237 | 25.2563 | 1917.0575 | 8.6559 | [6 empty] | 245.9484 | 225.2961 | 99.2976 | [5 empty] | 53.6437 | 61.5411 | 3130.8604 | [5 empty] | 244.4672 | 223.8385 | 100.7855 | [7 empty] | 53.2367 | 60.633 | 0.9951 | 3162.9307 | 0.3392 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 71.6019 | 46.0099 | 22.8227 | 3811.0649 | 8.548 | [6 empty] | 258.2712 | 229.9899 | 166.6641 | [5 empty] | 49.5093 | 40.2834 | 4132.597 | [5 empty] | 257.1537 | 228.6517 | 166.956 | [7 empty] | 49.4978 | 39.7597 | 0.5238 | 4151.2543 | 0.2867 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 65.9334 | 18.2073 | 22.3263 | 5356.3978 | 8.0522 | [6 empty] | 276.6696 | 236.998 | 267.2449 | [5 empty] | 44.2465 | 12.9021 | 5989.2715 | [5 empty] | 276.4423 | 236.0104 | 265.8782 | [7 empty] | 44.8711 | 12.8653 | 0.6257 | 5969.9235 | 0.2193 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 59.3806 | -12.0895 | 21.9577 | 8109.727 | 7.9611 | [6 empty] | 302.0173 | 246.653 | 405.8159 | [5 empty] | 38.3401 | -18.3693 | 10205.2471 | [5 empty] | 302.2046 | 246.6234 | 403.871 | [7 empty] | 38.7105 | -17.9676 | 0.5463 | 10096.8263 | 0.1495 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 53.4548 | -41.6177 | 23.2582 | 14791.6125 | 7.8667 | [6 empty] | 335.1195 | 259.2618 | 586.7791 | [5 empty] | 32.2803 | -51.2398 | 39283.5507 | [5 empty] | 334.6851 | 259.4827 | 582.1037 | [7 empty] | 32.4082 | -50.2844 | 0.9639 | 35845.4275 | 0.2237 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 47.3588 | -69.509 | 25.2308 | 123878.8559 | 7.7142 | [6 empty] | 376.3689 | 274.974 | 812.2819 | [5 empty] | 26.4861 | -83.6838 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 377.1416 | 276.927 | 811.197 | [7 empty] | 26.1935 | -82.841 | 0.8922 | 2.9273e+18 | 0.2491 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 47.3977 | 119.3838 | 26.7264 | 2244.3826 | 8.4353 | [6 empty] | 272.2493 | 300.3521 | 55.0298 | [5 empty] | 30.698 | 98.517 | 1901.8311 | [5 empty] | 274.215 | 299.9854 | 54.1791 | [7 empty] | 32.4979 | 98.474 | 1.8004 | 1912.053 | 0.6319 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 46.63 | 116.8544 | 25.2287 | 2395.9007 | 7.9757 | [6 empty] | 272.8858 | 300.5945 | 58.5095 | [5 empty] | 30.5713 | 97.3966 | 1891.5244 | [5 empty] | 274.8823 | 300.2127 | 57.9011 | [7 empty] | 32.3667 | 97.2671 | 1.8001 | 1900.4832 | 0.6413 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 46.1299 | 107.84 | 22.7783 | 1963.0061 | 7.4734 | [6 empty] | 276.1084 | 301.822 | 76.1269 | [5 empty] | 29.9409 | 91.8161 | 3001.0581 | [5 empty] | 276.7168 | 301.3066 | 76.3572 | [7 empty] | 30.6664 | 91.5263 | 0.7813 | 2995.5105 | 0.302 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 43.5384 | 90.948 | 18.6163 | 3113.3072 | 7.1511 | [6 empty] | 283.3238 | 304.5704 | 115.5722 | [5 empty] | 28.5917 | 79.8502 | 3353.0623 | [5 empty] | 284.6752 | 304.1382 | 116.6103 | [7 empty] | 29.6764 | 79.272 | 1.2292 | 3351.5711 | 0.5275 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 40.572 | 68.2378 | 15.8782 | 3824.1791 | 7.316 | [6 empty] | 295.6466 | 309.2643 | 182.9386 | [5 empty] | 26.468 | 60.9444 | 4032.6888 | [5 empty] | 296.6393 | 308.6091 | 185.0045 | [7 empty] | 27.2609 | 60.0733 | 1.1779 | 4050.0588 | 0.5791 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 37.6752 | 42.0026 | 15.3353 | 4924.7539 | 7.6549 | [6 empty] | 314.045 | 316.2723 | 283.5195 | [5 empty] | 23.6584 | 35.7816 | 5270.3706 | [5 empty] | 313.4491 | 315.1263 | 287.229 | [7 empty] | 23.4609 | 34.5334 | 1.2636 | 5341.4818 | 0.533 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 33.9932 | 12.692 | 15.2176 | 6767.8808 | 7.2845 | [6 empty] | 339.3927 | 325.9274 | 422.0904 | [5 empty] | 20.3557 | 5.9397 | 7646.6799 | [5 empty] | 340.3038 | 326.0535 | 423.1171 | [7 empty] | 20.7328 | 5.7049 | 0.4443 | 7657.3754 | 0.2861 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 30.7267 | -16.6675 | 17.1379 | 10172.563 | 7.2518 | [6 empty] | 372.4949 | 338.5362 | 603.0537 | [5 empty] | 16.793 | -26.6455 | 14043.6853 | [5 empty] | 372.6811 | 338.0875 | 604.9072 | [7 empty] | 16.9173 | -27.1415 | 0.5114 | 14210.0926 | 0.1814 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 27.1386 | -45.1819 | 20.2793 | 19972.8322 | 7.2908 | [6 empty] | 413.7443 | 354.2484 | 828.5565 | [5 empty] | 13.2123 | -59.9233 | 1247724.3629 | [5 empty] | 415.4099 | 355.688 | 835.579 | [7 empty] | 12.9472 | -60.5572 | 0.6871 | 1.3722e+17 | 0.1905 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 13.6047 | 136.2177 | 23.0956 | 1913.5498 | 7.3145 | [6 empty] | 321.0587 | 403.8784 | 76.2831 | [5 empty] | 6.068 | 114.3864 | 3107.356 | [5 empty] | 322.2743 | 402.2964 | 75.8791 | [7 empty] | 7.634 | 114.0111 | 1.6103 | 3092.6804 | 0.5004 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 13.2521 | 133.9025 | 21.7087 | 1896.7696 | 6.8071 | [6 empty] | 321.6952 | 404.1209 | 79.7629 | [5 empty] | 6.0176 | 113.4347 | 3128.2153 | [5 empty] | 323.7562 | 402.9038 | 79.2515 | [7 empty] | 7.9492 | 113.0972 | 1.9608 | 3109.2973 | 0.6142 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 13.4788 | 125.8935 | 18.8672 | 2983.2368 | 6.0122 | [6 empty] | 324.9178 | 405.3484 | 97.3802 | [5 empty] | 5.7654 | 108.675 | 3235.5949 | [5 empty] | 326.8434 | 403.9386 | 96.418 | [7 empty] | 7.7277 | 108.4189 | 1.9789 | 3214.1051 | 0.6473 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 12.2683 | 110.7419 | 14.2472 | 3304.7364 | 5.2075 | [6 empty] | 332.1333 | 408.0968 | 136.8256 | [5 empty] | 5.2189 | 98.3609 | 3488.7724 | [5 empty] | 333.7188 | 406.1868 | 137.5157 | [7 empty] | 7.0059 | 97.5649 | 1.9562 | 3481.2782 | 0.6394 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 11.0141 | 90.0672 | 10.6549 | 3831.7967 | 4.919 | [6 empty] | 344.4561 | 412.7906 | 204.192 | [5 empty] | 4.3394 | 81.762 | 3969.8505 | [5 empty] | 346.4985 | 411.2402 | 203.2688 | [7 empty] | 6.316 | 81.4092 | 2.0078 | 3949.3368 | 0.7629 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | 10.0506 | 65.6416 | 9.5234 | 4638.0295 | 5.0553 | [6 empty] | 362.8545 | 419.7987 | 304.7728 | [5 empty] | 3.1382 | 59.0908 | 4818.6034 | [5 empty] | 363.3315 | 418.0595 | 307.8463 | [7 empty] | 3.8757 | 57.894 | 1.4058 | 4852.4358 | 0.488 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | 8.4749 | 37.7481 | 9.3434 | 5935.0449 | 5.5919 | [6 empty] | 388.2022 | 429.4538 | 443.3438 | [5 empty] | 1.6682 | 31.3476 | 6312.5223 | [5 empty] | 388.4316 | 427.7559 | 446.7407 | [7 empty] | 2.1864 | 30.1756 | 1.2814 | 6373.862 | 0.6347 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | 5.7417 | -19.439 | 15.551 | 12153.1029 | 6.5899 | [6 empty] | 462.5537 | 457.7747 | 849.8099 | [5 empty] | -1.7449 | -33.0693 | 18429.6362 | [5 empty] | 464.6793 | 457.6708 | 850.7178 | [7 empty] | -0.8253 | -33.3354 | 0.9573 | 18396.32 | 0.6708 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -16.934 | 152.9767 | 22.7067 | 3032.7418 | 6.145 | [6 empty] | 381.8814 | 532.8852 | 102.7675 | [5 empty] | -15.7723 | 130.2997 | 3289.7049 | [5 empty] | 382.286 | 532.381 | 104.1644 | [7 empty] | -15.465 | 129.8434 | 0.5501 | 3294.3042 | 0.1095 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -16.9625 | 150.8483 | 21.3939 | 3066.5997 | 5.6751 | [6 empty] | 382.5179 | 533.1277 | 106.2472 | [5 empty] | -15.781 | 129.487 | 3305.4657 | [5 empty] | 382.9946 | 532.6583 | 107.8174 | [7 empty] | -15.4616 | 128.9924 | 0.5888 | 3310.7871 | 0.1173 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -16.3182 | 143.7386 | 18.3343 | 3179.9102 | 4.8035 | [6 empty] | 385.7405 | 534.3552 | 123.8646 | [5 empty] | -15.8248 | 125.411 | 3386.5258 | [5 empty] | 385.7293 | 533.4823 | 125.7852 | [7 empty] | -15.6407 | 124.7964 | 0.6416 | 3395.2876 | 0.1362 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -16.6607 | 130.183 | 13.6923 | 3429.4972 | 3.8632 | [6 empty] | 392.9559 | 537.1036 | 163.3099 | [5 empty] | -15.9212 | 116.5106 | 3576.2759 | [5 empty] | 393.005 | 535.8463 | 166.0913 | [7 empty] | -15.6271 | 115.6279 | 0.9304 | 3590.2004 | 0.1893 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -16.7791 | 111.4394 | 9.4732 | 3833.9454 | 3.3864 | [6 empty] | 405.2787 | 541.7974 | 230.6763 | [5 empty] | -16.0807 | 101.9919 | 3929.6352 | [5 empty] | 405.5281 | 540.8644 | 233.7988 | [7 empty] | -15.8342 | 101.1119 | 0.9138 | 3947.8416 | 0.1862 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -16.4901 | 88.9731 | 7.2045 | 4438.7616 | 3.2525 | [6 empty] | 423.6772 | 548.8055 | 331.2572 | [5 empty] | -16.3081 | 81.7709 | 4533.8466 | [5 empty] | 424.5969 | 548.1719 | 330.9272 | [7 empty] | -15.6132 | 81.6313 | 0.7087 | 4527.8913 | 0.2207 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -16.5602 | 62.7229 | 6.3127 | 5383.1438 | 3.2167 | [6 empty] | 449.0249 | 558.4606 | 469.8282 | [5 empty] | -16.6024 | 56.4104 | 5541.953 | [5 empty] | 449.0492 | 557.6458 | 471.9608 | [7 empty] | -16.4573 | 55.8326 | 0.5957 | 5564.8126 | 0.1527 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -16.302 | 35.2529 | 8.3249 | 6793.8772 | 3.7332 | [6 empty] | 482.127 | 571.0694 | 650.7914 | [5 empty] | -16.9589 | 26.9539 | 7295.8991 | [5 empty] | 482.081 | 569.3168 | 652.921 | [7 empty] | -16.5602 | 26.1842 | 0.8669 | 7341.4676 | 0.3287 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -16.1685 | 7.1246 | 12.2365 | 9135.1468 | 6.1089 | [6 empty] | 523.3764 | 586.7815 | 876.2942 | [5 empty] | -17.3669 | -5.0531 | 10875.8821 | [5 empty] | 524.2325 | 586.0253 | 872.5358 | [7 empty] | -16.5888 | -4.7519 | 0.8344 | 10781.8625 | 0.4239 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 249.1319 | 52.2192 | 77.1941 | 2244.3827 | 8.0965 | [6 empty] | 244.9597 | 127.5771 | 20.0946 | [5 empty] | 172.014 | 48.7917 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.2367 | 127.4584 | 20.3478 | [7 empty] | 172.3849 | 48.5624 | 0.4361 | 2244.3827 | 0.1742 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 239.2409 | 39.4728 | 72.481 | 2244.3827 | 8.6884 | [6 empty] | 248.1823 | 128.8046 | 37.712 | [5 empty] | 166.7721 | 40.8025 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.4724 | 128.7259 | 37.935 | [7 empty] | 167.1021 | 40.614 | 0.38 | 2244.3827 | 0.1198 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 221.1646 | 16.9403 | 65.4384 | 2244.3827 | 8.7807 | [6 empty] | 255.3977 | 131.553 | 77.1573 | [5 empty] | 156.1621 | 24.4811 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.8978 | 131.5365 | 78.046 | [7 empty] | 156.3744 | 24.0449 | 0.4851 | 2244.3827 | 0.189 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 199.9349 | -10.1856 | 59.9699 | 2244.3827 | 8.2417 | [6 empty] | 267.7205 | 136.2468 | 144.5238 | [5 empty] | 140.955 | 0.6662 | 2244.3826 | [5 empty] | 268.3311 | 136.3199 | 145.217 | [7 empty] | 141.2336 | 0.403 | 0.3832 | 2244.3827 | 0.0876 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 178.6042 | -38.5031 | 56.3948 | 5860.3692 | 7.7769 | [6 empty] | 286.119 | 143.2549 | 245.1046 | [5 empty] | 123.204 | -27.9585 | 6723.29 | [5 empty] | 287.3854 | 143.697 | 245.3048 | [7 empty] | 123.8177 | -27.8778 | 0.619 | 6687.2052 | 0.0956 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 157.3939 | -67.2704 | 53.0121 | 12233.8143 | 7.3477 | [6 empty] | 311.4666 | 152.91 | 383.6756 | [5 empty] | 105.1284 | -58.4045 | 17969.4921 | [5 empty] | 313.1899 | 153.3832 | 385.3182 | [7 empty] | 105.7232 | -58.6339 | 0.6375 | 17961.3269 | 0.1075 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 139.0316 | -93.6621 | 50.9871 | 232142.6758 | 6.97 | [6 empty] | 344.5688 | 165.5188 | 564.6388 | [5 empty] | 88.307 | -88.4948 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 345.0954 | 165.7231 | 567.8606 | [7 empty] | 88.0283 | -88.9658 | 0.5473 | 6.4036e+17 | 0.0807 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 122.8657 | -117.8627 | 49.2668 | 1.0063e+18 | 6.6077 | [6 empty] | 385.8182 | 181.2309 | 790.1416 | [5 empty] | 73.6083 | -116.903 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 386.9581 | 182.228 | 794.6302 | [7 empty] | 73.235 | -117.1493 | 0.4472 | 2.9273e+18 | 0.1374 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 246.4034 | 58.0343 | 75.652 | 2244.3827 | 9.0121 | [6 empty] | 245.2617 | 129.3253 | 17.0236 | [5 empty] | 171.0648 | 51.1555 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.3304 | 129.2908 | 17.526 | [7 empty] | 170.987 | 50.886 | 0.2805 | 2244.3827 | 0.2234 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 243.3239 | 54.1715 | 73.4562 | 2244.3827 | 8.1814 | [6 empty] | 245.8982 | 129.5678 | 20.5033 | [5 empty] | 170.0145 | 49.5306 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.9306 | 129.5054 | 20.8218 | [7 empty] | 170.0115 | 49.3412 | 0.1895 | 2244.3827 | 0.1412 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 233.9211 | 41.5868 | 69.0243 | 2244.3827 | 8.6367 | [6 empty] | 249.1209 | 130.7953 | 38.1207 | [5 empty] | 164.8968 | 41.5867 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.7958 | 131.0477 | 38.57 | [7 empty] | 165.0972 | 41.4239 | 0.2581 | 2244.3827 | 0.1265 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 216.5954 | 19.2495 | 62.3694 | 2244.3827 | 8.7486 | [6 empty] | 256.3363 | 133.5437 | 77.566 | [5 empty] | 154.524 | 25.3384 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.5629 | 133.6462 | 78.7262 | [7 empty] | 154.2275 | 24.9001 | 0.5292 | 2244.3827 | 0.1836 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 196.2467 | -7.7476 | 57.3872 | 2244.3827 | 8.2643 | [6 empty] | 268.6591 | 138.2375 | 144.9324 | [5 empty] | 139.6238 | 1.5864 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.036 | 138.4367 | 146.1709 | [7 empty] | 139.3986 | 1.2381 | 0.4147 | 2244.3826 | 0.1092 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 175.6372 | -36.0591 | 54.2127 | 5754.388 | 7.8381 | [6 empty] | 287.0575 | 145.2456 | 245.5133 | [5 empty] | 122.1825 | -27.0253 | 6663.9244 | [5 empty] | 287.9949 | 145.8774 | 245.3821 | [7 empty] | 122.4456 | -26.7175 | 0.4049 | 6617.2407 | 0.1211 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 155.0288 | -65.03 | 51.2127 | 11758.3349 | 7.4268 | [6 empty] | 312.4052 | 154.9007 | 384.0843 | [5 empty] | 104.3696 | -57.5206 | 17400.4395 | [5 empty] | 313.8318 | 155.605 | 385.4749 | [7 empty] | 104.645 | -57.5561 | 0.2776 | 17324.1313 | 0.1056 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 137.1241 | -91.6123 | 49.5317 | 104183.1299 | 7.0536 | [6 empty] | 345.5073 | 167.5095 | 565.0475 | [5 empty] | 87.7466 | -87.7075 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 345.7231 | 167.9214 | 567.9883 | [7 empty] | 87.2086 | -88.022 | 0.6232 | 6.4036e+17 | 0.0976 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 121.2546 | -116.0538 | 48.0683 | 6.4036e+17 | 6.6825 | [6 empty] | 386.7568 | 183.2216 | 790.5503 | [5 empty] | 73.1866 | -116.2334 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 387.8254 | 184.3989 | 796.2104 | [7 empty] | 72.5566 | -116.5608 | 0.7101 | 2.9273e+18 | 0.1746 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 227.0521 | 64.3684 | 66.4127 | 2244.3827 | 9.3907 | [6 empty] | 250.0135 | 139.404 | 19.0927 | [5 empty] | 161.3459 | 54.7073 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.604 | 139.7119 | 19.0235 | [7 empty] | 161.5809 | 54.805 | 0.2545 | 2244.3827 | 0.0666 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 224.1359 | 60.7255 | 64.1724 | 2244.3827 | 8.3968 | [6 empty] | 250.65 | 139.6464 | 22.5724 | [5 empty] | 160.4144 | 53.1312 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.0072 | 140.272 | 23.3799 | [7 empty] | 160.7122 | 52.8754 | 0.3925 | 2244.3827 | 0.2871 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 216.1358 | 48.5699 | 60.3546 | 2244.3827 | 8.5741 | [6 empty] | 253.8726 | 140.8739 | 40.1898 | [5 empty] | 155.8641 | 45.4082 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.494 | 140.6142 | 41.5911 | [7 empty] | 155.3163 | 44.7153 | 0.8833 | 2244.3827 | 0.3859 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 201.1279 | 26.8335 | 54.6123 | 2244.3827 | 8.7261 | [6 empty] | 261.088 | 143.6223 | 79.6351 | [5 empty] | 146.582 | 29.5238 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.3951 | 143.7848 | 81.1212 | [7 empty] | 146.221 | 28.9875 | 0.6465 | 2244.3827 | 0.2349 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 183.4327 | 0.1376 | 50.6755 | 2244.3827 | 8.3355 | [6 empty] | 273.4108 | 148.3162 | 147.0015 | [5 empty] | 133.1091 | 6.0996 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.3456 | 148.3216 | 149.0956 | [7 empty] | 132.469 | 5.4064 | 0.9435 | 2244.3828 | 0.2192 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 165.1501 | -28.193 | 48.3676 | 5491.0369 | 7.9824 | [6 empty] | 291.8093 | 155.3242 | 247.5824 | [5 empty] | 117.129 | -22.4144 | 6393.1631 | [5 empty] | 291.9091 | 155.295 | 250.0143 | [7 empty] | 116.6769 | -23.1055 | 0.8258 | 6492.6969 | 0.1635 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 146.6602 | -57.5122 | 46.294 | 10484.5122 | 7.6062 | [6 empty] | 317.157 | 164.9793 | 386.1533 | [5 empty] | 100.5757 | -53.114 | 15117.7224 | [5 empty] | 318.1248 | 165.7728 | 391.1475 | [7 empty] | 99.8095 | -53.8594 | 1.0689 | 15671.4849 | 0.1906 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 130.2778 | -84.6428 | 45.3675 | 39871.4959 | 7.2611 | [6 empty] | 350.2591 | 177.5881 | 567.1166 | [5 empty] | 84.9191 | -83.7453 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 350.6666 | 178.0328 | 567.4975 | [7 empty] | 84.8737 | -83.6317 | 0.1224 | 6.4036e+17 | 0.061 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 115.5576 | -109.7102 | 44.6215 | 6.4036e+17 | 6.9007 | [6 empty] | 391.5085 | 193.3003 | 792.6194 | [5 empty] | 71.0455 | -112.8329 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.881 | 194.9097 | 795.7575 | [7 empty] | 70.698 | -112.6869 | 0.377 | 2.9273e+18 | 0.201 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 196.1103 | 74.8441 | 55.2988 | 2244.3827 | 9.4424 | [6 empty] | 260.6527 | 161.9701 | 23.7254 | [5 empty] | 142.3385 | 61.9389 | 2244.3827 | [5 empty] | 259.5238 | 161.2748 | 23.7622 | [7 empty] | 142.0253 | 61.767 | 0.3572 | 2244.3827 | 0.1125 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 193.5852 | 71.5364 | 53.1411 | 2244.3827 | 8.5203 | [6 empty] | 261.2892 | 162.2125 | 27.2051 | [5 empty] | 141.6112 | 60.4604 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.8393 | 161.8141 | 27.4645 | [7 empty] | 141.5521 | 60.2297 | 0.2381 | 2244.3827 | 0.1432 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 187.5082 | 60.0936 | 49.9463 | 2244.3827 | 8.415 | [6 empty] | 264.5118 | 163.44 | 44.8225 | [5 empty] | 138.0418 | 53.186 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.6122 | 163.0264 | 45.5961 | [7 empty] | 137.4088 | 52.7954 | 0.7438 | 2244.3827 | 0.196 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 175.7235 | 39.3567 | 45.0671 | 2244.3827 | 8.6006 | [6 empty] | 271.7272 | 166.1884 | 84.2678 | [5 empty] | 130.6747 | 38.0697 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.3178 | 165.4016 | 85.6654 | [7 empty] | 129.8076 | 37.3329 | 1.1379 | 2244.3827 | 0.3218 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 161.8181 | 13.346 | 42.0959 | 2244.3827 | 8.2862 | [6 empty] | 284.05 | 170.8823 | 151.6342 | [5 empty] | 119.7727 | 15.4077 | 1855.3258 | [5 empty] | 282.5143 | 170.077 | 154.8906 | [7 empty] | 118.4085 | 14.1034 | 1.8874 | 3153.362 | 0.4649 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 147.0821 | -14.7499 | 40.617 | 5137.1983 | 7.9947 | [6 empty] | 302.4485 | 177.8903 | 252.2151 | [5 empty] | 106.5147 | -12.7426 | 5925.4184 | [5 empty] | 302.6234 | 178.5029 | 253.154 | [7 empty] | 105.9856 | -12.7019 | 0.5307 | 5944.1955 | 0.1056 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 131.8084 | -44.4205 | 39.4159 | 8951.4992 | 7.6911 | [6 empty] | 327.7962 | 187.5454 | 390.786 | [5 empty] | 92.3996 | -43.6726 | 12053.4368 | [5 empty] | 327.2325 | 187.6801 | 393.1474 | [7 empty] | 91.5267 | -44.0813 | 0.9638 | 12288.0062 | 0.1398 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 117.9639 | -72.2479 | 39.3759 | 21148.1469 | 7.4206 | [6 empty] | 360.8983 | 200.1542 | 571.7493 | [5 empty] | 78.6887 | -75.0615 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 359.9894 | 200.0689 | 570.8524 | [7 empty] | 78.3094 | -74.8917 | 0.4156 | 1.3722e+17 | 0.0662 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 105.1264 | -98.1433 | 39.5157 | 6.4036e+17 | 7.1353 | [6 empty] | 402.1477 | 215.8664 | 797.2521 | [5 empty] | 66.2486 | -105.2145 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 402.3248 | 217.3273 | 799.0728 | [7 empty] | 65.4993 | -104.9075 | 0.8097 | 2.9273e+18 | 0.2111 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 158.5973 | 88.3084 | 45.0969 | 2244.3827 | 9.0062 | [6 empty] | 278.8228 | 200.5094 | 31.6373 | [5 empty] | 116.3476 | 72.5384 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.8812 | 200.2687 | 31.6356 | [7 empty] | 117.5283 | 72.3064 | 1.2032 | 2244.3827 | 0.3168 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 156.5871 | 85.3323 | 43.1239 | 2244.3827 | 8.3101 | [6 empty] | 279.4593 | 200.7518 | 35.117 | [5 empty] | 115.8457 | 71.1969 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.5578 | 200.0807 | 36.0682 | [7 empty] | 116.3493 | 70.549 | 0.8207 | 2244.3827 | 0.4542 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 152.4792 | 74.7736 | 40.4218 | 2244.3827 | 8.0361 | [6 empty] | 282.6819 | 201.9793 | 52.7344 | [5 empty] | 113.3682 | 64.5633 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.4262 | 202.3796 | 52.7928 | [7 empty] | 114.5084 | 64.4862 | 1.1428 | 2244.3827 | 0.2579 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 144.094 | 55.3523 | 36.2268 | 2244.3827 | 8.253 | [6 empty] | 289.8973 | 204.7277 | 92.1797 | [5 empty] | 108.1801 | 50.6011 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.7989 | 205.1351 | 92.7751 | [7 empty] | 109.2934 | 50.3468 | 1.142 | 2244.3827 | 0.3171 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 134.0378 | 30.4904 | 33.7475 | 1936.3594 | 8.0251 | [6 empty] | 302.2201 | 209.4216 | 159.5461 | [5 empty] | 100.314 | 29.2247 | 3300.1363 | [5 empty] | 303.2248 | 209.754 | 160.5052 | [7 empty] | 100.6551 | 28.9724 | 0.4243 | 3307.3698 | 0.1557 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 123.2082 | 2.981 | 32.7898 | 4803.3861 | 7.6932 | [6 empty] | 320.6186 | 216.4296 | 260.127 | [5 empty] | 90.4346 | 1.9489 | 5401.4265 | [5 empty] | 321.6927 | 216.7724 | 263.5015 | [7 empty] | 90.3918 | 1.123 | 0.8271 | 5468.3094 | 0.2722 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 111.5575 | -26.6484 | 32.1104 | 7608.2631 | 7.4932 | [6 empty] | 345.9662 | 226.0847 | 398.6979 | [5 empty] | 79.5251 | -28.8848 | 9447.4059 | [5 empty] | 347.699 | 226.8661 | 400.9584 | [7 empty] | 79.8586 | -29.1563 | 0.43 | 9475.5245 | 0.115 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 100.7752 | -55.088 | 32.7812 | 13855.1836 | 7.337 | [6 empty] | 379.0684 | 238.6935 | 579.6612 | [5 empty] | 68.5297 | -60.99 | 32909.753 | [5 empty] | 379.8057 | 238.9472 | 578.3451 | [7 empty] | 68.9942 | -60.6961 | 0.5496 | 31726.4494 | 0.0942 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 90.3558 | -81.8336 | 33.8537 | 83615.3723 | 7.1907 | [6 empty] | 420.3178 | 254.4057 | 805.164 | [5 empty] | 58.208 | -92.4447 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 422.1567 | 256.2741 | 807.074 | [7 empty] | 58.1586 | -92.0989 | 0.3492 | 2.9273e+18 | 0.1762 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 118.946 | 103.66 | 36.4574 | 2244.3827 | 8.3301 | [6 empty] | 305.9515 | 258.0502 | 43.4501 | [5 empty] | 87.2894 | 85.5768 | 2244.3827 | [5 empty] | 305.895 | 257.2238 | 43.8102 | [7 empty] | 87.8146 | 85.1867 | 0.6542 | 2244.3827 | 0.2909 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 117.4398 | 100.9805 | 34.6876 | 2244.3827 | 7.8245 | [6 empty] | 306.588 | 258.2926 | 46.9298 | [5 empty] | 86.9765 | 84.3908 | 2244.3827 | [5 empty] | 307.2036 | 257.7879 | 47.5269 | [7 empty] | 87.7398 | 83.949 | 0.8819 | 2244.3827 | 0.3742 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 115.0235 | 91.3493 | 32.2698 | 2244.3827 | 7.4725 | [6 empty] | 309.8106 | 259.5201 | 64.5471 | [5 empty] | 85.4238 | 78.4965 | 2244.3827 | [5 empty] | 310.3375 | 258.9089 | 64.8216 | [7 empty] | 86.2423 | 78.1394 | 0.893 | 2244.3827 | 0.3523 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 109.5338 | 73.45 | 28.4199 | 2244.3827 | 7.6648 | [6 empty] | 317.026 | 262.2685 | 103.9925 | [5 empty] | 82.126 | 65.9331 | 2555.6741 | [5 empty] | 317.7907 | 261.9657 | 105.0137 | [7 empty] | 82.745 | 65.4262 | 0.8 | 2556.1517 | 0.3851 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 102.7674 | 50.1342 | 26.0501 | 3176.8591 | 7.6678 | [6 empty] | 329.3488 | 266.9624 | 171.3589 | [5 empty] | 77.0033 | 46.2849 | 3476.4997 | [5 empty] | 329.7304 | 266.8666 | 175.2527 | [7 empty] | 76.7318 | 45.1072 | 1.2086 | 3532.2576 | 0.5393 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 95.5692 | 23.6116 | 25.4082 | 4541.9217 | 7.1511 | [6 empty] | 347.7473 | 273.9704 | 271.9397 | [5 empty] | 70.3527 | 20.496 | 4949.9505 | [5 empty] | 349.0299 | 274.5009 | 273.1686 | [7 empty] | 70.7139 | 20.2865 | 0.4175 | 4956.1926 | 0.1549 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 87.3812 | -5.4803 | 25.0056 | 6582.7744 | 6.9871 | [6 empty] | 373.0949 | 283.6255 | 410.5107 | [5 empty] | 62.7167 | -9.5964 | 7617.3432 | [5 empty] | 373.736 | 283.9555 | 410.2759 | [7 empty] | 62.9605 | -9.4644 | 0.2773 | 7593.715 | 0.0635 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 79.741 | -34.1608 | 26.2167 | 10258.2605 | 6.9931 | [6 empty] | 406.1971 | 296.2343 | 591.474 | [5 empty] | 54.6973 | -41.915 | 15235.2912 | [5 empty] | 405.8241 | 295.9734 | 590.6778 | [7 empty] | 54.699 | -41.8505 | 0.0645 | 15210.1104 | 0.0241 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 71.9237 | -61.5096 | 28.1937 | 21436.7431 | 7.0178 | [6 empty] | 447.4465 | 311.9465 | 816.9768 | [5 empty] | 46.8639 | -74.4281 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 449.5696 | 314.2186 | 819.9893 | [7 empty] | 46.7158 | -74.1666 | 0.3006 | 6.4036e+17 | 0.1752 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 80.0602 | 119.9576 | 29.4008 | 2244.3827 | 7.6853 | [6 empty] | 343.3269 | 337.3246 | 59.7246 | [5 empty] | 58.3772 | 100.1017 | 2417.1798 | [5 empty] | 343.2675 | 335.8824 | 59.0629 | [7 empty] | 59.301 | 99.9109 | 0.9434 | 2384.8264 | 0.3322 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 79.1978 | 117.5087 | 27.9463 | 2244.3827 | 7.2542 | [6 empty] | 343.9634 | 337.567 | 63.2044 | [5 empty] | 58.1982 | 99.0692 | 2462.6826 | [5 empty] | 343.3282 | 335.8243 | 63.3478 | [7 empty] | 58.7971 | 98.6105 | 0.7544 | 2452.9523 | 0.3118 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 78.0223 | 108.8048 | 25.5112 | 2244.3827 | 6.7706 | [6 empty] | 347.186 | 338.7945 | 80.8217 | [5 empty] | 57.306 | 93.9166 | 2643.3269 | [5 empty] | 347.4806 | 337.9856 | 81.2326 | [7 empty] | 57.9323 | 93.5419 | 0.7298 | 2638.2815 | 0.3 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 74.7025 | 92.487 | 21.6009 | 1945.1043 | 6.7042 | [6 empty] | 354.4014 | 341.5429 | 120.2671 | [5 empty] | 55.3881 | 82.8147 | 2983.9147 | [5 empty] | 354.4298 | 340.8924 | 122.2184 | [7 empty] | 55.531 | 82.0813 | 0.7471 | 2999.1775 | 0.3039 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 70.5217 | 70.9078 | 19.0737 | 3383.9783 | 6.9521 | [6 empty] | 366.7242 | 346.2367 | 187.6335 | [5 empty] | 52.3455 | 65.1258 | 3582.8568 | [5 empty] | 366.3868 | 345.4833 | 190.1154 | [7 empty] | 52.2417 | 64.2865 | 0.8457 | 3610.2461 | 0.3169 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 66.2744 | 45.7856 | 18.5471 | 4354.7869 | 6.7934 | [6 empty] | 385.1227 | 353.2448 | 288.2143 | [5 empty] | 48.2767 | 41.3048 | 4617.1221 | [5 empty] | 384.7425 | 352.253 | 289.9536 | [7 empty] | 48.356 | 40.6148 | 0.6946 | 4644.3937 | 0.3604 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 61.0684 | 17.6812 | 18.3385 | 5843.8021 | 6.2214 | [6 empty] | 410.4703 | 362.8999 | 426.7853 | [5 empty] | 43.4326 | 12.6533 | 6412.7038 | [5 empty] | 411.3932 | 363.1926 | 425.9362 | [7 empty] | 43.8965 | 12.8589 | 0.5075 | 6385.8054 | 0.1287 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 56.1557 | -10.7329 | 19.8685 | 8223.1314 | 6.4889 | [6 empty] | 443.5725 | 375.5087 | 607.7485 | [5 empty] | 38.1382 | -19.1073 | 10189.4523 | [5 empty] | 442.4775 | 374.8364 | 612.1083 | [7 empty] | 37.4634 | -20.0184 | 1.1338 | 10393.4296 | 0.3141 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 50.9246 | -38.4338 | 22.6876 | 13112.2597 | 6.7076 | [6 empty] | 484.8219 | 391.2209 | 833.2514 | [5 empty] | 32.7531 | -52.0177 | 26078.1426 | [5 empty] | 485.0657 | 391.5962 | 836.5377 | [7 empty] | 32.4637 | -52.3893 | 0.4709 | 26688.1033 | 0.1139 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 44.2334 | 136.3778 | 24.6077 | 2451.3064 | 7.0331 | [6 empty] | 392.1363 | 440.8509 | 80.978 | [5 empty] | 31.3403 | 115.418 | 1886.1971 | [5 empty] | 389.1698 | 437.8735 | 81.6144 | [7 empty] | 30.9466 | 114.8318 | 0.7062 | 1883.028 | 0.2147 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 43.7797 | 134.1189 | 23.259 | 2517.8275 | 6.573 | [6 empty] | 392.7729 | 441.0934 | 84.4577 | [5 empty] | 31.2474 | 114.525 | 1879.6817 | [5 empty] | 391.4352 | 438.889 | 84.7537 | [7 empty] | 31.4834 | 114.0607 | 0.5208 | 1879.3393 | 0.177 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 43.4328 | 126.2845 | 20.5784 | 1950.7931 | 5.849 | [6 empty] | 395.9955 | 442.3209 | 102.0751 | [5 empty] | 30.7822 | 110.0539 | 2987.2877 | [5 empty] | 394.4288 | 439.8723 | 103.3376 | [7 empty] | 30.8987 | 109.2984 | 0.7644 | 2995.8215 | 0.2226 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 41.5916 | 111.4912 | 16.2509 | 3018.2576 | 5.2658 | [6 empty] | 403.2109 | 445.0693 | 141.5204 | [5 empty] | 29.7727 | 100.3376 | 3220.0912 | [5 empty] | 402.2677 | 443.2446 | 143.0494 | [7 empty] | 29.9263 | 99.6039 | 0.7497 | 3230.746 | 0.2175 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 39.3282 | 91.6735 | 13.222 | 3506.701 | 5.2557 | [6 empty] | 415.5337 | 449.7631 | 208.8868 | [5 empty] | 28.1435 | 84.6221 | 3650.5206 | [5 empty] | 414.5689 | 447.3899 | 210.5846 | [7 empty] | 28.5053 | 83.7093 | 0.9819 | 3665.4085 | 0.342 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 37.1478 | 68.1748 | 12.3709 | 4228.9566 | 5.6067 | [6 empty] | 433.9321 | 456.7712 | 309.4677 | [5 empty] | 25.9103 | 63.002 | 4389.4539 | [5 empty] | 432.29 | 453.8578 | 313.6864 | [7 empty] | 25.8927 | 61.4594 | 1.5427 | 4439.7746 | 0.4918 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 34.211 | 41.3913 | 12.1581 | 5333.8399 | 5.8781 | [6 empty] | 459.2798 | 466.4263 | 448.0387 | [5 empty] | 23.1675 | 36.3059 | 5629.6181 | [5 empty] | 458.4671 | 464.0631 | 448.5002 | [7 empty] | 23.6539 | 35.6213 | 0.8398 | 5651.5156 | 0.5888 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 31.5589 | 13.7394 | 13.948 | 6981.4559 | 5.7994 | [6 empty] | 492.382 | 479.0351 | 629.0019 | [5 empty] | 20.0605 | 5.8443 | 7864.7584 | [5 empty] | 491.147 | 476.31 | 632.6826 | [7 empty] | 20.1945 | 4.5396 | 1.3115 | 7982.2848 | 0.7203 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 28.5741 | -13.9163 | 17.3553 | 9787.6519 | 6.2639 | [6 empty] | 533.6314 | 494.7472 | 854.5047 | [5 empty] | 16.778 | -26.6464 | 13094.2384 | [5 empty] | 532.6055 | 493.6119 | 855.9872 | [7 empty] | 16.6112 | -27.126 | 0.5078 | 13242.5231 | 0.1608 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | 11.1174 | 152.8665 | 22.2867 | 1902.0392 | 6.1805 | [6 empty] | 452.959 | 569.8577 | 107.4623 | [5 empty] | 6.9372 | 130.9753 | 3106.7079 | [5 empty] | 451.752 | 568.6904 | 108.8732 | [7 empty] | 6.6604 | 130.529 | 0.5252 | 3115.6805 | 0.1491 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | 11.0556 | 150.7784 | 20.9924 | 1890.3183 | 5.721 | [6 empty] | 453.5955 | 570.1002 | 110.9421 | [5 empty] | 6.8962 | 130.2022 | 3121.4776 | [5 empty] | 451.2473 | 568.4019 | 112.6426 | [7 empty] | 6.2181 | 129.6744 | 0.8593 | 3135.2742 | 0.258 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | 11.195 | 143.7604 | 18.0106 | 1854.5946 | 4.8169 | [6 empty] | 456.8182 | 571.3277 | 128.5594 | [5 empty] | 6.6907 | 126.3221 | 3197.1187 | [5 empty] | 454.9896 | 569.6523 | 131.1351 | [7 empty] | 6.2046 | 125.5672 | 0.8979 | 3213.6387 | 0.2489 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | 10.3552 | 130.4421 | 13.2611 | 3210.0559 | 3.8362 | [6 empty] | 464.0336 | 574.0761 | 168.0048 | [5 empty] | 6.2412 | 117.8352 | 3372.5153 | [5 empty] | 463.3647 | 572.4818 | 172.8402 | [7 empty] | 6.1395 | 116.5367 | 1.3025 | 3397.6487 | 0.2912 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | 9.4714 | 112.3135 | 9.2573 | 3586.3762 | 3.3566 | [6 empty] | 476.3564 | 578.7699 | 235.3712 | [5 empty] | 5.5057 | 103.9487 | 3694.9477 | [5 empty] | 474.6568 | 576.9019 | 238.2555 | [7 empty] | 5.1492 | 103.0895 | 0.9302 | 3716.4236 | 0.2284 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | 8.7284 | 90.5887 | 7.4087 | 4138.1248 | 3.2934 | [6 empty] | 494.7548 | 585.778 | 335.952 | [5 empty] | 4.4767 | 84.5215 | 4237.6602 | [5 empty] | 493.0797 | 583.6806 | 340.3936 | [7 empty] | 4.114 | 83.3274 | 1.248 | 4274.6012 | 0.2965 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | 7.517 | 65.3373 | 6.8656 | 4970.5138 | 3.3549 | [6 empty] | 520.1025 | 595.433 | 474.523 | [5 empty] | 3.1788 | 60.0161 | 5121.0832 | [5 empty] | 519.3901 | 594.0528 | 473.7598 | [7 empty] | 3.3741 | 59.875 | 0.2409 | 5121.4901 | 0.1085 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | 6.5715 | 38.7268 | 8.8523 | 6162.9969 | 4.0033 | [6 empty] | 553.2046 | 608.0419 | 655.4862 | [5 empty] | 1.6611 | 31.3612 | 6586.4399 | [5 empty] | 552.3613 | 606.4682 | 654.7784 | [7 empty] | 1.8452 | 31.1448 | 0.2842 | 6593.6681 | 0.1711 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | 5.4477 | 11.4959 | 12.7214 | 7993.6709 | 6.1035 | [6 empty] | 594.4541 | 623.754 | 880.9891 | [5 empty] | 0 | 0 | 9295.8026 | [5 empty] | 593.7294 | 623.1325 | 879.0723 | [7 empty] | 0.0087 | 0.1496 | 0.1499 | 9277.867 | 0.0987 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 46.8412 | 25.5394 | 22.6411 | 3657.8307 | 11.0929 | [6 empty] | 53.4705 | 47.0129 | 35.0957 | [5 empty] | 25.2048 | 18.8693 | 4186.0724 | [5 empty] | 53.1933 | 47.0166 | 36.0555 | [7 empty] | 24.3311 | 18.2422 | 1.0754 | 4289.5954 | 0.3976 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 54.7879 | 34.3842 | 21.1039 | 4595.3999 | 8.9563 | [6 empty] | 228.4664 | 211.3956 | 191.4413 | [5 empty] | 34.7201 | 27.8527 | 5064.0498 | [5 empty] | 228.9784 | 211.8341 | 193.3377 | [7 empty] | 34.5615 | 27.4168 | 0.4639 | 5098.236 | 0.2083 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 50.4613 | 21.959 | 20.1099 | 5158.8998 | 9.7582 | [6 empty] | 179.905 | 162.8792 | 169.4126 | [5 empty] | 30.9932 | 16.9189 | 5692.3703 | [5 empty] | 181.4324 | 163.6466 | 170.8487 | [7 empty] | 31.5659 | 16.6607 | 0.6282 | 5700.9147 | 0.3842 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -14.0324 | 89.4467 | 16.371 | 3416.9949 | 8.1831 | [6 empty] | 115.0615 | 163.62 | 48.747 | [5 empty] | -14.6373 | 73.0869 | 3619.1684 | [5 empty] | 114.2641 | 162.4709 | 50.3615 | [7 empty] | -14.86 | 71.9772 | 1.1318 | 3655.5341 | 0.4079 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -33.115 | -7.1347 | 9.2868 | 14614.3923 | 8.5458 | [6 empty] | 135.407 | 166.4544 | 286.3223 | [5 empty] | -25.6845 | -12.7054 | 18043.85 | [5 empty] | 135.3758 | 165.6121 | 285.4463 | [7 empty] | -25.137 | -12.901 | 0.5814 | 18083.7303 | 0.4011 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 21.7958 | -43.6606 | 15.1261 | 32286.0784 | 9.0161 | [6 empty] | 198.9836 | 168.3668 | 421.1079 | [5 empty] | 8.2655 | -50.4231 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 200.2609 | 169.1582 | 419.8158 | [7 empty] | 8.9082 | -49.8317 | 0.8734 | 2.9273e+18 | 0.3216 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -8.7818 | 42.9217 | 8.9903 | 4479.9752 | 9.1 | [6 empty] | 50.921 | 67.592 | 40.9817 | [5 empty] | -8.8504 | 33.9317 | 4591.0043 | [5 empty] | 50.6987 | 67.4008 | 42.5231 | [7 empty] | -9.333 | 32.8112 | 1.22 | 4696.0199 | 0.5395 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 125.4765 | 30.9336 | 41.0006 | 2244.3827 | 11.036 | [6 empty] | 155.6571 | 103.6158 | 67.9095 | [5 empty] | 84.7978 | 25.8059 | 2244.3828 | [5 empty] | 154.5754 | 102.9417 | 69.9852 | [7 empty] | 83.6723 | 24.548 | 1.6879 | 2510.3198 | 0.5982 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -62.164 | 84.7019 | 20.8924 | 4580.6474 | 6.6005 | [6 empty] | 150.2194 | 251.604 | 123.5317 | [5 empty] | -44.3174 | 73.8395 | 4510.1579 | [5 empty] | 150.7404 | 251.3142 | 123.7303 | [7 empty] | -43.7612 | 73.6136 | 0.6003 | 4508.8923 | 0.1513 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -8.5258 | -68.4356 | 1.9855 | 4.391e+18 | 8.5765 | [6 empty] | 110.2714 | 93.2351 | 350.6902 | [5 empty] | -9.8138 | -69.9467 | 4.391e+18 | [5 empty] | 110.5563 | 93.2993 | 348.8818 | [7 empty] | -9.3861 | -69.5172 | 0.6061 | 4.391e+18 | 0.2589 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 71.6367 | 16.7518 | 32.4938 | 2244.3827 | 10.2968 | [6 empty] | 44.6069 | 31.2323 | 25.3443 | [5 empty] | 39.6719 | 10.9119 | 3602.4348 | [5 empty] | 44.2758 | 31.0248 | 26.5776 | [7 empty] | 38.7069 | 9.7031 | 1.5468 | 3825.8712 | 0.749 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -50.9221 | 61.8098 | 21.1624 | 4726.0855 | 9.4497 | [6 empty] | 62.2746 | 106.816 | 54.4828 | [5 empty] | -33.0686 | 50.4476 | 4617.7952 | [5 empty] | 62.676 | 107.0562 | 54.7709 | [7 empty] | -32.7777 | 50.3609 | 0.3036 | 4618.0874 | 0.1139 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -2.392 | -56.7075 | 6.5964 | 4.391e+18 | 6.6692 | [6 empty] | 39.9064 | 29.9499 | 138.8487 | [5 empty] | -4.2731 | -50.385 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.4724 | 30.4262 | 139.452 | [7 empty] | -4.0898 | -50.2686 | 0.2172 | 4.391e+18 | 0.2095 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 101.4067 | 79.3732 | 29.8186 | 2244.3827 | 8.0877 | [6 empty] | 287.7493 | 247.0142 | 87.4294 | [5 empty] | 73.4622 | 68.9687 | 2558.9859 | [5 empty] | 286.3169 | 245.5034 | 89.1251 | [7 empty] | 73.1528 | 68.0187 | 0.9992 | 2593.7391 | 0.395 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 44.4251 | -46.6505 | 21.8359 | 31966.2632 | 10.7149 | [6 empty] | 149.1741 | 107.979 | 294.4493 | [5 empty] | 22.8765 | -50.1811 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.2171 | 107.3461 | 293.2976 | [7 empty] | 22.6498 | -50.1942 | 0.2271 | 2.9273e+18 | 0.1422

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*