## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | DICOMGSDF | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.1601 | -0.2817 | 0.324 | 24710.7137 | 0.6126 | 46.4319 | [5 empty] | 0.953 | 1 | 1.4128 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 71.5001 |  |  |  |  | 1.1049 | 1.1472 | 1.9283 | [7 empty] | -0.1168 | -0.3736 | 0.3915 | 13676.8543 | 0.5629 | 77.2925 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.1607 | -0.2817 | 0.3244 | 24774.7079 | 0.6225 | 46.4162 | [5 empty] | 0.9682 | 1.016 | 1.4353 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 72.1515 |  |  |  |  | 1.1051 | 1.147 | 1.9283 | [7 empty] | -0.1154 | -0.3742 | 0.3916 | 13680.2061 | 0.5615 | 77.2827 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.1607 | -0.2817 | 0.3244 | 24616.786 | 0.6309 | 46.5246 | [5 empty] | 0.9836 | 1.0321 | 1.4581 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 72.803 |  |  |  |  | 1.1355 | 1.1778 | 1.9701 | [7 empty] | -0.111 | -0.3729 | 0.3891 | 13465.8935 | 0.5633 | 78.4373 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.1603 | -0.2824 | 0.3247 | 24713.8241 | 0.6411 | 46.5063 | [5 empty] | 0.999 | 1.0483 | 1.481 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 73.4545 |  |  |  |  | 1.1354 | 1.1778 | 1.9697 | [7 empty] | -0.1112 | -0.3724 | 0.3887 | 13460.6501 | 0.5596 | 78.4357 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.1603 | -0.2816 | 0.324 | 24434.5666 | 0.6492 | 46.6249 | [5 empty] | 1.0147 | 1.0647 | 1.5042 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 74.106 |  |  |  |  | 1.1662 | 1.2094 | 2.0107 | [7 empty] | -0.107 | -0.3689 | 0.3841 | 13230.8241 | 0.558 | 79.5998 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.1602 | -0.2817 | 0.3241 | 24312.7465 | 0.6585 | 46.7176 | [5 empty] | 1.0305 | 1.0813 | 1.5276 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 74.7575 |  |  |  |  | 1.1664 | 1.2096 | 2.0106 | [7 empty] | -0.107 | -0.3684 | 0.3837 | 13223.2308 | 0.5543 | 79.6073 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.1602 | -0.2819 | 0.3242 | 24157.315 | 0.6677 | 46.8456 | [5 empty] | 1.0464 | 1.098 | 1.5512 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 75.409 |  |  |  |  | 1.1664 | 1.2096 | 2.0108 | [7 empty] | -0.1069 | -0.3687 | 0.3839 | 13226.6038 | 0.5523 | 79.6055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1569 | -0.2837 | 0.3242 | 23608.4416 | 0.6728 | 47.3201 | [5 empty] | 1.0625 | 1.1149 | 1.575 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 76.0605 |  |  |  |  | 1.1972 | 1.241 | 2.0511 | [7 empty] | -0.1021 | -0.3646 | 0.3786 | 13006.1485 | 0.5497 | 80.7462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1572 | -0.2835 | 0.3242 | 23596.714 | 0.6836 | 47.3248 | [5 empty] | 1.0787 | 1.1319 | 1.5991 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 76.712 |  |  |  |  | 1.1971 | 1.2411 | 2.0514 | [7 empty] | -0.1027 | -0.3648 | 0.379 | 13011.8404 | 0.5472 | 80.7475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.1575 | -0.2828 | 0.3237 | 23191.8279 | 0.6913 | 47.5961 | [5 empty] | 1.0951 | 1.1491 | 1.6234 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 77.3635 |  |  |  |  | 1.2282 | 1.2725 | 2.0931 | [7 empty] | -0.0976 | -0.3623 | 0.3753 | 12828.7501 | 0.5477 | 81.8691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.1534 | -0.2867 | 0.3251 | 23090.5756 | 0.7002 | 47.9026 | [5 empty] | 1.1117 | 1.1665 | 1.6479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 78.0151 |  |  |  |  | 1.2282 | 1.2722 | 2.0931 | [7 empty] | -0.0967 | -0.363 | 0.3757 | 12834.2582 | 0.5467 | 81.8575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.1413 | -0.2852 | 0.3183 | 21661.5349 | 0.6969 | 48.6745 | [5 empty] | 1.1284 | 1.184 | 1.6727 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 78.6666 |  |  |  |  | 1.2282 | 1.2723 | 2.0936 | [7 empty] | -0.0973 | -0.3633 | 0.3762 | 12840.9411 | 0.5446 | 81.8615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.1407 | -0.2856 | 0.3184 | 21662.582 | 0.7086 | 48.6934 | [5 empty] | 1.1452 | 1.2017 | 1.6977 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 79.3182 |  |  |  |  | 1.2615 | 1.3055 | 2.1453 | [7 empty] | -0.0939 | -0.3699 | 0.3816 | 12779.2758 | 0.5591 | 83.0279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.1384 | -0.275 | 0.3079 | 19986.8486 | 0.7016 | 49.5112 | [5 empty] | 1.1622 | 1.2196 | 1.7229 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 79.9698 |  |  |  |  | 1.2615 | 1.3057 | 2.1455 | [7 empty] | -0.0945 | -0.3698 | 0.3817 | 12780.9179 | 0.5565 | 83.0336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.1373 | -0.2752 | 0.3076 | 19969.1143 | 0.7136 | 49.5171 | [5 empty] | 1.1794 | 1.2376 | 1.7484 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 80.6214 |  |  |  |  | 1.2995 | 1.3498 | 2.2019 | [7 empty] | -0.1056 | -0.3618 | 0.3769 | 12576.7376 | 0.5397 | 84.5537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.1347 | -0.2747 | 0.3059 | 19549.3698 | 0.7198 | 49.9414 | [5 empty] | 1.1967 | 1.2557 | 1.774 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 81.273 |  |  |  |  | 1.2989 | 1.3494 | 2.2015 | [7 empty] | -0.1065 | -0.3618 | 0.3771 | 12581.834 | 0.5368 | 84.5411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1318 | -0.2718 | 0.3021 | 18434.4478 | 0.7131 | 51.2764 | [5 empty] | 1.2142 | 1.2741 | 1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 81.9246 |  |  |  |  | 1.3428 | 1.3896 | 2.2545 | [7 empty] | -0.0855 | -0.3599 | 0.3699 | 12353.9437 | 0.5487 | 85.8986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1334 | -0.2718 | 0.3028 | 18467.1238 | 0.7263 | 51.2726 | [5 empty] | 1.2318 | 1.2926 | 1.8261 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 82.5762 |  |  |  |  | 1.3758 | 1.4413 | 2.2603 | [7 empty] | -0.1081 | -0.2744 | 0.2949 | 11486.4938 | 0.4132 | 87.6105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.1374 | -0.271 | 0.3039 | 18027.7211 | 0.7293 | 52.1232 | [5 empty] | 1.2496 | 1.3113 | 1.8525 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 83.2279 |  |  |  |  | 1.3753 | 1.4408 | 2.2588 | [7 empty] | -0.1074 | -0.2734 | 0.2937 | 11477.0715 | 0.4073 | 87.5936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.1352 | -0.2703 | 0.3022 | 17630.1396 | 0.7335 | 52.7388 | [5 empty] | 1.2676 | 1.3301 | 1.8791 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 83.8795 |  |  |  |  | 1.3758 | 1.441 | 2.2594 | [7 empty] | -0.1066 | -0.2738 | 0.2939 | 11478.1049 | 0.404 | 87.6002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.1382 | -0.2688 | 0.3023 | 16909.4954 | 0.7269 | 54.2653 | [5 empty] | 1.2857 | 1.3491 | 1.906 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 84.5312 |  |  |  |  | 1.3752 | 1.4403 | 2.2584 | [7 empty] | -0.1062 | -0.2739 | 0.2938 | 11478.9293 | 0.4005 | 87.5767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.1433 | -0.2663 | 0.3024 | 16436.3834 | 0.7259 | 55.3649 | [5 empty] | 1.304 | 1.3683 | 1.9331 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 85.1829 |  |  |  |  | 1.3751 | 1.4396 | 2.2578 | [7 empty] | -0.1048 | -0.2744 | 0.2937 | 11479.793 | 0.3984 | 87.5567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.1418 | -0.2649 | 0.3005 | 16041.8414 | 0.7262 | 56.2376 | [5 empty] | 1.3224 | 1.3877 | 1.9604 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 85.8346 |  |  |  |  | 1.3654 | 1.4424 | 2.5442 | [7 empty] | -0.2858 | -0.5973 | 0.6621 | 16400.0234 | 0.8839 | 87.6473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.1419 | -0.2648 | 0.3004 | 16043.4437 | 0.7401 | 56.224 | [5 empty] | 1.3411 | 1.4072 | 1.988 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 86.4863 |  |  |  |  | 1.3657 | 1.4426 | 2.5445 | [7 empty] | -0.2853 | -0.5974 | 0.662 | 16396.554 | 0.8831 | 87.6543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.1396 | -0.263 | 0.2978 | 15681.4671 | 0.7411 | 57.0194 | [5 empty] | 1.3598 | 1.4269 | 2.0158 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 87.1381 |  |  |  |  | 1.4664 | 1.5155 | 2.3734 | [7 empty] | -0.0431 | -0.2924 | 0.2955 | 11315.0581 | 0.4665 | 90.0018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.1371 | -0.2613 | 0.2951 | 15335.6506 | 0.7413 | 57.8697 | [5 empty] | 1.3788 | 1.4468 | 2.0439 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 87.7898 |  |  |  |  | 1.4658 | 1.5152 | 2.3731 | [7 empty] | -0.0441 | -0.2925 | 0.2958 | 11319.1966 | 0.4631 | 89.9913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.1329 | -0.2574 | 0.2897 | 14833.6374 | 0.7342 | 59.0939 | [5 empty] | 1.3979 | 1.4668 | 2.0722 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 88.4416 |  |  |  |  | 1.5047 | 1.5437 | 2.4321 | [7 empty] | -0.0133 | -0.3194 | 0.3197 | 11401.0012 | 0.5503 | 90.8915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.1311 | -0.255 | 0.2867 | 14576.1454 | 0.7365 | 59.786 | [5 empty] | 1.4171 | 1.487 | 2.1008 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 89.0934 |  |  |  |  | 1.5053 | 1.5444 | 2.433 | [7 empty] | -0.0131 | -0.3194 | 0.3197 | 11399.5135 | 0.5489 | 90.9118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.1278 | -0.2525 | 0.283 | 14185.7677 | 0.7289 | 61.1101 | [5 empty] | 1.4366 | 1.5074 | 2.1296 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 89.7452 |  |  |  |  | 1.5049 | 1.544 | 2.4328 | [7 empty] | -0.0136 | -0.3198 | 0.3201 | 11404.5281 | 0.5476 | 90.9 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.1259 | -0.2495 | 0.2795 | 13972.1659 | 0.7322 | 61.7185 | [5 empty] | 1.4562 | 1.528 | 2.1587 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 90.397 |  |  |  |  | 1.5051 | 1.5441 | 2.4332 | [7 empty] | -0.0131 | -0.3202 | 0.3205 | 11406.2575 | 0.5483 | 90.9022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.1224 | -0.246 | 0.2747 | 13625.0734 | 0.7242 | 63.003 | [5 empty] | 1.4759 | 1.5487 | 2.188 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 91.0488 |  |  |  |  | 1.5517 | 1.5918 | 2.4938 | [7 empty] | -0.0059 | -0.3128 | 0.3129 | 11253.2364 | 0.5464 | 92.384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.1194 | -0.2435 | 0.2712 | 13405.4308 | 0.7236 | 63.8635 | [5 empty] | 1.4959 | 1.5697 | 2.2175 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 91.7007 |  |  |  |  | 1.5516 | 1.5917 | 2.495 | [7 empty] | -0.0066 | -0.3143 | 0.3144 | 11266.3886 | 0.5471 | 92.3816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.1141 | -0.2389 | 0.2647 | 13081.4824 | 0.7144 | 65.1453 | [5 empty] | 1.516 | 1.5908 | 2.2473 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 92.3526 |  |  |  |  | 1.5389 | 1.6093 | 2.7779 | [7 empty] | -0.2369 | -0.6035 | 0.6483 | 14994.9292 | 0.8763 | 92.9219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.1122 | -0.2358 | 0.2611 | 12893.8639 | 0.7135 | 66.0137 | [5 empty] | 1.5363 | 1.612 | 2.2774 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 93.0045 |  |  |  |  | 1.6501 | 1.7044 | 2.6112 | [7 empty] | -0.0153 | -0.2597 | 0.2601 | 10767.1522 | 0.443 | 95.7729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.107 | -0.2297 | 0.2534 | 12565.308 | 0.6984 | 67.5723 | [5 empty] | 1.5567 | 1.6335 | 2.3077 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 93.6564 |  |  |  |  | 1.6501 | 1.7046 | 2.6109 | [7 empty] | -0.0156 | -0.259 | 0.2594 | 10762.8794 | 0.4385 | 95.7782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.1078 | -0.2305 | 0.2544 | 12581.5344 | 0.7151 | 67.5744 | [5 empty] | 1.5773 | 1.6551 | 2.3383 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 94.3083 |  |  |  |  | 1.6498 | 1.7046 | 2.6113 | [7 empty] | -0.017 | -0.2592 | 0.2598 | 10767.7477 | 0.4349 | 95.7798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.1025 | -0.2264 | 0.2485 | 12362.5344 | 0.7086 | 68.6994 | [5 empty] | 1.5981 | 1.677 | 2.3691 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 94.9602 |  |  |  |  | 1.6503 | 1.7044 | 2.6107 | [7 empty] | -0.0143 | -0.2593 | 0.2597 | 10762.6842 | 0.4374 | 95.7712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.0942 | -0.2188 | 0.2382 | 11991.8329 | 0.6788 | 70.9811 | [5 empty] | 1.6191 | 1.699 | 2.4002 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 95.6122 |  |  |  |  | 1.6497 | 1.7042 | 2.6101 | [7 empty] | -0.0156 | -0.2587 | 0.2592 | 10761.6444 | 0.4339 | 95.7667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.0901 | -0.2131 | 0.2314 | 11773.7961 | 0.6638 | 72.4917 | [5 empty] | 1.6402 | 1.7211 | 2.4315 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 96.2642 |  |  |  |  | 1.6495 | 1.7041 | 2.6119 | [7 empty] | -0.0169 | -0.2609 | 0.2615 | 10778.8819 | 0.4363 | 95.7639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.09 | -0.212 | 0.2303 | 11763.4656 | 0.6812 | 72.4231 | [5 empty] | 1.6615 | 1.7435 | 2.4631 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 96.9162 |  |  |  |  | 1.6947 | 1.7492 | 2.6608 | [7 empty] | -0.0019 | -0.244 | 0.244 | 10598.2565 | 0.4277 | 97.0826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.0842 | -0.2065 | 0.223 | 11565.5788 | 0.6673 | 73.8713 | [5 empty] | 1.683 | 1.7661 | 2.495 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 97.5682 |  |  |  |  | 1.6944 | 1.749 | 2.6615 | [7 empty] | -0.0027 | -0.2452 | 0.2452 | 10607.3223 | 0.4287 | 97.0761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.0764 | -0.2011 | 0.2151 | 11378.251 | 0.6532 | 75.3156 | [5 empty] | 1.7047 | 1.7888 | 2.5271 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 98.2202 |  |  |  |  | 1.7304 | 1.8146 | 3.0634 | [7 empty] | -0.2502 | -0.5997 | 0.6498 | 14006.0505 | 0.8674 | 98.9536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.0715 | -0.1941 | 0.2068 | 11199.169 | 0.637 | 76.8005 | [5 empty] | 1.7265 | 1.8117 | 2.5595 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 98.8723 |  |  |  |  | 1.7417 | 1.803 | 2.7388 | [7 empty] | -0.0174 | -0.245 | 0.2456 | 10591.8653 | 0.4068 | 98.6238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.0664 | -0.1892 | 0.2005 | 11069.3822 | 0.6275 | 78.0058 | [5 empty] | 1.7486 | 1.8348 | 2.5921 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 99.5244 |  |  |  |  | 1.7308 | 1.8149 | 3.0626 | [7 empty] | -0.2491 | -0.5984 | 0.6482 | 13986.9938 | 0.8653 | 98.9622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.0605 | -0.1837 | 0.1934 | 10940.6701 | 0.6179 | 79.1925 | [5 empty] | 1.7708 | 1.8581 | 2.625 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 100.1764 |  |  |  |  | 1.8268 | 1.8848 | 2.8857 | [7 empty] | -0.0089 | -0.2857 | 0.2859 | 10742.3179 | 0.491 | 100.9174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.0563 | -0.1785 | 0.1872 | 10826.917 | 0.607 | 80.4324 | [5 empty] | 1.7932 | 1.8816 | 2.6582 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 100.8285 |  |  |  |  | 1.8264 | 1.8845 | 2.8834 | [7 empty] | -0.0083 | -0.2835 | 0.2836 | 10728.2986 | 0.4875 | 100.9089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.0513 | -0.1726 | 0.18 | 10713.7057 | 0.5966 | 81.6285 | [5 empty] | 1.8157 | 1.9053 | 2.6917 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 101.4807 |  |  |  |  | 1.8267 | 1.8848 | 2.8838 | [7 empty] | -0.0083 | -0.2834 | 0.2835 | 10727.7112 | 0.4876 | 100.9167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.0458 | -0.1672 | 0.1733 | 10611.3946 | 0.587 | 82.8007 | [5 empty] | 1.8385 | 1.9292 | 2.7254 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 102.1328 |  |  |  |  | 1.8827 | 1.936 | 2.9454 | [7 empty] | 0.0228 | -0.2737 | 0.2746 | 10569.9293 | 0.52 | 102.3177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.041 | -0.1606 | 0.1657 | 10508.5924 | 0.5766 | 83.9615 | [5 empty] | 1.8614 | 1.9532 | 2.7594 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 102.785 |  |  |  |  | 1.8823 | 1.936 | 2.9459 | [7 empty] | 0.0207 | -0.2738 | 0.2746 | 10574.9627 | 0.5167 | 102.3201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.0301 | -0.1299 | 0.1334 | 10208.2878 | 0.5406 | 85.6358 | [5 empty] | 1.8845 | 1.9775 | 2.7936 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 103.4371 |  |  |  |  | 1.9293 | 1.9837 | 3.0076 | [7 empty] | 0.0292 | -0.2679 | 0.2695 | 10492.8001 | 0.5208 | 103.6043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.0249 | -0.1155 | 0.1182 | 10069.6259 | 0.5211 | 86.984 | [5 empty] | 1.9078 | 2.0019 | 2.8282 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 104.0893 |  |  |  |  | 1.9187 | 2.0001 | 3.3642 | [7 empty] | -0.2305 | -0.6511 | 0.6907 | 13761.9803 | 0.9405 | 104.0417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.0251 | -0.1157 | 0.1183 | 10071.231 | 0.5413 | 86.9695 | [5 empty] | 1.9313 | 2.0265 | 2.863 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 104.7415 |  |  |  |  | 1.9196 | 2.0004 | 3.3645 | [7 empty] | -0.2286 | -0.6513 | 0.6902 | 13755.8628 | 0.9413 | 104.05 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.0129 | -0.0743 | 0.0755 | 9753.7349 | 0.4962 | 88.9375 | [5 empty] | 1.9549 | 2.0514 | 2.898 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 105.3937 |  |  |  |  | 1.919 | 2.0002 | 3.3636 | [7 empty] | -0.2295 | -0.6504 | 0.6897 | 13751.537 | 0.9405 | 104.0449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | 0.0265 | -0.0836 | 0.0877 | 9704.8507 | 0.4836 | 91.2712 | [5 empty] | 1.9788 | 2.0764 | 2.9334 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 106.046 |  |  |  |  | 2.1079 | 2.1327 | 3.1505 | [7 empty] | 0.1934 | -0.2007 | 0.2787 | 9834.1741 | 0.7687 | 107.4964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | 0.065 | -0.104 | 0.1226 | 9734.5034 | 0.5393 | 92.2276 | [5 empty] | 2.0028 | 2.1016 | 2.969 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 106.6982 |  |  |  |  | 2.1068 | 2.1316 | 3.149 | [7 empty] | 0.1932 | -0.2008 | 0.2786 | 9835.2697 | 0.7671 | 107.468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | 0.0646 | -0.1033 | 0.1219 | 9731.9026 | 0.5562 | 92.2183 | [5 empty] | 2.027 | 2.127 | 3.0049 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 107.3505 |  |  |  |  | 2.1067 | 2.1317 | 3.1492 | [7 empty] | 0.1924 | -0.2007 | 0.278 | 9836.233 | 0.7647 | 107.4708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | 0.0831 | -0.0855 | 0.1192 | 9578.9582 | 0.5164 | 95.2094 | [5 empty] | 2.0514 | 2.1526 | 3.0411 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 108.0028 |  |  |  |  | 2.1077 | 2.1322 | 3.1507 | [7 empty] | 0.1939 | -0.2019 | 0.2799 | 9838.9338 | 0.7703 | 107.4837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | 0.066 | -0.044 | 0.0793 | 9394.6399 | 0.3945 | 98.5377 | [5 empty] | 2.076 | 2.1785 | 3.0776 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 108.6551 |  |  |  |  | 2.1183 | 2.1687 | 3.1527 | [7 empty] | 0.1352 | -0.1314 | 0.1885 | 9624.7184 | 0.524 | 108.4097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | 0.0504 | -0.01 | 0.0514 | 9265.9811 | 0.3312 | 100.0627 | [5 empty] | 2.1008 | 2.2045 | 3.1143 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 109.3074 |  |  |  |  | 2.1361 | 2.2244 | 3.1607 | [7 empty] | 0.0481 | -0.0294 | 0.0563 | 9345.8077 | 0.1632 | 109.8044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | 0.0497 | -0.0133 | 0.0514 | 9281.5076 | 0.3523 | 100.0609 | [5 empty] | 2.1258 | 2.2307 | 3.1514 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 109.9597 |  |  |  |  | 2.1398 | 2.2274 | 3.1681 | [7 empty] | 0.0497 | -0.0339 | 0.0602 | 9359.8962 | 0.1727 | 109.8771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | 0.0582 | -0.0042 | 0.0583 | 9230.718 | 0.3454 | 101.2317 | [5 empty] | 2.151 | 2.2571 | 3.1887 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 110.6121 |  |  |  |  | 2.1481 | 2.2644 | 3.1674 | [7 empty] | -0.0182 | 0.0435 | 0.0471 | 9168.9401 | 0.1111 | 110.7905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | 0.0967 | -0.0147 | 0.0978 | 9219.864 | 0.3946 | 102.5851 | [5 empty] | 2.1763 | 2.2837 | 3.2263 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 111.2645 |  |  |  |  | 2.1448 | 2.2621 | 3.1599 | [7 empty] | -0.02 | 0.0495 | 0.0534 | 9150.0103 | 0.126 | 110.7359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | 0.1451 | -0.019 | 0.1463 | 9174.3842 | 0.457 | 105.4099 | [5 empty] | 2.2019 | 2.3105 | 3.2642 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 111.9168 |  |  |  |  | 2.1977 | 2.3102 | 3.3889 | [7 empty] | -0.0792 | -0.1534 | 0.1727 | 9985.506 | 0.2236 | 111.9086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | 0.1463 | -0.0203 | 0.1477 | 9177.8214 | 0.4721 | 105.4363 | [5 empty] | 2.2277 | 2.3376 | 3.3023 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 112.5692 |  |  |  |  | 2.1966 | 2.3074 | 3.3836 | [7 empty] | -0.0731 | -0.1524 | 0.169 | 9973.3286 | 0.2207 | 111.8407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | 0.1577 | -0.0116 | 0.1582 | 9132.7843 | 0.4801 | 106.7229 | [5 empty] | 2.2536 | 2.3648 | 3.3408 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 113.2216 |  |  |  |  | 2.3104 | 2.3887 | 3.4892 | [7 empty] | 0.0598 | -0.1559 | 0.167 | 9782.5085 | 0.388 | 113.7917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | 0.1427 | 0.0383 | 0.1477 | 8980.1708 | 0.3861 | 108.5413 | [5 empty] | 2.2798 | 2.3922 | 3.3796 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 113.8741 |  |  |  |  | 2.3096 | 2.3863 | 3.4848 | [7 empty] | 0.0657 | -0.1553 | 0.1687 | 9773.1254 | 0.3993 | 113.7345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | 0.1439 | 0.0428 | 0.1502 | 8970.943 | 0.3749 | 109.9215 | [5 empty] | 2.3061 | 2.4199 | 3.4186 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 114.5265 |  |  |  |  | 2.3459 | 2.4317 | 3.4845 | [7 empty] | 0.075 | -0.0729 | 0.1046 | 9457.7281 | 0.2914 | 114.8054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | 0.1276 | 0.0931 | 0.158 | 8837.8464 | 0.2968 | 111.8305 | [5 empty] | 2.3326 | 2.4477 | 3.458 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 115.179 |  |  |  |  | 2.3455 | 2.4291 | 3.4815 | [7 empty] | 0.0821 | -0.0745 | 0.1109 | 9454.908 | 0.3113 | 114.7446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | 0.146 | 0.104 | 0.1792 | 8794.9334 | 0.3245 | 113.2388 | [5 empty] | 2.3594 | 2.4758 | 3.4976 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 115.8314 |  |  |  |  | 2.3559 | 2.4666 | 3.4876 | [7 empty] | 0.0172 | -0.0059 | 0.0182 | 9299.461 | 0.0528 | 115.6183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | 0.1415 | 0.1148 | 0.1822 | 8766.9171 | 0.321 | 113.2514 | [5 empty] | 2.3863 | 2.504 | 3.5375 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 116.4839 |  |  |  |  | 2.3554 | 2.466 | 3.4849 | [7 empty] | 0.0182 | -0.0036 | 0.0186 | 9290.7881 | 0.0615 | 115.6048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | 0.1469 | 0.0695 | 0.1625 | 8909.5613 | 0.3414 | 114.505 | [5 empty] | 2.4134 | 2.5325 | 3.5778 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 117.1364 |  |  |  |  | 2.4173 | 2.5357 | 3.7173 | [7 empty] | -0.0682 | -0.1675 | 0.1808 | 9957.5223 | 0.2377 | 117.2103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | 0.1621 | 0.0884 | 0.1846 | 8845.5345 | 0.3621 | 115.8103 | [5 empty] | 2.4408 | 2.5612 | 3.6183 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 117.7889 |  |  |  |  | 2.4158 | 2.5354 | 3.72 | [7 empty] | -0.0737 | -0.1709 | 0.1861 | 9977.4654 | 0.2441 | 117.2021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | 0.1672 | 0.0517 | 0.175 | 8956.3465 | 0.395 | 116.8401 | [5 empty] | 2.4683 | 2.5901 | 3.6591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 118.4414 |  |  |  |  | 2.5467 | 2.6244 | 3.8237 | [7 empty] | 0.1004 | -0.1627 | 0.1912 | 9711.891 | 0.4896 | 119.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | 0.187 | 0.076 | 0.2019 | 8885.946 | 0.4248 | 120.0118 | [5 empty] | 2.4961 | 2.6192 | 3.7002 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 119.094 |  |  |  |  | 2.5488 | 2.6241 | 3.8243 | [7 empty] | 0.1082 | -0.1648 | 0.1972 | 9709.7266 | 0.51 | 119.2041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | 0.2041 | 0.0966 | 0.2258 | 8821.8458 | 0.4569 | 121.2691 | [5 empty] | 2.524 | 2.6485 | 3.7417 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 119.7465 |  |  |  |  | 2.5485 | 2.6239 | 3.8284 | [7 empty] | 0.1054 | -0.1702 | 0.2002 | 9731.4558 | 0.5124 | 119.1995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | 0.2134 | 0.1071 | 0.2387 | 8800.2486 | 0.4825 | 123.1451 | [5 empty] | 2.5522 | 2.6781 | 3.7834 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 120.3991 |  |  |  |  | 2.5649 | 2.6808 | 3.8322 | [7 empty] | 0.0121 | -0.0601 | 0.0613 | 9472.3585 | 0.1268 | 120.4599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | 0.2182 | 0.1071 | 0.2431 | 8795.5221 | 0.4887 | 123.1266 | [5 empty] | 2.5805 | 2.7078 | 3.8254 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 121.0516 |  |  |  |  | 2.5642 | 2.6804 | 3.8311 | [7 empty] | 0.0114 | -0.0593 | 0.0604 | 9470.5607 | 0.1262 | 120.4512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | 0.2259 | 0.1223 | 0.2569 | 8760.8716 | 0.5051 | 124.4669 | [5 empty] | 2.6091 | 2.7378 | 3.8678 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 121.7042 |  |  |  |  | 2.6072 | 2.7381 | 3.8318 | [7 empty] | 0.0116 | 0.0464 | 0.0478 | 9152.5869 | 0.0677 | 121.7102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | 0.2829 | 0.1396 | 0.3155 | 8682.3551 | 0.6389 | 125.9778 | [5 empty] | 2.6378 | 2.768 | 3.9104 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 122.3568 |  |  |  |  | 2.6076 | 2.7371 | 3.8348 | [7 empty] | 0.0138 | 0.0404 | 0.0427 | 9167.442 | 0.0631 | 121.6898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | 0.2931 | 0.1559 | 0.332 | 8648.8114 | 0.6629 | 127.403 | [5 empty] | 2.6668 | 2.7984 | 3.9534 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 123.0094 |  |  |  |  | 2.66 | 2.794 | 4.0609 | [7 empty] | -0.0693 | -0.1399 | 0.1561 | 9803.9948 | 0.202 | 122.9156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | 0.3511 | 0.176 | 0.3928 | 8570.2684 | 0.7959 | 128.7905 | [5 empty] | 2.696 | 2.829 | 3.9966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 123.662 |  |  |  |  | 2.6597 | 2.7913 | 4.0589 | [7 empty] | -0.0622 | -0.1431 | 0.156 | 9806.7621 | 0.206 | 122.8588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | 0.3546 | 0.1877 | 0.4012 | 8556.239 | 0.8071 | 130.1292 | [5 empty] | 2.7254 | 2.8599 | 4.0402 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 124.3147 |  |  |  |  | 2.7671 | 2.8736 | 4.1438 | [7 empty] | 0.057 | -0.1165 | 0.1297 | 9580.7488 | 0.3165 | 124.6031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | 0.3334 | 0.1946 | 0.3861 | 8576.9189 | 0.7751 | 131.9175 | [5 empty] | 2.755 | 2.8909 | 4.0841 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 124.9673 |  |  |  |  | 2.7685 | 2.8733 | 4.1453 | [7 empty] | 0.0618 | -0.1195 | 0.1345 | 9584.7618 | 0.3323 | 124.5973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | 0.3484 | 0.2143 | 0.409 | 8539.1812 | 0.8134 | 133.2847 | [5 empty] | 2.7848 | 2.9222 | 4.1283 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 125.62 |  |  |  |  | 2.7815 | 2.9159 | 4.1485 | [7 empty] | -0.0059 | -0.0373 | 0.0378 | 9411.1133 | 0.0578 | 125.4885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | 0.3261 | 0.2223 | 0.3947 | 8557.3378 | 0.7879 | 134.9905 | [5 empty] | 2.8149 | 2.9537 | 4.1728 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 126.2726 |  |  |  |  | 2.7845 | 2.9182 | 4.1487 | [7 empty] | -0.0014 | -0.0339 | 0.0339 | 9396.6969 | 0.0649 | 125.5362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | 0.3345 | 0.2325 | 0.4074 | 8543.3549 | 0.8146 | 136.1352 | [5 empty] | 2.8451 | 2.9855 | 4.2177 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 126.9253 |  |  |  |  | 2.8452 | 2.9819 | 4.1542 | [7 empty] | 0.0434 | 0.0717 | 0.0838 | 9068.8958 | 0.1087 | 126.8524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | 0.3952 | 0.2544 | 0.47 | 8476.5489 | 0.9513 | 137.6938 | [5 empty] | 2.8756 | 3.0174 | 4.2628 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 127.578 |  |  |  |  | 2.8463 | 2.9845 | 4.1518 | [7 empty] | 0.0417 | 0.08 | 0.0902 | 9049.2571 | 0.1192 | 126.9061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | 0.4139 | 0.2688 | 0.4935 | 8451.3438 | 0.9994 | 138.9251 | [5 empty] | 2.9063 | 3.0496 | 4.3083 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 128.2306 |  |  |  |  | 2.9495 | 3.0797 | 4.4309 | [7 empty] | 0.0096 | -0.1056 | 0.106 | 9577.7383 | 0.2026 | 128.836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | 0.4683 | 0.2951 | 0.5535 | 8385.3474 | 1.1193 | 140.3283 | [5 empty] | 2.9372 | 3.082 | 4.3541 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 128.8833 |  |  |  |  | 2.9501 | 3.0804 | 4.4348 | [7 empty] | 0.0074 | -0.1091 | 0.1094 | 9589.6283 | 0.2033 | 128.8514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | 0.4864 | 0.3121 | 0.5779 | 8358.9872 | 1.1646 | 141.5222 | [5 empty] | 2.9683 | 3.1147 | 4.4002 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 129.5361 |  |  |  |  | 2.9508 | 3.0808 | 4.4333 | [7 empty] | 0.0099 | -0.1068 | 0.1073 | 9580.7128 | 0.2056 | 128.8581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | 0.4578 | 0.3149 | 0.5557 | 8395.0928 | 1.1419 | 143.3872 | [5 empty] | 2.9996 | 3.1476 | 4.4467 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 130.1888 |  |  |  |  | 3.0777 | 3.1718 | 4.5531 | [7 empty] | 0.1567 | -0.1125 | 0.1929 | 9449.0627 | 0.5492 | 130.6672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | 0.4693 | 0.3278 | 0.5725 | 8381.6649 | 1.1796 | 144.6375 | [5 empty] | 3.0311 | 3.1807 | 4.4934 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 130.8415 |  |  |  |  | 3.0771 | 3.1723 | 4.5471 | [7 empty] | 0.1565 | -0.1037 | 0.1878 | 9426.0203 | 0.5362 | 130.6771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | 0.4456 | 0.3426 | 0.5621 | 8391.8773 | 1.1691 | 146.3319 | [5 empty] | 3.0629 | 3.214 | 4.5405 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 131.4942 |  |  |  |  | 3.0788 | 3.1725 | 4.555 | [7 empty] | 0.1578 | -0.1138 | 0.1946 | 9451.3241 | 0.5544 | 130.6814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | 0.528 | 0.3886 | 0.6556 | 8308.6693 | 1.3791 | 149.2294 | [5 empty] | 3.0949 | 3.2476 | 4.588 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 132.147 |  |  |  |  | 3.1481 | 3.2546 | 4.6473 | [7 empty] | 0.1388 | -0.0807 | 0.1606 | 9379.8143 | 0.4606 | 132.2838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | 0.5408 | 0.3999 | 0.6726 | 8301.5492 | 1.4248 | 150.5432 | [5 empty] | 3.1271 | 3.2814 | 4.6357 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 132.7997 |  |  |  |  | 3.1462 | 3.2566 | 4.6388 | [7 empty] | 0.1315 | -0.0651 | 0.1467 | 9346.9819 | 0.4218 | 132.3221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | 0.6093 | 0.4251 | 0.743 | 8247.9557 | 1.5708 | 152.0429 | [5 empty] | 3.1595 | 3.3154 | 4.6838 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 133.4525 |  |  |  |  | 3.2364 | 3.3738 | 4.8051 | [7 empty] | 0.0549 | -0.0572 | 0.0792 | 9391.9713 | 0.2244 | 134.5622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | 0.6378 | 0.4509 | 0.7811 | 8210.6576 | 1.6326 | 153.1011 | [5 empty] | 3.1922 | 3.3497 | 4.7322 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 134.1053 |  |  |  |  | 3.294 | 3.4332 | 4.8817 | [7 empty] | 0.0623 | -0.0484 | 0.0789 | 9363.0687 | 0.2357 | 135.6782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | 0.5921 | 0.4519 | 0.7448 | 8256.6049 | 1.6004 | 154.9115 | [5 empty] | 3.2251 | 3.3842 | 4.781 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 134.758 |  |  |  |  | 3.2954 | 3.4333 | 4.8838 | [7 empty] | 0.0658 | -0.0515 | 0.0835 | 9367.4391 | 0.2411 | 135.6789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | 0.6078 | 0.4713 | 0.7691 | 8238.8925 | 1.6516 | 156.1919 | [5 empty] | 3.2582 | 3.4189 | 4.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 135.4108 |  |  |  |  | 3.3652 | 3.4968 | 4.9866 | [7 empty] | 0.0919 | -0.0717 | 0.1166 | 9392.1519 | 0.3376 | 136.8572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | 0.5826 | 0.4871 | 0.7594 | 8254.5914 | 1.6658 | 158.0821 | [5 empty] | 3.2915 | 3.4539 | 4.8795 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 136.0636 |  |  |  |  | 3.3683 | 3.4998 | 4.9885 | [7 empty] | 0.094 | -0.0688 | 0.1165 | 9383.4611 | 0.3344 | 136.9134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | 0.6038 | 0.5021 | 0.7853 | 8241.7276 | 1.729 | 159.3856 | [5 empty] | 3.3251 | 3.4891 | 4.9292 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 136.7164 |  |  |  |  | 3.4567 | 3.5847 | 5.1079 | [7 empty] | 0.1206 | -0.0711 | 0.1401 | 9365.2687 | 0.4104 | 138.4663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | 0.6246 | 0.5271 | 0.8173 | 8221.4959 | 1.8063 | 161.0339 | [5 empty] | 3.3589 | 3.5246 | 4.9793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 137.3692 |  |  |  |  | 3.4559 | 3.5832 | 5.1073 | [7 empty] | 0.1219 | -0.0733 | 0.1422 | 9369.112 | 0.4111 | 138.4395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | 0.6352 | 0.5213 | 0.8217 | 8224.0014 | 1.8 | 161.0221 | [5 empty] | 3.3929 | 3.5603 | 5.0297 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 138.022 |  |  |  |  | 3.5311 | 3.6743 | 5.204 | [7 empty] | 0.0981 | -0.0287 | 0.1022 | 9286.989 | 0.3063 | 140.0774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | 0.6414 | 0.5397 | 0.8382 | 8212.9302 | 1.8345 | 162.1553 | [5 empty] | 3.4272 | 3.5962 | 5.0805 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 138.6748 |  |  |  |  | 3.5298 | 3.6723 | 5.2039 | [7 empty] | 0.0988 | -0.0325 | 0.104 | 9294.7127 | 0.3034 | 140.0419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | 0.6656 | 0.5635 | 0.8721 | 8195.1184 | 1.9196 | 163.8306 | [5 empty] | 3.4616 | 3.6324 | 5.1316 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 139.3276 |  |  |  |  | 3.6736 | 3.776 | 5.3529 | [7 empty] | 0.257 | -0.0542 | 0.2627 | 9222.2731 | 0.7381 | 141.8749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | 0.6842 | 0.5844 | 0.8999 | 8178.5265 | 1.9785 | 165.0761 | [5 empty] | 3.4964 | 3.6688 | 5.1831 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 139.9805 |  |  |  |  | 3.6687 | 3.7742 | 5.3429 | [7 empty] | 0.2498 | -0.0435 | 0.2535 | 9205.045 | 0.7027 | 141.8442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | 0.6999 | 0.5986 | 0.9209 | 8173.7334 | 2.0403 | 166.453 | [5 empty] | 3.5313 | 3.7055 | 5.2349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 140.6333 |  |  |  |  | 3.6647 | 3.7729 | 5.3329 | [7 empty] | 0.2442 | -0.0322 | 0.2463 | 9185.2752 | 0.6721 | 141.8215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | 0.7224 | 0.6105 | 0.9458 | 8167.9249 | 2.107 | 167.7418 | [5 empty] | 3.5665 | 3.7424 | 5.2871 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 141.2861 |  |  |  |  | 3.7719 | 3.8805 | 5.3416 | [7 empty] | 0.3384 | 0.1454 | 0.3683 | 8776.9471 | 0.764 | 143.6902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | 0.7342 | 0.6365 | 0.9717 | 8149.5512 | 2.1501 | 168.9312 | [5 empty] | 3.6019 | 3.7796 | 5.3396 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 141.939 |  |  |  |  | 3.7741 | 3.887 | 5.3604 | [7 empty] | 0.3188 | 0.1349 | 0.3462 | 8810.2 | 0.719 | 143.8012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | 0.7481 | 0.6526 | 0.9928 | 8141.6708 | 2.1939 | 170.0959 | [5 empty] | 3.6376 | 3.817 | 5.3925 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 142.5918 |  |  |  |  | 3.7727 | 3.889 | 5.3615 | [7 empty] | 0.3078 | 0.1385 | 0.3375 | 8811.0363 | 0.6865 | 143.8363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | 0.7821 | 0.6722 | 1.0313 | 8129.9769 | 2.2865 | 171.8227 | [5 empty] | 3.6735 | 3.8547 | 5.4457 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 143.2447 |  |  |  |  | 3.8106 | 3.9385 | 5.7288 | [7 empty] | 0.1159 | -0.2278 | 0.2555 | 9702.4433 | 0.6294 | 144.6825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | 0.8034 | 0.6953 | 1.0625 | 8113.0641 | 2.3392 | 173.0243 | [5 empty] | 3.7096 | 3.8926 | 5.4992 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 143.8975 |  |  |  |  | 3.8121 | 3.9409 | 5.7318 | [7 empty] | 0.1133 | -0.2271 | 0.2538 | 9702.6355 | 0.6199 | 144.7229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | 0.8266 | 0.7215 | 1.0972 | 8101.2801 | 2.4203 | 174.8786 | [5 empty] | 3.746 | 3.9308 | 5.5532 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 144.5504 |  |  |  |  | 3.8635 | 4.0065 | 5.7352 | [7 empty] | 0.1212 | -0.1122 | 0.1652 | 9443.052 | 0.4653 | 145.8322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | 0.8424 | 0.7377 | 1.1198 | 8094.6356 | 2.4653 | 176.0889 | [5 empty] | 3.7826 | 3.9692 | 5.6074 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 145.2032 |  |  |  |  | 3.8644 | 4.0062 | 5.7378 | [7 empty] | 0.1237 | -0.1164 | 0.1698 | 9449.9229 | 0.4737 | 145.8283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | 0.8685 | 0.7636 | 1.1565 | 8080.0697 | 2.5401 | 177.7082 | [5 empty] | 3.8195 | 4.0079 | 5.6621 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 145.8561 |  |  |  |  | 3.8826 | 4.0606 | 5.7335 | [7 empty] | 0.0478 | -0.0016 | 0.0478 | 9269.6789 | 0.1354 | 146.7383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | 0.8879 | 0.7846 | 1.1849 | 8067.293 | 2.5866 | 178.8578 | [5 empty] | 3.8566 | 4.0468 | 5.7171 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 146.509 |  |  |  |  | 3.8978 | 4.1092 | 5.731 | [7 empty] | -0.0257 | 0.1005 | 0.1037 | 9122.8165 | 0.2277 | 147.5457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | 0.9089 | 0.8127 | 1.2192 | 8052.9083 | 2.6537 | 180.4303 | [5 empty] | 3.8939 | 4.086 | 5.7724 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 147.1618 |  |  |  |  | 3.8966 | 4.106 | 5.7211 | [7 empty] | -0.0163 | 0.1064 | 0.1077 | 9105.0606 | 0.2138 | 147.4932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | 0.926 | 0.8261 | 1.241 | 8048.6914 | 2.6968 | 181.5689 | [5 empty] | 3.9315 | 4.1254 | 5.8282 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 147.8147 |  |  |  |  | 3.9755 | 4.181 | 6.0742 | [7 empty] | -0.1198 | -0.2043 | 0.2368 | 9805.3057 | 0.3111 | 148.7268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | 0.9585 | 0.8519 | 1.2824 | 8035.6964 | 2.7842 | 183.3197 | [5 empty] | 3.9693 | 4.1652 | 5.8843 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 148.4676 |  |  |  |  | 4.1712 | 4.3364 | 6.233 | [7 empty] | 0.0807 | -0.1488 | 0.1693 | 9531.1773 | 0.4466 | 151.236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | 0.9754 | 0.8673 | 1.3052 | 8030.8736 | 2.8291 | 184.5075 | [5 empty] | 4.0074 | 4.2051 | 5.9407 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 149.1205 |  |  |  |  | 4.171 | 4.3365 | 6.237 | [7 empty] | 0.0776 | -0.1534 | 0.172 | 9542.3512 | 0.4365 | 151.2379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | 1.0017 | 0.8943 | 1.3428 | 8018.2823 | 2.9051 | 186.1507 | [5 empty] | 4.0458 | 4.2453 | 5.9975 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 149.7734 |  |  |  |  | 4.172 | 4.3361 | 6.2404 | [7 empty] | 0.0804 | -0.1589 | 0.1781 | 9551.303 | 0.4433 | 151.2311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | 1.0251 | 0.9091 | 1.3702 | 8012.4011 | 2.9571 | 187.3515 | [5 empty] | 4.0843 | 4.2858 | 6.0547 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 150.4263 |  |  |  |  | 4.2332 | 4.413 | 6.2465 | [7 empty] | 0.0919 | -0.0265 | 0.0956 | 9289.1244 | 0.2931 | 152.4505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | 1.0956 | 0.8765 | 1.4031 | 8035.6264 | 3.0661 | 188.7523 | [5 empty] | 4.1232 | 4.3266 | 6.1123 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 151.0791 |  |  |  |  | 4.234 | 4.4125 | 6.2493 | [7 empty] | 0.0946 | -0.0315 | 0.0997 | 9296.6036 | 0.294 | 152.4418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | 1.1103 | 0.9103 | 1.4357 | 8016.515 | 3.1091 | 189.9791 | [5 empty] | 4.1622 | 4.3676 | 6.1702 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 151.732 |  |  |  |  | 4.231 | 4.4116 | 6.241 | [7 empty] | 0.0906 | -0.0217 | 0.0931 | 9281.1854 | 0.2647 | 152.4288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | 1.2098 | 0.8492 | 1.4781 | 8053.7714 | 3.2514 | 191.3155 | [5 empty] | 4.2016 | 4.4089 | 6.2285 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 152.3849 |  |  |  |  | 4.2587 | 4.5011 | 6.2565 | [7 empty] | -0.0555 | 0.141 | 0.1515 | 9086.0539 | 0.359 | 153.8285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 1.2476 | 0.8457 | 1.5072 | 8058.7696 | 3.3192 | 192.5142 | [5 empty] | 4.2412 | 4.4504 | 6.2872 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 153.0378 |  |  |  |  | 4.259 | 4.5005 | 6.2567 | [7 empty] | -0.0532 | 0.1394 | 0.1492 | 9087.3155 | 0.3451 | 153.8198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | 1.1956 | 0.8707 | 1.479 | 8071.9386 | 3.3115 | 194.2114 | [5 empty] | 4.281 | 4.4922 | 6.3463 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 153.6907 |  |  |  |  | 4.3317 | 4.5724 | 6.5754 | [7 empty] | -0.1522 | -0.1334 | 0.2024 | 9644.7186 | 0.3308 | 154.9318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | 1.2202 | 0.8931 | 1.5121 | 8059.2299 | 3.3622 | 195.4024 | [5 empty] | 4.3211 | 4.5343 | 6.4057 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 154.3436 |  |  |  |  | 4.5343 | 4.7234 | 6.7198 | [7 empty] | 0.0923 | -0.072 | 0.1171 | 9368.3886 | 0.3715 | 157.2285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | 1.1691 | 0.8938 | 1.4716 | 8090.5782 | 3.3625 | 197.027 | [5 empty] | 4.3615 | 4.5766 | 6.4656 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 154.9965 |  |  |  |  | 4.5385 | 4.7262 | 6.7226 | [7 empty] | 0.0984 | -0.0714 | 0.1216 | 9363.418 | 0.3705 | 157.27 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | 1.1884 | 0.9173 | 1.5012 | 8079.2494 | 3.4117 | 198.2749 | [5 empty] | 4.4021 | 4.6192 | 6.5258 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 155.6494 |  |  |  |  | 4.5391 | 4.7279 | 6.7183 | [7 empty] | 0.0983 | -0.0626 | 0.1165 | 9348.2776 | 0.3474 | 157.2949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | 1.2874 | 0.9502 | 1.6001 | 8039.7997 | 3.5393 | 199.6232 | [5 empty] | 4.443 | 4.6621 | 6.5864 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 156.3023 |  |  |  |  | 4.612 | 4.7981 | 6.8384 | [7 empty] | 0.1084 | -0.091 | 0.1415 | 9390.2646 | 0.4162 | 158.3452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | 1.3111 | 0.9796 | 1.6367 | 8023.7686 | 3.591 | 200.8743 | [5 empty] | 4.4841 | 4.7053 | 6.6473 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 156.9552 |  |  |  |  | 4.6092 | 4.7978 | 6.8359 | [7 empty] | 0.1005 | -0.0874 | 0.1332 | 9388.7856 | 0.3829 | 158.3413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 1.4216 | 0.9992 | 1.7376 | 7994.0436 | 3.7329 | 202.2759 | [5 empty] | 4.5255 | 4.7487 | 6.7087 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 157.6081 |  |  |  |  | 4.6101 | 4.7984 | 6.8356 | [7 empty] | 0.1024 | -0.086 | 0.1338 | 9385.2525 | 0.3794 | 158.3501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 1.4434 | 1.0239 | 1.7696 | 7983.3646 | 3.7828 | 203.548 | [5 empty] | 4.5671 | 4.7924 | 6.7705 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 158.261 |  |  |  |  | 4.6504 | 4.8811 | 6.9293 | [7 empty] | -0.0222 | -0.0412 | 0.0468 | 9382.3924 | 0.099 | 159.5732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | 1.3916 | 1.0356 | 1.7347 | 8006.3428 | 3.79 | 205.2918 | [5 empty] | 4.6091 | 4.8364 | 6.8326 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 158.9139 |  |  |  |  | 4.6537 | 4.8815 | 6.9377 | [7 empty] | -0.0158 | -0.0525 | 0.0548 | 9397.6209 | 0.0852 | 159.578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | 1.4087 | 1.0716 | 1.77 | 7988.9275 | 3.8369 | 206.5731 | [5 empty] | 4.6512 | 4.8807 | 6.8951 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 159.5668 |  |  |  |  | 4.687 | 4.9491 | 7.0419 | [7 empty] | -0.1313 | -0.0502 | 0.1405 | 9461.1504 | 0.3073 | 160.5681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | 1.3554 | 1.1018 | 1.7468 | 7996.2156 | 3.8378 | 208.0828 | [5 empty] | 4.6937 | 4.9252 | 6.9581 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 160.2197 |  |  |  |  | 4.6915 | 4.9507 | 7.0463 | [7 empty] | -0.1214 | -0.0541 | 0.133 | 9461.8719 | 0.275 | 160.5909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | 1.3746 | 1.107 | 1.7649 | 7997.4718 | 3.8721 | 209.0554 | [5 empty] | 4.7364 | 4.9701 | 7.0214 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 160.8726 |  |  |  |  | 4.6904 | 4.9512 | 7.0438 | [7 empty] | -0.1254 | -0.0496 | 0.1348 | 9456.5112 | 0.2873 | 160.5979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | 1.4003 | 1.1272 | 1.7976 | 7993.8823 | 3.9506 | 210.7583 | [5 empty] | 4.7794 | 5.0152 | 7.0851 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 161.5255 |  |  |  |  | 4.8259 | 5.0606 | 7.1715 | [7 empty] | -0.0006 | -0.0289 | 0.0289 | 9347.001 | 0.064 | 162.1796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | 1.4045 | 1.1315 | 1.8036 | 7990.3411 | 3.9228 | 210.8095 | [5 empty] | 4.8227 | 5.0606 | 7.1492 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 162.1785 |  |  |  |  | 4.827 | 5.0626 | 7.17 | [7 empty] | -0.0008 | -0.0234 | 0.0234 | 9338.1185 | 0.0398 | 162.2072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | 1.4486 | 1.1894 | 1.8743 | 7967.7157 | 4.075 | 213.6148 | [5 empty] | 4.8662 | 5.1062 | 7.2138 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 162.8314 |  |  |  |  | 4.924 | 5.1547 | 7.2701 | [7 empty] | 0.0477 | 0.0103 | 0.0488 | 9257.5128 | 0.1236 | 163.5197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | 1.442 | 1.1592 | 1.8501 | 7988.2526 | 4.0279 | 213.4655 | [5 empty] | 4.91 | 5.1522 | 7.2787 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 163.4843 |  |  |  |  | 4.9249 | 5.1543 | 7.2756 | [7 empty] | 0.0492 | 0.0021 | 0.0493 | 9269.3962 | 0.1274 | 163.5137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | 1.4688 | 1.1811 | 1.8847 | 7977.8761 | 4.0744 | 214.5753 | [5 empty] | 4.954 | 5.1984 | 7.344 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 164.1372 |  |  |  |  | 5.0123 | 5.2393 | 7.4394 | [7 empty] | 0.0488 | -0.0549 | 0.0735 | 9358.802 | 0.2037 | 164.7114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | 1.4978 | 1.2221 | 1.9331 | 7960.3357 | 4.1548 | 216.2794 | [5 empty] | 4.9984 | 5.245 | 7.4097 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 164.7901 |  |  |  |  | 5.012 | 5.2384 | 7.4354 | [7 empty] | 0.0521 | -0.0518 | 0.0735 | 9352.1707 | 0.2041 | 164.6981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | 1.5231 | 1.2411 | 1.9648 | 7952.3325 | 4.1977 | 217.3491 | [5 empty] | 5.043 | 5.2918 | 7.4759 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 165.443 |  |  |  |  | 5.0444 | 5.2971 | 7.5425 | [7 empty] | -0.0442 | -0.0721 | 0.0846 | 9436.4971 | 0.1104 | 165.5173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | 1.5524 | 1.2677 | 2.0043 | 7944.5329 | 4.2769 | 219.0243 | [5 empty] | 5.0879 | 5.3389 | 7.5424 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 166.0959 |  |  |  |  | 5.0478 | 5.3022 | 7.5496 | [7 empty] | -0.0495 | -0.0713 | 0.0868 | 9438.049 | 0.1202 | 165.5876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | 1.57 | 1.2781 | 2.0245 | 7944.715 | 4.3174 | 220.1577 | [5 empty] | 5.1331 | 5.3863 | 7.6094 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 166.7487 |  |  |  |  | 5.2166 | 5.4486 | 7.7205 | [7 empty] | 0.0738 | -0.0389 | 0.0834 | 9319.1807 | 0.2464 | 167.6009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 1.6638 | 1.2181 | 2.0621 | 7973.7368 | 4.427 | 221.4541 | [5 empty] | 5.1785 | 5.434 | 7.6768 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 167.4016 |  |  |  |  | 5.215 | 5.448 | 7.7162 | [7 empty] | 0.0718 | -0.0339 | 0.0794 | 9312.8648 | 0.229 | 167.5935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 1.7009 | 1.2386 | 2.1041 | 7963.3994 | 4.4832 | 222.6208 | [5 empty] | 5.2242 | 5.482 | 7.7446 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 168.0545 |  |  |  |  | 5.2132 | 5.4482 | 7.7145 | [7 empty] | 0.0656 | -0.0306 | 0.0724 | 9311.1702 | 0.2107 | 167.5963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 1.7939 | 1.2124 | 2.1652 | 7970.7795 | 4.5925 | 223.894 | [5 empty] | 5.2702 | 5.5302 | 7.8128 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 168.7074 |  |  |  |  | 5.2957 | 5.5319 | 7.8172 | [7 empty] | 0.0837 | -0.0126 | 0.0846 | 9275.1945 | 0.2326 | 168.7298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 1.8265 | 1.2506 | 2.2136 | 7950.9771 | 4.6442 | 225.0779 | [5 empty] | 5.3165 | 5.5788 | 7.8814 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 169.3603 |  |  |  |  | 5.295 | 5.5306 | 7.8155 | [7 empty] | 0.0857 | -0.013 | 0.0867 | 9274.8511 | 0.2422 | 168.7118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 1.7759 | 1.2352 | 2.1632 | 7984.7929 | 4.6536 | 226.583 | [5 empty] | 5.3631 | 5.6277 | 7.9504 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 170.0132 |  |  |  |  | 5.4069 | 5.6576 | 7.999 | [7 empty] | 0.051 | -0.0143 | 0.053 | 9294.7139 | 0.15 | 170.4107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 1.7792 | 1.2464 | 2.1724 | 7986.7935 | 4.6798 | 227.663 | [5 empty] | 5.41 | 5.6769 | 8.0199 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 170.6661 |  |  |  |  | 5.4072 | 5.6544 | 7.9949 | [7 empty] | 0.0626 | -0.0161 | 0.0646 | 9291.4231 | 0.1805 | 170.3682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 1.7193 | 1.2618 | 2.1327 | 8002.9552 | 4.6823 | 229.1228 | [5 empty] | 5.4571 | 5.7263 | 8.0898 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 171.319 |  |  |  |  | 5.4441 | 5.7216 | 8.1098 | [7 empty] | -0.0442 | -0.0298 | 0.0533 | 9364.9236 | 0.0934 | 171.2563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 1.741 | 1.2642 | 2.1516 | 8006.5616 | 4.7263 | 230.2514 | [5 empty] | 5.5045 | 5.7761 | 8.1601 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 171.9718 |  |  |  |  | 5.4402 | 5.7179 | 8.1084 | [7 empty] | -0.0475 | -0.0345 | 0.0587 | 9373.4303 | 0.1118 | 171.2076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 1.7772 | 1.379 | 2.2495 | 7945.469 | 4.8025 | 231.8469 | [5 empty] | 5.5523 | 5.8262 | 8.2308 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 172.6247 |  |  |  |  | 5.5992 | 5.8626 | 8.2874 | [7 empty] | 0.0406 | -0.0114 | 0.0422 | 9295.9265 | 0.1192 | 173.097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 1.7982 | 1.3918 | 2.2739 | 7943.5037 | 4.8451 | 232.9669 | [5 empty] | 5.6003 | 5.8765 | 8.302 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 173.2776 |  |  |  |  | 5.5989 | 5.8655 | 8.2946 | [7 empty] | 0.0281 | -0.0139 | 0.0314 | 9305.538 | 0.0875 | 173.1352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 1.8292 | 1.5046 | 2.3685 | 7887.4852 | 4.9208 | 234.5702 | [5 empty] | 5.6486 | 5.9272 | 8.3736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 173.9305 |  |  |  |  | 5.6366 | 5.9312 | 8.394 | [7 empty] | -0.0637 | -0.0118 | 0.0648 | 9347.2002 | 0.1495 | 173.982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 1.844 | 1.5255 | 2.3932 | 7882.826 | 4.9591 | 235.6844 | [5 empty] | 5.6972 | 5.9782 | 8.4456 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 174.5833 |  |  |  |  | 5.6374 | 5.9325 | 8.3885 | [7 empty] | -0.0616 | -0.0025 | 0.0617 | 9333.3191 | 0.1574 | 173.9986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 1.968 | 1.4704 | 2.4566 | 7900.2156 | 5.0818 | 236.9685 | [5 empty] | 5.746 | 6.0295 | 8.5181 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 175.2362 |  |  |  |  | 5.7654 | 6.0618 | 8.5659 | [7 empty] | -0.0418 | 0.0021 | 0.0418 | 9317.0008 | 0.1092 | 175.6457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 1.9566 | 1.4859 | 2.4569 | 7894.3432 | 5.0395 | 237.023 | [5 empty] | 5.7952 | 6.0811 | 8.591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 175.8891 |  |  |  |  | 5.7678 | 6.0683 | 8.5658 | [7 empty] | -0.0505 | 0.0153 | 0.0528 | 9303.3614 | 0.1418 | 175.7278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 1.9793 | 1.4925 | 2.479 | 7895.9257 | 5.0826 | 238.1294 | [5 empty] | 5.8447 | 6.133 | 8.6643 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 176.5419 |  |  |  |  | 5.8517 | 6.151 | 8.6838 | [7 empty] | -0.0328 | 0.0115 | 0.0347 | 9300.0177 | 0.0941 | 176.7669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 2.0833 | 1.4277 | 2.5256 | 7922.3809 | 5.199 | 239.4442 | [5 empty] | 5.8945 | 6.1853 | 8.7381 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 177.1948 |  |  |  |  | 5.8526 | 6.1494 | 8.6863 | [7 empty] | -0.0268 | 0.0048 | 0.0272 | 9306.172 | 0.0768 | 176.7475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 2.1135 | 1.4576 | 2.5674 | 7910.0542 | 5.248 | 240.5878 | [5 empty] | 5.9445 | 6.2378 | 8.8123 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 177.8476 |  |  |  |  | 5.9897 | 6.2893 | 8.8556 | [7 empty] | 0.0014 | 0.0384 | 0.0385 | 9249.7373 | 0.0736 | 178.4846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 2.0604 | 1.4898 | 2.5426 | 7916.1819 | 5.266 | 242.1733 | [5 empty] | 5.9949 | 6.2906 | 8.887 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 178.5005 |  |  |  |  | 5.9869 | 6.2892 | 8.8592 | [7 empty] | -0.0099 | 0.0348 | 0.0362 | 9259.5347 | 0.0728 | 178.4828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 2.0181 | 1.5355 | 2.5359 | 7921.4982 | 5.3576 | 244.7855 | [5 empty] | 6.0456 | 6.3438 | 8.9621 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 179.1533 |  |  |  |  | 6.0839 | 6.3833 | 8.985 | [7 empty] | 0.0197 | 0.0405 | 0.0451 | 9239.5817 | 0.0622 | 179.6358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 2.0414 | 1.5664 | 2.5731 | 7909.6092 | 5.3973 | 245.827 | [5 empty] | 6.0965 | 6.3973 | 9.0377 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 179.8062 |  |  |  |  | 6.0805 | 6.3816 | 8.9841 | [7 empty] | 0.0124 | 0.0395 | 0.0414 | 9244.08 | 0.0532 | 179.6154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 2.0715 | 1.5426 | 2.5828 | 7928.2216 | 5.4693 | 247.286 | [5 empty] | 6.1478 | 6.4511 | 9.1137 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 180.459 |  |  |  |  | 6.2117 | 6.5176 | 9.1768 | [7 empty] | 0.0177 | 0.038 | 0.0419 | 9244.7045 | 0.0728 | 181.261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 2.0853 | 1.5715 | 2.6111 | 7919.4836 | 5.5053 | 248.3586 | [5 empty] | 6.1994 | 6.5052 | 9.1902 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 181.1118 |  |  |  |  | 6.2119 | 6.5156 | 9.1738 | [7 empty] | 0.0254 | 0.0374 | 0.0452 | 9242.1188 | 0.0548 | 181.2369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 2.1245 | 1.5987 | 2.6588 | 7911.2673 | 5.5891 | 249.9424 | [5 empty] | 6.2513 | 6.5597 | 9.2671 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 181.7647 |  |  |  |  | 6.2118 | 6.5155 | 9.1749 | [7 empty] | 0.0249 | 0.0357 | 0.0435 | 9244.387 | 0.0634 | 181.2353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 2.1495 | 1.6188 | 2.6909 | 7905.2185 | 5.6324 | 251.0132 | [5 empty] | 6.3035 | 6.6144 | 9.3444 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 182.4175 |  |  |  |  | 6.3043 | 6.6143 | 9.3071 | [7 empty] | 0.0228 | 0.0456 | 0.051 | 9233.924 | 0.0589 | 182.4162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 2.1743 | 1.6402 | 2.7236 | 7903.2148 | 5.7118 | 252.6561 | [5 empty] | 6.356 | 6.6695 | 9.4223 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 183.0703 |  |  |  |  | 6.4318 | 6.7313 | 9.497 | [7 empty] | 0.0661 | 0.0085 | 0.0666 | 9261.2794 | 0.1545 | 183.7986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 2.1915 | 1.6595 | 2.7489 | 7899.0185 | 5.7497 | 253.7089 | [5 empty] | 6.4088 | 6.7249 | 9.5005 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 183.7232 |  |  |  |  | 6.4328 | 6.7327 | 9.5025 | [7 empty] | 0.0629 | 0.0044 | 0.063 | 9267.6899 | 0.1428 | 183.8151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 2.2229 | 1.6685 | 2.7794 | 7901.8548 | 5.8329 | 255.3318 | [5 empty] | 6.4619 | 6.7807 | 9.5793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 184.376 |  |  |  |  | 6.5255 | 6.823 | 9.6427 | [7 empty] | 0.0797 | -0.0139 | 0.0809 | 9282.9211 | 0.2001 | 184.8699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 2.2247 | 1.6789 | 2.7871 | 7896.0425 | 5.791 | 255.2703 | [5 empty] | 6.5153 | 6.8367 | 9.6585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 185.0288 |  |  |  |  | 6.5302 | 6.8327 | 9.6364 | [7 empty] | 0.0743 | 0.0126 | 0.0753 | 9253.4985 | 0.1609 | 184.9822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 2.2544 | 1.6924 | 2.819 | 7893.4438 | 5.8436 | 256.4312 | [5 empty] | 6.5691 | 6.8931 | 9.7382 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 185.6816 |  |  |  |  | 6.6626 | 6.9472 | 9.8357 | [7 empty] | 0.1359 | -0.0433 | 0.1427 | 9294.4529 | 0.3548 | 186.3035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 2.2644 | 1.7071 | 2.8358 | 7893.0202 | 5.8788 | 257.5013 | [5 empty] | 6.6231 | 6.9498 | 9.8183 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 186.3344 |  |  |  |  | 6.6597 | 6.9367 | 9.8394 | [7 empty] | 0.1511 | -0.0688 | 0.166 | 9318.4896 | 0.414 | 186.1837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 2.2926 | 1.7398 | 2.878 | 7881.2613 | 5.9267 | 258.6089 | [5 empty] | 6.6775 | 7.0069 | 9.8989 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 186.9872 |  |  |  |  | 6.7623 | 7.0441 | 9.9828 | [7 empty] | 0.1559 | -0.0584 | 0.1665 | 9304.0378 | 0.411 | 187.411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 2.3143 | 1.7519 | 2.9026 | 7880.2738 | 5.9699 | 259.6911 | [5 empty] | 6.7322 | 7.0643 | 9.98 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 187.64 |  |  |  |  | 6.763 | 7.0438 | 9.9831 | [7 empty] | 0.159 | -0.0598 | 0.1699 | 9304.3768 | 0.4185 | 187.4077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 2.3462 | 1.7786 | 2.9442 | 7870.0588 | 6.0122 | 260.6758 | [5 empty] | 6.7872 | 7.122 | 10.0615 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 188.2928 |  |  |  |  | 6.9124 | 7.2026 | 10.1909 | [7 empty] | 0.1608 | -0.0388 | 0.1654 | 9279.4417 | 0.4003 | 189.1973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 2.3578 | 1.8194 | 2.9782 | 7861.3035 | 6.0803 | 262.239 | [5 empty] | 6.8425 | 7.1801 | 10.1436 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 188.9456 |  |  |  |  | 6.9135 | 7.2033 | 10.2008 | [7 empty] | 0.1576 | -0.0498 | 0.1653 | 9293.2883 | 0.4001 | 189.2052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 2.3905 | 1.8361 | 3.0143 | 7856.3521 | 6.1276 | 263.2842 | [5 empty] | 6.8982 | 7.2385 | 10.2261 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 189.5983 |  |  |  |  | 6.9084 | 7.2007 | 10.2002 | [7 empty] | 0.1466 | -0.0525 | 0.1557 | 9300.857 | 0.3798 | 189.1761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 2.4268 | 1.8526 | 3.0531 | 7854.7532 | 6.2092 | 264.822 | [5 empty] | 6.9542 | 7.2972 | 10.309 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 190.2511 |  |  |  |  | 7.0744 | 7.3373 | 10.2004 | [7 empty] | 0.3713 | 0.1686 | 0.4078 | 8972.4206 | 0.697 | 190.6945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 2.4496 | 1.8843 | 3.0905 | 7845.0231 | 6.2529 | 265.9012 | [5 empty] | 7.0105 | 7.3563 | 10.3925 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 190.9039 |  |  |  |  | 7.0768 | 7.3391 | 10.2055 | [7 empty] | 0.3723 | 0.1653 | 0.4073 | 8975.685 | 0.7001 | 190.7146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 2.4768 | 1.8934 | 3.1176 | 7847.661 | 6.3243 | 267.3504 | [5 empty] | 7.0671 | 7.4157 | 10.4764 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 191.5566 |  |  |  |  | 7.2104 | 7.483 | 10.7721 | [7 empty] | 0.1703 | -0.2747 | 0.3232 | 9545.6544 | 0.6869 | 192.2914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 2.4895 | 1.9176 | 3.1424 | 7843.0882 | 6.3633 | 268.4337 | [5 empty] | 7.124 | 7.4755 | 10.5609 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 192.2094 |  |  |  |  | 7.2082 | 7.4838 | 10.7699 | [7 empty] | 0.1618 | -0.2695 | 0.3143 | 9543.0282 | 0.6624 | 192.2997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 2.5324 | 1.9581 | 3.2011 | 7830.425 | 6.4505 | 269.9971 | [5 empty] | 7.1813 | 7.5356 | 10.6458 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 192.8622 |  |  |  |  | 7.2297 | 7.5595 | 10.7765 | [7 empty] | 0.0388 | -0.1277 | 0.1335 | 9427.7876 | 0.2461 | 193.1206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 2.5454 | 1.9552 | 3.2097 | 7836.9445 | 6.4833 | 270.968 | [5 empty] | 7.2389 | 7.596 | 10.7312 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 193.5149 |  |  |  |  | 7.2534 | 7.6334 | 10.7812 | [7 empty] | -0.0716 | 0.012 | 0.0726 | 9314.5311 | 0.1694 | 193.9167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 2.5672 | 1.8699 | 3.1761 | 7878.826 | 6.5335 | 272.0815 | [5 empty] | 7.2969 | 7.6568 | 10.8171 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 194.1677 |  |  |  |  | 7.2526 | 7.6324 | 10.7802 | [7 empty] | -0.0712 | 0.0113 | 0.0721 | 9315.1521 | 0.1667 | 193.9056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 2.5661 | 1.865 | 3.1722 | 7881.1376 | 6.4937 | 272.0821 | [5 empty] | 7.3552 | 7.718 | 10.9035 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 194.8204 |  |  |  |  | 7.3369 | 7.7376 | 10.7955 | [7 empty] | -0.0578 | 0.1793 | 0.1884 | 9130.836 | 0.3457 | 195.0285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 2.5917 | 1.8928 | 3.2093 | 7873.0672 | 6.5407 | 273.176 | [5 empty] | 7.4138 | 7.7795 | 10.9904 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 195.4731 |  |  |  |  | 7.3346 | 7.7385 | 10.7942 | [7 empty] | -0.0676 | 0.1839 | 0.1959 | 9129.7678 | 0.3698 | 195.0386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 2.6042 | 1.819 | 3.1766 | 7911.0934 | 6.5877 | 274.3031 | [5 empty] | 7.4727 | 7.8413 | 11.0778 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 196.1259 |  |  |  |  | 7.4506 | 7.8461 | 11.3148 | [7 empty] | -0.2081 | -0.2659 | 0.3377 | 9678.6223 | 0.378 | 196.1758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 2.6258 | 1.8309 | 3.2011 | 7909.9297 | 6.6296 | 275.3404 | [5 empty] | 7.532 | 7.9036 | 11.1656 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 196.7786 |  |  |  |  | 7.4502 | 7.8466 | 11.3131 | [7 empty] | -0.2101 | -0.2627 | 0.3364 | 9675.6472 | 0.3814 | 196.181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 2.6625 | 1.956 | 3.3037 | 7862.0568 | 6.7094 | 276.8895 | [5 empty] | 7.5916 | 7.9661 | 11.254 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 197.4313 |  |  |  |  | 7.7359 | 8.0442 | 11.5425 | [7 empty] | 0.1481 | -0.241 | 0.2829 | 9502.6642 | 0.5818 | 198.2403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 2.6894 | 1.9793 | 3.3393 | 7855.5779 | 6.7533 | 277.9154 | [5 empty] | 7.6516 | 8.029 | 11.3429 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 198.084 |  |  |  |  | 7.7361 | 8.0438 | 11.5448 | [7 empty] | 0.1484 | -0.2445 | 0.286 | 9506.3094 | 0.5841 | 198.2371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 2.7205 | 2.0767 | 3.4225 | 7820.6679 | 6.8227 | 279.316 | [5 empty] | 7.7119 | 8.0923 | 11.4323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 198.7367 |  |  |  |  | 7.7708 | 8.1684 | 11.5497 | [7 empty] | -0.0511 | -0.0065 | 0.0515 | 9325.5147 | 0.1163 | 199.5163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 2.7666 | 2.0405 | 3.4377 | 7844.622 | 6.9609 | 281.5293 | [5 empty] | 7.7725 | 8.1559 | 11.5222 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 199.3894 |  |  |  |  | 7.7734 | 8.1701 | 11.5538 | [7 empty] | -0.0489 | -0.009 | 0.0497 | 9327.2605 | 0.097 | 199.5337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 2.7635 | 2.0277 | 3.4276 | 7849.8861 | 6.9156 | 281.4693 | [5 empty] | 7.8335 | 8.2199 | 11.6126 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 200.0421 |  |  |  |  | 7.8603 | 8.2839 | 11.5578 | [7 empty] | -0.0431 | 0.1873 | 0.1922 | 9126.7889 | 0.3243 | 200.6907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 2.7895 | 2.0333 | 3.4519 | 7851.0164 | 6.96 | 282.4933 | [5 empty] | 7.8948 | 8.2843 | 11.7035 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 200.6948 |  |  |  |  | 7.8606 | 8.2805 | 11.5612 | [7 empty] | -0.035 | 0.1761 | 0.1795 | 9135.0163 | 0.2936 | 200.6563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 2.8015 | 1.9618 | 3.42 | 7886.3261 | 7.0087 | 283.6327 | [5 empty] | 7.9565 | 8.349 | 11.795 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 201.3475 |  |  |  |  | 7.9729 | 8.4214 | 12.0319 | [7 empty] | -0.2455 | -0.1389 | 0.2821 | 9534.0959 | 0.4289 | 202.0733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 2.8284 | 1.9832 | 3.4544 | 7880.9624 | 7.0557 | 284.6929 | [5 empty] | 8.0186 | 8.4141 | 11.8869 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 202.0002 |  |  |  |  | 7.9706 | 8.4257 | 12.0272 | [7 empty] | -0.2617 | -0.1237 | 0.2895 | 9523.8583 | 0.4636 | 202.1162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 2.8719 | 1.9969 | 3.498 | 7880.1657 | 7.1506 | 286.3053 | [5 empty] | 8.0809 | 8.4796 | 11.9794 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 202.6529 |  |  |  |  | 7.9729 | 8.4236 | 12.0321 | [7 empty] | -0.2511 | -0.1348 | 0.2849 | 9531.7096 | 0.4399 | 202.0947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 2.9207 | 2.0385 | 3.5617 | 7874.316 | 7.3175 | 288.9093 | [5 empty] | 8.1437 | 8.5454 | 12.0724 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 203.3056 |  |  |  |  | 8.2545 | 8.6033 | 12.2459 | [7 empty] | 0.1415 | -0.1302 | 0.1923 | 9380.6368 | 0.4215 | 203.8769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 2.9442 | 2.0702 | 3.5992 | 7866.1718 | 7.3684 | 290.0448 | [5 empty] | 8.2067 | 8.6116 | 12.1659 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 203.9582 |  |  |  |  | 8.2575 | 8.6096 | 12.2542 | [7 empty] | 0.1319 | -0.1285 | 0.1841 | 9382.285 | 0.3992 | 203.9384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 2.9703 | 2.0589 | 3.6141 | 7874.0033 | 7.4163 | 291.0908 | [5 empty] | 8.2702 | 8.6782 | 12.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 204.6109 |  |  |  |  | 8.38 | 8.7546 | 12.3968 | [7 empty] | 0.1098 | -0.0487 | 0.1201 | 9309.7694 | 0.2731 | 205.3554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 2.9928 | 2.0938 | 3.6526 | 7864.3129 | 7.4607 | 292.1419 | [5 empty] | 8.334 | 8.7451 | 12.3545 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 205.2635 |  |  |  |  | 8.3809 | 8.7579 | 12.3948 | [7 empty] | 0.1055 | -0.0397 | 0.1127 | 9302.4817 | 0.2508 | 205.3882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 3.0249 | 2.1476 | 3.7098 | 7846.4748 | 7.5116 | 293.2263 | [5 empty] | 8.3981 | 8.8124 | 12.4496 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 205.9162 |  |  |  |  | 8.4439 | 8.8473 | 12.62 | [7 empty] | -0.0181 | -0.1471 | 0.1482 | 9451.9664 | 0.181 | 206.2527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 3.0169 | 2.1355 | 3.6962 | 7852.097 | 7.4661 | 293.2075 | [5 empty] | 8.4626 | 8.8801 | 12.5453 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 206.5688 |  |  |  |  | 8.4431 | 8.8469 | 12.619 | [7 empty] | -0.0193 | -0.1465 | 0.1477 | 9451.7875 | 0.1789 | 206.2488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 3.0428 | 2.1639 | 3.7338 | 7844.6243 | 7.5116 | 294.242 | [5 empty] | 8.5275 | 8.9482 | 12.6414 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 207.2215 |  |  |  |  | 8.5053 | 8.9749 | 12.7718 | [7 empty] | -0.205 | -0.0899 | 0.2238 | 9458.9308 | 0.357 | 207.4762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 3.0625 | 2.0736 | 3.6985 | 7883.7636 | 7.5661 | 295.3602 | [5 empty] | 8.5927 | 9.0166 | 12.7381 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 207.8741 |  |  |  |  | 8.504 | 8.9778 | 12.771 | [7 empty] | -0.2161 | -0.0826 | 0.2314 | 9455.5476 | 0.3825 | 207.5042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 3.081 | 2.0922 | 3.7242 | 7880.9501 | 7.609 | 296.4007 | [5 empty] | 8.6583 | 9.0855 | 12.8354 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 208.5267 |  |  |  |  | 8.7384 | 9.1413 | 12.9961 | [7 empty] | 0.049 | -0.1059 | 0.1167 | 9384.9316 | 0.2174 | 209.0533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 3.0964 | 1.9764 | 3.6734 | 7929.2217 | 7.6543 | 297.3812 | [5 empty] | 8.7243 | 9.1547 | 12.9331 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 209.1794 |  |  |  |  | 8.7341 | 9.1338 | 12.9941 | [7 empty] | 0.0539 | -0.1169 | 0.1288 | 9394.0332 | 0.2365 | 208.9833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 3.1196 | 2.0032 | 3.7073 | 7922.3706 | 7.6984 | 298.4114 | [5 empty] | 8.7906 | 9.2243 | 13.0315 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 209.832 |  |  |  |  | 8.8715 | 9.2962 | 13.1572 | [7 empty] | 0.029 | -0.0329 | 0.0439 | 9321.3025 | 0.1024 | 210.5023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 3.1598 | 2.146 | 3.8196 | 7873.0848 | 7.7813 | 299.9441 | [5 empty] | 8.8573 | 9.2943 | 13.1303 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 210.4846 |  |  |  |  | 8.874 | 9.2994 | 13.1567 | [7 empty] | 0.0296 | -0.0267 | 0.0399 | 9315.308 | 0.085 | 210.5323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 3.1879 | 2.1696 | 3.8561 | 7867.2551 | 7.8285 | 300.9733 | [5 empty] | 8.9244 | 9.3646 | 13.2298 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 211.1372 |  |  |  |  | 9.0114 | 9.4247 | 13.4051 | [7 empty] | 0.0539 | -0.1161 | 0.128 | 9390.9896 | 0.2352 | 211.6917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 3.2383 | 2.2894 | 3.9659 | 7826.5434 | 7.9169 | 302.4736 | [5 empty] | 8.9918 | 9.4354 | 13.3297 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 211.7898 |  |  |  |  | 9.0135 | 9.4289 | 13.4041 | [7 empty] | 0.0509 | -0.1075 | 0.1189 | 9383.8287 | 0.2165 | 211.7299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 3.2531 | 2.3075 | 3.9884 | 7824.9708 | 7.96 | 303.5246 | [5 empty] | 9.0596 | 9.5066 | 13.4303 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 212.4424 |  |  |  |  | 9.0759 | 9.5563 | 13.5669 | [7 empty] | -0.135 | -0.0646 | 0.1497 | 9404.2112 | 0.229 | 212.8965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 3.2768 | 2.3258 | 4.0183 | 7822.329 | 8.0091 | 304.596 | [5 empty] | 9.1278 | 9.5781 | 13.5313 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 213.095 |  |  |  |  | 9.0786 | 9.5601 | 13.5743 | [7 empty] | -0.1387 | -0.0666 | 0.1539 | 9407.3144 | 0.2331 | 212.9309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 3.2984 | 2.3455 | 4.0473 | 7819.1002 | 8.0528 | 305.6078 | [5 empty] | 9.1964 | 9.6501 | 13.633 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 213.7476 |  |  |  |  | 9.3671 | 9.7526 | 13.8303 | [7 empty] | 0.213 | -0.088 | 0.2305 | 9311.6944 | 0.4924 | 214.6719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 3.3312 | 2.3594 | 4.0821 | 7817.0107 | 8.1071 | 306.6865 | [5 empty] | 9.2653 | 9.7224 | 13.7352 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 214.4001 |  |  |  |  | 9.3644 | 9.7505 | 13.8263 | [7 empty] | 0.2115 | -0.0867 | 0.2286 | 9311.0117 | 0.4842 | 214.6526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 3.3506 | 2.3744 | 4.1067 | 7815.8367 | 8.1509 | 307.7074 | [5 empty] | 9.3346 | 9.7951 | 13.8379 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 215.0527 |  |  |  |  | 9.4147 | 9.8464 | 13.9571 | [7 empty] | 0.0792 | -0.0655 | 0.1027 | 9333.866 | 0.2173 | 215.5105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 3.3759 | 2.3253 | 4.0993 | 7836.8634 | 8.2052 | 308.7899 | [5 empty] | 9.4043 | 9.8683 | 13.9413 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 215.7053 |  |  |  |  | 9.4178 | 9.8486 | 13.959 | [7 empty] | 0.0829 | -0.0644 | 0.1049 | 9331.7127 | 0.2208 | 215.5303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 3.3671 | 2.333 | 4.0963 | 7835.6775 | 8.1638 | 308.852 | [5 empty] | 9.4744 | 9.9418 | 14.0451 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 216.3578 |  |  |  |  | 9.5518 | 9.9771 | 14.219 | [7 empty] | 0.0822 | -0.158 | 0.1781 | 9416.2152 | 0.3231 | 216.6699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 3.395 | 2.3662 | 4.1382 | 7827.1612 | 8.2128 | 309.8964 | [5 empty] | 9.5449 | 10.0157 | 14.1496 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 217.0104 |  |  |  |  | 9.5442 | 9.9712 | 14.2134 | [7 empty] | 0.0747 | -0.1604 | 0.1769 | 9420.8347 | 0.3143 | 216.6175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 3.4136 | 2.2698 | 4.0994 | 7864.3934 | 8.2551 | 310.823 | [5 empty] | 9.6157 | 10.0901 | 14.2546 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 217.6629 |  |  |  |  | 9.6056 | 10.075 | 14.3831 | [7 empty] | -0.0584 | -0.1719 | 0.1816 | 9473.2429 | 0.1786 | 217.5303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 3.4394 | 2.274 | 4.1231 | 7865.8921 | 8.3012 | 311.8207 | [5 empty] | 9.687 | 10.1648 | 14.3602 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 218.3155 |  |  |  |  | 9.8455 | 10.2511 | 14.6499 | [7 empty] | 0.1655 | -0.2184 | 0.274 | 9441.7233 | 0.5288 | 219.0644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 3.4709 | 2.3059 | 4.167 | 7860.1609 | 8.3873 | 313.3226 | [5 empty] | 9.7586 | 10.24 | 14.4664 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 218.968 |  |  |  |  | 9.8449 | 10.2535 | 14.6523 | [7 empty] | 0.157 | -0.2164 | 0.2674 | 9442.639 | 0.5095 | 219.0845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 3.4924 | 2.3188 | 4.1921 | 7859.2946 | 8.4326 | 314.3376 | [5 empty] | 9.8306 | 10.3156 | 14.5732 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 219.6205 |  |  |  |  | 9.8447 | 10.2513 | 14.6459 | [7 empty] | 0.1644 | -0.2133 | 0.2693 | 9437.4655 | 0.5201 | 219.0661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 3.5366 | 2.3444 | 4.2431 | 7853.8745 | 8.52 | 315.767 | [5 empty] | 9.903 | 10.3916 | 14.6805 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 220.2731 |  |  |  |  | 10.0146 | 10.438 | 14.8169 | [7 empty] | 0.1826 | -0.1052 | 0.2107 | 9335.2405 | 0.4367 | 220.6698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 3.5564 | 2.3704 | 4.2739 | 7848.6666 | 8.5619 | 316.7524 | [5 empty] | 9.9758 | 10.468 | 14.7885 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 220.9256 |  |  |  |  | 10.0154 | 10.4376 | 14.8118 | [7 empty] | 0.1884 | -0.1004 | 0.2134 | 9329.334 | 0.442 | 220.6669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 3.5765 | 2.388 | 4.3004 | 7846.5606 | 8.6082 | 317.7829 | [5 empty] | 10.049 | 10.5448 | 14.897 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 221.5781 |  |  |  |  | 10.0705 | 10.5352 | 14.9881 | [7 empty] | 0.0482 | -0.1291 | 0.1378 | 9396.8616 | 0.2282 | 221.4971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 3.6021 | 2.4021 | 4.3295 | 7844.6521 | 8.6521 | 318.7477 | [5 empty] | 10.1226 | 10.622 | 15.0061 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 222.2306 |  |  |  |  | 10.2082 | 10.7076 | 15.1706 | [7 empty] | -0.0077 | -0.0503 | 0.0509 | 9345.0597 | 0.0762 | 222.9495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 3.6319 | 2.4254 | 4.3673 | 7839.0841 | 8.6969 | 319.7027 | [5 empty] | 10.1966 | 10.6996 | 15.1158 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 222.8831 |  |  |  |  | 10.2085 | 10.707 | 15.1683 | [7 empty] | -0.0045 | -0.049 | 0.0492 | 9342.9209 | 0.0569 | 222.9448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 3.6485 | 2.4252 | 4.3811 | 7843.5458 | 8.7445 | 320.7527 | [5 empty] | 10.271 | 10.7777 | 15.226 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 223.5356 |  |  |  |  | 10.3704 | 10.8568 | 15.3566 | [7 empty] | 0.0673 | -0.0299 | 0.0736 | 9305.1494 | 0.1583 | 224.1933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 3.6496 | 2.4171 | 4.3774 | 7845.8554 | 8.6996 | 320.709 | [5 empty] | 10.3458 | 10.8562 | 15.3369 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 224.1881 |  |  |  |  | 10.3676 | 10.8493 | 15.3492 | [7 empty] | 0.0798 | -0.0351 | 0.0871 | 9305.8353 | 0.1786 | 224.1309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 3.6871 | 2.4538 | 4.429 | 7838.028 | 8.7864 | 322.1598 | [5 empty] | 10.421 | 10.9351 | 15.4484 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 224.8406 |  |  |  |  | 10.5092 | 11.0286 | 15.5179 | [7 empty] | 0.0264 | 0.07 | 0.0748 | 9234.8084 | 0.0897 | 225.6092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 3.7063 | 2.4925 | 4.4664 | 7829.1797 | 8.83 | 323.1661 | [5 empty] | 10.4966 | 11.0144 | 15.5605 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 225.4931 |  |  |  |  | 10.5092 | 11.0327 | 15.5304 | [7 empty] | 0.011 | 0.0639 | 0.0649 | 9244.2215 | 0.07 | 225.6427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 3.7589 | 2.551 | 4.5428 | 7813.108 | 8.9267 | 324.6622 | [5 empty] | 10.5726 | 11.0942 | 15.6732 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 226.1455 |  |  |  |  | 10.692 | 11.1878 | 15.7931 | [7 empty] | 0.1008 | 0.0025 | 0.1009 | 9268.9289 | 0.1929 | 226.9066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 3.777 | 2.592 | 4.5809 | 7804.0156 | 8.9719 | 325.6887 | [5 empty] | 10.6491 | 11.1744 | 15.7865 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 226.798 |  |  |  |  | 10.695 | 11.1862 | 15.7963 | [7 empty] | 0.1127 | -0.0051 | 0.1128 | 9271.7461 | 0.2121 | 226.894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 3.8296 | 2.6307 | 4.6461 | 7796.6944 | 9.0957 | 327.5042 | [5 empty] | 10.7259 | 11.255 | 15.9004 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 227.4505 |  |  |  |  | 10.6937 | 11.1862 | 15.79 | [7 empty] | 0.1113 | 0.0022 | 0.1113 | 9266.1763 | 0.2081 | 226.8937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 3.8369 | 2.635 | 4.6545 | 7799.9737 | 9.1288 | 328.4104 | [5 empty] | 10.8031 | 11.3361 | 16.0149 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 228.1029 |  |  |  |  | 10.8435 | 11.371 | 15.9885 | [7 empty] | 0.0577 | 0.0807 | 0.0992 | 9218.8798 | 0.0954 | 228.3827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 3.8645 | 2.6444 | 4.6827 | 7799.4591 | 9.172 | 329.334 | [5 empty] | 10.8808 | 11.4176 | 16.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 228.7554 |  |  |  |  | 10.8419 | 11.3706 | 15.9865 | [7 empty] | 0.0542 | 0.083 | 0.0991 | 9218.0572 | 0.0954 | 228.38 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 3.8899 | 2.6754 | 4.7211 | 7795.0573 | 9.2492 | 330.699 | [5 empty] | 10.9589 | 11.4995 | 16.2458 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 229.4078 |  |  |  |  | 11.0327 | 11.5357 | 16.2606 | [7 empty] | 0.1397 | 0.0254 | 0.142 | 9240.4919 | 0.239 | 229.695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 3.926 | 2.6959 | 4.7625 | 7790.4091 | 9.299 | 331.6605 | [5 empty] | 11.0374 | 11.5819 | 16.3621 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 230.0603 |  |  |  |  | 11.1596 | 11.6621 | 16.4538 | [7 empty] | 0.1526 | 0.007 | 0.1528 | 9251.8812 | 0.2763 | 230.6922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 3.9589 | 2.7229 | 4.8049 | 7786.403 | 9.3778 | 332.9973 | [5 empty] | 11.1163 | 11.6647 | 16.4791 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 230.7127 |  |  |  |  | 11.1656 | 11.6674 | 16.4531 | [7 empty] | 0.1594 | 0.0156 | 0.1602 | 9243.2381 | 0.2789 | 230.7338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 3.9583 | 2.7191 | 4.8022 | 7787.8458 | 9.3371 | 333.0276 | [5 empty] | 11.1956 | 11.7479 | 16.5967 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 231.3652 |  |  |  |  | 11.3158 | 11.8121 | 16.7195 | [7 empty] | 0.1682 | -0.0563 | 0.1774 | 9297.6644 | 0.3498 | 231.8654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 3.9751 | 2.7272 | 4.8207 | 7788.9321 | 9.3756 | 333.9417 | [5 empty] | 11.2754 | 11.8316 | 16.715 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 232.0176 |  |  |  |  | 11.3153 | 11.8145 | 16.7246 | [7 empty] | 0.1588 | -0.0572 | 0.1687 | 9300.9418 | 0.3321 | 231.8842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 4.0126 | 2.6457 | 4.8063 | 7821.3801 | 9.5126 | 335.8923 | [5 empty] | 11.3556 | 11.9158 | 16.8338 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 232.67 |  |  |  |  | 11.4488 | 11.9586 | 16.9071 | [7 empty] | 0.1559 | -0.0328 | 0.1593 | 9282.6679 | 0.3063 | 233.0008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 4.0308 | 2.5278 | 4.7578 | 7860.6491 | 9.5544 | 336.7483 | [5 empty] | 11.4362 | 12.0004 | 16.9533 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 233.3224 |  |  |  |  | 11.4392 | 11.9468 | 16.9041 | [7 empty] | 0.155 | -0.0482 | 0.1624 | 9294.9505 | 0.318 | 232.9094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 4.0318 | 2.5396 | 4.765 | 7857.2778 | 9.5166 | 336.818 | [5 empty] | 11.5172 | 12.0854 | 17.0735 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 233.9748 |  |  |  |  | 11.5988 | 12.1058 | 17.162 | [7 empty] | 0.1637 | -0.0867 | 0.1853 | 9322.525 | 0.3638 | 234.131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 4.0631 | 2.5441 | 4.7938 | 7857.6062 | 9.5614 | 337.7238 | [5 empty] | 11.5987 | 12.1709 | 17.1942 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 234.6272 |  |  |  |  | 11.6052 | 12.1128 | 17.1805 | [7 empty] | 0.1587 | -0.0959 | 0.1854 | 9331.0483 | 0.3646 | 234.1846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 3.9792 | 2.6838 | 4.7997 | 7831.641 | 9.5873 | 339.071 | [5 empty] | 11.6806 | 12.2568 | 17.3157 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 235.2796 |  |  |  |  | 11.7523 | 12.3002 | 17.3536 | [7 empty] | 0.1034 | 0.0143 | 0.1044 | 9261.2298 | 0.1771 | 235.608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 4.0193 | 2.7065 | 4.8456 | 7825.682 | 9.636 | 339.9864 | [5 empty] | 11.7629 | 12.3432 | 17.4377 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 235.932 |  |  |  |  | 11.7499 | 12.3002 | 17.3544 | [7 empty] | 0.096 | 0.0142 | 0.097 | 9263.3101 | 0.1641 | 235.6074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 3.9391 | 2.819 | 4.8439 | 7807.4898 | 9.6587 | 341.2128 | [5 empty] | 11.8457 | 12.4301 | 17.5604 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 236.5844 |  |  |  |  | 11.9524 | 12.4718 | 17.6447 | [7 empty] | 0.1925 | -0.051 | 0.1992 | 9287.1706 | 0.3801 | 236.8964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 3.9625 | 2.8252 | 4.8665 | 7808.4748 | 9.7025 | 342.139 | [5 empty] | 11.9289 | 12.5174 | 17.6838 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 237.2368 |  |  |  |  | 11.9508 | 12.4704 | 17.6357 | [7 empty] | 0.1949 | -0.0433 | 0.1997 | 9280.7301 | 0.3783 | 236.886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 4.1067 | 2.8656 | 5.0076 | 7787.2742 | 9.8027 | 343.1753 | [5 empty] | 12.0126 | 12.6052 | 17.8078 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 237.8892 |  |  |  |  | 11.992 | 12.6121 | 17.6609 | [7 empty] | -0.0119 | 0.1771 | 0.1775 | 9171.4086 | 0.2215 | 237.9409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 4.1304 | 2.8791 | 5.0348 | 7786.0812 | 9.8451 | 344.0853 | [5 empty] | 12.0967 | 12.6934 | 17.9324 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 238.5416 |  |  |  |  | 12.1382 | 12.761 | 17.8512 | [7 empty] | 0.0102 | 0.1962 | 0.1964 | 9152.9172 | 0.2229 | 239.0388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 4.263 | 2.9226 | 5.1686 | 7766.0609 | 9.9482 | 345.2038 | [5 empty] | 12.1812 | 12.7821 | 18.0577 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 239.1939 |  |  |  |  | 12.1321 | 12.7601 | 17.8449 | [7 empty] | -0.0035 | 0.2034 | 0.2034 | 9151.1921 | 0.2422 | 239.0324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 4.2892 | 2.9328 | 5.196 | 7765.6168 | 9.9909 | 346.101 | [5 empty] | 12.2662 | 12.8713 | 18.1837 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 239.8463 |  |  |  |  | 12.1395 | 12.7688 | 17.8556 | [7 empty] | -0.0054 | 0.2054 | 0.2055 | 9150.2583 | 0.2526 | 239.0964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 4.3055 | 2.837 | 5.1562 | 7797.2974 | 10.0413 | 347.0775 | [5 empty] | 12.3516 | 12.9609 | 18.3104 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 240.4987 |  |  |  |  | 12.5478 | 13.0628 | 18.1347 | [7 empty] | 0.4415 | 0.3029 | 0.5354 | 8974.0003 | 0.6274 | 241.2362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 4.3283 | 2.8564 | 5.1859 | 7794.5391 | 10.0841 | 347.9934 | [5 empty] | 12.4375 | 13.051 | 18.4377 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 241.151 |  |  |  |  | 12.5547 | 13.0649 | 18.1343 | [7 empty] | 0.4579 | 0.3047 | 0.55 | 8968.8531 | 0.6495 | 241.2511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 4.3436 | 2.7182 | 5.124 | 7838.7794 | 10.1416 | 349.0179 | [5 empty] | 12.5238 | 13.1416 | 18.5656 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 241.8034 |  |  |  |  | 12.7534 | 13.2229 | 19.103 | [7 empty] | 0.2657 | -0.4939 | 0.5609 | 9602.0851 | 0.9116 | 242.3861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 4.3719 | 2.7421 | 5.1607 | 7833.8413 | 10.1846 | 349.911 | [5 empty] | 12.6106 | 13.2327 | 18.6943 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 242.4557 |  |  |  |  | 12.7521 | 13.2216 | 19.09 | [7 empty] | 0.2706 | -0.4824 | 0.5531 | 9591.7553 | 0.906 | 242.3764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 4.3963 | 2.7678 | 5.195 | 7829.4383 | 10.2356 | 350.9137 | [5 empty] | 12.6978 | 13.3242 | 18.8236 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 243.108 |  |  |  |  | 12.8888 | 13.4167 | 19.1296 | [7 empty] | 0.2279 | -0.2183 | 0.3155 | 9400.8949 | 0.5779 | 243.764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 4.4096 | 2.801 | 5.224 | 7823.4148 | 10.2715 | 351.7972 | [5 empty] | 12.7855 | 13.4162 | 18.9536 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 243.7604 |  |  |  |  | 12.8854 | 13.4109 | 19.1214 | [7 empty] | 0.2344 | -0.2191 | 0.3209 | 9399.8523 | 0.5871 | 243.7228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 4.4369 | 2.8346 | 5.265 | 7816.1898 | 10.317 | 352.7243 | [5 empty] | 12.8736 | 13.5087 | 19.0843 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 244.4127 |  |  |  |  | 12.9493 | 13.5252 | 19.3208 | [7 empty] | 0.0836 | -0.2423 | 0.2563 | 9455.7764 | 0.381 | 244.5286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 4.4629 | 2.8816 | 5.3124 | 7805.8184 | 10.3688 | 353.736 | [5 empty] | 12.9623 | 13.6017 | 19.2156 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 245.065 |  |  |  |  | 13.0659 | 13.707 | 19.7398 | [7 empty] | -0.1546 | -0.3886 | 0.4183 | 9627.483 | 0.3616 | 245.7999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 4.3918 | 2.938 | 5.284 | 7804.5153 | 10.4122 | 355.0888 | [5 empty] | 13.0513 | 13.6952 | 19.3477 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 245.7174 |  |  |  |  | 13.0676 | 13.7063 | 19.7309 | [7 empty] | -0.1441 | -0.3813 | 0.4076 | 9619.0708 | 0.3508 | 245.795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 4.3997 | 2.9386 | 5.2908 | 7803.6615 | 10.3719 | 355.1054 | [5 empty] | 13.1409 | 13.7891 | 19.4804 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 246.3697 |  |  |  |  | 13.0656 | 13.7078 | 19.7271 | [7 empty] | -0.1514 | -0.3742 | 0.4037 | 9615.5607 | 0.3469 | 245.805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 4.4251 | 2.9593 | 5.3234 | 7800.4133 | 10.4171 | 356.0225 | [5 empty] | 13.2309 | 13.8836 | 19.6138 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 247.022 |  |  |  |  | 13.343 | 13.9127 | 19.8986 | [7 empty] | 0.1411 | -0.2794 | 0.3131 | 9465.209 | 0.4981 | 247.2226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 4.3771 | 2.9718 | 5.2906 | 7812.8625 | 10.5348 | 358.0639 | [5 empty] | 13.3213 | 13.9785 | 19.7479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 247.6743 |  |  |  |  | 13.3934 | 14.0752 | 19.9311 | [7 empty] | -0.0791 | -0.0409 | 0.089 | 9348.4961 | 0.1251 | 248.3356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 4.5004 | 2.8909 | 5.3489 | 7828.5615 | 10.6301 | 359.0599 | [5 empty] | 13.4123 | 14.0739 | 19.8827 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 248.3266 |  |  |  |  | 13.388 | 14.0688 | 19.9052 | [7 empty] | -0.0699 | -0.0238 | 0.0738 | 9334.069 | 0.1062 | 248.2921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 4.5143 | 2.9099 | 5.3709 | 7826.6942 | 10.669 | 359.9474 | [5 empty] | 13.5037 | 14.1698 | 20.0182 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 248.9789 |  |  |  |  | 13.5434 | 14.2311 | 20.1222 | [7 empty] | -0.0619 | -0.0115 | 0.0629 | 9323.2779 | 0.1036 | 249.3936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 4.646 | 2.8361 | 5.4433 | 7839.5919 | 10.7709 | 360.9655 | [5 empty] | 13.5956 | 14.2662 | 20.1544 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 249.6312 |  |  |  |  | 13.5435 | 14.2327 | 20.1245 | [7 empty] | -0.0661 | -0.011 | 0.067 | 9323.9557 | 0.1075 | 249.4045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 4.6451 | 2.8382 | 5.4436 | 7839.0694 | 10.7249 | 360.9594 | [5 empty] | 13.6879 | 14.3632 | 20.2914 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 250.2835 |  |  |  |  | 13.7223 | 14.4035 | 20.4376 | [7 empty] | -0.0502 | -0.0896 | 0.1027 | 9374.7255 | 0.0881 | 250.5536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 4.69 | 2.8323 | 5.4789 | 7845.8231 | 10.8591 | 362.7535 | [5 empty] | 13.7808 | 14.4606 | 20.429 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 250.9358 |  |  |  |  | 13.7908 | 14.5283 | 20.6481 | [7 empty] | -0.2108 | -0.1068 | 0.2363 | 9426.1136 | 0.304 | 251.3873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 4.7172 | 2.8639 | 5.5185 | 7839.0815 | 10.9007 | 363.6184 | [5 empty] | 13.8741 | 14.5585 | 20.5673 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 251.588 |  |  |  |  | 13.7838 | 14.5196 | 20.635 | [7 empty] | -0.2066 | -0.1064 | 0.2324 | 9424.8873 | 0.2963 | 251.3296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 4.7372 | 2.8852 | 5.5466 | 7836.059 | 10.9429 | 364.5114 | [5 empty] | 13.9679 | 14.6569 | 20.7064 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 252.2403 |  |  |  |  | 14.1637 | 14.7843 | 20.9552 | [7 empty] | 0.1844 | -0.0945 | 0.2072 | 9320.0411 | 0.3861 | 253.0795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 4.7547 | 2.8949 | 5.5667 | 7836.0525 | 10.978 | 365.3283 | [5 empty] | 14.0622 | 14.7559 | 20.8461 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 252.8926 |  |  |  |  | 14.1608 | 14.781 | 20.9558 | [7 empty] | 0.183 | -0.0999 | 0.2085 | 9324.058 | 0.3831 | 253.0576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 4.6891 | 3.014 | 5.5742 | 7816.4714 | 11.0083 | 366.5064 | [5 empty] | 14.1569 | 14.8553 | 20.9866 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 253.5449 |  |  |  |  | 14.2273 | 14.8915 | 21.1584 | [7 empty] | 0.0515 | -0.1333 | 0.1429 | 9378.5537 | 0.2124 | 253.7812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 4.7039 | 3.0298 | 5.5952 | 7815.4103 | 11.0471 | 367.3733 | [5 empty] | 14.2522 | 14.9553 | 21.1279 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 254.1971 |  |  |  |  | 14.2273 | 14.8921 | 21.1569 | [7 empty] | 0.0507 | -0.1307 | 0.1401 | 9376.895 | 0.2101 | 253.7856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 4.6251 | 3.1459 | 5.5936 | 7797.8082 | 11.0679 | 368.4684 | [5 empty] | 14.3479 | 15.0557 | 21.2698 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 254.8494 |  |  |  |  | 14.417 | 15.1182 | 21.4838 | [7 empty] | -0.0261 | -0.1289 | 0.1315 | 9393.4506 | 0.1267 | 255.2535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 4.6697 | 3.1761 | 5.6475 | 7790.9073 | 11.1287 | 369.4545 | [5 empty] | 14.4442 | 15.1567 | 21.4125 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 255.5016 |  |  |  |  | 14.4218 | 15.1178 | 21.4863 | [7 empty] | -0.0125 | -0.1337 | 0.1343 | 9393.4648 | 0.1387 | 255.2506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 4.7951 | 3.0938 | 5.7065 | 7806.2609 | 11.2279 | 370.4774 | [5 empty] | 14.5409 | 15.2582 | 21.5559 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 256.1539 |  |  |  |  | 14.4914 | 15.2394 | 21.6995 | [7 empty] | -0.1617 | -0.1592 | 0.2269 | 9446.3821 | 0.2189 | 256.0331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 4.8209 | 3.0994 | 5.7313 | 7806.8484 | 11.2704 | 371.3263 | [5 empty] | 14.6382 | 15.3603 | 21.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 256.8061 |  |  |  |  | 14.8066 | 15.5074 | 22.0153 | [7 empty] | 0.0346 | -0.1159 | 0.1209 | 9368.8253 | 0.1832 | 257.7407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 4.9477 | 3.0066 | 5.7896 | 7824.9528 | 11.3766 | 372.3913 | [5 empty] | 14.7359 | 15.4628 | 21.8449 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 257.4584 |  |  |  |  | 14.8071 | 15.5113 | 22.0211 | [7 empty] | 0.0255 | -0.115 | 0.1178 | 9370.3637 | 0.1575 | 257.7655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 4.9743 | 3.026 | 5.8224 | 7821.9341 | 11.4208 | 373.2619 | [5 empty] | 14.8341 | 15.5659 | 21.9905 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 258.1106 |  |  |  |  | 14.8134 | 15.5157 | 22.0237 | [7 empty] | 0.0331 | -0.1122 | 0.1169 | 9366.6917 | 0.1642 | 257.7931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 4.9907 | 3.0346 | 5.8409 | 7822.6998 | 11.4624 | 374.1366 | [5 empty] | 14.9329 | 15.6695 | 22.1369 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 258.7629 |  |  |  |  | 15.016 | 15.706 | 22.2508 | [7 empty] | 0.1098 | -0.0773 | 0.1343 | 9325.3067 | 0.242 | 258.992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 5.015 | 3.0572 | 5.8734 | 7819.2533 | 11.5087 | 375.0362 | [5 empty] | 15.0321 | 15.7736 | 22.284 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 259.4151 |  |  |  |  | 15.0194 | 15.704 | 22.2498 | [7 empty] | 0.1242 | -0.081 | 0.1483 | 9324.3874 | 0.2693 | 258.9791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 5.0147 | 3.0743 | 5.8821 | 7815.137 | 11.4667 | 375.0913 | [5 empty] | 15.1318 | 15.8783 | 22.4319 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 260.0673 |  |  |  |  | 15.2121 | 15.9247 | 22.5869 | [7 empty] | 0.0638 | -0.0997 | 0.1183 | 9350.2752 | 0.1922 | 260.3551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 5.0387 | 3.0897 | 5.9105 | 7813.5507 | 11.5119 | 375.9763 | [5 empty] | 15.2321 | 15.9835 | 22.5805 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 260.7195 |  |  |  |  | 15.2829 | 16.0508 | 22.8111 | [7 empty] | -0.0933 | -0.1283 | 0.1586 | 9405.1328 | 0.1374 | 261.135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 5.0611 | 3.1058 | 5.9381 | 7811.62 | 11.5507 | 376.7971 | [5 empty] | 15.3329 | 16.0892 | 22.7299 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 261.3718 |  |  |  |  | 15.2812 | 16.0485 | 22.8058 | [7 empty] | -0.0911 | -0.1265 | 0.1558 | 9403.418 | 0.1323 | 261.1209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 4.9892 | 3.0912 | 5.8692 | 7827.857 | 11.5878 | 377.9537 | [5 empty] | 15.4341 | 16.1955 | 22.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 262.024 |  |  |  |  | 15.5242 | 16.2935 | 23.1531 | [7 empty] | -0.0647 | -0.1299 | 0.1451 | 9398.6306 | 0.1255 | 262.6225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 4.9227 | 3.1009 | 5.818 | 7842.0669 | 11.7171 | 380.0498 | [5 empty] | 15.5359 | 16.3023 | 23.0309 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 262.6762 |  |  |  |  | 15.5368 | 16.309 | 23.1623 | [7 empty] | -0.0654 | -0.1167 | 0.1338 | 9390.1352 | 0.1075 | 262.717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 4.9328 | 3.1114 | 5.8321 | 7838.8897 | 11.6814 | 380.1319 | [5 empty] | 15.6383 | 16.4097 | 23.1826 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 263.3284 |  |  |  |  | 15.7065 | 16.4763 | 23.4082 | [7 empty] | -0.0408 | -0.1289 | 0.1352 | 9391.7953 | 0.1183 | 263.7315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 4.9394 | 3.1408 | 5.8534 | 7835.4252 | 11.7234 | 381.0428 | [5 empty] | 15.7411 | 16.5176 | 23.335 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 263.9806 |  |  |  |  | 15.6927 | 16.4698 | 23.3591 | [7 empty] | -0.0455 | -0.0878 | 0.0989 | 9366.3862 | 0.0823 | 263.6921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 4.9578 | 3.1821 | 5.8912 | 7827.9723 | 11.7703 | 381.9635 | [5 empty] | 15.8444 | 16.6261 | 23.4882 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 264.6328 |  |  |  |  | 15.8687 | 16.6467 | 23.6042 | [7 empty] | -0.0228 | -0.0853 | 0.0883 | 9359.2457 | 0.0772 | 264.7563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 5.0047 | 3.2173 | 5.9497 | 7819.2529 | 11.8214 | 382.8182 | [5 empty] | 15.9483 | 16.7351 | 23.6422 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 265.285 |  |  |  |  | 16.0393 | 16.8181 | 23.8441 | [7 empty] | -0.002 | -0.0851 | 0.0851 | 9354.0881 | 0.0981 | 265.7795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 5.0093 | 3.221 | 5.9555 | 7822.4959 | 11.8638 | 383.7211 | [5 empty] | 16.0527 | 16.8446 | 23.797 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 265.9372 |  |  |  |  | 16.0439 | 16.8218 | 23.8506 | [7 empty] | 0.0006 | -0.0866 | 0.0866 | 9354.4429 | 0.0946 | 265.8016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 5.0503 | 3.2407 | 6.0006 | 7818.4989 | 11.9183 | 384.622 | [5 empty] | 16.1577 | 16.9547 | 23.9526 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 266.5894 |  |  |  |  | 16.2206 | 17.0074 | 24.0916 | [7 empty] | 0.0085 | -0.066 | 0.0665 | 9339.34 | 0.0836 | 266.9001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 5.0657 | 3.2456 | 6.0163 | 7820.4329 | 11.9644 | 385.5209 | [5 empty] | 16.2631 | 17.0654 | 24.1089 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 267.2416 |  |  |  |  | 16.2151 | 17.0012 | 24.0816 | [7 empty] | 0.0104 | -0.065 | 0.0658 | 9338.3065 | 0.0863 | 266.8634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 5.0875 | 3.2606 | 6.0427 | 7818.7842 | 12.0016 | 386.3094 | [5 empty] | 16.3691 | 17.1766 | 24.2661 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 267.8938 |  |  |  |  | 16.3771 | 17.1722 | 24.3145 | [7 empty] | 0.0111 | -0.0561 | 0.0571 | 9332.3748 | 0.0722 | 267.8681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 5.1197 | 3.2684 | 6.074 | 7818.9835 | 12.0623 | 387.2944 | [5 empty] | 16.4757 | 17.2884 | 24.424 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 268.546 |  |  |  |  | 16.373 | 17.1671 | 24.3241 | [7 empty] | 0.0063 | -0.0723 | 0.0726 | 9343.54 | 0.1012 | 267.8383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 5.1242 | 3.2648 | 6.0758 | 7819.2538 | 12.0121 | 387.2487 | [5 empty] | 16.5827 | 17.4008 | 24.5827 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 269.1981 |  |  |  |  | 16.6336 | 17.4386 | 24.6869 | [7 empty] | 0.0198 | -0.0528 | 0.0564 | 9328.1738 | 0.0814 | 269.4169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 5.1306 | 3.3021 | 6.1014 | 7813.8578 | 12.051 | 388.1173 | [5 empty] | 16.6903 | 17.5137 | 24.7422 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 269.8503 |  |  |  |  | 16.6391 | 17.4409 | 24.6856 | [7 empty] | 0.0306 | -0.0496 | 0.0582 | 9323.8132 | 0.097 | 269.4302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 5.1688 | 3.1755 | 6.0663 | 7846.3168 | 12.1163 | 389.0572 | [5 empty] | 16.7985 | 17.6272 | 24.9026 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 270.5025 |  |  |  |  | 16.8082 | 17.6198 | 24.9364 | [7 empty] | 0.0275 | -0.0472 | 0.0546 | 9322.877 | 0.0843 | 270.46 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 5.1811 | 3.1948 | 6.0869 | 7844.8201 | 12.1595 | 389.9364 | [5 empty] | 16.9072 | 17.7413 | 25.0637 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 271.1547 |  |  |  |  | 17.0643 | 17.8897 | 25.2988 | [7 empty] | 0.0317 | -0.0288 | 0.0428 | 9310.6155 | 0.0996 | 271.9984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 5.1844 | 3.0618 | 6.021 | 7881.4527 | 12.206 | 390.7971 | [5 empty] | 17.0164 | 17.8559 | 25.2257 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 271.8068 |  |  |  |  | 17.067 | 17.8893 | 25.3062 | [7 empty] | 0.0369 | -0.0372 | 0.0524 | 9314.6276 | 0.0894 | 271.9961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 5.1997 | 3.0908 | 6.049 | 7877.4121 | 12.2549 | 391.7259 | [5 empty] | 17.1262 | 17.9711 | 25.3884 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 272.459 |  |  |  |  | 17.2395 | 18.0672 | 25.5519 | [7 empty] | 0.0467 | -0.0327 | 0.057 | 9309.7168 | 0.108 | 273.0006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 5.2222 | 3.116 | 6.0812 | 7873.2259 | 12.2958 | 392.5455 | [5 empty] | 17.2366 | 18.0869 | 25.552 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 273.1112 |  |  |  |  | 17.2446 | 18.0704 | 25.5569 | [7 empty] | 0.0521 | -0.0338 | 0.0621 | 9309.2621 | 0.1082 | 273.0182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 5.2754 | 3.1631 | 6.151 | 7865.5625 | 12.4405 | 394.295 | [5 empty] | 17.3475 | 18.2033 | 25.7164 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 273.7633 |  |  |  |  | 17.4903 | 18.2767 | 25.919 | [7 empty] | 0.1541 | -0.1145 | 0.192 | 9335.9685 | 0.3303 | 274.1733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 5.317 | 3.1712 | 6.1909 | 7864.0166 | 12.4909 | 395.1275 | [5 empty] | 17.4589 | 18.3202 | 25.8816 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 274.4155 |  |  |  |  | 17.487 | 18.2739 | 25.921 | [7 empty] | 0.1502 | -0.1199 | 0.1922 | 9340.0074 | 0.3281 | 274.1578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 5.3116 | 3.2257 | 6.2144 | 7855.4285 | 12.5243 | 395.9777 | [5 empty] | 17.571 | 18.4378 | 26.0477 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 275.0676 |  |  |  |  | 17.6793 | 18.479 | 26.1886 | [7 empty] | 0.1501 | -0.098 | 0.1793 | 9326.7608 | 0.3087 | 275.2954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 5.3332 | 3.2436 | 6.2421 | 7853.4606 | 12.5708 | 396.8423 | [5 empty] | 17.6835 | 18.5559 | 26.2146 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 275.7198 |  |  |  |  | 17.6829 | 18.4831 | 26.1955 | [7 empty] | 0.1487 | -0.0988 | 0.1786 | 9327.5125 | 0.3084 | 275.3184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 5.3643 | 3.2791 | 6.2871 | 7846.945 | 12.6288 | 397.7944 | [5 empty] | 17.7967 | 18.6746 | 26.3823 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 276.3719 |  |  |  |  | 17.9387 | 18.6934 | 26.5717 | [7 empty] | 0.2624 | -0.1882 | 0.3229 | 9356.5457 | 0.548 | 276.4749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 5.416 | 3.2904 | 6.3372 | 7844.1715 | 12.6888 | 398.6826 | [5 empty] | 17.9104 | 18.7939 | 26.5508 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 277.0241 |  |  |  |  | 18.117 | 18.8817 | 26.8413 | [7 empty] | 0.257 | -0.1904 | 0.3198 | 9358.6245 | 0.5417 | 277.5019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 5.4112 | 3.2936 | 6.3347 | 7843.7136 | 12.6364 | 398.6616 | [5 empty] | 18.0247 | 18.9138 | 26.7202 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 277.6762 |  |  |  |  | 18.1195 | 18.8814 | 26.843 | [7 empty] | 0.2634 | -0.1933 | 0.3267 | 9358.9851 | 0.5522 | 277.5001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 5.4652 | 3.3083 | 6.3885 | 7843.6298 | 12.7756 | 400.3105 | [5 empty] | 18.1395 | 19.0343 | 26.8905 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 278.3284 |  |  |  |  | 18.3265 | 19.1418 | 27.1156 | [7 empty] | 0.192 | -0.0928 | 0.2133 | 9314.5544 | 0.3672 | 278.907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 5.4818 | 3.3182 | 6.4078 | 7844.1942 | 12.8245 | 401.2033 | [5 empty] | 18.2549 | 19.1554 | 27.0616 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 278.9805 |  |  |  |  | 18.3144 | 19.1344 | 27.0933 | [7 empty] | 0.1835 | -0.0804 | 0.2003 | 9309.0994 | 0.3419 | 278.8673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 5.5001 | 3.3434 | 6.4365 | 7840.4975 | 12.8616 | 401.9819 | [5 empty] | 18.3709 | 19.2772 | 27.2335 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 279.6326 |  |  |  |  | 18.5173 | 19.3419 | 27.3793 | [7 empty] | 0.1989 | -0.0751 | 0.2126 | 9302.8636 | 0.3613 | 279.9781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 5.62 | 3.2654 | 6.4998 | 7853.5714 | 12.9634 | 402.9921 | [5 empty] | 18.4875 | 19.3995 | 27.4063 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 280.2848 |  |  |  |  | 18.5113 | 19.3346 | 27.3588 | [7 empty] | 0.2051 | -0.0661 | 0.2155 | 9296.3943 | 0.3641 | 279.9396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 5.6625 | 3.262 | 6.5349 | 7854.7505 | 13.0158 | 403.8199 | [5 empty] | 18.6046 | 19.5224 | 27.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 280.9369 |  |  |  |  | 18.7159 | 19.5959 | 27.6335 | [7 empty] | 0.1258 | 0.0332 | 0.1301 | 9255.8966 | 0.1804 | 281.3255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 5.7862 | 3.1652 | 6.5953 | 7871.6348 | 13.1172 | 404.7871 | [5 empty] | 18.7223 | 19.6459 | 27.7545 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 281.589 |  |  |  |  | 18.7158 | 19.5966 | 27.6205 | [7 empty] | 0.1294 | 0.046 | 0.1373 | 9247.9385 | 0.1786 | 281.3288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 5.8123 | 3.1773 | 6.6241 | 7870.6009 | 13.165 | 405.6313 | [5 empty] | 18.8407 | 19.7701 | 27.9299 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 282.2412 |  |  |  |  | 18.8035 | 19.7544 | 27.8927 | [7 empty] | -0.0513 | 0.0202 | 0.0551 | 9298.7931 | 0.0939 | 282.1588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 5.7146 | 3.3091 | 6.6036 | 7853.7404 | 13.2001 | 406.8304 | [5 empty] | 18.9596 | 19.8949 | 28.1062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 282.8933 |  |  |  |  | 19.0202 | 19.9563 | 28.2855 | [7 empty] | -0.03 | -0.0837 | 0.0889 | 9353.5637 | 0.0746 | 283.2134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 5.7552 | 3.3181 | 6.6432 | 7852.2891 | 13.2526 | 407.665 | [5 empty] | 19.0791 | 20.0202 | 28.2833 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 283.5454 |  |  |  |  | 19.0214 | 19.9603 | 28.281 | [7 empty] | -0.0327 | -0.0738 | 0.0807 | 9348.4738 | 0.0669 | 283.234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 5.6828 | 3.433 | 6.6393 | 7836.911 | 13.2857 | 408.7294 | [5 empty] | 19.1991 | 20.1463 | 28.4613 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 284.1975 |  |  |  |  | 19.2235 | 20.1734 | 28.3031 | [7 empty] | 0.0707 | 0.1767 | 0.1903 | 9188.1418 | 0.1471 | 284.3377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 5.7277 | 3.4413 | 6.682 | 7835.5083 | 13.3437 | 409.5992 | [5 empty] | 19.3198 | 20.2729 | 28.6402 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 284.8496 |  |  |  |  | 19.4126 | 20.3703 | 28.5576 | [7 empty] | 0.0831 | 0.1967 | 0.2135 | 9175.518 | 0.1682 | 285.3492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 5.7339 | 3.4769 | 6.7057 | 7831.2834 | 13.3927 | 410.5165 | [5 empty] | 19.4411 | 20.4001 | 28.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 285.5018 |  |  |  |  | 19.4112 | 20.3683 | 28.5602 | [7 empty] | 0.0823 | 0.1916 | 0.2086 | 9178.4154 | 0.1595 | 285.3388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 5.7198 | 3.4933 | 6.7022 | 7828.9898 | 13.3445 | 410.5798 | [5 empty] | 19.563 | 20.528 | 29.0007 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 286.1539 |  |  |  |  | 19.412 | 20.3707 | 28.558 | [7 empty] | 0.0808 | 0.1971 | 0.213 | 9175.7687 | 0.1762 | 285.351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 5.7421 | 3.4966 | 6.7229 | 7830.0638 | 13.3839 | 411.3415 | [5 empty] | 19.6854 | 20.6565 | 29.1822 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 286.806 |  |  |  |  | 19.8969 | 20.6886 | 28.9707 | [7 empty] | 0.554 | 0.1742 | 0.5807 | 9099.9031 | 0.7465 | 286.968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 5.8895 | 3.4021 | 6.8015 | 7846.1307 | 13.5401 | 412.7502 | [5 empty] | 19.8085 | 20.7857 | 29.3647 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 287.4581 |  |  |  |  | 19.8836 | 20.6764 | 28.9486 | [7 empty] | 0.5514 | 0.1792 | 0.5798 | 9097.6702 | 0.7422 | 286.9066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 5.9099 | 3.4274 | 6.8318 | 7842.7952 | 13.5874 | 413.5982 | [5 empty] | 19.9322 | 20.9155 | 29.5481 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 288.1102 |  |  |  |  | 20.1323 | 20.9105 | 30.0227 | [7 empty] | 0.3337 | -0.4832 | 0.5872 | 9505.4675 | 0.8792 | 288.085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 5.907 | 3.4215 | 6.8263 | 7844.1257 | 13.5321 | 413.5518 | [5 empty] | 20.0565 | 21.0459 | 29.7323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 288.7623 |  |  |  |  | 20.1666 | 21.0413 | 30.0356 | [7 empty] | 0.1713 | -0.3054 | 0.3501 | 9436.1877 | 0.5065 | 288.7391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 6.0242 | 3.3332 | 6.8848 | 7857.3727 | 13.5922 | 414.1532 | [5 empty] | 20.1814 | 21.177 | 29.9175 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 289.4144 |  |  |  |  | 20.2143 | 21.1771 | 30.0534 | [7 empty] | 0.0315 | -0.1285 | 0.1323 | 9364.5236 | 0.1633 | 289.4149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 6.0506 | 3.3424 | 6.9124 | 7856.9364 | 13.6385 | 414.9637 | [5 empty] | 20.3069 | 21.3087 | 30.1036 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 290.0665 |  |  |  |  | 20.2531 | 21.3141 | 30.0625 | [7 empty] | -0.1291 | 0.0599 | 0.1423 | 9292.2101 | 0.2373 | 290.0932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 6.0769 | 3.3475 | 6.9379 | 7857.653 | 13.6899 | 415.8175 | [5 empty] | 20.4331 | 21.4411 | 30.2906 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 290.7186 |  |  |  |  | 20.2534 | 21.3156 | 30.0686 | [7 empty] | -0.1332 | 0.0566 | 0.1447 | 9294.7657 | 0.2465 | 290.1003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 6.0834 | 3.3616 | 6.9504 | 7854.0845 | 13.6437 | 415.8389 | [5 empty] | 20.5599 | 21.5741 | 30.4785 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 291.3707 |  |  |  |  | 20.5796 | 21.6294 | 30.8976 | [7 empty] | -0.2068 | -0.2862 | 0.3531 | 9497.7872 | 0.274 | 291.641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 6.1216 | 3.3751 | 6.9904 | 7855.8508 | 13.7902 | 417.5322 | [5 empty] | 20.6872 | 21.7078 | 30.6673 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 292.0228 |  |  |  |  | 20.582 | 21.6352 | 30.8963 | [7 empty] | -0.211 | -0.2771 | 0.3483 | 9493.4536 | 0.275 | 291.6694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 6.1257 | 3.3845 | 6.9985 | 7853.4785 | 13.7414 | 417.5355 | [5 empty] | 20.8152 | 21.8421 | 30.8571 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 292.6749 |  |  |  |  | 21.0699 | 21.9708 | 31.2042 | [7 empty] | 0.2641 | -0.1805 | 0.3199 | 9346.9319 | 0.5251 | 293.2967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 6.1382 | 3.3871 | 7.0107 | 7855.8955 | 13.7901 | 418.402 | [5 empty] | 20.9439 | 21.9771 | 31.0478 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 293.327 |  |  |  |  | 21.0693 | 21.9673 | 31.2004 | [7 empty] | 0.2703 | -0.1822 | 0.3259 | 9346.6641 | 0.5326 | 293.28 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 6.0729 | 3.3945 | 6.9572 | 7866.19 | 13.8823 | 419.9002 | [5 empty] | 21.0732 | 22.1127 | 31.2394 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 293.9791 |  |  |  |  | 21.134 | 22.1894 | 31.2188 | [7 empty] | 0.0171 | 0.1145 | 0.1157 | 9236.4358 | 0.1065 | 294.3461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 5.9652 | 3.3955 | 6.8639 | 7878.1041 | 13.8882 | 420.7292 | [5 empty] | 21.2031 | 22.249 | 31.432 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 294.6312 |  |  |  |  | 21.1447 | 22.2006 | 31.2312 | [7 empty] | 0.0183 | 0.1174 | 0.1189 | 9234.6562 | 0.1058 | 294.3998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 5.9939 | 3.4338 | 6.9078 | 7871.7162 | 13.9499 | 421.6729 | [5 empty] | 21.3336 | 22.386 | 31.6255 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 295.2833 |  |  |  |  | 21.2323 | 22.3594 | 31.511 | [7 empty] | -0.1576 | 0.0876 | 0.1803 | 9283.0646 | 0.297 | 295.1567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 6.0028 | 3.4544 | 6.9258 | 7870.2444 | 13.9934 | 422.4992 | [5 empty] | 21.4648 | 22.5237 | 31.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 295.9354 |  |  |  |  | 21.4601 | 22.5783 | 31.9108 | [7 empty] | -0.143 | 0.0045 | 0.1431 | 9324.2068 | 0.2186 | 296.1934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 6.0033 | 3.4886 | 6.9433 | 7866.6982 | 14.0389 | 423.3727 | [5 empty] | 21.5966 | 22.662 | 32.0154 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 296.5875 |  |  |  |  | 21.5524 | 22.7479 | 32.1885 | [7 empty] | -0.3245 | -0.0082 | 0.3246 | 9364.665 | 0.4808 | 296.991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 6.0886 | 3.5278 | 7.0367 | 7859.319 | 14.2048 | 425.0703 | [5 empty] | 21.7291 | 22.801 | 32.2118 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 297.2396 |  |  |  |  | 21.5494 | 22.7465 | 32.1881 | [7 empty] | -0.329 | -0.0091 | 0.3292 | 9366.0152 | 0.4863 | 296.9843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 6.1054 | 3.541 | 7.058 | 7859.1583 | 14.2587 | 425.9544 | [5 empty] | 21.8622 | 22.9407 | 32.4091 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 297.8917 |  |  |  |  | 21.9647 | 23.0562 | 32.5969 | [7 empty] | -0.027 | -0.0187 | 0.0328 | 9314.6909 | 0.0567 | 298.4285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 6.1348 | 3.5632 | 7.0945 | 7855.7597 | 14.3068 | 426.7549 | [5 empty] | 21.9959 | 23.081 | 32.6074 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 298.5438 |  |  |  |  | 21.9721 | 23.0687 | 32.6127 | [7 empty] | -0.0373 | -0.0158 | 0.0405 | 9315.0678 | 0.0485 | 298.4866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 6.1453 | 3.5607 | 7.1024 | 7859.1198 | 14.3508 | 427.5595 | [5 empty] | 22.1303 | 23.2221 | 32.8066 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 299.1958 |  |  |  |  | 22.1972 | 23.3002 | 32.9101 | [7 empty] | -0.0158 | 0.008 | 0.0177 | 9298.7563 | 0.0424 | 299.5557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 6.1679 | 3.5759 | 7.1295 | 7857.5334 | 14.3921 | 428.3134 | [5 empty] | 22.2654 | 23.3638 | 33.0069 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 299.8479 |  |  |  |  | 22.1999 | 23.2992 | 32.9206 | [7 empty] | -0.0113 | -0.0031 | 0.0117 | 9303.6569 | 0.0298 | 299.5511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 6.171 | 3.5851 | 7.1369 | 7855.5414 | 14.3465 | 428.3592 | [5 empty] | 22.4011 | 23.5062 | 33.2081 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 300.5 |  |  |  |  | 22.4328 | 23.522 | 33.3331 | [7 empty] | 0.0031 | -0.0907 | 0.0907 | 9346.2788 | 0.0927 | 300.5723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 6.1743 | 3.5835 | 7.1389 | 7859.5785 | 14.3973 | 429.2408 | [5 empty] | 22.5375 | 23.6493 | 33.4102 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 301.1521 |  |  |  |  | 22.5343 | 23.7047 | 33.6294 | [7 empty] | -0.1832 | -0.1021 | 0.2097 | 9386.068 | 0.2288 | 301.4037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 6.1835 | 3.5846 | 7.1474 | 7862.4214 | 14.4462 | 430.0877 | [5 empty] | 22.6746 | 23.7931 | 33.6134 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 301.8042 |  |  |  |  | 22.5377 | 23.7078 | 33.6301 | [7 empty] | -0.1809 | -0.0991 | 0.2063 | 9384.0837 | 0.2279 | 301.4179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 6.2246 | 3.6025 | 7.1919 | 7859.2301 | 14.5017 | 430.9113 | [5 empty] | 22.8123 | 23.9376 | 33.8175 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 302.4563 |  |  |  |  | 23.0252 | 24.0346 | 34.0798 | [7 empty] | 0.2412 | -0.1373 | 0.2775 | 9326.5851 | 0.4485 | 302.8921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 6.2349 | 3.6189 | 7.2091 | 7858.2963 | 14.5382 | 431.652 | [5 empty] | 22.9506 | 24.0828 | 34.0227 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 303.1084 |  |  |  |  | 23.0116 | 24.0189 | 34.0553 | [7 empty] | 0.2452 | -0.1359 | 0.2803 | 9325.1592 | 0.4524 | 302.8215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 6.2831 | 3.6354 | 7.259 | 7854.8599 | 14.5953 | 432.4672 | [5 empty] | 23.0897 | 24.2287 | 34.2288 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 303.7604 |  |  |  |  | 23.2404 | 24.2566 | 34.3699 | [7 empty] | 0.2569 | -0.1184 | 0.2829 | 9314.0487 | 0.4546 | 303.8844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 6.2923 | 3.6565 | 7.2776 | 7853.311 | 14.6381 | 433.2646 | [5 empty] | 23.2294 | 24.3754 | 34.436 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 304.4125 |  |  |  |  | 23.3547 | 24.4998 | 34.6594 | [7 empty] | -0.0009 | -0.0411 | 0.0411 | 9320.8598 | 0.0623 | 304.9633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 6.3215 | 3.6438 | 7.2964 | 7853.7269 | 14.5938 | 433.2466 | [5 empty] | 23.3698 | 24.5227 | 34.6441 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 305.0646 |  |  |  |  | 23.3588 | 24.5004 | 34.6626 | [7 empty] | 0.0066 | -0.0441 | 0.0446 | 9321.0122 | 0.0504 | 304.966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 6.3249 | 3.6647 | 7.3099 | 7852.6869 | 14.6357 | 434.0511 | [5 empty] | 23.5109 | 24.6707 | 34.8532 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 305.7167 |  |  |  |  | 23.449 | 24.6647 | 34.9664 | [7 empty] | -0.1738 | -0.0846 | 0.1933 | 9373.5795 | 0.2176 | 305.69 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 6.3603 | 3.7087 | 7.3626 | 7848.6289 | 14.7956 | 435.7814 | [5 empty] | 23.6527 | 24.8195 | 35.0634 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 306.3688 |  |  |  |  | 23.454 | 24.6738 | 34.9831 | [7 empty] | -0.1836 | -0.0867 | 0.203 | 9376.3843 | 0.2373 | 305.7301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 6.4032 | 3.7168 | 7.4038 | 7847.1681 | 14.8459 | 436.541 | [5 empty] | 23.7951 | 24.969 | 35.2746 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 307.0208 |  |  |  |  | 23.8179 | 25.0205 | 35.285 | [7 empty] | -0.0396 | 0.058 | 0.0702 | 9278.2025 | 0.1042 | 307.2447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 6.4139 | 3.7439 | 7.4266 | 7844.7846 | 14.9014 | 437.4359 | [5 empty] | 23.9383 | 25.1192 | 35.4868 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 307.6729 |  |  |  |  | 23.816 | 25.0162 | 35.2847 | [7 empty] | -0.0366 | 0.0528 | 0.0642 | 9280.2273 | 0.1017 | 307.2262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 6.3705 | 3.7431 | 7.3888 | 7847.9725 | 14.8321 | 437.4068 | [5 empty] | 24.0821 | 25.2701 | 35.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 308.325 |  |  |  |  | 24.1058 | 25.2812 | 35.6058 | [7 empty] | 0.0683 | 0.0857 | 0.1096 | 9246.1243 | 0.0846 | 308.3726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 6.3985 | 3.7594 | 7.4211 | 7846.2255 | 14.8848 | 438.2268 | [5 empty] | 24.2266 | 25.4218 | 35.9142 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 308.9771 |  |  |  |  | 24.2344 | 25.4679 | 36.0527 | [7 empty] | -0.1087 | -0.0496 | 0.1194 | 9343.4036 | 0.1374 | 309.1748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 6.4416 | 3.7844 | 7.471 | 7841.8101 | 14.9472 | 439.0909 | [5 empty] | 24.3719 | 25.5741 | 36.1295 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 309.6291 |  |  |  |  | 24.447 | 25.6914 | 36.3284 | [7 empty] | -0.0955 | -0.0169 | 0.097 | 9324.7966 | 0.1378 | 310.129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 6.4855 | 3.7997 | 7.5167 | 7842.5828 | 15.0991 | 440.6928 | [5 empty] | 24.5178 | 25.7273 | 36.3458 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 310.2812 |  |  |  |  | 24.4418 | 25.6856 | 36.3255 | [7 empty] | -0.0966 | -0.0213 | 0.0989 | 9327.1623 | 0.131 | 310.1041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 6.505 | 3.8094 | 7.5383 | 7842.8188 | 15.15 | 441.5097 | [5 empty] | 24.6644 | 25.8811 | 36.5632 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 310.9333 |  |  |  |  | 24.8879 | 26.0089 | 36.7561 | [7 empty] | 0.2283 | -0.0371 | 0.2313 | 9278.953 | 0.3558 | 311.4725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 6.5033 | 3.8117 | 7.538 | 7842.495 | 15.097 | 441.5145 | [5 empty] | 24.8117 | 26.0357 | 36.7816 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 311.5854 |  |  |  |  | 24.8911 | 26.0101 | 36.7596 | [7 empty] | 0.2324 | -0.0391 | 0.2357 | 9279.2292 | 0.3598 | 311.4776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 6.495 | 3.6656 | 7.458 | 7874.525 | 15.0989 | 441.9283 | [5 empty] | 24.9598 | 26.1911 | 37.0011 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 312.2375 |  |  |  |  | 25.0704 | 26.2322 | 36.7841 | [7 empty] | 0.256 | 0.2012 | 0.3256 | 9161.1928 | 0.3005 | 312.4097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 6.5189 | 3.6806 | 7.4862 | 7873.5103 | 15.158 | 442.802 | [5 empty] | 25.1085 | 26.3472 | 37.2216 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 312.8895 |  |  |  |  | 25.0776 | 26.2368 | 36.7925 | [7 empty] | 0.2619 | 0.1988 | 0.3288 | 9161.3165 | 0.3102 | 312.4288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 6.5348 | 3.5657 | 7.4443 | 7897.603 | 15.1696 | 443.2444 | [5 empty] | 25.258 | 26.504 | 37.4432 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 313.5416 |  |  |  |  | 25.4283 | 26.5855 | 37.65 | [7 empty] | 0.1787 | -0.0973 | 0.2034 | 9316.4965 | 0.3229 | 313.8793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 6.5452 | 3.573 | 7.457 | 7899.0076 | 15.2233 | 444.1017 | [5 empty] | 25.4082 | 26.6616 | 37.6658 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 314.1937 |  |  |  |  | 25.4423 | 26.5976 | 37.6752 | [7 empty] | 0.1815 | -0.1044 | 0.2094 | 9319.4027 | 0.3314 | 313.9294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 6.5671 | 3.5912 | 7.4849 | 7897.051 | 15.2711 | 444.8851 | [5 empty] | 25.5591 | 26.8199 | 37.8895 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 314.8458 |  |  |  |  | 25.6628 | 26.8266 | 37.962 | [7 empty] | 0.1984 | -0.0756 | 0.2123 | 9302.6733 | 0.3331 | 314.8732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 6.5673 | 3.6189 | 7.4984 | 7894.8552 | 15.3149 | 445.6928 | [5 empty] | 25.7107 | 26.9791 | 38.1143 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 315.4978 |  |  |  |  | 25.7912 | 27.1024 | 38.2679 | [7 empty] | -0.0764 | 0.026 | 0.0807 | 9300.4544 | 0.1344 | 316.0013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 6.5782 | 3.615 | 7.5061 | 7898.2185 | 15.3625 | 446.4877 | [5 empty] | 25.8631 | 27.1389 | 38.3401 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 316.1499 |  |  |  |  | 25.7833 | 27.0928 | 38.2538 | [7 empty] | -0.0733 | 0.0261 | 0.0778 | 9299.8908 | 0.1233 | 315.962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 6.6115 | 3.6152 | 7.5354 | 7899.3343 | 15.4221 | 447.3255 | [5 empty] | 26.0162 | 27.2996 | 38.5671 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 316.802 |  |  |  |  | 26.053 | 27.3522 | 38.7169 | [7 empty] | -0.0548 | -0.0556 | 0.0781 | 9335.5497 | 0.067 | 317.0151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 6.6473 | 3.7728 | 7.6434 | 7868.9172 | 15.4756 | 448.1752 | [5 empty] | 26.17 | 27.461 | 38.7951 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 317.4541 |  |  |  |  | 26.2295 | 27.5585 | 38.7224 | [7 empty] | -0.0047 | 0.1734 | 0.1735 | 9219.8577 | 0.1731 | 317.8465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 6.663 | 3.7769 | 7.659 | 7867.0824 | 15.4288 | 448.196 | [5 empty] | 26.3245 | 27.6232 | 39.0242 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 318.1061 |  |  |  |  | 26.2292 | 27.5574 | 38.7174 | [7 empty] | -0.0021 | 0.176 | 0.176 | 9218.2646 | 0.1713 | 317.8422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 6.735 | 3.9424 | 7.8041 | 7836.0796 | 15.5809 | 449.7491 | [5 empty] | 26.4798 | 27.7861 | 39.2544 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 318.7582 |  |  |  |  | 26.4808 | 27.8045 | 39.0479 | [7 empty] | 0.0401 | 0.1855 | 0.1898 | 9207.4363 | 0.1503 | 318.8315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 6.7193 | 3.9565 | 7.7976 | 7837.9816 | 15.6239 | 450.5697 | [5 empty] | 26.6359 | 27.9499 | 39.4858 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 319.4103 |  |  |  |  | 26.7189 | 28.0289 | 39.484 | [7 empty] | 0.0544 | 0.086 | 0.1018 | 9251.217 | 0.0779 | 319.7239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 6.6059 | 3.9551 | 7.6994 | 7849.487 | 15.6337 | 451.3452 | [5 empty] | 26.7927 | 28.1144 | 39.7182 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 320.0624 |  |  |  |  | 26.719 | 28.0308 | 39.491 | [7 empty] | 0.0492 | 0.0831 | 0.0966 | 9253.389 | 0.0746 | 319.7316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 6.6256 | 3.959 | 7.7183 | 7851.1103 | 15.6951 | 452.2203 | [5 empty] | 26.9502 | 28.2797 | 39.9517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 320.7145 |  |  |  |  | 26.954 | 28.2615 | 39.8238 | [7 empty] | 0.0801 | 0.0737 | 0.1088 | 9252.9308 | 0.0928 | 320.6431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 6.532 | 3.953 | 7.635 | 7865.0484 | 15.8011 | 453.6959 | [5 empty] | 27.1085 | 28.4458 | 40.1864 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 321.3665 |  |  |  |  | 27.3061 | 28.6193 | 40.3005 | [7 empty] | 0.1133 | 0.0925 | 0.1463 | 9239.319 | 0.1446 | 322.0447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 6.6639 | 3.8649 | 7.7036 | 7875.2422 | 15.8531 | 454.2055 | [5 empty] | 27.2675 | 28.6127 | 40.4221 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 322.0186 |  |  |  |  | 27.3123 | 28.6193 | 40.305 | [7 empty] | 0.1254 | 0.0874 | 0.1528 | 9239.7195 | 0.1461 | 322.0446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 6.6817 | 3.8606 | 7.7169 | 7878.1915 | 15.9056 | 455.0039 | [5 empty] | 27.4273 | 28.7803 | 40.659 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 322.6707 |  |  |  |  | 27.5588 | 28.8718 | 40.649 | [7 empty] | 0.1419 | 0.0954 | 0.1709 | 9233.7595 | 0.1686 | 323.0253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 6.806 | 3.7351 | 7.7635 | 7896.1776 | 15.9588 | 455.5155 | [5 empty] | 27.5879 | 28.9488 | 40.897 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 323.3228 |  |  |  |  | 27.5487 | 28.8644 | 40.6344 | [7 empty] | 0.1365 | 0.0993 | 0.1688 | 9232.8289 | 0.1609 | 322.9966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 6.8293 | 3.7506 | 7.7914 | 7895.0074 | 16.0161 | 456.3456 | [5 empty] | 27.7492 | 29.1181 | 41.1362 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 323.9749 |  |  |  |  | 27.9065 | 29.2251 | 41.1269 | [7 empty] | 0.1717 | 0.1082 | 0.203 | 9223.705 | 0.2044 | 324.3856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 6.8558 | 3.7695 | 7.8237 | 7892.7671 | 16.0688 | 457.1318 | [5 empty] | 27.9113 | 29.2882 | 41.3765 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 324.627 |  |  |  |  | 27.9184 | 29.2384 | 41.1454 | [7 empty] | 0.1702 | 0.1085 | 0.2019 | 9223.8114 | 0.1996 | 324.4365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 6.8787 | 3.8079 | 7.8623 | 7887.0632 | 16.1206 | 457.9259 | [5 empty] | 28.0741 | 29.4591 | 41.6179 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 325.279 |  |  |  |  | 28.012 | 29.4119 | 41.4541 | [7 empty] | -0.006 | 0.0781 | 0.0784 | 9265.6001 | 0.0807 | 325.0993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 6.8842 | 3.842 | 7.8837 | 7883.733 | 16.1773 | 458.7931 | [5 empty] | 28.2378 | 29.6308 | 41.8605 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 325.9311 |  |  |  |  | 28.1195 | 29.6032 | 41.7908 | [7 empty] | -0.1887 | 0.0465 | 0.1943 | 9309.0882 | 0.2945 | 325.8267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 6.8859 | 3.8237 | 7.8763 | 7887.2317 | 16.1267 | 458.8176 | [5 empty] | 28.4022 | 29.8033 | 42.1042 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 326.5832 |  |  |  |  | 28.3736 | 29.8588 | 42.1264 | [7 empty] | -0.1572 | 0.0629 | 0.1693 | 9296.6458 | 0.2616 | 326.7924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 6.913 | 3.8396 | 7.9077 | 7885.5807 | 16.1799 | 459.6005 | [5 empty] | 28.5674 | 29.9766 | 42.3491 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 327.2353 |  |  |  |  | 28.3563 | 29.8358 | 42.0985 | [7 empty] | -0.1489 | 0.0583 | 0.1599 | 9297.3688 | 0.2511 | 326.7059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 6.8067 | 3.8379 | 7.8141 | 7896.1317 | 16.1879 | 460.3235 | [5 empty] | 28.7334 | 30.1508 | 42.5951 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 327.8874 |  |  |  |  | 28.8781 | 30.2107 | 42.4525 | [7 empty] | 0.2598 | 0.1485 | 0.2993 | 9193.6985 | 0.3049 | 328.1109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 6.8159 | 3.878 | 7.8419 | 7890.9175 | 16.2308 | 461.0728 | [5 empty] | 28.9001 | 30.3258 | 42.8423 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 328.5395 |  |  |  |  | 29.0759 | 30.4449 | 42.4772 | [7 empty] | 0.3021 | 0.3838 | 0.4884 | 9086.4022 | 0.3608 | 328.9815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 6.6765 | 3.8954 | 7.7298 | 7900.528 | 16.2458 | 461.9179 | [5 empty] | 29.0677 | 30.5016 | 43.0907 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 329.1916 |  |  |  |  | 29.0703 | 30.4391 | 42.4739 | [7 empty] | 0.3003 | 0.3802 | 0.4845 | 9088.1943 | 0.3566 | 328.9601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 6.702 | 3.896 | 7.7522 | 7902.3025 | 16.314 | 462.8047 | [5 empty] | 29.236 | 30.6783 | 43.3403 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 329.8436 |  |  |  |  | 29.3788 | 30.7835 | 43.79 | [7 empty] | -0.0047 | -0.2339 | 0.2339 | 9405.6016 | 0.217 | 330.2306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 6.851 | 3.9563 | 7.9113 | 7885.9925 | 16.4634 | 464.0616 | [5 empty] | 29.4052 | 30.8558 | 43.591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 330.4957 |  |  |  |  | 29.3806 | 30.7826 | 43.8004 | [7 empty] | -0.0029 | -0.2431 | 0.2431 | 9409.5128 | 0.2253 | 330.2275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 7.0382 | 4.0149 | 8.1029 | 7864.4716 | 16.5224 | 464.5519 | [5 empty] | 29.5751 | 31.0341 | 43.843 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 331.1478 |  |  |  |  | 29.4387 | 30.9606 | 43.8099 | [7 empty] | -0.1623 | -0.036 | 0.1663 | 9341.4098 | 0.2112 | 330.8796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 7.058 | 4.0125 | 8.1188 | 7866.805 | 16.5737 | 465.3174 | [5 empty] | 29.7459 | 31.2132 | 44.0961 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 331.7999 |  |  |  |  | 29.7885 | 31.334 | 44.1671 | [7 empty] | -0.1211 | 0.0912 | 0.1515 | 9278.7673 | 0.2331 | 332.2376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 7.0464 | 4.0388 | 8.1218 | 7862.6826 | 16.5141 | 465.3258 | [5 empty] | 29.9174 | 31.3933 | 44.3504 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 332.452 |  |  |  |  | 29.7996 | 31.3499 | 44.1874 | [7 empty] | -0.1291 | 0.0938 | 0.1596 | 9278.8517 | 0.2425 | 332.2954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 7.0575 | 4.0188 | 8.1215 | 7868.8189 | 16.5626 | 466.0812 | [5 empty] | 30.0898 | 31.5741 | 44.6059 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 333.1041 |  |  |  |  | 30.0843 | 31.6136 | 44.7043 | [7 empty] | -0.1033 | -0.0208 | 0.1054 | 9325.0714 | 0.1347 | 333.246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 7.0837 | 4.0264 | 8.1481 | 7868.9139 | 16.6183 | 466.8675 | [5 empty] | 30.2629 | 31.7559 | 44.8626 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 333.7562 |  |  |  |  | 30.1983 | 31.8135 | 45.0666 | [7 empty] | -0.2872 | -0.0604 | 0.2935 | 9370.9804 | 0.3698 | 333.9625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 7.1161 | 4.0665 | 8.1961 | 7862.6142 | 16.6755 | 467.6608 | [5 empty] | 30.4369 | 31.9384 | 45.1206 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 334.4083 |  |  |  |  | 30.2043 | 31.815 | 45.0669 | [7 empty] | -0.2771 | -0.0603 | 0.2836 | 9369.324 | 0.358 | 333.9678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 7.1084 | 4.1013 | 8.2067 | 7860.2678 | 16.732 | 468.5295 | [5 empty] | 30.6118 | 32.1219 | 45.3797 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 335.0604 |  |  |  |  | 30.5674 | 32.1224 | 45.5992 | [7 empty] | -0.1604 | -0.1483 | 0.2184 | 9389.6251 | 0.1805 | 335.0623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 7.1169 | 4.0763 | 8.2016 | 7867.7846 | 16.7917 | 469.3651 | [5 empty] | 30.7874 | 32.3062 | 45.6401 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 335.7125 |  |  |  |  | 30.8237 | 32.3813 | 45.9613 | [7 empty] | -0.1391 | -0.1473 | 0.2026 | 9385.5208 | 0.1598 | 335.9776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 7.1341 | 4.0747 | 8.2157 | 7869.7749 | 16.8325 | 470.0487 | [5 empty] | 30.9639 | 32.4914 | 45.9017 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 336.3646 |  |  |  |  | 30.8317 | 32.3859 | 45.9951 | [7 empty] | -0.1397 | -0.168 | 0.2185 | 9394.7184 | 0.1658 | 335.9936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 7.1624 | 4.0885 | 8.2471 | 7868.5431 | 16.8871 | 470.8157 | [5 empty] | 31.1412 | 32.6774 | 46.1645 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 337.0167 |  |  |  |  | 31.096 | 32.6721 | 46.3693 | [7 empty] | -0.1475 | -0.1436 | 0.2059 | 9384.7868 | 0.1658 | 336.9981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 7.1966 | 4.0943 | 8.2798 | 7868.1488 | 16.9363 | 471.5268 | [5 empty] | 31.3193 | 32.8643 | 46.4286 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 337.6688 |  |  |  |  | 31.3363 | 32.9269 | 46.6995 | [7 empty] | -0.143 | -0.1211 | 0.1873 | 9373.9394 | 0.1615 | 337.8863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 7.1814 | 3.9835 | 8.2122 | 7891.5547 | 16.9489 | 472.0286 | [5 empty] | 31.4983 | 33.0521 | 46.6939 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 338.3209 |  |  |  |  | 31.5778 | 33.1783 | 47.0249 | [7 empty] | -0.1295 | -0.0998 | 0.1635 | 9362.3728 | 0.1514 | 338.7573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 7.192 | 3.976 | 8.2179 | 7892.0639 | 16.8894 | 471.9871 | [5 empty] | 31.6781 | 33.2408 | 46.9605 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 338.973 |  |  |  |  | 31.5804 | 33.1885 | 47.0349 | [7 empty] | -0.1428 | -0.0948 | 0.1714 | 9362.261 | 0.1633 | 338.7926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 7.2053 | 4.0052 | 8.2436 | 7889.0212 | 16.9423 | 472.7751 | [5 empty] | 31.8587 | 33.4304 | 47.2283 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 339.6251 |  |  |  |  | 31.6319 | 33.3654 | 47.0382 | [7 empty] | -0.3065 | 0.1097 | 0.3256 | 9299.332 | 0.4873 | 339.4018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 7.2331 | 3.8672 | 8.202 | 7917.2323 | 17.0597 | 473.9369 | [5 empty] | 32.0402 | 33.6208 | 47.4974 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 340.2772 |  |  |  |  | 31.8998 | 33.6533 | 47.4103 | [7 empty] | -0.3082 | 0.1356 | 0.3367 | 9288.6547 | 0.5052 | 340.3883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 7.2252 | 4.0519 | 8.2839 | 7887.4185 | 17.1117 | 474.8129 | [5 empty] | 32.2226 | 33.8122 | 47.7677 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 340.9294 |  |  |  |  | 32.2487 | 33.9576 | 47.905 | [7 empty] | -0.207 | 0.0749 | 0.2201 | 9299.1833 | 0.3326 | 341.4228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 7.2607 | 4.0184 | 8.2985 | 7890.8105 | 17.0509 | 474.7073 | [5 empty] | 32.4058 | 34.0044 | 48.0393 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 341.5815 |  |  |  |  | 32.2564 | 33.9708 | 47.9118 | [7 empty] | -0.2134 | 0.0845 | 0.2295 | 9296.1152 | 0.3442 | 341.4676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 7.2791 | 4.0311 | 8.3208 | 7890.2892 | 17.1002 | 475.4473 | [5 empty] | 32.5899 | 34.1976 | 48.3122 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 342.2336 |  |  |  |  | 32.5129 | 34.2349 | 48.2617 | [7 empty] | -0.196 | 0.0995 | 0.2198 | 9287.2896 | 0.3305 | 342.3592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 7.2885 | 4.1851 | 8.4046 | 7864.9641 | 17.1465 | 476.2308 | [5 empty] | 32.7748 | 34.3916 | 48.5863 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 342.8857 |  |  |  |  | 32.8869 | 34.5554 | 48.8111 | [7 empty] | -0.0863 | 0.015 | 0.0876 | 9306.4425 | 0.1379 | 343.4338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 7.3205 | 4.2504 | 8.465 | 7854.3814 | 17.2036 | 477.0139 | [5 empty] | 32.9606 | 34.5866 | 48.8618 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 343.5378 |  |  |  |  | 32.8771 | 34.5486 | 48.7872 | [7 empty] | -0.0887 | 0.0258 | 0.0924 | 9302.3011 | 0.1376 | 343.4108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 7.1945 | 4.245 | 8.3535 | 7866.3662 | 17.214 | 477.7445 | [5 empty] | 33.1473 | 34.7825 | 49.1385 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 344.1899 |  |  |  |  | 33.1509 | 34.861 | 49.1592 | [7 empty] | -0.1156 | 0.0799 | 0.1405 | 9283.7739 | 0.2111 | 344.4506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 7.1151 | 4.2045 | 8.2645 | 7884.1407 | 17.3266 | 479.0932 | [5 empty] | 33.3348 | 34.9793 | 49.4165 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 344.8421 |  |  |  |  | 33.1338 | 34.832 | 49.1297 | [7 empty] | -0.0979 | 0.0694 | 0.12 | 9285.5207 | 0.185 | 344.3544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 7.1296 | 4.2361 | 8.2932 | 7880.8444 | 17.387 | 479.9124 | [5 empty] | 33.5233 | 35.177 | 49.6958 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 345.4942 |  |  |  |  | 33.4713 | 35.2459 | 49.6994 | [7 empty] | -0.2061 | 0.0927 | 0.2259 | 9291.7514 | 0.338 | 345.7205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 7.2386 | 4.1405 | 8.3391 | 7892.8679 | 17.4271 | 480.3728 | [5 empty] | 33.7126 | 35.3757 | 49.9765 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 346.1463 |  |  |  |  | 33.7384 | 35.5223 | 50.0575 | [7 empty] | -0.1884 | 0.114 | 0.2202 | 9280.5002 | 0.3313 | 346.6257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 7.3671 | 4.0212 | 8.3931 | 7911.289 | 17.5969 | 481.6918 | [5 empty] | 33.9028 | 35.5752 | 50.2584 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 346.7984 |  |  |  |  | 33.7347 | 35.5162 | 50.047 | [7 empty] | -0.1838 | 0.1149 | 0.2167 | 9279.4714 | 0.3231 | 346.6059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 7.3781 | 4.0422 | 8.4129 | 7909.9672 | 17.6541 | 482.4873 | [5 empty] | 34.0938 | 35.7757 | 50.5417 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 347.4506 |  |  |  |  | 34.0707 | 35.8966 | 50.6052 | [7 empty] | -0.2411 | 0.1061 | 0.2634 | 9291.4073 | 0.3931 | 347.8424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 7.4039 | 4.0134 | 8.4217 | 7913.1477 | 17.5917 | 482.4041 | [5 empty] | 34.2858 | 35.9772 | 50.8262 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 348.1027 |  |  |  |  | 34.0628 | 35.8912 | 50.5948 | [7 empty] | -0.2458 | 0.1085 | 0.2687 | 9291.0723 | 0.4 | 347.8247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 7.4183 | 4.0559 | 8.4547 | 7908.0202 | 17.6576 | 483.2608 | [5 empty] | 34.4787 | 36.1795 | 51.1121 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 348.7548 |  |  |  |  | 34.3595 | 36.1783 | 51.0154 | [7 empty] | -0.2038 | 0.0925 | 0.2238 | 9291.6259 | 0.3325 | 348.7508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 7.4291 | 4.0913 | 8.4811 | 7904.0739 | 17.7102 | 484.0272 | [5 empty] | 34.6724 | 36.3829 | 51.3994 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 349.407 |  |  |  |  | 34.6193 | 36.4502 | 51.3606 | [7 empty] | -0.1905 | 0.1187 | 0.2244 | 9279.1604 | 0.333 | 349.6222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 7.4755 | 4.1022 | 8.5271 | 7902.0663 | 17.7678 | 484.7518 | [5 empty] | 34.8671 | 36.5871 | 51.688 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 350.0591 |  |  |  |  | 34.8679 | 36.7167 | 51.7087 | [7 empty] | -0.1921 | 0.139 | 0.2371 | 9271.3013 | 0.3507 | 350.4713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 7.4719 | 4.1679 | 8.5558 | 7894.1187 | 17.8301 | 485.6178 | [5 empty] | 35.0627 | 36.7924 | 51.9779 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 350.7112 |  |  |  |  | 34.8669 | 36.7137 | 51.7069 | [7 empty] | -0.1891 | 0.1369 | 0.2334 | 9271.7277 | 0.3438 | 350.4617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 7.4538 | 4.1689 | 8.5404 | 7895.0064 | 17.7636 | 485.602 | [5 empty] | 35.2592 | 36.9985 | 52.2692 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 351.3634 |  |  |  |  | 35.1552 | 36.986 | 52.1047 | [7 empty] | -0.1365 | 0.121 | 0.1823 | 9270.7733 | 0.2637 | 351.3239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 7.3419 | 4.3252 | 8.5212 | 7879.9152 | 17.8646 | 486.9504 | [5 empty] | 35.4566 | 37.2057 | 52.5618 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 352.0155 |  |  |  |  | 35.4356 | 37.2733 | 52.5014 | [7 empty] | -0.1204 | 0.1252 | 0.1738 | 9266.9309 | 0.2473 | 352.2279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 7.2372 | 4.4424 | 8.4919 | 7868.6011 | 17.8703 | 487.6098 | [5 empty] | 35.6549 | 37.4138 | 52.8558 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 352.6677 |  |  |  |  | 35.7985 | 37.6046 | 52.8811 | [7 empty] | -0.0036 | 0.1737 | 0.1738 | 9231.6655 | 0.1695 | 353.2629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 7.2892 | 4.4243 | 8.5269 | 7867.8911 | 17.8009 | 487.4512 | [5 empty] | 35.8541 | 37.6228 | 53.1511 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 353.3198 |  |  |  |  | 35.7954 | 37.6008 | 52.8852 | [7 empty] | -0.0053 | 0.1672 | 0.1672 | 9234.4942 | 0.1546 | 353.2511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 7.2966 | 4.4609 | 8.5522 | 7864.5992 | 17.8708 | 488.3278 | [5 empty] | 36.0543 | 37.8329 | 53.4479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 353.9719 |  |  |  |  | 36.075 | 37.8914 | 53.2644 | [7 empty] | 0.0086 | 0.1872 | 0.1874 | 9224.973 | 0.1622 | 354.1532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 7.4395 | 4.3744 | 8.6303 | 7875.9802 | 18.0442 | 489.6328 | [5 empty] | 36.2554 | 38.0439 | 53.746 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 354.6241 |  |  |  |  | 36.4496 | 38.205 | 53.6641 | [7 empty] | 0.1658 | 0.1986 | 0.2587 | 9199.3278 | 0.1927 | 355.12 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 7.5683 | 4.271 | 8.6903 | 7887.4201 | 18.0766 | 489.9996 | [5 empty] | 36.4574 | 38.2559 | 54.0455 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 355.2762 |  |  |  |  | 36.4393 | 38.1959 | 53.6465 | [7 empty] | 0.1641 | 0.2021 | 0.2604 | 9198.1795 | 0.1865 | 355.092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 7.5971 | 4.3019 | 8.7306 | 7883.2188 | 18.1326 | 490.7399 | [5 empty] | 36.6604 | 38.4689 | 54.3464 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 355.9284 |  |  |  |  | 36.7281 | 38.4941 | 54.037 | [7 empty] | 0.1811 | 0.2209 | 0.2856 | 9189.0386 | 0.204 | 356.0054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 7.5962 | 4.311 | 8.7342 | 7884.6597 | 18.1829 | 491.4856 | [5 empty] | 36.8643 | 38.6828 | 54.6486 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 356.5806 |  |  |  |  | 37.0904 | 38.9024 | 54.6388 | [7 empty] | 0.1222 | 0.2091 | 0.2422 | 9202.1147 | 0.1737 | 357.2466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 7.6023 | 4.3413 | 8.7545 | 7879.2229 | 18.1286 | 491.525 | [5 empty] | 37.0691 | 38.8978 | 54.9523 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 357.2327 |  |  |  |  | 37.0683 | 38.8848 | 54.6088 | [7 empty] | 0.1135 | 0.2138 | 0.242 | 9201.4821 | 0.1593 | 357.1933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 7.624 | 4.2909 | 8.7486 | 7891.9728 | 18.2829 | 492.9049 | [5 empty] | 37.2749 | 39.1138 | 55.2574 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 357.8849 |  |  |  |  | 37.385 | 39.2087 | 55.048 | [7 empty] | 0.1334 | 0.2233 | 0.2601 | 9195.5704 | 0.1746 | 358.1705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 7.6046 | 4.365 | 8.7683 | 7880.4903 | 18.2155 | 492.9158 | [5 empty] | 37.4817 | 39.3307 | 55.5639 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 358.537 |  |  |  |  | 37.7422 | 39.6139 | 55.6525 | [7 empty] | 0.0694 | 0.2074 | 0.2187 | 9210.7549 | 0.1727 | 359.3838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 7.6 | 4.346 | 8.7549 | 7886.9933 | 18.2685 | 493.6726 | [5 empty] | 37.6894 | 39.5487 | 55.8718 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 359.1892 |  |  |  |  | 37.7406 | 39.6075 | 55.6602 | [7 empty] | 0.0731 | 0.1954 | 0.2086 | 9214.8176 | 0.1417 | 359.3648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 7.5331 | 4.4333 | 8.7408 | 7878.3168 | 18.2702 | 494.225 | [5 empty] | 37.8981 | 39.7677 | 56.1812 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 359.8414 |  |  |  |  | 38.0164 | 39.9007 | 56.0048 | [7 empty] | 0.0855 | 0.2413 | 0.256 | 9196.0711 | 0.1781 | 360.2362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 7.5343 | 4.4404 | 8.7455 | 7880.1364 | 18.3292 | 495.0155 | [5 empty] | 38.1077 | 39.9876 | 56.492 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 360.4935 |  |  |  |  | 38.3134 | 40.2 | 56.4154 | [7 empty] | 0.1105 | 0.2458 | 0.2695 | 9191.4526 | 0.1883 | 361.1202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 7.4414 | 4.5494 | 8.7219 | 7869.5433 | 18.3296 | 495.6009 | [5 empty] | 38.3183 | 40.2086 | 56.8042 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 361.1457 |  |  |  |  | 38.3047 | 40.1937 | 56.4031 | [7 empty] | 0.1064 | 0.2487 | 0.2705 | 9190.8769 | 0.1787 | 361.1018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 7.4664 | 4.528 | 8.7321 | 7874.5045 | 18.386 | 496.3246 | [5 empty] | 38.5299 | 40.4307 | 57.1179 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 361.7979 |  |  |  |  | 38.6207 | 40.5139 | 56.8376 | [7 empty] | 0.131 | 0.257 | 0.2885 | 9184.93 | 0.19 | 362.0418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 7.5601 | 4.405 | 8.7499 | 7891.5935 | 18.4272 | 496.8081 | [5 empty] | 38.7425 | 40.6537 | 57.433 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 362.4501 |  |  |  |  | 38.9227 | 40.8154 | 57.2484 | [7 empty] | 0.162 | 0.2627 | 0.3087 | 9179.1614 | 0.2092 | 362.9209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 7.5548 | 4.3856 | 8.7354 | 7897.9192 | 18.4724 | 497.5058 | [5 empty] | 38.956 | 40.8778 | 57.7495 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 363.1022 |  |  |  |  | 38.9174 | 40.809 | 57.2391 | [7 empty] | 0.1635 | 0.2628 | 0.3095 | 9178.9411 | 0.2053 | 362.9024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 7.6977 | 4.2475 | 8.7918 | 7917.2676 | 18.6353 | 498.6856 | [5 empty] | 39.1706 | 41.1029 | 58.0676 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 363.7544 |  |  |  |  | 39.2028 | 41.1031 | 57.6216 | [7 empty] | 0.1815 | 0.2821 | 0.3354 | 9169.8372 | 0.2222 | 363.755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 7.7102 | 4.3786 | 8.8668 | 7897.2802 | 18.6886 | 499.4458 | [5 empty] | 39.3861 | 41.3291 | 58.387 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 364.4066 |  |  |  |  | 39.5831 | 41.4628 | 58.3179 | [7 empty] | 0.1982 | 0.1514 | 0.2494 | 9216.7226 | 0.217 | 364.791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 7.743 | 4.3371 | 8.8749 | 7904.6604 | 18.7318 | 500.0564 | [5 empty] | 39.6026 | 41.5563 | 58.708 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 365.0588 |  |  |  |  | 39.8879 | 41.7507 | 58.7233 | [7 empty] | 0.2536 | 0.1451 | 0.2922 | 9212.0674 | 0.2857 | 365.6145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 7.7289 | 4.3943 | 8.8908 | 7896.5563 | 18.6911 | 500.2323 | [5 empty] | 39.8201 | 41.7845 | 59.0305 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 365.711 |  |  |  |  | 39.9102 | 41.7664 | 58.7513 | [7 empty] | 0.2653 | 0.1399 | 0.2999 | 9212.5086 | 0.2954 | 365.6595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 7.7353 | 4.4867 | 8.9423 | 7883.0326 | 18.7207 | 500.8351 | [5 empty] | 40.0386 | 42.0138 | 59.3544 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 366.3632 |  |  |  |  | 40.2298 | 42.0924 | 59.3351 | [7 empty] | 0.247 | 0.0586 | 0.2538 | 9245.4083 | 0.2995 | 366.5861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 7.7452 | 4.3784 | 8.8972 | 7905.2474 | 18.8569 | 502.0556 | [5 empty] | 40.2582 | 42.2441 | 59.6798 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 367.0154 |  |  |  |  | 40.4533 | 42.3727 | 59.3582 | [7 empty] | 0.2681 | 0.3057 | 0.4066 | 9152.0775 | 0.2942 | 367.3781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 7.757 | 4.3801 | 8.9082 | 7907.0108 | 18.9101 | 502.7714 | [5 empty] | 40.4787 | 42.4756 | 60.0068 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 367.6676 |  |  |  |  | 40.4482 | 42.3681 | 59.3506 | [7 empty] | 0.2671 | 0.3064 | 0.4065 | 9151.91 | 0.2928 | 367.365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 7.7582 | 4.1852 | 8.8151 | 7941.2192 | 18.9245 | 503.1999 | [5 empty] | 40.7002 | 42.708 | 60.3352 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 368.3198 |  |  |  |  | 40.817 | 42.7763 | 60.9643 | [7 empty] | -0.0494 | -0.348 | 0.3515 | 9438.6736 | 0.2719 | 368.5107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 7.7511 | 4.2736 | 8.8512 | 7927.1454 | 18.8704 | 503.2911 | [5 empty] | 40.9228 | 42.9416 | 60.6651 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 368.972 |  |  |  |  | 40.901 | 43.0102 | 61.0045 | [7 empty] | -0.2219 | -0.1348 | 0.2596 | 9380.107 | 0.2435 | 369.163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 7.761 | 4.2738 | 8.86 | 7929.1703 | 18.9213 | 503.9927 | [5 empty] | 41.1464 | 43.1762 | 60.9966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 369.6242 |  |  |  |  | 41.2528 | 43.4662 | 61.06 | [7 empty] | -0.2128 | 0.2537 | 0.3312 | 9234.2095 | 0.4538 | 370.4262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 7.6511 | 4.364 | 8.8082 | 7923.2001 | 18.9358 | 504.6773 | [5 empty] | 41.371 | 43.4119 | 61.3296 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 370.2764 |  |  |  |  | 41.244 | 43.447 | 61.0439 | [7 empty] | -0.1986 | 0.2449 | 0.3153 | 9235.6007 | 0.4226 | 370.3732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 7.5549 | 4.5174 | 8.8025 | 7908.7518 | 19.0694 | 506.0902 | [5 empty] | 41.5967 | 43.6487 | 61.6641 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 370.9286 |  |  |  |  | 41.5487 | 43.7799 | 61.4646 | [7 empty] | -0.2072 | 0.2778 | 0.3465 | 9224.9851 | 0.4583 | 371.2887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 7.5703 | 4.5516 | 8.8332 | 7905.3676 | 19.1421 | 506.9187 | [5 empty] | 41.8234 | 43.8866 | 62.0001 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 371.5808 |  |  |  |  | 41.5562 | 43.795 | 61.4673 | [7 empty] | -0.2145 | 0.2908 | 0.3614 | 9221.1968 | 0.4759 | 371.33 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 7.7091 | 4.4537 | 8.9031 | 7915.1684 | 19.1924 | 507.3908 | [5 empty] | 42.0511 | 44.1255 | 62.3377 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 372.233 |  |  |  |  | 42.1045 | 44.1979 | 62.7525 | [7 empty] | -0.1101 | -0.1915 | 0.2209 | 9385.4834 | 0.1441 | 372.4301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 7.711 | 4.4911 | 8.9235 | 7911.7088 | 19.2486 | 508.1361 | [5 empty] | 42.2799 | 44.3656 | 62.6769 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 372.8852 |  |  |  |  | 42.3467 | 44.5187 | 62.7821 | [7 empty] | -0.1109 | 0.0855 | 0.14 | 9283.049 | 0.2035 | 373.2997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 7.8106 | 4.3946 | 8.962 | 7923.8186 | 19.3018 | 508.6812 | [5 empty] | 42.5097 | 44.6067 | 63.0175 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 373.5374 |  |  |  |  | 42.638 | 44.8197 | 63.1949 | [7 empty] | -0.0994 | 0.0919 | 0.1354 | 9279.2734 | 0.1984 | 374.1108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 7.839 | 4.4094 | 8.994 | 7922.3776 | 19.3598 | 509.3898 | [5 empty] | 42.7406 | 44.849 | 63.3598 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 374.1897 |  |  |  |  | 42.6393 | 44.8207 | 63.2088 | [7 empty] | -0.1021 | 0.0841 | 0.1323 | 9282.4753 | 0.1867 | 374.1135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 7.8658 | 4.419 | 9.0221 | 7920.7049 | 19.3653 | 509.7771 | [5 empty] | 42.9725 | 45.0924 | 63.7036 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 374.8419 |  |  |  |  | 42.9858 | 45.1518 | 63.8562 | [7 empty] | -0.094 | -0.0335 | 0.0998 | 9324.3007 | 0.11 | 375.0006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 7.8693 | 4.4527 | 9.0417 | 7918.0655 | 19.4353 | 510.5987 | [5 empty] | 43.2055 | 45.3369 | 64.049 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 375.4941 |  |  |  |  | 43.1376 | 45.3972 | 64.3156 | [7 empty] | -0.267 | -0.0859 | 0.2805 | 9365.7902 | 0.3112 | 375.6545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 7.8947 | 4.4365 | 9.0559 | 7920.6125 | 19.4384 | 510.966 | [5 empty] | 43.4396 | 45.5825 | 64.396 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 376.1463 |  |  |  |  | 43.6532 | 45.8109 | 64.9721 | [7 empty] | -0.0727 | -0.1542 | 0.1705 | 9365.4459 | 0.127 | 376.7503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 7.9369 | 4.4778 | 9.1129 | 7913.9283 | 19.4921 | 511.6305 | [5 empty] | 43.6747 | 45.8292 | 64.7446 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 376.7986 |  |  |  |  | 43.6671 | 45.822 | 64.9956 | [7 empty] | -0.0689 | -0.1597 | 0.174 | 9366.9621 | 0.1123 | 376.7794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 7.7654 | 4.5136 | 8.9819 | 7920.9288 | 19.5134 | 512.4089 | [5 empty] | 43.9109 | 46.0771 | 65.0948 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 377.4508 |  |  |  |  | 43.9005 | 46.1199 | 64.9765 | [7 empty] | -0.0428 | 0.1196 | 0.127 | 9262.5209 | 0.1444 | 377.5631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 7.7886 | 4.5248 | 9.0075 | 7920.6608 | 19.5822 | 513.1809 | [5 empty] | 44.1482 | 46.3261 | 65.4465 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 378.103 |  |  |  |  | 44.2266 | 46.4499 | 65.4563 | [7 empty] | -0.0261 | 0.1085 | 0.1116 | 9264.507 | 0.1223 | 378.4262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 7.7857 | 4.5605 | 9.0231 | 7914.8611 | 19.5071 | 513.1311 | [5 empty] | 44.3866 | 46.5762 | 65.7999 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 378.7553 |  |  |  |  | 44.3034 | 46.6756 | 65.4952 | [7 empty] | -0.1936 | 0.3066 | 0.3626 | 9215.4913 | 0.459 | 379.0135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 7.7006 | 4.5548 | 8.9468 | 7925.9556 | 19.6591 | 514.5483 | [5 empty] | 44.626 | 46.8275 | 66.1549 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 379.4075 |  |  |  |  | 44.7445 | 47.0444 | 66.7447 | [7 empty] | -0.2244 | -0.1533 | 0.2718 | 9383.629 | 0.2465 | 379.9683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 7.8476 | 4.5782 | 9.0854 | 7915.3372 | 19.6991 | 514.9726 | [5 empty] | 44.8666 | 47.0799 | 66.5115 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 380.0598 |  |  |  |  | 44.7503 | 47.0485 | 66.753 | [7 empty] | -0.2217 | -0.1553 | 0.2707 | 9383.9884 | 0.2357 | 379.9787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 7.8324 | 4.5701 | 9.0682 | 7917.4113 | 19.6264 | 514.9466 | [5 empty] | 45.1083 | 47.3335 | 66.8698 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 380.712 |  |  |  |  | 45.0166 | 47.374 | 66.7823 | [7 empty] | -0.1868 | 0.1133 | 0.2185 | 9283.1853 | 0.3099 | 380.8158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 7.8319 | 4.5727 | 9.0691 | 7919.7389 | 19.6834 | 515.6749 | [5 empty] | 45.351 | 47.5882 | 67.2296 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 381.3643 |  |  |  |  | 45.4366 | 47.7631 | 67.2338 | [7 empty] | -0.0769 | 0.162 | 0.1793 | 9252.5232 | 0.2193 | 381.8102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 7.982 | 4.6256 | 9.2255 | 7907.1043 | 19.8501 | 516.8511 | [5 empty] | 45.5949 | 47.8442 | 67.5912 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 382.0165 |  |  |  |  | 45.5914 | 48.0456 | 67.6932 | [7 empty] | -0.2871 | 0.1482 | 0.3231 | 9283.4633 | 0.4598 | 382.5279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 7.8458 | 4.6217 | 9.1058 | 7918.0333 | 19.8697 | 517.5412 | [5 empty] | 45.8399 | 48.1012 | 67.9543 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 382.6688 |  |  |  |  | 45.5921 | 48.0477 | 67.6978 | [7 empty] | -0.2898 | 0.1475 | 0.3252 | 9284.0379 | 0.4596 | 382.5332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 7.8858 | 4.5851 | 9.1219 | 7924.1336 | 19.9308 | 518.2218 | [5 empty] | 46.086 | 48.3595 | 68.3192 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 383.321 |  |  |  |  | 45.9177 | 48.38 | 68.1716 | [7 empty] | -0.2746 | 0.1426 | 0.3094 | 9283.9486 | 0.4369 | 383.3727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 7.7539 | 4.5852 | 9.0081 | 7933.553 | 19.9246 | 518.7505 | [5 empty] | 46.3332 | 48.6189 | 68.6856 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 383.9733 |  |  |  |  | 46.3332 | 48.7473 | 68.6301 | [7 empty] | -0.1477 | 0.1651 | 0.2215 | 9260.5911 | 0.2988 | 384.2952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 7.8011 | 4.5509 | 9.0314 | 7939.1489 | 20.0014 | 519.512 | [5 empty] | 46.5816 | 48.8795 | 69.0538 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 384.6256 |  |  |  |  | 46.6503 | 49.0665 | 69.0504 | [7 empty] | -0.1176 | 0.1801 | 0.2151 | 9251.8547 | 0.2774 | 385.0919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 7.9003 | 4.6083 | 9.1461 | 7926.1327 | 20.038 | 519.9875 | [5 empty] | 46.831 | 49.1413 | 69.4236 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 385.2778 |  |  |  |  | 46.6481 | 49.0812 | 69.0651 | [7 empty] | -0.1435 | 0.1869 | 0.2356 | 9252.6619 | 0.3079 | 385.1285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 7.8918 | 4.6048 | 9.1369 | 7929.9094 | 20.0977 | 520.7287 | [5 empty] | 47.0817 | 49.4042 | 69.7952 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 385.9301 |  |  |  |  | 46.9785 | 49.4331 | 69.4926 | [7 empty] | -0.1339 | 0.2283 | 0.2647 | 9237.4455 | 0.3275 | 386.0014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 8.0363 | 4.6502 | 9.2848 | 7916.2412 | 20.1404 | 521.1749 | [5 empty] | 47.3334 | 49.6684 | 70.1684 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 386.5824 |  |  |  |  | 47.316 | 49.7991 | 69.9694 | [7 empty] | -0.1424 | 0.2534 | 0.2907 | 9230.0991 | 0.3576 | 386.904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 8.035 | 4.6104 | 9.2638 | 7922.719 | 20.0809 | 521.2082 | [5 empty] | 47.5863 | 49.9338 | 70.5433 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 387.2347 |  |  |  |  | 47.6896 | 50.1773 | 70.4855 | [7 empty] | -0.1152 | 0.2604 | 0.2848 | 9224.7026 | 0.3377 | 387.8305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 8.0609 | 4.5998 | 9.281 | 7925.6903 | 20.15 | 521.9541 | [5 empty] | 47.8404 | 50.2004 | 70.9199 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 387.8869 |  |  |  |  | 47.6987 | 50.1823 | 70.504 | [7 empty] | -0.111 | 0.2529 | 0.2762 | 9226.7447 | 0.3207 | 387.8429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 7.9441 | 4.7592 | 9.2606 | 7909.2524 | 20.15 | 522.5297 | [5 empty] | 48.0956 | 50.4682 | 71.2982 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 388.5392 |  |  |  |  | 48.0282 | 50.5156 | 70.9461 | [7 empty] | -0.0836 | 0.2666 | 0.2794 | 9219.1095 | 0.303 | 388.6545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 7.9736 | 4.7301 | 9.2711 | 7914.5017 | 20.2007 | 523.1593 | [5 empty] | 48.3519 | 50.7372 | 71.6783 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 389.1915 |  |  |  |  | 48.4038 | 50.8863 | 71.6538 | [7 empty] | -0.0916 | 0.1542 | 0.1793 | 9258.3844 | 0.2255 | 389.5519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 7.814 | 4.8985 | 9.2225 | 7899.6877 | 20.2168 | 523.8745 | [5 empty] | 48.6095 | 51.0074 | 72.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 389.8438 |  |  |  |  | 48.754 | 51.2238 | 72.1225 | [7 empty] | -0.0421 | 0.1528 | 0.1585 | 9253.0584 | 0.1776 | 390.364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 7.9686 | 4.7677 | 9.286 | 7918.4867 | 20.5207 | 525.7575 | [5 empty] | 48.8682 | 51.2789 | 72.4435 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 390.4961 |  |  |  |  | 48.7727 | 51.2431 | 72.1473 | [7 empty] | -0.0411 | 0.1541 | 0.1595 | 9252.5068 | 0.1682 | 390.4103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 8.1132 | 4.6553 | 9.354 | 7929.6456 | 20.57 | 526.2075 | [5 empty] | 49.128 | 51.5516 | 72.8288 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 391.1484 |  |  |  |  | 49.1295 | 51.5792 | 72.8377 | [7 empty] | -0.0337 | 0.0222 | 0.0403 | 9296.4832 | 0.057 | 391.2144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 8.0801 | 4.6767 | 9.3359 | 7928.2488 | 20.4994 | 526.2382 | [5 empty] | 49.3891 | 51.8255 | 73.2158 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 391.8007 |  |  |  |  | 49.4974 | 51.9622 | 73.3502 | [7 empty] | -0.0217 | 0.0379 | 0.0437 | 9289.7358 | 0.0648 | 392.125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 8.0974 | 4.6844 | 9.3547 | 7928.4608 | 20.5499 | 526.8846 | [5 empty] | 49.6513 | 52.1007 | 73.6045 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 392.453 |  |  |  |  | 49.8484 | 52.3188 | 73.8247 | [7 empty] | 0.0037 | 0.0524 | 0.0526 | 9281.8546 | 0.0716 | 392.9679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 8.1023 | 4.6774 | 9.3555 | 7930.8225 | 20.5589 | 527.3093 | [5 empty] | 49.9148 | 52.3771 | 73.995 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 393.1053 |  |  |  |  | 49.8558 | 52.3386 | 73.86 | [7 empty] | -0.0167 | 0.0504 | 0.0531 | 9284.9574 | 0.0591 | 393.0146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 8.1155 | 4.6819 | 9.3691 | 7931.9559 | 20.6192 | 528.0137 | [5 empty] | 50.1794 | 52.6548 | 74.3873 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 393.7576 |  |  |  |  | 50.2228 | 52.6934 | 74.3274 | [7 empty] | 0.0385 | 0.0641 | 0.0747 | 9273.8919 | 0.0484 | 393.8481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 8.1235 | 4.6684 | 9.3694 | 7934.9677 | 20.6203 | 528.3892 | [5 empty] | 50.4452 | 52.9337 | 74.7814 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 394.4099 |  |  |  |  | 50.5862 | 53.0527 | 74.8174 | [7 empty] | 0.0766 | 0.0699 | 0.1037 | 9267.5343 | 0.0851 | 394.6873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 8.104 | 4.7058 | 9.3712 | 7932.9493 | 20.6795 | 529.1344 | [5 empty] | 50.7122 | 53.2139 | 75.1772 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 395.0622 |  |  |  |  | 50.9109 | 53.385 | 75.2776 | [7 empty] | 0.0915 | 0.0733 | 0.1172 | 9264.7476 | 0.1048 | 395.459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 8.0184 | 4.6819 | 9.2851 | 7943.5607 | 20.7017 | 529.7432 | [5 empty] | 50.9805 | 53.4954 | 75.5748 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 395.7145 |  |  |  |  | 50.9378 | 53.4162 | 75.319 | [7 empty] | 0.0876 | 0.0754 | 0.1156 | 9264.5271 | 0.0928 | 395.5312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 8.0094 | 4.7399 | 9.3069 | 7937.6344 | 20.7566 | 530.4526 | [5 empty] | 51.2499 | 53.7781 | 75.9743 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 396.3668 |  |  |  |  | 51.322 | 53.8981 | 75.8546 | [7 empty] | 0.0013 | 0.1711 | 0.1711 | 9243.1348 | 0.1472 | 396.6427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 7.8707 | 4.7568 | 9.1965 | 7944.9986 | 20.7753 | 531.1109 | [5 empty] | 51.5206 | 54.0621 | 76.3755 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 397.0192 |  |  |  |  | 51.7115 | 54.296 | 76.3915 | [7 empty] | 0.0237 | 0.1828 | 0.1843 | 9236.9011 | 0.1517 | 397.5541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 7.8644 | 4.7536 | 9.1895 | 7945.8253 | 20.7041 | 531.1092 | [5 empty] | 51.7925 | 54.3474 | 76.7786 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 397.6715 |  |  |  |  | 51.6946 | 54.2745 | 76.3748 | [7 empty] | 0.0263 | 0.1744 | 0.1764 | 9239.3369 | 0.1319 | 397.5049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 7.8979 | 4.7952 | 9.2396 | 7940.1061 | 20.7673 | 531.8076 | [5 empty] | 52.0656 | 54.634 | 77.1835 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 398.3238 |  |  |  |  | 52.106 | 54.7892 | 76.9104 | [7 empty] | -0.0548 | 0.2957 | 0.3007 | 9209.4362 | 0.2976 | 398.6758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 8.0343 | 4.7162 | 9.3163 | 7946.2895 | 20.806 | 532.2228 | [5 empty] | 52.3399 | 54.9219 | 77.5902 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 398.9761 |  |  |  |  | 52.4628 | 55.189 | 77.3944 | [7 empty] | -0.0739 | 0.3442 | 0.3521 | 9196.2646 | 0.3587 | 399.5786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 8.0293 | 4.7692 | 9.3389 | 7941.1528 | 20.8714 | 532.9822 | [5 empty] | 52.6155 | 55.2111 | 77.9987 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 399.6285 |  |  |  |  | 52.454 | 55.164 | 77.3961 | [7 empty] | -0.0589 | 0.3209 | 0.3262 | 9202.0597 | 0.3192 | 399.5225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 8.2052 | 4.7536 | 9.4828 | 7938.1943 | 21.0549 | 534.1535 | [5 empty] | 52.8924 | 55.5016 | 78.4091 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 400.2808 |  |  |  |  | 52.838 | 55.5644 | 77.9143 | [7 empty] | -0.0436 | 0.3456 | 0.3484 | 9192.7136 | 0.3257 | 400.4215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 8.1872 | 4.6844 | 9.4326 | 7951.1159 | 21.0538 | 534.5396 | [5 empty] | 53.1704 | 55.7934 | 78.8214 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 400.9331 |  |  |  |  | 53.1961 | 55.9424 | 78.4218 | [7 empty] | -0.0405 | 0.3595 | 0.3618 | 9188.2799 | 0.336 | 401.265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 8.1781 | 4.6794 | 9.4222 | 7952.2071 | 20.9727 | 534.4929 | [5 empty] | 53.4498 | 56.0865 | 79.2355 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 401.5855 |  |  |  |  | 53.5875 | 56.3429 | 78.9793 | [7 empty] | -0.0232 | 0.361 | 0.3617 | 9186.2294 | 0.3269 | 402.1536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 8.1946 | 4.7471 | 9.4703 | 7943.6361 | 21.0391 | 535.2355 | [5 empty] | 53.7304 | 56.381 | 79.6514 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 402.2378 |  |  |  |  | 53.9226 | 56.5798 | 79.529 | [7 empty] | 0.0983 | 0.2216 | 0.2424 | 9217.2551 | 0.1595 | 402.6767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 8.1911 | 4.7287 | 9.458 | 7950.3937 | 21.1617 | 536.2899 | [5 empty] | 54.0123 | 56.6767 | 80.0693 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 402.8902 |  |  |  |  | 54.2858 | 56.9559 | 79.9631 | [7 empty] | 0.1281 | 0.2732 | 0.3018 | 9197.7236 | 0.2002 | 403.5031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 8.1006 | 4.7411 | 9.386 | 7955.5941 | 21.185 | 536.9152 | [5 empty] | 54.2954 | 56.9739 | 80.489 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 403.5425 |  |  |  |  | 54.6218 | 57.2154 | 80.5184 | [7 empty] | 0.2222 | 0.1531 | 0.2699 | 9225.5724 | 0.2372 | 404.0708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 8.1145 | 4.7815 | 9.4185 | 7951.0979 | 21.2388 | 537.5858 | [5 empty] | 54.5798 | 57.2723 | 80.9106 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 404.1949 |  |  |  |  | 54.6515 | 57.2276 | 80.5485 | [7 empty] | 0.2474 | 0.1427 | 0.2856 | 9226.0646 | 0.2598 | 404.0974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 8.0092 | 4.7971 | 9.3359 | 7956.5138 | 21.2538 | 538.1834 | [5 empty] | 54.8655 | 57.5721 | 81.3342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 404.8472 |  |  |  |  | 55.0242 | 57.6182 | 81.1184 | [7 empty] | 0.243 | 0.1323 | 0.2767 | 9230.119 | 0.2567 | 404.9474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 8.0077 | 4.8312 | 9.3522 | 7953.9844 | 21.3132 | 538.902 | [5 empty] | 55.1525 | 57.8732 | 81.7596 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 405.4996 |  |  |  |  | 55.2834 | 57.9533 | 81.0965 | [7 empty] | 0.2636 | 0.4124 | 0.4895 | 9140.0269 | 0.3068 | 405.6725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 8.0124 | 4.8213 | 9.3512 | 7954.9794 | 21.2293 | 538.8357 | [5 empty] | 55.4408 | 58.1757 | 82.187 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 406.1519 |  |  |  |  | 55.7361 | 58.3684 | 83.1153 | [7 empty] | 0.0217 | -0.3745 | 0.3751 | 9419.2711 | 0.3322 | 406.566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 8.0451 | 4.8487 | 9.3932 | 7951.1454 | 21.2692 | 539.4111 | [5 empty] | 55.7303 | 58.4796 | 82.6162 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 406.8043 |  |  |  |  | 55.801 | 58.6253 | 83.1242 | [7 empty] | -0.1739 | -0.1507 | 0.2301 | 9368.4303 | 0.1805 | 407.1161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 8.0709 | 4.8732 | 9.428 | 7948.3311 | 21.3185 | 540.0466 | [5 empty] | 56.0212 | 58.7848 | 83.0474 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 407.4567 |  |  |  |  | 56.1803 | 59.0161 | 83.6518 | [7 empty] | -0.1572 | -0.1383 | 0.2093 | 9362.2671 | 0.1699 | 407.949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 8.0742 | 4.8697 | 9.429 | 7950.6424 | 21.3484 | 540.6001 | [5 empty] | 56.3134 | 59.0914 | 83.4806 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 408.109 |  |  |  |  | 56.5925 | 59.4197 | 84.2231 | [7 empty] | -0.1148 | -0.1433 | 0.1836 | 9358.8762 | 0.1468 | 408.8043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 8.0863 | 4.878 | 9.4437 | 7951.0256 | 21.3962 | 541.2436 | [5 empty] | 56.6069 | 59.3994 | 83.9157 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 408.7614 |  |  |  |  | 56.5839 | 59.4015 | 84.2208 | [7 empty] | -0.1068 | -0.1574 | 0.1902 | 9362.5133 | 0.1203 | 408.7659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 8.0954 | 4.8644 | 9.4445 | 7956.6942 | 21.542 | 542.4141 | [5 empty] | 56.9017 | 59.7088 | 84.3527 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 409.4138 |  |  |  |  | 56.7593 | 59.7254 | 84.7685 | [7 empty] | -0.3298 | -0.1814 | 0.3764 | 9395.4836 | 0.3459 | 409.4488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 8.0991 | 4.8727 | 9.452 | 7957.3328 | 21.5777 | 543.0064 | [5 empty] | 57.1979 | 60.0195 | 84.7917 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 410.0662 |  |  |  |  | 57.4199 | 60.2857 | 85.3601 | [7 empty] | -0.0912 | -0.0967 | 0.1329 | 9340.9063 | 0.1146 | 410.6227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 8.1049 | 4.8711 | 9.4561 | 7959.2307 | 21.6073 | 543.5644 | [5 empty] | 57.4953 | 60.3317 | 85.2327 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 410.7186 |  |  |  |  | 57.535 | 60.5334 | 85.7964 | [7 empty] | -0.2934 | -0.1209 | 0.3173 | 9371.3367 | 0.3219 | 411.1385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 8.1045 | 4.8777 | 9.4591 | 7960.249 | 21.6366 | 544.1316 | [5 empty] | 57.7942 | 60.6452 | 85.6757 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 411.3709 |  |  |  |  | 57.9468 | 60.9618 | 86.3839 | [7 empty] | -0.283 | -0.1117 | 0.3043 | 9366.9732 | 0.3179 | 412.0268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 8.1038 | 4.8811 | 9.4603 | 7961.8 | 21.6674 | 544.7094 | [5 empty] | 58.0943 | 60.9602 | 86.1206 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 412.0233 |  |  |  |  | 57.953 | 60.9843 | 86.3744 | [7 empty] | -0.2967 | -0.0872 | 0.3092 | 9360.686 | 0.3328 | 412.0733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 8.1143 | 4.8649 | 9.461 | 7963.6183 | 21.5916 | 544.7007 | [5 empty] | 58.3958 | 61.2765 | 86.5676 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 412.6757 |  |  |  |  | 58.3611 | 61.3918 | 87.0014 | [7 empty] | -0.2775 | -0.1173 | 0.3013 | 9367.9215 | 0.3007 | 412.9128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 8.1251 | 4.8729 | 9.4743 | 7963.9849 | 21.6288 | 545.3063 | [5 empty] | 58.6987 | 61.5943 | 87.0165 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 413.3281 |  |  |  |  | 58.7246 | 61.8008 | 87.4938 | [7 empty] | -0.2969 | -0.0675 | 0.3044 | 9354.1079 | 0.3435 | 413.7505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 8.1365 | 4.8788 | 9.4871 | 7966.7456 | 21.779 | 546.5246 | [5 empty] | 59.0029 | 61.9135 | 87.4675 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 413.9805 |  |  |  |  | 59.1732 | 62.2623 | 88.1638 | [7 empty] | -0.2865 | -0.0782 | 0.297 | 9356.148 | 0.3339 | 414.6899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 8.1425 | 4.8758 | 9.4908 | 7968.6914 | 21.7992 | 547.0507 | [5 empty] | 59.3084 | 62.2342 | 87.9205 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 414.6329 |  |  |  |  | 59.1055 | 62.1906 | 88.0972 | [7 empty] | -0.2934 | -0.0965 | 0.3088 | 9362.7094 | 0.3247 | 414.5443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 8.1407 | 4.8774 | 9.49 | 7970.5487 | 21.8259 | 547.6256 | [5 empty] | 59.6154 | 62.5563 | 88.3755 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 415.2853 |  |  |  |  | 59.61 | 62.6585 | 88.6018 | [7 empty] | -0.1708 | -0.0248 | 0.1726 | 9326.467 | 0.2029 | 415.4918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 8.1426 | 4.8801 | 9.493 | 7972.0657 | 21.8543 | 548.2101 | [5 empty] | 59.9237 | 62.8798 | 88.8326 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 415.9377 |  |  |  |  | 60.0194 | 63.0731 | 89.191 | [7 empty] | -0.1498 | -0.029 | 0.1526 | 9325.3887 | 0.1798 | 416.3261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 8.1363 | 5.0188 | 9.5597 | 7954.1403 | 21.8798 | 548.8162 | [5 empty] | 60.2334 | 63.2048 | 89.2917 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 416.5901 |  |  |  |  | 60.5598 | 63.5538 | 89.8448 | [7 empty] | -0.0224 | -0.03 | 0.0374 | 9311.6808 | 0.0886 | 417.2877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 8.1301 | 5.0254 | 9.5578 | 7955.4404 | 21.8995 | 549.3729 | [5 empty] | 60.5445 | 63.5312 | 89.7528 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 417.2425 |  |  |  |  | 60.5358 | 63.5319 | 89.8161 | [7 empty] | -0.0274 | -0.0306 | 0.0411 | 9312.441 | 0.0281 | 417.2438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 8.1506 | 5.1732 | 9.6538 | 7935.0161 | 21.9316 | 549.9944 | [5 empty] | 60.857 | 63.8591 | 90.2161 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 417.8949 |  |  |  |  | 60.9695 | 63.9686 | 90.4059 | [7 empty] | 0.0043 | -0.0195 | 0.02 | 9305.5403 | 0.0332 | 418.1122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 8.1583 | 5.1773 | 9.6624 | 7936.0193 | 21.9535 | 550.5576 | [5 empty] | 61.1708 | 64.1885 | 90.6814 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 418.5474 |  |  |  |  | 61.3434 | 64.3765 | 90.9348 | [7 empty] | -0.007 | 0.0074 | 0.0102 | 9298.4941 | 0.0475 | 418.9184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 8.1624 | 5.1835 | 9.6692 | 7937.0007 | 21.9795 | 551.1532 | [5 empty] | 61.4861 | 64.5193 | 91.1487 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 419.1998 |  |  |  |  | 61.7437 | 64.7905 | 91.5131 | [7 empty] | 0.0028 | 0.0098 | 0.0102 | 9296.7074 | 0.066 | 419.7325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 8.1683 | 5.1964 | 9.6811 | 7936.7543 | 21.9956 | 551.6987 | [5 empty] | 61.8028 | 64.8516 | 91.6182 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 419.8522 |  |  |  |  | 61.7299 | 64.7694 | 91.4948 | [7 empty] | 0.0095 | 0.0028 | 0.0099 | 9298.123 | 0.0226 | 419.6911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 8.1701 | 5.2006 | 9.6849 | 7938.3354 | 22.0282 | 552.346 | [5 empty] | 62.1209 | 65.1854 | 92.0898 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 420.5046 |  |  |  |  | 62.1662 | 65.2183 | 92.0978 | [7 empty] | 0.0286 | 0.0172 | 0.0334 | 9291.6909 | 0.0306 | 420.5687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 8.1723 | 5.2079 | 9.6906 | 7939.0124 | 22.0381 | 552.8732 | [5 empty] | 62.4404 | 65.5207 | 92.5635 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 421.1571 |  |  |  |  | 62.5982 | 65.6624 | 92.7082 | [7 empty] | 0.0449 | 0.0244 | 0.0511 | 9287.8112 | 0.0579 | 421.432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 8.2783 | 5.1033 | 9.7249 | 7950.1886 | 22.0549 | 553.3072 | [5 empty] | 62.7614 | 65.8575 | 93.0393 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 421.8095 |  |  |  |  | 62.9944 | 66.1107 | 93.2709 | [7 empty] | 0.0151 | 0.0653 | 0.067 | 9278.6854 | 0.0758 | 422.298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 8.2801 | 5.1082 | 9.729 | 7949.3774 | 21.9683 | 553.3028 | [5 empty] | 63.0838 | 66.1958 | 93.5172 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 422.4619 |  |  |  |  | 63.3972 | 66.4803 | 93.8445 | [7 empty] | 0.0768 | 0.0306 | 0.0827 | 9282.6186 | 0.1073 | 423.0085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 8.2814 | 5.1244 | 9.7387 | 7948.9262 | 21.9811 | 553.8657 | [5 empty] | 63.4076 | 66.5356 | 93.9972 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 423.1144 |  |  |  |  | 63.8552 | 66.9445 | 94.4757 | [7 empty] | 0.1042 | 0.0402 | 0.1117 | 9276.8957 | 0.149 | 423.8956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 8.3874 | 5.0359 | 9.7831 | 7959.6146 | 22.0889 | 554.8335 | [5 empty] | 63.7329 | 66.8769 | 94.4794 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 423.7668 |  |  |  |  | 63.8418 | 66.9332 | 94.4635 | [7 empty] | 0.0997 | 0.0388 | 0.1069 | 9277.8174 | 0.1084 | 423.8741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 8.3995 | 5.053 | 9.8023 | 7958.8089 | 22.1177 | 555.4917 | [5 empty] | 64.0596 | 67.2198 | 94.9638 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 424.4192 |  |  |  |  | 64.2717 | 67.3887 | 95.0797 | [7 empty] | 0.0991 | 0.0531 | 0.1124 | 9273.6808 | 0.1105 | 424.7397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 8.4021 | 5.0521 | 9.8041 | 7958.5962 | 22.019 | 555.4314 | [5 empty] | 64.3878 | 67.5641 | 95.4503 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 425.0717 |  |  |  |  | 64.6657 | 67.8144 | 95.6079 | [7 empty] | 0.0976 | 0.0915 | 0.1338 | 9262.5098 | 0.1141 | 425.5441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 8.3949 | 5.063 | 9.8034 | 7959.4939 | 22.0326 | 556.0365 | [5 empty] | 64.7175 | 67.91 | 95.939 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 425.7241 |  |  |  |  | 65.1161 | 68.254 | 96.2616 | [7 empty] | 0.1352 | 0.0696 | 0.152 | 9265.1698 | 0.1625 | 426.37 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 8.4197 | 5.0832 | 9.8352 | 7959.1658 | 22.1382 | 557.1491 | [5 empty] | 65.0486 | 68.2575 | 96.4298 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 426.3766 |  |  |  |  | 65.0987 | 68.2339 | 96.2345 | [7 empty] | 0.1374 | 0.0687 | 0.1536 | 9265.2086 | 0.1435 | 426.3323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 8.3014 | 5.0617 | 9.7229 | 7970.0066 | 22.1107 | 557.6618 | [5 empty] | 65.3812 | 68.6065 | 96.9229 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 427.029 |  |  |  |  | 65.565 | 68.7445 | 96.8974 | [7 empty] | 0.1205 | 0.1008 | 0.1571 | 9257.6252 | 0.1243 | 427.2861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 8.2993 | 5.0751 | 9.728 | 7970.3182 | 22.123 | 558.2804 | [5 empty] | 65.7152 | 68.9571 | 97.4181 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 427.6815 |  |  |  |  | 65.9845 | 69.161 | 97.4971 | [7 empty] | 0.1494 | 0.0912 | 0.1751 | 9257.5612 | 0.1596 | 428.0598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 8.3064 | 5.0752 | 9.7342 | 7970.0232 | 22.0363 | 558.3064 | [5 empty] | 66.0508 | 69.3092 | 97.9156 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 428.334 |  |  |  |  | 66.4174 | 69.6287 | 98.0714 | [7 empty] | 0.149 | 0.1356 | 0.2015 | 9244.7623 | 0.1658 | 428.9235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 8.1966 | 5.0622 | 9.6338 | 7979.2665 | 22.0106 | 558.839 | [5 empty] | 66.3879 | 69.6629 | 98.4152 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 428.9864 |  |  |  |  | 66.8399 | 70.0549 | 98.6709 | [7 empty] | 0.1721 | 0.1337 | 0.2179 | 9243.0959 | 0.1943 | 429.7062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 8.2021 | 5.0572 | 9.6359 | 7981.4299 | 22.0035 | 559.3492 | [5 empty] | 66.7264 | 70.0181 | 98.9171 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 429.6389 |  |  |  |  | 66.7959 | 70.0017 | 98.6119 | [7 empty] | 0.178 | 0.1248 | 0.2174 | 9245.066 | 0.1784 | 429.6088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 8.2164 | 5.2091 | 9.7285 | 7961.0661 | 22.0034 | 559.9253 | [5 empty] | 67.0665 | 70.375 | 99.4213 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 430.2913 |  |  |  |  | 67.2648 | 70.4731 | 99.3056 | [7 empty] | 0.1991 | 0.1075 | 0.2263 | 9248.0998 | 0.206 | 430.4703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 8.217 | 5.2112 | 9.7302 | 7962.672 | 22.002 | 560.492 | [5 empty] | 67.4081 | 70.7334 | 99.9276 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 430.9438 |  |  |  |  | 67.6264 | 70.9169 | 100.0011 | [7 empty] | 0.0989 | 0.0837 | 0.1296 | 9265.4132 | 0.107 | 431.2768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 8.2282 | 5.3485 | 9.8138 | 7944.8389 | 22.0057 | 561.1056 | [5 empty] | 67.7512 | 71.0934 | 100.4362 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 431.5963 |  |  |  |  | 67.9987 | 71.1958 | 100.5576 | [7 empty] | 0.213 | -0.013 | 0.2134 | 9281.8724 | 0.2675 | 431.7813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 8.2257 | 5.3512 | 9.8131 | 7948.4242 | 22.0898 | 562.2176 | [5 empty] | 68.0958 | 71.4551 | 100.9471 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 432.2488 |  |  |  |  | 68.3258 | 71.6121 | 101.1807 | [7 empty] | 0.1087 | -0.0186 | 0.1103 | 9294.2604 | 0.1471 | 432.5313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 8.2284 | 5.3529 | 9.8163 | 7949.9453 | 22.0814 | 562.764 | [5 empty] | 68.442 | 71.8183 | 101.4603 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 432.9012 |  |  |  |  | 68.708 | 71.8856 | 101.799 | [7 empty] | 0.2287 | -0.1506 | 0.2738 | 9320.403 | 0.3639 | 433.0218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 8.2346 | 5.3574 | 9.824 | 7951.081 | 22.082 | 563.3695 | [5 empty] | 68.7897 | 72.1831 | 101.9757 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 433.5537 |  |  |  |  | 69.0465 | 72.3048 | 101.7996 | [7 empty] | 0.2654 | 0.1456 | 0.3027 | 9231.1115 | 0.2725 | 433.7707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 8.2255 | 5.3726 | 9.8247 | 7951.2042 | 22.065 | 563.893 | [5 empty] | 69.1389 | 72.5496 | 102.4934 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 434.2062 |  |  |  |  | 69.4273 | 72.7761 | 101.8504 | [7 empty] | 0.2966 | 0.4529 | 0.5414 | 9141.4756 | 0.3335 | 434.608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 8.237 | 5.3693 | 9.8324 | 7953.1646 | 22.064 | 564.4943 | [5 empty] | 69.4897 | 72.9177 | 103.0135 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 434.8587 |  |  |  |  | 69.6 | 73.0993 | 103.7475 | [7 empty] | -0.1829 | -0.2191 | 0.2854 | 9382.6156 | 0.1906 | 435.1795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 8.2375 | 5.3841 | 9.841 | 7953.138 | 22.0597 | 565.0987 | [5 empty] | 69.842 | 73.2874 | 103.5358 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 435.5112 |  |  |  |  | 70.054 | 73.5741 | 104.3699 | [7 empty] | -0.1704 | -0.1955 | 0.2593 | 9374.163 | 0.1838 | 436.015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 8.2422 | 5.3879 | 9.847 | 7956.1879 | 22.1351 | 566.212 | [5 empty] | 70.196 | 73.6588 | 104.0605 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 436.1637 |  |  |  |  | 70.5285 | 74.0417 | 105.0707 | [7 empty] | -0.1387 | -0.2186 | 0.2589 | 9377.4089 | 0.1797 | 436.8334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 8.3442 | 5.4068 | 9.9428 | 7949.7862 | 22.1116 | 566.5777 | [5 empty] | 70.5514 | 74.0318 | 104.5874 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 436.8162 |  |  |  |  | 70.7343 | 74.4239 | 105.6895 | [7 empty] | -0.3689 | -0.2303 | 0.4349 | 9404.3513 | 0.3807 | 437.4989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 8.3716 | 5.4079 | 9.9664 | 7948.2814 | 22.0161 | 566.5766 | [5 empty] | 70.9085 | 74.4065 | 105.1168 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 437.4687 |  |  |  |  | 70.7749 | 74.44 | 105.7592 | [7 empty] | -0.344 | -0.2566 | 0.4292 | 9409.4723 | 0.3397 | 437.5268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 8.3539 | 5.4111 | 9.9532 | 7950.6509 | 21.9986 | 567.1409 | [5 empty] | 71.2672 | 74.7829 | 105.6484 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 438.1212 |  |  |  |  | 71.4628 | 74.9971 | 106.3876 | [7 empty] | -0.0991 | -0.2053 | 0.2279 | 9369.0431 | 0.1443 | 438.4914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 8.4636 | 5.4363 | 10.0591 | 7942.9555 | 21.9717 | 567.4835 | [5 empty] | 71.6274 | 75.1609 | 106.1825 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 438.7737 |  |  |  |  | 71.9483 | 75.5572 | 107.0562 | [7 empty] | -0.1391 | -0.1391 | 0.1967 | 9353.7951 | 0.1642 | 439.4547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 8.4727 | 5.4493 | 10.0738 | 7942.6798 | 21.9591 | 568.0548 | [5 empty] | 71.9892 | 75.5406 | 106.7189 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 439.4262 |  |  |  |  | 72.3753 | 75.9922 | 107.6266 | [7 empty] | -0.1132 | -0.1199 | 0.1649 | 9345.5354 | 0.152 | 440.1986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 8.4698 | 5.4741 | 10.0848 | 7941.3135 | 21.9402 | 568.6086 | [5 empty] | 72.3527 | 75.9219 | 107.2576 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 440.0787 |  |  |  |  | 72.3862 | 75.9633 | 107.7278 | [7 empty] | -0.0899 | -0.1927 | 0.2126 | 9364.0727 | 0.127 | 440.1492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 8.475 | 5.4718 | 10.0879 | 7943.4606 | 21.9308 | 569.2133 | [5 empty] | 72.7177 | 76.305 | 107.7988 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 440.7312 |  |  |  |  | 72.6115 | 76.36 | 108.4091 | [7 empty] | -0.3178 | -0.2249 | 0.3893 | 9396.3305 | 0.3144 | 440.8247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 8.4716 | 5.4693 | 10.0838 | 7945.7859 | 21.908 | 569.7458 | [5 empty] | 73.0844 | 76.6897 | 108.3424 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 441.3837 |  |  |  |  | 73.28 | 76.9074 | 109.05 | [7 empty] | -0.0948 | -0.1851 | 0.208 | 9362.0496 | 0.1328 | 441.7515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 8.4792 | 5.4848 | 10.0985 | 7945.1978 | 21.8901 | 570.3024 | [5 empty] | 73.4527 | 77.0762 | 108.8883 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 442.0362 |  |  |  |  | 73.5273 | 77.342 | 109.7207 | [7 empty] | -0.3274 | -0.185 | 0.376 | 9385.2843 | 0.336 | 442.4834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 8.3684 | 5.4726 | 9.999 | 7954.1812 | 21.849 | 570.8656 | [5 empty] | 73.8226 | 77.4644 | 109.4367 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 442.6887 |  |  |  |  | 73.9421 | 77.7642 | 110.3019 | [7 empty] | -0.3069 | -0.1793 | 0.3555 | 9381.3768 | 0.316 | 443.1908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 8.3663 | 5.4838 | 10.0034 | 7954.3817 | 21.8168 | 571.3467 | [5 empty] | 74.1942 | 77.8543 | 109.9875 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 443.3412 |  |  |  |  | 74.3996 | 78.1036 | 111.0083 | [7 empty] | -0.1736 | -0.3045 | 0.3505 | 9403.5649 | 0.2153 | 443.757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 8.2514 | 5.4746 | 9.9024 | 7963.1007 | 21.7725 | 571.8992 | [5 empty] | 74.5674 | 78.2459 | 110.5408 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 443.9938 |  |  |  |  | 74.8876 | 78.6144 | 111.6911 | [7 empty] | -0.1638 | -0.2858 | 0.3294 | 9396.9242 | 0.2121 | 444.6052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 8.251 | 5.4946 | 9.9131 | 7962.4387 | 21.7584 | 572.5072 | [5 empty] | 74.9422 | 78.6392 | 111.0965 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 444.6463 |  |  |  |  | 75.1816 | 78.8952 | 111.6985 | [7 empty] | -0.053 | -0.11 | 0.1221 | 9336.0196 | 0.0923 | 445.0694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 8.2635 | 5.497 | 9.9248 | 7963.0692 | 21.7251 | 572.9679 | [5 empty] | 75.3187 | 79.0343 | 111.6546 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 445.2988 |  |  |  |  | 75.5275 | 79.355 | 111.7399 | [7 empty] | -0.0553 | 0.184 | 0.1921 | 9254.5094 | 0.2071 | 445.8263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 8.2655 | 5.4949 | 9.9253 | 7963.4702 | 21.6308 | 573.0316 | [5 empty] | 75.6969 | 79.4311 | 112.2152 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 445.9513 |  |  |  |  | 75.5454 | 79.3358 | 111.7219 | [7 empty] | -0.0096 | 0.1742 | 0.1745 | 9252.7475 | 0.1484 | 445.7948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 8.268 | 5.52 | 9.9413 | 7961.8098 | 21.6088 | 573.5888 | [5 empty] | 76.0768 | 79.8297 | 112.7783 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 446.6039 |  |  |  |  | 76.1993 | 79.8849 | 113.5991 | [7 empty] | -0.0527 | -0.3503 | 0.3543 | 9403.3797 | 0.2482 | 446.694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 8.2624 | 5.5367 | 9.9459 | 7961.6467 | 21.5832 | 574.1342 | [5 empty] | 76.4583 | 80.2301 | 113.3439 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 447.2564 |  |  |  |  | 77.0013 | 80.5669 | 114.3435 | [7 empty] | 0.1871 | -0.2722 | 0.3303 | 9357.2664 | 0.4002 | 447.8032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 8.2688 | 5.5486 | 9.9579 | 7963.2984 | 21.6357 | 575.1966 | [5 empty] | 76.8415 | 80.6322 | 113.912 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 447.9089 |  |  |  |  | 77.1492 | 80.9205 | 114.6975 | [7 empty] | -0.0301 | -0.1768 | 0.1794 | 9351.9336 | 0.1392 | 448.375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 8.2658 | 5.5626 | 9.9632 | 7963.4576 | 21.613 | 575.763 | [5 empty] | 77.2264 | 81.0361 | 114.4826 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 448.5615 |  |  |  |  | 77.63 | 81.4108 | 115.3854 | [7 empty] | -0.0117 | -0.1762 | 0.1765 | 9349.7948 | 0.1567 | 449.1643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 8.2667 | 5.5796 | 9.9735 | 7962.9758 | 21.589 | 576.3169 | [5 empty] | 77.613 | 81.4418 | 115.0557 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 449.214 |  |  |  |  | 78.0473 | 81.9006 | 115.7423 | [7 empty] | -0.0113 | -0.0169 | 0.0203 | 9305.7155 | 0.102 | 449.9486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 8.2835 | 5.5953 | 9.9963 | 7962.0517 | 21.5743 | 576.9142 | [5 empty] | 78.0013 | 81.8492 | 115.6314 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 449.8666 |  |  |  |  | 78.0648 | 81.8997 | 115.7957 | [7 empty] | 0.0019 | -0.0443 | 0.0444 | 9311.9697 | 0.0385 | 449.9472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 8.3753 | 5.5056 | 10.0229 | 7971.201 | 21.5528 | 577.3429 | [5 empty] | 78.3914 | 82.2585 | 116.2096 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 450.5191 |  |  |  |  | 78.5478 | 82.4329 | 116.3837 | [7 empty] | 0.0012 | 0.034 | 0.034 | 9290.5988 | 0.0466 | 450.7963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 8.3845 | 5.5006 | 10.0278 | 7973.0051 | 21.5183 | 577.8131 | [5 empty] | 78.7831 | 82.6696 | 116.7903 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 451.1717 |  |  |  |  | 79.0559 | 82.9605 | 117.0925 | [7 empty] | 0.015 | 0.0495 | 0.0517 | 9285.1038 | 0.0716 | 451.6317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 8.4842 | 5.3949 | 10.0542 | 7983.8425 | 21.4954 | 578.216 | [5 empty] | 79.1766 | 83.0825 | 117.3736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 451.8242 |  |  |  |  | 79.5618 | 83.4582 | 117.8223 | [7 empty] | 0.0501 | 0.0327 | 0.0598 | 9286.3415 | 0.0961 | 452.4156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 8.4828 | 5.3888 | 10.0498 | 7986.4462 | 21.4655 | 578.7342 | [5 empty] | 79.5718 | 83.4972 | 117.9595 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 452.4768 |  |  |  |  | 79.9852 | 83.8123 | 118.5238 | [7 empty] | 0.1213 | -0.0699 | 0.14 | 9307.3664 | 0.1962 | 452.9707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 8.4904 | 5.5225 | 10.1284 | 7969.9985 | 21.4414 | 579.3072 | [5 empty] | 79.9688 | 83.9137 | 118.5479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 453.1293 |  |  |  |  | 80.5165 | 84.3778 | 119.1878 | [7 empty] | 0.1366 | -0.0087 | 0.1369 | 9289.3317 | 0.1959 | 453.8529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 8.4864 | 5.5198 | 10.1236 | 7972.2519 | 21.4094 | 579.8167 | [5 empty] | 80.3675 | 84.3321 | 119.139 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 453.7819 |  |  |  |  | 80.8612 | 84.6944 | 119.9393 | [7 empty] | 0.1334 | -0.1499 | 0.2007 | 9327.8299 | 0.2611 | 454.3446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 8.5007 | 5.657 | 10.211 | 7955.0211 | 21.3814 | 580.3534 | [5 empty] | 80.7679 | 84.7523 | 119.7327 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 454.4344 |  |  |  |  | 81.3629 | 85.2082 | 120.6898 | [7 empty] | 0.1436 | -0.162 | 0.2165 | 9330.0613 | 0.2858 | 455.1391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 8.4911 | 5.6629 | 10.2063 | 7956.495 | 21.3517 | 580.8899 | [5 empty] | 81.1702 | 85.1744 | 120.3289 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 455.087 |  |  |  |  | 81.7432 | 85.6789 | 121.4243 | [7 empty] | 0.0444 | -0.1821 | 0.1875 | 9344.9016 | 0.2116 | 455.8632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 8.3952 | 5.6375 | 10.1124 | 7966.0881 | 21.2996 | 581.3899 | [5 empty] | 81.5742 | 85.5983 | 120.9278 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 455.7395 |  |  |  |  | 81.7143 | 85.6415 | 121.3754 | [7 empty] | 0.0521 | -0.1848 | 0.1921 | 9344.8997 | 0.1905 | 455.8059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 8.3836 | 5.6485 | 10.1089 | 7967.0226 | 21.2719 | 581.9446 | [5 empty] | 81.98 | 86.0241 | 121.5294 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 456.3921 |  |  |  |  | 82.1949 | 86.1343 | 122.0466 | [7 empty] | 0.0704 | -0.1749 | 0.1886 | 9340.3642 | 0.2016 | 456.5606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 8.2817 | 5.6267 | 10.0123 | 7976.3318 | 21.2156 | 582.4243 | [5 empty] | 82.3875 | 86.4518 | 122.1336 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 457.0447 |  |  |  |  | 82.6951 | 86.6488 | 122.7462 | [7 empty] | 0.0876 | -0.1639 | 0.1859 | 9335.6574 | 0.2136 | 457.3443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 8.2657 | 5.63 | 10.001 | 7978.4638 | 21.1862 | 582.9727 | [5 empty] | 82.7969 | 86.8814 | 122.7404 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 457.6973 |  |  |  |  | 83.2033 | 87.1868 | 123.4466 | [7 empty] | 0.0928 | -0.1367 | 0.1652 | 9327.7635 | 0.2059 | 458.1595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 8.2793 | 5.6255 | 10.0097 | 7978.3447 | 21.0811 | 582.9504 | [5 empty] | 83.208 | 87.3128 | 123.3499 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 458.3498 |  |  |  |  | 83.7705 | 87.7809 | 124.2461 | [7 empty] | 0.101 | -0.119 | 0.1561 | 9322.197 | 0.2165 | 459.0546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 8.2738 | 5.6376 | 10.0119 | 7978.7612 | 21.0511 | 583.4816 | [5 empty] | 83.621 | 87.7461 | 123.9621 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 459.0024 |  |  |  |  | 84.2671 | 88.2618 | 124.966 | [7 empty] | 0.1405 | -0.1417 | 0.1996 | 9324.4772 | 0.2734 | 459.7752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 8.2768 | 5.6294 | 10.0098 | 7981.5131 | 21.0259 | 584.0306 | [5 empty] | 84.0358 | 88.1814 | 124.577 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 459.655 |  |  |  |  | 84.2493 | 88.2432 | 124.9386 | [7 empty] | 0.1407 | -0.1413 | 0.1994 | 9324.3355 | 0.2503 | 459.7474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 8.2654 | 5.6236 | 9.9971 | 7986.4623 | 21.0773 | 585.1356 | [5 empty] | 84.4524 | 88.6186 | 125.1946 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 460.3075 |  |  |  |  | 84.6856 | 88.7419 | 125.2696 | [7 empty] | 0.1607 | 0.0263 | 0.1629 | 9278.1401 | 0.1818 | 460.4912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 8.2693 | 5.6416 | 10.0104 | 7985.5536 | 21.0454 | 585.6414 | [5 empty] | 84.8709 | 89.0576 | 125.8149 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 460.9601 |  |  |  |  | 85.2043 | 89.2674 | 126.0234 | [7 empty] | 0.18 | 0.0187 | 0.181 | 9278.391 | 0.2104 | 461.2709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 8.2667 | 5.6592 | 10.0182 | 7987.1962 | 21.1074 | 586.8127 | [5 empty] | 85.2911 | 89.4987 | 126.438 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 461.6127 |  |  |  |  | 85.5969 | 89.6098 | 126.3836 | [7 empty] | 0.2835 | 0.0623 | 0.2903 | 9257.5018 | 0.3104 | 461.7768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 8.2668 | 5.6657 | 10.022 | 7988.0258 | 21.0768 | 587.3314 | [5 empty] | 85.7133 | 89.9416 | 127.0638 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 462.2653 |  |  |  |  | 86.1187 | 90.1254 | 127.0104 | [7 empty] | 0.3384 | 0.1013 | 0.3533 | 9242.4653 | 0.3611 | 462.5352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 8.3815 | 5.6956 | 10.1336 | 7979.8245 | 21.0423 | 587.6605 | [5 empty] | 86.1373 | 90.3865 | 127.6923 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 462.9179 |  |  |  |  | 86.4966 | 90.4889 | 127.8855 | [7 empty] | 0.3104 | -0.0581 | 0.3158 | 9286.5708 | 0.3958 | 463.0677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 8.3795 | 5.6936 | 10.1309 | 7980.1533 | 20.9369 | 587.6549 | [5 empty] | 86.5631 | 90.8334 | 128.3236 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 463.5705 |  |  |  |  | 87.0019 | 90.988 | 128.6151 | [7 empty] | 0.341 | -0.0726 | 0.3486 | 9287.5588 | 0.4392 | 463.7956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 8.3741 | 5.7028 | 10.1315 | 7980.7009 | 20.8964 | 588.1107 | [5 empty] | 86.9908 | 91.2822 | 128.9576 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 464.2231 |  |  |  |  | 87.4181 | 91.532 | 129.3445 | [7 empty] | 0.2232 | -0.0413 | 0.227 | 9290.2631 | 0.2892 | 464.585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 8.4836 | 5.7375 | 10.2416 | 7972.3688 | 20.8706 | 588.5051 | [5 empty] | 87.4204 | 91.733 | 129.5945 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 464.8756 |  |  |  |  | 87.9471 | 92.0352 | 130.1492 | [7 empty] | 0.2653 | -0.0878 | 0.2794 | 9298.508 | 0.3636 | 465.3116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 8.4838 | 5.7498 | 10.2487 | 7972.414 | 20.8379 | 589.0078 | [5 empty] | 87.8519 | 92.1857 | 130.2341 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 465.5282 |  |  |  |  | 88.3596 | 92.5526 | 130.2349 | [7 empty] | 0.2833 | 0.1966 | 0.3448 | 9223.7795 | 0.2845 | 466.0549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 8.4818 | 5.7655 | 10.2558 | 7972.3675 | 20.8157 | 589.5876 | [5 empty] | 88.2853 | 92.6405 | 130.8766 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 466.1808 |  |  |  |  | 88.7517 | 93.0775 | 130.2186 | [7 empty] | 0.2882 | 0.5313 | 0.6045 | 9139.2119 | 0.3613 | 466.8052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 8.4872 | 5.7872 | 10.2725 | 7971.0114 | 20.7866 | 590.1081 | [5 empty] | 88.7206 | 93.0973 | 131.5218 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 466.8334 |  |  |  |  | 89.3344 | 93.5977 | 133.0003 | [7 empty] | 0.0266 | -0.3427 | 0.3438 | 9386.7754 | 0.3068 | 467.5452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 8.4912 | 5.8099 | 10.2886 | 7969.9044 | 20.7704 | 590.7218 | [5 empty] | 89.1577 | 93.556 | 132.1699 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 467.486 |  |  |  |  | 89.5625 | 94.009 | 133.6985 | [7 empty] | -0.1896 | -0.3681 | 0.4141 | 9413.3193 | 0.2572 | 468.1277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 8.4921 | 5.8257 | 10.2983 | 7969.4351 | 20.7368 | 591.2159 | [5 empty] | 89.5969 | 94.0168 | 132.8209 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 468.1386 |  |  |  |  | 90.1206 | 94.5698 | 134.4467 | [7 empty] | -0.1531 | -0.3518 | 0.3836 | 9405.3374 | 0.2515 | 468.9182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 8.3746 | 5.8225 | 10.1998 | 7976.9116 | 20.6799 | 591.7169 | [5 empty] | 90.0379 | 94.4796 | 133.4747 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 468.7912 |  |  |  |  | 90.354 | 95.0014 | 135.1725 | [7 empty] | -0.3841 | -0.3745 | 0.5364 | 9432.5022 | 0.3819 | 469.5237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 8.3663 | 5.8327 | 10.1988 | 7977.6838 | 20.6489 | 592.2418 | [5 empty] | 90.4808 | 94.9444 | 134.1313 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 469.4438 |  |  |  |  | 91.1831 | 95.5314 | 135.982 | [7 empty] | -0.0105 | -0.4433 | 0.4434 | 9415.6429 | 0.3604 | 470.2639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 8.2448 | 5.8162 | 10.0899 | 7986.7991 | 20.5811 | 592.6682 | [5 empty] | 90.9257 | 95.4112 | 134.7909 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 470.0964 |  |  |  |  | 91.3582 | 95.936 | 136.3123 | [7 empty] | -0.2166 | -0.3135 | 0.3811 | 9400.5163 | 0.2518 | 470.8267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 8.2703 | 5.822 | 10.114 | 7986.6495 | 20.5597 | 593.2094 | [5 empty] | 91.3726 | 95.8801 | 135.4533 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 470.7491 |  |  |  |  | 91.3782 | 96.1134 | 136.2706 | [7 empty] | -0.3409 | -0.1719 | 0.3818 | 9375.0395 | 0.3432 | 471.0727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 8.2596 | 5.8398 | 10.1155 | 7986.6185 | 20.5316 | 593.7578 | [5 empty] | 91.8214 | 96.3511 | 136.1186 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 471.4017 |  |  |  |  | 91.8924 | 96.641 | 136.9981 | [7 empty] | -0.3234 | -0.1656 | 0.3633 | 9371.6227 | 0.3272 | 471.802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 8.269 | 5.8633 | 10.1368 | 7984.8271 | 20.5025 | 594.2697 | [5 empty] | 92.2722 | 96.8241 | 136.7869 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 472.0543 |  |  |  |  | 92.3934 | 97.1965 | 137.4313 | [7 empty] | -0.2946 | -0.0166 | 0.2951 | 9330.6552 | 0.3473 | 472.5661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 8.2665 | 5.8753 | 10.1417 | 7984.9855 | 20.4679 | 594.7584 | [5 empty] | 92.7249 | 97.2992 | 137.458 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 472.7069 |  |  |  |  | 92.9389 | 97.7741 | 138.1645 | [7 empty] | -0.285 | 0.0181 | 0.2856 | 9320.8975 | 0.3568 | 473.3564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 8.2722 | 5.8777 | 10.1477 | 7986.1618 | 20.4422 | 595.296 | [5 empty] | 93.1797 | 97.7763 | 138.1322 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 473.3595 |  |  |  |  | 93.3305 | 98.2913 | 138.8968 | [7 empty] | -0.4025 | 0.0311 | 0.4037 | 9328.0388 | 0.497 | 474.0606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 8.3712 | 5.8986 | 10.2406 | 7979.9513 | 20.4023 | 595.5985 | [5 empty] | 93.6364 | 98.2556 | 138.8092 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 474.0121 |  |  |  |  | 93.9566 | 98.9303 | 139.8032 | [7 empty] | -0.3818 | 0.0272 | 0.3828 | 9327.1044 | 0.4799 | 474.9261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 8.3789 | 5.9077 | 10.2522 | 7980.2292 | 20.379 | 596.1504 | [5 empty] | 94.0951 | 98.7369 | 139.4892 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 474.6647 |  |  |  |  | 93.9076 | 98.8771 | 139.709 | [7 empty] | -0.3768 | 0.0348 | 0.3784 | 9324.7548 | 0.458 | 474.8542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 8.4862 | 5.9258 | 10.3504 | 7974.0688 | 20.3432 | 596.4657 | [5 empty] | 94.5558 | 99.2204 | 140.1722 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 475.3174 |  |  |  |  | 94.3425 | 99.408 | 140.5153 | [7 empty] | -0.4676 | 0.0214 | 0.468 | 9336.1533 | 0.5567 | 475.5698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 8.4832 | 5.9207 | 10.345 | 7978.2037 | 20.385 | 597.4905 | [5 empty] | 95.0186 | 99.706 | 140.8582 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 475.97 |  |  |  |  | 94.8952 | 99.9995 | 141.2451 | [7 empty] | -0.4607 | 0.0657 | 0.4653 | 9324.284 | 0.5714 | 476.3632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 8.4772 | 5.923 | 10.3414 | 7979.771 | 20.3502 | 597.9786 | [5 empty] | 95.4834 | 100.1937 | 141.5472 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 476.6226 |  |  |  |  | 95.4811 | 100.5472 | 142.0918 | [7 empty] | -0.398 | 0.0274 | 0.399 | 9328.3015 | 0.4827 | 477.0939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 8.4694 | 5.9336 | 10.3411 | 7978.9501 | 20.2534 | 598.0317 | [5 empty] | 95.9502 | 100.6835 | 142.2392 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 477.2752 |  |  |  |  | 95.9903 | 101.1103 | 142.7357 | [7 empty] | -0.4026 | 0.0921 | 0.413 | 9312.448 | 0.5215 | 477.8416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 8.4632 | 5.9372 | 10.3381 | 7980.3477 | 20.2182 | 598.5163 | [5 empty] | 96.419 | 101.1755 | 142.9342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 477.9278 |  |  |  |  | 96.5864 | 101.5939 | 143.6064 | [7 empty] | -0.2785 | -0.0016 | 0.2785 | 9324.8766 | 0.3359 | 478.4806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 8.4699 | 5.9457 | 10.3485 | 7980.662 | 20.191 | 599.039 | [5 empty] | 96.8899 | 101.6696 | 143.6323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 478.5805 |  |  |  |  | 97.0738 | 102.097 | 144.2714 | [7 empty] | -0.2609 | 0.0157 | 0.2613 | 9318.9697 | 0.3241 | 479.1427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 8.4731 | 5.941 | 10.3484 | 7982.7566 | 20.1613 | 599.5465 | [5 empty] | 97.3628 | 102.1659 | 144.3334 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 479.2331 |  |  |  |  | 97.4965 | 102.4402 | 144.7037 | [7 empty] | -0.1426 | 0.0239 | 0.1446 | 9306.5418 | 0.1872 | 479.5926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 8.471 | 5.9555 | 10.3549 | 7982.6375 | 20.1289 | 600.0449 | [5 empty] | 97.8379 | 102.6643 | 145.0376 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 479.8857 |  |  |  |  | 98.1045 | 103.0608 | 145.55 | [7 empty] | -0.1183 | 0.0338 | 0.123 | 9301.9567 | 0.175 | 480.4029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 8.4742 | 5.9433 | 10.3506 | 7984.0562 | 20.0286 | 600.0506 | [5 empty] | 98.3149 | 103.1649 | 145.7448 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 480.5384 |  |  |  |  | 98.5936 | 103.5969 | 146.0354 | [7 empty] | -0.0968 | 0.1446 | 0.1741 | 9272.8543 | 0.2192 | 481.0992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 8.4865 | 5.9379 | 10.3576 | 7985.8128 | 20.0007 | 600.5549 | [5 empty] | 98.7941 | 103.6677 | 146.4552 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 481.191 |  |  |  |  | 99.159 | 104.1705 | 146.8871 | [7 empty] | -0.0823 | 0.1253 | 0.15 | 9276.393 | 0.2002 | 481.8407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 8.4767 | 5.9543 | 10.3589 | 7985.8517 | 19.9692 | 601.0704 | [5 empty] | 99.2754 | 104.1727 | 147.1686 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 481.8436 |  |  |  |  | 99.6956 | 104.7109 | 147.6479 | [7 empty] | -0.0573 | 0.1232 | 0.1359 | 9274.8105 | 0.1815 | 482.536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 8.4713 | 5.9578 | 10.3566 | 7987.2321 | 19.9356 | 601.5617 | [5 empty] | 99.7587 | 104.68 | 147.8852 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 482.4963 |  |  |  |  | 100.2909 | 105.2981 | 148.6034 | [7 empty] | -0.038 | 0.0685 | 0.0783 | 9286.5469 | 0.1518 | 483.2878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 8.4508 | 5.9758 | 10.3502 | 7989.1401 | 19.9718 | 602.5724 | [5 empty] | 100.2442 | 105.1894 | 148.6048 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 483.1489 |  |  |  |  | 100.2467 | 105.253 | 148.537 | [7 empty] | -0.0389 | 0.0697 | 0.0799 | 9286.3217 | 0.0899 | 483.2301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 8.4484 | 5.9781 | 10.3495 | 7990.4869 | 19.9366 | 603.0471 | [5 empty] | 100.7318 | 105.701 | 149.3276 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 483.8015 |  |  |  |  | 100.8488 | 105.8887 | 149.3409 | [7 empty] | -0.0273 | 0.107 | 0.1104 | 9276.3092 | 0.1115 | 484.0403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 8.3428 | 6.0999 | 10.335 | 7981.3788 | 19.8761 | 603.5124 | [5 empty] | 101.2215 | 106.2149 | 150.0536 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 484.4542 |  |  |  |  | 101.4253 | 106.462 | 150.2417 | [7 empty] | -0.0088 | 0.0672 | 0.0677 | 9284.4264 | 0.0768 | 484.767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 8.3495 | 6.1007 | 10.3409 | 7982.5774 | 19.846 | 604.0082 | [5 empty] | 101.7134 | 106.731 | 150.7828 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 485.1068 |  |  |  |  | 101.8118 | 106.9979 | 150.7279 | [7 empty] | -0.102 | 0.1889 | 0.2147 | 9263.0132 | 0.2422 | 485.4432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 8.2448 | 6.2295 | 10.3336 | 7974.138 | 19.8524 | 604.9404 | [5 empty] | 102.2074 | 107.2494 | 151.5151 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 485.7595 |  |  |  |  | 102.3877 | 107.5487 | 151.593 | [7 empty] | -0.0595 | 0.1478 | 0.1593 | 9269.3685 | 0.1754 | 486.135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 8.2429 | 6.2426 | 10.34 | 7974.4869 | 19.8328 | 605.5245 | [5 empty] | 102.7035 | 107.77 | 152.2506 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 486.4121 |  |  |  |  | 103.2356 | 108.44 | 152.8098 | [7 empty] | -0.054 | 0.1638 | 0.1725 | 9265.1811 | 0.2168 | 487.2479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 8.2383 | 6.2472 | 10.3391 | 7975.5647 | 19.7933 | 605.9702 | [5 empty] | 103.2018 | 108.2929 | 152.9893 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 487.0647 |  |  |  |  | 103.7906 | 108.853 | 153.6915 | [7 empty] | 0.0752 | 0.0273 | 0.08 | 9287.038 | 0.1351 | 487.7606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 8.228 | 6.2679 | 10.3434 | 7974.9641 | 19.7559 | 606.4398 | [5 empty] | 103.7023 | 108.8181 | 153.7312 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 487.7174 |  |  |  |  | 104.3977 | 109.462 | 154.5975 | [7 empty] | 0.0969 | 0.0062 | 0.0971 | 9290.3015 | 0.1681 | 488.5137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 8.2459 | 6.2749 | 10.3619 | 7975.0308 | 19.7338 | 606.9745 | [5 empty] | 104.205 | 109.3456 | 154.4764 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 488.37 |  |  |  |  | 104.3662 | 109.4257 | 154.5951 | [7 empty] | 0.0922 | -0.013 | 0.0931 | 9295.2984 | 0.1146 | 488.469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 8.3324 | 6.1847 | 10.3769 | 7983.4506 | 19.6968 | 607.293 | [5 empty] | 104.7099 | 109.8753 | 155.2248 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 489.0227 |  |  |  |  | 105.0402 | 110.1282 | 155.45 | [7 empty] | 0.1192 | 0.0392 | 0.1255 | 9280.5465 | 0.1329 | 489.3332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 8.3324 | 6.1933 | 10.382 | 7983.9615 | 19.6649 | 607.784 | [5 empty] | 105.2169 | 110.4074 | 155.9765 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 489.6753 |  |  |  |  | 105.6516 | 110.7102 | 156.5353 | [7 empty] | 0.1381 | -0.0687 | 0.1543 | 9304.7948 | 0.205 | 490.0455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 8.4334 | 6.0959 | 10.4059 | 7992.6152 | 19.6317 | 608.1003 | [5 empty] | 105.7262 | 110.9418 | 156.7315 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 490.328 |  |  |  |  | 105.9838 | 111.2016 | 156.9135 | [7 empty] | 0.0408 | 0.0694 | 0.0805 | 9280.0398 | 0.0686 | 490.6442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 8.4335 | 6.1041 | 10.4108 | 7993.1525 | 19.5992 | 608.5861 | [5 empty] | 106.2377 | 111.4785 | 157.4897 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 490.9806 |  |  |  |  | 106.5788 | 111.814 | 157.7903 | [7 empty] | 0.0511 | 0.0633 | 0.0814 | 9280.6639 | 0.0823 | 491.3872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 8.4149 | 6.1164 | 10.4029 | 7994.1572 | 19.5699 | 609.123 | [5 empty] | 106.7514 | 112.0175 | 158.2512 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 491.6333 |  |  |  |  | 106.839 | 112.1053 | 158.1724 | [7 empty] | 0.037 | 0.0766 | 0.085 | 9278.7257 | 0.0514 | 491.7392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 8.4203 | 6.1324 | 10.4167 | 7993.7022 | 19.5481 | 609.6767 | [5 empty] | 107.2673 | 112.5589 | 159.0161 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 492.2859 |  |  |  |  | 108.0297 | 113.2121 | 159.9626 | [7 empty] | 0.1469 | -0.0266 | 0.1493 | 9294.0322 | 0.2224 | 493.0695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 8.4357 | 6.129 | 10.4271 | 7993.4644 | 19.4515 | 609.6803 | [5 empty] | 107.7855 | 113.1027 | 159.7842 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 492.9386 |  |  |  |  | 108.6362 | 113.8597 | 160.8282 | [7 empty] | 0.1429 | -0.0066 | 0.1431 | 9289.6649 | 0.223 | 493.8425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 8.4145 | 6.1459 | 10.4199 | 7995.3772 | 19.4819 | 610.6446 | [5 empty] | 108.3059 | 113.6488 | 160.5558 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 493.5912 |  |  |  |  | 108.6601 | 113.8861 | 160.8492 | [7 empty] | 0.1441 | -0.0003 | 0.1441 | 9288.0838 | 0.1731 | 493.8739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 8.4139 | 6.1495 | 10.4216 | 7996.6043 | 19.4541 | 611.1623 | [5 empty] | 108.8287 | 114.1973 | 161.3306 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 494.2439 |  |  |  |  | 109.2434 | 114.5091 | 161.6752 | [7 empty] | 0.1411 | 0.0213 | 0.1427 | 9283.2749 | 0.1654 | 494.6137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 8.4093 | 6.1636 | 10.4263 | 7996.4142 | 19.4124 | 611.588 | [5 empty] | 109.3536 | 114.7482 | 162.1089 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 494.8965 |  |  |  |  | 109.8683 | 115.2037 | 162.4489 | [7 empty] | 0.1341 | 0.1036 | 0.1695 | 9264.6611 | 0.1532 | 495.4341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 8.4226 | 6.168 | 10.4395 | 7995.1945 | 19.3103 | 611.5541 | [5 empty] | 109.8809 | 115.3014 | 162.8905 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 495.5492 |  |  |  |  | 110.3385 | 115.8009 | 162.5307 | [7 empty] | 0.1491 | 0.4005 | 0.4273 | 9194.9342 | 0.2657 | 496.136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 8.4103 | 6.1767 | 10.4348 | 7996.4032 | 19.2849 | 612.1057 | [5 empty] | 110.4104 | 115.8571 | 163.6755 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 496.2019 |  |  |  |  | 110.9259 | 116.4105 | 165.0835 | [7 empty] | -0.1112 | -0.2314 | 0.2567 | 9363.765 | 0.1794 | 496.849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 8.4052 | 6.1786 | 10.4318 | 7999.4128 | 19.3173 | 613.0566 | [5 empty] | 110.9423 | 116.4152 | 164.464 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 496.8545 |  |  |  |  | 111.1028 | 116.6512 | 165.8801 | [7 empty] | -0.2383 | -0.3939 | 0.4604 | 9413.1367 | 0.2656 | 497.1296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 8.4074 | 6.1779 | 10.4331 | 8001.0724 | 19.2917 | 613.5822 | [5 empty] | 111.4765 | 116.9757 | 165.2558 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 497.5072 |  |  |  |  | 111.7431 | 117.3468 | 166.7404 | [7 empty] | -0.2422 | -0.3446 | 0.4213 | 9401.4005 | 0.2559 | 497.9376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 8.4046 | 6.1911 | 10.4388 | 7999.3803 | 19.1825 | 613.5225 | [5 empty] | 112.013 | 117.5387 | 166.0511 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 498.1598 |  |  |  |  | 112.2696 | 117.7057 | 167.5583 | [7 empty] | -0.0963 | -0.4813 | 0.4908 | 9421.5864 | 0.3165 | 498.353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | 8.3914 | 6.195 | 10.4304 | 8000.8777 | 19.1419 | 613.965 | [5 empty] | 112.5518 | 118.1041 | 166.8499 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 498.8125 |  |  |  |  | 113.3753 | 118.589 | 168.4674 | [7 empty] | 0.2335 | -0.3872 | 0.4522 | 9371.3184 | 0.5088 | 499.37 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | 8.3878 | 6.1968 | 10.4286 | 8002.4202 | 19.1128 | 614.474 | [5 empty] | 113.0929 | 118.6719 | 167.6521 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 499.4651 |  |  |  |  | 113.7399 | 118.9805 | 168.9796 | [7 empty] | 0.2306 | -0.3705 | 0.4364 | 9367.5151 | 0.4896 | 499.8187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | 8.3858 | 6.2024 | 10.4303 | 8003.3968 | 19.0825 | 614.9718 | [5 empty] | 113.6364 | 119.2423 | 168.4578 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 500.1178 |  |  |  |  | 114.2286 | 119.8589 | 170.3775 | [7 empty] | -0.1576 | -0.3839 | 0.415 | 9402.6774 | 0.263 | 500.8203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | 8.3935 | 6.2138 | 10.4433 | 8003.1544 | 19.0502 | 615.4411 | [5 empty] | 114.1823 | 119.8151 | 169.267 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 500.7705 |  |  |  |  | 114.8835 | 120.5699 | 171.32 | [7 empty] | -0.1711 | -0.3573 | 0.3962 | 9397.2714 | 0.2632 | 501.6263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | 8.3858 | 6.2216 | 10.4417 | 8005.3345 | 19.0734 | 616.3288 | [5 empty] | 114.7305 | 120.3903 | 170.0798 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 501.4231 |  |  |  |  | 114.8841 | 120.5802 | 171.386 | [7 empty] | -0.1886 | -0.3749 | 0.4197 | 9402.8547 | 0.2383 | 501.638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | 8.3905 | 6.2173 | 10.4429 | 8005.8737 | 18.9847 | 616.3975 | [5 empty] | 115.2812 | 120.9681 | 170.896 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 502.0758 |  |  |  |  | 115.5424 | 121.2498 | 172.2141 | [7 empty] | -0.1491 | -0.3334 | 0.3652 | 9389.5979 | 0.2128 | 502.393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | 8.3956 | 6.3715 | 10.5395 | 7988.3311 | 18.9462 | 616.84 | [5 empty] | 115.8342 | 121.5484 | 171.7158 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 502.7285 |  |  |  |  | 116.1596 | 121.8881 | 173.1299 | [7 empty] | -0.1416 | -0.3386 | 0.367 | 9389.9802 | 0.2177 | 503.1092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | 8.3874 | 6.4993 | 10.6108 | 7976.2808 | 18.9764 | 617.7872 | [5 empty] | 116.3896 | 122.1312 | 172.5392 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 503.3811 |  |  |  |  | 116.8138 | 122.5783 | 174.0475 | [7 empty] | -0.1359 | -0.3164 | 0.3443 | 9384.1117 | 0.2115 | 503.8799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | 8.3903 | 6.4999 | 10.6135 | 7977.5405 | 18.9418 | 618.2441 | [5 empty] | 116.9474 | 122.7165 | 173.3661 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 504.0338 |  |  |  |  | 117.4232 | 123.1891 | 174.9689 | [7 empty] | -0.1164 | -0.3398 | 0.3592 | 9387.7855 | 0.2266 | 504.5586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | 8.2675 | 6.4854 | 10.5077 | 7985.8146 | 18.8731 | 618.6478 | [5 empty] | 117.5076 | 123.3044 | 174.1966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 504.6865 |  |  |  |  | 117.8951 | 123.5838 | 175.4634 | [7 empty] | -0.0086 | -0.328 | 0.3281 | 9376.0933 | 0.249 | 504.9956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | 8.2718 | 6.4879 | 10.5126 | 7986.8978 | 18.844 | 619.1413 | [5 empty] | 118.0703 | 123.8948 | 175.0307 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 505.3391 |  |  |  |  | 118.5077 | 124.2321 | 176.4015 | [7 empty] | -0.0173 | -0.3344 | 0.3348 | 9378.098 | 0.2505 | 505.7107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | 8.1609 | 6.4909 | 10.4275 | 7994.1907 | 18.8513 | 620.0661 | [5 empty] | 118.6354 | 124.4878 | 175.8684 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 505.9918 |  |  |  |  | 118.9793 | 124.6339 | 176.8354 | [7 empty] | 0.0934 | -0.2965 | 0.3109 | 9360.2628 | 0.3019 | 506.1522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | 8.1679 | 6.4904 | 10.4326 | 7993.9972 | 18.7553 | 620.0795 | [5 empty] | 119.2029 | 125.0833 | 176.7097 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 506.6445 |  |  |  |  | 119.6324 | 125.2876 | 177.96 | [7 empty] | 0.0934 | -0.3709 | 0.3825 | 9377.2268 | 0.3565 | 506.8677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | 8.1586 | 6.4857 | 10.4225 | 7996.3312 | 18.7155 | 620.5161 | [5 empty] | 119.7729 | 125.6815 | 177.5547 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 507.2971 |  |  |  |  | 120.0137 | 125.9027 | 178.3309 | [7 empty] | -0.0395 | -0.1685 | 0.1731 | 9341.4459 | 0.115 | 507.5378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | 8.1572 | 6.4867 | 10.422 | 7997.6895 | 18.6793 | 620.966 | [5 empty] | 120.3454 | 126.2822 | 178.4034 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 507.9498 |  |  |  |  | 120.7093 | 126.5993 | 179.3875 | [7 empty] | -0.0181 | -0.1975 | 0.1983 | 9346.221 | 0.1499 | 508.2932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | 8.1469 | 6.4999 | 10.4221 | 7998.1611 | 18.6495 | 621.4761 | [5 empty] | 120.9204 | 126.8855 | 179.2557 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 508.6025 |  |  |  |  | 121.0109 | 127.0806 | 179.7854 | [7 empty] | -0.1344 | -0.0787 | 0.1557 | 9328.4821 | 0.1328 | 508.813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | 8.151 | 6.5021 | 10.4267 | 7999.2062 | 18.618 | 621.9502 | [5 empty] | 121.4978 | 127.4914 | 180.1118 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 509.2551 |  |  |  |  | 121.6804 | 127.7749 | 180.7619 | [7 empty] | -0.1254 | -0.0778 | 0.1476 | 9327.5047 | 0.1288 | 509.5595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | 8.2305 | 6.3987 | 10.4252 | 8009.0555 | 18.5748 | 622.2202 | [5 empty] | 122.0778 | 128.1 | 180.9715 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 509.9078 |  |  |  |  | 122.272 | 128.2309 | 181.8138 | [7 empty] | -0.0283 | -0.2397 | 0.2413 | 9356.3485 | 0.1665 | 510.0478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | 8.2322 | 6.4004 | 10.4275 | 8010.2225 | 18.541 | 622.681 | [5 empty] | 122.6602 | 128.7112 | 181.8349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 510.5605 |  |  |  |  | 123.5088 | 129.3769 | 183.6486 | [7 empty] | 0.0843 | -0.3309 | 0.3414 | 9367.7947 | 0.3369 | 511.2681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | 8.3333 | 6.301 | 10.4473 | 8018.8053 | 18.5094 | 622.994 | [5 empty] | 123.2452 | 129.325 | 182.7021 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 511.2131 |  |  |  |  | 124.0876 | 129.9715 | 184.546 | [7 empty] | 0.0877 | -0.3515 | 0.3622 | 9372.0521 | 0.3524 | 511.8974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | 8.3309 | 6.3102 | 10.4509 | 8019.245 | 18.4753 | 623.4587 | [5 empty] | 123.8327 | 129.9415 | 183.5731 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 511.8658 |  |  |  |  | 124.6505 | 130.6132 | 185.0809 | [7 empty] | 0.094 | -0.2155 | 0.2351 | 9340.7544 | 0.2684 | 512.5736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | 8.3532 | 6.4234 | 10.5374 | 8006.0571 | 18.4381 | 623.8714 | [5 empty] | 124.4228 | 130.5607 | 184.4478 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 512.5185 |  |  |  |  | 124.6306 | 130.5878 | 185.0793 | [7 empty] | 0.0932 | -0.2279 | 0.2462 | 9343.6139 | 0.2502 | 512.547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | 8.3323 | 6.4305 | 10.5251 | 8007.5555 | 18.4004 | 624.3387 | [5 empty] | 125.0154 | 131.1825 | 185.3263 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 513.1711 |  |  |  |  | 125.3362 | 131.3398 | 186.0878 | [7 empty] | 0.0899 | -0.2072 | 0.2258 | 9339.1216 | 0.2338 | 513.3357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | 8.3345 | 6.564 | 10.609 | 7993.0911 | 18.3676 | 624.8136 | [5 empty] | 125.6106 | 131.8071 | 186.2086 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 513.8238 |  |  |  |  | 125.9619 | 132.0587 | 186.6883 | [7 empty] | 0.0919 | -0.0559 | 0.1076 | 9305.2008 | 0.1409 | 514.086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | 8.3191 | 6.5782 | 10.6057 | 7993.5234 | 18.331 | 625.2797 | [5 empty] | 126.2083 | 132.4343 | 187.0947 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 514.4765 |  |  |  |  | 126.5898 | 132.7135 | 187.6107 | [7 empty] | 0.0959 | -0.0553 | 0.1107 | 9304.7496 | 0.1461 | 514.7661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | 8.3206 | 6.5805 | 10.6083 | 7994.6761 | 18.2996 | 625.7549 | [5 empty] | 126.8086 | 133.0643 | 187.9847 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 515.1292 |  |  |  |  | 127.6783 | 133.8103 | 189.4233 | [7 empty] | 0.0995 | -0.1504 | 0.1804 | 9325.4744 | 0.238 | 515.8985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | 8.3102 | 6.5964 | 10.61 | 7994.7814 | 18.2676 | 626.2453 | [5 empty] | 127.4116 | 133.6969 | 188.8785 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 515.7818 |  |  |  |  | 128.1057 | 134.1908 | 190.3547 | [7 empty] | 0.1055 | -0.2927 | 0.3111 | 9356.5483 | 0.3177 | 516.2893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | 8.3043 | 6.5896 | 10.6011 | 7997.0984 | 18.2248 | 626.6497 | [5 empty] | 128.0171 | 134.3323 | 189.7761 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 516.4345 |  |  |  |  | 128.7428 | 134.847 | 191.1979 | [7 empty] | 0.1287 | -0.2645 | 0.2942 | 9348.3569 | 0.3204 | 516.9611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | 8.3019 | 6.6016 | 10.6068 | 7997.3141 | 18.1947 | 627.1403 | [5 empty] | 128.6253 | 134.9705 | 190.6777 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 517.0872 |  |  |  |  | 129.1359 | 135.2265 | 191.9703 | [7 empty] | 0.1249 | -0.3484 | 0.3701 | 9367.206 | 0.3662 | 517.3482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | 8.3003 | 6.6203 | 10.6171 | 7996.6063 | 18.1599 | 627.596 | [5 empty] | 129.236 | 135.6114 | 191.5831 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 517.7398 |  |  |  |  | 129.9186 | 136.0601 | 192.9659 | [7 empty] | 0.1394 | -0.2839 | 0.3163 | 9351.6184 | 0.3403 | 518.1951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | 8.2924 | 6.6337 | 10.6193 | 7996.8833 | 18.1278 | 628.08 | [5 empty] | 129.8495 | 136.2551 | 192.4925 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 518.3925 |  |  |  |  | 130.3143 | 136.4386 | 193.7368 | [7 empty] | 0.1391 | -0.3676 | 0.3931 | 9370.1083 | 0.3912 | 518.578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | 8.2893 | 6.6424 | 10.6224 | 7997.3776 | 18.0916 | 628.5267 | [5 empty] | 130.4655 | 136.9015 | 193.4057 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 519.0452 |  |  |  |  | 130.9531 | 137.1128 | 194.561 | [7 empty] | 0.1535 | -0.3227 | 0.3574 | 9358.9098 | 0.3736 | 519.2579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | 8.277 | 6.6583 | 10.6227 | 7997.4634 | 18.0551 | 628.9858 | [5 empty] | 131.0843 | 137.5508 | 194.323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 519.6978 |  |  |  |  | 131.6592 | 137.867 | 195.4121 | [7 empty] | 0.1716 | -0.2479 | 0.3015 | 9340.9301 | 0.3429 | 520.0147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | 8.278 | 6.6809 | 10.6376 | 7996.3591 | 18.0279 | 629.4906 | [5 empty] | 131.7057 | 138.2029 | 195.2442 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 520.3505 |  |  |  |  | 132.3588 | 138.6142 | 196.2784 | [7 empty] | 0.1861 | -0.1821 | 0.2604 | 9325.3203 | 0.3184 | 520.7608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | 8.2754 | 6.6911 | 10.642 | 7996.6628 | 17.9918 | 629.9358 | [5 empty] | 132.3297 | 138.8577 | 196.1693 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 521.0032 |  |  |  |  | 133.0492 | 139.3595 | 197.137 | [7 empty] | 0.1942 | -0.114 | 0.2252 | 9309.8513 | 0.2903 | 521.5014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | 8.2741 | 6.7043 | 10.6493 | 7996.4032 | 17.949 | 630.3308 | [5 empty] | 132.9565 | 139.5154 | 197.0985 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 521.6559 |  |  |  |  | 133.795 | 140.1582 | 198.0136 | [7 empty] | 0.2148 | -0.0276 | 0.2165 | 9289.6201 | 0.2756 | 522.291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | 8.2782 | 6.7192 | 10.6619 | 7995.9716 | 17.9182 | 630.8039 | [5 empty] | 133.586 | 140.176 | 198.0316 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 522.3085 |  |  |  |  | 134.128 | 140.4522 | 198.7523 | [7 empty] | 0.2189 | -0.1416 | 0.2608 | 9313.9121 | 0.3244 | 522.5806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | 8.2768 | 6.734 | 10.6702 | 7995.8032 | 17.8873 | 631.2835 | [5 empty] | 134.2182 | 140.8394 | 198.9688 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 522.9612 |  |  |  |  | 134.8274 | 141.1941 | 199.6415 | [7 empty] | 0.2335 | -0.0873 | 0.2493 | 9301.0759 | 0.3118 | 523.3091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | 8.2473 | 6.7798 | 10.6763 | 7994.5392 | 17.9101 | 632.1935 | [5 empty] | 134.8532 | 141.5056 | 199.9101 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 523.6139 |  |  |  |  | 136.0273 | 142.4241 | 201.424 | [7 empty] | 0.2523 | -0.1048 | 0.2732 | 9303.4043 | 0.3665 | 524.5091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | 8.2628 | 6.7817 | 10.6895 | 7995.1126 | 17.8799 | 632.6514 | [5 empty] | 135.4908 | 142.1747 | 200.8554 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 524.2665 |  |  |  |  | 136.4172 | 142.7749 | 202.2799 | [7 empty] | 0.2538 | -0.2302 | 0.3427 | 9330.2308 | 0.4218 | 524.8495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | 8.2573 | 6.7788 | 10.6834 | 7995.5703 | 17.7767 | 632.6175 | [5 empty] | 136.1312 | 142.8468 | 201.8048 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 524.9192 |  |  |  |  | 137.1186 | 143.545 | 203.089 | [7 empty] | 0.2615 | -0.1339 | 0.2938 | 9308.9029 | 0.3786 | 525.5943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | 8.2474 | 6.7927 | 10.6846 | 7995.7421 | 17.739 | 633.0608 | [5 empty] | 136.7744 | 143.5217 | 202.7582 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 525.5719 |  |  |  |  | 137.5425 | 143.9223 | 203.9818 | [7 empty] | 0.2712 | -0.2593 | 0.3753 | 9335.0629 | 0.4512 | 525.958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | 8.2446 | 6.7961 | 10.6846 | 7996.8917 | 17.705 | 633.5187 | [5 empty] | 137.4204 | 144.1995 | 203.7158 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 526.2245 |  |  |  |  | 138.244 | 144.6782 | 204.8022 | [7 empty] | 0.2872 | -0.1752 | 0.3364 | 9315.7536 | 0.42 | 526.6838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | 8.2431 | 6.8094 | 10.6919 | 7997.9747 | 17.7219 | 634.3405 | [5 empty] | 138.0691 | 144.8803 | 204.6776 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 526.8772 |  |  |  |  | 138.9525 | 145.4212 | 205.7284 | [7 empty] | 0.304 | -0.1342 | 0.3323 | 9305.7404 | 0.4168 | 527.3939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | 8.237 | 6.8241 | 10.6966 | 7997.899 | 17.6851 | 634.7829 | [5 empty] | 138.7207 | 145.5639 | 205.6434 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 527.5299 |  |  |  |  | 139.6131 | 146.113 | 206.6882 | [7 empty] | 0.3069 | -0.1283 | 0.3326 | 9304.2472 | 0.4167 | 528.052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | 8.2339 | 6.8055 | 10.6824 | 8001.5811 | 17.6506 | 635.2361 | [5 empty] | 139.375 | 146.2506 | 206.6135 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 528.1825 |  |  |  |  | 140.2715 | 146.8057 | 207.5577 | [7 empty] | 0.3195 | -0.0921 | 0.3325 | 9295.6558 | 0.4115 | 528.7082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | 8.2237 | 6.7988 | 10.6702 | 8004.1152 | 17.6117 | 635.6697 | [5 empty] | 140.0322 | 146.9402 | 207.5877 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 528.8352 |  |  |  |  | 141.0398 | 147.5989 | 208.5638 | [7 empty] | 0.3459 | -0.056 | 0.3503 | 9286.0837 | 0.4255 | 529.4561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | 8.2152 | 6.7822 | 10.653 | 8007.6086 | 17.5682 | 636.0659 | [5 empty] | 140.6922 | 147.6327 | 208.5661 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 529.4879 |  |  |  |  | 141.447 | 148.1051 | 209.3483 | [7 empty] | 0.2661 | -0.0703 | 0.2752 | 9295.03 | 0.3399 | 529.9314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | 8.2054 | 6.7766 | 10.6419 | 8010.1154 | 17.5351 | 636.5395 | [5 empty] | 141.3551 | 148.3283 | 209.5487 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 530.1405 |  |  |  |  | 142.0994 | 148.7444 | 210.2166 | [7 empty] | 0.31 | -0.0634 | 0.3164 | 9290.346 | 0.3824 | 530.5297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | 8.2058 | 6.7572 | 10.6299 | 8013.5778 | 17.4948 | 636.9444 | [5 empty] | 142.0208 | 149.0268 | 210.5356 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 530.7932 |  |  |  |  | 142.5474 | 149.3061 | 211.0687 | [7 empty] | 0.2209 | -0.0728 | 0.2326 | 9298.9315 | 0.2866 | 531.0534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | 8.2054 | 6.752 | 10.6262 | 8015.6094 | 17.4621 | 637.4058 | [5 empty] | 142.6893 | 149.7284 | 211.5267 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 531.4459 |  |  |  |  | 143.2438 | 149.9974 | 212.0258 | [7 empty] | 0.2575 | -0.0704 | 0.267 | 9295.7099 | 0.325 | 531.6955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | 8.2079 | 6.7312 | 10.615 | 8019.1643 | 17.4236 | 637.8192 | [5 empty] | 143.3608 | 150.4329 | 212.522 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 532.0985 |  |  |  |  | 144.3019 | 151.2232 | 212.0697 | [7 empty] | 0.3857 | 0.4839 | 0.6188 | 9172.255 | 0.3829 | 532.8272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | 8.1956 | 6.7268 | 10.6027 | 8021.3514 | 17.378 | 638.2058 | [5 empty] | 144.0351 | 151.1406 | 213.5217 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 532.7512 |  |  |  |  | 144.649 | 151.687 | 215.6185 | [7 empty] | -0.0946 | -0.4337 | 0.4439 | 9398.5009 | 0.2857 | 533.2533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | 8.1849 | 6.7081 | 10.5826 | 8025.2984 | 17.3412 | 638.652 | [5 empty] | 144.7124 | 151.8512 | 214.5257 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 533.4039 |  |  |  |  | 144.9394 | 152.2526 | 216.2217 | [7 empty] | -0.2942 | -0.3439 | 0.4526 | 9394.2151 | 0.2799 | 533.7713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | 8.1762 | 6.7064 | 10.5748 | 8027.2839 | 17.3083 | 639.1238 | [5 empty] | 145.3925 | 152.5649 | 215.534 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 534.0565 |  |  |  |  | 145.5676 | 152.8675 | 217.0442 | [7 empty] | -0.2489 | -0.3329 | 0.4157 | 9388.3297 | 0.2445 | 534.3323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | 8.1527 | 6.7141 | 10.5615 | 8028.7438 | 17.2699 | 639.5794 | [5 empty] | 146.0756 | 153.2817 | 216.5466 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 534.7092 |  |  |  |  | 146.1077 | 153.4674 | 217.4534 | [7 empty] | -0.2181 | -0.1896 | 0.2889 | 9355.6641 | 0.1997 | 534.8778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | 8.1681 | 6.8484 | 10.6592 | 8014.0053 | 17.2342 | 639.9949 | [5 empty] | 146.7617 | 154.0016 | 217.5636 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 535.3619 |  |  |  |  | 146.7932 | 154.141 | 218.3846 | [7 empty] | -0.1754 | -0.1872 | 0.2566 | 9351.9152 | 0.1622 | 535.4879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | 8.1532 | 6.8607 | 10.6557 | 8014.6414 | 17.1996 | 640.4635 | [5 empty] | 147.4506 | 154.7246 | 218.585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 536.0145 |  |  |  |  | 148.0239 | 155.4933 | 220.3214 | [7 empty] | -0.2302 | -0.1885 | 0.2975 | 9356.0226 | 0.2365 | 536.7054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | 8.159 | 6.988 | 10.7425 | 8001.2706 | 17.1654 | 640.9014 | [5 empty] | 148.1426 | 155.4506 | 219.6107 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 536.6672 |  |  |  |  | 148.4818 | 156.0718 | 221.2023 | [7 empty] | -0.322 | -0.1984 | 0.3782 | 9364.7538 | 0.3114 | 537.2233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | 8.1544 | 6.9966 | 10.7446 | 8001.8981 | 17.1322 | 641.3625 | [5 empty] | 148.8375 | 156.1798 | 220.6409 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 537.3198 |  |  |  |  | 149.191 | 156.7693 | 222.2005 | [7 empty] | -0.2832 | -0.2065 | 0.3505 | 9363.467 | 0.2717 | 537.8454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | 8.1482 | 7.0046 | 10.7451 | 8002.5644 | 17.0942 | 641.7914 | [5 empty] | 149.5354 | 156.9122 | 221.6755 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 537.9725 |  |  |  |  | 149.8644 | 157.418 | 223.0794 | [7 empty] | -0.2282 | -0.2 | 0.3035 | 9357.9726 | 0.2187 | 538.4217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | 8.1405 | 7.0199 | 10.7493 | 8002.6456 | 17.0641 | 642.2794 | [5 empty] | 150.2363 | 157.6477 | 222.7145 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 538.6252 |  |  |  |  | 150.62 | 158.1681 | 224.0633 | [7 empty] | -0.1812 | -0.18 | 0.2555 | 9350.2722 | 0.1804 | 539.0853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | 8.136 | 7.0216 | 10.7469 | 8002.6146 | 16.9661 | 642.272 | [5 empty] | 150.9403 | 158.3863 | 223.7581 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 539.2778 |  |  |  |  | 151.3641 | 158.9068 | 225.045 | [7 empty] | -0.137 | -0.1644 | 0.214 | 9343.7252 | 0.1475 | 539.736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | 8.135 | 7.0347 | 10.7547 | 8002.5885 | 16.9334 | 642.7302 | [5 empty] | 151.6472 | 159.1281 | 224.8061 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 539.9305 |  |  |  |  | 152.1449 | 159.7076 | 226.0948 | [7 empty] | -0.1102 | -0.1405 | 0.1786 | 9336.7582 | 0.1325 | 540.4383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | 8.1179 | 7.0575 | 10.7568 | 8003.4343 | 16.9569 | 643.6192 | [5 empty] | 152.3572 | 159.8732 | 225.8586 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 540.5831 |  |  |  |  | 152.6644 | 160.3366 | 227.0095 | [7 empty] | -0.1841 | -0.14 | 0.2313 | 9341.9435 | 0.1794 | 540.9877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | 8.1158 | 7.0682 | 10.7623 | 8003.6466 | 16.921 | 644.0552 | [5 empty] | 153.0703 | 160.6214 | 226.9156 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 541.2358 |  |  |  |  | 153.3498 | 161.0193 | 227.9592 | [7 empty] | -0.151 | -0.1387 | 0.205 | 9339.205 | 0.1473 | 541.5817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | 8.1147 | 7.058 | 10.7547 | 8004.7842 | 16.8222 | 644.035 | [5 empty] | 153.7864 | 161.3728 | 227.9772 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 541.8884 |  |  |  |  | 153.884 | 161.6688 | 228.9289 | [7 empty] | -0.232 | -0.1457 | 0.274 | 9346.4377 | 0.2181 | 542.1447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | 8.1065 | 7.0843 | 10.7658 | 8003.5908 | 16.7896 | 644.5038 | [5 empty] | 154.5055 | 162.1275 | 229.0434 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 542.5411 |  |  |  |  | 154.628 | 162.3931 | 229.8378 | [7 empty] | -0.1693 | -0.1157 | 0.2051 | 9335.6897 | 0.1594 | 542.7701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | 8.1904 | 7.0009 | 10.7747 | 8011.8524 | 16.8132 | 645.2325 | [5 empty] | 155.2278 | 162.8854 | 230.1141 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 543.1937 |  |  |  |  | 155.7488 | 163.4492 | 231.7308 | [7 empty] | -0.1208 | -0.2498 | 0.2775 | 9359.4856 | 0.1703 | 543.6775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | 8.1888 | 7.0219 | 10.7872 | 8010.8576 | 16.7764 | 645.6599 | [5 empty] | 155.9532 | 163.6466 | 231.1894 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 543.8464 |  |  |  |  | 156.2587 | 164.101 | 232.6448 | [7 empty] | -0.2166 | -0.2358 | 0.3202 | 9363.4361 | 0.2074 | 544.2347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | 8.2046 | 7.0222 | 10.7994 | 8010.2623 | 16.6877 | 645.6826 | [5 empty] | 156.6817 | 164.411 | 232.2693 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 544.499 |  |  |  |  | 156.9034 | 164.5479 | 233.5345 | [7 empty] | -0.0592 | -0.3366 | 0.3417 | 9372.61 | 0.2176 | 544.6156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | 8.2928 | 6.9079 | 10.7931 | 8020.432 | 16.6503 | 645.9562 | [5 empty] | 157.4133 | 165.1787 | 233.3539 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 545.1517 |  |  |  |  | 158.25 | 166.0625 | 234.2769 | [7 empty] | 0.037 | 0.0996 | 0.1063 | 9277.4312 | 0.1332 | 545.8996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | 8.2757 | 6.9438 | 10.8029 | 8019.7647 | 16.6727 | 646.8388 | [5 empty] | 158.1481 | 165.9497 | 234.4432 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 545.8043 |  |  |  |  | 158.9211 | 166.7288 | 235.1568 | [7 empty] | 0.0761 | 0.1144 | 0.1374 | 9271.7798 | 0.1298 | 546.461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | 8.2584 | 6.9507 | 10.7941 | 8021.0341 | 16.6353 | 647.2866 | [5 empty] | 158.886 | 166.724 | 235.5371 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 546.457 |  |  |  |  | 159.9274 | 167.5904 | 237.5928 | [7 empty] | 0.0794 | -0.2731 | 0.2844 | 9349.2885 | 0.2878 | 547.1839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | 8.2674 | 6.9529 | 10.8025 | 8021.7558 | 16.6027 | 647.7253 | [5 empty] | 159.6271 | 167.5017 | 236.6357 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 547.1096 |  |  |  |  | 160.3867 | 168.1354 | 238.481 | [7 empty] | 0.0124 | -0.3022 | 0.3025 | 9359.8681 | 0.2465 | 547.6394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | 8.2577 | 6.9571 | 10.7977 | 8023.0199 | 16.5666 | 648.1692 | [5 empty] | 160.3714 | 168.2827 | 237.739 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 547.7623 |  |  |  |  | 161.1708 | 168.9243 | 239.5212 | [7 empty] | 0.0496 | -0.2823 | 0.2867 | 9353.0891 | 0.2593 | 548.2963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | 8.2515 | 6.9841 | 10.8104 | 8021.4731 | 16.5263 | 648.5766 | [5 empty] | 161.1188 | 169.067 | 238.8471 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 548.4149 |  |  |  |  | 162.3371 | 169.8316 | 240.4777 | [7 empty] | 0.3487 | -0.2141 | 0.4092 | 9318.1554 | 0.5044 | 549.0485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | 8.2451 | 6.9835 | 10.8051 | 8023.054 | 16.487 | 648.9919 | [5 empty] | 161.8695 | 169.8547 | 239.9599 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 549.0676 |  |  |  |  | 162.8984 | 170.5146 | 240.5281 | [7 empty] | 0.3877 | 0.0691 | 0.3938 | 9259.3172 | 0.4102 | 549.6121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | 8.2372 | 6.9922 | 10.8047 | 8023.7979 | 16.4541 | 649.4552 | [5 empty] | 162.6234 | 170.6458 | 241.0775 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 549.7202 |  |  |  |  | 163.3514 | 171.0876 | 241.4264 | [7 empty] | 0.2964 | 0.0517 | 0.3008 | 9269.1356 | 0.3129 | 550.0834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | 8.2299 | 7.011 | 10.8113 | 8024.5005 | 16.4717 | 650.2847 | [5 empty] | 163.3805 | 171.4403 | 242.1999 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 550.3728 |  |  |  |  | 164.4908 | 171.9928 | 244.4417 | [7 empty] | 0.3108 | -0.4927 | 0.5825 | 9376.4027 | 0.63 | 550.8251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | 8.2196 | 7.02 | 10.8094 | 8025.1885 | 16.4334 | 650.7126 | [5 empty] | 164.1409 | 172.2382 | 243.3271 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 551.0255 |  |  |  |  | 165.1261 | 172.7169 | 244.9812 | [7 empty] | 0.3247 | -0.3427 | 0.4721 | 9345.2845 | 0.5482 | 551.4157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | 8.2193 | 7.0215 | 10.8101 | 8026.2476 | 16.3938 | 651.1139 | [5 empty] | 164.9045 | 173.0395 | 244.4591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 551.6781 |  |  |  |  | 165.8408 | 173.4232 | 245.9631 | [7 empty] | 0.3611 | -0.3413 | 0.4969 | 9342.3775 | 0.5826 | 551.9896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | 8.2178 | 7.017 | 10.806 | 8026.717 | 16.295 | 651.0865 | [5 empty] | 165.6715 | 173.8442 | 245.596 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 552.3307 |  |  |  |  | 166.4225 | 174.113 | 246.488 | [7 empty] | 0.353 | -0.2003 | 0.4058 | 9314.937 | 0.4911 | 552.5481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | 8.2127 | 7.0405 | 10.8174 | 8025.5144 | 16.2541 | 651.4852 | [5 empty] | 166.4417 | 174.6524 | 246.7378 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 552.9834 |  |  |  |  | 167.0633 | 174.7655 | 247.4553 | [7 empty] | 0.3625 | -0.2151 | 0.4215 | 9317.1832 | 0.5083 | 553.0744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | 8.2066 | 7.0346 | 10.809 | 8027.7312 | 16.2186 | 651.9251 | [5 empty] | 167.2152 | 175.4641 | 247.8844 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 553.636 |  |  |  |  | 168.4562 | 176.2262 | 249.4534 | [7 empty] | 0.3696 | -0.195 | 0.4179 | 9312.6709 | 0.5133 | 554.2463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | 8.1922 | 7.0526 | 10.8098 | 8027.6158 | 16.181 | 652.3636 | [5 empty] | 167.992 | 176.2792 | 249.036 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 554.2886 |  |  |  |  | 169.1682 | 176.9829 | 250.5341 | [7 empty] | 0.3596 | -0.197 | 0.41 | 9313.7343 | 0.5023 | 554.8498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | 8.1859 | 7.0684 | 10.8153 | 8028.5796 | 16.1977 | 653.1837 | [5 empty] | 168.7721 | 177.0979 | 250.1925 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 554.9413 |  |  |  |  | 169.9014 | 177.7657 | 251.6015 | [7 empty] | 0.3528 | -0.184 | 0.3979 | 9311.6425 | 0.4872 | 555.4716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | 8.1898 | 7.0632 | 10.8149 | 8029.0018 | 16.1042 | 653.1833 | [5 empty] | 169.5556 | 177.92 | 251.354 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 555.5939 |  |  |  |  | 170.5747 | 178.4994 | 252.6012 | [7 empty] | 0.335 | -0.1704 | 0.3758 | 9310.1768 | 0.4591 | 556.0522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | 8.1712 | 7.0901 | 10.8185 | 8029.3216 | 16.1228 | 654.0371 | [5 empty] | 170.3425 | 178.7457 | 252.5204 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 556.2465 |  |  |  |  | 171.2282 | 179.1528 | 253.5879 | [7 empty] | 0.352 | -0.1915 | 0.4007 | 9313.1033 | 0.4855 | 556.5673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | 8.1675 | 7.1054 | 10.8257 | 8028.9258 | 16.08 | 654.4188 | [5 empty] | 171.1327 | 179.5749 | 253.6919 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 556.8992 |  |  |  |  | 171.9381 | 179.892 | 254.578 | [7 empty] | 0.3624 | -0.1758 | 0.4028 | 9309.3312 | 0.4867 | 557.148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | 8.1622 | 7.1216 | 10.8324 | 8028.6397 | 16.0439 | 654.8509 | [5 empty] | 171.9263 | 180.4076 | 254.8684 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 557.5518 |  |  |  |  | 173.1069 | 181.1039 | 255.6451 | [7 empty] | 0.4516 | 0.01 | 0.4517 | 9267.3535 | 0.4989 | 558.0953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | 8.1629 | 7.1125 | 10.8268 | 8030.8573 | 16.0063 | 655.263 | [5 empty] | 172.7233 | 181.2439 | 256.0499 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 558.2044 |  |  |  |  | 173.6112 | 181.5844 | 255.752 | [7 empty] | 0.5593 | 0.1708 | 0.5848 | 9229.3936 | 0.5503 | 558.4693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | 8.1499 | 7.1266 | 10.8264 | 8030.9904 | 15.9634 | 655.6581 | [5 empty] | 173.5237 | 182.0839 | 257.2364 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 558.857 |  |  |  |  | 174.6858 | 182.4646 | 258.6996 | [7 empty] | 0.5426 | -0.3428 | 0.6418 | 9329.3178 | 0.7662 | 559.152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | 8.141 | 7.1164 | 10.8129 | 8033.6054 | 15.9199 | 656.0424 | [5 empty] | 174.3276 | 182.9274 | 258.4281 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 559.5097 |  |  |  |  | 175.3707 | 183.1917 | 259.6606 | [7 empty] | 0.5428 | -0.3223 | 0.6313 | 9325.2766 | 0.7541 | 559.7136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | 8.1388 | 7.0911 | 10.7946 | 8037.6236 | 15.8783 | 656.4299 | [5 empty] | 175.1349 | 183.7745 | 259.6248 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 560.1623 |  |  |  |  | 176.1425 | 184.0129 | 260.8693 | [7 empty] | 0.5268 | -0.3343 | 0.6239 | 9328.6477 | 0.7438 | 560.3455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | 8.1309 | 7.2209 | 10.8744 | 8025.027 | 15.8433 | 656.8693 | [5 empty] | 175.9456 | 184.6252 | 260.8267 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 560.8149 |  |  |  |  | 177.5146 | 185.4729 | 262.8058 | [7 empty] | 0.524 | -0.2951 | 0.6014 | 9321.1798 | 0.7254 | 561.4624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | 8.1248 | 7.2155 | 10.8663 | 8027.0548 | 15.8027 | 657.2693 | [5 empty] | 176.7598 | 185.4796 | 262.0337 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 561.4675 |  |  |  |  | 178.1872 | 186.1873 | 263.7597 | [7 empty] | 0.5229 | -0.2779 | 0.5921 | 9317.9222 | 0.7125 | 562.006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | 8.1318 | 7.3164 | 10.9387 | 8016.7993 | 15.7578 | 657.6093 | [5 empty] | 177.5775 | 186.3376 | 263.2459 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 562.1201 |  |  |  |  | 178.9596 | 186.9792 | 264.8981 | [7 empty] | 0.5335 | -0.2845 | 0.6046 | 9318.4351 | 0.7259 | 562.6062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | 8.1167 | 7.3236 | 10.9324 | 8017.8959 | 15.7195 | 658.0396 | [5 empty] | 178.3987 | 187.1994 | 264.4633 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 562.7727 |  |  |  |  | 179.6842 | 187.7466 | 265.8998 | [7 empty] | 0.5368 | -0.2598 | 0.5964 | 9313.4642 | 0.7147 | 563.1858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | 8.121 | 7.3111 | 10.9272 | 8020.3172 | 15.6827 | 658.4494 | [5 empty] | 179.2234 | 188.0648 | 265.6859 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 563.4254 |  |  |  |  | 180.3974 | 188.4923 | 266.9039 | [7 empty] | 0.5435 | -0.2456 | 0.5964 | 9310.2652 | 0.7128 | 563.7468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | 8.0108 | 7.3992 | 10.9051 | 8016.613 | 15.6383 | 658.9872 | [5 empty] | 180.0517 | 188.9339 | 266.9137 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 564.078 |  |  |  |  | 181.1252 | 189.259 | 267.9698 | [7 empty] | 0.542 | -0.2399 | 0.5927 | 9309.2646 | 0.7072 | 564.3214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | 8.0031 | 7.3909 | 10.8938 | 8019.0141 | 15.5972 | 659.386 | [5 empty] | 180.8835 | 189.8067 | 268.1467 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 564.7306 |  |  |  |  | 181.7281 | 189.9712 | 268.5009 | [7 empty] | 0.5369 | -0.0987 | 0.5459 | 9282.8405 | 0.6301 | 564.8532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | 7.8924 | 7.5026 | 10.8894 | 8012.83 | 15.5558 | 659.9376 | [5 empty] | 181.7188 | 190.6832 | 269.3851 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 565.3832 |  |  |  |  | 183.1057 | 191.452 | 270.1305 | [7 empty] | 0.5627 | 0.0343 | 0.5637 | 9256.191 | 0.6053 | 565.9533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | 7.9929 | 7.406 | 10.8966 | 8020.3087 | 15.5233 | 660.2308 | [5 empty] | 182.5578 | 191.5635 | 270.6287 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 566.0358 |  |  |  |  | 183.8057 | 192.1993 | 271.1578 | [7 empty] | 0.555 | 0.0433 | 0.5567 | 9255.0795 | 0.5913 | 566.5054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | 7.9748 | 7.4182 | 10.8916 | 8020.9167 | 15.482 | 660.6417 | [5 empty] | 183.4003 | 192.4476 | 271.8777 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 566.6884 |  |  |  |  | 184.6347 | 193.0804 | 272.3263 | [7 empty] | 0.5542 | 0.0654 | 0.558 | 9251.1024 | 0.5815 | 567.1538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | 8.0744 | 7.306 | 10.8892 | 8030.0352 | 15.447 | 660.9118 | [5 empty] | 184.2464 | 193.3355 | 273.132 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 567.341 |  |  |  |  | 185.3828 | 193.8552 | 273.4131 | [7 empty] | 0.5615 | 0.0666 | 0.5654 | 9250.4898 | 0.5872 | 567.7218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | 8.0671 | 7.3347 | 10.903 | 8028.4729 | 15.4099 | 661.3341 | [5 empty] | 185.0961 | 194.2271 | 274.3917 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 567.9936 |  |  |  |  | 186.0862 | 194.6008 | 274.4535 | [7 empty] | 0.5562 | 0.0707 | 0.5606 | 9250.1612 | 0.5783 | 568.2663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | 8.061 | 7.3529 | 10.9108 | 8027.9518 | 15.3708 | 661.7409 | [5 empty] | 185.9495 | 195.1226 | 275.6567 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 568.6462 |  |  |  |  | 187.3227 | 195.811 | 276.5896 | [7 empty] | 0.5695 | -0.0551 | 0.5722 | 9272.776 | 0.6477 | 569.146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | 8.0485 | 7.3675 | 10.9114 | 8028.1278 | 15.3327 | 662.1656 | [5 empty] | 186.8065 | 196.0219 | 276.9272 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 569.2988 |  |  |  |  | 187.9994 | 196.3353 | 277.6729 | [7 empty] | 0.6677 | -0.1658 | 0.688 | 9286.9807 | 0.7995 | 569.5256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | 8.0444 | 7.3502 | 10.8967 | 8031.3463 | 15.2932 | 662.5672 | [5 empty] | 187.6672 | 196.925 | 278.2031 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 569.9514 |  |  |  |  | 189.2978 | 197.7919 | 279.8891 | [7 empty] | 0.576 | -0.2004 | 0.6099 | 9299.479 | 0.7255 | 570.5752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | 8.0444 | 7.3366 | 10.8875 | 8034.0141 | 15.2553 | 662.9736 | [5 empty] | 188.5315 | 197.832 | 279.4844 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 570.604 |  |  |  |  | 189.8111 | 198.4506 | 279.8564 | [7 empty] | 0.5978 | 0.0746 | 0.6025 | 9247.1344 | 0.6227 | 571.0475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | 8.0386 | 7.4689 | 10.9728 | 8021.2732 | 15.2199 | 663.3955 | [5 empty] | 189.3996 | 198.7429 | 280.7712 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 571.2566 |  |  |  |  | 190.5408 | 199.2127 | 280.9407 | [7 empty] | 0.5982 | 0.072 | 0.6026 | 9247.662 | 0.6222 | 571.5921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | 8.0299 | 7.4475 | 10.9519 | 8024.9766 | 15.1738 | 663.7565 | [5 empty] | 190.2713 | 199.6576 | 282.0635 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 571.9092 |  |  |  |  | 191.2482 | 200.4696 | 284.8503 | [7 empty] | -0.0315 | -0.4649 | 0.466 | 9389.1508 | 0.3309 | 572.4861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | 8.0275 | 7.5643 | 11.0299 | 8014.9863 | 15.192 | 664.5653 | [5 empty] | 191.1468 | 200.5763 | 283.3614 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 572.5617 |  |  |  |  | 191.9683 | 201.2329 | 285.8807 | [7 empty] | -0.0316 | -0.4502 | 0.4513 | 9386.2368 | 0.3161 | 573.0265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | 8.0231 | 7.5642 | 11.0267 | 8015.2233 | 15.1011 | 664.5872 | [5 empty] | 192.026 | 201.4989 | 284.6648 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 573.2143 |  |  |  |  | 192.5677 | 201.9394 | 286.3861 | [7 empty] | -0.032 | -0.3091 | 0.3108 | 9359.6369 | 0.2117 | 573.5249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | 8.0116 | 7.5756 | 11.0262 | 8015.7196 | 15.0636 | 665.0121 | [5 empty] | 192.909 | 202.4254 | 285.9737 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 573.8669 |  |  |  |  | 193.3529 | 202.7653 | 287.5051 | [7 empty] | -0.0279 | -0.2953 | 0.2966 | 9356.6798 | 0.2017 | 574.1056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | 8.0025 | 7.5549 | 11.0054 | 8020.7367 | 15.0804 | 665.8363 | [5 empty] | 193.7958 | 203.3559 | 287.2882 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 574.5195 |  |  |  |  | 194.7701 | 204.2377 | 289.5404 | [7 empty] | -0.0119 | -0.2833 | 0.2835 | 9353.2175 | 0.2205 | 575.1353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | 7.9913 | 7.5346 | 10.9832 | 8024.5331 | 15.0398 | 666.2411 | [5 empty] | 194.6863 | 204.2904 | 288.6084 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 575.1721 |  |  |  |  | 195.5601 | 205.0861 | 290.6841 | [7 empty] | -0.0198 | -0.2662 | 0.267 | 9350.4694 | 0.201 | 575.7255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | 7.9831 | 7.5402 | 10.9811 | 8024.3576 | 14.95 | 666.2757 | [5 empty] | 195.5806 | 205.2289 | 289.9342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 575.8247 |  |  |  |  | 196.375 | 205.9397 | 291.8255 | [7 empty] | -0.0114 | -0.2484 | 0.2486 | 9346.5242 | 0.1897 | 576.3171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | 7.9836 | 7.5451 | 10.9848 | 8025.1527 | 14.9188 | 666.7261 | [5 empty] | 196.4788 | 206.1713 | 291.2657 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 576.4772 |  |  |  |  | 197.1013 | 206.7374 | 292.8764 | [7 empty] | -0.0285 | -0.2245 | 0.2263 | 9343.1534 | 0.159 | 576.8678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | 7.9736 | 7.5785 | 11.0005 | 8024.454 | 14.937 | 667.5558 | [5 empty] | 197.3808 | 207.1178 | 292.6028 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 577.1298 |  |  |  |  | 197.8857 | 207.5499 | 293.9935 | [7 empty] | -0.0174 | -0.2166 | 0.2173 | 9340.9067 | 0.1541 | 577.4268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | 7.958 | 7.5844 | 10.9933 | 8025.7065 | 14.9001 | 667.9916 | [5 empty] | 198.2866 | 208.0683 | 293.9456 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 577.7824 |  |  |  |  | 198.6894 | 208.4041 | 295.14 | [7 empty] | -0.0184 | -0.1992 | 0.2 | 9337.6825 | 0.1385 | 578.0122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | 7.9583 | 7.5894 | 10.997 | 8025.2699 | 14.8125 | 668.0253 | [5 empty] | 199.1963 | 209.0229 | 295.2942 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 578.435 |  |  |  |  | 200.1166 | 209.7383 | 297.2938 | [7 empty] | 0.0693 | -0.2835 | 0.2919 | 9347.4063 | 0.2682 | 578.9222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | 7.8477 | 7.5837 | 10.9132 | 8031.0552 | 14.741 | 668.3688 | [5 empty] | 200.1099 | 209.9816 | 296.6486 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 579.0875 |  |  |  |  | 200.8861 | 210.5522 | 298.4214 | [7 empty] | 0.067 | -0.2765 | 0.2845 | 9346.1825 | 0.2575 | 579.4746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | 7.8378 | 7.6045 | 10.9206 | 8030.4977 | 14.7052 | 668.7998 | [5 empty] | 201.0274 | 210.9443 | 298.0087 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 579.7401 |  |  |  |  | 202.3263 | 211.8725 | 300.4978 | [7 empty] | 0.1799 | -0.3471 | 0.391 | 9351.7056 | 0.4101 | 580.3666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | 7.7307 | 7.5781 | 10.8255 | 8039.6462 | 14.6949 | 669.5884 | [5 empty] | 201.9488 | 211.9112 | 299.3746 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 580.3927 |  |  |  |  | 203.0089 | 212.6676 | 301.0627 | [7 empty] | 0.1854 | -0.1929 | 0.2676 | 9323.1234 | 0.3156 | 580.9012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | 7.7318 | 7.6988 | 10.9111 | 8027.9716 | 14.6577 | 669.9727 | [5 empty] | 202.8742 | 212.8822 | 300.7463 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 581.0452 |  |  |  |  | 203.761 | 213.4749 | 302.1513 | [7 empty] | 0.1779 | -0.1773 | 0.2512 | 9320.7473 | 0.295 | 581.4422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | 7.7254 | 7.6844 | 10.8964 | 8031.0221 | 14.6225 | 670.4076 | [5 empty] | 203.8034 | 213.8573 | 302.1239 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 581.6978 |  |  |  |  | 204.4624 | 214.2744 | 302.7632 | [7 empty] | 0.1899 | -0.036 | 0.1933 | 9294.4126 | 0.2274 | 581.976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | 7.7207 | 7.8241 | 10.992 | 8017.7471 | 14.5901 | 670.8302 | [5 empty] | 204.7367 | 214.8366 | 303.5074 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 582.3503 |  |  |  |  | 205.2746 | 215.141 | 303.9215 | [7 empty] | 0.1865 | -0.0174 | 0.1873 | 9291.2998 | 0.2132 | 582.5526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | 7.7173 | 7.8039 | 10.9753 | 8021.1998 | 14.5514 | 671.2348 | [5 empty] | 205.6739 | 215.8201 | 304.8968 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 583.0029 |  |  |  |  | 206.5825 | 216.6557 | 306.0984 | [7 empty] | 0.081 | -0.0152 | 0.0824 | 9297.6025 | 0.1283 | 583.5552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | 7.8024 | 7.6763 | 10.9454 | 8032.2465 | 14.512 | 671.507 | [5 empty] | 206.6152 | 216.8077 | 306.2921 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 583.6554 |  |  |  |  | 207.1919 | 217.4227 | 307.2563 | [7 empty] | -0.0175 | -0.024 | 0.0297 | 9305.4064 | 0.0651 | 584.0604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | 7.8028 | 7.6664 | 10.9388 | 8034.4161 | 14.4721 | 671.8933 | [5 empty] | 207.5604 | 217.7996 | 307.6933 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 584.308 |  |  |  |  | 207.9837 | 218.2479 | 308.4018 | [7 empty] | -0.0112 | -0.0191 | 0.0222 | 9304.1356 | 0.0472 | 584.602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | 7.8782 | 7.5668 | 10.9235 | 8042.9615 | 14.4358 | 672.1913 | [5 empty] | 208.5097 | 218.7957 | 309.1006 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 584.9605 |  |  |  |  | 208.8173 | 219.1141 | 309.5645 | [7 empty] | 0.0015 | -0.004 | 0.0043 | 9300.621 | 0.0326 | 585.1685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | 7.8735 | 7.5341 | 10.8974 | 8047.7115 | 14.3944 | 672.5775 | [5 empty] | 209.463 | 219.796 | 310.5138 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 585.6131 |  |  |  |  | 210.3033 | 220.6626 | 311.739 | [7 empty] | 0.0105 | -0.0015 | 0.0106 | 9299.6085 | 0.0882 | 586.1761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | 7.8737 | 7.5322 | 10.8962 | 8047.9843 | 14.3064 | 672.6048 | [5 empty] | 210.4204 | 220.8007 | 311.9331 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 586.2656 |  |  |  |  | 211.1381 | 221.5392 | 312.9036 | [7 empty] | 0.0182 | 0.0175 | 0.0252 | 9295.7436 | 0.0758 | 586.7436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | 7.8699 | 7.6544 | 10.9784 | 8036.4875 | 14.272 | 673.0173 | [5 empty] | 211.3818 | 221.8096 | 313.3584 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 586.9182 |  |  |  |  | 211.8559 | 222.0762 | 314.0028 | [7 empty] | 0.1318 | -0.0876 | 0.1583 | 9307.3065 | 0.1896 | 587.0902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | 7.863 | 7.6569 | 10.9752 | 8037.7122 | 14.2352 | 673.4359 | [5 empty] | 212.3474 | 222.8227 | 314.7897 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 587.5707 |  |  |  |  | 213.2821 | 223.3614 | 316.2538 | [7 empty] | 0.231 | -0.2158 | 0.3162 | 9323.8828 | 0.3678 | 587.9165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | 7.8653 | 7.8046 | 11.0804 | 8023.3953 | 14.2038 | 673.8516 | [5 empty] | 213.3171 | 223.8403 | 316.2272 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 588.2233 |  |  |  |  | 214.1017 | 224.2241 | 317.36 | [7 empty] | 0.2408 | -0.1863 | 0.3045 | 9317.9904 | 0.3584 | 588.4687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | 7.8564 | 7.8113 | 11.0788 | 8024.4027 | 14.1731 | 674.317 | [5 empty] | 214.2909 | 224.8621 | 317.6708 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 588.8758 |  |  |  |  | 214.7676 | 224.974 | 317.9232 | [7 empty] | 0.2586 | -0.0555 | 0.2645 | 9293.686 | 0.3055 | 588.947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | 7.7357 | 7.8196 | 10.9994 | 8029.23 | 14.1096 | 674.7301 | [5 empty] | 215.2688 | 225.8883 | 319.1206 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 589.5283 |  |  |  |  | 216.2658 | 226.6374 | 319.6808 | [7 empty] | 0.2583 | 0.1025 | 0.2779 | 9266.0025 | 0.2547 | 590.0029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | 7.7302 | 7.8308 | 11.0036 | 8029.4929 | 14.0733 | 675.1469 | [5 empty] | 216.251 | 226.9189 | 320.5765 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 590.1809 |  |  |  |  | 217.01 | 227.3963 | 320.7628 | [7 empty] | 0.2719 | 0.098 | 0.289 | 9265.9923 | 0.2634 | 590.4822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | 7.6312 | 7.8313 | 10.9346 | 8034.1859 | 14.0089 | 675.5152 | [5 empty] | 217.2373 | 227.9539 | 322.0386 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 590.8334 |  |  |  |  | 217.8535 | 228.2954 | 321.994 | [7 empty] | 0.2659 | 0.1087 | 0.2873 | 9264.5472 | 0.2522 | 591.0481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | 7.6161 | 7.8343 | 10.9262 | 8035.6373 | 13.9697 | 675.9273 | [5 empty] | 218.2278 | 228.9932 | 323.507 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 591.4859 |  |  |  |  | 219.435 | 229.9629 | 324.2506 | [7 empty] | 0.2699 | 0.1339 | 0.3012 | 9260.0409 | 0.265 | 592.0922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | 7.7208 | 7.8627 | 11.0197 | 8029.6253 | 13.9399 | 676.2003 | [5 empty] | 219.2225 | 230.037 | 324.9816 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 592.1384 |  |  |  |  | 220.2036 | 230.774 | 325.3409 | [7 empty] | 0.2721 | 0.148 | 0.3097 | 9257.5184 | 0.2571 | 592.5975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | 7.7016 | 7.8724 | 11.0132 | 8030.6497 | 13.9048 | 676.648 | [5 empty] | 220.2215 | 231.0853 | 326.4625 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 592.791 |  |  |  |  | 220.8727 | 231.5937 | 326.5948 | [7 empty] | 0.1813 | 0.133 | 0.2248 | 9265.7285 | 0.1673 | 593.1065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | 7.8072 | 7.8916 | 11.1009 | 8025.4204 | 13.8682 | 676.8668 | [5 empty] | 221.2247 | 232.138 | 327.9497 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 593.4435 |  |  |  |  | 221.7139 | 232.4882 | 327.7786 | [7 empty] | 0.1813 | 0.1536 | 0.2376 | 9262.2153 | 0.1623 | 593.6599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | 7.7972 | 7.9041 | 11.1027 | 8025.8822 | 13.8381 | 677.3354 | [5 empty] | 222.2322 | 233.1952 | 329.4433 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 594.096 |  |  |  |  | 223.0439 | 234.0255 | 329.9989 | [7 empty] | 0.0796 | 0.1521 | 0.1717 | 9268.7605 | 0.1206 | 594.6066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | 7.7847 | 7.947 | 11.1246 | 8024.474 | 13.8623 | 678.2064 | [5 empty] | 223.244 | 234.2569 | 330.9431 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 594.7485 |  |  |  |  | 223.9037 | 234.9418 | 331.1764 | [7 empty] | 0.0823 | 0.182 | 0.1997 | 9263.506 | 0.1247 | 595.168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | 7.7822 | 7.9612 | 11.133 | 8024.3233 | 13.8267 | 678.6194 | [5 empty] | 224.2601 | 235.3231 | 332.4494 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 595.401 |  |  |  |  | 224.6797 | 235.7531 | 332.3183 | [7 empty] | 0.0846 | 0.1824 | 0.2011 | 9263.3402 | 0.1144 | 595.6634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | 7.7723 | 7.9761 | 11.1368 | 8024.4327 | 13.7924 | 679.0544 | [5 empty] | 225.2805 | 236.3939 | 333.9621 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 596.0535 |  |  |  |  | 225.4896 | 236.5962 | 333.4412 | [7 empty] | 0.0961 | 0.1984 | 0.2204 | 9259.9509 | 0.1186 | 596.1765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | 7.761 | 7.988 | 11.1374 | 8024.7409 | 13.7502 | 679.4336 | [5 empty] | 226.3053 | 237.4692 | 335.4813 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 596.706 |  |  |  |  | 227.0435 | 238.2582 | 335.6249 | [7 empty] | 0.0917 | 0.2406 | 0.2575 | 9253.1108 | 0.1579 | 597.1831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | 7.756 | 8.0067 | 11.1473 | 8024.3147 | 13.7182 | 679.8768 | [5 empty] | 227.3344 | 238.5491 | 337.0069 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 597.3585 |  |  |  |  | 227.9647 | 239.2382 | 336.9604 | [7 empty] | 0.0878 | 0.2531 | 0.2679 | 9251.2995 | 0.1607 | 597.7735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | 7.7415 | 8.0289 | 11.1532 | 8023.7863 | 13.6803 | 680.2905 | [5 empty] | 228.3679 | 239.6335 | 338.5389 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 598.0111 |  |  |  |  | 228.7546 | 240.0644 | 338.054 | [7 empty] | 0.097 | 0.2704 | 0.2873 | 9247.8534 | 0.1622 | 598.2695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | 7.7398 | 8.0439 | 11.1628 | 8023.5534 | 13.6464 | 680.7129 | [5 empty] | 229.4058 | 240.7226 | 340.0776 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 598.6636 |  |  |  |  | 230.0755 | 241.3848 | 339.235 | [7 empty] | 0.2114 | 0.4321 | 0.481 | 9213.799 | 0.2614 | 599.0589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | 7.6215 | 8.0459 | 11.0826 | 8028.7102 | 13.577 | 681.0741 | [5 empty] | 230.4481 | 241.8164 | 341.6227 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 599.3161 |  |  |  |  | 230.746 | 242.222 | 339.3401 | [7 empty] | 0.2339 | 0.7053 | 0.7431 | 9166.8352 | 0.411 | 599.5573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | 7.6195 | 8.0384 | 11.0757 | 8030.6822 | 13.537 | 681.4579 | [5 empty] | 231.4949 | 242.9148 | 343.1744 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 599.9685 |  |  |  |  | 231.7789 | 243.3414 | 346.0443 | [7 empty] | -0.3183 | -0.5411 | 0.6277 | 9413.2074 | 0.3346 | 600.2213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | 7.5085 | 8.0534 | 11.0106 | 8035.3382 | 13.5207 | 682.1964 | [5 empty] | 232.5461 | 244.0178 | 344.7328 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 600.621 |  |  |  |  | 232.5689 | 244.1925 | 347.1367 | [7 empty] | -0.3209 | -0.5117 | 0.604 | 9408.0567 | 0.3227 | 600.7241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | 7.5024 | 8.0384 | 10.9955 | 8037.1015 | 13.4282 | 682.1974 | [5 empty] | 233.6017 | 245.1256 | 346.2977 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 601.2735 |  |  |  |  | 234.2549 | 245.4059 | 348.2955 | [7 empty] | 0.102 | -0.4186 | 0.4309 | 9365.735 | 0.3748 | 601.4382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | 7.5001 | 8.0534 | 11.0049 | 8036.7622 | 13.3888 | 682.5783 | [5 empty] | 234.6619 | 246.238 | 347.8694 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 601.926 |  |  |  |  | 235.9878 | 247.2057 | 350.7618 | [7 empty] | 0.1216 | -0.3999 | 0.418 | 9361.1221 | 0.387 | 602.4913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | 7.4973 | 8.0472 | 10.9985 | 8038.6123 | 13.3487 | 682.9617 | [5 empty] | 235.7266 | 247.3552 | 349.4477 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 602.5785 |  |  |  |  | 236.8137 | 248.0437 | 351.9149 | [7 empty] | 0.1431 | -0.3939 | 0.4191 | 9358.6938 | 0.3962 | 602.9792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | 7.4887 | 8.0756 | 11.0134 | 8037.1962 | 13.3111 | 683.3629 | [5 empty] | 236.7958 | 248.4772 | 351.0327 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 603.231 |  |  |  |  | 237.3648 | 248.7734 | 352.9465 | [7 empty] | 0.0441 | -0.3819 | 0.3844 | 9362.5566 | 0.3041 | 603.4028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | 7.4928 | 8.0718 | 11.0134 | 8038.4696 | 13.2691 | 683.7184 | [5 empty] | 237.8695 | 249.6039 | 352.6244 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 603.8835 |  |  |  |  | 238.8942 | 250.5012 | 355.5367 | [7 empty] | -0.051 | -0.4066 | 0.4098 | 9372.3785 | 0.2735 | 604.4011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | 7.4864 | 8.1786 | 11.0876 | 8028.9707 | 13.2345 | 684.1115 | [5 empty] | 238.9478 | 250.7354 | 354.223 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 604.5359 |  |  |  |  | 239.6991 | 251.3312 | 356.6122 | [7 empty] | -0.0316 | -0.3838 | 0.3851 | 9367.1964 | 0.2607 | 604.8784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | 7.4803 | 8.1662 | 11.0743 | 8031.614 | 13.1951 | 684.5069 | [5 empty] | 240.0307 | 251.8717 | 355.8283 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 605.1884 |  |  |  |  | 240.5974 | 252.246 | 357.885 | [7 empty] | -0.0116 | -0.3804 | 0.3806 | 9365.3104 | 0.2663 | 605.4027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | 7.4764 | 8.2854 | 11.16 | 8020.8227 | 13.1625 | 684.903 | [5 empty] | 241.1182 | 253.0129 | 357.4404 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 605.8409 |  |  |  |  | 242.2794 | 254.0307 | 360.3151 | [7 empty] | -0.0151 | -0.3557 | 0.3561 | 9361.1282 | 0.2603 | 606.4205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | 7.4694 | 8.2636 | 11.1391 | 8024.2888 | 13.1154 | 685.2447 | [5 empty] | 242.2104 | 254.1589 | 359.0594 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 606.4934 |  |  |  |  | 243.0678 | 254.8577 | 361.5136 | [7 empty] | -0.0179 | -0.3622 | 0.3627 | 9362.3171 | 0.2549 | 606.8899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | 7.5468 | 8.1664 | 11.1195 | 8032.0941 | 13.0723 | 685.4967 | [5 empty] | 243.3071 | 255.3098 | 360.6853 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 607.1458 |  |  |  |  | 243.9356 | 255.7518 | 362.7414 | [7 empty] | -0.0038 | -0.3544 | 0.3544 | 9360.0439 | 0.2532 | 607.3957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | 7.5508 | 8.1634 | 11.1201 | 8033.4062 | 13.0359 | 685.8921 | [5 empty] | 244.4086 | 256.4655 | 362.3181 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 607.7983 |  |  |  |  | 245.5302 | 257.4542 | 365.0432 | [7 empty] | -0.0121 | -0.3265 | 0.3268 | 9355.664 | 0.241 | 608.3542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | 7.6297 | 8.0387 | 11.083 | 8043.9484 | 12.9933 | 686.145 | [5 empty] | 245.5147 | 257.6262 | 363.9578 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 608.4508 |  |  |  |  | 246.3275 | 258.2845 | 366.2173 | [7 empty] | -0.0081 | -0.3266 | 0.3268 | 9355.375 | 0.2347 | 608.8196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | 7.6204 | 8.0692 | 11.0988 | 8042.4272 | 12.9593 | 686.5714 | [5 empty] | 246.6255 | 258.7918 | 365.6045 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 609.1032 |  |  |  |  | 247.1105 | 259.1675 | 366.9322 | [7 empty] | 0.0057 | -0.1967 | 0.1968 | 9332.589 | 0.1477 | 609.313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | 7.6121 | 8.0942 | 11.1113 | 8041.4243 | 12.9252 | 686.9965 | [5 empty] | 247.741 | 259.9624 | 367.2582 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 609.7557 |  |  |  |  | 248.6892 | 260.9027 | 368.7999 | [7 empty] | 0.0136 | -0.0539 | 0.0555 | 9308.1697 | 0.0936 | 610.2778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | 7.5978 | 8.1127 | 11.1149 | 8041.2267 | 12.8857 | 687.3931 | [5 empty] | 248.8613 | 261.1379 | 368.9189 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 610.4081 |  |  |  |  | 249.5092 | 261.774 | 369.9906 | [7 empty] | 0.0106 | -0.0436 | 0.0448 | 9306.618 | 0.0666 | 610.7601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | 7.5951 | 8.1012 | 11.1047 | 8043.5213 | 12.8427 | 687.7509 | [5 empty] | 249.9863 | 262.3184 | 370.5867 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 611.0606 |  |  |  |  | 250.3569 | 262.66 | 371.2046 | [7 empty] | 0.0165 | -0.035 | 0.0387 | 9304.8368 | 0.048 | 611.2489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | 7.5831 | 8.1132 | 11.1053 | 8043.979 | 12.8081 | 688.1819 | [5 empty] | 251.1161 | 263.504 | 372.2616 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 611.713 |  |  |  |  | 252.0523 | 264.4222 | 373.5821 | [7 empty] | 0.0381 | -0.0101 | 0.0394 | 9299.4515 | 0.0896 | 612.2165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | 7.5854 | 8.2411 | 11.2006 | 8032.008 | 12.7702 | 688.5233 | [5 empty] | 252.2507 | 264.6946 | 373.9436 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 612.3655 |  |  |  |  | 252.9097 | 265.3548 | 374.857 | [7 empty] | 0.0215 | 0.0022 | 0.0216 | 9298.3865 | 0.0595 | 612.7261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | 7.5843 | 8.2313 | 11.1927 | 8033.0239 | 12.6801 | 688.5193 | [5 empty] | 253.3902 | 265.8902 | 375.6327 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 613.0179 |  |  |  |  | 253.6086 | 266.224 | 375.0191 | [7 empty] | 0.0405 | 0.2583 | 0.2615 | 9255.2434 | 0.1646 | 613.1996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | 7.5799 | 8.2605 | 11.2112 | 8031.4661 | 12.6469 | 688.9399 | [5 empty] | 254.5344 | 267.0909 | 377.329 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 613.6704 |  |  |  |  | 255.2171 | 267.9096 | 377.3293 | [7 empty] | 0.0487 | 0.2735 | 0.2778 | 9252.4054 | 0.1824 | 614.1137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | 7.5651 | 8.4244 | 11.3226 | 8017.8294 | 12.6638 | 689.7086 | [5 empty] | 255.6836 | 268.2967 | 379.0325 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 614.3228 |  |  |  |  | 256.3522 | 268.6015 | 380.681 | [7 empty] | 0.1289 | -0.3084 | 0.3342 | 9343.4201 | 0.3209 | 614.4873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | 7.5628 | 8.4137 | 11.3131 | 8020.066 | 12.6224 | 690.0763 | [5 empty] | 256.8376 | 269.5077 | 380.7432 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 614.9753 |  |  |  |  | 257.7367 | 269.9833 | 383.021 | [7 empty] | 0.135 | -0.4012 | 0.4233 | 9358.375 | 0.3889 | 615.2308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | 7.5543 | 8.4125 | 11.3065 | 8020.5651 | 12.5354 | 690.104 | [5 empty] | 257.9965 | 270.7237 | 382.4612 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 615.6277 |  |  |  |  | 259.2967 | 271.1942 | 384.2491 | [7 empty] | 0.4453 | -0.321 | 0.5489 | 9326.9268 | 0.6332 | 615.8794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | 7.5539 | 8.4222 | 11.3134 | 8020.7196 | 12.4966 | 690.4795 | [5 empty] | 259.1603 | 271.945 | 384.1865 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 616.2801 |  |  |  |  | 260.7786 | 272.9119 | 385.4588 | [7 empty] | 0.4607 | -0.0315 | 0.4617 | 9278.6581 | 0.5087 | 616.7947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | 7.5282 | 8.4314 | 11.3032 | 8023.022 | 12.5062 | 691.2687 | [5 empty] | 260.3291 | 273.1714 | 385.9191 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 616.9325 |  |  |  |  | 262.1159 | 274.0157 | 389.0616 | [7 empty] | 0.4472 | -0.516 | 0.6829 | 9358.8017 | 0.7487 | 617.3801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | 7.5167 | 8.4597 | 11.3167 | 8022.8591 | 12.5175 | 692.0373 | [5 empty] | 261.5028 | 274.403 | 387.6591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 617.585 |  |  |  |  | 263.058 | 275.0038 | 390.3142 | [7 empty] | 0.4604 | -0.4826 | 0.667 | 9352.4442 | 0.7399 | 617.9022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | 7.5208 | 8.4459 | 11.3091 | 8023.9878 | 12.4249 | 692.0033 | [5 empty] | 262.6815 | 275.6399 | 389.4064 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 618.2374 |  |  |  |  | 264.7183 | 276.768 | 392.5856 | [7 empty] | 0.4663 | -0.4295 | 0.6339 | 9343.2424 | 0.7186 | 618.8301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | 7.5123 | 8.4657 | 11.3182 | 8023.4817 | 12.3874 | 692.3985 | [5 empty] | 263.8652 | 276.882 | 391.1612 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 618.8898 |  |  |  |  | 265.4388 | 277.5229 | 393.5854 | [7 empty] | 0.4726 | -0.4139 | 0.6282 | 9340.2817 | 0.7119 | 619.2254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | 7.4989 | 8.487 | 11.3253 | 8023.024 | 12.3504 | 692.8039 | [5 empty] | 265.0539 | 278.1294 | 392.9234 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 619.5422 |  |  |  |  | 266.4306 | 278.6026 | 395.0194 | [7 empty] | 0.4565 | -0.3897 | 0.6002 | 9337.1897 | 0.6813 | 619.789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | 7.4914 | 8.4915 | 11.3237 | 8023.9089 | 12.3086 | 693.1693 | [5 empty] | 266.2477 | 279.382 | 394.6931 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 620.1947 |  |  |  |  | 268.242 | 280.4665 | 397.684 | [7 empty] | 0.4741 | -0.3977 | 0.6188 | 9337.3915 | 0.7071 | 620.7572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | 7.4873 | 8.4969 | 11.325 | 8024.5438 | 12.2655 | 693.5187 | [5 empty] | 267.4466 | 280.64 | 396.4703 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 620.8471 |  |  |  |  | 268.9912 | 281.2547 | 398.8096 | [7 empty] | 0.4709 | -0.3996 | 0.6176 | 9337.8418 | 0.7013 | 621.1649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | 7.4788 | 8.5185 | 11.3357 | 8023.8338 | 12.2276 | 693.9074 | [5 empty] | 268.6505 | 281.9034 | 398.255 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 621.4995 |  |  |  |  | 269.8724 | 282.1916 | 400.0836 | [7 empty] | 0.4673 | -0.387 | 0.6067 | 9335.9369 | 0.6891 | 621.648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | 7.4613 | 8.5327 | 11.3348 | 8025.1682 | 12.2312 | 694.6328 | [5 empty] | 269.8596 | 283.172 | 400.0474 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 622.1519 |  |  |  |  | 271.6407 | 284.0489 | 402.6746 | [7 empty] | 0.4675 | -0.378 | 0.6012 | 9334.3826 | 0.6871 | 622.6012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | 7.4565 | 8.5399 | 11.3371 | 8025.7395 | 12.1927 | 695.0166 | [5 empty] | 271.0737 | 284.4461 | 401.8473 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 622.8043 |  |  |  |  | 272.4671 | 284.9247 | 403.9119 | [7 empty] | 0.4614 | -0.3768 | 0.5957 | 9334.4802 | 0.6778 | 623.0486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | 7.4499 | 8.5751 | 11.3593 | 8023.5905 | 12.1542 | 695.3901 | [5 empty] | 272.293 | 285.7256 | 403.6548 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 623.4567 |  |  |  |  | 273.3621 | 285.8485 | 405.2392 | [7 empty] | 0.4677 | -0.382 | 0.6038 | 9334.9237 | 0.6858 | 623.5192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | 7.4373 | 8.5646 | 11.3431 | 8026.0612 | 12.1072 | 695.7302 | [5 empty] | 273.5175 | 287.0105 | 405.4701 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 624.1091 |  |  |  |  | 275.1448 | 287.7438 | 407.8725 | [7 empty] | 0.4553 | -0.3691 | 0.5861 | 9333.4523 | 0.6683 | 624.4802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | 7.4296 | 8.5696 | 11.3418 | 8026.8838 | 12.0651 | 696.091 | [5 empty] | 274.7472 | 288.3008 | 407.293 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 624.7615 |  |  |  |  | 275.9885 | 288.6216 | 409.1702 | [7 empty] | 0.4536 | -0.3816 | 0.5927 | 9335.5215 | 0.6716 | 624.9232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | 7.423 | 8.5733 | 11.3403 | 8027.8262 | 12.0244 | 696.461 | [5 empty] | 275.9821 | 289.5967 | 409.1236 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 625.4139 |  |  |  |  | 277.6143 | 290.3792 | 411.0357 | [7 empty] | 0.4787 | -0.2414 | 0.5361 | 9311.5824 | 0.6226 | 625.8065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | 7.4106 | 8.5719 | 11.3312 | 8029.4654 | 11.9819 | 696.8292 | [5 empty] | 277.2223 | 290.898 | 410.9621 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 626.0663 |  |  |  |  | 278.3469 | 291.2238 | 411.7022 | [7 empty] | 0.4817 | -0.1206 | 0.4966 | 9292.1654 | 0.563 | 626.2292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | 7.4074 | 8.5529 | 11.3147 | 8032.4645 | 11.9382 | 697.18 | [5 empty] | 278.4677 | 292.2048 | 412.8083 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 626.7187 |  |  |  |  | 280.0541 | 293.0063 | 414.2179 | [7 empty] | 0.4855 | -0.1202 | 0.5001 | 9291.9121 | 0.5692 | 627.1174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | 7.3992 | 8.5516 | 11.3084 | 8033.9335 | 11.8963 | 697.5454 | [5 empty] | 279.7183 | 293.5172 | 414.6623 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 627.371 |  |  |  |  | 280.9832 | 293.9572 | 415.6006 | [7 empty] | 0.4951 | -0.1302 | 0.5119 | 9292.9683 | 0.5814 | 627.5892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | 7.4018 | 8.5545 | 11.3122 | 8033.5884 | 11.811 | 697.5537 | [5 empty] | 280.9743 | 294.8351 | 416.5242 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 628.0234 |  |  |  |  | 282.7825 | 295.8122 | 418.2462 | [7 empty] | 0.5104 | -0.1374 | 0.5286 | 9293.2685 | 0.6039 | 628.5053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | 7.3914 | 8.5349 | 11.2906 | 8036.8048 | 11.7619 | 697.875 | [5 empty] | 282.2356 | 296.1587 | 418.394 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 628.6758 |  |  |  |  | 283.357 | 296.5576 | 419.4241 | [7 empty] | 0.4144 | -0.1544 | 0.4422 | 9301.3038 | 0.5097 | 628.8719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | 7.3785 | 8.5521 | 11.2951 | 8036.6813 | 11.7229 | 698.2608 | [5 empty] | 283.5023 | 297.4878 | 420.2717 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 629.3282 |  |  |  |  | 284.8694 | 298.2576 | 421.9691 | [7 empty] | 0.3337 | -0.1771 | 0.3778 | 9309.3618 | 0.4414 | 629.7048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | 7.3763 | 8.5615 | 11.3008 | 8036.8982 | 11.6837 | 698.6287 | [5 empty] | 284.7743 | 298.8226 | 422.1574 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 629.9806 |  |  |  |  | 285.8393 | 299.2644 | 423.3272 | [7 empty] | 0.3453 | -0.1636 | 0.3821 | 9306.5871 | 0.4436 | 630.1959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | 7.3658 | 8.574 | 11.3035 | 8037.1116 | 11.6432 | 699.0002 | [5 empty] | 286.0517 | 300.163 | 424.0511 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 630.6329 |  |  |  |  | 287.5469 | 301.0536 | 425.7931 | [7 empty] | 0.3512 | -0.15 | 0.3819 | 9304.1011 | 0.4461 | 631.0649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | 7.3602 | 8.5782 | 11.303 | 8037.8409 | 11.598 | 699.33 | [5 empty] | 287.3346 | 301.5091 | 425.9528 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 631.2853 |  |  |  |  | 288.4482 | 301.9783 | 427.108 | [7 empty] | 0.362 | -0.153 | 0.393 | 9303.9633 | 0.4551 | 631.5121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | 7.3515 | 8.6091 | 11.3208 | 8036.3433 | 11.5657 | 699.7512 | [5 empty] | 288.6228 | 302.8609 | 427.8626 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 631.9377 |  |  |  |  | 290.2557 | 303.8854 | 429.741 | [7 empty] | 0.3602 | -0.1386 | 0.3859 | 9301.8129 | 0.4506 | 632.4303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | 7.3342 | 8.6156 | 11.3145 | 8037.3105 | 11.5202 | 700.0983 | [5 empty] | 289.9166 | 304.2185 | 429.7804 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 632.59 |  |  |  |  | 291.1338 | 304.8318 | 430.9964 | [7 empty] | 0.3524 | -0.1193 | 0.3721 | 9299.2226 | 0.429 | 632.8839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | 7.3331 | 8.606 | 11.3066 | 8039.2452 | 11.4761 | 700.4337 | [5 empty] | 291.2158 | 305.5818 | 431.7064 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 633.2424 |  |  |  |  | 291.9426 | 305.6985 | 432.1375 | [7 empty] | 0.349 | -0.1002 | 0.3631 | 9296.4361 | 0.4138 | 633.2981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | 7.3251 | 8.6297 | 11.3194 | 8038.3319 | 11.4395 | 700.8226 | [5 empty] | 292.5205 | 306.9509 | 433.6405 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 633.8948 |  |  |  |  | 293.8364 | 307.7321 | 434.7896 | [7 empty] | 0.3407 | -0.0499 | 0.3444 | 9289.0855 | 0.3856 | 634.2658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | 7.3151 | 8.6324 | 11.315 | 8039.3937 | 11.3948 | 701.1631 | [5 empty] | 293.8307 | 308.3257 | 435.5829 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 634.5471 |  |  |  |  | 294.681 | 308.6566 | 436.0524 | [7 empty] | 0.3221 | -0.0382 | 0.3244 | 9288.2911 | 0.3575 | 634.7037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | 7.3019 | 8.6426 | 11.3143 | 8039.8263 | 11.3494 | 701.4991 | [5 empty] | 295.1465 | 309.7064 | 437.5334 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 635.1995 |  |  |  |  | 296.4929 | 310.6039 | 438.65 | [7 empty] | 0.3083 | -0.0026 | 0.3083 | 9283.5811 | 0.333 | 635.622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | 7.2939 | 8.655 | 11.3185 | 8039.9127 | 11.3074 | 701.8509 | [5 empty] | 296.4679 | 311.093 | 439.4923 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 635.8518 |  |  |  |  | 297.3813 | 311.5559 | 439.9088 | [7 empty] | 0.3041 | 0.0168 | 0.3045 | 9280.8347 | 0.3162 | 636.069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | 7.2917 | 8.6543 | 11.3166 | 8041.1005 | 11.2676 | 702.2152 | [5 empty] | 297.7948 | 312.4854 | 441.4594 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 636.5042 |  |  |  |  | 299.2451 | 313.5121 | 442.5162 | [7 empty] | 0.3166 | 0.0495 | 0.3204 | 9275.18 | 0.3234 | 636.9834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | 7.2736 | 8.65 | 11.3017 | 8044.0775 | 11.2635 | 702.8901 | [5 empty] | 299.1274 | 313.8837 | 443.4349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 637.1565 |  |  |  |  | 300.1058 | 314.4449 | 443.6996 | [7 empty] | 0.3111 | 0.0795 | 0.3211 | 9270.9076 | 0.3017 | 637.4176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | 7.2705 | 8.6579 | 11.3057 | 8043.5835 | 11.1849 | 702.9482 | [5 empty] | 300.4657 | 315.288 | 445.4187 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 637.8089 |  |  |  |  | 301.775 | 316.0211 | 446.1877 | [7 empty] | 0.3863 | 0.0132 | 0.3866 | 9277.0578 | 0.4049 | 638.1483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | 7.2659 | 8.6664 | 11.3093 | 8043.8886 | 11.1422 | 703.2884 | [5 empty] | 301.8096 | 316.6982 | 447.4109 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 638.4612 |  |  |  |  | 302.7275 | 317.0183 | 447.5371 | [7 empty] | 0.3921 | 0.0253 | 0.393 | 9274.9117 | 0.4034 | 638.6089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | 7.339 | 8.6757 | 11.3635 | 8041.533 | 11.122 | 703.6559 | [5 empty] | 303.1591 | 318.1143 | 449.4116 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 639.1135 |  |  |  |  | 304.1981 | 318.5376 | 448.8734 | [7 empty] | 0.4758 | 0.1918 | 0.513 | 9245.1496 | 0.4361 | 639.308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | 7.4431 | 8.6926 | 11.4439 | 8038.4112 | 11.1559 | 704.3823 | [5 empty] | 304.5144 | 319.5365 | 451.4207 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 639.7659 |  |  |  |  | 305.832 | 320.4045 | 450.2403 | [7 empty] | 0.5002 | 0.4642 | 0.6824 | 9202.9751 | 0.4294 | 640.1626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | 7.4114 | 8.7105 | 11.4368 | 8037.8406 | 11.067 | 704.4044 | [5 empty] | 305.8755 | 320.9647 | 453.4384 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 640.4182 |  |  |  |  | 306.1332 | 321.0236 | 456.3248 | [7 empty] | -0.1263 | -0.5919 | 0.6053 | 9398.3822 | 0.3523 | 640.445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | 7.4037 | 8.7463 | 11.4592 | 8036.8101 | 11.0782 | 705.1577 | [5 empty] | 307.2423 | 322.3989 | 455.4646 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 641.0705 |  |  |  |  | 308.9667 | 323.3865 | 459.0941 | [7 empty] | 0.2641 | -0.5124 | 0.5765 | 9364.3846 | 0.5701 | 641.5181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | 7.3856 | 8.7524 | 11.4521 | 8037.847 | 11.0334 | 705.5068 | [5 empty] | 308.6149 | 323.8392 | 457.4994 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 641.7229 |  |  |  |  | 309.676 | 324.3185 | 459.249 | [7 empty] | 0.2601 | -0.2613 | 0.3687 | 9325.8996 | 0.41 | 641.9393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | 7.3909 | 8.7716 | 11.4703 | 8036.8185 | 10.9956 | 705.8564 | [5 empty] | 309.9933 | 325.2856 | 459.5427 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 642.3752 |  |  |  |  | 310.8351 | 325.3598 | 461.9034 | [7 empty] | 0.2542 | -0.5142 | 0.5736 | 9365.0332 | 0.5581 | 642.4086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | 7.3791 | 8.7839 | 11.472 | 8037.0554 | 10.953 | 706.2061 | [5 empty] | 311.3775 | 326.7382 | 461.5948 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 643.0275 |  |  |  |  | 312.6912 | 327.3113 | 464.6711 | [7 empty] | 0.2502 | -0.5143 | 0.5719 | 9365.1071 | 0.5558 | 643.2841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | 7.2739 | 8.8859 | 11.4834 | 8032.2028 | 10.9102 | 706.6783 | [5 empty] | 312.7676 | 328.1968 | 463.6555 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 643.6798 |  |  |  |  | 314.5125 | 329.2215 | 467.3507 | [7 empty] | 0.2515 | -0.5087 | 0.5675 | 9364.03 | 0.5561 | 644.1364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | 7.2685 | 8.8752 | 11.4717 | 8034.34 | 10.8641 | 707.0001 | [5 empty] | 314.1636 | 329.6617 | 465.7249 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 644.3321 |  |  |  |  | 315.4619 | 330.241 | 468.8087 | [7 empty] | 0.2367 | -0.5098 | 0.5621 | 9364.9225 | 0.5408 | 644.5893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | 7.1813 | 8.9926 | 11.5082 | 8027.3526 | 10.8249 | 707.4467 | [5 empty] | 315.5655 | 331.1327 | 467.8031 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 644.9844 |  |  |  |  | 317.2676 | 332.1371 | 471.4907 | [7 empty] | 0.2349 | -0.5087 | 0.5603 | 9364.6931 | 0.541 | 645.4282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | 7.1693 | 9.0074 | 11.5122 | 8027.2754 | 10.7794 | 707.7679 | [5 empty] | 316.9733 | 332.61 | 469.8901 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 645.6368 |  |  |  |  | 318.1369 | 333.0704 | 472.8095 | [7 empty] | 0.2229 | -0.5065 | 0.5534 | 9364.9384 | 0.5258 | 645.8395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | 7.1651 | 8.9687 | 11.4794 | 8032.1386 | 10.7355 | 708.123 | [5 empty] | 318.3871 | 334.0935 | 471.986 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 646.2891 |  |  |  |  | 319.9337 | 334.9681 | 475.5059 | [7 empty] | 0.2142 | -0.5071 | 0.5505 | 9365.3543 | 0.5208 | 646.6723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | 7.1497 | 8.9344 | 11.443 | 8037.0095 | 10.692 | 708.4996 | [5 empty] | 319.8069 | 335.5833 | 474.0907 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 646.9414 |  |  |  |  | 320.7732 | 335.8722 | 476.7081 | [7 empty] | 0.2075 | -0.4898 | 0.5319 | 9362.9938 | 0.5009 | 647.0675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | 7.1406 | 8.9422 | 11.4434 | 8037.5448 | 10.6487 | 708.8369 | [5 empty] | 321.2327 | 337.0794 | 476.2043 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 647.5937 |  |  |  |  | 322.6651 | 337.8568 | 479.623 | [7 empty] | 0.1977 | -0.5103 | 0.5473 | 9366.4932 | 0.5078 | 647.9315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | 7.138 | 9.0118 | 11.4963 | 8031.8681 | 10.6082 | 709.1398 | [5 empty] | 322.6645 | 338.5819 | 478.3268 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 648.246 |  |  |  |  | 323.3775 | 338.7068 | 480.3188 | [7 empty] | 0.1846 | -0.4023 | 0.4426 | 9350.7492 | 0.4241 | 648.3001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | 7.1306 | 8.9706 | 11.4594 | 8036.9606 | 10.559 | 709.46 | [5 empty] | 324.1023 | 340.0907 | 480.4584 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 648.8983 |  |  |  |  | 325.2172 | 340.6915 | 482.6787 | [7 empty] | 0.1921 | -0.3091 | 0.3639 | 9336.1828 | 0.3738 | 649.1573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | 7.124 | 9.1038 | 11.5598 | 8025.533 | 10.5295 | 709.8101 | [5 empty] | 325.5463 | 341.6059 | 482.5989 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 649.5506 |  |  |  |  | 326.0775 | 341.6021 | 484.0696 | [7 empty] | 0.1787 | -0.3289 | 0.3743 | 9339.8239 | 0.3719 | 649.549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | 7.1149 | 9.1232 | 11.5695 | 8025.1737 | 10.4963 | 710.2162 | [5 empty] | 326.9963 | 343.1275 | 484.7485 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 650.2029 |  |  |  |  | 328.0964 | 343.6954 | 487.0466 | [7 empty] | 0.19 | -0.3332 | 0.3835 | 9339.7768 | 0.3863 | 650.4456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | 7.1933 | 9.0453 | 11.5569 | 8030.7172 | 10.459 | 710.4942 | [5 empty] | 328.4525 | 344.6555 | 486.9072 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 650.8551 |  |  |  |  | 329.9508 | 345.5627 | 489.8319 | [7 empty] | 0.2192 | -0.3661 | 0.4267 | 9343.0798 | 0.4355 | 651.2411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | 7.1886 | 9.06 | 11.5655 | 8030.5768 | 10.4233 | 710.8747 | [5 empty] | 329.9149 | 346.19 | 489.0751 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 651.5074 |  |  |  |  | 331.0281 | 346.6669 | 491.4207 | [7 empty] | 0.2304 | -0.3727 | 0.4382 | 9343.4242 | 0.4469 | 651.7096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | 7.2838 | 8.967 | 11.5526 | 8036.9154 | 10.3868 | 711.1282 | [5 empty] | 331.3834 | 347.731 | 491.2521 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 652.1597 |  |  |  |  | 331.9637 | 347.8508 | 492.7165 | [7 empty] | 0.1533 | -0.2853 | 0.3239 | 9334.3646 | 0.3211 | 652.2103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | 7.2599 | 8.9829 | 11.5498 | 8037.2326 | 10.3434 | 711.4836 | [5 empty] | 332.8582 | 349.2785 | 493.4383 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 652.812 |  |  |  |  | 333.9883 | 350.1933 | 495.6313 | [7 empty] | 0.0695 | -0.1933 | 0.2054 | 9324.998 | 0.1963 | 653.1963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | 7.251 | 9.0059 | 11.5621 | 8037.5073 | 10.3534 | 712.2348 | [5 empty] | 334.3392 | 350.8325 | 495.6337 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 653.4643 |  |  |  |  | 334.8505 | 350.8588 | 497.0005 | [7 empty] | 0.161 | -0.2919 | 0.3334 | 9334.8292 | 0.3319 | 653.4753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | 7.2393 | 8.9954 | 11.5466 | 8039.9156 | 10.3112 | 712.5933 | [5 empty] | 335.8264 | 352.3931 | 497.8385 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 654.1165 |  |  |  |  | 336.7679 | 352.6316 | 499.9432 | [7 empty] | 0.251 | -0.3912 | 0.4648 | 9344.7994 | 0.4758 | 654.216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | 7.2318 | 8.9982 | 11.5441 | 8040.9242 | 10.2711 | 712.9508 | [5 empty] | 337.3199 | 353.9603 | 500.0525 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 654.7688 |  |  |  |  | 338.4723 | 354.6261 | 501.4402 | [7 empty] | 0.2502 | -0.1205 | 0.2778 | 9304.7449 | 0.3215 | 655.0451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | 7.2396 | 9.0044 | 11.5539 | 8040.0508 | 10.1902 | 712.9436 | [5 empty] | 338.8198 | 355.5342 | 502.276 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 655.4211 |  |  |  |  | 340.0828 | 356.5919 | 502.3674 | [7 empty] | 0.2562 | 0.2557 | 0.362 | 9249.5377 | 0.2278 | 655.8579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | 7.2277 | 9.1452 | 11.6565 | 8028.1682 | 10.1601 | 713.287 | [5 empty] | 340.326 | 357.1147 | 504.5088 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 656.0734 |  |  |  |  | 341.7736 | 357.851 | 507.6972 | [7 empty] | 0.235 | -0.4633 | 0.5195 | 9356.0363 | 0.5076 | 656.3763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | 7.2115 | 9.1689 | 11.6651 | 8027.5337 | 10.1216 | 713.6557 | [5 empty] | 341.8386 | 358.7019 | 506.7511 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 656.7256 |  |  |  |  | 342.7725 | 358.9005 | 509.2923 | [7 empty] | 0.2247 | -0.4841 | 0.5337 | 9359.5883 | 0.5097 | 656.8071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | 7.2039 | 9.2916 | 11.7571 | 8017.2006 | 10.0891 | 713.9763 | [5 empty] | 343.3575 | 360.2958 | 509.0028 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 657.3779 |  |  |  |  | 345.677 | 361.3488 | 512.2062 | [7 empty] | 0.5812 | -0.4141 | 0.7136 | 9330.5991 | 0.8051 | 657.8073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | 7.1692 | 9.1951 | 11.6597 | 8028.489 | 10.0355 | 714.3526 | [5 empty] | 344.8829 | 361.8964 | 511.2641 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 658.0302 |  |  |  |  | 346.4326 | 362.3403 | 512.3569 | [7 empty] | 0.5786 | -0.1615 | 0.6007 | 9293.8044 | 0.6722 | 658.2105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | 7.1051 | 9.2318 | 11.6494 | 8028.0168 | 9.9773 | 714.6421 | [5 empty] | 346.4147 | 363.5038 | 513.5349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 658.6824 |  |  |  |  | 348.7143 | 364.5498 | 517.0086 | [7 empty] | 0.5481 | -0.4645 | 0.7185 | 9339.5912 | 0.8002 | 659.1054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | 7.0719 | 9.1548 | 11.5681 | 8037.5416 | 9.9309 | 715.0603 | [5 empty] | 347.953 | 365.118 | 515.8153 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 659.3347 |  |  |  |  | 349.4604 | 365.5129 | 517.1176 | [7 empty] | 0.5553 | -0.2141 | 0.5952 | 9302.6506 | 0.6736 | 659.4938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | 6.9774 | 9.1898 | 11.5385 | 8038.2095 | 9.8648 | 715.3431 | [5 empty] | 349.4979 | 366.739 | 518.1054 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 659.9869 |  |  |  |  | 351.7367 | 367.7365 | 521.6372 | [7 empty] | 0.5272 | -0.4853 | 0.7165 | 9343.5588 | 0.791 | 660.3869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | 6.9654 | 9.2104 | 11.5477 | 8038.1768 | 9.847 | 715.8707 | [5 empty] | 351.0492 | 368.3669 | 520.4052 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 660.6392 |  |  |  |  | 352.724 | 368.7616 | 523.2527 | [7 empty] | 0.5184 | -0.5168 | 0.7321 | 9348.5773 | 0.7984 | 660.7969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | 6.9611 | 9.2077 | 11.5429 | 8038.5636 | 9.7636 | 715.8651 | [5 empty] | 352.6071 | 370.0016 | 522.7146 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 661.2914 |  |  |  |  | 354.5163 | 370.8522 | 525.4165 | [7 empty] | 0.4723 | -0.3532 | 0.5898 | 9327.0202 | 0.6644 | 661.6297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | 6.9615 | 9.2027 | 11.5392 | 8039.7308 | 9.7126 | 716.1174 | [5 empty] | 354.1716 | 371.6433 | 525.0339 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 661.9437 |  |  |  |  | 355.4478 | 371.9635 | 526.304 | [7 empty] | 0.4575 | -0.2157 | 0.5058 | 9307.8408 | 0.5755 | 662.0706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | 7.0847 | 9.2301 | 11.6357 | 8034.7281 | 9.7344 | 716.6945 | [5 empty] | 355.7427 | 373.2919 | 527.3629 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 662.5959 |  |  |  |  | 357.3931 | 374.0721 | 529.2172 | [7 empty] | 0.4268 | -0.1986 | 0.4707 | 9306.9155 | 0.5375 | 662.9036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | 7.2 | 9.2592 | 11.7291 | 8029.7672 | 9.7512 | 717.2399 | [5 empty] | 357.3204 | 374.9474 | 529.7018 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 663.2482 |  |  |  |  | 358.3876 | 375.1513 | 530.7623 | [7 empty] | 0.4062 | -0.1999 | 0.4528 | 9308.1481 | 0.5156 | 663.3283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | 7.1957 | 9.2677 | 11.7332 | 8030.5975 | 9.7329 | 717.7577 | [5 empty] | 358.9048 | 376.61 | 532.0505 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 663.9004 |  |  |  |  | 360.4834 | 377.4237 | 533.9285 | [7 empty] | 0.371 | -0.1866 | 0.4153 | 9307.9993 | 0.4756 | 664.2186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | 7.1845 | 9.2773 | 11.734 | 8030.8138 | 9.6818 | 718.0153 | [5 empty] | 360.4959 | 378.2796 | 534.4092 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 664.5526 |  |  |  |  | 362.3632 | 379.4664 | 536.7037 | [7 empty] | 0.343 | -0.1612 | 0.379 | 9305.7553 | 0.4373 | 665.0146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | 7.1738 | 9.3306 | 11.7696 | 8027.6778 | 9.6659 | 718.5262 | [5 empty] | 362.0937 | 379.9562 | 536.7779 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 665.2049 |  |  |  |  | 363.2682 | 380.2041 | 538.2107 | [7 empty] | 0.4131 | -0.2602 | 0.4882 | 9316.3918 | 0.5535 | 665.3011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | 7.1642 | 9.3346 | 11.767 | 8028.3288 | 9.6136 | 718.7735 | [5 empty] | 363.6983 | 381.6399 | 539.1565 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 665.8571 |  |  |  |  | 365.9106 | 382.9951 | 541.2498 | [7 empty] | 0.4733 | -0.0902 | 0.4818 | 9289.079 | 0.5355 | 666.38 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | 7.0146 | 9.3561 | 11.6936 | 8032.5751 | 9.5542 | 719.2323 | [5 empty] | 365.3096 | 383.3308 | 541.5452 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 666.5093 |  |  |  |  | 366.8174 | 383.9869 | 542.6962 | [7 empty] | 0.4488 | -0.0961 | 0.459 | 9291.1519 | 0.5087 | 666.7617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | 6.9984 | 9.3745 | 11.6987 | 8032.1427 | 9.5036 | 719.4925 | [5 empty] | 366.9278 | 385.0288 | 543.944 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 667.1615 |  |  |  |  | 368.25 | 385.207 | 546.7008 | [7 empty] | 0.4111 | -0.5342 | 0.6741 | 9355.6724 | 0.7057 | 667.2299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | 6.8645 | 9.3655 | 11.6118 | 8038.5101 | 9.4381 | 719.8875 | [5 empty] | 368.5528 | 386.7339 | 546.3529 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 667.8138 |  |  |  |  | 370.7399 | 387.7256 | 549.7304 | [7 empty] | 0.4979 | -0.4404 | 0.6647 | 9337.7002 | 0.7353 | 668.1918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | 6.8615 | 9.3726 | 11.6158 | 8038.5461 | 9.3836 | 720.098 | [5 empty] | 370.1846 | 388.4463 | 548.7721 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 668.466 |  |  |  |  | 371.815 | 388.9234 | 551.3226 | [7 empty] | 0.47 | -0.4171 | 0.6284 | 9335.7398 | 0.6939 | 668.6472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | 6.849 | 9.3872 | 11.6201 | 8038.8914 | 9.3566 | 720.5489 | [5 empty] | 371.8234 | 390.1659 | 551.2014 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 669.1182 |  |  |  |  | 373.7692 | 391.1461 | 553.7603 | [7 empty] | 0.4374 | -0.277 | 0.5177 | 9317.3851 | 0.5878 | 669.4888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | 6.8423 | 9.3958 | 11.6232 | 8039.0184 | 9.3062 | 720.7971 | [5 empty] | 373.469 | 391.8927 | 553.641 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 669.7704 |  |  |  |  | 374.673 | 392.2245 | 554.5555 | [7 empty] | 0.4286 | -0.1358 | 0.4496 | 9297.8261 | 0.5051 | 669.8954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | 6.8167 | 9.4178 | 11.6259 | 8039.1341 | 9.2783 | 721.2578 | [5 empty] | 375.1217 | 393.6269 | 556.0909 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 670.4226 |  |  |  |  | 376.6441 | 394.1004 | 557.6079 | [7 empty] | 0.4916 | -0.2199 | 0.5385 | 9306.5638 | 0.6097 | 670.6003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | 6.817 | 9.4122 | 11.6216 | 8040.2462 | 9.2238 | 721.4709 | [5 empty] | 376.7813 | 395.3683 | 558.5511 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 671.0749 |  |  |  |  | 378.6925 | 396.0378 | 560.8003 | [7 empty] | 0.5597 | -0.3143 | 0.642 | 9316.4707 | 0.7255 | 671.3248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | 6.8097 | 9.415 | 11.6196 | 8041.4349 | 9.1939 | 721.8969 | [5 empty] | 378.4479 | 397.1172 | 561.0217 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 671.7271 |  |  |  |  | 380.5457 | 398.2976 | 562.4557 | [7 empty] | 0.5209 | -0.0164 | 0.5212 | 9276.5844 | 0.5492 | 672.1658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | 6.7993 | 9.4065 | 11.6065 | 8043.2105 | 9.1384 | 722.1245 | [5 empty] | 380.1215 | 398.8734 | 563.5028 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 672.3793 |  |  |  |  | 382.1237 | 399.6499 | 566.9231 | [7 empty] | 0.4726 | -0.4963 | 0.6853 | 9346.4145 | 0.7405 | 672.6668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | 6.7843 | 9.3862 | 11.5813 | 8046.7933 | 9.1047 | 722.5574 | [5 empty] | 381.8022 | 400.637 | 565.9943 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 673.0315 |  |  |  |  | 384.2433 | 401.1941 | 568.4865 | [7 empty] | 0.8522 | -0.4226 | 0.9512 | 9317.1132 | 1.0649 | 673.2369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | 6.782 | 9.3795 | 11.5746 | 8048.1352 | 9.0518 | 722.7869 | [5 empty] | 383.4901 | 402.4081 | 568.4964 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 673.6837 |  |  |  |  | 386.3115 | 403.5077 | 571.4488 | [7 empty] | 0.8026 | -0.358 | 0.8788 | 9310.4666 | 0.9856 | 674.0872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | 6.7803 | 9.5361 | 11.7008 | 8034.9997 | 9.0439 | 723.2168 | [5 empty] | 385.185 | 404.1866 | 571.009 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 674.3359 |  |  |  |  | 387.3463 | 404.6094 | 572.9918 | [7 empty] | 0.7946 | -0.3541 | 0.8699 | 9310.3062 | 0.9741 | 674.4905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | 6.7652 | 9.5519 | 11.705 | 8034.7505 | 8.9939 | 723.4678 | [5 empty] | 386.8871 | 405.9727 | 573.5323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 674.9881 |  |  |  |  | 389.5473 | 406.96 | 576.0714 | [7 empty] | 0.7902 | -0.3073 | 0.8479 | 9303.9878 | 0.948 | 675.3474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | 6.7523 | 9.7315 | 11.8447 | 8020.0452 | 8.9916 | 723.9286 | [5 empty] | 388.5964 | 407.7663 | 576.0662 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 675.6403 |  |  |  |  | 390.5878 | 408.0233 | 577.6962 | [7 empty] | 0.7935 | -0.3304 | 0.8595 | 9307.0282 | 0.9608 | 675.7335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | 6.7541 | 9.7327 | 11.8466 | 8020.5091 | 8.9401 | 724.1464 | [5 empty] | 390.3129 | 409.5675 | 578.6108 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 676.2925 |  |  |  |  | 392.3904 | 410.0943 | 580.6174 | [7 empty] | 0.7046 | -0.3184 | 0.7732 | 9309.7078 | 0.8678 | 676.4827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | 6.7382 | 9.7552 | 11.8561 | 8020.315 | 8.9169 | 724.6163 | [5 empty] | 392.0366 | 411.3763 | 581.1661 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 676.9447 |  |  |  |  | 394.1937 | 412.1848 | 583.6235 | [7 empty] | 0.6029 | -0.3156 | 0.6805 | 9314.2811 | 0.7669 | 677.2353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | 6.7346 | 9.756 | 11.8547 | 8021.0029 | 8.8648 | 724.8385 | [5 empty] | 393.7677 | 413.1927 | 583.7322 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 677.5969 |  |  |  |  | 396.3198 | 414.439 | 586.6071 | [7 empty] | 0.6048 | -0.2777 | 0.6655 | 9308.9066 | 0.7513 | 678.0428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | 6.722 | 9.7735 | 11.862 | 8021.0871 | 8.8387 | 725.282 | [5 empty] | 395.506 | 415.0168 | 586.3092 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 678.2491 |  |  |  |  | 397.379 | 415.5665 | 588.0896 | [7 empty] | 0.6044 | -0.2569 | 0.6567 | 9306.0349 | 0.738 | 678.4451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | 6.7046 | 9.7877 | 11.8639 | 8022.2731 | 8.8372 | 725.9513 | [5 empty] | 397.2517 | 416.8486 | 588.897 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 678.9012 |  |  |  |  | 399.486 | 417.754 | 591.0975 | [7 empty] | 0.6199 | -0.2429 | 0.6658 | 9303.3402 | 0.7472 | 679.2226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | 6.7002 | 9.798 | 11.8698 | 8022.1057 | 8.7861 | 726.1683 | [5 empty] | 399.0047 | 418.6881 | 591.4957 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 679.5534 |  |  |  |  | 401.4713 | 419.6168 | 593.9529 | [7 empty] | 0.7067 | -0.2938 | 0.7654 | 9306.1274 | 0.8575 | 679.8816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | 6.6805 | 9.8184 | 11.8756 | 8022.156 | 8.759 | 726.6112 | [5 empty] | 400.7651 | 420.5354 | 594.1055 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 680.2056 |  |  |  |  | 403.4467 | 421.4307 | 596.8954 | [7 empty] | 0.7998 | -0.374 | 0.8829 | 9312.6271 | 0.9874 | 680.5207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | 6.6665 | 9.6869 | 11.7592 | 8035.2313 | 8.6874 | 726.8502 | [5 empty] | 402.533 | 422.3904 | 596.7262 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 680.8578 |  |  |  |  | 404.5679 | 422.6956 | 598.4168 | [7 empty] | 0.7761 | -0.322 | 0.8402 | 9306.6185 | 0.9376 | 680.9648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | 6.6566 | 9.6992 | 11.7637 | 8035.5733 | 8.6567 | 727.2521 | [5 empty] | 404.3083 | 424.2534 | 599.358 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 681.51 |  |  |  |  | 406.7278 | 424.9276 | 601.4031 | [7 empty] | 0.8023 | -0.2938 | 0.8544 | 9301.4762 | 0.95 | 681.7453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | 6.6554 | 9.6955 | 11.76 | 8035.9969 | 8.5817 | 727.2674 | [5 empty] | 406.0912 | 426.1241 | 602.0009 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 682.1621 |  |  |  |  | 408.4274 | 427.123 | 603.0861 | [7 empty] | 0.7101 | -0.0236 | 0.7105 | 9269.1339 | 0.7389 | 682.5093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | 6.6458 | 9.5844 | 11.6631 | 8047.0505 | 8.5129 | 727.4927 | [5 empty] | 407.8815 | 428.0028 | 604.655 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 682.8143 |  |  |  |  | 409.2777 | 428.1968 | 603.1579 | [7 empty] | 0.7301 | 0.2376 | 0.7678 | 9232.9887 | 0.6665 | 682.8815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | 6.6333 | 9.6175 | 11.6832 | 8045.6468 | 8.4878 | 727.9198 | [5 empty] | 409.6794 | 429.8894 | 607.3202 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 683.4665 |  |  |  |  | 412.0269 | 430.7369 | 610.6639 | [7 empty] | 0.6015 | -0.4598 | 0.7571 | 9333.8074 | 0.8388 | 683.7586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | 6.718 | 9.679 | 11.7819 | 8039.1724 | 8.515 | 728.5696 | [5 empty] | 411.4849 | 431.7839 | 609.9967 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 684.1187 |  |  |  |  | 414.3026 | 433.1378 | 613.7638 | [7 empty] | 0.6148 | -0.4073 | 0.7374 | 9325.9189 | 0.8252 | 684.583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | 6.8002 | 9.7145 | 11.8581 | 8035.0257 | 8.5329 | 729.1744 | [5 empty] | 413.298 | 433.6865 | 612.6845 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 684.7708 |  |  |  |  | 416.5358 | 434.7477 | 615.1616 | [7 empty] | 1.02 | -0.2958 | 1.062 | 9291.3362 | 1.1632 | 685.1334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | 6.8135 | 9.6955 | 11.8502 | 8036.2776 | 8.4573 | 729.1616 | [5 empty] | 415.1188 | 435.5971 | 615.3837 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 685.423 |  |  |  |  | 417.3965 | 435.8348 | 615.2773 | [7 empty] | 1.0365 | -0.0415 | 1.0373 | 9256.3292 | 1.0687 | 685.504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | 6.7032 | 9.8272 | 11.8957 | 8028.8794 | 8.4142 | 729.5001 | [5 empty] | 416.9472 | 437.5157 | 618.0942 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 686.0752 |  |  |  |  | 420.1445 | 438.3932 | 621.1418 | [7 empty] | 1.02 | -0.4438 | 1.1124 | 9311.3752 | 1.2318 | 686.3725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | 6.6809 | 9.8301 | 11.8855 | 8030.4531 | 8.3793 | 729.8949 | [5 empty] | 418.7834 | 439.4424 | 620.8162 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 686.7273 |  |  |  |  | 422.3082 | 440.6683 | 624.1053 | [7 empty] | 1.0329 | -0.3995 | 1.1074 | 9304.7529 | 1.2234 | 687.1408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | 6.5766 | 9.9458 | 11.9235 | 8024.262 | 8.3351 | 730.2087 | [5 empty] | 420.6273 | 441.3773 | 623.5496 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 687.3795 |  |  |  |  | 423.3867 | 441.7733 | 625.7834 | [7 empty] | 1.0352 | -0.4203 | 1.1173 | 9307.4358 | 1.2339 | 687.5126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | 6.5634 | 9.9503 | 11.9201 | 8025.3101 | 8.2993 | 730.5713 | [5 empty] | 422.479 | 443.3203 | 626.2946 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 688.0317 |  |  |  |  | 425.3192 | 444.0329 | 628.882 | [7 empty] | 0.9319 | -0.3906 | 1.0105 | 9308.3332 | 1.12 | 688.2701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | 6.6493 | 9.9671 | 11.9815 | 8021.7762 | 8.2754 | 730.8202 | [5 empty] | 424.3384 | 445.2716 | 629.0512 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 688.6838 |  |  |  |  | 427.1441 | 446.124 | 631.837 | [7 empty] | 0.8482 | -0.3802 | 0.9295 | 9310.8831 | 1.0339 | 688.9678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | 6.6451 | 9.9395 | 11.9562 | 8025.4418 | 8.2372 | 731.1881 | [5 empty] | 426.2058 | 447.231 | 631.8194 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 689.336 |  |  |  |  | 428.1607 | 447.1973 | 633.278 | [7 empty] | 0.8494 | -0.3666 | 0.9251 | 9308.9853 | 1.0274 | 689.3248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | 6.7682 | 9.9591 | 12.0413 | 8020.434 | 8.2218 | 731.4208 | [5 empty] | 428.081 | 449.1987 | 634.5993 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 689.9881 |  |  |  |  | 430.3332 | 449.5216 | 636.3453 | [7 empty] | 0.8418 | -0.3266 | 0.9029 | 9303.9734 | 1.0005 | 690.0949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | 6.7454 | 9.9714 | 12.0387 | 8021.2918 | 8.1932 | 731.8544 | [5 empty] | 429.9641 | 451.1748 | 637.3909 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 690.6403 |  |  |  |  | 432.4325 | 451.7327 | 639.2675 | [7 empty] | 0.85 | -0.2913 | 0.8985 | 9298.8728 | 0.9917 | 690.8239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | 6.734 | 9.8331 | 11.918 | 8034.7136 | 8.1214 | 732.0883 | [5 empty] | 431.8552 | 453.1591 | 640.1942 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 691.2924 |  |  |  |  | 434.6007 | 454.0374 | 642.4361 | [7 empty] | 0.8401 | -0.2743 | 0.8838 | 9297.0645 | 0.9744 | 691.5802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | 6.7305 | 9.8665 | 11.9436 | 8033.0055 | 8.0988 | 732.5038 | [5 empty] | 433.7542 | 455.1518 | 643.0094 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 691.9446 |  |  |  |  | 436.6093 | 456.1488 | 645.0674 | [7 empty] | 0.861 | -0.2146 | 0.8874 | 9288.166 | 0.9675 | 692.2698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | 6.7092 | 9.7567 | 11.8409 | 8044.1864 | 8.0291 | 732.7348 | [5 empty] | 435.6613 | 457.153 | 645.8365 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 692.5967 |  |  |  |  | 438.3105 | 458.317 | 645.4769 | [7 empty] | 0.8732 | 0.2486 | 0.9079 | 9226.7101 | 0.8035 | 692.9748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | 6.6879 | 9.7902 | 11.8565 | 8042.954 | 7.9993 | 733.1224 | [5 empty] | 437.5764 | 459.1625 | 648.6755 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 693.2489 |  |  |  |  | 439.367 | 459.482 | 646.9758 | [7 empty] | 0.8568 | 0.2756 | 0.9001 | 9224.007 | 0.7777 | 693.3523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | 6.5763 | 9.9159 | 11.8984 | 8036.1614 | 7.9572 | 733.4485 | [5 empty] | 439.4996 | 461.1806 | 651.5265 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 693.901 |  |  |  |  | 440.6247 | 461.3007 | 654.5432 | [7 empty] | 0.2777 | -0.528 | 0.5966 | 9357.2922 | 0.5749 | 693.9397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | 6.5574 | 9.9289 | 11.8988 | 8036.6497 | 7.9237 | 733.8213 | [5 empty] | 441.4308 | 463.2072 | 654.3894 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 694.5532 |  |  |  |  | 442.7629 | 463.6702 | 657.0436 | [7 empty] | 0.2797 | -0.3798 | 0.4717 | 9337.2998 | 0.4873 | 694.7018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | 6.4516 | 10.0526 | 11.9447 | 8029.8389 | 7.884 | 734.1311 | [5 empty] | 443.3703 | 465.2423 | 657.2645 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 695.2053 |  |  |  |  | 444.9303 | 465.8975 | 660.4008 | [7 empty] | 0.2852 | -0.4159 | 0.5043 | 9341.768 | 0.5141 | 695.4147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | 6.442 | 10.0842 | 11.9662 | 8028.4018 | 7.8572 | 734.5094 | [5 empty] | 445.3179 | 467.2859 | 660.1517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 695.8574 |  |  |  |  | 447.2205 | 468.2199 | 663.7036 | [7 empty] | 0.3189 | -0.4224 | 0.5293 | 9340.976 | 0.5493 | 696.1545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | 6.5134 | 9.994 | 11.9292 | 8034.8228 | 7.8106 | 734.7385 | [5 empty] | 447.2737 | 469.3382 | 663.0511 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 696.5096 |  |  |  |  | 448.4153 | 469.4686 | 665.428 | [7 empty] | 0.3234 | -0.4155 | 0.5265 | 9339.8049 | 0.5475 | 696.5509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | 6.5095 | 10.0033 | 11.9348 | 8035.0386 | 7.7755 | 735.0628 | [5 empty] | 449.2378 | 471.3992 | 665.9627 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 697.1617 |  |  |  |  | 450.5653 | 471.7212 | 668.5368 | [7 empty] | 0.3291 | -0.4025 | 0.5199 | 9337.7385 | 0.5452 | 697.2633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | 6.5937 | 9.9135 | 11.9061 | 8041.0067 | 7.7331 | 735.2871 | [5 empty] | 451.2101 | 473.4689 | 668.8865 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 697.8138 |  |  |  |  | 452.4417 | 473.8339 | 670.1411 | [7 empty] | 0.3601 | -0.1687 | 0.3977 | 9305.4672 | 0.4471 | 697.9286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | 6.578 | 9.919 | 11.902 | 8041.9653 | 7.6962 | 735.6251 | [5 empty] | 453.1908 | 475.5472 | 671.8227 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 698.466 |  |  |  |  | 454.5164 | 476.079 | 672.717 | [7 empty] | 0.3701 | -0.0677 | 0.3763 | 9291.7933 | 0.4094 | 698.6324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | 6.573 | 10.0436 | 12.0032 | 8031.9204 | 7.6806 | 735.9348 | [5 empty] | 455.1798 | 477.6344 | 674.7713 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 699.1181 |  |  |  |  | 457.3371 | 478.6484 | 679.2802 | [7 empty] | 0.3391 | -0.5631 | 0.6573 | 9358.2488 | 0.6506 | 699.434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | 6.561 | 10.0619 | 12.012 | 8031.6394 | 7.6478 | 736.2765 | [5 empty] | 457.1772 | 479.7303 | 677.7323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 699.7702 |  |  |  |  | 458.4561 | 479.9056 | 680.5914 | [7 empty] | 0.334 | -0.4828 | 0.5871 | 9347.8316 | 0.5962 | 699.8246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | 6.5515 | 10.1799 | 12.1058 | 8022.4057 | 7.6326 | 736.5992 | [5 empty] | 459.183 | 481.8351 | 680.7058 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 700.4224 |  |  |  |  | 461.6256 | 482.5966 | 682.8759 | [7 empty] | 0.715 | -0.269 | 0.764 | 9302.1911 | 0.8459 | 700.6576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | 6.5383 | 10.1694 | 12.0899 | 8024.7698 | 7.5965 | 736.9594 | [5 empty] | 461.1973 | 483.9487 | 683.6918 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 701.0745 |  |  |  |  | 462.692 | 483.7369 | 684.1948 | [7 empty] | 0.7247 | -0.2205 | 0.7575 | 9295.4399 | 0.8318 | 701.0093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | 6.5353 | 10.1709 | 12.0896 | 8026.7152 | 7.5994 | 737.658 | [5 empty] | 463.2201 | 486.0713 | 686.6904 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 701.7266 |  |  |  |  | 465.2271 | 486.5288 | 688.9481 | [7 empty] | 0.6095 | -0.3429 | 0.6993 | 9316.6187 | 0.7787 | 701.8668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | 6.5141 | 10.1787 | 12.0847 | 8027.7239 | 7.5655 | 738.0224 | [5 empty] | 465.2514 | 488.2028 | 689.7017 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 702.3787 |  |  |  |  | 467.6034 | 489.2094 | 692.5925 | [7 empty] | 0.5358 | -0.3094 | 0.6187 | 9315.6091 | 0.6912 | 702.6858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | 6.5116 | 10.1727 | 12.0783 | 8028.311 | 7.496 | 738.0147 | [5 empty] | 467.2913 | 490.3433 | 692.7257 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 703.0309 |  |  |  |  | 468.792 | 490.3977 | 694.7666 | [7 empty] | 0.527 | -0.3911 | 0.6563 | 9326.603 | 0.7238 | 703.0474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | 6.5036 | 10.2207 | 12.1144 | 8025.3399 | 7.4725 | 738.3698 | [5 empty] | 469.3397 | 492.4928 | 695.7623 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 703.683 |  |  |  |  | 471.0132 | 492.7397 | 698.0804 | [7 empty] | 0.5203 | -0.3902 | 0.6503 | 9326.7462 | 0.7168 | 703.7577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | 6.4717 | 10.2548 | 12.1261 | 8024.3335 | 7.4409 | 738.7223 | [5 empty] | 471.3968 | 494.6514 | 698.8118 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 704.3351 |  |  |  |  | 473.1539 | 494.9395 | 701.3405 | [7 empty] | 0.5287 | -0.4157 | 0.6725 | 9329.6202 | 0.7383 | 704.422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | 6.4539 | 10.2647 | 12.125 | 8024.8752 | 7.403 | 739.0247 | [5 empty] | 473.4626 | 496.8191 | 701.8742 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 704.9872 |  |  |  |  | 475.479 | 497.6638 | 704.7477 | [7 empty] | 0.4342 | -0.3301 | 0.5454 | 9322.8013 | 0.603 | 705.2406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | 6.4423 | 10.27 | 12.1234 | 8025.6674 | 7.367 | 739.3403 | [5 empty] | 475.5371 | 498.9959 | 704.9495 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 705.6394 |  |  |  |  | 477.6759 | 499.7829 | 708.0051 | [7 empty] | 0.4953 | -0.3802 | 0.6244 | 9326.4504 | 0.6879 | 705.8744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | 6.4291 | 10.2899 | 12.1333 | 8025.2416 | 7.3345 | 739.6624 | [5 empty] | 477.6203 | 501.1819 | 708.0377 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 706.2915 |  |  |  |  | 479.7896 | 501.7399 | 711.1226 | [7 empty] | 0.5822 | -0.448 | 0.7346 | 9331.1861 | 0.8061 | 706.4575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | 6.4152 | 10.3016 | 12.1358 | 8026.2712 | 7.3247 | 740.2348 | [5 empty] | 479.7123 | 503.3771 | 711.1389 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 706.9436 |  |  |  |  | 482.0745 | 504.2644 | 714.53 | [7 empty] | 0.5369 | -0.4153 | 0.6788 | 9328.9765 | 0.746 | 707.2064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | 6.3865 | 10.316 | 12.1329 | 8027.6627 | 7.3171 | 740.8575 | [5 empty] | 481.8131 | 505.5815 | 714.2532 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 707.5957 |  |  |  |  | 484.2321 | 506.7477 | 716.9955 | [7 empty] | 0.5113 | -0.2399 | 0.5648 | 9307.5997 | 0.6314 | 707.9396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | 6.3712 | 10.3363 | 12.1421 | 8027.2609 | 7.2839 | 741.1721 | [5 empty] | 483.9228 | 507.7953 | 717.3807 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 708.2478 |  |  |  |  | 486.3005 | 509.1154 | 719.3592 | [7 empty] | 0.4913 | -0.0761 | 0.4971 | 9287.635 | 0.5356 | 708.6354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | 6.3683 | 10.3393 | 12.1432 | 8027.8813 | 7.2469 | 741.4545 | [5 empty] | 486.0413 | 510.0183 | 720.5213 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 708.8999 |  |  |  |  | 487.3174 | 510.3138 | 720.5073 | [7 empty] | 0.471 | 0.0156 | 0.4713 | 9276.9312 | 0.4745 | 708.9864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | 6.3561 | 10.3519 | 12.1475 | 8028.0327 | 7.2126 | 741.762 | [5 empty] | 488.1688 | 512.2508 | 723.6751 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 709.552 |  |  |  |  | 489.5824 | 512.7737 | 723.8047 | [7 empty] | 0.4462 | 0.0473 | 0.4487 | 9274.0688 | 0.4379 | 709.7044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | 6.337 | 10.3538 | 12.1391 | 8029.3248 | 7.1747 | 742.0694 | [5 empty] | 490.3053 | 514.4926 | 726.8423 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 710.2042 |  |  |  |  | 491.8722 | 515.2358 | 727.1375 | [7 empty] | 0.4295 | 0.0727 | 0.4356 | 9271.6627 | 0.4126 | 710.4197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | 6.3305 | 10.3554 | 12.1372 | 8030.232 | 7.139 | 742.3704 | [5 empty] | 492.4507 | 516.7439 | 730.0228 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 710.8563 |  |  |  |  | 494.3446 | 517.9223 | 730.3889 | [7 empty] | 0.4251 | 0.1612 | 0.4547 | 9260.7996 | 0.3835 | 711.1965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | 6.2295 | 10.463 | 12.177 | 8025.1387 | 7.1173 | 742.7789 | [5 empty] | 494.6052 | 519.0047 | 733.2167 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 711.5084 |  |  |  |  | 496.5738 | 519.934 | 732.5312 | [7 empty] | 0.6073 | 0.2528 | 0.6578 | 9241.3745 | 0.5366 | 711.7756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | 6.2256 | 10.4717 | 12.1826 | 8025.3279 | 7.0837 | 743.0732 | [5 empty] | 496.7688 | 521.275 | 736.424 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 712.1605 |  |  |  |  | 498.5148 | 521.8753 | 734.6368 | [7 empty] | 0.6876 | 0.3458 | 0.7696 | 9226.3811 | 0.5921 | 712.3325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | 6.1256 | 10.5786 | 12.2242 | 8020.3006 | 7.0655 | 743.4891 | [5 empty] | 498.9415 | 523.5549 | 739.6449 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 712.8126 |  |  |  |  | 499.6573 | 523.8666 | 744.1269 | [7 empty] | -0.0795 | -0.6416 | 0.6465 | 9385.1325 | 0.3927 | 712.9015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | 6.1117 | 10.594 | 12.2305 | 8020.2304 | 7.0322 | 743.7844 | [5 empty] | 501.1234 | 525.8444 | 742.8793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 713.4647 |  |  |  |  | 502.6816 | 526.3152 | 746.0844 | [7 empty] | 0.3194 | -0.4454 | 0.5481 | 9342.0301 | 0.5582 | 713.5985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | 6.1695 | 10.5165 | 12.1926 | 8026.1272 | 6.9947 | 744.12 | [5 empty] | 503.3144 | 528.1435 | 746.1274 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 714.1168 |  |  |  |  | 505.0601 | 528.9749 | 749.9927 | [7 empty] | 0.2408 | -0.4591 | 0.5184 | 9347.1987 | 0.4974 | 714.3519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | 6.157 | 10.5322 | 12.1998 | 8025.9474 | 6.9608 | 744.4014 | [5 empty] | 505.5147 | 530.4523 | 749.3891 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 714.7689 |  |  |  |  | 507.2883 | 531.5012 | 753.0688 | [7 empty] | 0.1941 | -0.3738 | 0.4211 | 9338.401 | 0.4053 | 715.0642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | 6.2229 | 10.4747 | 12.1838 | 8029.8019 | 6.9291 | 744.7185 | [5 empty] | 507.7242 | 532.7709 | 752.6646 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 715.421 |  |  |  |  | 509.4579 | 533.8807 | 756.2598 | [7 empty] | 0.1621 | -0.3419 | 0.3784 | 9335.7398 | 0.3584 | 715.7322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | 6.201 | 10.5776 | 12.2612 | 8022.3131 | 6.9129 | 744.9833 | [5 empty] | 509.9431 | 535.0992 | 755.9539 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 716.0731 |  |  |  |  | 511.8729 | 536.3895 | 760.6036 | [7 empty] | 0.1208 | -0.463 | 0.4785 | 9352.773 | 0.4022 | 716.4333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | 6.1978 | 10.5947 | 12.2744 | 8021.7123 | 6.8817 | 745.2596 | [5 empty] | 512.1713 | 537.4373 | 759.257 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 716.7252 |  |  |  |  | 514.288 | 538.8644 | 764.4734 | [7 empty] | 0.1209 | -0.5209 | 0.5347 | 9359.969 | 0.4402 | 717.1219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | 6.187 | 10.7041 | 12.3636 | 8013.7183 | 6.8824 | 745.6554 | [5 empty] | 514.4089 | 539.7853 | 762.5741 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 717.3773 |  |  |  |  | 516.5375 | 541.2596 | 767.3691 | [7 empty] | 0.1375 | -0.4444 | 0.4652 | 9349.5068 | 0.4042 | 717.7854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | 6.1745 | 10.7089 | 12.3614 | 8014.4286 | 6.8456 | 745.9142 | [5 empty] | 516.6559 | 542.1431 | 765.9051 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 718.0294 |  |  |  |  | 517.8238 | 542.3461 | 769.2957 | [7 empty] | 0.2198 | -0.5153 | 0.5602 | 9354.721 | 0.5124 | 718.0854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | 6.1669 | 10.7183 | 12.3658 | 8014.5746 | 6.8107 | 746.1679 | [5 empty] | 518.9124 | 544.5109 | 769.2502 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 718.6815 |  |  |  |  | 520.4371 | 544.9701 | 773.712 | [7 empty] | 0.2222 | -0.6255 | 0.6638 | 9368.3696 | 0.5837 | 718.8077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | 6.1405 | 10.7337 | 12.366 | 8015.181 | 6.7862 | 746.5638 | [5 empty] | 521.1784 | 546.8887 | 772.6094 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 719.3336 |  |  |  |  | 522.8768 | 547.6099 | 777.3079 | [7 empty] | 0.1977 | -0.6 | 0.6317 | 9366.1208 | 0.548 | 719.5309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | 6.1303 | 10.7456 | 12.3713 | 8015.1933 | 6.7522 | 746.8189 | [5 empty] | 523.4539 | 549.2765 | 775.9827 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 719.9857 |  |  |  |  | 525.3986 | 549.7557 | 779.0666 | [7 empty] | 0.4802 | -0.4327 | 0.6464 | 9332.6702 | 0.6978 | 720.1163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | 6.1245 | 10.7498 | 12.3721 | 8015.7277 | 6.7173 | 747.0717 | [5 empty] | 525.739 | 551.6743 | 779.3702 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 720.6378 |  |  |  |  | 527.8669 | 552.3173 | 782.5981 | [7 empty] | 0.4959 | -0.4199 | 0.6498 | 9330.3292 | 0.7055 | 720.8122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | 6.1063 | 10.7656 | 12.3768 | 8014.9435 | 6.663 | 747.0782 | [5 empty] | 528.0337 | 554.0823 | 782.772 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 721.2899 |  |  |  |  | 529.9266 | 554.702 | 786.434 | [7 empty] | 0.3752 | -0.4774 | 0.6072 | 9342.7064 | 0.6258 | 721.4573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | 6.1121 | 10.764 | 12.3783 | 8014.8999 | 6.609 | 747.0755 | [5 empty] | 530.3382 | 556.5004 | 786.1881 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 721.942 |  |  |  |  | 532.088 | 557.1247 | 790.3561 | [7 empty] | 0.2808 | -0.5427 | 0.611 | 9354.8807 | 0.5809 | 722.1099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | 6.0838 | 10.7814 | 12.3795 | 8016.0489 | 6.6049 | 747.7031 | [5 empty] | 532.6523 | 558.9286 | 789.6186 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 722.5941 |  |  |  |  | 534.5123 | 559.5965 | 793.6906 | [7 empty] | 0.3188 | -0.5214 | 0.6111 | 9350.4799 | 0.601 | 722.773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | 6.0771 | 10.7949 | 12.3879 | 8015.7731 | 6.5726 | 747.9406 | [5 empty] | 534.9761 | 561.3671 | 793.0636 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 723.2462 |  |  |  |  | 536.9365 | 562.0923 | 797.025 | [7 empty] | 0.349 | -0.4941 | 0.6049 | 9345.6882 | 0.6116 | 723.4396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | 6.0572 | 10.8057 | 12.3876 | 8016.4765 | 6.5472 | 748.3005 | [5 empty] | 537.3098 | 563.8159 | 796.5231 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 723.8983 |  |  |  |  | 539.336 | 564.4976 | 800.3395 | [7 empty] | 0.3982 | -0.4858 | 0.6281 | 9342.4502 | 0.6509 | 724.0793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | 6.0408 | 10.8245 | 12.396 | 8016.0852 | 6.5166 | 748.5539 | [5 empty] | 539.6533 | 566.275 | 799.9971 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 724.5504 |  |  |  |  | 541.7722 | 566.8766 | 803.6457 | [7 empty] | 0.471 | -0.4848 | 0.6759 | 9339.0881 | 0.7168 | 724.7095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | 6.0183 | 10.8344 | 12.3937 | 8016.5722 | 6.4811 | 748.7849 | [5 empty] | 542.0066 | 568.7444 | 803.4858 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 725.2025 |  |  |  |  | 544.3047 | 569.6924 | 806.9426 | [7 empty] | 0.449 | -0.3767 | 0.5861 | 9326.698 | 0.6375 | 725.4521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | 6.0069 | 10.8494 | 12.4013 | 8016.578 | 6.4572 | 749.1156 | [5 empty] | 544.3699 | 571.2243 | 806.9892 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 725.8546 |  |  |  |  | 546.415 | 572.386 | 810.2705 | [7 empty] | 0.2879 | -0.2841 | 0.4044 | 9322.2685 | 0.4359 | 726.1592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | 5.9966 | 10.8659 | 12.4107 | 8016.1392 | 6.4267 | 749.3474 | [5 empty] | 546.7431 | 573.7146 | 810.5073 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 726.5067 |  |  |  |  | 548.264 | 574.4958 | 813.5519 | [7 empty] | 0.2018 | -0.3193 | 0.3777 | 9330.246 | 0.3762 | 726.7107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | 5.9817 | 10.875 | 12.4115 | 8016.7821 | 6.4021 | 749.6902 | [5 empty] | 549.1263 | 576.2154 | 814.0402 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 727.1588 |  |  |  |  | 550.6505 | 577.0157 | 816.9463 | [7 empty] | 0.2053 | -0.2937 | 0.3584 | 9326.9292 | 0.364 | 727.3669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | 5.9563 | 10.8979 | 12.4194 | 8016.5274 | 6.3787 | 750.0184 | [5 empty] | 551.5196 | 578.7267 | 817.588 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 727.8109 |  |  |  |  | 553.3431 | 579.5875 | 822.4957 | [7 empty] | 0.187 | -0.5809 | 0.6102 | 9362.7877 | 0.5258 | 728.0338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | 5.9332 | 10.9161 | 12.4243 | 8016.6462 | 6.3558 | 750.3604 | [5 empty] | 553.9229 | 581.2485 | 821.1508 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 728.463 |  |  |  |  | 556.9268 | 582.5935 | 826.2621 | [7 empty] | 0.5104 | -0.5445 | 0.7463 | 9344.2645 | 0.7865 | 728.8096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | 5.9218 | 10.9316 | 12.4325 | 8016.252 | 6.3246 | 750.5648 | [5 empty] | 556.3363 | 583.7811 | 824.7285 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 729.1151 |  |  |  |  | 558.4959 | 584.1481 | 828.5233 | [7 empty] | 0.5415 | -0.5571 | 0.7769 | 9344.4201 | 0.8203 | 729.2094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | 5.8921 | 10.9598 | 12.4432 | 8016.4881 | 6.3237 | 751.1789 | [5 empty] | 558.7599 | 586.3242 | 828.3214 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 729.7672 |  |  |  |  | 560.9506 | 587.0115 | 831.5093 | [7 empty] | 0.4924 | -0.3908 | 0.6286 | 9326.2475 | 0.6843 | 729.9429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | 5.8665 | 10.9911 | 12.4587 | 8015.4524 | 6.3023 | 751.4804 | [5 empty] | 561.1937 | 588.8781 | 831.9293 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 730.4193 |  |  |  |  | 563.314 | 589.321 | 835.1104 | [7 empty] | 0.5368 | -0.4459 | 0.6979 | 9330.9785 | 0.7551 | 730.5321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | 5.8476 | 11.0083 | 12.4651 | 8015.3968 | 6.278 | 751.7755 | [5 empty] | 563.6378 | 591.4427 | 835.5525 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 731.0714 |  |  |  |  | 566.5251 | 592.751 | 839.9135 | [7 empty] | 0.5141 | -0.4356 | 0.6738 | 9330.6246 | 0.7295 | 731.403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | 5.7756 | 11.0807 | 12.4956 | 8012.1961 | 6.2608 | 752.0489 | [5 empty] | 566.0922 | 594.0182 | 839.1909 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 731.7235 |  |  |  |  | 568.1333 | 594.2303 | 842.6561 | [7 empty] | 0.5543 | -0.537 | 0.7718 | 9341.1411 | 0.8202 | 731.777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | 5.7618 | 11.1012 | 12.5074 | 8011.6584 | 6.2379 | 752.3219 | [5 empty] | 568.5569 | 596.6044 | 842.8446 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 732.3756 |  |  |  |  | 571.5142 | 597.3146 | 844.8503 | [7 empty] | 0.8611 | -0.2498 | 0.8966 | 9293.555 | 0.9682 | 732.5541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | 5.7383 | 11.1198 | 12.5132 | 8011.5935 | 6.2142 | 752.6073 | [5 empty] | 571.0319 | 599.2016 | 846.5137 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 733.0277 |  |  |  |  | 572.927 | 600.3987 | 852.5673 | [7 empty] | 0.0426 | -0.6514 | 0.6528 | 9376.6525 | 0.4664 | 733.3273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | 5.6659 | 11.1959 | 12.5479 | 8008.2939 | 6.2055 | 752.9451 | [5 empty] | 573.5174 | 601.8097 | 850.1983 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 733.6797 |  |  |  |  | 575.3626 | 603.204 | 856.3002 | [7 empty] | -0.0392 | -0.606 | 0.6073 | 9374.5093 | 0.3889 | 734.0272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | 5.6486 | 11.2219 | 12.5634 | 8007.3569 | 6.1848 | 753.2052 | [5 empty] | 576.0134 | 604.4288 | 853.8984 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 734.3318 |  |  |  |  | 578.087 | 606.0446 | 859.3199 | [7 empty] | 0.027 | -0.4658 | 0.4665 | 9354.6277 | 0.3357 | 734.7328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | 5.6301 | 11.2355 | 12.5672 | 8007.5145 | 6.1605 | 753.467 | [5 empty] | 578.5198 | 607.0589 | 857.614 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 734.9839 |  |  |  |  | 580.6373 | 608.7006 | 862.7838 | [7 empty] | 0.0517 | -0.4251 | 0.4282 | 9348.5984 | 0.3255 | 735.3896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | 5.6122 | 11.2592 | 12.5804 | 8007.0053 | 6.1447 | 753.8018 | [5 empty] | 581.0369 | 609.7001 | 861.3453 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 735.636 |  |  |  |  | 582.7355 | 611.1202 | 865.6327 | [7 empty] | 0.0025 | -0.3349 | 0.3349 | 9339.794 | 0.2332 | 735.9855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | 5.5805 | 11.2951 | 12.5985 | 8005.8612 | 6.1311 | 754.1304 | [5 empty] | 583.5645 | 612.3524 | 865.0923 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 736.2881 |  |  |  |  | 584.8749 | 613.5311 | 868.7983 | [7 empty] | -0.0461 | -0.2932 | 0.2968 | 9336.809 | 0.1796 | 736.577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | 5.5483 | 11.3349 | 12.6199 | 8004.4583 | 6.1203 | 754.4746 | [5 empty] | 586.1027 | 615.0159 | 868.8551 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 736.9402 |  |  |  |  | 587.4228 | 616.17 | 871.9081 | [7 empty] | 0.0035 | -0.208 | 0.2081 | 9324.5216 | 0.1486 | 737.222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | 5.5535 | 11.3336 | 12.6211 | 8004.3937 | 6.0803 | 754.4678 | [5 empty] | 588.6517 | 617.6906 | 872.6337 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 737.5923 |  |  |  |  | 590.101 | 618.8307 | 875.3386 | [7 empty] | 0.0791 | -0.1686 | 0.1862 | 9316.6351 | 0.1786 | 737.8695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | 5.4821 | 11.4465 | 12.6916 | 7999.078 | 6.1123 | 755.182 | [5 empty] | 591.2114 | 620.3765 | 876.4283 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 738.2444 |  |  |  |  | 592.3245 | 621.7614 | 877.3337 | [7 empty] | -0.0199 | 0.155 | 0.1563 | 9282.5928 | 0.1277 | 738.5796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | 5.4302 | 11.4944 | 12.7126 | 7997.9943 | 6.1117 | 755.6666 | [5 empty] | 593.8163 | 623.11 | 880.2899 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 738.9053 |  |  |  |  | 593.6994 | 623.11 | 879.1665 | [7 empty] | 0.0197 | 0.1607 | 0.1619 | 9280.3054 | 0.0981 | 738.9053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.2285 | -0.206 | 0.4475 | 11507.8763 | 0.7388 | [6 empty] | 1.1841 | 1.1203 | 1.4281 | [5 empty] | 0.504 | 0.1467 | 7410.5139 | [5 empty] | 1.3603 | 1.2806 | 1.8589 | [7 empty] | 0.4662 | -0.1191 | 0.2684 | 9020.4947 | 0.4372 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.9846 | 0.169 | 0.8204 | 4628.5919 | 1.9818 | [6 empty] | 1.4869 | 1.2778 | 1.4481 | [5 empty] | 1.1832 | 0.3444 | 6035.189 | [5 empty] | 1.644 | 1.4405 | 1.9812 | [7 empty] | 0.9893 | -0.0453 | 0.4353 | 7843.8209 | 0.53 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.4815 | 0.9333 | 3.428 | 2244.3827 | 5.721 | [6 empty] | 1.8722 | 1.4782 | 1.4735 | [5 empty] | 2.0696 | 0.6023 | 4979.0736 | [5 empty] | 2.0741 | 1.6671 | 1.9885 | [7 empty] | 1.9561 | 0.2606 | 0.3601 | 6119.9067 | 0.4764 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.837 | 2.1152 | 7.7312 | 2244.3827 | 9.8565 | [6 empty] | 2.3522 | 1.7278 | 1.5052 | [5 empty] | 3.1972 | 0.9304 | 4101.3959 | [5 empty] | 2.6447 | 1.9679 | 2.0022 | [7 empty] | 3.2771 | 0.6775 | 0.2653 | 4854.9546 | 0.5864 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.4931 | 3.5935 | 13.0856 | 2244.3827 | 12.457 | [6 empty] | 2.9407 | 2.034 | 1.5441 | [5 empty] | 4.6031 | 1.3396 | 3275.7005 | [5 empty] | 3.1131 | 2.2217 | 2.0857 | [7 empty] | 4.3069 | 0.9453 | 0.4931 | 4302.1384 | 0.4447 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 27.1724 | 5.7494 | 21.2075 | 2244.3827 | 13.257 | [6 empty] | 3.6537 | 2.4048 | 1.5912 | [5 empty] | 6.3281 | 1.8416 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.8612 | 2.6168 | 2.1902 | [7 empty] | 6.0198 | 1.3947 | 0.5429 | 3559.6902 | 0.4708 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.7358 | 8.3299 | 30.8832 | 2244.3827 | 13.095 | [6 empty] | 4.5091 | 2.8498 | 1.6477 | [5 empty] | 8.4176 | 2.4497 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.4601 | 2.977 | 2.2031 | [7 empty] | 7.3697 | 1.9678 | 1.1534 | 1864.5173 | 1.0197 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.8732 | 10.5949 | 38.6679 | 2244.3827 | 12.8112 | [6 empty] | 5.5275 | 3.3795 | 1.715 | [5 empty] | 10.9231 | 3.1789 | 2244.3827 | [5 empty] | 5.7448 | 3.6228 | 2.2659 | [7 empty] | 10.5669 | 2.8501 | 0.4847 | 2244.3827 | 0.3446 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 60.3239 | 13.1657 | 47.3084 | 2244.3827 | 13.1929 | [6 empty] | 6.7325 | 4.0063 | 1.7945 | [5 empty] | 13.9028 | 4.046 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.8726 | 4.2017 | 2.337 | [7 empty] | 13.3542 | 3.6385 | 0.6834 | 2244.3827 | 0.4274 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 70.9946 | 15.565 | 54.5896 | 2244.3827 | 13.6495 | [6 empty] | 8.1509 | 4.7442 | 1.8882 | [5 empty] | 17.4233 | 5.0706 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.9388 | 4.7897 | 2.649 | [7 empty] | 15.6308 | 4.1177 | 2.03 | 2244.3827 | 1.012 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 81.7161 | 17.9798 | 61.2857 | 2244.3827 | 14.1791 | [6 empty] | 9.8134 | 5.609 | 1.9981 | [5 empty] | 21.5588 | 6.2741 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.2781 | 5.9749 | 2.5516 | [7 empty] | 21.7384 | 6.0932 | 0.2549 | 2244.3827 | 0.3405 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 91.8426 | 20.2542 | 66.9101 | 2244.3827 | 14.5862 | [6 empty] | 11.7551 | 6.619 | 2.1263 | [5 empty] | 26.1386 | 7.607 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.4592 | 6.6543 | 2.7525 | [7 empty] | 24.1564 | 6.8607 | 2.1181 | 2244.3827 | 0.7934 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 100.7418 | 22.2496 | 70.9935 | 2244.3827 | 14.7498 | [6 empty] | 14.0158 | 7.7949 | 2.2756 | [5 empty] | 30.992 | 9.0194 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.9666 | 7.904 | 2.9587 | [7 empty] | 29.6428 | 8.2385 | 1.5589 | 2244.3827 | 0.6077 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 111.5956 | 24.6947 | 76.8179 | 2244.3827 | 15.297 | [6 empty] | 16.6413 | 9.1606 | 2.449 | [5 empty] | 36.0996 | 10.5058 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.652 | 9.2807 | 3.0864 | [7 empty] | 34.9849 | 9.7992 | 1.3197 | 2244.3827 | 0.5288 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 120.7526 | 26.7463 | 80.6518 | 2244.3827 | 15.5133 | [6 empty] | 19.6835 | 10.7431 | 2.65 | [5 empty] | 41.4487 | 12.0625 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.6362 | 10.8526 | 3.315 | [7 empty] | 40.1461 | 11.3391 | 1.49 | 2244.3827 | 0.5491 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 129.7459 | 28.7555 | 84.0755 | 2244.3827 | 15.6955 | [6 empty] | 23.2018 | 12.5732 | 2.8824 | [5 empty] | 47.0317 | 13.6873 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.2456 | 12.6851 | 3.4322 | [7 empty] | 46.1808 | 13.1107 | 1.0279 | 2244.3827 | 0.4388 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 138.7765 | 30.7783 | 87.2998 | 2244.3827 | 15.8856 | [6 empty] | 27.2641 | 14.6863 | 3.1507 | [5 empty] | 52.8456 | 15.3793 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.1961 | 14.7753 | 3.5595 | [7 empty] | 51.8964 | 15.0213 | 1.0144 | 2244.3827 | 0.3 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 146.0483 | 32.4138 | 88.4864 | 2244.3827 | 15.7267 | [6 empty] | 31.9478 | 17.1226 | 3.4601 | [5 empty] | 58.8904 | 17.1385 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.4005 | 16.8917 | 4.0235 | [7 empty] | 57.412 | 16.2672 | 1.716 | 2244.3827 | 0.6463 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 155.6887 | 34.5768 | 91.8554 | 2244.3827 | 16.0255 | [6 empty] | 37.3411 | 19.9281 | 3.8163 | [5 empty] | 65.1695 | 18.9658 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.9797 | 19.7757 | 4.5033 | [7 empty] | 63.9481 | 18.0503 | 1.5264 | 2244.3827 | 0.7087 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 163.6769 | 36.361 | 93.2849 | 2244.3827 | 15.9781 | [6 empty] | 43.545 | 23.1551 | 4.2261 | [5 empty] | 71.6884 | 20.863 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.7029 | 22.8039 | 4.9401 | [7 empty] | 69.8548 | 19.8681 | 2.0861 | 2244.3827 | 0.7593 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 171.6096 | 38.1391 | 94.4041 | 2244.3827 | 15.8989 | [6 empty] | 50.6745 | 26.8637 | 4.697 | [5 empty] | 78.4547 | 22.8322 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.2186 | 26.6294 | 5.1656 | [7 empty] | 77.5889 | 22.1851 | 1.0809 | 2244.3827 | 0.508 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 179.5116 | 39.9072 | 95.2277 | 2244.3827 | 15.7877 | [6 empty] | 58.8611 | 31.1221 | 5.2378 | [5 empty] | 85.4777 | 24.876 | 2244.3827 | [5 empty] | 58.3281 | 30.9193 | 5.6165 | [7 empty] | 84.4923 | 24.4275 | 1.0827 | 2244.3827 | 0.3581 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 187.2749 | 41.6463 | 95.6352 | 2244.3827 | 15.6139 | [6 empty] | 68.2548 | 36.0084 | 5.8582 | [5 empty] | 92.7682 | 26.9977 | 2244.3827 | [5 empty] | 67.9978 | 35.9043 | 6.3659 | [7 empty] | 92.0912 | 26.488 | 0.8475 | 2244.3827 | 0.4498 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 195.7397 | 43.543 | 96.4735 | 2244.3827 | 15.5503 | [6 empty] | 79.0272 | 41.6119 | 6.5698 | [5 empty] | 100.3382 | 29.2008 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.6074 | 41.4298 | 7.0463 | [7 empty] | 99.5985 | 28.7188 | 0.8829 | 2244.3827 | 0.4245 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 202.1099 | 44.9632 | 94.8707 | 2244.3827 | 14.9803 | [6 empty] | 91.3741 | 48.0344 | 7.3853 | [5 empty] | 108.201 | 31.489 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.4611 | 48.0658 | 8.0822 | [7 empty] | 107.8143 | 30.9337 | 0.6767 | 2244.3827 | 0.5766 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 210.5435 | 46.85 | 95.0634 | 2244.3827 | 14.8106 | [6 empty] | 105.5194 | 55.3924 | 8.3197 | [5 empty] | 116.3708 | 33.8666 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.2971 | 55.1253 | 8.566 | [7 empty] | 116.411 | 33.4999 | 0.3689 | 2244.3827 | 0.309 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 217.7618 | 48.4655 | 93.6869 | 2244.3827 | 14.289 | [6 empty] | 121.7189 | 63.8189 | 9.3897 | [5 empty] | 124.8631 | 36.3381 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.1452 | 63.9054 | 9.2434 | [7 empty] | 125.4551 | 36.4117 | 0.5966 | 2244.3827 | 0.0877 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 225.0395 | 50.089 | 92.0269 | 2244.3827 | 13.671 | [6 empty] | 140.265 | 73.466 | 10.6147 | [5 empty] | 133.6943 | 38.9082 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.9053 | 73.204 | 10.6401 | [7 empty] | 133.6471 | 38.7721 | 0.144 | 2244.3827 | 0.0954 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 231.8497 | 51.6076 | 89.5311 | 2244.3827 | 12.7728 | [6 empty] | 161.4921 | 84.5077 | 12.0168 | [5 empty] | 142.8817 | 41.5819 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.4812 | 83.5781 | 12.4982 | [7 empty] | 141.523 | 41.0486 | 1.4596 | 2244.3827 | 0.3919 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 238.7095 | 53.1388 | 86.7108 | 2244.3827 | 11.6089 | [6 empty] | 185.7827 | 97.143 | 13.6212 | [5 empty] | 152.4437 | 44.3647 | 2244.3827 | [5 empty] | 184.8683 | 96.6031 | 14.2199 | [7 empty] | 151.8934 | 43.8547 | 0.7503 | 2244.3827 | 0.3804 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 246.3955 | 54.8553 | 84.3384 | 2244.3827 | 10.3935 | [6 empty] | 213.5743 | 111.5994 | 15.4569 | [5 empty] | 162.3996 | 47.2621 | 2244.3827 | [5 empty] | 214.9319 | 111.9971 | 15.8747 | [7 empty] | 163.1981 | 47.0467 | 0.827 | 2244.3827 | 0.269 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 252.44 | 56.2096 | 80.2227 | 2244.3827 | 8.9347 | [6 empty] | 244.3223 | 127.5935 | 17.4879 | [5 empty] | 172.4438 | 50.1852 | 2244.3827 | [5 empty] | 244.3276 | 127.5716 | 17.9413 | [7 empty] | 172.2964 | 49.955 | 0.2734 | 2244.3827 | 0.1888 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.5838 | 0.1636 | 0.6072 | 9788.3311 | 0.9756 | [6 empty] | 1.1508 | 1.4195 | 1.4989 | [5 empty] | -0.4795 | 0.7619 | 6817.5334 | [5 empty] | 1.2941 | 1.4867 | 2.0379 | [7 empty] | -0.4076 | 0.1303 | 0.6356 | 9373.9122 | 1.0409 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.2461 | 2.0236 | 1.1048 | 5572.3214 | 2.0156 | [6 empty] | 1.4099 | 1.9691 | 1.6117 | [5 empty] | -1.157 | 1.8383 | 5686.6799 | [5 empty] | 1.5842 | 2.0365 | 2.0864 | [7 empty] | -0.9107 | 1.2158 | 0.6694 | 6727.0595 | 1.067 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.5795 | 5.846 | 4.3708 | 4572.2464 | 6.061 | [6 empty] | 1.7396 | 2.6684 | 1.7553 | [5 empty] | -2.0537 | 3.263 | 5072.6495 | [5 empty] | 1.9804 | 2.7937 | 2.2853 | [7 empty] | -1.7202 | 2.6206 | 0.7239 | 5705.7153 | 0.9965 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -10.5573 | 11.5922 | 9.832 | 4240.8576 | 10.0602 | [6 empty] | 2.1503 | 3.5395 | 1.9341 | [5 empty] | -3.1947 | 5.0759 | 4704.8432 | [5 empty] | 2.3902 | 3.6264 | 2.3627 | [7 empty] | -2.6732 | 4.4578 | 0.8088 | 5025.1635 | 1.0502 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -16.1912 | 18.1349 | 15.8417 | 4097.8548 | 11.8331 | [6 empty] | 2.654 | 4.6078 | 2.1534 | [5 empty] | -4.6104 | 7.3253 | 4469.2623 | [5 empty] | 2.9252 | 4.6685 | 2.6653 | [7 empty] | -3.8927 | 6.45 | 1.1319 | 4758.8153 | 1.2262 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -21.9153 | 24.819 | 21.4704 | 4019.0599 | 12.4896 | [6 empty] | 3.264 | 5.9018 | 2.4191 | [5 empty] | -6.3278 | 10.0539 | 4310.521 | [5 empty] | 3.4743 | 5.9838 | 3.1845 | [7 empty] | -6.0303 | 8.8016 | 1.2872 | 4712.2883 | 0.8681 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -27.4675 | 31.2968 | 26.5481 | 3973.504 | 12.9524 | [6 empty] | 3.996 | 7.4543 | 2.7378 | [5 empty] | -8.2017 | 13.0312 | 4199.2006 | [5 empty] | 4.2024 | 7.4968 | 3.5242 | [7 empty] | -7.7947 | 11.6338 | 1.4555 | 4515.449 | 0.9032 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -32.8908 | 37.6313 | 31.2924 | 3944.3003 | 13.5767 | [6 empty] | 4.8675 | 9.3027 | 3.1173 | [5 empty] | -10.1532 | 16.132 | 4118.5961 | [5 empty] | 5.1636 | 9.3496 | 3.5661 | [7 empty] | -9.2601 | 15.2952 | 1.2239 | 4212.387 | 0.9255 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -38.1145 | 43.7267 | 35.6095 | 3924.9174 | 14.3813 | [6 empty] | 5.8986 | 11.4898 | 3.5663 | [5 empty] | -12.1697 | 19.3359 | 4058.693 | [5 empty] | 6.0307 | 11.4159 | 4.2348 | [7 empty] | -11.7163 | 18.0234 | 1.3887 | 4228.781 | 0.7378 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -43.0488 | 49.4722 | 39.37 | 3912.081 | 15.0997 | [6 empty] | 7.1124 | 14.0642 | 4.0948 | [5 empty] | -14.245 | 22.6332 | 4013.2092 | [5 empty] | 7.339 | 14.0939 | 4.566 | [7 empty] | -13.6547 | 21.8384 | 0.99 | 4087.3277 | 0.5438 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -47.9033 | 55.1205 | 42.9036 | 3902.6036 | 15.8183 | [6 empty] | 8.5351 | 17.0818 | 4.7143 | [5 empty] | -16.3769 | 26.0205 | 3978.0504 | [5 empty] | 8.7985 | 17.2469 | 5.4032 | [7 empty] | -16.0671 | 25.1569 | 0.9175 | 4074.8592 | 0.4977 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -52.7645 | 60.7849 | 46.3505 | 3894.9385 | 16.5853 | [6 empty] | 10.1966 | 20.6059 | 5.4378 | [5 empty] | -18.566 | 29.4986 | 3950.4602 | [5 empty] | 10.1775 | 20.4553 | 5.7772 | [7 empty] | -18.4234 | 28.8302 | 0.6834 | 4002.6017 | 0.3322 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -57.184 | 65.9133 | 49.004 | 3890.0767 | 17.1473 | [6 empty] | 12.1311 | 24.7092 | 6.2801 | [5 empty] | -20.8143 | 33.0708 | 3928.5292 | [5 empty] | 12.351 | 24.802 | 6.5687 | [7 empty] | -20.4175 | 32.7327 | 0.5213 | 3946.9565 | 0.2519 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -61.8985 | 71.3924 | 52.0002 | 3885.4624 | 17.9079 | [6 empty] | 14.3778 | 29.4744 | 7.2584 | [5 empty] | -23.125 | 36.7422 | 3910.9037 | [5 empty] | 14.3869 | 29.1231 | 7.5646 | [7 empty] | -22.5808 | 35.9723 | 0.9428 | 3939.4116 | 0.3802 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -66.4834 | 76.7113 | 54.6752 | 3882.1274 | 18.6332 | [6 empty] | 16.9811 | 34.996 | 8.392 | [5 empty] | -25.502 | 40.5188 | 3896.6024 | [5 empty] | 17.2005 | 35.1361 | 8.6982 | [7 empty] | -25.2372 | 40.2537 | 0.3746 | 3911.3213 | 0.1792 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -70.8768 | 81.8113 | 56.9367 | 3879.2406 | 19.2686 | [6 empty] | 19.9918 | 41.3819 | 9.703 | [5 empty] | -27.9496 | 44.4076 | 3884.9017 | [5 empty] | 20.1591 | 41.3328 | 10.2047 | [7 empty] | -27.5983 | 43.8037 | 0.6987 | 3912.9685 | 0.2891 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -75.16 | 86.7752 | 58.893 | 3877.2605 | 19.8559 | [6 empty] | 23.468 | 48.755 | 11.2166 | [5 empty] | -30.4725 | 48.4162 | 3875.2589 | [5 empty] | 23.5533 | 48.3691 | 11.4345 | [7 empty] | -29.8298 | 47.8589 | 0.8507 | 3882.9323 | 0.2836 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -79.3553 | 91.6439 | 60.5799 | 3875.3376 | 20.3949 | [6 empty] | 27.4759 | 57.2559 | 12.9618 | [5 empty] | -33.0758 | 52.5525 | 3867.2608 | [5 empty] | 27.2227 | 56.8403 | 13.024 | [7 empty] | -33.0958 | 52.2505 | 0.3027 | 3877.3338 | 0.1544 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -83.6362 | 96.6156 | 62.2492 | 3873.6637 | 20.9264 | [6 empty] | 32.0911 | 67.0449 | 14.9714 | [5 empty] | -35.7648 | 56.8249 | 3860.5895 | [5 empty] | 31.8878 | 66.4655 | 15.0479 | [7 empty] | -35.5182 | 56.4117 | 0.4812 | 3867.5423 | 0.1835 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -87.8687 | 101.5168 | 63.678 | 3872.4491 | 20.9261 | [6 empty] | 37.3999 | 78.305 | 17.2831 | [5 empty] | -38.5449 | 61.2421 | 3854.9967 | [5 empty] | 37.8521 | 78.2142 | 17.3244 | [7 empty] | -37.7007 | 61.0453 | 0.8668 | 3844.6601 | 0.2855 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -91.9015 | 106.1952 | 64.6445 | 3871.2029 | 20.0972 | [6 empty] | 43.5008 | 91.2451 | 19.9396 | [5 empty] | -41.4219 | 65.8131 | 3850.2871 | [5 empty] | 43.5197 | 90.6294 | 19.988 | [7 empty] | -40.8362 | 65.42 | 0.7054 | 3849.3575 | 0.2178 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -96.0072 | 110.9522 | 65.5416 | 3870.2994 | 19.1018 | [6 empty] | 50.5062 | 106.1038 | 22.99 | [5 empty] | -44.4015 | 70.5473 | 3846.3054 | [5 empty] | 50.5814 | 105.6229 | 23.2404 | [7 empty] | -43.9243 | 70.1246 | 0.6375 | 3850.4519 | 0.1768 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -100.0182 | 115.6049 | 66.1155 | 3869.4158 | 18.0397 | [6 empty] | 58.5446 | 123.1536 | 26.4902 | [5 empty] | -47.49 | 75.4545 | 3842.927 | [5 empty] | 58.3704 | 122.7722 | 26.3182 | [7 empty] | -47.4057 | 75.402 | 0.0994 | 3840.6613 | 0.0733 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -104.0306 | 120.2555 | 66.4963 | 3868.6191 | 16.9764 | [6 empty] | 67.7628 | 142.7056 | 30.5041 | [5 empty] | -50.6938 | 80.5448 | 3840.0513 | [5 empty] | 68.0612 | 142.8473 | 31.7018 | [7 empty] | -50.5651 | 79.9328 | 0.6254 | 3860.8914 | 0.2176 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -107.7352 | 124.5523 | 66.2189 | 3867.9565 | 15.7714 | [6 empty] | 78.3283 | 165.1155 | 35.1048 | [5 empty] | -54.0193 | 85.8285 | 3837.5965 | [5 empty] | 78.2763 | 164.6158 | 35.0388 | [7 empty] | -53.7482 | 85.6692 | 0.3145 | 3836.0793 | 0.094 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -111.7074 | 129.1619 | 66.133 | 3867.2962 | 14.6975 | [6 empty] | 90.4328 | 190.7893 | 40.3755 | [5 empty] | -57.4735 | 91.3167 | 3835.4955 | [5 empty] | 90.8998 | 190.1414 | 40.1285 | [7 empty] | -56.5894 | 91.1211 | 0.9054 | 3825.7202 | 0.2386 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -115.4548 | 133.5041 | 65.494 | 3866.8012 | 13.5358 | [6 empty] | 104.295 | 220.1916 | 46.4116 | [5 empty] | -61.0634 | 97.0206 | 3833.693 | [5 empty] | 104.1188 | 219.244 | 46.3776 | [7 empty] | -60.7119 | 96.7431 | 0.4478 | 3833.4341 | 0.1232 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -119.2597 | 137.9193 | 64.722 | 3866.2206 | 12.425 | [6 empty] | 120.1653 | 253.853 | 53.322 | [5 empty] | -64.7966 | 102.9521 | 3832.1435 | [5 empty] | 120.8784 | 253.5976 | 52.9026 | [7 empty] | -64.02 | 102.9425 | 0.7767 | 3821.4109 | 0.204 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -123.0659 | 142.3383 | 63.7258 | 3865.7361 | 11.3578 | [6 empty] | 138.3298 | 292.3805 | 61.2315 | [5 empty] | -68.6808 | 109.1234 | 3830.809 | [5 empty] | 138.5588 | 291.1292 | 60.6134 | [7 empty] | -67.8815 | 108.9623 | 0.8154 | 3821.6488 | 0.2076 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -126.6783 | 146.5314 | 62.218 | 3865.2963 | 10.2944 | [6 empty] | 159.1158 | 336.4682 | 70.2825 | [5 empty] | -72.724 | 115.5475 | 3829.6576 | [5 empty] | 159.3738 | 336.3327 | 69.8384 | [7 empty] | -72.4491 | 115.6262 | 0.2859 | 3824.1551 | 0.0827 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -130.5069 | 150.9846 | 60.7978 | 3864.7818 | 9.4058 | [6 empty] | 182.8977 | 386.9104 | 80.638 | [5 empty] | -76.9347 | 122.2376 | 3828.6628 | [5 empty] | 184.4428 | 386.4735 | 79.611 | [7 empty] | -75.6644 | 122.285 | 1.2712 | 3812.6326 | 0.3022 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -133.9665 | 155.038 | 58.8609 | 3864.0556 | 8.6292 | [6 empty] | 209.2094 | 442.7182 | 92.095 | [5 empty] | -81.1837 | 128.9887 | 3827.8266 | [5 empty] | 210.7904 | 443.2939 | 91.3767 | [7 empty] | -80.3674 | 129.1623 | 0.8345 | 3816.4725 | 0.2054 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.1563 | -0.6367 | 0.1869 | 4.391e+18 | 0.6645 | [6 empty] | 1.0871 | 1.0511 | 2.146 | [5 empty] | -0.0415 | -0.7841 | 31663.2548 | [5 empty] | 1.2502 | 1.203 | 2.3472 | [7 empty] | 0.0247 | -0.7854 | 0.0662 | 22575.5803 | 0.2185 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.1608 | -1.6697 | 0.0795 | 4.391e+18 | 0.7571 | [6 empty] | 1.2629 | 1.1181 | 3.1066 | [5 empty] | -0.0868 | -1.6408 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.3894 | 1.2681 | 3.0817 | [7 empty] | -0.0331 | -1.4554 | 0.193 | 2.9273e+18 | 0.4167 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.1791 | -3.0388 | 0.4839 | 2.9273e+18 | 2.8742 | [6 empty] | 1.4865 | 1.2032 | 4.329 | [5 empty] | -0.1353 | -2.5569 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.6191 | 1.3613 | 4.4096 | [7 empty] | -0.1324 | -2.523 | 0.0341 | 4.391e+18 | 0.2803 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.2178 | -4.8014 | 1.2663 | 2.9273e+18 | 5.8298 | [6 empty] | 1.765 | 1.3093 | 5.8518 | [5 empty] | -0.1871 | -3.5354 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.9162 | 1.4779 | 6.0044 | [7 empty] | -0.1872 | -3.6147 | 0.0793 | 2.9273e+18 | 0.1915 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.2659 | -6.6758 | 2.0847 | 2.9273e+18 | 7.3309 | [6 empty] | 2.1066 | 1.4394 | 7.7191 | [5 empty] | -0.2429 | -4.5913 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.1909 | 1.5887 | 7.3953 | [7 empty] | -0.2096 | -4.4652 | 0.1304 | 2.9273e+18 | 0.7333 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.3428 | -9.4087 | 3.661 | 2.9273e+18 | 8.6542 | [6 empty] | 2.5203 | 1.597 | 9.981 | [5 empty] | -0.3041 | -5.7479 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.6189 | 1.7763 | 9.749 | [7 empty] | -0.3265 | -5.7749 | 0.035 | 4.391e+18 | 0.6299 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.4345 | -12.6491 | 5.6155 | 2.9273e+18 | 9.5308 | [6 empty] | 3.0167 | 1.7861 | 12.6947 | [5 empty] | -0.3722 | -7.0339 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.1267 | 1.9672 | 12.4143 | [7 empty] | -0.3637 | -7.1317 | 0.0982 | 4.391e+18 | 0.5435 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.5361 | -16.0259 | 7.5443 | 4.391e+18 | 9.9315 | [6 empty] | 3.6078 | 2.0113 | 15.9258 | [5 empty] | -0.4488 | -8.4821 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.6834 | 2.1958 | 15.4938 | [7 empty] | -0.4758 | -8.6045 | 0.1253 | 2.9273e+18 | 0.6109 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -0.6705 | -20.4732 | 10.3458 | 4.391e+18 | 10.3239 | [6 empty] | 4.3071 | 2.2776 | 19.7488 | [5 empty] | -0.5359 | -10.1284 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.3364 | 2.4382 | 18.9393 | [7 empty] | -0.5193 | -10.1639 | 0.0392 | 4.391e+18 | 0.671 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -0.8201 | -25.4785 | 13.4679 | 4.391e+18 | 10.2323 | [6 empty] | 5.1303 | 2.5912 | 24.2489 | [5 empty] | -0.6356 | -12.0118 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.3142 | 2.7882 | 24.8545 | [7 empty] | -0.7424 | -12.5871 | 0.5851 | 4.391e+18 | 0.1704 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -0.9955 | -31.2466 | 17.0729 | 4.391e+18 | 9.8503 | [6 empty] | 6.0951 | 2.9587 | 29.5235 | [5 empty] | -0.7501 | -14.1755 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.3907 | 3.212 | 30.5341 | [7 empty] | -0.8421 | -15.0103 | 0.8398 | 4.391e+18 | 0.2296 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -1.1771 | -37.3245 | 20.6596 | 2.9273e+18 | 9.4375 | [6 empty] | 7.2219 | 3.3879 | 35.6837 | [5 empty] | -0.8819 | -16.667 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.3449 | 3.5865 | 35.6728 | [7 empty] | -0.9517 | -17.1535 | 0.4915 | 4.391e+18 | 0.3231 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -1.3401 | -42.6892 | 23.1521 | 2.9273e+18 | 9.007 | [6 empty] | 8.5339 | 3.8877 | 42.8562 | [5 empty] | -1.0339 | -19.5392 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.6577 | 4.0955 | 42.6605 | [7 empty] | -1.077 | -20.04 | 0.5027 | 2.9273e+18 | 0.3607 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -1.541 | -49.2136 | 26.3645 | 4.391e+18 | 8.9315 | [6 empty] | 10.0576 | 4.468 | 51.1857 | [5 empty] | -1.2091 | -22.8512 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.9937 | 4.6339 | 49.9381 | [7 empty] | -1.2638 | -23.0436 | 0.2 | 4.391e+18 | 0.5479 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -1.7132 | -54.9748 | 28.3066 | 4.391e+18 | 8.798 | [6 empty] | 11.8231 | 5.1405 | 60.8374 | [5 empty] | -1.4112 | -26.6699 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.2345 | 5.4807 | 62.1741 | [7 empty] | -1.5096 | -27.906 | 1.24 | 4.391e+18 | 0.3766 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -1.8873 | -60.6158 | 29.595 | 4.391e+18 | 8.7098 | [6 empty] | 13.865 | 5.9183 | 71.9999 | [5 empty] | -1.6415 | -31.0218 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.9743 | 6.1377 | 71.4807 | [7 empty] | -1.657 | -31.5084 | 0.4869 | 2.9273e+18 | 0.3814 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -2.0565 | -66.1597 | 30.5 | 4.391e+18 | 8.604 | [6 empty] | 16.2225 | 6.8163 | 84.8881 | [5 empty] | -1.8869 | -35.6602 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.1324 | 6.9623 | 83.0381 | [7 empty] | -1.8386 | -35.6708 | 0.0495 | 4.391e+18 | 0.4013 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -2.1992 | -70.8577 | 30.3206 | 4.391e+18 | 8.3122 | [6 empty] | 18.9406 | 7.8516 | 99.7476 | [5 empty] | -2.1449 | -40.5371 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.9712 | 8.0551 | 98.3835 | [7 empty] | -2.0902 | -40.7204 | 0.1913 | 4.391e+18 | 0.3463 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -2.3812 | -76.8775 | 31.2245 | 2.9273e+18 | 8.2643 | [6 empty] | 22.0706 | 9.0439 | 116.8587 | [5 empty] | -2.4157 | -45.6531 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.9917 | 9.1727 | 114.9734 | [7 empty] | -2.3316 | -45.5833 | 0.1092 | 2.9273e+18 | 0.2783 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -2.5398 | -82.0835 | 31.0732 | 4.391e+18 | 8.0328 | [6 empty] | 25.671 | 10.4153 | 136.5413 | [5 empty] | -2.6991 | -51.0107 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.3664 | 10.4563 | 133.002 | [7 empty] | -2.532 | -50.5425 | 0.4972 | 2.9273e+18 | 0.309 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -2.7003 | -87.2812 | 30.6682 | 2.9273e+18 | 7.7746 | [6 empty] | 29.8085 | 11.9913 | 159.1605 | [5 empty] | -2.9957 | -56.6144 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.337 | 12.3031 | 160.4439 | [7 empty] | -2.8931 | -57.2202 | 0.6144 | 2.9273e+18 | 0.1826 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -2.8525 | -92.3289 | 29.8624 | 2.9273e+18 | 7.4589 | [6 empty] | 34.5596 | 13.801 | 185.1334 | [5 empty] | -3.3055 | -62.4699 | 4.391e+18 | [5 empty] | 34.8473 | 14.0345 | 184.8813 | [7 empty] | -3.1718 | -62.7148 | 0.279 | 2.9273e+18 | 0.1587 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -3.0049 | -97.3649 | 28.7872 | 2.9273e+18 | 7.1097 | [6 empty] | 40.0112 | 15.8775 | 214.9362 | [5 empty] | -3.629 | -68.5844 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.2306 | 16.0899 | 213.9985 | [7 empty] | -3.4598 | -68.6891 | 0.199 | 4.391e+18 | 0.1564 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -3.1769 | -102.7953 | 27.8401 | 2.9273e+18 | 6.7982 | [6 empty] | 46.2629 | 18.2588 | 249.113 | [5 empty] | -3.9667 | -74.9664 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.1118 | 18.629 | 251.7081 | [7 empty] | -3.7897 | -75.6012 | 0.659 | 2.9273e+18 | 0.1895 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -3.3091 | -107.1693 | 25.5638 | 2.9273e+18 | 6.2525 | [6 empty] | 53.4283 | 20.9882 | 288.2852 | [5 empty] | -4.3191 | -81.6255 | 4.391e+18 | [5 empty] | 53.1772 | 20.9788 | 284.2363 | [7 empty] | -4.0508 | -81.1845 | 0.5161 | 2.9273e+18 | 0.1643 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -3.476 | -112.4713 | 23.9296 | 2.9273e+18 | 5.8416 | [6 empty] | 61.6374 | 24.1151 | 333.163 | [5 empty] | -4.6866 | -88.5723 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.6492 | 24.546 | 335.9376 | [7 empty] | -4.4558 | -89.1465 | 0.6188 | 4.391e+18 | 0.1953 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -3.6292 | -117.3155 | 21.545 | 2.9273e+18 | 5.3082 | [6 empty] | 71.0387 | 27.6961 | 384.5578 | [5 empty] | -5.0701 | -95.8188 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 71.6886 | 28.0067 | 384.6792 | [7 empty] | -4.7787 | -96.0177 | 0.3529 | 2.9273e+18 | 0.1588 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -3.7793 | -121.9738 | 18.6729 | 2.9273e+18 | 4.7124 | [6 empty] | 81.8018 | 31.7958 | 443.3977 | [5 empty] | -5.47 | -103.3776 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.6433 | 32.1193 | 444.0985 | [7 empty] | -5.1241 | -103.6116 | 0.4177 | 2.9273e+18 | 0.1749 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -3.9234 | -126.4363 | 15.3004 | 4.391e+18 | 4.0766 | [6 empty] | 94.1208 | 36.4882 | 510.7434 | [5 empty] | -5.8873 | -111.2625 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 94.923 | 36.8625 | 510.54 | [7 empty] | -5.5347 | -111.4166 | 0.3848 | 4.391e+18 | 0.1705 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -4.0739 | -131.0085 | 11.7375 | 2.9273e+18 | 3.4968 | [6 empty] | 108.2177 | 41.8578 | 587.8084 | [5 empty] | -6.3225 | -119.4883 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 109.8109 | 42.4447 | 591.2987 | [7 empty] | -5.9206 | -119.9839 | 0.638 | 2.9273e+18 | 0.2299 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -4.2463 | -135.928 | 8.2545 | 2.9273e+18 | 3.0704 | [6 empty] | 124.3464 | 48.0013 | 675.9809 | [5 empty] | -6.7766 | -128.0709 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.7276 | 48.6096 | 677.3403 | [7 empty] | -6.3654 | -128.372 | 0.5097 | 4.391e+18 | 0.2115 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -4.4156 | -140.0041 | 4.3098 | 2.9273e+18 | 2.8693 | [6 empty] | 142.1907 | 54.7983 | 773.5326 | [5 empty] | -7.2356 | -136.745 | 4.391e+18 | [5 empty] | 143.9931 | 55.7847 | 776.0145 | [7 empty] | -6.8685 | -137.1845 | 0.5726 | 2.9273e+18 | 0.2719 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -8.6613 | -1.128 | 5.7426 | 25930.627 | 9.2444 | [6 empty] | 2.9623 | 3.8488 | 6.3732 | [5 empty] | -2.9254 | -0.8514 | 16584.9201 | [5 empty] | 3.1158 | 3.9228 | 6.2335 | [7 empty] | -2.5337 | -0.5933 | 0.4691 | 14015.5336 | 0.7228 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -6.1534 | -23.3725 | 14.2587 | 4.391e+18 | 6.7373 | [6 empty] | 4.8051 | 4.5507 | 16.4471 | [5 empty] | -2.725 | -9.532 | 4.391e+18 | [5 empty] | 4.8819 | 4.6335 | 15.7203 | [7 empty] | -2.4564 | -8.963 | 0.6292 | 4.391e+18 | 0.6698 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -5.0259 | -45.4454 | 24.7223 | 2.9273e+18 | 8.5018 | [6 empty] | 8.4192 | 5.9274 | 36.205 | [5 empty] | -2.8181 | -20.8219 | 4.391e+18 | [5 empty] | 8.454 | 5.98 | 35.0868 | [7 empty] | -2.5362 | -20.3736 | 0.5295 | 4.391e+18 | 0.4793 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -4.7214 | -66.366 | 30.9007 | 2.9273e+18 | 8.809 | [6 empty] | 15.0622 | 8.4578 | 72.5212 | [5 empty] | -3.2162 | -35.502 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.0507 | 8.4811 | 70.9023 | [7 empty] | -2.9186 | -35.0795 | 0.5167 | 4.391e+18 | 0.3213 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -4.7693 | -86.2252 | 32.2237 | 4.391e+18 | 8.1155 | [6 empty] | 26.8683 | 12.9548 | 137.0626 | [5 empty] | -3.8938 | -54.0134 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.1679 | 13.1127 | 137.3728 | [7 empty] | -3.7332 | -54.2038 | 0.2491 | 4.391e+18 | 0.1365 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -4.9921 | -105.9005 | 29.0644 | 2.9273e+18 | 6.8473 | [6 empty] | 47.4601 | 20.7983 | 249.6344 | [5 empty] | -4.8593 | -76.8364 | 4.391e+18 | [5 empty] | 48.1411 | 21.0826 | 251.3302 | [7 empty] | -4.6464 | -77.23 | 0.4475 | 2.9273e+18 | 0.1696 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -5.3093 | -124.4065 | 19.9355 | 4.391e+18 | 4.6282 | [6 empty] | 82.9991 | 34.3353 | 443.919 | [5 empty] | -6.1297 | -104.4879 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.4365 | 34.9009 | 448.5909 | [7 empty] | -5.874 | -105.1455 | 0.7055 | 2.9273e+18 | 0.2236 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -5.7629 | -141.9128 | 4.9339 | 4.391e+18 | 2.0446 | [6 empty] | 143.388 | 57.3378 | 774.054 | [5 empty] | -7.72 | -137.3836 | 4.391e+18 | [5 empty] | 144.4618 | 58.1121 | 773.0256 | [7 empty] | -7.3933 | -137.4885 | 0.3431 | 4.391e+18 | 0.2212 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -30.8378 | 26.6086 | 27.4158 | 5103.4378 | 13.6383 | [6 empty] | 5.6795 | 9.612 | 7.5563 | [5 empty] | -9.5608 | 9.3194 | 5898.2458 | [5 empty] | 5.8254 | 9.6621 | 7.6389 | [7 empty] | -9.1793 | 9.2364 | 0.3905 | 5885.133 | 0.4382 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -25.334 | -2.0717 | 16.7138 | 23760.5792 | 12.9854 | [6 empty] | 7.5222 | 10.3139 | 17.6303 | [5 empty] | -8.626 | -2.5104 | 20247.6087 | [5 empty] | 7.5718 | 10.3356 | 17.7396 | [7 empty] | -8.5574 | -2.6027 | 0.1151 | 20528.6591 | 0.165 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -19.6555 | -35.2005 | 20.9757 | 4.391e+18 | 11.1351 | [6 empty] | 11.1364 | 11.6906 | 37.3881 | [5 empty] | -7.6391 | -18.0078 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.2043 | 11.7497 | 37.7741 | [7 empty] | -7.6938 | -18.2072 | 0.2068 | 4.391e+18 | 0.0975 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -15.7633 | -63.3631 | 28.9876 | 2.9273e+18 | 10.5786 | [6 empty] | 17.7794 | 14.2209 | 73.7044 | [5 empty] | -6.9275 | -35.7549 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.82 | 14.3657 | 73.3708 | [7 empty] | -6.9869 | -35.5219 | 0.2405 | 4.391e+18 | 0.1886 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -13.3817 | -86.8234 | 31.8858 | 4.391e+18 | 9.7067 | [6 empty] | 29.5854 | 18.7179 | 138.2458 | [5 empty] | -6.6715 | -55.6517 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.5835 | 18.8303 | 136.7891 | [7 empty] | -6.5394 | -55.259 | 0.4143 | 4.391e+18 | 0.1813 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -11.9 | -108.0739 | 29.8495 | 4.391e+18 | 8.5126 | [6 empty] | 50.1773 | 26.5615 | 250.8175 | [5 empty] | -6.9117 | -78.6441 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.5678 | 26.8487 | 250.2112 | [7 empty] | -6.6649 | -78.575 | 0.2563 | 4.391e+18 | 0.1707 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -11.0621 | -127.1409 | 21.4825 | 2.9273e+18 | 6.3698 | [6 empty] | 85.7162 | 40.0985 | 445.1021 | [5 empty] | -7.6358 | -105.9334 | 4.391e+18 | [5 empty] | 87.2256 | 40.8715 | 449.3539 | [7 empty] | -7.3871 | -106.5071 | 0.6253 | 2.9273e+18 | 0.2525 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -10.7625 | -144.7427 | 6.6572 | 2.9273e+18 | 3.0753 | [6 empty] | 146.1052 | 63.101 | 775.2371 | [5 empty] | -8.8221 | -138.3745 | 4.391e+18 | [5 empty] | 148.4594 | 64.4221 | 781.3962 | [7 empty] | -8.5525 | -138.9944 | 0.676 | 2.9273e+18 | 0.3276 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -51.3995 | 53.2286 | 44.5426 | 4310.4469 | 16.8559 | [6 empty] | 11.0086 | 20.9152 | 9.8768 | [5 empty] | -17.9683 | 23.7939 | 4603.5851 | [5 empty] | 10.8998 | 20.7229 | 9.7131 | [7 empty] | -17.8736 | 23.761 | 0.1003 | 4590.8085 | 0.0919 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -46.6051 | 29.7139 | 34.3466 | 6456.5275 | 16.507 | [6 empty] | 12.8513 | 21.6171 | 19.9508 | [5 empty] | -16.8296 | 12.5936 | 6739.3679 | [5 empty] | 12.9445 | 21.5957 | 19.9962 | [7 empty] | -16.5451 | 12.4807 | 0.3061 | 6741.1389 | 0.2019 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -39.8065 | -4.703 | 24.5989 | 27953.8669 | 16.2663 | [6 empty] | 16.4655 | 22.9937 | 39.7086 | [5 empty] | -15.2092 | -4.4262 | 21876.7968 | [5 empty] | 16.3467 | 22.9491 | 39.2916 | [7 empty] | -15.3123 | -4.1289 | 0.3147 | 21078.4606 | 0.263 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -33.3996 | -39.3634 | 24.0342 | 4.391e+18 | 16.4938 | [6 empty] | 23.1085 | 25.5241 | 76.0248 | [5 empty] | -13.4113 | -26.0176 | 4.391e+18 | [5 empty] | 22.9788 | 25.4561 | 74.5107 | [7 empty] | -13.2373 | -25.2605 | 0.7769 | 4.391e+18 | 0.3033 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -28.3485 | -69.8591 | 25.5321 | 4.391e+18 | 16.7286 | [6 empty] | 34.9145 | 30.0211 | 140.5662 | [5 empty] | -11.8582 | -50.3666 | 4.391e+18 | [5 empty] | 34.8158 | 29.9627 | 139.6483 | [7 empty] | -11.7783 | -50.0935 | 0.2846 | 4.391e+18 | 0.0774 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -24.4767 | -96.9721 | 24.4086 | 2.9273e+18 | 14.876 | [6 empty] | 55.5064 | 37.8647 | 253.138 | [5 empty] | -10.869 | -76.7086 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.3958 | 37.6845 | 251.4659 | [7 empty] | -10.615 | -76.4349 | 0.3734 | 2.9273e+18 | 0.1742 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -21.7576 | -120.1093 | 18.1772 | 4.391e+18 | 12.6297 | [6 empty] | 91.0453 | 51.4017 | 447.4226 | [5 empty] | -10.5753 | -105.7787 | 4.391e+18 | [5 empty] | 91.574 | 51.7197 | 446.6708 | [7 empty] | -10.2787 | -105.6443 | 0.3256 | 2.9273e+18 | 0.1599 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -20.1237 | -140.2008 | 9.2422 | 4.391e+18 | 9.9699 | [6 empty] | 151.4343 | 74.4042 | 777.5576 | [5 empty] | -10.9806 | -138.8513 | 4.391e+18 | [5 empty] | 153.3417 | 75.7435 | 780.9039 | [7 empty] | -10.7392 | -139.0972 | 0.3445 | 2.9273e+18 | 0.3132 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -69.9255 | 76.3757 | 55.8583 | 4091.2645 | 19.5122 | [6 empty] | 20.8038 | 41.6911 | 14.142 | [5 empty] | -27.4636 | 40.0834 | 4184.0396 | [5 empty] | 21.0239 | 41.8639 | 14.1583 | [7 empty] | -27.2079 | 40.1649 | 0.2684 | 4173.8146 | 0.1456 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -66.1559 | 58.0976 | 48.0631 | 4994.7794 | 19.4644 | [6 empty] | 22.6465 | 42.3931 | 24.2159 | [5 empty] | -26.4561 | 31.0053 | 4992.6026 | [5 empty] | 22.8179 | 42.5408 | 23.8627 | [7 empty] | -26.212 | 31.4146 | 0.4766 | 4942.38 | 0.2355 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -59.9453 | 27.8735 | 37.216 | 7960.3682 | 19.3607 | [6 empty] | 26.2607 | 43.7697 | 43.9738 | [5 empty] | -24.7959 | 15.6444 | 7322.6347 | [5 empty] | 26.1201 | 43.9897 | 43.0953 | [7 empty] | -25.179 | 16.5632 | 0.9955 | 7155.3998 | 0.4331 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -52.983 | -6.9051 | 30.4655 | 29755.3825 | 19.6223 | [6 empty] | 32.9037 | 46.3001 | 80.29 | [5 empty] | -22.5195 | -6.5537 | 22630.7651 | [5 empty] | 33.1305 | 46.8815 | 78.991 | [7 empty] | -22.5621 | -5.2473 | 1.3071 | 19711.7261 | 0.7252 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -46.5241 | -40.8196 | 27.3312 | 4.391e+18 | 20.8691 | [6 empty] | 44.7098 | 50.7971 | 144.8314 | [5 empty] | -19.9316 | -34.5083 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.7645 | 51.2036 | 142.574 | [7 empty] | -19.8981 | -33.2404 | 1.2683 | 4.391e+18 | 0.5529 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -40.8345 | -72.8888 | 24.2651 | 4.391e+18 | 22.4211 | [6 empty] | 65.3016 | 58.6406 | 257.4032 | [5 empty] | -17.5275 | -66.1377 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.7394 | 58.7937 | 259.6123 | [7 empty] | -17.4587 | -66.6358 | 0.5029 | 4.391e+18 | 0.1349 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -36.3292 | -100.8715 | 20.5849 | 4.391e+18 | 21.1475 | [6 empty] | 100.8405 | 72.1776 | 451.6878 | [5 empty] | -15.7599 | -100.0687 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.1666 | 73.1174 | 456.3433 | [7 empty] | -15.7238 | -100.4782 | 0.4111 | 4.391e+18 | 0.2232 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -33.1725 | -124.8631 | 21.6161 | 4.391e+18 | 18.4382 | [6 empty] | 161.2295 | 95.1801 | 781.8228 | [5 empty] | -14.878 | -136.3771 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.3159 | 96.9001 | 787.9346 | [7 empty] | -14.8816 | -136.6573 | 0.2802 | 4.391e+18 | 0.3627 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -87.1612 | 97.3969 | 62.819 | 3999.4299 | 21.0755 | [6 empty] | 38.2119 | 78.6143 | 21.7221 | [5 empty] | -38.1761 | 58.0689 | 4007.058 | [5 empty] | 38.3323 | 78.3133 | 21.6525 | [7 empty] | -37.6676 | 57.8939 | 0.5378 | 4000.5918 | 0.181 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -84.1241 | 82.906 | 56.5008 | 4501.6256 | 21.021 | [6 empty] | 40.0547 | 79.3162 | 31.7961 | [5 empty] | -37.3788 | 51.1692 | 4385.4111 | [5 empty] | 40.5481 | 79.3805 | 31.1243 | [7 empty] | -36.5439 | 51.5537 | 0.9192 | 4341.0538 | 0.3928 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -78.7947 | 57.4556 | 46.7505 | 5822.7488 | 20.9436 | [6 empty] | 43.6688 | 80.6929 | 51.5539 | [5 empty] | -35.9588 | 38.7287 | 5282.8508 | [5 empty] | 43.6556 | 80.4542 | 51.4035 | [7 empty] | -35.7329 | 38.6513 | 0.2387 | 5279.0279 | 0.0953 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -72.2136 | 25.6274 | 39.0299 | 9269.937 | 20.7569 | [6 empty] | 50.3118 | 83.2232 | 87.8701 | [5 empty] | -33.7563 | 18.966 | 7726.379 | [5 empty] | 50.4089 | 83.1078 | 89.4876 | [7 empty] | -33.7444 | 18.0265 | 0.9397 | 7901.9749 | 0.3539 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -65.4467 | -8.0411 | 34.6765 | 28839.001 | 20.8431 | [6 empty] | 62.1179 | 87.7202 | 152.4115 | [5 empty] | -30.7824 | -8.9584 | 23001.9471 | [5 empty] | 62.2743 | 87.7531 | 154.263 | [7 empty] | -30.8548 | -9.7029 | 0.7481 | 24569.5296 | 0.3327 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -58.8585 | -42.0961 | 31.5737 | 4.391e+18 | 22.2784 | [6 empty] | 82.7097 | 95.5638 | 264.9833 | [5 empty] | -27.3482 | -44.096 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.4334 | 96.2777 | 266.1663 | [7 empty] | -27.2458 | -44.0239 | 0.1252 | 4.391e+18 | 0.1645 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -53.1272 | -73.3426 | 31.0202 | 4.391e+18 | 24.4698 | [6 empty] | 118.2487 | 109.1008 | 459.2679 | [5 empty] | -24.0271 | -84.0867 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.7133 | 109.7979 | 464.658 | [7 empty] | -23.7687 | -84.8344 | 0.7911 | 4.391e+18 | 0.3033 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -48.6489 | -100.8517 | 37.483 | 4.391e+18 | 24.1134 | [6 empty] | 178.6376 | 132.1033 | 789.4029 | [5 empty] | -21.4265 | -126.6182 | 4.391e+18 | [5 empty] | 180.9227 | 134.3759 | 793.3206 | [7 empty] | -21.3502 | -126.368 | 0.2616 | 4.391e+18 | 0.392 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -103.3872 | 116.8845 | 65.562 | 3952.9221 | 17.018 | [6 empty] | 68.5748 | 143.0149 | 34.9431 | [5 empty] | -50.4214 | 78.2451 | 3921.8743 | [5 empty] | 68.5579 | 142.9992 | 35.6125 | [7 empty] | -50.5038 | 77.8975 | 0.3573 | 3936.3111 | 0.138 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -100.9127 | 105.1503 | 60.287 | 4272.7311 | 16.9747 | [6 empty] | 70.4176 | 143.7169 | 45.0171 | [5 empty] | -49.8197 | 73.1499 | 4117.1502 | [5 empty] | 70.722 | 143.8532 | 46.1905 | [7 empty] | -49.6833 | 72.5775 | 0.5885 | 4139.4641 | 0.1763 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -96.38 | 83.7506 | 51.7513 | 5035.3335 | 16.9601 | [6 empty] | 74.0317 | 145.0935 | 64.775 | [5 empty] | -48.702 | 63.6258 | 4542.0144 | [5 empty] | 73.981 | 144.9972 | 65.1475 | [7 empty] | -48.7344 | 63.4119 | 0.2163 | 4552.9357 | 0.0684 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -90.462 | 55.6122 | 44.358 | 6617.2764 | 16.9032 | [6 empty] | 80.6747 | 147.6239 | 101.0912 | [5 empty] | -46.8397 | 47.5671 | 5492.6707 | [5 empty] | 80.9519 | 147.871 | 101.388 | [7 empty] | -46.7331 | 47.5264 | 0.1141 | 5494.2551 | 0.052 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -83.9422 | 24.0969 | 39.927 | 10284.2898 | 16.6202 | [6 empty] | 92.4808 | 152.1209 | 165.6326 | [5 empty] | -44.0349 | 22.8406 | 8005.0725 | [5 empty] | 92.7364 | 152.363 | 165.2115 | [7 empty] | -43.8898 | 23.0934 | 0.2915 | 7959.9211 | 0.1069 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -77.1484 | -9.5839 | 36.9385 | 29060.6136 | 16.9511 | [6 empty] | 113.0726 | 159.9644 | 278.2044 | [5 empty] | -40.2717 | -11.72 | 23194.4798 | [5 empty] | 114.001 | 160.9658 | 280.4983 | [7 empty] | -40.2385 | -11.9315 | 0.2141 | 23389.1537 | 0.1727 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -70.8231 | -41.9633 | 37.3903 | 2.1955e+18 | 20.5649 | [6 empty] | 148.6116 | 173.5014 | 472.489 | [5 empty] | -35.8783 | -55.2635 | 4.391e+18 | [5 empty] | 149.9019 | 174.9733 | 474.1265 | [7 empty] | -35.7969 | -54.9683 | 0.3062 | 4.391e+18 | 0.1991 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -65.3786 | -71.8703 | 47.129 | 4.391e+18 | 25.1582 | [6 empty] | 209.0005 | 196.5039 | 802.624 | [5 empty] | -31.5532 | -104.6879 | 4.391e+18 | [5 empty] | 211.039 | 199.1348 | 803.9421 | [7 empty] | -31.5346 | -103.917 | 0.7711 | 4.391e+18 | 0.3141 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -118.682 | 135.0963 | 63.7775 | 3926.1013 | 12.4339 | [6 empty] | 120.9773 | 254.1623 | 57.7611 | [5 empty] | -64.5981 | 101.2953 | 3877.6665 | [5 empty] | 121.2702 | 253.7027 | 58.1838 | [7 empty] | -64.151 | 100.9616 | 0.5579 | 3879.8136 | 0.1079 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -116.5993 | 125.3346 | 59.3333 | 4148.1127 | 12.4393 | [6 empty] | 122.8201 | 254.8642 | 67.835 | [5 empty] | -64.1545 | 97.5861 | 3983.933 | [5 empty] | 123.0655 | 254.3647 | 67.9729 | [7 empty] | -63.7093 | 97.3499 | 0.5039 | 3983.3257 | 0.1063 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -112.7086 | 107.147 | 52.1242 | 4649.3053 | 12.5746 | [6 empty] | 126.4342 | 256.2408 | 87.5929 | [5 empty] | -63.3109 | 90.5098 | 4204.8429 | [5 empty] | 126.981 | 256.3525 | 86.8206 | [7 empty] | -62.8477 | 90.754 | 0.5237 | 4190.0868 | 0.1606 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -107.449 | 82.4425 | 45.8051 | 5588.3008 | 12.7437 | [6 empty] | 133.0772 | 258.7712 | 123.9091 | [5 empty] | -61.846 | 78.1451 | 4657.9164 | [5 empty] | 133.7894 | 258.7284 | 123.9432 | [7 empty] | -61.2507 | 78.0401 | 0.6045 | 4652.0297 | 0.1482 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -101.4181 | 53.7125 | 42.1503 | 7328.5683 | 12.7094 | [6 empty] | 144.8833 | 263.2682 | 188.4505 | [5 empty] | -59.4864 | 57.9999 | 5640.9817 | [5 empty] | 145.4538 | 263.1419 | 188.8461 | [7 empty] | -59.0191 | 57.7771 | 0.5177 | 5643.4207 | 0.1229 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -94.8008 | 21.6917 | 39.2451 | 11332.5333 | 12.1692 | [6 empty] | 165.4751 | 271.1117 | 301.0223 | [5 empty] | -55.9866 | 27.4916 | 8195.255 | [5 empty] | 166.6862 | 271.6122 | 299.8937 | [7 empty] | -55.2723 | 27.8709 | 0.8087 | 8117.6415 | 0.2502 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -88.3158 | -10.348 | 37.2971 | 28177.0837 | 12.9082 | [6 empty] | 201.0141 | 284.6487 | 495.3069 | [5 empty] | -51.3012 | -14.9298 | 23298.3346 | [5 empty] | 202.4083 | 285.9507 | 493.758 | [7 empty] | -50.8558 | -14.2032 | 0.8523 | 22236.7591 | 0.2611 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -82.3502 | -41.0648 | 45.4003 | 2.1955e+18 | 19.7217 | [6 empty] | 261.403 | 307.6512 | 825.4419 | [5 empty] | -45.8301 | -68.0363 | 4.391e+18 | [5 empty] | 264.2987 | 310.4543 | 826.3642 | [7 empty] | -45.3579 | -67.3169 | 0.8605 | 4.391e+18 | 0.2627 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -133.4098 | 152.5895 | 57.9424 | 3908.4297 | 8.6335 | [6 empty] | 210.0214 | 443.0275 | 96.534 | [5 empty] | -81.0398 | 127.7962 | 3853.7817 | [5 empty] | 211.3979 | 443.458 | 96.82 | [7 empty] | -80.3573 | 127.6898 | 0.6908 | 3849.7893 | 0.135 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -131.6251 | 144.3346 | 54.4176 | 4070.5276 | 8.7399 | [6 empty] | 211.8642 | 443.7295 | 106.608 | [5 empty] | -80.716 | 125.1114 | 3913.6431 | [5 empty] | 213.0695 | 443.973 | 107.3793 | [7 empty] | -80.1041 | 124.8546 | 0.6636 | 3913.5413 | 0.1123 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -128.2529 | 128.7135 | 48.9551 | 4424.7781 | 9.121 | [6 empty] | 215.4783 | 445.1061 | 126.3659 | [5 empty] | -80.0923 | 119.9295 | 4035.0222 | [5 empty] | 217.0231 | 445.3137 | 125.7988 | [7 empty] | -79.1934 | 119.989 | 0.9009 | 4023.8724 | 0.2031 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -123.6333 | 107.1059 | 44.7932 | 5048.4368 | 9.6456 | [6 empty] | 222.1213 | 447.6365 | 162.6821 | [5 empty] | -78.9832 | 110.684 | 4272.5746 | [5 empty] | 223.364 | 447.3579 | 164.1078 | [7 empty] | -78.2239 | 110.1593 | 0.923 | 4277.6742 | 0.1503 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -118.1138 | 81.1242 | 43.3028 | 6096.9235 | 10.0006 | [6 empty] | 233.9274 | 452.1335 | 227.2235 | [5 empty] | -77.1237 | 95.0866 | 4745.2516 | [5 empty] | 235.4276 | 451.8643 | 228.4903 | [7 empty] | -76.2346 | 94.604 | 1.0116 | 4749.0663 | 0.1819 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -111.8759 | 51.3681 | 42.1145 | 8019.1127 | 9.9132 | [6 empty] | 254.5192 | 459.977 | 339.7952 | [5 empty] | -74.1844 | 70.1558 | 5753.9414 | [5 empty] | 255.9461 | 459.5765 | 340.916 | [7 empty] | -73.3313 | 69.7097 | 0.9627 | 5759.622 | 0.191 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -105.4956 | 20.5912 | 37.6521 | 12032.8224 | 8.6653 | [6 empty] | 290.0582 | 473.514 | 534.0799 | [5 empty] | -69.8614 | 32.7518 | 8355.4009 | [5 empty] | 292.3558 | 474.3946 | 536.5111 | [7 empty] | -69.1022 | 32.4028 | 0.8355 | 8364.3896 | 0.2034 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -99.2876 | -10.0531 | 36.1983 | 26329.0446 | 10.1276 | [6 empty] | 350.4471 | 496.5165 | 864.2148 | [5 empty] | -64.128 | -18.6628 | 23355.6248 | [5 empty] | 353.1484 | 497.5779 | 862.0128 | [7 empty] | -63.1302 | -18.1763 | 1.1101 | 22551.9307 | 0.2696 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.8885 | -6.4573 | 5.5843 | 6.4036e+17 | 10.384 | [6 empty] | 3.1642 | 2.0371 | 5.9442 | [5 empty] | 2.1772 | -3.4593 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.4333 | 2.2843 | 6.0456 | [7 empty] | 2.461 | -3.3376 | 0.3087 | 1.3722e+17 | 0.4745 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 4.1224 | -21.5909 | 12.4378 | 2.9273e+18 | 10.2964 | [6 empty] | 5.0069 | 2.7391 | 16.0182 | [5 empty] | 1.2355 | -9.4927 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.1621 | 2.9848 | 15.5545 | [7 empty] | 1.4043 | -9.4301 | 0.18 | 2.9273e+18 | 0.6862 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 2.1767 | -42.4131 | 24.0745 | 2.9273e+18 | 9.3114 | [6 empty] | 8.6211 | 4.1157 | 35.7761 | [5 empty] | 0.4098 | -18.4035 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.7313 | 4.3278 | 35.7985 | [7 empty] | 0.3357 | -18.8074 | 0.4107 | 2.9273e+18 | 0.4002 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | 0.7479 | -63.8694 | 31.0314 | 4.391e+18 | 9.0038 | [6 empty] | 15.2641 | 6.6461 | 72.0923 | [5 empty] | -0.553 | -32.8652 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.4653 | 6.8928 | 72.2014 | [7 empty] | -0.5616 | -33.3853 | 0.5202 | 4.391e+18 | 0.3184 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -0.351 | -84.3088 | 32.2126 | 2.9273e+18 | 8.3048 | [6 empty] | 27.0702 | 11.1431 | 136.6337 | [5 empty] | -1.7806 | -52.1279 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.928 | 11.2444 | 133.9982 | [7 empty] | -1.6032 | -51.8349 | 0.3425 | 2.9273e+18 | 0.2691 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -1.379 | -104.351 | 28.7881 | 2.9273e+18 | 7.0447 | [6 empty] | 47.662 | 18.9866 | 249.2055 | [5 empty] | -3.2296 | -75.6225 | 4.391e+18 | [5 empty] | 48.5322 | 19.3347 | 252.4756 | [7 empty] | -3.1013 | -76.2955 | 0.6851 | 4.391e+18 | 0.1807 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -2.2178 | -123.1283 | 19.5569 | 2.9273e+18 | 4.9344 | [6 empty] | 83.2009 | 32.5236 | 443.4901 | [5 empty] | -4.8974 | -103.7558 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.5817 | 32.9875 | 448.5134 | [7 empty] | -4.6687 | -104.4276 | 0.7097 | 4.391e+18 | 0.2051 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -3.027 | -140.8131 | 5.3918 | 4.391e+18 | 2.8961 | [6 empty] | 143.5899 | 55.5261 | 773.625 | [5 empty] | -6.7995 | -136.9608 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 144.4456 | 56.1204 | 772.8279 | [7 empty] | -6.5318 | -137.0662 | 0.2877 | 4.391e+18 | 0.1726 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 2.0227 | 13.7792 | 7.8688 | 3036.1671 | 6.114 | [6 empty] | 3.5495 | 4.2673 | 2.0266 | [5 empty] | 0.3226 | 6.0962 | 3906.2667 | [5 empty] | 3.7106 | 4.3237 | 2.6581 | [7 empty] | 0.4175 | 5.1059 | 0.9948 | 4365.8428 | 1.0669 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | 0.3806 | -23.185 | 13.8778 | 4.391e+18 | 8.2517 | [6 empty] | 6.2042 | 5.2785 | 16.5396 | [5 empty] | -0.4939 | -9.3348 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.2912 | 5.3388 | 16.7918 | [7 empty] | -0.48 | -9.4948 | 0.1607 | 4.391e+18 | 0.1436 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -0.8834 | -46.6222 | 25.3207 | 2.9273e+18 | 9.1601 | [6 empty] | 9.8184 | 6.6552 | 36.2974 | [5 empty] | -1.1272 | -21.3027 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.8126 | 6.6766 | 35.1599 | [7 empty] | -0.8223 | -20.7621 | 0.6207 | 2.9273e+18 | 0.4386 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -1.7374 | -67.805 | 31.6436 | 2.9273e+18 | 9.1995 | [6 empty] | 16.4614 | 9.1856 | 72.6136 | [5 empty] | -1.9134 | -36.1619 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.4128 | 9.21 | 71.0166 | [7 empty] | -1.654 | -35.7 | 0.5298 | 2.9273e+18 | 0.2912 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -2.3826 | -87.5267 | 32.9293 | 4.391e+18 | 8.4423 | [6 empty] | 28.2674 | 13.6826 | 137.155 | [5 empty] | -2.8891 | -54.6013 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.4858 | 13.7874 | 137.9622 | [7 empty] | -2.8588 | -54.8292 | 0.2299 | 2.9273e+18 | 0.0662 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -3.0754 | -106.9339 | 29.6821 | 2.9273e+18 | 7.1285 | [6 empty] | 48.8593 | 21.5261 | 249.7268 | [5 empty] | -4.0886 | -77.2692 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.1647 | 21.6584 | 249.7525 | [7 empty] | -3.8984 | -77.3455 | 0.2049 | 2.9273e+18 | 0.1082 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -3.6728 | -125.2232 | 20.5341 | 4.391e+18 | 4.8947 | [6 empty] | 84.3982 | 35.0631 | 444.0114 | [5 empty] | -5.544 | -104.7745 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.1446 | 35.362 | 444.9864 | [7 empty] | -5.2698 | -104.9783 | 0.3416 | 4.391e+18 | 0.1458 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -4.3196 | -142.5192 | 5.7731 | 4.391e+18 | 2.1808 | [6 empty] | 144.7872 | 58.0656 | 774.1464 | [5 empty] | -7.2789 | -137.5622 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.3507 | 58.9733 | 776.2327 | [7 empty] | -6.9715 | -137.9006 | 0.4571 | 2.9273e+18 | 0.2422 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -23.0232 | 37.9017 | 26.7923 | 3640.1995 | 12.5851 | [6 empty] | 6.2666 | 10.0305 | 3.2097 | [5 empty] | -6.584 | 16.7456 | 3854.3625 | [5 empty] | 6.4639 | 10.0779 | 4.0148 | [7 empty] | -6.3123 | 15.3969 | 1.3758 | 4074.6681 | 0.8294 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -21.9125 | 27.2101 | 23.172 | 4642.4026 | 12.7443 | [6 empty] | 7.0786 | 10.3398 | 7.6487 | [5 empty] | -6.331 | 10.059 | 5372.455 | [5 empty] | 7.224 | 10.3552 | 7.9122 | [7 empty] | -5.9552 | 9.6447 | 0.5594 | 5457.1115 | 0.5672 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -18.0704 | -1.0079 | 12.1519 | 14963.3628 | 12.1142 | [6 empty] | 8.9214 | 11.0417 | 17.7227 | [5 empty] | -5.9399 | -1.7287 | 14213.7323 | [5 empty] | 9.0661 | 11.1259 | 17.3493 | [7 empty] | -5.5359 | -1.2217 | 0.6482 | 12987.0697 | 0.5402 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -14.6785 | -34.4322 | 19.3135 | 4.391e+18 | 10.4941 | [6 empty] | 12.5355 | 12.4184 | 37.4806 | [5 empty] | -5.5626 | -17.4053 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.5931 | 12.4892 | 37.1153 | [7 empty] | -5.4375 | -17.0652 | 0.3624 | 4.391e+18 | 0.2025 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -12.1931 | -63.0441 | 28.4064 | 2.9273e+18 | 10.3386 | [6 empty] | 19.1786 | 14.9487 | 73.7968 | [5 empty] | -5.3883 | -35.4648 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.4415 | 15.1944 | 73.9749 | [7 empty] | -5.2921 | -35.3887 | 0.1226 | 4.391e+18 | 0.1754 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -10.615 | -86.7433 | 31.5326 | 4.391e+18 | 9.7295 | [6 empty] | 30.9846 | 19.4457 | 138.3382 | [5 empty] | -5.5443 | -55.6211 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.1498 | 19.6091 | 137.0464 | [7 empty] | -5.2542 | -55.2535 | 0.4683 | 4.391e+18 | 0.2341 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -9.7532 | -108.139 | 29.6247 | 2.9273e+18 | 8.623 | [6 empty] | 51.5765 | 27.2893 | 250.91 | [5 empty] | -6.0841 | -78.7424 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.2278 | 27.6349 | 252.3787 | [7 empty] | -5.8961 | -79.0099 | 0.327 | 2.9273e+18 | 0.1613 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -9.2697 | -127.2453 | 21.3046 | 4.391e+18 | 6.5088 | [6 empty] | 87.1154 | 40.8263 | 445.1946 | [5 empty] | -7.0255 | -106.0592 | 4.391e+18 | [5 empty] | 87.9618 | 41.2626 | 445.6007 | [7 empty] | -6.6873 | -106.1647 | 0.3543 | 4.391e+18 | 0.1859 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -9.2048 | -144.7692 | 6.3436 | 2.9273e+18 | 3.1749 | [6 empty] | 147.5043 | 63.8288 | 775.3295 | [5 empty] | -8.3707 | -138.4807 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 150.3434 | 65.3637 | 785.2634 | [7 empty] | -8.2076 | -139.3937 | 0.9274 | 2.9273e+18 | 0.3733 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -45.8656 | 60.6614 | 43.2081 | 3766.5156 | 16.2207 | [6 empty] | 11.5957 | 21.3337 | 5.5302 | [5 empty] | -15.6556 | 29.7697 | 3836.663 | [5 empty] | 11.5546 | 21.1843 | 6.0756 | [7 empty] | -15.6554 | 28.8509 | 0.9188 | 3917.1323 | 0.5018 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -44.8678 | 53.2406 | 41.536 | 4163.6364 | 16.5134 | [6 empty] | 12.4077 | 21.643 | 9.9692 | [5 empty] | -15.2077 | 24.1628 | 4450.1372 | [5 empty] | 12.2984 | 21.4664 | 10.1165 | [7 empty] | -15.2323 | 23.7698 | 0.3938 | 4491.203 | 0.2172 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -40.5411 | 29.9057 | 31.1159 | 6148.2021 | 16.1394 | [6 empty] | 14.2505 | 22.3449 | 20.0432 | [5 empty] | -14.3521 | 13.1028 | 6404.604 | [5 empty] | 14.291 | 22.1681 | 20.6214 | [7 empty] | -14.0865 | 12.2253 | 0.9168 | 6596.6166 | 0.5087 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -35.0475 | -4.4334 | 21.925 | 22125.9395 | 16.183 | [6 empty] | 17.8646 | 23.7215 | 39.801 | [5 empty] | -13.1311 | -3.8214 | 17901.0082 | [5 empty] | 17.7689 | 23.6936 | 40.4031 | [7 empty] | -13.4672 | -4.3093 | 0.5924 | 19295.2904 | 0.3183 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -29.6973 | -39.0742 | 22.5074 | 4.391e+18 | 16.4141 | [6 empty] | 24.5077 | 26.2519 | 76.1173 | [5 empty] | -11.7798 | -25.4525 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.5803 | 26.245 | 76.0129 | [7 empty] | -11.6101 | -25.4176 | 0.1732 | 4.391e+18 | 0.2049 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -25.3635 | -69.5104 | 24.4701 | 4.391e+18 | 16.0471 | [6 empty] | 36.3137 | 30.7489 | 140.6586 | [5 empty] | -10.6386 | -49.9666 | 4.391e+18 | [5 empty] | 36.2586 | 30.5951 | 139.3284 | [7 empty] | -10.3148 | -49.6339 | 0.4642 | 4.391e+18 | 0.2658 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -22.1369 | -96.6288 | 23.5142 | 4.391e+18 | 14.3791 | [6 empty] | 56.9056 | 38.5925 | 253.2304 | [5 empty] | -9.9801 | -76.5009 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.1255 | 38.5811 | 252.4952 | [7 empty] | -9.6351 | -76.3682 | 0.3696 | 2.9273e+18 | 0.2277 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -19.819 | -119.7587 | 17.1789 | 2.9273e+18 | 12.3224 | [6 empty] | 92.4445 | 52.1295 | 447.515 | [5 empty] | -9.9319 | -105.7102 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.129 | 52.5417 | 446.7676 | [7 empty] | -9.5688 | -105.5589 | 0.3934 | 4.391e+18 | 0.1958 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -18.4472 | -139.8802 | 8.0002 | 2.9273e+18 | 9.7267 | [6 empty] | 152.8334 | 75.132 | 777.65 | [5 empty] | -10.5132 | -138.8527 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 154.7923 | 76.5124 | 782.3549 | [7 empty] | -10.3628 | -139.2033 | 0.3815 | 2.9273e+18 | 0.3164 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -65.7844 | 81.5976 | 54.5516 | 3810.0948 | 19.0728 | [6 empty] | 21.391 | 42.1097 | 9.7954 | [5 empty] | -25.76 | 44.5311 | 3829.327 | [5 empty] | 21.6689 | 42.1728 | 10.4767 | [7 empty] | -25.3634 | 43.8253 | 0.8096 | 3864.718 | 0.3574 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -65.0252 | 76.2239 | 53.5651 | 4018.7159 | 19.3439 | [6 empty] | 22.2029 | 42.4189 | 14.2344 | [5 empty] | -25.3348 | 40.2532 | 4119.7554 | [5 empty] | 22.4255 | 42.486 | 14.5336 | [7 empty] | -24.9945 | 39.9637 | 0.4467 | 4131.952 | 0.175 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -61.338 | 57.9477 | 45.5278 | 4896.3956 | 19.2697 | [6 empty] | 24.0457 | 43.1209 | 24.3084 | [5 empty] | -24.4523 | 31.2601 | 4900.6942 | [5 empty] | 24.3116 | 43.529 | 25.4806 | [7 empty] | -24.6872 | 30.5889 | 0.7111 | 4992.2877 | 0.3709 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -55.8157 | 27.6834 | 34.8354 | 7758.2409 | 19.2098 | [6 empty] | 27.6598 | 44.4975 | 44.0662 | [5 empty] | -22.9956 | 16.0068 | 7116.7564 | [5 empty] | 27.6406 | 44.6636 | 43.7414 | [7 empty] | -23.1785 | 16.4252 | 0.4567 | 7046.3072 | 0.2029 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -49.5251 | -6.9915 | 28.5448 | 26362.2881 | 19.5001 | [6 empty] | 34.3029 | 47.0279 | 80.3824 | [5 empty] | -20.994 | -6.1098 | 20237.642 | [5 empty] | 34.5423 | 47.4594 | 79.5215 | [7 empty] | -20.9227 | -5.2173 | 0.8953 | 18542.2785 | 0.4801 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -43.5873 | -40.7185 | 25.746 | 4.391e+18 | 20.7386 | [6 empty] | 46.1089 | 51.5249 | 144.9238 | [5 empty] | -18.7162 | -34.0643 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.4094 | 51.9913 | 144.2001 | [7 empty] | -18.638 | -33.3896 | 0.6791 | 4.391e+18 | 0.2773 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -38.446 | -72.6272 | 22.885 | 4.391e+18 | 21.8915 | [6 empty] | 66.7008 | 59.3684 | 257.4956 | [5 empty] | -16.6081 | -65.784 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.254 | 59.7072 | 258.1189 | [7 empty] | -16.3604 | -65.7602 | 0.2488 | 4.391e+18 | 0.2113 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -34.3143 | -100.4606 | 19.237 | 4.391e+18 | 20.508 | [6 empty] | 102.2397 | 72.9054 | 451.7802 | [5 empty] | -15.0872 | -99.8455 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 103.6967 | 73.7755 | 455.3432 | [7 empty] | -14.8007 | -100.1174 | 0.395 | 2.9273e+18 | 0.2719 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -31.417 | -124.4418 | 20.728 | 2.9273e+18 | 17.7898 | [6 empty] | 162.6286 | 95.9079 | 781.9152 | [5 empty] | -14.3919 | -136.2654 | 4.391e+18 | [5 empty] | 164.7395 | 97.8079 | 786.5624 | [7 empty] | -14.3521 | -136.3532 | 0.0965 | 2.9273e+18 | 0.4047 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -83.9608 | 101.3315 | 61.7527 | 3829.6329 | 20.7509 | [6 empty] | 38.7991 | 79.0328 | 17.3755 | [5 empty] | -36.941 | 61.2997 | 3825.8922 | [5 empty] | 38.5894 | 78.6368 | 17.8481 | [7 empty] | -36.9694 | 60.7585 | 0.542 | 3847.2608 | 0.2377 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -83.3342 | 97.1933 | 60.9019 | 3956.5547 | 20.8995 | [6 empty] | 39.6111 | 79.3421 | 21.8145 | [5 empty] | -36.5967 | 58.1466 | 3975.6585 | [5 empty] | 39.1977 | 78.894 | 22.2695 | [7 empty] | -36.9052 | 57.6327 | 0.5994 | 4003.5545 | 0.2823 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -80.2797 | 82.6735 | 54.3957 | 4452.2134 | 20.8389 | [6 empty] | 41.4538 | 80.044 | 31.8885 | [5 empty] | -35.8521 | 51.2877 | 4347.7772 | [5 empty] | 41.0528 | 79.5813 | 33.1014 | [7 empty] | -36.2301 | 50.2543 | 1.1003 | 4415.6958 | 0.4534 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -75.3336 | 57.0999 | 44.6786 | 5763.1517 | 20.7653 | [6 empty] | 45.068 | 81.4207 | 51.6463 | [5 empty] | -34.525 | 38.911 | 5227.6285 | [5 empty] | 45.0313 | 81.4178 | 51.4567 | [7 empty] | -34.5497 | 39.0314 | 0.1229 | 5217.9862 | 0.0404 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -69.1589 | 25.3096 | 37.1953 | 9129.6921 | 20.6051 | [6 empty] | 51.711 | 83.951 | 87.9626 | [5 empty] | -32.4647 | 19.2254 | 7601.5332 | [5 empty] | 51.7098 | 83.9787 | 89.5051 | [7 empty] | -32.708 | 18.4521 | 0.8107 | 7757.6936 | 0.3162 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -62.7223 | -8.1673 | 33.0465 | 26845.2495 | 20.641 | [6 empty] | 63.517 | 88.448 | 152.5039 | [5 empty] | -29.6792 | -8.6373 | 21606.7343 | [5 empty] | 63.6512 | 88.7392 | 154.442 | [7 empty] | -29.9984 | -9.219 | 0.6635 | 22768.7491 | 0.2478 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -56.5653 | -42.0014 | 30.157 | 4.391e+18 | 22.0385 | [6 empty] | 84.1089 | 96.2916 | 265.0757 | [5 empty] | -26.4598 | -43.7642 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.6992 | 96.8491 | 266.2708 | [7 empty] | -26.3875 | -43.7896 | 0.0766 | 4.391e+18 | 0.1343 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -51.1577 | -72.9949 | 29.8367 | 4.391e+18 | 23.9534 | [6 empty] | 119.6478 | 109.8286 | 459.3603 | [5 empty] | -23.3488 | -83.8068 | 4.391e+18 | [5 empty] | 120.6898 | 110.2555 | 463.3122 | [7 empty] | -23.1406 | -84.3993 | 0.6281 | 4.391e+18 | 0.2306 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -46.8872 | -100.4948 | 36.6923 | 4.391e+18 | 23.402 | [6 empty] | 180.0368 | 132.8311 | 789.4953 | [5 empty] | -20.9269 | -126.4252 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 182.2858 | 135.4097 | 793.3621 | [7 empty] | -21.0006 | -126.0557 | 0.3768 | 2.9273e+18 | 0.4622 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -100.9057 | 120.0884 | 64.8144 | 3839.8857 | 16.7999 | [6 empty] | 69.162 | 143.4334 | 30.5966 | [5 empty] | -49.5312 | 80.5718 | 3824.1541 | [5 empty] | 69.5877 | 143.4795 | 31.5202 | [7 empty] | -49.1552 | 80.04 | 0.6513 | 3837.2257 | 0.1715 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -100.3377 | 116.7329 | 63.9266 | 3924.4648 | 16.8553 | [6 empty] | 69.974 | 143.7427 | 35.0356 | [5 empty] | -49.2688 | 78.2807 | 3905.3066 | [5 empty] | 70.3335 | 143.8129 | 35.3935 | [7 empty] | -48.9289 | 78.0672 | 0.4013 | 3907.8953 | 0.0952 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -97.7704 | 104.9102 | 58.432 | 4242.3745 | 16.7839 | [6 empty] | 71.8167 | 144.4447 | 45.1096 | [5 empty] | -48.689 | 73.2036 | 4098.8995 | [5 empty] | 72.4557 | 144.608 | 45.9019 | [7 empty] | -48.1404 | 72.7789 | 0.6937 | 4107.5016 | 0.1674 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -93.4745 | 83.3813 | 49.9031 | 5005.1387 | 16.7747 | [6 empty] | 75.4309 | 145.8213 | 64.8674 | [5 empty] | -47.6118 | 63.7109 | 4519.7319 | [5 empty] | 75.5042 | 145.6586 | 64.7856 | [7 empty] | -47.4085 | 63.66 | 0.2095 | 4516.9983 | 0.0639 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -87.7953 | 55.2123 | 42.6461 | 6576.493 | 16.7429 | [6 empty] | 82.0739 | 148.3517 | 101.1836 | [5 empty] | -45.8163 | 47.6983 | 5459.5787 | [5 empty] | 82.5662 | 148.6324 | 101.4391 | [7 empty] | -45.4973 | 47.6618 | 0.3211 | 5455.2552 | 0.1121 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -81.4958 | 23.8419 | 38.3938 | 10162.8605 | 16.4757 | [6 empty] | 93.8799 | 152.8487 | 165.725 | [5 empty] | -43.1106 | 23.0264 | 7930.1825 | [5 empty] | 94.5151 | 153.6432 | 165.3491 | [7 empty] | -42.938 | 23.5108 | 0.5142 | 7852.5675 | 0.2098 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -75.0169 | -9.6259 | 35.5877 | 27598.6042 | 16.7623 | [6 empty] | 114.4718 | 160.6922 | 278.2968 | [5 empty] | -39.478 | -11.489 | 22387.6722 | [5 empty] | 115.5697 | 161.6343 | 280.4437 | [7 empty] | -39.2557 | -11.7069 | 0.3113 | 22490.1592 | 0.2133 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -68.9412 | -41.7914 | 36.2097 | 2.1955e+18 | 20.333 | [6 empty] | 150.0107 | 174.2292 | 472.5814 | [5 empty] | -35.2345 | -55.0202 | 4.391e+18 | [5 empty] | 151.4967 | 175.6674 | 474.2028 | [7 empty] | -34.9977 | -54.7531 | 0.357 | 4.391e+18 | 0.2147 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -63.6914 | -71.4966 | 46.3957 | 4.391e+18 | 24.7132 | [6 empty] | 210.3997 | 197.2317 | 802.7164 | [5 empty] | -31.0574 | -104.4753 | 4.391e+18 | [5 empty] | 212.5692 | 199.7315 | 803.9498 | [7 empty] | -30.9084 | -103.7515 | 0.739 | 4.391e+18 | 0.2934 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -116.6912 | 137.7793 | 63.1889 | 3845.7237 | 12.241 | [6 empty] | 121.5645 | 254.5808 | 53.4145 | [5 empty] | -63.9582 | 102.9644 | 3823.2285 | [5 empty] | 122.0417 | 254.0593 | 52.906 | [7 empty] | -63.2459 | 102.9366 | 0.7129 | 3812.9816 | 0.1918 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -116.1578 | 134.9609 | 62.269 | 3905.8697 | 12.2538 | [6 empty] | 122.3765 | 254.8901 | 57.8535 | [5 empty] | -63.7638 | 101.3112 | 3868.5429 | [5 empty] | 122.7484 | 254.3644 | 58.1723 | [7 empty] | -63.208 | 100.9865 | 0.6437 | 3868.7442 | 0.1285 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -113.9763 | 125.1118 | 57.6323 | 4127.4338 | 12.23 | [6 empty] | 124.2192 | 255.592 | 67.9275 | [5 empty] | -63.3293 | 97.6098 | 3974.3082 | [5 empty] | 124.7468 | 255.7045 | 68.0328 | [7 empty] | -62.9445 | 97.5427 | 0.3906 | 3971.4371 | 0.0913 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -110.2497 | 106.7779 | 50.4297 | 4631.7702 | 12.3818 | [6 empty] | 127.8334 | 256.9686 | 87.6853 | [5 empty] | -62.503 | 90.5479 | 4194.1158 | [5 empty] | 128.1384 | 256.8388 | 86.8127 | [7 empty] | -62.1165 | 90.7776 | 0.4496 | 4180.1997 | 0.1416 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -105.1523 | 82.0128 | 44.2484 | 5570.5353 | 12.5789 | [6 empty] | 134.4764 | 259.499 | 124.0015 | [5 empty] | -61.0679 | 78.2064 | 4644.6893 | [5 empty] | 135.0431 | 259.2083 | 124.543 | [7 empty] | -60.5114 | 77.8649 | 0.6529 | 4648.4649 | 0.1378 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -99.2563 | 53.3939 | 40.7723 | 7292.548 | 12.5617 | [6 empty] | 146.2824 | 263.996 | 188.5429 | [5 empty] | -58.7559 | 58.0942 | 5621.2284 | [5 empty] | 146.9206 | 264.4002 | 189.3775 | [7 empty] | -58.516 | 57.9243 | 0.294 | 5627.3626 | 0.0771 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -92.8674 | 21.5678 | 38.0273 | 11210.6611 | 12.0345 | [6 empty] | 166.8743 | 271.8395 | 301.1147 | [5 empty] | -55.3255 | 27.6246 | 8150.6344 | [5 empty] | 168.0267 | 272.1579 | 300.8312 | [7 empty] | -54.6341 | 27.72 | 0.698 | 8109.2452 | 0.2098 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -86.5665 | -10.2493 | 36.1184 | 26978.2806 | 12.7281 | [6 empty] | 202.4132 | 285.3765 | 495.3993 | [5 empty] | -50.7314 | -14.764 | 22831.5457 | [5 empty] | 203.8112 | 286.504 | 495.1213 | [7 empty] | -50.2982 | -14.3681 | 0.5868 | 22173.2063 | 0.1803 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -80.7568 | -40.8113 | 44.5442 | 1.0978e+18 | 19.5178 | [6 empty] | 262.8022 | 308.379 | 825.5343 | [5 empty] | -45.365 | -67.8595 | 4.391e+18 | [5 empty] | 265.5084 | 310.9917 | 826.3639 | [7 empty] | -44.9209 | -67.1856 | 0.807 | 4.391e+18 | 0.246 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -131.7757 | 154.9267 | 57.3894 | 3848.4262 | 8.403 | [6 empty] | 210.6086 | 443.446 | 92.1874 | [5 empty] | -80.5796 | 128.9939 | 3822.7216 | [5 empty] | 212.5986 | 444.0721 | 90.9948 | [7 empty] | -79.5026 | 129.2684 | 1.1115 | 3806.514 | 0.2803 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -131.2632 | 152.4992 | 56.5081 | 3893.0585 | 8.4086 | [6 empty] | 211.4206 | 443.7553 | 96.6264 | [5 empty] | -80.4374 | 127.803 | 3848.6087 | [5 empty] | 212.7529 | 444.0318 | 96.3751 | [7 empty] | -79.6985 | 127.8108 | 0.739 | 3841.1569 | 0.1615 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -129.3573 | 144.1325 | 52.7823 | 4055.2194 | 8.4792 | [6 empty] | 213.2633 | 444.4573 | 106.7004 | [5 empty] | -80.1175 | 125.1215 | 3908.3108 | [5 empty] | 214.2025 | 444.4548 | 106.8676 | [7 empty] | -79.5493 | 124.9943 | 0.5823 | 3905.1809 | 0.1096 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -126.1221 | 128.4217 | 47.3851 | 4411.5687 | 8.8846 | [6 empty] | 216.8775 | 445.8339 | 126.4583 | [5 empty] | -79.5011 | 119.946 | 4029.3554 | [5 empty] | 218.3454 | 445.9048 | 125.2183 | [7 empty] | -78.5641 | 120.156 | 0.9603 | 4013.7965 | 0.2344 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -121.6017 | 106.7004 | 43.3824 | 5037.5002 | 9.4463 | [6 empty] | 223.5205 | 448.3643 | 162.7745 | [5 empty] | -78.4051 | 110.7114 | 4266.2134 | [5 empty] | 224.483 | 447.865 | 163.3362 | [7 empty] | -77.6892 | 110.3758 | 0.7906 | 4266.0623 | 0.1394 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -116.1952 | 80.8893 | 42.1093 | 6075.3188 | 9.8187 | [6 empty] | 235.3265 | 452.8613 | 227.3159 | [5 empty] | -76.5673 | 95.1309 | 4737.3585 | [5 empty] | 236.7876 | 452.4995 | 227.646 | [7 empty] | -75.619 | 94.8504 | 0.9889 | 4733.1407 | 0.1959 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -110.1041 | 51.2189 | 41.1001 | 7976.6138 | 9.7559 | [6 empty] | 255.9184 | 460.7048 | 339.8877 | [5 empty] | -73.6619 | 70.2237 | 5742.1021 | [5 empty] | 257.1964 | 460.1255 | 340.8794 | [7 empty] | -72.8255 | 69.7701 | 0.9515 | 5748.1086 | 0.1888 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -103.8823 | 20.6391 | 36.5908 | 11895.4396 | 8.5015 | [6 empty] | 291.4573 | 474.2418 | 534.1723 | [5 empty] | -69.3881 | 32.8473 | 8328.5967 | [5 empty] | 294.0674 | 475.1559 | 536.5912 | [7 empty] | -68.4836 | 32.4907 | 0.9723 | 8333.0204 | 0.237 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -97.8098 | -9.7413 | 35.2092 | 25277.1104 | 9.9603 | [6 empty] | 351.8463 | 497.2443 | 864.3072 | [5 empty] | -63.7187 | -18.5436 | 23083.6481 | [5 empty] | 354.84 | 498.3219 | 861.9899 | [7 empty] | -62.5915 | -18.0504 | 1.2304 | 22255.2273 | 0.3039 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 40.562 | -1.4136 | 31.6974 | 2244.3827 | 11.4217 | [6 empty] | 6.3395 | 3.6888 | 6.154 | [5 empty] | 8.8741 | -2.1855 | 7552.1708 | [5 empty] | 6.5208 | 3.9165 | 6.2096 | [7 empty] | 9.0121 | -1.8895 | 0.3267 | 7157.2084 | 0.4395 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 27.795 | -24.7255 | 25.8004 | 7.3183e+17 | 10.5245 | [6 empty] | 8.1822 | 4.3907 | 16.2279 | [5 empty] | 6.4448 | -10.2399 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.2784 | 4.6266 | 15.6393 | [7 empty] | 6.7115 | -9.7254 | 0.5795 | 2.9273e+18 | 0.7993 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 17.3857 | -48.4519 | 30.3192 | 2.9273e+18 | 10.4975 | [6 empty] | 11.7964 | 5.7674 | 35.9858 | [5 empty] | 4.3415 | -21.0821 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.88 | 6.0079 | 35.1027 | [7 empty] | 4.5673 | -20.8881 | 0.2977 | 2.9273e+18 | 0.6166 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 11.5801 | -69.5549 | 35.1745 | 2.9273e+18 | 10.3102 | [6 empty] | 18.4394 | 8.2978 | 72.302 | [5 empty] | 2.4204 | -35.594 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.4707 | 8.5338 | 71.0446 | [7 empty] | 2.5454 | -35.4734 | 0.1737 | 2.9273e+18 | 0.435 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 8.0998 | -89.1561 | 35.9191 | 2.9273e+18 | 9.5867 | [6 empty] | 30.2454 | 12.7948 | 136.8434 | [5 empty] | 0.4966 | -54.0509 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.4221 | 12.9588 | 138.134 | [7 empty] | 0.3269 | -54.42 | 0.4063 | 4.391e+18 | 0.1561 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 5.3916 | -108.3299 | 32.2093 | 2.9273e+18 | 8.2601 | [6 empty] | 50.8373 | 20.6383 | 249.4152 | [5 empty] | -1.4846 | -76.8632 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.4666 | 20.8912 | 252.0281 | [7 empty] | -1.4286 | -77.3562 | 0.4962 | 4.391e+18 | 0.1248 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | 3.5059 | -126.2418 | 22.8504 | 2.9273e+18 | 6.0568 | [6 empty] | 86.3762 | 34.1753 | 443.6998 | [5 empty] | -3.5708 | -104.5149 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.2769 | 34.5828 | 445.2569 | [7 empty] | -3.3073 | -104.823 | 0.4055 | 4.391e+18 | 0.1585 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | 1.9171 | -143.3786 | 9.7551 | 4.391e+18 | 3.4619 | [6 empty] | 146.7652 | 57.1778 | 773.8348 | [5 empty] | -5.7997 | -137.4109 | 4.391e+18 | [5 empty] | 147.7284 | 57.7965 | 772.9664 | [7 empty] | -5.4731 | -137.4978 | 0.3379 | 2.9273e+18 | 0.1822 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 37.0123 | 19.2123 | 30.6986 | 2244.3827 | 13.1921 | [6 empty] | 6.7248 | 5.919 | 2.2363 | [5 empty] | 8.2814 | 8.3984 | 1921.1547 | [5 empty] | 6.653 | 5.8851 | 3.0396 | [7 empty] | 7.4179 | 7.0125 | 1.6329 | 3292.2325 | 1.0725 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 32.0869 | 7.2184 | 25.5591 | 2587.8992 | 12.3995 | [6 empty] | 7.5368 | 6.2283 | 6.6753 | [5 empty] | 7.0551 | 2.0532 | 5536.8246 | [5 empty] | 7.6237 | 6.2381 | 7.0982 | [7 empty] | 7.0399 | 1.4753 | 0.578 | 5868.6567 | 0.7295 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 23.5164 | -18.9226 | 21.1651 | 38414.2697 | 11.5214 | [6 empty] | 9.3795 | 6.9302 | 16.7493 | [5 empty] | 5.2167 | -8.2886 | 103645.4431 | [5 empty] | 9.3514 | 6.9022 | 17.3462 | [7 empty] | 4.8718 | -8.853 | 0.6615 | 1.3722e+17 | 0.4555 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 14.8649 | -46.4675 | 27.6231 | 2.9273e+18 | 11.1778 | [6 empty] | 12.9937 | 8.3069 | 36.5072 | [5 empty] | 3.2202 | -21.4188 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.0094 | 8.324 | 37.4478 | [7 empty] | 2.8736 | -21.9222 | 0.6112 | 4.391e+18 | 0.343 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 9.6414 | -69.6334 | 33.7125 | 4.391e+18 | 10.7568 | [6 empty] | 19.6367 | 10.8373 | 72.8234 | [5 empty] | 1.3243 | -36.963 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.6972 | 10.9479 | 72.2331 | [7 empty] | 1.4497 | -36.7679 | 0.2319 | 2.9273e+18 | 0.1816 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 6.4608 | -89.9661 | 35.1122 | 2.9273e+18 | 9.8594 | [6 empty] | 31.4427 | 15.3342 | 137.3648 | [5 empty] | -0.4762 | -55.546 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.4863 | 15.4096 | 137.2639 | [7 empty] | -0.4737 | -55.5474 | 0.0028 | 4.391e+18 | 0.0626 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 3.97 | -109.4424 | 31.9966 | 2.9273e+18 | 8.4556 | [6 empty] | 52.0346 | 23.1778 | 249.9365 | [5 empty] | -2.2822 | -78.0626 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.4517 | 23.3335 | 250.385 | [7 empty] | -2.0528 | -78.1908 | 0.2628 | 4.391e+18 | 0.1264 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | 2.2534 | -127.374 | 22.9563 | 2.9273e+18 | 6.1685 | [6 empty] | 87.5735 | 36.7148 | 444.2212 | [5 empty] | -4.1915 | -105.3409 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.9097 | 37.1866 | 449.2748 | [7 empty] | -3.9983 | -105.9808 | 0.6683 | 4.391e+18 | 0.193 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | 0.7808 | -144.4592 | 9.6074 | 2.9273e+18 | 3.1879 | [6 empty] | 147.9624 | 59.7173 | 774.3561 | [5 empty] | -6.2684 | -137.9314 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 149.0056 | 60.4175 | 773.1372 | [7 empty] | -5.9032 | -137.9758 | 0.3679 | 2.9273e+18 | 0.2044 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 6.0942 | 39.2524 | 21.8332 | 1914.289 | 12.5738 | [6 empty] | 9.4419 | 11.6822 | 3.4194 | [5 empty] | 0.9542 | 18.0329 | 3372.8592 | [5 empty] | 9.9368 | 11.8323 | 3.9011 | [7 empty] | 2.1018 | 17.3052 | 1.359 | 3412.2946 | 1.4563 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 5.0031 | 29.3842 | 18.2926 | 3545.8781 | 11.4816 | [6 empty] | 10.2539 | 11.9915 | 7.8584 | [5 empty] | 0.6152 | 11.6257 | 4538.6725 | [5 empty] | 10.6682 | 12.2212 | 7.7316 | [7 empty] | 1.5283 | 12.0615 | 1.0118 | 4400.9354 | 1.1415 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | 1.6984 | -30.8414 | 15.1015 | 2.9273e+18 | 11.0346 | [6 empty] | 15.7108 | 14.0701 | 37.6903 | [5 empty] | -0.8443 | -15.9554 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.8866 | 14.2536 | 36.9739 | [7 empty] | -0.4902 | -15.2108 | 0.8245 | 2.9273e+18 | 0.4797 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -0.002 | -60.6443 | 26.0663 | 4.391e+18 | 11.0898 | [6 empty] | 22.3538 | 16.6004 | 74.0065 | [5 empty] | -1.833 | -34.6424 | 4.391e+18 | [5 empty] | 22.4749 | 16.7348 | 75.1873 | [7 empty] | -2.1083 | -35.0648 | 0.5041 | 4.391e+18 | 0.2411 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -1.0978 | -85.5633 | 30.2237 | 2.9273e+18 | 10.7122 | [6 empty] | 34.1599 | 21.0974 | 138.5479 | [5 empty] | -2.9311 | -55.3952 | 4.391e+18 | [5 empty] | 34.3577 | 21.2798 | 139.0112 | [7 empty] | -2.9384 | -55.4647 | 0.0698 | 2.9273e+18 | 0.0839 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -2.1991 | -107.8534 | 29.0614 | 2.9273e+18 | 9.6448 | [6 empty] | 54.7517 | 28.941 | 251.1197 | [5 empty] | -4.1727 | -78.8591 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.4203 | 29.3815 | 252.7547 | [7 empty] | -4.0654 | -79.1264 | 0.288 | 2.9273e+18 | 0.1593 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -2.9867 | -127.2853 | 21.1645 | 4.391e+18 | 7.5466 | [6 empty] | 90.2907 | 42.478 | 445.4043 | [5 empty] | -5.6239 | -106.2857 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.4137 | 43.1671 | 447.2773 | [7 empty] | -5.3724 | -106.5482 | 0.3635 | 2.9273e+18 | 0.2162 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -3.8566 | -145.0961 | 7.289 | 2.9273e+18 | 4.2785 | [6 empty] | 150.6796 | 65.4805 | 775.5393 | [5 empty] | -7.3387 | -138.6927 | 4.391e+18 | [5 empty] | 153.3251 | 67.0485 | 783.8654 | [7 empty] | -7.1783 | -139.4613 | 0.7852 | 2.9273e+18 | 0.3761 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -23.9801 | 60.8798 | 33.8104 | 3367.0103 | 15.6061 | [6 empty] | 14.771 | 22.9854 | 5.7399 | [5 empty] | -9.4007 | 30.3743 | 3604.6142 | [5 empty] | 15.1555 | 22.9886 | 5.8481 | [7 empty] | -8.2963 | 30.0754 | 1.1441 | 3583.5046 | 0.6685 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -23.9318 | 53.6289 | 32.2008 | 3719.309 | 15.6239 | [6 empty] | 15.583 | 23.2947 | 10.1789 | [5 empty] | -9.2441 | 24.9729 | 4146.703 | [5 empty] | 15.8884 | 23.2717 | 9.793 | [7 empty] | -8.1802 | 25.2801 | 1.1074 | 4059.5571 | 0.7708 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -21.6797 | 31.286 | 21.2949 | 5289.4703 | 15.0324 | [6 empty] | 17.4258 | 23.9966 | 20.2529 | [5 empty] | -8.9476 | 14.2164 | 5794.0383 | [5 empty] | 17.728 | 24.0464 | 20.9078 | [7 empty] | -8.4595 | 13.5238 | 0.8473 | 5901.6513 | 0.597 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -19.7329 | -2.3029 | 11.1978 | 13167.1727 | 14.942 | [6 empty] | 21.0399 | 25.3732 | 40.0108 | [5 empty] | -8.5365 | -2.4843 | 13183.7209 | [5 empty] | 21.1405 | 25.3255 | 39.4265 | [7 empty] | -8.0587 | -2.1187 | 0.6016 | 12663.829 | 0.4264 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -17.5149 | -36.665 | 15.6289 | 4.391e+18 | 14.8176 | [6 empty] | 27.6829 | 27.9036 | 76.327 | [5 empty] | -8.1218 | -24.1737 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.7652 | 27.9178 | 76.135 | [7 empty] | -7.942 | -24.0677 | 0.2087 | 4.391e+18 | 0.1991 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -15.5081 | -67.3747 | 19.8686 | 4.391e+18 | 14.4204 | [6 empty] | 39.489 | 32.4006 | 140.8684 | [5 empty] | -7.8745 | -49.0311 | 4.391e+18 | [5 empty] | 39.5788 | 32.4023 | 140.0317 | [7 empty] | -7.5903 | -48.7503 | 0.3996 | 4.391e+18 | 0.2171 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -14.1893 | -95.0235 | 20.0271 | 4.391e+18 | 13.6138 | [6 empty] | 60.0808 | 40.2442 | 253.4402 | [5 empty] | -7.9542 | -75.9918 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.645 | 40.4722 | 253.8628 | [7 empty] | -7.5954 | -76.0105 | 0.3593 | 4.391e+18 | 0.2338 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -13.1853 | -118.4295 | 13.7421 | 4.391e+18 | 12.0319 | [6 empty] | 95.6198 | 53.7811 | 447.7248 | [5 empty] | -8.4637 | -105.524 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.5071 | 54.1742 | 448.2543 | [7 empty] | -8.0602 | -105.5431 | 0.4039 | 2.9273e+18 | 0.2139 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -12.8368 | -138.8508 | 3.3891 | 4.391e+18 | 9.6184 | [6 empty] | 156.0087 | 76.7836 | 777.8598 | [5 empty] | -9.4477 | -138.8366 | 4.391e+18 | [5 empty] | 158.2157 | 78.2538 | 784.7685 | [7 empty] | -9.3646 | -139.358 | 0.528 | 2.9273e+18 | 0.3313 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -49.187 | 81.5 | 46.294 | 3582.9095 | 18.8141 | [6 empty] | 24.5662 | 43.7613 | 10.0051 | [5 empty] | -20.9514 | 44.8137 | 3709.9695 | [5 empty] | 24.7257 | 43.8556 | 10.4181 | [7 empty] | -20.8292 | 44.4499 | 0.3838 | 3731.0377 | 0.2019 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -48.8806 | 76.0853 | 45.315 | 3782.8081 | 18.9997 | [6 empty] | 25.3782 | 44.0706 | 14.4441 | [5 empty] | -20.6529 | 40.6361 | 3982.7952 | [5 empty] | 25.4801 | 44.1511 | 15.1208 | [7 empty] | -20.7041 | 40.0544 | 0.584 | 4027.8919 | 0.3055 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -46.0374 | 58.1854 | 37.0267 | 4571.9875 | 18.8061 | [6 empty] | 27.221 | 44.7725 | 24.5181 | [5 empty] | -20.0322 | 31.8281 | 4708.4943 | [5 empty] | 27.4372 | 45.0982 | 25.3299 | [7 empty] | -20.2112 | 31.4037 | 0.4606 | 4765.3884 | 0.2556 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -42.5183 | 28.4478 | 26.2351 | 7009.8586 | 18.7799 | [6 empty] | 30.8351 | 46.1492 | 44.276 | [5 empty] | -19.0047 | 16.812 | 6704.7713 | [5 empty] | 30.7124 | 46.468 | 43.5319 | [7 empty] | -19.4877 | 17.7104 | 1.02 | 6579.3761 | 0.4719 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -38.2495 | -5.7005 | 20.6677 | 17935.6449 | 19.2571 | [6 empty] | 37.4782 | 48.6796 | 80.5922 | [5 empty] | -17.59 | -5.1191 | 16568.2358 | [5 empty] | 37.601 | 49.0477 | 79.6543 | [7 empty] | -17.6246 | -4.2356 | 0.8842 | 15544.5141 | 0.5324 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -34.0444 | -39.163 | 19.0616 | 4.391e+18 | 20.2715 | [6 empty] | 49.2842 | 53.1766 | 145.1336 | [5 empty] | -15.9847 | -33.0644 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.5778 | 53.6133 | 144.4133 | [7 empty] | -15.8868 | -32.4196 | 0.6522 | 4.391e+18 | 0.2502 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -30.4912 | -71.0759 | 17.087 | 4.391e+18 | 20.1581 | [6 empty] | 69.8761 | 61.0201 | 257.7053 | [5 empty] | -14.5295 | -64.9777 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.3308 | 61.2945 | 258.3144 | [7 empty] | -14.3387 | -64.9862 | 0.191 | 4.391e+18 | 0.1594 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -27.5639 | -98.8285 | 14.0124 | 4.391e+18 | 18.7785 | [6 empty] | 105.415 | 74.5571 | 451.99 | [5 empty] | -13.5605 | -99.3291 | 4.391e+18 | [5 empty] | 106.4734 | 75.2589 | 454.1004 | [7 empty] | -13.3494 | -99.418 | 0.229 | 2.9273e+18 | 0.1977 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -25.6549 | -122.8892 | 18.0254 | 4.391e+18 | 16.1996 | [6 empty] | 165.8039 | 97.5596 | 782.1249 | [5 empty] | -13.2869 | -136.0022 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 167.7833 | 99.4094 | 786.6268 | [7 empty] | -13.292 | -136.0727 | 0.0707 | 2.9273e+18 | 0.3954 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -70.961 | 101.1249 | 54.6673 | 3685.8575 | 20.4459 | [6 empty] | 41.9744 | 80.6845 | 17.5852 | [5 empty] | -33.3701 | 61.4331 | 3761.7696 | [5 empty] | 42.7116 | 80.7656 | 17.399 | [7 empty] | -32.2086 | 61.4417 | 1.1616 | 3737.242 | 0.4453 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -70.5695 | 96.891 | 53.7862 | 3811.8994 | 20.5392 | [6 empty] | 42.7864 | 80.9938 | 22.0242 | [5 empty] | -33.0788 | 58.3242 | 3906.6384 | [5 empty] | 43.3621 | 81.0638 | 21.7453 | [7 empty] | -32.1678 | 58.4294 | 0.9171 | 3881.7243 | 0.3694 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -67.8516 | 82.4832 | 47.0099 | 4280.1696 | 20.3874 | [6 empty] | 44.6291 | 81.6957 | 32.0982 | [5 empty] | -32.4482 | 51.5554 | 4265.4838 | [5 empty] | 45.0075 | 81.6688 | 32.4297 | [7 empty] | -31.8773 | 51.2359 | 0.6542 | 4269.5514 | 0.2065 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -64.0637 | 57.0686 | 37.2417 | 5509.6533 | 20.2842 | [6 empty] | 48.2433 | 83.0724 | 51.8561 | [5 empty] | -31.3231 | 39.3205 | 5108.1811 | [5 empty] | 48.1019 | 83.0611 | 53.0066 | [7 empty] | -31.7017 | 38.652 | 0.7683 | 5176.5828 | 0.3084 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -59.1624 | 25.7326 | 30.1771 | 8476.1833 | 20.1665 | [6 empty] | 54.8863 | 85.6027 | 88.1723 | [5 empty] | -29.5728 | 19.807 | 7338.6447 | [5 empty] | 55.0399 | 85.7994 | 89.6137 | [7 empty] | -29.7462 | 19.1903 | 0.6406 | 7453.4699 | 0.2559 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -53.9015 | -7.3716 | 26.7059 | 20668.0363 | 20.1535 | [6 empty] | 66.6923 | 90.0997 | 152.7137 | [5 empty] | -27.2011 | -7.9161 | 19094.8627 | [5 empty] | 66.9629 | 90.5152 | 154.5954 | [7 empty] | -27.4574 | -8.4004 | 0.5479 | 19787.7831 | 0.2215 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -48.9538 | -41.0036 | 24.5795 | 4.391e+18 | 21.2785 | [6 empty] | 87.2842 | 97.9433 | 265.2855 | [5 empty] | -24.4568 | -43.0157 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.1581 | 99.037 | 266.482 | [7 empty] | -24.4765 | -42.711 | 0.3053 | 4.391e+18 | 0.2518 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -44.5477 | -71.6224 | 25.4987 | 4.391e+18 | 21.9991 | [6 empty] | 122.8231 | 111.4803 | 459.5701 | [5 empty] | -21.8145 | -83.1716 | 4.391e+18 | [5 empty] | 124.3044 | 112.2507 | 464.9569 | [7 empty] | -21.5984 | -83.8863 | 0.7466 | 4.391e+18 | 0.2739 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -41.1514 | -98.9774 | 34.4316 | 4.391e+18 | 21.1038 | [6 empty] | 183.212 | 134.4828 | 789.705 | [5 empty] | -19.794 | -125.9847 | 4.391e+18 | [5 empty] | 185.4944 | 136.8543 | 793.4438 | [7 empty] | -19.7529 | -125.6725 | 0.3149 | 4.391e+18 | 0.4062 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -90.4151 | 119.8459 | 58.5593 | 3742.0439 | 16.3605 | [6 empty] | 72.3373 | 145.0851 | 30.8063 | [5 empty] | -46.9219 | 80.6345 | 3788.6633 | [5 empty] | 73.2613 | 145.1451 | 31.1634 | [7 empty] | -45.905 | 80.3187 | 1.0648 | 3783.28 | 0.275 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -89.9735 | 116.3902 | 57.6222 | 3827.5131 | 16.3816 | [6 empty] | 73.1492 | 145.3944 | 35.2453 | [5 empty] | -46.6815 | 78.3623 | 3868.3445 | [5 empty] | 73.7409 | 145.3281 | 34.9734 | [7 empty] | -45.9035 | 78.3711 | 0.778 | 3854.3821 | 0.2467 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -87.5144 | 104.5515 | 51.8271 | 4135.3308 | 16.2265 | [6 empty] | 74.992 | 146.0963 | 45.3193 | [5 empty] | -46.1502 | 73.3257 | 4058.2476 | [5 empty] | 75.0502 | 145.7433 | 46.2108 | [7 empty] | -45.9362 | 72.7163 | 0.6459 | 4077.0401 | 0.1783 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -83.9314 | 83.0567 | 43.2419 | 4874.9131 | 16.2063 | [6 empty] | 78.6061 | 147.473 | 65.0772 | [5 empty] | -45.1626 | 63.9035 | 4470.2554 | [5 empty] | 78.2854 | 147.3882 | 65.2612 | [7 empty] | -45.4872 | 63.8272 | 0.3334 | 4480.1509 | 0.114 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -79.0605 | 55.1484 | 36.2583 | 6359.1116 | 16.2144 | [6 empty] | 85.2492 | 150.0034 | 101.3934 | [5 empty] | -43.515 | 47.9943 | 5386.5636 | [5 empty] | 85.3505 | 150.2919 | 102.073 | [7 empty] | -43.6697 | 47.8373 | 0.2204 | 5403.6046 | 0.0887 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -73.5437 | 24.0652 | 32.5202 | 9607.7533 | 16.0219 | [6 empty] | 97.0552 | 154.5004 | 165.9348 | [5 empty] | -41.0294 | 23.4452 | 7767.4613 | [5 empty] | 97.2148 | 154.8297 | 166.2198 | [7 empty] | -41.1062 | 23.4972 | 0.0928 | 7765.0994 | 0.0546 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -67.9418 | -9.1511 | 30.3089 | 22924.4174 | 16.2179 | [6 empty] | 117.6471 | 162.3439 | 278.5065 | [5 empty] | -37.6875 | -10.9679 | 20788.475 | [5 empty] | 118.5146 | 163.4332 | 281.7313 | [7 empty] | -37.8531 | -11.3956 | 0.4586 | 21282.562 | 0.2189 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -62.6531 | -40.8143 | 31.9403 | 2.1955e+18 | 19.5165 | [6 empty] | 153.186 | 175.8809 | 472.7912 | [5 empty] | -33.7793 | -54.4703 | 4.391e+18 | [5 empty] | 154.2751 | 176.8698 | 475.6382 | [7 empty] | -33.7122 | -54.6546 | 0.1961 | 4.391e+18 | 0.1559 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -58.1115 | -70.2944 | 43.9265 | 4.391e+18 | 22.9808 | [6 empty] | 213.5749 | 198.8834 | 802.9261 | [5 empty] | -29.9349 | -103.9934 | 4.391e+18 | [5 empty] | 215.5402 | 201.547 | 805.4687 | [7 empty] | -30.0563 | -103.3802 | 0.6251 | 4.391e+18 | 0.3336 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -107.9775 | 137.5669 | 57.4721 | 3774.669 | 11.6764 | [6 empty] | 124.7398 | 256.2325 | 53.6242 | [5 empty] | -62.0679 | 102.9931 | 3803.1831 | [5 empty] | 125.6883 | 256.3107 | 52.9935 | [7 empty] | -61.2424 | 103.1333 | 0.8373 | 3788.813 | 0.2424 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -107.5167 | 134.6363 | 56.4854 | 3836.2663 | 11.654 | [6 empty] | 125.5517 | 256.5417 | 58.0632 | [5 empty] | -61.8826 | 101.3479 | 3848.0331 | [5 empty] | 126.3708 | 256.5443 | 58.2726 | [7 empty] | -61.201 | 101.1712 | 0.7042 | 3844.0534 | 0.1551 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -105.3389 | 124.7187 | 51.5419 | 4053.7752 | 11.5397 | [6 empty] | 127.3945 | 257.2437 | 68.1372 | [5 empty] | -61.4685 | 97.6642 | 3952.6828 | [5 empty] | 128.1424 | 257.1501 | 68.0653 | [7 empty] | -60.783 | 97.5709 | 0.6918 | 3945.7998 | 0.1669 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -102.0647 | 106.3036 | 44.251 | 4551.4949 | 11.6684 | [6 empty] | 131.0086 | 258.6203 | 87.8951 | [5 empty] | -60.6808 | 90.6345 | 4170.0373 | [5 empty] | 131.848 | 258.4439 | 86.837 | [7 empty] | -59.8119 | 90.8508 | 0.8954 | 4149.4648 | 0.2611 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -97.5055 | 81.7304 | 38.3428 | 5459.6646 | 11.9057 | [6 empty] | 137.6517 | 261.1507 | 124.2113 | [5 empty] | -59.3124 | 78.3454 | 4615.0546 | [5 empty] | 138.692 | 261.4426 | 124.6654 | [7 empty] | -58.6504 | 78.1792 | 0.6826 | 4611.7763 | 0.1664 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -92.1059 | 53.2702 | 35.3597 | 7103.2266 | 11.9546 | [6 empty] | 149.4577 | 265.6477 | 188.7527 | [5 empty] | -57.1068 | 58.3075 | 5577.1336 | [5 empty] | 150.3028 | 265.8584 | 189.4064 | [7 empty] | -56.6089 | 58.102 | 0.5387 | 5578.8894 | 0.1342 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -86.3757 | 21.6692 | 33.1394 | 10723.204 | 11.5061 | [6 empty] | 170.0496 | 273.4912 | 301.3244 | [5 empty] | -53.8322 | 27.9253 | 8051.9057 | [5 empty] | 171.6674 | 274.3444 | 300.9772 | [7 empty] | -53.0474 | 28.1994 | 0.8313 | 7987.349 | 0.2659 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -80.7016 | -9.616 | 31.621 | 23318.388 | 12.1062 | [6 empty] | 205.5885 | 287.0282 | 495.6091 | [5 empty] | -49.4428 | -14.389 | 21852.5597 | [5 empty] | 206.9846 | 287.9435 | 493.773 | [7 empty] | -48.8266 | -13.7546 | 0.8844 | 20979.5094 | 0.2485 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -75.4317 | -39.9371 | 41.5441 | 1.0978e+18 | 18.7279 | [6 empty] | 265.9774 | 310.0307 | 825.744 | [5 empty] | -44.312 | -67.4593 | 4.391e+18 | [5 empty] | 268.7503 | 312.9869 | 830.9459 | [7 empty] | -44.2074 | -67.328 | 0.1678 | 4.391e+18 | 0.216 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -124.2694 | 154.726 | 51.8796 | 3794.0224 | 7.5904 | [6 empty] | 213.7839 | 445.0977 | 92.3972 | [5 empty] | -79.2141 | 129.0061 | 3811.1977 | [5 empty] | 216.8495 | 445.9231 | 91.3836 | [7 empty] | -77.5586 | 129.179 | 1.6645 | 3791.6293 | 0.3877 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -123.7868 | 152.1821 | 50.9182 | 3839.9318 | 7.558 | [6 empty] | 214.5958 | 445.407 | 96.8362 | [5 empty] | -79.0757 | 127.8186 | 3836.9322 | [5 empty] | 217.0821 | 445.9484 | 96.8169 | [7 empty] | -77.7368 | 127.7194 | 1.3426 | 3826.084 | 0.2781 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -121.8725 | 143.7697 | 46.9596 | 4000.4187 | 7.5376 | [6 empty] | 216.4386 | 446.1089 | 106.9101 | [5 empty] | -78.7644 | 125.1447 | 3896.2764 | [5 empty] | 218.5704 | 446.3792 | 107.3698 | [7 empty] | -77.5811 | 124.8956 | 1.2092 | 3889.8937 | 0.2302 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -118.9349 | 127.9105 | 41.5338 | 4355.7093 | 7.9441 | [6 empty] | 220.0527 | 447.4856 | 126.668 | [5 empty] | -78.1645 | 119.9836 | 4016.5709 | [5 empty] | 223.0824 | 447.974 | 125.8268 | [7 empty] | -76.4532 | 120.048 | 1.7125 | 3996.8294 | 0.3823 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -114.781 | 106.2962 | 37.9483 | 4969.0363 | 8.5778 | [6 empty] | 226.6958 | 450.016 | 162.9842 | [5 empty] | -77.0978 | 110.7735 | 4251.8705 | [5 empty] | 229.4506 | 450.5641 | 164.0772 | [7 empty] | -75.7125 | 110.3978 | 1.4354 | 4246.7537 | 0.277 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -109.695 | 80.5561 | 37.3867 | 5979.8764 | 9.0393 | [6 empty] | 238.5018 | 454.513 | 227.5256 | [5 empty] | -75.3089 | 95.2313 | 4719.5811 | [5 empty] | 241.1326 | 454.3848 | 228.4862 | [7 empty] | -73.8041 | 94.7678 | 1.5746 | 4714.3759 | 0.3116 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -104.1339 | 51.1469 | 37.0377 | 7801.2853 | 9.0773 | [6 empty] | 259.0937 | 462.3565 | 340.0974 | [5 empty] | -72.4799 | 70.3774 | 5715.4943 | [5 empty] | 261.9052 | 463.1145 | 341.6664 | [7 empty] | -71.2801 | 70.0365 | 1.2473 | 5711.5334 | 0.2723 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -98.3667 | 21.0281 | 32.3705 | 11409.224 | 7.8046 | [6 empty] | 294.6326 | 475.8935 | 534.382 | [5 empty] | -68.3168 | 33.0635 | 8268.6686 | [5 empty] | 298.3849 | 477.1139 | 536.7293 | [7 empty] | -66.9363 | 32.7337 | 1.4194 | 8253.422 | 0.3523 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -92.6956 | -9.2012 | 31.2499 | 22722.3034 | 9.2063 | [6 empty] | 355.0215 | 498.896 | 864.517 | [5 empty] | -62.7917 | -18.2739 | 22494.27 | [5 empty] | 358.9701 | 500.1252 | 862.0548 | [7 empty] | -61.2812 | -17.7652 | 1.5938 | 21587.0558 | 0.4123 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 84.2468 | 10.4114 | 61.6998 | 2244.3827 | 13.7855 | [6 empty] | 12.5671 | 6.9282 | 6.5653 | [5 empty] | 23.1855 | 1.5583 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.4733 | 7.0599 | 6.672 | [7 empty] | 22.4459 | 1.7511 | 0.7643 | 2518.5402 | 0.5334 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 67.4148 | -14.0584 | 49.0695 | 5763.58 | 13.0851 | [6 empty] | 14.4098 | 7.6302 | 16.6393 | [5 empty] | 18.6497 | -8.6021 | 12240.7469 | [5 empty] | 14.093 | 7.6452 | 16.6237 | [7 empty] | 17.7232 | -8.4689 | 0.936 | 12615.1526 | 0.5117 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 48.1219 | -43.3409 | 40.6048 | 6.4036e+17 | 12.8152 | [6 empty] | 18.024 | 9.0068 | 36.3972 | [5 empty] | 13.7112 | -21.7851 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 17.6447 | 8.9929 | 36.4156 | [7 empty] | 12.8617 | -21.7352 | 0.8509 | 2.9273e+18 | 0.454 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 34.6839 | -68.6546 | 40.265 | 2.9273e+18 | 12.5428 | [6 empty] | 24.667 | 11.5372 | 72.7134 | [5 empty] | 9.2545 | -37.4358 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.4305 | 11.6175 | 71.3298 | [7 empty] | 9.2105 | -36.9113 | 0.5263 | 4.391e+18 | 0.3281 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 26.1348 | -90.2143 | 39.9467 | 2.9273e+18 | 11.8445 | [6 empty] | 36.473 | 16.0342 | 137.2548 | [5 empty] | 5.4626 | -56.0325 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 36.2553 | 16.044 | 137.0431 | [7 empty] | 5.2159 | -55.9725 | 0.2539 | 2.9273e+18 | 0.1508 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 19.7278 | -110.2762 | 36.3315 | 2.9273e+18 | 10.4985 | [6 empty] | 57.0649 | 23.8777 | 249.8265 | [5 empty] | 2.159 | -78.475 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.3675 | 24.0673 | 250.6622 | [7 empty] | 2.1951 | -78.6546 | 0.1832 | 2.9273e+18 | 0.0746 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 15.4158 | -128.4851 | 28.0529 | 4.391e+18 | 8.3369 | [6 empty] | 92.6038 | 37.4147 | 444.1112 | [5 empty] | -0.8776 | -105.649 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.4404 | 37.8106 | 445.7194 | [7 empty] | -0.6546 | -105.9149 | 0.347 | 2.9273e+18 | 0.1385 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 12.096 | -145.577 | 17.5496 | 4.391e+18 | 5.4538 | [6 empty] | 152.9928 | 60.4172 | 774.2461 | [5 empty] | -3.8021 | -138.1446 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.2248 | 61.4395 | 783.2545 | [7 empty] | -3.7099 | -138.9622 | 0.8227 | 2.9273e+18 | 0.2584 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 80.0548 | 26.1581 | 59.3789 | 2244.3827 | 14.8766 | [6 empty] | 12.9524 | 9.1584 | 2.6476 | [5 empty] | 22.3611 | 12.1121 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.6886 | 9.0067 | 3.2809 | [7 empty] | 21.2221 | 10.9146 | 1.6527 | 2244.3827 | 0.8725 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 74.2674 | 16.8038 | 55.1354 | 2244.3827 | 14.3071 | [6 empty] | 13.7644 | 9.4677 | 7.0867 | [5 empty] | 20.2238 | 5.8856 | 3187.6774 | [5 empty] | 13.6672 | 9.4463 | 6.9891 | [7 empty] | 20.0327 | 6.0155 | 0.2311 | 3172.067 | 0.2089 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 61.3047 | -7.7499 | 44.7287 | 5154.287 | 13.9394 | [6 empty] | 15.6071 | 10.1696 | 17.1606 | [5 empty] | 16.6568 | -5.0634 | 8629.8896 | [5 empty] | 15.4185 | 10.1508 | 17.0259 | [7 empty] | 16.2313 | -4.9009 | 0.4555 | 8619.7274 | 0.2979 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 44.9101 | -38.5794 | 37.6236 | 1.3722e+17 | 13.5417 | [6 empty] | 19.2213 | 11.5463 | 36.9185 | [5 empty] | 12.3819 | -19.673 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.799 | 11.4178 | 36.8971 | [7 empty] | 11.6067 | -19.7274 | 0.7771 | 2.9273e+18 | 0.3932 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 32.7346 | -65.7724 | 37.98 | 2.9273e+18 | 13.092 | [6 empty] | 25.8643 | 14.0767 | 73.2347 | [5 empty] | 8.2364 | -36.7498 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.5946 | 14.0099 | 71.506 | [7 empty] | 8.3966 | -36.0608 | 0.7073 | 2.9273e+18 | 0.261 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 24.7118 | -88.6774 | 38.1743 | 4.391e+18 | 12.2534 | [6 empty] | 37.6703 | 18.5737 | 137.7761 | [5 empty] | 4.6027 | -56.2289 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.4413 | 18.4671 | 137.1858 | [7 empty] | 4.5252 | -56.0828 | 0.1654 | 2.9273e+18 | 0.0608 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 18.5487 | -109.6314 | 35.0984 | 4.391e+18 | 10.8208 | [6 empty] | 58.2622 | 26.4172 | 250.3479 | [5 empty] | 1.436 | -78.9875 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.4949 | 26.5844 | 250.8122 | [7 empty] | 1.4758 | -79.0808 | 0.1014 | 2.9273e+18 | 0.0646 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 14.3969 | -128.3423 | 27.2752 | 2.9273e+18 | 8.6144 | [6 empty] | 93.8011 | 39.9542 | 444.6325 | [5 empty] | -1.4599 | -106.1499 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.8239 | 40.2978 | 449.8277 | [7 empty] | -1.4541 | -106.7619 | 0.612 | 4.391e+18 | 0.1416 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 11.1627 | -145.711 | 17.0104 | 2.9273e+18 | 5.5885 | [6 empty] | 154.19 | 62.9567 | 774.7675 | [5 empty] | -4.2531 | -138.5204 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 155.7344 | 63.8116 | 779.6212 | [7 empty] | -4.1413 | -138.9885 | 0.4812 | 2.9273e+18 | 0.209 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 47.4882 | 42.0213 | 40.1026 | 2244.3827 | 15.8865 | [6 empty] | 15.6695 | 14.9216 | 3.8308 | [5 empty] | 13.8116 | 20.2474 | 2620.3924 | [5 empty] | 15.7049 | 14.9209 | 4.4708 | [7 empty] | 13.5028 | 19.3086 | 0.9883 | 1922.2966 | 0.6203 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 44.6619 | 34.0776 | 37.51 | 2244.3827 | 15.3203 | [6 empty] | 16.4815 | 15.2309 | 8.2698 | [5 empty] | 12.7683 | 14.3344 | 3525.2667 | [5 empty] | 16.2053 | 15.1699 | 8.464 | [7 empty] | 11.9222 | 14.0939 | 0.8796 | 3618.1489 | 0.6852 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 39.2693 | 10.7977 | 29.4408 | 4442.3474 | 15.3467 | [6 empty] | 18.3243 | 15.9328 | 18.3438 | [5 empty] | 10.838 | 3.1541 | 6190.4443 | [5 empty] | 18.2011 | 15.9963 | 18.4639 | [7 empty] | 10.282 | 3.1812 | 0.5567 | 6251.2182 | 0.5054 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 30.3116 | -22.0348 | 23.9128 | 16134.9686 | 14.5577 | [6 empty] | 21.9384 | 17.3095 | 38.1016 | [5 empty] | 8.1755 | -12.9896 | 31765.5948 | [5 empty] | 21.669 | 17.2403 | 37.4101 | [7 empty] | 7.9482 | -12.5102 | 0.5305 | 28846.4056 | 0.3719 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 22.7105 | -53.5089 | 27.2697 | 2.9273e+18 | 14.0093 | [6 empty] | 28.5814 | 19.8398 | 74.4179 | [5 empty] | 5.2067 | -32.5982 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.3791 | 19.7737 | 74.4321 | [7 empty] | 4.9166 | -32.6426 | 0.2935 | 2.9273e+18 | 0.174 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 17.2385 | -80.4617 | 29.9672 | 2.9273e+18 | 13.3013 | [6 empty] | 40.3875 | 24.3368 | 138.9593 | [5 empty] | 2.3271 | -54.4677 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.3064 | 24.3878 | 138.127 | [7 empty] | 2.3418 | -54.1828 | 0.2852 | 4.391e+18 | 0.1092 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 12.6247 | -104.6059 | 28.938 | 2.9273e+18 | 12.0227 | [6 empty] | 60.9793 | 32.1804 | 251.531 | [5 empty] | -0.3236 | -78.7263 | 4.391e+18 | [5 empty] | 61.2693 | 32.4782 | 251.3196 | [7 empty] | -0.2201 | -78.6306 | 0.141 | 4.391e+18 | 0.1267 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 9.4356 | -125.3907 | 22.5033 | 2.9273e+18 | 9.9386 | [6 empty] | 96.5183 | 45.7174 | 445.8156 | [5 empty] | -2.8189 | -106.5168 | 4.391e+18 | [5 empty] | 97.4514 | 46.2562 | 450.2281 | [7 empty] | -2.8991 | -107.0331 | 0.5225 | 2.9273e+18 | 0.1621 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 6.7713 | -144.022 | 13.0631 | 2.9273e+18 | 6.8126 | [6 empty] | 156.9072 | 68.7199 | 775.9506 | [5 empty] | -5.2876 | -138.9994 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 158.6369 | 69.8374 | 781.6348 | [7 empty] | -5.2438 | -139.4953 | 0.4978 | 4.391e+18 | 0.2645 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 11.2759 | 61.6434 | 31.6199 | 1945.4479 | 17.3126 | [6 empty] | 20.9986 | 26.2248 | 6.1513 | [5 empty] | 1.6678 | 31.5187 | 3221.4338 | [5 empty] | 21.0531 | 26.1225 | 6.4949 | [7 empty] | 1.8871 | 30.9569 | 0.603 | 3249.6849 | 0.3376 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 10.0846 | 55.434 | 30.2412 | 3008.5904 | 17.0748 | [6 empty] | 21.8106 | 26.5341 | 10.5903 | [5 empty] | 1.4004 | 26.4665 | 3672.645 | [5 empty] | 21.8228 | 26.4123 | 10.7429 | [7 empty] | 1.6163 | 26.1323 | 0.3979 | 3687.816 | 0.2506 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 9.4155 | 35.4213 | 20.9941 | 4129.0904 | 16.2902 | [6 empty] | 23.6534 | 27.236 | 20.6643 | [5 empty] | 0.8598 | 16.2496 | 4955.6207 | [5 empty] | 23.5749 | 27.0072 | 21.4649 | [7 empty] | 0.7894 | 15.1899 | 1.0621 | 5112.3976 | 0.6245 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | 4.3183 | -30.0252 | 9.9593 | 84121.9727 | 15.8121 | [6 empty] | 33.9105 | 31.143 | 76.7383 | [5 empty] | -1.1482 | -21.7003 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.8939 | 30.9407 | 77.9033 | [7 empty] | -1.2148 | -22.5671 | 0.8694 | 2.9273e+18 | 0.4258 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | 2.608 | -61.2542 | 15.0312 | 2.9273e+18 | 15.4179 | [6 empty] | 45.7166 | 35.64 | 141.2797 | [5 empty] | -2.493 | -47.115 | 4.391e+18 | [5 empty] | 45.8922 | 35.5666 | 142.759 | [7 empty] | -2.4671 | -47.7238 | 0.6093 | 4.391e+18 | 0.2092 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | 0.756 | -89.9352 | 15.7927 | 2.9273e+18 | 14.708 | [6 empty] | 66.3084 | 43.4836 | 253.8515 | [5 empty] | -3.9613 | -74.8635 | 4.391e+18 | [5 empty] | 66.8364 | 43.7553 | 253.277 | [7 empty] | -3.528 | -74.6273 | 0.4935 | 2.9273e+18 | 0.2375 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -0.5316 | -114.4753 | 10.6852 | 4.391e+18 | 13.2049 | [6 empty] | 101.8474 | 57.0206 | 448.1361 | [5 empty] | -5.5583 | -105.0463 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.702 | 57.4445 | 447.2366 | [7 empty] | -5.0406 | -104.8442 | 0.5558 | 4.391e+18 | 0.2395 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -1.9669 | -135.7833 | 6.1297 | 2.9273e+18 | 10.6885 | [6 empty] | 162.2363 | 80.0231 | 778.2711 | [5 empty] | -7.3408 | -138.732 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 164.2761 | 81.4653 | 784.9255 | [7 empty] | -7.3266 | -139.2047 | 0.4729 | 4.391e+18 | 0.3224 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -20.5063 | 81.5105 | 37.0988 | 3199.8919 | 19.6819 | [6 empty] | 30.7938 | 47.0008 | 10.4165 | [5 empty] | -12.1068 | 45.3751 | 3498.2062 | [5 empty] | 30.7208 | 46.9505 | 10.8219 | [7 empty] | -12.2986 | 44.9782 | 0.4408 | 3525.0838 | 0.2696 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -20.9707 | 76.6771 | 36.4179 | 3370.6013 | 19.722 | [6 empty] | 31.6058 | 47.31 | 14.8555 | [5 empty] | -12.0179 | 41.3768 | 3743.4882 | [5 empty] | 31.7376 | 47.6066 | 15.0655 | [7 empty] | -12.225 | 41.4207 | 0.2117 | 3754.0561 | 0.136 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -19.714 | 60.1583 | 28.3709 | 4006.8382 | 19.2648 | [6 empty] | 33.4486 | 48.012 | 24.9294 | [5 empty] | -11.8341 | 32.9037 | 4383.9845 | [5 empty] | 33.7037 | 48.3066 | 25.0933 | [7 empty] | -11.7728 | 32.9806 | 0.0984 | 4382.4092 | 0.091 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -19.1688 | 32.0962 | 15.7441 | 5809.9183 | 18.9618 | [6 empty] | 37.0627 | 49.3886 | 44.6873 | [5 empty] | -11.5346 | 18.3268 | 6062.9588 | [5 empty] | 36.919 | 49.6477 | 44.6585 | [7 empty] | -12.1274 | 18.6387 | 0.6698 | 6054.3568 | 0.4139 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -18.1344 | -0.9659 | 7.3566 | 11229.5902 | 19.1823 | [6 empty] | 43.7058 | 51.919 | 81.0035 | [5 empty] | -11.1387 | -3.2416 | 12643.9538 | [5 empty] | 43.7246 | 52.1086 | 79.3143 | [7 empty] | -10.9729 | -2.1123 | 1.1414 | 11916.9263 | 0.6774 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -16.7479 | -33.9903 | 6.6541 | 2.1955e+18 | 19.3809 | [6 empty] | 55.5118 | 56.416 | 145.5449 | [5 empty] | -10.7368 | -31.1364 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.5955 | 56.4173 | 143.8923 | [7 empty] | -10.3359 | -30.4847 | 0.7651 | 4.391e+18 | 0.32 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -15.853 | -66.0428 | 5.9868 | 4.391e+18 | 18.8638 | [6 empty] | 76.1037 | 64.2595 | 258.1167 | [5 empty] | -10.488 | -63.3859 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.6261 | 64.5735 | 258.2437 | [7 empty] | -10.1966 | -63.2469 | 0.3229 | 4.391e+18 | 0.208 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -14.9537 | -94.3642 | 5.8796 | 4.391e+18 | 17.536 | [6 empty] | 111.6426 | 77.7965 | 452.4013 | [5 empty] | -10.5689 | -98.2811 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 112.869 | 78.7993 | 458.34 | [7 empty] | -10.81 | -98.8678 | 0.6343 | 2.9273e+18 | 0.2618 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -14.6808 | -119.0327 | 16.8001 | 4.391e+18 | 14.7358 | [6 empty] | 172.0315 | 100.799 | 782.5363 | [5 empty] | -11.1141 | -135.4498 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 173.4268 | 102.491 | 784.4357 | [7 empty] | -11.191 | -135.254 | 0.2104 | 4.391e+18 | 0.382 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -47.6406 | 100.8998 | 44.4728 | 3433.5258 | 20.4742 | [6 empty] | 48.202 | 83.9239 | 17.9966 | [5 empty] | -26.629 | 61.7036 | 3642.9793 | [5 empty] | 48.0456 | 83.4708 | 18.5203 | [7 empty] | -26.5064 | 61.0976 | 0.6182 | 3661.7139 | 0.2445 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -47.7222 | 97.0035 | 43.8429 | 3545.4846 | 20.4646 | [6 empty] | 49.014 | 84.2332 | 22.4356 | [5 empty] | -26.4321 | 58.6769 | 3779.3541 | [5 empty] | 48.9381 | 83.8619 | 22.2419 | [7 empty] | -26.1398 | 58.5913 | 0.3045 | 3772.5183 | 0.1354 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -45.8521 | 83.4186 | 37.0979 | 3950.0177 | 20.0982 | [6 empty] | 50.8567 | 84.9351 | 32.5096 | [5 empty] | -26.0054 | 52.076 | 4115.2546 | [5 empty] | 50.6686 | 84.8606 | 33.0665 | [7 empty] | -26.3162 | 51.7093 | 0.4807 | 4142.478 | 0.2154 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -43.926 | 59.2108 | 26.7212 | 4983.1912 | 19.7757 | [6 empty] | 54.4709 | 86.3118 | 52.2674 | [5 empty] | -25.2428 | 40.1069 | 4894.6217 | [5 empty] | 54.1093 | 86.079 | 52.8075 | [7 empty] | -25.6387 | 39.6992 | 0.5683 | 4935.4484 | 0.2454 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -41.1751 | 28.8379 | 18.8635 | 7273.7123 | 19.5984 | [6 empty] | 61.1139 | 88.8421 | 88.5836 | [5 empty] | -24.0537 | 20.9203 | 6891.2708 | [5 empty] | 61.0694 | 88.8331 | 89.3622 | [7 empty] | -24.2255 | 20.5285 | 0.4277 | 6957.1476 | 0.1737 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -37.9358 | -3.5494 | 15.7796 | 13965.022 | 19.6546 | [6 empty] | 72.9199 | 93.3391 | 153.125 | [5 empty] | -22.4403 | -6.5307 | 15783.1359 | [5 empty] | 72.8276 | 93.4634 | 153.8017 | [7 empty] | -22.7428 | -6.6983 | 0.3458 | 15998.7768 | 0.1601 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -35.0727 | -36.8371 | 15.2442 | 2.1955e+18 | 20.2561 | [6 empty] | 93.5118 | 101.1827 | 265.6968 | [5 empty] | -20.5804 | -41.5657 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.9617 | 101.8089 | 265.663 | [7 empty] | -20.564 | -41.1826 | 0.3835 | 4.391e+18 | 0.1715 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -32.3172 | -67.5713 | 19.701 | 4.391e+18 | 18.767 | [6 empty] | 129.0507 | 114.7197 | 459.9814 | [5 empty] | -18.8252 | -81.9274 | 4.391e+18 | [5 empty] | 130.0627 | 115.503 | 463.0325 | [7 empty] | -18.7723 | -82.1641 | 0.2426 | 4.391e+18 | 0.1605 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -30.3166 | -95.2099 | 32.5022 | 4.391e+18 | 17.5811 | [6 empty] | 189.4396 | 137.7222 | 790.1164 | [5 empty] | -17.5765 | -125.1111 | 4.391e+18 | [5 empty] | 191.8716 | 140.4547 | 793.5997 | [7 empty] | -17.5892 | -124.6354 | 0.4758 | 2.9273e+18 | 0.4686 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -71.1768 | 119.5155 | 48.5576 | 3565.1823 | 16.0527 | [6 empty] | 78.5649 | 148.3246 | 31.2176 | [5 empty] | -41.9181 | 80.7628 | 3721.2821 | [5 empty] | 78.9298 | 148.0337 | 31.4332 | [7 empty] | -41.3069 | 80.467 | 0.6791 | 3719.6424 | 0.1707 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -71.0348 | 116.2925 | 47.8091 | 3643.0523 | 16.0082 | [6 empty] | 79.3768 | 148.6338 | 35.6567 | [5 empty] | -41.7185 | 78.5266 | 3798.269 | [5 empty] | 79.1011 | 148.1304 | 36.2197 | [7 empty] | -41.7471 | 78.0713 | 0.4562 | 3812.0602 | 0.1689 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -69.0333 | 104.9905 | 41.9265 | 3919.6338 | 15.6788 | [6 empty] | 81.2196 | 149.3358 | 45.7306 | [5 empty] | -41.2773 | 73.5671 | 3981.4208 | [5 empty] | 81.8038 | 149.6848 | 45.8102 | [7 empty] | -40.8639 | 73.5901 | 0.414 | 3975.3218 | 0.1418 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -66.6494 | 84.2731 | 32.9521 | 4581.0852 | 15.4836 | [6 empty] | 84.8337 | 150.7124 | 65.4885 | [5 empty] | -40.4563 | 64.279 | 4377.3347 | [5 empty] | 84.8653 | 150.7655 | 64.0659 | [7 empty] | -40.2937 | 64.9555 | 0.6957 | 4342.4752 | 0.2312 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -63.2143 | 57.1285 | 25.6029 | 5868.468 | 15.4542 | [6 empty] | 91.4768 | 153.2428 | 101.8047 | [5 empty] | -39.085 | 48.5676 | 5251.1294 | [5 empty] | 91.6859 | 153.6 | 100.5671 | [7 empty] | -38.9641 | 49.2356 | 0.6788 | 5205.887 | 0.2147 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -59.0886 | 26.7639 | 22.2187 | 8460.8343 | 15.3296 | [6 empty] | 103.2828 | 157.7398 | 166.3461 | [5 empty] | -37.0121 | 24.2549 | 7474.5144 | [5 empty] | 103.6781 | 158.1872 | 163.996 | [7 empty] | -36.661 | 25.2905 | 1.0935 | 7327.8346 | 0.3839 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -55.0609 | -5.9417 | 21.2256 | 16498.909 | 15.5691 | [6 empty] | 123.8747 | 165.5833 | 278.9179 | [5 empty] | -34.2188 | -9.9585 | 18342.9858 | [5 empty] | 124.5154 | 166.5773 | 278.7842 | [7 empty] | -34.2212 | -9.4561 | 0.5024 | 17873.8748 | 0.2557 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -51.0665 | -37.4881 | 25.65 | 1.0978e+18 | 18.3274 | [6 empty] | 159.4136 | 179.1203 | 473.2025 | [5 empty] | -30.9488 | -53.4004 | 4.391e+18 | [5 empty] | 160.6937 | 180.4756 | 473.1366 | [7 empty] | -30.6936 | -52.8139 | 0.6396 | 4.391e+18 | 0.2101 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -47.6502 | -67.0181 | 41.1658 | 4.391e+18 | 19.4808 | [6 empty] | 219.8025 | 202.1228 | 803.3375 | [5 empty] | -27.7433 | -103.0505 | 4.391e+18 | [5 empty] | 221.8627 | 204.8856 | 804.1828 | [7 empty] | -27.7415 | -102.1655 | 0.885 | 4.391e+18 | 0.3299 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -91.7833 | 137.2297 | 47.77 | 3644.2652 | 11.0577 | [6 empty] | 130.9674 | 259.4719 | 54.0355 | [5 empty] | -58.4089 | 103.0519 | 3764.5949 | [5 empty] | 131.8579 | 259.6588 | 53.7871 | [7 empty] | -57.726 | 103.0903 | 0.684 | 3755.3091 | 0.1856 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -91.496 | 134.4459 | 46.8664 | 3701.2302 | 10.9605 | [6 empty] | 131.7793 | 259.7812 | 58.4746 | [5 empty] | -58.241 | 101.4222 | 3808.5688 | [5 empty] | 132.7487 | 259.9439 | 58.9593 | [7 empty] | -57.5426 | 101.1772 | 0.7401 | 3806.7895 | 0.1569 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -89.5809 | 124.889 | 41.7273 | 3901.4786 | 10.6461 | [6 empty] | 133.6221 | 260.4831 | 68.5485 | [5 empty] | -57.8657 | 97.7724 | 3911.1144 | [5 empty] | 134.5871 | 260.5923 | 69.0172 | [7 empty] | -57.1495 | 97.523 | 0.7583 | 3909.1427 | 0.1637 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -87.1212 | 107.0663 | 34.0971 | 4359.8233 | 10.5884 | [6 empty] | 137.2363 | 261.8597 | 88.3064 | [5 empty] | -57.1514 | 90.8051 | 4123.8465 | [5 empty] | 137.3749 | 261.4559 | 89.6069 | [7 empty] | -56.943 | 90.2081 | 0.6323 | 4139.2557 | 0.142 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -83.5319 | 83.0265 | 27.9716 | 5188.2533 | 10.7866 | [6 empty] | 143.8793 | 264.3901 | 124.6226 | [5 empty] | -55.9101 | 78.6169 | 4558.4177 | [5 empty] | 145.0636 | 264.8352 | 125.3804 | [7 empty] | -55.2405 | 78.3882 | 0.7076 | 4558.0703 | 0.1713 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -79.119 | 55.1739 | 25.4601 | 6635.1547 | 10.89 | [6 empty] | 155.6853 | 268.8871 | 189.164 | [5 empty] | -53.9074 | 58.7226 | 5493.4779 | [5 empty] | 156.7565 | 269.2866 | 190.4846 | [7 empty] | -53.3846 | 58.3644 | 0.6338 | 5504.0159 | 0.1537 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -74.5593 | 24.1027 | 24.0364 | 9612.387 | 10.5807 | [6 empty] | 176.2772 | 276.7306 | 301.7358 | [5 empty] | -50.9304 | 28.51 | 7867.8657 | [5 empty] | 177.5763 | 277.4142 | 306.2122 | [7 empty] | -50.6532 | 27.5087 | 1.0389 | 7973.6787 | 0.3021 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -69.8586 | -6.9862 | 23.8759 | 18004.6205 | 11.2425 | [6 empty] | 211.8161 | 290.2676 | 496.0204 | [5 empty] | -46.9341 | -13.6589 | 20202.5926 | [5 empty] | 213.2193 | 291.2702 | 495.3393 | [7 empty] | -46.4293 | -13.2324 | 0.6609 | 19666.0816 | 0.1981 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -65.5057 | -37.2142 | 37.5317 | 3.2018e+17 | 17.4824 | [6 empty] | 272.205 | 313.2701 | 826.1554 | [5 empty] | -42.2572 | -66.6784 | 4.391e+18 | [5 empty] | 275.2956 | 315.8389 | 834.0629 | [7 empty] | -42.0245 | -67.1115 | 0.4917 | 4.391e+18 | 0.2895 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -110.224 | 154.3986 | 42.1544 | 3693.1642 | 6.41 | [6 empty] | 220.0115 | 448.3371 | 92.8085 | [5 empty] | -76.5566 | 129.0314 | 3788.8391 | [5 empty] | 222.8213 | 448.5839 | 91.4564 | [7 empty] | -74.8418 | 129.1938 | 1.7224 | 3767.9227 | 0.4044 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -109.8664 | 151.969 | 41.231 | 3736.1209 | 6.2844 | [6 empty] | 220.8235 | 448.6464 | 97.2475 | [5 empty] | -76.4256 | 127.8505 | 3814.2811 | [5 empty] | 223.3531 | 448.6802 | 98.5113 | [7 empty] | -74.9629 | 127.3017 | 1.5623 | 3811.2959 | 0.2691 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -108.0858 | 143.8068 | 36.9818 | 3885.9572 | 5.9941 | [6 empty] | 222.6662 | 449.3484 | 107.3215 | [5 empty] | -76.1308 | 125.1913 | 3872.9392 | [5 empty] | 224.9929 | 449.2342 | 107.467 | [7 empty] | -74.6818 | 124.9258 | 1.4731 | 3863.3858 | 0.2888 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -105.7337 | 128.3817 | 31.298 | 4219.7562 | 6.2265 | [6 empty] | 226.2804 | 450.725 | 127.0794 | [5 empty] | -75.5628 | 120.058 | 3991.7952 | [5 empty] | 229.323 | 451.2776 | 126.0188 | [7 empty] | -73.8637 | 120.1915 | 1.7044 | 3970.7129 | 0.3914 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -102.2528 | 107.1535 | 27.9519 | 4793.8572 | 6.9035 | [6 empty] | 232.9234 | 453.2554 | 163.3956 | [5 empty] | -74.5526 | 110.8955 | 4224.1091 | [5 empty] | 235.4455 | 453.164 | 164.293 | [7 empty] | -73.0802 | 110.4433 | 1.5403 | 4218.843 | 0.293 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -97.8903 | 81.9472 | 28.4315 | 5720.8807 | 7.4821 | [6 empty] | 244.7294 | 457.7524 | 227.937 | [5 empty] | -72.8578 | 95.4278 | 4685.2488 | [5 empty] | 247.4889 | 458.192 | 228.7119 | [7 empty] | -71.4715 | 95.1365 | 1.4165 | 4676.9099 | 0.2958 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -93.1859 | 52.9524 | 29.0452 | 7351.8742 | 7.6535 | [6 empty] | 265.3213 | 465.5959 | 340.5087 | [5 empty] | -70.1763 | 70.6776 | 5664.3324 | [5 empty] | 267.9024 | 465.7724 | 341.7831 | [7 empty] | -68.9024 | 70.268 | 1.3382 | 5661.3392 | 0.2877 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -88.1674 | 23.0565 | 24.2926 | 10415.9218 | 6.4375 | [6 empty] | 300.8602 | 479.1329 | 534.7934 | [5 empty] | -66.2274 | 33.4855 | 8154.6348 | [5 empty] | 304.6712 | 480.7667 | 537.004 | [7 empty] | -64.9488 | 33.2893 | 1.2935 | 8130.6805 | 0.3342 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -83.2605 | -6.9137 | 24.7732 | 18558.0109 | 8.0919 | [6 empty] | 361.2491 | 502.1354 | 864.9283 | [5 empty] | -60.9816 | -17.7471 | 21439.0618 | [5 empty] | 365.2155 | 503.7552 | 862.2226 | [7 empty] | -59.5677 | -17.0978 | 1.5559 | 20541.3442 | 0.3919 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 123.5862 | 21.0957 | 80.8491 | 2244.3827 | 15.2287 | [6 empty] | 24.0138 | 12.8825 | 7.3214 | [5 empty] | 43.802 | 8.017 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.7502 | 12.8836 | 7.2649 | [7 empty] | 43.0394 | 8.2001 | 0.7844 | 2244.3827 | 0.3061 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 107.7011 | -0.6672 | 69.7183 | 2244.3827 | 14.861 | [6 empty] | 25.8566 | 13.5844 | 17.3954 | [5 empty] | 38.008 | -2.5378 | 4465.3055 | [5 empty] | 25.6853 | 13.6563 | 16.8235 | [7 empty] | 37.8445 | -1.7867 | 0.7688 | 4258.0461 | 0.4913 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 85.1646 | -31.2339 | 56.4604 | 9762.2727 | 14.7186 | [6 empty] | 29.4707 | 14.9611 | 37.1532 | [5 empty] | 30.3939 | -17.5246 | 18618.2699 | [5 empty] | 28.931 | 14.866 | 36.6315 | [7 empty] | 29.6332 | -17.1748 | 0.8373 | 18472.1514 | 0.3037 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 65.8966 | -60.3496 | 50.0056 | 6.4036e+17 | 14.567 | [6 empty] | 36.1137 | 17.4914 | 73.4695 | [5 empty] | 22.4267 | -35.6327 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.568 | 17.2914 | 73.5282 | [7 empty] | 21.6695 | -35.7581 | 0.7676 | 2.9273e+18 | 0.247 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 51.9376 | -85.297 | 46.8542 | 2.9273e+18 | 14.101 | [6 empty] | 47.9198 | 21.9884 | 138.0108 | [5 empty] | 15.2755 | -56.1217 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.5501 | 21.9469 | 137.3572 | [7 empty] | 14.9816 | -55.9284 | 0.3517 | 2.9273e+18 | 0.1404 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 40.8718 | -107.9083 | 42.5115 | 2.9273e+18 | 12.9717 | [6 empty] | 68.5116 | 29.832 | 250.5826 | [5 empty] | 9.2963 | -79.444 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.5409 | 29.8076 | 250.9942 | [7 empty] | 9.2716 | -79.5187 | 0.0787 | 2.9273e+18 | 0.0275 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 33.148 | -127.7512 | 35.6842 | 2.9273e+18 | 11.056 | [6 empty] | 104.0506 | 43.369 | 444.8672 | [5 empty] | 4.2981 | -106.7501 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.5976 | 43.4879 | 446.0354 | [7 empty] | 4.5061 | -106.9007 | 0.2568 | 4.391e+18 | 0.0901 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 27.1918 | -145.6546 | 28.0106 | 2.9273e+18 | 8.1826 | [6 empty] | 164.4395 | 66.3715 | 775.0022 | [5 empty] | -0.0274 | -139.0434 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 166.1571 | 67.3117 | 779.5578 | [7 empty] | 0.1619 | -139.4704 | 0.467 | 4.391e+18 | 0.2259 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 119.6757 | 33.1158 | 79.1081 | 2244.3827 | 15.955 | [6 empty] | 24.3991 | 15.1127 | 3.4037 | [5 empty] | 42.2079 | 17.09 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.5431 | 15.1534 | 3.9526 | [7 empty] | 42.0018 | 16.3523 | 0.7659 | 2244.3827 | 0.624 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 114.3685 | 25.7845 | 76.0695 | 2244.3827 | 15.6 | [6 empty] | 25.2111 | 15.422 | 7.8427 | [5 empty] | 39.645 | 11.5376 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.0964 | 15.3216 | 8.0055 | [7 empty] | 39.4392 | 11.207 | 0.3894 | 2244.3827 | 0.2832 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 101.0211 | 4.4107 | 66.2178 | 2244.3827 | 15.3984 | [6 empty] | 27.0538 | 16.1239 | 17.9167 | [5 empty] | 34.8936 | 0.9531 | 4297.3214 | [5 empty] | 27.11 | 16.1776 | 17.9436 | [7 empty] | 34.8986 | 0.999 | 0.0462 | 4293.4445 | 0.0409 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 81.0969 | -26.4256 | 54.0788 | 8592.9847 | 15.2728 | [6 empty] | 30.668 | 17.5005 | 37.6746 | [5 empty] | 28.3451 | -14.519 | 13274.1284 | [5 empty] | 30.5853 | 17.4581 | 36.8338 | [7 empty] | 28.7052 | -13.9546 | 0.6695 | 12463.7673 | 0.2603 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 63.4862 | -56.4899 | 48.1563 | 6.4036e+17 | 15.0512 | [6 empty] | 37.311 | 20.0309 | 73.9908 | [5 empty] | 21.1314 | -33.5747 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.0935 | 19.9907 | 73.7396 | [7 empty] | 20.8876 | -33.4645 | 0.2676 | 2.9273e+18 | 0.1027 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 50.3489 | -82.5018 | 45.2233 | 2.9273e+18 | 14.5248 | [6 empty] | 49.1171 | 24.5279 | 138.5322 | [5 empty] | 14.3852 | -55.0837 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.1122 | 24.6485 | 137.6452 | [7 empty] | 14.4919 | -54.7527 | 0.3478 | 2.9273e+18 | 0.1327 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 39.7318 | -106.0506 | 41.1455 | 2.9273e+18 | 13.3638 | [6 empty] | 69.7089 | 32.3715 | 251.104 | [5 empty] | 8.6146 | -79.1309 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 70.2174 | 32.5647 | 251.1685 | [7 empty] | 8.9852 | -79.126 | 0.3707 | 2.9273e+18 | 0.1389 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 32.217 | -126.5503 | 34.6468 | 2.9273e+18 | 11.427 | [6 empty] | 105.2478 | 45.9085 | 445.3886 | [5 empty] | 3.7549 | -106.7941 | 4.391e+18 | [5 empty] | 105.5301 | 45.9734 | 447.4606 | [7 empty] | 3.6884 | -107.0409 | 0.2556 | 4.391e+18 | 0.0518 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 26.3643 | -144.9462 | 27.4295 | 2.9273e+18 | 8.5041 | [6 empty] | 165.6368 | 68.911 | 775.5236 | [5 empty] | -0.4553 | -139.194 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 166.8517 | 69.637 | 779.75 | [7 empty] | -0.428 | -139.56 | 0.3671 | 2.9273e+18 | 0.1716 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 89.1984 | 45.8055 | 60.6854 | 2244.3827 | 17.1766 | [6 empty] | 27.1163 | 20.8759 | 4.5869 | [5 empty] | 32.7072 | 23.6367 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.776 | 20.7183 | 5.1915 | [7 empty] | 31.7094 | 22.7908 | 1.3081 | 2244.3827 | 0.5678 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 85.6793 | 39.3414 | 58.4403 | 2244.3827 | 16.8457 | [6 empty] | 27.9282 | 21.1852 | 9.0259 | [5 empty] | 31.1051 | 18.4387 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.4843 | 20.9676 | 9.1494 | [7 empty] | 30.3332 | 18.1387 | 0.8281 | 2244.3827 | 0.2798 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 78.0186 | 19.2778 | 51.2571 | 2244.3827 | 16.5974 | [6 empty] | 29.771 | 21.8871 | 19.0999 | [5 empty] | 27.9852 | 8.1444 | 4111.8347 | [5 empty] | 29.7733 | 21.9217 | 19.6008 | [7 empty] | 27.6192 | 7.7073 | 0.5701 | 4218.6685 | 0.3022 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 64.8398 | -11.5567 | 41.6706 | 6746.029 | 16.4698 | [6 empty] | 33.3851 | 23.2637 | 38.8577 | [5 empty] | 23.3462 | -7.7201 | 9039.2083 | [5 empty] | 32.8712 | 23.1373 | 39.1138 | [7 empty] | 22.3149 | -7.9624 | 1.0594 | 9348.5831 | 0.4111 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 52.2293 | -43.6228 | 37.7633 | 53511.9274 | 16.264 | [6 empty] | 40.0282 | 25.7941 | 75.1739 | [5 empty] | 17.7547 | -28.2096 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 39.8072 | 25.81 | 74.7374 | [7 empty] | 17.4878 | -27.9288 | 0.3874 | 2.9273e+18 | 0.176 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 42.2094 | -72.4141 | 36.5439 | 2.9273e+18 | 15.8193 | [6 empty] | 51.8342 | 30.2911 | 139.7153 | [5 empty] | 12.0757 | -51.7401 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.5654 | 30.2517 | 138.4416 | [7 empty] | 12.0575 | -51.3232 | 0.4172 | 2.9273e+18 | 0.1283 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 33.5346 | -98.6637 | 33.9506 | 2.9273e+18 | 14.7211 | [6 empty] | 72.4261 | 38.1346 | 252.2871 | [5 empty] | 6.932 | -77.57 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.5041 | 38.246 | 251.6765 | [7 empty] | 7.0333 | -77.4037 | 0.1947 | 2.9273e+18 | 0.0666 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 27.2043 | -121.2548 | 28.8819 | 2.9273e+18 | 12.8486 | [6 empty] | 107.965 | 51.6716 | 446.5717 | [5 empty] | 2.4718 | -106.3396 | 4.391e+18 | [5 empty] | 108.6521 | 52.2678 | 446.6944 | [7 empty] | 2.6488 | -106.2726 | 0.1893 | 2.9273e+18 | 0.1769 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 22.0468 | -141.2149 | 23.5728 | 2.9273e+18 | 9.8853 | [6 empty] | 168.3539 | 74.6741 | 776.7067 | [5 empty] | -1.4424 | -139.2317 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 170.3301 | 76.0662 | 785.5743 | [7 empty] | -1.6461 | -139.9334 | 0.7307 | 4.391e+18 | 0.3351 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 50.7815 | 63.1536 | 43.5582 | 2244.3827 | 19.2683 | [6 empty] | 32.4454 | 32.179 | 6.9074 | [5 empty] | 18.8818 | 33.4934 | 2614.8903 | [5 empty] | 32.344 | 31.9256 | 7.2667 | [7 empty] | 18.987 | 32.8552 | 0.6468 | 2644.299 | 0.4394 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 48.7358 | 57.87 | 42.0981 | 2244.3827 | 19.0822 | [6 empty] | 33.2573 | 32.4883 | 11.3464 | [5 empty] | 18.1461 | 28.9475 | 3013.6798 | [5 empty] | 33.2561 | 32.2857 | 11.229 | [7 empty] | 18.6058 | 28.8294 | 0.4747 | 2991.1277 | 0.3381 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 45.7521 | 40.1802 | 35.6731 | 3057.8263 | 18.7601 | [6 empty] | 35.1001 | 33.1903 | 21.4203 | [5 empty] | 16.6395 | 19.5641 | 3982.7401 | [5 empty] | 35.2966 | 33.1539 | 21.2021 | [7 empty] | 17.2457 | 19.6581 | 0.6134 | 3940.8948 | 0.4265 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 39.1656 | 11.0539 | 25.9042 | 5453.2464 | 18.8603 | [6 empty] | 38.7142 | 34.5669 | 41.1782 | [5 empty] | 14.203 | 4.1334 | 6552.4841 | [5 empty] | 38.5435 | 34.3834 | 39.8022 | [7 empty] | 14.6641 | 4.9755 | 0.9601 | 6331.5224 | 0.5301 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 32.4522 | -21.8211 | 21.9933 | 12770.6764 | 18.4895 | [6 empty] | 45.3573 | 37.0973 | 77.4944 | [5 empty] | 10.9185 | -17.3479 | 23693.7118 | [5 empty] | 45.2679 | 36.9105 | 77.2171 | [7 empty] | 11.0969 | -17.3903 | 0.1833 | 23733.6357 | 0.1362 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 26.7848 | -53.2373 | 21.9321 | 2.9273e+18 | 18.12 | [6 empty] | 57.1633 | 41.5943 | 142.0358 | [5 empty] | 7.156 | -43.4533 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.9902 | 41.5275 | 141.4708 | [7 empty] | 7.1138 | -43.2831 | 0.1754 | 2.9273e+18 | 0.0619 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 21.3024 | -82.9104 | 20.7524 | 2.9273e+18 | 17.2771 | [6 empty] | 77.7552 | 49.4378 | 254.6076 | [5 empty] | 3.3724 | -72.4616 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 77.9125 | 49.4918 | 258.6494 | [7 empty] | 2.8384 | -73.3813 | 1.0634 | 2.9273e+18 | 0.284 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 17.1417 | -108.7573 | 17.988 | 2.9273e+18 | 15.7404 | [6 empty] | 113.2941 | 62.9748 | 448.8922 | [5 empty] | -0.1631 | -103.8469 | 4.391e+18 | [5 empty] | 114.1573 | 63.3911 | 451.6202 | [7 empty] | -0.0466 | -104.1422 | 0.3174 | 2.9273e+18 | 0.1194 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 13.3767 | -131.2305 | 18.2312 | 4.391e+18 | 12.8289 | [6 empty] | 173.683 | 85.9773 | 779.0272 | [5 empty] | -3.4212 | -138.3163 | 4.391e+18 | [5 empty] | 175.4825 | 87.1353 | 785.0672 | [7 empty] | -3.3849 | -138.7359 | 0.4211 | 2.9273e+18 | 0.2506 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 14.2184 | 81.9389 | 37.4167 | 1946.1695 | 21.7465 | [6 empty] | 42.2406 | 52.955 | 11.1725 | [5 empty] | 2.4562 | 46.419 | 3162.1883 | [5 empty] | 42.4141 | 52.9849 | 11.4126 | [7 empty] | 2.6833 | 46.1883 | 0.3237 | 3168.0928 | 0.1565 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 13.0775 | 77.6437 | 36.5781 | 1885.1047 | 21.7004 | [6 empty] | 43.0526 | 53.2643 | 15.6115 | [5 empty] | 2.2595 | 42.7019 | 3373.9028 | [5 empty] | 43.6415 | 53.4927 | 15.7615 | [7 empty] | 3.0274 | 42.6103 | 0.7733 | 3361.3899 | 0.4171 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 12.7011 | 62.5979 | 29.8787 | 3401.1891 | 21.2705 | [6 empty] | 44.8953 | 53.9662 | 25.6855 | [5 empty] | 1.8394 | 34.7633 | 3909.6428 | [5 empty] | 44.9004 | 53.9125 | 26.1332 | [7 empty] | 1.797 | 34.3692 | 0.3964 | 3938.3894 | 0.1761 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 10.3539 | 36.4645 | 18.0919 | 4771.4801 | 20.9911 | [6 empty] | 48.5095 | 55.3429 | 45.4434 | [5 empty] | 1.1067 | 20.9144 | 5229.6627 | [5 empty] | 48.4637 | 55.1697 | 44.476 | [7 empty] | 1.5084 | 21.4174 | 0.6437 | 5151.5697 | 0.3618 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | 6.2457 | -27.4913 | 7.7153 | 21528.8476 | 21.0132 | [6 empty] | 66.9585 | 62.3702 | 146.301 | [5 empty] | -1.4664 | -27.7131 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.1424 | 62.3636 | 146.6 | [7 empty] | -1.2776 | -27.8624 | 0.2407 | 2.9273e+18 | 0.1946 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | 4.0617 | -59.5667 | 7.3133 | 2.9273e+18 | 20.1126 | [6 empty] | 87.5504 | 70.2138 | 258.8728 | [5 empty] | -3.1985 | -60.4472 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.3246 | 70.6725 | 258.462 | [7 empty] | -2.6862 | -60.0852 | 0.6272 | 2.9273e+18 | 0.3075 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | 2.4231 | -88.4295 | 10.8509 | 4.391e+18 | 18.0756 | [6 empty] | 123.0893 | 83.7508 | 453.1574 | [5 empty] | -5.0932 | -96.2556 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.452 | 84.6778 | 454.7437 | [7 empty] | -4.7383 | -96.1575 | 0.3682 | 4.391e+18 | 0.2519 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | 0.5507 | -113.8082 | 21.8978 | 4.391e+18 | 14.8267 | [6 empty] | 183.4783 | 106.7533 | 783.2924 | [5 empty] | -7.1075 | -134.3232 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 185.4595 | 108.7794 | 788.3203 | [7 empty] | -7.2426 | -134.3527 | 0.1383 | 4.391e+18 | 0.4295 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -18.003 | 100.8057 | 38.6919 | 3114.3991 | 21.0194 | [6 empty] | 59.6487 | 89.8782 | 18.7527 | [5 empty] | -15.0535 | 62.2264 | 3444.3131 | [5 empty] | 60.5548 | 89.9509 | 19.0724 | [7 empty] | -13.81 | 61.8601 | 1.2963 | 3433.9082 | 0.4692 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -18.5466 | 97.2573 | 38.0859 | 3215.36 | 20.9102 | [6 empty] | 60.4607 | 90.1875 | 23.1917 | [5 empty] | -15.0023 | 59.3367 | 3568.1876 | [5 empty] | 61.277 | 90.2964 | 22.9014 | [7 empty] | -13.8271 | 59.4147 | 1.1778 | 3540.6358 | 0.5038 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -17.6957 | 84.5756 | 31.6826 | 3563.4942 | 20.3338 | [6 empty] | 62.3034 | 90.8894 | 33.2656 | [5 empty] | -14.892 | 53.0174 | 3870.3526 | [5 empty] | 62.8748 | 91.207 | 33.7594 | [7 empty] | -14.4668 | 52.7958 | 0.4795 | 3875.3146 | 0.1888 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -17.7738 | 61.7295 | 20.463 | 4424.3813 | 19.7314 | [6 empty] | 65.9176 | 92.266 | 53.0235 | [5 empty] | -14.6969 | 41.4991 | 4558.3732 | [5 empty] | 65.8419 | 92.2196 | 53.33 | [7 empty] | -14.8133 | 41.3087 | 0.2232 | 4574.0544 | 0.0939 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -17.4198 | 32.6278 | 10.2064 | 6180.373 | 19.3811 | [6 empty] | 72.5606 | 94.7964 | 89.3397 | [5 empty] | -14.3995 | 22.8786 | 6238.6839 | [5 empty] | 72.8708 | 94.9769 | 90.037 | [7 empty] | -14.2768 | 22.6112 | 0.2942 | 6266.6495 | 0.1356 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -16.5809 | 1.1843 | 5.8549 | 10192.2003 | 19.1641 | [6 empty] | 84.3667 | 99.2934 | 153.8811 | [5 empty] | -14.0168 | -4.0792 | 12329.5459 | [5 empty] | 84.6589 | 99.6609 | 154.8615 | [7 empty] | -14.124 | -4.245 | 0.1974 | 12415.4514 | 0.1134 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -16.1612 | -31.6014 | 7.7837 | 35803.5937 | 18.5949 | [6 empty] | 104.9585 | 107.1369 | 266.4529 | [5 empty] | -13.6321 | -38.9628 | 4.391e+18 | [5 empty] | 105.7001 | 107.4098 | 267.8445 | [7 empty] | -13.2817 | -39.258 | 0.4582 | 4.391e+18 | 0.3687 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -15.5248 | -62.3948 | 17.3846 | 4.391e+18 | 16.8881 | [6 empty] | 140.4974 | 120.6739 | 460.7375 | [5 empty] | -13.4023 | -79.6494 | 4.391e+18 | [5 empty] | 141.9421 | 121.5738 | 465.3029 | [7 empty] | -13.2576 | -80.1534 | 0.5243 | 4.391e+18 | 0.2162 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -15.4486 | -90.1642 | 33.368 | 4.391e+18 | 15.5213 | [6 empty] | 200.8864 | 143.6764 | 790.8725 | [5 empty] | -13.5183 | -123.4763 | 4.391e+18 | [5 empty] | 203.3734 | 146.0725 | 794.3902 | [7 empty] | -13.3694 | -123.1226 | 0.3838 | 4.391e+18 | 0.3829 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -45.9832 | 119.2198 | 40.3217 | 3336.8826 | 16.3674 | [6 empty] | 90.0116 | 154.2788 | 31.9737 | [5 empty] | -33.0896 | 81.0152 | 3604.2918 | [5 empty] | 90.4465 | 154.5159 | 32.2773 | [7 empty] | -32.8063 | 80.8946 | 0.308 | 3605.0626 | 0.0874 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -46.1504 | 116.2031 | 39.6224 | 3408.0146 | 16.2249 | [6 empty] | 90.8236 | 154.5881 | 36.4127 | [5 empty] | -32.9579 | 78.8414 | 3676.911 | [5 empty] | 91.5175 | 154.9859 | 36.2206 | [7 empty] | -32.4376 | 78.9923 | 0.5418 | 3665.5146 | 0.2029 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -44.7639 | 105.4791 | 33.7088 | 3654.0652 | 15.673 | [6 empty] | 92.6663 | 155.29 | 46.4867 | [5 empty] | -32.6665 | 74.0158 | 3849.1258 | [5 empty] | 93.1504 | 155.5889 | 46.8701 | [7 empty] | -32.3899 | 73.8894 | 0.3042 | 3850.8597 | 0.0935 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -43.7452 | 85.7145 | 23.7851 | 4235.1411 | 15.192 | [6 empty] | 96.2805 | 156.6667 | 66.2446 | [5 empty] | -32.1239 | 64.9618 | 4219.0898 | [5 empty] | 96.3694 | 156.6788 | 66.1291 | [7 empty] | -32.0219 | 65.006 | 0.1112 | 4215.2115 | 0.0412 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -41.984 | 59.5547 | 14.666 | 5328.3047 | 15.0149 | [6 empty] | 102.9235 | 159.197 | 102.5608 | [5 empty] | -31.2161 | 49.5976 | 5025.4192 | [5 empty] | 103.2449 | 159.5282 | 103.0035 | [7 empty] | -31.1603 | 49.5328 | 0.0856 | 5030.1244 | 0.054 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -39.5968 | 30.0547 | 10.6814 | 7361.4826 | 14.8881 | [6 empty] | 114.7296 | 163.694 | 167.1022 | [5 empty] | -29.8413 | 25.7048 | 7010.5368 | [5 empty] | 115.2687 | 164.5535 | 167.4427 | [7 empty] | -29.9085 | 25.9596 | 0.2635 | 6988.2136 | 0.1432 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -37.4623 | -1.9938 | 11.2965 | 12411.276 | 15.0684 | [6 empty] | 135.3214 | 171.5376 | 279.674 | [5 empty] | -27.9874 | -8.145 | 15298.0186 | [5 empty] | 136.324 | 172.1751 | 278.8863 | [7 empty] | -27.4306 | -7.6857 | 0.7218 | 14917.8424 | 0.277 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -35.1459 | -33.2754 | 20.4367 | 47704.722 | 16.8644 | [6 empty] | 170.8603 | 185.0746 | 473.9586 | [5 empty] | -25.8264 | -51.4634 | 4.391e+18 | [5 empty] | 171.8578 | 185.9099 | 477.2017 | [7 empty] | -25.8113 | -51.8064 | 0.3434 | 4.391e+18 | 0.1355 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -33.3788 | -62.6605 | 39.8463 | 4.391e+18 | 14.9652 | [6 empty] | 231.2493 | 208.0771 | 804.0936 | [5 empty] | -23.7496 | -101.3257 | 4.391e+18 | [5 empty] | 233.2409 | 210.7333 | 807.6968 | [7 empty] | -23.9449 | -100.876 | 0.4903 | 4.391e+18 | 0.331 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -70.1887 | 136.8428 | 38.3461 | 3473.0856 | 11.0661 | [6 empty] | 142.4141 | 265.4261 | 54.7916 | [5 empty] | -51.8454 | 103.1687 | 3696.0176 | [5 empty] | 143.025 | 265.0416 | 54.9816 | [7 empty] | -51.1547 | 102.9119 | 0.7369 | 3692.7584 | 0.1613 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -70.1152 | 134.2227 | 37.487 | 3525.6941 | 10.8753 | [6 empty] | 143.2261 | 265.7354 | 59.2306 | [5 empty] | -51.7076 | 101.5664 | 3738.4934 | [5 empty] | 143.4407 | 265.206 | 60.0994 | [7 empty] | -51.334 | 101.07 | 0.6213 | 3745.5097 | 0.1302 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -68.5542 | 125.034 | 32.037 | 3708.1519 | 10.2862 | [6 empty] | 145.0688 | 266.4373 | 69.3046 | [5 empty] | -51.3994 | 97.977 | 3837.4409 | [5 empty] | 145.3224 | 265.8645 | 70.4993 | [7 empty] | -51.0025 | 97.3502 | 0.7419 | 3848.3633 | 0.1575 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -67.0493 | 107.8688 | 23.3266 | 4125.2059 | 9.8952 | [6 empty] | 148.683 | 267.814 | 89.0625 | [5 empty] | -50.8128 | 91.1204 | 4042.2786 | [5 empty] | 149.0011 | 267.8159 | 89.4203 | [7 empty] | -50.586 | 90.9624 | 0.2764 | 4044.1092 | 0.0563 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -64.6632 | 84.5853 | 15.846 | 4865.0745 | 9.9315 | [6 empty] | 155.326 | 270.3444 | 125.3787 | [5 empty] | -49.7923 | 79.1124 | 4459.0802 | [5 empty] | 156.4114 | 270.4428 | 125.6684 | [7 empty] | -49.011 | 78.9341 | 0.8013 | 4453.6906 | 0.2024 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -61.4683 | 57.4451 | 13.4784 | 6113.0885 | 10.0225 | [6 empty] | 167.1321 | 274.8413 | 189.9201 | [5 empty] | -48.1437 | 59.4752 | 5348.6704 | [5 empty] | 168.2132 | 274.9596 | 190.7554 | [7 empty] | -47.459 | 59.164 | 0.7521 | 5351.7674 | 0.1918 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -58.3553 | 27.0146 | 12.9218 | 8505.4883 | 9.8069 | [6 empty] | 187.7239 | 282.6849 | 302.4919 | [5 empty] | -45.6884 | 29.5682 | 7559.0537 | [5 empty] | 189.0753 | 283.0728 | 306.5339 | [7 empty] | -45.2359 | 28.5703 | 1.0957 | 7648.5572 | 0.3162 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -54.9673 | -3.7425 | 15.2361 | 14122.4616 | 10.4489 | [6 empty] | 223.2628 | 296.2219 | 496.7765 | [5 empty] | -42.3854 | -12.3352 | 17849.0121 | [5 empty] | 225.0667 | 297.6634 | 495.6618 | [7 empty] | -41.7926 | -11.6871 | 0.8783 | 17284.815 | 0.2768 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -51.9569 | -33.6016 | 34.3901 | 51396.2585 | 15.9812 | [6 empty] | 283.6518 | 319.2244 | 826.9115 | [5 empty] | -38.5161 | -65.2564 | 4.391e+18 | [5 empty] | 286.3561 | 321.2976 | 832.2572 | [7 empty] | -38.178 | -65.4662 | 0.3979 | 4.391e+18 | 0.2761 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -91.4363 | 153.9977 | 31.7594 | 3560.0891 | 5.8327 | [6 empty] | 231.4582 | 454.2914 | 93.5646 | [5 empty] | -71.7421 | 129.0818 | 3748.5513 | [5 empty] | 233.6214 | 454.8272 | 93.2407 | [7 empty] | -70.602 | 129.0903 | 1.1401 | 3737.5511 | 0.2539 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -91.2274 | 151.6884 | 30.815 | 3600.2088 | 5.5595 | [6 empty] | 232.2702 | 454.6007 | 98.0036 | [5 empty] | -71.6242 | 127.9129 | 3773.4775 | [5 empty] | 234.5782 | 455.1717 | 98.3525 | [7 empty] | -70.4521 | 127.7415 | 1.1846 | 3766.0684 | 0.2382 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -89.6698 | 143.7738 | 26.025 | 3739.3505 | 4.8073 | [6 empty] | 234.1129 | 455.3026 | 108.0776 | [5 empty] | -71.3589 | 125.2803 | 3830.926 | [5 empty] | 236.5727 | 455.8429 | 107.2896 | [7 empty] | -70.023 | 125.3877 | 1.3402 | 3815.3085 | 0.3122 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -87.9716 | 128.8159 | 19.1707 | 4049.4784 | 4.5304 | [6 empty] | 237.7271 | 456.6793 | 127.8354 | [5 empty] | -70.8476 | 120.1971 | 3947.2476 | [5 empty] | 239.9204 | 456.9189 | 127.8425 | [7 empty] | -69.6246 | 120.0619 | 1.2305 | 3937.4944 | 0.2576 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -85.3411 | 108.1314 | 15.6907 | 4578.2224 | 5.1272 | [6 empty] | 244.3701 | 459.2096 | 164.1517 | [5 empty] | -69.9377 | 111.1206 | 4174.3055 | [5 empty] | 246.7956 | 459.181 | 163.6926 | [7 empty] | -68.4797 | 111.0281 | 1.461 | 4159.5313 | 0.3195 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -81.898 | 83.5257 | 18.2279 | 5415.523 | 5.8294 | [6 empty] | 256.1762 | 463.7066 | 228.693 | [5 empty] | -68.4105 | 95.7872 | 4623.9101 | [5 empty] | 258.833 | 464.1306 | 228.2086 | [7 empty] | -67.021 | 95.7951 | 1.3896 | 4605.6757 | 0.3211 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -78.2716 | 55.0921 | 20.2744 | 6845.1632 | 6.1348 | [6 empty] | 276.768 | 471.5502 | 341.2648 | [5 empty] | -65.9921 | 71.2249 | 5573.6508 | [5 empty] | 279.3104 | 471.7038 | 341.6095 | [7 empty] | -64.6932 | 71.0116 | 1.3162 | 5560.9218 | 0.3031 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -74.2692 | 25.5584 | 14.6927 | 9377.9621 | 4.9738 | [6 empty] | 312.3069 | 485.0872 | 535.5494 | [5 empty] | -62.4259 | 34.254 | 7956.304 | [5 empty] | 315.573 | 485.9589 | 537.2539 | [7 empty] | -61.1704 | 33.9784 | 1.2854 | 7941.2312 | 0.3287 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -70.4518 | -4.0581 | 18.0304 | 15157.1431 | 6.9383 | [6 empty] | 372.6959 | 508.0897 | 865.6844 | [5 empty] | -57.6815 | -16.7867 | 19785.2602 | [5 empty] | 375.4204 | 508.9832 | 866.4164 | [7 empty] | -56.779 | -16.7834 | 0.9026 | 19559.7693 | 0.2907 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 158.4868 | 30.0559 | 90.7459 | 2244.3827 | 15.6042 | [6 empty] | 44.357 | 23.4644 | 8.6651 | [5 empty] | 68.812 | 16.1547 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.4432 | 23.1122 | 9.017 | [7 empty] | 67.167 | 15.5933 | 1.7382 | 2244.3827 | 0.4576 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 144.4403 | 11.2239 | 81.4467 | 2244.3827 | 15.4794 | [6 empty] | 46.1998 | 24.1663 | 18.7391 | [5 empty] | 63.1204 | 6.6796 | 2244.3827 | [5 empty] | 45.8979 | 24.0433 | 19.5798 | [7 empty] | 62.0601 | 5.8291 | 1.3593 | 2244.3827 | 0.5171 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 121.8797 | -18.0208 | 68.1363 | 4374.2217 | 15.6169 | [6 empty] | 49.8139 | 25.543 | 38.497 | [5 empty] | 54.4416 | -8.2922 | 5615.8329 | [5 empty] | 48.7628 | 25.0573 | 39.5046 | [7 empty] | 52.5707 | -9.4225 | 2.1857 | 6046.2205 | 0.5937 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 99.8915 | -48.5181 | 59.78 | 15780.5487 | 15.6871 | [6 empty] | 56.4569 | 28.0734 | 74.8132 | [5 empty] | 43.6701 | -28.2006 | 27446.3184 | [5 empty] | 55.8757 | 27.7432 | 75.4128 | [7 empty] | 42.8642 | -28.7802 | 0.9927 | 32760.001 | 0.2694 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 81.9533 | -76.0572 | 55.1763 | 6.4036e+17 | 15.4546 | [6 empty] | 68.263 | 32.5704 | 139.3546 | [5 empty] | 32.486 | -51.6153 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.7864 | 32.3938 | 139.5283 | [7 empty] | 31.9632 | -51.7614 | 0.5428 | 2.9273e+18 | 0.1381 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 66.7366 | -101.4125 | 50.3658 | 2.9273e+18 | 14.6774 | [6 empty] | 88.8548 | 40.4139 | 251.9263 | [5 empty] | 22.3538 | -77.6033 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.0253 | 40.3172 | 254.554 | [7 empty] | 22.0715 | -78.1976 | 0.658 | 2.9273e+18 | 0.1563 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 55.4957 | -123.2971 | 44.8823 | 2.9273e+18 | 13.1803 | [6 empty] | 124.3938 | 53.9509 | 446.211 | [5 empty] | 13.8577 | -106.5429 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.1121 | 54.2507 | 449.2393 | [7 empty] | 13.843 | -106.9011 | 0.3585 | 2.9273e+18 | 0.0916 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 46.5802 | -142.8788 | 39.8232 | 2.9273e+18 | 10.6535 | [6 empty] | 184.7827 | 76.9534 | 776.3459 | [5 empty] | 6.9003 | -139.5042 | 4.391e+18 | [5 empty] | 186.1721 | 77.5402 | 781.3455 | [7 empty] | 6.9956 | -139.9159 | 0.4226 | 2.9273e+18 | 0.1385 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 155.0535 | 39.7453 | 89.6092 | 2244.3827 | 16.2595 | [6 empty] | 44.7423 | 25.6946 | 4.7474 | [5 empty] | 66.9557 | 23.3566 | 2244.3827 | [5 empty] | 45.005 | 25.779 | 5.0982 | [7 empty] | 67.0856 | 22.9898 | 0.3891 | 2244.3827 | 0.3698 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 150.3645 | 33.6686 | 87.1793 | 2244.3827 | 15.9559 | [6 empty] | 45.5543 | 26.0039 | 9.1865 | [5 empty] | 64.469 | 18.762 | 2244.3827 | [5 empty] | 45.745 | 26.1103 | 9.1355 | [7 empty] | 64.6962 | 18.8942 | 0.2629 | 2244.3827 | 0.0961 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 137.8952 | 15.2063 | 78.6179 | 2244.3827 | 15.8921 | [6 empty] | 47.397 | 26.7058 | 19.2604 | [5 empty] | 59.49 | 9.4277 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.279 | 26.6436 | 20.4761 | [7 empty] | 58.5059 | 8.289 | 1.505 | 2244.3827 | 0.7097 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 117.3556 | -13.8848 | 66.1366 | 4207.0871 | 16.0372 | [6 empty] | 51.0112 | 28.0825 | 39.0183 | [5 empty] | 51.7476 | -5.5396 | 5376.4445 | [5 empty] | 50.6586 | 27.8706 | 38.9668 | [7 empty] | 51.4593 | -5.6992 | 0.3295 | 5422.3308 | 0.1126 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 96.924 | -44.7221 | 58.2083 | 13581.4379 | 16.0814 | [6 empty] | 57.6542 | 30.6129 | 75.3345 | [5 empty] | 41.887 | -25.7711 | 20031.4349 | [5 empty] | 57.7972 | 30.6689 | 74.6433 | [7 empty] | 42.351 | -25.3741 | 0.6106 | 18849.2047 | 0.1587 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 79.9734 | -72.8848 | 53.7953 | 6.4036e+17 | 15.829 | [6 empty] | 69.4603 | 35.1098 | 139.8759 | [5 empty] | 31.366 | -49.8358 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.6283 | 35.1994 | 138.5356 | [7 empty] | 31.9045 | -49.3216 | 0.7446 | 2.9273e+18 | 0.1818 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 65.3668 | -98.9557 | 49.1496 | 2.9273e+18 | 15.056 | [6 empty] | 90.0521 | 42.9534 | 252.4477 | [5 empty] | 21.6168 | -76.5588 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 90.7637 | 43.2537 | 252.8637 | [7 empty] | 22.0458 | -76.5446 | 0.4292 | 2.9273e+18 | 0.1372 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 54.4404 | -121.4542 | 43.8998 | 2.9273e+18 | 13.5715 | [6 empty] | 125.591 | 56.4904 | 446.7323 | [5 empty] | 13.3252 | -106.068 | 4.391e+18 | [5 empty] | 126.3671 | 56.8697 | 446.7598 | [7 empty] | 13.7097 | -106.009 | 0.389 | 4.391e+18 | 0.1355 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 45.6713 | -141.5072 | 39.2379 | 2.9273e+18 | 11.0244 | [6 empty] | 185.98 | 79.4929 | 776.8673 | [5 empty] | 6.4925 | -139.3536 | 4.391e+18 | [5 empty] | 187.655 | 80.4926 | 785.3257 | [7 empty] | 6.2737 | -140.0239 | 0.705 | 2.9273e+18 | 0.2401 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 127.6135 | 50.1213 | 73.3766 | 2244.3827 | 17.6135 | [6 empty] | 47.4595 | 31.4578 | 5.9306 | [5 empty] | 57.5176 | 28.4263 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.4458 | 31.4678 | 6.3497 | [7 empty] | 57.172 | 28.013 | 0.5388 | 2244.3827 | 0.3597 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 124.0139 | 44.6288 | 71.357 | 2244.3827 | 17.3353 | [6 empty] | 48.2714 | 31.7671 | 10.3696 | [5 empty] | 55.6786 | 24.0834 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.9041 | 31.7642 | 10.8852 | [7 empty] | 54.5011 | 23.6974 | 1.2392 | 2244.3827 | 0.338 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 115.5447 | 27.1874 | 64.7606 | 2244.3827 | 17.1579 | [6 empty] | 50.1142 | 32.469 | 20.4436 | [5 empty] | 51.9202 | 15.11 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.1768 | 32.6823 | 21.0123 | [7 empty] | 51.265 | 14.8633 | 0.7002 | 2244.3827 | 0.2166 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 100.3744 | -1.271 | 54.5301 | 4045.9535 | 17.2551 | [6 empty] | 53.7283 | 33.8457 | 40.2014 | [5 empty] | 45.8676 | 0.3243 | 4995.5247 | [5 empty] | 53.5851 | 33.805 | 39.9366 | [7 empty] | 45.7932 | 0.4977 | 0.1886 | 4968.7017 | 0.0964 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 84.609 | -32.785 | 48.4561 | 10117.4284 | 17.3602 | [6 empty] | 60.3714 | 36.376 | 76.5177 | [5 empty] | 37.7808 | -20.3301 | 13444.4488 | [5 empty] | 60.1542 | 36.2781 | 77.6793 | [7 empty] | 37.1039 | -21.0148 | 0.9629 | 14305.4889 | 0.2796 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 70.9573 | -62.5466 | 45.559 | 1.3722e+17 | 17.1989 | [6 empty] | 72.1774 | 40.873 | 141.0591 | [5 empty] | 28.6801 | -45.5684 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.1953 | 40.9528 | 142.6637 | [7 empty] | 28.1698 | -46.0745 | 0.7187 | 2.9273e+18 | 0.1854 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 58.5878 | -90.5543 | 42.2066 | 2.9273e+18 | 16.5137 | [6 empty] | 92.7693 | 48.7166 | 253.6308 | [5 empty] | 19.8371 | -73.8278 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.4266 | 49.1903 | 254.3908 | [7 empty] | 20.0079 | -73.7713 | 0.18 | 2.9273e+18 | 0.1386 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 49.0823 | -114.832 | 38.3879 | 2.9273e+18 | 15.1056 | [6 empty] | 128.3082 | 62.2536 | 447.9154 | [5 empty] | 12.064 | -104.6692 | 4.391e+18 | [5 empty] | 129.3148 | 62.8851 | 448.5583 | [7 empty] | 12.4038 | -104.6003 | 0.3467 | 2.9273e+18 | 0.1764 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 41.1495 | -136.2695 | 35.6922 | 4.391e+18 | 12.4571 | [6 empty] | 188.6971 | 85.2561 | 778.0504 | [5 empty] | 5.5469 | -138.7975 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 190.3299 | 86.5847 | 780.4919 | [7 empty] | 5.7051 | -138.8602 | 0.1702 | 2.9273e+18 | 0.2972 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 89.7734 | 65.4055 | 54.9455 | 2244.3827 | 20.0137 | [6 empty] | 52.7886 | 42.761 | 8.2511 | [5 empty] | 42.9465 | 36.6609 | 2244.3827 | [5 empty] | 53.1114 | 42.7153 | 8.659 | [7 empty] | 43.5138 | 36.1454 | 0.7666 | 2244.3827 | 0.581 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 87.2939 | 60.7154 | 53.3673 | 2244.3827 | 19.8442 | [6 empty] | 53.6005 | 43.0703 | 12.6901 | [5 empty] | 41.8412 | 32.7488 | 2244.3827 | [5 empty] | 53.6254 | 42.8824 | 13.1419 | [7 empty] | 42.0374 | 32.1562 | 0.6243 | 2244.3827 | 0.5013 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 82.8159 | 44.9758 | 47.8954 | 2244.3827 | 19.5287 | [6 empty] | 55.4433 | 43.7722 | 22.7641 | [5 empty] | 39.5234 | 24.4884 | 1887.9483 | [5 empty] | 55.7251 | 43.802 | 23.0063 | [7 empty] | 39.9151 | 24.2494 | 0.4588 | 1887.6906 | 0.2972 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 73.6169 | 18.188 | 38.7961 | 3956.0181 | 19.5097 | [6 empty] | 59.0574 | 45.1488 | 42.5219 | [5 empty] | 35.6176 | 10.3656 | 4590.8128 | [5 empty] | 58.4603 | 44.8055 | 42.3531 | [7 empty] | 35.1508 | 10.2537 | 0.48 | 4616.8509 | 0.1681 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 63.6213 | -13.2011 | 33.6968 | 7586.8478 | 19.7112 | [6 empty] | 65.7005 | 47.6792 | 78.8381 | [5 empty] | 30.0446 | -10.3584 | 9215.8689 | [5 empty] | 66 | 47.7378 | 78.6546 | [7 empty] | 30.5028 | -10.2531 | 0.4702 | 9123.2463 | 0.1492 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 54.5348 | -44.3674 | 32.1447 | 23530.3402 | 19.7018 | [6 empty] | 77.5065 | 52.1762 | 143.3795 | [5 empty] | 23.2571 | -36.9521 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 77.7156 | 52.2455 | 143.5507 | [7 empty] | 23.4167 | -36.9822 | 0.1623 | 6.4036e+17 | 0.0574 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 45.6753 | -74.692 | 30.3856 | 2.9273e+18 | 19.1898 | [6 empty] | 98.0984 | 60.0198 | 255.9513 | [5 empty] | 16.1262 | -67.6114 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.5154 | 60.1088 | 257.666 | [7 empty] | 16.1746 | -68.0159 | 0.4074 | 2.9273e+18 | 0.1016 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 38.5769 | -101.4766 | 29.1261 | 2.9273e+18 | 17.7604 | [6 empty] | 133.6373 | 73.5567 | 450.2359 | [5 empty] | 9.4549 | -100.9847 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 134.627 | 73.959 | 454.5675 | [7 empty] | 9.4428 | -101.5472 | 0.5626 | 4.391e+18 | 0.1313 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 32.207 | -125.0487 | 30.9727 | 2.9273e+18 | 14.4485 | [6 empty] | 194.0262 | 96.5592 | 780.3709 | [5 empty] | 3.6335 | -137.0013 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 195.4407 | 97.776 | 781.3854 | [7 empty] | 3.8403 | -136.8663 | 0.247 | 2.9273e+18 | 0.2642 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 50.8127 | 82.8564 | 43.5926 | 2244.3827 | 22.831 | [6 empty] | 62.5838 | 63.5369 | 12.5163 | [5 empty] | 24.2796 | 48.2688 | 2631.9903 | [5 empty] | 61.5096 | 62.809 | 13.0955 | [7 empty] | 23.2673 | 47.5407 | 1.2469 | 1952.8402 | 0.5045 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 49.2181 | 78.9005 | 42.435 | 2244.3827 | 22.7421 | [6 empty] | 63.3958 | 63.8462 | 16.9553 | [5 empty] | 23.7722 | 44.9412 | 1897.7062 | [5 empty] | 63.1944 | 63.5282 | 17.1596 | [7 empty] | 23.821 | 44.5907 | 0.3538 | 1894.5135 | 0.1948 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 47.4763 | 65.1688 | 36.9587 | 1923.4609 | 22.4242 | [6 empty] | 65.2385 | 64.5481 | 27.0292 | [5 empty] | 22.6812 | 37.7617 | 3277.6589 | [5 empty] | 64.2099 | 63.8071 | 27.9088 | [7 empty] | 21.7075 | 36.7843 | 1.3797 | 3351.944 | 0.514 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 42.7512 | 40.8698 | 27.1211 | 3914.437 | 22.2374 | [6 empty] | 68.8527 | 65.9248 | 46.7871 | [5 empty] | 20.7562 | 25.0023 | 4278.736 | [5 empty] | 68.3777 | 65.5735 | 46.9851 | [7 empty] | 20.4016 | 24.6814 | 0.4783 | 4311.6023 | 0.1895 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 37.5847 | 10.87 | 20.5793 | 6117.9904 | 22.3818 | [6 empty] | 75.4957 | 68.4552 | 83.1033 | [5 empty] | 17.8071 | 5.1823 | 6771.202 | [5 empty] | 75.0415 | 68.2797 | 84.5216 | [7 empty] | 16.9968 | 4.3743 | 1.1443 | 6954.7601 | 0.4871 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 32.8011 | -20.5343 | 18.998 | 11403.4678 | 21.8819 | [6 empty] | 87.3017 | 72.9522 | 147.6447 | [5 empty] | 13.8615 | -22.0239 | 20685.493 | [5 empty] | 86.8727 | 72.9816 | 148.3592 | [7 empty] | 13.1542 | -22.2255 | 0.7355 | 21430.7054 | 0.3328 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 27.6238 | -52.3812 | 18.5932 | 214975.2845 | 20.703 | [6 empty] | 107.8936 | 80.7957 | 260.2165 | [5 empty] | 9.2574 | -55.2769 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 108.2536 | 81.1676 | 260.6129 | [7 empty] | 9.2704 | -55.1612 | 0.1165 | 2.9273e+18 | 0.0911 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 23.3536 | -81.4487 | 21.8211 | 2.9273e+18 | 18.6221 | [6 empty] | 143.4325 | 94.3327 | 454.5011 | [5 empty] | 4.5039 | -92.442 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 144.0848 | 94.8189 | 456.3292 | [7 empty] | 4.5087 | -92.5596 | 0.1176 | 2.9273e+18 | 0.1023 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 19.0771 | -107.4152 | 31.1332 | 2.9273e+18 | 15.6353 | [6 empty] | 203.8215 | 117.3352 | 784.6361 | [5 empty] | 0.0189 | -132.0335 | 4.391e+18 | [5 empty] | 204.9668 | 119.0604 | 784.7145 | [7 empty] | -0.067 | -131.5346 | 0.5063 | 4.391e+18 | 0.372 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 14.7895 | 100.9962 | 39.4785 | 1934.1624 | 21.0811 | [6 empty] | 79.9919 | 100.4601 | 20.0964 | [5 empty] | 3.3448 | 63.2129 | 3135.0823 | [5 empty] | 79.6584 | 99.9354 | 20.6231 | [7 empty] | 3.3194 | 62.6604 | 0.5531 | 3150.6571 | 0.2325 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 13.8718 | 97.666 | 38.6376 | 1895.9955 | 20.9236 | [6 empty] | 80.8039 | 100.7694 | 24.5354 | [5 empty] | 3.2029 | 60.5306 | 3244.1585 | [5 empty] | 80.4263 | 100.2634 | 24.6957 | [7 empty] | 3.1744 | 60.2181 | 0.3138 | 3251.5898 | 0.144 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 13.7372 | 85.8127 | 33.0047 | 3154.5518 | 20.3627 | [6 empty] | 82.6466 | 101.4713 | 34.6094 | [5 empty] | 2.8912 | 54.641 | 3505.2571 | [5 empty] | 82.3659 | 101.3324 | 34.9405 | [7 empty] | 2.5805 | 54.4212 | 0.3806 | 3520.5982 | 0.1736 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 11.8359 | 64.2742 | 22.5574 | 3893.0986 | 19.7468 | [6 empty] | 86.2608 | 102.848 | 54.3672 | [5 empty] | 2.3188 | 43.8229 | 4082.8737 | [5 empty] | 85.4886 | 102.4108 | 55.3816 | [7 empty] | 1.5319 | 43.1451 | 1.0386 | 4137.4399 | 0.4729 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 9.9328 | 36.5402 | 13.4868 | 5291.122 | 19.6312 | [6 empty] | 92.9038 | 105.3783 | 90.6834 | [5 empty] | 1.3816 | 26.1109 | 5412.4233 | [5 empty] | 92.2891 | 104.882 | 92.5909 | [7 empty] | 0.7319 | 24.9867 | 1.2985 | 5532.8183 | 0.5727 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | 6.2826 | -25.9453 | 11.8115 | 16356.5541 | 18.6382 | [6 empty] | 125.3017 | 117.7189 | 267.7966 | [5 empty] | -1.8272 | -34.5327 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 125.8785 | 118.1131 | 268.4077 | [7 empty] | -1.6451 | -34.5163 | 0.1829 | 1.3722e+17 | 0.1465 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | 4.6478 | -56.3663 | 21.1333 | 2.9273e+18 | 17.4689 | [6 empty] | 160.8406 | 131.2559 | 462.0812 | [5 empty] | -4.0028 | -75.648 | 4.391e+18 | [5 empty] | 161.7495 | 132.1169 | 465.7634 | [7 empty] | -4.1929 | -75.9814 | 0.3837 | 4.391e+18 | 0.1825 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | 2.6448 | -84.3543 | 37.2551 | 2.9273e+18 | 15.7172 | [6 empty] | 221.2296 | 154.2584 | 792.2162 | [5 empty] | -6.3761 | -120.5007 | 4.391e+18 | [5 empty] | 223.4451 | 156.8371 | 794.6643 | [7 empty] | -6.3957 | -119.9202 | 0.5808 | 4.391e+18 | 0.4039 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -17.1809 | 119.0705 | 37.5839 | 3073.5571 | 16.9121 | [6 empty] | 110.3548 | 164.8607 | 33.3174 | [5 empty] | -18.4564 | 81.5082 | 3414.3054 | [5 empty] | 110.8114 | 165.2907 | 34.0689 | [7 empty] | -18.3866 | 81.2604 | 0.2575 | 3423.2978 | 0.1196 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -17.5924 | 116.1852 | 36.7598 | 3140.9516 | 16.6958 | [6 empty] | 111.1668 | 165.17 | 37.7565 | [5 empty] | -18.426 | 79.4349 | 3480.6939 | [5 empty] | 111.2611 | 165.506 | 38.3181 | [7 empty] | -18.6512 | 79.2989 | 0.2631 | 3490.6569 | 0.1311 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -16.877 | 105.9738 | 31.1836 | 3364.3145 | 16.0137 | [6 empty] | 113.0095 | 165.8719 | 47.8304 | [5 empty] | -18.3588 | 74.8255 | 3637.2676 | [5 empty] | 113.2432 | 166.2361 | 49.1957 | [7 empty] | -18.5637 | 74.3278 | 0.5382 | 3660.2597 | 0.2256 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -17.1711 | 87.0691 | 20.9444 | 3881.1246 | 15.3076 | [6 empty] | 116.6237 | 167.2486 | 67.5883 | [5 empty] | -18.2346 | 66.1517 | 3970.243 | [5 empty] | 117.13 | 167.6628 | 67.3022 | [7 empty] | -17.9677 | 66.3854 | 0.3547 | 3958.2689 | 0.1438 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -17.1029 | 61.9781 | 10.6609 | 4815.5878 | 14.9915 | [6 empty] | 123.2667 | 169.779 | 103.9045 | [5 empty] | -18.0297 | 51.3575 | 4682.4831 | [5 empty] | 123.3455 | 169.7515 | 104.555 | [7 empty] | -18.0162 | 51.0763 | 0.2815 | 4697.451 | 0.0854 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -16.5462 | 33.4403 | 5.4033 | 6439.9376 | 14.8558 | [6 empty] | 135.0728 | 174.276 | 168.4459 | [5 empty] | -17.7285 | 28.1679 | 6355.2813 | [5 empty] | 135.3176 | 174.5323 | 169.1081 | [7 empty] | -17.7465 | 28.037 | 0.1322 | 6369.379 | 0.0578 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -16.4089 | 2.1689 | 7.2785 | 9867.168 | 14.7852 | [6 empty] | 155.6646 | 182.1195 | 281.0177 | [5 empty] | -17.3481 | -5.0487 | 12135.3273 | [5 empty] | 156.6243 | 182.503 | 281.5642 | [7 empty] | -16.8447 | -5.0994 | 0.506 | 12089.5406 | 0.3583 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -15.9693 | -28.5227 | 19.6163 | 21036.5736 | 14.8289 | [6 empty] | 191.2035 | 195.6565 | 475.3023 | [5 empty] | -16.9718 | -48.1134 | 4.391e+18 | [5 empty] | 192.8473 | 197.0829 | 476.3904 | [7 empty] | -16.6376 | -47.7832 | 0.4697 | 4.391e+18 | 0.2773 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -15.9494 | -57.7636 | 40.5351 | 4.391e+18 | 13.3949 | [6 empty] | 251.5925 | 218.659 | 805.4373 | [5 empty] | -16.7642 | -98.2905 | 4.391e+18 | [5 empty] | 254.0245 | 221.8342 | 805.8965 | [7 empty] | -16.7175 | -97.2208 | 1.0707 | 4.391e+18 | 0.3675 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -44.9454 | 136.5215 | 33.3958 | 3273.9454 | 11.7358 | [6 empty] | 162.7573 | 276.0081 | 56.1354 | [5 empty] | -40.6652 | 103.4012 | 3580.8293 | [5 empty] | 164.8517 | 276.4437 | 56.0571 | [7 empty] | -39.1864 | 103.3113 | 1.4815 | 3565.7169 | 0.3975 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -45.0602 | 133.9673 | 32.434 | 3323.9786 | 11.4444 | [6 empty] | 163.5693 | 276.3173 | 60.5744 | [5 empty] | -40.5756 | 101.8448 | 3620.9588 | [5 empty] | 165.5066 | 276.6621 | 59.7457 | [7 empty] | -39.1126 | 102.0103 | 1.4724 | 3598.956 | 0.4378 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -43.9477 | 125.1258 | 27.0065 | 3492.1068 | 10.6487 | [6 empty] | 165.412 | 277.0193 | 70.6483 | [5 empty] | -40.3753 | 98.3566 | 3714.2711 | [5 empty] | 167.0024 | 277.1541 | 70.0142 | [7 empty] | -39.112 | 98.4328 | 1.2656 | 3695.9454 | 0.3668 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -43.3675 | 108.5318 | 17.1802 | 3873.2315 | 9.9024 | [6 empty] | 169.0262 | 278.3959 | 90.4062 | [5 empty] | -39.9937 | 91.6861 | 3906.7593 | [5 empty] | 171.023 | 279.2215 | 88.8991 | [7 empty] | -38.7039 | 92.2217 | 1.3966 | 3875.2995 | 0.4492 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -42.2107 | 86.0298 | 6.6993 | 4534.1293 | 9.7273 | [6 empty] | 175.6692 | 280.9263 | 126.7224 | [5 empty] | -39.3293 | 79.9818 | 4295.9189 | [5 empty] | 177.2403 | 281.2433 | 127.2772 | [7 empty] | -38.3332 | 79.7439 | 1.0242 | 4290.1228 | 0.2728 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -40.4068 | 59.6775 | 2.4185 | 5612.6599 | 9.7796 | [6 empty] | 187.4753 | 285.4233 | 191.2638 | [5 empty] | -38.2546 | 60.7809 | 5115.9672 | [5 empty] | 188.9243 | 285.722 | 192.4979 | [7 empty] | -37.4462 | 60.3874 | 0.8991 | 5120.9305 | 0.2429 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -38.8242 | 29.9732 | 2.5984 | 7549.6604 | 9.5967 | [6 empty] | 208.0671 | 293.2668 | 303.8356 | [5 empty] | -36.6516 | 31.3984 | 7087.2808 | [5 empty] | 210.11 | 294.0529 | 304.8033 | [7 empty] | -35.7057 | 31.2701 | 0.9545 | 7069.8896 | 0.3262 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -36.9465 | -0.0952 | 10.2414 | 11445.8394 | 10.0977 | [6 empty] | 243.606 | 306.8038 | 498.1202 | [5 empty] | -34.4945 | -10.0387 | 14989.1642 | [5 empty] | 245.7997 | 307.779 | 499.883 | [7 empty] | -33.7071 | -10.1835 | 0.8006 | 14919.6639 | 0.3913 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -35.3767 | -29.6634 | 33.282 | 24771.8125 | 14.2401 | [6 empty] | 303.995 | 329.8063 | 828.2552 | [5 empty] | -31.9792 | -62.7716 | 4.391e+18 | [5 empty] | 307.4207 | 332.8214 | 837.9638 | [7 empty] | -31.9043 | -63.3534 | 0.5866 | 4.391e+18 | 0.2544 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -69.319 | 153.6083 | 25.1309 | 3404.8192 | 6.4391 | [6 empty] | 251.8014 | 464.8733 | 94.9083 | [5 empty] | -63.4019 | 129.1839 | 3679.366 | [5 empty] | 252.2285 | 464.7713 | 96.5255 | [7 empty] | -63.2103 | 128.7087 | 0.5123 | 3687.3197 | 0.1088 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -69.2521 | 151.3452 | 24.0563 | 3443.3539 | 6.0368 | [6 empty] | 252.6134 | 465.1826 | 99.3473 | [5 empty] | -63.3058 | 128.0354 | 3703.4409 | [5 empty] | 253.1431 | 465.0439 | 101.8004 | [7 empty] | -63.0922 | 127.3309 | 0.7361 | 3716.1817 | 0.1635 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -67.9785 | 143.6465 | 18.8433 | 3573.3987 | 4.9156 | [6 empty] | 254.4561 | 465.8845 | 109.4213 | [5 empty] | -63.0898 | 125.4484 | 3758.893 | [5 empty] | 254.8997 | 465.6479 | 111.3133 | [7 empty] | -62.8582 | 124.8789 | 0.6148 | 3768.6908 | 0.1235 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -66.9307 | 129.0724 | 9.615 | 3862.6788 | 3.9098 | [6 empty] | 258.0703 | 467.2612 | 129.1792 | [5 empty] | -62.6732 | 120.4514 | 3871.0332 | [5 empty] | 259.0875 | 467.0766 | 129.8273 | [7 empty] | -62.0499 | 120.1645 | 0.6862 | 3870.6725 | 0.1229 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -65.1862 | 108.9552 | 4.1452 | 4348.671 | 4.1419 | [6 empty] | 264.7133 | 469.7916 | 165.4954 | [5 empty] | -61.9317 | 111.5225 | 4089.4338 | [5 empty] | 266.5079 | 470.4849 | 169.07 | [7 empty] | -61.362 | 110.669 | 1.0262 | 4106.6063 | 0.1829 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -62.7469 | 84.9449 | 11.6593 | 5104.6025 | 4.881 | [6 empty] | 276.5194 | 474.2886 | 230.0368 | [5 empty] | -60.6858 | 96.4207 | 4520.1214 | [5 empty] | 278.2211 | 474.3852 | 230.982 | [7 empty] | -59.8252 | 96.097 | 0.9195 | 4519.2738 | 0.1875 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -60.3226 | 57.1415 | 15.128 | 6355.261 | 5.2902 | [6 empty] | 297.1112 | 482.1321 | 342.6085 | [5 empty] | -58.7102 | 72.1833 | 5422.2887 | [5 empty] | 298.7286 | 482.4429 | 344.0557 | [7 empty] | -58.0391 | 71.846 | 0.7511 | 5426.5298 | 0.1626 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -57.4996 | 28.2592 | 7.5347 | 8434.2047 | 4.2443 | [6 empty] | 332.6501 | 495.6691 | 536.8932 | [5 empty] | -55.7917 | 35.5978 | 7635.6582 | [5 empty] | 334.6982 | 495.6412 | 539.6514 | [7 empty] | -54.9308 | 34.9684 | 1.0664 | 7663.3617 | 0.2668 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -54.8467 | -0.9632 | 14.4448 | 12635.6295 | 6.2608 | [6 empty] | 393.0391 | 518.6716 | 867.0281 | [5 empty] | -51.9012 | -15.1045 | 17506.4795 | [5 empty] | 394.8751 | 519.1162 | 870.9579 | [7 empty] | -51.4269 | -15.647 | 0.7206 | 17686.823 | 0.3111 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 191.5078 | 38.4139 | 94.3889 | 2244.3827 | 15.198 | [6 empty] | 79.8392 | 41.9212 | 11.0088 | [5 empty] | 98.0039 | 25.5178 | 2244.3827 | [5 empty] | 79.209 | 41.6112 | 11.4047 | [7 empty] | 97.2222 | 25.0346 | 0.919 | 2244.3827 | 0.3529 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 179.344 | 22.3273 | 86.3558 | 2244.3827 | 15.2906 | [6 empty] | 81.6819 | 42.6231 | 21.0828 | [5 empty] | 93.1105 | 17.7325 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.1609 | 42.353 | 22.0092 | [7 empty] | 92.1168 | 16.8669 | 1.3178 | 2244.3827 | 0.5149 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 158.2183 | -4.4233 | 73.8754 | 2244.3827 | 15.6666 | [6 empty] | 85.2961 | 43.9998 | 40.8406 | [5 empty] | 84.8709 | 4.3928 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.1271 | 43.4273 | 41.4859 | [7 empty] | 83.5478 | 3.6043 | 1.5402 | 2244.3827 | 0.3999 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 135.4701 | -34.5883 | 65.2616 | 6730.2644 | 15.8563 | [6 empty] | 91.9391 | 46.5302 | 77.1569 | [5 empty] | 73.1376 | -15.256 | 6454.4869 | [5 empty] | 91.531 | 46.339 | 78.1011 | [7 empty] | 72.3736 | -15.8672 | 0.9784 | 6635.429 | 0.2263 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 115.1565 | -63.4351 | 60.693 | 23007.8636 | 15.7603 | [6 empty] | 103.7452 | 51.0271 | 141.6982 | [5 empty] | 58.9146 | -40.621 | 39744.3383 | [5 empty] | 103.2416 | 50.8007 | 143.573 | [7 empty] | 57.9035 | -41.4445 | 1.304 | 52303.8172 | 0.2627 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 96.7311 | -90.9636 | 56.5826 | 1.0063e+18 | 15.2339 | [6 empty] | 124.337 | 58.8707 | 254.27 | [5 empty] | 44.1294 | -70.115 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.2987 | 58.7105 | 257.8726 | [7 empty] | 43.3987 | -71.0847 | 1.2141 | 2.9273e+18 | 0.237 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 82.1936 | -115.1 | 53.098 | 2.9273e+18 | 14.1564 | [6 empty] | 159.8759 | 72.4077 | 448.5546 | [5 empty] | 30.5972 | -102.562 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 160.4195 | 72.4875 | 449.9041 | [7 empty] | 30.7645 | -102.7645 | 0.2626 | 2.9273e+18 | 0.0622 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 70.3121 | -136.5866 | 51.0722 | 2.9273e+18 | 11.9102 | [6 empty] | 220.2649 | 95.4102 | 778.6896 | [5 empty] | 19.2581 | -137.9498 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 221.1379 | 95.8859 | 781.7801 | [7 empty] | 19.2523 | -138.1742 | 0.2245 | 2.9273e+18 | 0.1007 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 188.3113 | 46.2471 | 93.3164 | 2244.3827 | 15.8602 | [6 empty] | 80.2245 | 44.1514 | 7.0911 | [5 empty] | 96.2482 | 31.0042 | 2244.3827 | [5 empty] | 80.9415 | 44.3829 | 7.4222 | [7 empty] | 96.8747 | 30.7529 | 0.675 | 2244.3827 | 0.3579 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 184.3307 | 41.2646 | 91.2811 | 2244.3827 | 15.531 | [6 empty] | 81.0365 | 44.4607 | 11.5301 | [5 empty] | 94.1104 | 27.3883 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.3219 | 44.5751 | 11.7839 | [7 empty] | 94.2298 | 27.2196 | 0.2067 | 2244.3827 | 0.1775 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 173.1576 | 25.4543 | 83.7436 | 2244.3827 | 15.6388 | [6 empty] | 82.8792 | 45.1626 | 21.6041 | [5 empty] | 89.6107 | 19.7186 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.5158 | 45.4502 | 21.5362 | [7 empty] | 90.2194 | 19.9081 | 0.6376 | 2244.3827 | 0.1352 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 153.4945 | -1.0331 | 71.9122 | 2244.3827 | 16.0187 | [6 empty] | 86.4934 | 46.5393 | 41.362 | [5 empty] | 81.9777 | 6.4975 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.8218 | 46.2189 | 40.7586 | [7 empty] | 81.739 | 6.6999 | 0.313 | 2244.3827 | 0.1468 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 132.0833 | -31.2184 | 63.7144 | 6464.0621 | 16.1964 | [6 empty] | 93.1364 | 49.0696 | 77.6782 | [5 empty] | 70.987 | -13.1419 | 6254.389 | [5 empty] | 93.7026 | 49.4389 | 76.7849 | [7 empty] | 71.688 | -12.4062 | 1.0162 | 6078.0135 | 0.2795 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 112.7497 | -60.3786 | 59.3628 | 19563.4009 | 16.1028 | [6 empty] | 104.9425 | 53.5666 | 142.2196 | [5 empty] | 57.4759 | -38.7279 | 29822.1736 | [5 empty] | 105.25 | 53.7648 | 141.264 | [7 empty] | 57.9565 | -38.2364 | 0.6874 | 27322.6954 | 0.154 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 94.9904 | -88.3547 | 55.3828 | 6.4036e+17 | 15.5811 | [6 empty] | 125.5343 | 61.4102 | 254.7914 | [5 empty] | 43.2224 | -68.6739 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 126.086 | 61.5549 | 256.5302 | [7 empty] | 43.2723 | -69.052 | 0.3814 | 2.9273e+18 | 0.0868 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 80.8454 | -112.9821 | 52.0812 | 2.9273e+18 | 14.5022 | [6 empty] | 161.0732 | 74.9472 | 449.076 | [5 empty] | 30.0119 | -101.6505 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.9983 | 75.3559 | 452.708 | [7 empty] | 29.9468 | -102.0934 | 0.4477 | 2.9273e+18 | 0.1135 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 69.219 | -134.8391 | 50.4386 | 2.9273e+18 | 12.1482 | [6 empty] | 221.4622 | 97.9497 | 779.211 | [5 empty] | 18.849 | -137.4702 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 222.6004 | 98.8309 | 785.7418 | [7 empty] | 18.4886 | -137.9472 | 0.5979 | 4.391e+18 | 0.211 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 163.9506 | 54.8747 | 78.7674 | 2244.3827 | 17.4058 | [6 empty] | 82.9417 | 49.9146 | 8.2743 | [5 empty] | 87.7789 | 34.8204 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.7213 | 49.9057 | 8.5238 | [7 empty] | 87.2376 | 34.6693 | 0.5619 | 2244.3827 | 0.1501 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 160.5692 | 50.2884 | 76.9296 | 2244.3827 | 17.0315 | [6 empty] | 83.7536 | 50.2239 | 12.7133 | [5 empty] | 86.0073 | 31.3491 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.2007 | 50.1603 | 13.1799 | [7 empty] | 84.8546 | 31.0679 | 1.1865 | 2244.3827 | 0.2382 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 152.1297 | 35.2278 | 70.7873 | 2244.3827 | 16.9096 | [6 empty] | 85.5964 | 50.9258 | 22.7873 | [5 empty] | 82.2488 | 23.9363 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.0886 | 50.9453 | 23.3074 | [7 empty] | 81.0337 | 23.6997 | 1.2379 | 2244.3827 | 0.213 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 136.5141 | 9.4554 | 60.7533 | 2244.3827 | 17.2429 | [6 empty] | 89.2105 | 52.3024 | 42.5451 | [5 empty] | 75.7806 | 11.0052 | 2244.3826 | [5 empty] | 87.9622 | 51.8559 | 41.6155 | [7 empty] | 74.9338 | 11.4265 | 0.9459 | 2244.3827 | 0.3311 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 119.0984 | -20.7172 | 54.2245 | 5899.2684 | 17.4984 | [6 empty] | 95.8536 | 54.8328 | 78.8613 | [5 empty] | 66.26 | -8.535 | 5885.5487 | [5 empty] | 95.3898 | 54.6711 | 77.8156 | [7 empty] | 66.224 | -8.0724 | 0.464 | 5808.4439 | 0.1745 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 102.8927 | -50.6245 | 51.2782 | 14105.3507 | 17.5068 | [6 empty] | 107.6596 | 59.3298 | 143.4027 | [5 empty] | 54.219 | -34.4897 | 20084.5258 | [5 empty] | 107.3941 | 59.3698 | 142.5972 | [7 empty] | 54.0901 | -34.1168 | 0.3946 | 19570.3697 | 0.111 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 87.4915 | -79.8063 | 48.5771 | 6.4036e+17 | 17.0613 | [6 empty] | 128.2515 | 67.1734 | 255.9745 | [5 empty] | 41.1203 | -65.334 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 127.9692 | 67.3177 | 257.6631 | [7 empty] | 40.3603 | -65.6422 | 0.8201 | 2.9273e+18 | 0.178 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 74.9407 | -105.7898 | 46.727 | 2.9273e+18 | 15.8426 | [6 empty] | 163.7904 | 80.7103 | 450.2591 | [5 empty] | 28.6455 | -99.4523 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.6099 | 80.8065 | 453.0868 | [7 empty] | 28.0389 | -99.8583 | 0.7299 | 2.9273e+18 | 0.1523 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 64.3315 | -128.7881 | 47.0285 | 2.9273e+18 | 13.0863 | [6 empty] | 224.1793 | 103.7129 | 780.3941 | [5 empty] | 17.9005 | -136.2606 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 224.5671 | 104.4555 | 780.8658 | [7 empty] | 17.7665 | -136.1277 | 0.1887 | 2.9273e+18 | 0.1754 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 128.086 | 68.246 | 60.5663 | 2244.3827 | 20.1755 | [6 empty] | 88.2707 | 61.2178 | 10.5948 | [5 empty] | 73.7892 | 41.4106 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.6826 | 61.161 | 10.3638 | [7 empty] | 74.7122 | 41.4347 | 0.9233 | 2244.3827 | 0.1992 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 125.4558 | 64.2277 | 58.996 | 2244.3827 | 19.9038 | [6 empty] | 89.0827 | 61.5271 | 15.0338 | [5 empty] | 72.5163 | 38.1906 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.4674 | 61.4482 | 14.722 | [7 empty] | 73.455 | 38.2592 | 0.9412 | 2244.3827 | 0.194 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 120.1707 | 50.4069 | 53.9067 | 2244.3827 | 19.4931 | [6 empty] | 90.9255 | 62.229 | 25.1077 | [5 empty] | 69.7843 | 31.2459 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.9597 | 62.0992 | 25.1338 | [7 empty] | 70.0478 | 31.1104 | 0.2963 | 2244.3827 | 0.136 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 109.5072 | 26.0869 | 45.1007 | 2244.3826 | 19.5713 | [6 empty] | 94.5396 | 63.6056 | 44.8656 | [5 empty] | 64.9811 | 18.911 | 1912.7557 | [5 empty] | 94.2441 | 63.3614 | 44.8891 | [7 empty] | 64.8884 | 18.7435 | 0.1915 | 1908.0231 | 0.1025 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 97.2928 | -3.5015 | 39.7567 | 5276.1863 | 19.8479 | [6 empty] | 101.1827 | 66.136 | 81.1818 | [5 empty] | 57.6704 | -0.2368 | 5389.3852 | [5 empty] | 100.7915 | 65.8885 | 80.3729 | [7 empty] | 57.7254 | 0.022 | 0.2645 | 5347.9857 | 0.1242 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 85.5321 | -33.9531 | 38.2626 | 10131.6266 | 19.8122 | [6 empty] | 112.9887 | 70.633 | 145.7232 | [5 empty] | 47.9996 | -26.5142 | 13377.5854 | [5 empty] | 111.7954 | 69.9668 | 147.7239 | [7 empty] | 46.7136 | -27.6756 | 1.7328 | 14497.2926 | 0.4445 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 73.7279 | -64.5161 | 37.26 | 73503.2805 | 19.0236 | [6 empty] | 133.5806 | 78.4765 | 258.295 | [5 empty] | 36.9287 | -58.6742 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 132.9541 | 78.1712 | 260.0256 | [7 empty] | 36.2065 | -59.2884 | 0.9481 | 2.9273e+18 | 0.2177 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 63.8178 | -92.2421 | 38.0362 | 2.9273e+18 | 17.2328 | [6 empty] | 169.1195 | 92.0135 | 452.5796 | [5 empty] | 25.8654 | -94.7657 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 169.1717 | 92.0174 | 458.0127 | [7 empty] | 25.1386 | -95.7024 | 1.1856 | 2.9273e+18 | 0.2288 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 54.9565 | -116.9922 | 42.3238 | 2.9273e+18 | 14.4558 | [6 empty] | 229.5084 | 115.016 | 782.7146 | [5 empty] | 15.9791 | -133.4866 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 229.6771 | 115.4593 | 785.6826 | [7 empty] | 15.6018 | -133.6813 | 0.4246 | 2.9273e+18 | 0.1377 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 88.5349 | 84.3046 | 47.5549 | 2244.3827 | 21.6362 | [6 empty] | 98.066 | 81.9937 | 14.8599 | [5 empty] | 54.2243 | 51.3766 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.3142 | 81.5323 | 15.715 | [7 empty] | 53.4536 | 50.6705 | 1.0452 | 2244.3827 | 0.3842 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 86.6642 | 80.8376 | 46.3278 | 2244.3827 | 21.4828 | [6 empty] | 98.878 | 82.303 | 19.2989 | [5 empty] | 53.4662 | 48.5241 | 2244.3827 | [5 empty] | 98.2236 | 82.1132 | 19.3942 | [7 empty] | 52.7233 | 48.4745 | 0.7445 | 2244.3827 | 0.239 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 83.9526 | 68.4779 | 41.4491 | 2244.3827 | 20.8607 | [6 empty] | 100.7207 | 83.0049 | 29.3729 | [5 empty] | 51.8169 | 42.2992 | 2244.3827 | [5 empty] | 99.9223 | 82.7172 | 29.93 | [7 empty] | 50.8613 | 41.9199 | 1.0281 | 2156.4406 | 0.2533 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 77.4866 | 46.1772 | 32.4177 | 3050.7764 | 20.4189 | [6 empty] | 104.3349 | 84.3816 | 49.1308 | [5 empty] | 48.8424 | 30.9978 | 3223.3364 | [5 empty] | 103.7707 | 84.3441 | 49.5286 | [7 empty] | 47.9835 | 30.8531 | 0.871 | 3263.2816 | 0.2425 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 70.0011 | 17.9857 | 26.3832 | 4799.0348 | 20.3192 | [6 empty] | 110.9779 | 86.912 | 85.447 | [5 empty] | 44.1243 | 12.8412 | 4881.1501 | [5 empty] | 110.2108 | 86.7316 | 87.8084 | [7 empty] | 42.7032 | 11.6942 | 1.8263 | 5044.9239 | 0.5756 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 62.6402 | -12.2198 | 25.1516 | 7791.3541 | 19.9807 | [6 empty] | 122.7839 | 91.4089 | 149.9884 | [5 empty] | 37.5088 | -13.2287 | 9300.027 | [5 empty] | 122.0371 | 91.1829 | 152.9493 | [7 empty] | 36.2066 | -14.4311 | 1.7724 | 9757.6914 | 0.5172 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 54.7243 | -43.5946 | 25.5316 | 17535.1738 | 19.1055 | [6 empty] | 143.3758 | 99.2525 | 262.5602 | [5 empty] | 29.3798 | -46.6802 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 142.8883 | 99.1757 | 264.9241 | [7 empty] | 28.5553 | -47.3432 | 1.0581 | 6.4036e+17 | 0.2752 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 47.843 | -72.9027 | 29.9788 | 6.4036e+17 | 17.7135 | [6 empty] | 178.9147 | 112.7895 | 456.8448 | [5 empty] | 20.6423 | -85.5062 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 179.3647 | 113.4512 | 458.4618 | [7 empty] | 20.3854 | -85.4912 | 0.2574 | 2.9273e+18 | 0.1587 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 41.2951 | -99.3974 | 40.3107 | 2.9273e+18 | 15.605 | [6 empty] | 239.3037 | 135.792 | 786.9798 | [5 empty] | 12.3329 | -127.4356 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 240.3346 | 137.1938 | 791.843 | [7 empty] | 11.8705 | -127.5579 | 0.4783 | 2.9273e+18 | 0.2855 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 50.0635 | 101.5786 | 41.4951 | 2244.3827 | 19.6858 | [6 empty] | 115.4741 | 118.9169 | 22.4401 | [5 empty] | 30.4254 | 65.0247 | 1970.3352 | [5 empty] | 116.3849 | 119.0185 | 22.3939 | [7 empty] | 31.478 | 64.9366 | 1.0563 | 2625.2664 | 0.448 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 48.8727 | 98.5725 | 40.5664 | 2244.3826 | 19.5526 | [6 empty] | 116.2861 | 119.2262 | 26.8791 | [5 empty] | 30.0737 | 62.6249 | 1925.606 | [5 empty] | 116.9425 | 119.2155 | 27.4603 | [7 empty] | 30.7712 | 62.1879 | 0.8231 | 1925.9757 | 0.4103 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 47.871 | 87.6762 | 35.5803 | 1962.8794 | 18.9958 | [6 empty] | 118.1288 | 119.9281 | 36.953 | [5 empty] | 29.2989 | 57.3277 | 2988.0089 | [5 empty] | 119.485 | 120.2276 | 37.2165 | [7 empty] | 30.5953 | 57.1171 | 1.3134 | 1854.5356 | 0.6253 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 44.4283 | 67.6346 | 26.0726 | 3338.9937 | 18.4553 | [6 empty] | 121.743 | 121.3048 | 56.7109 | [5 empty] | 27.8659 | 47.4984 | 3462.0725 | [5 empty] | 121.9616 | 121.0299 | 56.8491 | [7 empty] | 28.3683 | 47.2401 | 0.5649 | 3459.1891 | 0.3259 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 40.5063 | 41.4627 | 18.2235 | 4486.9417 | 18.3617 | [6 empty] | 128.386 | 123.8351 | 93.0271 | [5 empty] | 25.4953 | 31.1298 | 4475.1365 | [5 empty] | 128.8496 | 123.9749 | 93.8025 | [7 empty] | 25.729 | 30.8056 | 0.3996 | 4491.7328 | 0.2996 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 36.6997 | 12.3696 | 15.911 | 6422.1165 | 18.2588 | [6 empty] | 140.1921 | 128.3321 | 157.5685 | [5 empty] | 21.9553 | 6.3895 | 6909.5411 | [5 empty] | 140.9429 | 128.8845 | 156.9565 | [7 empty] | 22.3758 | 6.8567 | 0.6286 | 6834.2802 | 0.255 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 32.2075 | -18.9032 | 17.2079 | 10679.6053 | 17.7434 | [6 empty] | 160.7839 | 136.1757 | 270.1403 | [5 empty] | 17.2292 | -27.3746 | 19190.1756 | [5 empty] | 161.9305 | 136.9857 | 270.2823 | [7 empty] | 17.6579 | -27.0483 | 0.5387 | 18664.0762 | 0.2265 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 28.2635 | -49.1254 | 25.8139 | 30413.8533 | 17.1053 | [6 empty] | 196.3228 | 149.7127 | 464.4249 | [5 empty] | 11.6437 | -68.8773 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 198.1677 | 151.022 | 464.3438 | [7 empty] | 12.2625 | -68.3141 | 0.8367 | 2.9273e+18 | 0.3142 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 24.1616 | -77.0923 | 42.284 | 2.9273e+18 | 15.926 | [6 empty] | 256.7118 | 172.7152 | 794.5599 | [5 empty] | 5.8167 | -115.1896 | 4.391e+18 | [5 empty] | 259.5313 | 175.1363 | 794.2606 | [7 empty] | 6.4092 | -114.3259 | 1.0474 | 4.391e+18 | 0.379 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 14.858 | 119.1229 | 38.1266 | 1924.529 | 16.5866 | [6 empty] | 145.837 | 183.3175 | 35.6611 | [5 empty] | 4.3637 | 82.469 | 3121.5113 | [5 empty] | 145.8411 | 182.5828 | 35.5744 | [7 empty] | 4.942 | 82.2194 | 0.6299 | 3115.0564 | 0.241 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 14.2328 | 116.4727 | 37.2855 | 1900.0172 | 16.3816 | [6 empty] | 146.649 | 183.6268 | 40.1001 | [5 empty] | 4.2619 | 80.5451 | 3180.6512 | [5 empty] | 145.6852 | 182.517 | 41.0066 | [7 empty] | 3.9966 | 79.8536 | 0.7406 | 3199.2401 | 0.2766 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 14.2827 | 106.9323 | 32.3404 | 3033.7069 | 15.745 | [6 empty] | 148.4917 | 184.3287 | 50.1741 | [5 empty] | 4.0351 | 76.2584 | 3318.5406 | [5 empty] | 147.8511 | 183.2958 | 50.9477 | [7 empty] | 4.0556 | 75.605 | 0.6538 | 3332.9996 | 0.2219 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 12.741 | 89.1216 | 22.8679 | 3494.4468 | 15.0556 | [6 empty] | 152.1059 | 185.7054 | 69.932 | [5 empty] | 3.6064 | 68.1574 | 3606.4839 | [5 empty] | 151.8442 | 185.2617 | 69.6411 | [7 empty] | 3.7195 | 68.1253 | 0.1175 | 3603.0926 | 0.0735 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 11.2015 | 65.2533 | 13.8126 | 4294.0829 | 14.8206 | [6 empty] | 158.7489 | 188.2358 | 106.2482 | [5 empty] | 2.8698 | 54.2364 | 4205.9955 | [5 empty] | 158.525 | 188.0399 | 107.6071 | [7 empty] | 2.6078 | 53.6695 | 0.6245 | 4236.6478 | 0.2067 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 9.9194 | 37.8765 | 10.0124 | 5600.486 | 15.0729 | [6 empty] | 170.5549 | 192.7327 | 170.7896 | [5 empty] | 1.7015 | 32.1568 | 5535.3886 | [5 empty] | 170.9017 | 192.7012 | 172.8285 | [7 empty] | 1.7566 | 31.4309 | 0.7279 | 5586.2842 | 0.2828 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | 6.5649 | -22.6348 | 21.7727 | 13538.2453 | 15.0847 | [6 empty] | 226.6857 | 214.1133 | 477.646 | [5 empty] | -2.2511 | -42.5428 | 173811.3059 | [5 empty] | 227.5825 | 215.1307 | 482.6194 | [7 empty] | -2.6365 | -43.1705 | 0.7366 | 282469.9518 | 0.2841 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | 4.7316 | -51.5331 | 42.6767 | 49788.8767 | 15.0996 | [6 empty] | 287.0747 | 237.1158 | 807.781 | [5 empty] | -4.9264 | -93.1026 | 4.391e+18 | [5 empty] | 288.7982 | 239.764 | 813.0173 | [7 empty] | -5.4518 | -92.9147 | 0.5581 | 4.391e+18 | 0.3721 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -16.2396 | 136.3293 | 33.0548 | 3043.6681 | 12.3335 | [6 empty] | 198.2395 | 294.4648 | 58.479 | [5 empty] | -22.4936 | 103.8715 | 3396.6913 | [5 empty] | 198.8553 | 294.3466 | 57.7837 | [7 empty] | -21.8843 | 104.0021 | 0.6231 | 3385.5101 | 0.212 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -16.4899 | 133.9328 | 32.1077 | 3090.1579 | 12.0179 | [6 empty] | 199.0515 | 294.7741 | 62.918 | [5 empty] | -22.4747 | 102.3878 | 3433.529 | [5 empty] | 199.9818 | 294.742 | 61.7707 | [7 empty] | -21.6253 | 102.6573 | 0.8911 | 3416.0261 | 0.3096 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -15.8625 | 125.5515 | 27.2945 | 3244.3023 | 11.1568 | [6 empty] | 200.8942 | 295.4761 | 72.992 | [5 empty] | -22.4326 | 99.0595 | 3518.9149 | [5 empty] | 201.9184 | 295.4325 | 72.3213 | [7 empty] | -21.5595 | 99.1549 | 0.8783 | 3504.9889 | 0.2825 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -16.2344 | 109.7569 | 18.1357 | 3588.6487 | 10.2129 | [6 empty] | 204.5084 | 296.8527 | 92.7499 | [5 empty] | -22.3528 | 92.6844 | 3694.0021 | [5 empty] | 205.1024 | 297.1077 | 91.2694 | [7 empty] | -21.8928 | 93.1701 | 0.6689 | 3674.9246 | 0.2304 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -16.2989 | 88.1688 | 8.9412 | 4172.9661 | 9.8802 | [6 empty] | 211.1514 | 299.3831 | 129.0661 | [5 empty] | -22.215 | 81.4648 | 4044.4117 | [5 empty] | 211.3556 | 299.1482 | 130.4494 | [7 empty] | -22.0782 | 80.9509 | 0.5318 | 4058.8107 | 0.1264 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -15.9627 | 62.828 | 6.035 | 5094.2747 | 9.9439 | [6 empty] | 222.9575 | 303.8801 | 193.6075 | [5 empty] | -21.996 | 62.9677 | 4769.2078 | [5 empty] | 223.8005 | 304.0193 | 193.1411 | [7 empty] | -21.431 | 63.0655 | 0.5734 | 4755.2294 | 0.1995 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -15.9921 | 33.9932 | 5.7069 | 6654.7391 | 9.904 | [6 empty] | 243.5493 | 311.7236 | 306.1793 | [5 empty] | -21.6808 | 34.4475 | 6432.8009 | [5 empty] | 244.654 | 312.23 | 305.5808 | [7 empty] | -21.1419 | 34.6799 | 0.5869 | 6402.0776 | 0.2286 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -15.707 | 4.4756 | 12.0422 | 9439.2593 | 10.3277 | [6 empty] | 279.0882 | 325.2606 | 500.4639 | [5 empty] | -21.288 | -6.1953 | 12011.9945 | [5 empty] | 280.1768 | 325.5844 | 500.6042 | [7 empty] | -20.8002 | -6.1803 | 0.4881 | 11962.3082 | 0.2845 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -15.6986 | -24.5967 | 34.3644 | 16137.6747 | 11.6353 | [6 empty] | 339.4772 | 348.2631 | 830.5989 | [5 empty] | -20.9087 | -58.5639 | 4.391e+18 | [5 empty] | 341.6562 | 350.3768 | 832.8963 | [7 empty] | -20.7235 | -58.3017 | 0.321 | 4.391e+18 | 0.1741 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -43.8622 | 153.2961 | 24.5495 | 3225.8273 | 7.6765 | [6 empty] | 287.2836 | 483.3301 | 97.252 | [5 empty] | -49.4736 | 129.3966 | 3565.2681 | [5 empty] | 289.6795 | 483.5147 | 96.0157 | [7 empty] | -48.0718 | 129.5442 | 1.4096 | 3548.3754 | 0.3612 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -43.8389 | 151.1057 | 23.4946 | 3261.2439 | 7.2416 | [6 empty] | 288.0956 | 483.6394 | 101.691 | [5 empty] | -49.412 | 128.2817 | 3588.0354 | [5 empty] | 290.6671 | 483.8551 | 101.2859 | [7 empty] | -47.9787 | 128.2133 | 1.435 | 3575.1815 | 0.3347 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -42.9124 | 143.7626 | 19.0843 | 3381.1186 | 6.0435 | [6 empty] | 289.9383 | 484.3413 | 111.765 | [5 empty] | -49.2734 | 125.7696 | 3640.4204 | [5 empty] | 291.2017 | 483.8339 | 112.7682 | [7 empty] | -48.425 | 125.3112 | 0.9643 | 3640.4721 | 0.1752 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -42.5861 | 129.7523 | 10.9237 | 3647.4544 | 4.6365 | [6 empty] | 293.5525 | 485.718 | 131.5228 | [5 empty] | -49.006 | 120.9143 | 3746.1364 | [5 empty] | 295.1317 | 485.1941 | 131.5215 | [7 empty] | -47.9133 | 120.6751 | 1.1186 | 3738.8955 | 0.2436 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -41.7911 | 110.3408 | 6.998 | 4088.1639 | 4.3586 | [6 empty] | 300.1955 | 488.2483 | 167.8391 | [5 empty] | -48.5297 | 112.2286 | 3951.2574 | [5 empty] | 302.5182 | 488.4941 | 170.7559 | [7 empty] | -47.5067 | 111.4131 | 1.3083 | 3960.5016 | 0.2356 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -40.4564 | 87.1082 | 12.6918 | 4760.5943 | 4.9424 | [6 empty] | 312.0016 | 492.7453 | 232.3804 | [5 empty] | -47.7288 | 97.5099 | 4353.1109 | [5 empty] | 314.0449 | 492.6868 | 233.3281 | [7 empty] | -46.6568 | 97.1322 | 1.1366 | 4350.7129 | 0.2495 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -39.2774 | 60.0838 | 15.4936 | 5838.6464 | 5.4038 | [6 empty] | 332.5934 | 500.5889 | 344.9522 | [5 empty] | -46.4572 | 73.8135 | 5184.0342 | [5 empty] | 335.349 | 500.7672 | 343.3255 | [7 empty] | -44.9921 | 74.0021 | 1.4771 | 5153.3553 | 0.4039 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -37.7397 | 31.7549 | 9.177 | 7540.6587 | 4.7785 | [6 empty] | 368.1323 | 514.1259 | 539.2368 | [5 empty] | -44.5763 | 37.8768 | 7155.8195 | [5 empty] | 371.4636 | 515.1844 | 538.217 | [7 empty] | -43.2607 | 38.1336 | 1.3404 | 7103.3279 | 0.4085 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -36.3516 | 3.0806 | 16.3555 | 10607.4069 | 6.6271 | [6 empty] | 428.5213 | 537.1284 | 869.3718 | [5 empty] | -42.069 | -12.2431 | 14769.9131 | [5 empty] | 431.1847 | 537.6984 | 868.5535 | [7 empty] | -41.058 | -12.1029 | 1.0207 | 14602.3515 | 0.3561 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 221.3732 | 45.6544 | 89.991 | 2244.3827 | 13.1806 | [6 empty] | 141.077 | 73.7753 | 15.0537 | [5 empty] | 131.8887 | 36.119 | 2244.3827 | [5 empty] | 140.6849 | 73.4572 | 15.3772 | [7 empty] | 131.7328 | 35.7541 | 0.3968 | 2244.3827 | 0.2555 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 210.7323 | 31.5962 | 82.7716 | 2244.3827 | 13.7133 | [6 empty] | 142.9197 | 74.4772 | 25.1277 | [5 empty] | 127.9751 | 30.0473 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.5017 | 74.2486 | 25.2354 | [7 empty] | 127.7275 | 29.8889 | 0.294 | 2244.3827 | 0.0945 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 191.1839 | 7.2106 | 71.2133 | 2244.3827 | 14.6319 | [6 empty] | 146.5339 | 75.8539 | 44.8855 | [5 empty] | 120.9658 | 19.0747 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.5046 | 75.8905 | 44.1445 | [7 empty] | 121.216 | 19.5163 | 0.5075 | 2244.3827 | 0.2121 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 168.8588 | -21.6539 | 63.2974 | 2244.3827 | 14.826 | [6 empty] | 153.1769 | 78.3842 | 81.2018 | [5 empty] | 109.9764 | 1.5717 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.8915 | 78.1812 | 81.6626 | [7 empty] | 109.7121 | 1.2378 | 0.4258 | 2244.3827 | 0.1252 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 147.6237 | -50.6055 | 59.4184 | 8991.5223 | 14.4617 | [6 empty] | 164.9829 | 82.8812 | 145.7431 | [5 empty] | 94.8338 | -23.3332 | 7077.65 | [5 empty] | 164.668 | 82.6796 | 145.5516 | [7 empty] | 94.771 | -23.3781 | 0.0772 | 7087.448 | 0.0464 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 127.242 | -79.2815 | 56.097 | 47297.4963 | 13.6005 | [6 empty] | 185.5748 | 90.7248 | 258.3149 | [5 empty] | 76.6621 | -55.0213 | 56633.4023 | [5 empty] | 185.1049 | 90.3574 | 260.7404 | [7 empty] | 75.9446 | -55.8669 | 1.1089 | 76431.0678 | 0.2062 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 110.3723 | -104.9239 | 54.3073 | 6.4036e+17 | 12.1394 | [6 empty] | 221.1137 | 104.2618 | 452.5995 | [5 empty] | 57.7039 | -91.6828 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 221.6146 | 104.6132 | 453.4575 | [7 empty] | 57.7219 | -91.6872 | 0.0185 | 2.9273e+18 | 0.0713 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 96.004 | -128.0719 | 55.7819 | 2.9273e+18 | 10.275 | [6 empty] | 281.5027 | 127.2643 | 782.7345 | [5 empty] | 40.3282 | -131.5118 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 282.1436 | 128.0168 | 780.9874 | [7 empty] | 40.5675 | -131.0868 | 0.4877 | 2.9273e+18 | 0.156 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 218.4845 | 52.3202 | 88.9203 | 2244.3827 | 13.9739 | [6 empty] | 141.4623 | 76.0055 | 11.136 | [5 empty] | 130.3936 | 40.2041 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.871 | 75.3169 | 11.8005 | [7 empty] | 128.9841 | 39.6098 | 1.5297 | 2244.3827 | 0.4535 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 214.9535 | 47.9855 | 86.9145 | 2244.3827 | 13.4757 | [6 empty] | 142.2743 | 76.3148 | 15.575 | [5 empty] | 128.6801 | 37.4489 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.0007 | 76.1958 | 15.8091 | [7 empty] | 128.3783 | 37.2708 | 0.3504 | 2244.3827 | 0.1263 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 204.9752 | 34.136 | 80.0595 | 2244.3827 | 13.9481 | [6 empty] | 144.117 | 77.0167 | 25.649 | [5 empty] | 124.9609 | 31.4439 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.7376 | 76.7745 | 25.7108 | [7 empty] | 124.8133 | 31.2985 | 0.2072 | 2244.3827 | 0.0888 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 186.4918 | 10.0025 | 69.0229 | 2244.3827 | 14.8664 | [6 empty] | 147.7312 | 78.3933 | 45.4069 | [5 empty] | 118.2821 | 20.567 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.2541 | 78.2254 | 44.7025 | [7 empty] | 118.2257 | 20.907 | 0.3446 | 2244.3827 | 0.1846 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 165.2671 | -18.7761 | 61.5421 | 2244.3828 | 15.0594 | [6 empty] | 154.3742 | 80.9237 | 81.7231 | [5 empty] | 107.765 | 3.1544 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.7144 | 80.5825 | 82.3956 | [7 empty] | 107.1431 | 2.6751 | 0.7852 | 2244.3827 | 0.1914 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 144.8843 | -47.8668 | 57.9276 | 8649.9987 | 14.6524 | [6 empty] | 166.1802 | 85.4207 | 146.2645 | [5 empty] | 93.1825 | -21.7414 | 6932.393 | [5 empty] | 165.6049 | 85.3189 | 146.2526 | [7 empty] | 92.6643 | -21.7432 | 0.5182 | 6963.1142 | 0.0741 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 125.1436 | -76.7985 | 54.7619 | 36525.882 | 13.7201 | [6 empty] | 186.7721 | 93.2643 | 258.8363 | [5 empty] | 75.5467 | -53.5818 | 43829.8625 | [5 empty] | 186.101 | 93.0266 | 262.0348 | [7 empty] | 74.3649 | -54.5312 | 1.516 | 57065.4353 | 0.2504 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 108.7316 | -102.7632 | 53.1542 | 6.4036e+17 | 12.2416 | [6 empty] | 222.311 | 106.8012 | 453.1209 | [5 empty] | 56.9972 | -90.5599 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 222.6456 | 107.1044 | 455.1436 | [7 empty] | 56.7294 | -90.7878 | 0.3516 | 2.9273e+18 | 0.0822 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 94.6429 | -126.2138 | 54.9565 | 2.9273e+18 | 10.4157 | [6 empty] | 282.6999 | 129.8038 | 783.2559 | [5 empty] | 39.8754 | -130.7674 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 282.787 | 130.2888 | 781.1525 | [7 empty] | 39.9533 | -130.3649 | 0.41 | 2.9273e+18 | 0.1117 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 196.7432 | 59.6506 | 75.2684 | 2244.3827 | 15.4619 | [6 empty] | 144.1794 | 81.7687 | 12.3192 | [5 empty] | 123.335 | 43.0205 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.4844 | 81.4634 | 12.9488 | [7 empty] | 122.5711 | 42.5589 | 0.8925 | 2244.3827 | 0.36 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 193.6213 | 55.6173 | 73.4217 | 2244.3827 | 14.8534 | [6 empty] | 144.9914 | 82.078 | 16.7582 | [5 empty] | 121.8068 | 40.3392 | 2244.3827 | [5 empty] | 144.9385 | 82.0297 | 17.2695 | [7 empty] | 121.5705 | 40.0045 | 0.4096 | 2244.3827 | 0.2547 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 185.5569 | 42.3176 | 67.5331 | 2244.3827 | 14.8402 | [6 empty] | 146.8342 | 82.7799 | 26.8322 | [5 empty] | 118.4801 | 34.4805 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.3999 | 82.703 | 27.7644 | [7 empty] | 117.5821 | 33.9677 | 1.0341 | 2244.3827 | 0.3091 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 170.1336 | 18.8392 | 57.8751 | 2244.3827 | 15.579 | [6 empty] | 150.4483 | 84.1565 | 46.59 | [5 empty] | 112.4731 | 23.8186 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.989 | 84.065 | 47.3206 | [7 empty] | 111.6976 | 23.443 | 0.8617 | 2244.3827 | 0.1861 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 152.155 | -9.6638 | 51.851 | 3683.171 | 15.8061 | [6 empty] | 157.0913 | 86.6869 | 82.9062 | [5 empty] | 102.9278 | 6.621 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.4111 | 87.1542 | 83.5021 | [7 empty] | 102.4828 | 6.6495 | 0.4459 | 2244.3828 | 0.1201 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 134.5619 | -39.0424 | 49.624 | 7826.177 | 15.3554 | [6 empty] | 168.8974 | 91.1839 | 147.4476 | [5 empty] | 89.5178 | -18.2201 | 6641.2384 | [5 empty] | 169.1916 | 91.6904 | 147.4806 | [7 empty] | 89.2828 | -17.8972 | 0.3994 | 6610.5431 | 0.1502 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 117.0986 | -68.6431 | 47.714 | 22459.8129 | 14.3567 | [6 empty] | 189.4892 | 99.0274 | 260.0194 | [5 empty] | 73.0307 | -50.3499 | 29996.8563 | [5 empty] | 189.7142 | 99.3766 | 262.4125 | [7 empty] | 72.4035 | -50.7867 | 0.7643 | 32019.691 | 0.1451 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 102.3219 | -95.5118 | 47.539 | 6.4036e+17 | 12.9018 | [6 empty] | 225.0282 | 112.5644 | 454.304 | [5 empty] | 55.3813 | -87.9925 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 226.0339 | 113.3052 | 455.5438 | [7 empty] | 55.4773 | -87.8998 | 0.1335 | 2.9273e+18 | 0.1464 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 89.3032 | -119.7968 | 51.3067 | 2.9273e+18 | 11.127 | [6 empty] | 285.4171 | 135.5669 | 784.439 | [5 empty] | 38.8344 | -129.0318 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 287.0708 | 136.9338 | 789.8177 | [7 empty] | 38.5946 | -129.2495 | 0.3239 | 2.9273e+18 | 0.2359 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 163.3089 | 71.4612 | 57.2947 | 2244.3827 | 17.3677 | [6 empty] | 149.5085 | 93.0718 | 14.6397 | [5 empty] | 110.9899 | 48.1076 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.8299 | 93.3732 | 14.9383 | [7 empty] | 112.1734 | 47.8662 | 1.2079 | 2244.3827 | 0.3698 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 160.7197 | 67.8508 | 55.6315 | 2244.3827 | 16.7506 | [6 empty] | 150.3205 | 93.3811 | 19.0787 | [5 empty] | 109.7497 | 45.559 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.0124 | 94.0377 | 18.6188 | [7 empty] | 111.1875 | 45.9232 | 1.4832 | 2244.3827 | 0.258 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 155.0828 | 55.4636 | 50.4825 | 2244.3827 | 15.9991 | [6 empty] | 152.1633 | 94.083 | 29.1526 | [5 empty] | 107.0375 | 39.9675 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.5016 | 94.5202 | 29.3972 | [7 empty] | 108.0412 | 39.8743 | 1.0081 | 2244.3827 | 0.2384 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 143.6914 | 33.1936 | 41.7414 | 2244.3827 | 16.1737 | [6 empty] | 155.7774 | 95.4597 | 48.9105 | [5 empty] | 102.0954 | 29.7122 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.1797 | 95.5305 | 48.9834 | [7 empty] | 102.476 | 29.6543 | 0.385 | 2244.3827 | 0.0825 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 130.1734 | 5.3986 | 36.8346 | 3752.3471 | 16.422 | [6 empty] | 162.4204 | 97.9901 | 85.2267 | [5 empty] | 94.1232 | 12.9597 | 1890.3819 | [5 empty] | 163.3197 | 98.3605 | 85.4699 | [7 empty] | 94.6426 | 12.9744 | 0.5195 | 1900.6702 | 0.1068 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 116.6489 | -24.0191 | 36.1512 | 6837.8484 | 16.04 | [6 empty] | 174.2265 | 102.4871 | 149.7681 | [5 empty] | 82.6726 | -11.669 | 6191.2863 | [5 empty] | 173.0362 | 101.9448 | 150.5118 | [7 empty] | 81.769 | -12.172 | 1.0341 | 6294.9261 | 0.2207 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 102.6847 | -54.3599 | 35.9683 | 14473.7132 | 15.1671 | [6 empty] | 194.8183 | 110.3306 | 262.3399 | [5 empty] | 68.1882 | -44.1758 | 19751.1318 | [5 empty] | 194.7934 | 110.2897 | 263.3852 | [7 empty] | 67.9744 | -44.4852 | 0.3762 | 20213.6331 | 0.0744 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 90.5446 | -82.4115 | 38.3584 | 1.3722e+17 | 13.9164 | [6 empty] | 230.3573 | 123.8676 | 456.6245 | [5 empty] | 52.1895 | -82.9213 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 230.3929 | 123.9153 | 461.1412 | [7 empty] | 51.4883 | -83.7446 | 1.0814 | 2.9273e+18 | 0.1817 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 79.3582 | -107.8883 | 46.0935 | 2.9273e+18 | 12.3707 | [6 empty] | 290.7462 | 146.8701 | 786.7595 | [5 empty] | 36.7522 | -125.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 292.0752 | 148.0429 | 790.0017 | [7 empty] | 36.6476 | -125.4955 | 0.1063 | 2.9273e+18 | 0.1844 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 124.4637 | 86.1679 | 43.937 | 2244.3827 | 18.4338 | [6 empty] | 159.3037 | 113.8478 | 18.9048 | [5 empty] | 92.262 | 56.2764 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.7144 | 114.4639 | 19.1888 | [7 empty] | 93.0961 | 56.2148 | 0.8364 | 2244.3827 | 0.2747 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 122.4773 | 82.993 | 42.5593 | 2244.3827 | 18.0332 | [6 empty] | 160.1157 | 114.1571 | 23.3438 | [5 empty] | 91.3811 | 53.9357 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.6434 | 114.8036 | 24.3394 | [7 empty] | 92.082 | 53.5057 | 0.8223 | 2244.3827 | 0.4854 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 119.1154 | 71.7151 | 37.5086 | 2244.3827 | 16.8671 | [6 empty] | 161.9585 | 114.859 | 33.4178 | [5 empty] | 89.4424 | 48.7715 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.498 | 115.4496 | 34.8715 | [7 empty] | 90.0815 | 48.1091 | 0.9204 | 2244.3827 | 0.581 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 111.4717 | 51.0769 | 28.2275 | 2244.3827 | 16.2406 | [6 empty] | 165.5726 | 116.2357 | 53.1757 | [5 empty] | 85.8659 | 39.197 | 2244.3827 | [5 empty] | 166.441 | 116.7393 | 52.8594 | [7 empty] | 86.37 | 39.509 | 0.5929 | 2244.3827 | 0.1607 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 102.3468 | 24.599 | 22.4117 | 3788.4551 | 16.3734 | [6 empty] | 172.2157 | 118.766 | 89.4919 | [5 empty] | 79.9743 | 23.2744 | 3229.4712 | [5 empty] | 173.767 | 119.5541 | 90.0794 | [7 empty] | 80.6542 | 23.2865 | 0.68 | 3215.0544 | 0.1951 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 93.0377 | -4.3413 | 22.0911 | 5985.7731 | 16.1863 | [6 empty] | 184.0217 | 123.263 | 154.0333 | [5 empty] | 71.2409 | -0.7475 | 5630.2536 | [5 empty] | 185.6559 | 124.4636 | 151.5753 | [7 empty] | 72.3267 | 0.6864 | 1.7986 | 5456.7025 | 0.5631 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 82.9036 | -34.989 | 23.2336 | 10376.2942 | 15.5673 | [6 empty] | 204.6136 | 131.1066 | 266.6051 | [5 empty] | 59.7197 | -33.4703 | 13264.3043 | [5 empty] | 205.8158 | 131.9221 | 268.3835 | [7 empty] | 59.797 | -33.587 | 0.14 | 13290.1028 | 0.1418 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 73.9054 | -64.0493 | 29.1726 | 31017.6103 | 14.7035 | [6 empty] | 240.1525 | 144.6436 | 460.8897 | [5 empty] | 46.3623 | -73.6628 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 242.0958 | 145.8149 | 462.3535 | [7 empty] | 46.848 | -73.4769 | 0.5201 | 2.9273e+18 | 0.2046 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 65.137 | -90.8226 | 42.5906 | 6.4036e+17 | 13.6364 | [6 empty] | 300.5414 | 167.6461 | 791.0247 | [5 empty] | 32.8515 | -118.6004 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 303.9963 | 170.5585 | 791.907 | [7 empty] | 33.4281 | -117.7416 | 1.0345 | 2.9273e+18 | 0.4234 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 84.8788 | 102.4922 | 38.5395 | 2244.3827 | 17.7708 | [6 empty] | 176.7119 | 150.771 | 26.485 | [5 empty] | 67.2828 | 68.2041 | 2244.3827 | [5 empty] | 176.9 | 150.2746 | 27.1055 | [7 empty] | 67.8472 | 67.6544 | 0.7879 | 2244.3827 | 0.4275 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 83.5462 | 99.6743 | 37.4954 | 2244.3827 | 17.5695 | [6 empty] | 177.5239 | 151.0803 | 30.924 | [5 empty] | 66.7583 | 66.1471 | 2244.3827 | [5 empty] | 177.3265 | 150.4399 | 31.927 | [7 empty] | 66.9584 | 65.414 | 0.76 | 2244.3827 | 0.4442 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 81.88 | 89.5482 | 32.3641 | 2244.3827 | 16.571 | [6 empty] | 179.3666 | 151.7822 | 40.9979 | [5 empty] | 65.5954 | 61.5796 | 2244.3827 | [5 empty] | 179.689 | 151.3091 | 42.5683 | [7 empty] | 66.0376 | 60.5973 | 1.0772 | 2244.3827 | 0.6348 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 77.2202 | 70.7743 | 22.4994 | 1917.0575 | 15.6224 | [6 empty] | 182.9808 | 153.1588 | 60.7558 | [5 empty] | 63.4195 | 53.0046 | 2619.9454 | [5 empty] | 182.3973 | 152.6184 | 61.7119 | [7 empty] | 63.1206 | 52.4124 | 0.6633 | 1969.3756 | 0.2657 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 71.6483 | 46.0503 | 14.1286 | 3811.0649 | 15.3606 | [6 empty] | 189.6238 | 155.6892 | 97.072 | [5 empty] | 59.7463 | 38.4371 | 3448.988 | [5 empty] | 190.1834 | 155.8424 | 98.7537 | [7 empty] | 59.8003 | 37.7824 | 0.657 | 3483.2741 | 0.3773 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 65.9775 | 18.2363 | 12.1469 | 5356.3978 | 15.3055 | [6 empty] | 201.4298 | 160.1862 | 161.6134 | [5 empty] | 54.0896 | 15.7413 | 5066.1167 | [5 empty] | 202.206 | 160.7262 | 163.2671 | [7 empty] | 54.0448 | 15.3767 | 0.3674 | 5099.2134 | 0.1927 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 59.4221 | -12.0728 | 13.9276 | 8109.727 | 14.9627 | [6 empty] | 222.0217 | 168.0297 | 274.1852 | [5 empty] | 46.2195 | -16.5076 | 9341.7975 | [5 empty] | 222.5459 | 168.2374 | 278.7691 | [7 empty] | 45.7653 | -17.6951 | 1.2713 | 9623.1343 | 0.3768 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 53.494 | -41.6129 | 23.5955 | 14791.6125 | 14.6538 | [6 empty] | 257.5606 | 181.5667 | 468.4698 | [5 empty] | 36.4802 | -57.9616 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 258.879 | 182.5473 | 472.5421 | [7 empty] | 36.3185 | -58.3981 | 0.4655 | 1.3722e+17 | 0.1538 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 47.3958 | -69.5154 | 42.3131 | 123878.8559 | 14.3246 | [6 empty] | 317.9495 | 204.5692 | 798.6048 | [5 empty] | 25.9295 | -105.979 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 320.325 | 207.5143 | 803.5953 | [7 empty] | 25.5069 | -105.6207 | 0.5541 | 2.9273e+18 | 0.3613 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 47.4352 | 119.456 | 36.4878 | 2244.3826 | 14.8896 | [6 empty] | 207.0748 | 215.1716 | 39.706 | [5 empty] | 37.6399 | 84.3075 | 1964.1178 | [5 empty] | 208.9988 | 216.0705 | 39.2505 | [7 empty] | 38.7607 | 84.5582 | 1.1485 | 2637.9919 | 0.3899 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 46.6672 | 116.9256 | 35.5699 | 2395.9007 | 14.7127 | [6 empty] | 207.8867 | 215.4809 | 44.145 | [5 empty] | 37.3941 | 82.5857 | 1939.1481 | [5 empty] | 209.5677 | 216.2893 | 44.8984 | [7 empty] | 38.1606 | 82.3708 | 0.796 | 1940.7136 | 0.336 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 46.1669 | 107.9075 | 30.6221 | 1963.0061 | 14.0146 | [6 empty] | 209.7295 | 216.1828 | 54.219 | [5 empty] | 36.8455 | 78.7385 | 1891.4598 | [5 empty] | 210.3577 | 216.5239 | 54.3515 | [7 empty] | 37.1255 | 78.7346 | 0.28 | 1892.5315 | 0.1131 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 43.5744 | 91.0087 | 21.0668 | 3113.3072 | 13.2941 | [6 empty] | 213.3436 | 217.5595 | 73.9769 | [5 empty] | 35.8047 | 71.427 | 3100.1897 | [5 empty] | 214.0802 | 217.8211 | 74.9878 | [7 empty] | 36.0925 | 71.0666 | 0.4612 | 3107.8374 | 0.2197 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 40.6069 | 68.2892 | 11.6111 | 3824.1791 | 13.0198 | [6 empty] | 219.9867 | 220.0898 | 110.2931 | [5 empty] | 34.0045 | 58.738 | 3590.3726 | [5 empty] | 222.0565 | 221.2188 | 109.9103 | [7 empty] | 35.0098 | 59.08 | 1.0619 | 3564.3058 | 0.3893 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 37.7089 | 42.0434 | 7.5817 | 4924.7539 | 13.068 | [6 empty] | 231.7927 | 224.5868 | 174.8345 | [5 empty] | 31.1212 | 38.2906 | 4606.7223 | [5 empty] | 234.1407 | 225.7792 | 175.6819 | [7 empty] | 32.0825 | 38.2849 | 0.9614 | 4591.91 | 0.5 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 34.0256 | 12.721 | 8.6717 | 6767.8808 | 12.8514 | [6 empty] | 252.3846 | 232.4304 | 287.4063 | [5 empty] | 26.8715 | 7.8202 | 6998.756 | [5 empty] | 254.1616 | 233.6815 | 288.76 | [7 empty] | 27.2561 | 7.8515 | 0.3859 | 6985.439 | 0.2011 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 30.7579 | -16.6502 | 19.5288 | 10172.563 | 13.2919 | [6 empty] | 287.9235 | 245.9674 | 481.6909 | [5 empty] | 21.1966 | -33.6783 | 18350.1673 | [5 empty] | 289.9576 | 247.006 | 480.9 | [7 empty] | 22.044 | -33.2194 | 0.9636 | 17789.945 | 0.3224 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 27.1686 | -45.176 | 41.3281 | 19972.8322 | 14.1085 | [6 empty] | 348.3124 | 268.9699 | 811.8259 | [5 empty] | 14.4837 | -84.5092 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 350.2544 | 271.5145 | 816.3734 | [7 empty] | 14.1017 | -84.3147 | 0.4287 | 2.9273e+18 | 0.261 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 13.63 | 136.2983 | 32.4897 | 1913.5498 | 11.3607 | [6 empty] | 259.4773 | 326.3189 | 62.5239 | [5 empty] | 5.5469 | 104.8302 | 3114.3235 | [5 empty] | 259.5069 | 325.6367 | 63.5184 | [7 empty] | 5.8293 | 104.3324 | 0.5723 | 3119.8419 | 0.1521 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 13.2772 | 133.9821 | 31.5102 | 1896.7696 | 11.0689 | [6 empty] | 260.2892 | 326.6282 | 66.9629 | [5 empty] | 5.4741 | 103.4534 | 3147.3682 | [5 empty] | 261.8711 | 326.6495 | 67.7363 | [7 empty] | 6.5089 | 103.0572 | 1.1081 | 3143.0545 | 0.3389 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 13.5041 | 125.97 | 26.8875 | 2983.2368 | 10.2862 | [6 empty] | 262.132 | 327.3301 | 77.0369 | [5 empty] | 5.3104 | 100.3613 | 3223.4389 | [5 empty] | 263.6989 | 327.6466 | 77.2111 | [7 empty] | 6.2341 | 100.2363 | 0.9321 | 3215.2498 | 0.3089 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 12.2931 | 110.8123 | 17.939 | 3304.7364 | 9.4337 | [6 empty] | 265.7461 | 328.7068 | 96.7948 | [5 empty] | 4.9963 | 94.4244 | 3377.5856 | [5 empty] | 266.3752 | 328.5011 | 97.4242 | [7 empty] | 5.4787 | 94.1161 | 0.5724 | 3378.357 | 0.1777 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 11.0385 | 90.1293 | 9.0528 | 3831.7967 | 9.2051 | [6 empty] | 272.3892 | 331.2371 | 133.111 | [5 empty] | 4.441 | 83.9304 | 3680.7891 | [5 empty] | 273.3825 | 331.4738 | 135.1611 | [7 empty] | 4.7846 | 83.3226 | 0.6982 | 3694.5968 | 0.1962 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | 10.0748 | 65.6939 | 6.6057 | 4638.0295 | 9.4364 | [6 empty] | 284.1952 | 335.7341 | 197.6524 | [5 empty] | 3.5189 | 66.5039 | 4291.9364 | [5 empty] | 285.4623 | 335.666 | 198.1465 | [7 empty] | 4.3346 | 66.2408 | 0.8571 | 4288.4856 | 0.3506 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | 8.4985 | 37.7894 | 6.6003 | 5935.0449 | 9.7768 | [6 empty] | 304.7871 | 343.5777 | 310.2242 | [5 empty] | 2.0812 | 39.3325 | 5617.9204 | [5 empty] | 305.9597 | 344.0051 | 311.5517 | [7 empty] | 2.4816 | 39.0705 | 0.4784 | 5625.5702 | 0.2579 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | 5.7646 | -19.4204 | 33.3408 | 12153.1029 | 12.6194 | [6 empty] | 400.7149 | 380.1172 | 834.6438 | [5 empty] | -2.7335 | -51.6601 | 91640.5033 | [5 empty] | 401.8083 | 381.8948 | 835.5649 | [7 empty] | -2.9014 | -51.2758 | 0.4194 | 83925.3976 | 0.1749 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -16.9192 | 153.0656 | 25.3443 | 3032.7418 | 8.0217 | [6 empty] | 348.5214 | 515.1842 | 101.2969 | [5 empty] | -27.0903 | 129.8518 | 3384.4549 | [5 empty] | 350.683 | 515.805 | 102.0852 | [7 empty] | -26.1901 | 129.6151 | 0.9308 | 3380.9631 | 0.2094 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -16.9477 | 150.9364 | 24.3542 | 3066.5997 | 7.5999 | [6 empty] | 349.3333 | 515.4935 | 105.7359 | [5 empty] | -27.0786 | 128.7894 | 3405.4056 | [5 empty] | 352.0447 | 516.3526 | 105.9397 | [7 empty] | -25.926 | 128.6977 | 1.1562 | 3396.9443 | 0.2877 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -16.3031 | 143.8239 | 20.4775 | 3179.9102 | 6.4446 | [6 empty] | 351.1761 | 516.1954 | 115.8099 | [5 empty] | -27.0522 | 126.3944 | 3453.5209 | [5 empty] | 354.0782 | 517.0706 | 115.4939 | [7 empty] | -25.7692 | 126.4175 | 1.2832 | 3441.3809 | 0.3374 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -16.6457 | 130.2629 | 13.3987 | 3429.4972 | 4.9952 | [6 empty] | 354.7902 | 517.5721 | 135.5677 | [5 empty] | -27.0015 | 121.761 | 3550.271 | [5 empty] | 357.5423 | 518.2352 | 134.5916 | [7 empty] | -25.6848 | 121.9112 | 1.3252 | 3534.4246 | 0.3661 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -16.7641 | 111.5118 | 10.3326 | 3833.9454 | 4.6134 | [6 empty] | 361.4333 | 520.1024 | 171.884 | [5 empty] | -26.9118 | 113.4578 | 3736.8401 | [5 empty] | 363.9568 | 520.2829 | 171.7495 | [7 empty] | -25.6188 | 113.3364 | 1.2987 | 3725.7003 | 0.3403 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -16.4749 | 89.0367 | 14.5634 | 4438.7616 | 5.2059 | [6 empty] | 373.2393 | 524.5994 | 236.4253 | [5 empty] | -26.7626 | 99.3447 | 4098.6667 | [5 empty] | 375.5201 | 524.8552 | 237.2523 | [7 empty] | -25.7241 | 99.0605 | 1.0767 | 4094.34 | 0.2777 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -16.5448 | 62.7762 | 16.9826 | 5383.1438 | 5.8082 | [6 empty] | 393.8312 | 532.443 | 348.9971 | [5 empty] | -26.5308 | 76.5125 | 4833.0505 | [5 empty] | 396.7027 | 533.7767 | 347.4619 | [7 empty] | -25.4638 | 76.9392 | 1.1492 | 4804.4077 | 0.3585 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -16.2864 | 35.2953 | 11.7671 | 6793.8772 | 5.6051 | [6 empty] | 429.3701 | 545.98 | 543.2817 | [5 empty] | -26.2021 | 41.6312 | 6497.4144 | [5 empty] | 432.4077 | 547.2843 | 543.9975 | [7 empty] | -25.2635 | 41.6546 | 0.9389 | 6476.9817 | 0.3303 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -16.1527 | 7.156 | 17.5548 | 9135.1468 | 7.3212 | [6 empty] | 489.759 | 568.9825 | 873.4167 | [5 empty] | -25.802 | -7.509 | 11912.5171 | [5 empty] | 492.8889 | 569.9369 | 869.4348 | [7 empty] | -24.5691 | -6.8487 | 1.3986 | 11691.2694 | 0.5486 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 249.254 | 52.2584 | 78.282 | 2244.3827 | 8.1149 | [6 empty] | 245.1343 | 127.9028 | 21.9269 | [5 empty] | 171.082 | 48.1087 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.1724 | 127.8538 | 23.06 | [7 empty] | 170.7373 | 47.54 | 0.665 | 2244.3827 | 0.4162 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 239.3585 | 39.5066 | 71.3975 | 2244.3827 | 9.4699 | [6 empty] | 246.977 | 128.6047 | 32.0009 | [5 empty] | 168.0733 | 43.5101 | 2244.3827 | [5 empty] | 247.6638 | 128.936 | 32.9157 | [7 empty] | 167.99 | 43.1695 | 0.3506 | 2244.3827 | 0.2454 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 221.2742 | 16.9643 | 61.474 | 2244.3827 | 11.7982 | [6 empty] | 250.5912 | 129.9814 | 51.7588 | [5 empty] | 162.4817 | 34.9223 | 2244.3827 | [5 empty] | 251.5476 | 130.4726 | 50.9578 | [7 empty] | 163.1282 | 35.4104 | 0.8101 | 2244.3827 | 0.2358 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 200.0352 | -10.1732 | 56.0045 | 2244.3827 | 12.2803 | [6 empty] | 257.2342 | 132.5118 | 88.075 | [5 empty] | 153.1535 | 20.4635 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.4229 | 133.0738 | 88.2398 | [7 empty] | 153.6018 | 20.5703 | 0.4608 | 2244.3827 | 0.1055 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 178.6951 | -38.5027 | 54.048 | 5860.3692 | 11.1565 | [6 empty] | 269.0402 | 137.0087 | 152.6164 | [5 empty] | 139.0565 | -1.7607 | 2244.3828 | [5 empty] | 269.3102 | 137.1631 | 153.9213 | [7 empty] | 138.7628 | -2.1374 | 0.4777 | 2244.3828 | 0.1115 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 157.4756 | -67.2821 | 50.9531 | 12233.8143 | 9.4875 | [6 empty] | 289.6321 | 144.8523 | 265.1882 | [5 empty] | 119.9709 | -32.7912 | 7574.3309 | [5 empty] | 290.3177 | 145.1465 | 267.9369 | [7 empty] | 119.6348 | -33.4122 | 0.7061 | 7689.8114 | 0.1386 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 139.1054 | -93.6846 | 47.2194 | 232142.6758 | 7.7402 | [6 empty] | 325.171 | 158.3893 | 459.4728 | [5 empty] | 97.1789 | -71.9625 | 86830.48 | [5 empty] | 326.7579 | 159.197 | 461.6487 | [7 empty] | 97.371 | -72.082 | 0.2262 | 86119.1681 | 0.1162 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 122.9326 | -117.895 | 49.4357 | 1.0063e+18 | 6.6181 | [6 empty] | 385.5599 | 181.3918 | 789.6077 | [5 empty] | 73.5092 | -116.795 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 387.0544 | 182.6215 | 794.773 | [7 empty] | 73.1419 | -117.0553 | 0.4502 | 2.9273e+18 | 0.1635 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 246.5241 | 58.0762 | 76.9596 | 2244.3827 | 9.0659 | [6 empty] | 245.5195 | 130.133 | 18.0093 | [5 empty] | 169.88 | 51.1153 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.5901 | 130.0916 | 18.3257 | [7 empty] | 169.8896 | 50.9314 | 0.1842 | 2244.3827 | 0.1475 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 243.4433 | 54.2117 | 75.0607 | 2244.3827 | 8.1871 | [6 empty] | 246.3315 | 130.4423 | 22.4483 | [5 empty] | 168.5599 | 49.0549 | 2244.3827 | [5 empty] | 245.9701 | 130.1758 | 23.5678 | [7 empty] | 168.1042 | 48.442 | 0.7638 | 2244.3827 | 0.4261 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 234.0363 | 41.6217 | 68.4544 | 2244.3827 | 9.3713 | [6 empty] | 248.1743 | 131.1442 | 32.5223 | [5 empty] | 165.642 | 44.49 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.998 | 131.4885 | 33.4083 | [7 empty] | 165.707 | 44.1503 | 0.3458 | 2244.3827 | 0.25 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 216.703 | 19.2747 | 58.9012 | 2244.3827 | 11.717 | [6 empty] | 251.7884 | 132.5209 | 52.2801 | [5 empty] | 160.2139 | 35.958 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.8611 | 132.1147 | 53.3041 | [7 empty] | 159.4085 | 35.4218 | 0.9676 | 2244.3827 | 0.2557 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 196.3454 | -7.734 | 53.871 | 2244.3827 | 12.2702 | [6 empty] | 258.4315 | 135.0512 | 88.5963 | [5 empty] | 151.1438 | 21.5731 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.8401 | 134.76 | 91.2692 | [7 empty] | 150.0182 | 20.4391 | 1.5979 | 2244.3827 | 0.4331 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 175.7268 | -36.0574 | 52.2221 | 5754.388 | 11.1708 | [6 empty] | 270.2375 | 139.5482 | 153.1377 | [5 empty] | 137.4018 | -0.5843 | 2244.3828 | [5 empty] | 270.1631 | 139.667 | 155.0072 | [7 empty] | 136.6769 | -1.1314 | 0.9081 | 2244.3828 | 0.1675 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 155.1095 | -65.0405 | 49.4086 | 11758.3349 | 9.5154 | [6 empty] | 290.8294 | 147.3918 | 265.7095 | [5 empty] | 118.7304 | -31.6073 | 7474.5435 | [5 empty] | 291.2998 | 147.8232 | 269.3264 | [7 empty] | 117.9185 | -32.3627 | 1.109 | 7633.4671 | 0.1872 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 137.1971 | -91.6337 | 45.8278 | 104183.1299 | 7.7811 | [6 empty] | 326.3683 | 160.9288 | 459.9941 | [5 empty] | 96.3354 | -70.8849 | 67958.9993 | [5 empty] | 327.5347 | 161.6005 | 461.9946 | [7 empty] | 96.3609 | -71.0136 | 0.1311 | 68764.1825 | 0.0945 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 121.3208 | -116.085 | 48.3502 | 6.4036e+17 | 6.6732 | [6 empty] | 386.7572 | 183.9313 | 790.1291 | [5 empty] | 72.9708 | -115.9396 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 388.0439 | 185.1053 | 796.4064 | [7 empty] | 72.3851 | -116.3588 | 0.7202 | 2.9273e+18 | 0.1723 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 227.1641 | 64.4135 | 63.8872 | 2244.3827 | 10.0697 | [6 empty] | 248.2367 | 135.8962 | 19.1924 | [5 empty] | 164.2738 | 53.1711 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.1488 | 136.4834 | 19.2209 | [7 empty] | 164.4301 | 53.3205 | 0.2162 | 2244.3827 | 0.1091 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 224.2465 | 60.7691 | 61.9566 | 2244.3827 | 8.899 | [6 empty] | 249.0487 | 136.2055 | 23.6314 | [5 empty] | 163.0418 | 51.1461 | 2244.3827 | [5 empty] | 251.1447 | 137.2807 | 23.6464 | [7 empty] | 163.7981 | 51.379 | 0.7914 | 2244.3827 | 0.1944 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 216.2429 | 48.6083 | 55.9614 | 2244.3827 | 9.1258 | [6 empty] | 250.8915 | 136.9074 | 33.7054 | [5 empty] | 160.3156 | 46.6556 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.5986 | 137.9382 | 34.5466 | [7 empty] | 160.4333 | 46.572 | 0.1444 | 2244.3827 | 0.2128 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 201.2285 | 26.8626 | 47.3828 | 2244.3827 | 11.2542 | [6 empty] | 254.5056 | 138.284 | 53.4633 | [5 empty] | 155.2339 | 38.248 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.0312 | 139.3061 | 53.1429 | [7 empty] | 155.6155 | 38.7229 | 0.6092 | 2244.3827 | 0.2574 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 183.5256 | 0.1554 | 43.8768 | 2244.3827 | 12.1046 | [6 empty] | 261.1486 | 140.8144 | 89.7795 | [5 empty] | 146.7127 | 24.0298 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.3433 | 141.7215 | 90.7227 | [7 empty] | 146.5325 | 24.0183 | 0.1806 | 2244.3827 | 0.1462 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 165.2352 | -28.1871 | 43.6518 | 5491.0369 | 11.2545 | [6 empty] | 272.9547 | 145.3114 | 154.3209 | [5 empty] | 133.7312 | 2.0285 | 1945.1806 | [5 empty] | 274.6628 | 146.4708 | 154.1785 | [7 empty] | 134.149 | 2.5425 | 0.6625 | 2499.0391 | 0.2331 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 146.7373 | -57.5185 | 41.9871 | 10484.5122 | 9.7449 | [6 empty] | 293.5465 | 153.155 | 266.8926 | [5 empty] | 115.9561 | -28.9627 | 7265.0006 | [5 empty] | 295.045 | 154.1927 | 267.8037 | [7 empty] | 116.1049 | -28.7663 | 0.2464 | 7235.5726 | 0.1581 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 130.3479 | -84.6603 | 39.4018 | 39871.4959 | 8.1482 | [6 empty] | 329.0854 | 166.6919 | 461.1773 | [5 empty] | 94.4315 | -68.458 | 46591.9097 | [5 empty] | 330.1087 | 167.3836 | 464.519 | [7 empty] | 94.1275 | -68.832 | 0.4819 | 49419.1521 | 0.1151 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 115.6216 | -109.7378 | 44.0813 | 6.4036e+17 | 7.0938 | [6 empty] | 389.4744 | 189.6945 | 791.3122 | [5 empty] | 71.7463 | -113.994 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 390.311 | 191.0678 | 800.3622 | [7 empty] | 70.5125 | -114.6865 | 1.4149 | 2.9273e+18 | 0.2539 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 196.2086 | 74.8946 | 45.7943 | 2244.3827 | 12.0529 | [6 empty] | 253.5658 | 147.1994 | 21.5129 | [5 empty] | 154.0557 | 56.999 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.4757 | 146.8481 | 21.5073 | [7 empty] | 154.4139 | 56.8424 | 0.391 | 2244.3827 | 0.1193 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 193.6824 | 71.5854 | 43.9432 | 2244.3827 | 10.84 | [6 empty] | 254.3778 | 147.5087 | 25.9519 | [5 empty] | 152.9731 | 55.0396 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.2636 | 147.124 | 26.0882 | [7 empty] | 153.2958 | 54.8053 | 0.3988 | 2244.3827 | 0.1655 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 187.6028 | 60.1378 | 38.2162 | 2244.3827 | 9.619 | [6 empty] | 256.2205 | 148.2106 | 36.0259 | [5 empty] | 150.5734 | 50.6877 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.1332 | 147.8017 | 36.1337 | [7 empty] | 150.9534 | 50.4479 | 0.4493 | 2244.3827 | 0.1642 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 175.813 | 39.3922 | 29.8921 | 2244.3827 | 10.7552 | [6 empty] | 259.8347 | 149.5872 | 55.7837 | [5 empty] | 146.0844 | 42.514 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.6032 | 148.7573 | 56.222 | [7 empty] | 145.7052 | 42.0744 | 0.5805 | 2244.3827 | 0.2273 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 161.9017 | 13.3706 | 27.9218 | 2244.3827 | 11.9069 | [6 empty] | 266.4777 | 152.1176 | 92.1 | [5 empty] | 138.5101 | 28.6171 | 2244.3827 | [5 empty] | 265.1525 | 151.1403 | 94.9463 | [7 empty] | 137.4809 | 27.1897 | 1.7597 | 2244.3827 | 0.5887 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 147.1595 | -14.7371 | 29.6964 | 5137.1983 | 11.5068 | [6 empty] | 278.2838 | 156.6146 | 156.6413 | [5 empty] | 126.8578 | 6.9359 | 3107.4052 | [5 empty] | 277.0866 | 155.8606 | 159.3603 | [7 empty] | 125.8231 | 5.7684 | 1.56 | 3302.3087 | 0.3846 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 131.8794 | -44.4199 | 29.4745 | 8951.4992 | 10.2905 | [6 empty] | 298.8756 | 164.4581 | 269.2131 | [5 empty] | 110.6802 | -23.9421 | 6911.1555 | [5 empty] | 299.4645 | 164.732 | 270.7049 | [7 empty] | 110.6071 | -24.242 | 0.3087 | 6953.2704 | 0.078 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 118.0291 | -72.2587 | 28.5707 | 21148.1469 | 8.9735 | [6 empty] | 334.4145 | 177.9951 | 463.4977 | [5 empty] | 90.7461 | -63.7779 | 30191.9327 | [5 empty] | 334.4329 | 178.2159 | 469.4553 | [7 empty] | 89.6586 | -64.8326 | 1.5149 | 34072.5475 | 0.2237 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 105.1864 | -98.1644 | 37.8039 | 6.4036e+17 | 8.1253 | [6 empty] | 394.8035 | 200.9976 | 793.6327 | [5 empty] | 69.3394 | -110.1699 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 395.4665 | 202.122 | 799.9192 | [7 empty] | 68.4676 | -110.604 | 0.9739 | 2.9273e+18 | 0.189 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 158.6797 | 88.3656 | 32.6963 | 2244.3827 | 14.5269 | [6 empty] | 263.361 | 167.9753 | 25.7781 | [5 empty] | 137.5268 | 63.4337 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.2573 | 167.576 | 26.9605 | [7 empty] | 137.5282 | 62.7676 | 0.6661 | 2244.3827 | 0.4649 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 156.6687 | 85.3883 | 31.0987 | 2244.3827 | 13.6026 | [6 empty] | 264.173 | 168.2846 | 30.2171 | [5 empty] | 136.6582 | 61.5827 | 2244.3827 | [5 empty] | 264.0918 | 168.2035 | 31.0891 | [7 empty] | 136.415 | 61.1913 | 0.4608 | 2244.3827 | 0.2553 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 152.559 | 74.8252 | 24.8891 | 2244.3827 | 11.4812 | [6 empty] | 266.0158 | 168.9865 | 40.2911 | [5 empty] | 134.7274 | 57.4615 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.0512 | 169.3657 | 40.6819 | [7 empty] | 135.1877 | 57.3331 | 0.478 | 2244.3827 | 0.1574 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 144.1704 | 55.3958 | 14.2676 | 2244.3827 | 10.789 | [6 empty] | 269.6299 | 170.3632 | 60.0489 | [5 empty] | 131.0959 | 49.6842 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.5883 | 170.8907 | 59.8145 | [7 empty] | 131.4987 | 49.8979 | 0.4559 | 2244.3827 | 0.1072 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 134.1099 | 30.5236 | 10.8904 | 1936.3594 | 11.6485 | [6 empty] | 276.2729 | 172.8936 | 96.3651 | [5 empty] | 124.9103 | 36.3518 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.4857 | 173.5915 | 96.9089 | [7 empty] | 125.1705 | 36.346 | 0.2603 | 2244.3827 | 0.1002 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 123.2759 | 3.0029 | 14.6702 | 4803.3861 | 11.7575 | [6 empty] | 288.079 | 177.3905 | 160.9065 | [5 empty] | 115.2497 | 15.2828 | 3329.313 | [5 empty] | 288.0973 | 177.5987 | 164.1523 | [7 empty] | 114.3386 | 14.3526 | 1.302 | 3445.8458 | 0.3296 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 111.6204 | -26.6386 | 15.2026 | 7608.2631 | 10.9135 | [6 empty] | 308.6708 | 185.2341 | 273.4783 | [5 empty] | 101.5417 | -15.2572 | 6405.8768 | [5 empty] | 309.576 | 185.8248 | 276.8471 | [7 empty] | 101.1365 | -15.9212 | 0.7779 | 6494.3475 | 0.1868 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 100.8338 | -55.0898 | 16.6665 | 13855.1836 | 9.967 | [6 empty] | 344.2098 | 198.7711 | 467.7629 | [5 empty] | 84.1717 | -55.4717 | 19651.8261 | [5 empty] | 345.8783 | 199.9803 | 470.0057 | [7 empty] | 84.2028 | -55.4659 | 0.0317 | 19579.6482 | 0.135 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 90.4102 | -81.8461 | 33.2218 | 83615.3723 | 9.5241 | [6 empty] | 404.5987 | 221.7736 | 797.8979 | [5 empty] | 64.9296 | -103.1633 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 406.7985 | 223.9812 | 799.6645 | [7 empty] | 64.9254 | -102.6572 | 0.5062 | 2.9273e+18 | 0.2393 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 119.0124 | 103.7249 | 30.8302 | 2244.3827 | 16.1092 | [6 empty] | 280.7691 | 204.8985 | 33.3582 | [5 empty] | 113.5435 | 73.3837 | 2244.3827 | [5 empty] | 281.8315 | 204.6309 | 33.5499 | [7 empty] | 114.6927 | 73.0689 | 1.1916 | 2244.3827 | 0.3639 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 117.5056 | 101.0443 | 29.7053 | 2244.3827 | 15.5664 | [6 empty] | 281.5811 | 205.2078 | 37.7972 | [5 empty] | 112.93 | 71.6935 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.6396 | 204.9248 | 38.0613 | [7 empty] | 114.0675 | 71.3466 | 1.1892 | 2244.3827 | 0.3792 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 115.0883 | 91.4092 | 23.754 | 2244.3827 | 13.5356 | [6 empty] | 283.4239 | 205.9097 | 47.8712 | [5 empty] | 111.5615 | 67.9184 | 2244.3827 | [5 empty] | 283.7511 | 205.6822 | 49.7036 | [7 empty] | 111.6361 | 67.1002 | 0.8216 | 2244.3827 | 0.4943 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 109.5963 | 73.5025 | 12.7688 | 2244.3827 | 11.6123 | [6 empty] | 287.038 | 207.2863 | 67.629 | [5 empty] | 108.9691 | 60.7492 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.2311 | 206.9247 | 68.7943 | [7 empty] | 109.1982 | 60.1576 | 0.6344 | 2244.3827 | 0.3548 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 102.8272 | 50.1772 | 2.4961 | 3176.8591 | 11.2125 | [6 empty] | 293.6811 | 209.8167 | 103.9453 | [5 empty] | 104.4978 | 48.3225 | 2244.3827 | [5 empty] | 295.0724 | 209.91 | 105.3554 | [7 empty] | 105.2706 | 47.7287 | 0.9746 | 2244.3827 | 0.4171 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 95.6261 | 23.6438 | 5.0073 | 4541.9217 | 11.4752 | [6 empty] | 305.4871 | 214.3137 | 168.4866 | [5 empty] | 97.3709 | 28.3372 | 3488.4738 | [5 empty] | 307.2793 | 214.6942 | 171.2009 | [7 empty] | 97.9513 | 27.5028 | 1.0164 | 3522.7729 | 0.4322 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 87.4348 | -5.4599 | 4.1246 | 6582.7744 | 11.0224 | [6 empty] | 326.079 | 222.1573 | 281.0584 | [5 empty] | 86.9495 | -1.3639 | 5800.5394 | [5 empty] | 328.254 | 223.1188 | 284.1416 | [7 empty] | 87.3357 | -1.905 | 0.6648 | 5837.8912 | 0.2162 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 79.7917 | -34.1519 | 10.0108 | 10258.2605 | 10.4969 | [6 empty] | 361.6179 | 235.6943 | 475.343 | [5 empty] | 73.2058 | -41.6912 | 13256.6758 | [5 empty] | 363.3716 | 236.6287 | 480.1046 | [7 empty] | 73.1349 | -42.3483 | 0.6609 | 13496.219 | 0.1638 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 71.9714 | -61.5115 | 32.9333 | 21436.7431 | 10.6754 | [6 empty] | 422.0068 | 258.6968 | 805.478 | [5 empty] | 57.2589 | -90.9758 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.7538 | 261.6499 | 810.949 | [7 empty] | 56.8522 | -90.7756 | 0.4533 | 2.9273e+18 | 0.2723 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 80.1115 | 120.0306 | 32.4728 | 2244.3827 | 14.7801 | [6 empty] | 311.132 | 269.2991 | 46.5793 | [5 empty] | 82.3666 | 87.6361 | 2244.3827 | [5 empty] | 311.9747 | 269.2702 | 47.1869 | [7 empty] | 82.9341 | 87.3284 | 0.6455 | 2244.3827 | 0.275 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 79.2488 | 117.5807 | 31.5433 | 2244.3827 | 14.5061 | [6 empty] | 311.944 | 269.6084 | 51.0183 | [5 empty] | 82.0011 | 86.1577 | 2244.3827 | [5 empty] | 312.1253 | 269.2791 | 52.3961 | [7 empty] | 82.1459 | 85.5716 | 0.6038 | 2244.3827 | 0.3116 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 78.0729 | 108.8733 | 26.2147 | 2244.3827 | 13.1541 | [6 empty] | 313.7868 | 270.3103 | 61.0922 | [5 empty] | 81.1824 | 82.8437 | 2244.3827 | [5 empty] | 313.9582 | 269.9253 | 62.5163 | [7 empty] | 81.3512 | 82.231 | 0.6355 | 2244.3827 | 0.3244 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 74.7518 | 92.5489 | 16.7662 | 1945.1043 | 11.5181 | [6 empty] | 317.4009 | 271.687 | 80.8501 | [5 empty] | 79.6192 | 76.5048 | 2244.3827 | [5 empty] | 318.3745 | 272.0335 | 81.5126 | [7 empty] | 79.9951 | 76.3056 | 0.4254 | 2244.3827 | 0.1936 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 70.5694 | 70.961 | 8.4297 | 3383.9783 | 10.4832 | [6 empty] | 324.044 | 274.2174 | 117.1663 | [5 empty] | 76.884 | 65.3767 | 1910.449 | [5 empty] | 325.5001 | 274.9779 | 119.8321 | [7 empty] | 77.0056 | 64.6869 | 0.7004 | 1901.1275 | 0.3758 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 66.3204 | 45.8287 | 6.232 | 4354.7869 | 10.2127 | [6 empty] | 335.85 | 278.7143 | 181.7077 | [5 empty] | 72.4201 | 47.1057 | 3603.7059 | [5 empty] | 336.8113 | 279.2671 | 185.4128 | [7 empty] | 72.188 | 46.1908 | 0.9439 | 3649.7757 | 0.4175 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 61.1124 | 17.713 | 4.7497 | 5843.8021 | 10.0058 | [6 empty] | 356.4419 | 286.5579 | 294.2795 | [5 empty] | 65.6531 | 19.1066 | 5198.0317 | [5 empty] | 358.8384 | 287.5911 | 297.2942 | [7 empty] | 66.2051 | 18.5758 | 0.7658 | 5221.5186 | 0.3281 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 56.1978 | -10.7124 | 9.7583 | 8223.1314 | 9.9368 | [6 empty] | 391.9808 | 300.0949 | 488.5641 | [5 empty] | 56.2714 | -20.4704 | 9399.8314 | [5 empty] | 393.844 | 301.0601 | 489.9738 | [7 empty] | 56.7085 | -20.5046 | 0.4385 | 9380.3953 | 0.1169 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 50.9648 | -38.4243 | 33.1884 | 13112.2597 | 11.0392 | [6 empty] | 452.3697 | 323.0974 | 818.6991 | [5 empty] | 44.696 | -71.0152 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 455.1768 | 325.6534 | 821.1418 | [7 empty] | 44.8272 | -70.618 | 0.4184 | 1.3722e+17 | 0.1933 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 44.2715 | 136.4589 | 29.7732 | 2451.3064 | 10.0359 | [6 empty] | 363.5345 | 380.4464 | 69.3972 | [5 empty] | 45.8695 | 106.7287 | 1957.7912 | [5 empty] | 362.9685 | 379.8529 | 71.1321 | [7 empty] | 45.6232 | 106.1476 | 0.6311 | 1951.0473 | 0.1711 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 43.8177 | 134.1992 | 28.7656 | 2517.8275 | 9.7944 | [6 empty] | 364.3465 | 380.7557 | 73.8362 | [5 empty] | 45.6973 | 105.495 | 1943.8179 | [5 empty] | 364.5302 | 380.5354 | 74.3299 | [7 empty] | 45.8765 | 105.2851 | 0.276 | 1943.2463 | 0.1014 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 43.4707 | 126.3616 | 23.713 | 1950.7931 | 8.9055 | [6 empty] | 366.1893 | 381.4576 | 83.9102 | [5 empty] | 45.3102 | 102.7201 | 1915.1878 | [5 empty] | 366.0413 | 381.0111 | 86.0117 | [7 empty] | 45.2102 | 102.0422 | 0.6852 | 1909.3699 | 0.1966 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 41.6288 | 111.5625 | 14.4878 | 3018.2576 | 7.9858 | [6 empty] | 369.8034 | 382.8343 | 103.668 | [5 empty] | 44.5653 | 97.3753 | 1867.9309 | [5 empty] | 369.1411 | 381.9731 | 105.3495 | [7 empty] | 44.411 | 96.7575 | 0.6368 | 1863.6205 | 0.1697 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 39.3645 | 91.7368 | 5.474 | 3506.701 | 7.5646 | [6 empty] | 376.4465 | 385.3647 | 139.9842 | [5 empty] | 43.2434 | 87.8744 | 3183.9397 | [5 empty] | 377.1171 | 385.492 | 142.385 | [7 empty] | 43.3214 | 87.2298 | 0.6493 | 3199.8876 | 0.2196 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 37.1834 | 68.2288 | 5.3521 | 4228.9566 | 7.5374 | [6 empty] | 388.2525 | 389.8617 | 204.5256 | [5 empty] | 41.0344 | 71.9456 | 3683.7915 | [5 empty] | 388.6389 | 389.9756 | 207.9554 | [7 empty] | 40.8401 | 71.1154 | 0.8526 | 3713.3575 | 0.2442 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 34.2455 | 41.4346 | 6.2506 | 5333.8399 | 7.5244 | [6 empty] | 408.8444 | 397.7052 | 317.0974 | [5 empty] | 37.5581 | 46.7352 | 4701.8203 | [5 empty] | 409.6742 | 397.8005 | 318.91 | [7 empty] | 37.7998 | 46.3079 | 0.4909 | 4716.5562 | 0.2785 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 31.5925 | 13.7718 | 4.4105 | 6981.4559 | 7.3063 | [6 empty] | 444.3833 | 411.2422 | 511.382 | [5 empty] | 32.4692 | 9.4493 | 7071.1659 | [5 empty] | 446.3174 | 412.1035 | 516.7482 | [7 empty] | 32.6291 | 8.6039 | 0.8603 | 7138.0048 | 0.4375 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 28.6067 | -13.8947 | 27.1307 | 9787.6519 | 10.1551 | [6 empty] | 504.7722 | 434.2447 | 841.517 | [5 empty] | 25.7242 | -40.8719 | 17725.2478 | [5 empty] | 506.9385 | 435.9953 | 843.374 | [7 empty] | 25.9389 | -40.7205 | 0.2627 | 17578.926 | 0.116 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | 11.1439 | 152.9558 | 22.533 | 1902.0392 | 6.2391 | [6 empty] | 452.5786 | 569.3117 | 108.1701 | [5 empty] | 6.9222 | 130.8219 | 3110.3973 | [5 empty] | 452.1024 | 568.8505 | 108.8363 | [7 empty] | 6.8046 | 130.6212 | 0.2326 | 3114.4671 | 0.0656 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | 11.082 | 150.8669 | 21.4489 | 1890.3183 | 5.825 | [6 empty] | 453.3906 | 569.621 | 112.6091 | [5 empty] | 6.87 | 129.8357 | 3129.2839 | [5 empty] | 451.5284 | 568.5026 | 114.7066 | [7 empty] | 6.1851 | 129.2944 | 0.873 | 3144.394 | 0.2635 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | 11.2216 | 143.8461 | 16.8391 | 1854.5946 | 4.6036 | [6 empty] | 455.2334 | 570.3229 | 122.6831 | [5 empty] | 6.7523 | 127.611 | 3172.4834 | [5 empty] | 454.9719 | 569.8041 | 124.7067 | [7 empty] | 6.6611 | 127.0851 | 0.5337 | 3182.3428 | 0.1326 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | 10.3814 | 130.5226 | 8.187 | 3210.0559 | 3.2554 | [6 empty] | 458.8475 | 571.6996 | 142.441 | [5 empty] | 6.5243 | 123.3011 | 3258.7017 | [5 empty] | 458.5872 | 570.9723 | 144.6906 | [7 empty] | 6.4966 | 122.6898 | 0.6119 | 3269.6271 | 0.14 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | 9.4974 | 112.3868 | 4.637 | 3586.3762 | 3.2954 | [6 empty] | 465.4906 | 574.2299 | 178.7572 | [5 empty] | 6.1146 | 115.5583 | 3423.0248 | [5 empty] | 465.1051 | 573.0979 | 180.5577 | [7 empty] | 6.2114 | 114.9773 | 0.589 | 3432.2658 | 0.1277 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | 8.7542 | 90.6535 | 12.1548 | 4138.1248 | 4.296 | [6 empty] | 477.2966 | 578.7269 | 243.2986 | [5 empty] | 5.4152 | 102.3407 | 3736.4835 | [5 empty] | 476.6852 | 577.6756 | 245.1544 | [7 empty] | 5.3657 | 101.7872 | 0.5557 | 3748.7304 | 0.1224 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | 7.5425 | 65.3922 | 15.7565 | 4970.5138 | 5.1498 | [6 empty] | 497.8885 | 586.5705 | 355.8704 | [5 empty] | 4.2757 | 80.8064 | 4356.9328 | [5 empty] | 497.5945 | 585.3636 | 356.7451 | [7 empty] | 4.4998 | 80.3951 | 0.4684 | 4364.7536 | 0.1347 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | 6.5967 | 38.7712 | 9.6831 | 6162.9969 | 4.9315 | [6 empty] | 533.4274 | 600.1075 | 550.155 | [5 empty] | 2.5162 | 47.5526 | 5687.1991 | [5 empty] | 533.0099 | 599.18 | 554.7062 | [7 empty] | 2.3382 | 46.6058 | 0.9633 | 5734.4485 | 0.2657 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | 5.4726 | 11.5297 | 12.7626 | 7993.6709 | 6.126 | [6 empty] | 593.8163 | 623.11 | 880.2899 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 593.7083 | 623.1417 | 879.2114 | [7 empty] | 0.0113 | 0.1616 | 0.162 | 9280.5398 | 0.1029 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 46.8727 | 25.5635 | 33.0025 | 3657.8307 | 17.5643 | [6 empty] | 31.0184 | 27.7293 | 23.2944 | [5 empty] | 16.7336 | 12.1172 | 4649.1913 | [5 empty] | 30.672 | 27.513 | 22.9606 | [7 empty] | 16.4826 | 12.2372 | 0.2782 | 4634.411 | 0.2795 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 54.8269 | 34.4193 | 17.486 | 4595.3999 | 17.2646 | [6 empty] | 153.5666 | 134.8303 | 110.5113 | [5 empty] | 39.1717 | 26.6297 | 4501.0259 | [5 empty] | 153.144 | 133.9908 | 111.7092 | [7 empty] | 39.2379 | 25.7237 | 0.9084 | 4553.4804 | 0.5596 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 50.4975 | 21.9872 | 20.432 | 5158.8998 | 19.9392 | [6 empty] | 112.1408 | 97.8056 | 96.0953 | [5 empty] | 31.1206 | 15.5062 | 5258.118 | [5 empty] | 111.1925 | 97.8847 | 97.2928 | [7 empty] | 29.6065 | 15.1578 | 1.5537 | 5348.6248 | 0.5812 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -14.0238 | 89.5036 | 32.9158 | 3416.9949 | 20.0269 | [6 empty] | 67.9375 | 97.6808 | 32.3599 | [5 empty] | -13.3719 | 56.5943 | 3738.087 | [5 empty] | 68.6728 | 97.5833 | 32.0004 | [7 empty] | -12.1618 | 56.6047 | 1.2102 | 3709.8272 | 0.5149 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -33.1146 | -7.1191 | 12.7063 | 14614.3923 | 19.381 | [6 empty] | 80.844 | 99.5536 | 174.368 | [5 empty] | -21.117 | -11.3032 | 19592.7224 | [5 empty] | 81.6668 | 99.8168 | 173.5465 | [7 empty] | -20.2876 | -10.9139 | 0.9162 | 18752.7673 | 0.4826 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 21.8198 | -43.6602 | 16.857 | 32286.0784 | 19.5337 | [6 empty] | 125.5487 | 101.0746 | 290.1325 | [5 empty] | 6.8326 | -51.3765 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.6962 | 101.3771 | 290.44 | [7 empty] | 6.7119 | -51.276 | 0.1571 | 2.9273e+18 | 0.0953 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -8.7752 | 42.955 | 20.3477 | 4479.9752 | 17.5713 | [6 empty] | 29.447 | 38.22 | 26.3019 | [5 empty] | -6.1854 | 22.7728 | 4896.9904 | [5 empty] | 29.4563 | 37.9618 | 26.6892 | [7 empty] | -5.878 | 22.1486 | 0.6957 | 4949.2436 | 0.3773 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 125.5443 | 30.9634 | 48.7724 | 2244.3827 | 18.8332 | [6 empty] | 107.4549 | 69.2153 | 41.3401 | [5 empty] | 77.3941 | 23.1973 | 2244.3827 | [5 empty] | 108.1314 | 69.3924 | 41.1548 | [7 empty] | 78.205 | 23.3192 | 0.82 | 2244.3827 | 0.1417 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -62.1732 | 84.7586 | 27.0674 | 4580.6474 | 14.0551 | [6 empty] | 99.9436 | 174.1897 | 76.7405 | [5 empty] | -41.1996 | 67.6487 | 4374.7176 | [5 empty] | 101.0496 | 174.959 | 77.6819 | [7 empty] | -40.6644 | 67.4278 | 0.5789 | 4378.7058 | 0.1866 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -8.5179 | -68.451 | 6.7395 | 4.391e+18 | 17.5957 | [6 empty] | 68.0209 | 54.5572 | 229.3877 | [5 empty] | -7.3818 | -61.808 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.9905 | 54.6746 | 230.3089 | [7 empty] | -7.6524 | -61.9731 | 0.317 | 4.391e+18 | 0.1777 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 71.6801 | 16.7705 | 48.0564 | 2244.3827 | 16.1385 | [6 empty] | 26.5343 | 19.7978 | 18.3605 | [5 empty] | 24.6871 | 6.7167 | 4428.6257 | [5 empty] | 26.9968 | 19.9677 | 18.359 | [7 empty] | 25.527 | 6.8317 | 0.8478 | 4356.315 | 0.354 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -50.9324 | 61.8529 | 36.1645 | 4726.0855 | 20.2064 | [6 empty] | 36.9232 | 61.648 | 33.8338 | [5 empty] | -24.4104 | 37.2672 | 4735.5998 | [5 empty] | 37.0831 | 61.4785 | 34.0891 | [7 empty] | -23.9805 | 36.9045 | 0.5625 | 4748.5055 | 0.2045 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -2.3857 | -56.7264 | 22.2908 | 4.391e+18 | 11.5639 | [6 empty] | 24.2968 | 19.1642 | 78.3007 | [5 empty] | -2.9118 | -34.4417 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.2101 | 19.1722 | 75.8217 | [7 empty] | -2.4368 | -33.2691 | 1.2652 | 4.391e+18 | 0.5244 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 101.4657 | 79.4279 | 20.6714 | 2244.3827 | 13.6671 | [6 empty] | 243.0186 | 184.293 | 57.3596 | [5 empty] | 93.1695 | 60.4944 | 2244.3827 | [5 empty] | 243.7117 | 184.3315 | 57.6277 | [7 empty] | 93.7131 | 60.3155 | 0.5723 | 2244.3827 | 0.2081 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 44.4573 | -46.6547 | 26.2665 | 31966.2632 | 20.8601 | [6 empty] | 89.6644 | 63.2862 | 182.6606 | [5 empty] | 18.4423 | -43.0287 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.2443 | 63.3055 | 183.895 | [7 empty] | 17.6696 | -43.3803 | 0.8489 | 2.9273e+18 | 0.2896

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*